编号：JSZC-321002-DFHX-C2025-0010

扬州市广陵区水质自动监测数据服务采购项目

竞争性磋商文件

采购人：扬州市广陵生态环境局

采购代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

发放日期：2025年5月27日

目  录

第一章竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法及评审标准	38

第六章 竞争性磋商响应文件格式	43

- 扬州市广陵区水质自动监测数据服务采购项目

- 竞争性磋商采购公告

受扬州市广陵生态环境局的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就扬州市广陵区水质自动监测数据服务采购项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：扬州市广陵区水质自动监测数据服务采购项目 采购项目的潜在供应商 可在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载 采购文件，并于 2025年6月9日14点30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-DFHX-C2025-0010号

2.项目名称：扬州市广陵区水质自动监测数据服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：312万元

5.最高限价：312万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：见采购文件第四章

7.合同履行期限：自合同签订之日起3年。

8.本项目 不接受 联合体响应。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.供应商信用承诺书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求： 无

三、获取采购文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”

3.方式：网上获取

4..售价：0.00元

四、响应文件提交截止时间、开标时间及地点

1.截止时间：2025年6月9日14点30分（北京时间）

2.响应文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年6月9日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

- 3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 4.本次采购不收取磋商保证金。

- 5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

- 6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

- 7.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源代理公司推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 8.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 10.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

- （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

- （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

- （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

- （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标

- 八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市广陵生态环境局

地    址：扬州市广陵区观潮1030号

联 系 人： 单锋

联系方式：18762319088

2. 采购代理机构信息

名    称：　东方华星建设管理（江苏）有限公司

地　　址：  扬州市扬子江中路 189 号 4 楼

联 系 人：  花建祥

联系方式：  0514-82885573

第二章 磋商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照规范的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据东方华星建设管理（江苏）有限公司       项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：详见采购文件项目需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（             元）人民币。

单价金额：（大写）：                   圆/年（             元/年）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。

6.4 履约保证收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：合同签订之日起3年（2025年  月   日-2028年   月   日）

九、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3 甲方付款方式：合同签订后乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价30%的预付服务款，项目启动支付合同总价10%的服务款，合同履行1年后经考核支付合同总价10%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款），合同履行2年后经考核付合同总价20%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款），合同履行3年后经考核付合同总价30%的服务款（考核如有扣款则扣除当年相应的服务款）。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

11.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___ __小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的服务或产品免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、服务或产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

13.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

13.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经东方华星建设管理（江苏）有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：东方华星建设管理（江苏）有限公司

项目见证人：

日 期：     年   月   日

第四章 项目需求

- 一、项目概况

- 在廖家沟和三江营2个水源地取水口上游建设水质自动监测站，同时在沙头西夹江和李典扇子圩夹江2个入江支流建设水质自动站，为保证监测数据真实有效同时需要提供为期3年的运维保障服务，实现监管信息化、自动化和标准化。以此加快完善流域水环境质量监测网络，更好了解水环境质量状况及其变化趋势，为水环境监管和决策提供有效数据支撑。

- 本项目采用政府采购信息服务的模式。

- 二、技术要求

（一）服务需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | 4 | 台 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 4 | 台 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 4 | 台 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 4 | 台 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 4 | 台 |
| 6 | 质控单元 | 8 | 台 |
| 7 | 留样单元 | 4 | 台 |
| 8 | 采水单元 | 4 | 套 |
| 9 | 配水及预处理单元 | 4 | 套 |
| 10 | 系统控制单元 | 4 | 套 |
| 11 | 数据采集传输单元 | 4 | 套 |
| 12 | 辅助单元 | 4 | 套 |
| 13 | 一体化集成机柜 | 4 | 套 |
| 14 | 集成服务 | 1 | 项 |

（二）水站建设技术要求

1、分析单元功能要求

1.1 五参数水质自动分析仪功能要求：

具有分析仪器过程日志记录功能；

存储不少于1年的原始数据和运行日志；

具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；

具有异常信息记录功能；

具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

监测频次满足1个小时监测1次；

1.2 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质自动分析仪功能要求：

具有手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式、外部触发、远程触发等多种工作模式的设置；

具备1小时1次的监测能力；

具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出；

具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能；

具备自动/手动标样核查（标样核查、零点核查、跨度核查、24h零点漂移、24h跨度漂移）、零点校准、标样校准功能；

具有流程倒计时显示功能；

具有仪器基本参数贮存功能，具备过程日志存储、查询和导出功能；

具有关键参数变更的自动记录和查询功能；

具有仪器异常断电、断水记录和重启记录功能；

具有对不同类型数据添加标识功能；

具有三级管理权限；

具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；

支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》。

2、分析单元技术要求

2.1 五参数水质自动分析仪

| 测试项目 | 指标 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 测定原理 | 电阻法 |
|  | 量程 | 0℃～60℃ |
|  | 示值误差（准确度） | ±0.5℃ |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
| pH | 测定原理 | 玻璃电极法 |
|  | 测量范围 | 0～14 |
|  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH以内 |
|  | 精密度 | ≤0.1pH |
|  | 示值误差 | ±0.1pH |
|  | 响应时间 | 30s以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±0.1pH以内 |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 实际水样比对实验 | ±0.1pH以内 |
| 溶解氧 | 测定原理 | 荧光法 |
|  | 测量范围 | 0～20mg/L |
|  | 精密度 | ≤3% |
|  | 示值误差 | ±3% |
|  | 零点漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 量程漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 响应时间 | 2min以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 实际水样比对实验 | ±0.3mg/L |
| 电导率 | 测定原理 | 电极法 |
|  | 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～50℃），可调可拓展 |
|  | 精密度 | ≤1% |
|  | 示值误差 | ±1% |
|  | 零点漂移 | ±1% |
|  | 量程漂移 | ±1% |
|  | 响应时间 | 30s以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 实际水样比对实验 | ±1% |
| 浊度 | 测定原理 | 光散射法 |
|  | 量程 | 0～1000NTU，可调可拓展 |
|  | 重复性 | ±5% |
|  | 零点漂移 | ±3% |
|  | 量程漂移 | ±5% |
|  | 线性误差 | ±5% |
|  | MTBF | ≥720 h/次 |

2.2 高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 漂移 | ±5% |
| 示值误差 | ±10% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

2.3 氨氮水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| 漂移 | ±5% |  |
| 示值误差 | ±5% |  |
| 精密度 | ≤3.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±0.2mg/L |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L |  |
| 检出限 | ≤0.04mg/L |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0mg/L≤0.2mg/L 水样浓度≥2.0mg/L≤10.0% 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |  |

2.4 总磷水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| 漂移 | ±5% |
| 示值误差 | ±5% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

2.5 总氮水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 漂移 | ±5% |
| 示值误差 | ±5% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

3、质控单元技术要求

质控单元要能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行平行样核查、自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，能够记录水样分析全过程关键步骤，能够自动传输到水站系统控制单元存储和处理，可反控，能够接受系统远程控制。

水站配置质控仪能够兼容国内主流厂家水质分析设备，能够实现一台质控仪完成两台水质设备的加标回收率测试。

质控仪安装方式需采用外挂式，方便运行维护。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 加标样计量 | 采用注射泵定量 |
| 质控杯定容体积 | ≥300ml |
| 加标体积 | 0.3-3ml |
| 加标准确度 | ±1% |
| 加标重复性 | ±1% |
| MTBF | ≥720h |

4、留样单元技术要求

4.1 具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

4.2 留样瓶数≥6个；

4.3 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

4.4 具有留样失败报警功能；

5、一体式机柜建设技术要求

5.1 机柜要求

采用一体化集成机柜，外观应美观实用，与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，内部面积底部密封防潮，保温性能优良。机柜占地面积小于2平方米。

采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。

配备具有来电自启功能的冷暖空调。机柜内安装有温湿度传感器，在线采集机柜内环境因素。

机柜底座有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时机柜安装有避雷设施和良好的接地装置；

机柜高程满足50年一遇防洪标准。

机柜耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

机柜内使用的材料需为耐火材料。

机柜应设置防盗门，配备门禁装置。

5.2 地基要求

水质自动监测站安装需提供一个水泥基础平台，水泥基础平台必须建设在牢固的地基上，保证地基不垮塌。

根据水质自动监测站的尺寸建设水泥地基平台，水泥地基平台的高度可根据站点选址地形要求，适当调节地基高度，一般高出地面0.2-0.3米，保证地基不积水。

基座必须牢固，能承重800Kg以上的重物，能承受较大风力；

基座必须要水平，一体化机柜安装在基座上不能倾斜；

基座安装位置不能距采样点位置太远，最好距离采水点位置100m内，同时兼顾防洪，防止站房被淹。

6、系统集成技术要求

6.1 采水单元技术要求

6.1.1 采水点位布设要求

6.1.1.1采水点位一般选择在水质分布均匀，流速稳定的平直河段；

6.1.1.2取水口位置一般应设在河流凸岸（冲刷岸），不能设在河流的漫滩处，避开湍流和容易造成淤积的部位，丰、枯水期离河岸的距离不得小于10m；

6.1.1.3取水口应有良好的水力交换，不能设在死水区、缓流区、回流区；

6.1.1.4取水点与小型站的距离一般不应超出100m，枯水期不超过150m，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响；

6.1.1.5枯水季节采水点原则上水深不小于1m，采水点最大流速一般低于3m/s。如现场情况无法满足，供应商应根据现场实际情况予以解决，以满足采购人要求。

6.1.2 采水技术要求

6.1.2.1采水设施应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T915-2017）及《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》的要求，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性；

6.1.2.2采水设施一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置；

6.1.2.3采样装置的吸水口原则上应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响；如水体深度不足0.5m，采水口位置应位于水深一半处；

6.1.2.4采水系统应至少具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求；

6.1.2.5采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响；

6.1.2.6采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应；

6.1.2.7采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗；

6.1.2.8采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗；

6.1.2.9采水设施采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。

6.1.3 采水设备要求

6.1.3.1采水泵

6.1.3.1.1 采水泵优先选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。当取水头位置与站房的高差小于8m或平面距离小于80m可考虑选用离心泵或自吸泵。采水泵的选择须满足水质监测系统运行所需水量和水压的要求，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。

潜水泵：满足采水距离，具备安全的固定方式，能提供最大扬程、电压（380V或220V）和所需功率的参数。

6.1.3.1.2 选用的材质应适应环境需要，应具备防腐、防漏等性能。

6.1.3.1.3 按照一用一备原则，配备2个采水泵，提供电缆的材料。

6.1.3.2采水管道

6.1.3.2.1 采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有良好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

6.1.3.2.2 采水完成后系统应具备自动排空管道并清洗的功能，清洗过程不对环境造成污染。

6.1.3.2.3 管路铺设深度原则上应满足当地防冻深度要求，对无法满足深度要求的，应采取伴热保温措施；采样管线铺设应提前预埋保护套管；回填后在管路施工铺设线路上应做好警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。

6.1.3.2.4 采水管径应大于DN25，采用耐用、耐热、耐压及环保材质，不改变水样代表性。

6.1.3.2.5 采水管道至少一用一备，不少于2条，采用可拆洗式采水管路，并装有活接头，易于拆卸和清洗。

6.1.3.2.6 采水装置延长距离后，配备必要水泵电缆线。

6.1.3.3 保温、防冻、防压、防淤、防藻要求

6.1.3.3.1 保温结构应具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。

6.1.3.3.2 地面段管路通过外层敷设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。

6.1.3.3.3 经过道路的管路应敷设于预留的地沟或套管内，上部设置水泥盖板防止人为踩踏；经过道路的保护套管应选用热浸镀锌钢管或足够强度的优质PE管。

6.1.3.3.4 确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数量，避免管道内部存水。在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。

6.1.3.3.5 根据实际情况选择套管，套管可采用优质PE管或热浸镀锌钢管，水中套管应使用钢丝软管。

6.2 配水及预处理单元技术要求

6.2.1 基本功能要求

6.2.1.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

6.2.1.2 具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

6.2.1.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

6.2.1.4 具备可扩展功能，自动站预留接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

6.2.1.5 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

6.2.1.6 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

6.2.1.7 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

6.3 控制单元技术要求

6.3.1 基本功能要求

6.3.1.1 具有断电保护功能，应能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

6.3.1 .2 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水设施、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示；

6.3.1.3 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

6.3.1.4 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

6.3.1.5 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备控制、校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

6.3.1.6 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等进行设置；

6.3.1.7 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

6.3.1.8 具有三级权限管理功能；

6.3.1.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等），及每条数据对应的系统与仪器日志、流程信息。具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志；

6.3.1.10 能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

6.3.1.11 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

6.3.1.12 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

6.3.2 系统集成技术要求

6.3.2.1 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

6.3.2.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

6.3.2.3 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

6.3.2.4 具有异常信息记录、上传功能：如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

6.3.2.5 必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；

6.3.2.6 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令，具体关键参数和指令按照《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；

6.3.2.7 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

6.3.2.8 能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物等水质自动分析仪器进行零点核查、跨度核查、标样自动核查、平行样品自动测试等质控功能；

6.3.2.9 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

6.3.2.10 实现水质自动分析仪器进行自动核查、零点校准、标样校准等质控功能。

6.3.2.4 硬件设备技术参数

6.3.2.4.1工业控制系统1套

（1）主机

CPU主频≥2.0GHz；

内存≥2GB；

硬盘容量≥500GB；

通讯接口：RS232/485COM口，不少于8个；

网口，不少于2个；

（2）显示功能

液晶彩色显示功能，尺寸≥12英寸；

6.4 数据采集传输单元技术要求

6.4.1 基本功能要求

6.4.1.1具有断电保护功能，须能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

6.4.1.2具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等信息，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；采集自动分析仪器的监测数据并分类保存，采集自动分析仪器的集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

6.4.1.3 能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

6.4.1.4 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

6.4.1.5 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

6.5 辅助单元技术要求

辅助单元包括UPS不间断电源、稳压电源、空调、温湿度传感器、烟雾报警器、水浸报警器、综合防雷等。

6.5.1 UPS不间断电源

配备UPS≥3KVA，功率应保证监测站内断电后系统监测数据及系统状态能正常上传。UPS不间断电源具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护、故障诊断记录等功能，并采用知名品牌。

6.5.2 稳压电源

稳压电源能够满足高锰酸盐指数、氨氮等在线分析仪、工控机等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，供仪器正常使用，稳压电源接地。

6.5.3 空调

空调能将水质自动监测小型站机柜内温度控制在10～30℃，防止仪表试剂变质和温度过高或过低导致仪表不能正常运行。空调可制冷或加热，保证夏天和冬天站房内温度均在可控范围。

6.5.4 综合防雷

综合防雷要求监测系统配置全面的防感应雷措施、防雷器均采用优质的防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统和仪器设备等。

- 6.5.5 废液收集

配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

6.6 视频监控

视频监控传输需满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换制技术要求》（GB/T28181）。必须采购国内主流厂商的视频监控设备，否则传输信号协议无法满足接入平台的需要。

要求视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视取水工程工作状况，同时也可观察自动站院落、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

6.1 视频监控单元功能要求

6.1 .1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

6.1.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

6.1.3 录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。前端存储至少满足30天的存储能力。

6.1.4 具有语音监听功能。

6.1.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作；

6.1.6 视频监控系统具备断电自启功能。

6.2 前端视频监控设备技术要求

6.2.1 网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～180度旋转；带红外，支持夜间查看；

6.2.2 高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及的主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

7、数据对接技术要求

成交单位需严格依据国家及地方水质监测数据相关标准、规范，与现有水质监测系统数据平台实现无缝对接，保障水质监测数据传输的完整性、准确性和实时性，确保水质监测工作不间断。​

自合同签订起，数据对接部署工作应在站房建设完成后30个工作日内完成，并于随后15个工作日内达成稳定、可靠的数据传输。

三、运行维护要求

根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各分析仪药剂费、消耗品费 | 设备常规药剂、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

1、备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且48小时不能修复时，须用备机替代工作。

2、数据保密要求

在水质自动站运行维护期间，成交方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，成交方都须承担监测数据的保密责任；成交方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经采购方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究成交方相关法律责任。不论何时，成交方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3、技术保障要求

技术保障服务包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

3.1 技术保障服务要求

3.1.1 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据工作需要，对技术保障工作人员进行调度，并记录；

3.1.2 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

3.1.3 通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

3.1.4 通过管理平台对站点的运行情况及相关信息进行统计和评价，包括技术保障巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行技术保障情况进行评价。

3.2 现场技术保障要求

现场技术保障包括技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

3.2.1每周例行巡检

3.2.1.1 检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

3.2.1.2 检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

3.2.1.3 检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

3.2.1.4 查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

3.2.1.5 检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

3.2.1.6 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

3.2.1.7 检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

3.2.1.8 做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

3.2.1.9 保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

3.2.2 定期养护

3.2.2.1 分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

3.2.2.2 采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

3.2.2.3 控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

3.2.2.4 辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期更换纯水机滤芯。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

3.2.3 现场质控

3.2.3.1 每天对水站仪器进行一次24小时零点漂移和量程漂移核查，并详细记录核查数据及结果。

3.2.3.2 每周对水站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查和校准，并详细记录核查数据及结果。

3.2.3.3 每月对水站仪器进行一次实际水样比对实验，并详细记录比对数据及结果。

3.2.3.4 每月一次接受地方环境监测部门开展的标准样品、实际水样比对实验或加标回收实验考核，不定期接受委托方的标准样品考核或实际水样比对实验等质控考核。

3.2.4 其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

3.3 应急技术保障要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，成交单位必须建立一套完整的应急技术保障方案。

3.3.1  发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

3.3.2 水站仪器发生故障时，成交单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；须在采购人指定地点配置备品备件和整机备机≥1套。

3.3.3 当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括氨氮、化学需氧量、总磷等。

四、运维考核标准

采购人依据运维服务考核的综合结果支付服务费，每月开展一次运维数据服务工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据运维质量进行考核，考核标准如下:

1、单站考核周期内监测数据有效率高于 90%(含)，不扣款。

2、单站考核周期内监测数据有效率在 85%(含)-90%，扣除对应站点当月运维费的0.5%。

3、单站考核周期内监测数据有效率在 80%(含)-85%，扣除对应站点当月运维费的1%。

4、单站考核周期内监测数据有效率在 75%(含)-80%，扣除对应站点当月运维费的1.5%。

5、单站考核周期内监测数据有效率在 70%(含)-75%，扣除对应站点当月运维费的2%。

6、单站考核周期内监测数据有效率低于 70%，属于违约，扣除对应站点当月运维费的5%，并责令整改。

五、其他

1、供应商需对本次磋商响应提供的所有资料、证明文件及材料的真实性负责。

2、确定成交人前，采购人视情况有权对成交人候选人提供的材料进行复核，具体包括：

（1）对其响应文件中提供的证明材料原件进行复核；

（2）对其响应文件件中提供的业绩真实情况进行复核；

（3）若供应商存在弄虚作假行为并被查实，将依法追究其相应法律责任，列入不良行为记录名单。若已成为成交候选人，取消其成交候选人资格；若已成交，成交结果无效，取消成交资格，并依法重新确定成交供应商。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

序号

评分点名称

分值

评审标准

1

价格分

(10分)

10

满足竞争性磋商文件要求且最终响应报价最低的有效响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价／最终响应报价）×10（小数点保留两位）

2

技术要求响应

（38分）

10

投标文件须完全响应文件“采购需求”中基本技术参数，全部满足要求的得10分，如有一项不满足，则不得分，以技术偏离表中参数响应为准。采购

28

1.为确保五参数水质自动分析仪的测试结果精确度，要求①pH精密度：≤0.01pH，示值误差：±0.01pH；②溶解氧的精密度：≤1%，示值误差：±1%；③电导率的精密度：≤0.2%，示值误差：±0.2%；④浊度的精密度：≤0.5%，示值误差：±1%。每有1项满足上述指标得1分，最高得4分。

2.为确保氨氮水质在线自动监测仪的测试结果精准度，要求产品①漂移：±1%；②示值误差：±1%；③精密度：≤1.0%；④检出限：≤0.01mg/L。每有1项满足上述指标得1分，最高得4分。

3.为确保高锰酸盐指数水质自动分析仪的测试结果精准度，要求产品①漂移：±1.5%；②示值误差：±5%；③精密度：≤2%；④检出限：≤0.2mg/L。每有1项满足上述指标得1分，最高得4分。

4.为确保总磷水质自动分析仪的测试结果精准度，要求产品①漂移：±1%；②示值误差：±1%；③精密度：≤1%；④检出限：≤0.005mg/L。每有1项满足上述指标得1分，最高得4分。

5.为确保总氮水质自动分析仪的测试结果精准度，要求产品①漂移：±1.5%；②示值误差：±2%；③精密度：≤2%；④检出限：≤0.05mg/L。每有1项满足上述指标得1分，最高得4分。

1-5项评审依据：投标文件提供中国环境监测总站出具的检测报告原件扫描件上传佐证。

6.氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质自动分析仪产品功能：

①分析仪具有漏电保护装置和过载保护装置，防止人身触电和仪器意外烧毁。

②分析仪能够自动检测关键部件是否工作正常，具备计量光强弱诊断功能、测量光强弱诊断功能、温度传感器故障报警、压力传感器故障报警、冷却风扇故障报警、加热器故障报警、计量光强异常报警、测量光强异常报警。

③分析仪测试不同色度和浊度的标准溶液或者水样时，能够动态扣除基底影响，从而确保测试结果与真实值基本一致，满足监测仪测量要求。

④分析仪具有自动记录耗材的使用时间，到更换时间提示更换功能。

氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质自动分析仪产品功能每有1项满足的得1分，最高得4分。

7.户外小型水质自动监测系统功能要求：

①机柜整体防护等级达到IP55及以上。

②机柜总电源处需加装避雷箱，内装多级集成避雷器确保设备安全。

③除五参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，预处理后的水样不改变水样的代表性，系统误差≤±10%。

④UPS不间断电源具备断电保护、过载保护、稳压与自动恢复等功能。在断电的情况下，能够继续待机运行至少2h。

户外小型水质自动监测系统功能每有1项满足的得1分，最高得4分。

6,7项评审依据：投标文件提供质量监督检验机构出具的报告原件扫描件上传佐证。

3

项目实施方案

（30分）

30

1、项目现状分析方案：投标人应充分了解新建站点现场环境状况，编制现场情况说明（包括区域概况、站点位置、站点周边现状等）。根据现状分析方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。根据技术实施方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。

现状分析方案细致全面、合理、实用性强，完全响应需求，得5分；现状分析方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得3分；现状分析方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。

2、项目建设方案：投标人针对水站、仪器设备等情况提供完整的项目建设方案，包括：供电、通讯、供水、交通以及防火、防雷、防盗等基础设施；水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案。设备安装调试方案、施工组织设计、系统验收方案等。根据技术实施方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。根据技术实施方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。

项目建设方案案细致全面、合理、实用性强，完全响应需求，得5分；项目建设方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得3分；项目建设方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。

3、数据质控方案：投标人针对技术要求并结合仪器设备、流域水质等情况提供水站质控方案，质控方案中须包括标样核查、留样复测、加标回收率测试及其他满足质控目标的质控措施，根据质控工作安排科学、数据审核方法明确性等方面进行综合评审。

数据质控方案细致全面、合理，完全响应需求的得5分；

数据质控方案方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得3分；

数据质控方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。

4、数据对接方案：投标人需针对数据对接技术要求，结合现有系统架构及设备性能等情况，提供完整的数据对接方案。数据接入的管控功能包括关键参数、反馈状态、告警信息。为分析、判定自动监测数据的有效性，在获取监测数据的同时，得到仪器关键参数包括不限于消解温度、显色时间、量程上限、消解时间、静止时间、校准系数、工作曲线、工作曲线相关系数、测试信号值等数据的采集与上传。投标人需满足以上要求并提供相应的证明材料及各项功能的实际应用图片。

数据对接方案细致全面、合理，完全响应需求的得5分；

数据对接方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得3分；数据对接方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。

5、运维服务方案：运维方案应包括操作规范和规章制度制定情况，具体包含机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等措施，对照运维服务条款做好日常运行维护记录。

方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得5分；

方案较为完整，基本响应需求得3分；

方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。

6、运维应急预案：投标人须针对项目可能发生的突发情况提供应急服务方案，包括但不限于应急流程、预防措施、突发事件应急策略等。

方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得5分；方案较为完整，基本响应需求得3分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。

4

业绩

（4分）

4

投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供一份合同案例得2分，满分4分，不提供不得分。提供合同原件扫描上传。

5

- 履约能力

（18分）

18

一、企业实力（9分）

1、投标人具备有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书，有一项得1分，满分2分，没有不得分；

2、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度二级及以上证书得2分，三级及以下得1分，不提供不得分；

3、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级及以上证书的得2分，不提供不得分；

4、投标人或所投产品厂家具有生态环境综合服务能力等级一级资质的，得3分，不提供不得分。

（注：以上须提供证书，原件扫描上传，不提供不得分。)

二、技术实力与人员保障（9分）

1、投标人拟派的项目经理（1名）具有二级及以上建造师（机电工程）、中级及以上工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP），有一项得1分，满分3分，没有不得分；

2、投标人拟派的技术负责人（1名）具有系统集成项目管理工程师证书、IT服务项目经理，有一项得1分，满分2分，没有不得分；

3、项目团队成员（不含项目经理和技术负责人）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、工程师（电子信息或通信工程）、ITSS-信息技术应用创新服务经理、高级智能化系统集成项目经理证书，有一项得1分，满分4分，没有不得分。

- （注：投标人须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传）

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

磋商主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、磋商响应函

八、供应商信用承诺书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、磋商响应报价表

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、主要标的信息（成交后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：______年______月______日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件（正反）：

七、磋商响应函

致： 东方华星建设管理（江苏）有限公司

根据贵方的________号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开 户 行：

账          号：

日           期：________年____月____日

八、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

九、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 租赁和商务服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

十一、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 第一轮报价 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 备注 |  |

日期：  年  月  日

注：行数不够，可自行添加。

十二、分项报价表表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：  年  月  日

注：行数不够，可自行添加。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 响应承诺 | 超出、符 合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期要求 |  |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |