招 标 文 件

项目名称：射阳县综合检验检测中心2024年食品检测能力提升采购项目

项目编号：JSZC-320924-JCJT-G2025-0001

射阳县综合检验检测中心

江苏甲晨建设集团有限公司

2025年4月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………20

采购需求……………………………………25

评标方法与评标标准………………………42

投标文件格式………………………………47

第一章 招标公告

项目概况

射阳县综合检验检测中心2024年食品检测能力提升采购项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年5月20日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JCJT-G2025-0001

2.项目名称：射阳县综合检验检测中心2024年食品检测能力提升采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300万元

5.最高限价：300万元

6.采购需求：射阳县综合检验检测中心为进一步满足食品安全检验工作需要，不断提升中心的食品检验检测能力，中心拟采购氮吹仪、配标仪、电脑成像显微镜、平行研磨仪、液相色谱仪等设备。具体采购的货物名称及数量详见下表：

| 序号 | 名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机溶液配标仪 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 平行研磨仪 | 2 |  |
| 3 | 全自动水浴氮吹仪 | 1 |  |
| 4 | 全自动干式氮吹仪 | 1 |  |
| 5 | 超声波清洗机 | 2 |  |
| 6 | 电脑成像显微镜 | 1 |  |
| 7 | 高速离心机 | 1 |  |
| 8 | 医用冷藏冰箱 | 1 |  |
| 9 | 标准物质专用超低温冰箱 | 1 |  |
| 10 | 微生物专用超低温冰箱 | 1 |  |
| 11 | 医用冷藏冰箱 | 3 |  |
| 12 | 液相色谱仪 | 1 | 核心产品 |
| 13 | 无线温湿度记录仪 | 1 |  |
| 14 | 超静音无风管通风橱 | 1 |  |

招标范围包括：以上设备的提供、运输、安装、调试、运行服务、检验、人员培训、售后服务等以及直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全部工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件项目需求中有关商务、技术和服务的相应规定为准。

7、合同履行期限：合同签订后，接到使用单位通知后的60天内完成供货、调试并经验收合格。

8、履约地点：射阳县综合检验检测中心指定地点。

9.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.8法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月20日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：射阳县综合检验检测中心

地    址：射阳县幸福大道26号联创中心B座

联系方式：18761261392

2.采购代理机构信息

名    称：江苏甲晨建设集团有限公司

地　　址：射阳县建工大厦十二楼

联系方式：15151052742

3.项目联系方式

项目联系人：周明建

电　　 话：18761261392

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏甲晨建设集团有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,供应商须通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、收费

34.1中标服务费：本次招标代理服务费由中标单位向招标代理机构支付。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在响应文件中单独列出。招标代理服务费按照国家收费标准收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。中标金额按包（标段）分别计算，不累计。收费标准如有变动（只降低，不提高），招标代理机构可以在开标前以电子邮件回复的方式通知已报名供应商。

34.2收费标准：本次招标的代理服务费根据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】20号）按差额定率累进法计算，进行计取。

收费标准：中标金额50万（含50万）元以下：按1.6%收取；中标金额50-400万（含400万）元：货物、服务、工程按中标金额的1.5%收取；中标金额400-1000万（含1000万）元：货物按中标金额的1.1%。

收款帐户为：江苏甲晨建设集团有限公司 ，开户行：江苏射阳农村商业银行营业部，账号：3209242901201000060338。

35、中小型企业有关政策

35.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

35.2本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

35.4根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

35.5以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物若全部为中小企业所制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能通过资格性审查要求，则按无效投标人处理。

36、履约保证金

履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，成交后签订合同时成交方须交纳不超过成交额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，成交单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例至5%（或免于缴纳履约保证金）。本项目采购人是否收取履约保证金，在签订本项目合同时根据合同内容约定来执行。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

37、落实节能、环保产品政策

37.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（原件彩色扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（原件彩色扫描件）

38、其他

38.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1.1 乙方交纳不超过合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

（注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例至5%。本项目采购人是否收取履约保证金，在签订本项目合同时根据合同内容约定来执行。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.1.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.1.3供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.1.4如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，中标方提供全额发票，采购方付至项目总价90%,并无息退还履约保证金(如有),余款在一年后无质量、服务问题一次性付清。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  千分之六  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况

射阳县综合检验检测中心为进一步满足食品安全检验工作需要，不断提升中心的食品检验检测能力，中心拟采购氮吹仪、配标仪、电脑成像显微镜、平行研磨仪、液相色谱仪等设备。

具体采购的货物名称及数量详见下表：

| 序号 | 名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机溶液配标仪 | 1 | （核心产品） |
| 2 | 平行研磨仪 | 2 |  |
| 3 | 全自动水浴氮吹仪 | 1 |  |
| 4 | 全自动干式氮吹仪 | 1 |  |
| 5 | 超声波清洗机 | 2 |  |
| 6 | 电脑成像显微镜 | 1 |  |
| 7 | 高速离心机 | 1 |  |
| 8 | 医用冷藏冰箱 | 1 |  |
| 9 | 标准物质专用超低温冰箱 | 1 |  |
| 10 | 微生物专用超低温冰箱 | 1 |  |
| 11 | 医用冷藏冰箱 | 3 |  |
| 12 | 液相色谱仪 | 1 | （核心产品） |
| 13 | 无线温湿度记录仪 | 1 |  |
| 14 | 超静音无风管通风橱 | 1 |  |

二、产品技术参数要求

（一）有机溶液配标仪（核心产品）

1、基本功能要求：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的稀释、转移、定容，具备分液功能，同时满足标准溶液的配制，标准曲线的制备、标液的的定量添加等制备需求，支持多级稀释的配制需求。

2、技术参数

2.1、基本参数

2.1.1、硬件要求：具备3注射泵系统搭配3组三通阀，通过八通阀切换溶剂，通过三维机械臂及Z轴取样针在样品盘移取样品和稀释。

2.1.2、可兼容储备瓶规格： 2mL色谱瓶，20mL、30mL、40mL标液储备瓶，15mL、50mL、100mL离心管，10mL、25mL、50mL、100mL容量瓶。

★2.1.3、主机搭载高精度三注射泵系统：100μL、1000μL、10mL三组注射泵，均可独立驱动，确保仪器的移液范围。

2.1.4、最大可放置瓶位： ≥260位色谱瓶。

★2.1.5、外置稀释液：旋转8通阀进行切换，从500ml外置溶剂瓶直接吸取溶剂。（采用移动机械臂吸取溶剂的方式不视为有效溶剂通道）

2.1.6、取样终端材质可更换：不锈钢针，Peek针，穿刺针。

2.1.7、单泵移液体积： 10μL～1000μL。

★2.1.8、 独立清洗槽位：≥4个，具有样品针溢流清洗功能。（提供主机上安装4个独立清洗槽位的图片证明）

2.1.9、外置独立夹管阀：≥4个。

2.1.10、旋转三通切换阀：≥3个。

2.1.11、半导体制冷控温位数：≥200个（最低可至室温-10 ℃ ）。

★2.1.12、自动涡旋混匀位数：≥70位2ml色谱瓶。

2.1.13、自动涡旋转速：（1～300）rpm，连续可调。

2.1.14、 采用独立双Z轴进行瓶盖位置定位。

2.1.15、 取样终端具备自动穿刺脱瓶功能。

2.1.16、可视性：仪器具备四面密封，关门后，正面侧面三面全透明，方便观察运行情况和维护。

2.1.17、 整机避光：具备遮光面板，内置状态灯光指示系统。

2.2、控制模块

2.2.1、图形化操作软件，操作简易，支持方法设置导向功能。可自动生成多级中间液，根据配置精准度要求，自动选择合适中间液进行快速配置。

2.2.2、控制软件功能需至少包含以下几个主要功能：

2.2.2.1、 固标稀释模式，自动计算稀释液体积并自动混匀。

2.2.2.2、 标曲稀释功能，支持≥10个点的标曲稀释，根据稀释浓度，可自动生成≥5点中间液，并且可设置内标。

2.2.3、报警功能：软件与灯光指示双重报警。

2.2.4、软件可支持Windows 10/11系统，支持笔记本电脑、台式电脑、平板电脑

2.3、数据安全模块

2.3.1、报告导出功能：数据可导出留存，方法具备追溯性。

2.3.2、日志查询功能：配制过程实时记录，配制过程具备追溯性。

2.3.3、配制过程实时监控功能：配制步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。

3、配置

| 1 | 主机 | XYZ三轴控制系统 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三泵控制系统(100μL、1000μL、10mL) 及3组旋转三通阀 |  |
|  |  | 旋转8通阀溶剂选择系统 |  |
|  |  | 四位清洗系统 |  |
|  |  | 溢流清洗系统 |  |
|  |  | 控制软件 |  |
| 2 | 200位以上2ml色谱瓶半导体控温模块 |  | 1套 |
| 3 | 70位以上2ml色谱瓶涡旋混匀模块 |  | 1套 |
| 4 | 双Z轴不锈钢穿刺针模块 |  | 1套 |
| 5 | 50mL×21位样品架 |  | 1个 |
| 6 | 计量院校验服务： 经甲方认可的计量机构检定/校准合格，且取得有效计量证书 |  | 1次 |

4、质保及备件供应：

保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

技术服务：

提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

应用支持：

制造商有应用研发能力，能为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

（二）平行研磨仪

1、电机最高转速不低于25000rpm；不少于9通道全自动研磨，至少同时处理9个样品；每个位置样品可独立运行；不放置样品的位置，不会运行，保证安全；

每个样品研磨使用单独刀头，无交叉污染；

2、单个罐蔬菜瓜果最大处理量不低于1100g；单个罐肉类、水产最大处理量不低于500g；单个罐谷物、中药材最大处理量不低于200g；

3、可以批次处理蔬菜瓜果肉类样品不低于5个/次；可批次处理谷物、茶叶或者中药类样品不低于9个/次；

4、每个样品处理时间、程序完全相同，保证样品处理平行性，重复性；带有降音罩，噪音低于70DB；具有开盖即停的安全锁，确保使用人员安全；工作速度和时间可根据需要自由设置，0-9999秒可任意调整；具备制冷配件，可进行低温（最低可达—18℃以下）冷冻均质时处理热敏样品。

（三）水浴氮吹仪

1、工作环境

温度:（10～ 40）℃；湿度:（20～80）%RH；电源: 单相（200～240）V，50/60 Hz

2、技术规格及要求

2.1、利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

★2.2、批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。

2.3、浓缩管体积：10ml～80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

2.4、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。（需要提供氮吹针下降到50mm，100mm，160mm位置及主控屏的实拍图片并说明）

2.5、下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。

★2.6、电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0～3.0L/min，精确到0.1L/min。（需要提供主机控制界面中氮吹流量控制精准到0.1L/min的实拍图片并说明）

★2.7、模块化氮吹针设计：应安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。

2.8、氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。

2.9、状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。

2.10、水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。（需要提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明）

2.11、可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态。（需要提供主机正面、左右侧面的实拍图片，并说明各观察面的可观察面积）

2.12、低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。

2.13、浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。

2.14、浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。

2.15、具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。

2.16、具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。

2.17、控制面板嵌于主机正前方，无须占用主机左右方位空间。

2.18、水浴采用双层隔热材料设计，避免在使用高温水浴时误触发生的烫伤。

2.19、具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。

2.20、主机具备红外定容通讯用接口，支持升级到不少于48位60mL样品管进行自动光学定容。

★2.21、自动定容：采用耐高温的光学液位传感器，可对尾管中1.0 ml液体的精准定容。

2.22、具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。

3、仪器配置

| 1 | 全自动平行浓缩仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 三面观察水浴双层加热模组 | 1套 |
| 3 | 6位氮吹模组 | 8套 |
| 4 | 48位20ml试管架 | 1套 |
| 5 | 20ml试管100个/包 | 1包 |
| 6 | 48位80ml试管架 | 1套 |
| 7 | 80ml试管：100个/包 | 1包 |
| 8 | 近干模组 | 1套 |
| 9 | 控制软件 | 1套 |

4、质保及备件供应：

保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

技术服务应提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。应用支持：制造商有应用研发能力，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。仪器尺寸应小于等于55*40*60（长*宽*高），可以放通阀橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。

（四）全自动干式氮吹仪

★1、自动浓缩仪：利用干式加热模式，通过将氮气吹入受热后的样品表面进行快速浓缩支持不少于60位样品并联使用，样品通量大，效率高。

2、氮吹针可随液面自动下降，并可自动升起，升降速度可调，使用更方便。

3、氮吹针采用双模式控制，既可以利用程序设置自动升降也可使用按键手动调整氮吹针至合适的位置。

★4、氮吹供气通道≥8路，保证每个出气口压力的平行性（提供产品彩页或实物图等证明文件）；

5、支持小分组控制，通过控制终端可随时开始、暂停或停止八个通道中的任意通道。方便用户在少数量样品浓缩时关掉无样品的氮吹口，既节省氮气也避免了用堵头堵氮气出口的麻烦。

6、程序换针界面辅助快速更换氮吹针，可方便快捷的更换成不同位数的浓缩通道，也方便拆卸清洗氮吹针。

7、可以快速更换为大体积专用氮吹排针提高浓缩效率的同时也增大了设备兼容性。

8、浓缩仪设有具有照明功能的大尺寸可视玻璃观察窗，浓缩全过程可观察到样品的状态。

9、经典上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。浓缩架和浴槽全身采用PTFE涂层防腐蚀防生锈工艺，大大提高了仪器的耐用性和寿命。

10、试管架形式多样：支持10mL、15mL、50mL等通用规格的试管/离心管，2mL的GC/LC小瓶和1.5mL塑料离心管并能在小瓶上进行氮吹。干式加热方式，并具有预加热功能开机后按照预设温度自动加热，机身自带过热保护组件更加安全。控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：（室温～100）℃。浓缩状态时，上盖会自动电磁锁定，打开上盖后自动断气，安全高效并节省氮气

11、本机具有人机交互界面，不低于7寸超大触控彩屏，支持中英文自由切换，可实时显示浓缩的氮吹针下降速度、氮吹压力、浓缩时间、加热温度等参数信息，支持在线编辑和保存浓缩参数。氮吹针下降到最低处时支持自动延时和自动程序调压。自动调整氮吹针最佳起始高度，中途如果更换或增加样品系统自动调节新的高度、具有物联网功能，通过微信小程序、APP等方式可以轻松实现远程监控，浓缩参数实时显示在远程控制程序上，轻松实现远程推送和接收设备的通知信息。

12、配置要求：

| 1 | 浓缩仪主机单元，包括不少于60位氮气出口 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 不低于7寸智能控制终端（人机交互终端控制系统） | 1套 |
| 3 | 氮吹针组件（每组含8根氮吹针） | 8组 |
| 4 | 10mL ＞60位表面经PTFE处理样品管支架 | 1套 |
| 5 | 50ml表面经PTFE处理样品管支架 | 1套 |
| 6 | 备用大体积氮吹针（10支/包） | 3包 |
| 7 | 防腐排气管 | 3m |
| 8 | 专用工具包 | 1套 |
| 9 | 氮气接头组件 | 1套 |
| 10 | 氮气专用PU管 | 5米 |
| 11 | 强力排风装置，风扇及相应废气管道 | 1套 |
| 12 | 铝制干式加热模块 | 1套 |

（五）超声波清洗机

1、它激式线路，频率自动跟踪，工作稳定可靠。电声转换率高达98%以上，换能器单个功率：≥50W。 采用IGBT大功率模块控制，输出功率强大。超声波发生器有频率微调的功能，调整范围1%，换能效率达到最大，在不同工况下都能达到最佳效果。设备的噪音不高于80db。超声频率：40KHz自动追频，自适应超声标称功率：800W，功率可调：0～100%，步进10%，也可细化至步进1%

时间可调：（1～480）min，脉冲间隙时间：6s～3s间歇工作

2、加热功率：≥500W；也可根据要求定制加热功率；温度可调：室温-80 ℃

清洗槽容量：≥30升，水槽采用304优质不锈钢，厚度1mm，一次性冲压成型。采用3.7 高清液晶显示屏触控操作，屏幕实时显示时间、温度、功率、频率及电流，运行状态倒计时显示。

3、仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。面板采用有机玻璃，具有防水功能。

（六）电脑成像显微镜

1、研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，不可大于45mm。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

4、观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，LED与卤素灯色温可随时切换。（提供制造制造商官方盖章证明文件）

6、物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17）、

10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10）、

20X（N.A.≥ 0.5，W.D. ≥2.1 spring）、

40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.15 spring）、

100X（N.A. ≥1.30，W.D. ≥0.2 spring，oil）

7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准

9、物镜转换器：可拆卸式编码七孔物镜转换器

★10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A. ≥0.9

11、荧光照明器：大于等于八孔荧光照明器，无需工具即可更换滤色镜组。

12、荧光光源：宽光谱高强度荧光光源。

★13、高性能荧光紫外、蓝色、绿色，黄色激发块窄带带通激发滤色镜组，带通可以防止串色，激发块滤色镜均带有干涉镀膜，荧光透过率可达99%。（提供制造制造商官方盖章证明文件）

14、应选用与显微镜同品牌成像系统

15、相机类型：彩色CMOS相机，全局快门

16、物理像素≥1200万

17、制冷系统：Peltier制冷（室温-10 ℃ ）

18、最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000）

19、实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下）可采集的波长范围：（400～1000）nm

20、支持IR截止滤镜手动切换进出光路，像素融合：2x29.相机接口

21、对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

22、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果

23、对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

24、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

25、支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化；

26、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

27、配置清单：

| 1 | LED主机架 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 高功率LED灯室 |  |
| 3 | 透射光光闸 |  |
| 4 | 三目观察筒 |  |
| 5 | 10X目镜 |  |
| 6 | 10X屈光度可调目镜 |  |
| 7 | 6孔位物镜转换器 |  |
| 8 | 机械式载物台 |  |
| 9 | 左手样品夹 |  |
| 10 | 宽带紫外荧光激发块 |  |
| 11 | 宽带蓝光荧光激发块 |  |
| 12 | 宽带绿光荧光激发块 |  |
| 13 | 8孔位荧光照明系统 |  |
| 14 | 中性灰度滤色片 |  |
| 15 | 中性灰度滤色片 |  |
| 16 | 防尘罩 |  |
| 17 | 摇摆式聚光镜， N.A. 0.9～0.16 |  |
| 18 | 4X万能平场半复消色差物镜， NA 0.13， 工作距离17mm |  |
| 19 | 10X万能平场半复消色差物镜， NA 0.3， 工作距离10mm |  |
| 20 | 20X万能平场半复消色差物镜， NA 0.5， 工作距离2.1mm |  |
| 21 | 40X万能平场半复消色差物镜， NA 0.75， 工作距离0.51mm |  |
| 22 | 100X万能平场半复消色差油浸物镜， NA 1.3， 工作距离0.2mm |  |
| 23 | 30ml无荧光专用镜油 |  |
| 24 | 100W汞灯灯室 |  |
| 25 | 汞灯供电器（220V电压用） |  |
| 26 | 4900万以上像素彩色制冷显微成像相机，荧光响应范围拓展到1000nm |  |
| 27 | 图像分析软件 |  |
| 28 | 电源线 |  |

28、中标后签约前，应提供制造商授权及质保函

（七）高速离心机

1、微机控制、大力矩交流变频无剂电机直接驱动、无碳粉污染、运行稳定、转数度高；

2、可编程操作、可任意设定离心转速、离心时问、RCF值和升降量曲线、25组可存储、修改、调用离心程序；

3、大屏幕液晶显示、进口高能效无氟制冷系统；

4、9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳；

5、转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全。

6、双操作系统，按键操作和触屏操作可同时切换使用。

7、最高转速：≥21000r/min

8、最大相对离心力：≥28500xg

9、最大容量：≥4×750ml

10、定时范围：0～99H59min

11、温度设置范围：-20℃～40℃

12、整机噪音：≤55dB（A）

13、压缩机组：进口高性能压缩机组、无氟制冷剂

14、离心腔直径：Φ≥420mm

15、温度精度：±1℃

16、转速精度：±20r/min

17、配置清单：

| 1 | 主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1.5ml转子，转速≥15000rpm | 1个 |
| 3 | 15ml转子，转速≥15000rpm； | 1个 |
| 4 | 50ml转子，转速≥15000rpm | 1个 |

（八）医用冷藏冰箱

1、总容积：≥550L。

2、温度范围：+3℃至+16℃，度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示，显示精度0.1℃，采用电子控制器，温度控制精度±0.1℃

3、防爆等级；< Ex > d e ib mb IIB T4 Gb（提供证明材料）

4、有温度/开门/探头错误/断电四个报警保护，可记录高低温数据，故障时有声音和灯光警告信号

5、设备配备安全恒温器，防止温度过低，从而确保存储物品安全

6、气候等级（SN-ST）：0～35℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力

7、采用新型环保无氟碳氢制冷剂R600a

8、门可以根据实际情况进行方向安装，可在90°时保持打开状态，并在小于60°时自动关闭，以方便使用。

9、配备滚轮和撑脚，方便移动和水平调节

10、5个储存搁架，承重≥40kg，确保了层架能满足任何类型的储存要求

11、配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问

12、符合人体工程学的超薄型助力手柄

13、内衬材料：航空级聚苯乙烯材料

（九）标准物质/微生物专用超低温冰箱

1、温度范围：-40℃～-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃～30℃)。

2、有效容积：≥600L。

3、内箱尺寸(W×D×H)：不小于750×600×1250mm。

4、样本容量：2ml样本存放量40000支(400个、10×10冻存盒)。

5、外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

6、内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

7、内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板。

8、检测孔2个，17mm(背部，左下角)。

9、制冷剂：高温侧：R404A(环保型)/低温侧：R508(环保型)。

10、安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能，多种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)。

11、标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个；

12、冷却方式：直冷式。

13、电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。

14、电脑板温控；数字式温度显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃～-86℃可调。

15、配备脚轮以及止动底角。

16、立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。

17、超厚硬质发泡聚氨酯保温层，保温效果好。

18、带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜。

19、原装进口全封闭型压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。

20、标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

21、所有独立部件安全接地。

22、冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗。

23、具有显示屏密码保护机制。

24、一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活更方便。

（十）液相色谱仪（核心产品）

1、工作条件

电源：220V，50Hz电源

环境温度：（4～50）℃

环境湿度：<95%RH

2、技术性能：液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、柱温箱、荧光检测器、蒸发光散射检测器、一套液相色谱工作站系统组成。

2.1、四元梯度泵

★2.1.1、串联式双柱塞往复泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动，主动电磁阀控制浮动活塞设计（提供制造制造商官方盖章证明文件）

2.1.2、 流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.3、 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.4、 压力范围：0～600 bar（提供制造制造商官方盖章证明文件）

2.1.5、 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.6、 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.7、 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%

2.1.8、 混合精度：±0.20%SD

2.1.9、 滞后体积：（600～900）uL

2.2、 在线真空脱气机

2.2.1、 流速：10mL/min每个流路

2.2.2、 通道：四个独立通道

2.2.3、 pH 范围：1-14

2.3、自动进样器：

★2.3.1、 样品量：≥120位（提供制造制造商官方盖章证明文件）

2.3.2、 进样量：（0.1～100）uL

2.3.3、面积精度：<0.25%

2.3.4、操作压力:最高600 bar (60 MPa 或8702 psi)计量泵

2.3.5、样品交叉污染：<0.004%

2.3.6、衍生功能：自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式（提供制造制造商官方盖章证明文件）

2.4、 智能化温控柱箱

★2.4.1、 柱温范围：室温-10 ℃ ～80 ℃（提供制造制造商官方盖章证明文件）

2.4.2、 温度稳定性：<± 0.1℃

2.4.3、 温度准确度：±0.5℃

2.4.4、 柱容量：30cm柱、四根

2.5、 荧光检测器

2.5.1、性能：

单波长运行：

a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比)Ex 350 nm， Em 397 nm， dark value 450 nm， 标准流通池；

b) Raman (H2O) > 3000 (在dark value 处测量的噪声参比)Ex 350 nm， Em 397 nm， dark value 450 nm， 标准流通池

2.5.2、光源：氙闪灯

2.5.3、脉冲频率：信号模式296 Hz，经济模式148 Hz

2.5.4、激发单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm， 范围（200～1200） nm，零序，带宽20 nm；

发射单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm， 范围（200～1200）nm，零序，带宽20 nm

2.5.5、光谱采集激发或发射光谱，扫描速度每个数据点28 ms

2.5.6、波长重现性：± 0.2 nm

2.5.7、波长准确度：± 3 nm

2.5.8、数据采集速率：74 Hz

2.6、蒸发光散射检测器

2.6.1、	光源：LED 480 nm

2.6.2、	检测器：PMT，含数字信号处理功能

2.6.3、	雾化器：关闭， （25～90） °C

2.6.4、	蒸发器：

非冷却，关闭， （25～120） °C；

冷却式，关闭， （10～ 80）°C。

2.6.5、气体流量范围：（0.9～3.25 ）L/min （可控的气体关闭）

2.6.6、短期噪音： <0.2 mV

2.6.7、漂移：对于两个模块， <1 mV/h，在指定条件下。

2.6.8、操作压力：（60 ～100）psi （ 4～6.7 bar）

2.6.9、洗脱液流量范围：（0.2～5.0）mL/min

2.7、  数据处理系统

2.7.1、 软件：正版Windows 10 、64位中文或英文Pro专业版操作环境，液相色谱软件， 工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.7.2 、GLP功能

2.7.3、 维护信息预报系统（EMF）

2.7.4 电子记录维护和错误及故障信息

2.7.5 OQ/PV（操作合格/性能验证）功能

2.7.6、配置

品牌商务电脑：21吋液晶显示器，500G硬盘，intel处理器，8Ｇ内存；

具有扫描复印打印功能激光打印机；

Windows 10系统64位中文或英文Pro专业版系统；

3、服务要求

3.1、制造商须拥有应用实验中心，培训中心和维修中心，制造商具有完善的售后服务标准化体系，通过ISO9001售后服务质量体系认证。

3.2、 安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

3.3、人员培训：除现场安装和使用培训外，还须为采购人2名操作人员提供前往生产商在中国测试实验室进行相关软硬件的操作培训，时间不少于3天。仪器设备安装后，应长时间无条件提供采购人需要的设备方法开发及应用资料。

3.4、仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期2年，仪器终生维修。

（十一）超静音无风管通风橱

- 主要用途：用于实验过程中产生的有害化学物质过滤吸附分解。

2、技术指标与性能要求

尺寸：须根据实验室空间、使用微波消解仪等特殊需求定制。

外部尺寸（长×宽×高mm）：1800*950*2010mm ；

工作尺寸（长×宽×高mm）：1760*900*830mm 。

安全警报：通过智能化科技LED光带闪烁和报警声音来提醒：风机失灵、风速异常。

在线实时显示柜体内温度、湿度、TVOC浓度、面风速以及风机转速；

过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合化学品，进行配置相应的过滤器，采用广谱高效去除各种有毒有害化学生态污染物，包括但不限于专门用于无机酸、H2S及SO2等去除的过滤材料以及用于二氧化硫、活性硫化物、有机酸、氮氧化物、甲醛、臭氧、挥发性有机物（VOCs）、碳氢化合物等；

空气处理量：≥720m³/h。

台面性能：采用千思板或理化板性能的台面。

翻转式前门：翻转后，表面风速须遵循中国行业标准JG/T 385-2012。

金属部分材质：镀锌板外加表面喷涂，坚固耐用，美观大方，耐腐蚀；

过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫健委GBZ2.1-2019规定的最低限值）时的具体吸附量不低于标准规定值：

异丙醇：> 500g；环己烷：> 750g；盐酸：> 1620g；

面风速：（0.4～0.6）m/s。

根据美国 ASHRAE 110测试方法，检测到SF6的泄漏低于0.5ppm（符合安全标准）；

电压：（100～240）V，频率：50-60HZ；

制造厂商通过ISO19001-2016质量体系、ISO45001-2018职业健康安全管理体系、24001-2016环境管理体系相关认证；

3、配置包括：

| 1 | 主柜体 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 过滤器单元 | 3个 |
| 3 | 风机：无刷式风机 | 3套 |
| 4 | 内部照明：高品质LED荧光灯管 500lux (IP 67) | 1个 |
| 5 | 千思板或理化板台面 | 1块 |
| 6 | 固定工作台 | 1个 |
| 7 | 电源插座： | 大于2个 |

4、安装及售后服务

保修期：整机保修五年，消耗品保证3年正常使用；

5、制造商负责安装调试及培训制造商每年派工程师上门巡检一次，产品终身维护；

（十二）无线温湿度记录仪

1、冷链采集设备--温度采集器

1.1、测量范围：温度：（-40～100）℃

1.2测量精度：温度：±0.3℃，须提供经甲方认可的计量机构检定/校准合格，且取得有效证明温湿度精度的计量证书。

1.3、时间间隔设置：1分钟～24小时

1.4、工作方式：可控（闲置时进入休眠状态）；采集方式：定时自动采集；传输方式：寻到基站后定时上传；补发方式：当数据积压后，有自动补发功能；存储容量≥5000条，存满溢出，导出方式为无线导出；电池容量≥1600 mAH，电池使用周期3年以上

2、冷链采集设备--温湿度采集器

2.1、测量范围：温度：（-40～100）℃

2.2、测量精度：温度：±0.3℃ ， 湿度：±3%RH，须提供经甲方认可的计量机构检定/校准合格，且取得有效证明温湿度精度的计量证书。

2.3、时间间隔设置：1分钟～24小时；

2.4、工作方式可控（闲置时进入休眠状态）；

采集方式：定时自动采集；

传输方式：寻到基站后定时上传；

补发方式：当数据积压后，有自动补发功能；

存储容量≥5000条，存满溢出；

导出方式为无线导出；

电池容量≥1600 mAH；电池使用周期3年以上。

3、冷链采集设备--超低温采集器

3.1、显示：LCD显示屏 液晶双路循环显示。

3.2、测量范围：

温度：（-250～300）℃，温度范围可选调；

分辨率：温度0.1℃；

测量精度：温度：±0.3℃，湿度：±3%RH；

须提供经甲方认可的计量机构检定/校准合格，且取得有效证明温湿度精度的计量证书。

3.3、记录间隔：1分钟～24小时可调；

使用温度：（-20～70）℃；

数据接口：RS485；

存储容量：1500组；

电池规格：3.6V锂电池；电池寿命：3年以上；

4、冷链专用中继器技术要求

4.1、显示：3.5寸触摸彩色显示屏，中英文显示；

分辨率：温度0.1℃    湿度0.1%RH；

记录间隔：1分钟～24小时可调；

使用温度：（-20～60）℃；

数据接口：USB；读写区域：全向，可同时识别100张标签（要求提供产品证明材料并加盖生产厂商公章）；

供电电源：5V 、2A；无线采集距离：≥1000米(无障碍)；

4.2、数据传输方式：

中继器支持可选定4G、Wifi、宽带、POE等数据传输方式，以适应现场不同的网络环境，尽量利用现有硬件条件。

防碰撞技术，同一空间内同一台中继器可以同时接收100个温湿度传感器，互不干扰，以备后期与物品管理和物品定位系统对接。（要求提供产品证明材料并加盖生产厂商公章）。

具有后备电池，能够在断电情况下继续工作，后备电池工作能力在24小时以上。

5、终端显示器配置：品牌电脑:21吋液晶显示器，500G硬盘，intel处理器，8Ｇ内存；

6、配置清单：

| 1 | 无线数据中继器 | 10个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | SIM卡（包含3年流量费） | 10个 |
| 3 | 冷链记录仪 | 42个 |
| 4 | 温湿度记录仪 | 30个 |
| 5 | 超低温采集器 | 2个 |

- 注：投标人在制作投标文件时，必须按实际投标标的物的参数标准进行响应，不得按此表参数强行复制粘贴。否则，评委将酌情扣分。

- 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。但调整的参数须高于或同等于该参数。

- 本清单为基本的设备明细，如存在遗漏，为了达到项目需求，中标人可根据品牌及效果需要，增加额外的设备，以达到项目需求的功能要求。请投标人认真理解招标文件相关内容。如因缺少辅助设备无法达到技术要求，招标人不再另行增补费用。

- 三、质量要求：

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对所投产品质量负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 四、技术资料与售后服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供售后服务承诺书。

2、中标后提供产品合格证，仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于一年质量保证期，项目竣工验收合格之日起计算。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

5、投标单位应严格遵守服务合同约定，在最短时间内恢复系统正常运行。

- 五、安全管理要求：

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方应为项目安装服务人员购买不记名意外伤害保险。中标方在项目安装调试现场过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

六、合同履行期限：合同签订后，接到使用单位通知后的60天内完成供货、调试并经验收合格。

七、履约地点：射阳县综合检验检测中心指定地点。

- 八、付款方式

- 合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，中标方提供全额发票，采购方付至项目总价90%,并无息退还履约保证金(如有),余款在一年后无质量、服务问题一次性付清。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

九：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

- 十、其他要求

- 1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

- 2、报价含交付使用前一切设备相关费用。不接受选择性报价。

- 3、资格后审：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格性和符合性进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

- 4、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

- 5、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 6、不允许转包或分包，一旦发现转包或分包行为，采购人有权单方面终止合同，成交人承担违约责任，采购人有权不予拨付资金。

- 7、成交人应保证采购人在使用本项目的服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，成交人应承担全部责任。

- 8、成交供应商应加强对资料的保管，工作全面完成后，应将采购单位认为必要的有关资料返还给采购单位；其余资料，供应商应按采购单位要求存档保管，并应及时满足采购单位对资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 9、供应商须对采购单位提供的数据、材料具有保密义务，如发现有泄密行为，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 10、如发现成交供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位服务，所发生的费用由成交供应商承担。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 |
| 二 | 技术参数评审 | 41.5分 | 所投产品技术指标、参数全部满足或超过招标技术要求的得41.5分，标“★”项每有一处不满足或负偏离扣2分，非标“★”每有一项负偏离的扣0.05分。 注：1.标“★”号的，按招标文件中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应表》中标注证明材料所在页码）为依据，否则视为负偏离；2.其他参数以提供的《技术参数响应表》加盖投标人公章为依据，否则视为负偏离；3.技术参数中每一小条为一项；4.投标人需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 |
| 三 | 类似业绩 | 2分 | 投标人自2021年1月1日起(以合同签订时间为准)，承担过类似本项目业绩的（需包含重点产品3个以上），每有1个得1分，本项最高得2分。 注：投标时须合同原件及发票原件彩色扫描件并同时加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 四 | 能力验证及实验室比对 | 4分 | 为保证检测结果可靠性，方便实验室间检验检测能力的数据比对、能力验证： ①投标人具备检测实验室CMA或CNAS资质（本次招标涉及项目）的得2分。 ②投标人具有的实验室设备包含液相色谱仪、荧光显微镜的，每有一个得1分，本项最高得2分。 注：1.自有实验室需提供CMA认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，提供的CMA资质认定证书上单位名称和投标人不一致的不得分，未按要求提供或未提供的不得分； 2.实验室设备需提供购买合同原件及发票原件彩色扫描件并同时加盖投标人公章。 |
| 五 | 科研能力 | 3.5分 | 为确保食品安全，杜绝非法添加隐形物质，提升科研创新能力，具备开发新型检测方法能力： ①项目负责人具有高级职称证书的，得1分。 ②项目组成员（除项目负责人），具有中级及以上职称证书的，得0.5分，本项最高得2.5分。 注：1.提供相关人员学历、学位、职称等证书原件彩色扫描件，未按要求提供或未提供的不得分。 2.须提供相关人员从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分（一人多证情形的不重复计算，不接受退休返聘人员）； 3.上述证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 六 | 项目实施 | 5分 | 评标委员会根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案（须包含：时间进度安排、安装及调试方案、验收方案、质量保证措施等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 七 | 培训服务 | 5分 | 评标委员会根据投标人提供的培训服务方案（须包含：培训计划、培训内容、培训人员能力等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 八 | 售后服务 | 5分 | 评标委员会根据投标人的售后服务方案（须包含：售后响应时间、故障处理措施、设备维护计划等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得3分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 4分 | 评标委员会投标人提供的针对本项目的应急预案（须包含：（1）应急处理预案；（2）响应时间；（3）故障处理；（4）定期检查）进行综合评审；方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得4分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得3分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术参数响应对照表

十二、资格性审查响应对照表

十三、符合性检查响应对照表

十四、开标一览表

十五、投标分项报价表

十六、其他证明文件

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏甲晨建设集团有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加贵单位组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术参数响应对照表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 | 投标产品技术参数 | 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 注：各投标人按照招标文件技术要求逐条列出，并作出详细对比说明；如不全或表述不清，有可能导致后果，则责任自负。

十二、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 8 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十三、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 其他实质性响应内容（见附件1） |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

# 附件1、            实质性响应内容

- 一、质量要求：

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对所投产品质量负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 二、技术资料与售后服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供售后服务承诺书。

2、中标后提供产品合格证，仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于一年质量保证期，项目竣工验收合格之日起计算。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

5、投标单位应严格遵守服务合同约定，在最短时间内恢复系统正常运行。

- 三、安全管理要求：

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方应为项目安装服务人员购买不记名意外伤害保险。中标方在项目安装调试现场过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

四、合同履行期限：合同签订后，接到使用单位通知后的60天内完成供货、调试并经验收合格。

五、履约地点：射阳县综合检验检测中心指定地点。

- 六、付款方式

- 合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，中标方提供全额发票，采购方付至项目总价90%,并无息退还履约保证金(如有),余款在一年后无质量、服务问题一次性付清。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十六、其他证明文件

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。