昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0005

项目名称：2025年昆山市水质自动监测站数据采集、分析及运维服务

采购单位：昆山市农业农村局

苏州连庆项目管理有限公司

二〇二五年四月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同

第六章：评标方法、评分标准

第七章：《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

# 第一章  投标邀请函

:

受昆山市农业农村局委托，苏州连庆项目管理有限公司对其所需采购的2025年昆山市水质自动监测站数据采集、分析及运维服务进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：2025年昆山市水质自动监测站数据采集、分析及运维服务

2、项目编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0005

3、预算金额：人民币柒拾贰万元整（¥：720000.00元）

4、服务期限：签订合同之日起1年内(具体起始时间按采购单位要求)

5、采购要求：

为加强水质自动监测站日常管理，保障监测设施运行正常，监测数据采集、分析科学可靠，准确掌握农田退水区水质环境变化趋势，有效指导农业绿色生产。拟对农业农村局建设的12个水质自动监测站数据采集、分析及运维服务进行采购，服务周期为1年，12个水质自动监测站信息见表1。

表1 农业农村局12个水质自动监测站信息一览表

| 序号 | 站点 | 监测参数 | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴城-前巷河站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2018 |
| 2 | 巴城-北加泾港站 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2018 |
| 3 | 巴城-加泾港站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2018 |
| 4 | 高新区-群星南站 | 氨氮、总磷 | 2022 |
| 5 | 高新区-迎丰南站 | 氨氮、总磷 | 2022 |
| 6 | 高新区-漕潭站 | 氨氮、总磷 | 2022 |
| 7 | 千灯-大唐站 | 氨氮、总磷 | 2023 |
| 8 | 锦溪-长云站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2024 |
| 9 | 张浦-尚明甸站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2024 |
| 10 | 淀山湖-永新站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2024 |
| 11 | 陆家-陈巷站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2024 |
| 12 | 周庄-龙亭站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2024 |

二、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人提供下列材料： （1）投标人提供法定代表人资格证明格式（按照招标文件示范格式要求）和法定代表人身份证； （2）投标人提供授权委托书和受托人身份证。

2.投标人应具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，可以为“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书。

3.提供开标前六个月内中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】。

4.提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.提供开标前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】。

7.提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：/

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、获取时间：上网之日起至2025年05月08日17:00（北京时间）

2、获取地点：“苏采云”系统自行下载

3、方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、招标文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年06月06日13:30（北京时间）；

2、开标时间：2025年06月06日13:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、投标保证金、履约保证金：无

六、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

七、联系事项

1、采购人：昆山市农业农村局

地址：昆山市前进西路1801号

联系人：朱震                联系电话：0512-57378531

2、招标代理机构：苏州连庆项目管理有限公司

地址：昆山市前进西路1288号万象汇商业中心2#楼2104~2110室

联系人：彭敏                联系电话：0512-50165009

3、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

八、其他

本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州连庆项目管理有限公司

2025年04月28日

# 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州连庆项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标单位须向招标代理机构缴纳中标服务费：以差额累进法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%，5000-10000万元，收取0.25%；若不足3000元按3000元计）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标书

（5）合同

（6）评标方法、评分标准

（7）《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“苏州府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、招标文件评分标准中要求的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：昆山市农业农村局、苏州连庆项目管理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目服务所属行业为其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目投标分项报价表

投标报价汇总表（格式）

投标人名称（盖章）                                                   招标编号：

| 序号 | 投入项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：本投标报价汇总表的“投标总报价”应与“开标一览表”投标价一致。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

十二、技术要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的内容 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 投标总价： （元） |  |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第四章  招标书

受昆山市农业农村局的委托，苏州连庆项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2025年昆山市水质自动监测站数据采集、分析及运维服务进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0005

二、采购内容：2025年昆山市水质自动监测站数据采集、分析及运维服务

三、预算金额：人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00 元）

四、服务期限：签订合同之日起1年内(具体起始时间按采购单位要求)

五、采购内容

1具体需求：

1.1概述：本次采购的项目为12个站点（名单及各水站的配置见上表）的数据采集、分析及运维服务，配合采购单位完成相关的质控任务。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运行维护及管理工作，提供精准的监测数据和分析等服务。

1.2水质自动监测站数据采集、分析及运维管理内容

▲1.2.1保证监测设备正常运行，数据采集科学、合理，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高水站的运行质量，并达到以下指标：

- 系统正常运行率达到90%以上；

- 有效数据捕获率达到90%以上；

▲1.2.2按照采购人要求完成数据汇总、分析等工作，每月定期向昆山市农业农村局提交水质自动监测系统的数据分析报告（可合并在水站运行情况月报告》，向采购单位陈述水站的数据变化情况。

▲1.2.3提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲1.2.4须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标人提供。

▲1.2.5须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲1.2.6按照中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

1.2.7 对水质自动监测站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

1.2.8 随时接受市昆山市农业农村局的工作考核及质量考核

1.2.9 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

1.2.10 保证站房清洁，整齐.

1.2.11认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报昆山市农业农村局，书面报告作为服务考核依据之一，具体包括：

（1）各站点每日运行数据报表统计

（2）各站点水质监测数据分析报告

（3）各站点现场维护记录

（4）各站点仪器设备故障及排除情况登记表

（5）各站点每月运行情况

（6）各站点备品备件管理登记表

1.3 在服务期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各站点运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测站运行真正发挥其效能和作用。

1.4水、电、通讯及财产保护：各站点运行期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标人负责，委托服务及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.5协助采购人和托管站做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

1.7按照中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）及其实施细则要求对水质自动监测站进行管理。

2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

2.1 投标人资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，技术服务人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目人员数的20%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。必须按照《中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲2.4投标人应提供完整的水质自动监测站数据采集、分析及运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.5 投标人应列明水质自动监测站运行及管理期间的各项费用预算开支。

▲2.6 在水质自动监测站运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.11 对投标人装备的要求：

2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

2.11.2投标人应为本项目配备专业技术服务人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.11.3为保障本项目的顺利实施，投标人至少配置6名专业技术人员和3辆运维车。

2.12对投标人提供服务的要求

▲2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲2.12.2《中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）及其实施细则要求。

▲2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动监测站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动监测站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。水质自动站运行维护内容及要求：

（a）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（b）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.1数据质量要求

水质自动监测站要求中标人参照中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由中标人限期整改。

3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，中标人应提供备用机保障系统的连续运行。

3.2、中标人每月定期向采购人提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购人陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方单独报价，在运维费核算时另行核算（不得超出因故障、停运等原因扣除的运维费用的50%）。

5  交接方式

1 采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

6 参考技术规范和标准

6 参考技术规范和标准

6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

6.4《中国环境监测总站水字《附件4：地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536—2023）

6.5《环境水质监测质量保证手册》

6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

6.14《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

6.15《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

▲7服务考核：

采购人每月组织开展服务考核，中标人达不到要求的，扣减相应的服务费或终止服务合同。

（1）有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的，业主有权中止运维合同。

①监测数据传输中断，但未及时向业主报告并说明原因的。

②拒绝或迟报审核数据的，拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

③发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向业主报告的。

④未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

（2）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，业主将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

（3）因技术服务不当导致仪器损毁的，中标人应依服务合同的约定，承担相应责任。因不可抗力因素导致水站停运的，中标人要及时向采购人报备，经采购人审核同意后，水站停运期间的数据不纳入数据有效率考核。

（4）数据保密要求

在水质自动站运行服务期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。

（5）服务考核得分与当月服务费挂钩。当月考核得分在90分以上的，甲方支付当月全额服务费；低于90分的，每扣1分扣除当月服务费￥200元，直至扣完当月服务费，不累计至下月；累计三次考核分数低于70分，采购人可以约谈乙方，并且有权解除该合同。参见附表《水质自动监测站运行服务月度考核表》。

附表：水质自动监测站运行服务月度考核表

检查站点：                          检查日期：      年    月     日

运维人员（签字）：                  检查人员（签字）：

| 检查项目 |  | 序号 | 检查内容 |  | 评分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运 维核查 43 分 | 系统 及仪器 状态 | 1 | 仪器及管路应干净整洁、安全有效运行。 *未正常运行的仪器：□五参数、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮、□工控机（每项每持续2天扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  | 运维内 容核查 | 2 | *运维频次 | 维护记录满足每周运维1次，（不满足的发现一次扣2分，扣完为止） | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 每月一次取水口检查：采水是否正常，有无水草、杂物等（需在巡检记录中体现）。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 每月进行1次管路清洗，保证取水、配水、预处理及辅助等系统运行正常（需在巡检记录中体现）。 五参数测定应使用原水，其它设备自然沉淀水样时间不得少于30min，配水单元应具有清洗功能并需保证清洗效果。 未达到要求：□取水管路、□测量杯、□五参池、□沉淀池、□配水管、□空压机、□稳压器、□纯水器机、□UPS、□留样器、□其他（每项扣1分，扣完为止） |  | 5 |  |  |
|  |  | 5 | 根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天； 更换时应做好记录。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 6 | 每次试剂更换时进行1次校准液校正，相关记录需填写完整。 未达到要求：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 | *相应仪器及校正参数在正常范围内（参数需备案），校正记录需填写完整。 异常校正核查记录（写出偏差的参数及范围）： 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 指标参数 偏差范围 （未正常校正一次扣1分，记录填写缺失一次扣1分，扣完为止。） |  | 6 |  |  |
|  |  | 8 | □数据采集传输异常、数据采集传输不完整。 □仪器数据与工控机、数据平台误差超过1%。（每项扣2分） |  | 4 |  |  |
| 质 控情况 核查26分 | 盲样 考核 | 1 | 现场对氨氮、总磷相对误差要求为<±15%；高锰酸盐指数、总氮相对误差为<±20%。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号，盲样由质控单位提供。 不合格项目：£氨氮、£高锰酸盐指数、£总磷、£总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  |  |
|  | 标液 核查 | 2 | 每月运维商对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行1次内控标液核查，相对误差要求为≤±10%。 有自动质控仪的站点要求每日一次，对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行零点、跨度核查和漂移测试，相对误差要求为≤±10%。 *考核结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项每次扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 比对核查 | 3 | 每月对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数进行采样送实验室分析，评判标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》中比对要求。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目：□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止） |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 集成干预核查 | 4 | 每月进行溶解氧集成干预核查，选取氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮进行集成干预检查，溶解氧绝对值误差超过±0.5mg/L。其余四参数评判标准为I~II类:两者结果均低于II类时,判定结果合格:II～劣V类:±15%。 *核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□溶解氧、□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 多点线性核查 | 5 | 每月进行氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数多点线性核查，线性相关系数r≥0.98，示值误差±10%：多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求。 *核查结果须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:□氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮(每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 加标回收核查 | 6 | 每月进行加标回收核查，加标回收率要求为80%~120%。 *加标核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£氨氮、□高锰酸盐指数、□总磷、□总氮（每项扣1分，扣完为止) |  | 4 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 五参数比对 | 7 | 每月对五参数开展仪器比对。*核查记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号。 未开展或不合格项目:£水温、£pH、£溶解氧、£电导率、£浊度（每项扣0.5分，扣完为止) |  | 2 |  | 核对记录及仪器照片 |
|  | 数据 核查 | 8 | *存在弄虚作假行为：□工控机自动生成数据、□仪表斜率设定不符合要求、□修改仪表内部参数（已报备除外）、R其他： |  | -20 |  |  |
| 服务记录核查 15 分 | 维护 记录 | 1 | □维护记录应符合频次要求且内容完整、字迹工整、□单页不超过三处杠改、□并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 质控 记录 | 2 | □运维商质控记录内容和频次应满足考核要求、□内容完整、字迹工整、□应存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 更换 记录 | 3 | 按要求定期更换试剂、易耗品，试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换频次记录内容完整、详实、字迹工整，且可以与维护记录相吻合，并存放在水站现场。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 文化 建设 | 4 | 文化建设完整、无损坏、无脱落。（若为运维不到位导致扣分）（0-3分内打分） |  | 3 |  |  |
| 服务响应 12分 | 监控 预警 | 1 | 实现日监控，监控人员应第一时间发现水质异常并上报。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  | 应急 处置 | 2 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认，确认正常后，及时上报监管单位。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 当站点停运时，应保证仪器正常关闭和封存，待重新启动时应进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、精密度、准确度及线性实验，通过验证的检测仪器方可重新投入使用。（0-4分内打分） |  | 4 |  |  |
| 服务保障 4 分 | 站房 卫生 安全 | 1 | □地面、机柜、管路、站房内部及外围不整洁。 □试剂、标准溶液以及危险化学品需未按要求存放，废液未按规定收集、处置。 （0-8分内打分） |  | 4 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

*为重点检查内容。

# 第五章  合同

甲方：昆山市农业农村局

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

昆山市农业农村局委托        负责12个水质自动监测站的数据采集、分析及运维服务等工作，乙方负责对受托范围内的工作进行实施，甲方根据《水质自动监测站运行服务考核表》每月对乙方进行考核，负责监督管理工作。

一、乙方在服务期内按要求组织人员实施工作，并做好记录向甲方提交报告。

二、委托服务明细：服务期限一年，各站点具体服务周期见下表。

表1 农业农村局12个水质自动监测站服务周期一览表

| 序号 | 站点 | 监测参数 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴城-前巷河站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 2 | 巴城-北加泾港站 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 3 | 巴城-加泾港站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 4 | 高新区-群星南站 | 氨氮、总磷 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 5 | 高新区-迎丰南站 | 氨氮、总磷 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 6 | 高新区-漕潭站 | 氨氮、总磷 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 7 | 千灯-大唐站 | 氨氮、总磷 | 2025.11.1-2026.10.31 |
| 8 | 锦溪-长云站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2026.1.1-2026.12.31 |
| 9 | 张浦-尚明甸站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2026.1.1-2026.12.31 |
| 10 | 淀山湖-永新站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2026.1.1-2026.12.31 |
| 11 | 陆家-陈巷站 | 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 2026.1.1-2026.12.31 |
| 12 | 周庄-龙亭站 | 氨氮、总磷、总氮 | 2026.1.1-2026.12.31 |

三、服务费用：

1．合同金额： 元。

2.付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同总金额的30%，乙方正常开展数据采集、分析及运维服务后，乙方开具剩余合同金额60%的履约保函，甲方收到保函后支付剩余合同全款，合同履约完成甲方退还履约保函。

3.甲方根据《水质自动监测站运行服务月度考核表》每月对乙方进行考核，具体考核内容见附件。每月考核平均成绩达到90分以上合格，90分以下，每分扣除维保费用200元。累计三次考核分数低于70分，采购人可以约谈乙方，并且有权解除该合同。

四、服务要求

1、乙方独立负责设备的日常运营管理、维护、保养等工作，合同期间不能出现生态环境投诉现象，质量要求以满足当地生态环境局的日常监督管理要求为基本准则。

2、当设备出现异常情况时，日常管理人员必须在接到甲方值班人员电话后4h之内前来现场检测处理，并积极主动和甲方获得联系，协调处理各类的异常现象。

3、未经甲方允许，监测结果不得作其他用途，不得泄露或散布监测数据和结果。

4、乙方应按照相关要求，做好运维服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

5、乙方接受并积极配合甲方的监督、考核，检查和指导接受考核结果及奖惩措施，乙方每月有义务提供完整台账，包括但不限于巡查记录、维保记录、配件更换情况和每月数据比对报告。

五、甲方权利和责任：

1、向乙方宣导甲方对外来人员管理的规章制度，并提出合理的要求。

2、甲方有权利随时检查乙方对本合同设备管理的专项档案，并提出整改意见。

3、甲方有权利按要求指定乙方按要求放置设备位置，并由乙方负责清理设备本体外表面卫生。

4、按照合同要求付款。

5、甲方不得将监控系统设备用于其他监测行为，不得私接暗管、干扰采样、人为干扰系统、擅自修改、篡改设备参数，致使设施不正常运行，由此造成的数据偏差、超标及相应的环保处罚及环保责任由甲方承担。

6、甲方应对乙方派出的专业维护人员进出作业予以配合，并指派专人联络。如因故意拖延、阻扰维护人员进行正常工作而引起的运营核查扣分及相应环保责任由甲方承担。

六、乙方权利和责任：

1、组织相关人员认真学习甲方对外来人员管理的规章制度，并认真执行。

2、严格按照甲方的要求对受托范围内的设备进行管理，确保设备运行的效率、质量，确保设备处于良好的状态，确保关键设备使用寿命达到设计说明书的要求。

3、乙方在对甲方的设备执行管理时，为甲方的设备运营管理建立专项台账。

4、对甲方工作人员的合理建议，乙方需要认真考虑并及时书面反馈。

5、按要求提供增值税普通发票。受托承担远程监控系统企业端的运营管理，至少包括日常管理、消耗品的更换、设备维护、保养、及相关维修。

6、如因乙方运营不当，造成系统损坏、数据失常、环保投诉等现象时，乙方负责由此引起的相关责任，至少包括：由此引起的环保处罚、设备维修费、处理纠纷等协调费用。

7、乙方自行负责相关设备、人员运营管理过程中的安全和劳动保护工作，确保不出现任何的安全、环境、卫生方面的不良事件，如出现相关事件，乙方负全部责任。

8、乙方运营中如出现远程监测系统重大事故而引起环保的处罚，由乙方承担。

9、乙方不承担因甲方人员进行非法操作导致的数据混乱、丢失等责任。

10、乙方有义务保证系统监测仪器的用电、用水、网络线路正常和设备完整安全，如停电、停水、电源缺相、火灾、被盗及其他因乙方人为原因等引起的系统仪器损坏由乙方承担其维修及配件费用，且由此而引发的运营核查扣分及相应环保责任由乙方承担。

11、乙方负责及时办理乙方施工人员、部分允许车辆、工具的手续，甲方协助办理相关手续。

12、所有在线仪器年检费用由乙方承担,甲方做好配合工作。

七、保证与违约责任

1、乙方保证所提供的服务是先进的、成熟的，并能够满足生态环境局管理的要求。

2、乙方确保自己的运营管理资质，满足生态环保等政府主管部门的管理要求。

3、乙方所派出的运营管理、技术服务人员必须是本公司经验丰富，完全胜任的。

4、如果因为乙方或者甲方人为因素造成的各种损失，由各自自行承担。

5、任何一方出现违约行为时，违约方每次需支付守约方合同总价的5%作为违约金；若因违约而造成另一方的经济损失，守约方除了扣除违约金还可并处解除合同和追究经济损失的权利。

6、甲方按照合同要求付款，非因乙方违约甲方无故迟延支付维护费用超过5日的，应按逾期支付费用金额2‰/日标准支付违约金，逾期二个月后支付运营费用的，乙方有权终止合同，并追回已发生的运营费。

七、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

八、合同的解除：

1、甲方和乙方不得擅自解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、本合同项目不允许转包。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）在合同有效期内，乙方被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（2）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借服务资格的；

（3）未按承诺的价格提供服务的；

（4）乙方有编造数据、弄虚作假或其他影响详查活动的行为，经查实的。

（5）乙方累计两次在接到甲方通知后，未按照约定时间、地点、人员出席检查工作。

（6）乙方累计三次考核分数低于70分，甲方有权解除该合同

（7）未遵守本招标文件中有关解除合同的其他条款约定的。

九、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方单位所在地人民法院进行裁决。

十、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效，并于发出中标公告之日起30日内进行备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

3．本合同一式四份，甲乙双方、招标代理、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

甲方代表：                                          乙方代表：

日期：  年  月  日                                 日期：     年  月   日

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评分办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，商务评审分值为10分，技术评审分值为90分。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书(报价除外)进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

二、价格分（10分）

1、投标总报价大于财政预算价格的，为无效投标报价。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。

3、价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；（计算到小数点后二位）

三、评分标准

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务时间、付款方式、投标内容 |  |

复审评审指标

| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 运维内容10分 | 有详细的运维服务内容，包括运维目标、技术规范标准、运维内容（包括巡检、维护详细内容）。表述条理清晰得10分；有重大缺陷或未作说明的不得分；阐述不清晰或较粗略、或相关技术支持维护能力不足、响应较差的，每个扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 | 10 |
| 实施方案10分 | 提供具体的运维实施方案，包括质量控制、数据保障方案。表述条理清晰得10分；有重大缺陷或未作说明的不得分；阐述不清晰或较粗略、或相关技术支持维护能力不足、响应较差的，每个扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 | 10 |
| 运维制度10分 | 有完善的运营维护体系及管理制度，包括服务理念和宗旨、服务流程和服务标准，特别运维考核制度、作业制度、值班与交接班制度、设备维护责任制、故障处理制度、安全生产制度、档案管理制度。表述条理清晰得10分；有重大缺陷或未作说明的不得分；阐述不清晰或较粗略、或相关技术支持维护能力不足、响应较差的，每个扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 | 10 |
| 应急响应方案6分 | 根据投标文件中应急方案、突发事件的预警响应及处理方案等内容进行综合评议，应急方案应根据项目需求特点及风险点制定方案，方案内容完整、合理、具有可执行性最高得6分；未提供不得分。 | 6 |
| 实验室情况5分 | 投标人自有（或控股或委托）用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室（认证范围需包含水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）得5分，提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，委托的还需提供覆盖本次招标运维周期的委托协议，否则不得分。 | 5 |
| 服务响应情况6分 | 供应商提供的服务全部满足招标文件要求的（提供偏离表），得6分；有不利于采购人的偏离，每项扣2分，扣完为止。 | 6 |
| 服务响应承诺6分 | （1）供应商在项目所在地拥有公司或分公司或承诺设立办事处（须提供营业执照、房产证或房屋租赁合同等）得3分，未提供或提供不完整的不得分。 （2）提供本项目氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等监测参数备机（需提供近3年内备机采购合同和发票）的得3分，未提供或提供不完整的不得分。 | 6 |
| 技术实力10分 | （1）管理体系认证（3分） 具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每份证书得1分，最高3分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。 （2）运营服务证书（4分） 具备地表水水质自动监测站运营服务一级证书的得4分，二级得2分。 （3）提供具备危险废物经营许可证的废液处理单位的处置合同和发票的得3分，未提供或提供不完整的不得分。 | 10 |
| 运维交接方案4分 | 投标人按实际情况提供运维交接实施方案，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容，运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，具有针对性的最高得4分。 | 4 |
| 人员车辆配置13分 | （1）投标人应该配备5名以上地表水自动监测经验的技术人员，提供省级及以上相关机构提供的自动监测（地表水）运行工培训合格证明或地表水环境质量自动监测技术与运维培训合格证明，和在投标公司工作的连续三个月社保证明的得5分，不提供或提供不完整的不得分。 （2）配备3辆以上运维车辆的，提供车辆行驶证或租车协议等材料的得3分，不提供或提供不完整的不得分。 （3）提供配备自动采水设备的无人机和小型航拍无人机采购发票的得5分，未提供或提供不完整的不得分。 | 13 |
| 单位业绩 和用户满意度10分 | （1）2019年以来的地表水水质自动监测项目业绩（提供合同）。有一项得2分，满分6分。扫描件加盖公章，否则不得分。 （2）2019年至今在政府有关部门的地表水水质自动监测项目服务质量评价中获得过正面评价证明的有一个得2分，最高得4分。提供有效证明材料，否则不得分。 | 10 |

备注：

1、投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

2、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

3、防止虚假应标，采购代理机构及采购单位有权对中标单位所有证书和业绩的真实性进行核查，如有不实，将取消中标资格，并按相关规定进行处理。

# 第七章昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。