无锡市新吴区政府采购

公    开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

采购项目名称：2025年新吴区空气自动监测站运维服务项目

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标供应商须知-------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明 ----------------------（17）

四、合同书（格式文本）---------------------------（35）

五、合同条款（格式）-----------------------------（36）

六、附件 ----------------------------------------（38）

- 一、投标邀请函

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司受无锡市新吴生态环境局委托，对2025年新吴区空气自动监测站运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025年新吴区空气自动监测站运维服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

3.合同履行期限：一年（以合同签订日期为准）

4.项目预算：90.00万元

5.项目最高限价：90.00万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴生态环境局

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：是；

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年7月3日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSHP-G2025-0027项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年7月21日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年7月21日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(九)本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴生态环境局

采购人地址：无锡市新吴区净慧东道70号

联系人：陈铭

联系电话：0510-85992309

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91321191765107520R

联系人：华继文

联系电话：0510-85750700

联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

邮政编码：214000

电子邮件地址：jshr0510@163.com

- （十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

邮编：214000

联系人：华继文

电话：0510-85750700

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中的单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目名称

2025年新吴区空气自动监测站运维服务项目

二、工作内容及要求

1、工作内容：无锡市新吴区2025年区建空气自动监测站运维服务，运维服务范围包括：6个空气站（含恶臭站）所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、电力供应、网络通讯保障并负担相应费用，并须接受委托方的质控检查和考核，确保各空气站各项监测仪器正常稳定运行并联网正常。

2、服务期：一年（以合同签订日期为准）。

3、质量要求：合格，满足采购人及采购文件要求。

4、服务响应时间及要求：对于系统故障，中标方需在接到通知后1小时内响应，4小时内到达现场进行维修，查明原因并在12小时内排除，如无法排除则要求返厂维修，需及时上报主管单位并采取相应措施（安排备机等）。

5、总体要求：

（1）投标供应商按照《江苏省生态环境监测条例》《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》（苏环规〔2019〕2号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2021）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》（HJ 93-2013代替HJ/T 93-2003）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013部分代替HJ/T 193-2005）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013部分代替HJ/T 193-2005）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818 -2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）等相关要求开展工作，包括基础设施的日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核、故障维修、年度检修、检定等工作，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转。须通过当地生态环境部门的质控检查，并符合考核要求。

（2）中标人应配备至少2名专职维护人员和1辆专用维护车辆。专职从事本项目相关工作，以保障日常巡检和维护工作顺利开展。专职维护人员要有熟练的仪器维护技能和丰富的运营维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题。专职维护人员需能熟练驾驶机动车。投标人应配备必要的基础办公设备，方便监测平台数据查询及文件的编写和发送。

（3）中标人应做好日常运行及维护工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给采购人。中标供应商必须对系统状况和数据保密，未经采购人同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。

（4）在运营期内，如果大气自动监测系统发生日常维护范围之外的突发性故障，中标供应商必须在接到通知后1小时内响应，4小时内派技术人员到现场处理，12小时内站点系统恢复正常运行，12小时内无法修复的，需提供备机保障正常运行。

（5）在运营期内，如遇大气自动站的监测主要设备或模块发生变化，若减少或更新，须与采购人协商解决方案；若增加，由采购人按照财政有关规定另行采购，运维费用仍按本标书执行，不另外增加。

（6）数据必须真实有效，投标人在近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）。

6、规范性文件包括：

（1）GB 3095-2012 环境空气质量标准

（2）HJ905-2017 恶臭污染环境监测技术规范

（3）GB/T14677 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法

（4）GB/T14678 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定 气相色谱法

（5）GB/T14677 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

（6）GB/T14677 空气质量 二硫化碳的测定，二乙胺分光光度法

三、采购需求

（一）5个常规空气站的日常运维工作

1、5个常规空气站设备清单如下：

| 站点名称 | 序号 | 货品名称 | 仪器品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新安站 | 1 | PM10自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 2 | PM2.5自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 3 | SO2分析仪 | 天虹 | TH-2002H | 1台 |
|  | 4 | NO/NO2/NOX分析仪 | 天虹 | TH-2001H | 1台 |
|  | 5 | O3分析仪 | 天虹 | TH-2003H | 1台 |
|  | 6 | CO分析仪 | 天虹 | TH-2004H | 1台 |
|  | 7 | 多气体动态校准设备 | 天虹 | TH-2008H | 1台 |
|  | 8 | 零气发生器 | 天虹 | TH-2007H | 1台 |
|  | 9 | 气象5参数仪 | 天虹 | TH-2009 | 1台 |
|  | 10 | 机柜 | 天虹 | 定制 | 1套 |
| 春城小学站 | 1 | PM10自动监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 1台 |
|  | 2 | PM2.5自动监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 1台 |
|  | 3 | SO2分析仪 | 赛默飞 | 43i | 1台 |
|  | 4 | NO/NO2/NOX分析仪 | 赛默飞 | 42i | 1台 |
|  | 5 | O3分析仪 | 赛默飞 | 49i | 1台 |
|  | 6 | CO分析仪 | 赛默飞 | 48i | 1台 |
|  | 7 | 多气体动态校准设备 | 赛默飞 | 146i | 1台 |
|  | 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1台 |
|  | 9 | 气象5参数仪 | 智翔宇 | WS-5P | 1台 |
|  | 10 | 站房 | 定制 | 定制 | 1套 |
| 高新A站 | 1 | PM10自动监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 1台 |
|  | 2 | PM2.5自动监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 1台 |
|  | 3 | SO2分析仪 | 赛默飞 | 43i | 1台 |
|  | 4 | NO/NO2/NOX分析仪 | 赛默飞 | 42i | 1台 |
|  | 5 | O3分析仪 | 赛默飞 | 49i | 1台 |
|  | 6 | CO分析仪 | 赛默飞 | 48i | 1台 |
|  | 7 | 多气体动态校准设备 | 赛默飞 | 146i | 1台 |
|  | 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1台 |
|  | 9 | 气象5参数仪 | 智翔宇 | WS-5P | 1台 |
|  | 10 | 站房 | 定制 | 定制 | 1套 |
| 高新B站 | 1 | PM10自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 2 | PM2.5自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 3 | SO2分析仪 | 赛默飞 | 43i | 1台 |
|  | 4 | NO/NO2/NOX分析仪 | 赛默飞 | 42i | 1台 |
|  | 5 | O3分析仪 | 赛默飞 | 49i | 1台 |
|  | 6 | CO分析仪 | 赛默飞 | 48i | 1台 |
|  | 7 | 多气体动态校准设备 | 赛默飞 | 146i | 1台 |
|  | 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1台 |
|  | 9 | 气象5参数仪 | 智翔宇 | WS-5P | 1台 |
|  | 10 | 站房 | 定制 | 定制 | 1套 |
| 吴博园站 | 1 | PM10自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 2 | PM2.5自动监测仪 | 天虹 | TH-2000PM | 1台 |
|  | 3 | SO2分析仪 | 赛默飞 | 43i | 1台 |
|  | 4 | NO/NO2/NOX分析仪 | 赛默飞 | 42i | 1台 |
|  | 5 | O3分析仪 | 赛默飞 | 49i | 1台 |
|  | 6 | CO分析仪 | 赛默飞 | 48i | 1台 |
|  | 7 | 多气体动态校准设备 | 赛默飞 | 146i | 1台 |
|  | 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1台 |
|  | 9 | 气象5参数仪 | 智翔宇 | WS-5P | 1台 |
|  | 10 | 站房 | 定制 | 定制 | 1套 |

2、日常运行维护要求

2.1一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话通信的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下。

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（5）定期检查消防和安全设施,每年对避雷设备进行检测，并提供《雷电防护装置定期检测报告》。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（8）做好自动监测站点设备及附属设施的安全防盗工作，发现失窃被盗现象立即会同无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心报案处理。

2.1.1每日系统检查

要求中标供应商每日远程查看空气自动监测站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况。

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知主管单位，并在4小时内前往现场进行调查，查明原因并在12小时内排除，如无法排除则要求返厂维修，需及时上报主管单位并采取相应措施（安排备机等）。

（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况。

（5）根据故障报警信号判断现场状况。

（6）按照采购人要求对监测数据进行初步审核和筛查，每日需对无锡市环境质量自动监测（控）系统平台上空气自动数据进行审核，并每季度对原始数据和审核数据进行备份。

2.1.2每周定期检查

投标供应商每周至少现场巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括；

（1）查看空气自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样进气和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；振荡天平法仪器还应检查仪器测量噪声、振荡频率 等指标是否在说明书规定的范围内。

（3）检查采样头、采样管的完好性，及时对缓冲瓶内积水进行清理。

（4）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（5）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（6）检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与数据平台的连接正常，数据传输正常。

（7）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪等进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录。

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

（9）检查站房内温度是否保持在 25℃±5℃范围内，相对湿度保持在 80%以下，在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（10）对子站房周围的杂物和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

（11）在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（12）检查站房的消防、安全设施，做好防火防盗工作。

（13）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

（14）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（15）每2周需对颗粒物切割器进行拆卸清洗，若遇到重污染过程或沙尘天气，还应在污染过程结束后及时清洁采样头；在受到植物飞絮、飞虫影响的季节，应增加采样头的检查和清洁频次。

（16）每周检查颗粒物设备纸带：检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑、均匀、完整；检查纸带剩余长度， 如长度不足时应提前更换。

（17）颗粒物设备流量检查。每周用标准流量计对仪器的流量进行检查，实测流量与设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内。当实测流量与设定流量的误差超过±5%， 或示值流量与实测流量的误差超过±2%时，须对流量进行校准，校准后流量误差不超过设定流量的±2%。

2.1.3每月定期检查

（1）每月清洁一次β射线仪器的压头及纸带下的垫块，在污染较重的季节或连续污染天气后应增加清洁频次；应使用棉签棒蘸无水乙醇进行清洁。

（2） 每月检查β射线颗粒物监测仪器的加热装置是否正常工作，加热温度是否正常。

（3）每月对颗粒物仪器的时钟进行检查；如仪器与数据采集仪连接，应同时检查数据采集仪的时钟。

（4）β射线颗粒物监测仪器气路检漏。依据仪器说明书酌情进行流量检漏，每月1次；对仪器进行流量检查前应进行检漏，更换纸带或者清洁垫块也应检漏。检漏时仪器示值流量≤1.0 L/min，通过检查；当示值流量＞1.0 L/min 时，表明存在泄漏，需排查并解决泄漏问题，直至通过检查。 振荡天平法设备气路检漏。每月应对振荡天平法仪器进行流量检漏，检漏应在对仪器进行流量检查前进行。检 漏时仪器主流量应小于0.15 L/min，旁路流量应小于0.6 L/min，否则表明存在泄漏，需排查和 解决泄漏问题，并重新开始新一轮流量检漏直至通过检查。

（5）对于气态监测仪器的采样流量，至少每月进行 1 次检查，当流量误差超过±10%时，应及时进行校准。

（6）每月按仪器说明书的要求对采样支管和仪器气路进行气密性检查。

2.1.4每季（半年）定期检查

（1）每台气态监测仪器至少每季度进行 1 次精密度审核。

（2）至少每季度对动态校准仪、零气发生器进行至少1次流量、压力检查，检漏检查，流量线性度达0.9999；对零气发生器进行零气纯度检查。

（3）至少每半年对每台仪器做一次线性校准，包括满量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数、斜率、截距，并绘出线性曲线图。

（4）至少每半年对每台氮氧化物分析仪做1次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率，钼炉转化率大于96%。

（5）每季度进行1次预防性检修。按仪器使用和维护手册规定的要求，检查监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵等重点配件的运行状态。对主要光学仪器进行光路稳定性检查。

（6） 至少每半年更换1次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯。

（7）对于加装滤膜动态测量系统的仪器，至少每年清洁一次基态/参比态气路切换阀；至少每年更换一次样品气体干燥器；当除湿性能下降，如当样品气体露点温度高于冷凝器设定值，或与冷凝器设定的温差持续小于 2℃，应及时更换样品气体干燥器。

（8）颗粒物设备气温测量结果检查。至少每季度对仪器测量的气温进行检查，仪器显示温度与实测温度的误差应在 ±2℃范围内，当仪器显示温度与实测温度的误差超过±2℃时，应对温度进行校准。

（9）颗粒物设备气压测量结果检查。至少每季度对仪器测量的气压进行检查，仪器显示气压与实测气压的误差应在 ±1 kPa 范围内，当仪器显示气压与实测气压的误差超过±1 kPa 时，应对气压进行校准。

（10）配备外置校准膜的β射线法仪器至少每半年进行1次标准膜检查，标准膜的检查可选在更换纸带时进行。检查结果与标准膜的标称值误差应在±2%范围内。振荡天平法设备校准常数（K0）检查。每半年用标准膜对振荡天平进行检查。实测的校准常数与仪器出厂的校 准常数（K0）的误差应在±2.5%范围内。

（11） 颗粒物设备仪器内部的气体湿度传感器应至少每半年检查1次，仪器读数与标准湿度计读数的误差应在±4%范围内，超过±4%时应进行校准。

（12）颗粒物设备数据一致性检查。至少每半年应对仪器进行1次数据一致性检查。数据采集仪记录数据和仪器显示 或存储监测结果应一致。当存在明显差别时，应检查仪器和数据采集仪参数设置是否正常。若使用模拟信号输出，两者相差应在±1 μg/m3范围内。模拟输出数据应与时间、量程范围相匹配。 每次更换仪器后均应进行数据一致性检查。

（13）采样支管每半年至少清洁 1 次，必要时更换。

2.1.5年度内定期检查

（1）维修目前仪器存在的故障。

（2）进行二氧化硫、氮氧化物分析仪模拟输出检查，光测试、电测试及光电倍增管检查，确保正常工作。

（3）检查、校准所有仪器采样流量、臭氧流量；清洗限流孔，烧结过滤片，无法清洗的，应更换。

（4）对二氧化硫、氮氧化物分析仪、动态校准仪和数据采集仪进行A/D检查、校准。

（5）检查采样泵及泵膜，对其进行清洗，无法清洗的，应更换，以保证真空度。

（6）对二氧化硫、氮氧化物分析仪做工厂初始校准，对仪器的HIGH VOLTAGE、SPAN等同时校准，使仪器工作在最佳线性状态，并保留调节余量。

（7）对仪器进行零点和跨度两点校准，标定其曲线。

（8）对仪器进行0%、20%、40%、60%、80% 5个点的校准，测试线性情况。

（9）对臭氧分析仪进行线性测试及线性校准。

（10）对仪器进行0%及80%反复校准3次测试其重现性。

（11）检查质控系统的校准质量、钢瓶气的输出浓度、零气源的供气情况。

（12）对氮氧化物分析仪进行GPT测试，确保钼炉转化效率。

（13）对动态校准仪光度计检查、校准。

（14）更换到期的零配件及消耗件（包括天虹颗粒物设备干燥板）。

（15）因系统常年连续运行，需对系统采样总管进行清洗，并对室外管路进行清洗、吹扫，包括采样风机、风机管、PM10、PM2.5采样头内外、气象传感器（WS、WD、TEMP、RH、PRESS），需拆卸清洗的应拆卸。清洗后应进行检漏测试。

（16）所有仪器内外部除尘、清洗、清扫管路、气路、光路，清洗仪器内部管路的静电积尘、电源箱吹扫、仪器的反应室清洗，使仪器达到运行指标，无法清洗的应更换。

（17）解决实际工作中出现的其他技术问题。

2.2系统各部分运行维护要求

2.2.1采样系统

采样系统的运行维护对象主要是采样风机、采样总管、加热装置等。投标供应商必须详细列出针对每项进行的维护内容、维护周期及维护方法，投标文件中系统维护方案可参照下表进行详细的说明。

采样系统的检查维护

| 序号 | 维护周期 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |

2.2.2检测系统

利用每周定期巡检工作，对系统中各监测设备进行必要维护，如常规耗材备件更换、仪器校正等工作，保证仪器正常运行，分析数据准确。投标供应商在投标文件中需对各监测设备的维护周期及方法进行详细的说明。

2.2.3通讯及控制系统

通讯及控制系统维护主要是对仪器控制系统和通讯系统进行检查维护，以免造成通讯中断，影响通信质量；数据库应能安全、可靠地保存数据。投标供应商在投标文件中需对各通讯及控制系统的维护周期及方法进行详细的论述。

2.2.4辅助系统

对系统的其他单元进行必要的检查、维护和更换，如：站房温湿度、防雷设备、系统设备和仪器的供电情况、系统防火防盗设施等。投标供应商在投标文件中需对各辅助系统的维护周期及方法进行详细的论述。

2.3日常运行维护记录及报告

投标人应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，每季度定期向无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心汇报系统运行情况。

2.3.1现场记录表格：

（1）空气自动监测站运行维护记录表；

（2）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（3）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（4）空气自动监测站主要消耗材料使用登记表；

（5）多点线性校准表格；

（6）空气自动监测站室内外环境记录；

（7）标准物质使用记录；

（8）颗粒监测仪校准记录；

（9）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

投标供应商必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

2.3.2日常运维报告：

（1）每月维护结束后7日内提交维护状况汇总统计表报告。

（2）每季维护结束后7日内提交季度维护报告。

（3）半年维护结束后7日内提交半年维护报告。

（4）一年维护结束后7日内提交年度维护报告。

（5）监测子站性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇总内容包含：

- ①综述。

- ②各监测子站参数达标结果总结。

- ③各监测子站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- ④各监测子站站点突发事件说明。

- ⑤各监测子站校准结果，工作记录和控制图。

- ⑥各监测子站精度校准结果表。

- ⑦各监测子站附录维修工作表及测试报告。

- ⑧结论与建议。

- 2.3设备故障维修

- 2.3.1运行维修工作界定

中标供应商需负责5个空气自动站各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由中标供应商全权负责系统所有区级设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备、天虹颗粒物设备干燥板等设施）。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标供应商不再负责维修费用。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。属于中标供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由中标供应商负责。

中标供应商具备足量的备品备件及耗材储备。如设备出现故障，一般性部件或耗材应8小时内更换完成，重要特殊部件维修更换时间不宜超过48个小时。

2.3.2设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

2.3.3系统软件维护

- 中标供应商应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和升级等相关配合工作。

- 2.4质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。投标人须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

2.4.1量值溯源要求

（1）用于量值传递的计量器具，如流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等，应按计量检定规程的要求进行周期性检定。

（2）用于工作标准的臭氧校准仪，如配备光度计，至少每半年使用传递标准进行 1 次量值传递，如未配备光度计，至少每三个月使用传递标准进行 1 次量值传递。用作传递标准的臭氧校准仪至少每半年送至有资质的标准传递单位进行1次量值溯源。

（3）作为工作标准的标气应为国家有证标准物质或标准样品，并在有效期内使用。

（4）投标供应商需自备一台经计量部门检定的流量计用于日常维护标定工作。

2.4.2零气发生器质控要求

（1）应定期检查零气发生器的温度控制和压力是否正常，气路是否漏气。

（2）温度控制器出现故障报警或维修更换后，必须用工作标准进行校准。

（3）应定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

（4）按仪器说明书的要求，对零气发生器中的分子筛、氧化剂、活性炭等气体净化材料进行定期更换，净化材料每 6个月至少更换1次。若发现各项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，必要时更换净化材料。

2.4.3动态校准仪质控要求

对动态校准仪中的质量流量控制器，应至少每季度使用标准流量计进行1 次单点检查，流量误差应≤1%，否则应及时进行校准。

2.4.4性能检查要求

每年进行至少1次各仪器设备的准确度审核（对照HJ817-2018和HJ818-2018，颗粒物仪器手工比对除外），准确度审核用于对环境空气连续自动监测系统进行外部质量控制，审核人员不从事所审核仪器的日常操作和维护。用于准确度审核的流量计、温度计、气压计等不得用于日常的质量控制。

2.4.5异常数据的检验

投标人应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应立即上报采购人，并在12小时内处理；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

投标人须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

2.4.6质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检、维修、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

2.4.7系统软件维护

中标供应商应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和升级等相关配合工作。

- （二）1个恶臭站（高新A站内）的日常运维工作

- 1、恶臭站设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机硫分析仪 | 1 | 套 | 谱育710S |
| 2 | 有机胺分析仪 | 1 | 套 | 谱育710N |
| 3 | 苯乙烯分析仪 | 1 | 套 | 谱育210F |
| 4 | 硫化氢分析仪 | 1 | 套 | 谱育A735 |
| 5 | 氨气分析仪 | 1 | 套 | 谱育A745 |
| 6 | 氢气发生器 | 1 | 台 | 中惠普ZPH-500 |
| 7 | 零气发生器（有机） | 2 | 台 | 谱育EXPEC360 |
| 8 | 气体动态校准仪 | 2 | 台 | 谱育D3000 |
| 9 | 气象五参数 | 1 | 台 | 朋谱SWS-500P |
| 10 | 采样总管 | 1 | 台 | 谱育SAP-1000 |
| 11 | 数据采集系统（含工控机） | 1 | 套 | 研智 |
| 12 | 19" 机柜 | 4 | 套 | 谱育 |
| 13 | 站房（站房面积25平方米） | 1 | 个 | 蓝创 |

- 2、日常运行维护要求

2.1一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话通信的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下。

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（5）定期检查消防和安全设施,每年对避雷设备进行检测，并提供《雷电防护装置定期检测报告》。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（8）做好自动监测站点设备及附属设施的安全防盗工作，发现失窃被盗现象立即会同无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心报案处理。

2.1.1每日系统检查

要求中标供应商每天至少1次查看恶臭自动监测站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况。

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知主管单位，并在4小时内前往现场进行调查，查明原因并在12小时内排除，若需返厂维修，需及时上报情况并做出应对措施，如上备机等。

（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况。

（5）根据故障报警信号判断现场状况。

（6）按照采购人要求对监测数据进行初步审核和筛查，每日需对江苏省工业园区污染物排放限值限量系统平台自动数据进行审核，并每季度对原始数据和审核数据进行备份

2.1.2每周定期检查

投标供应商每周至少现场巡视恶臭自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括；

（1）查看自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样进气和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（3）检查采样头、采样管的完好性，保证采样头、采样管内无积灰、积水或障碍物。

（4）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（5）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（6）检查自动站的通讯系统，保证自动站与数据平台的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

（8）检查站房内温度是否保持在 25℃±5℃范围内，相对湿度保持在 80%以下，在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）对子站房周围的杂物和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

（10）在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的消防、安全设施，做好防火防盗工作。

（12）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

（13）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（14）记录巡检情况，如果发现影响国家网络城市站安全和正常运行的情况，应及时报告管理单位进行处理。

3.站房系统运行维护要求

- （1）检查监测系统各仪器的运行状况和工作状态参数是否正常，若发现问题，查明原因并及时排除故障。

- （2）检查数据采集和传输情况是否正常，若发现问题，查明原因并及时排除故障。

- （3）定期备份系统的监测数据。

- （4）检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。

- （5）检查气体分析仪器采样过滤膜的污染情况，根据污染状况及时更换滤膜并标记记录。

- （6）遇到特殊情况（如沙尘暴等）时，及时检查和清洗采样系统并更换滤膜。

- （7）校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次。

- （8）每半年至少清洗一次采样支管，每年至少清洗一次采样总管。

- （9）检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等。

- （10）定期检查备品备件清单。

- （11）记录巡检情况，如果发现影响国家网络城市站安全和正常运行的情况，应及时报告管理单位进行处理。

4.日常质控要求

- （1）每月检查并清扫设备风扇滤网一次

- （2）每半年更换零气发生器的活性炭和氧化剂。

- （3）每半年检查并更换圆盘过滤器滤膜。

- （4）每年使用无水乙醇清洗设备限流孔和反应室。

- （5）当设备锌灯光强低于1.5V时更换设备锌灯；当设备SO2洗涤效率低于90%更换洗涤剂。

- （6）定期清洗采样头。

- （7）定期开展零点和跨度检查校准；分析仪器每季度进行1次零点/跨度（通标）检查，跨度取量程80%进行，浓度示值误差保持在10%以内。

上述监测仪器的检查和校准记录需存档。

由于上述质量控制活动可能影响监测仪器的数据采集率，在站点进行操作时，操作人员应首先检查监测仪器反映的环境空气浓度。如果有污染事件发生，应延期进行质量控制活动。

5.质量保证

投标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。投标人须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

5.1量值溯源要求

（1）用于量值传递的计量器具，如流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等，应按计量检定规程的要求进行周期性检定。

（2）作为工作标准的标气应为国家有证标准物质或标准样品，并在有效期内使用。

（3）投标供应商需自备一台经计量部门检定的流量计用于日常维护标定工作。

5.2零气发生器质控要求

（1）应定期检查零气发生器的温度控制和压力是否正常，气路是否漏气。

（2）温度控制器出现故障报警或维修更换后，必须用工作标准进行校准。

（3）应定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

（4）按仪器说明书的要求，对零气发生器中的分子筛、氧化剂、活性炭等气体净化材料进行定期更换，净化材料每 年至少更换1-2次。若发现各项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，必要时更换净化材料。

5.3动态校准仪质控要求

对动态校准仪中的质量流量控制器，应至少每季度使用标准流量计进行1 次单点检查，流量误差应≤1%，否则应及时进行校准。

- 6.设备故障维修

- 6.1运行维修工作界定

中标供应商需负责恶臭自动站各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由中标供应商全权负责系统所有区级设备和仪器的维护、维修和部件更换。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标供应商不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。属于中标供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由中标供应商负责。

中标供应商具备足量的备品备件及耗材储备。如设备出现故障，一般性部件或耗材应8小时内更换完成，重要特殊部件维修更换时间不宜超过48个小时。

6.2故障维修要求

- （1）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。

- （2）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果等记录。

- （3）对于由不可抗力造成的重大故障，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，并共同研究商定解决方案。

7.设备维护档案要求

- （1）常规巡检、故障维修等记录单独成册。

- （2）运维记录应规范、及时、清晰、完整。

- （3）每月，每年报表，应规范，及时，清晰，并按时上交留档。

投标供应商必须在投标文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

附件：工作考核

一、常规空气自动监测站

1.中标供应商每月定期向采购人提交《空气自动站运行情况月报告》，向采购人陈述空气自动站的运行状况和事件处理情况。

2.采购人会通过定期或不定期的方式对空气自动站运行情况进行抽查，或查看空气自动站运行管理档案，对系统的正常运行率（不少于90%）、有效数据捕获率（不少于90%）、数据质控率（不少于90%）、异常情况应答率等指标进行考核。其中，异常情况应答率（100%）的考核内容包括故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应12小时以内排除。在提供服务过程中发现存在弄虚作假行为的，扣除合同全款的25%，并可立即终止服务合同。

3.采购人依据运行考核的结果，依照下表支付托管经费。

采购人支付经费表

| 达标率 | 系统正常运行率 | 有效数据捕获率 | 数据质控合格率 | 异常情况处理 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥90% | 合格，按合同款支付 | 合格， 按合同款支付 | 合格， 按合同款支付 | 每次不及时处理扣除合同金额的0.4%，依次累加。 |
| ＜90%且≥85% | 扣除实际支付费用的3% | 扣除实际支付费用的1% | 扣除实际支付费用的1% |  |
| ＜85%且≥80% | 扣除实际支付费用的10% | 扣除实际支付费用的5% | 扣除实际支付费用的3% |  |
| ＜80%且≥70% | 扣除实际支付费用的25% | 扣除实际支付费用的10% | 扣除实际支付费用的5% |  |
| ＜70% | 扣除合同全款并扣除履约保证金 | 扣除合同全款并扣除履约保证金 | 扣除合同全款并扣除履约保证金 | 扣除合同全款并扣除履约保证金 |
| 备注 | 任何一个站点的六参数（二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧）需同时满足年度日均浓度值有效性数据，若低于年度有效性数据规定的最低要求，扣除合同全款并扣除履约保证金；如果数据有效性低于每月要求的规定则按比例扣除合同金额。具体要求见下表 |  |  |  |

说明：最终实际扣款按系统正常运行率、数据捕获率、异常情况处理率这三项中扣款费用最高的一项来执行扣款，即只扣除一次费用，不做累加，但数据质控合格率需与数据有效性的最低要求。

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10、PM2.5）、氮氧化物 | 年平均 | 每年至少有324个日均浓度值；每月至少有27个日均浓度值（二月至少有25个日均浓度值） |
| 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10、PM2.5）、氮氧化物、一氧化碳 | 24小时平均 | 每日至少有20个小时平均浓度值 |
| 臭氧 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| 二氧化硫、二氧化氮、臭氧、氮氧化物、一氧化碳 | 1小时平均 | 每小时至少45分钟的采样时间 |

系统正常运行率=（系统运行总时数÷运行考核总时数）×100%

有效数据捕获率=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%

有效运行时数=运行考核总时数－无效数据时数

数据有效捕获率以单台仪表计算，以数据有效捕获率低的仪表作为托管项目的数据有效捕获率。

系统正常运行率以单站点计算，以系统正常运行率最低的站点作为托管项目的系统正常运行率。

- 二、恶臭站（高新A站内）

系统运行维护按照要求进行站点仪器的单点和多点校标、流量校准、采样管道清洗、仪器保养与维护等工作，年度数据有效率需大于85%，每年度不满足数据有效率的需按每个百分点扣除中标价的0.5%作为违约费用。

中标供应商应协助采购人完成抽查。

采购人的监督检查以月检与不定期抽检的方式进行，月检要在现场跟踪1个检测周期，并查阅运行记录。

中标供应商应严格按照《环境空气质量标准》GB3095-2012、《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ633-2012和《空气和废气监测分析方法》（第四版）要求执行。

四、其他要求

1.本项目投标报价应包括相关人员交通、食宿、差旅、会议、培训、会场、文印、人员经费等完成本项目的全部费用。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为中选单位与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整；

2.供应商的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商最终提出的综合单价或总价为依据；

3.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内；

4.供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

5.供应商对工作过程中涉及的所有资料和信息须进行保密，工作成果归委托方所有，未经委托方允许不得对外泄露及擅自使用。

6.本项目不得以任何形式进行转包及分包，不接受联合体参加投标。

7.付款方式：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维服务结束后根据考核结果付清余款（包含支付每个站点的电费、房屋租金、维护费、通讯费等）

- 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就           项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ： (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维服务结束后根据考核结果付清余款（包含支付每个站点的电费、房屋租金、维护费、通讯费等）

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章并经见证方见证后生效。

需方(采购人)：(盖章)                           供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                             法定(授权)代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

- 五、合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据            采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就               的采购事宜，签订本协议。

一、乙方通过招投标获得                服务资格。

二、协议有效期为：

三、业务费支付：合同签订后支付合同价款的20%作为预付款，运维服务结束后根据考核结果付清余款（包含支付每个站点的电费、房屋租金、维护费、通讯费等）

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

1、本协议书；

2、采购文件；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、违约责任

1、甲方未按本协议规定，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，甲方可依本协议规定取消乙方实验室服务资格；

3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

七、协议的解除：

1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。

2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、当乙方出现下列情况之一，甲方和乙方可以解除协议：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次及以上的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在协议有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；

（4）未如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）报告作假一次的；

（7）有行为作风问题，行贿一次的；

八、争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请所在地人民法院按司法程序解决。

九、协议生效及其他：

1、本协议经甲、乙双方签字并盖章后方正式生效。

2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

十、本协议一式五份，甲方执两份，乙方执两份，见证方执一份。

甲方（盖章）：

甲方代表：               职务：                 电话：

日期：      年    月    日

乙方（盖章）：

乙方代表：                  职务：                 电话：

日期：      年    月    日

见证方（盖章）：

见证方代表：

日期：      年    月    日

- 六、附件

- 附件一：评分标准

（一)评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   30分

2.供应商评价                             23分

3.技术方案                               47分

（二)各项目评分标准

1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2.供应商评价（23分）

（1）供应商具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得6分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过的同类工作业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得2分【提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）为保障项目仪器运行准确性及稳定性，供应商需提供承诺本项目所运维产品使用原厂备品备件的承诺函，格式自拟，提供承诺得3分【提供承诺函加盖电子公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）车辆配备（2分）

在满足采购需求的基础上，供应商针对本项目配置1辆运维保障车辆供应商针对本项目配置不少于2辆运维保障车辆，且承诺相关车辆在本项目建设运维期间只服务于本项目的（承诺函格式自拟），得2分【提供购买车辆购置发票（发票的购买人名称必须与投标供应商名称一致）、购买合同、行驶证、车辆照片、承诺函；租赁车辆另需提供有效期内的车辆租赁协议等扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）人员配备（10分）

1）供应商拟派项目负责人具有高级及以上职称证书的得5分，具有中级职称证书的得2分，最高得5分；具有注册环保工程师职业资格证书的得3分，本项最高得8分。

2）供应商拟派项目实施人员具有省级及以上环保部门颁发的环境空气运行证书，每持有一个证书得1分，本项最高得2分（以培训合格证书为准，证书所属工作单位为投标方）。

【提供上述人员证书、投标供应商(单位)为其缴纳的近一年内任意一个月(不含投标当月)的社保证明扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（47分）

（1）运行维护方案（8分）：根据供应商为本项目提供运维实施方案的完整性进行综合评分，方案详细完整，针对性强得8分；方案较详细，针对性较强得6分；方案简单，针对性一般得2分；未提供不得分。

（2）质控措施方案（8分）：根据供应商为本项目提供质控措施方案的完善性进行综合评分，方案完善，可行性强得8分；方案较完善，可行性较强得6分；方案简单，可行性一般得2分；未提供不得分。

（3）安全保障措施（8分）：根据供应商为本项目提供安全保障措施进行综合评分，安全保障措施全面详细，针对性强得8分；安全保障措施较为全面，针对性较强得6分；安全保障措施不够全面，不够详细得2分；未提供不得分。

（4）项目人员保障措施（8分）：根据供应商为本项目提供项目人员保障措施进行综合评分，项目人员保障措施全面详细，针对性强得8分；项目人员保障措施较为全面，针对性较强得6分；项目人员保障措施不够全面，不够详细得2分；未提供不得分。

（5）应急预案（8分）：根据供应商为本项目提供的应急预案进行综合评分，方案全面详细，针对性强得8分；方案较为全面，针对性较强得6分；方案不够全面，不够详细得2分；未提供不得分。

（6）档案管理（7分）:根据供应商为本项目提供的档案管理方案进行综合评分，方案全面详细，针对性强得7分；方案较为全面，针对性较强得5分；方案不够全面，不够详细得2分，未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

采购项目名称：2025年新吴区空气自动监测站运维服务项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSHP-G2025-0027招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSHP-G2025-0027）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSHP-G2025-0027）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2025-0027）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2025-0027）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2025-0027）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

| 投标报价（万元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）投标报价明细表（格式）

投标报价明细表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价。

表格不够可自行延长。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2025-0027

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目组人员配备计划表(格式)

项目组人员配备计划表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（十一）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）