南通市区水质自动监测站运维服务项目

政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0055

采购单位：南通市生态环境监测站

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同及履约保证

第六章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  磋商邀请

项目概况

南通市区水质自动监测站运维服务项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2025年 10月 14日13时30分（北京时间）前提交响应文件。

江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通市生态环境监测站（以下简称采购单位）的委托，对南通市区水质自动监测站运维服务项目采用竞争性磋商采购，诚邀符合条件的供应商参加该项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0055

2、项目名称：南通市区水质自动监测站运维服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：共328.2万元人民币，其中包1：96.4万元、包2：115.2万元；包3：116.6万元。

5、最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

6、采购需求：详见第三章项目需求。

注：各磋商响应单位可以投本项目的任意包，但只能中一个包。（兼投不兼中）

按开标顺序（包1→包2→包3）确定中标候选人。

- 合同履行期限：合同履约期限自2025年10月至2026年9月。成交供应商最迟应于2025年10月完成相关交接。合同按年度签订，在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同，累计运维服务期限不超过三年。

- 本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有采购包均专门面向中小企业采购。

## 3、本项目的特定资格要求：无。

## 4、其他资格要求：

## （1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起五个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年 10 月 14日13时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年 10 月 14 日13时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通市生态环境监测站

地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系方式：曹女士 （电话：0513-86112063）

2.采购代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2层南侧

联系方式：张女士  15996553483

电子邮箱：329985170@qq.com

- 软件技术支持：0519-86722801。

南通市生态环境监测站

## 附件:

## 1.竞争性磋商文件

## 2.采购人信用承诺书

## 3.公平竞争审查二维码

## 4.“苏采云”系统供应商操作手册

# 第二章  供应商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理服务费人民币3000元/包，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（七）成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

（八）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.履约保证金：

不收取

4. 政府采购合同信用融资扶持政策

4.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

4.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

4.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

4.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

4.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

4.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（九）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（十）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章   项目需求

- 一、有关说明

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、项目概况

为保障市级水质自动监测站高质量稳定运行，更好的保障服务环境管理，需采购运行维护服务，包括对设施、仪器及设备等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等。具体站点情况详见表1。

表1 站点情况表

| 序号 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1：限价96.4万元 |  |  |  |  |
| 1 | 狼山水厂站 | 120.869834 | 31.956404 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、VOCs、TOC、生物毒性 |
| 2 | 洪港水厂站 | 120.929979 | 31.880631 |  |
| 3 | 芦泾港华能电厂站 | 120.766480 | 32.030796 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、生物毒性 |
| 4 | 云湖水库站 | 120.958661 | 31.880090 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻类密度、生物毒性 |
| 5 | 芦泾港闸站 | 120.778743 | 32.029792 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮 |
| 6 | 南农港闸站 | 120.939625 | 31.855758 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向 |
| 采购包2：限价115.2万 |  |  |  |  |
| 7 | 通富大桥站 | 120.983040 | 32.046969 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮 |
| 8 | 富民港闸站 | 120.918714 | 31.902447 |  |
| 9 | 东港闸站 | 120.796074 | 32.025150 |  |
| 10 | 中心港闸站 | 120.751191 | 32.038203 |  |
| 11 | 小李港闸站 | 120.671463 | 32.066411 |  |
| 12 | 大李港闸站 | 120.677977 | 32.061528 |  |
| 13 | 新204国道桥站 | 120.773409 | 32.109460 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向 |
| 14 | 明德路桥 | 120.714812 | 32.045203 |  |
| 15 | 平潮南大桥站 | 120.747120 | 32.097027 |  |
| 16 | 城港路桥 | 120.758630 | 32.038173 |  |
| 采购包3：限价116.6万 |  |  |  |  |
| 17 | 货隆大桥站 | 121.15330 | 32.31500 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向 |
| 18 | 孙窑大桥站 | 121.01982 | 32.24775 |  |
| 19 | 通启G15跨境大桥站 | 120.965284 | 31.946400 |  |
| 20 | 团结闸站（入江） | 121.018261 | 31.818165 |  |
| 21 | 团结西闸站 | 121.227264 | 32.138979 |  |
| 22 | 四化桥站 | 120.292959 | 32.117058 |  |
| 23 | 345国道桥站 | 120.031783 | 31.951158 |  |
| 24 | 通吕三号桥站 | 120.898010 | 32.042242 |  |
| 25 | 团结闸站（入海） | 121.415854 | 32.133296 | 五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、氯离子、流速、流向 |
| 26 | 新中河闸站 | 121.414939 | 32.133120 |  |
| 27 | 含夏堡北大桥、曙光电灌站、袁庄水站、向阳桥、新南新线桥、勇敢大桥、周圩港闸、四新桥、如皋港闸、三条港桥、头兴港大桥、新三和港桥、沿江线新河桥、灯杆港闸、协兴港新闸、川港镇北桥、天西大桥、青龙河桥、临江闸桥、大新河桥、新开港闸等21个自动站点流速、流向指标。 |  |  |  |
| 说明： 1.各投标人可以投本项目的任意采购包，但只能中一个采购包（兼投不兼中）； 2. 本项目相关设备及配套设施的型号及状态，投标人可自行组织开展现场踏勘，现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人自行承担。 3. 本项目为“交钥匙”工程，运维期间采购人不再为该项目支付相关费用 |  |  |  |  |

三、项目需求

1、总体要求

1.1 采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。

1.2 投标人根据运行维护水站的数量、位置、分布和设施设备配置、性能等情况，配备满足运维工作要求的人员、仪器设备、物资服务、工作场所和车辆保障等资源。

1.3 投标人须配合采购人结合运维站点情况开展的水质自动监测数智化转型试点工作，其中至少对采购包中的一个站点，采用智能无人运维水站并行测试的方式开展智能无人运维技术验证，涉及智慧站房、采配水装置、仪器仪表、质控设备、控制系统等智能无人运维水站的使用及运行的相关费用包含在投标报价中。

1.4 投标人通过自动巡检、智能质控、自动核查校准和故障自检等不同技术手段和方式自主对运维站点进行无人化运维改造，需待采购人同意后实施，允许投标人替代相应数量的现场运维内容和运维频次等。

1.5 投标人最迟须在2024年10月完成交接，交接工作未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。

1.6标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答。

2、技术要求

2.1 投标人须严格执行《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、氨氮、总磷、总氮）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2022〕494号）、《关于印发〈南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕53号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）、《国家生态环境监测网络数智化转型方案》等国家、省及南通市发布的标准和技术文件要求。当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

▲2.2 投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展水站运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。

▲2.3 投标人须根据站点情况和工作实际，制定项目的组织实施方案，对运行维护服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。针对每一个运维站点，制定并实施“一站一策”技术方案，投标人须选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录。

2.4 运维人员按要求每日开展站点远程监控工作，包括但不限于：

（1）检查数据采集与传输状况，确认监测数据和运行日志是否完整；

（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性；

（3）每日上午10点前对前一天监测数据审核并对异常数据标记；

（4）出现异常数据时，远程对监测仪器开展校时、复位、水样/标样测试、校准及清洗等维护工作；

（5）查看流向、采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置；

（6）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；

（7）其他采购人要求的远程监控工作。

2.5 运维人员按要求每周开展站点现场巡检工作，包括但不限于：

（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、流向、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；

（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房及周边环境干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常；

（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

（6）检査五参数池、沉沙池、样水杯、液位计、相关管路是否干净,及时清洗和维护；

（7）检查采配水系统反清洗功能是否正常,异常时对清洗水压力和清洗时间进行调整,以保证清洗；

（8）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

（9）检查留样器功能是否正常，与系统控制单元通信是否正常，管路和采样瓶是否干净，及时清洗和维护；

（10）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

（11）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂的更换周期原则上不超过30天，试剂更换后，应按需求完整填写并粘贴试剂标签，同时进行仪器校准或标样核查，并做好记录；

（12）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（13）其他采购人要求的现场巡检工作。

2.6 运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于：

（1）每月清洗采水单元、配水与预处理单元；

（2）每月备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年；

（3）每月检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

（4）每月检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

（5）每月检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

（6）每季度启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

（7）每年开展站房全面养护，更换站房内消防装置，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

（8）根据要求或结合实际运行情况，定期清洗自动留样器取样头滤网、常规五参数、叶绿素a及蓝绿藻密度监测仪器电极，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；

（9）其他采购人要求的现场养护工作。

2.7 运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：低浓度和高浓度标样核查/漂移、标样核查、多点线性核查、集成影响检查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控措施及实施频次见表2，量控制技术要求见表3。

表2质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 最低频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅱ类 | Ⅲ～劣Ⅴ类 |  |  |
| 低浓度标样核查/低浓度漂移 | √ | √ | 1次/24h | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 高浓度标样核查/高浓度漂移 | √ | √ | 1次/24 h |  |
| 常规五参数标样核查 | √ | √ | 1次/7 d | pH值、溶解氧、电导率、浊度 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度 |
| 集成影响检查 | / | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 加标回收率测试 | / | √ | 1次/月 |  |
| 实际水样比对 | √ | √ | 1次/月 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氯离子、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度、流速 |
| 标准样品核查 | √ | √ | 1次/月 | 氯离子、总有机碳、挥发酚 |
| 标准样品核查 （甲苯、苯乙烯） | √ | √ | 1次/季度 | VOCs |
| 水样加标比对（甲苯） | √ | √ | 1次/季度 | VOCs |
| 正控（2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液） | √ | √ | 1次/季度 | 生物毒性（发光菌） |
| 负控（空白） | √ | √ | 1次/季度 | 生物毒性（发光菌） |

表3 质量控制技术要求

| 仪器类型 | 质控措施 |  | 性能指标 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±1.0mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
| 氨氮水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.2mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 总磷水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.02mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 总氮水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器 | 高浓度标样核查 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 24h高浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 多点线性核查 |  | 相关系数r | ≥0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 相对误差 | 浓度＞20%标样核查上限值 | ±10%以内 |  |  |
|  |  |  | 绝对误差 | 浓度≤20% 标样核查上限值 | 参照低浓度核查要求 |  |  |
|  | 加标回收率测试 |  | / | 80%～120% |  |  |  |
|  | 集成影响检查 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 相对误差 | Cx＞BⅣ | ≤20% |  |  |
|  |  |  |  | BⅡ＜Cx≤BⅣ | ≤30% |  |  |
|  |  |  |  | Cx≤BⅡ | ≤40% |  |  |
|  |  |  |  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为GB 3838规定的水质类别限值； ③总氮无河流水质标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |
| 水温水质自动监测仪器 | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5 ℃以内 |  |  |  |
| pH水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | ±0.15以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5以内 |  |  |  |
| 溶解氧水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5mg/L以内 |  |  |  |
|  |  |  | / | 溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。 |  |  |  |
| 电导率水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | 标准溶液值≤100μS/cm |  | ±5μS/cm以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 标准溶液值＞100μS/cm |  | ±5%以内 |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | 便携检测结果≤100μS/cm |  | ±10μS/cm以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 手工监测结果＞100μS/cm |  | ±10%以内 |  |
| 浊度水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 相对误差 | 30NTU＜标准溶液值≤50 NTU |  | ±15%以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 50NTU＜标准溶液值＜1000 NTU |  | ±10%以内 |  |
|  | 实际水样比对 |  | 相对误差 | 30NTU＜便携检测结果≤50 NTU |  | ±30%以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 50NTU＜便携检测结果＜1000 NTU |  | ±20%以内 |  |
|  |  |  | / | 浊度自动监测仪与便携仪器均≤30NTU或≥1000NTU时，判定比对结果合格 |  |  |  |
| 叶绿素a、蓝绿藻密度水质自动监测仪器 | 多点线性核查 |  | 相关系数r | ≥0.993 |  |  |  |
|  |  |  | 绝对误差 | 零点 |  |  | ≤3倍检出限 |
|  |  |  | 相对误差 | 其他点 |  |  | ±5%以内 |
| 总有机碳、挥发酚、氯离子自动监测仪器 | 标样核查 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| VOCs自动监测仪器 | 标样核查 （甲苯、苯乙烯） |  | 相对误差 | ±10% |  |  |  |
|  | 水样加标比对（甲苯） |  | / | 低于0.7mg/L，认定合格；高于0.7mg/L，相对误差≤30% |  |  |  |
| 生物毒性（发光菌）自动监测仪器 | 正控 （2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液） |  | 抑制率 | 20%～80% |  |  |  |
|  | 负控（空白） |  | 抑制率 | ≤±10% |  |  |  |
| 流速、流向自动检测仪器 | 流速比对 |  | 相对误差 | ≤±10% |  |  |  |
|  | 流向比对 |  | / | 相同 |  |  |  |

2.8 维护后质量控制实施要求包括但不限于：

（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；

（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。

2.9 投标人须每周制定运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，任何人员不得进入站房。

2.10 投标人须每月编制运维报告，向采购人汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及计划外运维工作开展情况等。

▲2.11 投标人须制定项目的质量控制组织实施方案，明确责任分工，对人员、仪器设备、场所环境、物资服务、流程步骤等影响质量的各要素采取有效的质量控制措施。

▲2.12 投标人须制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

▲2.13 投标人须制定项目的应急响应实施方案，包括但不限于数据/水质异常情况的识别与响应、现场核实和故障处理；应对恶劣天气、自然灾害、疫情等不可抗力情况；配合开展突发环境事件应急监测，重大活动保障，现场参观、调研、检查等工作。

3、保障要求

3.1 投标人须制定项目的资源保障方案，包括但不限于人力资源、车辆、备机、备件、耗材、试剂药品、标准样品、备品备件库、检测服务等资源的配置、质控和管理等内容。

3.2 投标人为项目至少配备项目负责人1名、运维管理人员1名，现场运行维护人员2名。同时须须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。

（1）项目负责人须由投标人授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。须具备中级（或以上）环境类专业技术职称，且有5年及以上水质自动监测站运维管理经验。

（2）运维管理人员须满足本地化服务需要，常驻项目采购人指定地点专职投入本项目开展运维调度、数据审核、质量监督等与项目相关的工作。须具有全日制本科及以上学历，3年及以上水质自动监测运维管理或5年及以上运行维护工作经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。

（3）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目所在地专职投入本项目开展运行维护工作。须具有全日制高等本科及以上学历，2年以上水质自动监测站运行维护服务经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。

▲3.3 投标人为项目至少配备运行维护保障车1辆，运维管理保障车1辆，须为持有或长期租用，年检合格并车险齐全；

（1）运行维护保障车适合便携式仪器设备摆放，比对样品、备品备件、备机及耗材运输等要求，不小于七座。

（2）第一采购包运维管理保障车辆配置至少包括采样及前处理设备、常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动监测仪器设备，满足水质连续监测要求；

（3）第二、三采购包运维管理保障车辆满足日常巡查、质控及应急监测仪器设备摆放等要求。

▲3.4 投标人须根据所投采购包监测指标配备对应功能的备机不少于1套。仪器备机性能及功能应满足相关国家标准和技术文件要求，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。备机在存放期间须定期维护保养。

3.5 投标人须使用仪器设备原厂生产或经原厂认可的备品备件及耗材，在站点交接前，投标人须按表4要求至少足额配齐1年期的基础备品备件及耗材。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。

表4   基础备品备件及耗材配置要求

| 序号 | 名 称 | 更换周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品管 | 每季度 |
| 2 | 泵管 | 每季度 |
| 3 | 泵头 | 每半年 |
| 4 | 柱塞头 | 每半年 |
| 5 | 试剂管 | 每年 |
| 6 | 注射器 | 每年 |
| 7 | O型圈 | 每年 |
| 8 | 进样过滤器/滤膜 | 每周 |
| 9 | 反应管 | 每年 |
| 10 | 多通阀 | 每年 |
| 11 | 比色皿组件 | 每年 |
| 12 | 温控板 | 每年 |
| 13 | 数据板 | 每年 |
| 14 | 风扇 | 每年 |
| 15 | 溶解氧膜头 | 每年 |

3.6 投标人须在站点2小时车程内设置有备机及备品备件库，并须保证库房环境条件满足备品备件存放要求，具备备机性能测试环境。项目备机及备品备件须存放于备机及备品备件库，建立清单实施出入库管理，并每月向采购人备案。

3.7 投标人须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器，其中，采购包1须根据招标人要求，协同开展硫化物、总氮、石油类等自动监测新方法的验证工作，提供相关验证设备的证明资料；采购包2须配备1套无人机载高光谱成像系统；采购包3须配备1套走航式声学多普勒流速剖面仪。相关仪器性能应符合国家标准和技术文件要求。

3.8 投标人须自有（或控股）CMA资质认定的质控实验室或委托用于质控的CMA资质认定实验室。CMA资质参数需包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等指标，其中采购包1CMA资质参数另须包括挥发性有机物、挥发酚、总有机碳、叶绿素、藻密度、生物毒性等指标。

3.9 投标人应建立试剂管理制度和台账，并应向采购人备案试剂配制及使用手册。站点运维试剂须由CMA资质认定实验室配制，配制及配送过程应可溯源，站点使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。

4、其他要求

4.1 站点因故申请停站的，投标人需按照采购人要求通过水质自动监测监控平台提交停运申请，并上传佐证材料。

4.2 站点因故申请停运期间或因非正常运行导致停运超过48小时，投标人应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

4.3 项目服务期内站点所需的水、电、通讯，站房、采样点、通道及相关附属设施的整修、维修、维护工作，场地租赁，防雷设施、灭火设施、安全设施的检查检测和维修维护工作等均由投标人承担。投标人有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.4 投标人须按相关管理规定安全收集贮存废液，并按要求做好废液的转移、运输和处置等工作。

▲4.5 投标人须建立、实施和保持与水质自动监测运维服务相适应的质量管理体系，应覆盖到运维服务全过程和所有环节。应定期对质量管理体系进行质量审核和质量评估，保持质量管理体系的适用性。

▲4.6 投标人须建设并应用信息化运维监管平台，对站点运维相关的任务分配、人员调度、资源管理、物料派发、进度跟踪、统计分析、记录填报等环节实现信息化管理，所涉信息第一时间填报，采购人可登陆平台查看相关数据。

▲4.7 投标人须配合采购人开展水质自动监测数智化转型试点工作，提供至少1套智能无人运维水站及其他配套的软硬件设备和技术支持，按要求开展相关技术的测试验证工作，协助完成各类比对分析报告编制工作。

（1）智能无人运维水站须具备自动巡检功能，从采水环节、预处理及配水环节、分析环节、清洗环节等进行巡检，对整个水样周期内的各泵阀及相关的供电、传感器的数据进行智能判断；

（2）智能无人运维水站须具备自动质控功能，实现五参数的周核查、多点线性核查、加标回收测试、自动校准和标样核查等功能，具有智能研判、自动清洗、自动配制、远程控制等功能；

（3）智能无人运维水站须具备自动诊断功能，上水诊断、配水诊断、预处理及配水杯漏水、分析仪表水样诊断、电力系统诊断；可远程到工控机，操作PLC对集成单元进行调试；

（4）智能无人运维水站须具备自动审核功能，实现数据智能审核、异常数据判断、运维判定、数据质控评判等功能；

（5）智能无人运维水站须具备语音交互功能，可语音触发零点核查、跨度核查、标样核查、pH值标液核查、浊度标液核查、电导率标液核查、溶解氧核查、系统全流程测试、设备校准、系统多参数流程测试等功能；

（6）智能无人运维水站系统须具有智能管理功能，实现运维自动派单、资源分配、工作报表生成等可视化管理和智能化决策支持功能。

▲4.8 投标人须配合采购人开展站点相关水域应急监测和溯源排查工作，提供水生态环境综合分析的相关技术支持，协助完成各类水质分析报告编制工作。

5、考核办法

5.1 采购人采取单站考核的方式，定期或不定期对站点数据有效率、盲样和实际水样比对考核、固定资产管理以及运行维护规范性等进行考核。

5.2 数据有效率

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于90%，不扣款。

b. 当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该考核周期运维费的10%。

c. 当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该考核周期运维费30%。

d. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%。

e. 当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。

（3）投标人补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传监测监控平台，否则按无效数据处理。

5.3盲样和实际水样比对考核

投标人应按照采购人的配合开展盲样和实际水样比对考核工作。

每出现1个盲样考核不合格的参数扣减500元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期该站点全部运维费10%。

实际水样比对考核未通过的，投标人要自行送有CMA资质的实验室再次比对并进行原因分析。

5.4 固定资产

投标人蓄意破站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.5 运行维护规范性

经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；

b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 投标人未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e. 投标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

f. 站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

g. 投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（5）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

四、商务要求

1. 服务期限：合同履约期限自2025年10月至2026年9月。中标单位最迟应于2025年10月完成相关交接。合同按年度签订，在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同，累计运维服务期限不超过三年。

2. 付款方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。

- 第四章  评审方法和程序

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于或等于自己前一轮的磋商报价，否则作无效标处理。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

五、评审方法

1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。

6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

六、综合评分评审标准

- （一）商务技术分（70分）（包1）

| 序号 | 评审 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 2 | 类似 业绩 | 4 | 2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型，运维站点数量不少于6个），提供1份合同得1分，最高得4分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 3 | 质控实验室资质情况 | 5 | 投标人提供的质控实验室资质情况，必须水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发性有机物、挥发酚、总有机碳、叶绿素、藻密度、生物毒性等指标监测能力。 投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。 注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 - 如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 - 如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 - 未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体系 | 6 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分； 3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方 案 | 6 | 投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分； 3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 运维人员配置 | 3 | 投标人根据项目需求提供相关人员配置情况 1、项目负责人符合项目要求的同时，具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分； 2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分； 3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分； 注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。 ②提供相关经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。 |
| 7 | 车辆 配置 | 4 | 投标人根据项目需求提供车辆配置情况，1、已购置或已长期租赁运维管理保障车辆，同时车载式水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷等自动监测设备正常运行并取得CMA资质的，得3分。 2、提供的车辆配置方案优于本项目需求的，得1分。 注： ①须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 ②需提供近1年车载自动监测仪器日常运行、维护维修、质量核查记录等证明材料。 ③未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 8 | 运维备机及质控设备配置 | 8 | 投标人根据项目需求提供仪器备机、监测设备及质控设备配置情况 1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素、蓝绿藻、生物毒性、挥发酚、挥发性有机物、总有机碳仪器的，且同时具备硫化物、石油类验证设备的，得7分；备机仅为常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得2分；其他均不得分。 2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器得1分；其他均不得分。 注：1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。 2）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 9 | 备品备件及耗材配置 | 5 | 1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。 注： - 1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。 2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 3）需提供库房具有使用权的证明材料。 4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 10 | 运维质量控制实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 11 | 运维应急响应 实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 运维交接方案 | 3 | 投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分； 3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 13 | 运维管理保障 | 6 | 投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分。 注：1）需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用； 2）须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书， 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 14 | 数智化试点工作方案 | 7 | 投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。 1、智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，具备上述要求中4个功能的得1分，其他不得分。 2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案改造方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。 注： 1）须提供智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录； 2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用； 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |

商务技术分（70分）（包2）

| 序号 | 评审 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 2 | 类似 业绩 | 4 | 2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 3 | 质控实验室资质情况 | 5 | 投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标（除流速、流向）的相关监测能力。 投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。 注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 - 2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 - 3）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 - 4）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体系 | 6 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分； 3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方 案 | 6 | 投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分； 3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 运维人员配置 | 3 | 投标人根据项目需求提供相关人员配置情况 1、项目负责人符合项目要求的同时，具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分； 2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分； 3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分； 注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。 ②提供相关经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。 |
| 7 | 车辆 配置 | 2 | 投标人提供车辆配置方案配置优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 注： ①须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 ②未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 7 | 运维备机及质控设备配置 | 10 | 投标人根据项目需求提供仪器备机及质控设备配置情况 1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得4分；备机仅包含氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的，得2分；其他均不得分。 2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器的，得1分；其他均不得分。 3、具备无人机载高光谱成像系统，且同时运用该系统开展断面水质溯源调查及水生态环境状况评估的，得5分；其他均不得分。 注： 1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。 2）须提供运用无人机载高光谱成像系统等相关设备，开展断面水质溯源调查及水生态环境状况评估服务的案例、成果报告等证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 8 | 备品备件及耗材配置 | 5 | 1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。 注： - 1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。 2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 3）需提供库房具有使用权的证明材料。 4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 9 | 运维质量控制实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 10 | 运维应急响应 实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 11 | 运维交接方案 | 3 | 投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分； 3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 运维管理保障 | 6 | 投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分。 注： 1）需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用； 2）须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书， 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 13 | 数智化试点工作方案 | 7 | 投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。 1、智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，具备上述要求中4个功能的得1分，其他不得分。 2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案改造方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。 注： 1）须提供智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录； 2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用； 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |

商务技术分（70分）（包3）

| 序号 | 评审 项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 2 | 类似 业绩 | 4 | 2024年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 3 | 质控实验室资质情况 | 5 | 投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标（除流速、流向）的相关监测能力。 投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。 注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 3）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 - 4）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体系 | 6 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分； 3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方 案 | 6 | 投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分； 3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 运维人员配置 | 3 | 投标人根据项目需求提供相关人员配置情况 1、项目负责人符合项目要求的同时，具备高级工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分； 2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备工程师及以上技术职称，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分； 3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具备全日制本科及以上学历，且同时具有省级（含省级）以上水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分； 注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①提供相关人员的学历证书复印件、职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。 ②提供相关经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。 |
| 7 | 车辆 配置 | 2 | 投标人提供车辆配置方案配置优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 注： ①须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 ②未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 7 | 运维备机及质控设备配置 | 10 | 投标人根据项目需求提供仪器备机及质控设备配置情况 1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得4分；备机仅包含氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的，得2分；其他均不得分。 2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器的，得1分；其他均不得分。 3、具备走航式声学多普勒流速剖面仪的，且同时运用该设备开展断面水质溯源调查及水污染物通量监测的，得5分；其他均不得分。 注： 1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。 2）须提供运用走航式声学多普勒流速剖面等相关设备，开展断面水质溯源调查及水污染物通量监测的的案例、成果报告等证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 8 | 备品备件及耗材配置 | 5 | 1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。 2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。 注： - 1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。 2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 3）需提供库房具有使用权的证明材料。 4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 9 | 运维质量控制实施方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 10 | 运维应急响应 实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 11 | 运维交接方案 | 3 | 投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分； 3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 运维管理保障 | 6 | 投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分。 注：1）需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用； 2）须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书， 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 13 | 数智化试点工作方案 | 7 | 投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。 1、智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，具备上述要求中4个功能的得1分，其他不得分。 2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案改造方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。 注：1）须提供智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录； 2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用； 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |

（二）报价分：（30分）

1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100

- 针对投标价格合理性的评审

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

（三）政府采购政策功能落实

（本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠）

（四）成交供应商的确定

1.按包1→包2→包3的顺序推荐成交供应商，在上一个采购包排名第一的供应商不再参与后面采购包的排名。

如在成交公示期内，成交候选人有异议的，按评委推荐的排名依次确定其他供应商为成交人或重新采购。下一包的采购结果不因上一包的异议而更改。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4.对落标的供应商不做落标原因的解释。

5.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六） 出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。

3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性检查的。

5.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

11.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

13.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

14.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

15.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

16.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

（七）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

5.因重大变故，采购任务取消的。

6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五章  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

- 第六章  响应文件组成及格式

供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 目录

1、磋商报价表（格式见苏采云系统）；

2、磋商响应报价表（格式详见附件1）

3、分项明细报价表（如有格式详见附件2）。

- 二、资格审查证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、关于资格的声明函；（格式详见附件3）

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件4）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件5）；

3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件6）

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件7）

6、本项目专门面向中小企业采购提供中小企业申明函；（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）（格式详见附件8）

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

- 三、符合性审查

1、竞争性磋商响应函（格式见附件9）；

2、供应商情况一览表（格式见附件10）；

3、商务部分正负偏离表（格式见附件11）；

4、技术部分正负偏离表（格式见附件11）；

- 四、综合评审评分项

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；（格式详见附加12-附件16

）2.供应商认为需要提交的其他材料。

- 五、价格扣除证明文件

本项目专门面向中小企业采购无价格扣除优惠

附件

1、磋商响应报价表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南通市区水质自动监测站运维服务项目（包 ） |
|  | 包 |
| 磋商报价 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于人工费、设备机械使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

2、磋商响应报价明细表（如有格式自拟）

项目名称：南通市区水质自动监测站运维服务项目（包     ）

投标人全称（加盖公章）：

注：以上报价包含采购项目所涉及的所有费用，投标人须综合考虑计入并慎重填报优惠率，中标后不再另行结算其它费用。

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

填写说明：

1、磋商响应报价表和磋商响应报价明细表必须单独密封在报价响应文件中，在投标截止时间前与响应文件其他部分分别递交，否则视为无效投标。

2、磋商响应报价表和磋商响应报价明细表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、关于资格的声明函

南通市生态环境监测站：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

4、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

南通市生态环境监测站：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

5、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市生态环境监测站：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

6：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                  （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

7： 参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市生态环境监测站 ：

我公司郑重声明：在磋商截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

8:  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于   其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于  其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9:  竞争性磋商响应函

南通市生态环境监测站 ：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

10、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

11、商务/技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

填制正负偏离表，完全响应的，可以以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

附件： 12               评标索引

【本项目建议提供评标索引， 即指明本文件“第四章 第六 综合评分评审标准”中各评审内容所在投标文件页码】

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 | 投标响应情况 简述 | 投标文件对应章 节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 投标人针对该 评分项的简要 情况，比如“ 具 有X个XXX、 XXX 业绩” | 填写投标文件对 应页码以便评委 翻阅 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件：13                     拟投入本项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中的职位 | 学历/ 学位 | 专业 | 职称（类别、级别） | 相关证书 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  | 例：化工类 工程师 | 例：A2驾驶证 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |

附件：14                                             投标人类似项目业绩清单

| 序号 | 服务/合同名称 | 合同甲方名称 | 合同签署 时间 | 合同内容 | 甲方联系人及 电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第四章第六条综合评分评审标准要求，提供投标人类似项目业绩清单及证明材料。

我单位郑重承诺，本表所填信息及相关证明文件均经我单位核实和确认，保证所有信息的真实性。如有信息与实 际情况不符或提供虚假信息，我单位愿按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定承担法律责任。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人签署或被授权人签字                              日期：

附件：15                          实验室仪器装备情况表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 购置日期 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：16                        能力项目情况表

| 序号 | 类别 | 监测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件17

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。