盐城市第一人民医院

医用设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320900-SOHO-G2025-0042

（代理机构编号：1802-254110430WWF）

江苏苏豪创新科技集团有限公司

2025年10月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	32

质疑函范本	58

# 第一章  招标公告

项目概况：

盐城市第一人民医院医用设备招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月25日10:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-SOHO-G2025-0042（代理机构编号：1802-254110430WWF）

2、项目名称：医用设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：01包：650万元人民币,02包：108万元人民币

5、最高限价：01包：650万元人民币,02包：108万元人民币（报价高于此价格按无效报价处理）

6、采购需求：

| 包号 | 名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | X线计算机断层扫描仪 | 套 | 1 | 否 |
| 02 | 双能X线骨密度仪 | 套 | 1 | 否 |
| 备注：如果投标人参与多个分包投标的，投标文件必须按包号分别编制。 |  |  |  |  |

7、合同履行期限：合同签订后90日内。

8、本项目不接受联合体参与投标

9、本项目兼投兼中

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度（2024年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7拒绝被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标供应商为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；若投标供应商为生产商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（扫描件）；

2、投标人必须提供所投医疗产品有效的《医疗器械注册证》及附件(证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致无效投标)。

3、投标人必须提供有效的《辐射安全许可证》。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年11月25日10:00。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城市第一人民医院

地址：盐城市亭湖区毓龙西路166号

联系人：李老师

联系电话：0515-88508946

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园C座一楼

项目联系人：王凡、王慧

电　话：025-52874022、52875825

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

6.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

21.1.6 投标人合同条款响应有负偏离的。

27.1.7 未通过符合性审查的。

27.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加注“★”的均为实质性要求和条件）。

27.1.9 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.11 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%:

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.12启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

供应商报价在被评审委员会认为异常低价时，有提供书面说明和证明材料证明其报价合理性的义务，供应商应提前对自身报价的合理性进行综合评估并提前做好准备工作，避免在评审现场无法及时提供而被认定为无效投标（响应）。

27.1.13 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.14 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.15 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收接收人：王慧，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座110室，联系电话：025-52875825。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 八、其他

8.1本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

8.2招标服务费收费标准：领取中标通知书前，中标人按照苏政采协【2024】20号文规定的55%向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

上述费用均由中标人考虑到投标报价中，无须单独列项，招标人不另支付上述费用。

8.3服务费汇款地址：

户    名：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开户银行：工商银行南京白下支行

账    号：4301013119100276117

# 第三章  合同文本

购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市第一人民医院                  （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                                    （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本同：

第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：¥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所要的所有费用。合同期限内，合同价款不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单

第二条 交货方式

1、交货时间：  自甲方通知之日起      天内。

2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）       年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

第五条 货款的结算

1、合同签订后，甲方支付合同金额的       作为预付款。

2、货物验收合格后，临床使用3个月内，甲方支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

3、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装临床使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从临床使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

第八条 履约保证金（本项目不适用）

1、是否需要缴纳履约保证金： 否

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方缴纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：

购货单位：盐城市第一人民医院（盖章）      供货单位：                         （盖章）

法定代表人：                       　    法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

地     址：                             地     址：

电     话：                               电     话：

开户银行：建行解放路支行                  开户银行：

统一信用代码：12320928468248845G          统一信用代码：

帐    号：32001735036051462504            帐     号：

日    期：                                日     期：

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

一、★采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线计算机断层扫描仪 | 1套 | 650 | / |
| 2 | 双能X线骨密度仪 | 1套 | 108 | 用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、骨折风险性预测、药物疗效追踪监测。 |

二、技术参数及要求

01包：X线计算机断层扫描仪

| 一、 | 总体要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 1.总体要求：为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2022年1月1日以后推出的高端CT机型（以首次注册证时间为准） |
| ★2 | 所投CT生产厂家具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力。(请提供检测报告证明材料，不限CT型号) |
| 二、 | 主要参数 |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径≥70cm |
| 2 | 探测器 |
| 2.1 | 探测器类型：集成化探测器 |
| 2.2 | 亚毫米探测器排列≥64排 |
| 2.3 | 每排探测器物理个数≥840个 |
| ▲2.4 | 探测器单元总数：≥54000个 |
| 2.5 | 具备共轭采集技术或飞焦点技术 |
| 2.6 | 轴位扫描成像≥128层/360° |
| ▲2.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm |
| 2.8 | 探测器物理最薄层厚≤0.625mm |
| 3 | 球管及高压发生器 |
| 3.1 | 高压发生器功率≥72KW |
| ★3.2 | 球管阳极热容量（非等效）≥7MHu |
| 3.3 | 阳极物理最大散热率（非等效）≥1070KHU/min |
| 3.4 | 球管最小输出电流≤10mA |
| 3.5 | 小焦点大小≤0.7mm×0.7mm |
| ▲3.6 | 大焦点大小≤0.9mm×1.0mm |
| ★3.7 | 连续螺旋扫描时间≥120s |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 最大扫描范围≥1700mm |
| 4.2 | 床水平移动速度≥175mm/s |
| ▲4.3 | 床面可降至离地面最低距离≤45cm |
| 4.4 | 床面可降至离地面最高距离≥98cm |
| 4.5 | 床定位精度±0.25mm |
| 4.6 | 床载重量≥227KG |
| 5 | 扫描参数 |
| 5.1 | 最快扫描速度（360°非等效）≤0.35s |
| 5.2 | 最小扫描层厚≤0.625mm |
| 5.3 | 图像最快重建速度≥55幅/秒 |
| 5.4 | 图像重建矩阵≥1024×1024 |
| 6 | 图像质量与剂量 |
| ▲6.1 | 空间分辨率XY轴方向 ≥18LP/cm |
| 6.2 | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤5mGy |
| ▲6.3 | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台，GE，ASiR-V；Siemens，Admire；Philips，IMR，其他厂家提供响应迭代平台。 |
| 6.4 | 具备提供去金属伪影技术 |
| 6.5 | 具备后颅窝伪影校正功能 |
| 7 | 具备自动摆位功能 |
| 7.1 | 具备人工智能自动定位系统 |
| 7.2 | 具备3D传感器，可以通过识别扫描定位点识别扫描范围 |
| ▲7.3 | 具备扫描床自动升床功能，且根据病人体型自动升床到孔径等中心、非手动设置统一进床高度 |
| 7.4 | 具备自动摆位后位置验证功能，可实时确认扫描范围与定位点的偏差，确保摆位精度符合临床扫描要求。 |
| 8 | 主控台 |
| 8.1 | 主频≥8*2.1 GHz |
| 8.2 | 内存≥64 GB |
| 8.3 | 硬盘容量≥2000 GB |
| 8.4 | 图像存储量≥460,000幅无压缩图像（512×512） |
| 8.5 | 具备1024*1024重建矩阵 |
| ★9 | 配置要求： 具备原厂高级后处理工作站，数量1套 提供高压注射器一套并说明规格型号、生产厂家等。 提供CT肺栓塞智能分析系统1套 提供CT主动脉智能分析系统1套 提供CT脑灌注智能分析系统1套 提供CT下肢血管智能分析系统1套 |

02包：双能X线骨密度仪

| 技术规格及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | X线源 |
| 1.1 |  | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 1.2 |  | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤5° |
| 1.3 |  | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.4 |  | 自动智能扫描 |
| 1.4.1 |  | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |
| 1.4.2 |  | 具备根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能 |
| ▲1.5 |  | 球管工作电流≥3mA |
| ▲1.6 |  | 球管靶角≥12° |
| 2 |  | 探测器系统 |
| 2.1 |  | 数字探测器 |
| 2.2 |  | 探测器通道数量：≥15个 |
| 3 |  | 扫描 |
| 3.1 |  | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm |
| 3.2 |  | 适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm |
| 3.3 |  | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥190cmX60cm |
| 3.4 |  | 病人最大承重：≥155kg |
| 3.5 |  | 具备快速扫描功能，最快扫描时间： |
| ▲3.5.1 |  | 腰椎：≤10秒，股骨：≤10秒 |
| 3.5.2 |  | 全身：≤5分钟 |
| 3.6 |  | 精确激光定位灯 |
| 3.7 |  | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.8 |  | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.9 |  | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) |
| 3.9.1 |  | 腰椎、股骨: ≤1.0% |
| 3.9.2 |  | 双侧股骨：≤0.8% |
| 3.9.3 |  | 全身脂肪含量：≤1.2% |
| 3.9.4 |  | 全身肌肉组织：≤0.8% |
| 3.10 | MVIR多视角影像重建技术 |  |
| 3.11 | 提供高清晰度骨骼影像 |  |
| ▲3.12 | 具备智能纠错功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。 |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |  |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |  |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |  |
| 4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |  |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |  |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |  |
| 4.5 | 高级髋关节结构评估功能 |  |
| 4.5.1 | 自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估 |  |
| 4.5.2 | 自动股骨颈上部骨密度测量评估 |  |
| 4.5.3 | 自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量 |  |
| 4.5.4 | 自动髋关节强度指数（厂家提供临床图像和报告） |  |
| 4.6 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |  |
| ▲4.7 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |  |
| 4.8 | WHO体重指数评估 |  |
| 4.9 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值） |  |
| ▲4.10 | 内脏脂肪组织分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织和皮下脂肪组织的质量、面积和体积（提供报告模板） |  |
| ▲4.11 | 肌少症诊断功能，系统能出具独立的肌少症报告（提供报告模板） |  |
| 4.12 | 双能脊柱评估功能 |  |
| 4.12.1 | 双能脊柱DVA椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度 |  |
| 4.12.2 | 提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像（提供双能图像证明） |  |
| 4.12.3 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估 |  |
| 4.12.4 | 计算机辅助标定椎体畸形 |  |
| 4.12.5 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估 |  |
| 4.13 | 儿科生长发育应用软件，用于儿童骨密度扫描评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分（肌肉、脂肪）定量分析，具备中国儿童骨密度数据库，提供软件界面截图 |  |
| 4.14 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |  |
| 4.14.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |  |
| ▲4.14.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥10个（厂家提供临床图像和报告） |  |
| 4.15 | 人工膝关节置换后的自动扫描、评估：增强型骨科专用软件（膝关节），用于人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |  |
| ▲4.16 | AFF非典型股骨骨折功能，可定量测量皮质骨病灶的厚度，同时可自定义AFF诊断阈值（厂家提供临床图像和报告） |  |
| 4.17 | 手部骨密度测量和分析 |  |
| 4.18 | 小动物软件 |  |
| 4.19 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |  |
| 4.20 | FRAX十年骨折风险评估软件 |  |
| 4.21 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |  |
| 4.22 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具，用于临床疗效监测 |  |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |  |
| 5.4 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供软件界面截图以及国内外核心期刊发表文章证明） |  |
| 5.5 | 智能自动确定骨边缘软件 |  |
| 5.6 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |  |
| 5.7 | T值和Z值分析软件 |  |
| 5.8 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |  |
| 5.9 | 检测结果趋势分析功能 |  |
| 5.10 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |
| 5.11 | 自动化报告编辑书写软件 |  |
| 5.12 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |  |
| 5.13 | HL7协议接口 |  |
| 6 | 放射剂量 |  |
| ▲6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤40μGy |  |
| 6.2 | 全身扫描放射剂量：≤0.4μGy |  |
| 6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤10μSv/Hr |  |
| 7 | 计算机系统 |  |
| 7.1 | 主控计算机 |  |
| 7.1.1 | 内存：≥8GB、硬盘：≥1 TB 、DVD光驱 |  |
| 7.2 | 显示器：≥23英寸液晶显示器、彩色打印机 |  |
| 8 | 校准系统 |  |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |  |
| 8.2 | 自动质控趋势分析 |  |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告） |  |
| 9 | 售后服务 |  |
| ▲9.1 | 厂家在国内驻有办事处，有专业工程师负责售后服务（请厂家提供办事处详细地址，非代理机构。） |  |

- 商务要求

1.交货时间：合同签订后90日内。

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。

3.付款方式：合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款，设备验收合格六个月后，支付合同金额的60%，验收合格一年后，支付合同金额的10%，付清合同款项。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。）

4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供原厂免费保修期3年。（投标人提供承诺函，承诺内容须包含由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。承诺函加盖投标人公章）

5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。

6.质保期后服务要求：质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

注：上述商务需求1-6条为实质性要求，需在采购需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。

7.为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人或制造商或其他代理商自2022年1月1日（含）以来(以合同签订时间为准)，承担过与本项目所投产品同类产品的业绩优先。

8项目实施方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目实施方案至少包含以下内容：

①进度保障措施：

投标单位需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过90日，从合同签订之日起计算。

②供货方案：

在发货前 3 天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

③运输方案：

需结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。

④设备验收：

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，同时免费提供全套资料，含纸质版和电子版各一份，内容应包括以下方面：设计资料，操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，竣工图纸，技术图纸，主要部件清单，报警及连锁清单，备件手册或备件清单，外购件技术资料，记录和控制卡（装箱单，产品合格证，软件备份，计量仪表鉴定证明，关键部件材质证明，关键部件的粗糙度检测报告，工艺管道的焊接、检测的相关记录和资质，试验记录，试车记录，售后服务联系地址，控制系统软件清单、版本号和备份软件）等。

9.人员配备：为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的管理人员、技术人员、安装调试人员等服务团队，至少包含：管理人员1名，负责本项目的整体协调、进度控制及质量管理；技术人员2名，负责技术支持、临床培训及系统操作指导；安装调试人员2名，负责本项目设备的安装、管线施工及设备精准调试。

10. 售后服务方案：投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

①售后服务体系：

需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题，符合招标文件“2小时之内响应，24小时内到达现场”等要求。

②退换货与更换服务

针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

③回访巡检方案：

需在设备安装验收后3日内至少进行1次电话回访，之后需每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行状态检查、性能参数校准、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

④售后保障承诺：

需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于3年免费质保”等条款，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。

11.项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案：投标人针对本项目提供技术复杂性、重点、难点及其解决方案，方案至少包括以下内容：

（1）技术复杂性及其解决方案，方案的贯彻应能满足本项目需求。

（2）重点及其解决方案，方案的贯彻应能满足本项目需求。

（3）难点及其解决方案，方案的贯彻应能满足本项目需求。

12.应急保障方案：投标人针对本项目提供应急保障预案，方案至少含以下内容：

（1）配合医院制定应急预案（如火灾、停电、突发传染病），在紧急情况下快速联动，例如：停电时协助启动备用电源等。

（2）应急响应服务：快速响应机制，建立24小时应急服务热线。

13.项目培训方案：投标人针对本项目提供项目培训方案，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容，方案的贯彻应能满足本项目需求。

（1）应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系培训事宜。

（2）主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，

（3）如采购人未使用过同类型货物，需就货物的功能对采购人相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购方安排。

（4）根据采购方需求及行业发展，不定期开展技术培训。

14.投标产品为节能产品的优先。

15.投标产品为环境标志产品的优先。

- 其他

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X线计算机断层扫描仪 | 工业 |
| 2 | 双能X线骨密度仪 | 工业 |

2、说明

2.1招标文件中加注 “★”符号的指标为关键参数，加注“▲”符号的为重要参数，其他为一般指标。加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

2.2投标文件里对质保期在前后表述不一致时，评审时按最低的质保期计算。如因此导致废标的，投标人自行承担责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正小微企业、节能产品和环保产品扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术响应 | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得41分； 01包： ①“技术参数”带▲的条款为重要条款（7条），每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 ②“技术参数”中的其它条款（30条），每有一项不满足（负偏离）的扣0.9分，扣完为止。 02包： ①“技术参数”带▲的条款为重要条款（11条），每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 ②“技术参数”中的其它条款（76条），每有一项不满足（负偏离）的扣0.25分，扣完为止。 注： （1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《采购需求响应及偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 - “技术参数”中带★及▲的条款，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页（需加盖投标人公章）、产品说明书（需加盖投标人公章）或第三方检测机构出具的检测报告、加盖制造商公章的产品说明等，未提供或提供的不符合要求的，视为负偏离。 （3）《采购需求响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺。 | 41分 |
| 履约能力 | 投标人或制造商或其他代理商自2022年1月1日（含）以来(以合同签订时间为准)，承担过与本项目所投产品同类产品的业绩合同每提供一个得1分，本项最高得5分。（提供合同，扫描件系统上传，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、产品名称、合同总价，合同要素不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分）。 企业间合同无效，同一采购人不重复计分。 | 5分 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收，方案优于本项目需求的得4分；方案满足本项目需求的得2分；方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 4分 |
| 人员配备 | 根据投标人针对本项目实施的管理人员投入、各专业施工人员投入、技术人员投入、安装调试人员投入等，管理及专业实施人员配备优于本项目需求的得3分，管理及专业实施人员配备满足本项目需求的得2分，管理及专业实施人员配备方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置，售后服务方案优于本项目需求的得5分；售后服务方案满足本项目需求的得3分；方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案优于本项目需求的得5分；方案满足本项目需求的得3分；方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 5分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包自然灾害等突发不可预见的紧急情况，应急保障方案优于本项目需求的得3分；方案满足本项目需求的得1分；方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3分 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容，培训方案优于本项目需求的得3分；方案满足本项目需求的得1分；方案不满足或不提供不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 3分 |
| 国家政策导向 | 1、环境标志产品：供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。 2、节能产品：供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。 | 1分 |

## 三、符合性审查内容

注：以下内容投标人在标书制作过程中可根据自身实际情况上传声明、承诺等材料作为响应，格式自拟。符合性审查由评标委员会负责，投标人作出声明或者承诺，但评标委员会认为审核不通过的，投标人声明或承诺等无效，并可能做不符性处理。

1、报价要求

1.1开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价（分项及总价）未超过预算或最高限价；

1.2报价合理性：报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

2、商务要求：

2.1采购需求中必须满足的实质性要求（即加注“★”的内容，每条详细列出），否则投标无效；

2.2投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限、合同文本等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；

2.3法定代表人身份证明或法定代表人授权书：内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字；

2.3《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏，签署、盖章齐全完整；

2.4投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、技术要求：

3.1投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

3.2投标文件中的《采购需求响应及偏离表》按照招标文件要求点对点应答的。

第六章  投标文件格式

## 封面

投 标 文 件

| 项目名称： | 盐城市第一人民医院 医用设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320900-SOHO-G2025-0042 （代理机构编号：1802-254110430WWF） |
| 投标人名称： | XXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | XX年XX月XX日 |

## 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、配置清单（如有）

十三、主要配件、易损易耗件报价明细表（如有）

十四、采购需求响应及偏离表

十五、合同条款响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、项目实施方案

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、投标人认为需要提供的其它资料

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

## 二、上一年度的财务状况报告

提交上一年度（2024年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）。

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：盐城市第一人民医院

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320900-SOHO-G2025-0042（代理机构编号：1802-254110430WWF）招标项下医用设备采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）

声  明

致：盐城市第一人民医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

## 六、本项目特定资格要求的证明文件

## 七（1）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

## 七（2）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就（项目名称;XXXX）（项目编号：XXXX）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

3.必须提供投标人代表参加本次政府采购活动近六个月中任意一个月份(不含投标当月)投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）。

## 八、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的JSZC-320900-SOHO-G2025-0042（代理机构编号：1802-254110430WWF）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.本投标有效期为自投标日起90日历天。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 小微企业声明函（工程、服务）（如适用）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企）；

- （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 货物/服务 名称 | 品牌及型号 | 制造商/服务商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 配置清单（如有）

（提供所投货物的详细配置清单、格式自拟）

- 主要配件、易损易耗件报价明细表（如有）

（提供所投货物主要配件、易损易耗件的报价，格式自拟）

- 采购需求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中技术参数要求、商务要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

- 行数不够，可自行添加；

- “偏离情况”列应据实填写“符合”、“正偏离”或“负偏离”。

- 投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理

- 证明材料附后。

- 合同条款响应及偏离表

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

填表说明：

- “偏离情况”列应据实填写“符合”、“正偏离”或“负偏离”。

- 行数不够自行添加。

- 开标一览表

项目编号: JSZC-320900-SOHO-G2025-0042

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 ： |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：       年   月   日

- 项目实施方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目实施方案，格式自拟

- 盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

- 投标人认为需要提供的其它资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。