盐城市第三人民医院

数字化X线摄影系统等采购项目

项目编号：JSZC-320903-JSHY-G2024-0397

代理机构编号：1009-2441HOLLYD68

招  标  文  件

| 采购人： | 盐城市第三人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2024年11月 |

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	23

第四部分  采购需求	27

第五部分  合同格式及条款	42

第六部分  投标文件格式	46

第一部分  招标公告

项目概况 盐城市第三人民医院数字化X线摄影系统等采购项目的潜在投标人应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年12 月5日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320903-JSHY-G2024-0397

项目名称：数字化X线摄影系统等采购项目

预算金额：1130万元（包号1：180万元；包号2：250万元；包号3：700万元）

最高限价（如有）：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线摄影系统（DR） | 1套 | 180 | 180 | 否 |
| 2 | 乳腺X射线摄影系统 | 1套 | 250 | 250 | 否 |
| 3 | 磁共振系统(MRI) | 1套 | 700 | 700 | 否 |

采购需求:详见采购文件。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

（一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

（二）其它：

- 1、投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

- 2、投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

- 3、医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

- 4、投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

- 5、投标人为医疗器械经营企业的,须按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》（复印件加盖公章)。(本条款适用于第1包数字化X线摄影系统（DR）和第二包乳腺X射线摄影系统）。

- 6、医疗器械生产企业投标的，须按照国家规定提供《辐射安全许可证》（复印件加盖公章）。(本条款适用于第1包数字化X线摄影系统（DR）和第二包乳腺X射线摄影系统）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件：

## 1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日。

## 2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

## 3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

## 3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

## “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投

## 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导

## 入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）

## --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》

## （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

## 3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

## 江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

## 3.3“CA 数字证书”的获取：

## 供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

## 3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

## 3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 4.文件售价：免费。

## 四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

## 1.线上提交投标文件截止时间：2024年12月5日14:00（北京时间）；

## 2.线上开标时间：2024年12月5日14时00分（北京时间）；

## 3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

## 五、公告期限：

## 自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜：

## 1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

## 2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

## 3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

## 4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例，免费提供电子采购文件。

6.《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购
〔2023〕150号）供应商可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名称：盐城市第三人民医院

## 地址：盐城市盐都区新都西路2号

## 联系人：徐老师

## 联系方式：0515-81600117

## 2.采购代理机构信息

## 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

## 地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

## 联系方式：025-52278761

## 传  真： 025-52278761

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：徐老师（项目负责人）   刘女士（商务）

## 电话：025-52278761    15189217050

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%收取，应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为： 工业 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

- 11.1.8投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

- 11.1.9投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

- 11.1.10医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

- 11.1.11投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

- 11.1.12投标人为医疗器械经营企业的,须按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》（复印件加盖公章)。(本条款适用于第1包数字化X线摄影系统（DR）和第二包乳腺X射线摄影系统）。

- 11.1.13医疗器械生产企业投标的，须按照国家规定提供《辐射安全许可证》（复印件加盖公章）。(本条款适用于第1包数字化X线摄影系统（DR）和第二包乳腺X射线摄影系统）。

11.1.14单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.6商务文件

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%收取，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

## 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 十、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

# 第三部分  评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标产品及投标人资质证书 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求（如有） | 符合招标文件规定 |

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件第11.2条款的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件第11.3条款的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）功能参数及商务要求等响应情况 （40分）

投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数等要求的得40分。

所有包号中带★的条款为核心条款，每有一项不满足作无效投标文件处理。

所有包号中带▲的条款为重要条款，每有一项不满足（负偏离）的扣4分，扣完为止。

其余参数条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。

（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）（40分）

（三）项目实施、应急保障方案（8分）

3.1项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收。方案优于本项目需求的得4分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案简单低于本项目需求的得1分；不提供不得分。（4）

3.2项目应急保障方案：根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括突发疫情、自然灾害等突发不可预见的紧急情况，应急保障方案优于本项目需求的得4分；方案基本符合本项目需求的得2分；方案简单低于本项目需求的得1分；不提供不得分。（4分）

（四）售后服务及培训方案（10分）

4.1售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置。售后服务方案优于本项目需求的得5分；售后服务方案基本符合本项目需求的得3分；方案简单低于本项目需求的得1分；不提供不得分。（5分）

4.2项目培训方案：根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容。培训方案优于本项目需求的得5分；方案基本符合本项目需求的得3分；方案简单低于本项目需求的得1分；不提供不得分。（5分）

（五）投标人履约能力（5分）

提供近三年（2021年1月1日以来）投标产品同类同品牌产品的销售业绩，需提供合同复印件，每提供1份合同得1分，最多得5分。（5分）

（六）产品综合性能（7分）

产品综合性能评价：由评委根据所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。所投产品综合性能优于招标文件要求得7分；所投产品综合性能基本符合招标文件要求得5分；所投产品综合性能低于招标文件要求得3分，未提供有效佐证材料不得分。（7分）

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政府采购落实绿色采购政策，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》。

6.政府采购落实信用报告政策，对提供符合要求信用报告的供应商给予相应优惠政策，依据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》。

7.政府采购落实“政采贷”政策，并配合采购人和供应商办理“政采贷”业务。依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》。

8.依据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

9.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

10.评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

第一包  数字化X线摄影系统DR

一、基本要求

1.1 设备名称：数字化X线摄影系统

1.2 数    量：1套

二、主要技术参数与性能指标

2.1 高压发生器

▲2.1.1 最大输出纹波频率≥500kHz。

2.1.2	高压发生器功率≥80kW。

2.1.3	管电压可调范围40～150kV。

▲2.1.4 加载时间范围，最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s。

2.1.5	最大输出电流≥1000mA。

▲2.1.6 最大电流时间积≥1000mAs。

2.1.7 具备AEC自动曝光控制。

2.1.8 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。

2.2 X线球管

2.2.1	球管最大功率≥80kW。

2.2.2	球管焦点≤0.6/1.2mm。

2.2.3	阳极热容量≥400kHU。

2.2.4	可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距。

2.2.5	可通过卷尺测量床旁拍照的距离。

2.2.6	激光定位线。

2.2.7	射线野控制模式：电动+手动（双模式）。

2.3 球管悬吊支架

2.3.1	吊架运动模式：电动+手动（双模式）。

2.3.2	球管架垂直运动距离≥180cm。

2.3.3	球管架沿纵轴运动距离≥190cm。

2.3.4	球管架沿横轴运动距离≥320cm。

2.3.5	球管套可沿垂直轴旋转≥-154°/+182°。

2.3.6	球管套可沿水平轴旋转≥±137°。

▲2.3.7 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动。

2.3.8	悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能。

2.4 全自动摆位

▲2.4.1 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置)。

▲2.4.2 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位），（项目验收时须现场进行演示）。

2.5 无线平板探测器

2.5.1	探测器尺寸	≥17×17英寸。

2.5.2	闪烁体类型	碘化铯（CsI）。

2.5.3	半导体材料	非晶体硅（a-Si）。

2.5.4	像素尺寸≤125um。

2.5.5	采集灰阶度	≥16bits。

2.5.6	空间分辨率	≥4lp/mm。

▲2.5.7 采集距阵≥3320×3408。

2.5.8 平板探测器通讯模式：无线传输。

▲2.5.9 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。

2.6 胸片架

2.6.1 胸片架垂直运动行程≥150cm。

2.6.2 最大SID≥320cm。

2.6.3 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）。

2.6.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转。

▲2.6.5 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计。（需提供所投产品的实物照片）

2.6.6 可隔室遥控胸片架垂直升降。

2.6.7 自动曝光控制电离室。

2.6.8 平板在线充电指示灯。

▲2.6.9 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计。

2.6.10	可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。

2.7 球管侧近台操控系统

2.7.1 近台操控彩色触摸屏。

2.7.2 操控方式，电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效）。

2.7.3 屏幕尺寸＞9.5英寸。

2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。

2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。

2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换。

2.7.7 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配）。

2.7.8 智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码）。

2.8 电动升降摄影床

2.8.1 床面板外形尺寸≥840mm*2310mm。

2.8.2 床面纵向移动范围≥± 12cm。

▲2.8.3 床面最大承重	≥250kg。

2.8.4 平板托盘运动模式，电动+手动（双模式）。

2.8.5 平板托盘移动范围≥670mm。

▲2.8.6 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计。（需提供所投产品的实物照片）

2.8.7 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出。

▲2.8.8 最低床面高度	≤49.8cm。

2.9 无线远程遥控器

2.9.1 可遥控胸片架电动升降。

2.9.2 可遥控限束器光野控制。

2.9.3 供电电池类型：锂电池。

2.9.4 待机时间≥8小时。

2.9.5 充电形式：无线电磁感应式。

▲2.9.6 控制类型：无线射频遥控，非红外式。

2.10 系统操作台

2.10.1 主机工作站操作台内存	≥16GB。

2.10.2 主机工作站操作台硬盘	≥1TB。

2.10.3 图像文件存储容量	≥20000幅。

2.10.4 采集工作站显示器尺寸	≥24英寸。

2.10.5 采集工作站显示器分辨率	≥1920×1080。

2.10.6 对比度	≥1000：1。

2.10.7 支持与RIS和HIS系统的集成。

2.10.8 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比。

2.10.9 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整。

2.10.10 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议。

2.10.11 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区。

2.10.12 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。

▲2.10.13 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能。

2.10.14 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS。

2.10.15 具备DAP功能（剂量面积指示功能），可显示患者拍摄的剂量值。

▲2.10.16 图像采集工作站显示界面上可实时显示患者摆位的视频画面。（提供图片证明）

▲2.10.17 支持鼠标框选方式，直接在显示界面上对束光器光野范围进行调整。（提供图片证明）

2.10.18 图像采集工作站显示界面上支持实时AEC区域及激活状态显示。（提供图片证明）

2.11 DR质控实时反馈软件

▲2.11.1 具备DR质控实时反馈软件。（提供该功能的软件著作权登记证书复印件并加盖公章）

2.11.2 胸片摄影完成后，系统自动对图像进行质控（质控项包括：肺野是否完整、中线是否偏移、是否有异物、肩胛骨是否打开。），输出质控报告。避免不合格片，持续提升拍片质量。

2.11.3 可提供批量质控报告：可按照检查时间或操作技师进行统计，形成报告并导出。帮助管理者全面了解拍片质量。

2.12 长骨拼接功能

▲2.12.1 具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）。

2.12.2 立位拼接最大拍摄范围	≥144cm。

2.12.3 卧位拼接最大拍摄范围	≥108cm。

2.12.4 具备立位专用拼接支架。

2.13 机房防护

三、商务要求

3.1 交货时间：自采购人通知之日起30天内。

3.2 交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.3 付款方式：合同签订后十个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，临床使用3个月内，采购人支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

3.4提供免费保修期≥3年。（投标人提供承诺函，承诺内容须包含免费保修的期限和由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。承诺函加盖投标人公章）

3.5根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

注：上述商务要求需在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第二包  乳腺X射线摄影系统

一、基本要求

1.1 设备名称：乳腺X射线摄影系统

1.2 数    量：1套

二、主要技术参数与性能指标

2.1高压发生器

2.1.1 高压发生器最大输出功率≥ 5 kW。

2.1.2 最小可调管电压≤ 20 kV。

2.1.3 最大可调管电压≥ 49 kV。

2.1.4 最大可调管电流≥ 200 mA。

2.1.5 最小毫安秒	≤ 2 mAs。

2.1.6 最大毫安秒	≥ 600 mAs。

2.1.6 最短曝光时间5 ms。

2.1.7 最长曝光时间10000 ms。

2.1.8 全自动曝光AEC模式或手动曝光模式多种曝光控制方式	。

2.1.9 全自动曝光AEC模式可通过标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式三种方式实现。

2.1.10 发生器与机架一体化设计。

2.1.11 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。

▲2.1.12 高压发生器采用自研设计（提供产品标签或铭牌照片）。

2.2 X线球管

2.2.1 球管小/大焦点尺寸	≤0.1/0.3mm。

2.2.2 阳极双靶角设计。

2.2.3 阳极旋转转速≥ 9700 rpm。

2.2.4 阳极热容量	≥300 KHU。

2.2.5 限束器开口尺寸可调。

2.2.6 附加滤过材料：铑、银。

2.3 平板探测器

2.3.1	探测器材料	碘化铯非晶硅。

2.3.2	探测器尺寸	≥ 23×29 cm。

▲2.3.3 像素矩阵	≥ 3072×3840。

▲2.3.4 像素尺寸	≤ 76 um。

2.3.5 采集位深≥ 16 bits。

▲2.3.6 极限空间分辨率≥ 6.57 lp/mm。

2.3.7 滤线栅栅密度≥ 36 lp/cm。

2.3.8 滤线栅有效栅比≥ 5:1。

2.4立式摄影机架

▲2.4.1 源像距≥ 70 cm。

2.4.2 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂。

2.4.3 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便。

2.4.4 一键到下一摆位、一键到对称体位功能。

2.4.5 防护面罩：具备。

2.4.6 C形臂垂直运动高度范围65 - 148 cm。

2.4.7 C形臂旋转角度	≥+190°/-150°。

2.4.8 电动压迫系统、手动压迫系统、智能压迫系统：具备。

2.4.9 最大电动压迫力≥ 200 N。

2.4.10	可曝光模式下最小压迫力＞0N。

2.4.11	压迫板可单独拆卸、更换。

2.4.12	标配压迫板数量2个。

2.4.13	压迫板尺寸规格18cm×24cm和24×29cm。

2.4.14	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节：具备。

2.4.15	压迫板解压方式：自动解压、手动解压：具备。

2.4.16	压迫板支持紧急释放、自动释放：具备。

2.4.17	圆形微调电动旋钮，便于技师精准调整压迫力度和运动角度：具备。

2.4.18	机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面：具备。

2.4.19	机架底部LCD液晶显示屏可显示摆位协议、旋转角度、压迫力、压迫厚度等信息：具备。

2.4.20	标配脚闸两副，支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制：具备。

2.4.21	机架与工作台均设有一键急停键，便于技师从容应对突发问题：具备。（提供实物照片）

2.4.22 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，左、右灯闪烁分别指代左、右乳拍摄，引导技师正确摆位，提高摆位效率：具备。

2.5 图像采集工作站

2.5.1 CPU主频≥3.6GHz。

2.5.2 主机工作站操作台内存≥32GB。

2.5.3 主机工作站操作台硬盘≥7TB。

2.5.4 图像文件存储容量≥31万幅 （FFDM）。

2.5.5 显示器尺寸≥24英寸。

2.5.6 显示器分辨率≥1920×1200。

2.5.7 操作系统：Windows 10系统：具备。

2.5.8 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标：具备。

2.5.9 支持DICOM 3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS：具备。

2.5.10	支持与PACS/RIS/HIS系统的集成：具备。

2.5.11	基本操作功能：基于DICOM标准的患者管理、患者注册、患者检查、图像浏览、胶片打印、多任务管理等：具备。

2.5.12	基本图像后处理功能：图像缩放/平移、图像裁剪/局部放大、图像翻转/旋转、感兴趣区统计/放大、图像反色、输入文本等；图像支持配对或多种布局显示，方便分析：具备。

2.5.13	患者管理功能：支持动态患者信息检索、快捷患者列表显示，支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理，方便患者管理：具备。

2.5.14	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位，提高摆位效率：具备。（提供界面图片）

2.5.15	可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/（曝光）扫描时间等：具备。（提供界面图片）

2.5.16	具有乳腺假体植入物的专用拍摄协议：具备。

2.5.17	具备智能全自动图像裁剪、图像自适应显示等，提供更好的视野。

2.5.18	支持5种准直器光野尺寸：23*29cm，18*24cm，15*15cm，9*9cm，8*20cm	：具备。

2.5.19	投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》：具备。（提供该证书复印件并加盖公章）

3.1 具备三维断层功能

▲3.1.1 支持双角度乳腺断层摄影	15°/40°。

▲3.1.2 断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式：具备。

▲3.1.3 单个体位断层摄影采集图像数	≥15张。

3.1.4 单个体位断层摄影扫描最短时间	≤7.5s。

3.1.5 重建层厚≤1mm。

3.1.6 支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像：具备。

3.1.7	支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像，缩短患者检查时间，降低患者辐射剂量：具备。

3.2图像后处理工作站

3.2.1 配备原厂乳腺专用后处理工作站。

3.2.2 配备5MP及12MP高分辨率专业医用显示器各一块。

3.2.3 支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐	：具备。

3.2.4 支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步缩放、窗宽窗位调节等	：具备。

3.2.5 软件自带按BI-RADS分类的结构化图文报告：具备。（提供图片证明）

3.2.6 支持自定义融合图像的层厚，并搭载不同算法，优化钙化或肿块的显示效果：具备。

3.3 机房防护。

三、商务要求

3.1 交货时间：自采购人通知之日起30天内。

3.2 交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.3 付款方式：合同签订后十个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，临床使用3个月内，采购人支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

3.4提供免费保修期≥3年。（投标人提供承诺函，承诺内容须包含免费保修的期限和由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。承诺函加盖投标人公章）

3.5根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

注：上述商务要求需在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第三包  磁共振成像系统

一、基本要求

1.1 设备名称：磁共振成像系统

1.2 数    量：1套

1.3 投标厂家技术完整性要求：为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力。

二、主要技术参数与性能指标

2.1 磁体系统

2.1.1 磁场强度：1.5T。

2.1.2	发射频率≥63.87 MHz。

2.1.3	磁体类型：超导磁体。

2.1.4 磁体稳定性＜0.1 ppm /h。

2.1.5	磁场均匀度：典型值(Typical)，采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数。（提供技术白皮书证明）

▲2.1.5.1 10 cm DSV≤ 0.002 ppm。

2.1.5.2 20 cm DSV≤ 0.009 ppm。

2.1.5.3 30 cm DSV≤ 0.04 ppm。

2.1.5.4 40 cm DSV≤ 0.27 ppm。

2.1.5.5 45 cm DSV≤ 0.80 ppm。

2.1.6 主磁场均匀度补偿技术：具备

2.1.7 匀场方式：主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场。

▲2.1.8 磁体重量（含液氦）≥4000kg。

▲2.1.9 磁体长度（不含外壳）≤155cm。

2.1.10 磁体孔径≥60cm。

2.1.11 磁体线圈冷却方式：液氦制冷。

2.1.12 液氦消耗率（正常使用状态）0.0升/年。

2.1.13 液氦容积≤1400L。

2.1.14 5高斯线范围：≤2.5m×4m。

2.2 磁体系统

2.2.1	梯度控制技术：全数字实时。

2.2.2	梯度冷却方式：水冷。

2.2.3	最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥33 mT/m。

★2.2.4  最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥120 T/m/s。

2.2.5	最短梯度爬升时间≤0.264 ms。

2.3 射频系统

★2.3.1  射频发射功率≤18kW。

2.3.2	射频发射带宽≥600kHz。

★2.3.3  单FOV射频接收通道数（不可通过coil elements等概念代替，需提供技术白皮书证明）≥24。

2.3.4	最高接收动态范围≥160dB。

2.3.5	射频接收线圈及相关技术：应标需符合以下要求：以下要求线圈为原厂（与整机同品牌）线圈；线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。

2.3.5.1 原厂正交发射/接收体线圈1套：具备。

2.3.5.2 原厂头颈联合线圈1个：具备，≥16单元（非组合）。

2.3.5.3 原厂体部相控阵线圈1个：具备，≥12单元。

▲2.3.5.4 原厂脊柱相控阵线圈1个：具备，≥24单元（非组合）。

2.3.5.5 原厂大柔性多功能线圈1个：具备，≥4单元。

2.3.5.6 原厂小柔性多功能线圈1个：具备，≥4单元。

▲2.3.6 线圈接口数≥6个，必须可同时接驳使用。

2.3.7 原厂线圈整理柜：具备，原厂防磁线圈柜。

2.3.8 线圈联合扫描技术：具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查。

2.4 计算机系统

2.4.1 主控计算机。

2.4.1.1 中央处理器≥四核，主频≥3.5GHz。

2.4.1.2 中央处理器位数≥64位。

2.4.1.3 内存容量≥32GB。

2.4.1.4 硬盘容量≥1TB。

2.4.1.5 图像存储容量（256×256）≥480万幅。

2.4.1.6 显示器分辨率≥1920 x 1200。

2.4.1.7 显示器大小及规格≥24英寸，医用级彩色显示器。

2.4.2 重建计算机

2.4.2.1 中央处理器：总核心数≥4，主频≥2.0GHz。

2.4.2.2 内存容量≥32GB。

2.4.2.3 硬盘容量≥1TB。

2.4.2.4 图像重建速度(256×256，全FOV)≥100000幅/秒。

2.4.2.5 最大采集矩阵≥1024 × 1024。

2.5 后处理接口

2.5.1	软件控制照相技术：具备。

2.5.2	DICOM 3.0接口及与PACS网络连接：具备。

2.5.3	标准激光相机数字接口：具备。

2.6 扫描参数

2.6.1 X轴最大FOV≥500mm。

2.6.2 Y轴最大FOV≥500mm。

2.6.3 Z轴最大FOV≥500mm。

2.6.4 最小FOV≤5mm。

▲2.6.5 最薄层厚2D≤0.1mm。

2.6.6 最薄层厚3D≤0.05mm。

2.6.7 SE序列最短TR时间（128矩阵）≤6.8ms。

2.6.8 SE序列最短TE时间（128矩阵）≤2.4ms。

2.6.9 FSE序列最小回波间距（128矩阵）≤2.4ms。

2.6.10	FSE序列最大回波链长度（ETL）≥1024。

2.6.11 GRE序列最短TR时间（128矩阵）≤1.0ms。

2.6.12 GRE序列最短TE时间（128矩阵）≤0.4ms。

2.6.13 EPI序列最小回波间距（128矩阵）≤0.4ms。

2.6.14 EPI序列最大回波链长度（ETL）≥512。

2.6.15 最大弥散加权b值≥10000。

2.7 高级临床应用软件包

2.7.1 神经成像软件包：具备。

2.7.2 体部系统软件包：具备。

2.7.3 骨关节成像软件包：具备。

2.7.4 肿瘤成像软件包：具备。

2.7.5 血管成像软件包：具备。

2.8 高级应用平台及软件

2.8.1 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代。例：GE提供HyperSense，西门子提供Compressed Sense，飞利浦提供CS SENSE，联影提供光梭成像技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。（提供技术白皮书证明）

2.8.2 波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱。

2.8.3 三维多体素波谱成像技术：具备。

2.8.4 磁化率加权成像技术：具备。

2.8.5 调制翻转角三维容积成像技术：具备。

2.8.6 螺旋式K空间填充运动伪影校正技术：具备。

2.8.7 脑灌注成像技术（Perfusion）：具备。

2.8.8 高级弥散张量成像技术：具备。

2.8.9 脑功能成像技术（Bold）：具备。

2.8.10 三维动脉自旋标记成像技术：具备。

2.8.11 水脂分离成像技术：具备。

2.8.12 快速3D T1体部动态增强序列：具备。

2.8.13 脂肪定量成像技术：具备。例：GE应提供IDEAL-IQ，西门子提供LiverLab，飞利浦应提供mDIXON-Quant，联影提供FACT，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。（提供技术白皮书证明）

2.8.14 多梯度合并关节软骨成像技术：具备。

2.8.15 在线参数定量图：具备。

2.8.16 去金属伪影成像技术：具备。

2.8.17 二维加速成像技术：具备。

2.8.18 “类PET”全身弥散加权成像技术：具备。

2.8.19 自动在线拼接：具备。

2.8.20 小视野弥散技术：具备。例：GE应提供FOCUS技术，西门子提供Zoomit技术，飞利浦应提供Zoom DWI技术，联影提供MicroView DWI技术 ，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。（提供技术白皮书证明）

2.8.21 智能扫描技术

2.8.21.1 头部智能扫描：具备，无需激光定位，一键进床。

2.8.21.2 脊柱智能扫描：具备。

2.8.21.3 膝关节智能扫描：具备。

2.8.21.4 多协议智能规划：具备，一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位。

2.9 主机高级应用后处理软件

2.9.1 脑灌注高级后处理：具备。

2.9.2 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理：具备。

2.9.3 BOLD高级后处理：具备。

2.9.4 波谱高级后处理：具备，支持单体素与多体素。

2.9.5 ADC定量后处理：具备。

2.9.6 图像拼接高级后处理：具备。

2.9.7 动态分析：具备。

2.10 病人检查环境

2.10.1 双向病人通话系统：具备。

2.10.2 磁体内可调试病人通风系统：具备。

2.10.3 可调试磁孔内病人照明系统：具备。

2.10.4 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统：具备。

2.10.5 检查床最大承重≥250KG。

2.10.6 扫描床水平进床最大速度≥20cm/s。

2.10.7 检查床最低位置≤52cm。

2.10.8 病人监视系统：具备。

2.10.9 磁体外壳上方集成彩色显示屏：具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息。

2.10 机房屏蔽

2.11 精密空调1套：整机消耗功率≤40kW。

2.12 水冷机1套：制冷量≥60kW。

三、商务要求

3.1 交货时间：自采购人通知之日起30天内。

3.2 交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

3.3 付款方式：合同签订后十个工作日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，临床使用3个月内，采购人支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

3.4提供免费保修期≥3年。（投标人提供承诺函，承诺内容须包含免费保修的期限和由原厂或其授权的售后服务机构提供质量保证及售后服务以保障医院未来的正常使用。承诺函加盖投标人公章）

3.5根据该设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

注：上述商务要求需在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

# 第五部分  合同格式及条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

购  销  合  同

签订地点：      盐    城           　　合同编号：

购货单位：盐城市第三人民医院                  （以下简称甲方）（盖章）

供货单位：                                    （以下简称乙方）（盖章）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本同：

第一条 商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额：￥ 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：本合同金额包括但不限于商品的价格、包装费、装卸费、运输费、人工费、增值税金、管理费、税金等乙方为完成本合同约定内容所要的所有费用。合同期限内，合同价款不因任何因素予以调整。

备注：详见配置清单

第二条 交货方式

1、交货时间：自甲方通知之日起      天内。

2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点，经甲方验收交付之前设备的毁损、灭失风险及运输费用由乙方承担。乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，由此产生的费用由乙方承担。

第三条 售后质量保证、安全和服务承诺

1、乙方保证所售出货物符合国家规定的质量、包装等要求。

2、除另有约定外，合同范围的商品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

3、产品的保修期（以验收合格日算起）       年，保修期内免费维修。保修期满后，维修只收取维修配件的成本费。

4、售后服务响应时间：   24小时

5、其 他  承 诺：      /

第四条 验收与安装

需要安装的设备，由乙方负责设备的安装和调试工作。设备正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的设备由甲方组织验收。

第五条 货款的结算

1、合同签订后十个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款。

2、货物验收合格后，临床使用3个月内，甲方付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清。

3、在达成付款时间和条件时，乙方应先提供合法有效等额的增值税税务发票供甲方审核，甲方审核无误的按照合同约定付款，如因乙方拖延提交合规发票或提交的发票存在瑕疵的，则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延，并不承担任何违约责任。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定，应及时通知乙方，不需安装的产品在30日内，必须安装临床使用后才能发现内在质量缺陷的产品，从临床使用之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 违约责任

1、乙方不能按照甲方要求的质量提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务，甲方在发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，终止部分不予支付货款。同时，乙方应向甲方按总货款的 20%  支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

3、乙方逾期交货或只交付部分货物的，乙方应按合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，乙方不得以任何理由推迟出场。已交货物如甲方决定保留，则双方另行协商价格。同时乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等，交货日期得以顺延。

5、乙方自行承担供货期内的设备质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付款项时扣除。

第八条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 否

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。待设备安装验收合格后，无息退还履约保证金。

2.2乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。

2.3如乙方具有AA评级及以上信用等级（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可申请向甲方所在地人民法院提出诉讼。违约方需承担守约方支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全担保费等在内的一切费用。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件：

购货单位：盐城市第三人民医院（盖章） 供货单位：                （盖章）

法定代表人：                    　 法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

地     址：                          地     址：

电     话：                          电     话：

开户银行：建行解放路支行             开户银行：

统一信用代码：12320928468248845G     统一信用代码：

帐    号：32001735036051462504       帐     号：

日    期：                           日     期：

# 第六部分  投标文件格式

## 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

## 评审索引表

| ## 资格审查项 | ## 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ## ...... |  |
| ## 符合性审查 | ## 在投标文件中的页码位置 |
| ## ...... |  |
| ## 评分项目 | ## 在投标文件中的页码位置 |
| ## ...... |  |

## 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人承担类似项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

## 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、投标人资质（按资格要求提供）

## 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

## 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

## 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

## 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料。）

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

## 九、开标一览表

## 项目编号：

## 项目名称：

包号：第   包

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 十、明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的产品报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性产品 报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算），如果未按上表格式填写，评标时将不享受价格扣除。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

## 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

# 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

# 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

## （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

## 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

## 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

## 十六、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。