常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：消毒供应中心配套设备采购项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2025-0199

采 购 人：常州市妇幼保健院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	54

第七章   投标文件格式	60

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市妇幼保健院消毒供应中心配套设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年09月02日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2025-0199

2.项目名称：常州市妇幼保健院消毒供应中心配套设备采购项目

3.项目预算金额：1595万元

4.项目最高限价：1445万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消毒供应中心配套设备 | 1595 | 1批 | 具体内容包括：设备（软件、配件）的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）满足以下两项中任意一项要求：

①投标人为所投产品制造商：具有有效期内的医疗器械生产许可证；

②投标人为所投产品经销商：具有有效期内的医疗器械经营备案凭证。

三、获取招标文件

1.时间：2025年08月12日至2025年08月19日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年09月02日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市妇幼保健院

地    址：常州市钟楼区丁香路16号

联系方式：季先生 0519- 88581660

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目_/_包为单一产品采购项目。 ■本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为：_洁净蒸汽灭菌器、低温等离子灭菌器_。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年08月20日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6012）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准：中标人须按其中标金额的0.8%计算并支付代理费。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投 标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 28 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 5 | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得5分； 实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得3分； 实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 投标设备整体配置 情况比较 | 5 | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得5分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 |  |
| 2.3 | 产品质量保障方案 | 5 | 投标人提供产品质量保障方案，包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等。 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得3分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 培训方案 | 5 | 投标人培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得5分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得3分； 培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 售后服务管理体系方案 | 5 | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 质保期满后维保收费及内容比较 | 3 | 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰的得3分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整的得2分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 技术部分 | 35 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得35分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.1分；扣完为止。 | 注：投标文件中应提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件等（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并注明对应条款供评标小组评判，否则评标小组有权视相应技术参数不响应采购要求。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 提供投标人或者制造商(含制造商其他代理商)自2022年1月1日以来在国内的销售合同（合同内产品必须与投标核心产品为同品牌同型号），每提供一份有效合同得1分，最多得2分。 | 提供合同扫描件 |
| 3.3 | 认证证书 | 2 | 提供所投产品（核心产品）具有有效期内的CE认证证书，得2分。 | 提供证书扫描件 |
| 3.3 | 质保期 | 2 | 投标产品的免费保修期满足招标文件要求的基础上，免费质保期整体延长1年，得1分。本项最高得2分。 | 提供服务承诺书，签字盖章有效 |
| 3.4 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

（采购需求中标注“★”项条款，均为实质性要求，必须满足并项目，按要求提供有关材料，未响应或未按要求提供有关材料的，其投标无效。）

一、项目概况

本项目为常州市妇幼保健院消毒供应中心配套设备采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ★备注 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 洁净蒸汽灭菌器 | 3 | 台 | ★提供有效的医疗器械注册证 | 不接受进口产品 |
|  | 2 | 清洗消毒器 | 3 | 台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |  |
|  | 3 | 大型清洗消毒器 | 1 | 台 | ★提供有效的医疗器械注册证或一类医疗器械备案凭证 |  |
|  | 4 | 高温干燥柜 | 1 | 台 |  |  |
|  | 5 | 医用低温真空干燥柜 | 1 | 台 |  |  |
|  | 6 | 手工清洗槽 | 3 | 套 |  |  |
|  | 7 | 腔镜清洗工作站 | 2 | 套 | ★提供有效的医疗器械注册证或一类医疗器械备案凭证 |  |
|  | 8 | 水处理系统（单级） | 1 | 套 |  |  |
|  | 9 | 水处理系统（双级） | 1 | 套 |  |  |
|  | 10 | 减压沸腾机 | 1 | 台 | ★提供有效的医疗器械注册证或一类医疗器械备案凭证 |  |
|  | 11 | 封口打印 | 2 | 台 |  |  |
|  | 12 | 切割机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 13 | 能量柱 | 2 | 个 |  |  |
|  | 14 | 信息管理与追溯系统（含供应室硬件） | 1 | 套 |  |  |
|  | 15 | 环境安全监测报警系统一套 | 1 | 套 |  |  |
|  | 16 | 医用绝缘检测仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 17 | 快速生物阅读器 | 3 | 台 |  |  |
|  | 18 | 洁净气源 | 1 | 台 |  |  |
|  | 19 | 节能高效燃气洁净蒸汽发生器 | 2 | 台 |  |  |
|  | 20 | 智能电加热洁净蒸汽发生器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 21 | 软水机 | 1 | 套 |  |  |
|  | 22 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |  |
|  | 23 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 套 | ★提供有效的医疗器械注册证 |  |
|  | 24 | 仓储物流 | 1 | 批 |  |  |

四、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净蒸汽灭菌器 | ▲1、柜体方形设计，内室容积≥1600L，需提供设备铭牌材料佐证 2、控制器：主控制器采用PLC，配置≥8寸彩色触摸屏；前后双触摸屏，实时同步； 3、内壳、夹套均采用≥6mm厚316L不锈钢材质,管道采用卫生级不锈钢材质卡箍式联结，主体结构为环形加强筋结构，设计寿命达到≥15年（或≥30000次灭菌循环）； 4、最高工作温度≥136℃，设计温度≥144℃，设计压力≥0.29Mpa，安全阀开启压力≥0.26Mpa，设备抽真空下限≤-95kpa； 5、具有节水降噪装置； ▲6、自带蒸汽品质提升装置，提高蒸汽干度（需提供实物照片并加盖公章）； ▲7、灭菌器主体采用底部中凹结构，内室前后2个下沉漏斗形排水口（需提供实物照片），实现低温无压排水，排水温度≤65℃（提供说明书关键页或显示屏实际显示照片并加盖公章）； ▲8、设备装载方式：采用地坑装载方式进行装卸载操作，需提供证明材料 ▲9、门通过同步带驱动门板电动左右平移，且采用压缩气密封，密封门胶条为圆形且安置于柜体内；需提供证明材料 10、泵：采用单级直连式水环真空泵； ▲11、程序数量：≥32套程序，可根据用户需求自由编辑程序。（提供说明书关键页及实物照片并加盖公章） 12、预真空方式：应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动，用户可根据需求自由编辑多脉动组合方式。（提供说明书关键页及现场实物照片并加盖公章） 13、低温无压排水：（需提供原理图和排水箱实物图） 14、换热装置：板式换热器。（需提供板式换热器安装在设备上实物照片） 15、数据保存具备≥3种方式：内置热敏打印机，使用长效热敏纸；显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，存储数据量≥6年/12000次灭菌循环； 电脑存储：可通过选配电脑监控软件，将程序运行的电子数据永久保存、重复打印、随时查看。 16、设备标配消毒车地坑装载，消毒车间距可调。 ▲17、整机安装宽度（含维修空间）≤1800mm；设备自带一体式检修舱，单台无需另配检修门（提供证明材料并加盖公章）； ▲18、整机灭菌工艺符合ASME认证，提供认证证书 19、管路自带保温层，减少散热。需提供实物照片 20、程序运行时间：标准循环：≤55分钟。需提供运行打印记录照片 21、标准循环脉动次数：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。提供打印曲线图及触摸屏设置照片 22、三套总配置要求：主机3台、消毒车3辆 ★23、压力表、安全阀标配：一备一用。 |
| 2 | 清洗消毒器 | 1、容积≥520L ▲2、舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板（提供材质证明材料）；不锈钢清洗架 3、对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面 4、观察灯：舱体具有照明系统 5、密封门：门厚度≥22mm。自动下开门，双门通道型、双门可实现互锁。防爆玻璃门，关门遇障碍可自动返回，门采用主动压紧方式（气缸压紧） 6、快速预热双水箱设计，双风机供风，双级加热系统（需提供实物照片） ▲7、提供所投产品的卫生安全评价报告（消毒效果检测报告）、EMC电磁兼容检验报告。 ▲8、提供所投产品通过达芬奇器械清洗认证报告 9、循环泵为不锈钢泵体，流量≥1100L/分钟（提供设备配备的循环泵流量有效证明材料） 10、气动阀，口径≥2寸（提供设备配备的气动阀口径有效证明材料） 11、空气过滤器：≥H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um；（提供设备配备的空气过滤器有效证明材料） ▲12、变频清洗：具备。可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。（提供显示屏设置界面和产品彩页并加盖公章） 14、控制器：主控制器采用PLC，配置≥8寸彩色触摸屏；前后双触摸屏，实时同步；程序数量≥30套，至少包含9套预置程序、21套自定义程序 ▲15、运行标准程序时间≤28分钟，标准程序包含清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程，提供运行全流程的打印记录证明材料 16、纯水能耗：单次运行设备运行≤100L/循环，且纯水耗水量≤25L/步 ▲17、批次最大器械装载量：≥18个标准器械托盘480*250*50mm，提供证明材料 18、三套配置要求：主机3台、4层器械清洗架3个；搬运车6个；标准器械托盘36个； |
| 3 | 大型清洗消毒器 | ▲1、自动左右平移门,双门通道型，清洗舱容积≥5000L；设备面宽度≤2400mm，提供证明材料； 2、舱体采用≥2mm厚304L不锈钢材质，清洗架采用316L不锈钢材质，外装饰罩采用304不锈钢拉丝板材质； ▲3、具备清洗架自动倾斜一定角度的功能，以消除清洗物品中的积水，可实现带轮手推车无障碍进入清洗舱； 4、门采用主动气缸压紧方式，密封可靠,开门后有自动搭桥动作，自动填补密封门留下的空隙； ▲5、可预置≥5套程序，自定义≥5套程序，根据需要进行程序编辑，提供显示屏照片或说明书关键页并加盖公章 ▲6、喷淋方式：清洗舱内部两侧壁有多排可以自动左右摆动的喷头，消除清洗死角，提供证明材料； 7、采用蒸汽加热和电加热两级加热干燥方式，能消除因环境温度变化而对干燥效果的影响，同时加快干燥速度； 8、核心阀件为金属材料，采用双扬程≥30m的不锈钢循环泵，排水阀门采用口径≥2寸的不锈钢气动阀控制；（提供设备配备的循环泵、气动阀口径有效证明材料） 9、空气过滤器精度≤0.3um，过滤等级≥H13级（≥99 %），A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃； 10、采用≥2个预热水箱，减少清洗及消毒用水的加热时间； 11、采用PLC作为主控制器，前后各配置一个≥10寸彩色触摸屏，可动态的显示运行状态及参数，参数可通过热敏打印机自动打印过程曲线、并记录起始值； 12、具有节能设计，可回收漂洗阶段用水，用于下一步清洗使用； ▲13、运行时间≤50分钟(车架清洗程序)，提供证明材料 14、耗水量：≤120L/步 ▲15、提供该产品的卫生安全评价报告 ▲16、电磁兼容性检测报告：提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 17、安装方式：地坑安装 18、配置：主机1台、4层多功能清洗架 1个 |
| 4 | 高温干燥柜 | 1、容积：≥500L。 2、外观要求：整体不锈钢外观，带侧部热风循环功能；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者。 3、外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm；密封门门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm 4、腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求。 5、密封门要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，采用手动连杆锁，密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞。 6、门密封要求：密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。 7、维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝；上下双磁吸闭合方式。 8.风机要求：采用交流离心风机，电容感应启动，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计。 9、过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用 10、进风加热系统过滤器要求：采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求。 11、加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵。 12、侧加热箱要求：采用整体加热箱结构，电加热方式，集成过热保护警报功能，电热管数量≥3根。 13、控制系统要求：≥5寸高清液晶屏显示，触摸感应按键控制。 14、定时功能：设备具有定时开关机功能和长时间待机关机功能。 ▲15、程序要求：内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），干燥温度设置范围40℃～90℃，干燥时间设置范围0～999min，各运行参数可调。 ▲16、装载容量：满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。 17、配置：主机1台、格栅9个、DIN标准器械托盘9个、导管干燥架1个、湿化瓶干燥架1个、积水盒1个 |
| 5 | 医用低温真空干燥柜 | ▲1、容积≥100L，舱体结构为方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械，≥700mm超长舱体深度，适合较长硬镜类负载的干燥；提供证明材料 ▲2、材质要求舱体采用铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理；外观材质整体全不锈钢拉丝外罩外观。提供证明材料 3、柜体壁面加热方式采用PTC加热膜；采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布； 4、门锁为电动锁，可自动检测门关位，门框采用铝合金；门罩采用不锈钢拉丝板； 5、门胶条采用医用硅橡胶模压而成；门密封要求≥12mm钢化玻璃密封，高透视窗； 6、配备高效真空泵、抽空阀和回空阀为电磁阀； 7、具有加热系统故障检测、保护、报警功能；过滤器采用高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内； ▲8、控制系统采用≥7寸彩色触摸屏，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；可一键启动，具有故障自动检测功能，内置≥8套程序，≥4套默认程序，操作人员可根据需求自行调节参数；提供证明材料 9、电源采用AC220V/50Hz，功率 ≤3kW； 10、配置要求：主机 1台，器械托盘（680×300×50）4个 |
| 6 | 手工清洗槽 | 1、适用于精密、复杂器械的清洗和有机物污染较重器械的初步处理，应配备预处理蒸汽清洗、酶洗、超声、终末、湿热消毒（A0＞3000）和干燥台。 ▲2、材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供产品材质证明佐证材料： 3、采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮，并配有升降地脚；支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；柜门采用SUS304优质不锈钢，复合门结构；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链；柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 4、沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高。台面高度≥850mm；槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条；清洗槽规格尺寸要求：≥长600*宽500*高260mm。 ▲5.蒸汽清洗机：采用与设备一体式的设计，液晶显示屏，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态，非按键膜按键；蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa；具备干烧报警、全自动注水、进水超时报警功能；蒸汽清洗机容积≥5L、功率要求≤3.5kVA 。 6、蒸汽清洗机喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。 7.超声波清洗机：容积≥80L；液晶显示屏，中文操作界面，具有报警信息显示功能；具有故障自动检测功能；具有自动加热系统；超声频率40kHZ/80kHZ，其清洗的频率高低，可根据清洗工作需要进行切换；超声功率≤1.5kVA。清洗舱材质≥2.0mm，厚304不锈钢镜面板，快速管路设计：U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min；具备进水电磁阀、排水泵； 8.具备可升降防护装置，防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm 9.煮沸：容积≥80L；液晶显示屏，具有报警信息显示功能；具有故障自动检测功能；按键操作，一键启动方便快捷；具有自动加热系统。温度可调并可保存。 10、高压清洗喷枪：枪体采用SUS304不锈钢，配备不少于八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。高压气枪枪体采用SUS304不锈钢，配备不少于八个清洗喷嘴，耐受压力0-0.7MPa。 11、供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器要求：优质SUS304不锈钢材质水龙头，采用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，多层防腐防锈处理；304优质高压编织供水软管及管件。 12、不锈钢落水器：与不锈钢水龙头SUS304不锈钢落水器，密封圈采用橡胶。排水采用螺纹软管式结构。 13、其他附件要求：超声篮筐：采用不锈钢丝网式结构，超声筐格架：采用SUS304不锈钢焊接结构 ▲14、配置：五槽主机3套，折叠水龙头12个；拉伸水龙头3；防护系统3个；落地式超声系统（双频）2个；煮沸系统2个；超声篮筐2个；格架2个；蒸汽清洗机2个；超声盖板4个；高压喷枪10个；酶洗灌流系统3套。 |
| 7 | 腔镜清洗工作站 | 1、清洗槽、干燥台应采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体吸塑成型，板材厚度≥4mm，细菌附着率低。在1%NaOH溶液中浸泡≥72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥72小时无可视变化（需提供佐证材料）； 2、清洗槽形状采用“前后高中间低”的防泛水设计，槽面向内侧倾斜3-5度，后端向内侧倾斜3-5度，前端设计有半径≥100MM的大圆弧。内侧底部设计有“米”字型凸起； 3、台面支架选用≥1.5mm厚度不锈钢；柜门材质采用厚度≥1.2mm的彩色钢化玻璃；柜体底板材水龙头整体采用304不锈钢材质，可360度旋转，多层防腐防锈处理，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，有冷热水接口，冷热水开关独立控制 4、排污型水质处理器外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质，无需更换滤芯，落水器采用复合材料，密封圈采用橡胶； 5、全自动循环灌注系统采用隐藏式后置设计，注水注气系统采用分离式设计，快速插接头设计；工作电压12V，工作压力0.2～0.3MPa；水枪、气枪要求其枪体应采用304不锈钢，耐受压力0-0.7MPa； 6、控制器应采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，采用触摸控制按键（非按键膜按键），具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，计时时间设定范围为0~60min,计时装置的误差不大于±2.5%； 7、自动供酶系统采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，可自动报警提示，进酶量≥5mL/s，供酶时间0-99min可调，清洗液不足可在控制屏报警提示； ▲8、供气系统包含医用级洁净气源，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身。过滤精度0.01微米，产气量≥150L/min；具备实时自动排水功能，使得储气罐内无污水；内置中心气体处理器要求设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa； ▲9、配置：5槽1台主机2套、水枪5把、气枪3把、水龙头9个、酒精灌注系统1个、全自动内镜测漏器1个、自动供酶2个、内嵌式超声波清洗1个 |
| 8 | 水处理系统（单级） | 1、源水水质：市政自来水管网水源。 2、产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。 3、工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。 4、产水量： ≥3000L/h ▲5、产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。（提供通过CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） 6、系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 7、主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 8、运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 9、系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。 10、系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。 11、预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 12、预处理罐及控制阀选用pentair品牌。 13、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 14、反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 15、纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 16、纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 17、具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 18、产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率。 19、电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 20、提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家等内容。 21、提供所投产品的技术图纸（例如提供“工艺流程系统图”、“水处理设备机房平面布局图”）。 22、配置要求：主机1套、3000L纯水箱1套 |
| 9 | 水处理系统（双级） | 1.源水水质：市政自来水管网水源。 2.产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机、蒸汽灭菌器、纯蒸汽发生器等。 3.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。 4、产水量： ≥3000L/h ▲5.产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.2中灭菌蒸汽供给水电导率≤5us/cm(25℃)的规定。（提供通过CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告） 6.主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 7.控制系统采用全自动控制，实时显示设备工艺流程、各部件运行状态以及水质等。控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等），同时具备手动功能，可手动控制设备原件运行。 8.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 9.系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。 10.系统采用专用UPVC管道，管路系统采用无死角设计，降低微生物污染风险。 11.为节省使用空间、方便操作，设备主机集成在不锈钢机架中。 12.预处理系统：配备石英砂过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 13.预处理罐及控制阀选用pentair品牌。 14.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 15.反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 16.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 17.纯水供水采用变频恒定压力输出方式，水压稳定。 18.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 19.配备防抽扁和漏水保护等双重安全防护，当单一保护失效时可保证设备及环境安全。 20.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率。 21. 电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质。 22.提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家等内容。 23.提供所投产品的技术图纸（例如提供“工艺流程系统图”、“水处理设备机房平面布局图”）。 24.配置要求：主机1套、3000L纯水箱1套 |
| 10 | 减压沸腾机 | 1. 清洗舱容积≥150L ▲2. 装载量：10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或8个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm），设备面宽≤1200mm以便于安装；提供佐证材料。 3. 装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 ▲4. 舱体结构采用环形加强筋夹套结构（需提供佐证材料，如实物照片），清洗舱至少采用≥5mm厚316Ti不锈钢材质，密封门采用304不锈钢材质，管路系统采用卫生级304不锈钢材质； ▲5.配置前后双门，可自动开门，门采用压缩气密封方式，矩形玻璃视窗面积应≥200cm²，提供实物照片并加盖公章； 6. 采用蒸汽加热方式；器械程序运行周期≤70分钟 7. 设备具有超声清洗功能，且超声波功率可调：根据不同液位自动调整超声功率 8. 清洗方式：真空超声清洗+脉动真空清洗 9. 干燥方式：真空干燥+热风干燥+夹层热辐射相结合。 10. 使用寿命≥10年或15000次循环 ▲11.消毒程序A0值大于3000水平，提供证明材料 12. 传感器：为保障设备可靠运行，压力变送器，温度探头，液位探针等各类传感器≥10个，提供传感器的使用说明清单 ▲13. 具有≥10套预置程序，≥18套自定义程序。流程控制：清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，提供证明材料 ▲14. 电磁兼容性检测报告：提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 ▲15、非按键式操作显示屏，主控制系统采用PLC控制，可耐高温，前后各配置一个≥7英寸双彩色触摸屏，可显示设备运行状态及参数，可通过打印机打印参数，并记录起始值； 16. 记录方式具备2种：设备内置打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来，支持曲线打印，记录A0值等关键信息 ；外置打印机记录：可通过选配电脑监控软件，将程序运行数据永久保存，并通过外置打印机随时打印记录。 ▲17. 提供所投产品通过达芬奇器械清洗认证报告。 ▲18、提供省级以上疾控部门出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告、卫生安全评价报告。 19、主体内室工作压力：-0.1~0Mpa 20、安全保护：具备超温保护装置；防干烧保护装置；风压低保护装置；门障碍保护装置； 电机过流保护装置；真空泵超时保护；真空泵过载保护。 21、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。需提供板式换热器安装在设备上实物照片 22、压缩气压力检测装置：具备。若气源低于0.5MPA，自动报警。需提供压缩气压力检测装置实物照片 23. 主要配置：主机1台、外搬运车2辆、清洗架1个、清洗篮筐580×250×60mm 8个。 |
| 11 | 封口打印 | 1、封口速度：10±0.5m/min 2、电源：220V±10% 50Hz 3、封纹宽度：12mm±1mm 4、切割长度：50mm±1mm 5、全自动切割封口一体机，不锈钢外壳，≥7寸彩色触控屏操作； 6、中文界面、单片机控制、升温快、控温精度高±1%； 自动进行热封，可实现切割、热封和切封组合三种工作模式；适用纸塑卷袋和特卫强卷袋自动连续切割封口。 7、配置：主机2台、电源线2根。 |
| 12 | 切割机 | 1、304不锈钢架、铝合金导轨、铝合金刀头、新型切割结构； 2、单手操作、双向切割，带割纸定位、高锰钢刀片； 3、双层割纸机 4、配置：主机1台 |
| 13 | 能量柱 | 1、主体铝合金,其余不锈钢、ABS塑料,持续性耐腐蚀,防锈； 2、外形结构美观,带搁板,使用方便集成电源、网络、压缩气等外部资源接口可安装一体机、打印机、扫描枪、热风干燥枪等，单台配置要求：主体×1，五孔插座×6，网络接口×2，气源接口×2，搁板×1，A104壁挂升降支架×1；可调节压力气枪2把；具备4台电脑可安装空间。 3、配置：主体×2，五孔插座×12，网络接口×4，气源接口×4，搁板×2，A104壁挂升降支架×2；可调节压力气枪4把。 |
| 14 | 信息管理与追溯系统（含供应室硬件） | 1.产品功能模块：回收管理、清洗管理、配装管理、灭菌管理、发放管理、仓库管理、临床/手术室管理、设备管理、监测管理、外来器械管理、质控管理、追溯管理、CSSD管理、报表中心、消息中心、基础数据管理、组织管理等。系统功能符合卫生部医院消毒供应中心规范。 2.满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。 3.系统支持重复使用的诊疗器械、器具和物品（以下简称器械）处理及使用流程的信息记录功能。 4.系统支持器械处理及使用全流程语音提示功能。 5.系统支持主要清洗灭菌设备实时监控功能。 6.系统具备对外服务功能，支持服务对象的离线和在线对接功能。 7.系统具备与外来器械厂家的离线和在线对接功能。 ▲8.系统将清洗灭菌设备连接到网络中，可实时查看设备运行数据和报警数据。 ▲9.系统具备质量控制和预警功能，关键环节可提示工作人员正确操作。 10.软件功能参数要求 11.回收管理：支持器械回收信息的记录，包含回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收器械、数量等信息；支持扫描回收、请领回收、外来器械回收多种回收方式；支持扫描枪扫描条码回收；支持PDA扫描条码回收；支持人工录入回收；支持根据请领单回收；支持器械科室判断、支持重复判断；支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示；支持包内器械列表显示；支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏；支持器械加急登记，支持器械感染登记；支持外来器械回收功能，支持外来器械分包，支持外来器械费用录入，支持外来器械二次反洗登记，支持外来器械病人手术信息调取，支持根据条码自动获取厂家录入的信息；支持回收明细管理。 ▲12.清洗管理：支持器械清洗信息的记录，包含登记人、清洗人、清洗机、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间等；支持手工清洗登记，支持机械清洗登记；支持扫描枪扫描条码清洗登记；支持PDA扫描条码清洗登记；支持人工选择清洗登记；支持分步清洗登记功能，实现手工清洗每一步骤的精细记录；支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能；支持清洗方式判断；支持批量器械清洗检查 支持每批次清洗器械查询功能；支持外来器械二次反洗后取走登记；支持清洗设备运行数据实时显示，支持清洗设备运行数据报表和趋势图查看。 13.配装管理：支持器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等；支持扫描枪扫描条码自动打印条码；支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示；支持包内器械列表显示；支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏；支持配装拍照功能；支持单个器械清洗质量登记功能；支持一维、二维码并支持多种标签样式；支持打印管理功能，支持重复打印；支持配装明细管理。 ▲14.灭菌管理：支持器械灭菌信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等；支持扫描枪扫描条码灭菌登记；支持PDA扫描条码灭菌登记；支持人工选择灭菌登记；支持灭菌方式判断；支持灭菌设备运行开始、运行结束后自动改变器械包灭菌状态功能；支持批量器械灭菌检查；支持灭菌设备运行数据实时显示，支持灭菌设备运行数据报表和趋势图查看；支持每批次灭菌器械查询功能；支持关联批次功能并记录日志。 15.发放管理：支持器械发放信息的记录，包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等；支持常规发放、请领发放、对比发放等多种发放方式；支持扫描枪扫描条码发放；支持PDA扫描条码发放；支持人工录入发放；支持根据请领单发放；支持发放时有效期判断，支持发放时生物监测结果判断，支持发放时晾放时间判断；支持发放单打印；支持发放明细管理。 16.仓库管理：支持多仓库管理，可管理器械、耗材、一次性物品等；支持入库、出库、退库等仓库管理功能；支持库存管理功能，支持有效期预警功能；支持报损、报溢、调入、调出功能；支持库存查询、出入库查询功能。 17.外来器械管理：支持外来器械登记功能；支持外来器械分包、支持外来器械费用录入、厂家信息录入、病人信息录入等功能；支持外来器械扫描回收条码后自动登记反洗功能；支持外来器械二次反洗查询功能；支持外来器械信息表打印功能；支持外来器械厂家对接功能。 18.监测管理：支持清洗机监测登记功能；支持压力蒸汽灭菌器监测登记功能；支持等离子灭菌器监测登记功能；支持环氧乙烷灭菌器监测登记功能；支持过氧乙酸灭菌器监测登记功能； 19.临床/手术室管理：支持医用包手术室全流程运转过程的信息记录；支持手术室接收医用包登记及查询功能；支持医用包出库到手术房间登记及查询功能；支持手术房间接收器械登记及查询功能；支持术前检查登记及查询功能；支持病人使用器械登记及查询功能；支持术后清点登记及查询功能；支持医用包交接登记及查询功能；支持医用包申领功能；支持一次性物品申领功能；支持医用包加急处理登记功能；支持病人信息对接功能，支持CSSD系统使用登记、手麻系统使用登记等多种接口方式，支持病人使用信息回传，实现多个系统都能查询使用信息。 ▲20。质控管理：支持质控登记功能；支持质控统计功能；支持质控分析功能；支持清洗质量管理功能，支持多种分析方式，支持多种图表显示。支持配装质量管理功能；支持灭菌质量管理功能。 ▲21追溯管理：支持消毒包追溯查询功能，可查询器械整个处理流程信息，可直接查询器械清洗灭菌报表及趋势图，可查询器械使用病人的信息；支持消毒包日志查询功能，可查询器械处理流程完整日志；支持召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向，可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向。 22日常管理：支持排班管理；支持人员培训管理；支持在线考试；支持文件上传；支持系统日志查询； 23报表管理：支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计；支持工作量统计；支持费用统计；支持定制统计。 24消息中心：支持CSSD发布公告、发送信息；支持新请领物品提醒；支持待回收物品提醒；支持库存有效期提醒。 ▲25集中展示管理：支持各区域工作情况展示；支持设备运行情况展示；支持当日手术信息展示；支持人员排班情况展示。（提供产品能集中展示屏幕截图材料证明） ▲26.具备数据显示功能：可在交互式一体机的大屏上展示。 ▲27.配置：追溯软件系统1套、配套处理终端5台、配套标签打印机5台、扫码枪10个、屏幕不小于85寸交互式一体机1台。 |
| 15 | 环境安全监测报警系统一套 | 1.环境浓度安全监测报警系统主要包括两部分：带显示功能的浓度检测报警器和报警控制主机。报警器分为过氧化氢浓度检测报警器、环氧乙烷浓度检测报警器；报警控制主机采用先进的处理器技术作为控制单元，通过远距离无线通讯技术采集浓度检测报警器的浓度信息，最终完成浓度数据的显示、报警、输出、控制等功能。 ▲2.浓度检测报警器可实时检测环境气体浓度并通过无线传输方式将浓度数据传送给报警控制主机。报警控制主机对浓度数据进行存储和分析处理，可分别计算出15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，并对超出安全限值的测量通道进行报警处理。浓度检测报警器报警后会触发继电器工作，进而可启动排气扇，及时对环境通风换气，降低环境的气体浓度。 3.安全性高：报警控制主机和浓度检测报警器均可报警，双重报警更安全。 4.存储容量大：报警控制主机内置大容量存储单元，可存储百万级别历史数据，支持USB数据导出功能。 5.信号传输准确：报警控制主机和浓度检测报警器通过无线数字化方式传输数据，数据无失真、信号传输更准确。 6.组网方便：报警控制主机支持智能一键扫描添加周围可用的浓度检测报警器，系统组网更方便。 7.安装方便：报警控制主机和浓度检测报警器仅需供电即可，无需布置信号传输线缆。 8.报警联动:若环境气体浓度过高，会自动启动排风扇，降低环境气体浓度。 9.自检功能，报警控制主机和浓度检测报警器都具有自检功能，协助用户及时发现故障。 10、配置：主机1台、过氧化氢浓度检测报警器探头1个、环氧乙烷浓度检测报警器探头1个 |
| 16 | 医用绝缘检测仪 | 1、用途：为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测 2、输出电压0～5000 V可调 3、输出电流＜0.1 mA 4、工作时间≥48h ，配件齐全，具有十个及以上的附件 5、≥2.5寸彩色触控屏，触摸操作界面 6、可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 7、具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间 8、具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间 9、具有声、光、影三种方式同时报警提示 10、具有休眠功能 11、配置：主机1台、检测用附件1套和铝制包1个。 |
| 17 | 快速生物阅读器 | 1、高低温通用阅读器：10孔设计，可同时培养10支生物指示剂，1-5个孔可培养压力蒸汽灭菌0.5小时极速生物指示剂，6-10孔可培养过氧化氢低温等离子灭菌0.5小时极速生物指示剂。一体化棕色遮光盖设计，有效避免外部光线对监测准确度的影响。采用PID算法控制，温度检测精度≤0.1℃，温度控制精度±1℃，确保最佳培养温度 2、环氧乙烷阅读器：10孔设计，可同时培养10支生物指示剂，培养时间≤3h。一体化深色遮光盖设计，有效避免外部光线对监测灵敏度的影响。配置≥7英寸触摸屏进行人机交互，突出显示培养倒计时、生物监测结果，中文操作界面，可随时查询培养记录。 3、听觉和视觉报警，监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，快速提醒工作人员。 4、配置：高低温通用阅读器2台、环氧乙烷阅读器1台。 |
| 18 | 洁净气源 | ▲1、每分钟产气量≥800L洁净气源，采用PLC控制器。提供材料证明 2、具备数据记录功能； 3、采用净化干燥技术对空气进行净化处理，净化吸附剂采用医用级，特性稳定且可连续运行； ▲4、配有后冷却系统、液态水分离器、粉尘过滤器、0.01μm精密过滤器以及内洁净存储罐等单元组成；提供材料证明 5、配置：主机1台 |
| 19 | 节能高效燃气洁净蒸汽发生器 | 1、采用冷凝燃气模块蒸汽源机，分布式PLC控制系统 ▲2、≥7寸高分辩率液晶触摸显示屏人机交互界面； 3、不锈钢SUS304内胆及管路； ▲4、水容积＜30L； ▲5、额定蒸汽产量：≥1000Kg/小时；天然气消耗约≤85m³/h； 6、可按实际适用功率，切投加热模块数量，灵活调节功率； 7、额定工作压力≥0.7Mpa（可调）； 8、额定热效率≥98.8%，饱和蒸汽温度171℃（可调）； 9、设计使用寿命≥15年； ▲10、各种报警保护功能，能通过智能云服务管控平台自动发送手机短信或者手机APP推送故障信息。提供证明材料 11、配置：主机2台 |
| 20 | 智能电加热洁净蒸汽发生器 | ▲1、全自动智能电加热蒸汽发生器，≥360KW；额定蒸汽产量：≥500Kg/小时； 2、不锈钢SUS304内胆及管路； ▲3、水容积＜30L； 4、额定工作压力≥0.7Mpa；额定热效率≥98.8%； 5、设计使用寿命≥15年； 6、自带汽水分离器、水电分离系统；材质符合现行蒸汽发生器标准； 7、所有电气设备均设短路过载、过流保护装置，并配置运行信号输出及故障报警； 8、防干烧功能、压力保护功能、过热保护功能； ▲9、能通过智能云服务管控平台自动发送手机短信或者手机APP推送故障信息。提供证明材料 10、配置：主机1台。 |
| 21 | 软水机 | 1、出水量≥6000L/h， 2、产水量≥6000L/h，出水硬度≤0.03mmol/L； 3、配备满足需求的水箱，软化罐≥300L，盐箱≥300L。 4、运行方式：全自动运行，滤料：阳离子钠型交换树脂001×7，盐耗：≤160g/L，水利用率：＞90%； 5、运行方式：流量时间控制，全自动连续运行，进出水压力损耗基本为零。 6、出水稳定：采用全自动控制阀，其控制核心为一个集成控制器，通过精确计算，准确控制再生时间和程度，即使在出水量变化较大也不影响出水质量，确保用水设备安全运行。 7、自动化程度高：既可在无人值班的条件下运行，现场的管理只需一人定期补充高纯度氯化钠即可。 8、运行费用低：软化器日常运转的费用一般为电耗、盐耗、人工费用和维护费用。扩容方便：整体玻璃钢缠绕的软化床、模塑的控制器、紧凑的布置。 9、配置：主机1台、软化罐1套、全自动控制阀1套、离子树脂1套、上下布水器1套、盐箱1个、系统管件1套。 |
| 22 | 低温等离子灭菌器 | ▲1.总容积：≥160L，提供设备铭牌材料佐证 ▲2.设备使用年限≥10年，需提供设备铭牌材料佐证 3.腔体结构为矩形腔体材质采用航空铝材，厚度≥16mm，具有导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 4.电极网采用铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 5.腔体温度控制探头数量：≥1个，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 6.主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和质地柔软等特点。 7.门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。 8.门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 9.门板温度控制探头数量：≥1个，高精度温度探头，分辨率为≤0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 10.门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 11.脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 12.真空泵：采用真空度且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。 13.过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注。 ▲14.过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.1%，提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 15.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 16.胶囊灌装量：5ml，误差＜1%。 17.加注控制阀门：采用电磁阀，并提供原产地生产证明。 ▲18.过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度＞95%，提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 19.压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 ▲20.可实时显示过氧化氢浓度和低温等离子电压。提供佐证材料 ▲21.过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m³，提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 22.空气过滤器：过滤精度≤0.2μm。 23.等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm²,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm², 提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。 24.打印机：采用微型热敏打印机：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息。 ▲25.软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1000mm管腔的软式内窥镜灭菌，并提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 26.采用PLC控制系统，≥10寸触摸屏，而非按键式操作显示屏；温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片。 27.电磁兼容性检测报告：提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 28.毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 29.倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 ▲30.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≥0.7mm,长度≥600mm；提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 ▲31.可对达芬奇机器人内镜器械灭菌，提供达芬奇机器人内镜器械灭菌认证证书。 32.程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。 33.程序运行时间：全循环≤52分钟；软镜循环≤42分钟；管腔循环≤55min；快速循环≤26分钟。 ▲34.兼容性查询：具备动态更新的器械兼容性查询系统网站（提供系统网址和器械兼容性查询截图），提供该系统兼容性查询结果盖章文件（兼容器械数量≥200种，体现不同器械品牌和型号兼容性） 35.配置：主机1台、不锈钢篮筐2个。 |
| 23 | 环氧乙烷灭菌器 | ▲1.灭菌器容积≥225L，需提供设备铭牌材料佐证 ▲2.设备使用年限≥10年，需提供设备铭牌材料佐证 3.采用优质航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。 4.腔体温度控制探头数量≥2，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 5、主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质，具有导热系数低、防火性能好、维修拆装方便、抗老化能力强、无毒环保等特点。 6.门开启方式：自动升降门；门材质采用优质铝材5052，厚度≥20mm 7.环氧乙烷灭菌器+分解器，将有害气体分解为二氧化碳和水。 8.门板加热功能：带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀 能满足软式内镜灭菌处理的要求 9.门板温度控制探头数量≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 10.具有门障碍开关功能。 11.真空系统：采用无油真空泵，流量130L/min，无需外置压缩气源系统； 12.采用气动阀，压缩气0.4-0.7MPa，动作400万次无故障 13.产品设置压力传感器：数量2个，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全；测量范围0-0.1MPa，精度0.25% 14.采用PLC控制系统，≥8寸触摸屏，而非按键式操作显示屏；中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等，并提供实际界面照片。 15.打印方式：具有曲线打印、报表打印、结论式打印三种方式，可重复打印上一锅次记录，并提供打印样品。 16.打印记录内容：程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间,报警代码等信息，并提供打印样品。 17.设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度,方便用户及时针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。 18.断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 19.开门通风功能：灭菌完成后，15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留环氧乙烷。 ▲20.负压工作系统:负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m³和0.160mg/m³，并提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 21.器械中环氧乙烷残留量检测报告：提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告； 22.电磁兼容性检测报告：提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 ▲23.环氧乙烷尾气处理器净化效果:废气中环氧乙烷浓度低于120mg/m³，具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告 24.尾气处理器具备开机自检功能 25.尾气处理器自我监测系统：分解过程中自动监测设备运行状况，出现故障停止分解，转应急状态处理 26.尾气处理器全自动控制：一键式启动，与灭菌器联动控制自动运行，操作简单，只需启动灭菌器尾气处理器自动运行 ▲27.尾气处理器自动提示更换催化剂功能（提供屏幕照片材料佐证） 28.尾气处理器排气浓度实时监测 ▲29.交互方式：环氧乙烷灭菌器的触摸屏会实时显示温度、风速、运行阶段等运行参数（无需再用专门显示器），支持在环氧乙烷触摸屏界面上实现对尾气处理器的参数设置、运行查看、历史报警查看、耗材使用情况等功能（提供屏幕照片材料佐证） 30.安装方式：室内安装或室外安装 31.尾气处理器远程控制：可在100米处远程控制尾气处理器 32.配置：环氧乙烷灭菌器主机一台、不锈钢篮筐3个、解毒器1台 |
| 24 | 仓储物流 | 序号; 名称; 数量; 参数要求. 1; 清洗工作台; 4; 1、材质不锈钢； 2、底部带疏列式隔板； 3、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动； 4、尺寸1800×1100×800mm（±10mm）. 2; 器械检查打包台; 6; 1.材质：不锈钢； 2.配置：LED灯×2，顶隔板×1，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×9，网线接口×2，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4，双层抽屉x2； 3.尺寸2000×1300×1800/850mm（±10mm）. 3; 气枪（可调节压力）; 2; 1、枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa； 2、手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，带有八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥；. 4; 包布检查打包台; 2; 1.材质：台面理化板，其余不锈钢； 2.配置：内嵌式检查灯×1，4寸万向轮(含刹)×4；3.带光源 4.尺寸2000×1300×850mm（±10mm）. 5; 多功能台; 2; 1.材质：不锈钢； 2.配置：LED灯×1，斜口篮筐×3，翻转储物盒×2组，5孔插座×7，网线接口×1，开关×1，气源座×1，4寸万向轮(含刹)×4； 3.尺寸2000×800×1800/850mm（±10mm）. 6; 器械检查放大镜; 5; 带光源，多角度，放大倍数 5倍。. 7; 精益物品存放柜; 2; 1、材质304不锈钢； 2、双门，对开门； 3、柜门带透视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察 4、2套器械双面挂架，挂架可抽拉，每套挂架配套10层挂杆，每层挂杆最多放10个挂钩； 5、配置闩锁； 6、尺寸：960×660×1800 mm。（±10mm）. 8; 包布车; 2; 1、不锈钢材质； 2、3列横架，结构简单，造型美观； 3、可存放不同规格的包布或包装纸； 4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动； 5、尺寸： 1025×385×910mm。（±10mm）. 9; 电动升降传递窗; 4; 1、材质不锈钢； 2、电动升降、按钮控制、操作简单方便； 3、采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观； 4、外形尺寸：930×100×1660mm，通道尺寸：710×790mm。（±10mm）. 10; 智能洗手盆; 3; 1.防溅水设计； 2.集成皂液、出水、手消功能，感应出液，集中完成手部的清洗、消毒； 3.盆体材质：陶瓷； 4.700 x 618（W×D、单人位）（±10mm），壁挂式水龙头. 11; 接收台; 4; 1、材质不锈钢； 2、单侧带3个抽屉和1个橱柜，方便物品存放； 3、尺寸：1100×600×800mm（±10mm）；. 12; 器械柜; 3; 1、材质不锈钢； 2、双门，外开门； 3、标配4层平板隔板，5层空间，层距300mm（搁板间距可调）； 4、柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察； 5、单块搁板的最大承重为：40Kg； 6、尺寸：1200×450×1750mm（±10mm）。. 13; 贮槽平台车; 8; 1、304不锈钢材质； 2、上下双槽结构，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输； 3、槽体的深度100mm（±10mm）； 4、底部带脚轮，方便移动； 5、单槽的最大承重为：≥35Kg，车子的最大承重为:≥70Kg； 6、尺寸：900×500×940mm（±10mm）。. 14; 密封下送车; 1; 1、不锈钢材质； 2、门带有密封胶条，密封性好； 3、门能旋转至270°，节约空间； 4、内置搁板x1，高度可调； 5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 6、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。 7、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成； 8、车底盘四角安装有尼龙防撞块 9.外形尺寸：1060×690×1050mm（±10mm）. 15; 电动密封下送车（尺寸满足配送需求）; 3; 1、锈钢材质，配置充电电池、电动机、控制系统； 2、前轮定向充气驱动轮，后轮万向轮； 3、内置一层可拆卸隔板，顶部安装采围栏，； 4、配置液晶显示屏，实时显示剩余电量； 5、配置急停开关； 6、电机配置断电自锁功能； 7、底部四周配有防撞块； 8、充电时间约≤10h； 9、额定载重≥200kg满载续航时间≥3.5h； 10、满载续航里程≥20km 11、满载额定爬坡角度≥13°； 12、前进速度0~3m/s范围内可调。 13.外形尺寸：1220×690×1300mm（±10mm）. 16; 包布车; 2; 1、不锈钢材质； 2、4列横架，结构简单，造型美观； 3、可存放不同规格的包布或包装纸； 4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动； 5、带无纺布压块，防止运输途中，无纺布脱落； 6、外形尺寸：1360×540×1055mm（±10mm）。. 17; 电脑工作台; 2; 1.材质不锈钢； 2.配置：键盘托×1，抽屉×1，主机存放柜×1； 3.外形尺寸：1100×600×800mm（±10mm）. 18; 污物接收台; 2; 1、材质不锈钢； 2、底部带一层搁板； 3、底部4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2； 4、外形尺寸：1100×600×800mm（±10mm）；. 19; 洗眼器; 2; 1、公称压力：≤1.0Mpa； 2、工作压力：0.2~0.4Mpa； 3、洗眼流量：≥11.4L/min。. 20; 内镜转运车; 1; 1.车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁 2.前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械，避免与污染后的器材造成交叉感染。. 21; 各类清洗篮筐、精密器械篮筐; 35; 清洗篮筐、精密器械篮筐. 22; 灭菌篮筐; 100; 1.材质304不锈钢 2.外形尺寸：585×395×200mm（±10mm）. 23; 灭菌消毒内车; 4; 1.可与灭菌器配套使用 2.全不锈钢支架结构，层间距可调节，电抛光处理。 3.尺寸：980×1460×1370mm（±10mm）. 24; 高压水枪（洗车间）; 1; 1.工作流量5-6.5L/min 2.压力6.5-10MPa. 25; 清洗架转运车; 2; 1.可与全自动清洗机配套使用 2.全不锈钢支架结构。. 26; 电动污车（尺寸满足配送需求）; 2; 1、不锈钢材质，配置充电电池、电动机、控制系统； 2、前轮定向充气驱动轮，后轮万向轮； 3、内置一层可拆卸隔板，顶部安装采围栏，； 4、配置液晶显示屏，实时显示剩余电量； 5、配置急停开关； 6、电机配置断电自锁功能； 7、底部四周配有防撞块； 8、充电时间≤10h； 9、额定载重≥200kg满载续航时间≥3.5h； 10、满载续航里程≥20km 11、满载额定爬坡角度≥13°； 12、前进速度0~3m/s范围内可调。 13、尺寸1400×725×1220/1230×615×860mm（±10mm）. 27; 自动卸载架; 1; ▲1、配置中央调度系统，技术要求如下： 1-1用于消毒供应中心各区域物流机器人的地图管理、工作任务管理，实现物品运行、设备装载卸载自动化管理； 1-2中央控制平台在清洗架运送中，可监测清洗架存储区是否有清洗架库存，可提醒有没有可用清洗架；对清洗架装载、卸载与回传进行调度； 1-3中央控制平台在灭菌车运送功能中，可对包装区灭菌车存储区域进行站点监测，可提醒有没有可用灭菌车，对灭菌车装载、卸载与回传进行调度； 1-4可与清洗消毒、消毒灭菌设备，物流机器人智能交互；规划物流机器人运行数据及路线，工作节拍；可自动识别转运车，自动识别灭菌层架； ▲2、配置料架监控系统，技术要求如下: 2-1系统探测准确率≥95%； 2-2系统传输延时≤3s； 2-3调度端可通过协议订阅各个探测器节点的数据； 2-4网络室内覆盖范围≥2000m2； 2-5支持电池电量检测，调度端可查看； 2-6网关支持上下行，跳频通信，≥8个上行通道，≥1个下行通道,1个网关可连接100-200个节点，自动星形组网，采用分时轮询数据通信，防止数据相互冲突； ▲3、配置灭菌物流机器人（2个）:可实现灭菌车自动转运的物流机器人，技术要求如下： 3-1采用激光导航，无磁条、二维码等辅助定位措施，测距精度≤±5mm； 3-2采用双电机差速驱动，驱动力矩大，传动效率高，配合电磁刹，重复到位精度≤±5mm； 3-3采用滚珠丝杠顶升机构； 3-4采用免维护磷酸铁锂电池，具备闲时自动充电功能； 3-5可显示机器人的各种状态，可显示实时电量，具备多色频闪报警灯及蜂鸣报警装置； ▲4、配置配套自动充电桩（2个）:采用国标插座，输入电压185V~255V，最大输出电压54.6±0.2V，输出电流15A±5%；. |

五、报价要求

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应设备（软件、配件）供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

★其他报价要求（实质性要求，必须满足，提供承诺函加盖公章）：

①所有设备（软件、配件）标注使用年限，开放数据端口监控，报价包含信息端口接入费（追溯系统和HIS等）。

②设备质保期内提供免费检测。洁净蒸汽灭菌器：除日常维护保养须一年一次年度检测（WS310.3-2016)；清洗消毒器：除日常维护保养须一年一次年度检测（WS310.3-2016)；大型清洗消毒器：除日常维护保养须一年一次年度检测（WS310.3-2016)；环氧乙烷灭菌器：除日常维护保养参照产品说明书定期检测（GB 18279现行）。

③供应商承诺产品出保后，全保费用不超过中标价格的5%。

六、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标单位进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

八、质保期及售后服务

（一）质保期：

投标人报价时须承诺所供货物免费质保期不少于3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

中标单位对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。提供设备关键配件清单（包括但不限于名称、型号、参考价格等）

（二）售后服务

1.质保期内享有人工上门免费更换维修服务。质保期外，投标人提供能完善的后续服务，保证零配件的供给。

2.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

3.质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

4. 投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

6.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

7.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

8.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。

9.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

10.备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（三）人员培训

1.在安装过程中或安装结束后，投标人有义务对采购人和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购人提出的问题。提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，采购人掌握基本的维护保养操作技术为止。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

九、付款方式（以合同签订为准）

1.合同签订后预付合同金额15%的货款；

2.设备安装、调试、验收合格、培训指导完成、正常使用、完成入库手续支付合同金额的65%货款；

3.完成入库手续12个月后凭终期验收合格报告付清20%余款（无息）。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                   合同编号：

供应商（以下称乙方）:                   签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为       年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相应的违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：             传真：                电话：            传真：

开户银行：        账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（包01）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 洁净蒸汽灭菌器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 清洗消毒器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 大型清洗消毒器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 高温干燥柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 医用低温真空干燥柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 手工清洗槽 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 腔镜清洗工作站 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 水处理系统（单级） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 水处理系统（双级） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 减压沸腾机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 封口打印 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 切割机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 能量柱 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 信息管理与追溯系统（含供应室硬件） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 环境安全监测报警系统一套 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 医用绝缘检测仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 快速生物阅读器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 18 | 洁净气源 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 节能高效燃气洁净蒸汽发生器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 智能电加热洁净蒸汽发生器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 软水机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 低温等离子灭菌器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 环氧乙烷灭菌器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 仓储物流 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 24.1 | 清洗工作台 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24.2 | 器械检查打包台 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 24.3 | 气枪（可调节压力） |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.4 | 包布检查打包台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.5 | 多功能台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.6 | 器械检查放大镜 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 24.7 | 精益物品存放柜 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.8 | 包布车 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.9 | 电动升降传递窗 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24.10 | 智能洗手盆 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 24.11 | 接收台 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24.12 | 器械柜 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 24.13 | 贮槽平台车 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 24.14 | 密封下送车 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24.15 | 电动密封下送车（尺寸满足配送需求） |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 24.16 | 包布车 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.17 | 电脑工作台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.18 | 污物接收台 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.19 | 洗眼器 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.20 | 内镜转运车 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24.21 | 各类清洗篮筐、精密器械篮筐 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 24.22 | 灭菌篮筐 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 24.23 | 灭菌消毒内车 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24.24 | 高压水枪（洗车间） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24.25 | 清洗架转运车 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.26 | 电动污车（尺寸满足配送需求） |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24.27 | 自动卸载架 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

### 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）