公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0046 项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院嗅觉分析系统（电子鼻）等设备采购项目

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二五年四月

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院嗅觉分析系统（电子鼻）等设备采购项目的潜在供应商应在微信公众号“苏美达达天下”获取采购文件，并于 2025年5月20日14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0046

项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院嗅觉分析系统（电子鼻）等设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：211.7万元

最高限价：211.7万元,超过最高限价作无效投标处理。

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嗅觉分析系统(电子鼻)（核心产品） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后30日 | 48 | 否 |
| 2 | 电子万能试验机 | 1 |  | 合同签订后45日 | 20 | 否 |
| 3 | 水平垂直燃烧仪 | 1 |  | 合同签订后30日 | 4 | 否 |
| 4 | 椅子旋转耐久系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.3 | 否 |
| 5 | 坐具五星脚耐压力试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 10 | 否 |
| 6 | 扶手性能评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.2 | 否 |
| 7 | 坐具交替耐久试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 6.9 | 否 |
| 8 | 合页铰链耐久性试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5 | 否 |
| 9 | 合页门开合耐久评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.8 | 否 |
| 10 | 座椅气压棒(杆)耐久测试机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 20 | 否 |
| 11 | 塑胶座椅座面冲击试验机(附儿童高椅试验配套模块、锐利尖端、锐利边缘) | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.5 | 否 |
| 12 | 座椅座面翻转耐久试验机(含篮球冲击试验机) | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5 | 否 |
| 13 | 鞋底静态摩擦系数测试 | 1 |  | 合同签订后45日 | 5 | 否 |
| 14 | 底脚耐久度评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 15 | 靠背耐久度评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 16 | 抗跌落评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 17 | 复合式循环盐雾试验箱 | 1 |  | 合同签订后90日 | 25 | 否 |
| 18 | 恒温恒湿箱 | 1 |  | 合同签订后60日 | 15 | 否 |
| 19 | 自然暴晒台 | 1 |  | 合同签订后45日 | 17 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 211.7 |  |

注：供应商所投的每项产品报价均不得超过其对应的预算金额，否则将导致投标被否决。

本项目不接受联合体。

本项目非专门面向中小企业

本项目所属行业：工业（制造业）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前三个月内（任意一个月）企业编制的会计报表（至少包含资产负债表、利润表）或者2023或2024年度的财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间：2025年4月25日至2025年4月30日，每天上午9：00—11：00；下午14：00—17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：本项目仅接受在线获取采购文件

3、方式：在线购买

4、售价：每份500元人民币，售后不退。

5、我司提供了在线获取采购文件服务，操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

（3）输入本项目的项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0046，点击查询。添加您所要获取的采购文件到购物车，输入投标单位名称、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付，我们将会把采购文件发送到领购人的邮箱。

注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。

（2）目前发票仅提供电子票，开出后发送至领购人邮箱。

（3）“苏美达达天下”付款平台填写的投标单位名称必须与开票信息一致。如不一致投标人自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

（4）非采购代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

四、投标文件提交

截止时间：2025年5月20日14:00（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼301会议室

五、开启

时间：2025年5月20日14:00（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼301会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目公告媒体:江苏省政府采购网(http://wwnw.ccgpjiamgsu gov.cn/)

2、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街5号

联系人：李工

联系方式：025-84470231

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531619

3.项目联系方式

项目联系人：邓梦诗、杨扬

电　　 话：025-84531619、025-84532455

苏美达国际技术贸易有限公司

2025年4月24日

- 第二章 投标人须知

- 一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“招标公告”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）”中规定的收费标准的65%向采购代理机构交付招标代理服务费，本项费用无需在投标报价表中单列。

服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

行号：302301003210

- 二、投标文件编制

5、供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致招标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、投标文件的组成

7.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足公开招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）*法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）*第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）*第一章招标公告中“二、申请人的资格要求” 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*货物、服务和工程内容的详细说明；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）项目服务方案

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。。

（4）供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

（5）《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，仅供唱标时使用。

7.5 投标文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

8、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

投标保证金金额：/

投标保证金的形式：/

8.1 供应商应按照8款提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

8.2 投标保证金应按照8款规定的数额和办法缴纳。

8.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。（本次不适用）

8.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内退还。（本次不适用）

8.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还或者扣除相应信用分：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

9、投标有效期

9.1 自开标之日起90天内投标有效。

9.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 三、投标文件签署与提交

10、投标文件签署

10.1 投标文件份数：1式6份（1份正本、5份副本），电子版投标文件1份（投标文件电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。U盘形式、随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号+项目名称）。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

注：如提交的电子版和纸质版不一致导致的后果由投标人自负，纸质版与电子版不一致的以纸质版为准。

10.2 投标文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

10.3 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

10.4 有下列情形之一的投标文件将拒收：

10.4.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

11、开标

11.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

11.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

11.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

11.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

11.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判或者磋商，改为竞争性谈判的，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商，改为竞争性磋商的，按照原评标方法及评分标准进行评审。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判、磋商或单一来源方式采购。

12、评标

12.1 评标组织

12.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

12.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术等方面的专家组成，独立开展评审工作。

12.2 评标程序

12.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）没有逐一说明投标技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

12.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

12.2.2.1 实质性参数是指本招标文件中用带星号（“★”）或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

12.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

12.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照11.6款执行。

12.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

12.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

12.3 评标方法和标准

12.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

12.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务等。

12.3.3相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

12.3.4 评分标准详见第三章。

13、确定中标供应商

13.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照11.6款执行。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

13.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

13.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

13.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与预算金额2%的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

13.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还或者扣除相应信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

13.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

13.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

14、编写评标报告

14.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

15、评标过程的保密性

15.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

15.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

15.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

16、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

17、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

19、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

20、质疑

20.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面的形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。

20.2 提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

联系部门：苏美达国际技术贸易有限公司

联系人：邓梦诗

联系电话：025-84531619

通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

20.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

20.4 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

20.5 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。26.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

20.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

20.9 质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

20.10 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.11 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

20.12 以下情形的质疑不予受理

20.12.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

20.12.2 超出政府采购法定期限的质疑。

20.12.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

20.12.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

20.12.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

20.12  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

21、投诉

21.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在苏美达国际技术贸易有限公司网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

注意事项：

1、评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明等材料在投标文件中提供复印件，复印件不清晰时提供原件备查，以供评标委员会评标核实。

2、为便于评分，请投标供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的投标文件以打分的形式进行服务和报告评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注“★”为实质性条款，不接受负偏离；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣1分；其他普通参数负偏离的，有一项负偏离的，每项扣0.1分，扣完为止。 备注：供应商须在投标文件内对于招标文件第四章招标技术规格及要求中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页、白皮书、检测报告等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 34 |
| 2.2 |  | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，材质选用坚固、结实，制造工艺水平好，得8分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，材质选用较好，制造工艺水平较好，得5分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，材质选用较差，制造工艺水平一般，得3分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3.1 | 售后服务 | 核心设备满足招标文件免费质保期（1年）的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间及服务电话等）进行评审； 方案完善且贴近采购人需求的得5分； 方案分析有欠缺、内容基本符合采购人需求的得3分； 方案不详尽或有较大瑕疵的得1分； 未描述不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案及进度安排 | 供应商根据项目具体的实施情况制定实施方案、进度安排。 方案合理可行、进度能够满足采购人需求的得8分； 方案较合理可行、进度基本能满足采购人需求的得5分； 方案不详尽或有较大瑕疵得2分； 未描述不得分。 | 8 |
| 5 | 培训 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。方案详细，可操作性强得3分，方案较详细，可操作性较强得2分，方案粗略，可操作性一般得1分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 供应商或者制造商提供（核心产品）自2022年4月1日（含）至投标截止时间为止在国内的同品牌同型号销售业绩，以合同签订时间为准，提供合同复印件。每提供一个有效合同得2分，本项最高得8分； | 8 |
| 7 | 国家政策导向 | 1、环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 2、节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 | 2 |

- 第四章 招标技术规格及要求

一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嗅觉分析系统(电子鼻)（核心产品） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后30日 | 48 | 否 |
| 2 | 电子万能试验机 | 1 |  | 合同签订后45日 | 20 | 否 |
| 3 | 水平垂直燃烧仪 | 1 |  | 合同签订后30日 | 4 | 否 |
| 4 | 椅子旋转耐久系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.3 | 否 |
| 5 | 坐具五星脚耐压力试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 10 | 否 |
| 6 | 扶手性能评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.2 | 否 |
| 7 | 坐具交替耐久试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 6.9 | 否 |
| 8 | 合页铰链耐久性试验机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5 | 否 |
| 9 | 合页门开合耐久评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.8 | 否 |
| 10 | 座椅气压棒(杆)耐久测试机 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 20 | 否 |
| 11 | 塑胶座椅座面冲击试验机(附儿童高椅试验配套模块、锐利尖端、锐利边缘) | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5.5 | 否 |
| 12 | 座椅座面翻转耐久试验机(含篮球冲击试验机) | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 5 | 否 |
| 13 | 鞋底静态摩擦系数测试 | 1 |  | 合同签订后45日 | 5 | 否 |
| 14 | 底脚耐久度评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 15 | 靠背耐久度评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 16 | 抗跌落评估系统 | 1 |  | 合同签订生效后45天内 | 3 | 否 |
| 17 | 复合式循环盐雾试验箱 | 1 |  | 合同签订后90日 | 25 | 否 |
| 18 | 恒温恒湿箱 | 1 |  | 合同签订后60日 | 15 | 否 |
| 19 | 自然暴晒台 | 1 |  | 合同签订后45日 | 17 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 211.7 |  |

注：供应商所投的每项产品报价均不得超过其对应的预算金额，否则将导致投标被否决。

二、技术指标

品目1：嗅觉分析系统(电子鼻)

1、仪器技术指标

▲1.1、传感器：不少于18根金属氧化物传感器，软件界面可以显示传感器配置，传感器可在S1—Sn中任意组合选择；传感器调理电路设计，可对产品气味信号自行分析，进行调节放大处理；

1.2、传感器适用范围：汽车内饰材料、合成面层材料、包装材料、香精香料、食品、饮料、果蔬、调味品类、油脂、中药材、医药、烟草等；

1.3、样品流量：0.1-1 L/min，可程序控制；

1.4、含有风味物质数据库，包含各类化合物感官特性数据库，如：薄荷味，醋味，番茄味，咖啡味，霉味，奶油味，青草味，桃味，橡胶味。（提供软件截图）

1.5含有风味物质查询库，≥50项风味物质，至少包含风味描述，实物参比及化学参比。（提供软件截图）

1.6、采样系统：两个内置泵，采集样品与传感器清洗分别由两个内置泵独立进行；

▲1.7、进样方式：采用动态顶空进样，样品进样自动采集；

1.8、操作温度：0-80℃；

1.9、操作湿度：5%-95%，不会产生冷凝；

1.10、数据采集和分析软件：仪器自带操作软件为中文，需提供电子鼻软件著作权证明；包含数据采集功能及不少于29余种算法分析、建立模型、模型预测等快捷操作功能，可通过直接勾选数据一键获取分析结果，无须借用外接其他软件建模，可实现数据结果即时查看，传感器贡献率可统计优化（提供截图）；

▲1.11、配套软件功能：中文操作界面，能够实现主成分分析，线性判别分析，等级质量区分等模式识别功能等功能，软件终身免费升级。完整智能模式识别以及分析系统，具备多种算法模式：PCA-DA、PCA-BP、PCA-SVM、PCA、LDA、LLE、LE、PLSR、PCA-KNN、LDA-SVM、LLE-BP、LLE-KNN、SVM、BP神经网络等算法及人机互动功能。

1.12、算法功能需要具备预测功能，在保持训练模型不变的情况下，对于未知样本的预测，进行准确的输出。需提供算法预测功能视频及截图。算法需提供截图：提供算法数量、数据建立模型、数据模型预测、模型正确率判定的软件功能截图；

1.13、数据智能化扩展：可与连续性数据进行回归分析，可与离散型数据进行分类分析，还可与其他仪器数据进行共享数据，实现多源联动分析；

1.14、操作方式多样化：仪器自带7.0英寸触摸屏，触摸屏可以实时显示气味响应曲线以及气味指纹图。数据处理能够实现一键操作，能够通过仪器自带大触摸屏对实验直接快速操作。（需提供功能证明文件）

1.15、所用外购或自产溶剂封闭产品保证产品成分中无高度有害物质，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，须提供检测报告复印件；

1.16、自带软件教学视频功能：软件内可直接调用视频教学模块。(需提供图片)

1.17、软件可新增用户并角色管理，在软件中设置不同权限，例如：新建实验，端口设置，采样设置，数据分析等，新增用户支持数量≥10个(需提供图片或视频证明材料)。

1.18、软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；

▲1.19、软件具有审计追踪功能，使用多级权限管理，可设立不同使用权限的实验角色（不低于上百组合），具有数据保密、实验独立等功能；

2、 设备配置清单

2.1、电子鼻主机1套（7英寸嵌入式触摸屏，直接触屏操作，实时显示测试曲线）

2.2、配套专用数据采集和分析软件1套（软件有著作权证书；自带算法直接建模功能，具有三维分析功能）；

2.3、配套顶空进样瓶100个。

2.4、可实现人机联合分析，含三角测试感官测试方法1个。

2.5、必要配件1套；

2.6、电脑1台。（i7-13700/16C/2.1GHz/intel Q670/集成显卡/16G内存 /256G固态硬盘+1T机械硬盘/windows 11/原厂同品牌23寸液晶及以上独立显示器"  推荐惠普、联想、华为同档次及以上品牌）

3、技术支持及服务

3.1、由产品国内厂家负责免费到院安装调试，仪器定期维护终身保修。

3.2、售后服务：卖方保证在接到用户的报修通知起的48小时内给予答复，软件问题在48小时内解决，软、硬件问题如48小时内未能解决，需返厂维修，则在收到返修仪器后6周内维修完毕并寄回给甲方，如设备在质保期内，全部费用由卖方承担。

★3.3、保修期：该产品的保修期验收合格后，提供原厂质保为壹年，保修期内的所有维修均为免费。乙方提供终身维修服务。

品目2：电子万能试验机

（一）、检测样品范围

恒温恒湿箱适用于各种建材产品的拉向、压向等各种力学性能检测。

（二）、功能要求

主要应用于最大试验力50kN的高分子材料、纤维增强塑料、改性塑料、橡胶、薄膜、防水卷材、防水涂料、纺织品、生物材料、汽车工业、纺织品、复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、顶破等各种力学性能试验。

（三）、技术性能指标

▲ 1、最大试验力：50kN；试验机级别:0.5级；

▲2、试验力值相对误差：≤±0.5%；位移分辨力：≤0.03μm；

3、试验力测量范围：满量程的0.4%～100%；

▲4、力控速率调节范围：0.005%～5%FS/s；变形测量范围：0.2%～100%FS；横梁速度调节范围：0.005～1000mm/min；

5、力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

6、变形示值相对误差：设定值的±0.5%以内；

7、横梁位移示值相对误差：≤0.5%；

8、试验宽度：≥420mm；

9、移动横梁最大行程：≥1050mm；

10、手操盒必须带LCD显示屏,能显示试验信息，且支持旋钮无级调速；

11、控制器配备传感器自识别系统，校正参数记忆功能，可实现多种传感器快速替换。

（四）、配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 台 | 1 |  |
|  | 50kN力传感器 | 只 | 1 |  |
|  | 20kN传感器 | 只 | 1 |  |
|  | 2kN传感器 | 只 | 1 |  |
|  | 控制器 | 套 | 1 |  |
|  | 压缩夹具 | 套 | 1 | 盘径：Φ100mm |
|  | 压剪试验装置 | 套 | 1 |  |
|  | 滚筒剥离试验装置 | 套 | 1 |  |
|  | 聚氨酯粘结强度夹具 | 套 | 1 |  |
|  | 抗冲击压头 | 套 | 1 |  |
|  | 杠杆楔形拉伸夹具 | 套 | 1 |  |
|  | 集中荷载装置(含聚氨酯块) | 套 | 1 |  |
|  | 均布荷载装置 | 套 | 1 |  |
|  | 支撑承载力轴向中心荷载装置 | 套 | 1 |  |
|  | 百分表 | 套 | 1 |  |
|  | 纵向引伸计 | 套 | 1 |  |
|  | 横向引伸计 | 套 | 1 |  |
|  | 大行程引伸计 | 套 | 1 | 行程10-800mm |
|  | 防水卷材夹具 | 套 | 1 | 波浪齿 |
|  | 荷载变形试验装置 | 套 | 1 |  |
|  | 三点弯曲夹具 | 套 | 1 |  |
|  | 3点摆动抗折夹具 | 套 | 1 |  |
|  | 3点弯曲夹具 | 套 | 1 |  |
|  | 51mm*51mm方形压头 | 套 | 1 |  |
|  | 三点弯曲夹具支撑辊、加载辊 | 套 | 1 | 直径10mm |
|  | 电脑及打印机 | 套 | 1 | 电脑： i7-13700/16C/2.1GHz/intel Q670/集成显卡/16G内存 /256G固态硬盘+1T机械硬盘/windows 11/原厂同品牌23寸液晶及以上独立显示器" 推荐惠普、联想、华为同档次及以上品牌 打印机：A4黑白激光多功能一体机、自动双面打印支持有线网络打印 |

（五）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目3：水平垂直燃烧仪

（一）、检测样品范围

设备适用于塑料的水平燃烧和垂直燃烧、泡沫塑料的水平燃烧和垂直燃烧的检测。

（二）、功能要求

符合GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB/T 8333-2022《塑料硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法》等标准要求

（三）、技术性能指标

▲1、内部容积内部容积：0.75m3； 内表面内表面：黑色；

▲2、计时器分辨率：0.1s，自动计时；

3、304 不锈钢火焰高度标尺精度：0.5mm；

4、燃烧器角度：0°、45°；

▲5、喷灯流量：可调节；燃烧气体流量：可调节；点火：电子自动点火；

6、线性燃烧速率：自动计算；

7、水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换；

8、所有夹具：由304不锈钢制作；夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计；

9、可编程控制器触摸屏，实现控制/检测/计算/数据显示； 试验时间与加火时间触摸屏上可设定。

10、脉冲高压电子自动点火；

11、计时按钮配合PLC 自动记录存储燃烧耗时间；

12、测试等级值（HB0HB40HB75/V-0V-1 V-2）与国标规定值在屏上可查看。

（四）、配置要求

1、标准规定楔形支架，可自由伸缩；满足特殊材料的试验要求；长120mm±2mm，宽20mm±1mm；

2、火焰高度标尺1套；

3、2 套本生灯；

4、流量计及精密针阀，精确控制燃烧气体流量；

5、高精密压力调节阀及压力表 0-0.4Mpa；

6、Dwyer U 形管差压计；

7、试样托架： 泡沫水平燃烧：Φ0.8mm钢丝，网孔每边长6.4mm,网长215mm,宽75mm,高13mm；泡沫垂直燃烧：为不锈钢，高度305mm,宽64mm,深57mm；

8、顶部配备排烟装置，试验结束后排出燃烧所产生的废气；

9、水平垂直燃烧试样夹一条；泡沫垂直试样夹1套，泡沫水平试样夹1套；

10、气管卡箍 2个。

（五）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，仪器出现故障后在无法电话指导的情况下，在2-3个工作日之内到达现场或发回工厂维修(不可抗拒原因除外),及时帮助用户解决问题；保修期后免费进行维修，仅收取损坏部件的成本费用。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训，保证用户能够独立操作使用仪器。对于所售产品提供免费软件升级服务，并对用户提供技术指导。

4、供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目4：椅子旋转耐久系统

（一）、技术指标

1、符合测试QB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》座面回转耐久性项目测试；

▲2、回转角度：0～360°；可设定任意角度正反旋转；回转频率：3～18（次/min)；

3、座面加载砝码：102kg；

4、控制系统：单片机控制系统+触摸屏。

（二）、配置

1、主机1台；

2、标准砝码102kg一套；

3、椅脚固定夹具。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，提供原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目5：坐具五星脚耐压力试验机

（一）、技术指标

▲1、符合QB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》椅子底座静载荷项目测试；

▲2、最大载荷：20000N；测试速度：0.1—250mm/min；

▲3、试验力示值相对误差：±1%以内；位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；

4、控制器：单片机控制的伺服电机闭环加载系统；用户可自自由设置力值及测试速度要求；

5、配套测试室保护罩，保护罩内需安装照明系统，保护罩上需配套厚度不少于8、毫米的面积不少于0.1平方米的钢化玻璃观察窗。

（二）、配置

1、主机1台；

2、配套测试室保护罩；

3、计算机1台，配置相应的测试软件，win11以上系统。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目6：扶手性能评估系统

（一）、技术指标

▲1、可进行椅子的扶手耐久性，扶手和枕靠侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷项目测试；可调测试速度：10～25次/分钟；

2、可调气缸安装旋转支点到扶手的距离：400-800 mm可调；

3、施力方向：与铅垂线成10度角方向、水平、垂直；

4、记忆功能：具有停/断电记忆功能；

5、加载力保持时间：≥10s；

6、力值：0-1000N；

7、扶手垂直向下静载荷加载面长（127±13）mm。

（二）、配置

1、主机1台；

2、配套加载治具1套。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目7：坐具交替耐久试验机

（一）、技术指标

1、符合GB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》椅子座面左右弯曲交替负荷耐久性试验项目。

▲2、加载块：直径：203±13 mm；重量：734N；万向连接；

▲3、可调测试速度：10～30次/分钟；横梁可做90度旋转，调节横梁可使加载垫距测试平台的高度范围：0-910毫米，；

4、加载机构输出力量控制模式，输出力不小于1000N，输出控制可时间设定交替运行；

5、控制系统：二通道单片机加比例阀气动力量闭环综合控制系统，触摸屏输入输出测试参数和测试结果。用户可自由设置循环次数，加载速度和加载力值的要求；

6、力的测量精确到±1%（静态）、动态±3%。

（二）、配置

1、主机1台；

2、断电停机开关1套。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目8：合页铰链耐久性试验机

（一）、技术指标

1、符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》耐久性试验要求；

2、加载速度应尽量缓慢，可设置自动频率模式和自动角度模式；

3、角度精度：±2°；质量精度：额定值±1%；尺寸精度：±1mm；

4、设备需要一个满足试验强度的测试框架，在外加负荷情况下不应变形；

▲5、试验中最大开启角度可满足0°～135°；每个循坏中门的开启和关闭时间各约为3s，可满足最大频率6次/min；

6、控制系统：触摸屏+PLC伺服电机综合控制系统，具有停/断电记忆功能。

7、测试工位不少于4工位。

（二）、配置

1、主机1台。

2、设置4个工位。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目9：合页门开合耐久评估系统

（一）、技术指标

1、测试模式：智能运行测试系统，可自动按照设定的频率或速度运行，可显示测试频率和运行速度，并可实时修正补偿；

2、	角度精度：±1°；尺寸精度：±1mm；

▲3、可设定旋转角度:0-360度；可调往复速度＜12个循环/min；配套高度调节传动系统，可调水平加载高度:200-1600毫米，任意高度位置自锁；

4、控制系统：触摸屏+PLC伺服电机综合控制系统，具有停/断电记忆功能，具备远程网络传输功能，可通过APP远程监控运行状态，并可远程更新程序。

（二）、配置

1、主机1台。

2、试验机加载砝码2*1kg。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目10：座椅气压棒(杆)耐久测试机

（一）、技术指标

▲1、测试频率：8～12次/分钟可调；测试次数：1-999999可设置；

▲2、红外测温系统测量气弹簧外筒筒壁温度，试验过程中气弹簧外筒筒壁温度不应大于50℃；

3、系统：触摸屏+PLC控制系统,用户可自由设置循环次数的要求，可随时查阅每一次的试验温度曲线数据；

4、显示：需实时显示和跟踪温度曲线及数值；

5、停机方式：达到设定测试次数自动停机，在一个完整的循环周期内，当实际温度超出设定值时，系统应具有检出并自动触发暂停功能；

▲6、试验组件为简易装夹结构设计，无需任何专用辅助工具；抽屉猛开猛关试验组件符合GB/T 10357-2023中附录D要求；推拉构件结构强度试验组件符合GB/T 10357-2023中7.5.6要求；

7、试验组件触摸屏输入测试参数和输出测试结果；系统具有停/断电记忆功能，低气压检出功能和断点停机功能。

（二）、配置

1、主机1台；

2、抽屉猛开猛关试验组件一套及控制系统；

3、推拉构件结构强度试验组件一套及控制系统。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目11：塑胶座椅座面冲击试验机(附儿童高椅试验配套模块、锐利尖端、锐利边缘)

（一）、技术指标

▲1、符合QB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》座面冲击、座面往复冲击耐久性的测试；

2、缓冲泡沫塑料：厚度（50±6）mm，加载（220N±22N），压陷性能不小于25% ；

▲3、加载频率：10-30次/min；最大冲击行程:300毫米，可自由下落；可调冲击沙袋距离测试平台高度:1200毫米；

4、冲击测试袋直径406mm±13mm，重量57kg、102kg、136kg三种类型可调整；

5、PLC控制，触摸屏输入测试参数和输出测试结果，具有停断电记忆功能，避免测试数据丢失；通过操作面板上的选择开关切换手动冲击或自动冲击，及冲击或静压测试方式；系统自动计算和显示加载速度；系统具有停/断电记忆功能，避免测试数据丢失；系统具有断点检出和自动停机功能。

6、位计数器记录加载次数,可随时清零累计数；累计清零触摸按键具有防止误动作功能；

7、能实现2种功能：座面反复冲击、座面一次性冲击；

▲8、试验模型 符合：GB/T 22793-2022 5.2；小型加载垫 符合：GB/T 22793-2022 5.5；测量杆 符合：GB/T 22793-2022 5.8；试验重物 符合：GB/T 22793-2022 5.10；小型躯干塞规 符合：GB/T 22793-2022 5.11；测量靠背角度、长度、高度和侧面保护高度的装置 符合：GB/T 22793-2022 5.12；腿部塞规符合：GB/T 22793-2022 5.13；楔形块 符合：GB/T 22793-2022 5.14；半球形手指探棒和形状评估探棒 符合：GB/T 22793-2022 5.15；小零件圆筒 符合：GB/T 22793-2022 5.16；

▲9、网眼型手指探棒 符合：GB/T 24430-2023 5.2.2；间隙规 符合：GB/T 24430-2023 5.2.3；试验用软垫 符合：GB/T 24430-2023 5.5；V形开口模板 符合：GB/T 24430-2023 5.10；泡沫板符合：GB/T 24430-2023 5.11；小型头规 符合：GB 28007-2024  图11；大型头规 符合：GB 28007-2024  图12。

（二）、配置

1、主机1台；

2、冲击袋1件；缓冲泡沫塑料1件；

3、标准挡块5套，防旋转可调挡板2套；

4、锐利尖端1台；

5、锐利边缘1台；

6、试验模型1件；小型加载垫1件；测量杆1套；试验重物1件；小型躯干塞规1件；测量靠背角度、长度、高度和侧面保护高度的装置1套；腿部塞规1件；楔形块1件；半球形手指探棒和形状评估探棒1套；小零件圆筒1件；

7、网眼型手指探棒1件；间隙规1套；试验用软垫1件；V形开口模板1件；泡沫板1件；

8、小型头规1件；大型头规1件

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目12：座椅座面翻转耐久试验机(含篮球冲击试验机)

（一）、技术指标

▲1、适用于测试座面翻转耐久性试验、水平冲击稳定性；

▲2、翻转耐久性试验机测试速率：10～15次/min；翻转至水平极限位置后自动复位；篮球冲击高度：200-1600 mm；篮球冲击器总质量：50kg；

3、翻转耐久性试验机测试行程：0～500 mm可调；

4、翻转耐久性试验机质量的测量精确到±0.5%；角度的测量精确到±2°；尺寸的精度精确到±1mm；速度精确到额定值的±3%；

5、篮球冲击试验机应为铝型材框架，配套带自锁升降绞车。

（二）、配置

1、翻转耐久性试验机1台；

2、篮球冲击试验机1台；配套篮球1个；一个具有弹性的球形环状底座；球托包括一个外径150mm和内径90mm的木质圆环。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目13：鞋底静态摩擦系数测试

（一）、检测样品范围

适用于瓷砖、匹克球拍、涂料等产品的静摩擦系数项目测试。

（二）、功能要求

满足瓷砖、匹克球拍、涂料等产品的静摩擦系数项目测试。

（三）、技术性能指标

1、控制方式：PLC 触摸屏

2、容量范围:20kg或50kg

3、单位切换：kgf, N可切换

4、荷重分解度:1/200000

5、荷重精度0.5%

6、砝码重量：4.5kg

7、滑块组件（橡胶块 胶合板）： 75mm × 75mm × 3mm 的 4S 橡胶块粘在一块尺寸为 200mm × 200mm × 20mm的胶合板上组成的滑块组件

8、橡胶块硬度：IRD 硬度 90±2、速度范围：0~400mm/min 可调

9、行程： 300mm

10、测试速度：100mm/min~400mm/min.

（四）、必须满足标准

GB/T4100 2015 附录 M标准要求。

（五）、配置清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋底静态摩擦系数测试仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 4.5kg砝码 | 个 | 1 |  |
| 3 | 浮法玻璃（150mm×150 mm、100mm×100 mm） | 块 | 2 |  |
| 4 | 瓷砖 | 块 | 1 |  |

（六）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，如出现故障8小时内回应；如需上门服务，72小时内即可赶赴现场维护。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

品目14：底脚耐久度评估系统

（一）、技术指标

1、符合QB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》脚轮往复磨损项目测试；

▲2、测试速率为每分钟8-12次；至少保证762mm的行程做往复运动；

3、不锈钢测试平台，配套标准要求的障碍条；测试过程中，连接被测试样品的治具不得约束样品在垂直方向上的自由弹跳运动；

4、控制系统：触摸屏加PLC综合控制系统，触摸屏输入测试参数和输出测试结果，用户可自由设置循环次数，实时显示测试速度，具有断电记忆功能；

5、每个测试工位对应独立的计数器，每个计数器可以随时“清零”，不影响其他计数器工作。

（二）、配置

1、主机1台，两个工位；

2、配套砝码113kg 2组；

3、不锈钢测试平台1个；

4、障碍物宽度51mm，厚度3.2mm，每个工位配3个。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目15：靠背耐久度评估系统

（一）、技术指标

1、符合QB/T 2280-2016《办公家具  办公椅》椅背往复耐久性、倾斜机构耐久性项目的测试；

2、椅背达到向后的极限位置时，施加力的方向与椅背成90°；

▲3、加载速度：10～30mm/min；

4、计数：6位；

5、控制方式：位移控制、力值控制两种方式；

6、控制系统：二通道单片机加比例阀气动力量闭环综合控制系统，触摸屏输入输出测试参数和测试结果。用户可自由设置循环次数，加载速度和加载力值，及加载位移的要求。

（二）、配置

1、主机1台；

2、高度38～102mm的桥塞装置；

3、102kg砝码。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目16：抗跌落评估系统

（一）、技术指标

▲1、悬臂梁可调高度：600～1800mm；采用四点式可调绳长吊装结构，配合跌落角度模板，使样品成不同跌落角度；

2、最大负载：30KG；

3、悬臂式吊装结构，电动调节悬臂高度；

4、通过磁铁得电吸合，断电释放的原理使样品做自由跌落运动测试。

（二）、配置

1、	主机一台。

（三）、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

★2、合同签订生效后45天内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

★3、设备在通过最终验收合格后进入免费保修期，原厂免费质保12个月，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；长期供应零配件，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后24小时内响应，并在仪器出现故障后的3个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

品目17：复合式循环盐雾试验箱

（一）、检测样品范围

适用于多个行业的多种产品，汽车行业：车身及零部件，汽车电子设备；电子电气行业：电子产品外壳，电路板及电子元件；航空航天行业：飞机结构件，航空电子设备；五金建材行业：建筑五金件，金属建材等等.

（二）、功能要求

满足盐雾、干燥、湿热及干燥贮存四种情况，并且满足试验之间的过渡时间。

（三）、技术性能指标

1、工作室尺寸： D900*W2000*H700 mm（不含尖顶）

2、外形尺寸约： D1550*W3700*H1650mm（深×宽×高，含尖顶）

3、温度范围：　20-70℃

4、湿度范围：  20-98%RH

5、饱和温度：  37-70℃

▲6、满足以下典型试验条件：

A.盐雾

温度范围：　常温-60℃

盐雾沉降量： 1-3ml/80cm2/h

试验方法：中性盐雾试验(NSS试验），乙酸盐雾试验（AASS试验），铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）

喷雾方式：气流喷雾式，连续/间隙任意。

B.湿热（冷凝水）

温度范围：40-50℃

湿度范围: 93-98%RH (100%RH)

C.标准大气

温度范围：23℃

湿度范围：50%RH

D.热风干燥

温度范围：60℃

湿度范围：25%RH

GB/T2423.18-2021循环试验程序1-8

7、外壳镀锌钢板喷塑，内胆2205耐腐蚀不锈钢

8、蒸发器、加热器采用钛防腐材质

9、控制器：触摸屏控制器

10、干空气加热，收集的盐雾不会被水汽稀释而影响浓度和PH值，并且干湿转换快捷

11、喷雾异常报警，提醒及时排除故障恢复喷雾

12、两头控制柜，水路、电路分离

（四）、必须满足标准

GB/T10125（ISO 9227）、GB/T2423.17（IEC68-2-11）；GB/T2423.18（IEC 60068-2-52）、GB/T24195、GJB150.11A、GJB715.1(MIL-STD-1312-1)、GB/T1771（ISO7253）、GB/T12000(ISO4611)；GB/T5170.5、GB/T5170.8、GB/T10586、GB/T10587；ISO 11977等标准要求。

（五）、配置清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏程序控制仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 加热管 | 个 | 3 |  |
| 3 | 加热管 | 个 | 4 |  |
| 4 | 传感器 | 个 | 3 |  |
| 5 | 固态继电器 | 个 | 7 |  |
| 6 | 交流接触器 | 个 | 4 |  |
| 7 | 漏电断路器 | 个 | 1 |  |
| 7 | 压缩机 | 套 | 1 |  |
| 8 | 蒸发器 | 套 | 1 |  |
| 10 | 干燥过滤器 | 个 | 1 |  |
| 11 | 冷冻电磁阀 | 个 | 3 |  |
| 12 | 搅拌风机、风叶 | 套 | 6 |  |
| 13 | 油水分离器 | 个 | 2 |  |
| 14 | 电磁阀 | 个 | 5 |  |
| 15 | 调压阀 | 个 | 1 |  |

（六）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，维修在2小时内响应，在12小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4、供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目18：恒温恒湿箱

（一）、检测样品范围

恒温恒湿箱适用于各种建材产品、汽车零部件等材料领域的环境适应性测试。通过模拟不同的环境条件，可以评估产品在极端温度、湿度、气压等环境下的性能稳定性、可靠性及使用寿命。

（二）、功能要求

GB/T 5170.2-2017 温度试验设备

GB/T 5170.5-2016 湿热试验设备

（三）、技术性能指标

▲ 1、温度范围：-70℃～+150℃； 湿度范围：25%～98%RH；内部容积：1m3；

3、升温时间(-70℃→+150℃)：≤60 min；

4、降温时间(+20℃→-70℃)：≤70 min；

▲5、温度波动度：0.5℃（如按GB/T 5170.2-1996表示，则为±0.25℃）；温度偏差：±2.0℃；相对湿度偏差：±3.0%RH；

6、设定及显示：分辨率温度：0.1℃；湿度：0.1％RH；时间：0.1min；

7、工作噪音:≤63dB(A)

8、操作界面及显示方式：触摸屏显示及控制；

9、门上配观察窗、箱内照明灯；

10、储水箱容积：40L；

11、可编辑程序：最大20个；最大1000步；最大20个；

12、2层可调节式不锈钢样品架，承重（均布）：40kg/层；4个(带调整脚)，便于试验箱的搬运；

13、传热方式：空气循环强制对流传热；空气加热方式：镍铬合金电热丝式加热器；加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）；空气冷却方式：蒸发器直接冷却；

14、制冷工作方式：风冷二元复叠制冷方式；冷凝蒸发器：板式换热器；蒸发器：翅片管式换热器；节流装置：毛细管；制冷剂：R404a/R23（臭氧耗损指数均为0）；

15、加湿器：水盆加热加湿方法；不锈钢铠装加热器；加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）；水位控制装置，加热器防干烧装置。

（四）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4、供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目19：自然暴晒台

（一）、检测样品范围

适用于塑料等太阳能暴晒的测试。

（二）、功能要求

满足涂膜、塑料、橡胶等材料自然暴晒要求，并记录太阳辐照、气温等信息。

（三）、技术性能指标

1、方位及安装角度：组件正面面向正南方向放置；安装角度三种可调支架材质为不锈钢或铝合金，型材应具有抗腐蚀、承载能力；无毛刺毛边，方便组件安装；

2、支架抗风等级能达到13级及以上；

3、最低离地高度不低于50cm；

4、安装后阵列前后应保障冬至日无阴影遮挡；

▲5、气象系统：①总辐照传感器：测量范围0～2000W,光谱范围：280nm-3000nm；精度±3%，数量1台（正面背面各一台）；②环境温度传感器：-50～+80℃，准确度：±0.2℃；③环境湿度传感器：0～100%，准确度：±2%；④风速传感器：0～75m/s，分辨率0.1m/s， 风向传感器：0～360°；

▲6、包含监控软件一套。

（四）、必须满足标准

GB/T 3681.1-2021、GB/T 3681.2-2021

（五）、配置清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 安装支架 | 台 | 1 |  |
| 2、 | 气象站 | 只 | 1 | 包含：辐照度计 温湿度计 超声波风向风速计 紫外探头 |
| 3、 | 监控系统（硬件和软件） | 只 | 1 | 实现功能包括：中控电脑（1 个）、测试软件，集成气象站、温度采集数据功能，监控系统部分电脑及元件集成为一个机柜 日最高温度的月平均值; -日最低温度的月平均值; -日平均温度的月平均值; -月最高温度和最低温度 日最大相对湿度的月平均值; 日最小相对湿度的月平均值; 日平均相对湿度的月平均值 辐照量监测 |
| 4、 | 多通道组件温度采集单元 | 片 | 1 | 集成到数据采集监控系统中（1个通道） 热电偶需穿管保护， T 型热电偶 20m |
| 5、 | 电子元器件 | 套 | 1 | 主要电子元器件需包括：交流接触器、继电器、空气开关/漏电断路器，等重要元器件 |
| 6、 | 电气系统 | 套 | 1 | 线缆及连接应满足绝缘、耐压、防火、耐候性等安全要求；外部裸露线缆应使用穿管、铺盖板等方式进行防护 |

（六）、售后服务及其他

★1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3、技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4、供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

注：本招标文件中如有提到品牌只是对同类产品技术参数的描述，并非指定品牌，如有品质同等或优于该品牌的其他品牌产品同样采纳。

★三、付款方式：

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，中标人向采购人开具合同总价10%的银行保函，采购人向中标人支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因中标人原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由中标人负责，采购人不承担违约责任。

四、报价

1、报价人供应的产品和服务报价货币为人民币或者其他货币，若为其他货币需包含所有进口费用（包括税款）。报价应是唯一的，采购单位不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

2、一次性报价，包括卖方完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、交通、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、验收要求

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

1、供应商所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，采购人有权拒绝接收。

2、供应商应保证采购人在使用由供应商提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使采购人对外承担侵权责任或无法继续使用的，采购人有权向供应商追偿或解除本合同并要求供应商返还全部货款。

3、 供应商所提供的设备安装调试完成后，采购人应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

4、 经验收发现物资设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向供应商提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向供应商提出索赔。

- 合同草案条款

合同文本

编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于  年 月 日组织了江苏省产品质量监督检验研究院所需检测设备采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1. 现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)         元整（¥        元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起    日内完成交货，交货之日起    日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（     ）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）文的规定进行验收，政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告及《政府采购履约验收书样表》。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后      个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，    小时内响应，并在  小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第      章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院       卖方：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                             法定代表人或其委托代理人：

签订时间：                               签订时间：

电   话：                                电   话：

传   真：                                传   真：

地   址：南京市光华东街5号              地   址：

- 第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

苏美达国际技术贸易有限公司：

贵公司              号招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第9条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，贵公司无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解贵公司不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费及其他相关费用；为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投核心产品品牌 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | 是 否 |
| 是否属于小微型企业 | 是 否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件五所要求的对应文件。 |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

- 3.投标分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

- 4.投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 | 、 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

投标人根据投标品牌填写，不得擅自更改核心设备。

### 5.商务条款偏离表

供应商名称：                 招标编号：            第    包：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供货期（合同履行期限） |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | ...... |  |  |

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 6.技术偏离表

| 招标文件项目需求书技术规范对应序号 | 招标文件 技术规范要求 | 投标文件 对应技术应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、按照招标文件中列明的技术性能、功能及配置或服务要求进行如实逐条应答。

2、对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所报提供的货物和服务是否做出实质性响应。

- 二、资格证明文件（以下为部分模版，详细要求见第一章）

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 - 没有重大违法记录的书面声明(参考格式) - 我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 - 供应商名称（公章）： - 授权代表签字： - 日期： 年 月 日

## 三、其它相关文件

### 1.授权委托书

授权委托书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人/负责人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的（招标编号为：   ）                     项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人/负责人  （签名或盖章）

年    月    日

附：法定代表人/负责人身份证及授权代表身份证复印件加盖公章

### 2.相关资质、业绩证明文件

2.1

2.2

2.3

2.4

- 3.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式（参考）

供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表

| 人员姓名 联系电话 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书复印件。

供应商单位公章：

供应商代表签字:

年   月    日

### 4.服务承诺

（结合评标办法，若有）

### 5.其它可以提供的关于投标的证明材料（样本、说明书或者检测报告等）

## 四、技术方案及建议书

供应商应根据招标文件中《技术规格及要求》，详细叙述拟提供技术及服务方案/服务情况。供应商提出的本项目技术及服务方案应包括：

（结合评标办法）

## 五、政府采购政策

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

1、《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 六、其他针对评标办法的其他相关文件（自行补充）

- 附件1

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

- 附件2-1

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，可以根据工作实际进行调整。