泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321283-HWZX-G2025-0355

采购代理编号：0675-256JOC003530

项目名称：慢病筛防中心建设项目

采   购   人：泰兴市卫生健康委员会

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

慢病筛防中心建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件 ，并于2025年7月10日14时30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-HWZX-G2025-0355

采购代理编号：0675-256JOC003530

项目名称：慢病筛防中心建设项目

预算金额：231.28万元

最高限价：231.28万元

采购需求：

| 标段号 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 预算/最高限价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 泰兴市宣堡镇卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 | 67.5 | 否 |
|  | 1-2 | 泰兴市滨江镇卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 | 62.9 | 否 |
|  | 1-3 | 泰兴市河失镇常周卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 | 67 | 否 |
|  | 1-4 | 泰兴市济川街道燕头社区卫生服务中心运动控糖站 | 1批 | 33.88 | 否 |

合同履行期限：合同签订后一个月内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年1月-2025年6月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4、本项目 不接受 联合体投标。

注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标时须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）”

（二）本项目的特定资格要求：

投标人需提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；（如适用）

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

售价：免费。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月10日14时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持1）.小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）2）.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）3）.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）4）.电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。

3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市卫生健康委员会

地址：泰州市泰兴市文昌东路9号

联系人：花主任

联系方式：15996082920

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795469

3.项目联系方式

项目联系人：马先生、陆先生

电　话：18905161867、19850429971

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 慢病筛防中心建设项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见第三章采购需求（本项目不划分标段） |
| 3 | 供货期及供货地点 | 交货期：合同签订后一个月内 交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：231.28万元 最高限价：231.28万元 投标单位报价不得高于最高限价且投标单价不得高于清单单价，否则视为无效投标文件。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 - 接受 |
| 7 | 现场勘察 | ☑不组织，自行勘察;如投标人需自行勘察,费用自理。 - 组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 核心产品 | 不适用 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2025 年07月10日14时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2025 年07月10日14时30分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | ☑不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交 金额：中标价的/% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：服务期满且经验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 |
| 19 | 付款方式 | 本次合同由泰兴市卫健委代各单位统一签署，资金按照各单位实际配备数计算，在设备安装调试验收到位后，由各实际使用单位按照实际金额的90%支付给设备中标商，余款10%，在第二年底付清。 |
| 20 | 中标服务费 | 领取中标通知书前，中标供应商需按照江苏省政府采购协会《关于印发(江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》(苏政采协(2024〕20号)文件规定的收费标准，向采购代理机构一次性缴纳代理服务费，需备注256-003530代理服务费。 江苏省政府采购代理常规服务收费指导价 中标或者成交金额; 费率. 最低收费金额（每个委托项目）; 5000元. 50万元以下（含50万元）; 1.6%. 50-400万元（含400万元）; 1.5%. 400-1000万元（含1000万元）; 1.1%. 1000-5000万元（含5000万元）; 0.8%. 5000-1亿元（含1亿元）; 0.25%. 1-10亿元（含10亿元）; 0.05%. 10-50亿元（含50亿元）; 0.01%. 50亿元以上; 0.005%. 银行信息： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交行江苏省分行营业部 账号：320006607010141124109 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

9.现场勘察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4采购人不组织勘察现场或答疑，各投标人可在每天 9：00-11：30，14：00- 17：00（北京时间，节假日除外）自行联系采购人。投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 资格证明文件（格式见附件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明

（9）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29.中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

29.7以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31.中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.特别提醒

34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

34.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 采购需求

一、采购需求

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 泰兴市宣堡镇卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 | 泰兴市卫生健康委员会指定地点 |
| 1-2 | 泰兴市滨江镇卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 |  |
| 1-3 | 泰兴市河失镇常周卫生院糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站 | 1批 |  |
| 1-4 | 泰兴市济川街道燕头社区卫生服务中心运动控糖站 | 1批 |  |

二、技术要求

品目一：泰兴市宣堡镇卫生院

糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站

一、基层慢病筛防智能管理系统（1套）

1、提供自主研发软件著作权书

▲2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。

3、该系统应用于基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺）的筛查，慢病并发症的筛查，慢病的规范诊治、管理，具备符合省csp建设的转诊标准。

4、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。

5、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。可以自动对高血压进行分级。

6、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。

7、糖尿病并发症筛查板块：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。给出糖尿病规范管理路径，并自动给出转诊标准。

8、高血压靶器官筛查板块：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；自动给出危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。并给出转诊标准。

9、慢阻肺板块，实现慢阻肺的自动诊断和分级，实现并发症和合并症的筛查设备及康复设备的自动对接，自动给出规范管理路径和转诊路径，实现慢阻肺的三级预防。

10、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

▲11、需要具有视频问诊和远程门诊功能。便于上级医院在远程门诊的同时实时查看基层医院的检测数据以及并发症筛查数据，更好的进行远程医疗指导。

12、规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者、慢阻肺患者进行规范管理。符合各项慢病管理路径。

13、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，包含各种慢病点单式服务，能够对点单服务包进行自定义；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。

14、健康档案：系统自动生成健康档案，档案生动、美观，有csp基层慢病筛防中心标识等项目特色。

15、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、规范管理数据统计，具备省下发csp管理数据表格一键下载。

16、数据安全：平台服务器部署在本地、卫健内网或者事业单位，不接受部署在第三方企业或者云平台。系统权限采用RBAC模型，风险防护高；并且接触人员都会签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

▲17、对接说明：该系统和此次采购的硬件设备能够互联互通，数据自动上传；

二、免散瞳眼底照相机（1台）

1.成像视场为 ≥45°，允差±5%。

2.成像方式：CCD对焦成像。

3.像放大率：≥0.5，允差±7%

4.眼底上的像素间距：≥5μm，允差±7%

5.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。

6.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

7.患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

8.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm

9.提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：

① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像；

② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；

③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显；

④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。

10.工作距离：≤13mm

11. 显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。

12. 眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

三、眼底影像阅片平台（1套）

1.提供影像传输、管理、查看等服务。

2.支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。

3.支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。

4.支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。

5.支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括：

（1）.提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

（2）.支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

（3）.支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比。

（4）.提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。

▲6.系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片。远程阅片有专家电子签名。

7.报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。

8.需要具有医疗器械注册证。

9.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

四、超声多普勒血流检测仪（1台）

1、双向血流以及单向血流曲线可选，双向的显示速度曲线可以设置成两种模式

2、可对探头的方向、模式、频率、语音、时间刻度、波形、数据进行设置

3、显示屏可显示双向血流波形图、血流速度及脉率

4、超声探头频率： ≥8.0MHz ±10%

5、超声功率平均声强： < 20mW/cm2

6、测速范围：40～200 cm /s

7、自动增益，系统增益：> 100dB

8、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz

9、整机功耗：< 20W；

10、 连续工作时间： ≥6小时

11、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

五、震动感觉阈值检测仪（1台）

1.震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤50VAC

2.震动频率：检测手柄震动头震动频率≤80HZ

3.震动头振幅峰-峰值:震动头最大振幅峰-峰值≤30μm

4.手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值。使用记录键后无需手动输入阈值。

5.具有震动感觉阈值数据采集及数据处理软件软著证书。提供软著证书证明。

6.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

六、血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）（1台）

1.分析时间：≤5分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。

2.可检测左右ABI(踝臂指数):反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能

3.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度),测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV,定量分析大动脉弹性

4.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度) /左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录)/ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间)

5.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确

6.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥350mmHg

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

▲8.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作， 一体式台车。

9.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg)

10.心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

11.脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

七、动态血压监测仪（2套）

一、采集盒：

1.全玻璃面板，体积小，重量≤160g,方便受检者佩戴

2.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

3.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

二、测量范围

1. 测量方法：示波法

2.量程：0mmHg~300mmHg,精度：±3 mmHg(±0.4kPa)

3.压力测量范围：10mmHg~290mmHg,最大平均误差：±5mmHg(0.67kPa),最大标准偏差：8mmHg(1.07kPa)

4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

6.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

7.安全系统：最大充气气压为300mmHg,最大测量时常为120s

三、分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

3支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

4.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

5.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

品目二：泰兴市滨江镇卫生院

糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站

一、基层慢病筛防智能管理系统（1套）

1、提供自主研发软件著作权书

2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。

3、该系统应用于基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺）的筛查，慢病并发症的筛查，慢病的规范诊治、管理，具备符合省csp建设的转诊标准。

4、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。

5、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。可以自动对高血压进行分级。

6、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。

7、糖尿病并发症筛查板块：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。给出糖尿病规范管理路径，并自动给出转诊标准。

8、高血压靶器官筛查板块：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；自动给出危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。并给出转诊标准。

9、慢阻肺板块，实现慢阻肺的自动诊断和分级，实现并发症和合并症的筛查设备及康复设备的自动对接，自动给出规范管理路径和转诊路径，实现慢阻肺的三级预防。

10、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

11、需要具有视频问诊和远程门诊功能。便于上级医院在远程门诊的同时实时查看基层医院的检测数据以及并发症筛查数据，更好的进行远程医疗指导。

12、规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者、慢阻肺患者进行规范管理。符合各项慢病管理路径。

▲13、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，包含各种慢病点单式服务，能够对点单服务包进行自定义；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。

14、健康档案：系统自动生成健康档案，档案生动、美观，有csp基层慢病筛防中心标识等项目特色。

▲15、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、规范管理数据统计，具备省下发csp管理数据表格一键下载。

16、数据安全：平台服务器部署在本地、卫健内网或者事业单位，不接受部署在第三方企业或者云平台。系统权限采用RBAC模型，风险防护高；并且接触人员都会签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

17、对接说明：该系统和此次采购的硬件设备能够互联互通，数据自动上传；

二、超声波体检机（1台）

1、超声波测量具备高精度超声波探头并实时温差补偿

2、体重测量具备精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）

3、显示器≥ 6寸液晶显示屏

4、测量范围为身高：20－210cm、体重：1kg－500kg

5、精准度为身高：偏差±0.1cm或±0.5cm、体重：±0.1kg

6、测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报

7、测量速度每小时可测≥450人，并具备5秒倒计时

8、具有喇叭前置，测量、显示一体化，可折叠，移动方便，符合人体体型学。

三、臂式电子血压计（1台）

1、测量方式为示波法、听诊测量

2、显示功能LCD显示屏，≥3寸

3、具备语音功能

4、测量精度要求在压力值：±0.4kPa（土3mmHg）

5、测量范围：压力值：0mmHg(0kPa)~ 280mmHg(0~37.3kPa) 、脉搏：40~199次/分钟

6、加压和减压方式为电子充气泵、定速泄气阀

7、支持心率不齐功能

四、血糖仪（1台）

1、检测样本 ：末梢全血、静脉全血

2、用 血 量 ：≤0.6微升

3、测试范围 ：1.1 mmol/L-33.3mmol/L

4、测试时间 ：≤5秒

5、是否调码 ：免调码

6、血细胞压积范围：30%~60%

五、人体成分分析仪（1台）

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。

2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据，细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，更准确的进行测试。

3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗。

4、测量时间：完成全部测量≤60S

5、测量系统：≥双频-4电极

6、测量频率：≥5kHz、50kHz、250Khz

7、测量电流：≤350 μA

8、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm)

9、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。

10、显示屏：≥7寸液晶触摸屏

11、输出值:总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、 体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等

12、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）

13、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。

14、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

六、免散瞳眼底照相机（1台）

1.成像视场为 ≥45°，允差±5%。

2.成像方式：CCD对焦成像。

3.像放大率：≥0.5，允差±7%

4.眼底上的像素间距：≥5μm，允差±7%

5.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。

6.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

7.患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

8.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm

9.提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：

① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像；

② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；

③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显；

④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。

10.工作距离：≤13mm

11. 显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。

12. 眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

七、眼底影像阅片平台（1套）

1.提供影像传输、管理、查看等服务。

2.支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。

3.支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。

4.支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。

5.支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括：

（1）.提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

（2）.支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

（3）.支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比。

（4）.提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。

6.系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片。远程阅片有专家电子签名。

7.报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。

8.需要具有医疗器械注册证。

9.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

八、震动感觉阈值检测仪（1台）

1.震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤50VAC

2.震动频率：检测手柄震动头震动频率≤80HZ

3.震动头振幅峰-峰值:震动头最大振幅峰-峰值≤30μm

4.手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值。使用记录键后无需手动输入阈值。

▲5.具有震动感觉阈值数据采集及数据处理软件软著证书。提供软著证书证明。

6.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

九、血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）（1台）

1.分析时间：≤5分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。

2.可检测左右ABI(踝臂指数):反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能

3.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度),测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV,定量分析大动脉弹性

4.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度) /左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录)/ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间)

5.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确

6.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥350mmHg

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

8.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作， 一体式台车。

9.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg)

10.心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

11.脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

十、动态血压监测仪（1套）

一、采集盒：

1.全玻璃面板，体积小，重量≤160g,方便受检者佩戴

2.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

3.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

二、测量范围

1. 测量方法：示波法

2.量程：0mmHg~300mmHg,精度：±3 mmHg(±0.4kPa)

3.压力测量范围：10mmHg~290mmHg,最大平均误差：±5mmHg(0.67kPa),最大标准偏差：8mmHg(1.07kPa)

4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

6.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

7.安全系统：最大充气气压为300mmHg,最大测量时常为120s

三、分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

3支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

4.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

5.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

品目三：泰兴市河失镇常周卫生院

糖尿病及高血压靶器官损害筛查工作站

一、基层慢病筛防智能管理系统（1套）

1、提供自主研发软件著作权书

2、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。

3、该系统应用于基层慢病筛防中心对慢病（糖尿病、高血压、慢阻肺）的筛查，慢病并发症的筛查，慢病的规范诊治、管理，具备符合省csp建设的转诊标准。

4、手机端普查程序：根据医疗单位或者医生个人生成专属二维码，居民通过微信扫码，自我测评糖尿病、高血压、慢阻肺的患病风险。

5、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。可以自动对高血压进行分级。

6、中医体质辨识：包含33道以上题库，9大类型体质辨识，符合国家中医药管理局颁布的标准；智能判定，判定个人体质偏向，同时精准测评具有多个体质特征的人群。

7、糖尿病并发症筛查板块：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果，数据可回传到管理系统上，实现一网统管，数据永久保存。给出糖尿病规范管理路径，并自动给出转诊标准。

8、高血压靶器官筛查板块：实现与靶器官筛查设备智能互联、数据传输；自动给出危险分层，医生对患者量身制定随访检查项目、随访时间等。并给出转诊标准。

9、慢阻肺板块，实现慢阻肺的自动诊断和分级，实现并发症和合并症的筛查设备及康复设备的自动对接，自动给出规范管理路径和转诊路径，实现慢阻肺的三级预防。

10、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

11、需要具有视频问诊和远程门诊功能。便于上级医院在远程门诊的同时实时查看基层医院的检测数据以及并发症筛查数据，更好的进行远程医疗指导。

12、规范管理：对糖尿病、高血压前期、糖尿病、高血压患者、慢阻肺患者进行规范管理。符合各项慢病管理路径。

13、家庭医生签约：具备个性化家医签约服务功能，包含各种慢病点单式服务，能够对点单服务包进行自定义；完成签约后，根据算法,智能生成服务提醒、消息提醒、随访表，每次检查记录留存。

▲14、健康档案：系统自动生成健康档案，档案生动、美观，有csp基层慢病筛防中心标识等项目特色。

15、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、规范管理数据统计，具备省下发csp管理数据表格一键下载。

▲16、数据安全：平台服务器部署在本地、卫健内网或者事业单位，不接受部署在第三方企业或者云平台。系统权限采用RBAC模型，风险防护高；并且接触人员都会签订保密协议，系统通过金盾安全检测机构专业测评；登录日志、操作日志可查询、可溯源。

17、对接说明：该系统和此次采购的硬件设备能够互联互通，数据自动上传；

二、人体成分分析仪（1台）

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。

2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据，细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，更准确的进行测试。

3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗。

4、测量时间：完成全部测量≤60S

5、测量系统：≥双频-4电极

6、测量频率：≥5kHz、50kHz、250Khz

7、测量电流：≤350 μA

8、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm)

9、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。

10、显示屏：≥7寸液晶触摸屏

11、输出值:总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、 体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等

12、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）

13、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。

14、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

三、免散瞳眼底照相机（1台）

1.成像视场为 ≥45°，允差±5%。

2.成像方式：CCD对焦成像。

3.像放大率：≥0.5，允差±7%

4.眼底上的像素间距：≥5μm，允差±7%

5.摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温： 3000K≤Tc≤6700K。

6.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

7.患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

8.最小可拍摄瞳孔直径≤4mm

9.提供眼底图像处理功能，可通过所拍摄的眼底彩色图像获得以下类型图片：

① 去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像；

② 血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；

③ 神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显；

④ 脉络膜增强图像：对脉络膜血管进行对比度增强，使其更加明显。

10.工作距离：≤13mm

11. 显示屏：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏。

12. 眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

四、眼底影像阅片平台（1套）

1.提供影像传输、管理、查看等服务。

2.支持对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼位，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示。

3.支持利用人工智能技术对影像进行智能处理分析，分析过程无需人为干预。

4.支持智能识别和提取眼底基本结构（视盘、黄斑、血管）。

5.支持对上传的眼底影像进行精细量化和数据输出，包括：

（1）.提供眼底血管分析和视神经分析的测量指标包括：动静脉比值、血管平均管径、血管弯曲度、血管密度、动静脉交叉压迫点、视盘直径、视杯直径、杯盘比、盘沿距离、视盘旋转角、视盘圆度，实现对以上指标的量化分析与数值输出；

（2）.支持智能提取眼底病灶包括微血管瘤、出血点渗出、玻璃膜疣。必须标注在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限的眼底病灶数量，完成以上病灶面积大小的统计并支持相关数值的输出；

（3）.支持智能脉络膜分析包括豹纹斑平均密度、萎缩弧宽度、萎缩弧高度、萎缩弧视盘直径比、萎缩弧与视盘面积比。

（4）.提供具有眼底精准定位全局分析图,在颞上象限、颞下象限、鼻上象限、鼻下象限标注出微血管瘤、出血点、渗出、玻璃膜疣的位置。

6.系统自带阅片系统，方便医生进行线上远程阅片。远程阅片有专家电子签名。

7.报告输出高效便捷，60s内出具智能分析报告，可打印输出，也可直接发送到患者手机上。

8.需要具有医疗器械注册证。

9.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

五、震动感觉阈值检测仪（1台）

1.震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤50VAC

2.震动频率：检测手柄震动头震动频率≤80HZ

3.震动头振幅峰-峰值:震动头最大振幅峰-峰值≤30μm

4.手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值。使用记录键后无需手动输入阈值。

5.具有震动感觉阈值数据采集及数据处理软件软著证书。提供软著证书证明。

6.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

六、血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）（1台）

1.分析时间：≤5分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。

2.可检测左右ABI(踝臂指数):反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能

3.可检测左右BAPWV(肱踝脉搏波传导速度),测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV,定量分析大动脉弹性

4.其他检测参数：左右haPWV(心踝脉搏波传导速度) /左右hbPWV(心臂脉搏波传导速度)/STI(收缩时间间隔)/HR(心率)/PEP(射血前期)/PCG(心音波形/PVR(脉搏体积记录)/ET(射血时间)/BMI(体格指数)/ET/PEP(射血指数)/ECG(心电波形)/UT(脉波上行时间)/MAP%(平均动脉压力)/DIA(舒张压)(四肢)/SYS(收缩压)(四肢)/PP(脉压差)(四肢)/AI(反射波增强指数)/PTT(脉搏波传递时间)

5.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确

6.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥350mmHg

7.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

8.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作， 一体式台车。

9.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg)

10.心率测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

11.脉搏测量范围及精度：30-200次/分，±3次/分

七、动态心电血压记录仪（1套）

采集盒：

1.全玻璃面板，体积小，重量≤200g，方便受检者佩戴

▲2.≥3.5英寸OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形

3.支持事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析

4.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

二、测量参数

1. 心电采样率：≥25600Hz

2.心电A/D转换精度：≥24位

3.心电频率响应范围：0.05-500Hz，支持采集高频心电，满足不同病人的采集需求

4.心电起搏信号：±1.0 -±200 mV, 0.1-2.0ms

5.心电输入阻抗：≥50MΩ

6.心电共模抑制比：≥100dB

7.血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录

8.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

9.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg

10.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

三、分析软件

1.心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。一键同步打印血压，心电报告

2.支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析

3.支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图

4.散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

5.散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率

6.支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析

7.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

8.数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

八、全数字彩色多普勒超声诊断系统（1台）

一、主机系统参数

1.1 具有全数字波束形成器（含实时动态滤波技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径技术、实时动态声束变迹成像技术）

1.2 显示器：≥15英寸逐行扫描无闪烁高清晰度液晶显示器

1.3THI组织谐波成像技术

2.4图像处理技术

二、成像参数

2.1 总增益调节：可视可调

2.2 TGC调节：≥8段可调

2.3焦点位置指示：可调

2.4伪彩处理：≥5种

2.5电影回放：≥512帧，可连续和单帧回放

2.6帧相关/线相关：多级可视可调

2.7显示模式：B、B+B、4B、B+M、M、B+D(PWD)、B+C(CFM)

2.8诊断模式预置功能：具备

2.9 M模式扫查速度：≥4级可调

2.10穿刺引导功能：具有穿刺引导线，角度可调

三、B+C(CFM)模式参数

3.1频率：≥4级可调

3.2彩色增益：20-140dB，≥20级可调

3.3脉冲频率：1-3.6KHz，≥5级可调（提供图片证明）

3.4壁虑波：0-4，≥4级可调

四、B+D(PWD)模式参数

4.1频率：≥4级可调

4.2 B+C+D三合一模式（提供图片证明）

4.3频谱反转（提供图片证明）

4.4基线调整

4.5扫描速度：1-4，≥4级可调

4.6 D增益：2-80dB，≥20级可调

4.7脉冲频率：1-6.01KHz，≥20级可调

4.8壁虑波：60-750Hz，≥12级可调

4.9取样容积:0.5-6，≥12级可调

4.10校正角：0-355，≥30级可调

4.11噪声抑制：1-15，≥15级可调

五、探头规格

▲5.1 探头接口：≥3个，自动识别

5.2 扫描方式：电子凸阵、电子线阵

5.3 探头频率：具备宽频变频技术，变频≥4个

六、测量与分析

6.1 常规测量：距离、周长、面积、体积、角度

6.2 专科测量：腹部、肾脏、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、心脏等

七、图像档案管理

6.3存储硬盘≥120G，支持一键快速调出病历资料，图像存储不需转换可一键存成PC格式，具备查询等文件管理功能，U盘数据备份

6.4内置可插拔式大容量锂电池，支持较长时间户外断电工作

品目四：泰兴市济川街道燕头社区卫生服务中心

运动控糖站

一、运动健康管理系统（1套）

1.结合用户临床指标、问卷调查等信息，评估运动风险等级，筛选运动禁忌症；

2.融合用户基本信息、疾病信息、运动风险和临床特征等多维数据，对代谢异常问题进行评分，生成管理目标；

3.评估缺血性心血管病及糖尿病的患病风险等级，支持运动处方的线下生成；

4.可推荐营养处方；

5.提供处方电子化、上传、导出、分析等功能。

6、运动干预模块，包含对病人的危险因素的评估、心肺功能的评估、肌力的评估、平衡与步态、运动协调性问卷等量表，包含运动处方的出具及运动跟进随访。

7.数据能够自动上传至医院正在使用的慢病筛防管理系统，端口需要完成开发符合要求。

二、人体成分分析仪（1台）

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）。

2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据，细化分类，将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，更准确的进行测试。

3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗。

4、测量时间：完成全部测量≤60S

5、测量系统：≥双频-4电极

6、测量频率：≥5kHz、50kHz、250Khz

7、测量电流：≤350 μA

8、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm)

9、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议。

10、显示屏：≥7寸液晶触摸屏

11、输出值:总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、 体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等

12、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）

13、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。

14、数据能够自动上传至基层慢病筛防智能管理系统，端口需要完成开发符合要求。

三、下肢康复运动器（智能物联网卧式功率车）（1台）

功能参数：

1.监测仪器具备药监局颁发的《医疗器械产品注册证》(二类医疗器械)。

2.显示屏：≥15英寸；

3.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图血压；

4.恒功率控制功能：设定好目标功率后，一旦病人的运动功率超过自标设定功率，阻力能自动调低，有效防止训练过量导致病人出现突发情况；当病人的运动功率低于目标功率时，阻力会自动增加，以达到训练目的；

5.监测设备为智能一体机设计，训练过程中医疗级用户生理参数实时监测：心电、血氧、心率、血压、呼吸率，≥6导心电图实时监测，实时显示，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题；

6.运动器械连接康复路径系统后可以自动接收患者的运动康复处方，查看和执行患者的运动处方，患者执行的运动处方进度可以实时显示和跟踪；

7.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示；

8.训练模式：提供处方模式(接收医护工作站下达的处方)和自定义处方模式。自定义处方模式支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；处方模式采用物联网技术，与康复工作站连接，获得医护人员远程制定的运动处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，打印输出。

技术参数：

1.最大载重：150kg;

2.功率：恒功率控制，0~200W;

3.阻力调节：20级阻力调节；

4.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%~100%;

5.血压测量范围：成人：收缩压：30-255mmHg,平均压：20~235mmHg,舒张压：15~220mmHg;准确度：±3mmHg; 测量可重复性：≤5mmHg;分辨率：1mmHg:脉率测量范围：0~255bpm;

6.心电图/心率：心率范围：15~300bpm; 心率测量精度：1bpm;导联模式：≥6导联(I 、Ⅱ 、Ⅲ、AvL、AVR、AVF、V);增益准确度：±5%。

四、康复数据处理软件（智能康复路径管理系统）（1套）

1. 行业准入要求：

▲1.1. 康复路径管理系统具有药监局颁布的《医疗器械注册证》（二类医疗器械）。

1.2. 系统需具有软件产品证书；

2. 系统功能：

2.1. 采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互，无需手动输入；

2.2. 系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块。

2.3. 系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估-处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径,导航式流程操作为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式。

2.4. 支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享。

2.5. 患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理，便于医护人员查找回顾患者康复过程数据。

2.6. 运动评估功能 提供多模式运动评估数据对接，可对接模块有六分钟步行试验、心肺运动评估试验、肌力评估试验等。可连接配套的六分钟步行监测分析系统，对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方。可扩展对接心肺运动试验数据。

2.7. 支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图,方便医护人员判断周期时间内患者治疗效果、康复情况及康复趋势分析,以便医护人员对患者进行康复方式或处方的制定及调整。

2.8. 支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图。

2.9. 康复处方指导及管理。康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义。

2.10. 康复训练监测端（训练器械端）可实时显示运动处方参数和运动处方执行进度；

2.11. 支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求。

2.12. 支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等。

五、动态心肺功能数据分析软件（智能6分钟步行监测分析系统）（1套）

▲1.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》，及软件产品证书，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景；

2.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；

3.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义；

4.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

5.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

6.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别；

7.工作站软件实时显示≥6导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

8.具有统计步数、自动计圈及测算距离的功能；

9.具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

10.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；

11.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等；

12.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。

13.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等。

六、便携式多参数健康检测仪（1台）

▲1.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》；

▲2.仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

3.监测设备为集成化、智能化、自动化一体机，蓝牙无线传输6MWT 数据，无遮拦通 讯距离可达到50米；

4.检测功能参数：可实时监测，实时显示人实时记录多项生理参数数据，包括：

4.1实时≥6导动态心电图，系统可实现单个心电导联图0.5,1.0,2.0倍增益，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，自由截取试验过程中异常心电图并打印输出；

4.2实时采集血氧饱和度；

4.3运动前、中每分钟无创血压、运动后血压采集；

4.4实时心率采集；

4.5实时呼吸率采集；

4.6实时统计步数、手动计圈及测算距离。

5.硬件参数

5.1血氧饱和度部分

测量原理：光学测量法

测量范围：30%~100%

分辨率：1%;精度：2%~3%;

5.2血压部分

测量范围:成人:收缩压:30~255mmHg.  平均压;20~235mmHg.  舒张压：15~220mmHg

准确度：±3 mmHg

测量可重复性：≤5mmHg;   分 辨 率 ：lmmHg

脉率测量范围：0~255bpm

5.3心电图/心率部分

心率范围：15~300bpm

心率测量精度：lbpm

导联模式：≥6导联(I 、Ⅱ 、Ⅲ 、AVL 、AVR、AVF 、V)

增益准确度：±5%

5.4移动平板

Android 操作系统

连接方式： WiFi 、蓝 牙

内存：≥3G,  存储：≥32G

显示屏：≥9.5英寸，显示屏分辨率：≥1280*800。

三、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交货期 | 合同签订后一个月内 |
| 2 | 交货地点 | 泰兴市卫生健康委员会指定地点 |
| 3 | ★付款方式 | 本次合同由泰兴市卫健委代各单位统一签署，资金按照各单位实际配备数计算，在设备安装调试验收到位后，由各品目实际使用的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按照实际金额的90%支付给设备中标商，余款10%，在第二年底付清。 |
| 4 | 设计方案 | 供应商根据本项目需求提供一套完整的设计方案，包括设备性能和 配置，实施操作性，与其他同类系统对接的扩展性，方案思路合理性、可操作及实用性。 |
| 5 | 运行维护保障 | 供应商根据本项目需求提供一套运行维护保障方案，包括但不限于对日常维护、应急处理等部分 |
| 6 | 质保 | 验收通过之日起对设备免费保修一年。质保期内，因设备配置或制造质量问题 而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由 乙方承担。 |
| 7 | 技术支持响应时间 | 一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现 场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。 |
| 8 | 配套资料 | 供方须向买方免费提供全套资料，含产品合格证(国产设备)、出厂计量合格 证(强检设备)、操作手册、维修手册(含详细电路图)、海关报关单(进口设备)、 商检合格证明(进口设备),如技术资料不全，买方有权不支付货款。 |
| 9 | 报价组成 | 供应商所投报价包含货物在买方医院内的安装、搬运及设备就位的一切费用。 |
| 10 | 技术培训 | 在设备使用年限内，供方免费提供医院设备操作人员及维修工程师 原厂举办的操作培训及维修培训，提供一套完整的培训方案，包括培训内容、培训方式等 |

四、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为 工业  。

- 评标办法及标准

- 一、资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 |  |  |

- 二、符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价超过限价作无效报价处理 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否电子签章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |
| 5 | 星号要求均满足招标文件要求 |  |  |

三、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

四、评标内容及标准：

| 项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标价格 | 30 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 |
| 技术部分 （46分） | 技术要求 | 46 | 根据投标人对技术参数的响应情况进行评分。【该项评分以投标人响应情况并核对条款要求进行评分。】 标注“★”号的参数为必须满足项，不满足则视为无效投标。 标示“▲”符号的为重要参数。 非标示“▲”符号的为一般参数。 完全响应招标文件要求的，得46分。每负偏离一项标示“▲”符号的，扣3分，每负偏离一项非标示“▲”符号的，扣1分。最高扣至该项得0分。 注：投标人须在响应偏离表中逐条列出偏离情况并按招标文件要求提供相应的证明材料，未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。 |
| 商务部分 （24分） | 设计方案 | 6 | 根据投标人针对本项目设计方案，包括但不限于：所投设备性能和配置符合情况，实施操作性，与其他同类系统对接的扩展性，方案思路合理性、可操作性、实用性进行评分。 方案详细、完善，处理办法合理、可行并优于需求的得6分。 方案较详细，处理办法较合理、可行的，得4分。 方案一般，合理性和可行一般的，得2分。 未提供不得分。 |
|  | 运行维护保障服务方案 | 6 | 根据投标人提供的运行维护保障服务方案是否符合项目要求，对日常维护、应急处理等部分制定是否有详细的方案进行评分。 方案详细、完善，处理办法合理、可行并优于需求的得6分。 方案较详细，处理办法尚可，得4分。 方案一般，合理性和可行一般的，得2分。 未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 为了保证项目顺利完成，投标人须提供一套完整的培训服务方案，包括但不限于培训计划、培训方式等。 方案详细、完善，处理办法合理、可行并优于需求的，得6分。 方案较详细，处理办法尚可，得4分。 方案一般，合理性和可行一般的，得2分。 未提供不得分 |
|  | 售后服务 | 6 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于质量保证期限及范围、售后维护、服务响应时间等内容）的优劣打分： 方案详细、完善，处理办法合理、可行并优于需求的，得6分。 方案较详细，处理办法尚可，得4分。 方案一般，合理性和可行一般的，得2分。 未提供不得分。 |

五、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人

- 第五章 合同条款（模板仅供参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按磋商文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按磋商文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按磋商文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

十二、资格证明文件参考格式

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

直接在苏采云系统里填写

六、分项报价表（分包号：**）（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 八、技术及商务要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员（如有）

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩（如有）

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

十二、资格证明文件（参考格式）

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式二：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式三：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式四：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式五：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式六：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式七*****（本项目要求的其他资格条件）

格式一

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式二

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

格式三

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（电子签章）：

日期： __年月日

格式五

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：___年月日

格式六

资质证书（复印件）