江苏省肿瘤医院

电子消化道内窥镜

采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0037

代理机构编号：1214-254105146KWZ

采购人：江苏省肿瘤医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

二○二五年五月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	22

第四章  项目需求	22

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章 投标文件参考格式	37

# 第一章  招标公告

项目概况：

江苏省肿瘤医院电子消化道内窥镜采购项目的潜在投标人应在江苏苏豪创新科技集团高科有限公司获取招标文件，并于2025年06月04日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0037

代理机构编号：1214-254105146KWZ

2.项目名称：电子消化道内窥镜采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币418.4万元

5.最高限价：人民币350万元

6.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子消化道内窥镜 | 1批 | 是 |

7.合同履行期限：合同生效之日起90天内货物运抵采购人指定的机房。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标截止时间前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

2.1制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2.2制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2.3制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

2.4投标人取得的产品代理证书。

3.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件并加盖公章。

4 如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

4.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

4.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

4.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

4.4.如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

5.本项目接受进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

6.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起五个工作日，每天上午9：00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

方式：文本或电子版本

售价：人民币500元/套

标书汇款信息：（购买标书请与标务助理朱笑青联系025-52875975，邮箱地址：zxq@sumex.com.cn）

开户名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户银行：工商银行南京白下支行

银行账户：4301 0131 1910 0888 895

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2025年06月04日14时30分。

投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室（开标室）。

投标文件接收人：招标代理机构。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目公告在《江苏政府采购网》（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省肿瘤医院

地址：南京市百子亭42号

联系方式：康老师 025-83283339

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座111室

联系人：吴志叶、吴岢非、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875983、025-52875975

3.项目联系方式

联系人：吴志叶、吴岢非、朱笑青（标务助理）

联系电话：025-52875936、025-52875983、025-52875

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若招标文件中其他地方相关内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份（加盖红章），副本4份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | 1.投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 2.密封的投标文件应： 2.1.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达； 2.2.按以下的格式写明： 采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 采购代理机构地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室（开标大厅） 项目编号： 采购代理编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。 写明“在 （投标截止时间）之前不得启封”字样。 3.如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。 4.未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标候选人数量 | 1名 |
| 8 | 中标服务费 | 本项目中标服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的68%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 开户行：工行南京市白下支行 账 号：4301013119100888895 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

（7）特别提醒（有关围标串标情形的判定）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

★10.3投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。★每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求偏离表、商务要求偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 ★投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，投标人须准备一式6份，正本1份（加盖红章），副本4份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，★正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

采购代理机构地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室

项目编号：

采购代理编号

采购项目名称：

投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

★21.1采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。★修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 ★投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 ★在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在实质性缺漏的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）《技术要求偏离表》没有按照招标文件要求应答的；

（5）《商务要求偏离表》没有按照招标文件要求应答的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非第三方产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非第三方产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### ★28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按招标文件要求的签署盖章、份数的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）未通过符合性审查的。

（5）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注 “★”号部分均为实质性要求和条件）；

（6）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

★28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价超过了采购预算金额或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标人

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐1名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

★29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑和投诉

30.1、质疑

30.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

30.1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

30.1.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2、投诉

30.2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.2.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，★中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

本项目中标服务费参照计价格(2002)1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的68%计取费用，应在领取中标通知书前缴纳。

账户信息：

开户名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户银行：工商银行南京白下支行

银行账户：4301 0131 1910 0888 895

八、验收及付款

35、验收：由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。

九、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

江苏省肿瘤医院采购合同(货物)

甲方：江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)

乙方：

依据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《江苏省肿瘤医院合同管理制度》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经           年        月        日招标代理公司名称           公开招标(招标编号:        )，就甲方向乙方购买         ，制定本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 医疗器械注册证编号（备案编号） | 医疗器械注册人（备案人）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额
 2.1本合同金额为人民币(大写)：        （小写：￥         ）

三、技术资料  
 3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权
 4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第 三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦
 出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
 5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
 疵。

六、履约保证金
 6.1乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包
 7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
 7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
 7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
 8.1质保期为                。 (自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点
 9.1交货期：签订合同后        个工作日
 9.2交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点 
 9.3交货地点：江苏省肿瘤医院

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件：

| 付款阶段 | 金额(元) | 人民币大写 | 付款比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税
 11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
 12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经
 使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

12.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责
 免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
     (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
     (2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
     (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为             。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，
 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方
 的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输
 14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损
 装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，
 以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时
 需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招
 标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理
 16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履
 期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
 合同。

十七、诉讼
 17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可
 向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市玄武区。

十八、责任条款

18.1甲乙双方须严格执行国家、江苏省及医院廉洁购销有关条款。乙方需规范业务员在医院开展业务活动行为，不得进行任何形式的不正当竞争行为，否则一经查实，甲方有权终止乙方在甲方的所有业务。

十九、合同生效及其它
 19.1 本合同是根据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和《江苏省肿瘤医院合同管理制度》以及与甲、乙双方的招投标文件签订。

19.2 与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同变更、补充协议；        （2）服务一览表；

（3）中标（成交）通知书；        （4）投标（响应）文件；

（5）采购文件；                  （6）有关技术文件，图纸件；

（7）进口产品的产品报关单；      （8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4本协议一式         份，经买卖双方签字盖章后生效。甲方执          份，乙方执           份，具有同等法律效力。

二十、大型仪器设备安全及保密条款

20.1设备进场后，在安装调试和使用期间，设备运行及设备所产生和使用的一切数据的管理，需严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》的要求，符合信息安全等级保护的规定，保障信息安全、严守患者隐私。

20.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

20.3设备及其关联信息系统中的全部数据，包括由乙方设备加工后产生的新数据，其所有权属于甲方。乙方只能在甲方医院内部网络范围中，通过乙方产品使用甲方所提供的数据。严禁乙方以任何形式将甲方设备及相关信息系统中的数据（包括乙方设备所产生的数据）复制到医院内部网络之外，用于其他用途。乙方更不可将甲方数据提供给任何第三方。

20.4乙方有义务严格遵守甲方的信息安全保护制度，规范数据的管理和权限控制，防止任何不具备权限的第三者非法获取、使用。

20.5乙方在进行系统部署、开发、实施和运营过程中，需要严格按照甲方的要求进行操作。

20.6甲乙双方在履行合同过程中所获得对方的业务、技术、管理资料和信息，亦属于保密范围，双方均不可将对方的资料和信息泄露给任何第三方。

20.7设备及其相关软件的联网必须在甲方监控下进行，严禁擅自加装信号发射装置、严禁设置系统“后门”或“远程控制”、严禁远程调取或拷贝设备产生及使用的所有相关数据、严禁数据储存于“云端”或境外。一般情况下不允许设备接入互联网，确需进行远程运维的，乙方须向医院报备，临时开启互联网通道，使用完成后由甲方及时关闭。

20.8保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍应保护对方的秘密，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

二十一、大型仪器设备接口开放协议

21.1对于设备所产生的一切医疗及运行监控数据，乙方须以甲方可以使用的格式，无偿向甲方开放接口，并提供接口说明文档。设备升级后须及时更新。

| 甲方： | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12320000466002702G |  | 税号： |  |  |
| 电话： |  |  | 电话： |  |  |
| 地址： | 南京百子亭42号 |  | 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  | 法定（授权）代表人： |  |  |
| 部门负责人： |  |  | 签订日期： |  |  |
| 签订日期： |  |  | 签订地点： |  |  |
| 签订地点： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 经办人： |  |  | 银行账号： |  |  |

# 第四章  项目需求

一、货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量/根 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜（1） | 1 | 江苏省肿瘤医院指定地点 |
| 2 | 电子胃镜（2） | 1 |  |
| 3 | 电子结肠镜 | 2 |  |
| 4 | 电子放大结肠镜 | 1 |  |
| 5 | 电子胃镜（3） | 1 |  |
| 6 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 1 |  |

二、技术、商务要求

（一）技术要求：

品目1电子胃镜（1）

1.光学系统

1.1视野角度：常规焦距模式≥140°；近焦模式≥140°

1.2视野方向：直视

1.3景深：常规焦距模式≥7-100mm；近焦模式≥3-7mm

2.插入部

2.1先端部外径≤10.2mm

2.2插入管道外径≤9.9mm

2.3有效长度≥1030mm

3.钳子管道

3.1管道内径≥2.8mm

3.2最小可视距离≤距离先端3.00mm

4.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

5.全长≤1350mm

6.窄波光观察功能：具备

▲7.双聚焦超高清CCD技术:具备

8.成像方式：顺次式成像

9.附送水管道：具备

10.防水的一触式接头功能：具备

11.最大放大倍数≥90倍

品目2电子胃镜（2）

1.光学系统

1.1视野角度≥140°

1.2视野方向：直视

1.3景深≥3-100mm

2.插入部

2.1先端部外径≤9.8mm

2.2插入部外径≤9.9mm

2.3有效长度≥1030mm

3.钳子管道

3.1管道内径≥3.2mm

3.2最小可视距离≤距离先端3.00mm

▲4.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°

5.全长≤1350mm

6.激光兼容性：具备

7.高频兼容性：具备

8.内镜信息记忆功能：具备

9.附送水管道：具备

10.窄波光观察功能：具备

品目3电子结肠镜

1.光学系统

1.1视野角度≥170°

1.2视野方向：直视

1.3景深≥5-100mm

2.插入部

2.1先端部外径≤12.2mm

2.2插入管道外径≤12mm

2.3有效长度≥1330mm

3.钳子管道

3.1管道内径≥3.2mm

3.2最小可视距离≤距离先端3.00mm

4.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

5.全长≤1655mm

6.窄波光观察功能：具备

7.附送水管道：具备

8.强力传导功能（HFT）：具备

▲9.智能弯曲功能（PB）：具备

10.可变硬度功能：具备

11.防水的一触式接头功能：具备

品目4电子放大结肠镜

1.光学系统

1.1视野角度：广角模式≥170°；长焦模式≥90°

1.2视野方向：直视

1.3景深：广角模式≥7-100mm；长焦模式2-3mm

2.插入部

2.1先端部外径≤13.2mm

2.2插入管道外径≤12.8mm

2.3有效长度≥1330mm

3.钳子管道

3.1管道内径≥3.7mm

3.2最小可视距离≤距离先端3.00mm

4.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

5.全长≤1655mm

6.窄波光观察功能：具备

▲7.双聚焦超高清CCD技术:具备

8.成像方式：顺次式成像

9.附送水管道：具备

10.强力传导功能（HFT）：具备

11.智能弯曲功能（PB）：具备

12.可变硬度功能：具备

13.防水的一触式接头功能：具备

品目5电子胃镜（3）

1.光学系统

1.1视野角度：常规焦距模式≥140°；放大模式≥95°

1.2视野方向：直视

1.3景深：常规焦距模式≥7-100mm；放大模式≥1.5-3mm

2.插入部

2.1先端部外径≤9.9mm

2.2插入部外径≤9.6mm

2.3有效长度≥1030mm

3.钳子管道

3.1管道内径≥2.8mm

3.2最小可视距离≤距离先端3.00mm

4.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

5.全长≤1350mm

6.窄波光观察功能：具备

7.附送水管道：具备

8.高清黑白CCD功能：具备

9.光学放大倍数≥85倍

品目6电子鼻咽喉内窥镜

1.光学系统

1.1视野角≥ 90°

1.2 视野方向:直视

1.3 景深:2-40mm

2.插入部

2.1先端部外径≤ 4.8mm

2.2软性部外径≤4.9mm

2.3工作长度≥ 365mm

3.钳子管道

3.1管道内镜 ≥2mm

3.2最小可视距离3.0mm

4.弯曲部

4.1成角范围:上≥ 130°，下≥130°

4.2总长度 ≥ 635mm

5.NBI:可用

6.可兼容LD/YAG激光/兼容HF

（二）商务要求：

（甲方：江苏省肿瘤医院   乙方：设备供应商）

1、★付款方式：设备到货验收合格后支付货款的90%，一年后无售后服务异议支付10%余款。

2、税：本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3、★交货期（含安装调试）：合同生效之日起20 个工作日之内货物运抵甲方指定的交货地点。乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

4、★质保期要求：2年，并承诺提供原厂质保函或保修合同；

4.1.在质保期内设备免费保修，并确保设备保修期内开机率不低于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长14天。

4.2乙方或生产厂家承诺对本设备终身负责维修，质保期外维修时只收部件成本费。

4.3所有附属配置、第三方产品或加配设备如需医疗器械注册证的，必须提供。所有第三方产品免费质保期需单独列出，如无特殊说明均视为和投标产品主体享有相同质保期和售后服务。

4.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、项目实施要求

5.1运输、调试、验收服务

5.1.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.1.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.1.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.1.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.1.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

5.1.6甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

5.1.7乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.1.8甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.1.9对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，产生费用由乙方支付。

5.1.10验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

5.2培训服务

5.2.1投标人或生产厂家须免费提供仪器使用方面的各种培训（包括但不限于设备使用前培训和定期培训）。

5.2.2投标人提供的培训方案应包括是否提供原厂培训、委派人员专业情况、是否可提供现场培训及培训次数等情况。

5.3售后服务

5.3.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，否则造成的一切损失由乙方承担。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部法律和经济责任。所投标产品所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件。

5.3.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

5.4应急响应方案：

5.4.1乙方或生产厂家需提供本地化服务方案，至少包括：设有维修站和维修工程师，提供7*24小时维修服务客服电话。

5.4.2请提供详细的应急响应方案。

6、配件耗材情况：列出易损易耗件清单及分项报价。

7、其它要求

7.1招标文件中要求的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须列明且免费提供。

7.2列明投标产品的品牌、产地、规格型号、产品总价、分项报价、配置清单（包括标准件及所有选购件，若为选购件请单独报价，并注明是否包含在总价中）、技术参数及原厂技术参数白皮书、设备彩页。

7.3乙方必须保证甲方在使用、接受本项目货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

其他未提及事项必须符合法律法规及相关政策文件等规定。

注：上述“商务要求”需在商务要求偏离表中逐条响应

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满 分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，即满足招标文件要求且投标价格最低的得30分（小数点后保留两位小数）。 |
| 技术响应 | 40分 | 评委根据投标文件中的《技术要求偏离表》结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：满足招标文件第四章项目需求之“技术要求”项下全部内容的，得40分。 其中： ▲指标为重要参数，负偏离一项扣4分； 非▲号指标为一般参数，负偏离一项扣0.25分； 缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最低分0分。 注：1.投标文件中需提供▲指标（重要参数）的技术证明材料，且明确标明证明材料所在页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书、技术白皮书等中文材料，未按要求提供的，评委会有权认定为负偏离。 2.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 产品业绩 | 3分 | 提供近三年（签订日期自2022年1月1日以来）投标产品同品牌同类产品的销售业绩，需提供关键信息明确无遮挡的合同复印件，每提供1份合同得1分，最多得3分。 |
| 质保期 | 2分 | 投标人质保期满足招标文件第四章项目需求之 “商务要求”基本质保期要求的得0分，在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年质保期加1分，最多加2分，本项最高得2分。（投标人在投标时需提供承诺书，承诺签订合同前提供制造商出具的质保函或保修合同，若合同签订前无法提供，视为虚假响应），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 |
| 优惠措施 | 5分 | 评委根据投标文件中除采购文件要求范围以外，具体的、实在的优惠措施或增值服务，确有实用价值且为用户所需，并被评审委员会认可的，有一项得2.5分，最多得5分 |
| 项目实施 | 10分 | - 实施方案（5分）：针对投标人提供的关于交货、安装、调试等项目实施方案综合打分。 a.方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得5分； b.方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得3分； c.方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，得1分。 d.未提供的不得分。 2、培训计划（5分）：根据提供培训计划的方案（方案包括但不限于设备使用前原厂培训和定期原厂培训计划，委派人员专业情况、现场培训及培训次数）等综合打分。 a.培训计划实用，方式多样，安排合理得5分； b.培训计划较实用，方式较多样，安排较合理得3分；c.培训计划简单，形式单一，得1分。 d.未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 10分 | 1、应急响应方案（5分）：根据对维修设备的响应和应急故障修复方案（方案包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。）综合评分。 a.维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善得5分； b.维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善得3分； c.维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般得1分。 d.未提供的不得分。 2、售后服务方案（5分）：根据提供的售后服务内容和方案（包含但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、备件体系等） 综合评分： a.具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障、完善的备件体系和服务电话的，得5分； b.具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障、较完善的备件体系和服务电话的，得3分； c.具备一般性的服务保障体系，服务内容一般，故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般、备件体系一般和服务电话的，得1分。 d.未提供的不得分。 |

根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

# 第六章  投标文件参考格式

封面

（ 项 目 名 称  ）

投 标 文 件

项目编号：

采购代理机构编号：

包号/产品名称：

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

一、投标格式

投标文件目录

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术要求偏离表

格式五：商务要求偏离表

格式六：质保期外备品备件明细表（货物项目适用 ）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用 ）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函（如适用请填写）

格式十一：其他声明函（如适用请填写）

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

投标文件目录

（格式自拟）

注：应根据投标文件编制顺序自行编写，并提供相应页码

格式一

投 标 函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起   个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子消化道内窥镜 | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |
| 所投设备制造商是否全部为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （是/否） 证明材料在投标文件中的页码： 本项目行业划分：工业 |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

格式三：分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号/包号：

采购代理编号：                                    金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3、附配置清单，格式自拟

格式四：技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

采购代理编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 响应/偏离情况及说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”的全部内容填写，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2.▲指标需提供技术证明材料，且明确标明证明材料所在页码。

格式五：商务要求偏离表

商务要求偏离表

（针对第四章“商务要求”的全部内容点对点应答，★条款不允许负偏离）

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

格式六：质保期外备品备件明细表（如有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式八 ：投标货物的制造、检验、测试、验收标准 （如有）

（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 采购方名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函（如适用请填写）

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 |  |  |  |  | 行业 |  | 大型企业 |  |  |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 | 微型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 农、林、牧、渔业 |  | ≥20000 |  |  |  |  | ≥500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50 |  |  |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 |  | ≥1000 |  |  |  | ≥2000 | ≥300 |  |  |  | ≥300 |  |  |  | ≥20 |  |  |  | ＜300 |  | ＜20 |  |  |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  |  |  | ≥80000 |  | ≥5000 |  | ≥5000 |  |  | ≥300 |  |  |  |  |  | ≥300 |  | ＜300 |  |  |  | ＜300 |  |
| 4 | 批发业 | ≥40000 |  | ≥200 |  |  |  | ≥5000 | ≥20 |  |  |  | ≥1000 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜1000 |  | ＜5 |  |  |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 |  | ≥300 |  |  |  | ≥500 | ≥50 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜100 |  | ＜10 |  |  |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 |  | ≥1000 |  |  |  | ≥3000 | ≥300 |  |  |  | ≥200 |  |  |  | ≥20 |  |  |  | ＜200 |  | ＜20 |  |  |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 |  | ≥200 |  |  |  | ≥1000 | ≥100 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥20 |  |  |  | ＜100 |  | ＜20 |  |  |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 |  | ≥1000 |  |  |  | ≥2000 | ≥300 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥20 |  |  |  | ＜100 |  | ＜20 |  |  |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 |  | ≥300 |  |  |  | ≥2000 | ≥100 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜100 |  | ＜10 |  |  |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 |  | ≥300 |  |  |  | ≥2000 | ≥100 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜100 |  | ＜10 |  |  |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 |  | ≥2000 |  |  |  | ≥1000 | ≥100 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜100 |  | ＜10 |  |  |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 |  | ≥300 |  |  |  | ≥1000 | ≥100 |  |  |  | ≥50 |  |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜50 |  | ＜10 |  |  |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  |  |  | 或,≥10000 |  | ≥1000 |  | 且,≥5000 |  |  | ≥100 |  |  |  |  |  | 且,≥2000 |  | ＜100 |  |  |  | 或,＜2000 |  |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 |  | ≥1000 |  |  |  | ≥1000 | ≥300 |  |  |  | ≥500 |  |  |  | ≥100 |  |  |  | ＜500 |  | ＜100 |  |  |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  |  | ≥300 |  | 或,≥120000 |  |  | ≥100 | 且,≥8000 |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  | 且,≥100 |  |  |  | ＜10 |  | 或,＜100 |  |
| 16 | 其他未列明行业 |  |  | ≥300 |  |  |  |  | ≥100 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  | ＜10 |  |  |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函（如适用请填写）

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

（二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

格式四：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）

格式五：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标截止时间前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

格式六：参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

格式七：法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八：法定代表人授权书（原件）

格式九：投标人及投标产品（医疗证照等）资质证书（复印件）

格式十：招标文件资格要求中规定的其他内容（如授权书等）

资格证明文件

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供书面声明）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式五

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标截止时间前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料

缴纳税收：

社会保障资金：

格式六

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面声明）

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式七

法律、行政法规规定的其他条件（如有）

格式八

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     （单位名称）的法定代表人，现授权本单位           （投标人代表）为我的合法代理人，以              （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

格式九

投标人及投标产品（医疗器械注册等）资质证书（复印件）

格式十

招标文件资格要求中规定的其他内容

（如授权书等）

第七章：特别提醒

（部分有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。