项目概况

科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年11月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0467

项目名称：科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批

采购预算：人民币叁仟零贰拾陆万伍仟元整（￥30265000.00）

最高限价：无

采购需求：

1、项目需求

本项目采购科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批，设备免费质保期要求≥3年，所有产品要求终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给，并满足客户对于配套服务的需求。

合同履行期限：

（1）交货期限：中标通知书发出后60天内交付使用。

（2）质保期：设备免费质保期要求≥3年。

本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有所投产品的生产或经营许可资格。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口。

（2）登录系统

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里面下载本项目采购文件。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.售价：本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交电子投标文件截止时间、地点

截止时间：2025年11月3日9点30分（北京时间），逾期递交（上传）的投标文件将被拒绝

地点：苏采云政府采购一体化平台

2.开标时间、地点

开标时间：2025年11月3日9点30分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

电子投标文件解密开始时间：2025年11月3日9点30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

1.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

1.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

2、本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

3、监督电话：0512-66681110。

4、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地    址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系方式：吴玲燕0512-65955367

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848转8011

3、项目联系方式

项目联系人：陆宇（项目经理）、张田、李东

电　　 话：0512-65237219

政府采购文件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0467号

采购项目：科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

类    别：货物

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

附件

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：吴玲燕 联系电话：0512-65955367 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0467号 |
| 3 | 采购内容 | 科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65158848转8011/0512-65237219 联系人：陆宇、张田、李东 传真：0512-65153553 |
| 7 | 网上获取文件时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上招投标相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年11月3日9点30分（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏采云政府采购一体化平台 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年11月3日9点30分（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台 |
| 13 | 履约保证金 | （可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）要求的电子履约保函）。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |
| 14 | 信用融资 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 15 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）～ 500万元部分1.1% 500万元（含）～ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）～ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司 账号：1102020209200836053 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）所有投标人报价均超过采购预算或最高限价的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0467号

2、采购内容：科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批

3、采购预算：详见招标公告

最高限价：无

4、投标截止时间：2025年11月3日9点30分（北京时间）

5、开标时间：2025年11月3日9点30分（北京时间）

6、开标地点：苏采云政府采购一体化平台

7、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：吴玲燕   联系电话：0512-65955367

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

邮编：215005

联系人：陆宇、张田、李东

联系电话：0512-65158848转8011/0512-65237219，0512-65153553 （FAX）

请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买产品的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供产品的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应、相关咨询辅助服务等及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

11.6联系电话：祝丽林0512-69165625

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

A、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

14.1、企业营业执照副本复印件；

14.2、授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件；

14.3、投标单位最新一期财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明；

14.4、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.5、近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

14.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.7、提供医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）复印件（如属）、所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（如属）。

B、技术部分材料：

14.10、投标函；

14.11、供应商关于资格的声明函；

14.12、投标产品清单表；

14.13、投标产品技术对照表；

14.14、设备的安装、调试、验收方案；

14.15、产品质量承诺；

14.16、产品生产厂家印制的产品彩页或说明书；（投标技术参数如与彩页或说明书有矛盾之处，以彩页或说明书为准）

14.17、为提供货物所需的安装实施方案、人员培训方案、售后服务方案及服务体系方案；

14.18、对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

14.19、中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）、监狱企业证明文件（如属）和《投标保证承诺书》

14.20、与本次投标采购相关的其他资料，详见评分办法；以上资料必须与投标文件中的内容完全一致

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由14.1~14.20款规定的内容共同组成

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上招投标过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：统一登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供产品的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标单位：（单位盖章）

投标单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式4：投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 注册证号（如属） | 生产厂家是否为小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单并上传至系统中。

格式5：投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应”等字样的技术参数部分不得分。

格式6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7：设备清单表

- 设备（货物）清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式8：售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序7号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其他售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造并使用其商标。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0467号

二、采购项目名称：科研楼手术模拟培训中心及微创内镜培训基地设备一批

三、采购预算：详见招标公告

最高限价：无。

四、采购要求：

1、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 全科多功能腔镜教学系统 | 1 | 套 | 是 |
| ▲2 | 4K荧光腹腔镜系统 | 3 | 套 | 是 |
| ▲3 | 动物实验中心培训教学一体化系统 | 2 | 套 | 否 |
| 4 | 吊臂吊塔 | 6 | 套 | 否 |
| 5 | 无影灯&吊臂 | 5 | 套 | 否 |
| 6 | 电刀 | 4 | 台 | 否 |
| 7 | 动物麻醉机 | 4 | 台 | 否 |
| 8 | 监护仪 | 4 | 台 | 否 |
| 9 | 输注系统（一拖四） | 4 | 套 | 否 |
| 10 | 动物手术床 | 5 | 台 | 否 |
| 11 | 一体腹腔镜系统及支臂控制系统 | 2 | 套 | 是 |
| 12 | 3D外视支臂控制演示系统 | 1 | 套 | 是 |
| 13 | 吊塔无影灯组合 | 1 | 套 | 否 |
| 14 | 妇科刨削系统 | 1 | 套 | 是 |
| 15 | 动力系统 | 4 | 套 | 否 |
| 16 | 配套服务 | 1 | 项 | 否 |

标注“▲”的产品为本项目核心产品。

（1）全科多功能腔镜教学系统

1、主机

1.1.可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT. 2020、BT. 709；

1.2.★主机自带嵌入式同品牌集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片，支持U盘即插即拔及实时打印功能；

1.3.可同时处理可见光波段及近红外波段；

1.4.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；

1.5.可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；

1.6.术中自动补亮照明技术：有术野边缘、组织深部间隙自动补亮功能，使得整个视野都非常明亮，没有光亮暗区；

1.7.图像优化解析技术：增强组织表面积边缘血管色彩表现，在保证图像完美还原度前提下展现出图像的精致细节和锐利质感；

1.8.具有染色识别技术：具有至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及粘膜的辨识度，满足手术中不同染色识别需要；

1.9.摄像头上有不少于三个功能按钮，可根据需要自行设置快捷功能；

1.10.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式；

1.11.至少2种纤维镜图像优化功能；

1.12.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能；

1.13.★具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如气腹机，冷光源，能实现与一体化手术室无缝连接。

1.14.荧光和白光模式的切换（脚踏、摄像头）

1.15.摄像头主机接口为金手指接口，支持热插拔；

1.16.★主机模块化设计，主机核心平台可连接不少于4种影像模块，便于产品功能拓展，从而减少未来成本。

1.17.可通过模块升级后兼容同品牌全高清摄像头和电子软镜。

1.18.单套主机可实现双镜联合手术，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

1.19.可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

1.20.电子放大功能≥7级可调，图像亮度增强≥5级可调；

1.21.摄像系统具有自动白平衡功能，可在摄像头和主机液晶面板快捷键实现双白平衡功能；

1.22.主机包含4K荧光摄像头，支持光学4K荧光腔镜及普通光学镜。

1.23.输出端口需至少满足：DP数字端口不少于2个，12G-SDI数字端口不少于1个， DVI-D数字端口不少于1个。

1.24.★至少4 个USB接口

1.25.使用寿命不少于8年，并提供相关证明

1.26.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

2、4K+3D+荧光三合一电子镜

2.1.4K 3D NIR/ICG一体电子镜，直径10mm

2.2.采集像素：电子镜像素≥3840 x 2160，双路4K采集，逐行扫描

2.3.电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌

2.4.★3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准

2.5.★不低于4种显影模式：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等

2.6.具有术野画面至少5级电子放大功能

2.7.具有防雾功能，有效防止镜面起雾

2.8.重量不高于420g，可进行单手控制，方便术中操作

2.9.免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现

2.10.可实现通过摄像头按键控制气腹机、冷光源

2.11.摄像头按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等

2.12.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备

3、荧光医用冷光源

3.1.荧光显影技术

3.2.色温5700K

3.3.灯泡寿命≥30000小时

3.4.触摸屏，图形直观，用户界面简单明了

3.5.具有Auto模式，可自动调节光源亮度

3.6.持续输出恒定的光强度

3.7.安全等级：CF级，可直接用于心脏手术

4、40L气腹机

4.1. 灌流速度最高≥40L/min；

4.2. 适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min；适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min；气腹机压力调节精度1mmHg；

4.3. 自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题，集成安全系统，可快速检测压力过高情况，系统自动泄流并自动报警；

4.4. 液晶显示屏显示流量等工作参数，实时压力测量；

4.5. 可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面；

4.6. 电器安全最高等级CF，使用安全可靠；

5、配置要求

主机1套，4K+3D+荧光三合一电子镜1根，4K荧光摄像头1个，30°荧光镜头1根，荧光医用冷光源1套，40L气腹机1套，消毒器械盒2个，脚踏1个，导光束1根，气腹管1根，3D偏振眼镜10个。

（2）4K荧光腹腔镜系统

1、主机

1.1.摄像系统、冷光源、气腹机、镜子、光纤等需为同一品牌。

1.2.主机可处理3D和2D画面信号，逐行扫描；

1.3.主机支持输出分辨率≥3840x2160，兼容同品牌4K荧光内窥镜摄像头；

1.4.可同时处理可见光波段及近红外波段；

1.5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；

1.6.融合荧光强度导航模式等，可实现单平台双镜联合手术，如可以满足宫腹联合、输尿管镜及腹腔镜双镜联合等双镜联合手术的需求，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，节约空间及成本；

1.7.术中自动补亮照明技术：有术野边缘、组织深部间隙自动补亮功能，使得整个视野都非常明亮，没有光亮暗区；

1.8.图像优化解析技术：增强组织表面积边缘血管色彩表现，在保证图像完美还原度前提下展现出图像的精致细节和锐利质感；

1.9.具有染色识别技术：具有至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及粘膜的辨识度，满足手术中不同染色识别需要；

1.10.摄像头上有不少于三个功能按钮，可根据需要自行设置快捷功能；

1.11.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式；

1.12.至少2种纤维镜图像优化功能；

1.13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能；

1.14.具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如气腹机，冷光源，能实现与一体化手术室无缝连接。

1.15.脚踏及摄像头进行荧光和白光模式的切换；

1.16.摄像头主机接口为金手指接口，支持热插拔；

1.17.主机模块化设计，主机核心平台可连接不少于4种影像模块。

1.18.可通过模块升级后兼容同品牌全高清摄像头和电子软镜。

1.19.★模块化设计，主机支持同平台升级软镜、3D外视镜、3D4K镜及3D4K荧光三合一内窥镜系统等。

1.20.主机自带嵌入式同品牌集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片，支持U盘即插即拔及实时打印功能，至少4 个USB接口；

1.21.使用寿命不少于8年，并提供相关证明；

1.22.电子放大功能≥7级可调，图像亮度增强≥5级可调；

1.23.摄像系统具有自动白平衡功能，可在摄像头和主机液晶面板快捷键实现双白平衡功能；

1.24.输出端口需至少满足：DP数字端口不少于2个，12G-SDI数字端口不少于1个， DVI-D数字端口不少于1个；

1.25.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

2、荧光LED医用冷光源

2.1.NIR/ICG显影技术

2.2.色温5700K；

2.3.灯泡寿命≥30000小时；

2.4.触摸屏，图形直观，用户界面简单明了；

2.5.具有Auto模式，可自动调节光源亮度；

2.6.安全等级：CF级，可直接用于心脏手术；

2.7.踏板脚踏；

2.8.白光&荧光模式均为无激光设计的LED光源激发；

2.9.纤维导光束（1支）

2.10. 纤维导光束，直径 4.8 mm，长度300 cm，高耐热型；

3、40L气腹机

3.1. 灌流速度最高≥40L/min；

3.1. 适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min；适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min；气腹机压力调节精度1mmHg；

3.2. 自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题，集成安全系统，可快速检测压力过高情况，系统自动泄流并自动报警；

3.3. 液晶显示屏显示流量等工作参数，实时压力测量；

3.4. 可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面；

3.5. 电器安全最高等级CF，使用安全可靠；

4、配置要求

主机3套，4K荧光摄像头3个，30°荧光镜头3根，荧光医用冷光源3套，40L气腹机3套，消毒器械盒3个，脚踏3个，导光束3根，气腹管3根

（3）动物实验中心培训教学一体化系统

1、内嵌式双触屏护士工作站，数量： 3套

1.1通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控要求，内嵌厚度≤110mm。（提供证明文件）

1.2带触控功能屏幕，尺寸不小于21.5寸，数量不低于2个。

1.3分辨率不低于1920x1080。

1.4支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入。

1.5带防尘、防水键盘，自带触摸板方便使用。

1.6通过1个启动键，可启动中央主控主机系统和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。

1.7提供不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

2、≥32寸4K医用显示器，数量： 8套

2.1与一体化系统同一品牌，医用级腔镜屏，吊臂式安装，方便医生在无菌区观看。

2.2双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

2.3分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9。

2.4垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

2.5配套显示器吊臂，用于悬吊显示屏。

3、内嵌式75寸4K大屏显示器，数量： 3套

3.1专业级4K显示器，内嵌式安装，能提供分辨率3840x2160的二维图像。

3.2垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

3.3支持HDMI, DP, DVI-D, 音频， USB 3.0, SD卡输入。

4、手术室全景摄像机，数量： 6套

4.1提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面。

4.2视频输出具备3G-SDI、HDMI、USB和网络4路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

4.3光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。

4.4自带云台，镜头水平移动角度不小于正负170度， 垂直移动角度不小于-20度到+90度。

5、无线麦克风，数量： 6套

5.1每套模块的麦克风数量不少于2个，作为主刀和副手同时使用，或者作为一个主讲，另外一个作为翻译使用。

5.2具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流。

5.3载波频率范围 640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。

6、吸顶音箱模块，数量：6套

6.1采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。

6.2频率响应：90Hz-16kHz(-3dB）。

6.3灵敏度：84dB-SPL。

7、一体化设备医疗控制系统，数量： 1套

7.1 ★实现对医疗设备的原型化控制操作，与真实设备操作面板完全一致，用户无需重复学习。操作简单，缩短学习曲线，提高术中操作安全性。（提供证明文件）

7.2全球标准化操作界面，操作简单，支持至少10种操作语言（包括简体中文），缩短使用学习曲线。

7.3★具备原型化控制微创外科设备和优质品牌的手术灯、术野摄像机等医疗设备的能力。需提供实例图或厂家证明文件。

7.4可实时获取并显示已连接设备的使用状态，支持用中文闪烁的方式报警设备故障，并对已连接设备的提示或故障进行红黄蓝三级警报。

7.5整合第三方医疗设备控制平台，实现与第三方医疗设备进行对接控制

7.6★可实现腔镜、光源主机、气腹机、手术无影灯、术野相机、全景相机的设备的原型化控制（提供证明文件）

8、智能运维平台主机，数量：3套。

8.1实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现手术转播功能等。

8.2机柜内嵌安装于污物通道墙体内，无需额外设计机房，机柜检修无需进入手术室，内嵌厚度≤460mm。（提供证明文件）

8.3影像处理能力不低于4K 60Hz级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

8.4影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Botten。

8.5★4K矩阵影像输入输出通道不少于18进18出。（提供证明文件）

8.6提供影像画中画功能，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。

8.7提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围。

8.8控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

8.9影像录制为 MP4 格式，分辨率不低于3840x2160。

8.10支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权。

8.11集中存储空间不少于10TB，转速不低于7200RPM，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。

8.12★集成不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1920*1080，便于维护和检修设备。（提供证明文件）

8.13提供1个内置维护喇叭，便于维护和检修设备。

8.14★机柜采用一体式设计，非多品牌部件拼凑，保证主机运行的稳定性。包括控制系统、风扇控制、视音频矩阵、电源供给模块、维护屏幕等，均整合在一台设备中。（提供证明文件）

9、集控中心模块，数量：1套 。

9.1整合手术室核心平台的视音频信号，实现与光纤转播-双向影音模块、远程互联接入连接。实现手术区域手术录像的集中存储服务器。用户可在院内有效范围内，利用账号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。

9.24K矩阵影像输入输出通道不少于8进8出，影像处理能力不低于4K60Hz级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

10、≥31寸3D4K医用显示器，数量：2套

10.1 与一体化系统同一品牌，医用级3D4K腔镜屏，吊臂式安装，方便医生在无菌区观看。

10.2 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

10.3 分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9。

10.4 垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

10.5 配套显示器吊臂，用于悬吊显示屏。

11、≥27寸医用显示器，数量： 4套

11.1与一体化系统同一品牌，医用级腔镜屏。

11.2双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

11.3分辨率不低于1920 x 1080，宽高比16：9。

11.4垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

12、内嵌式65寸4K大屏显示器，数量： 2套

12.1专业级4K显示器，内嵌式安装，能提供分辨率3840x2160的二维图像。

12.2垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

12.3支持HDMI, DP, DVI-D, 音频， USB 3.0, SD卡输入。

13、≥32寸3D医用显示器，数量： 1套

13.1与一体化系统同一品牌，3D医用级腔镜屏。

13.2双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

13.3分辨率不低于1920 x 1080，宽高比16：9。

13.4垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

14、示教室转播套件，数量：1套 。

14.1通过单模光纤，实现手术室与示教室影音信号无损无延时双向交流。

14.2影像传输能力最高能够到达4K60Hz级别。

14.3 自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于10.2英寸，分辨率不低于2160 x 1620，亮度不低于500 尼特。

14.4控制触摸屏采用无线网络方式与手术室集控模块连接，实现对同品牌的一体化手术室中各路信号的切换显示控制。

15、示教室全景摄像机，数量：1套。

15.1视频输出具备3G-SDI、HDMI、USB和网络4路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

15.2光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。

15.3自带云台，镜头水平移动角度不小于正负170度， 垂直移动角度不小于-30度到+90度。

16、会议室会议转播套件，数量：1套 。

16.1通过院内单模光纤，实现手术室与会议室会议系统影音信号无损无延时双向交流。

16.2影像传输能力最高能够到达4K60Hz级别。

17、移动式示教大屏，数量：2套。

17.1专业级85寸显示器，能提供分辨率3840*2160的二维图像。

17.2垂直方向视角和水平方向视角大于等于178°。

17.3支持HDMI, DP, DVI-D, 音频， USB 3.0, SD卡输入。

（4）吊塔

1.1.悬臂式吊塔，双臂最大旋转半径≥1500mm，配置双关节气刹

1.2.吊柱上有介质安装面板，可安装至整个吊柱长度，吊柱的前、后及两侧面板可安装气体、电源、数据通信接口（提供实物照片等证明文件）

1.3.吊柱配备缆线管理系统≥1000mm，通过将管路和管线存放于密闭的缆线槽中可减少清洗和消毒的次数，减少意外断接的风险，更易于识别、整洁、优化工作流程，减少污染风险。缆线槽为竖向设计，非横向设计。一个缆线管理装置可处理多根气体软管和电缆（提供原厂彩页等证明文件）

1.4.仪器平台3层，尺寸≥430×480mm；抽屉1个，带阻尼设计，防止意外夹伤

1.5.综合吊塔气体终端：德标，AGSS≥1个，VAC≥2个，O2≥1个，Air≥1个，CO2≥1个

1.6.腔镜吊塔气体终端：德标，VAC≥1个，O2≥1个，Air≥1个，CO2≥1个

1.7.插座插头可保证≥5 万次的插拔，可带气维修。（提供相关证明文件）

1.8.RJ45 数据口2个

1.9.吊塔安装方式按照客户要求，灵活搭配

1.10.配置要求：

腔镜吊塔+同底座显示器吊臂，1套

综合吊塔+同底座显示器吊臂，1套

综合吊塔，4套

（5）无影灯&显示器吊臂

1.1.灯体结构： 采用透镜反射原理

1.2.灯盘外形： 圆形灯盘，灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。

1.3.灯盘直径：≤ 620mm，以利于层流净化，灯盘高度：≤ 80mm，灯盘重量：≤ 13kg

1.4.灯泡使用寿命： ≥50000小时

1.5.LED灯泡数量：≤66个

1.6.聚焦范围（光斑直径调节范围）: 200mm

1.7.控制面板： 在弹簧臂连接处或配墙式，可调节照明亮度，开关灯源。

1.8.灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N（提供检测报告），灯头的垂直位移最大作用力不超过20N（提供检测报告）

1.9.照明亮度：≥160000 Lux，色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥95

1.10.★照明深度（L1+L2）20%：≥1300mm，光柱聚焦深度（L1+L2）60%：≥750mm

1.11.双板+单管（%）无影率：≥51%， 单管（%）无影率：100%

1.12.显示器吊臂（≥32寸）

1.13.与手术灯同轴安装也可按照客户要求搭配安装

1.14.承重范围：7-30kg，臂长：≥900mm

1.15.最大可适配32寸液晶显示器

1.16.配置要求：无影单母灯双显示器吊臂4套，无影双灯*术野吊臂1套

（6）超声高频外科集成手术设备

1、主机（系统/发生器）

1.1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。

1.4、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

1.5、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

1.6、具备器械激发次数统计功能。

1.7、具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

1.8、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

1.9、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。

1.10、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

1.11、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置

1.12、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。

1.13、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。

1.14、工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度 （非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。

1.15、主机重量≤12kg。

1.16、电源输入电压100-240 VAC （±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率≥300W。

2、超声刀功能

2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其他软组织。

2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。

2.3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。

2.4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz（典型值 55.5kHz）。

2.5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。

3、高频单极功能

3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。

3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。

3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

3.6、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。

3.7、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。

3.8、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。

3.9、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。

3.10、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。

4、高频双极功能

4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

4.3、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。

4.4、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。

4.5、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

4.6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。

（7）动物麻醉系统

1.标配锂电子（非铅酸）后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟，2块电池使用时间≥240分钟

2.接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能， 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个USB接口，4个附属输出电源接口

3.机架：三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮刹车，具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

4.非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

5.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

6.主机内置触摸显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

7.内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS（BISx4）监测、EtCO2监测模块

8.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

9.电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min

10.具备备用流量计（总流量计）、辅助流量计

11.单麻醉罐位，提供一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

12.一体化回路，可徒手拆卸，回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

13.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

14.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

15.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，监测频率为1000次/秒

16.低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

17.具有回路整体加温功能，向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

18.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

19.气动电控呼吸机，提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式

20.容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

21.吸气压力设置范围：5-70 cmH2O

22.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

23.呼吸频率：4-100次/分钟

24.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

25.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

26.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

27.潮气量监测范围：0-3000ml

28.分钟通气量监测范围：0-100L/min

（八）监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，≥12英寸彩色触摸屏，配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、遥控器等USB设备

2.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，可以插入监护仪主机的任意插槽

3.基本功能模块从监护仪拔出后支持升级带独立操作屏幕的监护仪，支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时

4.ECG支持3/5导心电监测，提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

5.支持室上性心律失常分析功能，包括：室上性心动过速、SVCs/min

6.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

8.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

9.支持双通道有创压IBP监测，有创压测量范围：-50～360mmHg

10.支持升级主流、旁流、微流三种EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测

11.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

12.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

13.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

14.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

（九）输注系统

注射泵：

1.整机使用期限≥10年。

2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

3.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。

4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

5.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

6.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。

7.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。

8.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

10.支持药物库，可储存4500种药物信息。

11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

12.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg。

13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

14.信息储存：可存储3000条的历史记录。

输液泵：

1.整机使用期限≥10年。

2.支持输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。

3.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

4.输液精度≤±5%。

5.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开，智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作

8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

10.支持药物库，可储存4500种药物信息。

11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

12.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

13.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

14.信息储存：可存储3000条的历史记录。

（十）动物手术床

1.1.温控范围：不锈钢恒温双向倾斜升降手术台温度0-60度之间，允差±1°。

1.2.自动恒温功能：可随意调节所需温度，内置高温保护器，安全可靠。

1.3.功能配置：配有不锈钢活动网片，两侧配有绑定神器，简易牢固，方便实用。

1.4.控制方式：触摸式升降开关，操作简便。

1.5.设备材质：手术台采用优质304不锈钢制作，整体设备永不生锈。

1.6.设备尺寸：L150*W60*H76-105cm，允差1cm。

（十一）一体腹腔镜系统及支臂控制系统

1.1.输出分辨率不小于1920x1080，逐行扫描。

1.2.主机整合摄像主机、监视器、冷光源和图文工作站功能。

1.3.兼容NTSC及PAL制式，支持50Hz和60Hz.

1.4.至少5种亮度模式可调，至少包括两种小镜种模式，改善小镜种画面亮度。

1.5.至少5种增强模式可调，至少包括2种纤维镜优化模式，改善纤维成像。

1.6.支持画中画模式进行图像冻结。

1.7.可连接麦克风，进行录音术中讲解记录。

1.8.具备图片浏览回放功能。

1.9.可连接打印机，实现术中打印。

1.10.可建立患者病历档案信息。

1.11.可连接至少5种摄像头，包含软镜、硬镜。

1.12.可连接通过品牌多种类电子镜（软镜）含可重复及一次性。

1.13.至少具备两个DVI接口。

1.14.整合LED光源，灯泡使用寿命不少于30000小时。

1.15.电气安全级别CF-1类，可用于心脏设备。

1.16.配备高清摄像头

（十二）3D外视镜支臂控制演示系统

1、3D外视镜台车，1套

1.1.支臂电动调节，用于安装3D外视镜，采用多关节一键控制实现智能精准定位。

1.2.支臂具备关节与微调关节可方便灵活地使气动臂精准定位。

1.3.带有失压自锁功能，确保手术安全。

1.4.移动操作时无后坐力，可完成精度要求较高的手术。

1.5.可搭配使用多种镜夹，夹持多种软硬镜。

1.6.支臂可以单手一键操作。

1.7.支臂包含辅助车，方便移动。

2、3D外视镜，1套

2.1.★工作距离：20-50cm，为医生提供足够大的操作空间。

2.2.搭配用于接驳内窥镜主机的3D影像模块。

2.3.★图像校准旋钮旋转角度-90°~90°，范围达到180°，满足不同拍摄角度的需求。

2.4.重量不高于950g，可通过气动臂或落地式机械臂控制，方便术中操作。

2.5.可实现通过外视镜按键控制气腹机，冷光源等。

2.6.外视镜3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。

2.7.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

2.8.导光束与外视镜连接可拆分式设计，有效降低维修成本。

2.9.配合专用无菌罩使用，保持设备无菌状态。

2.10.可通过人工擦拭进行消毒。

2.11.控制手柄具有不少于6个自由度的控制旋钮，可以控制3D电子镜实现术野画面的调焦、放大、缩小，以及移动与选择放大区域。

2.12.控制手柄具有4个编程按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。

2.13.控制手柄具有2个按键用于菜单导航，实现用户菜单的调用与退出。

2.14.控制手柄通过USB接口与3D摄像主机连接，安装简易方便。

2.15.尺寸 （长x宽x高）: ≤139 mm x 93 mm x 77 mm。

2.16.重量：≤355g，通过L型机械支臂安装并固定。

2.17.控制手柄具有不少于6个自由度的控制旋钮，可以控制3D电子镜实现术野画面的调焦、放大、缩小，以及移动与选择放大区域。

2.18.控制手柄具有4个编程按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。

2.19.控制手柄具有2个按键用于菜单导航，实现用户菜单的调用与退出。

2.20.6.控制手柄通过USB接口与3D摄像主机连接，安装简易方便。

（十三）吊塔无影灯组合

1.吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。

2.吊塔预埋固定件吊架（手术室及临床科室转接支架）采用拼接式膨胀螺钉设计（非焊接式），平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.5°。

3.吊塔最大宣称承重≥300KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。

4.吊塔吊臂旋转角度≥340°，吊塔回转机构采用重载轴承，可在额定载荷下，运行次数≥11万次。

5.吊塔采用气电分舱三腔体设计，内藏式腔体结构，设备的电源线、视频线、网线等可以直接收纳至吊柱腔体内部，实现完全隐藏式线缆收纳，同时吊柱腔体内提供线缆固定装置，避免线缆牵拉造成的安全风险；

6.气体终端要求：各种气体插座带通、断、拔三种状态，能带气维修，均为不同颜色和不同形状，防止误插，并且具有原位待接通状态功能，安全插拔次数≥5万次。

7.所有气管为医用气体管路，气体终端及医用气体软管符合国家标准。

8.采用LED冷光技术，灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求。灯头采用一体化无螺钉设计，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求。手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

9.单灯中心照度≥160,000Lx。

10.光斑直径可以调节，满足单灯最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥300mm。

11.深腔照明率≥100%

12.具备多功能操作手柄，除了提供光斑、照度等操作外，还具有色温调节功能，可调范围不小于3500K-5000K，不少于5级可调。

13.配置要求

（1）吊塔双臂结构，臂长≥750mm+500mm，吊柱型气电箱长度≥1200mm；

（2）德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个，二氧化碳≥1个）；国标5孔电源插座≥10个，16A插座≥2个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个；仪器平台≥3个，其中至少一个仪器平台含单层抽屉，至少一个仪器平台含键盘托；配置专用镜头收纳装置，并可直接安装至托盘边轨上。

（3）显示器挂架≥1个。配置显示器吊装基座与无影灯同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥20Kg，悬挂≥32寸显示器。

（4）无影单灯，与显示器吊臂同底座安装。

（十四）妇科刨削系统

1、动力刨削主机

1.1.自动识别器械，即插即用；

1.2.可手动设置最高限速；

1.3.液晶屏同时显示最高转速与实际转速；

1.4.脚踏控制，无级变速；

1.5.★最高转速≥40000转/分；

1.6.兼容包括组织粉碎器等妇科动力产品≥3种；

1.7.可与至少1款冲洗吸引泵产品实现双机联动；

1.8.防水面板可擦拭消毒；

1.9.带集总控制模块，兼容一体化手术室；

1.10.含脚踏一个。

1.11.导光束：直径≦3.5mm，长度≥230cm，可高温高压消毒

1.12.刨削操作镜：平行目镜，标准目镜接口，非球面镜，蓝宝石镜面；直径≦10mm，工作长度≦20cm，视向角≤6°，视场角 ≥90°；≥4.5mm橄榄型器械通道，带灌流接口及阀门开关；双路灌流系统；双路照明系统，含光导纤维；可高温高压消毒。

1.13.操作外鞘：镜鞘可360°旋转；配套专用无损伤钝头闭孔器；直径≤24Fr；镜鞘表面带厘米刻度术；可高温高压消毒；闭孔器：中空鞘芯，颜色代码：白

1.14.刨削手件：人体工程学设计；≥3种个性化设置握持方式；中央直排吸引通道；往复切割模式；切割速率≥5000次/分；便捷锁扣，360°安装；可高温高压消毒。带手柄1个，可用于枪式执手件，连接线1根，连接手件与主机。

1.15.刨削刀头：钝性无创头端；卵圆形切割窗口、长方形两款开口各1个，往复切割工作；直径≤4mm，长度≥32cm；切割方向可360°旋转；配备定位器，与切割窗口方向一致；含内、外切割刀管，可拆卸，360°安装；可重复使用，高温高压消毒。动力主机支持同品牌吸引系统联动操作

（十五）动力系统参数

1.1.主机彩色液晶显示屏≥6.5寸；

1.2.主机彩色液晶触摸菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示；

1.3.微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

1.4.闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，具备故障自诊断和保护技术；

1.5.双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

1.6.主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

1.7.手柄连接自动激活，能够自动识别刨削（吸切）等刀具；

1.8.可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；

1.9.脚踏开关

1.10.脚踏具备无级调速，并可进行功能切换及注水控制；

1.11.防水等级≥IPX8，防滑、防侧翻；

1.12.坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg），舒适耐用。

1.13.刨手柄

1.14.轻量化铝合金材质手柄，表面采用硬质阳极氧化工艺，防刮耐磨；

1.15.单向转≥13000r/min， 往复转≥6000r/min；

1.16.内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；

1.17.带有手控控制系统，带有抽吸调节阀设计，方便快速更换刀具；

1.18.脚踏控制无级调速；往复转频率最高4Hz；

1.19.具有自动识别刀具的功能；

1.20.冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

1.21.全规格刨刀具可选，包含0度，12度，40度，60度，90度，120度角度可选，便于实施手术；

1.22.高速磨钻手柄

1.23. ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

1.24.外径≤φ16mm，角度≤22°，超轻，执笔式、防滑结构设计；

1.25.最高转速≥80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转；

1.26.冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路，冲洗管长度：27mm；

1.27.各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要；

1.28.手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作；

1.29.急停时间＜0.2s；

1.30.ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

1.31.体积小，外径≤22mm，重量≤115g；

1.32.高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达100W；

1.33.自动风冷技术，温升小，噪音低，工作最高温度＜40℃；

1.34.输出速度为0-40000r/min，脚踏控制无级调速；

1.35. 恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

（十六）电外科能量系统

1.1.包含单极插口及双极插口；

1.2.含等离子功能；

1.3.图形化的操作符号图标，直观易调节；

1.4.每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节；

1.5.可将个性化设置的参数设置保存，收藏；

1.6.光学电切镜：柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面；

1.7.国际通用标准目镜接口；视向角 12°/30°可选；视场角 ≥90°；工作长度 ≥30cm；

1.8.镜体外径4mm；导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接；可高温高压消毒。

1.9.电切镜鞘：外径26Fr.，约8.5mm；灌流接口，带阀门开关，提供连续灌流；由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高；360°便捷锁扣，使操作连接、释放更便捷

1.10.工作手件： 被动式工作手件；电切环组装于工作手件上，自动弹簧锁扣，安装便捷；手部不用力时，头端位于镜鞘内部；手部轻推工作手件时，头端位于镜鞘外部，放松后头端自动收回镜鞘内，推拉操作流畅轻便；

1.11.电切环：电切环头端具有回流环设计；电切环直径8mm；为可重复使用电切环，可高温高压灭菌；电流通过电切环头端的回流环形成回路，仅通过电切环即可实现真正的双极，电流不5、通过镜鞘，安全性高；平行四杆设计，减少术中气泡；支持多种电切环，如：环型、针型、球型、带角度电切环等，可满足不同需求。

（十七）配套服务

1、含培训中心内部2F美化提升部分以及实施（提供美化设计图纸）

2、含定制动物笼具5套：产品尺寸（长*宽*高）：1200mm (±10mm)*1000mm (±10mm)*1000mm (±10mm)。不锈钢材质。配备自动饮水装置。可拆卸食槽、可移动前门用于限制动物移动易于麻醉。

3、动物转运车1套，产品尺寸（长*宽*高）：1500mm (±10mm)*600mm (±10mm)*800mm (±10mm)。不锈钢 304 制作；双层层面，上层左右带 100 围栏，25mm 圆管把手。

4、定制器械消毒柜、洁净台、药物储存柜、定制处理台等，按照医院需求及现场实际情况定制。

五、其他要求：

1、投标人应针对本项目制定全面具体的实施方案，应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

2、投标人应针对本项目制定全面具体的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

3、投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

4、投标人应针对本项目制定全面具体服务体系，需体现投标人服务体系的完备性、技术力量储备等内容。

5、采购要求中涉及的各项规格尺寸、功率等技术要求若未注明具体偏差范围的，最大允差不得超过5％，相关设计原理要求均可提供达到或优于采购要求标准的技术。

6、本项目核心产品：

六、综合说明及要求：

1、投标人在投标时应注明所投货物的生产厂家、品牌、规格和型号，提供货物配置清单，提供所用材质、配件的生产厂家、品牌清单等。投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或外观设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当甲乙方对验收标准有争议时，可委托三方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

4、售后服务：

设备免费质保期≥3年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，保修期后每年提供一次免费保养，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给。

5、服务期内，报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

6、交货时间：中标通知书发出后60天内交付使用。

7、交货地点：甲方指定地点。

8、报价要求：

（1）报价币种为人民币。

（2）本次采购共一个标段，投标总报价一次报定，投标总报价应包括完成对应标段所有相关工作可能发生的一切费用，包括全部所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）报价为固定价格，在合同执行过程中不因交货时间更改、物价变动、政策变动、投标人漏项或少报等风险因素而调整。

9、付款步骤：

见合同条款。

10、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子邮件方式（邮箱以供应商在获取招标文件登记表或投标函中预留的电子邮箱为准）告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

14、采购项目需要落实的政府采购政策：

14.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

14.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

14.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

14.4、绿色采购（本项目不涉及节能环保产品采购）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

15、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网所发布的公告为准。

第五章 拟签订合同主要条款

根据苏州工业园区政府采购编号      采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签订后30日内支付30%，验收合格后30日内支付65%，5%尾款质保期结束后30日内支付（不计息）。

A、合格销售发票。

B、供需双方签章的《苏州工业园区政府采购合同履行验收报告》。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

4、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理信用融资的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及采购人；

四、售后服务：

按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按采购文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 六、评审方法及评分标准

一、评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、产品技术、方案、安装技术、信誉、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

（一）投标报价（30分）

1、设备报价（30分）

1.1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

设备报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（本次招标价格权值为30%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标（成交）价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

- （2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

- 3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 3.1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- 3.2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- 3.3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 4、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- （二）设备品牌与质量（最高得分37分）

1、技术参数、性能等符合性比较（37分）：所投产品应最大限度地满足采购文件的要求，打“★”项为核心要求，每有一项负偏离扣3分，其他项每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比。功能或技术参数以生产厂家印制的产品样本或说明书为准，如样本或说明书无法体现本次招标要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家加盖公章的功能或技术参数文件（或公证件或有效的网络查询链接及查询截图）。

（三）投标人针对本项目实施方案情况比较（9分）：应包括但不限于（1）安装调试、系统集成、试运行测试调优等内容，（2）组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理措施；（3）实施协调方法、关键步骤的思路和要点等：

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

（四）投标人培训方案情况比较（8分）：包括（1）培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置；（2）使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

（五）投标人售后服务方案情况比较（8分）：包括（1）针对本项目制定的售后服务管理体系方案；（2）针对售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容管理方案。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

（六）服务体系完备性比较（8分）：包括（1）针对投标人服务体系的完备性；（2）投入技术服务人员技术力量。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

注：

- 以上评分标准中的每一条，各投标单位均应提供相关的证明材料（并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据，无原件的可用公证件或有效的网络查询链接及查询截图代替。

（全文完）