招　标　文　件

项目名称：南京市高淳中医院急诊影像AI辅助诊断系统

项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2024-0039

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心高淳分中心

2024 年11月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

受南京市高淳中医院的委托，南京市公共资源交易中心高淳分中心就南京市高淳中医院急诊影像AI辅助诊断系统进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京市高淳中医院急诊影像AI辅助诊断系统 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 12 月 10 日 09点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2024-0039

2.项目名称：南京市高淳中医院急诊影像AI辅助诊断系统

3.预算金额：100万元

4. 最高限价:100万元，投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

5.采购需求（简介）：按照标准采集影像数据，通过人工智能算法的数据处理、聚合、分析后，实现影像图片中病灶的检测与自动测量，赋能智能医疗，提升我院急诊影像诊断的准确性和及时性。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同生效之日起3个月。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业。从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业。从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3. 本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月10日09时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称： 南京市高淳中医院

地  址： 江苏省南京市高淳区淳中路9号

联系人： 傅科长

联系电话：19951719881

2.南京市公共资源交易中心高淳分中心

地　址：　南京市高淳区创新大道 9 号高淳市民中心4 楼 B 区

联系电话：025-56821765

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何行为影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市公共资源交易中心高淳分中心高淳市民中心4楼B408室业务受理窗口，联系电话：025-56821765。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心高淳分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务(包含与服务相关的货物)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方按照合同金额  10  %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：系统平稳上线合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 安装、验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后按付款程序首付50%，系统平稳运行3个月后支付合同款的40%，一年后支付余下的10%。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

10% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.1% 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.1% 甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  10%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着科技的飞速发展，人工智能（AI）在医学影像领域的应用越来越广泛。通过深度学习、机器学习等技术，AI不仅能够提高诊断的准确率和效率，还能帮助医生更好地制定治疗方案和进行患者管理。AI急诊影像技术可以训练模型自动识别和分析医学影像，如X光片、CT、MRI等。通过图像预处理、特征提取和分类等步骤，AI可以辅助医生快速定位病变区域，提高诊断的准确性和效率。

疾病辅助诊断中利用大量的医学影像数据和相应的病理诊断结果，AI可以训练出诊断模型，对未知病例进行辅助诊断。这些模型能够识别各种疾病的典型影像表现，为医生提供可靠的诊断依据。AI辅助影像诊断可以通过图像分割、边缘检测等方法，精确定位病变区域，并对其进行量化分析。这不仅有助于医生更准确地判断病情，还能为治疗方案的制定提供数据支持。治疗方面，通过AI急诊辅助影像分析的结果，医生可以针对患者的具体情况，制定出更加个性化的治疗方案。同时，AI还可以评估不同治疗方案的疗效，为医生提供决策依据。

（二）项目建设目标

按照标准采集影像数据，通过人工智能算法的数据处理、聚合、分析后，实现影像图片中病灶的检测与自动测量，赋能智能医疗，提升我院急诊影像诊断的准确性和及时性。

- 项目建设建设遵循标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、产品清单

| 采购项目名称 | 产品模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI影像辅助诊断系统采购 | 肺结节CT智能辅助检测软件 | 1 | 套 |
|  | 胸部骨折智能分诊软件 | 1 | 套 |
|  | 配套服务器硬件设备 | 1 | 套 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

## 1.1 产品功能 、性能 、配置要求

- 系统架构及技术规格

## ★为实质性要求

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| ★1.1 | 服务器硬件配置，需要满足信创要求，参考不低于以下配置： 数据库：金仓V8.0 操作系统：银河麒麟V10 CPU:鲲鹏920， 适用新华三等国产服务器 |
| 1.2 | 支持常见医疗影像设备直接连接，在统一网络环境中可以支持影像设备主动推送DICOM影像 |
| 1.3 | 支持医院PACS/RIS/后处理工作站等的系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合 |
| 1.4 | 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像 |
| 1.5 | 支持与主流报告终端及后处理工作站兼容 |

- 通用平台功能

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持影像数据列表显示，并在列表中显示患者姓名、病例号、检查号、检查时间、预测结果、处理类型等信息 |
| 1.2 | 支持影像数据排序，可在病例列表中按患者姓名、病例号、检查号、检查日期等对病例数据进行排序 |
| 1.3 | 支持影像数据搜索，可通过输入患者姓名、病例号、检查号、设备类型、处理类型、检查日期区间等信息进行影像数据搜索 |
| 1.4 | 支持预测结果显示，可在病例列表中显示预测结果和正在预测中的状态 |
| 1.5 | 支持对数据进行重新预测、优先预测、删除等操作 |
| 1.6 | 支持对默认窗宽窗位进行配置 |
| 1.7 | 支持对快捷键进行配置 |
| 1.8 | 支持对鼠标操作进行配置 |
| 1.9 | 支持对图文报告LOGO和主界面LOGO进行配置 |
| 1.10 | 支持对系统用户统一管理 |
| 1.11 | 支持用户添加、删除及密码修改 |

- 肺部疾病智能解决方案

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 肺结节产品性能 |
| ▲1.1 | 投标产品在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到100%（提供期刊正式发表文献证明） |
| ▲1.2 | 投标产品对能谱CT单能图像具有优异的检测性能。在无人工干预情况下，投标产品在85keV单能图像中对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都＞97%（提供期刊正式发表文献证明） |
| ▲1.3 | 产品对不同层厚（0.625mm、1.25mm、2.5mm）重建图像中肺结节长径和体积的APE差异均无统计学意义(均P>0.05)（提供期刊正式发表文献证明） |
| ▲1.4 | 产品能够在LDCT影像中，辅助低年资医生实现对血管粘连型肺结节(JVPN)的有效检出。（对肺门旁JVPN检出率＞94%、对肺中央区JVPN检出率＞96%、对＜5mmJVPN检出率＞95%） （提供期刊正式发表文献证明） |
| 2 | 肺结节基础阅片功能 |
| 2.1 | 具备图像放大与缩小功能 |
| 2.2 | 具备图像窗宽窗位的调整功能 |
| 2.3 | 具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能 |
| 2.4 | 具备自定义预设图像窗宽窗位自功能 |
| 2.5 | 具备长度测量、角度测量等多种图像测量方式 |
| 2.6 | 具备闭合曲线测量功能（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形） |
| 2.7 | 具备自定义测量功能（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形） |
| 2.8 | 具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签 |
| 2.9 | 具备按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度： 0.5倍、1倍、1.25倍、1.5倍、2倍、3倍 |
| 2.10 | 具备图像放大镜功能 |
| 2.11 | 具备四角信息显示/隐藏功能 |
| 2.12 | 具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前CT值等）进行自定义配置 |
| 2.13 | 具备轴位图像反色显示功能 |
| 2.14 | 具备恢复设置功能 |
| 2.15 | 具备多视图窗功能，窗口布局不少于 16种 |
| 2.16 | 具备双窗纵隔窗对比功能，同时显示肺窗、纵隔窗的结节影像 |
| 2.17 | 具备多视图窗联动操作，包括移动、缩放、窗宽窗位、滚动4种操作，支持所需联动操作的自定义选择 |
| 3 | 肺结节病灶增强显示功能 |
| 3.1 | 具备自动显示医学图像中的病灶，并用标记框框选的功能。标记框支持显示和隐藏 |
| 3.2 | 具备将所有检出的肺结节以列表形式展现在界面上的功能 |
| 3.3 | 具备自动分析结节性质信息（钙化、实性、纯磨玻璃、混合磨玻璃、疑似肿块、胸膜、叶间裂）的功能 |
| 3.4 | 具备自动分析结节长径数据和平均径数据；自动分析结节体积数据、结节密度数据、结节位置信息（肺叶/肺段位置）的功能 |
| 3.5 | 具备多平面重建(MPR)功能，方便在不同角度上观察同一结节病灶。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转 |
| 3.6 | 具备最大/最小密度投影（MIP/MinIP）重建功能，并支持轴位、矢状位、冠状位保持同步。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转 |
| 3.7 | 具备结节排序功能，应该包括按层面数，结节类型，长径大小，良恶性，左右肺不同排序方式 |
| 3.8 | 具备结节筛选功能，应包括结节类型，长径大小。且具备多条件组合筛选，以满足特殊筛选需求；并按照结节大小，有选择地隐藏和显示感兴趣的结节 |
| 3.9 | 具备一键式点击实现检出结节病灶的放大，移动及测量的功能，提高工作效率 |
| 4 | 肺结节辅助诊断功能 |
| 4.1 | 自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数超1200种 |
| 4.2 | 自动生成结节密度直方图。并在轴位图上用不同颜色展示结节实性成分和非实性成分区域。实性/非实性成分阈值可调整 |
| ▲4.3 | 自动给出结节表征:支持29种表征类别，包括：结节形态：规则、不规则边缘：分叶、毛刺、光滑、棘状突起、边缘模糊内部结构：空泡征、囊状结构、空洞、伴钙化、脂肪、混杂密度、牛眼征、空气新月征邻近结构：卫星灶、胸膜凹陷、胸膜牵拉、胸膜侵犯、血管包被、血管集束、血管推移、血管穿行、血管增粗、血管模糊、支气管截断征、支气管扩张、支气管推移、充气支气管（提供功能截图） |
| 4.4 | 具备自动对新增结节所在层面逐层生成标记框标记的功能 |
| 4.5 | 具备对新增结节自动分割，并自动逐层标记新增结节轮廓的功能 |
| 4.6 | 具备自动生成新增结节病灶卡的功能，并自动分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 4.7 | 具备新增结节轮廓增大调整功能。支持手动增大已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 4.8 | 具备新增结节轮廓缩小调整功能。支持手动缩小已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 4.9 | 具备新增结节自动生成描述信息的功能，描述内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等 |
| 4.10 | 具备通过对CT单层图像局部区域框选自动新增结节，并自动生成该结节密度直方图的功能 |
| 4.11 | 具备新增结节信息自动添加至图文报告的功能，自动添加内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等 |
| 4.12 | 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到诊断报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可实现在诊断报告栏的同步修改 |
| 4.13 | 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到图文报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可以实现在图文报告的同步修改 |
| 4.14 | 具备新增结节自动归档功能，支持自动将新增结节的关键层面图像及结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息自动分析并归档的功能 |
| 4.15 | 具备新增结节也可自动新增到靶重建模块中并支持显示和操作的功能 |
| 4.16 | 具备自动调取患者历史影像数据，无需手动输入，实现前后片联动，对比分析结节历史影像表现，直观显示结节变化等信息的功能 |
| 4.17 | 具备本地上传患者历史数据，并与患者当前影像对比的功能 |
| 4.18 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，可自动分析结节前后片的长短径、体积、CT值（最大、最小值）的变化，生成体积趋势预估图、密度分析图并自动计算倍增时间 |
| 4.19 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的结节实性部分占比变化、结节表征变化、结节质量变化、结节标准差变化等信息 |
| 4.20 | 内置AI智能数据库，根据当前浏览影像，AI自动提供类似影像特征的图像，每个当前病例至少可匹配5例相似病例。相似病例具备病灶相似度百分比、结节实性占比和病理信息描述，用于辅助当前病例诊断与教学 |
| 4.21 | 同时支持Brock、Mayo肺癌风险评估模型，结合患者年龄、性别，合并肺癌家族史与肺气肿史，评估结节的恶性概率 |
| 4.22 | 具备“加入随访”功能，具备将随访结果一键加入患者随访管理系统 |
| 4.23 | 具备在随访系统中查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录 |
| 4.24 | 具备在随访系统中生成Recist疗效评估建议，提供给医生作为参考 |
| 4.25 | 具备病例收藏功能，且收藏列表支持批量修改和批量删除，并有单独控件 |
| 5 | 肺结节结构化报告功能 |
| 5.1 | 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作 |
| 5.2 | 提供不少于10种随访指南（至少包括NCCN指南，RADS指南，Fleischner指南，中国专家共识指南，亚洲共识指南、中国县域指南、中国肺癌筛查标准、ACCP指南、亚太指南、《中国肺癌低剂量CT筛查指南（2023）》 ） |
| 5.3 | 在产品界面的“诊断报告”栏处，可直接选择至少12种诊断报告模板，已生成的诊断报告内容会根据模板选择自动调整 |
| 5.4 | 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 |
| 5.5 | 图文报告可以以报告或dicom格式回传至PACS |
| 6 | 肺结节胶片功能 |
| 6.1 | 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 |
| 6.2 | 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 |
| 6.3 | 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 |
| 6.4 | 具备新增或删除胶片功能 |
| 6.5 | 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作 |
| 6.6 | 具备将带有AI标记或手动标记的图像加入胶片 |
| 6.7 | 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP等多种序列的任意层面图像 |
| 6.8 | 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 |
| 6.9 | 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 |
| 6.10 | 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 |
| 6.11 | 具备胶片归档功能。以DICOM格式将胶片打印排版状态的图像推送至 PACS 存储 |
| 7 | 全肺密度分析功能 |
| 7.1 | 具备全肺、左右肺、各肺叶的密度体积分布波形及全肺、左右肺、各肺叶体积、体积占比自动分析 |
| 7.2 | 具备肺部密度值测量及分析功能，并提供平均CT值、最大/最小CT值、CT标准差、CT半峰全宽的分析，方便进行肺功能分析 |
| 8 | 肺气肿分析功能 |
| 8.1 | 具备在DICOM图像中标识疑似气肿区域的功能，并支持对肺部气肿体积及气肿占比分析 |
| 9 | 间质性肺疾病分析功能 |
| 9.1 | 具备在DICOM中标识疑似ILD区域的功能 |
| 9.2 | 具备对ILD侵犯体积及占比分析的功能，并可导出excel表格。 |
| 10 | 气体潴留分析功能 |
| 10.1 | 具备气体潴留分析功能。可包含呼气相、吸气相两个序列的检查进行肺体积、气体变化分析及平均肺密度E/I对比分析，并可导出excel表格 |
| 11 | COPD分析功能 |
| 11.1 | 具备根据胸部CT影像自动预测COPD的功能 |
| 11.2 | 具备自动对可疑COPD病例进行GOLD分级的功能 |
| 11.3 | 具备对CT影像各层面上的可疑肺气肿区域自动标记的功能 |
| 11.4 | 具备内置指南参考功能，可提示相应GOLD分级所对应的肺功能水平 |
| 11.5 | 具备智能报告功能，根据系统预测结果自动生成“检查报告” |
| 12 | 气管分析功能 |
| 12.1 | 具备对气管进行三维重建、曲面重建、气管导航、拉直重建等功能，可辅助对支气管的检查 |
| 12.2 | 具备任意选择三维重建的重建路径，并与拉直重建图联动的功能 |
| 12.3 | 具备对气管进行三维重建的功能，重建精度可达到亚段级支气管（6-7级） |
| 12.4 | 具备对选中的支气管进行伸展及拉直两种曲面重建的功能，支持任意角度旋转及各视图的联动，以方便医生观察 |
| 12.5 | 具备对气管的空间重建功能，可进行虚拟支气管镜导航，并可显示导航路径和气管中线 |
| 13 | 肺栓塞功能 |
| 13.1 | 支持自动识别CTPA序列 |
| 13.2 | 支持一键跳转至肺栓塞分析界面 |
| 13.3 | 支持自动肺动脉主干及叶段级肺动脉分割、识别 |
| 13.4 | 支持基于深度学习卷积网络自动识别肺动脉栓子 |
| 13.5 | 支持自动标记肺动脉栓子所在位置区域 |
| 13.6 | 支持自动定位肺动脉栓子所在层面 |
| 13.7 | 支持自动定位肺动脉栓子所在血管分支并在病灶列表中提示 |
| 13.8 | 支持自动生成病灶列表，且病灶列表与病灶间相互联动 |
| 13.9 | 支持在轴位图像上自动标识栓子轮廓 |
| 13.10 | 支持栓子自动最大径和最小径测量 |
| 13.11 | 支持栓子自动体积测量 |
| 13.12 | 支持自动计算任意栓子体积总和 |
| 13.13 | 支持栓子、血管以及周围组织自动三维重建，显示栓子与血管关系，且三维图像支持任意角度展示 |
| 13.14 | 支持栓子、血管以及周围组织的显示或隐藏 |
| 13.15 | 支持MPR重建功能。冠、矢、轴位图像间支持联动展示且能在冠、矢、轴位分别显示栓子标识 |
| 13.16 | 支持自动肺栓塞危急值预警功能。分别在列表、阅片页面中上区域显著位置提示病例肺栓塞 |

- 胸部骨折智能解决方案

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 骨折分析产品性能 |
| 1.1 | 产品对肋骨骨折具有良好的检出性能 |
| ▲1.1.1 | 对新鲜肋骨骨折的检出灵敏度≥95%，准确度≥91%（提供SCI期刊正式发表的多中心验证文献证明） |
| ▲1.1.2 | 对愈合肋骨骨折的检出灵敏度≥89%，准确度≥84%（提供SCI期刊正式发表的多中心验证文献证明） |
| ▲1.1.3 | 产品对各类肋骨骨折检出的平均时间小于19s（提供期刊正式发表的多中心验证文献证明） |
| 2 | 骨折分析基础阅片功能 |
| 2.1 | 具备图像放大与缩小功能 |
| 2.2 | 具备图像窗宽窗位的调整功能 |
| 2.3 | 具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能 |
| 2.4 | 具备自定义预设图像窗宽窗位自功能 |
| 2.5 | 具备长度测量、角度测量等多种图像测量方式 |
| 2.6 | 具备闭合曲线测量功能（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形） |
| 2.7 | 具备自定义测量功能（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形） |
| 2.8 | 具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签 |
| 2.9 | 具备按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度： 0.5倍、1倍、1.25倍、1.5倍、2倍、3倍 |
| 2.10 | 具备图像放大镜功能 |
| 2.11 | 具备四角信息显示/隐藏功能 |
| 2.12 | 具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前CT值等）进行自定义配置 |
| 2.13 | 具备轴位图像反色显示功能 |
| 2.14 | 具备恢复设置功能 |
| 3 | 骨折分析辅助检出功能 |
| 3.1 | 具备自动检出胸部骨骼可疑骨折病灶，并自动提示骨折位置信息（前／后，左／右位置）的功能 |
| 3.2 | 具备在右侧导航栏显示病灶所在层面位置的功能 |
| 3.3 | 具备将所有检测出的可疑骨折病灶以列表形式展现，并自动提示骨折分类信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）的功能 |
| 3.4 | 支持自动提示骨折性质信息，包括至少7种类型：新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、骨密度异常、术后、其他骨折 |
| 3.5 | 具备自动识别所有肋骨并将肋骨计数标记在DICOM每层图像上的功能 |
| 3.6 | 具备肋骨病灶分析功能。检出肋骨骨折后，能自动识别骨折位于1到12根肋骨中的哪一根肋骨，并自动体现在结构化报告中 |
| 3.7 | 具备检出肋骨骨折后，自动在对应的每层DICOM影像上标注显示骨折区域的功能 |
| 3.8 | 具备在DICOM每层图像上自动识别胸椎，并自动计数的功能 |
| 3.9 | 具备手动标记，新增可疑病灶且标记病灶可删除的功能 |
| 3.10 | 在框选区域新增病灶并自动在病灶列表新增病灶卡，及自动生成骨病灶相关参数。包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 3.11 | 在诊断报告栏自动生成新增病灶的描述信息。描述内容包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 3.12 | 新增病灶信息可自动添加至图文报告。自动添加内容包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 3.13 | 具备对病灶列表中的病灶按骨病灶类别（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）筛选的功能 |
| 3.14 | 具备对病灶列表中的病灶按骨病灶性质（新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、骨密度异常、其他骨折、未知）筛选的功能 |
| 3.15 | 具备病灶排序功能。提供按病灶层面数和左右肋的病灶排序 |
| 3.16 | 自动生成指定病灶骨折轴位局部动态图 |
| 3.17 | 自动生成指定病灶骨折VMIP局部动态图 |
| 3.18 | 每个病灶的轴位局部动态图和VMIP局部动态图都不少于12张 |
| 4 | 骨折分析结构化报告功能 |
| 4.1 | 具备结构化报告一键复制功能 |
| 4.2 | 具备诊断报告栏一键清空功能 |
| 4.3 | 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作。 |
| 4.4 | 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 |
| 4.5 | 图文报告可以报告或dicom格式回传至PACS |
| 5 | 骨折分析胶片功能 |
| 5.1 | 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 |
| 5.2 | 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 |
| 5.3 | 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 |
| 5.4 | 具备新增或删除胶片功能 |
| 5.5 | 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作 |
| 5.6 | 具备将带有AI标记或手动标记的图像加入胶片 |
| 5.7 | 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP、VR、拉直曲面重建、伸展曲面重建、两种曲面重建组合图等多种序列的任意层面、角度图像 |
| 5.8 | 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 |
| 5.9 | 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 |
| 5.10 | 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 |
| 5.11 | 具备胶片归档功能。支持将图文报告以DICOM或者图片两种方式推送至PACS |
| 6 | 肋骨分析功能 |
| 6.1 | 支持基于胸部CT图像的体渲染VR重建功能，且体渲染重建图像支持任意方位旋转 |
| 6.2 | 支持胸部骨骼不同部位VR重建的单独显示：左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的VR图像，且重建图像都支持任意角度旋转 |
| 6.3 | 支持胸部骨骼不同部位VR重建的半透明显示：左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的VR图像，且重建图像都支持任意角度旋转 |
| 6.4 | 具备在VR图像上显示肋骨计数的功能。鼠标移动到VR图像的肋骨上，自动显示该肋骨的计数号 |
| 6.5 | 具备在VR图像上标记病灶位置的功能 |
| 6.6 | 具备肋骨自动CPR重建功能，并提供拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种 |
| 6.6.1 | 支持单根肋骨伸展曲面重建（Stretched CPR），图像具备360°旋转功能 |
| 6.6.2 | 支持肋骨拉直曲面重建（Straightened CPR），图像具备自动360°旋转功能 |
| 6.6.3 | 支持肋骨去肉和带肉两种方式重建肋骨拉直曲面重建（Straightened CPR） |
| 6.7 | 支持单根、单侧、全部肋骨的拉直曲面重建（Straightened CPR）图像展示 |
| 6.8 | 支持轴位图像、VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展类曲面重建（Stretched CPR）在同一页面联动展示 |
| 6.9 | 支持肋骨骨折病灶在VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展类曲面重建（Stretched CPR）标记显示 |

1.2 项目实施要求★

1、实施要求

（1）所供产品必须是全新的完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。

（2）设立专门项目团队负责本次设备的安装调试工作，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

（3）中标人加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、产品安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至招标人指定地点并清扫现场。

（二）商务要求★

1、服务要求

（1）质保期要求：所提供产品含3年原厂质保（含换件和维修上门服务）；

（2）售后服务：质保期内，供应商接到保修请求，应在 2小时内响应，4 小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供配置不低于中标机型的备用机供甲方使用，直至故障修复；

（3）售后服务保障体系：所投产品需具有良好的售后服务水平和完善的售后服务体系支撑，维保费为中标价的8%（投标报价不包含维保费）。

（4）服务方式：供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。

2、付款条件

安装、验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后按付款程序首付50%，系统平稳运行3个月后支付合同款的40%，一年后支付余下的10%。

3、交货时间、地点：

（1）中标供应商必须在合同签订后30天内将所提供产品送达指定地点，产品安装调试到位并提请验收。

（2）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件
退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中“技术指标”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |
| 2 | 技术指标 | 35分 | 技术参数、性能等应满足招标文件的要求；1、打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 2、打“▲”技术指标的为重要技术参数，出现一个负偏离扣4分； 3、投标文件中须提供相应证明材料作为佐证（证明材料包括：投标的软件相关功能界面截图、文献证明等）；若“▲”技术指标未提供佐证材料供评标委员会评判的，评标委员会可视为未对此技术参数进行响应； 4、其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分； 投标文件中须提供详细的技术参数响应及偏离表。 |
| 3 | 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的整体实施方案（内容包含但不限于项目实施流程、组织架构、项目管理措施、项目进度计划等）进行综合评定。 方案表述完整合理，功能具体可靠，针对性强，完全符合本项目建设需求，得 10分； 方案表述基本完整，功能有针对性，基本符合项目建设需求，得6分； 技术方案不完整，无针对性，不完全满足项目建设需求，得2分。 未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务管理体系方案 | 8分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务管理体系方案（内容包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、软件升级、专业技术人员保障、售后服务等）进行综合评定。 方案完整合理，符合采购需求的得8分； 方案符合采购需求但存在细微瑕疵的得5分； 方案有所欠缺的得2分。 未提供的不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 8分 | 根据投标人针对本项目提供培训方案进行综合评定。 方案完整合理，优于采购需求的得8分； 方案符合采购需求的得5分； 方案有所欠缺的得2分； 未提供的不得分。 |
| 6 | 相关案例业绩 | 5分 | 投标人自2021年1月1日起至投标截止时，具有同类项目建设案例，每提供一份业绩证明材料的案例得1分，最多得5分，需提供合同复印件证明，否则不得分。 |
| 7 | 实施人员配备 | 4分 | 投标人售后具备南京本地实施人员的，每提供一个社保证明的复印件得1分，最多得4分。未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心高淳分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力。

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书。

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料。

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心高淳分中心

根据贵方的JSZC-320118-JZCG-G202X-XXXX号招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

# 投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标报价明细表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）。承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）。承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字。质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

注：供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。