苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2025-0090

采购单位：苏州市职业大学

项目名称：集成电路数模混合测试工程中心

项目类别：货物类

苏州捷信招投标咨询有限公司

2025年10月

总目录

第一章  投标邀请函	4

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件格式	19

第四章  招标书	33

第五章 合同及主要条款	44

第六章 评标办法和评分标准	50

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZJX-G2025-0090 |
| 2 | 项目名称 | 集成电路数模混合测试工程中心 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州捷信招投标咨询有限公司 地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206 联系人: 汪业超、丁亚萍、张瑾 联系电话：0512-65200361 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市职业大学 地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年 11月 14 日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年 11月 14 日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年 11月 14日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同总金额的5% |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 集成电路数模混合测试工程中心 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取招标文件，并于2025年   11月  14日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2025-0090

2.项目名称：集成电路数模混合测试工程中心

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币 贰佰捌拾万元整（¥2800000.00）

5.最高限价：人民币 贰佰捌拾万元整（¥2800000.00）

6.合同履行期限：合同签订后，45天内交付并完成安装调试。

7.采购需求：引入产业级测试设备、真实生产案例及企业导师资源，帮助学生掌握芯片、电子器件等领域的先进测试技术，培养符合产业需求的“即用型”测试工程师。依托实验室设备，联合企业工程师，将产业最新技术标准融入课程体系，教学内容与企业需求无缝衔接。教师通过参与企业研发项目，提升工程实践能力，推动高校教学团队向“双师型”转型。

免费质保期：自验收合格之日起，应提供至少5年质量保证期。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件

3.方式：

（1）CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

投标人插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年  11月  14日13 点 30 分（北京时间）；

2.开标时间：2025年   11月   14日 13点 30 分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、投标人在报名、下载、制作招标文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、如不同投标人使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

5、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

6、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市职业大学

地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道1号

联系人：刘坤

联系方式：66501804

2.采购代理机构信息

名称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系方式：0512-65200361

3.项目联系方式

项目联系人：汪业超、丁亚萍、张瑾

电话：0512-65200361

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州捷信招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州捷信招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州捷信招投标咨询有限公司。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：王慧

联系电话：0512-65200361

联系地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2023年度或2024年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内最近一期出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.5符合性审查文件

3.2.5.1法定代表人身份证复印件；

3.2.5.2法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；

3.2.5.3关于资格文件的声明函；

3.2.5.4投标函（格式见第三章）；

3.2.5.5投标人基本情况表（格式见第三章）；

3.2.5.6技术服务、商务偏离表、投标保证承诺书（格式见第三章）；

3.2.5.7作业人员配备一览表；

14.1.6综合评审文件（投标人根据评分标准制作）

3.2.6.1所需材料详见第六章评分标准。与本次采购相关的其他证明材料；

3.2.6.2对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

3.2.6.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.1、14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由投标人自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。

11.2本项目代理服务费（人民币）：34800.00元

11.3代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性付清并含在其投标报价中。

11.4中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州捷信招投标咨询有限公司

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市职业大学） 的 （集成电路数模混合测试工程中心）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州捷信招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件13、投标保证承诺书

投标保证承诺书

苏州捷信招投标咨询有限公司：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加项目编号    号的投标，并做出如下承诺：

1、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2％作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购按壹万元计）。

（1）自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

（4）中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

2、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

地址：                                 电话：

传真：                                 邮编：

电子邮件：

投标人（单位盖章）：

法定代表人和代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# 第四章  招标书

苏州捷信招投标咨询有限公司受 苏州市职业大学 的委托，就 集成电路数模混合测试工程中心 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2025-0090

二、项目名称：集成电路数模混合测试工程中心

三、预算金额：人民币 贰佰捌拾万元整（¥2800000.00）

四、最高限价：人民币 贰佰捌拾万元整（¥2800000.00）

五、合同履行期限：合同签订后，45天内交付并完成安装调试。

六、招标内容：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数模混合芯片测试机 | 1、系统要求： 1.1 系统控制器内存容量不低于32G； 1.2 系统控制器硬盘存储容量不低于1T,256GSSD； 1.3 系统控制器具备与测试头的高速接口； ▲1.4 测试头应至少具备12个（含12个）板卡插槽，每个插槽可以任意插放测试板卡； ▲1.5 测试功能板卡数字、电源、模拟各功能板卡为独立板卡，可根据资源配置要求对各板卡数量灵活配置；（包含板卡的长、宽、高，板卡与背板的引脚定义） ▲1.6 整套系统至少包含1个测试头、4块数字板卡、1张模拟信号板卡，单张板卡的参数应满足下述详细要求。 2、数字板卡能力技术要求： 数字功能板卡需同时包含数字功能、电源功能、高精准参考源、高精度测量源、Cbits控制功能、外部供电等。 2.1 数字功能要求； ▲2.1.1 每张数字板卡PPMU通道数≥128(板卡原理图信号输出截图证明材料） 2.1.2 每个数字通道数据速率≥400Mbps 2.1.3 向量存储深度≥512M 2.1.4 EPA精度 ≤±100ps 2.1.5 VIH/VIL电压范围：-2 to 6.5V 2.1.6 PMU 精度 ≤±3 mV 2.1.7 具备TMU功能，TMU范围≥0～400MHz 2.2 电源功能要求； 2.2.1 每张板卡电源通道数 ≥12 2.2.2 电源通道的电压单位 ：-2.5V ~ 8V 2.2.3 电压精度 ≤±2 mV 2.2.4 电流能力 ≥1.2A，支持Gang模式，Gang模式下电流能力≥4.8A 2.2.5 电流量测精度：高电流档位不低于±0.2%FSR，低电流档位不低于±0.1%FSR 2.3 高精度参考源； 2.3.1 需提供精准参考电压，通道数≥4 2.3.2 电压输出范围：-10V～+10V 2.3.3 电压输出精度≤±0.5mV 2.4 高精度参考源； 2.4.1 需提供精准PMU量测源，通道数≥4 2.4.2 电压量测范围：-10V～+10V 2.4.3 量测精度≤±0.1mV 2.5 Cbits控制通道； 2.5.1 每张板卡Cbits控制通道数 ≥32 2.5.2 Cbits控制驱动能力 ≥50mA 2.6 外部供电电压； 2.6.1 可以为外围控制板提供5V、12V、-15V、+15V电压 2.6.2 每种电压驱动能力≥2A 3、多通道电压板卡技术要求： 3.1 电压通道数量 ≥64； 3.2 电压范围：-2.5V～+8V； 3.3 电压输出/测量精度：≤±2mV； 3.4 单通道最大电流 ≥1.5A； 3.5 板内电流支持并联模式，并联电流≥ 96A； 3.6 不同板卡支持并联模式，并联电流≥ 96*n A （n为电源板卡数量）； 3.7 电流档位包含 ±5μA,±25μA,±250μA,±2.5mA,±25mA,±500mA,±1500mA等多种档位； 3.8 电流输出时，±1500mA档位电流精度 ≤±0.3%FSR；其他档位电流精度 ≤±0.2%FSR； 3.9 电流量测时，±1500mA档位电流精度 ≤±0.2%FSR；其他档位电流精度 ≤±0.1%FSR。 4、高精度浮动源板卡技术要求： 4.1 电压通道数量 ≥32； 4.2 电压范围：-10V～+15V； 4.3 电压输出精度：≤±0.5mV； 4.4 电压量测精度：±5V量程下，精度≤±0.1mV；-10V～+15V量程下，精度≤±0.25mV； 4.5 单通道最大电流 ≥1.2A； 4.6 电流支持并联模式，并联电流≥ 38.4A； 4.7 电流档位包含 ±5μA,±25μA,±250μA,±2.5mA,±25mA,±500mA,±1200mA等多种档位； 4.8 电流输出时,±1500mA档位电流精度 ≤±0.2%FSR；其他档位电流精度 ≤±0.06%FSR； 4.9 电流量测时,±1500mA档位电流精度 ≤±0.2%FSR；其他档位电流精度 ≤±0.04%FSR。 5、模拟信号测试能力技术要求： 模拟信号测试板卡需满足模块化设计，Audio和Video需用子板卡设计方式，用户后续可根据实际需求灵活调配Audio和Video的子板卡数量。同时，模拟信号测试板卡需配备PMU通道。 5.1 高分辨率任意波形发生器（HR AWG）； 5.1.1 高分辨率任意波形发生器≥8路，可同时工作，单板卡最小通道数≥8路 5.1.2 每路任意波形发生器输出信号分辨率≥24bit，采样速率≥1Msps 5.1.3 每路最大正弦波频率≥100kHz 5.1.4 输出电平（AC+DC） a、差分模式电压最小满足：-10 V < AC+DC < 10 V (P or N) b、单端模式电压最小满足：-10.5V < AC+DC < 10.5 V 5.1.5 总谐波失真 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-120dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-120dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-120dBc 5.1.6 无杂散动态范围 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥118dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥118dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥118dBc 5.1.7 信噪比 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥100dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc 5.2 高速任意波形发生器（HS AWG）； 5.2.1 高速任意波形发生器≥8路，可同时工作，单板卡最小通道数≥8路 5.2.2 每路任意波形发生器输出信号分辨率≥16bit，采样速率≥1.2Gsps 5.2.3 每路最大正弦波频率≥210MHz 5.2.4 输出电平（AC+DC） 单端模式：-3.2V < AC+DC < 3.2 V 5.2.5 总谐波失真 a、频率在5MHz(5MHz filter) ≤-95dBc b、频率在10MHz(30MHz filter) ≤-80dBc c、频率在50MHz(83MHz filter) ≤-63dBc d、频率在100MHz(470MHz filter) ≤-44dBc 5.2.6 无杂散动态范围 a、频率在5MHz(5MHz filter，32MHz bw) ≥ 84dBc b、频率在10MHz(30MHz filter，32MHz bw) ≥ 78dBc c、频率在50MHz(83MHz filter，250MHz bw) ≥ 62dBc c、频率在100MHz(470MHz filter，250MHz bw) ≥ 46dBc 5.2.7 信噪比 a、频率在5MHz(5MHz filter，32MHz bw) ≥ 67dBc b、频率在10MHz(30MHz filter，32MHz bw) ≥ 66dBc c、频率在50MHz(83MHz filter，250MHz bw) ≥ 58dBc c、频率在100MHz(470MHz filter，250MHz bw) ≥ 57dBc 5.3 高分辨率数字波形分析仪（HR DIG）； 5.3.1 高分辨率数字波形分析仪≥8路，可同时工作；单板卡最小通道数≥8路 5.3.2 每路数字波形分析仪分辨率≥24bit，采样速率≥1MSPS 5.3.3 每路最大输入带宽 （@-3dB）≥110kHz 5.3.4 输入电压范围≥±10.5V ▲5.3.5 总谐波失真 a、频率在1kHz,电压在2Vp ，≤-120dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp ，≤-120dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp， ≤-110dBc ▲5.3.6 无杂散动态范围 a、频率在1kHz,电压在2Vp（20kHz bw），≥120dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp（50kHz bw）, ≥115dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp（128kHz bw）,≥115dBc ▲5.3.7 信噪比 a、频率在1kHz,电压在2Vp,（20kHz bw） ≥105dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,（50kHz bw） ≥100dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,（128kHz bw）≥100dBc 5.4 高速数字波形分析仪（HS DIG）； 5.4.1 高速数字波形分析仪≥8路，可同时工作；单板卡最小通道数≥8路 5.4.2 每路数字波形分析仪最采样速率≥500MSPS 5.4.3 每路最大输入带宽 （@-3dB）≥288MHz 5.4.4 输入电压范围≥±4V 5.4.5 总谐波失真 a、频率在1MHz(50 MHz filter, 65 Msps) ，≤-82dBc b、频率在10MHz(50 MHz filter, 65 Msps)， ≤-83dBc c、频率在50MHz(288 MHz filter, 500 Msps)， ≤-75dBc d、频率在100MHz(288 MHz filter, 500 Msps)， ≤-73dBc 5.4.6 无杂散动态范围 a、频率在1MHz(50 MHz filter, 65 Msps，32MHz bw），≥82dBc b、频率在10MHz(50 MHz filter, 65 Msps，32MHz bw），≥80dBc c、频率在50MHz(288 MHz filter, 500 Msps，250MHz bw），≥73dBc d、频率在100MHz(288 MHz filter, 500 Msps，250MHz bw），≥71dBc 5.4.7 信噪比 a、频率在1MHz(50 MHz filter, 65 Msps，32MHz bw），≥65dBc b、频率在10MHz(50 MHz filter, 65 Msps，32MHz bw），≥63dBc c、频率在50MHz(288 MHz filter, 500 Msps，250MHz bw），≥55dBc d、频率在100MHz(288 MHz filter, 500 Msps，250MHz bw），≥54dBc 5.5 PMU通道； 5.5.1 PMU通道数 ≥64 5.5.2 PMU通道电压：-8V～+8V 5.5.3 电压输出/测量精度：≤±3mV 5.5.4 电流输出/测量档位包含±60mA 、±2mA 、±200uA 、±20uA 、±5uA 等档位 5.5.5 电流输出精度：±5uA档位精度≤ ±0.2%FSR、其他档位精度 ≤ ±0.06%FSR 5.5.6 电流量测精度：±5uA档位精度≤ ±0.2%FSR、其他档位精度 ≤ ±0.1%FSR 6、需内置配套软件程序，至少涵盖以下功能模块： 6.1 工程测试主系统； 6.2 查看、编辑、保存Pattern Binary文件； 6.3 DUT pin状态可视化和参数诊断； 6.4 Pattern的转换和编译为ATE指令； 6.5 Pattern向量的可视化和DUT数字波形的采集； 6.6 支持TDR 时域偏差的校准，保障DIB 路径传播的一致性； 6.7 Shmoo扫描参数变化对测试结果的影响； 6.8 实时分析统计芯片测试数据，例如正态分布等； 6.9 支持其他测试平台测试程序版本转换至本平台； 6.10 支持GoldenUnit 作为benchmark的基准，校准测试偏差； 6.11 全自动和精确的ATE自诊断； 6.12 硬件校准工具。 | 1 | 台 | 5年 |
| 2 | 小规模数模混合芯片测试机 | 1、系统要求： 1.1 系统控制器内存容量不低于8G； 1.2 系统控制器硬盘存储容量不低于1T机械硬盘,256G SSD； 1.3 系统控制器与测试头需支持PCIe3.0高速接口； ▲1.4 测试头应至少具备12个（含12个）板卡插槽，每个插槽可以任意插放各种测试板卡； ▲1.5 机箱每个插槽需兼容符合PXIe标准，能够支持基于该标准研发满足其他功能的板卡，满足针对测试机的研究需求；（包含板卡的长、宽、高，板卡与背板的引脚定义） ▲1.6 测试功能板卡采用独立板卡设计， 至少包含数字、模拟、电源、IO控制等独立板卡，可根据资源配置要求对各板卡数量灵活配置； 1.7 测试头可同时支持Cable mounting和Direct mounting。 2、数字信号测试能力技术要求： ▲2.1 单张板卡数字通道数量≥64路；(板卡原理图信号输出截图证明材料） 2.2 每个数字通道数据速率≥200Mbps； 2.3 向量存储深度≥128M； 2.4 PMU电压范围至少满足 -2V～+6V区间范围； 2.5 PMU 精度 ≤±10 mV； 2.6 包含TMU功能，每张板卡TMU通道数 ≥ 2； ▲2.7 具备I2C、SPI等协议分析功能。（提供数字信号测试I2C协议分析界面截图） 3、模拟信号测试能力技术要求： ▲3.1单张板卡需同时支持任意波形发生器和数字化仪，通道数均≥4路，且每个通道能同时独立工作；（提供板卡实现架构图片证明材料） 3.2 任意波形发生器； 3.2.1 每路高精度任意波形发生器输出信号分辨率≥24bit，采样速率≥1MSPS 3.2.2 每路最大正弦波频率≥100kHz 3.2.3 输出电平（AC+DC） a、差分模式电压最小满足：-10 V < AC+DC < 10 V (P or N) b、单端模式电压最小满足：-10.5V < AC+DC < 10.5 V 3.2.4 总谐波失真 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-120dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-120dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-120dBc 3.2.5 无杂散动态范围 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥118dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥118dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥118dBc 3.2.6 信噪比 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≥100dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≥100dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc 3.3 数字化仪； 3.3.1 每路高精度数字化仪分辨率≥24bit，采样速率≥256kSPS 3.3.2 每路最大输入带宽≥110kHz 3.3.3 输入电压范围：-10V～+10V 3.3.4 总谐波失真 a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-115dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-115dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-110dBc 3.3.5 无杂散动态范围 a、频率在1kHz,电压在2Vp, ≥115dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp, ≥110dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥110dBc 3.3.6 信噪比 a、频率在1kHz,电压在2Vp, ≥100dBc b、频率在5kHz,电压在2Vp, ≥95dBc c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥95dBc 4、电源测试能力技术要求： ▲4.1 单张板卡需同时具备大电流和小电流通道来满足芯片不同供电的需求，通道数均≥4路；（提供板卡实现架构及原理图信号输出截图证明材料） 4.2 大电流电源要求； 4.2.1 电流≥1500mA，支持Gang模式，Gang模式电流≥6A 4.2.2 电压范围：-10V～+10V 4.2.3 电压精度≤±3 mV，电流精度≤10nA 4.2.4 所有通道均可控制电源时序 4.3 普通电源通道要求； 4.3.1 电流大小每路≥300mA 4.3.2 电压范围：-10V～+10V 4.4 任意通道电源支持nF级以上电容测试。 5、GPIO/Cbits控制能力技术要求： ▲5.1 IO控制板卡需同时具备GPIO和Cbits控制功能，且通道数均≥64路；(提供板卡实现架构及原理图信号输出截图证明材料） 5.2 Cbits控制电流驱动能力 ≥ 50mA； 5.3 支持对外输出电源，电压至少支持-15V、+15V、+12V、+5V 等4种电源，每路电源电流驱动力 ≥ 1.2A； ▲6、案例支持 教学案例至少包含数字芯片、电源芯片、数模转换芯片、模数转换芯片、储存芯片、MCU单片机芯片常用芯片类型。至少应包含一款基于国产自主指令集开发的芯片。提供实物测试版图片证明。 7、需内置配套工程测试主系统，至少包括如下开发工具：工程开发平台、Pattern编辑平台、引脚状态查看工具、Pattern编译器工具、Pattern波形查看工具、时序校准工具、参数扫描工具、测试数据实时分析统计工具、跨平台转换工具、Gold Unit校准工具、量产测试系统、测试板卡烧录工具、硬件参数读写工具、硬件诊断工具、测试板卡内部寄存器查看工具、模拟板卡调试工具。 7.1工程开发平台集成测试流程代码编辑、调试以及测试流程的可视化； 7.2 Pattern编辑平台包含Pattern文件的查看、编辑，保存Pattern Binary文件 7.3引脚状态查看工具包含各个DUT pin状态的可视化图形以及Pin参数设置的诊断 7.4 Pattern编译器工具实现将客户的Pattern进行转换并编译为ATE接收的指令 7.5 Pattern波形查看工具可实现Pattern向量的可视化和DUT数字波形的采集 7.6时序校准工具支持TDR 时域偏差的校准，保障DIB 路径传播的一致性 ▲7.7参数扫描工具支持设置不同的参数变化对测试结果的影响 7.8测试数据实时分析统计工具支持对设备当前产生的芯片测试数据进行实时分析并输出测试分bin结果 ▲7.9 跨平台转换工具支持其他测试平台测试程序版本转换至本平台 7.10 Gold Unit校准工具支持将GoldenUnit 的测试结果作为后续测试产品的基准，校准测试偏差 7.11量产测试系统包含测试统计的汇总UI，测试数据产生； 7.12测试板卡烧入工具实现将测试板卡的固件、版本信息、校准时间等烧入到测试板卡中； 7.13硬件参数读写工具包含测试板卡DC测试、GPIO控制等寄存器的设置； 7.14硬件诊断工具能够自动诊断设备内部板卡的是否有问题； 7.15测试板卡内部寄存器查看工具能够将测试板卡内部的寄存器进行读和写，满足调试方便的使用； 7.16 设备外部通信支持多种分选机通信协议：TTL，GPIB，TCP/IP,RS232，适配多家handler厂商 7.17 Datalog支持生成半导体行业标准stdf格式数据，可用于第三方工具查看，并支持导出csv格式和txt格式文件 7.18模拟板卡调试工具支持AWG波形显示，同时计算动态特性，如SNR，THD，SNIAD，SFDR 7.19 代码编辑支持C++代码编辑/编译/链接、以及代码调试，变量值查看，支持单步调试等功能 7.20 工程开发平台支持将以上工具集中管理，方便快速查找和使用 7.21 工程开发平台支持多用户权限管理，根据不同用户权限开放不同功能模块 7.22 工程开发平台测试过程能够生成 STDF、CSV 和 txt 文件，并且能够查看每个芯片的测试结果和统计信息。文件内容可以通过软件进行定制和配置。 | 2 | 台 | 5年 |

核心产品： 数模混合芯片测试机。以上技术指标(▲除外)，若出现负偏离，视为非实质响应招标文件要求。

中标单位应按照合同约定的标准完成项目，遵守学校的相关规章制度，安全文明操作，出现任何安装质量、安全事故责任由中标单位自行承担。中标单位在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的的技术风险，并采取必要的风险控制措施。由于中标单位在项目实施工作中对采购人造成的负面影响，其后果都须由中标单位承担。

项目商务要求：

1.交付时间：合同签订后，45天内交付并完成安装调试。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）

（1）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。如验收不合格，采购人有权不予退还履约保证金，且中标单位应退还预付款。

A、合格销售发票

B、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

C、履约保证金缴纳凭证（若有）

（2）合同总报价包括全部设备、服务、人工、配合费用（含交通、住宿等）、培训、保险、各种税费、劳保及验收、专利技术等一切费用；

4.包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由投标人承担责任和费用。

5.售后服务要求

（1）投标人提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。

（2）在供货或安装时，应提供合同标的生产商原厂（或原厂授权）人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务，并按采购人要求完成安装及调试。

（3）自验收合格之日起，应提供至少5年质量保证期。该质量保证期年限不低于同型号设备的出厂市场标准质量保证期年限。

（4）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由投标人承担，所有维修更换的配件均由投标人提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（5）服务响应时间：在任何时期内出现任何由设备或软件的缺陷造成的故障，对所供设备及软件系统，当甲方提出要求后，投标人承诺7*24小时，1小时到达采购人要求场地。

（6）在接到电话报障后10分钟予以电话响应，1小时内到达采购人要求场地。2小时内做出故障诊断报告，在2小时内解决采购人提出的维修要求（无法修复的承诺提供备用机，不再收取额外费用。对送修的产品投标人负责送取）。

（7）定期维护：供应应采用专人定期走访方式，调查采购人设备的运行和维护情况，听取采购人意见，现场解决存在的问题。通常每学期二次的例行上门维护服务，由有丰富经验的工程师到现场，察看系统的设置及运行情况，及时发现潜在问题并为设备除尘保养等工作。

（8）培训：根据采购人需求，提供相关培训服务。

设备安装完成且试运行良好后，投标人需结合采购人时间、地点、人员等要求，安排不少于2名技术人员开展至少2次培训，培训人数由采购方自行安排，并做好培训记录。

（9）项目内所涉及的全部设备需由投标人按照采购人要求安装在指定位置，所有安装涉及的费用由投标人负责，项目安装调试完成后，确保各项参数满足保证效果良好并做好运行记录，以备查看。

6.履约验收基本要求

（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（3）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品不属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标人应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，投标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与投标人信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.投标人若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的投标人，由失信投标人进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。如验收不合格，采购人有权不予退还履约保证金，且中标单位应退还预付款。

A、合格销售发票

B、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

C、履约保证金缴纳凭证（若有）

（2）合同总报价包括全部设备、服务、人工、配合费用（含交通、住宿等）、培训、保险、各种税费、劳保及验收、专利技术等一切费用；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，投标人可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

- 需要补充的合同条款：\

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式五份，甲乙双方各执贰份，代理机构一份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签订地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

(二）技术参数分：36分

投标产品须完全满足招标文件技术指标（▲除外），否则为无效投标。带“▲”号技术指标、参数负偏离的，每项扣2分（共18项），扣完为止，最高36分。

注：标注“▲ ”条款，投标人在投标时均需提供相关证明材料（如厂家盖章技术参数说明或官网产品技术参数截图或实物产品图等清晰可辨的证明材料，内容能够明确证明该项技术参数或指标），否则视为未提供。

(三）项目实施方案：4分

根据投标人拟定的项目实施方案进行评审。具体包含项目实施计划、安装调试措施、验收方案、效果图、布局图等。项目实施方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的，得4分；较合理、针对性较强、可行性较高的，得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的，得1分；未提供项目实施方案或者提供的方案较差，不得分。

(四）项目售后方案：4分

根据投标人拟定的项目售后方案进行评审。具体包含售后服务内容、故障响应时间、质量保障方案、免费质保期满后的相关维保方案及措施等。项目售后方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的，得4分；较合理、针对性较强、可行性较高的，得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的，得1分；未提供项目售后方案或者提供的方案较差，不得分。

(五）技术方案：3分

根据投标人拟定的技术方案进行评审。具体包含项目建设方案、现场工程师培养计划、师资培养计划、测试工程中心运营计划等。技术方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的，得3分；较合理、针对性较强、可行性较高的，得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的，得1分；未提供技术方案或者提供的方案较差，不得分。

(六）培训方案：3分

根据投标人拟定的培训方案进行评审。具体包含项目培训方案、培训计划、培训内容、培训师资等。项目培训方案完全满足项目要求，科学合理、针对性强、可行性高的，得3分；较合理、针对性较强、可行性较高的，得2分；部分合理、有部分针对性较强、有部分可行性的，得1分；未提供培训方案或者提供的方案较差，不得分。

(七）体系证书：3分

投标人或所投核心产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须与项目相关），每提供一份得1分，最高得3分。须提供证书复印件，不提供不得分。

(八）业绩：2分

投标人自2023年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高2分。提供完整的合同复印件，否则不得分。

(九）演示：15分

1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

演示内容：

1）演示数模混合芯片测试机模拟信号测试能力中任意波形发生器（AWG）的总谐波失真a、频率在1kHz,电压在2Vp,≤-120dBc；b、频率在5kHz,电压在2Vp,≤-120dBc；c、频率在20kHz,电压在2Vp,≤-120dBc。需提供实测录制的演示视频及测试数据，要求视频中显示当输出信号频率为 1kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测总谐波失真应≤-120dBc；当输出信号频率为 5kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测总谐波失真应≤-120dBc；当输出信号频率为 20kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测总谐波失真应≤-120dBc；演示视频需清晰展示：参数设置过程、测试环境布置、仪器实时波形/数据界面及最终结果，并与要求值进行对比。（成功演示得4分）

2）演示小规模数模混合芯片测试机模拟信号测试能力中数字化仪（DIG）的无杂散动态范围	a、频率在1kHz,电压在2Vp, ≥115dBc；b、频率在5kHz,电压在2Vp, ≥115dBc；c、频率在20kHz,电压在2Vp,≥110dBc。需提供实测录制的演示视频及测试数据，要求视频中显示当输出信号频率为 1kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测无杂散动态范围应≥115dBc；当输出信号频率为 5kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测无杂散动态范围应≥115dBc；当输出信号频率为 20kHz、电压为 2Vp 时，测试系统实测无杂散动态范围应≥110dBc；演示视频需清晰展示：参数设置过程、测试环境布置、仪器实时波形/数据界面及最终结果，并与要求值进行对比。（成功演示得4分）

3）演示数模混合芯片测试机内置配套软件程序，其中时域反射计TDR工具支持信号时间偏差的校准，保障各通道信号时序的一致性。提供软件操作视频演示，演示视频需清晰展示软件登录过程，界面打开过程及TDR时域偏差的校准时，各通道间的实际信号到达DIB 的时间保持一致性的操作过程（成功演示得4分）

4）演示小规模数模混合芯片测试机测试系统内置配套软件程序，测试数据实时分析统计工具支持对设备当前产生的芯片测试数据进行实时分析并输出测试分bin结果。提供软件操作视频演示，演示视频需清晰展示软件登录过程，界面打开过程及在实时分析统计芯片测试数据时，打开并输出bin结果的界面。（成功演示得3分）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如投标人未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.投标人享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。