政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-JSKJ-G2024-0071 |

（货物类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁市生态环境监测监控服务中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏科建工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2024年11月20日 |

- 总 目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	18

七、授予合同	21

第三章  合同文本	25

合同文本（一）	25

合同文本（二）	34

第四章  采购需求	43

采购分包1：	43

采购分包2：	75

采购分包3：	99

采购分包4：	110

采购分包5：	138

采购分包6：	163

第五章  评标方法与评标标准	186

采购分包1详细评审标准	186

采购分包2详细评审标准	188

采购分包3详细评审标准	191

采购分包4详细评审标准	193

采购分包5详细评审标准	195

采购分包6详细评审标准	197

第六章  投标文件格式	202

投标文件目录	203

一、投标声明及承诺函	204

二、投标人基本情况	205

三、特定资格要求的证明文件	206

四、法人授权书	207

五、开标一览表	208

六、投标报价明细表	209

七、中小企业声明函	211

八、响应及偏离表	214

九、项目组人员	215

十、企业业绩	216

十一、节能环保（格式自拟）	217

十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）	218

十三、投标所需其他材料	219

十四、质疑函范本	220

# 第一章  投标邀请

受宿迁市生态环境监测监控服务中心的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（JSZC-321300-JSKJ-G2024-0071）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0071

2.项目名称：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目

3.预算金额：2471万元（采购包1：941万元；采购包2：304万元；采购包3：226万元；采购包4：595万元；采购包5：215万元；采购包6：190万元）

4.最高限价（如有）：2451万元。采购包1：935万元；采购包2：301万元；采购包3：224万元；采购包4：590万元；采购包5：213万元；采购包6：188万元

5.采购需求（简介）：为推进监测规范化能力建设，提升现场及应急监测能力，计划采购现场监测气体类设备、现场监测水质类设备、执法监测类设备、应急监测类设备、土壤、噪声及其他类设备和环境噪声自动监测站建设。

本项目分为6个分包（即6个标段）：

采购包1：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（现场监测气体类设备采购）；

采购包2：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（现场监测水质类设备采购）；

采购包3：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（执法监测类设备采购）；

采购包4：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（应急监测类设备采购）；

采购包5：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（土壤、噪声及其他类设备采购）；

采购包6：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（环境噪声自动监测站建设）。

本项目共分为6个采购包，每个采购包采购1名中标人。投标人可针对任意分包进行投标，投标人选投多个分包的，须针对所投分包分别获取招标文件分别编制投标文件，且只能在1个采购包上中标。本项目按采购包顺序进行开标、评标（开、评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6），投标人在多个采购包中综合得分均排名第一的，仅可成为其中1个采购包的中标人，已被推荐为本项目采购包1的第一中标候选人的投标人参与其他采购包评标，但其不再参与其他采购包推荐中标候选人的排序，依次类推。

详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订之日起30个日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分6个采购包，每个采购包采购1名中标人。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件分别编制投标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月11日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境监测监控服务中心

地址：宿迁市宿豫区银桂路软件园B1号楼

联系电话：0527-84338695

2.采购代理机构信息

名  称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室

联系人：赵飞飞

联系方式：0527-88988618

3.项目联系方式

项目联系人：赵飞飞

电话：0527-88988618

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：每个分包均按照原国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准的60%进行支付（接受数字人民币支付）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购人或者采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标声明及承诺函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的电子投标文件（即电子投标）。电子投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行电子投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、辅材、包装、安装、调试、培训及其材料及项目验收合格之前成品保护及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用以及投标人认为需要的其他费用等，清单表格不全可另列。

13、响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购人或采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

27.2.6 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

28.5.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

28.5.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

28.5.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

28.5.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

28.5.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

28.5.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

28.5.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

28.5.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

28.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.6.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境监测监控服务中心（或江苏科建工程项目管理有限公司）

联系电话：0527-84338695（或0527-88988618）

通讯地址：宿迁市宿豫区银桂路软件园B1号楼（或宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： /，按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额70%；投标人提供项目完整技术文档，采购人组织终验并出具终验报告，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

合同文本（一）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购分包1~5政府采购合同（合同编号）

专用条款

采购单位（全称）：              （简称甲方）

中标人（全称）：                  （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            号项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为          元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点、质保期

（一）供货期限：合同签订后   日历天完成供货并安装调试完毕。

（二）供货地点：甲方指定地点。

（三）售后服务期：自终验收合格之日起贰年。

三、质量技术标准

1.乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表而无划伤，无碰撞，无任何陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，终止合同，并承担由此给采购人带来的损失；

2.所有设备都应有永久固定铭牌，铭牌应为中文标明产品名型、型号、主要参数、生产厂家、出厂编码及日期等；

3.在易发生危险的作业场所，应设置安全警示牌，以提供操作者注意安全。所有高空人能涉足之处，均应设置牢固的围栏和扶手。采用方管作为脚踏件的垂直爬梯，对接或焊接位置应足够牢固，不会造成爬梯脱落而发生危险。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

1.甲方对乙方提交的产品依据招标文件和合同需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.在接到甲方进场通知后30天内将货物送至甲方指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入售后服务期，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从甲方安排要求。

4.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

5.乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

注:绿色数据中心需执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知》(财库(2023)7号)的要求。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦中标本项目，即完全响应本条款要求。

六、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总额70%；乙方提供项目完整技术文档，甲方组织终验并出具终验报告，在收到乙方发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、售后服务

(一)终验收通过之日起对设备售后服务期  年。售后服务期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

(二)乙方需提供详细技术服务方案，包括但不限于:产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料。

(三)售后服务期(质保期)过后，乙方仍有义务提供优惠的技术服务(包括提供设备维护、备件等)

九、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失超出履约保证金的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的全保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货并没收履约保证金，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，甲方可以从履约保证金或待付货款中扣除，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同并不予退还履约保障金，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

十二、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

十三、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

十四、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式肆份，以中文书写，甲方执贰份、乙方各执贰份。

十六、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十七、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给中标人的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即       。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十八、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币或数字人民币。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时，任何一方均可依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2024年    月   日                    2024年   月   日

合同文本（二）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购分包6政府采购合同（合同编号）

专用条款

采购单位（全称）：              （简称甲方）

中标人（全称）：                  （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            号项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为          元的标的物（货物、服务）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号/服务内容名称及简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点、质保期

（一）供货期限：合同签订后   日历天完成供货并安装调试完毕。

（二）供货地点：甲方指定地点。

（三）售后服务期：所有设备自终验收合格之日起2年，运行维护技术服务自终验收合格之日起1年。

三、质量技术标准

1.乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表而无划伤，无碰撞，无任何陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，终止合同，并承担由此给采购人带来的损失；

2.所有设备都应有永久固定铭牌，铭牌应为中文标明产品名型、型号、主要参数、生产厂家、出厂编码及日期等；

3.在易发生危险的作业场所，应设置安全警示牌，以提供操作者注意安全。所有高空人能涉足之处，均应设置牢固的围栏和扶手。采用方管作为脚踏件的垂直爬梯，对接或焊接位置应足够牢固，不会造成爬梯脱落而发生危险。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

1.验收要求及标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和乙方承诺的其它指标。在交付甲方使用之前应通过甲方的验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入售后服务期（售后服务期），乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从甲方安排要求。

4.验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供货方负责。平台建设联网正常，数据分析统计符合要求。

5.到货验收包括但不限于以下内容：数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

6.乙方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

7.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

8.乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

六、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总额70%；乙方提供项目完整技术文档，甲方组织终验并出具终验报告，在收到乙方发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

八、售后服务

(一)终验收通过之日起对设备售后服务期  年。售后服务期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

(二)乙方需提供详细技术服务方案，包括但不限于：产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料。

(三)售后服务期(质保期)过后，乙方仍有义务提供优惠的技术服务(包括提供设备维护、备件等)

九、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失超出履约保证金的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的全保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货并没收履约保证金，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，甲方可以从履约保证金或待付货款中扣除，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同并不予退还履约保障金，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

十二、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

十三、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

十四、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式肆份，以中文书写，甲方执贰份、乙方各执贰份。

十六、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十七、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给中标人的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即       。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十八、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币或数字人民币。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时，任何一方均可依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2024年    月   日                    2024年   月   日

# 第四章  采购需求

情况说明：

1.项目属性：货物类项目。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

3.本项目不接受进口产品。

### 采购分包1~采购分包5采购要求

### 一、项目概况

为推进监测规范化能力建设，提升现场及应急监测能力，计划采购现场监测气体类设备、现场监测水质类设备、执法监测类设备、应急监测类设备、土壤、噪声及其他类设备。

### 二、采购清单及技术参数要求

注：加注“▲”为重要技术参数，需按要求提供证明材料，未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。

## 采购分包1：

- （一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能烟尘采样仪 | 7 |  |
| 2 | 烟气釆样器 | 8 |  |
| 3 | 红外烟气分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 紫外烟气分析仪 | 2 |  |
| 5 | 气袋采样系统 | 6 |  |
| 6 | 降尘自动站建设 | 4 |  |
| 7 | 手持式PM2.5/PM10监测仪 | 20 |  |
| 8 | 臭氧分析仪 | 1 |  |
| 9 | 臭氧校准仪 | 1 |  |
| 10 | 便携式碳排放监测仪 | 2 |  |
| 11 | 高负载大气特征污染物采样器 | 4 |  |
| 12 | 甲醛检测仪 | 2 |  |
| 13 | 油气回收多参数检测仪 | 1 |  |
| 14 | VOC气体采样器 | 2 |  |
| 15 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 2 | 核心产品 |
| 16 | 氢气发生器 | 1 |  |
| 17 | 便携式低浓度颗粒物测试仪 | 2 |  |
| 18 | 稀释配气仪 | 1 |  |
| 19 | 高温温度计 | 5 |  |
| 20 | 便携式恶臭分析仪 | 3 |  |
| 21 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 22 | 便携式多种气体检测仪（电化学传感器法） | 5 |  |

- （二）技术参数及要求

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能烟尘采样仪 | 1、仪器用途 应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，用过滤称重法测定烟尘质量，应用定电位电解法定性定量测定烟气成份，应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定。 2、执行标准 2.1 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法； 2.2 HJ/T 47-1999 烟气采样器技术条件； 2.3 HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件； 2.4 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范； 2.5 HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法； 2.6 HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法； 2.7 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.8 HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法。 3、技术参数要求 3.1可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定； 3.2微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量，流量稳定，响应时间快； 3.3仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪； 3.4具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性； 3.5具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能。 ▲3.6具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能，缩短工作时间，降低现场工作强度（需提供实物图并加盖投标人公章)。 3.7工况测量模块前置，减少管路及线路连接，简化现场仪器连接； 3.8工况测量支持有线和无线双通信模式，更好的满足复杂的现场需求。 ▲3.9高效采样泵，耐腐蚀，流量可达110L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能（需提供计量器具许可证扫描件并加盖投标人公章）。 3.10蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，有线和无线双打印模式，轻松掌握实时数据； 3.11烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法，最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响，保证了测量精度； 3.12具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性。 4、技术指标 4.1烟尘采样技术指标 烟尘采样技术指标. 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; (0～110) L/min; 0.1 L/min; 不超过±2.5%. 烟气动压; (0～2000) Pa; 1 Pa; 不超过±1%FS. 烟气静压; (-30～＋30) kPa; 0.01 kPa; 不超过±1%FS. 流量计前压力; (-30～0) kPa; 0.01 kPa; 不超过±1%FS. 流量计前温度; (-55～125)℃; 0.1℃; 不超过±2.5℃. 大气压; (50～130) kPa; 0.01 kPa; 不超过±500Pa. 烟气温度; (0～500)℃; 0.1℃; 不超过±3℃. 干、湿球温度; (0～100)℃; 0.1℃; 不超过±1.5%. 流速; (5～45）m/s; 0.1 m/s; 不超过±5%. 最大采样体积; 999999.9 L; 0.1L; 不超过±2.5%. 等速跟踪响应时间; 不超过20s. 采样泵负载能力; ≥60 L/min (阻力为20kPa时). 数据存储能力; ＞10000组. 仪器噪声; ＜80dB(A). 功耗; ＜200W. 工作电源; 内置锂电池(22.2V/16.5Ah)或交流供电（自带充电管理）. 4.2烟气分析技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 烟气采样流量; 不小于0.5L/min; 示值误差：不超过±5.0％(当量程≤100μmol/mol，示值误差不超过±5μmol/mol) 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1h内示数值变化≤5.0% 使用寿命：空气中约2年(CO2除外，其为非分散红外法（NDIR）传感器). 烟气浓度; O2; (0～30)%; 0.1%. SO2 低; (0～286)mg/m3; 1mg/m3. SO2 高; (0～5700)mg/m3; 1mg/m3. NO; (0～1300)mg/m3; 1mg/m3. NO2; (0～200)mg/m3; 1mg/m3. CO; (0～5000)mg/m3; 1mg/m3. 5.单台配置要求 5.1主机1台； 5.2便携式蓝牙打印机1套； 5.3高效汽水分离器1个； 5.4 主机校准证书1份； 5.5烟气取样管2支； 5.6 1.5m多功能烟尘取样管1支； 5.7取样管支架4个； 5.8含湿量取样管2支（干湿球法、阻容法各一支）； 5.9 O2、SO2、NO、NO2、CO传感器各一套； 5.10 检定或校准证书1份。 |  |
| 2 | 烟气釆样器 | 1、执行标准 1.1 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法； 1.2 HJ/T 47-1999 烟气采样器技术条件； 1.3 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范。 2、技术参数要求 2.1内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒采购人及时切换电源； 2.2可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制； 2.3通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储； 2.4实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化； 2.5使用大容量存储芯片，A路、B路及工况均可存储2000组数据； 2.6自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积； 2.7采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样。 3、参数要求 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; (0.2～1.5) L/min; 0.01 L/min; 不超过±2.5%. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1 min; 不超过±0.1%. 采样次数; (1～99)次; —; —. 流量计前温度; (－55～125)℃; 0.1℃; 不超过±2.5℃. 流量计前压力; (－25～0)kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 流量重复性; —; —; 不超过2%. 流量稳定性; —; —; 不超过5%. 大 气 压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 烟气动压; (0～2000)Pa; 1Pa; 不超过±1%FS. 烟气静压; (-30～+30)kPa; 0.01kPa; 不超过±1%FS. 烟气温度; (0～500)℃; 0.1℃; 不超过±3℃. 流 速; (5～45)m/s; 0.1m/s; 不超过±5%. 4、单套配置要求 4.1主机1台； 4.2便携式蓝牙打印机1台； 4.3吸收瓶挂架1个； 4.4三脚支架1个； 4.5电源输出线1套； 4.6干燥筒2个； - 4.7检定或校准证书1份。 |  |
| 3 | 红外烟气分析仪 | 1、设备用途 适用于工业污染源等多种应用环境的环境监测。 2、技术参数要求 2.1采用非色散红外技术，测量值精确。 ▲2.2红外传感器至少包含:CO/CO2/CH4/SO2/NO/NO2(提供实物图证明加盖投标人公章)。 2.3高分辨率显示屏，触摸式操作； 2.4采用直观的图标显示和全中文显示界面； 2.5外壳具有良好的抗冲击能力，能在各种严苛的工业环境下使用； 2.6采用的算法可保证数据准确，须涵盖可能影响到仪器质量和性能的各方面，如预热时间，交叉干扰补充，响应时间等； 2.7可同时测量多种相关参数，如烟气和环境气温度，大气压力，采样流速监测等； 2.8可连接皮托管测量烟气流速并可计算其它流速相关参数； 2.9可计算所有的燃烧相关参数，如:热损失，燃烧效率，过量空气系数，露点温度等； 2.10测量数据存储数据库，可记录测量全过程数据并生成测量报告。 ▲2.11设备可以连接至网络，可通过无线网进行数据传输（提供软件界面截图证明加盖投标人公章）。 ▲2.12集成于主机内的样气处理，双冷凝器配合双排水泵，可使露点持续保持于+5℃，时刻监控冷凝状态和采样流量，异常时可发出警报(提供实物图证明加盖投标人公章)。 3、技术指标 测量仪器; 传感器类型; 量程（0~标准/最大）; 分辨率; 精度. O2 (长寿命); 电化学; 0~25.00%; 0.01%; 0.2%. CO2; 红外NDIR; 0~5/40%; 0.01%; 1%FS. CO; 红外NDIR; 0~200/10000ppm; 0.1ppm; 1%FS. CH4; 红外NDIR; 0~500/10000ppm; 0.1ppm; 1%FS. NO; 红外NDIR; 0~200/4000ppm; 0.1ppm; 1%FS. NO2; 红外NDIR; 0~100/1000ppm; 0.1ppm; 1%FS. SO2; 红外NDIR; 0~200/1000ppm; 0.1ppm; 1%FS. N2O; 红外NDIR; 0~200/1000ppm; 0.1ppm; 1%FS. 4、其他参数检测指标 计算值; 方式; 测量范围; 分辨率; 精度. Tg烟气温度; NiCrNi; 0~1200℃，K型热电偶; 1℃; ±1℃或2%读数. T助燃空气温度; NiCrNi; 0~500℃，K型热电偶; 1℃; ±1℃或1%读数. Tmb环境温度; RTD; 0~100℃，PT2000; 1℃; ±1℃或2%读数. 差压; 电阻式; -120~+120hPa; 1pa; ±2pa或1%读数. 流速及压差; 皮托管; 3~100m/s; 1m/s; ±1m/s或1%读数. AUX; 软件计算; K型热电偶，0~10V.4~20mA，RS485. 标准信号. 燃烧计算(可选择燃料种类); 软件计算; 热损失、过量空气、空气率(A)、露点. 排放量计算; 软件计算; mg/Nm，参比O2，g/KWh，g/s，Kg/h. 5、配置要求 5.1主机1台（含以上分析参量参数和功能要求）； 5.2加热手柄1个（内含可加热过滤器）； 5.3加热管线1根； 5.4 1100℃合金气体采样探头1根； 5.5外置打印机1个； 5.6双表减压阀5个； 5.7氮气、氢气、氩气标气各2瓶（10L）； 5.8检定或校准证书1份。 |  |
| 4 | 紫外烟气分析仪 | 1、技术参数要求 1.1采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰； 1.2热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度； 1.3仪器通过中华人民共和国计量器具型式批准证书。 1.4实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度； 1.5采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段； 1.6配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量； 1.7长光程设计，检出下限低，量程范围宽，采购人可根据需要定制量程。 1.8 SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程； 1.9具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能； 1.10内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染； 1.11烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器进行比对； 1.12具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能； 1.13具备采样流量实时显示功能； 1.14可拓展内置大容量锂电池，支持仪器提前预热和采样，采样时无需外接交流电； 1.15可拓展测量氨气功能，用于氨逃逸测量； 1.16精密芯泵，耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能结构设计； 1.17采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接； 1.18取样管可拆卸设计，采购人可另外根据需要选配不同长度的取样管。 ▲1.19双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足采购人的多样化选择，手操器支持>30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求（提供实物图证明加盖投标人公章）。 ▲1.20触摸手操器，集高速热敏数据信息记录仪于一体（提供实物图证明加盖投标人公章）。 1.21支持中、英文输入，方便采购人输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式； 1.22具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能； 1.23仪器采样过程中，仪器具备定时自动排水功能。 2、性能指标要求 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 烟气温度; （0～500）℃; 0.1℃; 不超过3℃. 流速; （5～45）m/s; 0.1m/s; 不超过±5%. 烟气动压; （0～2000）Pa; 1Pa; 不超过1%FS. 烟气静压; （-30～＋3）kPa; 0.01kPa; 不超过1%FS. 烟 气 浓 度; SO2; 低量：（0～150)μmol/mol 高量：（0～1500)μmol/mol; >1000mg/m3,分辨率1mg/m3；≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3; 不超过2.5%. NO; (0～1000)μmol/mol. NO2; (0～500)μmol/mol. O2; (0～30)%; 0.01%; 不超过3％. 烟气湿度（体积百分比）; （0~40）%; 0.01%; ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15%. 采样流量; 0.5L/min. 重复性; ≤2％. 响应时间; ≤90s. 稳定性; 1h内示值变化不大于5％. 3、单套配置要求 3.1主机1台（含O2、SO2、NO、NO2传感器）； 3.2手操器1个； 3.3电源适配器1套； 3.4背包1个； 3.5过滤器1个； 3.6耐高温延长管1根； 3.7 O2、C0、C02、SO2、NO、NO2、标气各2套(每个标气低浓度各3瓶)； 3.7 4L钢瓶固定架6个； 3.8 10L钢瓶固定架2个； 3.9检定或校准证书1份。 |  |
| 5 | 气袋采样系统 | 1、执行标准 1.1 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法； 1.2 HJ/T 47-1997 烟气采样器技术条件； 1.3 HJ 732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样气袋法； 1.4 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法； 1.5 HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样- 气相色谱法； 1.6 HJ1078-2019 固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法。 2、技术参数要求 2.1取样管与主机一体化集成设计，操作简单，便携性好； 2.2取样管全程伴热，加热温度可调； 2.3具备样气制冷脱水功能，制冷温度可调； 2.4满足高温高湿工况固定污染源废气VOCs的气袋法采样； 2.5取样管内管可清洗更换，气袋可自动清洗； 2.6被动式采样过程，样气不经过采样泵，无过程污染； 2.7采用高分辨率彩色触摸屏； 2.8真空箱可适用1L~10L多型号采样气袋； 2.9采样数据可存储、查询、打印、导出。 3、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min; 0.1L/min; /. 大气压; (50~130）kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 取样管加热温度; (80~160）℃，默认120℃; 1℃; 不超过±10℃. 制冷温度; （0～4）℃; 1℃; 不超过±2℃. 适用气袋体积; （1~10）L. 负载能力; ≤15kPa. 4、单套配置要求 4.1主机 1台； 4.2真空箱组件 1个； 4.3连接管1套； 4.4电源适配器1个； 4.5接地线1根； 4.6防护包1个； 4.7滤膜2盒。 |  |
| 6 | 降尘自动站建设 | 1、设备用途 适用于各级环境监测站、科研院所作大气降尘自动监测使用。 2、执行标准 HJ1221-2021《 环境空气降尘的测定重量法》。 3、技术参数要求 3.1采用标准集尘缸，使用不具有化学反应活性的有机玻璃材质，能长年经受日晒雨淋； 3.2配备大容量溢流缸，具备自动高压纯水冲洗功能； 3.3各模块舱室互相隔离，通过内置高性能机械臂实现样品传递； 3.4配备智能恒重蒸发舱，分析全流程均按手工标准进行，蒸发、烘干、恒重、称量； 3.5实验室级天平称量室，配备恒温恒湿装置，保障实验室级称量条件； 3.6内置高精度万分之一天平，具备自动校准功能，消除测量误差； 3.7配备工业级压缩机，维持整机工况稳定，保障设备长期稳定工作； 3.8设备终端数据自动保存，记录称量结果及相关实验数据； 3.9配备梳状型感雨传感器、灵敏度高，采用交变电离和动态温控防凝露技术，有效消除雪、雾天、露水天所造成的误差。集尘缸具备液位报警功能，防治雨水溢出及缸内缺液体的情况； 3.10系统具备自动添加乙二醇及纯水，可与液位警协同工作； 3.11采用先进的嵌入式系统，智能化程度高，实现采样收集分析全流程自动化操作； 3.12换样周期可采购人自定义，内置六组分析工位； 3.13配备集尘缸同规格溢流缸，实现样品无损收集； 3.14适应有线、无线联网方式，进行远程数据传输上报； 3.15具有故障自检和报警功能，停电自动数据保护功能； 3.16采用独臂式传动机构开光盖，保证开盖中雨水滴落桶盖灰尘不会键入桶中污染用品。可配备紫外线灭蚊灯，主动诱补蚊虫。 4、技术指标 主要参数; 参数范围; 主要参数; 参数范围. 集尘缸内径; 150mm; 开盖延迟; ≤15s(可设). 分析天平精度; 0.1mg; 分析天平测量范围; 0.0mg～280.0g. 称量室温度条件; 20℃~25℃; 称量室相对湿度; 40%～60%. 工作温度; -20℃~60℃; 液位监测精度; ±3mm. 防护等级; IP53; 感雨器灵敏度; 0.05mm/min. 纯水储备体积; 10L; 分析工位; ≥6组. 乙二醇储备体积; 1L; 工作电压; (220±15%)V.AC. |  |
| 7 | 手持式PM2.5/PM10监测仪 | - 1、设备用途 - 适用于环境空气突发性事故应急检测，可搭配不同检测模块可检测不同组分。适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警；职业卫生场所有毒有害气体检测；也可用于环境空气颗粒物PM1、PM2.5、PM10、TSP浓度的测量。 - 2.仪器执行标准： - 2.1 HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则； - 2.2 HJ 872-2017环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法； - 2.3 HJ 1019-2019地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则。 - 3.技术参数要求 - 1.支持多种传感器，多传感器、多种检测模式； - 2.支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便采购人观测污染物变化； - 3.内置上百种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确； - 4.气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用； - 5.默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式； - 6.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数； - 7.内置大容量锂电池，可连续工作8小时。 - 8.Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电； - 9.直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能； - 10.采用不低于4.3英寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷； - 11.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC； - 12.具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能； - 13.选用蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式，轻松掌握实时数据； - 14.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理； - 15.可拓展激光颗粒物传感器，可实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度； - 16.可拓展进气嘴延长管，采样测量更灵活便捷。 - 4.仪器技术参数 - 4.1检测模块技术参数； - 4.2 PM1.0：测量范围：（0~1000）μg/m3； - 4.3 PM2.5：测量范围：（0~1000）μg/m3； - 4.4 PM10：测量范围：（0~1000）μg/m3； - 4.5 TSP：测量范围：（0~1000）μg/m3。 - 5.单套配置要求 - 1.主机1台； - 2.应急检测模块1套； - 3.蓝牙打印机1套； - 4.充电器1套。 |  |
| 8 | 臭氧分析仪 | - 1、设备用途 - 紫外光度法原理，可实现环境空气中臭氧的高精度测定及数据远程实时传输监测，可用于环境空气中臭氧瞬时测定和连续自动监测。 - 2、执行标准 - 2.1HJ 590-2010 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法； - 2.2JJG 1077-2012 臭氧气体分析仪检定规程。 - 3、技术参数要求 - 3.1可在无交流电情况下连续工作至少48小时； - 3.2采用UV-LED作为紫外光源，无需预热，功耗低、寿命长； - 3.3检出限低，实现nmol/mol级检测，检测范围宽，量程可扩展至1000nmol/mol； - 3.4温度、压强、湿度实时补偿，在不同的环境条件下均能获得稳定准确的结果； - 3.5支持手动测量/定时测量模式，同时满足便携式测量/在线测量的需求； - 3.6内置物联网卡，支持远程数据传输，手机APP可远程监测查看实时数据； - 3.7测量过程中进行查询、打印和U盘导出数据等操作，可不中断测量；配置蓝牙打印机，可实时快速打印； - 3.8内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 - 4、技术指标 - 4.1量程：（0~500）nmol/mol； - 4.2示值误差：≤±6%FS； - 4.3重复性：≤1%； - 4.4 4h零点漂移：≤±2nmol/mol； - 4.5 4h量程漂移：≤±4nmol/mol； - 4.6响应时间：≤20s； - 4.7流量：1L/min； - 4.8工作温度：5℃~40℃； - 4.9数据输出：2个USB口（通过USB转接口可实现RS232/RS485输出）,标准（4~20）mA输出； - 4.10工作电源：AC(220±22)V，50Hz； - 4.11锂电池容量：25.2V 13.2Ah（工作时间不小于48h）； - 4.12功耗：＜10W。 - 5、单套配置要求 - 5.1主机1台； - 5.2便携式蓝牙打印机1台； - 5.3空气过滤器1套； - 5.4三脚支架1套； - 5.5外部232信号线1套； - 5.6 U盘/16G 1个； - 5.7合格证1份； - 5.8 检定或校准证书1份。 |  |
| 9 | 臭氧校准仪 | - 1、设备用途 - 光化学法-紫外线臭氧发生器制备臭氧的原理，集成臭氧光度计对产生的臭氧浓度进行实时反馈和修正处理，实现低浓度、高精度的臭氧发生。可应用于各类低浓度臭氧分析仪、臭氧传递标准（臭氧校准仪）的校准场合。 - 2、执行标准 - 2.1 HJ 654-2013 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法； - 2.2 HJ 1099-2020 环境空气臭氧监测一级校准技术规范。 - 3、技术参数要求 - 3.1内置高精度光度计，对臭氧发生器进行实时反馈修正； - 3.2具备臭氧测定功能，可用于校准发生型臭氧校准仪； - 3.3采用触摸屏操控，具备良好的人机交互功能； - 3.4仪器包括发生模式和分析模式，发生模式下仪器输出设定浓度的臭氧；分析模式下，臭氧发生器停止工作，仪器实时显示输入臭氧浓度； - 3.5具备臭氧、压力、流量、温度等校准功能； - 3.6具备单位切换功能，包括：nmol/mol、μg/m3； - 3.7具备浓度滑动平均功能，平滑时间可设（80s~300s）； - 3.8具备日志记录功能，对日常操作指令、运行状态进行记录； - 3.9具备臭氧废气洗涤功能。 - 4、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 量 程; （25~1000）nmol/mol; 0.1 nmol/mol; 不超过±2.5%. 示值误差; ≤±1%FS; 0.1nmol/mol; 不超过±3%. 零点噪声; ≤1nmol/mol; 0.1nmol/mol; 不超过±15%. 检出限; ≤2nmol/mol; 0.1nmol/mol; 不超过±3%. 20%量程精密度; ≤5nmol/mol; 0.1nmol/mol. 80%量程精密度; ≤10nmol/mol; 0.1nmol/mol. 24h零点漂移; ±5nmol/mol; 0.1nmol/mol. 24h 20%量程漂移; ±5nmol/mol; 0.1nmol/mol. 24h 80%量程漂移; ±10nmol/mol; 0.1nmol/mol. 输出流量; 3.5L/min. 流量稳定性; ±15%. 温度变化影响（15℃~30℃）; ≤1nmol/mol•℃. 臭氧发生稳定性; ±2%. 预热时间; ≤30min. - 5、单套配置要求 - 5.1主机1台； - 5.2电源线1套； - 5.3蓝牙打印机1套； - 5.4流速调速器1套； - 5.5零气发生器1套； - 5.6检定或校准证书1份。 |  |
| 10 | 便携式碳排放监测仪 | 1、执行标准 1.1 GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法； 1.2 GB/T 17094-1997 室内空气中二氧化碳卫生标准； 1.3 GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物； 1.4 GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求； 1.5 HJ 965-2018环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法。 2、技术参数要求 ▲2.1仪器需获得计量器具许可证（提供证书证明加盖投标人公章）。 2.2非分散红外光学法测量CO、CO2，准确度高，检出限低； 2.3为保证现场工作需要，仪器内置大容量锂电池，可连续工作20小时以上； 2.4支持手动测量和自动测量模式，同时满足便携式测试/在线测量的需求； 2.5自动测量模式支持实时测量和定时测量，可显示分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值； 2.6不低于5英寸触摸彩屏显示，支持CO、CO2曲线显示和缩放，操作使用更方便； 2.7具备μmol/mol、mg/m3和%单位切换功能； 2.8支持氮气和空气两种校零方式； 2.9具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警。 3、技术指标 主要参数; 指 标. 气体; CO; CO2. 量程; （0～50）μmol/mol; （0～5000）μmol/mol. 示值误差; ±2%FS. 重复性; ≤1.0%. 零点/量程漂移; ±2%FS. 非被测组分干扰误差; ±2%FS. 响应时间; ≤45s; ≤15s. 抽气流量; 1.0L/min. 工作电源; 内置锂电池(22.2V/5.2Ah）或交流供电（自带充电管理）. 功耗; ≤15W. 4、单套配置要求 4.1主机1台； 4.2红外模块1套； 4.3蓝牙打印机1台； 4.4三角支架1台； 4.5主机电源线1套； - 4.6检定或校准证书1份。 |  |
| 11 | 高负载大气特征污染物采样器 | 1、执行标准 1.1 GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定重量法； 1.2 HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法； 1.3 HJ 93-2013 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求以及检测方法； 1.4 HJ194-2017 环境空气质量手工监测技术规范； 1.5 HJ 539-2015 环境空气铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法； 1.6 HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法； 1.7 HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法； 1.8 HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法。 2、技术参数要求 2.1采样流量范围宽，负载能力强，工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min，流量50.0L/min和100.0L/min时负载能力均能达到20kPa，可满足多种采样需求； 2.2可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式； 2.3采用高精度、宽量程平衡式流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化； 2.4可根据设置的采样流量自动切换内部阻力通道，免除手工更换的麻烦,同时能使采样泵处于最佳工作状态， 提高流量准确度； 2.5自动计算累计采样体积，同时可根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积； 2.6提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序； 2.7内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机，轻松掌握实时数据； 2.8采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样； 2.9内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 3、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; 最大空载流量为120L/min，工作点流量为16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min; 0.1L/min; 不超过±2%. 流量重复性; －; －; ≤2%. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1min; 20min的计时误差不超过±1s. 流量计前温度; (-55～125)℃; 0.1℃; 不超过±1℃. 流量计前压力; （-40～0）kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 大气压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 负载能力; 流量50L/min和100L/min时，可克服阻力20kPa. 氟化物采样头; 滤膜直径; Φ90mm（有效滤膜直径Φ80mm）. 连接头; M20×1.5. 4、单套配置要求 4.1主机1台； 4.2 TSP、PM10、PM2.5及氟化物采样头各1套； 4.3三角支架1个； 4.4主机箱1个； - 4.5检定或校准证书1份。 |  |
| 12 | 甲醛检测仪 | - 1、技术参数要求 - 1.1以ppm和mg/m3为单位显示甲醛浓度，不受高湿度和温度影响，具备湿度及温度补偿功能； - 1.2甲醛检测范围 0.00～10ppm（25℃情况下，0～12.3mg/m3）； - 1.3辨析度：0.01ppm； - 1.4精度：10％； - 1.5温温度度范围：温度：－40～＋128℃；相对湿度：0～100％RH；精度温度：±0.4℃；相对湿度：±3％RH； - 1.6响应时间：10～60秒钟(根据测量模式的不同）； - 1.7工作条件：5℃～35℃；25%～90%RH； - 1.8采样量：10毫升； - 1.9显示：4位液晶显示。 |  |
| 13 | 油气回收多参数检测仪 | 1、执行标准 1.1 GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准。 2、技术参数要求 2.1主机采用防爆设计，防爆等级不低于Ex ib II B T4 Gb。 2.2一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数，各参数均可实现多次检测； 2.3操作器操作方便，可进行数据存储； 2.4内置蓝牙模块，支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机现场直接打印结果； 2.6可通过Type-C转接线，进行检测数据导出和仪器升级； 2.7内置压力发生器，可进行仪器气密性检测，实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度； 2.8设备可通过北斗卫星进行检测地点自动定位； 2.9内置可充电高性能防爆型锂电池，充满电可连续工作不低于8h； 2.10主机工具箱采用拉杆箱设计，重量轻、携带方便； 2.11配备轮式油桶，油桶设计安全可靠易操作，可有效防止泄漏，确保安全检测。 3、技术指标 3.1流量：参数范围（10～150）L/min；分辨率0.1L/min；最大允许误差不超过±2%； 3.2压力：参数范围（-2500～2500）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差不超过不超过±0.25%F.S. ； 3.3环境温度：（-20～45）℃； 3.3环境湿度：（0～90）%RH； 3.5大气压力：（50～130）kPa。 4、单套配置要求 4.1一体式主机1套； 4.2 80L轮式油桶1套； 4.3 电源适配器1套； 4.4 防爆手操器1套； 4.5 蓝牙打印机1套； 4.6 拉杆式工具箱（含连接附件）1套； - 4.7检定或校准证书1份。 |  |
| 14 | VOC气体采样器 | 1、执行标准 1.1 GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准； 1.2 HJ583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法； 1.3 HJ644-2013 环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法； 1.4 HJ645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法； 1.5 HJ683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法； 1.6 HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法。 2、技术参数要求 2.1一机多用,采用双流量段设计, 流量段可自由组合, 适用于多工况多气体采样； 2.2可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式； 2.3自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化，精确控制微小流量； 2.4可设定0°标流、20°标流、实流三种流量方式进行采样，满足不同客户需求； 2.5外部防水设计，室外采样可有效防雨雪； 2.6提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序； 2.7内置蓝牙模块接口，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据； 2.8内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 3、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; （10～500）mL/min; 0.1mL/min; 不超过±5%. （0.2～2）L/min; 0.01 L/min; 不超过±2%. 流量计前温度; （-55～125）℃; 0.1℃; 不超过±2.5%. 流量计前压力; （-20～0）kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 大气压; （50～130）kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 流量重复性; /; /; 不超过2%. 流量稳定性; /; /; 不超过5%. 采样时间设置; 999min内任意设置; 1min; 不超过±0.1%. 采样体积设置; 9999mL内任意设置; 1mL; 不超过±2%. 带载能力; 200 mL/min流量时，克服阻力-20kPa以上. 4、单套配置要求 4.1主机1台； 4.2蓝牙打印机1台； 4.3三脚支架1套； 4.4 VOCs取样管1套； 4.5吸附管挂架1套； 4.6吸收瓶挂架1套； - 4.7检定或校准证书1份。 |  |
| 15 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | - 1、设备用途 - 用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、丙烷、非甲烷总烃、苯系物的监测。 - 2、技术参数要求 - ▲2.1整机＜11kg，体积<20L；配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - ▲2.2快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - 2.3质控要求：内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、采购人自定义曲线等功能。 - 2.4主机分析软件要求 - ▲2.4.1软件全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能；具单次测量、多次测量、小时均值三种测量模式可选；仪器操作简单明了（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - 2.4.2软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等）； - 2.4.3仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机，人机界面应清晰流畅。 - 2.4.4仪器具有北斗定位、网络授时、日志等功能。 - 3、技术指标 - 3.1工作温度：-10℃~45℃； - 3.2量程：0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内；0.1~100ppm（以甲苯计）可准确定量且在曲线范围内； - 3.3FID检测限：≤0.1ppm（满足HJ 1332，以甲烷计）； - ≤0.1ppm（参考HJ 1261，以甲苯计）； - 3.4稳定性：≤2%/24 h； - 3.5示值误差：±2.0% F.S. ； - 3.6定性重复性：≤1%； - 3.7定量重复性：≤1%； - 3.8分析周期：1.7 min； - 3.9抗负压能力：-20kPa时可准确测量。 - 4、单套配置要求 - 4.1主机1套； - 4.2氢气发生器1套； - 4.3手持平板（预制操作系统）1套； - 4.4蓝牙打印机1 个； - 4.5污染源取样管 1套（包含过滤器，两根探杆）； - 4.6安装工具包 1套； - 4.7甲烷标气高低浓度各1瓶（10L）； - 4.8检定或校准证书1份。 |  |
| 16 | 氢气发生器 | 1、技术参数要求 1.1氢气发生器适合现场野外使用，整机重量≤2 kg； 1.2采用水电解制氢，使用去离子水或蒸馏水，输出压力≥2.5 Mpa，氢气纯度≥99.99%； 1.3储氢合金应与氢气发生器联动使用，无需通过管路连接，拧上储氢合金后氢气发生器可自动打开电子阀门，拧松储氢合金后氢气发生器应可自动停止产氢； 1.4储氢合金适配便携式非甲烷总烃测定仪，无需通过部件改造或外接管路连接； 1.5储氢合金重量≤100g，储气容量≥10L，使用时长≥6小时（常温）； 1.6储氢合金应无危险性识别和空运货物条件限制； 1.7 需与本中心已有便携式非甲烷总烃分析仪（谱育）配套使用。 2、配置要求 2.1氢气发生器1台； - 2.2储氢合金2套。 |  |
| 17 | 便携式低浓度颗粒物测试仪 | 1、设备用途 以及对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道压力排风量等参数的测量。适合对固定源排放中烟尘烟气的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率等的监测。 2、技术参数要求 ▲2.1采样流量(0-110L/min)需获得国家计量器具型式批准证书（提供证书扫描件证明加盖投标人公章）。 2.2主机同时支持触控和按键操作，适用于室外工况环境； 2.3内置自动排水泵，实现烟尘、烟气采样冷凝水自动排出功能，适合高湿度工况，操作便利高效； 2.4支持手机APP无线操控，支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机； 2.5具备烟尘系统气密性和整机故障自检与报警功能，方便采购人使用及维护； 2.6主机可视化优质尘滤芯、逃逸水陷阱一体化设计，有效滤尘且便于更换，可进一步除水，保护气路及采样泵。 2.7具有断电记忆功能，自动保存工作数据，来电可恢复继续采样； ▲2.8内置过压保护模块，避免因接入电压过高而造成坏（需提供实物图及结构说明证明加盖投标人公章）。 2.9烟气传感器类型、数量、维护日期动态管理，气体传感器自动配置，增加传感器电池电量报警，确保传感器处于安全状态； 2.10直读烟枪技术参数要求； 2.10.1采用β射线与滤纸带相结合的采样方式，既可以实现现场浓度直读，也可以实现短期在线监测，适用于环保执法，快速检测，在线仪器比对等情况； 2.10.2具备含湿量实时测仪器损量功能。 ▲2.10.3仪器主机自带烟气预处理功能，无需单独配备烟气预处理。可配合烟尘主机电化学传感器或紫外烟尘紫外冷干法进行尘气同采，采尘的同时还可测量含氧量（需提供实物图及结构说明证明加盖投标人公章）。 2.10.4可实时测量水平和垂直方向的角度，具有倾斜报警功能； 2.10.5操作系统，操控方便，并实时呈现仪器状态参数； 2.10.6皮托管可拆卸，方便维修； 2.10.7具备故障报警功能； 2.10.8采用独特的对接设计，实现快速拆装； 2.10.9支持标准膜片标定和多点校准。 3、技术指标 3.1烟尘采样流量：(0～110)L/min；分辨率0.1L/min；最大误差±2.5%； 3.2烟气动压：(0～2000)Pa；分辨率1Pa；最大误差±1.0%FS； 3.3烟气静压：(-30～30)kPa；分辨率0.01Pa；最大误差±1.0%FS； 3.4烟气全压：(-30～30)kPa；分辨率0.01Pa；最大误差±1.0%FS； 3.5流量计前压力：(-60～0)kPa；分辨率0.01Pa；最大误差±1.0%FS； 3.6流量计前温度：(-55～125)℃；分辨率0.1℃；最大误差±2.5℃； 3.7烟气温度：(0～800)℃；分辨率0.1℃；最大误差±3℃； 3.8等速吸引流速：(1～45)m/s；分辨率0.1m/s；最大误差±4%； 3.9大气压：(60～130)kPa；分辨率0.1kPa；最大误差±0.5kPa； 3.10采样泵负载能力：≥50L/min(阻力为30kPa时)； 3.11烟气采样流量：1.0L/min； 3.12 O2量程(0～30)%，分辨率0.1%，最大误差±3%； 3.13 SO2量程(0~286)mg/m3，分辨率0.1mg/m3，最大误差±5%； 3.14 NO量程(0～1300)mg/m3，分辨率0.1mg/m3，最大误差±5%； 3.15 NO2量程(0～200)mg/m3，分辨率0.1mg/m3，最大误差±5%； 3.16 CO量程(0～5000)mg/m3，分辨率0.1mg/m3，最大误差±5%； 3.17直读烟枪技术指标 3.17.1浓度范围:(0～50)mg/m3（量程可扩展），分辨率0.01mg/m3±20%，最大允许误差±20%； 3.17.2采样流量:(0～50)L/min，分辨率 0.1L/min，最大允许误差 ±2.5%； 3.17.3含湿量:(0～40)VOL% ，分辨率0.01 VOL%，最大允许误差 ±2%VOL； 3.17.4校准源:C14，放射性活度<3.7MBq（100μCi）； 3.17.5校准方式：标准膜校准。 4、单套配置要求 4.1主机（内含锂电池组）1套； 4.2主机箱1个； 4.3干燥分水器1个； 4.4蓝牙打印机1个； 4.5主机配套附件包1套； 4.6烟尘直读烟枪1台； 4.7校准套装1套； 4.8烟枪布包1个； 4.9纸带10盒； 4.10三脚架1套； - 4.11检定或校准证书2份（主机和烟尘直读烟枪各一份）。 |  |
| 18 | 稀释配气仪 | - 1、技术参数要求 - 1.1系统泄露概率要求：配气系统耐酸性气体腐蚀；具有三路防腐电磁截止阀，系统最大耐压压力：3MPa；系统漏气损失≤0.35%；系统在压力>60PSI时自动排气，保证用气安全； - 1.2气体流路：经硅烷化惰性处理的FEP气路，适用于SO2、H2S等活性气体； - 1.3专利的混气装置，SO2与CO等不同分子量的气体均匀混合。且快速混匀； - 1.4气体动态稀释平衡时间：≤7S；混气罐带自动恒温功能，保证高沸点物质稀释回收率。 - 1.5动态稀释配气系统内置烟气传感器7点标定；CO/SO2干扰矩阵。并内置非甲烷总烃、硫化氢、三甲胺、氯乙烯等环境监测标准方法的配气梯度；采购人可以直接与检测仪器连接后智能完成校准、核查等质控工作；且采购人能自定义配气输出浓度； - 1.6动态稀释配气系统具比例稀释，可同时进行≤3组分标准气的混合输出，混气浓度与有证混合标气气体误差不超过±5%； - 1.7配气通路：三路独立控制的MFC； - 1.8量程：N2：0~10SLM; 大分子气路：0~5SLM；小分子气路：0~5SLM；整机输出0~20SLM； - 1.9稀释比例：0~165倍可调； - 1.10准确度：≤±0.35%FS或±1%设定点，取最大值； - 1.11重复性：≤±0.2%FS； - 1.12耐受压力：≤3MPa，两级防护(配置电池、重量轻)； - 1.13检定或校准证书1份。 |  |
| 19 | 高温温度计 | - 1、技术参数要求 - 1.1具有回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据； - 1.2具备数据存储、导出功能； - 1.3可以记录多达500 点的测量数据，记录间隔可调。 - 2、技术性能指标要求 - 2.1原理:热电偶； - 2.2显示分辨率:<1000℃，(0.1)，≥1000℃，(1)； - 2.3精确度:<-100℃,±【0.20%+0.3℃]，>-100℃±【0.05%+0.3℃]； - 2.4测量范围:-150℃-.1200℃； - 3、单套配置要求 - 3.1仪器主机一台； - 3.2随机附件1套； - 3.3检定或校准证书一份。 |  |
| 20 | 便携式恶臭分析仪 | 1、设备用途 用于检测空气中的臭气浓度，执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》,广泛应用于各种环保恶臭便携监测场景。 2、工作条件 环境温度：-20-70℃（-10～60℃）；工作湿度：20-95%RH；设备电源：220V AC/12V。 3、技术参数要求 3.1设备内置泵吸式采样气泵，流量最大≥2000mL/Min。 3.2设备具备RJ45以太网接口、USB2.0通信接口。通讯方式支持4G全网通无线联网和有线以太网联网等，监测数据可通过无线网络实时传输到监控软件平台，支持环保212协议，MQTT，Modbus-TCP等多种协议，同时支持4G网络向下兼容； 3.3支持传感器离线标定，单独插拔、支持零点自动校准； 3.4具备进气预处理功能，包括胶囊滤膜过滤除尘及除湿。 ▲3.5内置不低于20AH容量锂电池，可实时显示电池容量、剩余电量百分比、电池循环次数。具备过充保护、过放保护、过流保护、高温保护及短路保护（需提供设备操作触摸屏实图加盖投标人公章）。 3.6具有整体恶臭气体恶臭强度OU指标评价，可直接给出恶臭指标OU值结果，支持升级同时测量PM2.5、PM10、TSP值。 ▲3.7便携式设计，主机重量小于10kg，防护等级不低于IP54（需提供设备称重实物图加盖投标人公章）。 3.8存储数据不小于2G并支持SD扩展，支持TF卡存储； 3.9实时显示监测结果，响应时间：1-60s（可设定）。 ▲3.10 主要因子测量范围（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 3.10.1 TVOC：测量范围（0～20）μmol/mol，分辨率0.001ppm,示值误差：≤±3% FS； 3.10.2 臭气浓度：测量范围0-100(无量纲)，分辨率0.1 OU； 3.10.3 氨气：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.4硫化氢：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.5三甲胺：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.6甲硫醇：测量范围（0～10）μmol/mol，使用温度：≤±3% FS； 3.10.7甲硫醚：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.8 二甲二硫：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.9二硫化碳：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS； 3.10.10 苯乙烯：测量范围（0～10）μmol/mol，示值误差：≤±3% FS。 3.11每个通道均支持6点校准，可记录校准时间、显示校准点和拟合曲线； 3.12 具备GNSS定位校时功能，可显示定位经纬度、海拔高度、移动速度信息； 3.13仪器自带不小于7寸电容式触摸屏，具备浓度展示界面、实时数据分析界面、历史数据分析界面、仪器校准界面、设备常规配置界面； 3.14设备可显示各目标气体含量,综合恶臭等级,实时数据和历史数据,变化趋势图,超值警告等； 3.15设备支持重要参数自动存储,断电后自动恢复,数据不丢失，数据库存储设计； 3.16设备具有实时曲线图显示功能,通过主机大屏幕显示屏,可直观确认实时曲线图,为采购人提供便利； 3.17支持远程设定报警阈值,可对各单一气体分别设定不同的报警阈值； 3.18分析时可实时显示传感器仓温湿度,保证传感器在最适宜的环境下正常工作； 3.19仪器为专业三防设计，可直接户外使用，并可搭配手持式采样探头、便于狭窄空间内气体采样。 4、单套配置要求 4.1 主机1台； 4.2 每台均预装传感器1套； 4.3 预装胶囊滤芯1套； 4.4 预装SIM卡1套； 4.5 实时数据显示软件平台1套。 |  |
| 21 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1、设备用途 应用于现场分析高温、高湿、带腐蚀性的烟气，直接采样，直接分析，能在现场进行长时间在线监测，能同时多组分定性、定量分析。同时测量并显示多种气体。 2、技术参数要求 2.1功能：现场分析高温、高湿、带腐蚀性的气体，直接采样、分析，能在现场进行长时间在线监测，能定性、定量分析； 2.1.1原理：傅立叶变换红外分析原理； 2.1.2特点：便携式，抗震性强，适于野外工作； 2.1.3分束器：采用防潮窗口材料； 2.1.4波长范围：900～5000cm-1。 2.2样气室 ▲2.2.1气室工作温度：180℃（提供软件截图加盖投标人公章）。 2.2.2样气室内壁有抗腐蚀涂层。 2.3软件分析系统 2.3.1出厂标定光谱库（精确定性、定量），出厂气体标定组分、量程及精度，能够进行未知气体的自动查找和判定多种分析量程进行选择，适用于不同的应用。 ▲2.3.2中文软件界面，可以实现同时多组分定量、实时监视仪器硬件状态（提供软件截图加盖投标人公章）。 2.3.3根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）； 2.3.4对测量结果可进行干、湿浓度的转换，显示个物质的浓度1、5、10分钟均值。利于和现场CEMS系统进行对比； 2.3.5根据不同测量环境进行压力及湿度补偿，自动修正组分之间的干扰，保证测量精度； 2.3.6可进行连续现场记录存储，自动存储测量光谱图，并能显示浓度-时间趋势图； 2.3.7分析结果可存储文本格式，便于采购人编制分析报告。 2.4便携式全程加热采样系统 2.4.1全程加热到180℃，恒温控制，全程加热包括：采样探杆、采样探头、伴热管线、高温预处理装置（含高温采样泵）； 2.4.2采样流量：2.5~3L/min，两级过滤系统，粉尘过滤小于2µ； 2.4.3 1.5米、1米长伴热管线各一根，加热温度：恒温180℃。 2.5便携式加热探头：1米长加热采样探杆，前端可延长。 ▲2.6气体标定组分、量程及精度要求（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - （1）水蒸气 0-40%； - （2）二氧化碳 0-50%； - （3）一氧化碳 0-100-2000mg/m³； - （4）二氧化硫 0-50-2000mg/m³； - （5）一氧化氮 0-200-2000mg/m³； - （6）二氧化氮 0-200-2000mg/m³； （7）一氧化二氮 0-50-200mg/m³； （8）氨气 0-50-200mg/m³； （9）氟化氢 0-20-200mg/m³； （10）氯化氢 0-75-200mg/m³。 2.7测量精度：测量精度≤±5％； 2.8系统重量：气体分析仪主机重量不超过20Kg，整套系统重量不超过30Kg。 3、单套配置要求 3.1便携式傅立叶变换红外气体分析仪主机1台； 3.2预处理装置1套； 3.3样探头及探杆1套； 3.4伴热管线1套； 3.5平板电脑，配件（皮塞子、支架、网线等）1套； 3.6便携采样探头箱：玻璃纤维滤芯5个。 |  |
| 22 | 便携式多种气体检测仪（电化学传感器法） | 1、工作条件 环境温度：-20-70℃（-10~60℃）；工作湿度：20-95%RH；设备电源：220V AC/12V DC；最大功率：15W。 2、技术参数要求 2.1设备内置泵吸式采样气泵，流量最大≥2000mL/Min。 2.2设备具备RJ45以太网接口、USB2.0通信接口。通讯方式支持4G全网通无线联网和有线以太网联网等，监测数据可通过无线网络实时传输到监控软件平台，支持环保212协议，MQTT，Modbus-TCP等多种协议，同时支持4G网络向下兼容； 2.3支持传感器离线标定，单独插拔、支持零点自动校准； 2.4具备进气预处理功能，包括胶囊滤膜过滤除尘及除湿。 ▲2.5内置不低于20AH容量锂电池，可实时显示电池容量、剩余电量百分比、电池循环次数。具备过充保护、过放保护、过流保护、高温保护及短路保护（提供设备操作触摸屏实物图加盖投标人公章）。 2.6可升级恶臭气体及恶臭强度OU指标评价功能，也可直接升级配置PM2.5、PM10 、TSP值等。 ▲2.7便携式设计，主机重量小于10kg，防护等级不低于IP54（提供设备实物称重图加盖投标人公章）。 2.8存储数据不小于2G并支持SD扩展，支持TF卡存储； 2.9实时显示监测结果，响应时间：1-60s（可设定）。 2.10 主要因子测量范围： 2.10.1 TVOC：测量范围（0～20）μmol/mol，量程可根据采购人需求定制，分辨率0.001ppm,示值误差：≤±3% FS； 2.10.2其他因子分别为：HCL、LEL、SO2、CO、H2S、NH3； 2.11每个通道均支持6点校准，可记录校准时间、显示校准点和拟合曲线。 ▲2.12 具备定位校时功能，可显示定位经纬度、海拔高度、移动速度信息（提供设备走航软件截图和监测报告扫描件加盖投标人公章）。 2.13仪器自带10寸电容式触摸屏，具备浓度展示界面、实时数据分析界面、历史数据分析界面、仪器校准界面、设备常规配置界面； 2.14设备可显示各目标气体含量,综合恶臭等级,实时数据和历史数据,变化趋势图,超值警告等； 2.15设备支持重要参数自动存储,断电后自动恢复,数据不丢失，数据库存储设计； 2.16设备具有实时曲线图显示功能,通过主机大屏幕显示屏,可直观确认实时曲线图,为采购人提供便利； 2.17支持远程设定报警阈值,可对各单一气体分别设定不同的报警阈值； 2.18分析时可实时显示传感器仓温湿度,保证传感器在最适宜的环境下正常工作； 2.19仪器为专业三防设计，可直接户外使用，并可搭配手持式采样探头、便于狭窄空间内气体采样。 ▲2.20需要具备配套使用的走航分析平台，平台需要支持“云部署”和“私有部署”两种模式（提供软件界面截图加盖投标人公章）。 ▲2.21走航分析平台显示走航车的实时位置、车速和因子测量数据，并支持轨迹高亮查看、巡航数据分析、轨迹断点重连、因子切换、图层切换、气象数据查看等功能（提供软件界面截图加盖投标人公章）。 2.22走航记录进行分析，允许采购人在页面上标注“开始点”、“过程点”和“结束点”，并自动生成走航报告； 2.23 走航报告支持报告检索、查看和下载。下载后的报告为word形式，供采购人进行补充和打印。 3、单套配置要求 3.1 主机1台； 3.2 每台均预装TVOC、HCL、LEL、SO2、CO、H2S、NH3传感器 1套； 3.3 预装胶囊滤芯 1套； 3.4 预装SIM卡 1套； 3.5 实时数据显示软件平台1套。 |  |

## 采购分包2：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质多参数测定仪（水温、PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位等参数） | 2 |  |
| 2 | 便携式pH酸度计 | 2 |  |
| 3 | 表层采水器 | 10 |  |
| 4 | 卡盖式采水器 | 3 |  |
| 5 | 塞氏盘 | 10 |  |
| 6 | 浮游生物网I型 | 5 |  |
| 7 | 浮游生物网Ⅱ型 | 5 |  |
| 8 | 浮游生物网Ⅲ型 | 5 |  |
| 9 | 阿氏拖网 | 2 |  |
| 10 | 样品冷藏箱 | 2 |  |
| 11 | 便携式浊度仪 | 4 |  |
| 12 | 手持式水质光谱仪 | 2 |  |
| 13 | 水质油采样器 | 6 |  |
| 14 | 水质试纸 | 20 |  |
| 15 | 水质试剂盒 | 20 |  |
| 16 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 | 核心产品 |
| 17 | 便携式测油仪 | 1 |  |
| 18 | 机载多光谱监测系统 | 1 |  |
| 19 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 2 |  |
| 20 | 细菌快速检测仪 | 2 |  |
| 21 | 便携式流速测量仪 | 4 |  |
| 22 | 深井采样器 | 3 |  |
| 23 | 水样保存箱 | 4 |  |
| 24 | 高精密度不锈钢水温计 | 10 |  |
| 25 | 便携式抽滤装置 | 6 |  |
| 26 | 洗瓶机 | 2 |  |
| 27 | 水质多参数分光光度计 | 3 | 核心产品 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水质多参数测定仪（水温、PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位等参数） | 1、设备用途 用于现场测定水体中温度、pH、电导率和溶解氧、氧化还原电位等参数。 2、多参数水质分析仪技术参数要求 2.1 工作条件 2.1.1 电源要求 ：提供可充电锂电池； 2.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度。 2.2 技术性能指标 2.2.1提供多国语言，含中文。 ▲2.2.2显示：同时支持不少于3个电极的连接兼容离子选择电极（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 2.2.3 数据内存：不少于90,000 组数据； 2.2.4 多种测量模式： 按下即读、间隔测量和连续测量模式； 2.2.5 数据传输：通过USB可直接进行数据的导出和仪器供电； 2.2.6外壳防护等级：不低于IP67。 3、电极技术参数要求 3.1温度 量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； 3.2 pH电极 量程：0～14，分辨率：0.1/0.01/0.001可选，精度：pH电极0.02 ； 3.3 电导率电极 量程：0.01μS/cm～200.0 mS/cm，分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）； 3.4 溶解氧 量程:0.05–20.0 mg/L或1–200% 饱和度，分辨率：0.01 mg/L，溶解氧的准确度：在 0.1–8 mg/L时，为±0.1 mg/L，大于8.0 mg/L时，为±0.2 mg/L； 4、单套配置要求 4.1 便携式水质多参数测定仪主机，兼容离子选择电极1台； 4.2 标准型1m电缆pH电极 1支； 4.3 标准型1m电缆溶解氧电极 1支，电极保护罩 1个； 4.4 标准型1m电缆电导率电极 1支； 4.5标准型 1m 电缆氧化还原电位电极1支； 4.6 标准溶液:pH缓冲溶液(1.68、4.01、7.00、10.01、12.45) 套装各 500m1，电导率标准溶液100m1，(4.00、6.86、9.18)缓冲试剂包 30 套； 4.7 便携箱 1个； 4.8检定或校准证书1份。 |  |
| 2 | 便携式pH酸度计 | 1、设备用途 用于现场环境监测水质pH的测定。 2、技术参数要求 2.1 电源要求：提供可充电锂离子电池； 2.2 工作温度： 0～60 °C。 3、主机技术性能指标 3.1 语言：中文； 3.2显示：显示1个电极的读数，pH、mV、温度； 3.3 数据内存：不少于 5000 组数据； 3.4 测量模式：即读、间隔和连续测量模式； 3.5 数据传输：通过USB接口传输数据； 3.6 温度校正：关闭、自动和手动； 3.7外壳防护等级：不小于IP67。 4、电极技术性能指标 4.1温度 量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； 4.2 pH电极 量程：0～14，分辨率：0.1/0.01/0.001可选，精度：pH电极0.02。 5、单套配置要求 5.1便携式pH分析仪主机1台； 5.2常规1m电缆pH电极； 5.3便携箱1个； 5.4检定或校准证书1份。 |  |
| 3 | 表层采水器 | 1、技术参数要求 1.1.材质：不锈钢； 1.2.容量：>3L； 2、单套配置要求 2.1.采样器 1套； 2.2.吊绳 1根，采样深度：0-20M。 |  |
| 4 | 卡盖式采水器 | 1、技术参数要求 1.1工作方式：瓶体使用UPVC管材,材质溶出/吸附、具有开-闭功能； 1.2形式：竖直式和水平式； 1.3采样深度：0-50M； 1.4 容积：>5L。 2、单套配置要求 2.1采样器 1套； 2.2 采样绳 1根。 |  |
| 5 | 塞氏盘 | 1、技术参数要求 1.1材质：亚克力； 1.2尺寸要求：200mm。 2、单套配置要求 2.1塞氏盘 1个； 2.2 30M皮尺一套； 2.3重坠 1个。 |  |
| 6 | 浮游生物网I型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水I型； 1.2底部收集材质：太空铝。 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套； 2.2钢圈、底阀 各1套。 |  |
| 7 | 浮游生物网Ⅱ型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水II型； 1.2底部收集材质：太空铝。 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套； 2.2钢圈、底阀 各1套。 |  |
| 8 | 浮游生物网Ⅲ型 | 1、技术参数要求 1.1类型：浅水III型 1.2底部收集材质：太空铝 2、单套配置要求 2.1生物采样网 1套 2.2钢圈、底阀 各1套 |  |
| 9 | 阿氏拖网 | 1、技术参数要求 1.1需符合标准； 1.2框架可拆卸。 2、配置要求 2.1阿氏拖网1套； 2.2随机附件1套。 |  |
| 10 | 样品冷藏箱 | 1、技术参数要求 1.1容积：>30L； 1.2功能：带数显； 1.3车载控温：6至-10℃度。 2、单套配置要求 2.1主机 1套； 2.2随机附件 1套。 |  |
| 11 | 便携式浊度仪 | 1、设备用途 用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，适用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 2、工作条件 2.1电池或锂电池供电； 2.2操作温度：0~50℃。 3、技术参数要求 3.1 符合标准：满足HJ1075-2019的要求； 3.2 光源： 400nm-600nm（钨灯）或者860 nm±30 nm（LED 光源）； 3.3 检测器：硅光电检测器； 3.4 测量范围：不小于0~1000 NTU； 3.5 准确度：读数的± 2%+杂散光； 3.6 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU ； 3.7 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU； 3.8 杂散光：<0.02NTU； 3.9 具有信号平均功能； 3.10 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰； 3.11 具有多种语言选择，其中包括了中文； 3.12 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单； 3.13 USB数据传输，无需软件进行数据下载； 3.14 具有快速沉淀浊度模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值； 3.15 仪器防护等级：不低于IP67。 4、单套配置要求 4.1便携式浊度仪主机1台； 4.2 6个样品池； 4.3仪器校准溶液1套； 4.4 10NTU的验证标准液1瓶； 4.5硅油1份； 4.6 碱性电池4节； 4.7采购人手册1份； 4.8检定或校准证书1份。 |  |
| 12 | 手持式水质光谱仪 | 1、设备用途 用于地表水、污水等场景的快速监测化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、生物需氧量（BOD）、总有机碳（TOC）、pH、浊度、悬浮物、色度、叶绿素、溶解氧、亚硝酸盐等因子。 2、技术参数要求 - 2.1测量原理：高光谱法。 - ★2.2光谱谱段范围：200-1000nm。 - 2.3光谱分辨率：3-5nm； - 2.4光谱采集间隔：＜2nm； - 2.5光谱通道数：＞300个； - 2.6光源类型：闪烁氙灯； - 2.7数据传输：通过蓝牙与手机APP相连； - 2.8供电方式：2节18650电池（3350mah）；同时具备TYPE-C充电接口（5V3A）； - 2.9工作时长：约4个小时； - 2.10工作温度：-10℃ - +40℃。 - 2.11检测指标：浊度、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量等常用地表水监测指标。 2.12配套移动端app： ①具备光谱标定功能； ②具备地图底图，位置显示功能； ③具备反射率计算功能； ④具备数据上传功能； ⑤具有本地数据和云端数据查看检索功能。 3、单套配置要求 3.1手持光谱仪主机1台； 3.2遮光罩1个； 3.3水样桶1个； 3.4智能手机（含APP软件）1台； 3.5 电池4节； 3.6三防手提工程塑料箱1台； 3.7配件（充电套装）1套； 3.8检定或校准证书1份。 |  |
| 13 | 水质油采样器 | 1、技术参数要求 1.1需符合采样标准； 1.2材质要求：304不锈钢； 1.3 容积：>500ml。 2、单套配置要求 2.1采样瓶1个； 2.2采样浮球1个； 2.3 10M吊绳1根。 |  |
| 14 | 水质试纸 | 1、技术参数要求 1.1余氯：0-10 mg/L 50次； 1.2 PH：6.5-9.5 50次； 1.3总氮：0-100 mg/L 50次。 2、单套配置要求 2.1余氯、PH、总氮各1套。 |  |
| 15 | 水质试剂盒 | 1、技术参数要求 1.1 COD：0-250mg/L 50次； 1.2氨氮：0.5-20 mg/L 50次； 1.3总磷：0-20mg/L 50次。 2、单套配置要求 2.1 COD、氨氮、总磷各1套。 |  |
| 16 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮、凯氏氮。 2、系统配置： 2.1 设备名称：便携式气相分子吸收光谱仪； 2.2 工作条件：野外使用可便携式移动电源，实验室内使用时支持AC 220V； 2.3 技术特点：一体便携式设计，必须在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能； 2.4 一体式的主机必须包含如下结构：进样及反应控制系统、气液分离系统、加热系统、光源光学及检测系统、自动稀释系统、总氮紫外在线消解模块。 3、光源光学及检测系统： 3.1 满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求。 3.2 检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器。 ▲3.3所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便采购人判断样品数据是否受干扰（提供“含不少于5条不同波长信号曲线”软件界面截图）。 ▲3.4所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰（提供“含小于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图）。 4、进样及反应控制系统： 4.1 TCS温度控制系统:<0.5℃,加热器预热时间少于5分钟, 降低环境温度和样品温度变化带来的影响； 4.2配备氨氮快速氧化装置：氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂；在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。 5、载气及控制 5.1 载气：内置气源自供载气，同时支持使用外供载气（空气或氮气均可）； 5.2 EPC载气电子压力控制系统：EPC系统对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能、响应时间<1S； 5.3配备电子压力报警系统：仪器自动监控载气流量及压力，当载气压力及流量达不到正常测试需求时，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。 6、气液分离系统： 6.1气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离； 6.2 配备除水系统，不使用任何干燥剂，有效去除分离后气体中带出的水份。 7、内置自动稀释系统：自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数不小于40，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%。 8、内置总氮紫外在线消解模块:紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W。 9、便携性要求： 9.1主机标配带轮便携箱（带拉杆，带轮），便于携带、野外使用）方便野外移动使用； 9.2主机软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵进样参数等测试条件。 10、测试指标： 10.1 氨氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过16mL，且同时除去亚硝酸盐时的检出限≤0.02mg/L； 10.2 硫化物项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.005mg/L； 10.3 硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.006mg/L； 10.4 亚硝酸盐氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过10mL时的检出限≤0.003mg/L）； 10.5 总氮项目： 精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD<5％；0.5mg/L，RSD<3％；1.0mg/L，RSD<2％； 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； 检出限要求：单次测定进样量不超过12mL时的检出限≤0.03mg/L）。 ▲11、功能可扩展性要求：主机有功能模块扩展接口，采购人可根据实验室发展及测试项目扩展需要，增配高锰酸盐指数消解模块或土壤3氮自动萃取模块，并实现软件无缝对接；可用气相分子吸收光谱法全自动测试高锰酸盐指数值或土壤中3氮的含量（投标人需在投标文件中提供所投设备满足以上要求的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。）。 12、配置要求： 12.1主机 1套：光源光学及检测系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统、在线稀释系统、氨氮在线氧化系统、总氮消解系统；51位自动进样器； 12.2 主机便携箱（带轮） 1套； 12.3 附件箱（含移动电源，试剂盒） 1套； 12.4壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置； 13、检定或校准证书1份。 |  |
| 17 | 便携式测油仪 | 1、采购设备用途 设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。 2、工作条件 2.1功能指标 1）设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）； 2）为确保仪器的抗振性和防水性； 3）具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%，广口瓶直接上机萃取。 ▲4）仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（提供计量证书证明）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿（需提供实物照片证明）。 5）具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。 ▲6）多通阀与注射泵相结合（提供多通阀1000万次切换寿命证明材料）。 7)具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰； 8)具备自定义标准曲线浓度点，仪器自带破乳功能，可自动处理乳化水样； 9)具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离； 10)具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。 ▲11)具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。 12）平板电脑无线操作，无需额外连接线，避免接线造成通讯问题； 13）分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）； 14）交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。 3、技术性能指标： 3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱； 3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成； 3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离； 3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积； 3.5操作方式：无线平板电脑； 3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据； 3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移； 3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取； 3.9水样体积：0-1000毫升（任意）； 3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,具有计量证书。 3.11体积输入：仪器自动读取； 3.12萃取试剂：正己烷； 3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书； 3.14操作方式：平板电脑无线操作； 3.15剩余电量：独立显示剩余电量； 3.15校正方法：标准曲线； 3.16线 性：>0.9999； 3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）； 3.18分 辨 率：0.001mg/L； 3.19检 出 限：0.005mg/L； 3.20重 现 性：RSD<2%； 3.21准 确 度：±2%； 3.22测量波长：225nm； 3.23测量时间：小于8分钟一个水样。 ▲3.24 整机重量：≤15㎏（需提供证明文件）； 3.25分析软件：具有校正、分析、计算等功能，需提供软件著作权证书。 4、仪器配置要求 4.1全自动便携式紫外测油仪主机一套（包含操作终端）； 4.2随机备品备件一套； 4.3采样箱一套； 4.4检定或校准证书1份。 |  |
| 18 | 机载多光谱监测系统 | 1、多光谱相机 1.1组配方式：≥6个多光谱通道； 1.2靶面大小：≥1/3"； 1.3有效像素：≥1.2Mpx； 1.4快门类型：全局或卷帘； 1.5量化位数：≥12bit； 1.6视场：≥45°×35°； 1.7地面分辨率：≥9cm@h120米； 1.8覆盖宽度：≥110m×80m@h120m。 ▲1.9光谱通道：450nm@30nm,555nm@27nm,660nm@22nm,720nm@ 10nm,750nm@10nm, 840nm@30nm，支持400-1000nm范围内18种波长选配定制。 1.10主机尺寸：≤130mm×160mm×165mm（光轴与地水平） ≤130mm×160mm×150mm（光轴垂直对地）； 1.11主机重量：≤670g； 1.12安装接口：X-Port； 1.13供电：X-Port； 1.14图片格式：16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG，包含GPS、环境光信息； 1.15存储介质:不低于64G（传输速度U3及以上评级）micro SD卡。 1.17拍摄触发：重叠率触发、定时触发； 1.18拍摄频率：≥1Hz； 1.19工作环境温度：-10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)； 1.20存储环境温度：-30℃~+70℃； 1.21环境湿度：RH(%)≤85%(非结露)。 2、数据预处理软件 2.1一款无人机多光谱影像预处理软件，具备多通道配准、无缝拼接、图像综合处理、植被指数一键计算等功能。同时具备安全、灵活的加密、授权机制。 2.2功能参数 2.2.1支持采购人注册、登陆、密码重置、注销等账号基本管理。 2.2.2支持多光谱数据及机载可见光数据的读取和展示； 2.2.3支持采购人自主新建工程、保存工程及打开/关闭已有工程。 ▲2.2.4支持多光谱数据预处理，包括波段间配准、影像拼接、辐射定标及波段间四则运算。 2.2.5支持机载可见光数据的拼接预处理； 2.2.6支持包括点云编辑、影像边缘裁剪、DEM编辑、航线删减等在内的数据编辑； 2.2.7支持三维点云的查看及数据的放大缩小等细节查看。 ▲2.2.8支持数据分步处理及一键化全流程自动处理。 ▲2.2.9支持多个拼接工程批处理及多文件夹同步处理。 ▲2.2.10 CSTC中国软件评测中心相关检测或认证。 3、分析软件 3.1一款多光谱数据行业应用软件，主要面向无人机遥感行业采购人，可通过简单便捷的操作完成目标分析、识别及成果输出等一系列流程化处理；软件主要包括基础功能、光谱指数模块、行业应用；行业应用覆盖生态环保等多领域，河道生态包括水面线提取、水体富营养化反演、黑臭水污染反演； 3.2支持开始、图层控制栏、矢量编辑、视图、指数计算、行业应用、成果输出功能； 3.3河道生态行业模块详细参数； 3.3.1 包括水面线提取模块、黑臭水污染分析模块、水体富营养化分析模块、植被覆盖度模块、地物分类模块。 ▲3.3.2 输入数据支持多光谱正射反射率数据（GeoTIFF）。 3.3.3 适用河、湖、湿地等应用场景。 ▲3.3.4 支持自主选择测区。 ▲3.3.5 支持自动生成水面线矢量、水面线专题图、富营养化水体监测专题图、黑臭水污染监测专题图，均支持采购人二次编辑、修改；支持采购人绘制测区、选择样本、手动调参及及自定义着色方案。 ▲3.3.6能够输出水面线矢量、黑臭水体反演栅格数据（GeoTIFF）、富营养化水体反演栅格（GeoTIFF）、覆盖度栅格（GeoTIFF）、地物分类栅格（GeoTIFF）及相关监测专题图等成果。 4、数据处理工作站 4.1处理器加速频率：不低于4.4GHz； 4.2CPU：不低于i5-12450H； 4.3内存：不低于32G； 4.4存储：不低于1TB。 |  |
| 19 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1、总体要求 1.1设备用于测定环境水体中（包括湖泊、河道等）的水温、电导、蓝绿藻、叶绿素，满足《水和废水监测分析方法》第四版和相关行业标准要求。 2、技术规格及要求 2.1工作温度：-5℃～+50℃； 2.2具备同时监测水温、电导、蓝绿藻、叶绿素等参数的功能，传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；内置温度探头，实现温度补偿；主机电缆半双工RS485通讯，主机和显示器之间支持蓝牙无线通讯；主机能够以RS232接口接入更多的扩展传感器； 2.3主机配备7个统一的智能数字信号接口；自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用； 2.4智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。 2.5仪器技术参数： 2.5.1 水温 量程：-5 - 50 ℃，分辨率：0.001 ℃，准确度：±0.01 ℃（-5 - 35℃）、±0.05 ℃（35 - 50℃）； 2.5.2 电导率 量程：0 - 200 mS/cm，分辨率：0.001–0.01 mS/cm(取决于测量范围)。 ▲重复性：≤0.04%FS（提供法定计量部门提供的计量校准证书扫描件）。 准确度：0–100mS/cm：读数之±0.5% 或0.001 mS/cm，以较大者为准； 100 - 200mS/cm： 读数之±1%； 自动温度补偿，电导池的设计具有防止气泡存留并影响测量的设计。 2.5.3 总藻类传感器：蓝绿藻藻蓝蛋白和叶绿素传感器集成于同一个探头内 2.5.3.1 蓝绿藻藻蓝蛋白 测量方法：荧光法 量程：0- 100μg/L或0-100 RFU； 分辨率：0.01μg/L或0.01 RFU； 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）； 2.5.3.2 叶绿素 测量方法：荧光法 量程：0-400μg/L Chl 或0-100 RFU 分辨率：0.01μg/L Chl或0.01 RFU 线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）。 2.5.4 手持器 屏幕：全彩色 LCD显示； 防护等级：IP67； 数据存储：>10万组数据； 带有GPS和气压计功能。 2.6配置要求： 2.6.1要求可以同时测量水温、电导、蓝绿藻、叶绿素； 2.6.2主机和探头，野外显示器，10米野外电缆，数据线及相关试剂各一套，便携包一只； 2.6.3应具有内置电源和数据存储功能，主机存储器: 512 MB；存储量不得小于100万个测量数据。 3、安装、调试和验收 3.1最终验收要求： 3.1.1符合“1、总体要求”和“2、技术规格及要求”； 3.1.2仪器和配件齐全，外观完好，仪器各部分功能能正常使用。 4、检定或校准证书1份。 |  |
| 20 | 细菌快速检测仪 | 1、设备用途 仪器可配合预制式培养基用于菌落总数、总大肠菌数检测。 2、技术参数要求 2.1便携：体积小，方便携带，设备及耗材均置于坚固便携箱内，适合现场使用； 2.2培养箱控温范围：可设定至少100组自定义培养温度，可选温度范围20～60℃，培养时长自定义，支持微生物复苏模式； 2.3控温方式：采用激光平衡热敏电阻对配合自动温度识别功能； 2.4培养条件记录：仪器配培养条件记录系统，可查阅近1000组培养条件记录；可通过微型USB端口与电脑或移动设备连接，通过应用软件实现数据下载； 2.5仪器配套自动真空泵及过滤套件，可使用0.45μm孔径滤膜在现场快速进行水样真空过滤，完成微生物样品收集； 2.6供电方式：可通过充电蓄电池、车载充电器或外接交流电源供电； 2.7采用干粉培养基或预制式培养基； 2.8多功能培养基支架，便携可携带，可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养基，可同时放置至少7个营养盘，20个铝制培养皿； 2.9过滤组件可在采样现场采用高温1500℃火焰灭菌法进行快速灭菌处理； 2.10操作系统：LCD液晶显示，按键操作，具有中文操作系统。 3、单套配置要求 3.1便携式数控恒温培养箱1台； 3.2便携式膜过滤装置系统1台； 3.3自动真空过滤泵1台； 3.4鳄鱼夹1个； 3.5供100次细菌总数、大肠杆菌检测用试剂配件1套； 3.6铝制培养盘20个； 3.7培养皿支架1个； 3.8说明书\合格证\及保修卡1份； 3.9检定或校准证书1份。 |  |
| 21 | 便携式流速测量仪 | 1、功能要求 1.1能实时显示水位，流速，瞬时流量和累积流量； 1.2能通过配套数据读取软件实现数据导入到电脑； 1.3在水位2厘米下能正常进行流速测量； 1.4配有2米插杆、水流方向指示针，侧杆底配有圆盘和锥形底，提供低水位测流数据读取软件。 2、技术参数要求 2.1测量原理：多普勒超声波（频移法）测量原理，水平发射声波； 2.2流速范围：0.02-5.00m/s； 2.3流速精度：1.0%±5mm/s； 2.4流速分辨率：0.001m/s； 2.5工作频率：5MHz； 2.6水位范围：范围0.02～10m； 2.7水位精度：0.5%； 2.8低水位测量功能：可分辨至少2cm； 2.9数据功能：显示水位，瞬时流速，瞬时流量，累积流量； 2.10流量范围：3.6m³/h~99999999m³/h； 2.11工作电源：内置锂电池DC12V，容量3200mAH； 2.12测量模式：手动和自动两种； 2.13测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位，手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意； 2.14测速历时：手动方式：60秒和100秒两种，自动方式：10-120秒，递增或递减选择； 2.15数据存储：可存储10万组数据； 2.16测量方式：便携式，插杆2米； 2.17配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能。 3、单套配置要求 3.1不锈钢圆形多普勒传感器1个； 3.2手持主机1个； 3.3数据传输电缆线10米； 3.4 2米不锈钢侧杆1套； 3.5手提箱1个； 3.6数据读取软件U盘； 3.7检定或校准证书1份。 |  |
| 22 | 深井采样器 | 1、设备用途 满足国标深水采样标准，应用于野外深井洗井。 2、技术参数要求 2.1泵体采用不锈钢材质精制而成，适合细口径深水井洗井。须具有强度高，耐腐蚀等特点； 2.2一体式滤网进水口，有效过滤杂质，可防卡机发生； 2.3泵体电机采用高精度不锈钢转子，转速快，噪音低，采用机械密封轴承，噪音低，运行须平稳； 2.4电机采用全铜线圈，长时间运行不烧电机，动力足，宽电压设计，适合国内大部分地区电压； 2.5内置过热保护器，可防电机过热烧毁； 2.6标配安全绳，可防洗井泵使用过程中脱落。 3、技术指标 流量; 扬程; 电压; 功率; 出水口规格; 泵体直径. 0.5-1m3/h; ≥40m; AC220; 300W; 螺纹口; 50mm. |  |
| 23 | 水样保存箱 | 1、技术参数要求 1.1容积：>30L； 1.2功能：带数显； 1.3车载控温：6至-10℃度。 2、单套配置要求 2.1主机1套； 2.2随机附件1套。 |  |
| 24 | 高精密度不锈钢水温计 | 1、技术要求 1.1测量范围-20-600℃； 1.2精度等级：I级； 1.3探问杆材质：不锈钢； 1.4安装方式：径向、轴向、万向（按需）； 1.5测量时间：<50S。 2、配置要求 2.1温度计 1个； 2.2随机附件1套； 2.3检定或校准证书1份。 |  |
| 25 | 便携式抽滤装置 | 1、设备用途 主要用于水质采样的野外过滤。 2、功能要求 2.1自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上； 2.2电量显示：液晶显示电量百分比； 2.3便携性：要求产品小巧，便于携带； 2.4要求一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置； 2.5集液瓶盖无需手拧，自动吸合； 2.6选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长； 2.7集液瓶体积不小于600ml； 2.8抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可真接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。 3、单套配置要求 3.1便携式抽滤器主机1套； 3.2滤膜：孔径0.45um 10盒； 3.3充电器1个； 3.4集液瓶（含盖子）5个。 |  |
| 26 | 洗瓶机 | 1、设备用途 适用于不同材质（玻璃、陶瓷、塑料和金属）、不同形状（试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等）、不同容量和尺寸器皿的清洗、消毒、烘干。 2、技术参数要求 2.1控制系统 ▲2.1.1通用PLC控制系统，运行稳定，10寸液晶触摸显示屏(不接受金属按键操作，避免卡机死机情况出现），显示屏亮度可根据用户需求调节；20个标准清洗程序，可根据需要可设置多个自定义清洗程序(提供证明材料或实物图证明）。 2.1.2联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开； 2.1.3操作权限：操作员、管理员、系统工程师三级管理权限；每个权限可设置多个二级用户，用于设置和修改系统参数； 2.1.4报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息 并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息； 2.1.5设备自带2种语言系统：中文、英文； 2.1.6自动感应关门装置：舱门到一定位置后，仪器自动识别，舱门扣与定位扣连接后自动关门，无需手动推送。 2.2在线监测 2.2.1联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤； 2.2.2进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求； 2.2.3双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度； 2.2.4过热保护：监测到循环泵过热时，设备自动关闭，以防损坏机器； 2.2.5清洗剂监测：保证清洗过程中有足够的化学试剂。 ▲2.2.6可通过显示屏PID流程图实时监测和显示整个设备的运行状态(提供证明材料或实物图证明）。 2.2.7内置3套高、中、低水位传感系统，防止设备溢水。 2.3循环系统：采用进口循环泵，最大循环能力可自动调节0-800L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。 2.4清洗剂分配 2.4.1用于液体酸性助剂的蠕动泵（1 个）； 2.4.2用于液体清洁剂的蠕动泵（1 个）； 2.4.3内置2×5 升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全。 2.5设备结构 2.5.1装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况； 2.5.2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量的损失。R15圆角设计，清洗室内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm Ra， 清洗/冲洗溶液管道内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，外表面Ra≤0.9μm。管道焊接工艺符合GTAW（自动轨迹焊）标准； 2.5.3材料：304级不锈钢外壳，316L级8K镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能； 2.5.4进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间； 2.5.5喷淋系统：标配上下旋转喷淋臂，采用扇形喷嘴和非对称设计，保证清洗的覆盖率更广； 2.5.6装载篮架：设备内置4个进水口，四层导轨，可同时放置3层篮架，篮架为模块设计，灵活搭配、任意组合使用，每层放置2个模块篮架，每次可最多放置6个模块篮架，满足更多器皿的兼容性清洗，不接受整体篮架，采用后部耦合进水，上、下篮架使用互不干涉，模块化篮架设计更合理； 2.5.7设备尺寸：长宽高不小于L712*D 690*H 1910mm；内腔容积不小于：320L； 2.5.8设备有带USB数据接口，可连电脑、打印机、U盘等，并内置储存芯片；仪器带有数据追溯功能，可储存20000条清洗记录，符合GMP法规要求。 ▲2.5.9设备自带纯水增压系统(提供实物图证明）。 2.5.10带照明灯，可以更清楚的观察内部清洗情况； 2.5.11内置三层过滤系统，避免杂物进入管路造成堵塞，防止二次污染； 2.5.12内腔采用斜面设计，确保排水彻底，不会成为污染源，并且可以减少烘干时间。 2.6干燥系统 2.6.1空气过滤：采用高效过滤器HEPA； 2.6.2风机：每小时空气流量140m3/小时，温度最高可调至100℃，干燥时间可自定义设置； 2.6.3热装装置：≥4.5KW； 2.6.4蒸汽冷凝器：采用双蒸汽冷凝器将干燥过程中水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏。 2.7清洗能力：清洗能力：单次清洗250ml以下的容量瓶不低于270个，单次清洗48ml以下的移液管不低于256支，单次清洗250ml的锥形瓶不低于90个，单次清洗1000ml以内的蓝盖瓶不低于60个，单次清洗50ml以下的试管、比色管不低于650支；单次清洗液相小瓶不低于1140个。 ▲2.8其他要求 2.8.1检测报告：提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的清洗残留量（如TOC、电导率、颗粒物残留、阴离子、PH）检测报告原件扫描件； 2.8.2篮架报告：提供所标产品由具备法定资质的机构出具的不锈钢托架的篮架疲劳度、盐雾测试和表面电解处理报告原件扫描件 2.8.3漏水测试：提供所标产品由具备法定资质的机构出具的清洗腔、贮水槽等所有焊缝，不存在焊接缺陷，并通过100%注水24小时检漏测试报告原件扫描件； 2.8.4提供所标产品无交叉污染证明材料，管道压力监测证明材料。 3、单套配置要求 3.1全自动玻璃器皿清洗机1台； 3.2基础篮架3套； 3.3 30位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架2套； 3.4 15位采样瓶、扁量瓶、锥形瓶、碘量瓶清洗篮架4套； 3.5强碱性清洗剂（5L）3桶； 3.6酸性清洗剂（5L）3桶。 4、技术服务要求 4.1设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。 4.2设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知7天内执行免费安装调试直至达到验收指标。 |  |
| 27 | 水质多参数分光光度计 | 1、设备用途 适用于环境监测中水质中总磷、氨氮、COD、高锰酸盐指数、氰化物、六价铬和余氯等指标的快速检测。 2、工作条件 2.1电源：电池供电； 2.2湿度：最大相对湿度80%。 3、主机技术指标 3.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）。 ▲3.2预置曲线：不少于200条，满足COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等参数分析（投标时需提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 3.3采购人自建曲线：50条； 3.4比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸； 3.5波长范围：340~800 nm； 3.6波长选择：自动； 3.7波长准确性：±2nm； 3.8波长重复性：±0.1nm； 3.9光谱带宽：5nm； 3.10光度计测量范围：-3.0 Abs ~~＋3.0 Abs； 3.11光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）； 3.12光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）； 3.13杂散光：＜0.5% T（340nm，NaNO2） 3.14操作语言：中文。 ▲3.15防护等级：不低于IP67（需提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。 4、消解器技术指标 4.1可充电锂离子电池：12V/15Ah； 4.2消解温度：50~180℃，任意选择； 4.3 温度精度：± 0.1℃； 4.4 温度稳定性：± 1℃； 4.5 消解时间： 0~120min，任意选择； 4.5 加热孔：不少于4个； 4.6加热速度：从20至150℃需10分钟。 5、单套配置要求 5.1便携式水质多参数分光光度计主机1套，包含：电池4个、比色皿适配器4个；1英寸比色池1套，说明书1套； 5.2消解器：不少于4位的消解器2个，锂电池组1套，充电线1个； 5.3试剂： COD、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、余氯、高锰酸盐指数试剂不少于50次； 5.4 便携箱1个； 5.5检定或校准证书1份。 |  |

## 采购分包3：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式油烟检测仪 | 1 |  |
| 2 | 红外热成像气体检测仪 | 1 | 核心设备 |
| 3 | 便携式VOC检测仪（PID） | 20 |  |
| 4 | 便携式测汞仪 | 1 | 核心设备 |
| 5 | 气体检测管 | 10 |  |
| 6 | 风速仪 | 20 |  |
| 7 | 无人机 | 2 |  |
| 8 | 全球定位系统 | 4 |  |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式油烟检测仪 | 1、功能要求 采用激光散射法检测固定污染源排气筒中排放的油烟浓度，以及烟气的温度、动压、静压等工况参数。 2、性能要求 2.1取样管全程加热，可有效减少油烟冷凝及吸附； 2.2主气路采用聚四氟乙烯管，并可实现管路更换，有效减少被测气体吸附； 2.3烟温、含湿量及其他工况参数实时测量； 2.4油烟传感器模块化设计，无需拆机，即可实现传感器更换； 2.5使用高分辨率触摸屏、灵敏度高、界面直观，操作简单； 2.6大容量数据存储，最大可存储8000组文件； 2.7内置锂电池，并具有独立电池仓，方便更换； 2.8支持交直流供电，电源适配器具有供电及充电双功能； 2.9选用蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，支持无线蓝牙和有线打印双模式，轻松掌握实时数据； 2.10提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级； 2.11具有可拆卸透明滤芯观察窗，方便滤芯更换。 ▲2.12可更换皮托管设计，有效降低维护成本。 2.13支持单次采样和连续采样等多种采样模式，间隔时间和次数等可自定义设置； 2.14内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理； 2.15检定或校准证书1份。 3、技术参数 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; （0.2～1）L/min; 0.1L/min; 不超过±2%. 采样时间; 1min～99min; 1min; 不超过±0.2%. 油烟测量范围; （0～30）mg/m³; 0.1mg/m³; 油烟浓度（≤4.0mg/m³）：≤±0.2mg/m³ 油烟浓度（＞4.0mg/m³）：≤±5%FS. 动压; （0～2000）Pa; 1Pa; 不超过±1%FS. 静压; （-35～+35kPa）; 0.01kPa; 不超过±1%FS. 大气压; （50～130）kPa; 0.1kPa; 不超过±500pa. 烟温; （0～200）℃; 0.1℃; 不超过±3℃. 含湿量; 0～40%; 0.01%; 不超过±2%. 流速; （5～45）m/s; 0.1m/s; 不超过±5%. 工作温度; (-10～+40) ℃. 工作电源; DC24V. 内置锂电池; 24V 3AH. 电池工作时间; 不低于2.5小时. 电池待机时间; 不低于15小时. 整机重量; 约3.0kg. |  |
| 2 | 红外热成像气体检测仪 | - 1、单套配置要求 - 红外热成像仪主机1台； - 锂电池2块； - 充电器及电源适配器1套； - 支架转换柱1个； - 视频线和USB线各1根； - 高速TF卡及读卡器1套； - 蓝牙耳机1个； - 定量模块1个。 - 2、基本要求 - （1）探测器类型：氧化钒长波红外非制冷焦平面探测器； - （2）操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作； - （3）调焦方式：手动/自动； - （4）图像模式：红外图像、可见光图像、画中画图像融合、多波段融合成像； - （5）测温模式：手动/自动，能设置多个可移动点，能设置多个区域，在区域内能设置最高温、最低温、等温线、温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点。具备最多20个点测温、20个区域测温、20个线测温； - （6）背景温度补偿：自动，根据输入的背景温度； - （7）修正功能：输入目标距离、目标发射率、环境温度、反射温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面反射率对测量结果的影响； - （8）图像存储模式：同时保存红外图像和可见光图像； - （9）激光指示：具备激光指示和测距功能； - （10）红外图像格式：JPEG格式，带红外原始测量数据图像；H.264格式，带红外原始测量数据录像； - （11）数据传输接口：通过数据传输接口向PC或者其他存储设备，如SD卡，实时传输数字图像信息。接口至少包括：USB、以太网、RS232等； - （12）红外实时灰度视频传输：可通过WIFI或蓝牙实时传输原始灰度数据。 - ▲（13）专用分析软件：可进行分析点、直线和区域的温度分析；可分析热图上不规则多边形面积内的最高、最低、和平均温度；可使用采购人自定义的调色板伪彩显示热图；可提示采购人操作或使用模板创建分析报告（提供具备法定资质的计量检定机构出具的CMA检测报告扫描件）。 - ▲（14）连续稳定工作时间：在满足最大允许误差的前提下，连续稳定工作的时间应不小于4小时（提供具备法定资质的计量检定机构出具的CMA检测报告扫描件）。 - （15）需具备定量功能，可通过WIFI连接定量模块（FID），仪器屏幕可以显示FID检测器实时检测数据，和在一定时间范围内的最大值。 - （16）定量模块要求： - 1)检测原理：FID检测器； - 2)量程范围：FID：0~100000μmol/mol； - 3)检出限：FID：≤0.5μmol/mol ； - 4)重复性：FID：≤2%； - 5)仪器平行性：FID：≤2% ； - 6)环境适应性：仪器通过高温试验（至少达到50℃，持续2小时）、低温试验（至少达到-20℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到70℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-40℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±3%。 - ▲7)供电方式：仪器应具有可拆卸电池，电池应具有独立电量指示灯 ，不开机即可查看电池电量。电池容量应不小于6000mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时（提供具备法定资质的计量检定机构出具的CMA检测报告扫描件和电池带电量指示灯实物照片）。 - 8)样品采集部件应具有除水功能，可避免液态水进入采样泵与FID，清理后设备可以正常运行出数。 - ▲9)防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb（提供具有NEPSI或CNEX国家级防爆机构颁发的防爆合格证，防爆合格证主型号须与仪器主机保持一致）。 - ▲10)FID检测器应采用隔爆设计，防爆等级至少达到Ex d IIC T4 Gb（提供具有NEPSI或CNEX国家级防爆机构颁发的防爆合格证，须与定量模块主机为同一品牌）。 - 11)重量：≤2.5kg； - 12）检定或校准证书1份。 - 2、参数要求 序号; 项目; 指标要求. (1); 工作温度; -20℃～+50℃. (2); 测温范围; -20℃～+650℃，可分段. (3); 工作波段; 8~12μm. (4); 分辨率; ≥640×480像素. (5); 测温精度; ±2℃ 或 ±2%. (6); 视场; 24.5°×18.5°. (7); 内置数码相机; ≥500M像素. (8); 图像控制; 调色板（不少于10种），图像调节（自动/手动）. (9); 数字变焦; 1~8倍连续变焦. (10); 整机重量; ≤900g（含电池）. (11); 热灵敏; ≤0.05℃@30℃. (12); 显示屏; 4.3"TFT触摸屏. |  |
| 3 | 便携式VOC检测仪（PID） | 1、仪器方便携带到现场，用于检测环境空气中的VOCs及有毒有害气体的浓度； 2、要求体积小巧，操作简单； 3、要求性能稳定可靠、操作使用简便； 4、特定VOC气体检测范围1ppb-10000ppm； 5、要求PID传感器准确度高,响应时间≤3s； 6、内设不少于100种VOC气体校正系数； 7、可同时监测并显示包含PID在内的7种气体； 8、ppm和mg/m3单位可自由切换； 9、具有流量异常报警功能； 10、保存数据可实现无线蓝牙打印； 11、气体浓度动态曲线显示，方便观测污染物变化； 12、主机内置锂电池，连续工作时间≥24小时； 13、 USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电； 14、提供专门的数据处理软件。 ▲15、主机取得ExibIICT4Gb防爆标志认证合格证（提供合格证证书及检测报告扫描件）。 16、防护级别≥IP65； 17、可保存测量数据≥70000组； 18、可选配土壤开孔器可用于土壤VOCs监测。 ▲19、产品通过包含O2/H2S/SO2/NO/CO/CO2/CH4在内的计量器具型式批准证书（提供证书扫描件）。 20、工作温度：（-20～50）℃； 21、工作湿度：（15～90）%RH； 22、工作电源：3.7V/6.8Ah锂电池； 23、仪器噪声<55dB(A)； 24、整机重量＜0.6kg； 25、仪器功耗<5W； 26、可扩展气体种类O2、H2、Cl2、NO、NO2、CO、SO2、NH3、H2S、HCN、PH3、CH4、C2H4O、COCl2、LEL、CO2等。 27、配置要求：主机 1台（VOC（0-200）ppm），充电器 1个，专用USB数据线 1根，针头过滤器 5个，专用U盘 1个，专用仪器箱 1个； 28、检定或校准证书1份。 |  |
| 4 | 便携式测汞仪 | 1、设备用途 使用冷原子吸收法，用于空气、污染源废气、饮用水、废水和地表水中汞浓度的测定。 2、技术参数 ▲2.1.无需催化管和金汞齐等耗材，使用成本低，仪器抗水分、抗卤素干扰强（提供加盖投标人公章的官网截图）。 2.2.水样品中汞浓度检测范围：1-100000 ng/ L； 2.3.空气流量：0.8-5.0 L/min； 2.4.仪器分析时间为≤2min。 ▲2.5.检出限≤50ng /L（提供加盖投标人公章的官网截图）。 2.6.重复性≤3.0%； 2.7.仪器稳定性好，标准曲线可达0.999以上，仪器稳定3-6月以内无须重新建立； 2.8.仪器自带脱汞空气源，可实验室和便携外场操作。 ▲2.9.仪器配备双光程池满足高低浓度检测，长光程池不小于40CM,短光程池不小于6CM（提供加盖投标人公章的实物照片）。 ▲2.10.样本无需消解预处理，可直接测量水、空气中的汞含量。 2.11.全套分析软件及数据处理系统，具有自动调整零点及空白功能； 2.12.满足HJ543-1009固定污染源废气汞、HJ597-2011水质总汞检测标准、总站应急字(2021)230号水质总汞测定便携冷原子吸收分光光度法。 3、仪器配置要求 3.1汞分析仪主机，数量1； 3.2电源线，数量1； 3.3电脑连接线，数量1； 3.4分析软件，数量1； 3.5气泵单元，数量1； 3.6起泡器，数量2； 3.7单光程样品池，数量1； 3.8单光程样品池接头，数量2； 3.9止水夹，数量2； 3.10质量证书，数量1； 3.11操作说明书，数量1； 3.12软件说明书，数量1； 3.13数据处理器,数量1； 3.14检定或校准证书1份。 4、技术服务 提供中文操作手册，采购人现场免费安装，调试，培训；能提供免费咨询电话，以保证采购人能以最快、最低成本的得到技术支持；自仪器安装调试合格之日起免费保修一年。 |  |
| 5 | 气体检测管 | 1、功能要求：满足环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测，比长式检测管法HJ871-2017要求。 2、单套仪器配置要求： 2.1 一氧化碳 量程：10-200mg/m³ 2包； 2.2 二氧化碳 量程：300-5000mg/m³ 2包； 2.3 氯气 量程：1-30mg/m³ 2包； 2.4 硫化氢 量程：5-100mg/m³ 2包； 2.5 氯化氢 量程：1-30mg/m³ 2包； 2.6 氨气 量程：5-100mg/m³ 2包； 2.7 臭氧 量程：2-50mg/m³ 2包； 2.8 氟化氢 量程：1-30mg/m³ 2包； 2.9 二氧化硫 量程：10-150mg/m³ 2包； 2.10 氮氧化物 量程：5-100mg/m³ 2包； 2.11 苯 量程：20-400mg/m³ 2包； 2.12 甲苯 量程：50-100mg/m³ 2包。 2.13 配套采样器 2个。 |  |
| 6 | 风速仪 | 1、具有蓝牙无线传输功能； 2、自动或手动存储数据,可通过蓝牙无线连接到Windows和MAC电脑； 3、仪器便携小巧，可方便的装在口袋中； 4、坚固耐用，完全防水（防护等级IP67），几乎可以在任何地方进行测量； 5、多功能背光LCD大屏幕显示，方便读数； 6、内置实时时钟，15-60分钟内无任何操作时自动关机,可设定； 7、检定或校准证书1份。 8、技术参数要求 测量项目; 测量范围; 精度; 分辨率. 风速; 0.6-40m/s; ±3%; 0.1 m/s. 空气温度; -29℃-70℃; 0.5℃; 0.1℃. 相对湿度; 10-90%; ±2%; 0.1. 压力; 700~1100hPa; 1.5 hPa/mb; 0.1 hPa/mb. 风向; 0～360°; ±5°; 1°. 大气压力; 700-1100hPa; 2.4hPa; 0.1hPa. 自动存储间隔; 2秒---12小时. 数据存储; >10000组. 存储温度; -30℃～60℃. 无线传输距离; 30米. LCD和电池温度; -10℃～55℃. 电源; 1节AA电池，可用大约400小时. 防护等级; IP67. |  |
| 7 | 无人机 | 1、功能要求; 指标参数. 起飞重量（无配件）; ≤950 g. 折叠后尺寸（长×宽×高）; ≤225×100×100mm. 对角线轴距; ≥380 mm. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）; ≥15km. 最长飞行时间; ≥45 分钟. 最大可抗风速; ≥12m/s. 全向感知系统; 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车. 一键全景; 支持一键全景功能. GNSS; 支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式. 工作环境温度; 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C. GNSS定位悬停精度; 垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m. 视觉定位悬停精度; 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m. 展开时间; 从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s. 最大上升速度; ≥6 m/s. 最大下降速度; ≥6 m/s. 最大水平飞行速度; ≥15m/s. 最大飞行海拔高度; ≥6000 米. 图传加密; 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密. 降落保护; 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向采购人发出警示信息. 飞行器自检功能; 具备飞行器自检功能. 低电量自动返航; 具备低电量自动返航功能. 信号丢失自动返航; 具备信号丢失自动返航功能. 2、云台相机; 指标参数. 相机类型; 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机. 广角相机CMOS; 1/2英寸. 广角相机像素; 具备广角相机，有效像素不低于4800万. 长焦相机CMOS; 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸. 长焦相机像素; 像素数不低于1200万. 可见光相机变焦倍数; 变焦倍数不低于56倍. 红外传感器分辨率; 大于640*512. 红外传感器帧率; 30Hz. 红外热成像测温方式; 支持点测温和区域测温. 红外热成像相机变焦倍数; 支持28倍数码变焦. 变焦方式; 支持可见光与红外热成像联动变焦. 稳定系统; 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）. 可见光相机视频; 可见光相机支持4k30p视频录制. 3、软件功能; 指标参数. 航线功能; 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型. GPS时间戳水印; 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间. ADS-B功能; 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向采购人发出附近民航客机预警信息. 4、遥控器&图传系统; 指标参数. 天线; 采用2个发射天线，4个接收天线. 工作频段; 支持2.4G、5.8G图传. 一体化设计; 具备遥控器和显示屏一体化设计. 显示器分辨率; 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p. 显示器亮度; 显示器亮度≥1000cd/m2. 4G; 支持4G dongle. 遥控器重量; 重量小于700g. 接口; 地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口. 4G图传; 支持4G图传控制. 5、配件; 指标参数. RTK; 支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸. RTK重量; RTK重量小于30g. RTK位置精度; 在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm. 喊话器; 支持挂载喊话器. 喊话器重量; 喊话器重量小于90g. 充电器; 支持100W充电器. 6、SDK; 指标参数. MSDK; 支持Mobile SDK. 上云API; 支持上云API. PSDK; 支持PSDK. 实时直播; 支持远程实时直播. |  |
| 8 | 全球定位系统 | - 1.操作系统 Android 10.0及以上； - 2.CPU不低于8核处理器，主频≥2.0GHz，国产自主SoC确保系统的安全可靠； - 3.运行内存RAM≥ 6GB ，ROM≥ 128GB大容量内存，DDR4高性能内存调用效率大幅度提升，支持最大1TB Micro-SD 扩展存储。 - ▲4.定位技术:支持BDS:B1，支持北斗三全球信号；北斗独立工作模式（需提供产品型号的单北斗检测证书和检测机构的北斗检测资质证书）。 - 5.定位精度：单点≤2.5m；更新频率≥1HZ ； - 6.主摄像头≥ 1300 万像素，双闪光灯，前摄像头≥ 500 万像素。 - ▲7.产品采集器软件：软件可进行灵活多样的属性字典定义与设置，满足行业采购人不同的业务数据采集需求；软件支持路网矢量、卫星影像在线地图，同时支持全国离线地图下载，满足背景地图的不同需求；软件支持地理、投影多种坐标系统，可以设置转换参数；软件支持数据点选、地图选点、照片、坐标输入多种方式进行直线、路径导航；支持在背景地图上进行点、线、面采集；软件支持GPX/KML/SHP/DXF/XLSX/UGD多种格式及指定坐标系的数据导出；支持在线位置云服务，软件结合在线位置云服务，形成“云+端”一体化的位置服务与空间数据管理方案（提供软件著作权证书）。 |  |

## 采购分包4：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式GC-MS分析仪（含便携式顶空进样器、固相微萃取装置，具备吹扫功能） | 1 | 核心产品 |
| 2 | 藻类自动分析仪 | 1 |  |
| 3 | 便携式水质综合毒性分析仪 | 2 |  |
| 4 | 应急监测无人机(可搭载航拍、污染物传感器、采样系统等模块等) | 2 |  |
| 5 | 应急监测无人船(可搭载多参数传感器、采样系统等模块) | 1 |  |
| 6 | 标准化大气应急采样装备箱 | 4 |  |
| 7 | 标准化水质应急采样装备箱 | 4 |  |
| 8 | 应急工作箱(含便携式电脑、便携式打印机、2个执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源、照明灯等) | 5 |  |
| 9 | 救护装备箱(水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等) | 3 |  |
| 10 | 防护用品箱(轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩） | 3 |  |
| 11 | 便携式氧气检测装置(个人防护) | 2 |  |
| 12 | 易燃易爆气体报警装置 | 2 |  |
| 13 | 有毒有害气体检测报警装置 | 2 |  |
| 14 | 户外供电电源 | 4 |  |
| 15 | 个人防护包 | 4 |  |
| 16 | 漩涡混匀器 | 2 |  |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式GC-MS分析仪（含便携式顶空进样器、固相微萃取装置，具备吹扫功能） | 1、设备用途 主要用于应急监测中现场快速测定空气/水中/土壤挥发性有机物。主要功能需求包括仪器便携，单人可操作；稳定抗震，可实现边走边测；现场可直接富集解析，可在5至20分钟内得到定性和半定量结果；需配置气体采样探头监测空气挥发性有机物，配置顶空进样器监测水中挥发性有机物；应具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。 2、技术参数要求 2.1性能参数要求 2.1.1空气样品测定：硬件上应具有热脱附功能，针对空气中的VOCs进行富集浓缩解析进入GCMS，软件上内置TO15的65组分的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1223-2021《环境空气 挥发性有机物应急测定 便携式气相色谱-质谱法》等国标方法的要求。水质样品测定：硬件上须具备做水样必需的动静态顶空进样器及相关的备品备件，软件上内置EPA8260中水中54项VOCs的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ1227-2021《水质 挥发性有机物的测定 便携式顶空气相色谱-质谱法》的要求。土壤样品测定：硬件上须具备做土壤必需的动静态顶空进样器及相关的备品备件，软件上内置EPA8260中土壤VOCs的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合HJ642-2013《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空／气相色谱-质谱法》。 ▲2.1.2具备单质谱直接进样模式和气相色谱质谱联用分析模式：单质谱直接进样模式为样品可不通过气相色谱直接进入质谱分析，可快速判断现场污染状况；直接进样质谱模式分析时间≤5s。气相色谱质谱联用分析模式为样品进入内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩再热解析进入气相色谱质谱分析，气质联用模式分析时间≤15min（投标时需提供所投产品产品介绍、仪器说明书等证明材料）。 ▲2.1.3真空系统：采用非蒸发性吸气泵，真空系统适应震动、高尘、高湿等各种恶劣环境，关机状态下保持高真空状态（真空满足质谱工作状态），针对应急响应无需等待抽真空（投标时需提供所投产品产品介绍、仪器说明书等证明材料以及环境适应性认证、防震性测试认证等证明材料）。 ▲2.1.4质量分析器：可精准匹配NIST谱库的四极杆质量分析器（投标时需提供所投产品产品介绍、仪器说明书等证明材料）。 2.1.5仪器集成度满足应急监测需求，电池、载气瓶、内标气瓶、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱内； 2.1.6温度可编程的GC柱，长度不低于10米，可兼容市售毛细柱；温度范围：不低于200℃；升温速率不低于20℃/分钟； 2.1.7内置碳分子筛或TENAX吸附剂的捕集阱浓缩器； 2.1.8电离模式：70eV EI； 2.1.9检测器：电子倍增器； 2.1.10质量范围：45-300AMU； 2.1.11质量分辨率：≤1AMU； 2.1.12扫描速度：≥1000AMU/秒； 2.1.13动态范围：≥7个量级； 2.1.14仪器检出限：＜1ppb（二氯甲烷、二氯乙烯、氯仿、苯、甲苯、氯苯、四氯乙烯、二甲苯、苯乙烯、三氯苯等分析物）。 2.2实用性要求 2.2.1主机具备防水、防尘，通过省级以上计量机构的IP55认证。 ▲2.2.2 主机具有防震功能、低温环境下运行功能，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行，可在多种恶劣环境下正常工作（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件，须对无外包装的主机进行）。 2.2.3仪器应满足应急监测需求，具备开机自动调谐功能； 2.2.4工作温度：0～40℃； 2.2.5工作湿度：≤85%； 2.2.6主机电源供应：可用内置充电电池和交流电两种供电模式。 2.2.7内部功耗：≤40瓦（正常工作条件下）； 2.2.8主机整体重量：＜20kg（包括电池、内标气和载气瓶等）； 2.2.9动静态顶空进样器与便携式GC/MS通过控温传输管线联机使用； 2.2.10动静态顶空进样器可用内置充电电池和交流电两种供电模式。 2.2.11动静态顶空进样器加热位：≥5位； 2.2.12动静态顶空进样器重量：＜10公斤； 2.2.13动静态顶空进样器加热温度范围：室温至80℃。 2.2.14动静态顶空进样器能够语音播报，提醒采购人进行每一步操作； 2.2.15动静态顶空进样器也可做到质谱直接进样，从而预估样品浓度，指导采购人选择合适的方法； 2.2.16 固相微萃取仪，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理； 2.2.17固相微萃取仪能与便携式GC/MS配套，无信号及能源传输障碍； 2.2.18固相微萃取仪无需另外配备能源装置，由便携GC/MS提供能源供给； 2.2.19固相微萃取仪取针解析温度：100~280℃； 2.2.20固相微萃取仪便携式设计，易携带； 2.2.21固相微萃取仪SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换； 2.2.22 固相微萃取仪SPME纤维密封寿命不少于200次注入。 2.3数据库配置及传输要求 2.3.1监测数据准确匹配NIST谱库，针对TO 14大部分物质匹配度能达90%以上； 2.3.2主机和数据处理系统均内置标准谱库（NIST）；自动质谱图解卷积和鉴定系（AMDIS）；化学品安全数据库（NIOSH）；均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本。 3、配置要求 3.1便携式气相色谱-质谱分析仪主机1台； 3.2动静态顶空进样器（含40ml顶空瓶100个）1台； 3.3手持采样控制器1根； 3.4固相微萃取仪1台； 3.5便携监测小车1架； 3.6配件、备件包：主机充电器1个、顶空装置Y型电源连接线1个、电池2块、便携式背肩带1条、Tenax浓缩管1根、浓缩管密封卡1套、探头进样口卡1套、外接载气快速接头1个、密封圈1包、备用保护盖1包、必要维修工具1套； 3.7气瓶：氮气瓶12个，内标气瓶6个； 3.8数据处理工作站：含操作软件及处理系统、NIST谱库、AMDIS谱库、NIOSH化学库等的工作站一台（配置不低于：内存16G、Intel i7、1TB SSD、独立显卡）、数据采集上传模块1套。 3.9检定或校准证书1份。 |  |
| 2 | 藻类自动分析仪 | 1、功能 设备符合《水和废水监测分析方法》(第四版)、《水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ 1216-2021）、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》（HJ 1215-2021）等标准中浮游植物样本预处理、样本池、计数、质控及生物学评价的原理和标准流程。同时符合《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）和《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023）。通过显微扫描主机对水体样品中的藻类进行快速扫描成像，采用人工智能算法对藻类物种进行定性与定量自动分析，为蓝藻水华监测及预警、藻类大数据构建及分析提供基础。 2、技术指标 ▲2.1显微扫描主机：一体化全自动集成装置，非显微镜组装款，所有精密部件均内置于主机箱内（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 2.2检测通量：不少于3个样品/次。 ▲2.3计数框尺寸：0.1 mL，面积20 mm×20 mm（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 ▲2.4扫描平台：高精度直线电机X-Y扫描平台，高精度光栅反馈Z轴（位移分辨率不大于0.1μm）（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 2.5显微物镜：20×物镜。 ▲2.6显微成像光路：亮度可调明场LED，F150成像光路，非成品显微镜改造（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 2.7相机：不少于500万像素。 ▲2.8多层扫描：多景深连续自动扫描，层间距≤1um，可在25层范围内自定义扫描，融合不同焦平面，解决藻细胞分布在不同液层造成的局部模糊问题，获取全景深、高清晰图像（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 ▲2.9能够进行0.1 ml计数框全片（20 mm×20 mm）连续扫描拍照，全片扫描时间不超过5 min/样品（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 ▲2.10提供20 mm×20 mm扫描区域拼接图像的全景浏览、单个视野的全部图像，实现对样本的电子化存档和溯源（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 2.11计数方式包括全片（20 mm×20 mm）计数方式、随机视野计数方式、对角线计数方式、行格计数方式； 2.12物种鉴别：基于深度学习人工智能算法的物种识别与计数。 ▲2.13可自动识别藻类物种：不少于120个，数据库中目标物种识别率100%，计数准确率＞85%（投标人提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明）。 2.14分析结果：提供每一个分析视野图片中物种的名称、细胞数、位置信息；汇总识别出物种的中文名、拉丁名、物种分类地位；统计物种平均单细胞长度、单细胞宽度、单细胞高度、单细胞直径、单细胞面积、单细胞体积、细胞密度、生物量等，并通过图表方式展示样品的物种多样性；能够开展水质评价； 2.15结合识别图像信息，采购人可增加、删减、修改识别物种信息，并实时更新样品分析结果，实现人工数据核对；对于同一样品的两次扫描分析结果，可自动计算物种计数与细胞密度的平均值； 2.16一键导出数据统计表、原始记录表、优势种报表、评价指数报表，支持采购人二次编辑，可个性化定制报表格式； 2.17搜索物种名称，可查看包含此物种的全部视野图片，实现物种定位； 2.18同时具备分析鉴定浮游动物功能。 3、配置信息 3.1 全自动显微扫描主机 1台； 3.2 数据分析工作站 1台（含独立显卡、2T以上固态硬盘）； 3.3 27英寸2K屏显示器 2台（配套鼠标、键盘1套）； 3.4 样品托盘1套； 3.5样品池/盖玻片10套； 3.6设备同品牌数据分析软件1套 3.7检定或校准证书1份。 |  |
| 3 | 便携式水质综合毒性仪分析仪 | 1、技术指标 1.1操作方式：便携或实验室； 1.2可探测光谱范围：300nm~650nm。 ▲1.3本底计数率：≤300s-1(常规检测温度≤25°C)（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 1.4最大计数率：≥1.2Ms。 ▲1.5纯水检测光损失：±3%（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲1.6准确度：＜15%（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 1.7毒性物检测谱：5000多种化合物； 1.8响应时间：15s-15min（时长可自由设置）； 1.9试管规格：￠ 12*50； 1.10电源：AC (220±22)V； 1.11电池：锂电池 AJ-24V/11AH； 1.12显示屏：5.7彩色触摸屏； 1.13尺寸（长*宽*高）：450*300*210(内部尺寸)； 1.14接口：RS232网口； 1.15重量：约10KG。 |  |
| 4 | 应急监测无人机(搭载航拍、污染物传感器、采样系统等模块等) | 1、无人机 1.1无人机类型：多旋翼无人机； 1.2对称电机轴距：≤900mm； 1.3载荷能力：≥2.7kg； 1.4 RTK位置精度：水平≤1cm+1ppm,垂直≤1.5cm+1ppm； 1.5最大抗风能力：≥12m/s； 1.6最长飞行时间：无负载≥55min； 1.7GNSS:仅支持BeiDou； 1.8支持六向避障； 1.9支持上置单云台+下置双云台安装模式； 1.10电池箱支持同时放置4组无人机电池和4块遥控器外置电池。 2、云台相机 2.1云台相机包含变焦镜头、广角镜头、激光测距、近红外补光灯等功能。 2.2变焦相机像素：≥4000万（最大变焦：≥400倍）； 2.3广角相机像素：≥4800万。 3、采样系统 3.1容器重量：2升容量≤350克，1升容量有机玻璃≤250克，1升容量不锈钢≤700克； 3.2收放机构：承重能力＞3千克，最大下放距离≥10米； 3.3单次最大采水2L（2L采样器，3种型号：有机玻璃2L、不锈钢1L、有机玻璃1L），一键全自动定深采水，1mm超高分辨率精确检测到水面。 3.4环境感知：具备高精度相机和雷达系统。 3.5采购人友好设计：支持快速安装和单手更换容器，内置4G通信模块； 3.6软件兼容性：兼容主流飞行控制软件； 3.7云端监控：支持多平台远程监控与操作。 4、气体监测仪 4.1检测项目包含但不限于PM2.5、PM10、O3、NO2、CO、SO2 六项参数，并能同步显示温度、湿度； 4.2质量：＜320g； 4.3应具备独立的移动通信模块，无传输距离限制。 4.4应具备前方与侧面RGB高亮警示灯，可设置为常亮或闪烁（频率可调）； 4.5应具有1GHz处理芯片与512MB运行内存。 4.6已配置监测模块 工作温度：-40℃~+85℃； 温度检测范围：-40~+85℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.5℃； 湿度检测范围：0~100%RH；分辨率0.1%RH；误差：±2%RH； 压力检测范围：300~1000hpa； 湿度测量响应时间：1s。 4.7可选配置模块 4.7.1 可吸入颗粒物监测模块 •检测方式：激光散射/光散射； •检测PM1.0（粒径0.3~1μm）、PM2.5（粒径0.3~2.5μm）、PM10（粒径0.3~10μm）三种数值； •颗粒物计数效率：50%@0.3μm，98%@>0.5μm； •量程：0~1000μg/m3； •检出限：1μg/m3； •重复性：<2%； •理论分辨率：1μg/m3； •冷启动预热时间：<10s； •综合响应时间：<10s； •预计使用寿命：36个月； •湿度校正算法嵌入在模块芯片中，可在宽湿度范围内提供较为准确的测量值。 4.7.2 总悬浮颗粒物（TSP/PM100）监测模块 •检测方式：激光散射/光散射； •PM2.5（粒径0.3~2.5μm）、PM10（粒径0.3~10μm）、PM100（TSP）（粒径1~100μm）三种数值； •颗粒物计数效率：50%@0.3μm，98%@≥0.5μm； •TSP有效量程：0~2000μg/m3； •TSP最大量程：≥10000μg/m3； •理论分辨率：1μg/m3； •时间分辨率：1s； •具备专属数据处理芯片，芯片中内嵌专有环境补偿算法与个体差异补偿算法，且可以独立储存校准参数、生产日期等信息； •综合响应时间：≤10s； •预计使用寿命：≥20000 小时； •使用环境温度：-30~70°C； •使用环境湿度：0-95%RH（无凝结）。 4.7.3 高精度O3+NO2监测模块 •检测方式：电化学； •对O3与NO2均有敏感性，但无法识别单项浓度； •可用量程：0~11ppm； •检出限：5ppb； •重复性：<4%； •响应时间（t90）：<45s（0~1ppm）； •理论分辨率：~1ppb； •冷启动预热时间：约2分钟； •具备专属数据处理芯片，芯片中内嵌专有环境补偿算法与个体差异补偿算法，且可以独立储存校准参数、生产日期等信息； •敏感度漂移量：-20~-40%@年（实验室环境）； •零点漂移量：0~20ppb@年（实验室环境）； •预计使用寿命：24个月； •使用环境温度：-30~40°C； •使用环境湿度：15-85%RH。 4.7.4 高精度NO2监测模块 •检测方式：电化学； •可用量程：0~11ppm； •检出限：5ppb； •重复性：<4%； •响应时间（t90）：<60s（0~2ppm）； •理论分辨率：~1.1ppb； •冷启动预热时间：约2分钟； •具备专属数据处理芯片，芯片内嵌专有环境补偿算法与个体差异补偿算法，且可以独立存储校准参数、生产日期等日期； •敏感度漂移量：-20~-40%@年（实验室环境）； •零点漂移量：0~20ppb@年（实验室环境）； •预计使用寿命：24个月； •使用环境温度：-30~40°C； •使用环境湿度：15-85%RH。 4.7.5高精度CO监测模块 •检测方式：电化学； •可用量程：0~11ppm； •检出限：5ppb； •重复性：<4%； •响应时间（t90）：<20s（0~10ppm）； •理论分辨率：~3ppb； •冷启动预热时间：约2分钟； •具备专属数据处理芯片，芯片内嵌可有环境补偿算法与个体差异补偿算法，且可以独立存储校准参数、生产日期等日期； •敏感度漂移量：<15%@年（实验室环境）； •零点漂移量：<±100ppb@年（实验室环境）； •预计使用寿命：36个月； •使用环境温度：-30~50°C； •使用环境湿度：15-90%RH。 4.7.6高精度SO2监测模块 •检测方式：电化学； •可用量程：0~15ppm； •检出限：5ppb； •重复性：<4%； •响应时间（t90）：<40s（0~2ppm）； •理论分辨率：~1ppb； •具备专属数据处理芯片，芯片内嵌专有环境补偿算法与个体差异补偿算法，且可以独立存储校准参数、生产日期等日期； •冷启动预热时间：约2分钟； •敏感度漂移量：<±15%@年（实验室环境）； •零点漂移量：<±20ppb@年（实验室环境）； •预计使用寿命：36个月； •使用环境温度：-30~50°C； •使用环境湿度：15-90%RH。 4.7.7数据可视化与分析软件平台 •实时显示灵嗅Mini2的工作状态，包括设备昵称、卫星数、相对高度、待传数据量，并且控制灵嗅Mini2的高亮警示灯、主动式进气等功能； •配合灵嗅Mini2主机实现数据断点续传功能； •实时显示气体/颗粒物浓度时间变化曲线图（单位可调）； •实时生成2D网格气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）； •实时生成2D等值线气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）； •实时生成3D点云气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）； •当使用无人机搭载灵嗅Mini2时，实时显示可调整大小的无人机相机画面，并可在软件界面上拍摄带有地理信息标记的照片； •支持利用算法实时估测船舶燃油含硫量（需选配）； •支持从本地或云端载入多个历史任务数据文件进行分析； •支持导入正射影像图（航摄图）并在浓度分布热力图层下方显示； •支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示； •支持一键生成带有关键任务信息的PDF任务报告； •支持一键输出带有所有数据点的CSV数据表格； •支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）； •支持在同一个软件界面中实时展示多台灵嗅Mini2回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪； •支持对灵嗅进行标定，可查看灵嗅内部每个监测模块的详细工作状态，并且可以对监测模块； 进行独立操作，调整每个监测参数的敏感度校正系数及零点偏移量； •支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便采购人进行二次开发； •安装台数不受限制，且支持软件自动更新。 4.7.8数据服务连接 1）云端数据连接服务 •远程连接灵嗅与云观灵嗅软件平台，传输实时监测数据、控制指令、设备状态等信息； •采用双重加密通信链路，服务器设于中国大陆境内。 2）云端视频连接服务 •将无人机的实时高清拍摄画面（720p/1080p）传输至云观灵嗅软件平台； •采用双重加密通信链路，服务器设于中国大陆境内。 3）云端明文数据服转务 将灵嗅Mini2的加密监测数据解析后，以明文（json）的形式通过TCP/UDP方式发送到采购人指定的 IP地址。 5、配置要求 5.1无人机一套（含电池一组）； 5.2无人机电池一组； 5.3云台相机一套； 5.4定深采样器一套； 5.5气体监测仪一套。 |  |
| 5 | 应急监测无人船(搭载多参数传感器、采样系统等模块) | 1、船体系统 1.1可同时搭载ADCP和测深仪作业，无需切换提供； 1.2船型设计：M型三体船型设计，水阻小、抗流能力强； 1.3船体尺寸：≤115cm（长）×60cm（宽）×35cm（高）； 1.4船体重量：≤14kg，搭载能力：≥15kg； 1.5抗风浪能力：≥3级风2级浪。 ▲1.6船体防水等级：≥IP67（提供检测证书扫描件）。 1.7船身可显示电源电量； 1.8船体配备高清摄像头，实时传输影像数据； 1.9材质： 碳纤维加凯夫拉防弹布材料。 2、动力系统 2.1供电电源：18650 电芯可充电锂电池，容量≥29.6V 38.4Ah； 2.2动力装置：全金属涵道式推进器，可快速插拔设计，易维护更换； 2.3推进器设有过滤栅格，防水草垃圾缠绕。 ▲2.4续航时间：≥6 小时@2m/s（提供检测证书扫描件）。 ▲2.5最大船速：≥7m/s（提供检测证书扫描件）。 2.6转向方式：无舵机差速转向，支持定点倒车功能。 3、控制系统 3.1 Android操作系统，支持自动和手动控制无人船； 3.2支持多种地图显示和卫星底图显示； 3.3支持导入KML功能。 ▲3.4具有电子围栏功能，避免船体航行发生危险（提供检测证书扫描件）。 3.5可实时显示无人船电池电压、船速、定位信息和运行模式； 3.6自主导航：可根据定位按预设规划路径定速航行。 ▲3.7支持失联和电量低自动返航功能（提供检测证书扫描件）。 4、遥控系统 4.1配置多功能智能遥控器，遥控器自带7寸显示屏。 4.2遥控器具备手动自动一键切换功能和一键返航功能。 4.3遥控器能够实时显示视频数据、水深数据、定位数据以及船控数据。 4.4智能遥控器作用距离：不小于2km。 4.5具有无人船安卓控制系统相关证书。 5、高精度定位系统 5.1支持单北斗定位系统。 5.2厘米级高精度 RTK 定位。 5.3支持蓝牙通讯； 5.4支持 4G 全网通； 5.5低信号强度快速捕获。 - 6、配备五参数模块和采样模块。 - 6.1 主机具有 LED 灯，可显示主机当前运行状态及蓝牙的工作状态； - 6.2 主机具有数据存储功能，存储数据量为 100,000 条； - 6.3 标准 ModbusRS-485 数字信号输出，可以与第三方数据记录器连接或者远程设备实现集成和组网； - 6.4 配备自清洗系统； - 6.5 供电：9-36VDC； - 6.6 功耗：3W； - 6.7 防护等级：IP68； - 6.8 重量：≤5kg； - 6.9 温度(量程：0～60℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃)； - 6.10 PH(量程：0～14pH；分辨率：0.01 pH；精度：±0.1 pH)； - 6.11电导率(量程：1us/cm～2000 us/cm；分辨率：0.1us/cm；精度：±3%)； - 6.12浊度（量程：0～1000NTU；分辨率：0.1NTU；精度：±5%或0.3NTU取大者）； 6.13溶解氧（量程：0～20 mg/L；分辨率：0.1%；精度：测量值的±3%或±0.3mg/L取大者），提供具体参数及量程。 - 7、配备采样模块 - 7.1模块化设计方便拆卸； - 7.2支持定点、多点采样； - 7.3单次采样≥500ml； - 7.4安卓控制系统，可实时监控采样状态； - 7.5样品数量：≥4×500ml。 8、配置清单：无人船船体一套、遥控器一个、电池组两组（1备1用）、单北斗定位设备一套、取水模块一套、五参数传感器一套。 |  |
| 6 | 标准化大气应急采样装备箱 | 1、多功能废气取样管 1.1功能要求 1.1.1取样管主体选用钛/不锈钢金属材质，重量轻，耐腐蚀； 1.1.2气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附； 1.1.3滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度，温度控制范围宽，控温均匀准确。 ▲1.1.4保温箱特殊结构设计，可实现水平方向（0～360）°及垂直方向（0～90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求。 1.1.5可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度； 1.1.6配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足。 1.2配置要求 1.2.1防倒吸干燥器； 1.2.2蓝冰； 1.2.3温控连接线； 1.2.4采样嘴（钛）； 1.2.5智能双路温度控制器； 1.2.6 75ml冲击式吸收瓶； 1.2.7低浓度采样耗材一套：包含石英纤维滤筒一盒、低浓度采样弯头、拖网、铝圈、滤膜各一套。 2、双路烟气采样器 2.1功能特点 2.1.1内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒采购人及时切换电源； 2.1.2可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制； 2.1.3通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储； 2.1.4采用高精度数字压力传感器，实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化； 2.1.5自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积； 2.1.6采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样； 2.1.7干燥筒与主机一体，用不同颜色气路管连接，可有效保护主机； 2.1.8通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能。 2.2配置要求 2.2.1主机1台； 2.2.2便携式蓝牙打印机1台； 2.2.3吸收瓶挂架1个； 2.2.4三脚支架1个； 2.2.5电源输出线1套； 2.2.6干燥筒2个； 2.2.7校准证书1份； 2.2.8国标降尘缸2套。 3、定性滤纸：直径12.5mm 1箱； 4、空气采样盒：外泾130mm,内径126mm，高26mm（不包括盖）的平底塑料盒（配挂钩需挂在大气采样器上）； 5、多孔玻板吸收瓶：玻璃25 ml、玻璃10 ml、玻璃125mL各10个； 6、氧化瓶：玻璃5 ml、10 ml 、50 ml各10个； 7、玻璃纤维滤膜：直径 90 mm 的圆形滤膜5盒； 8、黑色避光套：10个； 9、皂膜流量计：各2个（大小流量计）； 10、计时器：秒表2~3个； 11、贮气袋：铝箔复合薄膜气袋50个； 12、冲击式吸收瓶：玻璃50ml、玻璃25ml各10个； 13、聚四氟乙烯软管：20米； 14、活性炭吸附管活性炭粒度：20～40目（100个）； 15、硅胶吸附管：100个； 16、U 型多孔玻板吸收管：玻璃10 ml 20个。 17、吸附管： （1）不锈钢材质，内径5mm，内装Tenax GR、Carbopack B，长度分别为30、25 mm； （2）不锈钢材质，内径5mm，内装Carbopack B、Carboxen 1000，长度分别为 30、10 mm； （3）不锈钢材质，内径5mm，内装Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000，长度分别为 13、25、13 mm； 以上各10个。 18、石英滤膜有机滤膜：2~3盒； 19、玻璃纤维滤筒：1箱； 20、废气采样绳：100m； 21、手套：废气监测隔热棉50付，线手套100付； 22、安全帽：（喷字：环境监测）10个； 23、安全带：5点式，钩绳2米 6套； 24、蓝色变色硅胶：50瓶； 25、不锈钢镊子：140mm弯头、平头、尖头镊子各5套； 26、现场工作服（喷字：待定）30套。 |  |
| 7 | 标准化水质应急采样装备箱 | 1.1 水样采样器：有机玻璃采水器3L（5个）、不锈钢采水器2L（10个）带刻度； 1.2 可伸缩水质采样器：容积>1L、伸缩最大长度：>10m（5套）； 1.3 水质固定剂采样箱：配备基础采样瓶（满足地表水24项固定剂）； 1.4 冷藏保存箱：容积>30L； 1.5 车载冰箱：容积38L（自带电源和温度计）； 1.6 塞氏盘：国标、配重坠和吊绳； 1.7 水质试剂盒。 2、技术参数 1）批量式样品检测，快至1分钟； 2）比色管独立包装，便于携带； 3）检测因子不少于：总铬、臭氧、总铁、铝、余氯、总氯、化学需氧量、氨氮、总磷、pH、高锰酸盐指数、总氮、镍、铜、锌。 3、检测因子测量范围 1）总铬：0-0.5mg/L； 2）臭氧：0-1mg/L； 3）总铁；0-1mg/L； 4）铝：0.02-0.5mg/L； 5）余氯：0.1-1mg/L； 6）总氯：0.1-1mg/L； 7）化学需氧量：0-250mg/L； 8）氨氮( H )；0-20mg/L； 9）总磷( L )；0-1mg/L； 10）pH：5.0-9.0mg/L； 11）高锰酸盐指数：0-10mg/L； 12）总氮；0-20mg/L； 13）镍：0-1mg/L； 14）铜( L )：0-1mg/L； 15）锌：0-1mg/L。 4、配置要求 4.1总铬、臭氧、总铁、铝、余氯、总氯、化学需氧量、氨氮、总磷、pH、高锰酸盐指数、总氮、镍、铜、锌各1盒。 4.2石油类采样器：配备采样器、采样瓶500ml、浮球、20m采样绳； 4.3沥水篮：不锈钢材质； 4.4样品瓶：塑料样品瓶1000mL100个、玻璃样品瓶（棕色，配聚四氟乙烯衬垫螺旋盖）1000mL 100个； 4.5一次性菌袋（带固定剂）：500mL 100个； 4.6舀子：塑料舀子5个，不锈钢舀子5个； 4.7采样框：隔断放置（满足存放30个1000ml样品瓶）； 4.8筒靴：7双（大号）； 4.9细菌快速检测仪1台。 |  |
| 8 | 应急工作箱(含便携式电脑、便携式打印机、2个执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源、照明灯等） | 一、应急工作箱配置 应急工作箱配备了(含便携式电脑、便携式打印机、执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源、照明灯等)等。 二、应急工作箱详细参数 1、应急工作箱： 移动执法工具箱 1.1箱体采用航天级铝合金与银色热固性树脂高 压层积板，具有质量轻、抗腐蚀、抗氧化、防雨、防震、耐火等特点。能有效结合便携式执法文书打印、执法笔记本、完善的整体安全性、高性能、高集成、携带方便，执法随录照相录音设备及现场执法设备等； 1.2内衬材料采用模压铸型,并配有多功能文书袋.配有四只万向静音轮可手提可拖拉。按需定制行政执法标识和文字。 2、工作站：处理器：i5，内存容量≥16GB，硬盘容量≥1TB，屏幕尺寸≥14英寸，电池容量:＞70Wh ，特殊孔位及接口≥3 个USB3.0 接口，2个Type-C 接口，1 个 3.5mm 音频接口。 3、输出设备 1）最高分辨率：9600×2400dpi； 2)支持无线打印； 3)支持连接手机、平板、笔记本等； 4）连接方式： Wi-Fi，USB，Type-C； 5) 打印速度： 约9.0ipm 6) 打印尺寸：210mm×297mm。 4、执法记录仪 防护等级符合GB4208-2008中IP67（防尘防水等级）的要求，抗跌落等级大于3m； 显示屏：2.0寸高清全彩； 镜头角度：内置摄像头视角140度； 红蓝爆闪：内置2颗红蓝爆闪灯，打开有报警声。 5、录音笔 5.1 4个矩阵麦克风专业降噪，360°捕捉各个角落声音、录音距离≥15米； 5.2 可WIFF连接云端、独自联网功能，解锁AI功能； 5.3 ≥2.0英寸触控彩屏，设备外置喇叭，支持声音外放功能； 5.4 支持中英文翻译功能，支持语音转化为文字，转化准确率98%，1小时录音.5分钟出稿5.5 内置1500mah锂电池，可录制不低于15个小时的录音； 5.6 支持MP3、WAV、WMA、APE等多种音频格式。 6、手持终端：CPU ≥八核，通讯方式 全网通，防护等级 ≥IP68，屏幕尺寸 ≥13.2英寸，机身内存 ≥256GB ，运行内存 ≥12GB。 7、便携式电源：电池容量≥1360Wh，电源输出功率：1500W。 8、照明灯：防水等级≥IP65，额定功率≥50W。 |  |
| 9 | 救护装备箱(水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等) | 1.技术要求 1.1水上救生设备 单套配置：包装袋x1，防灾手册x1，防汛救援漂浮绳x1，雨衣套装x1，雨鞋x1，急救包x1，探照灯x1，兵工铲x1，一次性警戒线x2，暖宝宝x5，救生衣x1，毛巾x1，手机防水袋x1，点胶手套x1，口哨x1。 1.2急救器材箱 单套配置：创口贴x35片，卫生湿巾x2包，碘伏棉棒x20支，酒精棉棒x20支，碘伏消毒片x2片，酒精消毒片x2片，6x400弹性绷带x2卷，8x400弹性绷带x1卷，三角巾x2袋，60ml乙醇消毒液x1瓶，60ml碘伏消毒液x1，棉签x50支，无纺布胶带x1卷，辅料镊x1把，止血带x1卷，口对口呼吸膜x1袋，退热贴x1袋，医用棉球x1袋，安全扣针x5支，圆头剪刀x1把，口罩x10个，口哨x1支，风油精x1瓶，清凉油x1盒，医用垃圾袋x2袋（9寸铝合金箱x1个、肩带x1根、干燥剂x1袋、配置清单x1张、合格证x1张、钥匙x2）。 1.3重型防化服：全封闭A级，后面开口，双排气阀，透明超宽面屏，视野更开阔，行动更自如，气密拉链门襟，带双层手套，全封闭防化服可内置空气呼吸器，带袜靴，靴保护盖（配置呼吸器）。 EN530 (耐磨损等级)：等级 6/6 (2000 次)； ISO5978 (热稳定性)：等级 2/2 (不粘结)； ISO2023 (耐弯曲)：10 万次； ISO9073-4(抗撕裂性)：等级1/5(方向1:32.45牛&ndash;方向2:35.55牛)； ISO2960 (抗爆裂)：>750 千帕； EN863 (防穿刺等级)：等级 3/5 (59.05 牛)； EN374-3 (抗液体渗透)： - 冰醋酸：等级 6/6 (t > 480 分钟)； - 乙腈：等级 3/6 (t = 79 +/- 1 分钟)； - 甲醇：等级 6/6 (t > 480 分钟)； - 己烷：等级 2/6 (t = 56 分钟)； - 浓度为 50%的烧碱(NaOH) ：等级 6/6（t>480 分钟）； - 浓度为 60%的硝酸（HNO3）：等级 5/6（t=241 分钟）。 2.配置要求： 2.1.水上救生设备； 2.2.急救器材箱； 2.3.重型防化服。 |  |
| 10 | 防护用品箱(轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩) | 防护用品箱，配备了轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩等。 轻型防化服 1. 防化服级别达到C级及以上； 2. 采用连体防护服，配置三片式兜帽、双层门襟，袖口处配置拇指固定环； 3. 具有防粉尘、防静电、防微生物，抵挡液体化学品喷射或喷雾功能； 4. 具有防护列别III认证； 5. 防护类别符合TYPE3/4/5/6要求； 6. 符合阻隔放射性颗粒TIL等级2及以上的要求； 7. 面料符合92gsm及以上要求； 8.可耐多种有机物，如苯、二甲苯等； 9. 5套。 防护面罩 1. 配置自吸过滤式防尘毒全面罩x1、6016滤毒盒x2、滤棉盖x2、过滤棉x2； 2. 具备双重过滤功能，可以过滤有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛、粉尘等； 3.具有LA认证。 防护手套：配有耐酸性防化手套。 防护服:100%粉尘致密性，全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品，如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3，4，5，6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体；以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理。 防护鞋 1.符合GB20265-2019标准； 2.材质采用PVC(聚氯乙烯)，具有防滑、防化、防水、耐强酸碱、耐腐蚀、耐油功能； 3.筒高满足250mm及以上； 4.内衬能够吸汗易干化纤。 防护口罩 1.100只/盒； 2.符合GB 2626标准。 标准配置：防化服5套、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩等。 |  |
| 11 | 便携式氧气检测装置(个人防护) | 1、仪器特点: 1.1 坚固持久的机壳； 1.2 体积小，重量轻； 1.3 坚固，防冲击，不受天气影响； 1.4 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹； 1.5 使用简便，开箱即用； 1.6 单按钮开/关操作； 1.7 适合所有语言的直观图标； 1.8 采购人可通过菜单进行配置； 1.9 提供交互式的产品培训指导； 1.10 高清晰背光显示器； 1.11 可连续阅读气体级别； 1.12 TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警； 1.13 电池寿命，校准和自检状态； 1.14 有效气体报警指示； 1.15 报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配有振动报警，操作可靠； 1.16 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警； 1.17 使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex元件检测技术； 1.18 包括TempraSURE热补偿和冲击防护； 1.19 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（采购人可进行配置）； 1.20 卓越的 EMC / RFI性能。 2、设备参数 2.1传感器工作寿命：至少2年； 2.2电池工作寿命：大于3年（3V锂电池）； 2.3工作温度：-20℃～+50℃； 2.4湿度：5％～95％RH； 2.5报警：声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝； 2.6显示：高清晰背光LCD，显示气体浓度与工作状态； 2.7传感器：Reflex*专利可更换电化学传感器； 2.8自诊断系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置； 2.9等级：IP65； 2.10射频防护：CE EN50270：1999 和 EN55011； 2.11尺寸（±5mm）：90（高）×50（宽）×30（厚）毫米； 2.12重量：毒气（±5g）：80g ； 氧气（±5g）：95g； 2.13便携式氧气检测仪小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，是最基本的；带有声量大、超亮视听报警，便携式氧气检测仪在探测到气体时会引起更大的注意；针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。 |  |
| 12 | 易燃易爆气体报警装置 | 1、技术参数： 仪器尺寸（±3mm）：12×6×3厘米； 工作温度：-4°F至+122°F（-20°C至+50℃）； 存放温度：-40°F 至 +122°F （-40°C至+50℃）； 工作湿度：0%至95%相对湿度（非冷凝）； 报警点：可随地区变化并由采购人定义，启动自检时，所有报警设置点自动显示。 检测范围： 硫化氢(H2S)：0-100ppm（增量为1/0.1ppm） CO：0-500ppm（增量为1ppm） O2：0-30.0% vol.（增量为 0.1%vol.） 可燃气体(LEL)：0-100% （LEL 增量为 1%)或0-5.0%v/v甲烷； 传感器类型：H2S、CO、O2：单一插入式电化电池； 可燃气体：插入式催化珠； O2测量原理：毛细管控制的浓度传感器或氧气泵； 报警状态：TWA报警、STEL报警、低限(OL)报警、高限报警、多种气体报警、超限报警、电量不足报警、置信蜂鸣音、自动关闭报警； 声音报警：30厘米（1英尺）距离，约95分贝（通常为100分贝）可变脉冲报警器； 视觉报警：红色发光两极管(LED)； 显示屏：字母数字式液晶显示屏(LCD)； 背景光：按下按钮以及在报警条件下亮起5秒钟，除非启用了隐藏模式； 自检：启动时开始进行； 校准：自动归零和自动校准； 氧气传感器：启动时进行自动校准（启用/禁用）； 采购人现场选项：启动信息、置信蜂鸣音、锁定报警、启用/禁用安全显示模式、氧气测量、可燃气体传感器测量、禁用传感器、设定校准间隔、强制校准、校准锁、设定冲击间隔、冲击到期锁、隐藏式、语言选择、启用/ 禁用自动氧气校准、启动时启用/禁用自动归零、设定报警设置点、设定量程浓度值、设定STEL计算周期、低限报警确认、IntelliFlash、置信蜂鸣音与IntelliFlash间隔； 正常充电：5-6小时； 电池的标准使用寿命:18小时，6小时内即可充满； 低温条件下的电池寿命:-4°F/-20℃温度下，12小时,750个充电周期后，锂聚合电池的容量正常会损失20%。保修期间，电池在正常条件（-4°F/-20℃到122°F/50℃）下可保证12小时的运行时间。 |  |
| 13 | 有毒有害气体检测报警装置 | 1、主要特点： 1.1智能传感器，各个传感器插槽可任意组合； 1.2传感器可现场任意互换； 1.3检测精度高，响应时间短，检测范围宽； 1.4大屏幕液晶图形显示； 1.5中文菜单显示； 1.6可充电锂电池，使用时间长； 1.7内置数据存储； 1.8带有运动检测装置，提升对人员的防护； 1.9支持无线数据传输； 1.10强力声光和振动报警多种报警方式； 1.11防水防尘的坚固外壳，防护等级高。 - 2、技术参数： - 2.1产品类型：泵吸式六合一检测仪； 2.2支持传感器：PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma； 2.3充电器带：USB 接口的旅行充电器； 2.4报警的方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警； 2.5显示：单色点阵LCD 图形显示； 2.6背光：手动，报警时自动； 2.7键盘：3 键； 2.8直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态； 2.9采样方式：泵吸式/扩散式； 2.10标定：两点标定，可设置标定值； 2.11防护等级：IP-65； 2.12标定设备：支持AutoRAE 2 自动标定平台； 2.13保护：标定、报警等限值设置有密码保护； 2.14湿度:0-95% 相对湿度（非冷凝）。 3、产品配置： 3.1主机，含指定传感器； 3.2锂电池、充电器、充电底座； 3.3操作说明书。 4、可选配件：标定气体。 |  |
| 14 | 户外供电电源 | 电池容量≥1360Wh； 电源输出功率：1500W； 供电功率≥2400W； 电池类型：LFP（磷酸铁锂）； 防水等级：IP68； 供电环境温度：-10℃ 至 45℃； 充电环境温度：0℃ 至 45℃； 存储环境温度：-20℃ 至 50℃； 循环寿命：>4000次； 电量数字显示。 配置：便携电源1个、充电器1个、便携包1个。 |  |
| 15 | 个人防护包 | 生态环境保护执法设备（个人防护包）根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》配备的生态环境保护执法设备（个人防护包），配备了应急背包、强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、护目镜、防护鞋、过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器等。 1、强光手电1只:亮度:350 流明 射程:300 米左右，电池:锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右，外壳材料:高强度航空铝合金，外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP67； 2、安全帽1顶:ABS材质，防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整； 3、防护服1套:100%粉尘致密性，全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品，如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB24539—2021《防护服装化学防护服》检验；可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标 EN14126:2003 生物制剂防护测试;内层经防静电处理； 4、防化手套1副：配有耐酸性防化手套、耐磨性3级（0-5级）、防割性1级（0-5级）、抗撕裂1级（0-4级）、防刺穿0级（0-4级）。 5、护目镜1副，防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅： （1）180度全景大视野防冲击眼罩，不会产生视觉变形； （2）可配合近视眼镜或呼吸半面罩使用； （3）透明镜片，超强防化，氯丁橡胶头带； （4）角度可调节的弹性头带，方便与安全帽配合使用； （5）柔软的面框和鼻垫，带来更好的贴合性及舒适度； （6）间接通风设计，大大降低化学液体和颗粒物进入眼睛的风险； （7）具有优异的防冲击性能，防雾且超级防刮擦； （8）符合中国GB标准。 6、防护鞋 1 双:PVC 材质，防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾；尺码：可选； 7、过滤式防毒面具：特有口鼻罩最小空气“死腔”设计，避免呼出的CO2被再次吸入，独有呼气阀设计，保证呼出气体最大程度被排出面罩之外，提高使用者的佩戴舒适感，特有的面部曲线贴合设计，360度密封可满足不同脸型佩戴需求，与防护眼镜也能良好适配。双滤盒半面罩，符合标准美国NORTH标准； 8、正压式空气呼吸器：通过严格的EN137-2006自给式空气呼吸器标准；通过GB/T46556-2007标准； 9、配备双肩个人防护背包，双开口拉链，人性化结构设计，前面开口拉链，可便捷存放多种防护用品。 10、标准配置：强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、防护手套、护目镜、防护鞋、过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器等。 |  |
| 16 | 漩涡混匀器 | 1.技术参数： 1.1震荡方式：圆周振荡； 1.2周转直径: ≥4mm； 1.3最大载重(含垫片): ≥ 0.4kg； 1.4工作制式: 100%； 1.5无级调速范围: 500 - 2500 rpm； 1.6转速显示: 刻度显示0-6； 1.7可安装多种试管垫片、酶标板垫片； 1.8工作模式: 连续工作/点动； 1.9允许环境温度: 5-40℃； 1.10允许相对湿度: ≤80%； 1.11保护等级: ≥IP 21。 2.配置要求：主机一台及相关配件。 |  |

## 采购分包5：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤采样器 | 2 |  |
| 2 | 土壤样品冷藏储存装置 | 2 |  |
| 3 | 便携式重金属测定仪（水、土、气） | 2 | 核心产品 |
| 4 | 土壤采样相关装备（带动力） | 1 |  |
| 5 | 底泥取样器 | 2 |  |
| 6 | 噪声统计分析仪 | 4 |  |
| 7 | 噪声仪校准器 | 4 |  |
| 8 | 振动测定仪 | 1 |  |
| 9 | 便携式X射线荧光分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 10 | 油烟取样管 | 3 |  |
| 11 | 沥青烟取样管 | 3 |  |
| 12 | 大气综合采样器PM2.5采样头 | 10 |  |
| 13 | 加长烟尘采样枪 | 6 |  |
| 14 | 废气多功能取样管 | 5 |  |
| 15 | 自动压膜机 | 1 |  |
| 16 | 皮托管压力传感器校准器 | 2 |  |
| 17 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | 2 |  |
| 18 | 气象五参数测定仪 | 2 |  |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤采样器 | 1、技术参数要求 1.1符合现场土壤采样要求。 2、单套配置要求 2.1不锈钢的心型壤土钻钻头1套； 2.2 T型手柄1个； 2.3延长杆2套； 2.4刮刀1把； 2.5扳手1个； 2.6钢圈尺1个。 |  |
| 2 | 土壤样品冷藏储存装置 | 1、技术参数要求 1.1等级能效：一级能效； 1.2制冷方式：风冷无霜； 1.3有效容积：＞1300L（冷冻：＞400L，冷藏＞900L）； 1.4温度：冷冻-6℃、-22℃，冷藏-1℃、10摄氏度； 1.5噪声：＜70dB； 1.6固定方式：脚轮柱脚混合； 1.7面板材质:不锈钢； 1.8显示方式:LED显示。 2、单套配置要求 2.1主机 1套； 2.2随机附件 1套。 |  |
| 3 | 便携式重金属测定仪（水、土、气） | 1、设备用途 用于大气、土壤、污泥、地表水、地下水、废水、污水等介质中重金属元素的现场应急测定，检测结果一次性显示20多种元素。 2、检测元素 K，Ca，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Rb，Sr，Y，Hg，Tl，Pb，Bi，Cd，Sn，Sb等23种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示23种元素及其含量。 3、技术参数要求 ▲3.1 光学系统：全反射X射线荧光光谱技术，采用真空正交背靠背X射线人工多层反射聚焦镜，高亮度微焦斑固定靶点光源，50mm2超大面积SDD探测器（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）。 3.2 供电系统：交直流两用，具备内置可充电锂电池，电池上具有剩余电量百分比显示功能，可连续工作不少于8小时； 3.3 显示屏与操作系统：屏幕尺寸：不小于10英寸，显示屏不可活动旋转，更适合现场应用，不采用外接PDA、手机、平板或笔记本电脑之类与仪器连接进行操作检测。 ▲3.4 进样方式：需使用样品托作为载体进样，同时具备样品托插拔放置固定功能，降低探测器铍窗被小颗粒损坏和探测器表面被污染风险（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）。 3.5 存储：不少于32GB系统内存，可以存储和显示样品名称、编号、元素名称、含量、测试时间等，可存储数据不少于100000个；数据传输与处理：蓝牙、USB数据线等，检测结果可现场直观读取并通过蓝牙打印机打印。 ▲3.6安全保护：仪器内置射线保护装置，具有金属屏蔽样品舱防护措施，硬件保护，样品舱关闭后属于全封闭性能，测样过程中万一样品舱被打开，仪器自动关闭X射线，停止检测，屏幕显示“舱门未关闭”提示功能，无需额外携带仪器支架和防辐射罩，保障使用安全（提供实物图证明并加盖投标人公章）。 3.7便携性：要求主机及所有配件耗材需全部装在同一个设备箱内，方便一人携带，符合野外应急监测现场方便携带的需求； 3.8测量时间：小于120s； 3.9散热性：仪器除侧边散热窗散热以外，还自带铝合金矩型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率。 ▲3.10 抗振和防水：仪器野外应急使用，要求具有具备良好的抗振性能和至少IP67防水性能（提供具备CNAS资质振动试验和IP67防水等检测报告）。 3.11 云端服务功能：可选配手机端APP服务，具有数据累积汇总，标签信息卡片化管理；录入标签信息、测试仪器、返回实时数据等功能；支持手工录入数据等功能；整体功能设计方案完善、细致周到、内容设置符合野外监测现场需求。 ▲3.12分析模式：要求具备大气、水质重金属检测、土壤、建设用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件界面会进行红色预警提示（提供实物图证明并加盖投标人公章）。 4、单套配置要求 4.1主机1台； 4.2水质富集系统1套； 4.3标样1个； 4.4充电器1个。 |  |
| 4 | 土壤采样相关装备（带动力） | 1、电动土壤采样器技术参数要求 1.1配备2组锂电池，电池容量≥8000mhA/组； 1.2采样管直径≥42mm，衬管内径≥35mm； 1.3主机重量：≤5.5kg（含电池）； 1.4续航能力：≥4000mhA/h，2组电池可持续使用≥4小时； 1.5充电时间：≥1.5h/块。 2、手持式土壤取样钻机技术参数要求 2.1采样深度：1-10米； 2.2振动频率：≥1300次/分钟； 2.3动力：发动机类型：单缸二冲程发动机； 2.4油耗：不大于0.6L/h； 2.5样品管规格：内外径不低于35mm/40mm；长度不低于1.00米/根； 2.6采样深度，可以连接钻杆一次性采样，中途不提钻； 2.7起拔装置：快速起拔，速度不低于3.00米/分钟。 3、标准土壤采样器技术参数要求 3.1土壤采样器不锈钢心型壤土钻钻头：一次采样长度≥20cm，螺纹连接； 3.2 T型手柄：长≥35cm，螺纹连接； 3.3刮刀：不锈钢材质，宽≥20mm用于刮取土样； 3.4延长杆：长≥100cm，带有刻度，螺纹连接； 3.5土壤采样器延长杆：长≥50cm，带有刻度，螺纹连接； 3.6土壤采样器钢卷尺：≥3米； 3.7手套：手背透气性好； 3.8扳手：≥19×22mm，用于拆卸、安装采样钻； 3.9便携包：长≥110cm，用于装上述部件。 4、手动土壤采样器技术参数要求 4.1采样深度：≥2米； 4.2可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析； 4.3加配各种类型的土壤钻头：沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头，钻头直径3.0-10.0cm； 4.4延长杆：0.3m、0.6m、1.0m各一根； 4.5拆卸工具：配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具； 4.6采样保存用具：配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品； 4.7采样器刚性强，耐腐蚀、能保持样品不受污染。 5、单套配置要求 5.1电动土壤采样器； 5.1.1电动土壤采样器1台； 5.1.2随机附件1套包含（延长杆 50㎝ 4根，螺旋钻头 1个，圆状钻头 1个，透明取样管 1根，工具包1套）。 5.2手持式土壤取样钻机 5.2.1手持式土壤取样钻机1台； 5.2.2随机附件1套包含（汽油动力发动机1台，发动机工具包1套，标准土壤钻头、硬质土钻头1套，不小于1米的钻杆2根、不小于1米的塑料样品管2根，工具包1套）。 5.3标准土壤采样器 5.3.1不锈钢心型钻头1个； 5.3.2T型手柄1个； 5.3.3不锈钢刮刀1把； 5.3.4100cm延长杆1根； 5．3.450cm采样器延长杆1根； 5.3.5工具包1套。 5.4手动土壤采样器 5.4.1T型手柄1个； 5.4.2延长杆一套（0.3米延长杆1根，0.6米延长杆1根，1米延长杆1）； 5.4.3钻头1套（沙土钻头1个，粘土钻头1个，多石土钻头1个，泥浆钻头1个，螺旋钻头1个）； 5.4.4工具包1套。 |  |
| 5 | 底泥取样器 | 1、技术参数要求 1.1适用环境：沼泽土、泥碳土、污泥、底泥； 1.2材质：不锈钢； 1.3适用水深：≥4M； 1.4 采样管长度：≥1M。 2、单套配置要求 2.1采样器 1套； 2.2随机附件1套。 |  |
| 6 | 噪声统计分析仪 | 1、技术参数要求 1.1符合标准：符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013声级计1级、GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014滤波器1级标准； 1.2传声器：预极化测试电容传声器,灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)； 1.3频率范围：10 Hz～20 kHz； 1.4 Ａ/Ｄ位数：24位； 1.5采样频率：48 kHz； 1.6本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ； 1.7测量范围：A计权声级20 dB～143 dB； C计权声级25 dB～143 dB；Z计权声级30 dB～143 dB；C计权峰值声级60 dB～146 dB； 1.8时间计权：并行（同时）F、S、I； 1.9频率计权：并行（同时）A、C、Z； 1.10检波特性：真有效值数字检波； 1.11显示器：4.3英寸电容型触摸屏； 1.12主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图； 1.13主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析； 1.14主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）； 1.15 1/1 OCT分析功能：标称中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz；主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)； 1.16数据存贮：16 G内部存储，配64 G TF卡； 1.17输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙； 1.18日历时钟：每月误差小于1 min，移除锂电池后时钟将丢失； 1.19电源： 3.7 V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）,5小时内充满； 1.20测量时间：1 s到96 h任意设置； 1.21工作温度：-20 ℃～60 ℃； 1.22相对湿度：20 %～90 %。 2、单套配置要求 2.1声级计主机1套； 2.2远程数据传输装置1套； 2.3三脚架1套； 2.4检定或校准证书1份。 |  |
| 7 | 噪声仪校准器 | 1、技术参数要求 1.1符合标准：GB/T15173-2010和IEC60942对1级声校准器的技术要求； 1.2声压级：94dB 114dB（以2×10-5Pa为参考）； 1.3声压级精度：±0.25dB（-10℃~+50℃）； 1.4频率：1000Hz±0.5%； 1.5谐波失真：≤1.5%； 1.6总失真：≤2.5%； 1.7电池：最长连续使用时间10小时； 1.8稳定时间：小于15s； 1.9使用环境温度范围：-10℃~+50℃；相对湿度：15%～90%；大气压力：68kPa~108kPa。 2、单套配置要求 2.1主机 1台； 2.2 随机附件 1套； 2.3 检定或校准证书1份。 |  |
| 8 | 振动测定仪 | 1、技术参数要求 1.1符合标准：人体对振动的响应 测量仪器 （ISO 8041：2005 , IDT）； 1.2频率计权：ap、Wz； 1.3量程（以10-6 m/s2为参考，传感器灵敏度为40 mV/m·s-2），Wz（45 ～ 159）； 1.4频率范围：ap/ Wx/Wz/Wm：1 Hz～80 Hz(±1 dB)； 1.5时间平均常数： 1 s、8 s； 1.6时间平均方式： 指数平均、线性平均； 1.7主要测量指标：ap/ Wx/Wz/Wm/Wk计权下的VLmax、VLmin、VLeq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)和SD； 1.8振动传感器灵敏度：40 mV/m·s-2； 1.9显示器：不小于2.5寸彩屏显示，背光亮度可自动调节或手动46级调节； 1.10数据存储：标配4 MB ，最多存储统计分析结果约6000组； 1.11日历时钟：每月误差小于1分钟，内置后备电池； 1.12电源：4节LR6碱性电池，可连续工作42小时左右，关背光测量时，可连续工作60小时以上；也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源； 1.13输出接口：直流、交流、RS232/485、USB、蓝牙。 2、单套配置要求 2.1主机1台； 2.2电源1个； 2.3传感器1个； 2.4打印机1台； 2.5统计分析1套； 2.6检定或校准证书1份。 |  |
| 9 | 便携式X射线荧光分析仪 | 1、技术参数要求 1.1检测元素： K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。 ▲1.2安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（提供实物图证明加盖投标人公章）。 1.3防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。 ▲1.4显示屏：屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转（提供实物图证明加盖投标人公章）。 1.5操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统； 1.6激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。 1.7探测器： 高性能检测器，能量分辨率≤145ev； 1.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，自带专用铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率； 1.9测量时间：≤30s； 1.10检出限：ppm级别。 ▲1.11电池：一次充电可连续工作8小时以上，电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（提供实物图证明加盖投标人公章）。 1.12全中文集成化软件，便于操作； 1.13重量：≤1.6Kg； 1.14分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。 2、套配置要求 2.1主机1台； 2.2随机附件1套。 |  |
| 10 | 油烟取样管 | 1、执行标准 1.1 GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准（试行）； 1.2 HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法。 2、技术参数要求 2.1采样吸附、离心、冲击式等复合方法捕集油烟雾，阻力小，效率高，便于清洗； 2.2捕集器与采样嘴为一体，使采样嘴吸附的油烟雾也尽收其中，捕集效率高； 2.3配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足； 2.4管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，整洁、耐用； 2.5皮托管模块化，易拆卸，可更换。 3、技术指标 主要参数; 参数范围. 油烟采集效率; ≥95%. 皮托管系数; 0.84±0.01. 取样管长度; 标准1.0m，可定制. 测孔直径要求; ≥Ф90mm. 取样管耐温; ≤200℃. 4、单套配置要求 4.1油烟采样器 1套； 4.2随机附件1套。 |  |
| 11 | 沥青烟取样管 | 1、执行标准 1.1 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法； 1.2 HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法。 2、技术参数要求 2.1适用于测定固定污染源沥青烟浓度检测； 2.2可在采样的同时测量烟气流速； 2.3冷却系统采用水冷方式，使用方便； 2.4配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足； 2.5管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料。 3、技术指标 主要参数; 参数范围. 采样嘴适用范围; Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤筒型号适用范围; 3#(φ28×70)滤筒. 取样管长度; 标准0.8m，可订制. 工作电压; DC12V. 加热温度; (42±10)℃. 4、单套配置要求 4.1油烟采样器 1套； 4.2随机附件1套。 |  |
| 12 | 大气综合采样器PM2.5采样头 | 1、设备用途 根据冲击原理设计，由于不同粒径颗粒的冲击惯性不同，冲击板的孔数和孔径是不同的，用于环境空气中PM2.5的采样工作，与大气颗粒物综合采样器配套使用。 2、技术参数要求 2.1切割性能：50%切割粒径:Da50=(2.5±0.2)μm；捕集效率的几何标准差:σg=(12±0.1)μm； 2.2 入口流速：0.3m/s； 2.3 材质：铝合金； 2.4 有效滤膜直径：Ф80mm。 4、单套配置要求 4.1采样头套装1套； 4.2随机附件1套。 |  |
| 13 | 加长烟尘采样枪 | 1、执行标准 1.1 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法； 1.2 HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件； 1.3 HJ1077-2019 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法； 1.4 GB18483-2001 饮食业油烟排放标准。 2、技术参数要求 2.1三段式模块化对接结构设计，可实现气路、电路方便快捷的现场对接； 2.2特有滤膜、滤筒结构，取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热； 2.3特有加热装置，加热效率高，加热温度可以设定并自动调节； 2.4特有的水陷阱结构，能够有效阻止冷凝水回流； 2.5直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重，自损耗低，专用拆装工具拆装快速便捷； 2.6适用标准3#滤筒，取样管长度及材质可订制； 2.7具有角度超限报警提醒，保证采样精度。 3、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 加热温度; (100~160）℃，可以设定（默认110℃）; 1℃; ±10℃. 加热功率; 100W. 工作电源; DV24V 10A. 皮托管系数; 0.84±0.01. 采样头滤膜直径; Ø47（有效直径Ø40mm）. 滤筒规格; 标准3#（φ28×70），可订制. 取样管长度; 标准1.5+1.5米（有效2.5米），可订制. 重 量; 约5kg(1.5+1.5米，不锈钢). 测孔直径要求; ≥80mm. 采样头（选配）; Ø4、Ø5、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12、Ø14. 滤筒用采样嘴规格; 标配Ø4.5、Ø6、Ø7、Ø8、Ø10、Ø12. 取样管耐温; ≤260℃. 4、单套配置要求 4.1取样管1支（1.5m+1.5m）； 4.2电源适配器1套； 4.3耗材一套含（配套 φ4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 毫米低浓度采样嘴各 30 个，石英滤膜 2 盒，铝箔密封压环 3 盒，不锈钢网托2 盒，空白支架3个，固定支架3个，3个低浓度颗粒物滤筒箱)； 4.4 检定或校准证书1份。 |  |
| 14 | 废气多功能取样管 | 1、仪器用途 应用于固定污染源排放物中氯化氢、硫酸雾、氟化物、氟化氢、溴化氢等污染物的采集，全程加热控温，预留流速、烟温测量接口，可外接主机实现流速及烟温的测量。 2、执行标准 1.1 HJ67-2001 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法； 1.2 HJ544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法； 1.3 HJ548-2016 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法； 1.4 HJ549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法； 1.5 HJ688-2019 固定污染源废气 氟化氢的测定离子色谱法； 1.6 HJ1040-2019 固定污染源废气 溴化氢的测定离子色谱法。 3、技术参数要求 3.1取样管主体不锈钢金属材质，重量轻，耐腐蚀； 3.2气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附； 3.3滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度，温度控制范围宽，控温均匀准确； 3.4保温箱特殊结构设计，可实现水平方向（0~360）°及垂直方向（0~90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求； 3.5可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度； 3.6配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足； 3.7内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 4、技术指标 主要参数; 参数范围. 加热温度; (100~160）℃，可以设定（默认120℃）. 加热功率; 400W. 工作电源; AC(220±22)V，50Hz. 加热电源; DC24V. 气流管线材质; 聚四氟乙烯. 采样嘴适用范围; Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤膜规格; Φ47mm. 滤筒型号适用范围; 3#（φ28×70）滤筒，可订制. 取样管长度; 有效1.3m，总长1.72m，可订制. 测孔直径要求; ≥Φ70mm. 取样管耐温; ≤200℃. 5、仪器配置 5.1防倒吸干燥器1套； 5.2蓝冰1块； 5.3温控连接线1套； 5.4采样嘴（钛）1盒； 5.5智能双路温度控制器1个； 5.6检定或校准证书1份。 |  |
| 15 | 自动压膜机 | 1、技术参数要求 1.1多铝箔密封圈或其他超负载情况时，压膜齿自动复位，并伴随声光报警提示； 1.2多重自保护，降低仪器故障率； 1.3减速电机，寿命长、噪音小，并具有过载保护功能； 1.4外观采用L-Ergo设计，符合人体工程学原理，轻巧美观、操作简便、压膜效率高，可单手操作； 1.5内置大容量锂电池，可便携使用； 1.6内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 2、技术指标 主要参数; 参数范围. 适用滤膜尺寸; Φ47mm. 主机重量; 约2.5kg. 功 耗; ≤5W. 连续压膜数量; ＞30000个. 环境温度; （-20～50）℃. 环境湿度; （0～95）%RH. 报警类型; 声光报警. 工作电源; 内置锂电池（DC7.4V/3.2Ah）或外接8.4V/1A锂电池充电器. 工作时间; 不低于24小时. 待机时间; 不低于5天. 充电时间; 约3.5小时. 3、配置要求 3.1压膜机 1套； 3.2随机附件1套。 |  |
| 16 | 皮托管压力传感器校准器 | 1、设备用途 可用于VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器、便携式烟尘采样器的流量校准，微压、表压的校准。 2、执行标准 2.1 HJ/T 368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计》。 3、技术参数要求 3.1低功耗，低噪音，携带方便； 3.2多路大范围流量校准，包括两路(10～200)mL/min，两路（0.2～2）L/min，一路（5～130）L/min，一路（200～1200）L/min； 3.3大范围自动加压，微压：（0～4000）Pa，表压：（-30.00～30.00）Kpa； 3.4孔板集成于仪器内部，在进行流量校准时，不需要频繁的更换孔板； 3.5 不低于7寸触摸屏，界面简单明了，易操作； 3.6内置电池，可供仪器连续工作4小时以上； 3.7支持手动保存数据，可连接蓝牙打印机进行数据打印。 4、技术指标 4.1流量: 在（10～200）mL/min范围内,分辨率：0.1mL/min，准确度：流量为（10-100）mL/min； 优于±1.5%，流量为（100-200）mL/min优于±1%； 在（0.2～2）L/min范围内,分辨率：0.001L/min，准确度：优于±1%； 在（5～130.0）L/min范围内,分辨率：0.1L/min，准确度：优于±1%； 在（200～1200）L/min范围内,分辨率：0.1L/min，准确度：优于±1%； 4.2微压：（0～4000）Pa，分辨率为1Pa，准确度优于±0.5％； 4.3表压（-30.00～+30.00）kPa，分辨率为0.01kPa，准确度优于±0.2kpa； 4.4大气压：(50～130)kPa，分辨率：0.01kPa，准确度优于±0.5kPa； 4.5环境温度：(－40～85)℃，分辨率：0.1℃，准确度优于±2℃； 4.6烟温（PT100）可标定0℃、80℃、100℃、120℃、200℃、500℃，准确度优于±0.25%。 3、配置要求 3.1校准仪 1台； 3.2随机附件1套； 3.3检定或校准证书1份。 |  |
| 17 | 烟尘烟气采样器流量校准仪 | 1、执行标准 1.1 HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法； 1.2 JJG 640-2016 差压式流量计； 1.3 JJG 875-2019 数字压力计。 2、技术参数要求 2.1卧式设计，符合人机工程学，使用便利； 2.2具有语音播报功能，操作更加方便； 2.3多路流量可同时运行，同步进行校准,对符合协议的仪器可进行一键标定。 ▲2.4具有PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能（提供实物图片证明加盖投标人公章）。 ▲2.5不低于8寸触摸屏设计（提供实物图片证明加盖投标人公章）。 2.6具有流量计计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；具有环境温度和大气压测量功能； 2.7可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准； 2.8配有高能锂电池，可在无外接电源的情况下工作； 2.9具备数据存储、查询、打印和导出功能； 2.10提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级； 2.11可支持扩展罗茨与皂膜流量计； 2.12仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 3、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 微小流量; (10～200)mL/min; 0.1mL/min; 不超过±1%. 小流量; (200～2000)mL/min; 0.1mL/min; 不超过±1%. (2～20)L/min; 0.1L/min; 不超过±1%. 中流量; (20～230)L/min; 0.1L/min; 不超过±1%. 微 压; (-2500～2500)Pa; 0.1Pa; ±0.1%FS. 表 压; (-60～60)kPa; 0.001kPa; ±0.5%FS. 环境大气压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 环境温度; (-40～80)℃; 0.1℃; 不超过±2℃. 烟温标定（PT100）; 0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃; \; 不超过±1℃. 工作电源; 内置锂电池. 工作时间; 不低于8小时. 4、仪器配置 4.1主机1台； 4.2主机箱1个； 4.3充电器1套； 4.4阻力模块1套； 4.5流速调节器1套； 4.6转接嘴1套； 4.7检定或校准证书1份。 |  |
| 18 | 气象五参数测定仪 | 1、设备用途 主要应用于环境监测中测量温度、湿度、大气压、平均风速、平均风向常规气象数据的智能气象站。 2、执行标准 2.1 GB/T11606-2007 分析仪器环境试验方法； 2.2 HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则； 2.3 HJ194-2017 环境空气质量手工监测技术规范。 3、技术参数要求 3.1微信程序控制系统：精准定位、操作方便、符合标准； 3.2支持任何手机通过微信小程序快速连接，云端加密安全可靠； 3.3界面显示实时测量数据，并能分析平均值与总适宜度评估，方便数据一键导出、存储打印、自动上传数据等。 ▲3.4具有多种功能设置，支持数据查询，存储，手机与U盘双模式一键导出，Excel、TXT格式导出，蓝牙打印等（提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 3.5支持定位器联动，数据云计算及传输； 3.6气象五参数均值算法：监测瞬时风速风向、气温、气压、湿度，自动计算平均风速、平均风向、风向标准差、平均气温、平均气压、平均湿度； 3.7全球信号接收：北斗双模定位系统,蓝牙/5G连接与传输，数据自动上传，传输稳定； 3.8海量数据存储：搭载16MByte高性能内存，数据自动上传云端数据库，可存储10万条数据（约10年以上），支持U盘数据导出功能； 3.9机身内集成定制级12V三元锂电电池，充电2小时连续使用10 小时以上，满足高强度作业需求； 3.10高精度双模多频四臂螺旋外置天线，可全方位接收卫星信号，保障手持作业模式下的卫星信号接收质量和测量精度。 ▲3.11总适宜度判定：快速进行、大气稳定度、各气象因子适宜程度等简易测定，轻松判定现场气象条件（适宜程度）是否满监测要求（提供官方彩页或设备检定/校准证书等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 4、技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 大气温度; (-40~+55)℃; 0.1℃; ±0.5℃. 相对湿度; （0~100）% RH（不凝结）; 0.1%RH; ±5%RH. 大气压; (30~110)kPa; 0.01kPa; ±0.1kPa. 风向; 瞬时风向（0~360）°; 0.1°; ±5°（风向标准差：≤5°）. 风速; 瞬时风速(0~10)m/s; 0.1m/s; ±0.5m/s. 启动风速; ≤0.3m/s. 蓝牙打印机; 热敏式，打印幅面57mm，USB国标供电. 数据存储; 具有16Mbyte存储空间，可存储10万条数据，支持数据U盘导出. 仪器接口; 1个USB通讯接口，1个DC12V电源接口. 标配通讯; 蓝牙. 5、单套配置要求 5.1主机1台； 5.2蓝牙打印机1个； 5.3打印纸1卷； 5.4三脚支架1个； 5.5仪器箱 1个； 5.6电源适配器1套； 5.7检定或校准证书1份。 |  |

### 三、整体项目服务要求

1.所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定，投标人所投设备配置需满足本项目技术参数中的配置需求。

2.投标人应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3.售后服务要求

3.1售后服务期：自设备终验收合格之日起两年；

3.2自终验收合格之日起，按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。售后服务期内若因设备配置或制造质量问题而引起的故障，免收任何费用。

3.3售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，售后服务期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

3.4设备厂家有同系列仪器软件升级，采购人享有免费升级的权力。

4.项目实施进度计划及安排

4.1供货方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。供货方必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

4.2供货方应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

5.配送、安装及调试

5.1供货方需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

5.2供货方所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

6.培训要求

6.1为采购人设备操作人员提供现场培训，培训具体要求为:针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为采购人操作人员现场进行使用及维护培训，直到采购人人员基本能熟练操作独立上岗。

6.2培训结束后，如采购人有需要，免费安排二次培训。

7.履约验收

7.1验收要求及标准：供货方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

7.2投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

7.3在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入售后服务期，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

7.4验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。供货方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供货方负责。

7.5到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

7.6供货方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

7.7采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向投标人提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至投标人。投标人在接到采购人书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

7.8投标人应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

### 四、项目商务要求

### （一）付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额70%；投标人提供项目完整技术文档，采购人内组织终验并出具终验报告，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

（二）采购标的交付时间：合同签订之日起30个日历天。

### （三）售后服务期：自终验收合格之日起2年。

### （四）实施地点：采购人指定地点。

### （五）质量标准：合格。

### 五、项目实施要求

针对本项目提供项目实施计划、验收方案，管理力量、技术人员培训、培训计划及售后服务方案等内容，要求结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰。

（一）实施计划

投标人须按照采购文件要求制定详细的项目实施计划，内容包括涉及产品到场日期、现场安装、进度计划、人员培训、现场安装、调试、设备使用维护等。

（二）货物进度安排

投标人按照本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等制定详细的进度安排方案。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购文件要求。

（三）培训方案

成交投标人须为采购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。为设备操作人员提供现场免费的操作及维护培训，同时提供2个去设备制造公司免费培训2-3天的名额。

（四）耗材与备件保障方案

投标人提供的耗材与备件保障方案。投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括配件明细清单，备件的品质，更换响应周期（要求48小时内响应），更换工作程序，突发问题处理等方案。

（五）售后服务方案

1.中标人所投所有货物提供2年的售后服务期，自终验收合格之日起计算。所有费用均已包含在投标总报价中。售后服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，并终身配合平台及软件升级等。

2.在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，投标人应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

3.投标人对所售出的产品实行三包，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

4.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息提出的问题，做到20分钟内电话响应。

5.供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期（售后服务期）内出现故障，中标人须立即响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话6小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换，24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担，所产生的风险和费用由投标人承担。

6.投标人应组建项目团队，项目团队人员的核心要求包括明确的角色与职责、有效的沟通机制、适当的技能与经验。这些要求是确保项目成功落地的关键因素。拟派人员不少3人，且能熟悉使用相关检测设备。

7.投标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系， 保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

（六）质量保障方案

投标人按照本项目的产品，制定详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案。

6.1需求理解及总体构架方案

能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整、数据详细等。总体架构的完整性、可靠性和技术合理性。

6.2项目部署

6.2.1项目时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）。

6.2.2项目安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）。

6.2.3项目安全保证措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）。

6.2.4项目质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）。

6.2.5本项目要求各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。

6.3运营维护服务方案

运行维护服务方案涵盖：

6.3.1服务机构、服务体系、服务内容等。

6.3.2提供项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等）。

6.3.3提供专业保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术服务能力等）。

6.3.4应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等。

### 六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4商品包装环保要求

1.4.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

1.4.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

1.4.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

1.4.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.4.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

1.4.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

1.4.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林；

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

1.5快递包装环保要求

1.5.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

1.5.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.5.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

1.5.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

1.5.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

1.5.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

1.5.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

1.5.10快递应使用电子面单；

1.5.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

1.5.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

### 采购分包6采购要求

## 采购分包6：

### 一、项目概述

为进一步完善宿迁市功能区声环境监测网络，客观全面评价宿迁市声环境质量状况及变化趋势，拟开展宿迁市建成区功能区声环境功能区自动监测系统建设，按需在市区建成10个功能区环境噪声自动监测站，并与江苏省平台联网数据上报。

### 二、采购清单及技术参数要求

注：加注“▲”为重要技术参数，需按要求提供证明材料，未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。

### （一）采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 10套 | 核心产品 |
| 2 | 视频监控单元 | 10套 | / |
| 3 | 声源类别识别仪 | 10套 | / |
| 4 | 气象自动监测仪 | 10套 | / |
| 5 | 声源方向识别仪 | 4套 | / |
| 6 | 车流量监测仪 | 2套 | / |
| 7 | 环境噪声监测监控系统平台 | 1套 | / |
| 8 | 手持式比对声级计（含标准声源） | 1套 | / |
| 9 | 运行维护技术服务 | 1年（从终验收日起算） | / |

备注：履约期间需承担更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

### （二）设备安装站点及配置一览表：

| 编号 | 站点名称 | 经度（度） | 纬度（度） | 功能区类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新窑社区党群服务中心 | 118.2959 | 34.0111 | 31 |
| 2 | 豪域花园 | 118.2826 | 33.9622 | 31 |
| 3 | 东方花园 | 118.3289 | 33.9446 | 31 |
| ４ | 太湖花园 | 118.2645 | 33.9043 | 32 |
| 5 | 张油坊村党群服务中心 | 118.2012 | 33.9688 | 32 |
| 6 | 支口街道办 | 118.2121 | 33.9859 | 32 |
| 7 | 台商产业园 | 118.2504 | 33.9118 | 33 |
| 8 | 宿城创业孵化基地 | 118.1967 | 33.9324 | 33 |
| 9 | 振兴大道 | 118.2345 | 33.9577 | 34 |
| 10 | 珠江路 | 118.3219 | 33.9461 | 34 |

- （三）技术参数及要求

本章技术规格项中如要求提供说明书、检定报告或检报告等证明材料的，相关材料中的设备型号需与所投产品型号一致，否则视同无效证明。

声环境功能区自动监测站建设应符合《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字2023〕13号）等文件要求。

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 环境噪声自动监测站 | 1.1整机总体要求 1.1.1环境噪声自动监测站应符合市场监督管理部门的计量器具要求，仪器本身上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等。 ★1.1.2环境噪声自动监测仪应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字〔2023〕13号）4、仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备名称型号应该在《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内（提供所投产品列入环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录证明），环境噪声自动监测站应通过国家生态环境监测仪器设备适用性检测（提供所投产品的检测报告）。 ▲1.1.3 噪声自动监测子站整机应通过型式评价试验，取得整机型式评价证书（计量器具型式评价报告关键零部件和材料表中需要包含传声器、风罩（户外防护装置）等) ，设备铭牌上应标有仪器名称、型号、生产 单位、出厂编号、制造日期、准确度等（提供法定计量单位提供的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告）。 1.1.4计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《环境噪声自动监测仪检定规程》（JJG 1095-2014）1级。 ▲1.1.5噪声监测子站核心部件中声级计和传声器部分需与噪声监测子站为同一生产制造商（提供所投产品国家生态环境监测仪器设备适用性检测报告）。 1.2环境噪声自动监测站环境条件要求 1.2.1环境温度：-30～50 ℃（若噪声自动监测子站必须布设在其他温度环境中，应采取有效措施保证仪器能正常工作）； 1.2.2环境相对湿度：0～100%（不凝结）； 1.2.3环境压力：65～108 kPa。 ▲1.2.4户外传声器具有防风防雨设计，户外风罩的声衰减在风速10米/秒时应大于37dB（A）及以上（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的带有CMA的检测报告原件扫描件）。 1.2.5在风速大于30米/秒时风罩不应明显变形和损坏。 1.3 环境噪声自动监测站稳定性要求 1.3.1在室外连续运行至少 30d，数据采集率 DAR 应大于95%； 1.3.2在相对湿度为 0-100%范围内，噪声监测子站在-30-50℃的温度范围内工作时，在任何气温上显示的声级偏离23℃参考气温时显示的声级差值加上 0.3dB 的测量不确定度后不应超过±0.8dB； 1.3.3在温度为-30-50℃范围内，噪声监测子站在0-100%的相对湿度范围内工作时，在任何相对湿度上显示的声级偏离50%参考相对湿度的声级差值，再加上0.3dB 的测量扩展不确定度后不应超过±0.8dB； 1.3.4整机需通过交流工频和射频场试验，交流工频场试验中，声级偏差最大不超过±0.5dB，射频场试验中，声级偏差最大不超过±1.0dB； 1.4环境噪声自动监测站技术指标要求 1.4.1专业户外噪声自动监测设计，非手持式声级计加工控机或数采仪组合产品。 1.4.2符合GB/T 3785.1对1 级声级计的要求； 1.4.3频率范围：10Hz～20kHz； 1.3.4.平坦频率响应：滤波器频率范围内的相对衰减，应符合对于1级滤波器在参考频率处的相对衰减在±0.3dB以内； 1.4.5传声器灵敏度：在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa； 1.4.6指向性响应：支持0°和90°入射； 1.4.7本底噪声级别：≤20dB（A）。 ▲1.4.8测量下限：≤30dB（A），测量上限：≥140dB（A）（提供所投产品国家生态环境监测仪器设备适用性检测报告）。 1.4.9 级线性：输入信号级以1dB变化时，偏差应不超过±0.2dB（提供所投型号产品省级及以上计量机构出具的带CMA检测报告扫描件加盖公章）； 1.4.10计权方式频率计权：A、C、Z（可并行）；可软件远程切换设置；时间计权：F、S、I（可并行）；可软件远程切换设置； 1.4.11测量参数：Lxyp、Lxeq，T、Lxeq，t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）； 1.4.12 1/1频谱分析功能，倍频程滤波器：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz； 1.4.13 1/3频谱分析功能，1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz，滤波器输出信号的和符合接国标-1.8~+0.8dB接受限的要求。 ▲1.4.14数据安全：噪声自动监测站经过安全功能检测、渗透测试检测，无安全漏洞（提供所标产品由具备法定资质的检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 1.4.15数据记录器：可记录摘要结果和频谱数据，记录步长为1秒，所选参数的时间历史，记录步长低至100毫秒； 1.4.16系统应具有远程自检功能，自检时应包括传声器、前置级、延长线、噪声监测子站主机，自检结果应与声校准器校准偏差不超过0.2dB。 ▲1.4.17.噪声自动监测站具备主声源、多声源识别方法及标记删除功能（提供主、多声源识别删除类软件著作权证书或专利证书）。 1.4.18内置GPS模块，可进行仪器定位、时间同步、跟踪防盗报警； 1.4.19噪声监测子站数据月平均采集率不低于95%，在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据。 1.5通信单元 1.5.1应能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据； 1.5.2数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660的有关规定； 1.5.3应支持无线传输和有线传输两种通信功能，支持蓝牙、4G、5G、WIFI、USB、网口、串口等传输方式。 1.5.4 原始数据及录音数据存储时间应大于60天，并支持通过通用通讯接口下载数据。 1.6供电及安全 1.6.1子站内置蓄电池，同时支持市电、蓄电池供电方式，能够提供太阳能供电； 1.6.2蓄电池具备充放电保护功能，容量保证噪声监测子站（含气象参数仪器）正常工作48小时以上。 ▲1.6.3.供电电源符合JJF 1681-2017《声级计型式评价大纲》中规定的Y类（公共电源供电）声级计要求（提供法定计量单位提供的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告）。 1.6.4具有漏电保护装置，保护导体端子和有保护连接的可触及零部件间的阻抗≤0.05Ω； 1.6.5可靠性：电力和通讯出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动上传数据； 1.6.6高温、高压和有害等危险部分应具有警示标志。 1.7其他 1.7.1安装架杆：固定站落地式架杆，传声器距离反射面≥2m，安装高度≥4m，架杆和支架有方便检修和校准的设计，架杆和箱体均为304不锈钢材质； 1.7.2使用寿命：≥8年。 |  |
| - 2 | - 视频控制单元 | 视频监控单元对监测点环境进行实时监控，支持事件图像抓拍并上，主要技术指标要求如下： 1、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 2、支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 4、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最高不低于50米； 5、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 6、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 7、支持音频输入和音频输出分开输出； 8、防雷、防浪涌、防突波； 9、IP66防护等级防护认证：IP66； 10、网络硬盘录像机1台，含4T视频存储硬盘1块。 |  |
| - 3 | - 声源类别识别仪 | 声源自动识别仪采用智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源，并输出声源类型： 1、声源识别仪具备声纹图谱数据的收集（采集），采用人工智能技术手段，可自动收集自然环境的典型声源； 2、声音类型：支持判断包括生活噪声、施工噪声、工业噪声、交通噪声、自然噪声在内的5大噪声源分类，其中包含打雷，犬吠，刮风，敲击、虫鸣鸟叫、蛙鸣等不少于50个声音子类别； 3、支持噪声声源识别，关联超标录音数据，判断分析噪声超标声源类型； 4、声源识别系统的准确率≥85%； 5、声源识别系统需充分考虑地理环境多样性、生物属性差异，具备扩展和自适应能力。 |  |
| - 4 | - 气象自动监测仪 | 1、用途：采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数； 2、风速：测量范围：0--60米/秒；精确度不低于±5%； 3、风向：测量范围：0-359°；精确度不低于±5°； 3、温度：测量范围：-40-70℃；精度不低于±0.3℃； 5、湿度：测量范围：0-100%RH；准确度不低于±5%RH； 6、大气压：测量范围：600-1000hPa；准确度不低于±0.5hPa； 7、降雨量：测量范围：0--300mm/h；准确度不低于±15%； 8、安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响。 |  |
| - 5 | - 声源方向识别仪 | - 1、功能要求：通过智能声学阵列定位追踪噪声源，输出声源类型，并联动摄像头对超过某一设定噪声值进行抓拍、录像，且支持声源定位；能够实现359°声源方向自动判别； - 2、视频监控装置能对超标声源自动定向抓拍，对噪声超标事件自动录像，上传和回放； - 3、频率响应范围：满足100Hz-12.5kHz（≤1dB）；通道数：≥8通道。 - 4、定位精度：水平方向角度定位误差小于4°，垂直方向角度定位误差小于6°； - 5、识别响应时间：小于1S；信噪比：≥8dB； - 6、与噪声子站合杆安装。 |  |
| 6 | 车流量监测仪 | 1、探测原理：双雷达微波车辆检测； 2、检测范围：0-70米以上；车道数：≥12车道； 3、车流量精度：单一车道流量＞90%，总流量＞90%； 4、平均车速精度：≥95%；车道占有率精度：≥95%； 5、通讯方式：内置RS-485和RS-232端口； 6、功耗：小于9W，10-28VDC； 7、工作温度：-40度-+75度；工作湿度：0-95%RH； 8、与噪声子站合杆安装。 |  |
| 7 | 环境噪声监测监控系统平台 | 1、系统要求 1.1系统结构：B/S结构； 1.2数 据 库：支持SQL SERVER、MYSQL和国产数据库； 1.3操作系统：支持windows、linux和国产系统； 1.4系统界面：中文； 1.5访问并发：系统具备不少于300访问并发的能力； 1.6安全性要求：在系统建设中采用严格的安全保密措施，如数据库、文件和采购人等多级安全机制、数据的存储、灾难恢复等。明确各级工作人员的职责，保证各司其职、各负其责； 1.7稳定性：系统的稳定性即要保证系统能够正常工作的能力，同时系统提供友好的操作界面，对采购人的删除或重新统计等数据消失性操作给予相应的提示和选择功能，对明显的误操作给予正确操作提示等； 1.8支持 500 个监测终端同时接入，可扩充到 1000； 1.9支持平台无缝衔接市智慧监管平台，将声环境质量监测数据与市智慧监管平台平台联网，保证数据稳定。 2、功能要求 2.1首页展示：能够展示当前采购人登录所在部门的区域展示下级部门所在区域的测点情况，总测点数、各个功能区测点数、测点在线数等，并可以按照省、市、区三级进行逐级显示，同时能够实时GIS地图展示，并在地图上进行测点标注，标注主要内容有当前测点瞬时值、测点名称、功能区类型、前一天昼夜等效值、经纬度、详细地址和参照物图片； 2.2数据评价体系：支持声环境包括环境功能区、声污染源、工业企业、建筑施工噪声、机场噪声、职业卫生等短期监测或长期自动监测数据接入和评价分析，包括后期道路交通、城市区域噪声自动监测的接入和统计评价分析功能； 2.3数据处理：可汇聚辖区各类声环境质量手工、自动监测数据，软件可对各类自动监测和手工监测数据进行存储、汇总、统计、分析和评价（计算日报告、周报告、月报告、季度报告和年度报告），可定制声环境质量监测评估报告；系统接入数据包括包括瞬时声级、1/1频谱数据、1/3频谱数据、噪声统计数据、气象数据和车流量数据、音视频数据、事件数据、状态数据等设备全监测链实时和历史数据；系统具备频谱分析功能，可绘制噪声频谱图； 2.4统计分析功能：具有各类噪声数据趋势分析、功能区达标率分析、功能区声环境质量时间分布统计、区域声环境总体水平评价、道路交通噪声强度评价、对比分析（不同测点或不同时段）、噪声污染日历、噪声排名、环同比分析和采集率统计； 2.5声源识别功能：具备自动识别自然环境的典型声源，包含雨声、风声、雷声、汽车鸣笛声、工地施工声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣、狗吠的声音识别能力，对识别的声音类型进行分类统计； 2.6数据审核：具有多级审核功能，可实现运维部门、区县市省逐级审核功能，数据审核功能为运维或质控人员筛查噪声统计数据并标记异常数据后提交，有审核权限的管理人员可以对提交的数据进行进一步的审核，通过后提交给上级审核人员，直至流程结束；若不通过则退回到上一级重新审核数据。可实现多级审核，审核人员包括运维主管和区县市等各级管理人员；审核过程可手动标记剔除异常数据，重新计算统计结果； 2.7数据保存：不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据，并至少每月自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份，并每年存档；原始监测数据应至少保存5年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录； 2.8运维管控：具有运维管理功能，包含了运维计划、运维状态、运维记录、故障记录、故障处理进度、耗件更换记录等功能，并可自动上传到声环境管理平台软件，采购人可对运维进行全程监管，可对运维过程进行逐级审核； 2.9设备管理：可对设备进行全程管理，包括仪器的出厂、维修、送检等，可以远程设置前端设备各种参数，并能够更新前端设备内嵌软件； 2.10采购人管理：具有多级采购人管理，可以设置采购人角色权限和所属单位，可对采购人的测试资格和运维资格进行管控； 2.11测点管理：可对各类测点进行管理，包括功能区噪声、区域噪声、道路交通噪声、厂界噪声、建筑施工噪声、机场噪声和社会生活噪声测点等； 2.12单位管理：具有对行政区域管理部门和企业单位管理功能，确定上下级关系和管辖范围； 2.13任务管理：支持人工监测任务管理，可自动筛选异常数据及判断是否超标，报告任务发布、执行和审核，支持现场监测数据自动进平台，支持自动审核数据的有效性，自动排除无效监测数据，包括位置不符、时段不符、设备不在有效期内、监测人员没有资质等等； 2.14报告功能：系统可自定义报表模板，应包括噪声、事件、等类型的模板，以方便采购人日常报告工作（如小时报告、日报告、周报告、月报告、季度报告和年度报告），支持导出 Excel、Word、PDF 等通用文件格式； 2.15数据接口：提供多种类型的数据接口，用于数据平台集成，也支持接口二次开发； 2.16警报功能：支持短信警报提示，可以对系统和前端设备的重大事件进行短信提示； 2.17安卓手机APP：可以实现系统数据查看、运维执行、任务执行和消息接收； 2.18本项目要根据国家有关法律法规要求开展等级保护，并完成等级保护测评和备案登记。负责系统的网络安全的运维和管理工作，及时开展系统升级、补丁更新等防护工作，定期开展系统安全巡检和加固，及时处置安全漏洞和隐患，保障系统的网络安全，所产生的费用包含在本次项目报价内，采购人不另外支付服务费用。 |  |
| - 8 | - 手持式比对声级计（含标准声源） | 1、传声器和前置级组合灵敏度级：-35 dB； 2、振动传感器灵敏度：40mV/g。 ▲3、测量范围下限18dB(A)（提供法定计量单位提供的型式评价证书扫描件加盖投标人公章）。 ▲4、测量范围上限144dB(A)（提供法定计量单位提供的型式评价证书扫描件加盖投标人公章）。 5、频率范围：噪声10 Hz～20kHz；振动1Hz~80Hz； 6、准确度：GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1；GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级； 7、噪声统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。噪声24h模式分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等； 8、振动测量指标：ap/Wx/Wz/Wm/Wk计权下的VLmax、VLmin、VLeq,T、5个Ln(n可以从1到99之间设定)和SD； 9、切换功能：噪声振动传感器具有TEDS功能，主机支持噪声或振动传感器智能切换； 10、电源：4节AA碱性电池：连续工作大于30 h； - 11、配置：主机、统计分析功能、噪声1/1OCT、振动统计、打印机、1级声校准器。 |  |
| - 9 | - 运行维护服务 | 1、总体要求 声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施： （1）噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求，应检定校准合格并在有效使用期限，检定校准周期不应超过1年； （2）每日对噪声监测子站开展1次自检。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修；自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度；做好每日自检结果记录； （3）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次；声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记。声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修；现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值；做好声校准和声校验的记录表； （4）在台风、暴雪、冰雹等恶劣天气后对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准； （5）有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到 95％以上； （6）每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG1095或JJG778的要求检定校准合格，并在有效期内使用，检定校准周期不应超过1年；气象采集单元风速测量模块应检定校准合格，并在有效使用期限内使用，检定校准周期不应超过1年； （7）完成按月、季、半年汇总站点及系统故障统计表、站点数据捕获率统计表，故障统计表要求分别按站点和故障原因分类，并配上文字说明，总结本月、季、半年系统的主要问题，如果必要写出解决方案，提交时间为月、季、半年结束后的第5个工作日；第二年第1个月提交上年的全年工作总结，总结中表格至少包括全年站点、系统情况统计表、故障分类统计表、站点数据捕获率统计表、站点现场校准汇总表、站点现场校准复核统计表、站点现场校准不合格情况统计表等，所有表格均需配文字说明； （8）使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24小时连续比对测试，每年至少2次，分别在噪声监测子站量值溯源之前和之后4个月左右进行；比对测试按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求实施，每次比对测试各小时等效声级偏差不超过+1.5dB,对比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换，做好比对测试记录表； （9）新站免费运维期间，包含老站运维。（2025年12月31日（老站单独运维结束）至新站免费运维期满。 2、一般要求 （1）对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等； （2）台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护； （3）检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行（提供省级或以上环境监测机构颁发的培训合格证书证明材料扫描件）；检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、 站点各部件状态、故障处置信息等； （4）保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充； （5）在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。至少按照城市总站点数量的25%配置备用仪器，备用仪器应至少包括声学测量仪器计量器具部分和气象采集单元（具备风速和雨量参数模块）。备用仪器性能与该站点噪声监测子站性能一致； （6）对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应单独设置存放区域； （7）开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据；开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据；自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据； （8）如仪器使用年限较长、故障增多，应适当增加运行维护和现场声校准频次。 3、日常检查 （1）每日对噪声监测子站开展1次自检；若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过+0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修；自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度；做好每日自检结果记录； （2） 每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值应及时处理记录并查找原因； （3）每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据； （4）噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2秒，应及时进行调整； （5）每日应检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq>Lmax、Leq<Lmin、Leq=L10(或L90、Lmax、Lmin)等情形； （6）每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等，必要时应到现场检查和处理； （7）每日做好检查记录表。 4、定期巡检及维护 （1）定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少一次，根据日常检查情况可适当增加频次；声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于+0.5dB.否则，应及时查明原因，做好数据标记；声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致，若无法进行声校准，应对仪器进行检修。现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准，声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出数值；做好声校准和声校验的记录表； （2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物； （3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁； （4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表 1。 表 1 各设备检查维护要求 设备名称; 维护对象; 检查维护内容. 传声器; 传声器; 外观是否变形、破损，进行声校准. 防风罩; 视风化和清洁情况更换. 噪声分析仪; 所有电参数; 检查是否正常. 空开; 检查有无跳闸. 网络设备; 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常. 辅助设备; 供电电源; 是否正常运行. 蓄电池; 电压是否稳定、是否欠压、漏液. 气象仪; 是否清洁、无变形、无破损. 车流量监测仪; 车流量是否准确. 视频监控; 是否正常运行. 声源追踪仪; 是否正常运行. （5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等； （6）做好巡检维护记录；有问题应及时处理，保证系统能安全运行； （7）每月备份上月噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录；噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据； （8）检查噪声监测子站周边200米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门； （9）定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内； （10）每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，至少1年更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理； （11）按照仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护； （12）做好定期巡检记录表。 5、年度维护 （1）盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行； （2）按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件； （3）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固； （4）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换； （5）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级； （6）对维护及更换配件情况进行记录； （7）每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。噪声自动监测系统原始数据，包括噪声、气象等相关数据。 6、运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后 5 日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10 日内提交年度维护报告。 7、故障检修 （1）当噪声自动监测系统发生故障时，根据仪器说明书要求，开展故障判断和检修，应在24小时内响应并完成故障排查，对于现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的仪器故障，应及时检修并尽快恢复正常运行；对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测； （2）如涉及更换仪器关键部件（如传声器、户外防风罩等），须提前报告负责该点位管理的主管部门。关键部件更换后，应按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》附录B要求开展24小时比对测试，各小时等效声级偏差应不超过+1.5dB； （3）做好故障检修记录表。 |  |

### 三、项目实施要求

1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.签订合同前采购人有权要求中标人提供投标主要产品的样机进行主要技术指标和功能核查，如发现与招标文件或投标文件响应不符的，将做为虚假响应纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

3.技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。在项目实施过程中，成交人应注意各项操作安全，不违规操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担一切安全生产事故责任，并承担给采购人造成的损失。做好网络安全、站房安全（站房自身、楼顶承重）等检查和防护，明确中标人责任，日常巡检要有相应记录，异常情况及时报告。

3.4 中标人负责原有站点设备的拆回、场地复原和资产移交。

3.5 中标人需充分考虑原设备数据升级涉及的技术实现和因升级导致的材料、人工、沟通、交通成本均包含在投标总价中，采购人不在另行支付

3.6 运维管理：

3.6.1  运维时间：中标人提供1年的免费运维服务（终验合格之日起算）。中标人须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作；

3.6.2  运维内容：承担噪声自动监测子站日常运行及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等工作，仪器的使用须填写《仪器使用登记本》，并协助有关机构开展仪器的计量，严格禁止计量有效期过期仪器的使用；

3.6.3  人员保障：应保证驻点人员的稳定性，至少配备1名驻点保障工程师提供全天驻场服务，驻点人员通过持证上岗或运维能力考核后方能承接本项目运维工作，车辆及人员档案记录须报备；

4.试运行

4.1 试运行周期不小于7天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

4.2 试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24小时的连续比对测试。

4.3 比对测试方法需按照如下进行：

4.3.1仪器要求参与比对测试的手工噪声监测仪器（或便携式噪声监测子站）符合 GB/T 3785.1 对 1 级仪器的要求，声校准器符合 GB/T 15173 对 1 级仪器的要求，应检定合格并在有效使用期限内。

4.3.2试验步骤

（1）将手工监测仪器和噪声监测子站的时间调整到一致（精确到秒）。

（2）分别对手工监测仪器和噪声监测子站开展校准，保证设备正常运行。

（3）将手工监测仪器和噪声监测子站传声器置于同等高度，二者水平距离不得 超过 0.5 m。

（4）启动设备（建议整点启动），连续运行 24h。

（5）停止设备，进行测后校验，测量前后示值偏差不得大于 0.5dB。记录并计算比对测试结果。

4.4 试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

5.售后服务要求

5.1中标人所投所有货物提供2年的售后服务期，自终验收合格之日起计算。所有费用均已包含在投标总报价中。售后服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，并终身配合平台及软件升级等。运行维护技术服务自终验收合格之日起1年。

5.2中标人须设有维修服务电话，负责解答采购人在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须立即响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5.4设备厂家有同系列仪器软件升级，采购人享有免费升级的权力。

6.项目实施进度计划及安排

6.1供货方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。供货方必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

6.2供货方应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

7.配送、安装及调试

7.1供货方需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

7.2供货方所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

8.培训要求

8.1为采购人设备操作人员提供现场培训，培训具体要求为:针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为采购人操作人员现场进行使用及维护培训，直到采购人人员基本能熟练操作独立上岗。

8.2培训结束后，如采购人有需要，免费安排二次培训。

9.履约验收

9.1验收要求及标准：供货方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

9.2投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

9.3在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。终验合格后进入运行售后服务期，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

9.4验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。供货方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供货方负责。平台建设联网正常，数据分析统计符合要求。

9.5到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

9.6供货方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

9.7采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向投标人提出书面意见不签发验收单，并同时将该书面意见提交至投标人。投标人在接到采购人书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

9.8投标人应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
四、项目商务要求

### （一）付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额70%；投标人提供项目完整技术文档，采购人组织终验并出具终验报告，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总额100%。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

（二）采购标的交付时间：合同签订之日起30个日历天。

### （三）售后服务期：所有设备自终验收合格之日起2年，运行维护技术服务自终验收合格之日起1年。

### （四）实施地点：采购人指定地点。

### （五）质量标准：合格。

### 五、项目实施要求

针对本项目提供项目实施计划、验收方案，管理力量、技术人员培训、培训计划及售后服务方案等内容，要求结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰。

（一）实施计划

投标人须按照采购文件要求制定详细的项目实施计划，内容包括涉及产品到场日期、现场安装、进度计划、人员培训、现场安装、调试、设备使用维护等。

（二）货物进度安排

投标人按照本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等制定详细的进度安排方案。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购文件要求。

（三）培训方案

成交投标人须为采购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。为设备操作人员提供现场免费的操作及维护培训，同时提供2个去设备制造公司免费培训2-3天的名额。

（四）耗材与备件保障方案

投标人提供的耗材与备件保障方案。投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括配件明细清单，备件的品质，更换响应周期（要求48小时内响应），更换工作程序，突发问题处理等方案。

（五）售后服务方案

1.中标人所投所有货物提供2年的售后服务期，自终验收合格之日起计算。所有费用均已包含在投标总报价中。售后服务期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，并终身配合平台及软件升级等。运行维护技术服务自终验收合格之日起1年。

2.在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，投标人应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

3.投标人对所售出的产品实行三包，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

4.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息提出的问题，做到20分钟内电话响应。

5.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息问题，中标人须立即响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换，24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担，所产生的风险和费用由投标人承担。

6.投标人应组建项目团队，项目团队人员的核心要求包括明确的角色与职责、有效的沟通机制、适当的技能与经验。这些要求是确保项目成功落地的关键因素。拟派人员不少3人，且能熟悉使用相关检测设备。

7.投标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系， 保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

（六）质量保障方案

投标人按照本项目的产品，制定详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案。

6.1需求理解及总体构架方案

能准确把握项目现状，充分理解本期项目的整体要求，对本次项目的具体建设目标、建设内容分析具体、描述完整、数据详细等。总体架构的完整性、可靠性和技术合理性。

6.2项目部署

6.2.1项目时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）。

6.2.2项目安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）。

6.2.3项目安全保证措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）。

6.2.4项目质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）。

6.2.5本项目要求各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。

6.3运营维护服务方案

运行维护服务方案涵盖：

6.3.1服务机构、服务体系、服务内容等。

6.3.2提供项目全周期综合运维解决方案（现场服务措施以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等）。

6.3.3提供专业保障服务团队方案（综合能力配备、服务团队的技术服务能力等）。

6.3.4应急预案（包括但不限于采购人需求及市场变化情况的解决及应急措施）、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等。

### 六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4商品包装环保要求

1.4.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

1.4.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

1.4.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

1.4.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.4.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

1.4.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

1.4.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林；

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

1.5快递包装环保要求

1.5.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

1.5.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

1.5.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

1.5.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

1.5.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.5.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

1.5.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

1.5.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

1.5.10快递应使用电子面单；

1.5.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

1.5.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

## 采购分包1详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.3分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

## 采购分包2详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“★”为实质性技术参数，不接受负偏离，按照采购需求要求提供相应的证明材料，未要求的以生产厂家的官网截图或彩页或技术白皮书为准；技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.256分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以至开标截止时间前（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

## 采购分包3详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.517分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以至开标截止时间前（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

## 采购分包4详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.297分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以至开标截止时间前（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

## 采购分包5详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 43.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得43分。技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 9.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得9分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得7分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得4分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得3分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得1分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人提供自2021年1月1日以至开标截止时间前（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得2分，本项最多得4分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和合同原件扫描件；合同中项目名称、合同内容、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |

## 采购分包6详细评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。（投标人提供的货物、服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 技术参数响应 | 22.00分 | 针对招标文件“采购需求”的“技术参数及要求（包括技术参数要求、性能及指标要求）”，投标人所投产品的性能指标全部满足或高于招标文件要求的得22分。技术参数要求中“★”为实质性技术参数，不接受负偏离，按照采购需求要求提供相应的证明材料，未要求的以生产厂家的官网截图或彩页或技术白皮书为准；技术参数要求中“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分；未加标识项每有一项（按照一个句号为一项）负偏离扣0.133分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应及偏离表》中列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 技术能力 | 8.00分 | 1.投标人或投标产品制造商(2021年以来)获得过声学或噪声自动监测相关发明专利的，每提供1个得1分，最多得4分；投标文件中需提供专利证书原件彩色扫描件及相关专利应用到设备或设备零部件的证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。 2.投标人或投标产品制造商获得过行政主管部门或行业协会颁发的环境噪声自动监测奖项的有一个得4分，投标文件中需提供获奖证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供不得分。 本项最高得8分。 |
|  | 环保产品认证证书 | 1.00分 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。 |
|  | 项目实施计划、验收方案 | 10.00分 | 根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案进行评审。项目实施计划方案内容涵盖：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）、安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）、安全保证措施（安全机构设置、安全防护措施等）、质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）；方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得10分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得8分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得5分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 运营维护服务方案 | 8.00分 | 投标人提供项目全周期综合运维解决方案、专业保障服务团队方案及应急预案，方案包含现场服务措施以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力等详细完善、综合能力配备、服务团队的技术服务能力等齐全、市场变化情况的解决及应急措施、故障响应及修复时间方案、运营维护服务电话等。方案完整全面，涵盖所有环节，具有优异的可行性，优于本项目采购需求的得8分；方案整体完整，无缺漏，具有良好的可行性，满足本项目采购需求的得6分；方案整体完整，有部分缺漏，具有良好的可行性，基本满足本项目采购需求的得4分，有方案但有缺漏，不完全满足本项目采购需求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 根据投标人提供的培训服务方案进行打分。用户培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法，优于本项目采购需求的得6分；用户培训计划及培训方案合理，能够较好的保证用户学会使用设备，满足本项目采购需求的得5分；用户培训计划及培训方案部分合理，能够大部分保证用户学会使用设备，基本满足本项目采购需求的得3分；用户培训计划及培训方案内容不全，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；未提供培训计划不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及售后服务期内外的后续技术支持和维护能力进行打分。 人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、售后服务期内外技术支持和维护能力方案优于采购需求的得7分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案满足采购需求的得5分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、售后服务期内外技术支持和维护能力方案有部分不全，基本满足采购需求的得4分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得2分。没有内容不得分。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人或所投产品制造商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成所投产品业绩，每个业绩得1分，本项最多得3分。 注：提供项目的中标（成交）通知书和完整合同原件彩色扫描件；合同中应清楚体现所投产品型号、数量、项目名称、签订时间、双方签字盖章等应清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 技术人员配备 | 5.00分 | 1.投标人或投标产品制造商为本项目配备的项目负责人为国家噪声污染防治专家库成员同时具有高级工程师及以上职称的得3分，同时具有中级工程师职称得1分，本项最高得3分。 2.投标人或投标产品制造商为本项目配备项目组技术人员（除项目负责人外）具备中国环境监测总站颁发的噪声监测技术培训合格证同时具备高级工程师及以上职称的，每配置1人得1分，最高得2分；同时具备中级工程师职称的，每配置1人得0.5分，最高得为1分；本项最高得2分。 注：以上2项内容需同时提供：1.项目负责人为国家噪声污染防治专家库成员的证明材料原件扫描件；2.提供有效证书原件扫描件，否则不予计分。3.提供拟投入人员2024年8月（含）以来任意一个月投标人或投标产品制造为其缴纳社会养老保险证明材料，扫描件上传至投标文件中，如投标人提供虚假材料谋取中标的，中标无效，依法承担法律责任。相关证明材料需清晰完整便于辨认，未提供或无法辨认的不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为2

- 1. 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、节能环保（格式自拟）

十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）

十三、投标所需其他材料

十四、质疑函范本

## 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JSKJ-G2024-0071的 宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

分包名称：宿迁市生态环境监测能力规范化建设项目（采购包   ）

项目编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0071

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 六、投标报价明细表

明细报价表（货物类）（采购包   ）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

明细报价表（服务类）（采购包   ）

| 序号 | 产品名称 | 产品简述 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

## 七、中小企业声明函

中小（微）企业声明函（货物）（采购包  ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）（采购包   ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的，         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、响应及偏离表

响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。

4.非实质性要求和重要技术参数，投标人未在表中列出响应情况，视为完全响应。

5.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、节能环保（格式自拟）

## 十二、技术评审方案（根据评分办法要求，格式自拟）

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十四、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。