招 标 文 件

项目名称：超声诊断仪（急诊）等设备

项目编号：JSZC-320900-HWZX-G2024-0883

采购代理编号：0675-246JOC016460

盐城市第一人民医院

2024年12月26日

目  录

第一章  招标公告………………………………………………………………2

第二章  投标人须知……………………………………………………………7

第三章  合同文本………………………………………………………………21

第四章  采购需求………………………………………………………………23

第五章  评标方法与评标标准…………………………………………………69

第六章  投标文件格式…………………………………………………………74

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院超声诊断仪（急诊）等设备JSZC-320900-HWZX-G2024-0883招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年1月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-HWZX-G2024-0883

2.项目名称：盐城市第一人民医院超声诊断仪（急诊）等设备

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1497.000000万元

采购包1：100.000000万元；

采购包2：150.000000万元；

采购包3：80.000000万元；

采购包4：85.000000万元；

采购包5：100.000000万元；

采购包6：72.000000万元；

采购包7：120.000000万元；

采购包8：550.000000万元；

采购包9：240.000000万元

5.最高限价：同预算金额

6.采购需求：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床药师工作系统 | 1套 | 否 |
| 2 | 体外膜氧合器(ECMO) | 1套 | 否 |
| 3 | 超声诊断仪（ICU专用） | 1套 | 否 |
| 4 | 可穿戴运动及步态量化评估系统 | 1套 | 否 |
| 5 | 超声治疗仪 | 1套 | 否 |
| 6 | 多功能监护仪 | 6套 | 否 |
| 7 | C型臂X光机 | 2套 | 否 |
| 8 | 超声诊断仪(全身) | 1套 | 否 |
|  | 数字乳腺机（高配） （核心产品） | 1套 | 否 |
| 9 | 超声诊断仪（急诊） | 1套 | 否 |
|  | 超声诊断仪（麻醉专用） （核心产品） | 2套 | 否 |

7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.法定代表人授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

3.投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。

4.本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月21日09:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。（本项目不收取履约保证金）

5.采购代理编号：0675-246JOC016460

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市第一人民医院

地址：江苏省盐城市毓龙西路166号

联系人：李老师

联系方式：0515-88508946

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466、15105170154、18751842797

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）投标文件格式

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的60%向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

本合同由 (以下简称“买方”)与(以下简称“卖方”)于年月日商定并签署。

鉴于买方为采购设备，已接受了卖方提供上述货物的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定

义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起

阅读和解释：

第一部分本合同协议书

第二部分中标通知书

第三部分招标文件及澄清补充文件

第四部分投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分标准规范

第六部分图纸

第七部分构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

3.根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)元（RMB：元）

4.鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同

的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5.作为对所提供服务的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付

合同价款。

6.本合同协议书正本一式份，买方和卖方各执份，副本一式份，买

方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后

正式生效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购清单：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 免费原厂质保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床药师工作系统 | 1套 | 3年 |
| 2 | 体外膜氧合器(ECMO) | 1套 | 5年 |
| 3 | 超声诊断仪（ICU专用） | 1套 | 5年 |
| 4 | 可穿戴运动及步态量化评估系统 | 1套 | 5年 |
| 5 | 超声治疗仪 | 1套 | 3年 |
| 6 | 多功能监护仪 | 6套 | 5年 |
| 7 | C型臂X光机 | 2套 | 3年 |
| 8 | 超声诊断仪(全身) | 1套 | 5年 |
|  | 数字乳腺机（高配） （核心产品） | 1套 | 5年 |
| 9 | 超声诊断仪（急诊） | 1套 | 3年 |
|  | 超声诊断仪（麻醉专用） （核心产品） | 2套 | 3年 |

第一包：临床药师工作系统

一、技术需求：

（一）药物信息查询功能要求

1.药物信息参考

1.1.“系统”应提供国内外上市药品的详细临床用药信息，内容包括药物的各种名称、临床应用、用法与用量、注意事项、不良反应、药物相互作用、给药说明、药理、制剂与规格等信息。

1.2.应可查看特殊人群（老人、儿童、妊娠期妇女、哺乳期妇女）及特殊疾病状态（如肝功能不全、肾功能不全、心力衰竭等）患者用药的注意事项。

1.3.应提供与药物临床应用密切相关的信息如不良反应处理方法、药物对检验值或诊断的影响等。

1.4.应提供高警讯药物、国外专科信息供临床参考。

1.5.所有信息均应提供参考文献。

2.药品说明书

2.1.“系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准的厂家药品说明书，应可查看NMPA发布的说明书修订通知。还应提供高级检索的功能。

3.妊娠哺乳用药

3.1.“系统”应基于循证医学原则评价国内外药品说明书、专业数据库、专著、研究文献，对妊娠期和哺乳期药物暴露风险进行评估，提出用药建议。提供药代动力学、文献报道等供临床参考。所有信息均应提供参考文献。

4.用药教育

4.1.“系统”应为专业人员提供便于辅导病人用药的信息，以通俗易懂的语言，借助图片等形式描述药品的用途、副作用、用药期间注意事项、特殊给药方式图示等信息。

5.ICD

5.1.“系统”应提供ICD10、ICD-9-CM-3、肿瘤形态学编码、ICD-11和国家医疗保障DRG分组的查询功能。

6.ATC编码与DDD值

6.1.“系统”应提供国内外权威机构发布的药物ATC编码与DDD值，应可查看药物对应的上市药品信息。

7.检验值

7.1.“系统”应提供常用检验项目信息，应包含检验项目正常参考值范围、结果及临床意义、药物对检验结果的影响等内容。可按检验类别查询，也可按检验名称查询检验值信息。

8.药品基本信息

8.1.“系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准上市药品的信息，包括药品的通用名、商品名、剂型、规格、批准文号/药品编码、生产厂家，并标注基本药物、社保品种、OTC药物、兴奋药品、精神类药品、麻醉类药品、原研药、仿制药等。可查询药品生产企业获批生产的药品信息，并可查看药品说明书。可查询国家集采药品数据及替代药品参考监测范围、兴奋剂目录、国家重点监控合理用药药品目录。

9.临床路径

9.1.“系统”应提供国家卫健委发布的临床路径，应覆盖临床常见疾病品种。可按临床科室分类浏览，也可按疾病关键词检索临床路径。

10.医药公式

10.1.“系统”应提供常用医药公式、评分、分级标准量表等，内容涵盖了内科、外科、妇产科、儿科、神经科等，公式应提供计算功能。可按临床科室分类浏览，也可按公式名称检索。

11.医药时讯

11.1.“系统”应提供国内外政府网站和医药学专业数据库、核心期刊发布的最新药物研究成果、药物警戒信息、新药研发和上市资讯等内容。

12.医药法规

12.1.“系统”应收录国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会等权威机构发布的关于药品管理、传染病防治、医疗事故管理、医疗机构管理等方面的法律法规文件。应支持关键词检索，可通过发布部门、效力级别分类浏览。

13.国家基本药物

13.1.“系统”应提供最新版《国家基本药物目录》中的信息，包括目录中的化学药品、生物制品以及中成药品种。应可查看国家基本药物目录对应的上市药品品种的信息（包括生产厂家、批准文号等）。

14.FDA妊娠用药安全性分级

14.1.“系统”应提供美国食品药品监督管理局（FDA）根据药物对动物和妊娠期妇女致畸危险而作的妊娠期用药安全性分级，可通过药理分类或药名检索的方式实现，查询范围为临床各科室常用药物。

15.中医药

15.1.“系统”应提供中药材、中医方剂、中医诊疗方案、中医临床路径、中医标准术语、中医病证分类与代码等中医药信息内容。

15.2.中药材：应包含权威专著中的品种信息，内容应侧重于中药材的基本属性和临床应用指导，应可便捷的查看毒性药材和妊娠期禁慎用药材。

15.3.中医方剂：应包括临床常用方、中医经典方等方剂，应可查看方剂相关的附方及中成药信息。

15.4.中医诊疗方案：应收录国家中医药管理局发布的诊疗方案。

15.5.中医临床路径：应收录国家中医药管理局发布的临床路径。

15.6.中医标准术语：应收录国家中医药管理局发布的各种临床标准术语。

15.7.中医病症分类与代码：应收录国家中医药管理局发布中医病证分类与代码。

16.▲超说明用药

16.1.“系统”应提供权威的超说明书用药信息，内容应包括用药类型、适应症、用法用量、循证医学证据等。

17.▲儿童用药

17.1.“系统”应提供婴幼儿或儿童的用药相关信息，内容应包括儿童用药的注意事项、用法用量、药代动力学等。并提供婴幼儿或儿童用药剂量计算功能。

18.药物相互作用审查

18.1.“系统”应提供药物-药物、药物-食物、药物-咖啡因、药物-酒精、药物-保健品、保健品-保健品之间的相互作用信息，应提供西药和西药、中药和中药、中药和西药的相互作用信息。

18.2.内容应包括药物相互作用的结果、机制、临床处理、严重级别、案例评价及讨论等内容。

18.3.应可实现单药相互作用分析及多药相互作用审查。

18.4.参考文献应包含国内外的期刊文献、数据库等。

19.注射剂配伍审查

19.1.“系统”应提供注射药物配伍的信息，内容包括了注射药物配伍的物理化学变化及药效学变化、支持配伍结论的实验数据等。应可实现单药注射剂配伍分析及多药注射配伍进行审查。

20.其他功能

20.1 系统应支持分类浏览、关键词检索，可通过适应症、禁忌症、不良反应、全文检索等方式检索，支持名称及拼音简码检索，支持单数据库检索及多数据库检索。

20.2 系统应支持对药物信息进行比较。

20.3 系统应支持数据库之间相互关联和快速跳转。

20.4 支持手机APP在线访问。

20.5 定期更新，更新频率应不少于10次/年。

（二）不良反应监测功能要求

1.读取和查看病人信息：应能查看患者基本信息、医嘱信息、检验结果及趋势图、检查结果、手术、病程等信息，“系统”应能实现对处方（医嘱）的合理性审查。

2.智能监测功能

应能设置监测规则，实现药品不良反应智能监测，生成疑似病例供药师进行药品安全性问题分析，监测结果清单支持导出。监测规则如下：

2.1.检验结果监测：应能监测门（急）诊/住（出）院患者异常检验值、与药品不良反应相关的特殊检验值等因素发现疑似病例。应能自定义设置异常检验值上升/下降幅度（%）或区间值，应能按检验升高/降低值设置，帮助药师精准定位。

2.2.住院检验结果文本监测：应能监测住院患者检验结果的文本内容，发现检验结果异常的疑似病例。

2.3.▲检查监测：应能监测住院患者检查结果和药疗医嘱信息，发现疑似病例。

2.4.缓解药物监测：应能通过监测治疗不良反应的缓解药品，发现疑似输液过敏反应。

2.5.EMR智能识别：应能智能读取患者EMR首次病程记录、每日病程记录和出院记录的关键词发现疑似病例。

2.6.诊断监测：应能智能读取患者诊断内容和药疗医嘱信息，发现药源性不良反应疑似病例。

2.7.系统规则应涵盖肝损害、肾损害、贫血、血小板减少、粒细胞减少、门诊/住院输液过敏、药源性锥体外系反应、药源性伪膜性肠炎、肝损治疗药品、华法林过量、口腔真菌感染、肝素过量、阿片类镇痛药过量、药源性低血糖、药源性便秘、药源性恶心呕吐等药品不良反应事件，并提供事件及规则自定义功能，使得监测规则更加符合医院实际要求。

3.报告管理功能

3.1.“系统”应能自动生成ADR报告，包括：疑似病例经药师确认后一键生成ADR报告。

3.2.药师、医生（医生工作站）、护士（护士工作站）可直接填写ADR报告。

3.3.“系统”应提供报告审核流程，责任药师可审核医生、护士、其他药师填写的ADR报告。

3.4.“系统”应提供报告查询功能，可按报告时间、报告状态、报告人、患者姓名查看详细内容。

4.不良反应知识库

4.1.“系统”应提供药品不良事件知识库，主要收录国内/外权威性数据库文献摘要、国内/外权威卫生机构发布的药品安全性研究、不良反应通报、药物警戒信息及生殖毒性研究等信息。

5.统计分析功能

5.1.“系统”应能对已确认的不良反应报告中的数据进行深层次、多维度的分析，包括：

5.1.1.按药品信息统计

5.1.2.按不良反应信息统计

5.1.3.按报告基本信息统计

5.1.4.按患者信息等方面统计

6.信息公告功能

6.1.“系统”应提供药品安全信息公告功能，并对是否能查询、发布相应公告信息的用户进行管理。

7.权限设置

7.1.“系统”应对各项功能设置严格的权限管理，包括读取和查看病人信息、报告管理、智能监测、知识库、统计分析、信息公告等权限。

（三）临床药师工作站功能要求

1.患者档案

1.1.系统应能提供患者个人档案，方便药师查看患者历次就诊记录、药学服务记录。

1.2.患者档案应包括个人信息、过敏史、药品不良反应史、基因检测、既往手术史、既往病史、诊疗记录等，药师可编辑。

2.药物咨询管理

2.1.系统应能展示药师工作概要，包括挂号、预约、关注患者信息等，方便其快速开展药物治疗管理。

2.2.系统应提供标准的MTM管理模式，包括信息收集、用药评估、疾病评估、问题与治疗、用药指导、SOAP药历。

2.3.系统应支持自定义管理模块，自定义要素包含身高体重、饮食情况、睡眠情况、日常起居、MTM原因、现有疾病、现病史、用药分析与建议、依从性评估、吸入技巧评估、疫苗接种情况、推荐周剂量、检验信息、检查信息、风险评估、肝肾评估、INR、COPD病情评估、COPD高风险因素、家庭氧疗、吸烟情况、抗凝饮食情况、焦虑/抑郁评估、血压、血糖、管理次数、治疗问题列表、药物治疗计划、复诊日期、SOAP药历、治疗时序图、药源性帕金森筛查、帕金森常见非运动并发症。同时支持新增自定义要素，用户可根据管理需要自行设置。

2.4.▲管理模块中检验信息、检查信息应支持设置默认显示项目，同时支持添加患者其他检验、检查项目，常用项目应可优先选择。

2.5.系统应提供合理用药审查结果，包括药品与药品、药品与保健品间的不合理用药问题。

2.6.系统应能将药师发现的药物治疗问题发送至医生工作站。

2.7.系统应能将治疗计划打印、发送给患者。

2.8.系统应提供在线收集患者信息、在线患者满意度调研功能。

3.抗凝管理

3.1.系统应内置抗凝管理模板，方便药师管理抗凝患者的用药。

3.2.抗凝模板应包括内科住院患者静脉血栓栓塞症风险Padua评分表、下肢深静脉血栓形成(DVT)诊断的临床特征评分、肺栓塞严重指数（PESI）等出血和栓塞相关的风险评估量表。

3.3.抗凝模板应包括肝功能Child-Pugh分级评估、肾功能内生肌酐清除率（Cockcroft-Gault）、肾小球滤过率（CKD-EPI）计算。

3.4.抗凝模板应可快速查看、编辑患者华法林处方、INR趋势、TTR情况、抗凝饮食情况。

4.COPD管理

4.1.系统应内置COPD管理模板，方便药师管理慢阻肺患者的用药。

4.2.COPD模板应包括沙丁胺醇气雾剂、噻托溴铵粉吸入剂、沙美特罗替卡松气雾剂等药品的吸入技巧评估。

4.3.COPD模板应包括肺功能评估、症状评估、急性加重风险、焦虑和抑郁评估。

4.4.COPD模板应可快速记录患者家庭氧疗情况、吸烟情况。

5.妊娠哺乳管理

5.1.系统应内置妊娠哺乳管理模块，方便药师管理妊娠哺乳患者的用药。

5.2.妊娠哺乳模块应可快速查看、编辑患者妊娠信息、月经史、妊娠期疾病、产检记录、检验信息、检查信息、孕期用药记录、配偶用药记录、风险记录、哺乳期疾病、哺乳时长、哺乳期用药记录。

6.监护范围

6.1.系统应能按科室、病区、医疗组、主管医生设置监护范围，应能实现对监护范围内患者当日新开医嘱进行批量审查，方便药师开展监护工作。

7.监护评级

7.1.系统应具备监护评级机制，可根据异常检验结果、异常生命体征、重点关注药品、用药品种数、是否存在特殊治疗将患者自动划分为一级、二级、三级药学监护，并根据监护级别推荐监护频率，药师可进行人工确认。

8.重点关注病例

8.1.系统应能自动筛选出需要重点监护的患者，包括新入院、待出院、3天内转入、一级/二级监护、未完成监护计划、肝肾损害、过敏、手术、医药公式与评估量表结果、执行中重点关注药品、执行中不合理医嘱、异常检验、异常体征和自定义患者。

8.2.系统应能根据药品、疾病特点自定义患者，如VTE异常且未使用抗凝药、尿隐血阳性、万古霉素联用阿奇霉素的患者，自定义要素包括但不限于药品、检查项目、检验结果、基因检测、出血风险、VTE风险、手术、切口类型、诊断和联合用药、用药天数、体重、年龄、住院天数。

8.3.自定义联合用药患者应提供同天使用、同点有交叉、同点有交叉或前后相差小于24小时的联用方式。

9.患者360视图

9.1.系统应整合患者数据方便药师查看，包括患者基本信息、医嘱、检验、检查、手术、会诊、病程、历史诊疗、健康摘要、用药时序图、药品联用图、风险提示。

9.2.基本信息应包括但不限于患者姓名、年龄、标记、体表面积、体重指数、入院诊断、肌酐清除率、过敏史、基因检测结果、医药公式与评估量表及结果。

9.3.系统应高亮显示患者在用医嘱，并提供药疗/非药疗、长期/临时、三日内新开医嘱、出院带药、特殊标记医嘱、特殊药品属性供药师筛选。

9.4.系统应提供用药时序图自定义功能，药师可根据科室、疾病特点设置显示项目，包括呼吸、脉搏、体温、疼痛评分、血糖、内科/外科VTE风险、内科/外科出血风险、出/入量、血压、体重、身高、手术、病原学送检、内生肌酐清除率、肾小球滤过率、医药公式与评估量表、药品、检验。

9.5.系统应能提供数据录入功能，方便药师手动补录患者检验检查和诊断等数据。

9.6.系统应提供自定义事项提醒，药师可根据患者监护需要设置提醒内容及时间，方便药师及时处理。

10.监护全过程

10.1.系统应提供入院评估表，内容包括患者一般资料、入院状况、既往用药了解程序、主要实验室检查结果、风险评估、依从性评估、疾病认识。应可导入既往入院评估。

10.2.系统应提供程序审查结果、药品说明书、注意事项辅助药师进行合理用药审查，应支持药师将不合理医嘱一键生成用药建议，反馈给临床医生并记录医生采纳情况。

10.3.系统应能自动导入患者在用医嘱，快速生成药物重整计划，应支持药师将重整计划反馈给临床医生并记录医生采纳情况。应可导入既往重整计划。

10.4.系统应提供导入历史监护计划、监护计划模板快捷输入、医嘱/检验/检查自动导入功能、医嘱/检验值模糊查找功能，帮助药师快速生成监护计划。

10.5.系统应提供监护日志模板，内容包括监护日期、病情变化、修正诊断、药学问诊、问题及患者反馈、治疗方案、新开药品、停嘱药品、实验室检查结果更新、药学分析与建议，药师应可根据需要自定义填写内容。

10.6.系统应能根据患者已有基因检测结果、血药浓度结果提醒药师制定个体化用药方案。应提供单室模型静脉注射药动学公式协助药师调整用量。

10.7.系统应支持药师将用药建议一键生成监护计划，提高药师填写效率。系统应能支持药师将用药建议发送给临床医生并记录医生对于该用药建议的采纳情况，发送方式应为医生工作站消息提示。系统应支持用药建议智能分析功能，应能自动读取并分析医生行为，智能判断医生是否采纳建议。药师可在程序评估结果的基础上人工确认。

10.8.系统应能自动生成患者全程化药学监护记录，并根据监护记录内容生成“新入院患者药学监护记录表”、“在院患者药学监护记录表”。

10.9.系统应支持医生在工作站、电子病历等系统中自主查看监护评级、监护计划、监护日志、用药建议、药物重整计划、个体化用药方案、风险评估。

11.专项监护

11.1.系统应能实现批量医嘱审核功能，快速发现不合理医嘱，提高药师医嘱审核效率。系统应能提供药学会诊、血药浓度/基因检测个体化治疗方案随访管理功能，并记录医生对个体化治疗方案的采纳情况。

12.带教学习

12.1.系统应提供带教模块，学生填写的药学记录需提交老师审核。

13.药学记录

13.1.系统应能自动生成我的监护病例/查房备注/带教学习、全院监护记录/发送记录/带教学习、用药建议采纳情况等药学记录供药师查询、处理。系统应支持批量生成查房备注，减少药师填写工作量。

14.药学查房

14.1.系统应提供移动端程序协助药师完成药学查房，移动端应支持查看患者360视图并简单备注查房前准备和查房时情况。应提供查房备注模板，方便药师快速填写。

15.内外网交互

15.1.系统应建立内外网交互机制，将药学服务延伸到院外，让药师能够在医院内网环境下与患者在线交互。

16.远程管理

16.1.系统应提供居家管理路径，方便药师在线批量管理患者。

16.2.居家管理路径既能定时、持续向患者推送健康教育资料、随访调研问卷，又能向患者收集患者监测指标，并支持药师对患者反馈的异常结果进行干预。

16.3.系统应内置图文并茂的健康教育资料，同时也支持药师自定义PDF/视频/音频/图片格式的健康教育资料。

16.4.系统应支持患者在线上传血压、血糖、体温、心率、INR、血脂、尿酸、睡眠、运动、体重、疼痛、癫痫、家庭氧疗监测数据。

17.患者端：系统应提供患者端程序，患者端不仅能配合药师完成居家路径管理，还能实现：

17.1.自动获取处方用药须知，包括药品不良反应、说明书、用药指导及健康教育资料。

17.2.在线发起药箱整理申请，邀请药师前往患者家中整理药品。

17.3.在线反馈药品不良反应。

17.4.▲自主开展药品知识查询、错时给药查询和健康状态评估，评估项目包括烟草依赖性、焦虑、疼痛、便秘等。

17.5.添加亲友档案，协助亲友管理用药。

18.用药咨询

18.1.线下咨询：系统应支持药师记录门诊患者、住院患者、患者亲友、医生、护士发起的线下用药咨询及药师解答，应支持延答复操作，方便药师查找暂未答复的问题。

18.2.医生咨询：系统应支持医生在工作站向药师发起用药咨询。

18.3.患者咨询：系统应支持患者在线发起用药咨询，患者应可添加药品、疾病情况，录入语音、上传图片询问药师用药问题，可对药师服务进行评价。药师应能自定义在线接受咨询时间、日咨询量上限。

19.用药指导

19.1.系统应支持自动生成用药指导单，包括用药清单（药品名称/规格/厂家/发药数量/用法用量等）、药品注意事项、服药时间表、错时给药、食物宜忌事项、其他注意事项。应支持药师设置特殊周剂量、月剂量给药方案。

19.2.系统应支持将用药指导单打印、发送给患者。

20.统计分析：系统应能根据药师工作内容生成以下报表：

20.1.药物咨询管理

20.1.1.管理记录汇总

20.1.2.管理记录趋势

20.2住院监护

20.2.1.医嘱审核汇总：应能按药师、科室、主管医生维度统计医嘱审核情况，如审核数、医嘱审核占比、不合理医嘱数等

20.2.2.药学监护记录汇总：应能按药师、科室、全院维度统计药学监护各项记录数及全院趋势分析，包括但不限于监护计划/日志数、用药建议、药物重整数等。

20.2.3.出院病人药学监护统计

20.2.3.1.药学监护病人清单表

20.2.3.2.科室药学监护病人数统计

20.2.3.3.全院药学监护病人数统计

20.2.4.用药建议原因分析

20.2.5.用药建议发送分析

20.2.6.药物重整发送分析

20.2.7.查房打卡汇总统计

20.3.居家服务

20.3.1.推荐清单处理量

20.3.2.不良反应统计

20.3.3.药箱整理统计

20.3.4.居家管理人次

20.3.5.居家监护统计

20.3.6.随访问卷结果统计

20.3.7.患者用药须知查询量统计

20.4.用药咨询

20.4.1.个人工作量统计

20.4.2.问题类型统计

20.4.3.药理类别统计

20.5.用药指导

20.5.1.指导原因统计

20.5.2.药品统计

20.5.3.药理类别统计

20.5.4.指导效果统计

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第二包：体外膜氧合器(ECMO)

一、技术需求：

（一）参数要求

1.主机系统

1.1.泵头驱动工作原理：磁力驱动。

1.2.主机操作面板液晶触摸屏，具备中文显示。

1.3.主机重量：≤15KG。

1.4.▲泵头预冲量：24ml。

1.5.泵头表面积：≥180㎝²。

1.6.最大转速：≥4500RPM （允差误差：±5%或者10rpm）。

1.7.压力监测：-50 mmHg～500 mmHg，允差±3%，可选≥3路。

1.8.配应急手动驱动装置或电子驱动器，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动驱动或电子驱动，确保患者的安全。

1.9.泵头驱动器内置电池可用时间：≥120分钟。

1.10.▲转运模式：泵头驱动器仅重4 kg且可独立工作，具有流量/气泡传感器进行监测（必须具备流量和转速显示）。具有可快速更换的内部电池，必须具有直流电源供电转运包含不限定（院外120救护车转运、直升机等）。

2.台车

2.1.能安全放置主机、应急驱动装置、空氧混合器等设备及其辅助配套用品。

2.2.含上层隔离板（放置主机）、下层标准支架。

3.医用物理升降温仪

3.1.水箱容积：≤1.5L。

3.2.工作电压：220V AC。

3.3.控温范围：33—39 ℃。

4.空氧混合器

4.1.可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比（0.21-1）。

4.2.带氧气及空气管道。

（二）配置清单

1.体外心肺支持辅助设备：一台

2.ECMO台车：一台

3.空氧混合器：台

4.医用物理升降温仪：一台

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第三包：超声诊断仪（ICU专用）

一、技术需求：

（一）用途说明：

用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、TEE等全身应用

（二）系统技术规格及概述：

1.≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

2.▲主机内置≥3个可激活探头接口

3.主机内置≥4个USB 3.0接口

4.数字波束增强器

5.多倍波束合成

6.二维灰阶模式

7.组织谐波成像模式

8.宽带频移谐波

9.组织特异性成像

10.频率复合成像

11.空间复合成像

12.斑点抑制成像

13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

14.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

15.组织多普勒成像

16.解剖M型模式

17.自由臂3D

18.▲具备低机械指数造影模式；

19.造影定量分析功能

20.IMT

21.独立角度偏转

22.扩展成像（要求凸阵、线阵可用）

23.实时双幅对比成像

24.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

25.支持全屏放大，≥2档可调

26.局部放大（支持前端、后端放大）

27.回波增强技术

28.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）

29.多普勒自动识别功能

30.自动速度时间积分Smart VTI（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）

31.自动下腔静脉定量分析Smart IVC（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）

32.支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁

33.自动唤醒功能

34.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

35.图像后处理，可处理参数≥26种

36.支持手动触摸屏上注释

37.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

38.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

39.实时宽景成像单元

40.≥142种体位图

41.可支持DICOM 3.0

42.支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等）

43.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

44.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

45.自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体

5.测量/分析和报告

5.1.常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

5.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

5.3.全科测量包，自动生成报告

急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

5.4.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）

5.5.AUTO EF自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

5.6.AUTO GA自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图

6.电影回放和原始数据处理

6.1.所有模式下可用

6.2.支持手动、自动回放

6.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

6.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。

6.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

7.检查存储和管理

7.1.检查存储

7.1.1.≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站

7.1.2.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.2.检查管理：iStation专用于病人信息管理

8.连通性要求

8.1.支持网络连接：有线网络、无线网络

8.2.DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

8.3.iStorage网络存储

8.4.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

9.系统技术参数及要求

9.1.二维灰阶模式

9.1.1.数字化声束形成器

9.1.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

9.1.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

9.1.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线

9.1.5.发射声束聚焦：发射≥8段

9.1.6.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

9.1.7.最大显示深度:≥38cm

9.1.8.最大帧率: ≥999 帧/秒

9.1.9.TGC: ≥7段

9.1.10.二维灰阶：≥256

9.1.11.动态范围: ≥230

9.1.12.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

9.1.13.伪彩图谱: ≥8种

9.2.彩色多普勒成像

9.2.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

9.2.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

9.2.3.取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

9.2.4.最大帧率: ≥360 帧/秒

9.2.5.支持B/C 同宽

9.3.频谱多普勒模式

9.3.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

9.3.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

9.3.3.示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

9.3.4.最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

9.3.5.最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

9.3.6.取样容积: 0.5-20mm

9.3.7.偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

9.3.8.零位移动：≥8 级

9.3.9.快速角度校正

9.3.10.支持频谱自动测量

10.探头规格

10.1.探头频率：

10.1.1.频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头）

10.1.2.所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

10.1.3.振元：最大有效振元数≥192振元

10.2.穿刺引导

10.2.1.凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

10.3.凸阵探头频率范围：1.0- 5.6 MHz，扩展后最大角度可达100°

10.4.线阵探头频率范围：3-10.5 MHz，扩展后最大角度40°

10.5.相控阵探头频率范围：1.5- 4 MHz，最大角度≥90°

10.6.▲经食管探头频率范围：2.5-7.0MHz，最大角度≥90°

10.7.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

10.8.▲线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能

11.系统输入和输出

11.1.HDMI: 1个

11.2.USB: 4个，USB 3.0

11.3.网口: 1个

12.外设和附件

12.1.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

12.2.自动电源卷线器

12.3.支持机器防盗锁控制

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第四包：可穿戴运动及步态量化评估系统

一、技术需求：

1.▲该评估系统应包含可穿戴感知技术、视觉感知技术和语音感知技术。

2.该评估系统应包含主机箱、高精度可穿戴传感器、高清深度视觉传感器、高清语音传感器、高性能电脑、无线控制器。

3.该评估系统的主机箱需满足以下要求：

3.1.尺寸≤350(长) * 350(宽) * 320(高) (mm)。

3.2.支持通过TYPE-C与进行高速数据传输。

3.3.支持相关穿戴类配件的一体化收纳。

4.该评估系统的高精度可穿戴传感器需满足以下要求：

4.1.数量不少于10个。

4.2.单个传感器重量≤17克。

4.3.加速度传感器量程为±16G，角速度传感器量程为±2000 Deg/s，地磁传感器量程为±8 Gauss。

4.4.采样频率≥100Hz。

4.5.电池满电情况可持续工作超过8小时。

4.6.支持无线通信。

4.7.穿戴位置至少包含患者的前胸、后腰、手腕、大腿、脚踝及鞋面。

5.该评估系统的高清深度视觉传感器需满足以下要求：

5.1.RGB相机分辨率≥1920*1080且额定视场角≥90°×59°。

5.2.ToF深度相机像素≥100万且视场角≥75°×65°，同时支持宽/窄视角深度模式。

5.3.支持在运动过程中对全身至少32个部位区域进行特征捕捉。

5.4.包含加速度计和陀螺仪，其采样率≥1.6kHz，并支持USB-C接口通。

6.该评估系统的高清语音传感器需满足以下要求：

6.1.7通道麦克风阵列。

6.2.灵敏度为-22dBFS(94 dB SPL，1 kHz)，信噪比>65 dB。

7.该评估系统的高性能电脑需满足CPU为Intel i7及以上、内存容量≥16G、硬盘容量≥512G、硬盘类型为SSD。

8.该评估系统的无线控制器需满足可进行评估系统的无线遥控操作且距离≥10米。

9.该评估系统对场地无任何限制且无特定固定设备安装要求。

10.▲该评估系统支持包含UPDRS、FOGQ、Sara、Tinetti、Berg和简易体能状态在内的经典量表结构化电子评分，能够针对以上量表的每个评分项进行评估过程音视频自动分割、记录和结构化存储，并能够对评估结果及其相关音视频进行快速回溯和评分修正。

11.该评估系统所支持的量表结构化电子评分功能，能够针对错误评分动作进行自动识别和提示。

12.该评估系统支持多种评估项目及其自定义组合，并自动生成对应的运动评估报告，其至少需支持以下评估项目：计时起立-步行、转圈、窄道、直行、睁眼站立、闭眼站立、半串联站立、串联站立、重复起坐、一字步等。

13.▲该评估系统支持至少200项运动学和动力学参数计算，并在评估报告中至少包含以下参数类型：步长、步速、步频、跨步长、跨步时长、支撑相、摆动相、左右小腿角度及角速度参数、左右脚速率及跨步长的相对偏差、左右腿摆动相及支撑项的相对偏差、左右脚摆动速度、小腿对称性指数、相对平均相位差、相位协调指数、左右脚协调性、跨步长变异度、躯干运动参数(冠状面、矢状面、横断面)、腰部运动参数(冠状面、矢状面、横断面)、左右手臂运动参数(角速度、角度、摆动幅度及对称性)等。

14. 该评估系统能够对起立、坐下和转弯等过程进行动态分析，并在评估报告中至少包含以下参数类型：起立过程时间、起立过程躯干运动参数、坐下过程时间、坐下过程躯干运动参数、转弯过程时间、转弯过程角速度及步长运动参数等。

15.▲该评估系统能够针对冻结步态进行自动动态分析，并在运动评估报告中包含针对冻结步态的冻结指数及其可视化曲线。

16.该评估系统支持针对所有评估项目的每个子阶段导出详细的运动学及动力学数据。

17.该评估系统支持针对所有评估项目的过程进行视频记录，且视频每一帧能够与传感器数据进行毫秒级对齐与匹配。

18.▲该评估系统至少能够对一种疾病进行早期概率计算，并至少能够对两类疾病进行分类分型分析。

19.该评估系统支持评估报告的定制化开发。

20.该评估系统能够提供可视化的患者评估引导教程。

21.该评估系统能够至少与一种单病种临床数据平台进行对接，实现评估数据及报告的自动同步、电子化量表系统的扩展，并与其他多模态多组学数据自动关联形成以患者为维度的数据集合。

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第五包：超声治疗仪

一、技术需求：

1.波束类型：会聚型

2.声工作频率：

2.1.声工作频率：2MHz±20%

2.2.声工作频率：4MHz±20%

2.3.声工作频率：6.5MHz±20%

2.4.具备≥三种声工作频率

3.焦平面距离：

3.1.具备焦平面距离：2.0mm

3.2.具备焦平面距离：3.0mm

3.3.具备焦平面距离：4.5mm

3.4.具备焦平面距离：6.0mm

3.5.具备焦平面距离：9.0mm

3.6.▲具备≥五种焦平面距离

4.具有大焦域技术

5.▲最大额定输出声功率≥14W；

6.频率：≥三种模式可调节

7.侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2

8.治疗头超温：≤41℃

9.噪声：≤65dB(A)

10.可智能检查手柄激活状态，当系统刚启动完毕时，手柄未离开手柄座，用户界面处于非激活状态；当手柄离开手柄座后，系统智能识别激活的手柄和治疗头，并自动进入相应主界面。

11.超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量

12.具有连发模式，最小发射间隔≤0.4秒。

13.▲超声刀手柄能量作用头（治疗头）与手持部分连成为不可拆卸一体，使用方便。

14.▲一台主机上可同时适配安装≥3把超声刀手柄和1把超声炮手柄

15.脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；

16.设备设计使用年限不少于10年。

17.主机屏幕尺寸≥15英寸。

18.设备分为主机、台车两部分，主机具备脚踏开关接口及电源线接口。

19.台车高度≥780mm，主机具备脚踏开关接口及电源线接口。

20.手柄线长度≥2m

21.具备手柄线挂架≥2根

22.▲超声刀手柄能量发数≥48000发

23.具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。

24.配置清单：

24.1主机：1台

24.2台车：1台

24.3手柄线挂架：2根

24.4单点手柄支架：1个

24.5线式手柄支架：3个

24.6脚踏开关组件：1套

24.7手柄：超声刀手柄：3个，超声炮手柄：1个

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第六包：多功能监护仪

一、技术需求：

1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪。

2.产品设计使用年限≥10年。

3.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。

4.≥15.6英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1920×1080像素。

5.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作。

6.▲多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时。

7.可充电锂电池，持续供电≥3小时。

8.无风扇设计，极大降低噪音。

9.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

10.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、新生儿氧浓度、新生儿窒息唤醒等参数模块。

11.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

12.▲具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注。

13.支持≥25种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。

14.可配Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。

15.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人。

16.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

17.心率测量范围、精度及分辨率：范围：成人为15bpm～300bpm；小儿/新生儿为15bpm～350bpm；精度：±1bpm或±1%；分辨率：1bpm。

18.▲具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，灵敏度变化范围±5%。

19.▲心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db。

20.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性，具有重要临床价值（需提供注册证或说明书）。

21.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

22.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

23.支持双通道体温监测，支持CY及YSI两种体温探头类型。

24.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

25.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、四种测量模式。

26.NIBP测量范围：

26.1.成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

26.2.小儿：收缩压 25 mmHg -240mmHg，舒张压 10 mmHg-200mmHg，平均压 15 mmHg-215mmHg；

26.3.新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg。

27.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

28.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg。

29.可提供肺动脉楔压PAWP测量功能。

30.支持升级伟康/Masimo主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动滤水管，减少交叉感染风险。

31.▲支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示、呼吸频率awRR、MAC值，适用于成人至新生儿全年龄段病人。

32.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）等参数。

33.支持升级NMT肌松模块监测，测量误差：±5%或±2mA，提供TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式。

34.支持升级无创连续SpHb模块，而非单机。

35.支持升级SpMet高铁血红蛋白模块，而非单机。

36.支持升级SpCO碳氧血红蛋白模块，而非单机。

37.支持升级PVI脉搏灌注变异指数，测量范围：0%～100%。

38.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））、起搏分析（Pace view）、房颤概览等软件功能。

39.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第七包：C型臂X光机

一、技术需求：

1、基本要求：

1.1.▲C臂主机内配置UPS或锂电池不间断电源系统，且在不插网电（～220V）电压的条件下连续透视时间不小于4小时。

1.2.▲整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）

2、设备工作条件

2.1.电源要求：220V@10A

3、高压发生器

3.1.最大输出功率≥5.0KW

3.2.逆变频率≥40kHz

3.3.最大电压≥120KV

3.4.最大透视电流≥12mA

3.5.数字点片最大电流≥20.0mA

3.6.脉冲透视具备自动变帧透视技术

4、球管系统

4.1.球管具备双焦点

4.2.小焦点≤0.6mm

4.3.大焦点≤1.6mm

4.4.▲管套热容量≥1.28MHU

5、平板探测器

5.1.平板探测器材料非晶硅典化铯

5.2.探测器尺寸≥21cm×21cm

5.3.最大像素矩阵≥1024x1024

5.4.最大灰阶度≥16bit

5.5.系统最大分辨率（监视器端）≥2.5 lp/mm

5.6.像素尺寸≤205 μm

6、限束器

6.1.限束器具备

6.2.滤线栅栅比≤1/8

6.3.滤线栅密度≥80 L/cm

7、显示器

7.1.医用触摸液晶平板显示器≥23 英寸

7.2.显示器最高分辨率≥1920×1080

7.3.显示器灰阶≥8 bit

7.4.控制界面要求液晶触摸屏 具备

7.5.显示器多轴位转向支架≥270°

8、系统控制

8.1.具备触摸式操作屏

8.2.操作屏个数≥1

8.3.▲提供手闸，脚闸遥控曝光控制，配备无线曝光控制 ，且具备无线遥控远程保存图像控制功能。

8.4.屏幕尺寸≥10 英寸

8.5.曝光模式、参数等设置具备 且具备全自动智能透视。

8.6.▲具备不插网电待机转场时间≥6小时

8.7.脚踏曝光开关线缆≥10 米

8.8.具备激光定位系统

8.9.支持多点触控操作

9、C 形臂机架尺寸

9.1.源像距 SID≥98cm

9.2.开口≥80cm

9.3.▲弧深≥71cm

9.4.水平移动≥20cm

9.5.电动垂直升降≥40cm

9.6.左右摆角≤±12.5°

9.7.C 臂旋转角度≥130°(-40°-- +90°)

9.8.轴向旋转≥±180°

9.9.主机机架90°转向轮单侧必须具备双轮设计，保证机器移动安全可靠、持久耐用。

9.10.C臂与工作站为一体设计无线缆连接  具备

10、图像处理功能

10.1.患者信息编辑

10.2.图像 360°旋转具备

10.3.图像实时窗宽、窗位处理具备

10.4.图像实时动态降噪处理具备、实时边缘增强处理具备

10.5.图像显示投屏功能

10.6.采用分屏技术显示图像 1,4,9 幅切换

10.7.图像实时去除运动伪影处理具备

10.8.图像实时金属识别处理具备

10.9.具备 USB 导出 BMP, JPEG, DICOM,MP4 格式图像

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第八包：超声诊断仪(全身)、数字乳腺机（高配）

一、技术需求：

品目一：超声诊断仪(全身)

（一）设备用途说明及主要要求：

1.用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2.提供的超声设备必须为该品牌满足全身应用最高系列机型。

（二）主要规格及系统概述：

1.彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1.最新智能波束形成技术，采用集束精准发射、多声束高密度接收和复合技术。

1.2.超薄超声切面成像技术，可进行薄、厚超声切面的控制调节，灰阶和彩色模式的超声切面厚度可分别独立调节。

1.3.组织特异性优化成像，根据声束在组织内传播的声学特性差异，自动匹配至最佳成像声速，提高组织细节分辨率。

1.4.≥3种不同方式的组织谐波技术。

1.5.空间、频率双复合成像技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

1.6.高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，实现血流的高分辨和高帧频显示。

1.7.智能图像一键优化技术，一键快速实时优化二维、频谱、彩色多普勒及造影图像，可实现增益、标尺、基线、ROI位置、彩色偏转、多普勒取样门等多个参数的自动调节。

1.8.组织多普勒成像，支持相控阵探头和凸阵探头。

1.9.穿刺针增强显示技术，增强穿刺针的显示。可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式。

1.10.超微细血流成像，采用全新智能算法，清晰显示超微细血流及低速血流信号。

1.10.1.超微细血流成像的彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。

1.10.2.支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示。

1.10.3.微细血流灌注定量分析，通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到血管指数。

1.11.实时软组织应变弹性成像技术，具备囊实性结构鉴别弹性成像技术，具有成像质量控制曲线显示。

1.12.▲2D模式剪切波弹性成像，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头。

1.12.1.测量值以两种单位显示，kPa及m/s。

1.12.2.具有先进的质控方式，用于指导采样区域的选择。

1.12.3.剪切波频散成像，通过剪切波频散值来研究肝脏组织的黏度，用于炎症及脂肪变性肝脏的诊断及研究，具有剪切波频散值彩色参数成像显示。

1.13.声衰减成像功能，可对肝脏组织的声衰减系数进行测量及可视化显示，支持声衰减成像图谱与剪切波弹性成像图谱同屏显示。

1.14.微钙化增强显示技术，将微钙化从乳腺、甲状腺等组织背景中提取，并采用蓝色组织背景增强显示。

1.15.超声造影成像功能，具备超微血管造影成像技术，显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构。

1.15.1.可结合超微细血流成像技术应用，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。

1.15.2.造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。

1.15.3.支持造影模式下同屏四幅显示和三维立体显示。

1.15.4.高帧频造影成像，应用多方向声束同步接收和多谐波声束合成技术，在不降低成像质量的同时，将造影成像帧频提高数倍，提供更多的诊断信息。

1.15.5.造影向量成像，追踪单个造影微泡的运动，对单个造影微泡的速度、角度和到达时间等信息进行参数成像，具有量化数值和向量标记。

1.16.超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥170cm。

2.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）。

2.1.一般测量

2.2.心脏功能测量与分析。

2.3.妇、产科测量与分析。

2.4.血管血流测量与分析。

2.5.血管内中膜自动测量。

2.6.颈后透明层自动测量。

2.7.2D直方图分析工具。

3.输入/输出信号：

3.1.输入：外部视频输入 。

3.2.输出：复合彩色视频、S-Video、HDMI、USB接口，USB接口≥5个。

连通性：DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

5.图像管理与记录装置：

5.1.内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。

5.2.支持原始数据存储。

5.3.采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度。SSD容量：≥256G；HDD容量：≥1T 。

（三）技术参数及要求：

5.1.系统通用功能：

5.1.1.显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠。

5.1.2.液晶触摸屏：≥12英寸，可与显示器同步显示超声图像，支持滑动翻页，触摸屏可倾斜调节角度。

5.1.3.操作控制台的位置可多方位自由调节。。

5.1.4.探头个数：5个

5.1.5.激活成像探头接口≥4个，可任意互换。

5.1.6.系统最大成像深度≥48cm（依据探头）。

5.2探头规格：

5.2.1.性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调。

5.2.2.▲系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz。

5.2.3.▲系统支持电子矩阵实时三维探头，支持心脏实时三维成像。

5.2.4.单晶体凸阵探头：可视频率范围：2.0~6.0MHz。

5.2.5.双平面经直肠探头：可频率范围5~9.0MHz ，凸阵/线阵方式。

5.2.6.▲线阵探头：可视频率范围：5.0~18.0 MHz 。

5.2.7.高频线阵探头：可视频率范围：8.8~20 MHz。

5.2.8.曲棍球杆式探头：可视频率范围8.8~22.0MHz。

5.3.二维灰阶成像主要参数：

5.3.1.智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。

5.3.2.扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）。

5.3.3.回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒。

5.3.4.增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬键/数码双模式调节，分段≥8段；横向增益（LGC）可分段调节，分段≥6段。

5.频谱多普勒：

5.1.方式： PWD、HPRF PWD、CWD 。

5.2.智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节。

5.3.最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥10.0m/s，CWD：最大血流速度≥21.0m/s。

5.4.最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。

5.5.电影回放时间：≥200秒。

5.6.▲多普勒最小取样宽度：≤0.4mm，便于超微细血流的精准定量分析。

5.5.彩色多普勒：

5.5.1.显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

5.5.2.彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图。

5.5.3.彩色和二维/频谱多普勒可独立变频。

5.5.4.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。

5.6.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

品目二：数字乳腺机（高配）（核心产品）

（一）设备类型及其用途：数字乳腺X射线摄影系统，用于乳腺疾病筛查及诊断，具备三维体层摄影功能。

（二）配置及主要技术参数及要求

1.机架

1.1.C型臂设计：满足

1.2.高压发生器、X线球管组件整合于乳腺机机架中，以提升曝光间空间

1.3.MLO位摆位球管避让功能：MLO位摆位时，机头可推开，给操作技师提供更大的的摆位空间

1.4.机架旋转角度：≥-175°至+175°

1.5.机架升降最低高度：＜69cm

1.6.机架升降最高高度：≥145cm

1.7.SID：＞65cm

2.压迫系统

2.1.压迫力度支持手动和电动压迫方式

2.2.电动最大压力：≥190N

2.3.手动最大压力：≥260N

2.4.自动解压功能：具备

2.5.压迫板数量：≥2块

3.高压发生器

3.1.功率：≥5KW

3.2.最小mAs：≤2mAs

3.3.最小曝光电压：≤23KV

3.4.最大曝光电压：≥49KV

4.球管

4.1.▲阳极热容量：≥300KHU

4.2.管电压：≥42KV

4.3.小焦点：≤0.1

4.4.大焦点：≤0.3

5.平板探测器

5.1.平板尺寸：≥24cmx29cm

5.2.像素尺寸：≤100μm

5.3.灰阶：≥14 bits

5.4.探测器材料：非晶硅或单晶硅

5.5.采集矩阵：≥2300x2800

6.滤线栅

6.1.滤线栅类型：活动滤线栅

6.2.栅密度：≥36 lines/cm

6.3.栅比：≥5:1

7.采集工作站

7.1.CPU：Intel

7.2.内存：≥32GB

7.3.硬盘容量：＞1TB SSD

7.4.采集工作站显示器：医用级专业灰阶竖屏，非普通民用电脑显示器

7.5.采集工作站显示器亮度：≥1000Cd/㎡

7.6.支持DICOM工作列表：支持

7.7.X射线控制台：具备

7.8.X射线控制台支持触控操作：支持

7.9.X射线控制台急停按钮：具备

8.专业乳腺影像诊断工作站

8.1.乳腺影像诊断工作站：原厂乳腺影像诊断工作站，非第三方兼容影像诊断工作站

8.2.内存：≥32GB

8.3.硬盘容量：＞2TB SSD

8.4.DICOM 3.0协议通讯：支持

8.5.患者信息管理功能：具备

8.6.乳腺专用多功能按键键盘：具备

8.7.图像导出：支持

8.8.背光后处理：支持

8.9.图像反转、反转、旋转、测量、缩放功能：支持

9.乳腺三维体层乳腺摄影功能

9.1.乳腺三维体层乳腺摄影功能获得NMPA认证

9.2.具备DBT扫描专用防护面罩：具备，且外观需区别于该设备的2D摄影防护面罩

9.3.扫描角度：≥20°

9.4.曝光次数：≤15次

9.5.三维体层摄影时，防护面罩不随机头运动而移动：具备

9.6.图像重建最小层间距：≤0.5mm

9.7.可在同一压迫位置下自动曝光获取三维体层图像和二维图像：具备

9.8.断层重建算法：迭代算法

10.三维活检定位平台

10.1.活检定位：具备，且获得NMPA认证

10.2.穿刺引导定位自动化：X、Y、Z轴一键自动到位，Z轴深度调整无需手动操作

10.3.定位精度：±1mm

10.4.穿刺针轴倾斜设计：倾斜角度≥10°

10.5.活检定位起始角度：±90°

10.6.活检操作面板：具备

10.7.活检操作面板支持触控：支持

10.8.主流活检设备型号垂直和水平进针支持：Mammotone Revolve、EnCOR Enspire、Bard Magnum垂直和水平进针支持

10.9.主流活检设备垂直和水平进针支撑适配器：提供至少2个品牌垂直和水平适配器

10.10.提供钩丝定位金属导引帽：提供

10.11.提供核芯针活检金属导引帽：提供

11.▲设备具备后期可通过售后升级具备立体活检定位平台：具备（立体活检定位功能需已通过NMPA认证且体现在注册证使用范围一栏）

12.▲设备具备后期可通过售后升级具备对比增强成像功能：具备（对比增强成像功能需已通过NMPA认证且体现在注册证使用范围一栏）

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第九包：超声诊断仪（急诊）、超声诊断仪（麻醉专用）

一、技术需求：

品目一：超声诊断仪（急诊）

1.设备用途说明：

1.1.主要用于腹部、心脏、浅表、小器官、血管、急诊、重症、妇科、产科等全身超声检查，以及床旁的综合应用、血管置管、积液引流；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。

2.主要技术规格及系统概述：

2.1.高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

2.1.1.彩色监视器：≥17英寸高分辨率彩色液晶显示器。

2.1.2.触摸屏：≥17英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。

2.1.3.显示器支持上下俯仰、前后拉伸，方便调整到最佳观看角度，内置高清摄像头。

2.1.4.电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟。

2.1.5.台车支持电动升降，行程≥18cm。

2.1.6.台车支持电池电量的指示灯显示以及低电量报警。

2.1.7.支持探头扩展器，扩展数量≥4个。

2.1.8.数字化高分辨率二维灰阶成像。

2.1.9.谐波成像技术。

2.1.10.彩色多普勒。

2.1.11.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图。

2.1.12.M模式。

2.1.13.支持CM模式（彩色M型模式）。

2.1.14.支持宽景成像技术。

2.1.15.支持AMM（解剖M型）。

2.1.16.支持CMM（曲线解剖M型）。

2.1.17.脉冲波多普勒，连续波多普勒。

2.1.18.支持组织多普勒成像。

2.1.19.支持线阵、凸阵探头、相控阵探头扩展成像。

2.1.20.实时血流三同步。

2.1.21.▲支持多取样门PW技术，取样门个数≥2个（非HPRF）。

2.1.22.▲智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉等。

2.1.23.▲智能穿刺增强技术，穿刺针增强显示自适应调整，无需手动调节，穿刺针有两种或以上颜色显示。

2.1.24.教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。

2.1.25.支持自动工作流以及工作流模板的自定义。

2.2.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

2.2.1.一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流

速、压力、流速比等）。

2.2.2.产科测量，具有产科应用软件。

2.2.3.心脏测量，具有心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量分析及报告。

2.2.4.多普勒血流测量与分析。

2.2.5.全自动血流多普勒包络分析。

2.2.6.支持VTI、CO、IVC、EF趋势图分析。

2.2.7.支持各项数据趋势图同屏显示，支持多种测量数据综合对比分析。

2.2.8.支持自动膈肌测量。

2.2.9.支持自动血流量测量。

2.2.10.支持自动IVC测量。

2.2.11.支持自动VTI测量。

2.2.12.支持自动血管测量。

2.3.图像管理与记录装置：

2.3.1.▲大容量固态硬盘≥500G。

2.4.云端互联功能

2.4.1. 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。

2.4.2 .超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。可在超声设备上显示4G网络模块。

2.4.3.支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。

3.技术参数及要求：

3.1.探头规格：

3.1.1.支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵。

3.1.2.▲探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻。

3.2.二维图像主要参数：

3.2.1.腹部凸阵探头频率1.5-5.0MHz。

3.2.2.相控阵探头频率1.0-4.0MHz。

3.2.3.线阵探头频率4-15MHz。

3.2.4.接收方式：可视可调动态范围≥240。

3.2.5.二维灰阶≥256。

3.2.6.增益调节：TGC分段≥8。

3.2.7.扫描深度≥40cm。

3.3.频谱多普勒成像技术参数：

3.3.1.支持方式：PWD、CWD、HPRF。

3.3.2.最大测量速度：PWD：血流速度≥9.24 m/s;CWD：血流速度≥38.5 m/s。

3.3.3.最低测量速度：≤0.3 mm/s（非噪声信号）。

3.3.4.显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D、B/PWD/M。

3.3.5.电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。

3.3.6.零位移动：≥8级。

3.3.7.取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm；分级。

3.4.彩色多普勒

3.4.1.显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

3.4.2.偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°。

3.4.3.显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。

3.4.4.彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

3.5.超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。

品目二：超声诊断仪（麻醉专用）（核心产品）

（一）设备主要用途：

1.主要用于：腹部、心脏、小器官、神经阻滞、周围血管、等临床超声引导及诊断检查。

2.▲为保证产品的先进性，投标型号产品首次注册时间必须为2019年1月1日以后，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需要。

（二）主机及技术参数要求：

1.通用功能

1.1.监视器≥20英寸数字高分辨率彩色液晶监视器

1.2.触摸屏：≥20英寸触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

1.3.显示器支持左右旋转、俯仰调节，方便调整到最佳观看角度

1.4.数字化二维灰阶成像单元

1.5.数字化彩色多普勒单元

1.6.数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.7.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

1.8.全场聚焦和处理成像技术

1.9.多波束复合成像技术

1.10.组织谐波成像单元

1.11.超声图像静态、动态存储，回放

1.12.具有二维图像翻转功能

1.13.中文操作界面，具备实体按键、轨迹球操作面板，面板有防水设计

1.14.支持指纹快速登陆账户

1.15.台车电动升降，行程≥18cm

1.16.台车上自带探头消毒专用位置，可固探头，方便单人完成探头消毒。

1.17.超声内置教学软件，方便医生刚接触超声能快速提升超声业务水平

1.18.超声主机内置通讯模块，支持云端存储

1.19.支持手机扫描二维码存储原始图像信息和USB导出原始图像

1.20.无需借助wifi，主机可向手机端或PC端发起实时远程会诊和教学

1.21.支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制

1.22.内置电池实时扫查时间≥6小时

1.23.开机到进入检查状态时间≤50秒，大容量固态硬盘≥200G

1.24.内置探头接口≥4个，支持开机状态下插拔探头

1.25.▲机器具备穿刺针增强技术，平面内、外穿刺时，可实时观察穿刺针尖走行路径；

1.26.▲探头上自带按键，可操控主机。

1.27.AI人工智能识别神经、肌肉、血管，具备颜色标注，便于临床医生自我学习和辅助教学

1.28.教学视频录制功能，无需录像设备即可通过主机把操作手法、实时超声图像、语音同屏同步录制成教学视频

2.探头规格

2.1.凸阵探头1把：单晶体凸阵探头,超声范围频率1.0—6.0MHz

2.2.线阵探头1把：高频线阵探头,4.0—15.0MHz

2.3.心脏探头1把：单晶体心脏探头，超声范围频率1.0—5.0MHz

3.系统技术参数及要求

3.1.二维灰阶成像单元

3.1.1.扫描线：每帧线密度≥120超声线

3.1.2.发射声束聚焦：发射≥8段

3.1.3.接收超声信号动态范围、及可调范围≥170dB

3.1.4.回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

3.1.5.预设条件：针对麻醉科图像检查预置条件，如：臂丛神经、股神经、坐骨神经等

3.1.6.增益调节：B/M可独立调节

3.2.彩色多普勒参数

3.2.1.彩色显示帧频

3.2.2.相控阵探头深度18cm时，彩色显示帧频≥30帧/ s

3.2.3.凸阵探头深度18cm时，彩色显示帧频≥27帧/ s

3.2.4.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

3.3.5.显示控制：零位移动分±8级

3.3.6.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）

3.3.频谱多普勒参数

3.3.1.方式：脉冲波多普勒：PWD

3.3.2.最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s;CWD：血流速度≥11.8m/s

3.3.3.最低测量速度：≤3mm/s(非噪声信号)

3.3.4.显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等

3.3.5.取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm

3.3.6.显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位

4.测量功能

4.1.一般测量

4.2.多普勒血流测量与分析

4.3.外周血管测量与分析

（三）配置要求：

1.超声诊断系统主机1台

2.配置探头：高频浅表探头1把，腹部探头1把，心脏探头1把

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小微企业给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，本项目采购标的对应的行业主要为工业。联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，全部货物均由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

5.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 34分 | 投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中“技术需求”的，得基准分34分；标▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣2分；非▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注： 1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.“技术需求”中标▲指标，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、加盖制造商公章的产品说明等，需在《技术需求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，视为负偏离。 3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 项目实施计划 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合打分，包括但不限于关于交货、安装等方面。 方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，优于项目需求的，得10分； 方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，符合项目需求的，得7分； 方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，不能完全符合项目需求的，得4分。 未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等进行评分。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，优于项目需求的，得10分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，符合项目需求的，得7分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能完全符合项目需求的，得4分； 未提供方案的不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 10分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于培训计划的内容、方式、时间、人次数等。 方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行，优于项目需求的，得10分； 方案基本完整、较为科学合理，符合项目需求的，得7分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，不能完全符合项目需求的，得4分。 未提供方案的不得分。 |
| 6 | 所投产品业绩 | 4分 | 投标人或所投产品制造商或其他代理商，自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来（含），与所投产品同品牌的同类产品合同复印件，加盖投标人公章，满足前述要求的业绩证明材料，有一份得2分，否则不得分，本项最多得4分。 |
| 7 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标产品配置及分项报价表

十二、技术需求响应及偏离表

十三、商务需求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。     主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/盐城市第一人民医院

根据贵方的JSZC-320900-HWZX-G2024-0883	号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标产品配置及分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

商务需求需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

十四、开标一览表（01-07包适用）

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 根据所投标段自行填写名称 | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年      月      日

开标一览表（08-09包适用）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：根据所投标段自行填写

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 （根据所投标段自行填写） | _______________元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年      月      日

十五、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人/授权代表签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：         日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。