招 标 文 件

项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院粉末X射线衍射仪采购项目

项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2025-0001/NYCG2025-H014/GPDI-NJ-2025-00915

招标人：南京邮电大学

招标代理机构：广东省电信规划设计院有限公司

2025年4月

目录

第一章  招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、投标人资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、投标文件的递交	5

五、发布媒介	5

六、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	15

七、授予合同	16

第三章  合同条款及格式	18

一、南京邮电大学采购合同（国内货物类模板合同）	18

二、进口设备供货及技术服务协议	21

第四章  项目需求	24

第五章  评标方法与评标标准	30

一、评标方法与定标原则	30

二、 评标标准	30

第六章 投标文件格式	34

一、 评标索引表	37

二、投标函格式	38

三、投标一览表	39

四、资格性文件证明材料	40

五、技术参数响应偏离表	48

六、商务条款偏离表	49

七、合同条款偏离表	50

八、评分项审查材料	51

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）	52

## 第一章  招标公告

本招标项目为南京邮电大学材料科学与工程学院粉末X射线衍射仪采购项目，项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2025-0001/NYCG2025-H014/GPDI-NJ-2025-00915,招标人为南京邮电大学，招标代理机构为广东省电信规划设计院有限公司。资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

### 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2025-0001/NYCG2025-H014/GPDI-NJ-2025-00915

项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院粉末X射线衍射仪采购项目

预算金额：250万元

最高限价：250万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

行业划分: 工业

交货期：国产货物：合同签订后3个月内到货并安装调试完毕；进口货物：合同签订后10个月内到货并安装调试完毕。

质保期：本项目须提供不少于一年的免费原厂整机质保服务（配备真空波纹管1根），其中转靶质保至少2年，质保期内产生的一切费用（包括维修费、运费和报关费用）由中标人承担，质保期从验收合格之日起计算。

交货地点：南京邮电大学指定地点。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

### 二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份的资产负债表和利润表，或由第三方专业机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.本项目不接受联合体投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

5.本项目接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.本项目的特定资格要求：投标人若为进口设备代理商，需提供投标设备的合法有效来源证明材料，包括但不限于授权书、销售协议、代理协议等。

### 三、获取招标文件

时间：2025年4月19日08时30分至2025年4月25日17时30分（北京时间，下同）。

地点：通过“招标代理机构”的电子平台获取招标文件。

方式：线上获取，售价 500 元（人民币），售后不退。通过“招标代理机构”的电子平台进行文件费支付及网上获取招标文件。通过以下两种方式之一（a或b）即可进行费用支付。

a.手机端：获取时间内关注微信公众号“采易招”点击“公共服务”-“投标登记”-“公开项目/邀请项目”找到相应的项目进行登记，并进行材料上传及支付。

b.PC端：输入“采易招”网址（https://bidding.gpdi.com/），注册登录后，点击“我要报名”找到相应的项目进行登记，并进行材料上传及支付，文件的自助获取。

“采易招”获取文件的说明：

①报名上传材料：（1）单位营业执照扫描件（加盖公章）；（2）法人代表证明书扫描件（加盖公章）；（3）法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）（按顺序上即可）；

②“采易招”技术支撑电话：020-38637609（工作日8:30-12:00，下午2:30-5:30）。“采易招”客服支撑QQ：2604586483（工作日8:30-12:00，下午2:30-5:30）。

### 四、投标文件的递交

4.1纸质投标文件的递交：

递交纸质投标文件的截止时间（即投标截止时间）为：2025年5月9日14时00分；

投标文件递交地点：南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼会议室一

请务必预留充足时间，如不能在投标截止时间前递交投标文件，后果自行承担。

4.2本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。

4.3出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

### 五、发布媒介

江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn)、南京邮电大学官网（http://zbb.njupt.edu.cn/）网站上发布、自发布之日起公告期限为5个工作日，其他媒介转载无效。

### 六、本次招标联系方式

6.1招标人信息

名称:南京邮电大学

地址:江苏省南京市栖霞区文苑路9号

联系人:张老师

联系方式:025-85866541

6.2招标代理机构信息

名称: 广东省电信规划设计院有限公司

地址: 南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼

联系人: 蒋卫林、卜彩霞、王永琰、徐康康、吴晓佳、陈荟伊

联系方式: 15105161428、13901582163

6.3项目联系方式

项目联系人: 蒋卫林

联系方式：15105161428

联系邮箱：15105161428@139.com

招标人：南京邮电大学

招标代理机构：广东省电信规划设计院有限公司

2025年4月18日

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《南京邮电大学采购招标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费500元;

中标服务费交纳金额：按照招标人与招标代理签订的合作协议收取：

（1）中标服务费金额＞4000元（人民币）

按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定下浮58%收取，中标金额为计算基数。

- 中标服务费金额≤4000元（人民币）

若中标服务费金额≤4000元（人民币），按4000元（人民币）收取。

4.3交纳方式

交纳账户：

开户名：广东省电信规划设计院有限公司

客户号：001610256068

开户银行：中信银行广州花园支行

开户账号：3110930009560000005

开户银行行号：302581044398

开户银行地址：广州市天河区珠江新城华就路12号三银大厦首层。

交纳时限：中标公告发出之日起届满期限后5日内领取中标通知书时，同时缴纳中标服务费。注：请中标人在确定中标结果后三个工作日内将中标服务费以银行电汇（凭证的备注栏须注明：“南邮服务费”）汇至账户。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

### 二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室或招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前15日前以书面形式通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，招标人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在网站上公布，并对所有投标人具有约束力。（网址详见招标公告）。

8.3为使投标人编写投标文件有充分时间，对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有潜在投标人。

### 三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件评审索引表；

10.2投标函；

10.3投标一览表；

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标一览表。

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照招标文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）；

（2）报价采取总承包方式，均以人民币报价。包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价，如投标产品为进口产品，投标相应报价必须报进口免税价，进口免税价格须包含在采购人指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他或后续费用。

（3）投标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按投标一览表中价格为准。投标一览表（包含分项报价表）需盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.4投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人的身份证复印件；

（4）授权代表的身份证（原件备查）；

（5）财务状况；

（6）投标人纳税情况；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）无违法违规记录声明；

（9）招标文件中其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.5技术参数响应偏离表；

投标人参照招标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与招标文件相一致的带有技术参数的产品说明书。

10.6商务条款偏离表；

投标人按照招标文件中商务条款要求进行响应，并附《商务条款偏离表》。

10.7合同条款偏离表：

投标人按照招标文件中合同条款要求进行响应，并附《合同条款偏离表》。

10.8评分项审查材料；

10.9投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.10投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

12.1投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为120日。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件正本1份、副本4份、电子版投标文件1份（一般应为加盖公章的投标文件扫描件、PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件及报价一览表一并提交）。一旦正本和副本不符，以正本为准。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

### 四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件的密封包装（如图）应注明投标项目名称、正、副本、投标单位等信息。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

正本（副本）

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：

在	  年	月	日	时前不得开启

15.3未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前递交至指定地点。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

19、开标

19.l招标人将在招标文件中规定的时间和地址组织公开开标，投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人当众拆封宣读每份投标文件中“投标一览表”的内容，未列入投标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

22.1.2  符合性审查：依据招标文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评标工作组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标工作组按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标工作组根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

### 六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标人推荐中标候选人。最终由招标人根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在官网上进行公示，公示期限为1个工作日。（网址详见招标公告）

24.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人或者其他投标人恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，招标人有权重新组织采购。

25、质疑处理

25.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或招标代理机构。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；(二)对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，招标人将不予受理。

25.5招标人将在收到投标投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、货物和服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，招标人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

### 一、南京邮电大学采购合同（国内货物类模板合同）

南京邮电大学采购合同（国产设备）

甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：合同签订后15日内预付合同金额的40%，到货验收合格15日内付清余款。

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后___10___日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式四份，甲方叁份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：

行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号　025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日       联系电话：

### 二、进口设备供货及技术服务协议

进口设备供货及技术服务协议

| 甲方：南京邮电大学 | 招标编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 协议编号： |

经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买进口 ______________________及售后服务等事宜达成以下协议：

第一条：设备名称、型号规格、配置及技术指标要求、数量及成交价格

| 序号 | 设 备 名 称 \ 型 号 | 数量 | 单价 （美元） | 合计 （美元） | 生产厂家 | 生产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计美元： 美元 （＄ ）CIP南京邮电大学 详细配置及技术指标见附件 |  |  |  |  |  |  |

第二条：交货期

签订外贸合同之日起_________周内设备到达南京邮电大学项目现场。

第三条：付款方式及条件

甲方通过受其委托的外贸公司付款，以开具信用证（L/C）和货到后电汇（后T/T)两种方式支付：

货款分两次付清，第一次付款为总金额的90% (厂家发货后，乙方可凭装运单据兑付合同总金额的90%信用证（L/C），如货物自装运日起两个月内未能到达约定目的地的，乙方应在甲方发出书面通知后的五个工作日内，无条件向甲方全额退还已收取的合同款项，本条款不影响甲方因乙方迟延交货享有的其他合同权利)，第二次付款待设备验收合格后运行一个月无故障，经甲方用户书面确认后15天内付清(T/T)。

第四条：原产地、生产商与运输方式及包装。

原产地：

生产商：

发货港：

运输方式：空运。货物从发送地至南京机场的运费及保险费由乙方承担。乙方负责为交运设备投保合同总价110%的空运保险。南京机场至南京邮电大学项目现场的部分由甲方指定的外贸公司代为运输。

到货港：南京机场。

包装：提供货物的包装需适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

第五条：外贸合同签订方：

乙方的代理（中英文名）、地址

第六条：乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料。

第七条：质量保证与售后服务

1、乙方保证供应的设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则允许甲方退货或应保证更换并向甲方支付相关损失。

2、设备的免费质保期为交货经验收合格后     个月。

3、乙方在接到甲方用户故障通知后     小时内作出响应。

4、乙方违反质量保证和售后服务条款，甲方可要求合同金额3%的违约金。

第八条：安装调试及验收

1、乙方在仪器设备抵达甲方20个工作日前书面通知甲方设备安装所需条件，以利设备的正常安装调试。

2、设备到达现场，乙方应按甲方安排的时间派人到现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回；若货物在包装完好的情况下开箱出现货物损坏，乙方负责收回并重发；若货物包装有破损、设备有所损坏的，乙方应配合甲方联系确认，由责任方赔付，并且前述所有因乙方责任导致产生的费用全部由乙方承担。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

3、乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。安装调试结束后，甲乙双方根据进口合同规定的技术指标或设备出厂技术指标进行设备验收，并对结果签字确认。甲方所购货物通过验收，经甲方出具验收合格证明，视为验收合格。

第九条：不可抗力：由于生产或运输期间遇到的地震、台风、洪水等自然灾害及战争、政变等不可抗力引起的延期发货，乙方不需支付延误交货罚金。乙方应在上述不可抗力发生后14日以内书面通知甲方。

第十条：违约责任

1．乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金。

2．乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金。

3．乙方逾期交付物品，则每日按合同总额0.3%向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

第十一条：争端解决：

本协议的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。本协议未尽事宜，或在执行过程中双方存在争议的，由甲乙双方友好协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：本协议甲乙双方签字盖章后生效，并作为签订进口合同的有效依据。

第十三条：本协议一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

| 甲方（公章）：南京邮电大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法人代表（委托代理人）： |
| 用户代表： | 经办人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 2012 年 月 日 |

## 第四章  项目需求

一、总则

    - 本货物需求及规格要求适用于本次招标采购项下所有货物的招标。

    - 标注带“★”的为实质性要求，投标人必须逐条响应，如出现任何负偏离或不满足将视为无效投标。

    - 标注带“▲”号的为重要技术参数，投标人必须逐条响应，如出现任何负偏离或不满足将影响评分。

    - 投标人须对“技术参数要求”中未标“★”和“▲”项内容作出响应，若出现负偏离或不满足将影响评分。

    - 凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

    - 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

    - 本项目需求未尽事宜，由双方协商确定。

- 货物清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 交付时间 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉末X射线衍射仪 | 1 | 国产货物：合同签订后3个月内到货并安装调试完毕。 进口货物：合同签订后10个月内到货并安装调试完毕。 | 250 |
| 总价超过此价格的报价作无效标处理 |  |  | 总计 | 250 |

三、商务条款

1、付款方式：

本项目接受进口产品投标，付款方式根据是否为进口产品分为下列情况：

①如为非进口产品：合同签订后15日内预付合同金额的40%，到货验收合格15日内付清余款。

②如为进口产品：招标人通过受其委托的外贸公司付款，以开具信用证（L/C）和货到后电汇（后T/T)两种方式支付：

货款分两次付清，第一次付款为总金额的90% (厂家发货后，成交供应商可凭装运单据兑付合同总金额的90%信用证（L/C），如货物自装运日起两个月内未能到达约定目的地的，成交供应商应在招标人发出书面通知后的五个工作日内，无条件向招标人全额退还已收取的合同款项，本条款不影响招标人因成交供应商迟延交货享有的其他合同权利)，第二次付款待设备验收合格后运行一个月无故障，经招标人用户书面确认后15天内付清(T/T)。

若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照合同条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

2、验收要求：

由投标人负责办理运输等，费用由投标人负责，由招标人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货外，还应承担招标人的一切损失。

3、售后服务要求：

3.1用户培训：投标人需提供完整的用户培训方案，必须包括：

3.1.1现场培训：免费安装调试及现场培训、提供有关的全套技术文件。

3.1.2厂家培训及其他：免费国内培训名额4个。可以2个名额仪器验收合格后一年内使用，2个名额仪器验收合格后一年以后根据用户实际情况选择相应时间使用。

3.2售后服务具体要求：

3.2.1接到故障通知后8小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若招标人有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。

3.2.2为保证设备质保期满后的正常使用及维护，投标人需提供相关服务方案、维保收费明细及内容介绍。

4、质保期：

本项目须提供不少于一年的免费原厂整机质保服务（配备真空波纹管1根），其中转靶质保至少2年，质保期内产生的一切费用（包括维修费、运费和报关费用）由中标人承担，质保期从验收合格之日起计算。

四、技术参数要求

所购置粉末X射线衍射仪应采用当前最先进的技术，使用最稳定、性能最可靠的配件，至少应满足粉末/多晶样品全分析和薄膜样品全分析功能，如物相鉴定、晶面确认、晶粒大小分析、结晶度、物相定量、全谱拟合、结构解析、掠入射GIXRD分析、摇摆曲线测试、反射率测量以及高分辨XRD测试等功能；同时配置变温和充放电原位样品台。主要技术指标如下：

1 X射线发生器：

★1.1最大输出功率：≥9kW

▲1.2最大电压：≥45kV

★1.3最大电流：≥200mA

1.4 X射线防护当量：剂量符合国标≤1.0uSv/h，1.5mmPb当量，防护罩外任何一点的计量小于1.0uSv/h。

1.5电磁连锁保护，响应灵敏度高，无需任何其他辅助设施

1.6高压稳定度：±0.005% (外电路波动±10%)

2 X射线源：

★2.1旋转阳极靶，靶材Cu靶

★2.2最大工作功率：≥9kW

▲2.3焦斑尺寸：≤ 0.4 x 8mm

▲2.4灯丝材质：W

2.5阳极旋转速度：≥8000rpm

2.6灯丝数量：≥12根

3 高精度测角仪：

▲3.1 /测角仪，扫描方式：/方式，测角仪垂直放置，样品水平放置

3.2角度重现性：≤+/- 0.0001度

▲3.3最小可控步长：≤0.0001度

★3.4测角仪半径：≥300mm

▲3.5可动范围：不低于0度到160度

3.6光学编码直接定位和马达驱动控制（采用光学编码器技术与步进马达的双重定位）

3.7 验收精度：标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。

4 光学系统：

4.1 所有光学附件可自动识别、更换无需断电操作，光路自动准直校准调整

4.2多层膜人工抛物面晶体平行光系统，可用于纳米级薄膜样品测定

4.3发散度≤0.06度，Kα/Kβ≥99.5%

4.4聚焦光路及平行光路通过选择狭缝切换，软件上自动切换，不需装卸透镜

4.5高分辨Ge 2-bounce单色器

▲4.6程序式自动可变狭缝，可变范围≥0.05-7mm(0.01mm/步)

4.7自动可调防散射阻光片，可随入射角度的变化自动调整，保证全角度连续测试

5 器件识别和安装：

5.1所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别

5.2附件采用“一触式”连接技术，更换附件不需要关闭电源

6高分辨多功能样品台：

▲6.1 χ轴：范围不小于-5°~95° (最小幅度：0.001°)

▲6.2 φ轴：范围不小于±360° (最小幅度：0.002°)

▲6.3 Z轴：范围不小于-4mm~1mm (最小幅度：0.0005mm)

6.4 同时配标准样品台

6.5 样品架：不少于100个标准样品架；20个单晶硅样品架；20个块状样品架

7 高温XRD附件：

7.1使用温度范围：不低于室温-1000度

7.2 X射线窗材质：聚酰亚胺薄膜

7.3应用氛围：真空、大气、惰性气体等

8 电池充放电测试台：

8.1能实现电池材料的在线充放电测试

9 半导体阵列探测器：

▲9.1探测器材质：半导体Si，可实现0D、1D自由转换测量

▲9.2动态范围：≥108cps

▲9.3一维模式通道数：≥250个

★9.4探测器有效活性面积：≥380mm2

9.5背景<0.1cps

9.6测试模式：包括高强度和高分辨测试模式

10 软件：

10.1仪器通过智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节

10.2软件能根据样品情况推荐最合适的测试条件

10.3可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定

10.4软件可实现在线测试及数据分析功能，包括多晶/粉末样品和薄膜样品的全分析功能，如定性分析、无标样定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数精修、指标化、结构精修、结晶度计算、Rietveld结构精修、定量计算、粉末解结构（从头结构解析）、反射率分析、摇摆曲线分析等。

10.5配置专用卡片COD数据库，终身免费更新

10.6最新控制和应用分析软件，软件终身免费升级

10.7实体软件密钥数量：≥3个

11 辅助设备部分：

11.1计算机控制系统：

至少I7 CPU，32GB内存，硬盘1TB，27”显示器，DVD-RW可擦写光驱、Windows 10 OS。标配2台

11.2水冷系统：

11.2.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统

11.2.2工作要求：连续工作

11.2.3控温精度：优于±1°C

11.2.4供水流量：满足仪器工作要求

11.2.5水的温度：可调

12 工作条件：

12.1电源 220V & 380V (±10%)，50Hz

12.2环境温度20±5°C

12.3相对湿度<65%

12.4连续工作时间：连续操作

以上技术参数要求中标“★”和“▲”指标都须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或原厂针对该参数盖章的证明文件等证明材料；其余未标“★”和“▲”指标须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或原厂针对该参数盖章的证明文件或投标人针对该项指标提供的满足情况承诺书，并在技术参数响应偏离表备注栏中注明证明材料页码。

## 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 评标标准

2.1初步评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 【与营业执照、资质证书一致】 |
|  | 投标文件签字盖章 | 【有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章】 |
|  | 法定代表人授权书 | 【法定代表人及授权委托人身份证复印件与法定代表人证明书和法定代表人授权委托书一致】 |
|  | 投标文件格式 | 【按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨】 |
| 资格评审 | 基本要求 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，提供相关证明材料加盖公章。 |
|  | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份的资产负债表和利润表，或由第三方专业机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。提供相关证明材料复印件加盖公章 |
|  | 纳税情况 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）。提供证明材料复印件加盖公章 |
|  | 书面声明 | 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。提供原件加盖公章 |
|  |  | 2. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；提供原件加盖公章 |
|  | 信用记录 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。提供“信用中国”相关截屏打印件加盖公章。 |
|  | 非联合体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 响应评审 | 投标有效期 | 120日历天。 |
|  | 投标报价 | 唯一报价且满足投标一览表要求。 |
|  | 合同偏离 | 满足合同条款偏离表要求。 |
|  | 技术偏离 | 满足技术规格偏离表要求。 |
|  | 其他 | 法律法规规定的其他必须符合的要求。 |

2.2详细评审

2.2.1价格评审（30分）：

- 评审基准价的计算原则：低价优先法；

- 价格分采用低价优先法计算，即以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价（国产设备的评标基准价为其含税总价，进口设备的评标基准价为其不含税总价），其基准价格分为满分。

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留到小数点后两位。

2.2.2商务、技术评审（70分）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：完全满足招标文件的技术参数指标要求的得40分。 技术参数要求中加★项为实质性技术参数，每有一项负偏离视为无效投标； 技术参数要求中加▲项为重要技术参数，每有一项负偏离的扣2分； 其余技术参数每有一项负偏离的扣1分； 缺漏项算负偏离，满分40分，扣完为止。 （投标人务必按照各项技术要求在技术参数响应偏离表中如实详细填列，技术参数指标中标“★”和“▲”指标都须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或原厂针对该参数盖章的证明文件等证明材料；其余未标“★”和“▲”指标须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件或原厂针对该参数盖章的证明文件或投标人针对该项指标提供的满足情况承诺书，加盖公章，并在技术参数响应偏离表中注明证明材料页码。无相关资料证实的，做负偏离处理。） | 40 |
| 2 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目整体实施方案，实施方案包括但不限于项目组织实施、人员、设备运输、安装、调试、系统验收等，根据实施方案的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分。 方案详细完善、针对性、可操作性强的得7分； 方案明确、针对性、可操作性尚可得4分； 方案笼统概括、无针对性得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 7 |
| 3 | 应急方案 | 根据投标人提供的应急方案（如突发事件的处理措施、应急预案等）综合评分。 方案全面、具体，可行性强得5分； 方案比较全面、具体，可行性较强得3分； 方案笼统概括、可行性弱得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等）综合评分。 售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得7分； 售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分； 售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 7 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等）。 培训方式多样，内容丰富，针对性强得5分； 培训方式简单，内容完整，针对性较强得3分； 培训方式单一，内容少，针对性较弱得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 6 | 业绩 | 对距离投标截止日期三年内（以合同签订日期为准），投标人或投标产品厂家的类似业绩打分，每提供1个有效业绩得2分，最多得6分。要求提供业绩合同关键页复印件并加盖公章，原件备查。 说明：业绩时间以合同签订日期为准，合同关键页复印件包括合同名称、金额、项目内容、盖章、日期等关键内容。 | 6 |

说明：

价格标部分优惠政策如下：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.4、小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

## 投标文件格式

封面：

正本（副本）

投 标 文 件

项目名称：XXXXX

项目编号：XXXXX

投标人：XXXXXXXX

XXX年XXX月

投标文件目录

一、评标索引表

二、投标函

三、投标一览表

四、资格性文件证明材料

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、合同条款响应及偏离表

八、评分项审查材料

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

### 评标索引表

评标索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |

### 二、投标函格式

投标函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为                 招标文件，正式授权下述签字人_______________________(姓名和职务)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（120天）期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

### 三、投标一览表

投标一览表

项目编号：JSZC-320000-GPDI-G2025-0001/NYCG2025-H014/GPDI-NJ-2025-00915

项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院粉末X射线衍射仪采购项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 品牌/型号/规格 | 投标总价报价（万元） | 投标总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉末X射线衍射仪 | 1台 |  |  | 250 |

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：           （签字）

日期：      年       月      日

注：

- 投标报价为人民币包干价，应包含为完成本项目所发生的全部费用。

- 供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

3. 开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

4. 投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

5. 本项目选定的外贸代理公司为南京邮电大学入围范围内的代理公司，南京邮电大学协助办理入关、免税等相关证明材料手续。

本项目外贸代理包干服务费率为：0.07元/美元。若代理服务费金额＜2000元人民币，则按2000元人民币收取；若代理服务费金额＞20000元人民币，则按20000元人民币收取。

外贸代理包干服务费包含：银行费用、国内运费、报关费用、港杂费用、港口至甲方目的现场运保费、办理各项证书、代理报酬等一切费用。

备注:投标人所投产品如为进口产品，外贸代理费应包含在人民币总报价中，请在报价时综合考虑相关费用。

### 四、资格性文件证明材料

4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供相关证明材料加盖公章）

4.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：_______________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

投标人名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

4.3财务状况

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份的资产负债表和利润表，或由第三方专业机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。提供相关证明材料复印件加盖公章

4.4投标人纳税情况

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年9月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）。提供证明材料复印件加盖公章

4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：       。

投标人名称（公章）：

日期：   年    月    日

4.6无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京邮电大学

我单位     （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：      （公章）

日期：   年   月    日

4.7信用记录

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供“信用中国”相关截屏打印件加盖公章）。

### 五、技术参数响应偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：按照“第四章 项目需求”中的技术参数要求详细填列。

### 六、商务条款偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | .... |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件第四章“项目需求”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

### 七、合同条款偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有合同条款要求，并对所有合同条款要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

### 八、评分项审查材料

8.1实施方案

格式自拟。

8.2应急方案

格式自拟。

8.3售后服务方案

格式自拟。

8.4培训方案

格式自拟。

8.5业绩

合同业绩表

| 序号 | 合同名称 | 合同签订时间 | 合同含税金额（万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人填写《合同业绩表》的同时，应按照表格顺序提供合同证明材料（须提供业绩合同关键页复印件加盖单位公章（合同关键页复印件包括合同名称、金额、项目内容、盖章、日期等关键内容），业绩时间以合同签订日期为准。(原件备查)

### 九、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查

询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：           	项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）