招 标 文 件

项目名称：亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购项目项目编号：JSZC-320902-CSXM-G2024-0019

盐城市亭湖区卫生健康委员会

2024年9月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………15

采购需求……………………………………22

评标方法与评标标准………………………31

投标文件格式………………………………34

第一章招标公告

项目概况 亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-CSXM-G2024-0019

2、项目名称：亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4、预算金额：133.97万元。

5、最高限价：133.97万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6、采购需求：亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体详见招标文件第四章项目需求。

7、合同履行期限：合同签订后15日历天内供货完成，并安装调试完成，通过验收。

8、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

9、质保期：3年。

10、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

3.2投标人必须根据投标产品的类别，提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

3.3投标人必须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月27日至2024年10月24日，每天上午08:30至12：00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月25日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子响应文件一份(通过系统提交)；纸质响应文件正本一份，副本二份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理机构，未中标单位不需要提供）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：盐城市亭湖区卫生健康委员会

地址：盐城市亭湖区建军东路131号

联系方式：孙科长 18932297777

2、招标代理机构信息

名称：江苏成顺项目管理有限公司

地址：盐城市开放大道5号东进国际装饰城1号楼7楼

联系方式：宋女士，13770048393

3、项目联系方式

项目联系人：孙科长

联系方式：18932297777

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问及澄清

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 标的物

采购人需求的设备及技术服务等。

13.3有关费用处理的约定

13.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3本次招标代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准计取，由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标人在开具中标通知书前直接向招标代理机构缴纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因（如有）。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 合同条款及格式

盐城市亭湖区政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、采购范围及内容：亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件。

二、设备质量与供货期

1、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2、合同履行期限：合同签订后 15日历天内供货完成，并安装调试完成，通过验收。

三、合同价

1、总价为人民币元整（¥：    ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

四、付款方式

方案1：

1、合同签订后预付合同价款的30%；

2、所有设备安装调试结束，经甲方验收合格且经审计后当年年底付至审定价款的50%；

3、经甲方验收合格后第二年年底付至审定价款的95%；

4、余款质保期满后一次性结清。

以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

方案2：

1、所有设备安装调试结束，经甲方验收合格且经审计后当年年底付至审定价款的50%；

2、经甲方验收合格后第二年年底付至审定价款的95%；

3、余款质保期满后一次性结清。

以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

注：在签合同时，如乙方明确表示无需预付款则按方案2执行付款。

五、结算方式

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

六、交付与验收

1、乙方应保证所供设备必须为全新配套原装的，技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。

2、乙方向甲方提供设备供货清单。当设备到达交货地点后，甲方对设备数量和外包装进行验收，并签发“收到设备证明”文件。

3、乙方完成本项目的采购、运输、安装、调试后可向甲方申请项目验收。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

5、甲方在收到乙方提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由甲方商定。

6、设备运行测试和验收

6.1甲方依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2不合格的设备需无条件更换。

7、甲方在收到验收报告后一月内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

8、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总价），同时乙方还应承担逾期支付项目成果对甲方造成的经济损失。

9、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准。

七、售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2小时内到达甲方现场。

4、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费质量保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

6、售后服务：投标人须按招标文件要求和投标人的承诺执行。

注：其它按照乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

八、双方的权利与义务

甲方的权利与义务

1、自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

2、在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

3、可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

4、依据本合同约定按时支付合同价款。

乙方的权利与义务

1、严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

2、对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

3、设备发运时附相关技术资料，包括设备安装前对安装环境的要求、设备安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

4、向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

5、随时接受甲方的监督与检查。

6、提交进度付款申请表，要求支付进度款。

九、违约

1、甲方不能按时支付进度款，由甲方承担违约责任，每迟延支付一天，向乙方支付逾期支付部分万分之五的违约金。

2、因乙方原因，不能按时交付验收的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总价30%的违约金。

3、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等法律法规执行。

十、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十一、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故,如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约任一方由于受诸不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

十二、保修期限

1、根据招标文件要求及投标承诺，待合同所供设备由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，并经甲方验收合格之日起开始计算质保期。

2、质保期为    年（自甲方验收单签字日期之日起计），具体按乙方投标承诺执行。

十三、履约保证金

1、本项目履约保证金为合同价的10%，即人民币元整（¥：    元）

采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例，本项目履约保证金调整为合同价的5%。

2、履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

5、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、合同的解除、转让、修改、补充

一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十五、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

十六、补充

1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②投标文件；

③中标通知书；

④相关技术规范、标准；

⑤招标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、本合同签订后，经甲、乙双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。

3、如乙方所供设备在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

4、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，除返还甲方全部已支付费用外，还应支付甲方合同总金额的10%作为赔偿。

5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

7、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

8、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

9、未尽事宜

合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

十七、合同的生效

合同订立时间：2024 年    月    日

合同订立地点：盐城市亭湖区卫生健康委员会

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章/签字）：法定代表人或授权代表（签章/签字）：

联系电话：联系电话：

地址：         地址：

签订日期：      年    月   日

第四章项目需求

项目属性:货物类项目。

一、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声清洗机 | 1.实现超声波清洗功能； 2.超声功率：≥2000W； 3.容积：≥80升； 4.超声频率：40KHZ、80KHZ、100KHZ可变； 5.材质：槽体均为不低于304不锈钢材质，耐用、易清洗。外装饰罩为全不锈钢，外形美观、易于擦洗，配置全套不锈钢篮筐。 | 台 | 1 |
| 2 | 煮沸机 | 1、实现高温煮沸消毒，上油等功能； 2.功率≥9KW； 3.单槽容积：≥80升； 4.电控进水、排水，加热温度为室温至99℃； 5.材质：槽体均为不低于304不锈钢材质，耐用、易清洗。外装饰罩为全不锈钢，外形美观，易于擦洗，配置全套不锈钢篮筐。 | 台 | 1 |
| 3 | 水枪 | 一把枪、8个常用喷头，压力可调节 | 套 | 2 |
| 4 | 气枪 | 一把枪、8个常用喷头，压力可调节 | 套 | 2 |
| 5 | 洁、污分色专用整理箱 | 尺寸：长≥600mm、宽≥400mm、高≥330mm | 个 | 40 |
| 6 | 心电图机（含电脑、打印机） | 1、数字式心电图机，支持12导心电图+心向量同步采集； 2、★心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键； 3、显示屏幕≥10英寸；内置热敏打印机，支持报告自动打印； 4、支持智能操作系统，可远程更新升级； 5、★心电图主机支持内置4G和2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi，不接受外置模块； 6、输入阻抗：≥100MΩ； 7、内部噪声：≤10μVP-P； 8、定标电压：1mV±1%； 9、共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）； 10、耐极化电压：±600mV； 11、频响范围：0.01-350Hz全频滤波； 12、时间常数：≥5s； 13、支持NFC识别和GPS定位功能； 14、QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置； 15、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息； 16、心电图机支持本地报告进行同屏对比； 17、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号； 18、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断； 19、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能； 20、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒； 21、内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；支持持续工作时间≥8小时； 22、存储量：支持10000份心电数据存储； 23、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 24、支持心电事件、起搏心电、晚电位；阿托品试验采集及处理流程； 25、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能； 26、配置电脑及激光打印机各一台。 | 套 | 4 |
| 7 | 5G单兵记录仪 | 1、显示屏：≥2.4 英寸液晶彩色触摸屏； 2、屏幕分辨率：≥240×320 3、电池容量：≥3400mAh （更换电池 3~5 分钟不断电）； 4、摄像头：主摄像头 ≥800 万像素，辅摄像头≥ 200 万像素 5、视频分辨率：≥1280×720 6、视角：水平≥125度，垂直≥68度，对角线≥160度； 7、白平衡：支持； 8、闪光灯：支持 9、红外夜视：3米可辨，5米可见； 10、存储：≥4GB RAM + 64GB ROM/128GB ROM 11、扬声器功率：≥2W； 12、MIC：支持双 MIC； 13、定位：GPS、北斗、GLONASS；支持联合定位（默认）； 14、Wi-Fi：支持 2.4G/5G，IEEE802.11 a/b/g/n/ac； 15、蓝牙：BT 5.1 16、NFC：支持卡模式、Reader 模式； 17、外部接口：Type C USB 2.0；TF 卡槽：仅作为加密卡使用 18、SIM 卡：支持硬 SIM 卡（单插槽，nano卡）； 19、充满电时间：≤2小时； 20、工作时间：视频录制≥9小时；视频回传≥ 4小时（720P） 21、录制文件占比：录制条件：1080P（H.265/30fps/4M）；文件大小：1.8GB/小时； | 台 | 20 |
| 8 | 除颤监护一体机 | 1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.★彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率≥800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 18.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 21.配置血氧饱和度监测、无创血压监测、体温监测。 22.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 24.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 25.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 27.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 28.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 30.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 31.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 32.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 | 台 | 2 |
| 9 | 12导心电图机 | 1.12导心电波形能打印于A4和US letter大小的热敏纸； 2.★起搏器采样率不低于16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.内置存储容量不低于800份； 9.电池单次充电至少可供打印400份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告； 17.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 18.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 19.心电放大器：直流耦合； 20.走纸速度：可选5、12.5、25、50 mm/s； 21.配置电脑及激光打印机。 | 套 | 2 |
| 10 | 微量注射泵(双) | 1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能； 2.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者； 3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h； 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml； 5.★快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.KVO流速：0.1-5ml/h； 7.★可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； 8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 9.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液； 10.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定； 11.LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 12.全中文软件操作界面； 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 14.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 15.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17.★压力报警阈值可调，最低75mmHg； 18.信息储存：可存储至少1000条的历史记录； 19.★双通道注射时，电池工作时间≥3小时@5ml/h，可升级至≥6小时@5ml/h； 20.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能； 21.防异物及进液等级IP34； 22.可升级无线模块，实现无线联网监测； 23.整机重量不超过3.6kg； 24.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 | 只 | 2 |
| 11 | 呼吸机 | 一．基本要求 1.★电动电控型呼吸机，适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持。 2.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 3.采用≥12英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800，中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认，具备锁屏功能。 4.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 5.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 6.★具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 7.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：VCV和同步间歇指令通气SIMV、PCV和同步间歇指令通气SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel等模式。 3.高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。 4.具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 5.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 6.具备自动气管插管阻力补偿功能，插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 7.★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.1-10s 四．其他功能要求 1.自动漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 2.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 3.★信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。 4.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 | 台 | 2 |
| 12 | 吸引器 | 1.抽气速率：≥20L/min； 2.极限负压值：≥80kPa ； 3.负压精度：±5kPa； 4.负压指示器：表盘指针显示压力； 5.过滤器：具有滞留颗粒物的装置； 6.收集罐：≥1 L； 7.最高噪音值：≤70dB； 8.内置锂电池：14.8V，≥2600mAh； 9.通过国际EN1789测试，提供第三方权威认证证书； 10.标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作； | 台 | 2 |
| 13 | 可视喉镜 | 1、 可视喉镜镜片参数 ★1.1 喉镜片采用进口医用级PC料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒 1.2 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：≤35mm； 1.3 镜片长度：≥119mm； 1.4 镜片厚度（摄像头处）：≤10mm； 1.5 镜片角度：≥41度； 2、可视喉镜标准配置 2.1 防护箱一只； 2.2 主机（手柄连同显示屏）一套； 2.3 充电器一个； 2.4 数据线一条； 3、 可视喉镜技术要求 3.1 显示屏； 3.1.1 高清广角显示屏≥3英寸； 3.1.2 分辨率：≥960×480； 3.1.3 屏幕旋转角度：前后：0º～135º，左右：0º～275º； 3.1.4 具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥32G； 3.2 摄像系统 3.2.1 数字化摄像系统，像素≥200万； 3.2.2 视场角≥72°； 3.2.3 有效景深：3～100mm； 3.2.4 超强的防雾功能：开机即用，无需预热； 3.2.5 光照度：≥3000lux； 3.3 电池 3.3.1 电池容量≥3400mA； 3.3.2 充电时间:≤4h； 3.3.3 电池放电时间≥6h； ★3.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能； 3.5 具有AV输出功能，方便教学及演示； 3.6 手柄和摄像系统的连接采用一体化设计，更加人性化，符合使用习惯； | 套 | 2 |
| 14 | 心肺复苏机 | 1.适用范围： 1.1.符合最新国际2020版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。 2.主要技术指标： 2.1.按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤； 2.2.按压频率：110次／分（误差±3次）； 2.3.按压深度：30-55mm，调节步进可精确到1mm； 2.4.按压释放比：1:1； 2.5.按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式； 2.6.30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒； 2.7.★采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量； 2.8.主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度； 2.9.最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压； 3.安全可靠性： 3.1.★驱动方式：电动电控； 3.2.电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟； 3.3.电池最大充电时间：≤2小时； 3.4.外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电； 3.5.具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟； 3.6.按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回初始位； 3.7.环境试验应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的规定； 3.8.运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009的规定； 4.数据存储和传输： 4.1.★终端显示屏：可显示按压深度，按压深度波形，按压频率，按压时间，按压中断时间以及心肺复苏总时间，可显示CCF值； 4.2.终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间； 4.3.具有USB接口,用于软件维护与升级； 4.4.具有≥16G内存； 5.心肺复苏机可与同品牌呼吸机联动，实现按压通气精准控制； 6.其他 6.1 通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》； 6.2 防水防尘等级：IP44； | 台 | 2 |
| 15 | 简易呼吸气囊（成人） | 可重复使用，有效期≥3年； 球体容积≥1500ml 限压阀压力 40cmH2O<P<60cmH2O 死腔量 <65ml 呼气阻抗 <5cmH2O 吸气阻抗 <5cmH2O 储气袋容量 2000ml 病人阀接头锥度尺寸 参照YY1040.1-2015标准执行。 | 个 | 1 |
| 16 | 简易呼吸气囊（儿童） | 可重复使用，有效期≥3年； 球体容积≥550ml 限压阀压力 35cmH2O<P<50cmH2O 死腔量 <21.5ml 呼气阻抗 <5cmH2O 吸气阻抗 <5cmH2O 储气袋容量 1600ml 病人阀接头锥度尺寸 参照YY1040.1-2015标准执行。 | 个 | 2 |
| 17 | 氧气包 | 容积：≥42L | 只 | 2 |
| 18 | 氧气湿化瓶 | 0-15，0-25，压力15-20mpa,cga 870接头 | 个 | 2 |
| 19 | 车载系统（监控、5G路游器、平板等 | 一、车载终端 1、一体式工业结构设计：适合台面安装。 2、操作系统：基于 Android 7.1操作系统。 3、≥7寸触摸显示屏：显示屏分辨率≥1024*600。 4、支持RFID、IC卡司机信息卡。 5、支持外接营运状态显示屏、出租车顶灯、计价器、翻牌器等出租车外设。 6、无线通信：支持4G全网通。 7、WIFI:内置 WIFI 热点，可共享上网。 8、最多支持4路视频,支持1路摄像头录音。 9、支持VOIP语音通话。 10、集成讯飞语音，支持中英文TTS语音合成。 11、支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能。 12、具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端； 13、功耗低，熄火检测到电瓶电压低时候可进入零功耗状态，此时工作电流小于2mA，可有效保护汽车电瓶防止过放。 14、电源多重保护，可适应车内复杂电源干扰环境。 15、提供二次开发SDK 二、急救医疗业务终端 规格及用途：高能5G全网通安卓医生工作终端 8G+128G 全网通5G版 (内置急救电子病历APP,含授权) 三、车载硬盘录像机 1.设备： (1)支持4路1080P视频输入、POE供电； (2)支持1个2.5寸SATA 硬盘、1个SDHC卡； (3)无风扇设计、全铝机身、专业减震技术； (4)支持3G/4G、WiFi 、GPS/北斗等； (5)支持行车状态记录功能：包括车速、转向、刹车、倒车、车门开启统计等； (6)支持双码流、支持动态码率编码技术，适应无线网络带宽变化； (7)支持报警联动录像预录功能； (8)支持6~36V宽电压输入； (9)内置UPS，确保异常断电不丢录像； (10)通过ISO7637-2汽车电磁兼容标准测试； (11)1 DIN标准工业机箱尺寸，适合机车前装。 2.本次配置： (1)内置存储空间：SATA硬盘，2TB容量 (2)视频传输方式：4G网络 含4个半球形最大分辨率为1920x1080适配高清摄像头（内置拾音器）。 四、工业路由器 规格及用途：工业级5G无线路由器 1、CPU≥四核； 2、内存≥512MB； 3、存储：≥8GB； 4、以太网口：支持1xWAN、3xLAN(千兆)； 5、SIM卡：支持2XSIM(自弹式)； 6、串口：支持1xRS232、1xRS485接口； 7、USB：支持1个USB接口(内置1个TF卡)； 8、无线接入：支持2G/3G/4G/5G全网通，NR、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等支持CHAP/PAP认证；支持2.4G、5.8GWiFi,支持AP、Station、1Repeater模式； 9、有线接入：支持WAN有线接入，支持静态1P、DHCP、PPPOE等连接方式； | 项 | 1 |

二、其他

1、所有设备根据甲方需求必须与现有信息管理系统无缝对接，所需的费用包含在投标总价中。

2、合同履行期限：合同签订后15日历天内供货完成，并安装调试完成，通过验收。

3、免费质保期：3年。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 一、投标报价（总分30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |  | 30分 |
| 二、技术响应（总分40） |  |  |
| 技术参数 | 技术参数全部满足招标文件采购需求的得40分；带有标★号的技术参数及要求，未按要求提供满足参数要求的证明文件的视为负偏离，有1项扣2分，扣完为止。 注：1、带有标★号的，投标供应商须提供佐证材料原件彩色扫描件加盖投标单位公章，以投标人提供的技术资料（产品使用说明书、官网公示的技术参数、产品彩页、宣传画册、技术白皮书等）证明材料为依据，没有依据的不得判定其指标符合要求。且需在投标文件《技术参数响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离，佐证材料中不能体现的，评审时不予认可。） 2、各投标人须保证所填写参数的真实性并对所填参数负责，中标后如发现产品实际参数与填写参数不符合将取消中标资格，终止合同并没收履约保证金，对采购人造成损失的则赔偿相应损失。 | 40分 |
| 三、质保（总分3） |  |  |
| 质保期 | 投标人承诺满足招标文件约定的免费质量保修期的，得基本分2分；每增加一年的加0.5分，最高加1分，本项共计3分（以开标一览表承诺的免费质量保修期为准）。 | 3分 |
| 四、服务方案（总分27） |  |  |
| 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行评审打分，售后服务方案须包括但不限于：产品到货安装、调试校验、人员配备、维修响应时间承诺等内容。根据其优劣情况计分： 方案科学合理性强，内容详尽细致、可行性强的得9分； 方案科学合理性较强，内容较详尽细致、可行性较强的得8分； 方案科学合理性一般，内容一般、可行性一般的得7分； 未提供本项内容的本项不得分。 | 9分 |
| 服务体系 | 评委根据投标人提供的服务体系方案进行评审打分，服务体系方案须包括但不限于：服务体系、配套的管理制度、技术力量配备等内容。根据其优劣情况计分： 方案科学合理性强，内容详尽细致、可行性强的得9分； 方案科学合理性较强，内容较详尽细致、可行性较强的得8分； 方案科学合理性一般，内容一般、可行性一般的得7分； 未提供本项内容的本项不得分。 | 9分 |
| 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案进行评审打分，培训方案须包括但不限于：承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等内容。根据其优劣情况计分： 方案科学合理性强，内容详尽细致、可行性强的得9分； 方案科学合理性较强，内容较详尽细致、可行性较强的得8分； 方案科学合理性一般，内容一般、可行性一般的得7分； 未提供本项内容的本项不得分。 | 9分 |

节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业营业执照、投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》、投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业营业执照、投标产品有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》、投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区卫生健康委员会

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 货品名称 |  | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

2、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括（但不限于）设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，招标文件另有规定的除外。投标报价不得高于控制价。

3、中标后经采购人确认后方可供货。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十二、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 交验方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

十四、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 亭湖区数字化医共体“十张网”医疗设备采购项目 |
| 项目投标报价：（大写） （小写） |  |
| 供货期限： |  |
| 质量要求： |  |
| 我方承诺：本项目免费质量保修期为 年。如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目负责人（项目经理）。 |  |
| 是否提供《投标人企业（单位）类型声明函》：见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标价格明细表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

十五、服务方案

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。