苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0471

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年09月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	65

第六章 评标办法和评分标准	72

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0471 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人:谷工、严工 联系电话：0512-69820888、69820896 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67870690 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年10月21日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年10月21日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年10月21日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况： 西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年10月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0471

2.项目名称：西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：叁佰叁拾贰万贰仟玖佰元(¥3322900.00)

| 序号 | 标段名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 西苑医院苏州医院种植设备及超声骨刀 | 肆拾壹万伍仟伍佰元(¥415500.00) |
| 标段二 | 西苑医院苏州医院拔牙设备一批 | 肆拾柒万伍仟叁佰伍拾元(¥475350.00) |
| 标段三 | 西苑医院苏州医院牙髓活力测试仪 | 贰仟叁佰伍拾元(¥2350.00) |
| 标段四 | 西苑医院苏州医院牙周设备 | 伍拾万零捌仟元(¥508000.00) |
| 标段五 | 西苑医院苏州医院正畸设备等 | 肆拾肆万陆仟柒佰元(¥446700.00) |
| 标段六 | 西苑医院苏州医院口腔显微镜 | 肆拾捌万伍仟元(¥485000.00) |
| 标段七 | 西苑医院苏州医院口腔种植手术导航系统 | 玖拾玖万元(¥990000.00) |

5.最高限价：人民币叁佰壹拾伍万陆仟柒佰伍拾伍元整（¥3156755.00）

| 序号 | 标段名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 西苑医院苏州医院种植设备及超声骨刀 | 叁拾玖万肆仟柒佰贰拾伍元整（¥394725.00） |
| 标段二 | 西苑医院苏州医院拔牙设备一批 | 肆拾伍万壹仟伍佰捌拾贰元伍角整（¥451582.50） |
| 标段三 | 西苑医院苏州医院牙髓活力测试仪 | 贰仟贰佰叁拾贰元伍角整（¥2232.50） |
| 标段四 | 西苑医院苏州医院牙周设备 | 肆拾捌万贰仟陆佰元整（¥482600.00） |
| 标段五 | 西苑医院苏州医院正畸设备等 | 肆拾贰万肆仟叁佰陆拾伍元整（¥424365.00） |
| 标段六 | 西苑医院苏州医院口腔显微镜 | 肆拾陆万零柒佰伍拾元整（¥460750.00） |
| 标段七 | 西苑医院苏州医院口腔种植手术导航系统 | 玖拾肆万零伍佰元整（¥940500.00） |

6.合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

7.采购需求：详见采购文件第四章。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年10月21日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年10月21日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系方式：0512-67870690

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：69820888、69820896

3.项目联系方式

项目联系人：谷工、严工

电话：69820888、69820896

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目部分产品接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市中医医院） 的 （西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市中医医院 的委托，就 西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0471

二、项目名称：西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批

三、预算金额：叁佰叁拾贰万贰仟玖佰元(¥3322900.00)

| 序号 | 标段名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 西苑医院苏州医院种植设备及超声骨刀 | 肆拾壹万伍仟伍佰元(¥415500.00) |
| 标段二 | 西苑医院苏州医院拔牙设备一批 | 肆拾柒万伍仟叁佰伍拾元(¥475350.00) |
| 标段三 | 西苑医院苏州医院牙髓活力测试仪 | 贰仟叁佰伍拾元(¥2350.00) |
| 标段四 | 西苑医院苏州医院牙周设备 | 伍拾万零捌仟元(¥508000.00) |
| 标段五 | 西苑医院苏州医院正畸设备等 | 肆拾肆万陆仟柒佰元(¥446700.00) |
| 标段六 | 西苑医院苏州医院口腔显微镜 | 肆拾捌万伍仟元(¥485000.00) |
| 标段七 | 西苑医院苏州医院口腔种植手术导航系统 | 玖拾玖万元(¥990000.00) |

四、最高限价：人民币叁佰壹拾伍万陆仟柒佰伍拾伍元整（¥3156755.00）

| 序号 | 标段名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 西苑医院苏州医院种植设备及超声骨刀 | 叁拾玖万肆仟柒佰贰拾伍元整（¥394725.00） |
| 标段二 | 西苑医院苏州医院拔牙设备一批 | 肆拾伍万壹仟伍佰捌拾贰元伍角整（¥451582.50） |
| 标段三 | 西苑医院苏州医院牙髓活力测试仪 | 贰仟贰佰叁拾贰元伍角整（¥2232.50） |
| 标段四 | 西苑医院苏州医院牙周设备 | 肆拾捌万贰仟陆佰元整（¥482600.00） |
| 标段五 | 西苑医院苏州医院正畸设备等 | 肆拾贰万肆仟叁佰陆拾伍元整（¥424365.00） |
| 标段六 | 西苑医院苏州医院口腔显微镜 | 肆拾陆万零柒佰伍拾元整（¥460750.00） |
| 标段七 | 西苑医院苏州医院口腔种植手术导航系统 | 玖拾肆万零伍佰元整（¥940500.00） |

五、合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

六、招标内容：

第一标段：西苑医院苏州医院种植设备及超声骨刀

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科种植机 | 1 | 是 | 是 |
| 牙科种植手机 | 5 | 是 | 是 |
| 种植器械 | 1 | 是 | 是 |
| 超声骨刀 | 1 | 是 | 是 |

注：1、核心产品：牙科种植机。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

（1）牙科种植机：

- 显示屏：大尺寸的高能见度LCD背光液晶显示屏（非触屏）

- 控制面板：按钮式，单一功能按键，直观、简易操作。

- 马达转速范围：200-40000min

- 最大扭矩：≥80Ncm

- ★光照强度按钮：三档光照强度选择（无光-弱光-强光）

- 注水流量控制：五档水量控制，每档15ml,最大水流量为75ml,分段精准控制水量适应不同治疗需求

- 蠕动泵：外置式一体蠕动泵，最大程度防止意外漏水对主机主板造成损坏

- 脚踏：多功能无极变速脚踏，同时具备水流量、光照及程序选择按钮，防水等级IPX8

- 种植程序存储功能：提供8组程序存储，每组程序可设置8个步骤

- ★校准功能：设备带有一键校准功能，可对马达和弯手机进行校准检测，最大程度防止在种植过程中设备突然出现故障的情况

- 反转声音提示：设备带有反正功能，并同时带有提示音

- ★齿轮比：设备一共提供5种齿轮比模式选择（20:1/1:1/1:2/1:3/1:5）,适配不同的机头，基本可覆盖种植、修复、基牙拔除等治疗

- ★配套光纤弯机：搭配纯钛20:1种植弯机，搭配DURACOAT镀层，防腐防锈，一体式水管头卡夹

（2）牙科种植手机：

- 最高转速：2000转/min

- ★最大转矩：80Ncm

- ★机头密封系统：双密封系统

- 换针方式：按钮式

- 冷却方式：外部冷却和内部冷却

- 材质：不锈钢机身

- 清洗消毒：可在热清洗机内清洗，可高温高压消毒

（3）种植器械：

（1）种植基础器械

刀柄：圆形手柄14.5cm

拉钩颊：15.5cm

组织镊：带角度齿状工作端

骨刮：双工作端3mm\5mm，采用德国医院碳钢，耐磨且锋利

骨膜分离器：进口医用高碳钢材质，双工作端2.5mm\4.0mm

骨膜分离器：进口医用高碳钢材质，双工作端3.8mm\4.2mm

骨膜分离器带拉钩：17.5cm，颊拉钩和骨膜分离器一体式，适用于种植、牙周和翻瓣术等

组织剪：S型弯剪11.5cm，可拆卸

持针器：工作端采用钨碳合金镶片，极大地增加抓持力和稳定性，可加持40-50的缝线，15cm，适合临床种植手术应用的各种类型缝合

刮勺：双工作端3mm，采用德国医院碳钢

混合杯：带盖

种植专用纯钛吸引管：医用纯钛材质吸唾管，工作端直径1.5mm，且可拆卸工作端

手柄：通用型

口镜单面老涂层：单面铑涂层，圆形22mm

器械盒：15*1

（2）上颌窦内提升套装

提升器：直径2.0/2.5

提升器：直径2.5/3.0

提升器：直径3.0/3.5

提升器：直径3.5/4.0

提升器：直径4.0/4.5

上颌窦外提升套装

器械盒：18*1

牙探针：种植专用8/10/12/14/16/18/20

手术刀柄：不锈钢材质，圆形手柄

骨刮器：不锈钢材质 4/5mm

骨刮器:不锈钢材质 3/4m

剔挖器：不锈钢材质 1.5mm

上额窦底提升器：不锈钢材质，用于外提升

上额窦底提升器：不锈钢材质，用于外提升

剔挖器：不锈钢材质 2.0mm

骨粉输送器：不锈钢材质，用于输送骨粉

压骨粉器：不锈钢材质，用于按压骨粉

牙骨锉：不锈钢材质，双头网齿

锤子：全金属，骨锤

持针钳：16cm 直细头

镊子：弯，15cm无损伤型

上颌窦拉钩：不锈钢材质 双头

吸唾管：不锈钢 孔径3.2mm

牙科骨粉调和用金属容器：不锈钢材质 置骨器

（4）超声骨刀：

- 显示屏：大尺寸的高能见度LCD背光液晶显示屏；

- 控制面板：直观、简易操作，打造安全人性化操作环境；

- 额定电源：AC230V，50/60Hz；

- 振动频率：28～32kHz；

- 注水流量：10～75ml/min；

- 尖端主振幅：12μm～70μm；

- ★三种工作模式可选，适用范围广泛从骨切割到手术后的维护：

a、外科（SURG）模式；

b、根管（ENDO）模式；

c、牙周（PERIO）模式；

- 光源照明设计结构&可调节的LED光源：LED双光源照明结构，采用高透光率的光导玻璃体，聚光度

高，亮度稳定，为手术部位提供宽范围无死角的照明，且不容易引起视野疲劳。手机照明强度可选择：LED双光源照明根据手术需要调整光源大小，有关/低/高 三个选择；

- 手柄采用新型材料并符合人体工程学设计：手柄纤细，轻盈，操作时视野好，降低医生操作手感疲

劳度；使用新型材料即使大功率工作也不会使手柄产生过多的热量；

- 具备术后管道自动清洁功能，防止冲洗管道堵塞；

- ★程序：9个程序（外科×5、根管×2、牙周×2）；

- ★流速：

a、外科（SURG）模式：可分六档，从20ml/min～70ml/min进行选择；

b、根管（ENDO）和牙周(PERIO)模式：可分五档，从10ml/min～40ml/min进行选择；

- 振动强度：

a、外科（SURG）模式：以10%为单位在10-150%中进行选择；

b、牙髓（ENDO）和牙周（PERIO）模式：5% -100% ,50%以下每按键增加 5% ,50%以上每按键增加 10%；

- 功率调节：具有自动反馈功能和自动调节功能，可根据切削表面或手术部位，自动进行精确的功率

控制，从而获得最大的振动效率和最佳的稳定力量；

- ★手术过程中可设置爆发模式，会产生锤钻效果以利切割最坚硬的组织，根据坚硬骨头的密度从三个爆发模式等级中选择。

- 脚踏开关：具有良好的不透水性能，手术过程中可直接通过脚踏开启超声波，调节注水量，程序选

择及外科爆发模式功能选择。

- 拥有实现多种手术方式的、型号众多的工作尖系列（具有截骨、骨切除、骨整形、骨开窗、微创拔

牙、粘膜剥离、骨切削、龈上洁治、龈下刮治、种植体维护等多种工作尖），50多种工作尖供选择，能满足临床多种需要，且超声骨刀工作尖接口不变。

- 种植机与超声骨刀联动功能： 具有通过一个脚踏控制操作两个系统的联动功能。

第二标段：西苑医院苏州医院拔牙设备一批

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无痛口腔推麻仪 | 1 | 是 | 否 |
| 微动力系统 | 2 | 是 | 否 |
| 高速气涡轮手机 | 80 | 是 | 否 |
| 低速弯机 | 30 | 是 | 否 |
| 直手机 | 30 | 是 | 否 |
| 口腔拔牙器械 | 1 | 是 | 否 |
| 根管预备设备 | 2 | 是 | 否 |
| 根管预备手柄 | 10 | 是 | 否 |
| 根管测量仪 | 2 | 是 | 否 |
| 光固化机 | 5 | 是 | 否 |
| 热牙胶充填机 | 2 | 是 | 否 |
| 超声根管荡洗器 | 4 | 是 | 否 |

注：1、核心产品：微动力系统、热牙胶充填机。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

（1）无痛口腔推麻仪：

- 主机尺寸：约长222mm 宽102mm 高：205mm

- 主机重量：约1.7kg

- 电源：220V 50Hz

- 快速熔断器：FYSE；1.5A

- 功率：15VA±1.5VA

- 工作环境：温度5-40℃；相对湿度：≤70%

- 注射回吸功能：具备回吸功能

- ★注射模式：1.自动渐进模式(慢速→中速→快速渐进注射模式) 2.半自动均速（快、慢切换）

- 慢注药速度：0.25ml/1min

- 中注药速度：0.9ml/ 1min

- 快注药速度：2.2ml/1min

（2）微动力系统（每套配3把手机）：

- ★设空载转速（r/min）：1000～41500

- 最大水流量不低于50mL/min

- 气流量不低于1.5L/min

- 大气流量不超过40L/min

- 环境温度为：+5℃～+40℃

- 相对湿度:30%～75%

- 大气压力：70kPa～106kPa

- ★电机扭矩满足≥3.5Ncm

- ★设备标配1:3、1:5比例电动手机，满足外科，修复应用

（3）高速气涡轮手机：

- 转速:350.000-450.000min-1

- 头部直径:Ф11.2*H13.4mm

- 按钮换针式4孔接

（4）低速弯机：

- 1:1直接驱动器

- CA车针用(02.35)

- 最大转速30，000/min

- 按钮夹头

- 可视性改善:理想的平衡

（5）直手机：

- 等速1:1HP

- 车针用(ø2.35)

- 卫生机头系统

(4)最高转速:40,000 min-1

（6）口腔拔牙器械：

- 金刚砂车针：运输和贮存条件:环境温度范围:-40℃~+55℃C相对湿度范围:≤93%

使用条件:环境温度:5C~40℃℃相对湿度:≤80%

- 根管锉:用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形,采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械。

工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用

- 机用根管锉:本品采用镍钛合金材料制成，用于口腔根管治疗。

- 光滑髓针：用于牙休牙髓的治疗。由手持部分和细长工作端组成，采用不锈钢材料制成，工作端根

据用途的参异有不同的形状和表面。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。

- 拔髓针:牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查。由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材

料制成，工作端根据用途的差异有不同的形状和表面，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌

- 根管充填器：由GB1220中规定的12cr18Ni9或32cr13 Mo制造材料 12cr18Ni9时其硬度为

360-460HV0.3，3cr13 Mo 时其硬度为 510-620 HV0.3。表面应经过钝化处理。耐腐蚀性能应达到YY/T0149-93中沸水实验法的b级要求。头部锥度均匀，头部与柄部连接应牢固，能经受300N的拉力不松动。头部无锋棱、毛刺和裂纹

- 根管机用螺旋充填器：采用特殊形状及材质，不易折断。手柄部密接螺旋状弹簧，能吸收震动,也

使输药针不易折断。

- 纤维桩预备钻（P钻、G钻）：根管口漏斗形扩大等比G钻 能呈现直线性切削的效果

- 纤维桩：纤维根管桩主要由含有氧化锆的玻璃纤维组成配套用钻头(钻头与慢速手机连接使用)由不

锈钢组成

- 钨钢钻:本产品装在牙科用手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部头部与柄部用焊接工艺是碳化

钨金属，柄部是不锈钢金属，在颈部直径处连接成整体。

- 加长裂钻:本产品装在牙科用手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部头部与柄部用焊接工艺是碳

化钨金属，柄部是不锈钢金属，在颈部直径处连接成整体。

- 陶瓷托槽:用于口腔科正畸治疗。产品描述陶瓷托槽由透光性佳的陶瓷材料制作而成

- 金属托槽：用于口腔科正畸治疗。金属托槽由透光性佳的金属特殊材料制作而成

- 正畸弓丝：用于口腔正畸治疗，采用镍钛材料合金而成。

- 正畸粘接剂：本产品用于陶瓷、金属制品与牙釉质的粘接

- 自锁托槽：正畸颊面管在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形

- 小毛刷：用于粘结剂的图擦。

- 粘固粉调刀：该产品供调和粘固粉、牙托粉等用。

- 门汀充填器:该产品供调和粘固粉、牙托粉等用

- 牙科洁治器：外观:分离器除工作部位，外表应无锋稜、毛刺和裂纹。工作部位:分离器头部刃口应

微锐而不锋利，无缺口、卷口。连接牢固度:装配结构的分离器头部与柄部的连接应牢固，能经受 294N 的拉力而不松动。

- 牙用分离器（牙骨膜分离器）:外观:分离器除工作部位，外表应无锋稜、毛刺和裂纹。工作部位:

分离器头部刃口应微锐而不锋利，无缺口、卷口。连接牢固度:装配结构的分离器头部与柄部的连接应牢固，能经受 294N 的拉力而不松动。

- 牙科洁治器：外观:分离器除工作部位，外表应无锋稜、毛刺和裂纹。工作部位:分离器头部刃口应

微锐而不锋利，无缺口、卷口。连接牢固度:装配结构的分离器头部与柄部的连接应牢固，能经受 294N 的拉力而不松动。

- 牙刮匙（双头锐匙）：外表应无锋棱、毛刺和裂纹;头部匙形应对称。工作头部:匙口应为锐口，不

得有崩刃现象。连接牢固度:头柄装配结构的牙刮匙头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动。牙刮匙应以GB/T1220中规定的32Cr13Mo、40Cr13、12Cr18Ni9材料采用32Cr13Mo、40Cr13材料制成的应经热处理，硬度要求为

- 牙周袋探针 (刻度探针)：材料:整体结构的应以GB/T1220 中规定的40Cr13 或 32Cr13Mo材料制成，

头柄配合结构的牙周锉头部应以GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成;柄部应以12Cr18Ni9材料制成。产品头部表面经钝化处理。

- 剔挖器:剔挖器外表应无锋棱、毛刺和裂纹。工作头部:剔挖器刃口应微锐，无缺口、卷口。连接牢

固度:头柄装配结构的剔挖器头部与柄部的连接应牢固，经受 294N的拉力而不松动，整体结构的剔挖器应以GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo或68Cr17 材料制成。

- 成形片夹：应以GB/T3280 中规定的12Cr18Ni9材料制成,螺杆与铆钉应以GB/T4240 中规定的

12Cr18Ni9 材料制成,螺母应以GB4423中规定的HPb59-1 或H62雷司棒制成;成形片夹杆式的各另件应以GB/T1220 中规定的12Cr18Ni9材料制成。

- 戒指尺：不锈钢制成，用于测量K锉长度。

- 成型片：材料:成形片以12Cr18Ni9 材料制成。外观:成形片表面应色泽均匀，边缘及方孔应无明显

毛刺。硬度:成形片的硬度为350HV0.2~410HV0.2。粗糙度:成形片表面粗糙度Ra不大于0.8μm。

- 牙骨锤：牙骨锤 II型、III型锤面应以尼龙制成,锤头、柄应按GB/T700中 规定的A3或20中规

定的12Cr13、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。I型锤头、柄(嵌件)应按GB/T700 中规定的A3或GB/T1220中规定的12Cr13、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成，塑柄应以聚炳烯塑料制成

- 吸唾器头：不锈钢制成，用于吸引唾液及口水。

- 牙挺:输送器Q型的推拉杆和针头采用GB/T1220中规定的12Cr18Ni9,06Cr19Ni10材料制成。Q型其

它零部件采用GB/T4423中规定的HPb59-1或H62黄铜、GB/T1527G中规定的H68或H62黄铜管;

- 无针注射推进器 （铜质 有叶）：输送器Q型的推拉杆和针头采用GB/T1220中规定的

12Cr18Ni9,06Cr19Ni10材料制成。Q型其它零部件采用GB/T4423中规定的HPb59-1或H62黄铜、GB/T1527G中规定的H68或H62黄铜管;

- 去冠器 ：3x1型产品由头部、滑杆、尾帽、接头配合组成。开冠直型;开冠弯型产品由工作头及手

柄两部分连成一体。产品部为空心八角柄。

- 不锈钢托盘：作为口腔科复制模型时印模材料的承载体使用。

- 不锈钢牙科弯盘：不锈钢材质，用于口腔取模。

- 石膏调刀 （常规）：产品供调和粘固粉、牙托粉等用。

- 不锈钢镊子桶：不锈钢材质用于放置镊子

- 镊子：不锈钢材质，用于加持器械

- 口镜；不锈钢材质，用于发射口腔内部情况

- 眼科剪：剪应以GB/T1220中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成,眼用剪应经热处理,其

头部硬度为50HRC-55HRC，左右两片之差不大于4HRC。

- 止血钳 (普通)：材料:以 GB/T1220中规定的20Cr13 制成。外观:应对称，外表应无锋棱、毛刺、

裂纹。

- 持针钳：持针钳应以GB/T1220中规定的20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成,鳃轴采用

12Cr13、20Cr13材料制成，镶片持针钳头端镶有 YG11C的硬质合金材料

- 手术刀柄：规格 X3刀柄头部应经热处理，硬度应为510-580HV0.3。

- 手术剪：应以GB/T1220中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成,眼用剪应经热处理,其头

部硬度为50HRC-55HRC，左右两片之差不大于4HRC。

- 整形镊（宽柄有齿）：镊子应以GB/T1220中规定的12Cr13或20Cr13或05Cr17Ni4Cu4Nb或12Cr18Ni9

或06Cr19Ni10材料制成。

- 牙骨凿：连接牢固度:除1号~4号及ZS1号~2S5号外的骨凿，头部与柄部的连接应牢固，能经受300N

的拉力而不松动。硬度:骨凿应经热处理，制造材料为68Cr17、6Cr13Mo、32Cr13Mo时，其硬度要求为510-640HV。

- 研光器：用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的

除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。

- 口镜柄：产品由铜或不锈钢材料制成，柄部加工有雷丝，在使用时方便转动器械，且不滑脱。

- 唇夹拉钩：本产品由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。非无菌提供。

- 拔牙钳 （成人/儿童）：材料:钳身采用GB/T1220中规定的40Cr13或32Cr13Mo制成，弹簧片采用

GB/T1220中规定的20Cr13制成，鳃轴采用GB/T1220中规定的

- 12Cr18Ni9或20Cr13或06Cr19Ni10制成，螺钉采用GB/T1220中规定的

- 12Cr18Ni9或06Cr19Ni10制成。外观:咬骨钳应平整，对称、外表不应有锋、毛刺及裂纹

（7）根管预备设备：

- 采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，音小，发热少;

- 超迷你6:1减速比弯机头，360°可旋转;

- 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防针;

- 往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险;

- 无线手柄，操作更自如:

- 无线充电，干净卫生，使用便捷:

- 十种自定义程序和内置多种主流锉系统;

- ★扭矩和速度范围宽，扭矩0.4--5.0Ncm;转速为100-2500rpm

（8）根管预备手柄：

- 6:1 减速

- 连续正转、连续反转、往复旋转

- 最小车针柄配合长度：11mm

- 最大车针总长度:46mm

（9）根管测量仪：

1.电池：3.7V/2000mAh

2.电源适配器：~100V-240V    50Hz/60Hz，0.4A Max

3.输出信号电压：≤～200mV

4.输出信号频率：≤8kHz

5.功耗：≤0.5W

6.★磁吸式设计，屏幕可360°旋转，方便调整视角，具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能

7.显示：3.8英寸LCD屏

8.声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示

9.重量:613.5g±10%（其中底座283.5g±10%，机身330g±10%）

主要配置

主机         1台

测量线       1根

锉夹         4根

唇挂钩       5个

测量仪探针   2根

牙髓活力探针 2根

电源适配器   1个

测试器       1个

（10）光固化机：

- 功能：

(1.1)★齐全的工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式。

(1.2)准直光束输出，有效减少光损耗。

(1.3)恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

(1.4)充电座内置测光表。

- 主要技术参数：

(2.1)电源输入：100-240V~  50Hz/60Hz

(2.2)输出：DC5V/1A

(2.3)电池：约 3.7V 2000mAh

(2.4)工作模式：检查、标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲

(2.5)光照强度及定时时间：

| 模式 | 定时时间(秒) | 光强(mW/cm²) |
| --- | --- | --- |
| 标准 | 5、10、15、20 | 1000-1200 |
| 强光 | 3、5 | 1800-2000 |
| 超强 | 1、3 | 2700-3000 |
| 正畸 | 3*5、3*10 | 2700-3000 |
| 渐进 | 5、10、15、20 | 1000-1200 |
| 脉冲 | 10、15、20 | 1000-1200 |
| 检查 | 30、60 | / |

(2.6)导光棒光学有效面积：78mm²

(2.7)波长：385nm—515nm

(2.8)主机尺寸：约23mm×23mm×204mm

(2.9)主机重量：约108 克

(2.10)运行模式：短时运行设备

（2.11）OLED高清显示屏，中文显示界面

（11）热牙胶充填机：

- 显示屏可设置为适应左手或者右手操作;

- 热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围;

- 温控灵敏，显示简洁，操作方便;

- 热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择:150℃.180℃.200℃.230℃。

- 安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机;

- 主要技术参数

(6.1)电源输入：AC100--240V,50/60Hz,800mA Max

(6.2)电源输出：DC15.0V/1.6A

(6.3)电池：约3.7V/2000mAh 可充电锂电池

（6.4）★充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全；

（6.5）★注胶枪采用电能驱动出胶，同时可选配一次性使用注胶针；

（12）超声根管荡洗器：

- 通过可充电的电池供电。

- 可充电锂电池 标称电压：DC3.6V， 容量：750mAh

- 输入功率：100V-240V～ 50Hz/60Hz 0.4A-0.2A

- 电源适配器 输入：100V-240V～ 50/60Hz 0.4A Max 输出：5V 1A

- 主机保险：电源适配器 T1AL250V 使用的适配器应满足GB 9706.1和YY 9706.102标准的相关要求。

- 工作尖端参数 输出的尖端主振动偏移：≤150μm 输出的尖端振动频率：40kHz±10kHz

- 使用环境 环境温度为：+5℃ ～ +40℃ 相对湿度：30% - 75%

- 大气压力：70kPa ～ 106kPa

- ★有一个待机按键和一个环形开关按键，通过按压待机按键，可以调整机器工作状态，通过按压环形开关按键，可以启动或关闭荡洗模式

第三标段：西苑医院苏州医院牙髓活力测试仪

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙髓活力测试仪 | 1 | 是 | 否 |

注：1、核心产品：牙髓活力测试仪。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

牙髓活力测试仪：

- ★可实现电测和热测二合一功能，多维度，更精准

- ★电活力测试模式分为自动模式和手动模式，通过长按启停键进行自动或手动模式切换，当设置为自动模式后，屏幕显示AT，手动模式显示MT手动模式下，未进入测试状态时，通过点按启停键设置测试初始值，可设置为10-20-30-40。

- 电活力测试速率，共3档调节，1档最慢，2档适中、3档最快。

- ★机器配备彩色屏幕，屏幕上3D牙齿模型需根据数据、大小、显示相关颜色进行牙髓活力判定，绿色 1~39 ；红色 40~80

- ★无线手持式设计，可设置左右手使用习惯，屏幕显示翻转180度

- ★可设置2-15分钟待机时间(默认5分钟)

- ★可设置测试棒持续加热时间10-60秒(默认60秒)

- ★可设置10-60秒归零时间(默认20秒)

- ★可设置温度测试范围70℃±20℃

- ★电活力测试频率 1.6Hz±0.2H

- ★电活力测试值 1-80范围

第四标段：西苑医院苏州医院牙周设备

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无痛牙周治疗仪 | 1 | 是 | 否 |
| 无痛洁牙手柄 | 4 | 是 | 否 |
| 内置洁牙机手柄 | 10 | 是 | 否 |
| 牙周袋深度探测仪 | 1 | 是 | 否 |
| 半导体激光 | 1 | 是 | 否 |
| 牙周手术器械 | 1 | 是 | 是 |

注：1、核心产品：无痛牙周治疗仪。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

（1）无痛牙周治疗仪：

- 钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小

- 牙周工作尖细至0.4mm

- 水量和功率分为 12 档，双圆盘7寸大屏触摸智能控制，可调范围宽

- ★喷砂嘴采用水和砂最后一秒混合设计，防堵，防回流

- 产品内部由耐腐蚀元件组成

- 7寸LCD触摸显示屏，全功能触摸，智能触控

- 洁牙手柄和喷砂手柄能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒

- 无线脚踏多功能开关：无水震动、一键加强、出水清洗

- ★柔和LED 照明，提高临床操作效率

- ★双管路一键清洗，洁牙管路清洗60s，喷砂气路清洗15s

- 电动调压阀，智能触摸调节

- 使用外置线性电源，漏电流直降最低

- ★喷砂管路水加热38°C

- 恒压调砂功能，可以在气压档位不变的情况下调节出砂量大小

- ★高压反吹通砂，整机备带高压反吹通砂器，减低手柄堵的问题

（2）无痛洁牙手柄：

- 手柄带光

- 可高温高压消毒

（3）内置洁牙机手柄：

- 配套牙椅内置洁牙机使用

（4）牙周袋深度探测仪：

- ★工作尖端探诊压力：15gf ± 2gf

- 测量范围：0.2mm-12mm

- 测量精度：土0.15mm

- ★探针直径：0.5mm士0.03mm

- 测量结果显示方式：电脑实时显示

- 连接方式：有线连接

- 工作站：具备诊所管理软件的功能，同时包含ERP、PACS及IoT等功能模块。

- 数据处理终端：：含多功能有线脚踏

- ★软件功能模式：牙列检查模式、袋深模式、退缩模式、松动度模式、菌斑模式、分叉模式、膜龈

联合

- 其他功能：

(10.1)支持智能语音播报功能;

(10.2)针对系统性牙周检查而设计.具备牙周袋深度，牙龈退缩或增生，膜银联合检查，同时可记录，牙齿松动度，菌斑，缺失，根分叉的电子化记录和针对牙列常出现问题的标记;

(10.3)多种分析报告:菌斑报告、牙周检查完成报告、风险评估报告。统计报告和全口牙检查情况对比表等，可导出PDF文件，、可通过多途径进行分享;

(10.4)支持多个探针手柄共用电脑系统;

(10.5)支持牙齿状态标记;

(10.6)支持手动输入和编辑;

(10.7)支持多次检查结果对比;

（5）半导体激光：

- ★波长：（980+/-10nm）980nm 波长对水、血红蛋白以及和色素的吸收率高，有更快的切割速度，

止血效果更好。低于10nm的误差使出光波长更稳定精确。

- ★最大输出功率：10.0w，功率无极可调，步距0.1w，可以完成几乎所有口腔科软组织疾病治疗。

同时，最高输出功率越高光衰周期越长，临床应用更广泛。

- 瞄准光：波长： 650nm+/-20nm 功率：＜5mW；红光指示光7档可调;

- 脉冲宽度：1ms-1000ms；大跨度的脉冲宽度。

- 脉冲频率：0.5Hz～500Hz，最小频率0.5Hz

- 操作界面：

(6.1)中文操作界面;

(6.2)高清触摸彩色液晶屏，参数设置一次性完成，操作简单快捷。同时，在液晶屏下方还设有功能按键及一键飞梭功能，完全满足不同操作习惯的需求

- 预设程序；内置二十余种预设治疗程序，常见病种几乎都能一键式操作。

- 自定义方案治疗菜单：内置自定义操作收藏程序。

- 出光定时调节范围：0-9999s，连续可调。

- 安全保护措施：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作，截止操作风险。

（6）牙周手术器械：

显微牙周手术器械套装：不锈钢材质，用于显微牙周治疗

（1）显微组织镊：钛合金材质；

（2）显微手术刀柄：专门安装显微刀片；

（3）显微组织剪：全长10cm，利于口内治疗；

（4）显微缝合镊：工作端带钨钢镶片；

（5）显微持针钳：工作端带金刚砂镶片：

膜龈手术套装：锈钢材质，用于膜龈手术治疗，精细化做工利于诊疗

（1）刻度探针：中空粗柄，方便持握；

（2）骨膜分离器：显微专用，用于前后牙区钝性袋内翻开和隧道瓣技术时的组织剥离；

（3）牙周龈切刀：刃口在前端3分之一初，用于锐性分离 ；

（4）显微组织镊：钛合金材质；

（5）显微持针钳：工作端带金刚砂镶片

第五标段：西苑医院苏州医院正畸设备等

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压膜机 | 1 | 否 | 是 |
| 口腔正畸器械 | 1 | 是 | 否 |
| 口腔数字印模仪 | 1 | 是 | 否 |
| 正畸口腔专用相机 | 1 | 否 | 是 |
| 打磨机 | 1 | 否 | 否 |
| 藻酸盐搅拌机 | 1 | 否 | 否 |
| 石膏振荡器 | 1 | 否 | 否 |
| 电子比色仪 | 1 | 否 | 是 |
| 口腔临床模拟教学实习系统 | 4 | 是 | 否 |

注：1、核心产品：口腔临床模拟教学实习系统。

2.实质性响应内容：

（1）属于医疗器械的产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

（1）压膜机：

- 功率：约850W

- 工作气压：0.5-4.0bar

- ★红外线恒定加热温度：220℃（1秒钟达到）

- 成型结果与模型需极其密合，能精确地压出牙齿形态

- 硬质膜片2.0mm及以上制作正位器

- 运动护齿膜片5.0mm正压一次成型

- 采用扫描技术获取膜片加热和冷却时间，无需手工设定

- 具备红外线恒温加热

- 具备翻转压膜技术，实现边加热边添加自凝胶的制作过程；并且使膜片的受热面与模型紧密贴合，达到临床正畸对压膜制品的高精度要求。

- 配备膜键盘及大显示屏，所有的操作参数可以在显示屏上记录口腔正畸器械

（2）口腔正畸器械：

| 器械名称 | 单位 | 数量 | 参数要求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 末端切断钳 | 把 | 30 | 常用于切除过长的弓丝末端，该钳子钳喙设计形状特殊，在切断弓丝时，弓丝不会射向口黏膜，而是留在钳喙上。所切弓丝一般不超过0.56x0.71mm. |
| 粗丝切断钳 | 把 | 3 | 工作头镶硬质合金，剪切钢丝(弓丝)最大中1.2mm. |
| 细丝切断钳 | 把 | 30 | 刃口薄而锋利，主要用于切断直径小中0.4mm的结扎丝、橡皮圈等。 |
| 小日月钳 | 把 | 3 | 用于弯制弓丝小曲，特别是末端的停止曲或欧米茄曲。 |
| 梯形钳 | 把 | 3 | 用于弯制多曲方丝弓，钳喙中部带切断，一般不用于0.022英寸以上方丝弯制，阶梯工作头外径:Φ1.5mm、Φ2mm、中2.6mm。 |
| KIM钳 | 把 | 3 | 采用不锈钢材料加工,钳喙部根据用途不同设计为硬质合金镶嵌式或非镶嵌式，由钳喙、关节和钳柄组成,钳嘴可根据用途制成不同形状。 |
| 转矩成形钳 | 把 | 6 | 用于弯制形成方丝弓转矩，常成对使用，弯制弓丝的尺寸一般不应超过0.56x0.71mm. |
| 托槽拆除钳 | 把 | 3 | 陶瓷型，专为陶瓷托槽设计，不锈钢材料加工,钳喙部根据用途不同设计为硬质合金镶嵌式或非镶嵌式 |
| 带环拆除钳 | 把 | 3 | 长头，用不锈钢材料加工,钳喙部根据用途不同设计为硬质合金镶嵌式或非镶嵌式。 |
| 托槽拆除钳 | 把 | 4 | 前牙型，主要是以其前部刃缘剪切粘合托槽的粘接部位而取下托槽不锈钢材料加工,钳喙部根据用途不同设计为硬质合金镶嵌式或非镶嵌式 |
| 托槽拆除钳 | 把 | 4 | 后牙型，要是以其前部刃缘剪切粘合托槽的粘接部位而取下托槽。不锈钢材料加工,钳喙部根据用途不同设计为硬质合金镶嵌式或非镶嵌式 |
| 分牙圈放置钳 | 把 | 3 | 前端弯曲，能方便地将分牙用橡皮圈置入磨牙接触点下方。 |
| 结扎丝成型钳 | 把 | 3 | 正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成,通常采用不锈钢材料加工制成，刃口薄而锋利,主要用于切断直径小中0.4mm的结扎丝、橡皮圈。 |
| 三齿钳 | 把 | 3 | 成形和勾弯各种弓丝，特别是镍钛弓丝。 |
| 游离钩专用钳 | 把 | 4 | 用于锁定游离牵引钩于弓丝的某一位置上，锁定操作轻松省力。 |
| 隐形正畸专用钳 | 把 | 4 | 增加已有凹面深度，提升钩的高度。 |
| 方丝弓成型器 | 把 | 3 | 转矩0°(7槽) 0°适用于0.016”-0.022”方丝 |
| 托槽定位器 | 把 | 3 | 前牙型:标记定位高度为3.5mm、4mm、4.5mm、5mm。 后牙型:标记定位高度为3mm、3.5mm、4mm、4.5mm |
| 正畸带环就位器 | 把 | 3 | 八角空心手柄和带齿纹的倾角推头确保带环精确定位。 |
| 托槽镊 | 把 | 3 | 多用型弯头，前后牙通用;带粘接剂去除刀，方便去除多余的粘接剂。 |
| 托槽镊 | 把 | 3 |  |
| 颊面管镊 | 把 | 3 | 主要用于粘贴颊面管时，反向稳定地夹持颊面管，纤细弯曲的镊尖夹持更方便。 |
| 牙间隙塞尺 | 把 | 3 | 厚度规格尺寸:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm。 |
| 牙用测力计 | 把 | 1 | 用于手动测量口腔中力度参数，由刻度杆、套管、上丝嘴、下丝嘴、调节套、弹簧组成，口腔治疗和诊断过程中，对力度参数进行测定的器械。 |
| 反光板 | 把 | 6 | 口腔正畸治疗辅助器械。一面为镜面。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用，利用镜面反射原理，辅助医师进行口内拍照。 |
| 反光板 | 把 | 4 |  |
| 反光板 | 把 | 2 |  |
| 金冠剪 | 把 | 20 | 直头，金冠剪应以GB/T 1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13或40Cr13或32Cr13- Mo材料制成。20Cr13材料制成的金冠剪,头部刃口应镶有硬质合金材料。金冠剪应经热处理,30Cr13、40Cr13、32Cr13Mo材料制成的，其头部硬度为47-56HRC，其余部位不低于40HRC。20Cr13材料制成的，硬度为37-47HRC，头部刃口硬质合金材料硬度>60HRC。 |
| 手术剪 | 把 | 6 | 16CM，用于剪切组织，产品应以GB/T 1220-2007中规定的30Cr13或40Cr13或32Cr13Mo材料制成，手术剪应经热处理，其头部硬度为50HRC~58HRC，左右两片之差不大于4HRC。 |
| 持针钳 | 把 | 40 | 14CM直/弯，持针钳应以GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成,鳃轴采用12Cr13、20Cr13 材料制成，镶片持针钳头端镶有 YG11C的硬质合金材料。持针钳除鳃轴外应经热处理，其硬度为 38~55HRC，二片硬度相差不得大于4HRC:硬质合金镶片硬度不小于923HV。 |
| 技工钳 | 把 | 16 | 拔牙钳除6#、65S、69S采用GB/T 1220-2007中规定的30Cr13或32Cr13Mo材料制成外，其余规格采用 20Cr13Mo或 GB/T1220中规定的20Cr13材料制成。 |
| 正畸消毒盒 | 个 | 2 | 不锈钢 280*203*32mm |

（3）口腔数字印模仪：

- 技术参数

(1.1)扫描视窗：标准头：14mm*15mm*15mm；小型头：12mm*9mm*15mm

(1.2)扫描深度：15mm

(1.3)扫描原理：结构光成像

(1.4)尺寸（长*宽*高）：约240mm*49.5mm*30.5mm

(1.5)重量：约240g

(1.6)输出数据格式：STL,OBJ,PLY

(1.7) 连接：USB 3.0

(1.8)电源：12VDC/3A

(1.9)★配置可移动工作站（含滑轮），配置要求如下：

1.处理器：不低于8核8线程，基础频率≥3.0 GHz，最大睿频≥4.7 GHz，三级缓存≥‌12 MB；

2.内存：≥16GB；

3.硬盘：≥256GB Nvme M.2固态硬盘；

4.显卡：标配独立显卡，基础频率‌≥1365MHz，显存容量≥6GB

5.显示器≥1920x1080dpi，刷新率≥60Hz；

6.接口：超过2个USB3.0接口。

- 功能参数

(2.1)★具备云平台功能，链接诊所与齿科加工厂，可快速进行数据传输

(2.2)具备自动加热除雾功能

(2.3)可一键遥控操作

(2.4)可高温高压消毒100次

(2.5)具备AI扫描自动识别功能

(2.6)可一键添加3D打印底座

(2.7)★可导入扫描杆种植数据

(2.8)可实现咬合检测、倒凹检测和绘制边缘线

(2.9)可一码实现数据共享

(2.10)可进行金属、石膏模型、树脂模型、peek扫描

- 配置清单：

(3.1)主机1台，扫描头3个（2大1小），底座1个，数据线1条，控制盒1个，电源适配器1个，U盘1个

(3.2)总像素：约 1,200万像素(4,163X3,062)

(3.3)对焦模式：单次拍摄 AF(自动对焦)以及定距离 MF(手动对焦)

(3.4)拍摄模式：标佳/手术/镜像/肖像/低反射/美白/微距放大/比色/视频

（4）正畸口腔专用相机：

- 正畸口腔专用相机包含9种与诊疗场景匹配的摄影模式:标准模式，摄像模式，比色板模式，手术

模式，微距放大模式，美白模式，低反射模式，肖像模式，视频动画模式。

- 传感器

(2.1)种类：原色遮色镜、彩色 CMOS

(2.2)尺寸：1/1.7inch

(2.3)总像素数：约 1,200 万像素(4,163x3,062)

(2.4)最大有效像素数：约 1,200 万像素(4,000x3,000)

(2.5)拍摄感光度范围：IS0100-3200

- 镜头

(3.1)焦点距离(35mm 换算标称值)：28-300mm，共25 段

(3.2)光圈设定范围：WIDE:2.83-7.99

(3.3)变焦方式：电动光学变焦+电子变焦

(3.4)滤光片：UV/IR 滤镜

(3.5)AF(自动对焦)

(3.5.1)方式：对比度 AF

(3.5.2)AF 范围：中央重点/点

(3.5.3)对焦模式：单次自动对焦以及指定距离的手动对焦

(3.5.4)补助光：通过白色 LED 内侧4盏灯环形照明

(3.6)AE(自动曝光)

(3.6.1)方式：TTL 测光/ FM 调光

(3.6.2)AE 范围：中央重点/点/平均

(3.6.3)快门方式：电子快门、机械快门并用

(3.6.4)快门速度范围：1/15~1/1,000 自动切换

- 存储

(4.1)存储媒介：SD/SDHC/SDXC卡(MAX.512GB)

(4.2)存储图像格式：JPEG/MOV(与患者消息文件(.MIF)配合)

(4.3)SD 卡保存文件格式：DCF规格依据(标准/日期)

(4.4)静止图像记录像素数(JPEG)：宽高比(4:3)12M(4000x3000)8M(3264x2448)/5M(2560x1920)

/3M(2080x1560)/2M(1600x1200)VGA(640x480)

宽高比(3:2)：10M(4000x2672)/7M(3264x2176)/4M(2560x1712)/3M(2080x1392)

(4.5)动画录制像素值(MOV)：HD (1280 x720) 59.94fps

(4.6)画质模式：超高品质/高品质/标准

(4.7)数字变焦：×1.05 至 ×2 10Step

(4.8)ExifTag信息：依据 Exif2.3+DCF 的规格

(4.9)数据写入功能：·年月日时+拍摄条件+患者信息，年月日时+患者信息·年月日时+拍摄条件·年月日时

- 操作环境

(5.1)使用电池：5号电池4节(碱性干电池或者充电式镍氢电池)

(5.2)内藏时钟用电池：SR44(用户不能自行更换)

(5.3)外部电源：无

(5.4)省电功能:有(1/2/3/5分)

(5.5)自动关机:15/30/45/60分

(5.6)外形尺寸:约W176xD125xH80(mm)(附带物品除外)

(5.7)重量:约 590g(附带物品除外)

(5.8)操作温湿度范围:0~40°C、10-80%(无冷凝结）

(5.9)保存温湿度范围:0-60°C、10-90%

(5.10)防滴性能:不低于IPX4 基准

(5.11)耐药性：消毒用酒精

（5）打磨机：

- 电源:(1)AC220V，(2)AC110Vm。

- 转速:35000RPM功率:65W。

（6）藻酸盐搅拌机：

- 旋转速度:3000rp.m/50Hz  3600rp.m/60Hz。

- 定时范围：4-16秒。

- 记忆模式：5档4种固定模式+1种自选模式。

（7）石膏振荡器：

- 圆盘振荡器

- 电源电压：<A>220V/50Hz±10%  <B>110V/60Hz±10%

- 电源功率：100W

（8）电子比色仪：

- 长/宽/高：约20.5 cm/8.5 cm/10.5 cm

- 重量：约385g

- 电池：2块, AA电池(1.5V) LR6

- 电源参数：EN 60601-1:2010

UL 60601-2:2012 (3rd Ed.)

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-12

- 该产品符合以下欧盟指令的适用要求：

– 2014/30/EU – EMC 指令

– 2011/65/EU – RoHS

- 使用温度范围： 16℃ 至 45℃

（9）口腔种植手术导航系统：

- 仿真患者头部模型及身体躯干：

(1.1)采用树脂材质仿真头部模型及身体躯干，仿真头部模型具有仿真头盖骨、眉毛、睁着的双眼，带眶下点，鼻部轮廓及一体化硬质耳朵（包含外耳道、 耳垂），厚度＞3mm。

(1.2)★仿真头部具有逼真的颈部关节结构设计，颈部模拟真实的软组织包围，无外露铁杆。颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，可纵向、横向头位调节，颈部的接点位置为大致人体颈部活动的度数。仿真头部模型颈部向前俯仰角度： 20，向后角度：45°，颈部左右转动角度：55°。仿真头部模型颈部带有刻度标识为： 0°～20°。

(1.3)★仿真头部模型及身体躯干背部安装有仿牙椅的头枕及椅背，再现真实的临床治疗场景。

- 仿真口腔牙合模拟装置：

(2.1)采用按钮快接式装置与仿真头颅模型进行连接或解除固定。

(2.2)头模颌架采用的是模拟人体平均值咬合器设计，与仿真头颅模型连接后，整体模型可找到：法兰克福平面(FH)、耳屏鼻翼线平面(CE)、BONWILL角度、咬合平面及切点，可与机械面弓、电子面弓（下颌运动轨迹描记仪）对接。

(2.3)具有模拟的矢状髁导（前伸髁导）和水平髁导（侧方髁导），根据BONWILL角度模型定位的髁间距离平均值为：110mm，前伸髁导斜度(CE)：30°，侧方髁导斜度：15°，开口度为：15～50°（mm）。仿真关节窝设计，开、闭口可见髁突运动的轨迹。

(2.4)配有防水的硅胶橡皮面罩，可模拟真实的口内空间，具有一定的厚度和韧性，并在开口边处增加厚度，不易撕破，不氧化，易拆装，易清洗。

(2.5)可适配各类牙齿模型：包括标准上下颌模型、修复模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型、牙体牙髓及石膏灌模模型等。 也可兼容安装各类第三方模型及国家执业医师考试模型。牙模与仿真颌架（咬颌架）连接方式可选螺钉或磁吸。

- 仿真口腔牙合模拟装置：

(3.1)★包含全口32颗牙位的完整上下颌模型。每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码。

(3.2)牙齿由三聚氰胺树脂制成，所用的三聚氰胺树脂为安全的可供食品工业使用的材料，能够降低切削粉尘危害。

(3.3)牙齿可微移，与相邻牙之间的间隙模拟天然牙自然的生理动度，便于使用成型片和橡皮障进行操作训练。

(3.4)上下颌牙模型的装卸采用稳固的连接方式，安装简单、快速。

(3.5)★单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下。牙齿固位的方式不依靠繁琐的螺钉。

- 仿真治疗操作系统：

(4.1)全电动控制，医生侧、助手侧均可控制仿头模系统升/降/仰/俯动作，模拟牙科综合治疗台一体化设计，可满足四手或两手（9点及12点位置）治疗操作。

(4.2)★控制面板控制：开机自动检测设备水、气等情况，保证设备稳定运行。

(4.3)控制面板记忆位控制：有3位使用者记忆位，其中每位使用者不小于3组记忆位，可根据教学要求自行设置；并带独立的收纳记忆位和一键治疗位置按钮。

(4.4)预留辅助控制功能：可控制口腔灯和观片灯，并且可控制多媒体示教系统（调焦、变焦、调光、图像翻转（镜像）等功能）；预留光纤手机光亮调节控制和洁牙机功率调节控制；                                                                                          (4.5)控制面板显示屏显示：OLED显示屏显示，可实时显示手机工作压力和系统状态（仿头模升/降/仰/俯动作、高低速手机和吸唾工作状态）；升降俯仰预阻停止等功能。并且用户可自行调节升降俯仰速度、吸唾延时时间、显示屏亮度等，并图文显示。

(4.6)安全锁定功能：主体可移动，仿头模在运行期间，如遇到外力进入或异物阻挡等，系统控制面板有急速自动停止功能，从而保证设备安全运行；系统手机旋转状态下，所有控制面板按键均处于锁死状态，设备不能升降和俯仰。

(4.7)供水系统：系统根据用户情况分为内循环水瓶供水和外循环水管供水。选择内供水时，净水罐和污水罐容量为1000ml；污水罐有电子和机械双重保护，有显示屏图文水位异常报警提示，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。

(4.8)器械挂架：医生侧、助手侧一体式各≥4个挂架位，每个挂架位上均配有安全控制阀，可分别放置高速手机、低速手机、三用枪、吸唾器，并有相对应的摆放标识。可满足四手或两手（多点位置）治疗操作。可根据使用者的操作习惯进行多位置左右互换调整。

(4.9)手机挂架：挂架具备安全控制装置，在手机插入挂架后，即使用脚踩踏脚开关，手机也不会转动。手机出水和吸唾吸力大小可调。

(4.10)设备具备脚踏开关可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换，单出气），并可以悬挂收纳；器械托盘≥210*160*20mm，可自由拆卸清洗。

(4.11)设备含四个脚轮，方便移动，带气动锁定。设备可一键控制整套设备水、气、电、气动锁定。

(4.12)内部空间可放置手机工作系统。可开门，内含储物柜。                                              (4.13)模块化头模水气操作系统，头模升降距离不小于250mm。                                            (4.14)器械挂架与头模一体升降，方便使用操作。

- 照明系统：

(5.1)采用LED口腔灯，照度6000至30000lx，非接触式无极调光，把手可拆卸消毒。

(5.2)灯体使用三轴转动，可根据用户的习惯，通过手柄调到合适使用位置。

(5.3)★可支持联网控制，以便实现教师一键开关灯光。

- 工作台

(6.1)采用人造大理石/三聚氰胺压榨板特殊材料的台面1200×600×800mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。桌角倒圆角，台面颜色：灰白色。

(6.2) 桌体整体为采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉。工作台内置式金属管线通道，可用于压缩空气管、电线以及网络线路，并设有1个电源插座。

(6.3) 隐藏式电源插座：每组1个二插，1个三插，并预留多媒体接口

(6.4)配有系统仿真治疗操作系统的防拉机构，防止操作系统因为过度移位导致水气电线断开，导致教室安全隐患。

- 其他

(7.1)外接电源要求：AC 220V±10％,50～60Hz；

(7.2)外接气源要求：0.6～0.7MPa；

(7.3)头模具体布置形式根据使用要求定制。

(8)含PACS开通许可服务。

(9)设备配套耗材未在江苏省药品和医用耗材招采管理系统中标前，耗材须免费提供。

(10)软件终身免费升级。

(11)配置要求：

1设备主机 1套

2种植手机定位器 4套

3参考板 4套

4种植导航工具盒 4套

5种植用牙钻导向器 2套

6位置定位器 100套

第六标段：西苑医院苏州医院口腔显微镜

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔显微镜 | 1 | 是 | 否 |

注：1、核心产品：口腔显微镜。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

口腔显微镜：

- ★全镜组复消色差光学系统

- ★目镜屈光补偿范围+5/-8D

- ★倾角可调目镜筒系统，观察角度可以0~180度调节，目镜上方都具有圆形瞳距调节钮，并标有

刻度，瞳距可调55-75mm

- ★可升级配置钟摆式结构接口，连接主镜和目镜装置，物镜左右摆动角度≥25°，可让目镜悬浮，

主镜各角度变换时，术者始终保持挺直坐姿，且眼睛保持水平位置。

- ★光源传导方式：光纤传导

- ★光斑大小可连续调节

- ★可升级配备内置无眩光模式，可在工作流程中一键消除牙齿和器械表面反射光

- ★可升级配备内置真光模式，可在工作流程中一键在自然光下进行树脂充填，同时防止填充物固

化

- ★可升级配备内置紫光模式，可辅助观察龋齿中的龋坏物质、牙菌斑和牙结石；有效区分天然牙

齿和填充材料。

- ★自带无线信号，实现影像在全平台上实时传输，储存。

第七标段：西苑医院苏州医院口腔种植手术导航系统

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔种植手术导航系统 | 1 | 是 | 否 |

注：1、核心产品：口腔种植手术导航系统。2、本标段不接受进口产品投标。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

口腔种植手术导航系统：

- ★定位方式：红外光跟踪

跟踪定位系统：导航追踪系统红外光定位标记点

- ★手术器械环形特征码设计，360°全方位识别，不易遮挡，满足不同体位操作，器械无需每次手

术前进行标定，无外接电源，灵活便捷，手机定位器及颌骨定位器均为无线，方便操作，可采用高温高压灭菌，符合院感要求；

- 光学追踪系统定位精度：≤0.25mm；角度精度：≤8°。

- 视场范围：X：450-700mm  Y：450-700mm  Z：600-1000mm

- ★颌骨定位器连接方式带可调节链接杆，角度调节方式≥140种，适应各类种植手术场景。可采用

高温高压灭菌，符合院感要求

- 工作站：独立显卡≥4G，内存要求≥16G，配备固态硬盘SSD≥120G，机械

硬盘≥1TB ，液晶显示器≥23 寸，屏幕分辨率≥1920*1080

- 设备可灵活移动，配置万向轮（静音、可锁止）；

- ★导航设计端具有自动功能及云端功能，医生可以建立自己的专属账户，方案可在云端存储

- 导入及重建所有数据符合 Dicom3.0、可导入STL/PLY口扫数据格式，取得修复体数据及咬合关系，

与CBCT影像匹配；并可将种植计划及颌骨信息导出生成STL格式；

- ★手术方案设计支持离线和在线两种模式，线上设计可实现自动生成牙弓曲线、自动绘制神经管、

自动口扫融合等

- ★手术方案设计支持自动方案迁移功能，线上自动匹配融合两个CT 数据

- 手术方案设计支持一键线上对接口扫数据，无需U盘拷贝，口扫品牌≥1家

- 手术方案设计支持自动测量工具，支持多种植体间的空间角度自动测量，一键测量最近骨面距离

等

- ★软件包含常规种植模块、修复功能模块、上颌窦提升模块、全口无牙颌模块。

- 图像可擦除、重绘所设阈值范围内的影像数据，可在3D视图上去除伪影、分割假牙、上下颌。

- ★具备上颌窦提升功能可智能识别上颌窦区域，根据植体位置智能生成安全提升通路和上颌窦底

提升范围建议，联合配备的专用硬件使用进行上颌窦膜可视化剥离与提升；

- 可预设常见种植系统及虚拟牙冠，可从冠状面、矢状面、横断面、全景片、小牙片、种植视图、

三维视图设计最佳的种植方案，可对虚拟牙和种植体在冠状面、矢状面、横断面、三维视图中进行拖动/旋转/微调功能，可预设种植体安全距离碰撞检测功能；

- 实时跟踪种植手机和患者的空间位置，引导器械按计划种植。实时导航术中提供近冠状面，横断

图、矢状面及三維视图，可以从不同角度关注钻针或种植体在患者组织中位置，保证手术安全；

- 术中实时视图显示种植钻或种植钻尖端与计划种植体顶部中心的距离、当前种植钻轴线与计划种

植体轴线的夹角、当前种植钻尖端与计划种植体底部的深度偏差，当偏差超出容忍值时，有颜色警示；

- ★集成市面常见的种植体模型数及种植钻针模型数据、满足客户现有所有种植系统数据库；术前准

备，术中无需钻针标定。

- 实时导航含植入模式，无需标定，实时引导追踪植体植入尽量与术前计划一致

- 种植设计具有种植体间可自动平行放置功能，达到多颗种植体设计所需的平行角度，确保种植体

从虚拟修复体穿出轴向一致；

- 可自动生成临床治疗方案报告PDF格式：包括患者颌骨信息，种植计划在三维视图、冠状面，矢

状面，横断面的位置，虚拟牙冠信息，患者基本信息。

- ★在国内有临床病例验证

- 使用年限≥8年。

商务条款（适用于以上所有标段）

1.免费质保期

供应商提供整机设备（包含所有配件）原厂质保，免费质保期≥5年。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期满后供应商负责终身维护，且维修只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。

2.履约验收

（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

（2）采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（3）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（4）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

3.验收标准

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则甲方有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

（3）设备安装后，甲方进行质量验收。供应商在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的与投标文件一致的技术参数的证明材料（原厂盖章的原件），如无法提供，甲方有权拒绝验收。在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

4.实施方案

本项目需配备专业的项目团队并提供明确的货物包装、运输、项目实施等方案以确保本项目能顺利及时地进行与完成。

5.故障应急预案

供应商需分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

6.响应时间

在产品免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如维修时间超过72小时，需提供备机。

7.质量要求

供应商应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。供应商提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

8.技术培训

（1）供应商需提供技术服务热线（7*24小时），负责解答实际使用方在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*24小时现场保修和技术支持服务；

（2）供应商需设立投诉专线，接受实际使用方的投诉；

（3）供应商需提供系统完整专业的培训计划，可免费提供临床医生或医技人员到有关学习单位进行学习；

（4）现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

①基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

②能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

9.其他

（1）设备所需接入信息系统的端口接入费用及其他涉及到接入信息系统的费用由供应商承担；

（2）安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由供应商承担。

（3）安装设备所需强弱电、水、网络调试及安装的费用由供应商承担。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院口腔治疗设备一批

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0471

甲方：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

电话：0512-67870690

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、卸货、搬运、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写金额） |  |  |  |  |  |  | （小写金额） |

三、合同总价款：大写人民币           元，小写￥            元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的包装、供应、运输、卸货、搬运、安装、调试、技术支持与培训、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同生效后接甲方进场通知后    天内供货并安装调试结束。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满三年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：对公银行账户转账，乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行初步验收。经乙方安装调试完毕，甲方按合同约定对货物的性能等进行最终验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方最终验收合格后，乙方将提供      年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。如乙方未按约提供质保服务的，甲方有权委托第三方提供相应服务，因此发生的费用由乙方承担。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有符合合同约定的、良好的性能。货物经甲方最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有瑕疵或缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应自修补或更换完毕经甲方重新验收合格之日起，重新起算修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签订地：

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标原则：投标人可对本项目七个标段中的其中一个标段或全部标段进行报名投标, 并且可以兼投兼中。评标委员会将根据标段自然顺序（即标段号顺序）进行评定。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30 |
| 技术部分 (70分) | 安装实施方案 | 投标人根据本项目特点，制定安装实施方案。 1.交货期工序安排（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）； 2.产品质量控制（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）； 3.安装调试方案(包括不限于安装人员配备、安装步骤及注意事项、调试流程及调试工作内容等)。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9 |
|  | 维保收费及维保方案 | 投标人根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。 1.维保收费清单及价格（包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格）；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用； 2.整个维保工作具体维保内容（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 投标人根据本项目特点，制定培训方案。 1.培训内容及方法计划（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）； 2.负责培训人员情况（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）； 3.培训设备场地等情况介绍。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 故障处理预案 | 投标人根据本项目特点，制定故障处理预案。 1.预案可行性及完整度情况（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）； 2.响应速度及处理流程（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）； 3.资源调配和协调及支援能力（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9 |
|  | ▲技术参数比较 | 投标人所投设备的各项技术指标需符合招标文件要求，注“★”的技术指标为核心参数，参数每满足或优于一项的得3分，本项最高得30分。 （注：“★”的技术指标需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.功能官网截图和链接 3. 技术参数彩页或厂家技术白皮书，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供的视为负偏离。） | 30 |
|  | ▲售后服务承诺 | 1.投标单位承诺可以按照标段要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加 2分，最多加4分。 2.投标单位承诺交货周期在 15 天（自然日）基础上每提前 1 天得 1 分，最多加3分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函上须注明质保期限及供货期限，未提供不得分。 | 7 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位（或产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。 注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 3 |

表格中标▲项为客观分

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。