招  标  文  件

项目名称：南京市中医院监护数据中心建设项目

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0014

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市中医院

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年05月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章  采购需求

第五章评标办法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受南京市中医院（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就南京市中医院监护数据中心建设项目（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0014

2.项目名称：南京市中医院监护数据中心建设项目

3.预算金额：495万元

4.最高限价：495万元

5.采购需求（简介）：实现对患者监护数据的集中化、智能化管理，提升医疗服务质量和效率，建立集中式的监护数据中心，整合医院各科室、各类型监护设备产生的数据，实现数据的统一存储、管理和共享。（详细内容见招标文件）

6.合同履行期限：自合同正式签署生效起30个工作日内完成

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：

1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证（需提供证书原件扫描件加盖公章）;

2.若投标供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（需提供证书原件扫描件加盖公章）；若投标供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，（需提供证书原件扫描件加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月06日10时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市中医院

地址：南京市秦淮区大明路157号

联系人：郭老师

联系电话：025-86369663

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：谭工 025-52896520-16

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。(对采购文件质疑的,通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。)

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照行业标准按招标收费基准费率*40%计算，开具增值税普通发票。

43.2 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

43.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市中医院监护数据中心建设项目

采购合同

合同编号：

项目名称：南京市中医院监护数据中心建设项目

使用单位：南京市中医院

供货单位：

签订日期：    年月日

| 采购人（以下称甲方）：南京市中医院 | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市中医院大明路157号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 商品名称 | 品牌及型号规格 | 商品类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目内容详见附件：功能清单。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为¥           元，（大写）人民币          元整。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）乙方认为需要的其他费用。

甲方除此费用外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具内容为“                 ”的发票。

（1）合同预付款比例为合同金额的30%，即人民币          元整(大写) (¥      元，小写)，合同签订后，甲方在收到发票后15日内将预付款支付到合同约定的乙方账户；

（2）所有设备稳定运行，投标人实施交付完成符合验收条件，签订验收报告支付总合同金额的60%，即人民币          元整(大写) (¥      元，小写)，作为项目验收款；

（3）所有设备按照签订验收报告之日期起算终验一年后，支付总合同金额的10%，即人民币          元整(大写) (¥      元，小写)，作为整个项目的尾款。

4.乙方账户信息：

公司名称：

账号：

开户行：

5.甲方账户信息：

名称：南京市中医院

税号：1232 0100 4258 0091 9F

单位地址：南京市秦淮区大明路157号

开户银行：工行城南支行

银行账户：4301 0129 0900 1201 247

第四条 组成本合同的有关文件

招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

1、乙方应保证向甲方提供的本合同项下服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、如因甲方业务变更、外在不可抗力因素或者其他非乙方原因，致使乙方交付期限需要延长或导致乙方无法交付的，乙方不因此承担逾期任何违约责任。另，因前述原因造成的乙方逾期交付或交付不能，不影响本合同付款条件的成就，乙方有权就已履约部分收取对应的合同款项。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范及甲方需求为准。

第七条  服务期限

1、乙方提供为期   年的免费软件系统维护服务和质量保证，质保服务期从项目通过验收之日起计算。

2、在质保服务期内，乙方保证就本合同内的产品向甲方免费提供以下技术支持：

3、每天8小时（8:00-12:00，13:00-17:00），每周5天提供解决有关使用、安装、测试、缺陷等一般问题的技术支持，以电话、电子邮件、传真、远程登录等方式及时做出解答；

4、每天24小时，每周7天提供导致产品运行中断，业务系统受到严重影响的紧急问题的技术支持，以电话、电子邮件、传真、远程登录等方式及时做出解答，在上述方式无法解决问题时，将提供现场支持，协助甲方及时排除故障；

5、在质保服务期内，如有产品补丁程序，乙方应主动通知甲方，并免费提供。

6、在质保服务期满后，如甲方需乙方继续提供售后服务，需与乙方另行协商确认。双方可另行协商签订维保合同，维保价格和维保细则可在在维保合同中体现。

第八条  甲方权利与义务（可根据项目具体需求进行调整）

1、甲方负责组建           项目的工作组,明确项目组织分工。

2、甲方参与项目实施人员应该熟悉信息管理及相关基础管理工作。

3、甲方负责协调项目实施过程中相关职能部门的沟通与协调,根据项目实施计划,督促检查各职能部门基础工作的完善和基础数据的准备。

4、甲方负责协调项目实施的场地安排、硬件网络等设施准备、数据提供、数据录入、调试配合,按实施进度组织项目验收。

5、甲方负责配合乙方的业务数据集成(接口)开发，提供技术支持与相关咨询。

6、甲方对运行在甲方提供的服务器上的数据库中所有数据拥有所有权；未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供该数据。

第九条 乙方权利与义务

1、乙方提供的软件产品应符合国家有关法律、法规、制度、规范。

2、乙方成立专业项目组,指定专人负责项目各环节的实施和服务。

3、乙方按照双方确认的项目实施计划组织项目实施,并根据不同实施阶段,对项目实施计划进行细化、补充和修改。

4、双方应本着友好合作的态度，如开发过程中因甲方实际需求发生变化而有所变动，乙方应配合甲方进行调整。

5、乙方应对甲方指定的系统管理员进行专门培训,内容包括系统维护、系统安全等。

6、乙方所派人员应严格服从甲方项目组的管理及相关规章制度,乙方所派人员应按时完成甲方项目组所安排的任务;乙方所派人员保证不泄露相关项目信息；项目经理及其项目团队不得出现无故旷工、缺席、迟到现象。

7、乙方应当对甲方及使用方的数据保密，未经甲方许可的情况下，乙方不得向任何第三方提供该数据。

8、如果乙方软件存在缺陷，乙方应免费为甲方进行修复。

9、乙方提供专职人员上门实施、调试和免费操作培训上线服务。系统上线期间，至少安排1名以上研发工程师及1名实施工程师现场协助项目经理上线，保证系统上线正常；正式上线运行平稳正常后，专项小组成员一直服务于该项目。

第十条 违约责任

1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2.如乙方不能如期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.乙方逾期通过甲方验收并交付甲方使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款的5%，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.在乙方承诺的服务期内，如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权委托第三方提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应退还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总款5%的违约金。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方响应属虚假承诺，或服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如友好协商开始60天后仍不能解决的，任何一方都可依法提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

2、诉讼费由败诉方负担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

4、本合同适用中华人民共和国法律。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起至服务期满为止。

2.本合同一式4份，甲方执3份乙方执1份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：南京市中医院 （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话：02586369663 | 电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件：功能清单

※（供应商根据招标文件内容提供清单）

廉 洁 合 约

为加强卫生党风廉政建设，切实纠正各类招标和采购等经济活动中的不正之风，南京市各医疗单位与各营销厂商及代表,在签订经济合同时，必须签订《廉洁合约》：

甲方：南京市中医院（医疗卫生单位）

乙方：

签订如下廉洁合约：

1、甲乙双方在各种招标、采购等经济活动中，均要严格执行上级有关部门及南京市卫生局的有关规定，遵守法律法规，规范操作程序，公平公正交易，践行合同承诺。

2、甲乙双方经办人员不准私下洽谈业务，不准组织可能影响公正执行公务的各类活动，不准违反规定私自向对方提供内部信息和个人承诺，不准在合同之外私定潜规则。

3、甲方要遵循有关法律法规和专项规定，在编制招标文件、提出资质要求、技术参数及规格型号、确定采购计划等工作环节中，做到公开透明，科学合理，公平准入，条件明确。

4、乙方要在参与招标和实施合同规定过程中，做到身份明确，证件无误，良性竞争，有序操作。在制定标书和履行合同时，要体现企业诚信和责任心。

5、甲方不得违反规定，增加不合理条件限制或排斥有正当权益的经济当事人或潜在投标人，不得违反公开、公平、公正原则制定歧视性规定，不得接受和索要乙方为个人提供的各种名目的红包、回扣等，不得参加乙方组织的旅游、娱乐、宴请等非公务活动。

6、乙方不得伪造资质，不得弄虚作假，不得串通作弊，不得以红包、回扣等不正当经济手段向甲方人员进行促销活动。

7、甲方如有违反廉洁规定的行为，乙方可向甲方纪检部门或上级部门举报投诉，并配合调查处理。

8、乙方如有违法违纪促销和不按规定履约行为，甲方有权按有关规定停止乙方1—2年的采购活动或取消与乙方的业务关系，直至取消其在南京卫生系统的招投标资格。

甲方单位：南京市中医院乙方单位：

（章）（章）

代表签字：代表签字：

签订日期:       年    月   日            签订日期：    年   月    日

南京市中医院保密协议书

本保密协议由以下双方签订：

甲方：南京市中医院

乙方：

第一条 总则

为预防乙方提供的服务及产品和人员的行为给甲方带来的信息安全潜在风险，同时为充分保护甲方的保密信息,乙方同意签署本保密协议并按照本协议的约定对在合同履行过程中所获悉的甲方的保密信息予以保密:。

第二条 协议条款

保密信息的范围：保密信息是指不为公众所知的所有信息、数据或技术，包括但不限于甲方的所有研究、生产、服务的信息、数据或技术资料，甲方工作人员、患者的个人信息、隐私等数据（如有）等。

甲乙双方必须遵守国家颁发的有关安全生产、技术规范、制度和规定。

甲乙双方都应有安全管理组织体制，有专职和兼职的负责人，乙方成员在为甲方提供服务或产品期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，严格遵守甲方的安全操作规程。

乙方不得将甲方的保密信息透露给任何第三方，而应尽力避免由于疏忽将保密信息披露给任何第三方。

未经甲方书面许可，乙方不得使用甲方的保密信息也不应在自己的组织内流通，由此产生的一切法律责任包括但不限于刑事责任、民事责任等均由乙方承担，同时造成甲方或任何第三方的一切损失的，均由乙方赔偿。

所有由甲方提供给乙方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为甲方的财产，且甲方要求时乙方应立即归还原件和所有据此制作的副本。

甲方提供乙方正常的技术研究，开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于乙方发展的机会。

乙方若承担合同标的信息系统的开发工作，软件编码必须规范，应杜绝如下行为：

A、内置后门

B、设置恶意代码和病毒代码

C、应用软件代码存在安全漏洞

否则，乙方应承担由此产生的一切法律责任，造成甲方损失的应当予以赔偿。

乙方提供的产品（包括软硬件及独立开发的软件编码）在上线前必须有国家权威机构提供的测试证明，并按单位相关要求进行上线测试后才能投入运行。

乙方未经甲方书面批准，乙方不得复印、摘抄、 随意或恶意拿走甲方秘密文件、电脑软、硬件等。

乙方应妥善谨慎保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产、如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失，造成甲方一切损失的，均由乙方承担赔偿责任，如产生刑事、民事等法律责任的，均由乙方承担。

保密期限：本协议项下保密信息的自合同签订之日起,至本保密信息为公众所知止。如采购合同签订后在履行期间被解除或终止，不影响本协议的法律效力，乙方仍应履行本协议项下的保密义务。上述保密信息的保密期限不因本协议终止而终止。

第三条 违约责任

乙方违反此协议，甲方有权无条件解除采购合同，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿甲方全部经济损失。

本协议同合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成事件，由违约方承担一切经济损失。

甲、乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应协商解决；若协商不成时，任何一方都有权至甲方所在地法院起诉。

经签署，签字人保证是经正式授权代表签署本协议。

甲方：南京市中医院

签字：（授权签字） __________________

乙方：

签字：（授权签字）__________________

日期：年月日

安全生产承诺书

设备/软件安装（含维修）单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人在南京市中医院的指导下，全面负责本单位相关设备/软件安装（含维修）期间的消防、安全生产和治安防范工作，履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，自觉接受信息管理部门的安全管理领导。

二、设备/软件安装（含维修）管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，软件安装（含维修）单位的法定代表人对本单位在南京市中医院监护数据中心建设项目的安全生产负责。

三、设备/软件安装（含维修）单位必须依法加强对医疗设备安全施工的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产责任事故的发生。

四、设备/软件安装（含维修）单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训，未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

五、设备/软件安装（含维修）的施工人员在南京市中医院监护数据中心建设项目施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业、医疗设备行业的安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

六、设备/软件安装（含维修）单位应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物、其他设备和特殊作业环境可能造成伤害的，设备/软件安装（含维修）单位应当采取措施加以保护。设备/软件安装（含维修）单位在施工现场应注意对现场施工人员、医护人员、就诊患者及家属的安全防护，做好场地围挡、现场维护。

七、设备/软件安装（含维修）单位应加强对在 南京市中医院 施工的工程人员的管理，并将在我单位施工的所有工作人员名单上报到 南京市中医院 信息管理部门备案，接受甲方动态监督。

九、设备/软件安装（含维修）单位因违反上述规定引起事故、造成人员伤亡及财产损失的，由设备/软件安装（含维修）单位负全部责任，并承担受损单位的经济赔偿责任，对屡教不改的设备/软件安装（含维修）单位，甲方有权中止采购合同。

十、请认真阅读以上规定，签字（盖章）后，表示已同意遵守甲方有关消防、安全生产、治安保卫规定，甲方对本制度有最终解释权。

软件安装（维护）单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市中医院监护数据中心建设项目，即护理生命信息自动采集系统、护理信息化相关内容。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 产品清单（不低于以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心监护系统 | 1 | 套 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 需支持384台设备的接入及数据传输 |
| 2 | 病人监护仪 | 38 | 台 | / | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 生命体征监测仪 | 80 | 台 | / | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 移动护理工作站 | 25 | 台 | / | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 护理病房呼叫屏 | 160 | 块 | / | 工业 | 货物 | 其中：门口屏25块、床头屏135块 |

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心监护系统 | 1.配置要求： 1.1 中心监护系统支持中央站,工作站,浏览站,远程查询系统等多种产品形态互连 1.2 中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置 1.3 工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求 1.4 浏览站支持远程集中监护中央站上接收的病人 1.5 远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人 ▲1.6 中央监护系统要求安装在虚拟服务器上 1.7 允许从web端访问，允许进行web端开发实现远程访问回顾病人数据 2.系统功能 2.1 监测参数 ▲2.1.1支持医院现有143台监护仪、输注泵工作站设备的数据采集 ▲2.1.2 支持医院6台麻醉机设备的数据采集 2.1.3 系统可支持最少384台设备接入，后期若医院需要接入更多设备，可在原有架构上直接扩增设备数据采集模块硬件支持接入医院标准有线网络 2.1.4设备数据采集模块硬件支持兼容IEEE 802.11 a/b/g/n标准，2.4\5GHz无线频段要求无线平均输出功率≤20dBm 要求支持常用无线安全类型：OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EA 2.1.5 要求支持企业级加密包含EAP_MsChapV2、EAP-TLS、EAP- TTLS及证书的导入 ▲2.1.6 设备数据采集模块硬件支持外部标准网口类型的设备,设备数据采集模块硬件支持外部多类型的串口类型的设备 2.1.7支持实时采集设备的临床数据（如心率、血压、血氧，如有波形需含波形） ▲2.1.8 要求设备数据采集模块符合EMC标准YY 0505-2012 2.1.9要求设备数据采集模块满足1.5米跌落试验要求 要求支持Type C USB口供电，供电输入要求5V±5%，≤500mA 2.1.10 要求支持通过指示灯标识设备的供电状态和工作状态 2.1.11 要求设备数据采集模块支持医用清洁消毒，支持清洁消毒种类不少于15种 2.1.12 支持与医院设备管理系统对接，实现设备状态与运维数据的交互共享 2.1.13 支持与医院HIS等系统对接获取患者信息，实现患者信息同步至设备端 2.1.14 支持与医院护理系统等对接，实现设备数据到信息系统的自动采集记录 | 1 | 套 | 需支持384台设备的接入及数据传输 |
| 2 | 病人监护仪 | 1. ≥10.1英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素，8通道波形显示。 2. 内置锂电池，配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者 ▲3. ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 4. 支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者 5. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则 6. 无创血压提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用 7. 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘 8. 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析 ▲9. 近一年没有质量管理系统缺陷问题 ▲10. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类 | 38 | 台 | / |
| 3 | 生命体征监测仪 | 1. 适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式 2. ≥10.1英寸TFT彩色触摸显示屏，1280×800分辨率，直观易操作 ▲3. 支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，支持30个可定制的手动输入参数 ▲4. 无创血压支持充气测量，15秒即可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量 5. 体温测量采集额温，可重复消毒，无需耗材 6. 血氧测量支持显示PI血流灌注指数 7. 支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间 8. 内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持不少于8小时供电，支持关机延迟 9. 可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型 10. 支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连 11. 具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法 12. 最多支持200个事件回顾，点测模式最多支持5000组数据回顾，连续监测模式最多支持240小时数据回顾 13. 可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7连接医院EMR系统 14. 能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据 15. 支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率 16. 主机外壳采用无缝设计与选材，IPX2级防水，支持多达51种清洁消毒剂，易于清洁消毒 | 80 | 台 | / |
| 4 | 移动护理工作站 | - 一体化设计整车采用一体化结构设计，采用品牌一体机方案，主要材质车体采用铝合金材料，台面采用铝合金压铸一体成型设计台面或ABS工程塑料或不锈钢材质 ▲2. 工作台面 尺寸≥400mm×400mm，具有一体成型的铝合金防滑挡条，高度≥25mm；防止物品掉落，桌面有防漏液槽 ▲3. 把手材质及设计 一体成型全铝把手，前后可推拉，封闭环形，防止钩挂物品摔倒 键盘托设计，配置与台面把手一体成型的全铝合金键盘托，键盘托向上倾斜≥10°或键盘托完全隐藏嵌入台面内部，使用时可从台面内拉出 4.显示器固定支架 显示器固定支架支持单独≥150mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥30°调节，支持横竖屏转换 5.立柱结构 配置铝合金升降立柱 6.抽屉 配置≥2层高分子合成树脂材质抽屉 7.配件 垃圾桶≥2个，置物盒≥1个，配备后悬挂折叠椅1个 脚轮，医疗级静音防缠绕脚轮4个，符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板 8.显示终端 尺寸≥23.8英寸，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器 ▲9. 系统配置 内存:≥16GB 硬盘:容量≥1TB，网卡:支持2.4G/5GHz wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准 USB端口:≥6个USB，视频接口≥1个 10.硬盘支架 主机配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定 ▲11. 电池性能续航时间≥8小时 | 25 | 台 | / |
| 5 | 护理病房呼叫屏 | 1.门口屏：25块 1.1 病房和床位信息展示：包括病房号、房间床位、医生护士信息等 1.2 病人信息展示：包括床号、姓名、护理级别等 1.3 医护信息展示：点击头像支持查看详情等 1.4 媒体宣传信息展示：支持查看医院、科室、健康宣教信息等 1.5 呼叫队列：当病人发起呼叫时，护士可选择在管理机或门口机处理，接听或知晓等 1.6 护理定位：当护士选择护理定位时，该病房病床进入护理定位，护士可在任意处接听床头来电 1.7 系统网络信息：可查看和配置； 1.8 屏幕尺寸：10.1寸TFT数字彩色液晶屏,分辨率：1024*600 1.9 操作方式：电容触摸式、快捷按键 1.10 通信方式：TCP/IP网络,报警方式：内置三色门灯、12VDC电源 1.11 工作电压：DC12--15,最大功耗：≤7W,待机功耗：≤3W 1.12 安装方式：嵌入式安装,建议外观尺寸305mm*181mm*26mm 2.床头屏：135块 2.1 病人信息展示：包括年龄、姓名、性别、护理级别、床号等 2.2 入院时间、住院编号信息展示 2.3 安全防护、过敏史信息展示 2.4 呼叫：增援、普通呼叫、换药等 2.5 系统信息：网路信息查看和设置 2.6 屏幕尺寸：7寸液晶屏,分辨率：800*480,操作方式：电容触摸式,操作系统：linux 2.7 音频编码：PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式,接口：手柄接线口、12VDC电源 2.8 工作电压：DC12--15,最大功耗：≤7W,待机功耗：≤3W 2.9 安装方式：嵌入式安装,建议外观尺寸230mm*128mm*14mm | 160 | 块 | 其中：门口屏25块、床头屏135块 |

注：对加“★”和“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在投标文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

四、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1、交付时间：要求本项目自合同正式签署生效起30个工作日内完成。

2、交付地点：南京市中医院指定地点

3、安装调试培训：

3.1 供应商应提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

3.2 货物到达项目现场后，供应商应在收到采购人通知后2个工作日内，安排合适的技术人员前往项目现场进行安装调试。其中护理病房呼叫屏。

3.3 供应商技术人员在项目现场进行安装、调试期间，所发生的费用由供应商负责。

3.4 供应商应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由供应商负担。

3.5 供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为所提供货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型产品，供应商还需就产品的功能进行相应的技术培训，培训地点由采购人安排。

4、验收：供应商应保证所提供的产品和技术能达到本规格书中所提出的各项要求。采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。验收按照招标文件、投标文件、合同、中标供应商提供的产品样本、技术说明书及相关标准资料进行。

5、质保：

5.1 供应商报价时须承诺所供货物（包括配套软件系统）的免费质保期不得低于3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。（提供承诺书，格式自拟）

5.2 所提供的售后服务如买方要求，则必须由原厂提供，保修费用计入总价。

6、售后服务要求

6.1质保期内，本合同项目所有货物、技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。若故障在检修8小时后无法排除，则应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障修复。

6.2质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

6.3 质保期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，所有维修配件均为原厂全新合格产品，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.4 供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

6.5所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

6.6 保修期后的货物（包括配套软件系统）维护由双方协商再定。

6.7 保修期后的货物（包括配套软件系统）采购人可以永久免费使用。

7、服务保障和自罚承诺

7.1 供应商应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

7.2 如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

7.3 如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

8、报价说明

8.1 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

8.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

8.3 供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9、付款条件

自本合同签订之日起15日内,供应商出具全额发票，采购人向供应商支付合同额的30%作为预付款；项目验收合格后凭验收单、收据和合同复印件15日内，采购人向供应商支付合同额的60%；项目整体验收合格后满12个月的15日内，采购人向供应商支付合同额的10%。

第五章评标办法与评标标准

一、评标办法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评定标准

1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

三、小微企业价格扣除

1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

四、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

六、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

八、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 招标文件“采购需求”中采购项目清单及技术要求全部满足招标要求的得满分30分，正偏离不加分；标注“★”的为实质性条款，负偏离将导致其投标被否决。有一项▲号指标负偏离扣2分；非▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。▲号指标需提供支撑文件，并标注页码，否者视为负偏离。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 设备到货、安装、调试方案 | 评委根据投标人提供的投标人设备到货运输、安装、调试方案综合评分。 1.投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容科学合理、完整、切实可行的，得8分； 2.投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容较完整、科学性较合理、可行性较合理的，得5分； 3.投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容完整度一般、科学合理性一般、可行性一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 人员培训方案 | 评委根据投标人提供的对本项目的用户培训计划和服务措施综合评分（包含：人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训）。 1.培训内容科学合理、完整、切实可行的，得8分； 2.培训内容较科学合理、较完整、可行性较合理的，得5分； 3.培训内容一般、科学性合理性一般、可行性一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务实施响应 | 评委根据根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案等内容综合评分（包含服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。 1.培训内容科学合理、完整、切实可行的，得8分； 2.培训内容较科学合理、较完整、可行性较合理的，得5分； 3.内容完整度一般、科学性一般、可行性一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 2022年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过类似项目业绩的，每提供一项得2分，本项最高得4分（提供的业绩必须是已完成的业绩，提供合同、验收证明材料扫描件并加盖公章，缺一不可。 | 4 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力 | 拟投入本项目的技术负责人具备信息系统项目管理师证书、原厂设备维修上岗证书，每具备一个证书得2分，最高得4分。(提供相关证书原件扫描件并加盖公章) | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 售后服务 | 投标人所供货物（包括配套软件系统）售后服务在满足招标文件要求的基础上，每增加一年，得2分，最多得6分。（提供承诺书原件扫描件加盖公章） | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得2分。（提供承诺书原件扫描件加盖公章） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌或规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为         项目（分包号：           ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加       （单位名称）采购编号为        项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为         项目（分包号：   ）的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，             （供应商名称）实施项目中        （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。