无锡市政府采购

公开招标文件

（暗标）

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-SMDG-G2025-0155

采购项目名称：无锡市惠山区人民医院脊柱外科手术导航定位系统

采   购   人：无锡市惠山区人民医院

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

二○二五年十月

目    录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

- 四、合同书（格式）

五、附件(评分标准、投标文件格式)

一、投标邀请函

苏美达国际技术贸易有限公司受无锡市惠山区人民医院的委托，对脊柱外科手术导航定位系统进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- 招标项目信息

1.项目名称：无锡市惠山区人民医院脊柱外科手术导航定位系统

2.项目编号：JSZC-320206-SMDG-G2025-0155

3.项目预算：550.00万元。投标人的投标报价不得超过预算价，否则作无效投标文件处理。

4.数量：1套

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市惠山区人民医院

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购。

3.本项目的特定资格要求：

如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

（1）投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。

（2）提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）获取招标文件

获取时间：至2025年10月30日23:59时止（北京时间，法定节假日除外）截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

获取地点：网上免费获取

获取方式：潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（四）网上投标及开标

网上投标截止时间：2025年11月13日13:30（北京时间）。

开标时间（网上投标解密时间）：2025年11月13日13:30（北京时间）开启解密后半小时。

投标及开标地点：苏采云线上开标大厅。

- 公开答疑时间、地点

采购人、苏美达国际技术贸易有限公司将以线上不见面、电话咨询、邮件等方式开展线上答疑服务。截止至2025年10月31日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前以邮件的方式给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标有效期：开标之日起90天。

（七）公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

（八）其他补充事宜

1.本项目公告媒体：江苏政府采购网。

2.本项目无须缴纳投标保证金。

3.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购政策。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。

（十）对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：无锡市惠山区人民医院

地 址：无锡市惠山区洛社镇站前北路2号

联系人：张颖卓

联系方式：0510-83317751

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地 址：无锡市梁溪区钟书路99号国金中心62楼6215室

联系人：朱志云

联系电话：15950515306

3.项目联系方式

联系人：朱志云、丁慧慧

联系电话：025-84531057

邮箱：zhuzhiyun@sumec.com.cn

二、投标人须知

(一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 4.投标人应登录苏采云政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

5.招标文件仅作为本次招投标使用。

(三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件的形式提出，并按“投标邀请函”第五项规定的时间将电子邮件发送至苏美达国际技术贸易有限公司，联系方式详见“投标邀请函”第十项。

2.采购人、苏美达国际技术贸易有限公司将按“投标邀请函”第五项规定的时间对投标人针对招标文件提出的要求澄清的问题进行书面或电子邮件形式答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人及苏美达国际技术贸易有限公司。

(四）招标文件的补充或修正：

- 1.苏美达国际技术贸易有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.如需对招标文件进行澄清或修正，苏美达国际技术贸易有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。苏美达国际技术贸易有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，苏美达国际技术贸易有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函扫描件并加盖公章或签电子公章（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件并加盖公章或签电子公章（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖公章或签电子公章；

（7）投标供应商近三个月内任意一个月(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章，依法免税或不需要缴纳税收的投标供应商，需在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要税收证明材料；

（8）投标供应商近三个月内任意一个月(不含投标当月) 的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（9）非法人投标的项目，法定代表人授权代表需具有与本企业签订的劳动合同或由相关政府部门出具的近三个月内任意一个月(不含投标当月)的社保缴费证明原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（10）如是中小企业的，提供《中小企业声明函》扫描件并加盖公章或签电子公章；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函扫描件并加盖公章或签电子公章；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章。

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

（12）承诺书（格式见附件）

3.开标一览表

4.细目报价表（格式见附件）

5.商务响应偏离表（格式见附件）

6.技术响应偏离表（格式见附件）

7.技术方案文件（暗标，内容见评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求进行制作。其中技术方案部分属于暗标，投标人在制作技术方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

其暗标编制要求如下：

(1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

(2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：A4纸张、纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

8.设备主要性能的技术资料以及供应商认为需要提供的其他技术资料

9.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

如是中小企业的，提供《中小企业声明函》扫描件并加盖公章或签电子公章；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函扫描件并加盖公章或签电子公章；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章。

上述1-6项必须全部提供,否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

（七）网上投标：

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（包）投标总价超过本项目（包）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

① 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

② 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评标标准：见附件一。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。苏美达国际技术贸易有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达苏美达国际技术贸易有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。苏美达国际技术贸易有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，苏美达国际技术贸易有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

2.在发布中标公告的同时，苏美达国际技术贸易有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。提交的纸质投标文件（如有）将作为存档依据，不予退回。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经苏美达国际技术贸易有限公司见证后生效。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，苏美达国际技术贸易有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.本项目无需缴纳履约保证金。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- 2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3.拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

1.领取中标通知时，中标供应商向采购代理机构一次性付清。

2.招标代理服务费：本招标项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法的70%计算。收费标准为：100万以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，500万元-1000万元费率0.8%。

3.服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

（十六）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十七）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 三、项目要求和有关说明

- 一、配置清单：

- 1、机械臂台车  1台

- 2、主控台车    1台

- 3、光学跟踪传感器（NDI）  1件

- 4、骨科手术导航软件  1套

- 5、脊柱导航工具包    2套

- 6、创伤导航工具包    2套

本配置为设备正常使用所必需的最基础/标准组件，包含但不限于实现设备核心功能及满足基本操作要求的最低配置要求，各项配置应完整齐备且符合国家医疗器械相关标准规范。

- 二、技术要求：

- 1）系统要求：

- 1、与术中影像设备配合，辅助医生完成术中精准定位功能，可以在脊柱中为医生置入内植物或引导手术工具提供准确、稳定的路径。

- 2、具备NMPA（国家药品监督管理局）颁发的三类医疗器械产品注册证。

- 3、设备支持创伤功能。

- 4、具备1种及以上标尺及定位模式。

- 5、具备三维定位功能。

- 6、三维定位功能基于3D综合定位误差≤1.5mm。

- 7、具备二维定位功能。

- 8、二维定位功能基于2D综合定位误差≤2.0mm。

- 9、具备导航探针及导航工具。

- 10、具备患者跟随功能，跟随后距离精度≤2.0mm。

- 11、具备脚踏控制功能。

- 12、具备断电保护功能。

- 13、系统台车数量≤2台，节省手术空间。

- 2）机械臂台车：

- 1、机械臂自由度≥6，重复定位精度≤0.2mm。

- 2、机械臂碰撞保护力≤80N。

- 3、机械臂具有通过人为拖动控制运动的功能。

- 4、可承受负载≥4kg。

- 5、各关节活动角度≥±90°。

- 6、系统有效工作空间≥300mm×300mm×300mm。

- 3）双目台车：

- 1、同时跟踪参考元件（每个元件不少于4个跟踪标志物）≥4个。

- 2、跟踪精度误差≤1mm。

- 3、相机位置信息帧率≥60Hz。

- 4、跟踪装置信号遮挡、超出定位范围或缺失时，具有警示功能。

- 5、手术屏幕分辨率≥1920*1080。

- 4）骨科手术导航软件：

- 1、具备用户登录与管理功能。

- 2、具备患者信息管理功能。

- 3、具备2D、3D图像自动注册（配准）算法。

- 4、具备二维术中规划和三维术中规划功能。

- 5、具有模拟仿真功能。

- 6、具备数据存储功能。

5）手术工具包：

- 1、具备机器人配套专用脊柱+创伤定位工具包。

- 2、具备多种脊柱手术器械导航工具。

- 3、具安装重复性误差≤0.1mm。

4、断电或急停时，可移除患者端导航工具。

6)、其他

- 1、设备使用年限≥8年。

三、有关说明：

1、维修保证：

1.1设备免费保修期：整机质保≥5年(软件终身免费升级)。

1.2在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应，24小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

1.3免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

2、交货期：供方需在合同生效之日起或接到院方通知后30日历日内向需方交付上述设备，并应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。逾期将按违约责任执行。

3、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

4、货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5、交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料

5.1装箱单

5.2产品质检合格证明

5.3需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

6、运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7、安装、调试及售后服务：在货物到达用单位后,供方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

8、付款方式：采购合同签订生效后，采购人向中标方支付合同金额30%的预付款；待全部货物到达采购人指定地点，经验收合格并装机培训结束，中标方向采购人提供增值税发票后，采购人向中标方支付合同金额的60%；余款10%满一年付清。

9、具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统相连接。供应商承担设备与医院设备实时监控系统相连的相关费用，达到医院实时监控要求。

10、具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。

11、设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

12、保修期内，年度定期预防性维护保养次数，不少于_2_次；保修期满后，人工费为单次故障不高于_2000_元，年度保修协议价不高于设备总价的_6__%，年度定期预防性维护保养次数，不少于 1次。

13、供应商负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以市场价90% 的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

14、中标供应商提供的货物必须与投标文件内容一致，否则验收不合格，采购人有权终止合同并追究其责任。

15、本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

16、根据国家扶持中小企业的有关政策，在我司组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行；如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

*以上项目要求和有关说明均需满足，有任何偏离将导致投标被否决。

- 四、合同书（格式）

需方（采购人）：无锡市惠山区人民医院

地址：无锡市惠山区洛社镇站前北路2号

联系人及联系方式：

供方（中标方）：

地址：

联系人及联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、采购项目编号：

二、采购内容：标的、规格型号、数量、单价

|  | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 国别 | 制造商 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品目2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品目3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

三、中标（成交）总金额：（大写）               ；（小写）

- 四、交货期或完工期：

供方需在合同生效之日起或接到院方通知后     日历日内向需方交付上述设备，并应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。逾期将按违约责任执行。

- 五、质保期：

- 供方应提供保修期_______年，保修期的期限应以供需双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。供方在保修期内应确保开机率为 95%以上。如果开机率由于供方的原因未能达标，对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日。质保期内报修响应时间_______小时，到场时间_________小时（不可抗拒力量下除外）。保修期内，年度定期预防性维护保养次数，不少于   次；保修期满后，人工费为单次故障不高于      元，年度保修协议价不高于设备总价的     %，年度定期预防性维护保养次数，不少于     次。乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以       的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

- 六、交货地点和方式：

- 供方确保器械安全无损地运抵需方指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供方还应在发货前通知需方器械的运输信息以及到货时间，以便需方做好验货准备。

七、货款支付步骤和办法：

八、质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在60天内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准并承担由此发生的一切损失和费用。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

九、安装调试及售后服务：

- 1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

十、违约责任：

- 1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 4.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 5.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 7.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

十一、合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在苏美达国际技术贸易有限公司见证后即生效。合同一式肆份，供方壹份，需方贰份，苏美达国际技术贸易有限公司壹份。

- 2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 (2) 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：  无锡市惠山区人民医院  （盖章）

法定（授权）代表人：

年      月       日

供方（中标方）：                      （盖章）

法定（授权）代表人：

年      月       日

见证方：苏美达国际技术贸易有限公司（盖章）

年      月       日

附件1. 设备配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）无锡市惠山区人民医院，（乙方）________________特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）、双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）、双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）、甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）、甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）、甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

乙方的义务

（一）、乙方工作人员须遵纪守法，严格遵守职业道德，不得以任何形式贿赂甲方工作人员，获得非法利益。

（二）、乙方须严格执行“两指”制度，即在指定的部门，指定的时间与医院职能科室人员进行业务活动。凡在此以外的任何活动均属违规，一经发现，甲方有权暂停或终止与其业务往来。

（三）、乙方不得特指安排甲方工作人员外出学习培训，参观考察等活动。

（四）、乙方应教育所属业务人员，严格遵守上级和医院有关廉政、行风建设有关规定，做文明规范、守法的模范。

（五）、乙方应遵守职业准则，为甲方提供物品、服务品质一流、价格合理。

三、违约责任

（一）、甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）、乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予纪律处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：无锡市惠山区人民医院                         乙方：

代表签字：                                         代表签字：

日期：

五、附件（评分标准、投标文件格式)

附件一：评分标准

本次招标的评标办法采用综合评分法（计分均保留2位小数），未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。评审因素及各比重如下（百分制）：

一、价格部分（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

- 二、投标人评价（16分）

- 1、业绩（3分）

提供自2022年1月1日起所投品牌同类项目的业绩（以合同签订日期为准），有一个得1分，最高得3分。投标时需提供相关业绩合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求均不得分。

- 专机专用全套耗材成本（10分）

- 投标人所投设备使用过程中，无需专机专用耗材并提供技术支持材料的(如厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书等)，得 10分。技术支持材料要求加盖投标单位电子公章。投标人所投设备使用过程中，需专机专用耗材的，全套耗材总报价从低到高，第一名得8分，第二名得6分，第三名得4分，第四名得2分，其它不得分。报价以提供的佐证材料为准，如发票、省平台中标价格截图等，且报价应不高于佐证材料所体现价格，佐证材料扫描件要求加盖投标单位电子公章。

- 3、政策性因素（3分）

（1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章、环境标志产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，否则不得分）。

（2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 三、项目要求响应情况（29分）

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备1种及以上标尺及定位模式。 | 具备2种标尺及定位模式加1分； 具备3种标尺及定位模式加2分； 具备4种及以上标尺及定位模式加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 2 | 具备三维定位功能。 | 附带三维C臂跟踪器功能，且跟踪器可视面≥1加1分； 附带三维C臂跟踪器功能，且跟踪器可视面≥2加2分； 附带三维C臂跟踪器功能，且跟踪器可视面≥3加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 3 | 三维定位功能基于3D综合定位误差≤1.5mm。 | 三维精度≤1.2mm加1分； 三维精度≤1mm加2分； 三维精度≤0.8mm加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 4 | 具备二维定位功能。 | 可实现无创定位的加1分； 无需红外跟踪传感器与跟踪器实现无创定位的加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 5 | - 二维定位功能基于2D综合定位误差≤2.0mm。 | 二维精度≤1.5 mm加1分； 二维精度≤1 mm加2分； 二维精度≤0.8 mm加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 6 | 具备导航探针及导航工具。 | 具备探针与导航工具位置实时显示，加1分； 具备探针与导航工具位置实时显示、规划功能，加2分； 具备探针与导航工具位置实时显示、规划功能，适配穿刺针导航，加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 7 | 具备断电保护功能。 | 具备1个内置UPS加1分； 具备2个及以上内置UPS加2分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 8 | 机械臂具有通过人为拖动控制运动的功能。 | 通过软件控制实现人为拖动控制运动的加1分； 通过软件、脚踏控制均可实现人为拖动控制运动的加2分； 通过软件、脚踏和机械臂末端按钮控制实现人为拖动控制运动的加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 9 | 同时跟踪参考元件（每个元件不少于4个跟踪标志物）≥4个。 | 跟踪参考元件≥6个加1分； 跟踪参考元件≥8个加2分； 跟踪参考元件≥10个加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |
| 10 | 相机位置信息帧率≥60Hz。 | 相机位置信息帧率≥80Hz加1分； 相机位置信息帧率≥120Hz加2分； 相机位置信息帧率≥180Hz加3分。 | 满足性能加分要求对应标准的得相应分值，不符合性能加分要求的不得分。 |

注：以上技术需求条款均需提供技术支撑材料（如产品彩页、技术白皮书、数据计算过程、图片或视频等），证明材料扫描件上传至苏采云投标系统。

- 四、技术方案（20分）

- 特别注意：此技术方案部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、售后服务方案（6分）

投标人针对本项目提供的售后服务方案包括：①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话等、⑤相应的服务细则和规范的管理制度⑥应急保障措施。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得1分，存在1处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2、实施方案（8分）

投标人针对本项目提供的实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划、③安装调试流程和技术重难点、④安装调试人员安排。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3、培训方案（6分）

投标人针对本项目提供的培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

- （一）投标函(格式)：

投  标  函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方项目编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（采购项目编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

- (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（采购项目编号：              ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                              采购项目编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 品牌 |  |
| 交货期 |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准

（六）细目报价表 (格式)：

细目报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，苏美达国际技术贸易有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（4）投标人对所报相关数据的真实性负责；

（5）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；

备注：以上报价为含税价，清单格式仅作参考，请投标单位根据实际情况自行拟定。

（七）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

采购项目编号：

| - 序号 | - 招标文件条目号 | - 招标文件要求的商务条款 | - 投标文件响应情况 | - 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

1、投标人需满足招标文件全部商务要求，有任何负偏离将导致其投标被否决。

2、投标人应对招标文件“三、项目要求和有关说明”中的“(三）其他说明”里的条款内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应招标文件的商务条款要求。

- 3、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4、如果行数不够，请自行增加。

- （八）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表

- 采购项目编号：

| - 序号 | - 招标文件条目号 | - 招标要求规格 | - 投标文件响应情况 | - 偏离/响应 | - 技术支撑材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

1、投标人需满足招标文件全部技术要求，有任何负偏离将导致其投标被否决。

2、投标人应对招标文件“三、项目要求和有关说明”中的“（一）、配置清单、（二）、技术要求”的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

- 3、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

- 4、如果行数不够，请自行增加。

### （九）投标供应商简介和经营情况说明：

投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

暗标部分：

（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求进行制作。其中技术方案部分属于暗标，投标人在制作技术方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

其暗标编制要求如下：

(1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

(2）暗标所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：A4纸张、纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

- 一、售后服务方案

- 二、实施方案

- 三、培训方案