江苏省肿瘤医院

螺旋断层放射治疗系统

政府采购

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-320000-JSKF-D2024-0028

采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

2024年12月

目   录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、总则	6

1.适用法律	6

2.定义	7

3.政策功能	7

4.响应费用	8

5.单一来源采购文件的约束力	8

二、单一来源采购文件	8

6.单一来源采购文件构成	8

7.单一来源采购文件的澄清、补充或修改	9

三、响应文件的编制	9

8.响应文件的语言、计量单位、货币	9

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	10

10.响应文件的组成	10

11.保证金	11

12.响应文件的有效期	12

13.响应文件的签署及其形式	12

四、响应文件的递交	13

14.响应文件的密封及标记	13

15.响应的截止日期	13

16.迟交的响应文件	13

17.响应文件的修改或撤回	13

五、单一来源采购程序	14

18.单一来源采购仪式	14

19.评审组织	14

20.对响应文件的资格性审查和符合性审查	15

21.响应文件的澄清	15

22.协商	16

23.保密原则	16

六、成交	16

24.确定成交供应商	16

25.成交的通知	16

26.签订合同	17

27.采购代理服务费	17

七、质疑	17

28.质疑	17

第三章 采购技术规格及要求	19

第四章 拟签订的合同文本	32

第五章 响应文件格式及附件	43

评审索引表	44

附件一 响应函格式	45

附件二 响应一览表	46

附件三 分项报价表	47

附件四 商务条款偏离表	48

附件五 技术条款偏离表	49

附件六 政府采购政策	50

（一）《中小企业声明函》	50

（二）残疾人福利性单位声明函	51

附件七 供应商基本情况表	52

附件八、保证金交纳相关证明材料（如有）	53

（一）保证金付款凭证复印件................................................................................................................53

（二）保证金转账退还信息函................................................................................................................53

附件九、资格证明文件	...................................................................................................................................54

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	54

2、法人代表授权书	55

3、制造商授权书（如适用）	56

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	57

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	58

6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	59

7、依法缴纳税收的记录	60

8、依法缴纳社会保障资金的记录	61

9、供应商在响应截止时间前一周内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询的从项目开标之日前三年起的信用记录网页截图并加盖公章	62

10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件	63

附件十 供应商认为需要提供的其他材料	64

附件十一 响应保证承诺书	65

- 第一章 采购邀请

- 江苏省科技发展有限公司（采购代理机构）受江苏省肿瘤医院（采购人）委托，就螺旋断层放射治疗系统（项目）进行单一来源采购，现邀请单一来源供应商江苏鸿芝嘉医疗器械有限公司提交响应文件参加单一来源采购协商。

项目概况

江苏省肿瘤医院螺旋断层放射治疗系统单一来源项目的单一来源供应商应在江苏省科技发展有限公司，江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢504室获取单一来源采购文件，并于2024年12月13日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-JSKF-D2024-0028

2、项目名称：螺旋断层放射治疗系统

3、采购方式：单一来源

4、预算金额：5000万元人民币

5、最高限价：5000万元人民币

6、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术需求 | 合同履行期限 | 预算金额（万元人民币） | 最高限价（万元人民币） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | 1套 | 详见采购文件《第三章采购技术规格及要求》 | 合同签订后60个工作日内到货 | 5000 | 5000 | 不接受 |

7、合同履行期限：详见采购需求

8、本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括但不限于：

1) 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2) 法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与协商的可以不提供授权书）；

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距协商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（协商前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5) 有依法缴纳税收的良好记录，提供距协商时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

6) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距协商时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

7) 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

8）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，项目所属行业：工业）。

3、本项目的特定资格要求：

1) 产品按国家规定须进行医疗器械备案或注册的，供应商须提供产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖公章）（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；

2) 供应商为医疗器械经营企业的，须根据产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者医疗器械经营备案凭证（复印件加盖公章）；

3) 医疗器械生产企业提供本企业产品的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖公章）；

4) 产品按国家规定须进行3C强制认证的，供应商须提供3C证书（复印件加盖公章）；

5) 若产品为进口产品，提供产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内代理商针对本项目的专项授权书。

## 三、获取采购文件

时间：2024年12月11日至2024年12月12日，每天上午09:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省科技发展有限公司，江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢504室

方式：现场领购，具体要求详见其他补充事宜

售价：每包100元人民币，售后不退

四、响应文件提交

开始时间：2024年12月13日14:30 （北京时间）

截止时间：2024年12月13日15:00 （北京时间）

地点：江苏省南京市玄武区珠江路48号新月大厦3楼江苏省科技发展有限公司招标中心

五、开启

时间：2024年12月13日15:00（北京时间）

地点：江苏省南京市玄武区珠江路48号新月大厦3楼江苏省科技发展有限公司招标中心

## 六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购规章。

2、本项目不接受进口产品。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3、成交后不允许转包、分包。

4、领购采购文件操作流程如下：

现场领购：

供应商领购人到采购代理机构现场填写《采购文件领购登记表》，并携带以下材料：

法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件加盖公章；供应商营业执照复印件加盖公章；标书费支付凭证。

收款账户信息：

户名：江苏省科技发展有限公司

开户银行：交通银行南京分行玄武支行

账户：320006610010141083596

注意事项：

（1）若领购人需要采购文件电子版，请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

（2）请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构原因，采购文件发票一经开具不予退换。

5、本项目接受现场响应

现场响应

供应商应将响应文件正本、副本包装物上加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称、项目编号。

供应商原则上只允许1人进入协商现场。现场递交响应文件时，供应商代表须出示有效的居民身份证，填写响应文件递交情况登记表。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息
名    称：江苏省肿瘤医院

地    址：江苏省南京市百子亭42号

联系方式：康老师 025-83283339

2、采购代理机构信息
名    称：江苏省科技发展有限公司

地    址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

联系方式：邬哲莲025-85437739*8051

3、项目联系方式
项目联系人：夏  露
电      话：025-85437739*8052

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省肿瘤医院 地址：江苏省南京市百子亭42号 联系方式：康老师 025-83283339 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司 地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢 联系方式：邬哲莲025-85437739*8051夏露025-85437739*8052 |
| 3 | 项目名称：螺旋断层放射治疗系统 项目编号：JSZC-320000-JSKF-D2024-0028 |
| 4 | 采购方式：单一来源 |
| 5 | 响应有效期：提交响应文件截止之日起90天 |
| 6 | 保证金：无 |
| 7 | 响应文件份数：正本1份，副本7份，电子版1份。（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包响应，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 响应文件提交开始时间：2024年12月13日14:30（北京时间） 响应文件提交截止时间：2024年12月13日15:00（北京时间） 响应文件提交地点：江苏省南京市玄武区珠江路48号新月大厦3楼江苏省科技发展有限公司招标中心 开启时间：同响应文件提交截止时间 开启地点：同响应文件提交地点 |
| 9 | 报价方式： 1、所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，配套辅材，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦协商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求： 供应商可以对项目现场及周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。供应商应自行承担进入项目现场后的非采购人责任引起的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。 采购人不集中安排现场勘察，供应商可根据需要自行联系采购人进行现场勘察。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站、（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等。 2）信用信息查询截止时点：项目开标之日前三年起。 3）查询环节：开标后现场查询 4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 5）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 采购代理服务费： （1）以“成交通知书”中确定的成交金额作为收费的计算基数； （2）采购服务费参照计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文下浮30%收取； （3）按以上收费标准计算，采购服务费不满3000元的项目包，按3000元收取。 收款账户信息： 户名：江苏省科技发展有限公司 开户银行：交通银行南京分行玄武支行 账户：320006610010141083596 |
| 13 | 响应文件中的报价不得超过单一来源采购文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的响应文件，按无效响应文件处理。 |

一、总 则

- 1. 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2. 定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏省科技发展有限公司；采购人为江苏省肿瘤医院；“供应商”系指参加协商并符合单一来源采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3. 政策功能

3.1促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加谈判的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3.3残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加单一来源响应的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5. 单一来源采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、单一来源采购文件

- 6. 单一来源采购文件构成

6.1 单一来源采购文件由以下部分组成：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购技术规格及要求

第四章  拟签订的合同文本

第五章  响应文件格式及附件

6.2采购的最小单位是包。采购技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的产品/服务不得部分响应；采购技术规格及要求中已经分包的，以包为单位响应。

6.3 供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按单一来源采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 单一来源采购文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查单一来源采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清单一来源采购文件的疑点，可用信函等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按政府采购相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改，将以书面形式通知供应商。

7.3 采购代理机构在单一来源采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长响应截止时间和开启时间。

7.4 为使供应商在准备响应时，有合理的时间考虑单一来源采购文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟响应截止时间和开启时间，并将此变更以信函等书面形式通知供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为单一来源采购文件的组成部分，与单一来源采购文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到单一来源采购文件修改的通知，并受其约束。

- 三、响应文件的编制

### 8. 响应文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关响应的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除单一来源采购文件中有特殊要求外，单一来源采购文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本单一来源采购文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有响应报价具体详见供应商须知前附表。

- 9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体响应而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

### 10. 响应文件的组成

10.1 供应商应当根据单一来源采购文件要求编制响应文件，响应文件应对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 响应文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※响应函

（2）※响应一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他材料

10.3响应文件的商务部分：是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求。

10.4响应文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 响应文件的价格部分：

（1）价格文件是对响应价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦采购结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.6 响应文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

### 保证金（如有）

11.1作为响应文件的一部分，供应商应按照采购文件要求的数额和办法交纳保证金；保证金有效期应当与响应有效期一致。

保证金金额：详见供应商须知前附表；

11.2保证金可采取下列形式之一：

保证金应当以电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式提交，开户行在南京地区以外的供应商不接受支票或本票作为保证金。

保证金收款账户信息如下：

户名：江苏省科技发展有限公司

开户银行：交通银行南京分行玄武支行

账号：320006610010141083596

11.3不按第11.1项和第11.2项规定办理的保证金，其响应无效。

11.4未成交的供应商，其保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。未成交供应商应主动与响应文件接收人联系办理保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.5成交供应商的保证金将在交纳采购代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.6发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）成交供应商在成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）响应有效期内撤回其响应的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）成交供应商在成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）成交供应商在成交后拒绝履行合同义务的。

### 12. 响应文件的有效期

12.1自提交响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应，同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 13. 响应文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照单一来源采购文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、响应文件的递交

### 14. 响应文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版响应文件都用封套加以密封，并标明“正本”、“副本”和“电子版”。

14.2作为保证金（如有）的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“保证金”字样，放在响应文件正本封套之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

- 招标项目编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4响应文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误读或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

### 响应的截止日期

15.1响应文件须在采购代理机构规定的响应截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充单一来源采购文件的形式推迟响应的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3响应文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 迟交的响应文件

在响应截止时间以后递交的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

### 响应文件的修改或撤回

17.1供应商在提交响应文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在响应截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在响应截止时间以后修改响应文件。

17.4在响应截止时间起至响应有效期满前，任何响应文件不得撤回，在这段期间撤回响应文件，保证金（如有）将被没收，响应文件不予退还。

- 五、单一来源采购程序

### 18. 单一来源采购仪式

18.1采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间和地点进行单一来源协商，供应商委派授权代表准时参加，办理交纳保证金（如有）、签名报到和递交响应文件等事宜。

18.2 供应商必须在响应截止时间前办理完毕交纳保证金（如有）、签名报到、递交响应文件以及其他单一来源采购文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3若响应文件未密封，或供应商未提交保证金（如有）（包括保证金不符合单一来源采购文件要求），或在截止时间后送达，采购代理机构将拒收该供应商的响应文件。

### 19. 评审组织

19.1评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的协商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合单一来源采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（4）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

19.2协商小组由具有相关经验的专业人员组成，独立开展评审工作。

### 对响应文件的资格性审查和符合性审查

20.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对响应文件中资格证明、保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备单一来源响应资格。

符合性检查：依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对单一来源采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于单一来源采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足单一来源采购文件的要求。重大负偏离的认定须经评审小组三分之二以上同意。

20.3评审小组在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准；

（2）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本响应文件和副本响应文件之间有差异，则以正本响应文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，响应无效。

20.4响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过单一来源采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5响应文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。

### 响应文件的澄清

21.1 在评审期间，协商小组有权要求供应商对响应文件作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由协商小组签字。

21.2 协商小组应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照协商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为响应文件内容的一部分。

21.3供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 协商

22.1依据单一来源采购文件的要求和供应商响应文件的应答情况，协商小组通知供应商进行协商。

22.2协商包括但不限于以下内容：

（1）协商小组根据单一来源采购文件要求，对照供应商提交的响应文件中资格、技术、服务以及价格等应答情况，进行确认或者询问；

（2）针对修改变动的单一来源采购文件，与供应商进行确认或者询问。

22.3协商结束后，供应商应在协商小组规定时间内提交最终报价。

22.4最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 保密原则

23.1协商小组成员以及与协商工作有关的人员不得泄露协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知协商情况。

- 六、成交

### 24. 确定成交供应商

24.1协商结束后，协商小组确认供应商资格、商务、技术是否能满足单一来源采购文件的要求，且最终报价不超过预算。在满足以上要求的情况下，协商小组确定成交供应商。

24.2协商小组应当在评审结束后编写协商情况记录。采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，采购文件随成交结果同时公告。

24.3 若协商小组发现供应商的响应文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去成交资格。

### 25. 成交的通知

25.1确定成交供应商后，采购代理机构将成交结果通知供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

25.2成交供应商在收到成交通知书后，应郑重保证履行成交供应商应履行的，含交纳招标代理服务费在内的一切义务和责任。

25.3成交通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

26.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照单一来源采购文件和响应文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对单一来源采购文件和响应文件作实质性修改。

26.2单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 27. 采购代理服务费

详见供应商须知前附表。

- 七、质疑

### 28、质疑

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

28.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

28.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按谈判文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

28.5 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

28.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，采购代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

28.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.9 本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

28.10 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

第三章 采购技术规格及要求

- 项目概述

本次采购项目为螺旋断层放射治疗系统，供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来响应。希望供应商以精美的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 采购内容清单及基本要求（非单一产品采购项目中，“货物名称”栏的货物名称前标注♦号的为核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品）：

| - 包号 | - 项目名称 | - 货物名称 | - 数量 | - 合同履行期限 | - 预算金额 - （万元人民币） | - 最高限价（万元人民币） | - 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 螺旋断层放射治疗系统 | - 螺旋断层放射治疗系统 | - 1套 | - 合同签订后60个工作日内到货 | - 5000 | - 5000 | - 不接受 |

- 技术要求

- 本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

| 序号 | 设备技术要求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 放射治疗系统 |  |
| 1 | 主机核心结构基本要求 |  |
| 1.1 | 设备类型 | 所投设备必须具备螺旋CT或四维CBCT成像功能，且必须为2022年后在国内首次注册上市的高端放射治疗系统。 |
| 1.2 | 机架结构 | 环形机架，可支持加速器射束绕机架中心360度连续旋转 |
| 1.3 | 加速管类型 | 驻波 |
| 1.4 | 加速器去均整块技术（FFF模式） | 具备 |
| 1.5 | 微波功率系统 | 磁控管 |
| 1.6 | 微波功率 | ≥3MW |
| ★1.7 | 一次摆位长靶区照射范围 | 不小于135cm X 40cm（长X宽） |
| 1.8 | 一次摆位多靶区照射能力 | 具备 |
| 1.9 | 治疗模式 | 具备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式 |
| 1.10 | 计算机控制系统 | 数字化 |
| 1.11 | 治疗安全性 | 加速器治疗系统及成像系统等移动部件应隐藏于机架中，避免与治疗床或患者的碰撞风险。 |
| 1.12 | 射束屏蔽系统 | 机架内应安装射束屏蔽系统以降低机房内散射线保护患者，并降低机房射线防护要求。 |
| 1.13 | 电子枪 | 具备 |
| 2 | X线射线束特性: |  |
| 2.1 | X线能量 | ≥6MV |
| 2.2 | X线常规剂量率（等中心） | ≥850MU/min |
| 2.3 | X线剂量率稳定性（在2min内变化） | <±2％ |
| 2.4 | 靶 | 一体化固定靶 |
| 2.5 | 射野半影 | ≤5mm |
| 2.6 | X线泄漏 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，辐射≤0.3%；射野内，准直器闭合時，辐射 ≤0.5% |
| 3 | 剂量监测系统 |  |
| 3.1 | 电离室结构 | 采用独立双通道全封闭电离室 |
| 3.2 | 电离室剂量精度 | ≤1% |
| 3.3 | 电离室剂量线性度 | ≤1% |
| 3.4 | 设备安全连锁系统 | 具有多重安全联锁装置。 |
| 4 | 多叶准直器系统（MLC） |  |
| 4.1 | 叶片数量 | ≥60片 |
| ★4.2 | 叶片驱动机制 | 气动式 |
| 4.3 | 单个叶片在等中心平面的最小投影宽度 | ≤6.5mm |
| 4.4 | 单个叶片运动能力 | 可完全穿过射野中线至对侧,头脚方向无旋转 |
| ★4.5 | 叶片开闭状态切换 | ≤30ms |
| 4.6 | 叶片间漏射 | ≤0.25% |
| 4.7 | 叶片的验证 | 实时的叶片开关状态验证 |
| 4.8 | 叶片调强时可产生的最小射野（IMRT分辨率）（mm×mm ）（在等中心处） | ≤25×6.25 |
| 4.9 | 等中心射野尺寸 | 2.5cmX0.625cm 至 5.0cmX 40cm |
| 4.10 | 叶片厚度（mm） | ≥100mm |
| 4.11 | 初级准直器厚度（mm） | ≥130mm |
| 5 | 机械运动系统 |  |
| 5.1 | 机架孔径（cm） | ≥85 |
| 5.2 | 机架旋转 | 可沿同一方向360°连续旋转运动 |
| 5.3 | 机架旋转精度 | ≤0.1° |
| ★5.4 | 等中心精度 | ≤0.4mm |
| 5.5 | 源轴距（SAD）（cm） | ≥85 |
| ★5.6 | 机架最大旋转速度 | ≥10RPM（圈/分钟） |
| 5.7 | 等中心高度（距离治疗室地面） | ≤113cm |
| 6 | 治疗床系统 |  |
| 6.1 | 运动控制 | 调速电机控制，可无级调速运动 |
| 6.2 | 负载能力 | 200KG |
| 6.3 | 治疗床面板 | 碳纤维 |
| 6.4 | 床面运动方式 | 可在垂直、前后、左右六个方向运动 |
| 6.5 | 床面最大运动速度（mm/sec，Y轴方向） | ≥70 |
| 6.6 | 治疗床运动重复性精度（mm） | ≤±0.5 |
| 6.7 | 治疗床运动定位精度（mm） | ≤±1 |
| 6.8 | 垂直最大移动距离（mm） | ≥425 |
| 6.9 | 前后（水平）最大移动范围（mm） | ≥2200 |
| 6.10 | 左右移动范围（mm） | ±30 |
| 6.11 | 手动控制 | 除了由电机控制运动之外，提供的治疗床运动均能由手动方式控制 |
| 7 | MV影像引导系统 |  |
| 7.1 | 影像引导系统 | MV螺旋CT |
| 7.2 | 成像射束类型 | 扇形束 |
| 7.3 | 探测器类型 | 电离室 |
| 7.4 | 成像分辨率 | ≥512×512（0.76mm像素） |
| 7.5 | 空间（对比）分辨率(IEC Xf x Zf) | 1.6mm |
| 7.6 | 密度分辨率（软组织对比度） | ≥3% for 30mm 物体 |
| 7.7 | 图像噪声 | ≤4% |
| 7.8 | 图像均匀性 | ≤25HU |
| 7.9 | 等中心处FOV（cm） | ≥39 |
| 7.10 | 射线束特性 |  |
| 7.10.1 | 成像射线束 |  |
| 7.10.1.1 | X线能量（MV） | ≤3.5 |
| 7.10.1.2 | 成像X线焦点（mm） | ≤1.6 |
| 7.10.1.3 | 可用扫描厚度（mm） | 1,2,3,4,6 |
| 7.10.1.4 | 患者接收单次MVCT的剂量（cGy） | ≤3 |
| 7.11 | 图像配准方式 | 手动或自动，软组织或骨性配准 |
| 7.12 | 图像重建算法 | 滤波反投影； |
| 7.13 | 图像重建时间 | 实时；在图像采集时逐层重建 |
| 7.14 | 源到探测器的距离 | 140cm |
| 8 | KV影像引导系统 |  |
| 8.1 | 成像方式 | 连续螺旋断层成像 |
| 8.2 | 热容量 | 1.5MHu (1.1MJ) |
| 8.3 | 热交换器 | 2.4KW 油-空气 |
| 8.4 | X射线管电压 | 100KV、120KV、140KV |
| 8.5 | X射线管电流 | 80mA、100mA、125mA、160mA、200mA |
| 8.6 | 过滤器 | 1mm 铝 |
| 8.7 | 焦点大小 | 0.6mm x 0.6mm or 1.2mm x 1.2mm |
| 8.8 | 焦点到等中心距离 | 1040mm |
| 8.9 | 探测器 | 平板探测器 CsI: Tl |
| 8.10 | 像素矩阵(IEC Xf x Zf) | 512 x 512 像素 |
| 8.11 | 探测器有效面积 | 432 mm x 432 mm，2880 x 2880 像素 |
| 8.12 | 探测器有效面积在等中心处投影 | 288 mm x 288 mm |
| 8.13 | 每个像素点面积 | 0.15 mm x 0.15 mm |
| 8.14 | 等中心到探测器距离 | 512mm |
| 8.15 | 影像显示模式 | 持续扫描，实时影像重建与显示 |
| 8.16 | 单次采集曝光时间 | 恒定5ms |
| 8.17 | 单次最大扫描长度 | 25cm |
| 8.18 | 视野大小(FOV) | 44cm |
| 8.19 | 最大扫描速度 | 0.44cm/sec |
| 8.20 | 影像均匀性 | ±25HU |
| 8.21 | 低对比度分辨率 | 20mm物体为2% |
| 9 | 螺旋断层调强功能 |  |
| 9.1 | 螺旋断层调强放疗模式 | 治疗中机架连续螺旋运动，射线从360°方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。 |
| 9.2 | 治疗床运动方式 | 治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动，速度由计划自动设置。 |
| 9.3 | 单次计划最大照射范围 | 不小于135cm X 40cm（长X宽） |
| 10 | 激光定位灯 |  |
| 10.1 | 数量 | 固定激光灯2个和可移动激光定位灯5个 |
| 10.2 | 定位精度（mm ） | ≤±0.25 |
| 10.3 | 定位范围（cm） | 0 – 40 |
| 10.4 | 移动速度（mm/s） | 可变，0.2 - 100 |
| （二） | 计算机控制系统 |  |
| 1 | 操作工作站 |  |
| 1.1 | 工作站硬件配置 |  |
| 1.1.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 1.1.2 | 内存（GB） | ≥32 |
| 1.1.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 1.1.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 1.1.5 | 操作系统 | 正版microsoft windows操作系统 |
| 1.1.6 | 网络接口 | 两个千兆以太网口 |
| 1.2 | 软件功能要求 |  |
| 1.2.1 | 图像采集/重建 | 最短可以6秒内完成机架旋转360度,采集图像并同步进行图像重建 |
| 1.2.2 | 图像处理 | 有视图管理工具栏等,包括：窗宽/窗位调节,放大/缩小，编辑/处理等 |
| 1.2.3 | 图像配准 | 可以手动和自动进行计划CT图像和验证MV/KVCT图像配准 |
| 1.2.4 | 操作监控系统 | 全数字化控制系统，实时监控加速器主要参数 |
| （三） | 专用治疗计划系统 | ≥1套 |
| 1 | 计划工作站 |  |
| 1.1 | 工作站硬件配置（不低于以下配置） |  |
| 1.1.1 | 处理器 | 不低于IntelXeon E5-260v3(X2) |
| 1.1.2 | 内存（GB） | ≥48 |
| 1.1.3 | 硬盘（GB） | ≥240 |
| 1.1.4 | 显示器尺寸（"） | ≥24 |
| 1.1.5 | 操作系统 | 正版microsoft window10 |
| 1.1.6 | 网络接口 | 千兆以太网口 |
| 1.2 | 软件功能要求 |  |
| 1.2.1 | 轮廓勾画 | 具备各器官轮廓勾画或修改等功能 |
| 1.2.1.1 | 创建VOI | 系统支持计划中创建超过200个VOI。单个 VOI 可同时包含实体轮廓和空心轮廓。 |
| 1.2.1.2 | 自动内插勾画 | 在影像层上创建一个轮廓，在另一个非相邻影像层上创建一个轮廓。系统将使用线性内插自动插值中间轮廓。 |
| 1.2.1.3 | 勾画笔 | 支持 |
| 1.2.1.4 | 线段勾画 | 支持 |
| 1.2.1.5 | 圆形工具 | 支持 |
| 1.2.1.6 | 碰撞工具 | 支持 |
| 1.2.1.7 | 3D魔术勾画 | 支持 |
| 1.2.1.8 | 2D魔术勾画 | 支持 |
| 1.2.1.9 | 移动和调整控制点 | 支持 |
| 1.2.1.10 | VOI 运算 | 处理现有 VOI 和创建新 VOI 的工具。可按顺序分步进行多个 VOI 运算以生成复杂结果 |
| 1.2.2 | 图像配准功能 | 支持CT、PET、MR等图像配准 |
| 1.2.2.1 | Seed Point Registration（种子点配准） | 通过放置和修改种子点，不使用强度数据。执行配准变换时，通过旋转和平移最大限度地缩小相应种子点之间的 RMS 距离。 |
| 1.2.2.2 | 刚性影像配准 | 基于图像数据的相对强度应用计算，将来自两个图像的公共信息最大化到一个体积中，并对主影像系列和次级影像系列执行自动配准。 |
| 1.2.2 | 计划设计 |  |
| 1.2.2.1 | 逆向调强计划 | 支持 |
| 1.2.2.2 | 射野宽度选择 | 支持 |
| 1.2.2.3 | 螺距值选择 | 支持 |
| 1.2.2.4 | 高/低剂量百分体积约束函数 | 支持 |
| 1.2.2.5 | 多叶光栅MLC动态调强 | 支持 |
| 1.2.2.6 | 根据调强计划自动生成子野序列和机架旋转速度 | 支持 |
| 1.2.2.7 | 剂量算法 | 卷积CCC算法 |
| 1.2.2.8 | 剂量分布图转移到体模 | 支持 |
| 1.2.3 | 计划视图工具 |  |
| 1.2.3.1 | 四视窗显示 | 支持 |
| 1.2.3.2 | 横断面、矢状面、冠状面视图 | 支持 |
| 1.2.3.3 | 视窗属性可变 | 支持 |
| 1.2.3.4 | 显示选择： | 改变颜色、透明度和虚实；开关轮廓；窗宽、窗位调节 |
| 1.2.3.5 | 患者方向 | 支持 |
| 1.2.3.6 | 显示绝对剂量 | 支持 |
| 1.2.3.7 | 所有显示可旋转和放大 | 支持 |
| 1.2.4 | 叠加算法逐点修正CT密度值 | 支持 |
| 1.2.5 | 患者模型的三维体积重建 | 支持非等层厚方式、非等层间距扫描方式、分次检查合并功能 |
| 1.2.6 | 患者录入和轮廓勾画 | 逐点和连续勾画 |
| 1.2.7 | 实时交互显示 | 支持 |
| 1.2.8 | 图像灰度 | 可任意调整，预设3种窗宽窗位 |
| 1.2.9 | 计划输出 | 支持硬拷贝到打印机/绘图仪 |
| 1.2.10 | 计划评估 | 可以进行DVH的计算和显示，包括：积分和微分DVH的计算，能同时显示单/多个器官的DVH |
| 1.2.11 | 调强图像显示与处理 | 用户界面要求，有视图管理工具栏、图像编辑功能和定位匹配功能。 |
| 1.2.12 | 剂量验证 | 可以实现剂量验证功能，即对实际照射的剂量分布与理论的剂量分布进行评估和分析 |
| 1.2.13 | 治疗计划模型的建立 | 出厂前完成加速器的数据采集拟合和建模的工作 |
| 2 | 使用高性能GPU图形处理硬件 | 支持 |
| 3 | 网络连接与传输 |  |
| 3.1 | 系统可接受符合DICOM3.0协议的CT图像 | 支持 |
| 3.2 | 系统可接受第三方系统（TPS）的轮廓线等数据（RT Structure） | 支持 |
| （四） | 数据管理系统 |  |
| 1 | 系统配置要求 |  |
| 1.1 | 硬件配置 |  |
| 1.1.1 | CPU | 不低于Intel Xeon E5-2620v3 |
| 1.1.2 | 内存（GB） | ≥32 |
| 1.1.3 | C盘（操作系统和应用软件） | ≥2TB |
| 1.1.4 | D盘（患者数据） | ≥1.2TB |
| 1.1.5 | E盘（备份数据） | ≥4TB |
| 1.1.6 | 网络端口 | 两个千兆端口 |
| 1.1.7 | 冗余电源（UPS） | 提供 |
| 1.1.8 | 操作系统 | 微软Windows服务器2012 R2 |
| 1.1.9 | 数据库 | 微软SQL服务器2014 |
| 1.2 | 软件功能要求 |  |
| 1.2.1 | 影像浏览和输入 |  |
| 1.2.1.1 | 浏览存储的DICOM影像列表 | 支持 |
| 1.2.1.2 | 删除已存储的DICOM影像序列 | 支持 |
| 1.2.1.3 | 从硬盘下周DICOM影像序列 | 支持 |
| 1.2.1.4 | 导入并关联已存储患者的DICOM影像 | 支持 |
| 1.2.1.5 | 注册新的影像设备以便输入 | 支持 |
| 1.2.2 | 系统数据管理工具 |  |
| 1.2.2.1 | 浏览系统事件 | 支持 |
| 1.2.2.2 | 管理DICOM Hosts | 支持 |
| 1.2.2.3 | 浏览和设计系统登录和链接政策 | 支持 |
| 1.2.2.4 | 管理密码锁 | 支持 |
| 1.2.2.5 | 管理系统备份和数据库事件 | 支持 |
| 1.2.2.6 | 生成和升级组织架构信息 | 支持 |
| 1.2.2.7 | 现实和管理数据存储路径 | 支持 |
| 1.2.2.8 | 注册扫描仪 | 支持 |
| 1.2.2.9 | 浏览数据档案 | 支持 |
| 1.2.3 | 患者数据存储/恢复 |  |
| 1.2.3.1 | 浏览激活患者和已归档患者记录 | 支持 |
| 1.2.3.2 | 储存/恢复患者记录 | 支持 |
| 1.2.3.3 | 输入，覆盖，下载和删除患者数据 | 支持 |
| 1.2.3.4 | 浏览患者记录的追踪记录 | 支持 |
| （五） | 医生工作站系统 | ≥1套 |
| 1 | 放疗影像数据的传输、储存、备份 | 支持 |
| 2 | 医院PACS对接 |  |
| 2.1 | 支持与全院PACS系统的数据对接，根据接口获取放疗科患者的影像数据。 | 支持 |
| 3 | 影像管理 |  |
| 3.1 | 提供基于WEB端的CT/MRI/PET、医生勾画的感兴趣区域、等剂量线、剂量云图、DVH的显示，不受终端限制； | 支持 |
| 3.2 | 支持多状位视图、多序列显示； | 支持 |
| 3.3 | 提供十字线工具，支持多状位视图联动； | 支持 |
| 3.4 | 支持窗宽窗位调整工具和模板； | 支持 |
| 3.5 | 支持影像CT值实时显示； | 支持 |
| 3.6 | 支持影像标注、测量（距离、角度测量、文字标注等）； | 支持 |
| 3.7 | 基本的PACS影像浏览工具（放大、缩小、旋转等工具）。 | 支持 |
| 4 | 放射治疗数据解析 |  |
| 4.1 | 支持解析主流TPS系统导出的DICOM RT文件、传输、显示和储存； | 支持 |
| 4.2 | 支持本地上传下载DICOM RT 文件，提供对 DICOM RT文件的解析； | 支持 |
| 4.3 | 支持移动设备查看和审核； | 支持 |
| 4.4 | 支持多状位视图显示； | 支持 |
| 4.5 | 支持影像的三维体绘制与交互； | 支持 |
| 5 | 图像配准 |  |
| 5.1 | 支持CT/CT、CT/MRI、CT/PET-CT、CT/CBCT的多模态配准。 | 支持 |
| 6 | 感兴趣区域轮廓勾画工具 |  |
| 6.1 | 提供基于WEB端的感兴趣区域轮廓手动勾画工具（铅笔勾画、刷子勾画）； | 支持 |
| 6.2 | 提供基于WEB端的感兴趣区域轮廓半自动勾画工具（魔法笔、边界优化）； | 支持 |
| 6.3 | ROI创建、复制、删除、创建模板功能； | 支持 |
| 6.4 | 支持勾画操作的撤销与恢复； | 支持 |
| 6.5 | 支持ROI轮廓线的粗细调整、填充区域的透明度调整； | 支持 |
| 6.6 | 鼠标悬停轮廓线时显示对应ROI名称； | 支持 |
| 6.7 | 轮廓复制粘贴、外扩、内缩、移动； | 支持 |
| 6.8 | 提供轮廓层间插值、布尔运算功能； | 支持 |
| 6.9 | 支持ROI轮廓体积、平均CT值计算； | 支持 |
| 6.10 | 支持勾画的ROI轮廓的三维重建。 | 支持 |
| 7 | AI靶区及危及器官自动勾画 | 支持 |
| （六） | 系统高级配置 |  |
| 1 | 高精度治疗模式（1cm） |  |
| 1.1 | 射野宽度 | 1cm |
| 1.2 | 多靶点治疗能力 | 具备 |
| 1.3 | 非等中心照射 | 支持 |
| 2 | 标准质控包 |  |
| 2.1 | 专用Phantom | 1套 |
| 2.2 | 用于Phantom的密度插头 | 1套 |
| 2.3 | 校准微型电离室A1SL mini ion chambers | 2套 |
| 2.4 | CT校准微型电离室A17 CT slice ion chamber | 1套 |
| 2.5 | 固体水 | 1套 |
| 3 | 高级质控包 |  |
| - 3.1 | 小型二维（2D）水箱含机械臂 | 1个 |
| - 3.2 | 8通道断层静电计8-Channel TomoElectrometer | 1个 |
| - 3.3 | 水箱扫描数据测量软件TOMO ElectroMeter Measurement System (TEMS) | 1套 |
| 4 | RIT胶片分析软件和胶片扫描仪 |  |
| - 4.1 | 质量保证（QA）胶片剂量分析软件 | 1套 |
| - 4.2 | 胶片剂量数字化仪 | 1个 |
| - 4.3 | 胶片数字化仪系统数据处理和分析软件包 | 1套 |

| （七） | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Tomo C螺旋断层放射治疗主机系统 |  |
| - 1.1 | 一体化数字滑环机架 | 1 |
| - 1.3 | 初级准直器 | 1 |
| - 1.4 | 高速气动二元多叶光栅（MLC） | 1 |
| - 1.5 | DCS高稳定剂量率控制系统 | 1 |
| - 1.6 | 一体化PCP控制单元 | 1 |
| - 1.7 | BSS射线自主屏蔽系统 | 1 |
| - 1.8 | 智能双循环温度控制系统 | 1 |
| - 2 | Tomo C 治疗实施控制中心 |  |
| - 2.1 | Tomo C集成化治疗实施控制台 | 1 |
| - 2.2 | 治疗实施控制工作站 | 1 |
| - 3 | Tomo C 同步治疗床 |  |
| - 3.1 | 高精度步进治疗床 | 1 |
| - 3.2 | SSC高精度同步患者支撑系统 | 1 |
| - 3.3 | 患者支撑系统控制执行器 | 1 |
| - 3.4 | RCCS治疗床远程控制系统 | 1 |
| - 4 | CTrue MVCT三维影像引导系统 |  |
| - 4.1 | CTrue扇形束扫描模式 | 1 |
| - 4.2 | CTrue影像重建模块 | 1 |
| - 4.3 | 高分辨率MVCT探测器 | 1 |
| - 5 | Tomo C 治疗执行模式 |  |
| - 5.1 | TomoHelical螺旋断层治疗模式 | 1 |
| - 6 | 辅助设备 |  |
| - 6.1 | PDU电源稳定及分配单元 | 1 |
| - 6.2 | 治疗报告打印机 | 1 |
| - 6.3 | NEI集成式降噪对讲系统 | 1 |
| - 6.4 | 激光灯定位系统 | 1 |
| - 7 | Tomo C高级系统附件 |  |
| - 7.1 | 智能放疗医生工作站 | 1 |
| - 7.2 | 远程放疗协作云平台 | 1 |
| - 8 | 千伏级螺旋CT影像引导系统 |  |
| - 8.1 | TOMO专用KV级X线球管 | 1 |
| - 8.2 | TOMO专用KVCT探测器 | 1 |
| - 8.3 | KV扇形束螺旋扫描及重建模块 | 1 |
| - 8.4 | DICOM影像输出模块 | 1 |
| - 9 | 质控设备 |  |
| - 9.1 | TOMO专用标准QA工具包 | 1 |
| - 9.2 | TOMO专用高级QA工具包 | 1 |
| - 9.3 | 胶片剂量分析软件包及扫描仪系统 | 1 |
| - 9.4 | MR/CT兼容膜体 | 1 |
| - 9.5 | 增强运动平台 | 1 |
| - 9.6 | 胶片扫描仪 | 1 |
| - 10 | 专用治疗计划系统 |  |
| - 10.1 | 物理计划工作站 | ≥1 |
| - 10.2 | 治疗计划管理 | ≥1 |
| - 10.3 | 计划影像管理工具 | ≥1 |
| - 10.4 | 勾画工具 | ≥1 |
| - 10.5 | TOMO计划优化 | ≥1 |
| - 10.6 | VOLO3.0计算优化系统 | ≥1 |
| - 10.7 | TOMO计划评估 | ≥1 |

四、商务要求

1、交货期（合同履行期限）：合同签订后60个工作日内到货

2、交货地点：江苏省肿瘤医院

3、付款条件和方式：设备安装调试验收合格后，合同金额支付比例达到95%，验收合格1年后付5%。

4、包装：应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

5、验收：供应商应保证所提供的产品和技术能达到本规格书中所提出的各项要求。采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。验收按照招标文件、投标文件、合同、中标供应商提供的产品样本、技术说明书及相关标准资料进行。

6、安装调试培训：

6.1、供应商应提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求；

6.2、产品到达项目现场后，供应商应在收到采购人通知后2个工作日内，以合理的速度派合适的技术人员前往项目现场进行安装调试；

6.3、供应商技术人员在项目现场进行安装、调试期间，所发生的费用由供应商负责；

6.4、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由供应商负担；

6.5、供应商应安排系统制造商原厂售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训，并协助完成临床前测试。

7、质保和售后服务：

7.1、供应商须保证本次投标产品是成熟的新产品，系优质材料和先进工艺制成且完全与投标文件所述产地、质量、规格、性能相符，同时必须完全符合国家相关标准要求。

7.2、交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量/质量进行全面的检测，并出具相关文件书面的质量检验报告。

7.3、提供完整的产品验收交货清单、附件清单、外购件清单、质保书、检定证书、合格证书等资料。

7.4、交付使用前发生的产品损伤和不合格，一律退换新品，在保修期内发生的产品损伤和不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修理外，亦应退换新品。

7.5、投标文件所规定的品牌不得随意变更，如有特殊原因确需变更，则需要出具能证明替代更优更好的相关资料且价格不能变动。

7.6、产品实行“三包”，产品免费质保期为产品安装、调试、终验收合格后1年，需提供原厂保修承诺，质保期内产品发生非人为原因引起的损坏，供应商应及时提供免费更换或修理；质保期内提供软件免费升级，出保后，提供原厂保修价格及保修方案承诺函。

7.7、当采购人出现难以处理的产品故障时，供应商能在接到采购人电话后的1小时内给予答复，如故障未解决则供应商在随后的12小时内即派技术人员到达现场，48小时内配件到场。

7.8、产品要求实行终身维修。

7.9、每年不少于2次的免费巡回服务。

7.10、服务范围涵盖螺旋断层放射治疗系统主机(包括KVCT 系统、加速管、磁控管在内)、治疗床及控制系统等所有零部件(包括损耗部件)。

7.11、服务费用已包括维保工时费、零备件费用、软件的维护和更新，服务内容和细则与原设备制造商质 量保证期的相同。

7.12、服务全部由中核安科锐的专业工程师完成，未经同意，不进行转包或分包。

7.13、年度提供4次整机保养，至少包括以下项目：停电检查及外观和内构检查维 护、易损部件更换、水冷系统维护、束流系统优化、MVCT 系统维护、调制器检查维护、机架检查 维护、机头准直器(铅门系统)检查维护、MLC 系统维护、辅件检查维护、治疗床检查维护、控制系统检查维护、数据备份整理。

7.14、每次维修或保养完毕后，需经过完整测试，确认设备可正常使用后离开。

7.15、设备质保期内，提供 ICS 资产管理软件(基础版)一套及相应模块的培训服务(0.5天),该软件包含智慧质控模块及一键报修功能，用于对中核安科锐设备质控的数据化管理及快速一键化报修。

7.16、中核安科锐在国内设有维保服务部门和零备件保税仓库，所有零备件均符合原设备制造商所用零备件的质量标准。零备件保税仓库备有90%以上的常用零备件，保税仓库零备件到货时间不超过48小时(特殊情况酌情顺延，如：自然灾害造成交通中断，交通禁行造成车辆无法进入医院等)，保证10年以上所有备件供应，备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。

7.17、开机率≥95%。如低于95%，每减少1天，增加5天保修期。

8、技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。

第四章 拟签订的合同文本

（参考格式）

合同编号：

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

项目编号：                  采购代理机构：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照项目名称             （项目编号：          ）采购文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。

第一条：合同签订依据

甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条：合同总价款

本合同项下货物总价款为       元人民币，大写         ；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货时间地点

（1）交货时间：    年  月  日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在           （期间）前将货物交付甲方。

（2）交货地点由甲方指定，交货地点：                    。

2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。

5、甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是      （必选择项）

3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后____日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付            的货物价款。

3.2有尾款的付款方式：

全部货物交货并经验收合格后____日内，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向乙方一次性支付            的货物价款。

尾款            的货物价款，作为货物的质量保证金，在____月（质保时间）质量保证期届满，乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质保期满后____日内一次性向乙方付清。

3.3 其他付款方式：

签订合同后7个工作日内采购人向供应商支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内付清供应商剩余的50%合同款。

第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：       起至      止。

2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。

3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为____小时；非工作期间为____小时。

3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过____次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的     违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日     计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的     。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期____工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款            的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的     向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的__ _%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的   _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向        仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

保密协议（参考格式）

甲乙双方经过友好协商，在                项目达成协议，根据有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则签署此保密协议。

一、需要保密的信息

本协议中所涉及到的所有甲方打印内容为保密资料的，包括：硬盘及存储设备等双方认可确认的资料。

二、保密责任

1.乙方必须采取有效的安全措施和操作规程防止甲方的保密信息不被泄露。

2.乙方不可把秘密泄露给第三方。

3.乙方应采取尽可能的措施对所有来自甲方的信息严格保密。

三、使用方式

由乙方相关项目负责人员带领甲方相关项目负责人员配合设置相关内容，如需账号密码，甲方不直接提供账户密码给乙方，只在需要用到账户密码的时候由甲方相关项目负责人员输入登入。

四、使用限制

1.所有在打印系统中打印的信息内容均属于甲方所有，乙方不得透露涉及商业使用权、专利权、复制权、商标、技术机密、商业机密或其他归甲方专有的权利。

2.非甲方的许可，乙方不得擅自将合作的事宜和保密内容，用作商业宣传或其他威胁到甲方利益的单位或个人。

五、其他

保密协议生效的前提为不违反中华人民共和国的法律法规，不危害社会安全，不损害国家利益。

六、争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，本协议双方不可撤销地接受中华人民共和国法院的管辖。

七、本协议有效期

1.本协议有效期到    年  月  日，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

日期：                                   日期：

第五章 响应文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

评审索引表

| 资格性审查项 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 符合性审查项 | 在响应文件中的页码位置 |

- 附件一 响应函格式

响应函

致：江苏省科技发展有限公司

根据贵方          （项目名称）       （项目编号）响应邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部单一来源采购文件及其有效补充文件，我们放弃对单一来源采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对单一来源采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目单一来源采购文件中规定的提交响应文件截止之日起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次采购有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．如果我们成交，本次单一来源采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据单一来源采购文件的规定严格履行合同，履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

8. 我方通讯方式为：

地   址：                                   电   话：

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件二 响应一览表

响应一览表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 包号/品目号 | 产品名称 | 品牌 型号和规格 | 数量 | 报价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |  |  |
| 小微型企业产品金额 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中，报价合计应和分项报价表中的总价一致。

- “供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商响应，还需提供产品制造商出具的上述文件。

- 供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件三 分项报价表

分项报价表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌 型号和规格 | 数量 | 制造商名称及产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单项金额计算的结果与总价不一致，以单项金额为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、表中表格行数可自行添加。

4、经协商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件四 商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购商务要求 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意采购文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件五 技术条款偏离表

技术条款偏离表

供应商名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商应对采购文件第四章采购技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容；

2、响应文件“响应具体情况"，指所响应项目的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”技术规格响应的证明文件在响应文件中的页码及具体位置；

3、供应商响应规格和采购规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离），因此种情况在项目验收时产生争议，采购人有权按照采购文件的原始标准进行验收；

4、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件六 政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商为小微型企业，提供本企业制造的货物或使用其他小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函（如供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。其他情况无需提供此声明函。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 附件七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 信用等级 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业 □残疾人福利性单位 □其他 |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件八、保证金交纳相关证明材料（如有）

- （一）保证金付款凭证复印件

- （二）保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的保证金的退还。保证金转账退还信息函请随同保证金一起密封、递交。）

江苏省科技发展有限公司：

我公司参加贵单位代理的磋商项目，保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | £增值税普通发票 £增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书

法人代表授权书

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

3、制造商授权书（如适用）

制造商授权函

致：(采购人/采购代理机构)

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方第（项目编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月    日签署本文件，（供应商（作为代理）名称）于     年    月   日接受此件，以此为证。

供应商（作为代理）名称：                 制造商名称：

（公章）

签字人职务：                             签字人职务：

签字人姓名：                             签字人姓名：

签字人签名：                             签字人签名：

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距响应时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（响应前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

我单位                        （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 7、依法缴纳税收的记录

提供距响应时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供距响应时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、供应商在响应截止时间前一周内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询的从项目开标之日前三年起的信用记录网页截图并加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十 供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（针对具体的评审标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十一 响应保证承诺书

响应保证承诺书（参考格式）

致：                    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。