招

标

文

件

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

采 购 人：徐州市环境监测中心

采购代理机构：江苏荣信招投标代理有限公司

二〇二五年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市环境监测中心

《徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏荣信招投标代理有限公司对徐州市环境监测中心“徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

(二)项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 12 月23日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年 12 月 23 日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市环境监测中心

（二）地址： 徐州市泉山区黄河南路60号

（三）联系方法： 19351605628

（四）采购项目联系人：沈冰

六、采购代理机构

（一）名称：江苏荣信招投标代理有限公司。

（二）地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场室B-4-2702室

（三）联系方法：0516-85709966

（四）采购项目联系人：周丹

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）异常低价审查

评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括:

1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统开标大厅中）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

详见本采购文件《第三章  投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市环境监测中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏荣信招投标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人的上年度财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。（必须提供，如填写不完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3《商务偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《技术响应偏离表》（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）。 四、综合评审评分项 1、投标人业绩（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、投标人实力（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、技术参数响应（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、整体供货方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、安装调试验收方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 6、售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 7、质保期（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过289.65万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、购置税等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（ 2025年12月23日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 12 月 23 日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数响应得分排列。得分相同投标报价和技术参数响应得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：周丹；联系电话：0516-85709966； 办公地址：徐州市淮海东路29号苏宁广场室B-4-2702室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及纸质投标文件一份正本两份副本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏荣信招投标代理有限公司

开户银行：中国农业银行徐州泉山支行

账号：10231101040231364

第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（8分） | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容与本项目同类或相似（应至少包含一个本项目中的核心设备）的业绩证明材料扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：（1）投标文件中提供合同的原件扫描件和中标通知书的原件扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 （2）合同中需明确体现货物品牌、货物清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
|  | 投标人实力（4分） | 投标人同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分； 缺少任何一项证书的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 注：投标文件中提供证书原件的扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
| 技术部分（60分） | 技术参数 响应 （30分） | 完全满足招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”的得30分。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中技术参数每有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）； （2）具体由评标委员会根据招标文件《第六章 采购需求》中“三、技术参数及配置要求”及本项评标标准，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。 （3）《技术响应偏离表》应按照招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”逐条列出。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中要求提供的相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  | 整体供货方案（12分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《整体供货方案》，从全面性、针对性及可行性进行评价。 全面性（4分）：方案全面详实具体得4分；全面性较强得2分；全面性一般得1分。 针对性（4分）：方案针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分。 可行性（4分）：方案符合实际切实可行得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 安装调试 验收方案 （6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《安装调试验收方案》进行评价。 提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得6分； 提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得3分； 提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得1分； 未提供安装调试验收方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案（6分） | 依据投标文件中提供的针对本项目的《售后服务及培训方案》（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）进行评价。 有详细、合理、切合采购人实际的售后服务及培训方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得6分； 有较详细、基本合理可行的售后服务及培训方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得3分； 提供的售后服务及培训方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得1分； 未提供售后服务及培训方案的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 质保期 （6分） | 投标人所投所有设备均满足招标文件免费质保期要求（2年）的得2分； 所有核心设备的免费质保期每增加1年的得2分； 不满足招标文件免费质保期要求（2年）的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中提供《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。 （2）若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。 |
| 所报产品为“环境标志 产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

中标单位（全称）：                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目 （项目名称）（项目编号：        ）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价为          元的标的（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （X年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 15个工作日 内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：   甲方指定地点    。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  五  个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方按合同约定时间组织验收，验收合格的出具验收合格证明。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在  三  天内予以处理。

（四）验收不合格的甲方有权选择退货，并由乙方按照中标价格的双倍赔偿给甲方。

六、付款方式

1、本项目含税合同总额为： ￥           元（大写：         ）（含税）；

2、经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十（50%），小写￥         大写：人民币          。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 (50%)，小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十 （50%），小写￥         大写：人民币          。

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

收款人：

开户行：

账  号：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修  2  年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，乙方提供备机。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金（无履约保证金的乙方应承担合同金额30%的违约金）外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须从逾期付款之日起，以逾期付款金额为基数，按合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期付款违约金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，采购代理机构见证盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式     份，以中文书写，甲方、乙方各执    份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款，否则甲方有权拒绝付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的合同款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                         （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

甲方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：

开户行：_________________________

统一社会信用代码：_________________

地  址：_________________________

电  话：_________________________

签  于：______年______月______日

乙方：                        （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

乙方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：_________________________

开户行：_______________________

统一社会信用代码：_____________

地 址：______________________

电 话：______________________

签	于：______年______月______日

合同附件

目录

合同附件1：技术参数响应

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术参数响应表》。）

合同附件2：售后服务及培训方案、质保期承诺

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务及培训方案》、《质保期承诺函》。）

合同附件3：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件4：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市环境监测中心

2、项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

3、采购标的：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设实验监测仪器设备采购项目（市监测中心实验监测仪器设备），具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、设备采购清单”。

4、本项目采购的是非进口产品。

5、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

6、本项目不接受超过289.65万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、设备采购清单

2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 1 | 核心设备 |
| 2 | 全自动流动注射分析仪（3参数） | 1 | 核心设备 |
| 3 | 全自动总磷智能分析仪 | 1 | 核心设备 |
| 4 | 全自动总氮智能分析仪 | 1 | 核心设备 |
| 5 | 全自动阴离子洗涤剂萃取分析仪 | 1 | 核心设备 |
| 6 | 甲醛检测仪 | 2 |  |
| 7 | 实验室PH计及配套氟离子电极 | 1 |  |
| 8 | 电导率仪 | 1 |  |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 |  |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | 1 |  |
| 11 | 便携式水质多参数分析仪 | 1 |  |
| 12 | 显微镜 | 1 |  |
| 13 | 十万分之一电子天平 | 1 |  |
| 14 | 石墨炉、火焰原子吸收一体机 | 1 | 核心设备 |
| 15 | 溶解氧测定仪 | 1 |  |
| 16 | 全自动紫外测油仪 | 1 | 核心设备 |
| 17 | 单火焰原子吸收分光光度计 | 1 | 核心设备 |
| 18 | 超声波清洗器 | 1 |  |
| 19 | 离心机 | 1 |  |
| 20 | 磁力加热搅拌器 | 1 |  |
| 21 | 个人剂量报警仪 | 2 |  |
| 22 | 药品冷藏柜 | 4 |  |
| 23 | 实验室配套辅助设备 | 1 |  |
| 合计 |  | 28 |  |

三、技术参数及配置要求

（一）原子荧光光度计

1 技术指标

1.1 适用于环境类样品中砷、汞、硒元素的痕量分析测量；

1.2 漂移：≤1.5%；

1.3 噪声：≤1.5%；

1.4 道间干扰：≤±2.0%；

1.5 测量重复性（RSD）：≤1% RSD；

1.6 检出限（D.L.）：砷（As）、硒（Se）＜0.01µg/L；汞（Hg）＜0.001µg/L；

1.7 线性范围：≥103。

2 技术性能

2.1 进样系统

2.1.1 主机采用注射泵或气动系统结构；

2.1.2 具备实现进液、计量、排液功能自动化，无需人工维护；

2.1.3 具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9990）；

2.1.4 具备碳纤骨架取样针；

2.2 光学系统

2.2.1双通道短焦距透镜聚光，日盲型光电倍增管检测；

2.2.2 具备氩氢火焰直接观察窗，实时观察火焰状态；

2.2.3 双光束光学系统：双光束光路设计实现同一接收器分时采集样品及参比信号（提供制造商公开发行彩页）。

2.3 光源

2.3.1 智能空心阴极灯具备内置存储芯片，自动识别元素，查询元素灯使用时间总和；

2.3.2 双通道元素灯具备自动启辉功能，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直接观察元素灯工作状态；

2.3.3 具备信号增强功能，适用于痕量样品分析；

2.3.4 具备简易免调光组件，适用于普通商品化元素灯。

2.4 氢化物反应系统

2.4.1 具备屏蔽式低温点火石英炉原子化器，针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节；

2.4.2 具备两级气液分离器结构，高效气液分离。二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，具备排废口；具备冷凝除水模块。

2.5 气路系统

2.5.1 阀岛阵列式结构，具有低压报警功能；

2.5.2 具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min。

2.6 数据处理系统（软件系统）

2.6.1 实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（例如气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），具备实时自诊断，异常状态报警；

2.6.2 数据库存储方式，文件定期自动备份，满足审计追踪和电子签名的规范要求，支持LIMS数据读取；

2.6.3 高效电子除水装置：采用特殊构造Peltier冷凝装置，保障氢化物中的水含量降到最低（提供制造商公开发行彩页）。

2.7 自动进样器

2.7.1 外置极坐标自动进样器，支持10ml、15ml、25ml、50ml等多种规格样品管的使用；

2.7.2 样品位数不低于150位；

2.7.3 具备进样针扎偏保护功能；

2.7.4 具备进样针在线清洗，进样针内外壁清洗，样品间清洗功能。

3 配置要求

原子荧光光度计主机                             1台

自动进样器                                     1台

工作软件                                       1套

附件包                                         1套

使用说明书、操作手册                           1本

元素灯汞、砷 硒                              各1只

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印          1套

（二）全自动流动注射分析仪（3参数）

1 技术参数要求

1.1 用于测定地表水、地下水、饮用水、生活污水和工业废水中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂项目分析。

1.2 工作原理

满足《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ 823-2017)》《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法(HJ 825-2017)》《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)》标准要求。

1.3 工作环境

仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。

1.4 仪器组成

每个检测项目为全自动独立一体机，每个项目由自动进样器（70位以上）、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块，在线脱气装置构成（提供以上设备的实物图片或者彩页等证明文件指出自动进样器位置）。

1.5 仪器配套的化学流路元件固定在化学流路板上，化学流路板与水平面呈30-45度倾角。

1.6 每个检测项目包括一个专用的蠕动泵，泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计。

1.7 泵速0-200r/min随意设定调节，泵的压强范围：0-100psi。试剂及样品流路为0～20mL/min。

1.8 每个检测项目包括对应专用的检测器, 检测器采用双光束设计，通过窄带滤光片分光，检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，具有独立的流通式比色皿，光程10mm。

1.9 具备网线和无线WIFI两种通讯功能。

1.10 每个检测项目均需内置在线稀释主机，可使用标准溶液母液自动配置校准曲线，单点自动配置情况下校准相关度r＞0.999。

1.11 仪器采用定量环定体积进样，配套的化学分析管路应具备FEP透明材质，无需气泡生成及消除装置。

1.12 配备透明防尘罩，可实时掌握管路和进液状态。

1.13 每个检测项目需具有试剂包提供选择。

2 技术指标

2.1 （总）氰化物技术指标：

方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0005mg/L

样品分析频率：18样/小时

精密度：≤1%

2.2 挥发酚技术指标

方法原理：4-氨基安替比林光度法

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0003 mg/L

样品分析频率：18样/小时

精密度：≤1%

2.3 阴离子表面活性剂技术指标

方法原理：亚甲基蓝光度法

线性范围：0.02-2mg/L

检出限：≤0.010 mg/L

样品分析频率：＜15样/小时

精密度：≤2%

3 软件分析系统

3.1 数据连接：能够连接工作站进行操作和数据处理，分析结果报告可导出为Excel、Word等常用格式；

3.2 控制软件：全中文操作界面，可同时查看样品实时谱图和历史谱图，及显示仪器加热温度、仪器状态、进样状态等，能够同时进行多指标分析（提供软件截图体现相关要求）。

4 配置清单

全自动氰化物流动注射分析仪（含一体化自动进样器）      1套

全自动挥发酚流动注射分析仪（含一体化自动进样器）      1套

全自动阴离子表面活性剂流动注射分析仪（含一体化自动进样器）

1套

在线脱气装置                                          3套

每个检测项目试剂包                                 各2套

每个检测项目配件包                                 各1套

样品管100个                                         10套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印                3套

（三）全自动总磷智能分析仪

1 设备要求

满足GB/T11893-1989钼酸铵分光光度法，适用于各类水质总磷项目的全自动消解测定分析。

2 技术要求

2.1 采用整机一体化结构（提供设备正面、侧面实物照片证明）。

2.2 具备快速降温冷却，配备恒温循环水冷却，冷凝温度10-25度自由设定，水箱容量不小于10L（提供带温度控制的循环水实物图证明）。

2.3 全自动高压容器消解，配套独立的电子数显压力传感器，高压容器自动开关盖密闭消解。

2.4 具备独立的光度计检测器，配置触摸显示屏幕，采用自动全光谱检测。

2.5具备高低水位自动识别传感器，超水和缺水自动报警，并自动停机（提供高低水位传感器实物图证明）。

2.6 多通道独立定量试剂系统，每种试剂采用独立的管路定量加液，（提供独立试剂管路实物照片证明）。

2.7 具备消解后自动排空废液，自动清洗消解管。

2.8 要求不少于50位样品通道同时消解，样品托架可灵活取放，配套独立的密封盖密封。

2.9 配套高压容器防护观察窗。

3 参数要求：

3.1 运行模式：单独运行高压消解或单独运行比色分析，具有3组独立的安全泄压保护（提供实物照片证明）；

3.2 自动稀释：高浓度样品自动定容稀释，纯水空白自动定量取样；

3.3 试剂加液：各试剂均配套独立试剂管路；

3.4 样品瓶清洗：具备自动清洗功能；

3.5 样品瓶密封：各样品瓶配套弹性四氟盖密封；

3.6 光度计：独立分光光度计，保证吸光度数值溯源；

3.7 高压容器：≤24L容量，具备微振混匀功能；

3.8 检出限：0.01mg/L；

3.9 测量范围：(0.01-1.2)mg/L；

3.10 线性系数：r>0.999自动配标，母液自动稀释。

4 配置要求：

主机                         1套

样品盘                       1套

试剂瓶                       4个

样品瓶                     100个

恒温循环水系统               1套

数据工作站软件               1套

触摸屏光度计                 1套

泄压监控安全阀               3套

高压消解一体机               1套

机器人手臂                   1套

电子显示压力阀               1套

随机附件                     1套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印   1套

（四）全自动总氮智能分析仪

1 设备要求

满足HJ 636-2012碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，适用于各类水质总氮等项目的全自动消解测定分析。

2 技术要求

2.1 采用整机一体化结构。

2.2 具备快速降温冷却，配备恒温循环水冷却，冷凝温度10-25度自由设定，水箱容量不小于10L（提供带温度控制的循环水实物图证明）。

2.3 全自动高压容器消解，配套电子数显压力传感器，高压容器自动开关盖密闭消解。

2.4 独立的光度计检测器，配置触摸显示屏幕自动紫外-可见波段全光谱检测。

2.5 具备高低水位自动识别传感器，超水和缺水自动报警，并自动停机（提供高低水位传感器实物图证明）。

2.6 多通道独立定量试剂系统，每种试剂采用独立的管路定量加液（提供独立试剂管路实物照片证明）。

2.7 具备消解后自动排空废液，自动清洗消解管。

2.8 要求不少于50位样品通道同时消解，样品托架可灵活取放，配套独立的密封盖密封。

2.9 要求配套高压容器防护观察窗。

3 参数要求

3.1 自动稀释：高浓度样品自动定容稀释，纯水空白自动定量取样。

3.2 试剂加液：各试剂均配套独立试剂管路。

3.3 样品瓶清洗：具备自动清洗功能。

3.4 样品瓶密封：各样品瓶配套弹性四氟盖密封。

3.5 光度计：独立的分光光度计，保证吸光度数值溯源。

3.6高压容器：≤24L容量，具备微振混匀功能。

3.7 检出限：0.05mg/L。

3.8 测量范围：(0.05-7)mg/L。

3.9 线性系数：r>0.999自动配标，母液自动稀释。

4 配置要求：

主机                                         1套

样品盘                                       1套

试剂瓶                                       4个

样品瓶                                     100个

恒温循环水系统                               1套

数据工作站软件                               1套

触摸屏光度计                                 1套

泄压监控安全阀                               3套

高压消解一体机                               1套

机器人手臂                                   1套

电子显示压力阀                               1套

随机附件                                     1套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印       1套

（五）全自动阴离子洗涤剂萃取分析仪

1 设备要求

要求符合《水质 阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法GB 7494 》，适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中阴离子洗涤剂项目的自动定量取样进样、自动加试剂、自动测定分析、自动清洗，全过程无人操作干预运行。

2 技术要求

2.1 配套不低于100mL的定量注射泵取样的自动进样器，不少于40位样品通道，样品容量不少于250mL（提供实物彩色照片证明）。

2.2 氯仿废液独立分离收集，减少混合废液量和后期固废处理要求。

2.3 采用独立的密闭容器萃取，萃取强度可调节（提供独立的密闭容器萃取实物图证明）。

2.4 要求高精度定量泵实现溶液的定量转移及定容，不少于2套独立的定量柱塞泵（提供实物彩色照片证明）。

2.5 独立的光度计检测器，配置彩色触控屏幕。

2.6 电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式。

2.7 配置氯仿废液自动提纯净化装置，恒温循环水冷却，反应容器不少于1000mL容量，自动与氯仿试剂瓶联通，实现提纯后溶液直接使用（提供实物彩色照片证明）。

3 指标要求

3.1 自动进样器通道：不少于40位，待测样品自动定量取样上机；

3.2 萃取模式：密闭容器搅拌萃取，定时废气排放；

3.3 试剂加液：高精度定量柱塞泵加液，配套2套独立12通控制阀；

3.4 自动稀释复测：高浓度样品自动稀释复测；

3.5 检出限：0.02mg/L；

3.6 重复性：3%；

3.7 线性系数：r>0.999自动配标（不少于10个配标浓度点）提供软件操作实物图证明。

4 配置要求：

阴离子主机                                  1套

100ml定量注射泵                            1套

试剂定量柱塞泵                              2套

进口脱水膜                                  1包

试剂瓶                                      6个

样品瓶                                    100个

数据工作站软件                              1套

自动定量进样器                              1套

触摸屏幕光度计                              1套

密闭萃取容器                                1套

随机附件                                    1套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印      1套

（六）甲醛检测仪

1技术参数要求

1.1 具备ppm和mg/m3两种浓度单位显示功能，具备湿度及温度补偿功能；

1.2 甲醛检测范围：0.00~10ppm（25°C情况下，0~12.3mg/m3）；

1.3 辨析度：0.01ppm；

1.4 精度：10%；

1.5 响应时间：10～60秒钟（根据测量模式的不同）；

1.6 工作条件：5°C～35℃；25%～90%RH；

1.7 显示：4位液晶显示。

（七）实验室PH计及配套氟离子电极

1 技术参数要求

1.1 仪器级别：0.01级；

1.2 mV：(-2000.0～2000.0)mV、电子单元示值误差±0.1%或±0.3mV；

1.3 PH：(-2.00～20.00)pH、电子单元示值误差±0.01pH；

1.4 离子浓度：(1.000e-9～9.999e+9)Unit：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb、电子单元示值误差±0.5%；

1.5 温度：(-5.0～110.0)℃ /(23.0~230.0)℉、电子单元示值误差±0.2℃。

2 氟离子电极参数：

2.1 测量范围：(10-6-10-1)mol/L；

2.2 温度范围：(5-60)℃；

2.3 参比结构：Ag/AgCl；

2.4 填充液：3.0mol/LKCl；

2.5数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印，1套。

（八）电导率仪

1 技术参数要求

1.1 电导率：0.000μS/cm～1000mS/cm、电子单元引用误差± 1.0% FS。

1.2 电阻率：5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm、电子单元引用误差±1.0％FS。

1.3 TDS：0.00mg/L～300g/L、电子单元引用误差±1.0％FS。

1.4 盐度：(0.00～8.00)%、电子单元引用误差±0.2％。

1.5 温度：(-5.0～110.0)℃ /(23.0~230.0)℉、±0.2 ℃。

（九）立式压力蒸汽灭菌器

1 技术参数要求

1.1 采用移位式快开盖结构；

1.2 具有断水保护装置，最高工作压力：0.142Mpa；

1.3 自胀式密封圈，电加热方式；

1.4 压力联锁盖装置，双刻度读数压力表；

1.5 可预置固定程序对灭菌物品灭菌；

1.6 可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

1.7 具有下排放冷空气和下排水功能；

1.8 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

1.9 具备电子与机械互动的安全结构，锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖；

1.11 实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

1.12 功率：3KW；

1.13 容积：≥30L；

1.14 温度设定范围：50℃-126℃之间，时间设定范围0-99h。

（十）电热恒温水浴锅

1 技术要求

1.1 电源电压：AC220V/50Hz；

1.2 消耗功率：1500W；

1.3 控温范围：RT+5～99℃；

1.4 恒温波动度：±0.5℃；

1.5 跟踪报警：±2℃；

1.6 容积：≥14.8L；

1.7 定时范围：0-999min。

（十一）便携式水质多参数分析仪

1 设备要求

1.1 双通道以上，配备pH/pX、电导、溶解氧、氧化还原电位4个测量单元。

1.2 测量参数

包括pH/ pX，电导率、溶解氧，氧化还原电位等项目。

2技术要求

均需采用国标方法。

2.1 pH/离子测量功能

2.1.1 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS六组pH缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液；

2.1.2 支持1~8点pH电极或离子电极标定，1点ORP电极标定；

2.1.3 支持离子模式选择，内置Ag+，Na+，K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+、I-、Br-等多种离子模式，支持自定义离子模式；

2.1.4 支持离子浓度单位选择：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb；

2.1.5 支持多种离子浓度测量模式，包括直读浓度法、标准添加法、样品添加法和GRAN测量法。

2.2 电导率测量功能

2.2.1 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能；

2.2.2 自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1~5点电导电极标定；

2.2.3 支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿；

2.2.4 线性补偿参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20℃或25℃可选；

2.2.5 支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量。

2.3 溶解氧测量功能

2.3.1 支持自动温度补偿，自动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm）；

2.3.2 支持零氧标定和满度标定；

2.3.3 支持手动盐度补偿功能。

2.4 氧化还原电位：支持自动温度补偿

3 技术特点

3.1 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数，具有标定提醒和报警功能；

3.2 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，3.3 支持连接LIMS系统，支持U盘读写，支持扫描枪；

3.4 内置蓝牙，支持无线传输。

4 配置要求

便携式水质多参数分析仪主机        1台

三复合pH电极                     1套

复合电导电极                      1套

极谱法溶解氧电极                  1套

ORP电极                          1套

电极挂架                          1套

硅胶保护套                        1个

腕带                              1个

便携式手提箱                      1个

校准溶液                          1批

（十二）显微镜

1 技术参数要求

1.1 光学系统：消色差校正系统；

1.2 光学放大倍率：40X，100X，400X，1000X；

1.3 显微镜主体：带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置；

1.4 观察筒：30°倾斜，铰链式双目观察头；

1.5 目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm；

1.6 物镜转换器：内定位四孔转换器；

1.7 物镜：消色差4X、10X、40X、100X；

1.8 载物台：双层复合机械移动平台；

1.9 聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变孔径光阑；

1.10 照明： LED照明，预定中心，亮度连续可调；外置式宽电压适配器，输入100V-240V-AC50/60HZ，输出DC12V/2A。

（十三）十万分之一电子天平

1 技术参数要求

1.1 最大称量：>50g；

1.2 可读性：0.01mg；

1.3 重复性：0.03 mg；

1.4 稳定时间：≤4s；

1.5 电磁力补偿（EMFC）称重传感器；

1.6 内部砝码校正；

1.7 材质要求：金属底座、PBT顶部外壳；

1.8 具备触摸屏；

1.9 天平机身标配保护罩，测量适应多种外部环境条件；

1.10 通信接口：USB-A接口和RS232接口，可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备；

1.11支持EasyDirect Balance数据管理软件，可同时连接最多10台天平实现数据传输管理；

1.12 PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需其它辅助软件；

1.14 数据处理系统：i7处理器，16G内存，单独显示Win11系统；支持数据自动双面输出打印，1套。

（十四）石墨炉、火焰原子吸收一体机

1 工作条件

1.1 电源要求：220V（+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。

1.2 环境温度：+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：20～80%。

2 光学系统和检测器技术指标

2.1 波长范围：190～900nm之间。

2.2 狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，不少于四档狭缝（提供软件截图证明）。

2.3 检测器：CCD固态检测器、 PMT电子倍增器检测器或光电倍增管检测。

2.4 元素灯架：不小于8位，可自动选择，无需换灯。

2.5 基线稳定性（狭缝0.2nm，铜灯，灯电流≥3mA，324.8nm）：30分钟静态基线漂移≤0.004A；30分钟动态基线漂移≤0.005A。

3 火焰分析系统

3.1 燃烧系统：耐HF酸型雾化器，耐HF酸高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。雾化器：可调高效雾化器，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。

3.2 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。

3.3 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制。

4 石墨炉系统技术指标

4.1 石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

4.2 石墨炉电源：石墨炉电源内置或外置。

4.3石墨炉加热方式和背景扣除：加热方式为横向加热或纵向加热，扣背景方式为塞曼或者氘灯背景扣除方式（提供样本资料证明）。

4.4 石墨炉、火焰一体自动进样器附件，不小于100样品位，具备自动清洗、欠压保护、水平调节、自动富集、自动配制标准溶液、自动添加基体改进剂等功能（提供实物照片）。

4.5 精密度：RSD≤5％。

5 操作软件和计算机技术指标

5.1 分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。全中文原版数据处理及控制软件，中文在线帮助系统和中文操作手册。

6 仪器验收指标

6.1 石墨炉灵敏度，20ppb Cu进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。

6.2 石墨炉背景校正能力大于55倍。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

6.3 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数大于0.999。

6.4 以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数大于0.999。

6.5 配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力100倍以上，检出限要求达到5ppb以下。

7 详细配置要求：

7.1 火焰/石墨炉原子吸收一体机，1套；

7.2 空气压缩机和废液分离以及空气干燥过滤器，1套；

7.3 不小于100位石墨炉自动进样器，1套；

7.4 循环冷却水系统，1套；

7.5 中文操作手册，各1套；

7.6 空心阴极灯：铜、铁、铅、镉、铬、镍、钠、钾8种，各一支；

7.7 原装石墨管，80只；

7.8 自动进样器样品瓶，1000个；

7.9 配置主机软件控制石墨炉通空气装置，1套；

7.10 数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印，2套。

7.11 数据收集管理终端，1套。

（十五）溶解氧测定仪

1 技术参数要求

测量参数包括溶解氧浓度、溶解氧饱和度、温度等。

1.1 溶解氧

1.1.1 测量范围：电子单元：（0.00～99.99）mg/L；配套范围：（0.00～50.00）mg/L；

1.1.2 最小分辨率：0.01 mg/L；

1.1.3 响应时间：≤45s（20.0℃时90%响应）；

1.2 饱和度

1.2.1 测量范围：（0.0～600.0）%；

1.2.2 最小分辨率：0.1%；

1.2.3 电子单元示值误差：±2.0%；

1.2.4 仪器示值误差：±10.0%。

1.3 温度

1.3.1 测量范围：（-10.0～135.0）℃/（14.0~275.0）℉；

1.3.2 最小分辨率：0.1℃/0.1℉；

1.3.3 电子单元示值误差：±0.1℃；

2 技术特点

2.1 支持自动温度补偿，自动或手动大气压补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm），温度单位可选：℃和°F；

2.2支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置功能，支持仪器自检和用户三级权限管理，支持密码管理；

2.3 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数；

2.4 支持零氧标定和满度标定；

2.5 支持测量报警限值设置；

2.6 支持手动盐度补偿功能；

2.7 支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测；

2.8 支持IP54防护等级；

2.9 支持GMP管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪，支持多种查阅方式查阅结果以列表或曲线方式显示；

2.10 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

2.11 具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统；

2.12 支持U盘读写，支持连接扫描枪。

3 配置要求

溶解氧测定仪主机            1台

极谱法溶解氧电极            1套

独立电极支架                1套

防尘罩                      1个

（十六）全自动紫外测油仪

1 产品基本要求

1.1 满足《水质 石油类测定 紫外分光光度法(HJ 970-2018)》、 《海洋监测规范 近海、河口水中油类的测定(GB 17378.4-2007)》等标准要求；

1.2 水样种类：地表水、地下水、海洋中的石油类；

1.3 测量项目：连续测量水中石油类，主机自带2根硅酸镁柱，可自动切换；

1.4 样品测量：可连续测量12个样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成；

1.5 样品位数不少于12位，可无限循环测量；

1.6 分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离；

1.7 水样萃取、试剂添加、仪器测量、废液排放、萃取液收集，五大模块同时运行，大大提高工作效率；

1.8 采样方式：用市售500ml棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积；

1.9 自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置；

1.10 自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离；

1.11 采用十一通切换阀和精密注射器配合；

1.12 硅酸镁柱安装在仪器主机上，可实现实验员手工萃取后，萃取液可自动通过硅酸镁柱吸附后进行测量，无需实验员手工过柱。

1.13 进样器有不少于两个独立取放样窗口，方便样品分析时中途添加（提供自动进样器多个独立取放样窗口实物图）。

2 技术指标

2.1 样品位数：≥12位；

2.2 采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移；

2.3 萃取器：广口瓶直接萃取；

2.4 水样体积：0-700毫升（任意）（如需1000mL，可另选）；

2.5 体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差<2%（不接受探针液面探测法，避免交叉污染）（提供液面探测实物照片）；

2.6 体积输入：仪器自动读取；

2.7 萃取试剂：正己烷；

2.8 试剂计量：精密注射器，自带刻度；

2.9 操作方式：自带触屏电脑，也可外接电脑；

2.10 试剂收集：正己烷与水完全自动分离；

2.11 校正方法：标准曲线，完成一条标准曲线时间小于10分钟；

2.12 线性：>0.9999；

2.13 测量范围：0-60mg/L，超量程可自动稀释（可自动切换母液稀释和逐级稀释两种稀释模式）；

2.14 分辨率：0.001mg/L；

2.15 检出限：0.005mg/L；

2.16 重现性：RSD<2%；

2.17 准确度：±2%；

2.18 测量波长：225nm或256nm；

2.19 分析软件：校正、分析、计算等；

2.20 切换阀和注射器需安装在主机上自成一体。

3 仪器配置要求：

测油仪主机及全自动进样器（内置平板电脑）     1套

专用采样箱                                   1个

耗材配件（满足一年使用）                     1套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印           1套

（十七）单火焰原子吸收分光光度计

1 分光系统

1.1 波长范围：185-910 nm（提供软件界面证明）；

1.2 单色器：消象差C-T型单色器；

1.3 光栅刻线：1800条/mm；

1.4 八只灯的回转灯架，自动精准找位（提供实物图片证明）；

1.5 光谱带宽 ：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选；

1.6 波长准确度：±0.15nm；

1.7 波长重复性：≤0.05nm；

1.8 基线漂移：±0.002A/30min（静态）；

2 火焰分析

2.1 特征浓度（Cu）：Cu＜0.02ug/ml/1%；

2.2 检出限：Cu＜0.004μg/mL；

2.3 燃烧器：金属钛燃烧头；

2.4 喷雾器：高效玻璃雾化器；

2.5 雾化室：耐腐蚀材料雾化室；

2.6 位置调节：燃烧器高度可自动调节；

2.7 安全措施：具有多种自动安全保护功能；

2.8 精密度：Cu＜0.6%；

2.9 火焰监视器可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；乙炔漏气保护装置；压力异常保护装置；

3 火焰自动进样器

3.1 功能指标

3.1.1 自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，去除样品残留。

3.1.2 欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。

3.1.3 自动稀释功能：对样品进行自动稀释。

3.1.4 混合进样功能：用于支持整机混合进样。

3.1.5 自动添加改进剂：每次最多可以添加3种改进剂。

3.1.6 振荡功能：用于自动稀释时摇匀混合样品。

3.1.7 智能化调节取样和进样深度：通过软件可以调节取样和进样深度。

3.1.8 空气柱隔离功能：样品管内样品之间采用空气柱隔离，避免交叉污染。

3.1.9 自动富集功能：用于支持整机自动富集功能，最大能富集20次。

4 数据处理

4.1 测量方式：火焰法；

4.2 读出方式：连续、峰值、峰面积值；

4.3 浓度计算方式：标准曲线法、标准添加法、内插法；

4.4 其它：积分（0.1-100s）采样延时（0-20s），标样数（1-20个）；

4.5 结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印；

4.6 通讯方式：标准RS-232串口通讯支持USB通讯接口通讯；

4.7 配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），特异性选择富集能力100倍以上，检出限要求达到5ppb以下。

5 配置要求

火焰原子吸收分光光度计主机                  1台

元素灯（铜、铁、锰、锌、镍、镉、铅、铅）    1套

雾化器                                      2只

火焰自动进样器                              1套

原子吸收检测软件                            1套

配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉）     1套

UPS电源（含UPS主机、蓄电池、电池柜）      1套

数据处理系统：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独显win11正版专业版操作系统；支持数据输出自动双面打印                            1套

（十八）超声波清洗器

1 技术参数要求

1.1 有效容积≥22 L，内槽及降音盖为304不锈钢；

1.2 超声频率40 kHz；

1.3 功率≥500 W；

1.4 超声功率可调范围：40-100 %连续可调；

1.5 加热功率≥800 W；

1.6 温度设定范围：室温至+90℃；

1.7 工作时间：1-900 min可调，数字显示温度、功率、剩余时间等；

1.8 具备低液位保护、超温保护；整机噪音≤55 dB(A)。

2 配置清单要求

超声波清洗器主机           1台

降音盖                     1套

不锈钢清洗篮               1套

排水软管                   1套

备用保险丝等常用附件       1套

（十九）离心机

1 技术参数要求

1.1 最高转速：≥5500rmp/m，最大相对离心力4000×g；

1.2 微机控制，同屏显示转速、RCF、温度、时间；

1.3 定时1～99 min，加/减速≥9档；

1.4 自动转子识别、电子门锁、超速、超温、不平衡保护；

1.5 噪音≤60 dB(A)。

2 配置清单要求

主机，1台；

水平转子8*50ml，2套；

水平转子8*15ml，1套；

备用保险丝/工具包等常用附件，1套。

（二十）磁力加热搅拌器

1 技术参数要求

  - 1.1最大搅拌量≥10 L（水），转速100-1500rpm，无刷电机；

1.3 盘面室温-500℃，控温精度±1℃（配外置Pt100传感器）；

1.4 一体成型盘面，耐强酸强碱；

1.5 过热自动断电、高温警示、独立安全回路；

2 配置清单要求

磁力加热搅拌器主机，1套；

外置Pt100温度传感器（含支架），1套；

搅拌子25/40/60 mm，各2颗；

透明防护罩，1套。

（二十一）个人剂量报警仪

1 主要性能指标

1.1 个人剂量报警仪主机

1.1.1 探测器：双探测器(硅二极管和环形二极管)；

1.1.2 能量范围：不小于15 keV~7 MeV；

1.1.3 显示单位：μSv、mSv、mrem等；

1.1.4 即时读数，实时显示工作人员受照剂量、实时剂量率、累计工作时间及电池耗电情况；

1.1.5 测量模式：具有休眠模式以延长续航时间；

1.1.6 续航：电池可连续工作2500个小时以上；

1.1.7 操作：双按键快捷操作，LCD背光显示；

1.1.8 报警模式：声光、震动；

1.1.9 防护等级：不低于IP67；

1.1.10 抗跌落：抗1.5米混凝土地面跌落；

1.1.11 可拓展无线、中子、β模块，实现实时监测；

1.2 β剂量测量模块

1.2.1 显示：Hp（0.07）的剂量和剂量率；

1.2.2 即插即用：模块接入个人剂量报警仪主机即可用于测量X、γ和β累积剂量和实时剂量率；

1.2.3 β能量范围：＞60keV，最大可达2.3MeV；

1.2.4 Hp（0.07）：≤±10%；

1.2.5 Hp（0.07）剂量率线性：<±20%可达10Sv/h；

2 配置清单

2.1 主机：1台；

2.2 说明书：1份。

（二十二）药品冷藏柜

1 用途：满足专用于检验检测机构实验室储存需冷藏条件0-4℃的药品。

2 参数要求

2.1 有效容积：不低于400L（实际有效存储空间需标注）；

2.2 温度范围：0-8℃，支持恒温模式，控温精度：≤±1℃；

2.3 显示与监测：高清数显屏（实时显示温度、湿度）；具备温度超限声光报警功能（高温/低温双报警）。

3 安全性

物理安全：柜门配锁(机械锁/电子密码锁)

4 结构设计

内部材质为不锈钢内胆，内部可调节层架＞4层（不锈钢网架，间距可调），层架承重>15kg/层；独立密封抽屉（可选配，用于高危药品分区存放）。

5 性能参数

电源：AC 220V+10%，50Hz。

（二十三）实验室配套辅助设备（一套）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 规格尺寸 （长*宽*高/cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温台 | 1 | 套 | 5730*750*600 | 全钢材质，1个。 |
| 2 | 空位边台 | 1 | 套 | L*750*850 | 全钢材质，8个。尺寸（L/m）分别为：2.8*1，3*1，4.4*1，4.46*1，4.76*1，5.74*1，5.97*2。 |
| 3 | 中央台 | 1 | 套 | L*1500*850 | 全钢，3个。尺寸（L/m）分别为4.3*1，3.8*2。 |
| 4 | 转角柜 | 2 | 个 | 1000*1000*850 | 全钢材质 |
| 5 | 通风柜 | 2 | 台 | 1500*850*2350 | 全钢材质，台式 |
| 6 | 药品柜 | 10 | 台 | 900*450*1800 | 钢玻材质 |
| 7 | 边台试剂架 | 1 | 组 | 3400*300*750 | 钢玻材质 |
| 8 | 中台试剂架 | 1 | 组 | 3500*400*750 | 钢玻材质 |
| 9 | PP中水槽+三联水龙头 | 6 | 套 | 水槽尺寸550*450*310 | 常规鹅颈三联水龙头 |
| 10 | 滴水架 | 2 | 套 | 27棒 | PP材质 |
| 11 | 洗眼器 | 1 | 套 | / | 普通台式 |
| 12 | 原子吸收罩 | 3 | 套 | 罩口400*400 | / |
| 13 | 万向集气罩 | 15 | 套 | / | 标准三折臂 |
| 注：实验室配套辅助设备应符合实验室实际要求（尺寸范围上下浮动10%）， 包含设备安装等费用。 |  |  |  |  |  |

1 高温台、空位边台、中央台、转角柜要求：

1.1 使用全钢柜体。除有特别说明外，钢制柜体加工材料为符合ASTM A1008要求或国内相应标准的优质钢板；

1.2 柜体五金及配件

1.2.1 合页：除有特别说明外，采用304#不锈钢板成型合页，防腐，承重可达100-200kg；

1.2.2 铰链：DTC阻尼铰链，开启角度大于90°，承重范围不低于100kg；

1.2.3 滑轨：DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨；

1.2.4 拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型；

1.2.5 把手：不锈钢U型拉手，304#材质加工而成，与不锈钢合页进行搭配使用；

1.2.6 调节地脚：采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，可调节高度。

2 通风柜要求：

2.1 采用厚优质镀锌钢板，经激光数控加工中心切割下料，左、右旁板，前楣板以及下横料，经柔性折弯中心折弯一体成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强；

2.2 内衬及导流板选用抗倍特板，内部分段式排风设计；控制面板设在外立柱侧面板上。

2.3下箱体：采用厚优质镀锌钢板，经激光下料折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；

2.4 铰链采用304不锈钢材料，开启度不小于120度；下柜体铰链和合页只需更换门板就可以达到互换效果；

2.5 调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。

2.6 固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃。

2.7 移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置；

2.8 插座：插座配有3个10A 220V五孔多功能插座。可选用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，10A/16A /220V的多功能插座。

2.9 照明：采用节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，亮度完全满足实验要求。

2.10 控制面板：插座、日光灯、风机、风阀开停控制，长条型面板。

2.11 杯槽：采用PP杯槽，耐酸碱、耐腐蚀和有机物。

2.12 水龙头：采用优质单口水龙头，材质为纯铜质，表面处理采用环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，可加接安装起泡器。

2.13 下水系统：采用高密度PP材质软管，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。

2.14 通风柜详细标准

柜体操作门开启高度：0—800mm。

工作面风速：0.4—0.6m/s。

噪音：小于60db。

排风量：1080—1700m3/h。

工作电压：AC220V—380V。

电机功率：0.09—4kw。

3 药品柜要求：

3.1 钢制柜体厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，防酸碱。

3.2 主体为拆装式结构。

3.3 配件铰链110度、175度普通或阻尼铰链，也可选用不锈钢合页。

3.4  PVC塑料拉手或304不锈钢拉手。

3.5 地脚：可调节地脚。

3.6 上玻璃门：嵌入厚玻璃，下钢板门（单层）。

3.7 柜内：上部分配2块活动层板，下部分配1块活动层板，高低可调。

4 边台试剂架、中台试剂架要求：

4.1 立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。

4.2 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。

4.3 支撑件：厚镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。

4.4 支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。

4.5 电源10A或16A防溅插座。

4.6 固定件4mm厚专用合金件。

说明：（1）以上“三、技术参数及配置要求”中一般技术参数不满足或负偏离的按照《第四章 评标标准》，给予相应扣分处理。

（2）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》，且应按照以上“三、技术参数及配置要求”逐条列出。（《技术响应偏离表》格式自拟，加盖投标人电子签章）。

（3）“三、技术参数及配置要求”中要求提供相关证明材料的，投标文件中必须按要求提供，否则视为负偏离。

四、项目实施要求

1、交付时间：合同生效后15个工作日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。

4、中标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料等。

5、中标人所供产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。

五、安装调试验收要求

1、中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

2、属于计量器具的仪器设备，首次检定/校准产生的费用由中标人承担。

3、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

4、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员到场安装，安装所需设备及费用由中标人承担。

5、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所有设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人应承担一切经济法律责任。

8、中标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1、所有设备整机质保不低于2年，从验收合格之日起算。

2、中标人负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

3、服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，中标人提供备机。

4、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

5、投标文件中提供针对本项目的售后服务及培训方案（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）

6、投标人投标文件中提供所有设备的《质保期承诺函》（格式自拟，加盖投标人电子签章）。中标后签合同前需提供设备制造厂家针对本项目的质保函原件（厂家质保期限与投标人承诺期限应一致），否则视为放弃中标资格。

（二）培训要求

1、所有核心设备的培训要求：安装调试合格后，由中标人工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训；仪器使用一段时间后，中标人向采购方提供4人次国内实验室培训名额。在国内须设有培训中心为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为采购方提供现场免费上机培训。中标后应指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

2、其他设备（不含核心设备）的培训要求：中标人需免费提供现场基本操作培训、国内实验室集中操作培训、维保技术培训。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏荣信招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏荣信招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏荣信招投标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目 | 详见《招标文件》第六章《采购需求》 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

投标人：              （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、商务偏离表

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）（除“采购需求中：三、技术参数及配置要求”外）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、技术响应偏离表

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

（格式自拟）

注：《技术响应偏离表》应按照采购需求中“三、技术参数及配置要求”逐条列出。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

六、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2023)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（原子荧光光度计），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

2.（全自动流动注射分析仪（3参数）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

3.（全自动总磷智能分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

4.（全自动总氮智能分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

5.（全自动阴离子洗涤剂萃取分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

6.（甲醛检测仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

7.（实验室PH计及配套氟离子电极），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

8.（电导率仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

9.（立式压力蒸汽灭菌器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

10.（电热恒温水浴锅），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

11.（便携式水质多参数分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

12.（显微镜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

13.（十万分之一电子天平），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

14.（石墨炉、火焰原子吸收一体机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

15.（溶解氧测定仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

16.（全自动紫外测油仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

17.（单火焰原子吸收分光光度计），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

18.（超声波清洗器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

19.（离心机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

20.（磁力加热搅拌器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

21.（个人剂量报警仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

22.（药品冷藏柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

23.（实验室配套辅助设备），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市环境监测中心2025年实验监测仪器设备更新及实验室配套辅助设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-JSRX-G2025-0014）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：                  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。