苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目

政府采购招标文件

###### 采购文件编号：JSZC-320693-JSHY-G2025-0162

江苏弘业国际技术工程有限公司

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 投标邀请

受[苏锡通科技产业园区人民医院]的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就[苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目]([项目编号	JSZC-320693-JSHY-G2025-0162])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320693-JSHY-G2025-0162

2.项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

| 包号 | 名称 | 品目明细 | 数量 | 预算 | 最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 吊塔、无影灯 | LED单头手术无影灯（核心产品） | 12套 | 590万 | 590万 | 否 |
|  |  | LED双头手术无影灯（核心产品） | 9套 |  |  |  |
|  |  | 双臂电动麻醉塔 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 双臂电动腔镜塔 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 双臂电动外科塔 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 内镜吊塔 | 6套 |  |  |  |
|  |  | 三连桥 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 干湿分离吊桥 | 19套 |  |  |  |
|  |  | 单臂麻醉塔 | 12套 |  |  |  |
|  |  | 双臂麻醉塔 | 4套 |  |  |  |
|  |  | 双臂电动麻醉塔 | 3套 |  |  |  |
|  |  | 单臂外科塔 | 2套 |  |  |  |
|  |  | 双臂外科塔 | 5套 |  |  |  |
|  |  | 双臂腔镜外科塔 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 医疗柱 | 6套 |  |  |  |

投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

- 本项目采购预算:590万元，本项目最高限价:590万元。

- 采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

- 合同履行期限：合同签订后30天内交货。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

（1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加投标。

（2）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

（3）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

（4）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月23日至2025年7月1日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月14日14点30分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏锡通科技产业园区人民医院

地址：南通市通州区张芝山镇健康路8号

联系人：黄先生

联系方式：（0513）82521152

2.采购代理机构信息

名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地  址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系人：茅燕凤

联系方式：15951603205

3.项目联系方式

招标文件制作人:王苏琪

项目开标人：18352665859

附件:1、招标文件

2、采购人信用承诺

3、公平竞争审查二维码

4、南通市政府采购线上合同信用融资政策

- 第二部分  投标须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但无须单独列出。成交供应商在应领取成交通知书前向代理机构支付服务费，服务费率参照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准计取。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

- 18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

- 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、配置要求

1、LED单头手术无影灯  12套

2、LED双头手术无影灯   9套

3、双臂电动麻醉塔      1套

4、双臂电动腔镜塔      1套

5、双臂电动外科塔      1套

6、内镜吊塔            6套

7、三连桥：            1套

8、干湿分离吊桥       19套

9、单臂麻醉塔         12套

10、双臂麻醉塔         4套

11、双臂电动麻醉塔     3套

12、单臂外科塔         2套

13、双臂外科塔		   5套

14、双臂腔镜外科塔     1套

15、医疗柱             6套

二、技术参数要求：

吊塔吊桥参数：

(1)▲吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷涂优质环保抗菌粉末，

其具有表面抑制细菌再生作用。吊塔外壳涂膜附着力需达到ISO2409:2013附着力标准0级要求，防止发生感控风险。（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）

(2)▲通过ISO9227：2017或以上标准的中性盐雾试验，试验后样品表面无腐蚀。外观评级10级要求，避免经常年使用后发生腐蚀等情况产生。（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）

(3)★吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平偏角≤0.5°吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）

(4)▲吊塔防护等级不小于IP20，防火等级要求达到UL94-V1。

(5)▲吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500kPa的气压，5min后，压降≤1%。

(6)▲采用优质医用气体管路，符合ENISO5359标准，通过生物相容性认证。（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）

(7)★气体终端要求：气体插座和接头为进口德标。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。气体终端安全插拔次数≥5万次。（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）

(8)▲吊塔在正常工作过程中噪声应≤35dB（A）（提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告）。

（9）★为保证手术室整体设备协调性及信息化部署，方便后期安装调试及售后，要求吊塔、无影灯需采用同一品牌。

LED手术无影灯招标参数

整体要求：

(1)▲无影灯主旋臂和弹簧臂具有5组以上关节，其中四组可作360°全方位旋转，上下角度任意可调，整体操控灵活、轻便不漂移。

(2)▲灯头外形采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，表面具有抗菌涂层，手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。（提供具有国家认可的第三方检测报告）

(3)▲基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.5°。（提供具有国家认可的第三方检测报告）

(4)▲手术灯具有光斑可调功能，调节范围不少于：150mm-270mm，至少5段可调。

(5)▲手术灯具有色温可调功能，调节范围不少于：3500K-5000K，至少5段可调.

(6)▲手术灯具有照度可调功能，最大中心照度≥160,000Lx，至少10段可调

单头灯及双灯头无影灯基本要求：

1、采用LED手术照明冷光源，单灯头直径≥600mm或单灯头LED灯泡数量≥30只，灯泡使用寿命≥60000小时。

2、选用医疗级LED灯珠，无蓝光伤害，输出的光源接近于自然光照；

3、符合层流手术室要求；

4、▲单遮板无影率≥70%，双遮板无影率≥55%，深腔照明率≥100%。

5、光斑均匀度(d50/d10）：＞0.5。显色指数Ra≥96.照明深度：≥1200mm

6、手术灯具有环境光照明及明亮照明功能，环境光照明照度≤10000Lx。

7、单灯光源功率≤40W，辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) ，节能环保

8、光斑、照度、腔镜微创照明模式均可通过触摸屏控制面板进行控制；

9、各LED灯珠独立控制，任意一个灯珠出现问题时，不会影响整体照明效果，并且便于售后维修；

10、无影灯控制部分在灯头旋转关节上，采用触摸屏控制。手柄可单独拆卸进行134°以下的高温消毒，旋转手柄可调节光斑大小。

11、无影灯表面涂料具有抗细菌功能，抗菌率＞99%，具有耐霉菌性能，如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

实质性参数要求：

1、LED单头手术无影灯配置要求：单灯悬吊系统1套，标准灯头1套，控制面板1套，消毒手柄2个。

2、LED双头手术无影灯)配置要求：双灯悬吊系统1套，标准灯头2套，控制面板2套，消毒手柄4个。其中两台需标配配中置摄像模块功能，≥800万像素，悬臂可360°全域定位。

3、双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）吊塔最大工作承重≥200KG；吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。 （2）吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （3）吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能。 （4）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （5）德标气体终端：氧气≥2个，压缩空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） （6）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 （7）数据通讯 RJ45插座≥2个。

4、双臂电动腔镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 （4）数据通讯 RJ45插座≥2个。 （5）视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 （6）托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 （7）双臂输液架≥1个，网篮≥1个。专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 （8）吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 （10）吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、双臂电动外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1000mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 （4）数据通讯 RJ45插座≥2个。 （5）视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 （6）托盘≥2个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 （7）双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （8）吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （9）吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （10）吊塔采用电动举升系统，举升距离≥300mm，配有气动刹车功能

6、内镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 （4）视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 （5）托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。内镜挂架≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 （6）吊塔最大宣称承重≥350KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。托盘具备延长模块，延长托盘深度，满足大尺寸设备摆放。 （7）吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （8）配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。

7、三段横梁，4组气电箱，单组气电箱配置如下（必须包括但不限于以下配置）： （1）吊柱型气电箱长度≥800mm （2）德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； （4）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （5）吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 （6）吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （7）吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于 600mm，终端箱转动范围不小于 340°； （8）吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25% （9）吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。

- 干湿分离吊桥 - （1）吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 - （2）吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 - （3）吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于600mm，终端箱转动范围不小于 340° - （4）吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - （5）吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 - （6）吊塔回转机构采用重载轴承，可在额定载荷下单，运行次数≥11万次。 （7）湿区配置要求（必须包括但不限于以下配置）吊柱型气电箱长度≥800mm （8）德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个； （9）网络接口（六类）≥2个；设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （10）干区配置要求（必须包括但不限于以下配置）吊柱型气电箱长度≥800mm （11）德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； （12）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；导联线集线器≥1个；网篮≥1个。

9、单臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 （3）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （4）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （5）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （6）吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。

10、双臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 （3）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （4）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （5）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （6）吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。

11、双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 （4）吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （5）吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （6）吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能

12、单臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （2）德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 （4）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （5）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （6）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （7）吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。

13、双臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （2）德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 （4）托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （5）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （6）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （7）吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。

14、双臂腔镜外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 （2）德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 （4）托盘≥3个，其中至少一组含抽屉。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 （5）配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。 （6）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （7）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。

15、医疗柱单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： （1）吊柱式气电箱长度≥1200mm。 （2）德标气体终端：氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） （3）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 （4）设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 （5）吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 （6）吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 （7）吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。

4.购项目交付或者实施的时间和地点：

合同签订，收到采购人送货通知后30天内送货至苏锡通科技产业园区人民医院。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质保期内提供7×24小时服务，设备试运行及正常运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，重大障碍 4 小时内解决；如在8小时内无法排除故障的，必须在48小时内免费提供原厂同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。

若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。

供应商须为本项目配备专业的售后服务团队，人数不少于3人，具备基本的医疗设备销售及服务经验，投标时提供团队成员情况一览表，包括人员姓名、年龄、学历、专业、工作年限、工作经历等（格式自拟）。

设备安装调试合格，正常运行期间，中标供应商须提供巡检服务，巡检人员须为售后服务团队成员，巡检每月至少2次，巡检时需观察设备运行程序的状态、了解和解答采购人相关使用问题等。巡检时若发现潜在故障问题和隐患，及时联系属地工程师上门检修处理。

对已经验收的合格产品在质保期内若出现非人为的质量问题，供应商需在24小时内提供解决方案，无条件更换全新零配件。

6.采购标的的验收标准：

6.1采购人作为验收主体，牵头展开验收工作，验收严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全按照投标文件的响应内容进行交货验收。

①医疗设备(含科研、教学)验收应有使用科室、医疗设备管理与临床工程技术人员及厂商代表共同参加。验收结果必须有记录并由各方共同签字。

②对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收，严格执行索证制度，对所有与合同不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉退货及索赔。

③验收时中标单位须提供招标文件要求的相关检测报告原件进行核查。质量验收按投标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。验收结果应作详细记录。

验收时采购人对参数逐一进行核查，发现与投标文件响应情况存在不一致的情形的，可以拒收相关设备，限期整改，整改不到位的采购人有权与其解除合同。

6.2中标单位负责完成设备安装、调试、运行、交付及配合采购人验收等工作。

验收时中标单位应提供如下材料：

①中标单位应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

②中标单位应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

③中标单位应提供产品的使用说明书、操作手册、医疗器械注册证或二类备案凭证（若投标产品为医疗设备）、产品合格证、原厂质保承诺函等。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1包装要求：

7.1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.1.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.2绿色数据中心

7.3低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.4节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.5绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.采购需求中必须满足的实质性要求：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订后10个工作日内，预付合同款的 30%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的60%，一年后一次性付清余款。 |
| 2 | 质保期：≥3年。签订合同前制造商提供质保函。（投标时需提供承诺函并加盖公章） |
| 3 | 交货期：合同签订后30天内。 |
| 4 | 供应商须为本项目配备专业的售后服务团队，人数不少于3人，具备基本的医疗设备销售及服务经验，投标时提供团队成员情况一览表，包括人员姓名、年龄、学历、专业、工作年限、工作经历等（格式自拟）。 |
| 5 | LED单头手术无影灯配置要求：单灯悬吊系统1套，标准灯头1套，控制面板1套，消毒手柄2个。 |
| 6 | LED双头手术无影灯)配置要求：双灯悬吊系统1套，标准灯头2套，控制面板2套，消毒手柄4个。其中两台需标配配中置摄像模块功能，≥800万像素，悬臂可360°全域定位。 |
| 7 | 双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： (1) 吊塔最大工作承重≥200KG；吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。 (2)吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 (3) 吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能。 （4）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （5）德标气体终端：氧气≥2个，压缩空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） （6）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 （7）数据通讯 RJ45插座≥2个。 |
| 8 | 双臂电动腔镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 4.数据通讯 RJ45插座≥2个。 5.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 6.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 7.双臂输液架≥1个，网篮≥1个。专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 8.吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 9.吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 |
| 9 | 双臂电动外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1000mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 4.数据通讯 RJ45插座≥2个。 5.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 6.托盘≥2个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 7.双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 8.吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 9.吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 10.吊塔采用电动举升系统，举升距离≥300mm，配有气动刹车功能 |
| 10 | 内镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 5.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。内镜挂架≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 6.吊塔最大宣称承重≥350KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。托盘具备延长模块，延长托盘深度，满足大尺寸设备摆放。 7.吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 8.配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。 |
| 11 | 三段横梁，4组气电箱，单组气电箱配置如下（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5.吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 6.吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 7吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于 600mm，终端箱转动范围不小于 340°； 8.吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25% 9.吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 |
| 12 | 干湿分离吊桥 - 吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 - 吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 - 吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于600mm，终端箱转动范围不小于 340° - 吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - 吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 - 吊塔回转机构采用重载轴承，可在额定载荷下单，运行次数≥11万次。 湿区配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个； 3.网络接口（六类）≥2个；设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 干区配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；导联线集线器≥1个；网篮≥1个。 |
| 13 | 单臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 4. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |
| 14 | 双臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 4. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |
| 15 | 双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4. 吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6.吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能 |
| 16 | 单臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |
| 17 | 双臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |
| 18 | 双臂腔镜外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 4.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 5. 配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。 6. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 7. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 |
| 19 | 医疗柱单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |

9.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：此处的相同品牌是指任意一个核心产品的品牌相同。

10.履约保证金：

本项目免收履约保证金。

11.合同条款（详见附件）

第四章  评标方法与评标标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 2024年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（成立不满一年不需提供） |  |
| 2024年10月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料 |  |
| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 特定资格要求 （1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加投标。 （2）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）； （3）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）； （4）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）； |  |
| 不接受联合体投标 |  |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |

- 二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照采购文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

- 详细评审。评标委员会按照采购文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 2 | 功能参数及商务要求等响应情况 | 40 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数及商务要求等的得40分，正偏离不加分。 带★的参数为重要参数，共9分，每负偏离一项扣3分； 带▲的参数，共26分，每负偏离一项扣2分； 普通参数，共5分，每负偏离一项扣0.5分，本小项分数扣完为止。 带★和▲的参数负偏离超过7项的视为无效响应，作废标处理。 注：①投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 ②要求提供具有国家认可的第三方检测机构的检测报告的，该报告需在国家市场监督管理总局政务服务平台（https://zwfw.samr.gov.cn/server）查询，投标时提供查询网址及截图并加盖公章，中标后提供检测报告原件备查。 |
| 3 | 项目实施、验收方案 | 10 | 3.1项目验收方案：根据投标供应商提供的针对本项目整体实施方案（包括但不限于项目管理团队人员技术力量、设置分工情况、技术指导方案、操作培训及进度安排等）进行综合评审： ▪️实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，项目管理团队人员技术力量雄厚、分工设置合理、操作培训及进度安排科学合理的，得5分； ▪️实施方案明确、思路清晰、内容具体但不够详实，有一定可操作性，项目管理团队人员技术力量能够满足需求、分工设置、操作培训及进度安排较合理的，得3分； ▪️实施方案、思路阐述不够清晰，项目管理团队人员技术力量薄弱，分工设置、操作培训及进度安排简单的，得1分； ▪️未提供方案不得分。 3.2项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。根据方案全面有效合理可行性强的得5分；方案较完善较全面可行性较强的得3分；方案简单未踩点编写可行性不强的及不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 10 | 4.1投标人根据实际情况自主编写售后服务方案（至少包含响应时间，培训计划等内容），售后服务实施响应 (5分)：根据供应商质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、驻地服务方案（就近各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容 1）售后服务方案内容详实、科学、合理，考虑周全，针对性强，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分； 2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分； 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 4.2项目培训方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，根据方案全面有效合理可行性强的得5分；方案较完善较全面可行性较强的得3分；方案简单未踩点编写可行性不太强的得1分；不提供不得分。 |
| 5 | 质保期 | 2 | 质保期：2分。提供4年质保期得1分，提供5年质保期得2分，满分2分。 |
| 6 | 投标人履约能力 | 3 | 具有2022年1月1日以来投标产品（至少包含所有核心产品）供货及安装业绩的，每提供1个得1分，最多得3分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体）。 |
| 7 | 产品综合性能 | 3 | 产品综合性能评价：由评委根据投标设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；低于招标文件要求或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

请供应商制作投标文件的时候保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1 分（投标时须提供相应使用低 VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

采购人代表宣布评标结果。

五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五章 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目

合同编号：

甲    方： 苏锡通科技产业园区人民医院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 苏锡通科技产业园区人民医院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

采购项目名称：  苏锡通科技产业园区人民医院吊塔、无影灯采购项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 采购标的 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED单头手术无影灯（核心产品） | 12套 |  |  |  |  |
| LED双头手术无影灯（核心产品） | 9套 |  |  |  |  |
| 双臂电动麻醉塔 | 1套 |  |  |  |  |
| 双臂电动腔镜塔 | 1套 |  |  |  |  |
| 双臂电动外科塔 | 1套 |  |  |  |  |
| 内镜吊塔 | 6套 |  |  |  |  |
| 三连桥 | 1套 |  |  |  |  |
| 干湿分离吊桥 | 19套 |  |  |  |  |
| 单臂麻醉塔 | 12套 |  |  |  |  |
| 双臂麻醉塔 | 4套 |  |  |  |  |
| 双臂电动麻醉塔 | 3套 |  |  |  |  |
| 单臂外科塔 | 2套 |  |  |  |  |
| 双臂外科塔 | 5套 |  |  |  |  |
| 双臂腔镜外科塔 | 1套 |  |  |  |  |
| 医疗柱 | 6套 |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）不涉及进口产品：

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：分期付款：合同签订后10个工作日内，预付合同款的 30%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的60%，一年后一次性付清余款。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 苏锡通科技产业园区人民医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：  苏锡通科技产业园区人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：   无

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自  双方签字盖章后    生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：    南通市苏锡通科技产业园区人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 苏锡通科技产业园区人民医院 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体招标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |
|  | 指定现场 | 南通市苏锡通科技产业园区人民医院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后10个工作日内，预付合同款的 30%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的60%，一年后一次性付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 不收取履约保证金 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不收取履约保证金 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.投标函（格式见附件5）

9.招标公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、符合性审查证明材料

1、投标函

2、法定代表人身份证明或授权委托书

3、开标一览表及投标报价

4、技术标准和要求（格式详见附件8实质性要求响应及偏离表）

三、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件9）

2.分项报价明细表（格式见附件10）

3. 中小企业声明函（如有）（格式见附件11）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件12）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件13）

三、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.售后服务团队成员一览表；（格式自拟）

5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件8）

2.分项报价明细表（格式见附件9）

3. 中小企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

投标函

致：采购人

根据贵方的项目编号：                     招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8         实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 采购文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订后10个工作日内，预付合同款的 30%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的60%，一年后一次性付清余款。 |  |  |
| 2 | 质保期：≥3年。签订合同前制造商提供质保函。（投标时需提供承诺函并加盖公章） |  |  |
| 3 | 交货期：合同签订后30天内。 |  |  |
| 4 | 供应商须为本项目配备专业的售后服务团队，人数不少于3人，具备基本的医疗设备销售及服务经验，投标时提供团队成员情况一览表，包括人员姓名、年龄、学历、专业、工作年限、工作经历等（格式自拟）。 |  |  |
| 5 | LED单头手术无影灯配置要求：单灯悬吊系统1套，标准灯头1套，控制面板1套，消毒手柄2个。 |  |  |
| 6 | LED双头手术无影灯)配置要求：双灯悬吊系统1套，标准灯头2套，控制面板2套，消毒手柄4个。其中两台需标配配中置摄像模块功能，≥800万像素，悬臂可360°全域定位。 |  |  |
| 7 | 双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： (1) 吊塔最大工作承重≥200KG；吊塔最大安全承重通过4倍工作承重测试。 (2)吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 (3) 吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能。 （4）双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 （5）德标气体终端：氧气≥2个，压缩空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） （6）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 （7）数据通讯 RJ45插座≥2个。 |  |  |
| 8 | 双臂电动腔镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 4.数据通讯 RJ45插座≥2个。 5.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 6.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 7.双臂输液架≥1个，网篮≥1个。专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 8. 吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 9. 吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 |  |  |
| 9 | 双臂电动外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1000mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 4.数据通讯 RJ45插座≥2个。 5.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 6.托盘≥2个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。 7.双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 8. 吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 9.吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 10.吊塔采用电动举升系统，举升距离≥300mm，配有气动刹车功能 |  |  |
| 10 | 内镜塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 5.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉，抽屉内部可进行分隔管理。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。内镜挂架≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 6. 吊塔最大宣称承重≥350KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。托盘具备延长模块，延长托盘深度，满足大尺寸设备摆放。 7. 吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 8.配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。 |  |  |
| 11 | 三段横梁，4组气电箱，单组气电箱配置如下（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5.吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 6. 吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 7吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于 600mm，终端箱转动范围不小于 340°； 8. 吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25% 9. 吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 |  |  |
| 12 | 干湿分离吊桥 - 吊塔采用桥梁式结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上 - 吊塔最大宣称承重≥400KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍 - 吊塔具备双边滑车带动气电终端箱，滑车最大移动范围不小于600mm，终端箱转动范围不小于 340° - 吊塔底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - 吊塔托盘必须为一体成型，纯平设计，表面无螺钉；抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能。 - 吊塔回转机构采用重载轴承，可在额定载荷下单，运行次数≥11万次。 湿区配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个； 3.网络接口（六类）≥2个；设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 干区配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱型气电箱长度≥800mm 2.德式标准气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）；（供应商响应时需注明接口品牌）国标5孔电源插座≥12个，其中16A插座≥1个，等电位柱≥2个；网络接口（六类）≥2个； 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；导联线集线器≥1个；网篮≥1个。 |  |  |
| 13 | 单臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 4. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6.吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |  |  |
| 14 | 双臂麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个（供应商响应时需注明接口品牌）国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。数据通讯 RJ45插座≥2个。 3.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 4. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6. 吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |  |  |
| 15 | 双臂电动麻醉塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，麻醉废气 ≥1个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4. 吊塔最大宣称承重≥200KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 5. 吊塔采用气电分离式设计，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 6.吊塔采用电动举升系统，举升距离≥400mm，配有气动刹车功能 |  |  |
| 16 | 单臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.单臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7. 吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |  |  |
| 17 | 双臂外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm，吊柱式气电箱长度≥800mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7. 吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |  |  |
| 18 | 双臂腔镜外科塔单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.双臂长度≥750mm+750mm，吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥1个，空气≥1个，负压吸引≥2个，二氧化碳≥2个（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。视频接口≥2个，其中至少含有一个HDMI接口。 4.托盘≥3个，其中至少一组含抽屉。双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 专用镜头收纳装置≥1个，可直接安装至托盘边轨上。 5. 配置显示器吊装基座与吊塔同底座安装，显示器配置挂架采用弹簧臂吊装，最大可悬挂显示器重量≥10Kg，预留电源线及信号线。 6. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 7. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 |  |  |
| 19 | 医疗柱单组配置要求（必须包括但不限于以下配置）： 1.吊柱式气电箱长度≥1200mm。 2.德标气体终端：氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥2个。（供应商响应时需注明接口品牌） 3.国标电源插座≥10个，其中16A插座至少1个，等电位端子≥2个。 数据通讯 RJ45插座≥2个。 4.设备托盘≥2个，其中至少1个带抽屉；双臂输液架≥1个，网篮≥1个。 5. 吊塔最大宣称承重≥250KG；同时吊塔最大安全承重应为宣称工作承重的四倍。 6. 吊塔采用气电分离式设计，气电箱体可排布数量≥5面，且满足同面安装气体、电源，可实现双面连接附件，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。 7. 吊塔托盘采用一体成型，纯平设计，表面无螺钉，托盘最大承重≥60kg。输液延伸臂最大承重≥25kg,满足多通道输液泵悬挂需要。 |  |  |

附件9            开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 产品品牌 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称、产地 | 数量（台/套） | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件11

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件13

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件14

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。