招　标　文　件

项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新采购项目

项目编号：JSZC-320722-HCCG-G2025-0088

采   购   人：东海县中医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年09月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	25

第四章  采购需求	40

第五章  评标方法与评标标准	90

第六章  投标文件格式	108

- 第一章  投标邀请

受东海县中医院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就江苏省2024年县域医共体设备更新采购项目（项目编号：JSZC-320722-HCCG-G2025-0088 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省2024年县域医共体设备更新采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截止时间2025年10月11日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-HCCG-G2025-0088

项目名称：江苏省2024年县域医共体设备更新采购项目；

预算金额：人民币278万元（采购包一：213万元，采购包二：30万元，采购包三：30万元，采购包四：5万元）

最高限价：（采购包一：213万元，采购包二：30万元，采购包三：30万元，采购包四：5万元）投标报价超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：为有效提升县域医共体医疗服务能力，推进县域医共体设备更新，现拟购置列入经批准的超长期特别国债资金支持县域医共体设备更新项目清单，但未列入《省级集采设备品目》的设备，具体详见招标文件第四章。

采购包一：全自动生化分析仪等一批临床检验设备

采购包二：体外碎石机

采购包三：低温等离子灭菌器

采购包四：除颤仪

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：具体详见第四章采购需求

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、采购包一至采购包四申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）采购包一至采购包四本项目的特定资格要求：

以下两项中的任意一项：

①供应商为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；

②供应商为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月17日至2025年9月25日23:59:00止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册>）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月11日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：东海县中医院

地 址：东海县牛山街道中华路12号

联系人：陆老师

联系方式：13675245940

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地　址：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦209室

联系人：王盼

联系方式：0518-81061799

3.监督机构

连云港市东海县卫生健康委员会，联系电话：0518-87165013

4.项目联系方式

项目联系人：陆老师

电      话：13675245940

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文规定的60%标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构和采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

37.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

37.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

37.3.1 投标人提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

37.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。

37.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

37.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

- 采 购 合 同

- 甲方：东海县中医院

- 乙方：                        （单位名称）

- 付款方：（仅限采购包4）

- 甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、互利的原则，经双方友好协商，特签订本合同。

- 一、设备名称、型号、数量和价格

| - 设备名称 | - 生产厂家 | - 注册证号 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总计（大写）： |  |  |  |  |  | - （小写） |  |

- 二、设备配置清单见附件。

- 三、付款方式：                                   。

- 四、交货期：

- 逾期，甲方每天按合同总金额1%向乙方收取违约金。

- 五、交货地点：东海县中医院。

- 六、质保期：上述设备免费保修        年；保修期内，乙方每年免费的巡检次数≥4次。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

七、资质、质量要求及技术标准：

- 1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

- 3．乙方保证所供设备全新，生产日期在合同签订之日1年以内，并严格保持原包装，否则甲方有权拒收且造成的一切损失由乙方负全部责任。

- 4．乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须在甲方规定的时间内无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 八、设备到货、安装和验收要求：

- 1．设备到货时间，乙方应提前3天通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知及时到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 2．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。否则，乙方应向甲方支付货款总额50%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 3．设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

- 4、乙方确保设备安装调试后须具备正常运行所需的所有条件，即为交钥匙项目。

- 5．保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。

- 九、售后服务要求：

- 1．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天（一天并不意味24小时停机，只要当日发生停机事件，即视为停机一天），保修期延长两周，超过10天以上，乙方应向甲方每天支付1%的违约金。

- 2．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内予以响应，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 3．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方设备科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 4．乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

- 十、违约责任：

- 1.除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

- 2.乙方未在合同规定时间内完成供货，每逾期一天，向甲方合同价款支付1%的违约金；逾期超过10天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方合同价款50%的违约金，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

- 3.因乙方货物不符合相关部门检测质量要求、或实际使用中造成甲方出现医疗事故或存在医疗事故风险的，甲方有权终止合同，乙方承担由此对甲方造成的一切损失，同时甲方保留追究其相关法律责任的权利。

- 十一、合同终止：

- 1.合同期满不再续约的；

- 2.国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

- 3.一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

- 4.发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

- 5.其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

- 十二、技术培训：

- ①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务免费对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

- ②正规培训班培训：10万元以上设备，乙方免费提供工程师2人次/1周技术维修培训；若无，由甲方设备科选择相关技术培训，费用由乙方承担；未提供培训将按设备总金额1%扣减。

- 十三、其它约定：

- 十四、本协议在执行过程中，双方若发生争执，应通过友好协商解决。如双方无法达成一致，则任何一方均有权向协议签署地法院提出诉讼。

- 十五、本合同和商谈文件及承诺书，内容互补，具有同等法律效力，本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，自双方签字、盖章之日起生效。

- 甲方： 东海县中医院（公章）                乙方：     （公章）

- 甲方代表：                                 乙方代表：

- 联系方式：                                 联系方式：

- 开户银行：                                 开户银行：

- 账    号：                                 账    号：

- 年     月     日                           年     月     日

- 付款方：

- 年     月     日

- 第四章  采购需求

- 采购包一

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

核心产品：全自动生化分析仪

一、项目概况

全自动生化分析仪等一批临床检验设备采购

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 全自动生化分析仪流水线 | / | / | / |
| 2.1 | 智能采血管打印贴标系统1套 | 1 | 套 | 工业 |
| 2.2 | 智能采血管分拣系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 2.3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 全自动血培养系统 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 | 台 | 工业 |

- 三、货物（标的）技术参数

- （一）、全自动血细胞分析仪

1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

★2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

3. 单机检测速度：血常规五分类 ≥110个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；SAA ≥100样本/小时。

▲4. 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CD+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CD+CRP+SAA用血量≤20μl。

▲5. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

6.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

7.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

8.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

9.具有定量的幼稚细胞报告参数，原始细胞检出下限≤1%。

10.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

11.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

▲12.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，解聚率≥80%。

13.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- （二）、全自动生化分析仪流水线

1、智能采血管打印贴标系统

▲1.1处理速度：最高速度≤2.5秒每支，每台设备≥1400支每小时；

1.2余量探测：能正确判断每个通道采血管余量，用完报警提示；

1.3采血管装载：开放式平躺装载，单轨排列推进式打印，避免卡管故障。可以随时不停机装载试管，不影响系统正常运行，防止采血过程中断；

▲1.4试管仓容量：可以装载8种试管，每仓容量67支，共536支试管容量；

1.5窗口设备配置数量：一台贴标机可同时供2个窗口使用；

▲1.6贴标机采用逐根采血管推出的方式有序出管，贴好标签的空试管无需传输装置就能出现在采血工作人员身旁；

1.7试管仓指示：每个试管仓上有采血管种类引导指示，与系统软件保持一致；

1.8故障报警功能：根据出现异常情况，具备分级详细报警功能，并且指导用户处理故障；

▲1.9设备具有10.1寸一体可视化触摸屏幕，方便售后系统维护记录；

1.10采血管观察窗口预留：自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴，并可调整，100%预留采血视窗；

1.11贴标位置调整：可根据用户情况自行设置贴码高度及横向贴码起始位置；

1.12采血管规格兼容性：支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，支持儿童末梢延长管，支持多品牌采血管混用，并且支持儿童采血管的延长管；

1.13打印机：内置2或3套热敏打印机；支持各种条码类型：如code128、code39；支持文字类型：中英文、数字、标点符号等；支持各种标签打印格式设定；

1.14耗材规格：30*50、30*40等、≥1200枚/卷（主） ≥ 500枚/卷（副）。

1.15试管标签纸兼容性：可自行选择医用三防热敏试管标签纸，试管标签内容可设，标签粘贴位置可设；

1.16标签设置：采血管标签打印模板设计灵活，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向；

1.17备管方式：可提前备管，也可即时备管，患者过号可不打印采血管；

1.18漏管核对：语音提示采血管及标签打印数量，完成后扫码确认患者采血是否全部完成并自动呼叫下一位患者，防止漏采重采；

1.19安装及联机：贴标机安装简易，多台设备可通过内网联机形成流水线；

2、智能采血管分拣系统1套

2.1采血管规格兼容性：支持直径：12～13mm，长度：75～110mm各品牌真空采血管，不支持尿管；

2.2故障报警功能：根据出现异常情况，具备分级详细报警功能，并且指导用户处理故障；

▲2.3处理速度：>2700支每小时，支持拓展喷码功能，拓展后处理速度不变。

▲2.4料仓容量：上料仓>1500支，下料仓容量＞300支

2.5支持各种条码类型：如code128、code39等多种条码类型；

2.6 与LIS或HIS通讯方式：可与LIS或HIS进行双向通讯，接收及发送分拣信息；

2.8系统设置异常通道，可自动识别并挑出条码打印质量或粘贴不符要求等相关标本，以便人工处理

2.9 特殊原因需要手工分拣，可外接扫描枪进行扫描标本或者需要条码打印也可外置条码打印机重打条码

2.10 输出通道：16通道；

3、全自动生化分析仪1台

★3.1 处理能力：常规生化单模块测定恒速≥2000测试/小时，电解质ISE单模块速度≥900测试/小时，且可扩展。

3.2 同时分析项目数：单模块双试剂≥65项，且可以模块扩展。

3.3 采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码。

▲3.4 分析方法：可选择1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率A法等分析方法。

▲3.5 吸光度线性范围：0～3.0Abs，单波长或双波长测量（12个波长,范围340nm～800，包含405 nm。）

3.6 样品量：1.2ul～35 ul，0.1ul步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

3.7 反应杯：采用半永久使用UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。

★3.8 恒温系统：采用循环水浴式，精度可达37.0±0.1℃。

▲3.9 搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，避免搅拌所带来的交叉污染。

3.10 样品针堵塞检测功能：可实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。

▲3.11 试剂系统：采用多选择性配套试剂系统，R1R2采用一体瓶设计，全条码管理，降低人工操作要求。

- （三）、全自动凝血分析仪

▲1 检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测，磁珠法和光学法项目同时检测，相互独立，互不影响；

2 试剂位：≥45 个，其中试剂冷藏位≥40 个，冷藏温度 8-16℃，支持试剂自动混匀；

▲3 检测项目：至少包含 PT、APTT、TT、Fib、 AT-III、DD、FDP、抗 Xa 、PLG（纤溶酶原）等项目。

4 单模块 PT 检测速度≥500 测试/小时；

6 单模块 D-二聚体检测速度≥400 测试/小时；

7 检测通道：≥22 个通道；

▲8 配套试剂七项全液体试剂，可直接上机使用无需复溶操作。

- （四）、全自动化学发光免疫分析仪

▲1 方法学：采用磁微粒吖啶酯化学发光反应原理；

2 检测速度：≥600 测试/小时，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能；

3 试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校准；试剂信息采用RFID管理。

4 综合仪器试剂位≥30 个，试剂仓冷藏温度 2-8℃；

5 加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

6 采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载≥ 3600 个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束；

▲7 仪器采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载；

▲8 首个结果出报告时间≤12分钟；

▲9 配套试剂包含乙型肝炎病毒前S1抗原、白介素-6，同时具备高敏肌钙蛋白T或高敏肌钙蛋白I、自免ANA抗体谱，SAA、S100、自免肝、自免血管炎等

▲10 化学发光分析仪原厂试剂检测项目≥110项；

11 采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用；

12 配套试剂盒内置校准品，无需单独购买；

13 可与生化分析仪组成级联生免一体机

- （五）、全自动糖化血红蛋白分析仪

▲1 采用离子交换高效液相色谱法；

2 仪器能提供计算的平均血糖eAG结果；

3 检测速度≥30样本/小时 ；

4 一次性装载≥50个样本；

5 样本颠倒混匀；

6 样本进样量：全血≤8μL；

7 精密度CV≤2%、线性范围 3.5%~20%；

8 旋转扫描样本管；

9 彩色触屏操作，无需外接电脑；

10 色谱柱次数≥3000次；

11 色谱柱采用RFID管理；

12 存储不少于6万份样本的全部信息；

13 可使用2mL日立标准杯，及1.5mL EP管（子弹头）做稀释样本；

14 支持机内添加溶血剂；

15 全自动样本进样装置，能实现标本自动封闭穿刺，并具备急诊标本优先插入进样功能；

16 支持自动化流水线：可与实验室自动化流水线连接，满足不同实验室及未来升级需要；

17 试剂管理：软件有试剂用量监测和提示功能，试剂区放置有颜色标签对应标识；

18 智能化软件系统可设置定时开机和维护后自动关机；

19 自动排气阀，无需用户手动移除气泡。

- （六）全自动血培养系统

1.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。

2.仪器功能：

▲2.1 运算方式：采用≥10种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间。

2.2 具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。

2.3 培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。

▲2.4 仪器温度波动≤±0.5℃。

▲2.5 单个培养箱可独立分成≥3个加热模组，每个模组可设置不同的培养温度。▲2.6 仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。

2.7 采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，至少每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。

2.8 自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。

2.9 自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。

▲2.10 物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。

2.11 检测时间：最快检测阳性时间：≤4小时，支持48小时延迟上机。

▲2.12 仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至少200个瓶位，

3：整机设计：

▲3.1 产品结构：培养箱开门式设计，仓门可显示每个孔位培养状态，方便用户获知培养结果。

3.2 整机一体化设计，无需外接显示器，外观小巧紧凑，可置于台上使用。

▲3.3 配备屏幕可多方位旋转，旋转角度≥270°，满足操作人员不同情况下的使用需求。

3.4 运行环境：全中文操作界面。

4.血培养瓶：

4.2 特殊营养物质：血培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率。

4.3 树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。

4.4 血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。

- （七）、细菌鉴定及药敏分析系统

1.检测方法：鉴定：采用细菌酶显色法或显色法与荧光法结合；药敏：试验采用比浊法或显色。

▲2.鉴定种类：可鉴定临床超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、棒状杆菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、真菌等。

3.药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏

4.仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。

5.自动化功能：

5.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图像处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。

5.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。

5.3自动检测功能：仪器自动识别条形码、自动孵育、自动判读结果。

▲5.4革兰阳性球菌、革兰阴性杆菌、真菌板卡开展鉴定测试实验，在孵育过程中无需添加辅助试剂。

★5.5.配备独立的自动加样仪并可在生物安全柜内自动加样，避免样本污染确保生物安全

6.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。

7.管理系统：具备院内微生物感染管理功能、支原体分析软件可统计分析支原体检测结果。

8.高级专家管理系统：

8.1具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。

8.2高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。

▲8.3将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。

▲8.4.可与同品牌的质谱仪物联，质谱鉴定结果直接传输到仪器上，无需手工录入。

▲8.5.仪器可预装CARSS中间件，检测数据可直接上传耐药监测网药敏数据中间件系统进行数据分析，形成标准的数据文件上传CARSS，无需通过WHONET系统，操作简单的同时提升数据上报质量，并可实现罕见耐药表型监测。

- 8.6.机身结构：采用主机一体化结构设计，计算机系统、温育系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。

- 9 药敏板卡：

▲9.1 配套测试板种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）鉴定药敏复合测试板。

▲9.2 可配套使用棒状杆菌、奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏复合板，棒状杆菌板卡检测药物种类≥19种，奈瑟菌/嗜血杆菌板卡检测药物≥21种。

▲9.3 可配套使用真菌药敏板卡，检测范围包含酵母样真菌、隐球菌、曲霉，检测药物≥9种，包含新型三唑类药物艾莎康唑。

▲9.4 鉴定药敏测试卡采用透明薄膜封闭，防止检测过程中孔位交叉污染，且结果易于观察。

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

六、安装调试要求

1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由供应商自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

3.设备有与相关业务系统对接要求的，供应商应负责设备与系统对接，供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

1、装机时，对终端用户进行培训，包含：操作说明、注意事项、日常保养、报警修复等。

2、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中出现的问题进行解读并再次培训；

3、装机6个月后，对使用情况进行再次复查，确保操作人员熟练掌握相关内容。

十、售后服务要求

★1、质保期：所有设备整机（包含配套设备及配件）质保期不少于3年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备软件终身免费升级，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十二、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的60%；安装调试完毕并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的40%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

- 采购包二

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目概况

东海县中医院拟采购体外碎石机。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外碎石机 | 1 | 台 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数

1 冲击波发生器

1.1 冲击波波源：透镜式电磁式冲击波波源

1.2 电磁盘带有智能化负压装置：自动抽真空、真空度保持范围：-0.06MPa至-0.08Mpa

1.3 电磁盘带有自动水循环和自动排汽功能，延长电磁盘使用寿命＞150万次

1.4 高压调节范围:10～18KV之间，高压工作时范围：10～17.5KV之间

1.5 高压电容：容量：1.0uf； 总能量：98～162J

▲1.6 压缩声压峰值:26Mpa～29.6Mpa；膨胀声压峰值：1.8Mpa～2.7Mpa,（提供证明材料）

▲1.7 冲击波脉宽 0.5μs，冲击波压力脉冲上升时间 0.4μs（提供证明材料）

1.8 冲击波聚焦范围：径向≤±7.0mm，轴向≤±80.0mm

1.9 电磁盘、放电管、透镜、高压电容可以单独更换。

1.10 电源220V±5%,功率2KV.

▲1.11 使用高频高压电源，提高碎石效果，碎石颗粒≤1.8mm（提供证明材料）

2、治疗定位系统

▲2.1 采用发射杯焦点沿B超探头中轴线平行移动定位机构，具备电子自动测距功能（提供证明材料）

2.2 治疗头采用上定位或下定位，智能化、灵活的机械手臂，多角度旋转，治疗病人无盲区、可以手动和自动定位，治疗头上下运动0-300mm、前后运动0-250mm.

2.3 摇杆操作、液晶显示操作面板，按自动键可以实现自动定位。

2.4 治疗头左右摆动的角度≥37°，治疗头前后翻转的角度≥40°，治疗头上下翻转角度≥213°，治疗头沿探头中轴线直线运动的行程≥98mm

2.5 冲击波治疗深度140mm，定位精度≤1mm

2.6 B超定位装置可以和医院现有的超声连接用于碎石定位
3、定位B超技术要求

3.1 监视器≥12英寸LED高清晰液晶显示器，角度可调≥20度

3.2  灰阶≥256灰阶、TGC调节≥8段

3.3 成像技术：全数字成像技术、具有组织谐波成像技术、具有斑点噪声抑制成像技术、具有TSI组织优化成像技术

3.4 iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥12寸

▲3.5 支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供证明材料）

3.6 智能一键优化技术、电影回放≥1500帧

3.7 显示模式：B、B+B、3B、B+M、M

3.8 扫描模式：电子凸阵、电子线阵

3.9 总增益：0－100DB、扫描深度≥30cm

3.10 扫描角度：凸阵≥80°，腔内≥130°,可实时调节改变.

3.11 图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB

3.12 大凸探头图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥39帧/秒以上

3.13 图像放大≥10倍,8级可调,并可实时动态下放大图像,对回放的文件可放大并测量

3.14 声功率输出调节≥32级以上

3.15 凸阵探头：基波4段  2~5Mhz；谐波2段 5-6Mhz

3.16 一般B型测量：长度(距离)、面积、体积、周长.残余尿量、狭窄比、直方图、角度、心率、斜率,

3.17 前列腺测量软件及PSAD自动生成报告

4、治疗床技术要求

4.1 治疗床承受患者的体重≥135Kg

4.2 治疗系统：上下行程：0～300mm，左右行程：0～100 mm ，前后行程：250mm

4.3 主机尺寸：长1200×宽560×高1400 mm

4.4 床面尺寸：长2000×宽650×高800 mm；

4.5 治疗床和主机均配置有滑轮，以便移机。

▲5、碎石机使用寿命为十年，（提供铭牌或说明书）。

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

六、安装调试要求

1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由供应商自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

3.设备有与相关业务系统对接要求的，供应商应负责设备与系统对接，供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

1、装机时，对终端用户进行培训，包含：操作说明、注意事项、日常保养、报警修复等。

2、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中一出现的问题进行解读并再次培训；

3、装机6个月后，对使用情况进行再次复查，确保操作人员熟练掌握相关内容。

十、售后服务要求

★1、质保期：设备整机（包含配套设备及配件）质保期不少于2年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备软件终身免费升级，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十二、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的60%；安装调试完毕并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的40%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十四、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

- 采购包三

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目概况

东海县中医院拟采购低温等离子灭菌器。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 台 | 工业 |

- 三、货物（标的）技术参数

- 1.总容积：≥130L。

- 2.腔体结构及材质：腔体结构为矩形，采用铝材质。

- 3.电极网：钣金成型，厚度≥2mm。

- 4.主体保温：采用橡塑海绵或阻燃纤维及硅胶布材质。

- 5.门数量：单门。

- 6.门材质：采用铝合金，厚度≥20mm。

- 7.门板加热功能：加热膜数量≥2个。

- 8.门板温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

- 9.门障碍开关：具有门障碍开关功能。

- 10.脚踏开关：具有脚踏开门功能。

- 11.真空泵：采用耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

- 12.管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。

- 13.过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注。

- 14.▲过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣≥10个胶囊，单个胶囊灌装量≥5ml。（提供铭牌或者说明书）

- 15.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

- 16.过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，(提供第三方检测机构出具的检测报告)。

- 17.压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个。

- 18.油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，能够回收油雾。

- 19.过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,(提供投标同型号产品第三方检测机构出具的检测报告)。

- 20.等离子电源：采用晶体管控制电源，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,(提供投标同型号产品第三方检测机构检测报告)

- 21. PLC：采用工业级PLC控制器，(并提供证明材料)。

- 22.显示屏：采用彩色触摸屏。

- 23.内置打印机：采用微型热敏打印机。

- 24.显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。

- 25.打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，提供过往的打印记录。

- 26.程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面灭菌、管腔类器械灭菌和软式内镜的灭菌程序。

- 27.▲软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序。能对内径≤1mm，长度≥2000mm管腔的软式内窥镜灭菌，(提供第三方检测机构出具的检测报告)。

- 28.程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤35分钟。

- 29.卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。

- 30.倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间。

- 31.▲真空干燥功能：带真空干燥功能，将等离子体灭菌器与真空干燥柜结合，干燥管腔器械。(提供实际显示屏界面照片)。

- 32.外形尺寸：根据科室现场条件，设备宽度≤780mm。(提供证明材料)。

- 33.设备功率：≤5KVA。

- 34.▲灭菌能力："聚四氟乙烯管腔:直径≤1mm,长度≥2000mm；不锈钢管腔:直径≤1mm,长度≥500mm；(提供第三方机构有效期内灭菌效果检测报告)。"

- 35.产品灭菌作用时间：≥10分钟，(提供设备铭牌证明材料)。

- 36.电磁兼容检测：(提供投标同型号产品第三方检测机构电磁兼容检测报告)

- 37.毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，(提供投标同型号产品第三方检测机构检测报告)

- 38.理化性检测：灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.01，对金属器械基本无腐蚀。(需提供投标同型号产品第三方检测机构检测报告)

- 39.监控系统：实现灭菌数据的实时监控和历史运行记录的存储，(提供系统界面图片)

- 40.追溯功能：设备带追溯功能，免费开放追溯接口，承担与软件系统对接费用。（供应商提供承诺函，格式自拟）

- 41.★资质证明：提供二类医疗器械注册证；卫生安全评价报告。

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

六、安装调试要求

1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由供应商自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

3.设备有与相关业务系统对接要求的，供应商应负责设备与系统对接，供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

1、装机时，对终端用户进行培训，包含：操作说明、注意事项、日常保养、报警修复等。

2、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中一出现的问题进行解读并再次培训；

3、装机6个月后，对使用情况进行再次复查，确保操作人员熟练掌握相关内容。

十、售后服务要求

★1、质保期：设备整机（包含配套设备及配件）质保期不少于1年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备软件终身免费升级，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十二、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十三、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的60%；安装调试完毕并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的40%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

- 采购包四

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

一、项目概况

东海县中医院拟采购除颤仪,根据江苏省县域医共体设备更新采购的相关要求，本包由东海县中医院牵头采购，具体使用方和付款方为东海县双店中心卫生院。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 1 | 台 | 工业 |

- 三、货物（标的）技术参数

1.主机屏幕：7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率800×480

2.主机重量（含电池）:不大于6.0kg

4.采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；

5.旋钮式开机

6.除颤能量选择范围：能量分21档，可通过体外电极板进行调节

★7.旋钮式能量选择，快速选择能量

8.除颤充电至200J＜5S

9.成人/儿童一体化电极板，具有能量选择、充电、放电功能

★10.手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围

11.AED功能具备一键切换成人和儿童模式

12.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

★13.体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能

14.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能

15.监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类

16.心电监护模式：具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种

17.同屏显示3通道监护参数波形

18.具备打印功能，记录纸宽50mm，可同时打印3道波形

20.可充电锂电池，工作时间最大能量除颤100次，200焦耳除颤≥180次或起搏2h，或监护3h，低电量报警后，还可连续进行20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤

21.存储要求:内置16GB，可存储240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看

22.AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间180min

23.趋势资料：可存储168小时的趋势资料

24.可充电锂离子电池，具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯

四、辅材、配件（如有）

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后10个工作日内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

六、安装调试要求

1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由供应商自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

3.设备有与相关业务系统对接要求的，供应商应负责设备与系统对接，供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

1、装机时，对终端用户进行培训，包含：操作说明、注意事项、日常保养、报警修复等。

2、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中一出现的问题进行解读并再次培训；

3、装机6个月后，对使用情况进行再次复查，确保操作人员熟练掌握相关内容。

十、售后服务要求

★1、质保期：设备整机（包含配套设备及配件）质保期不少于2年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备软件终身免费升级，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十二、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，由付款方向乙方支付合同总价的60%；安装调试完毕并通过验收后，由付款方向乙方支付合同总价的40%。每次付款前，乙方须按付款方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 采购包一

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分：70分

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术响应（34分） | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件（第四章 技术参数）中技术参数和要求的，得34分； 1、“技术参数”带▲的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣2分，扣完为止。 2、“技术参数”中的条款，每有一项不满足（负偏离）的扣1分，扣完为止。 注：（1）以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 （2）所有参数全部需要提供相关证明材料（产品证书、如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供的不得分。 （3）《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 产品业绩 （4分） | 投标人或投标产品的生产厂商提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得2分，本项目最高4分。 |
| 免费质保 （2分） | 在项目需求原质量保修期基础上每增加1年的得1分，最高得2分。（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）。 |
| 项目实施方案（5分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分，方案至少包括设备供货时间进度计划及其进度保证措施、安装、调试、验收， 方案全面优于本项目需求的得5分； 方案基本符合本项目需求的得3分； 方案低于本项目需求得1分； 未提供不得分。 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案（7分） | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案， 方案全面优于本项目需求的得7分； 方案基本符合本项目需求的得4分； 方案低于本项目需求得2分； 未提供不得分。 |
| 应急保障方案（5分） | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障预案进行评分，方案至少包括自然灾害等突发不可预见的紧急情况； 方案全面优于本项目需求的得5分； 方案基本符合本项目需求的得3分； 方案低于本项目需求得1分； 未提供不得分。 |
| 项目培训方案（5分） | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等； 方案全面优于本项目需求的得5分； 方案基本符合本项目需求的得3分； 方案低于本项目需求得1分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案（8分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格、各服务网点地点及人员配置、维修网点设置地点及人员配置等； 方案全面优于本项目需求的得8分； 方案基本符合本项目需求的得5分； 方案低于本项目需求得2分； 未提供不得分。 |

- 采购包二

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （26分） | 根据投标人所投产品技术参数及功能指标响应程度进行评分，技术参数基准分为26分，标“▲”项每有一项负偏离扣3分；未带有标▲号的技术要求，如有负偏离的，每项扣1分；扣完为止。 （注： 1.投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。 2.标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。投标人可在证明材料中作明显标识及说明，便于评审。3.投标人所有提供资料都须真实有效，如发现提供虚假资料或与事实不符，后果自行承担） |
| 保修期 （4分） | 保修期（整机保修）2年基础上，每增加1年得2分，满分4分。 注：需提供承诺书，格式自拟。 |
| 安装调试方案 （10分） | 投标人针对本项目安装调试方案，内容须包含但不限于安装方案，调试方法及保护措施。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：7分； 方案内容一般，可行性、可操作性一般，措施一般：4分； 方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于保修期、服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，具有完善的售后服务保障措施的得10分； 方案阐述比较详细，响应时间及故障处理比较及时，具有比较完善的售后服务保障措施的得7分； 方案阐述一般，响应时间及故障处理一般，售后服务保障措施一般的得4分； 方案阐述简单，响应时间及故障处理较差，售后服务保障措施较差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （10分） | 投标文件中提供培训方案，培训的内容应包括但不限于正常操作和使用方法、系统的日常维护和保养方法、安全操作规程、安全注意事项等： 培训方案内容全面具体，培训形式多样，可行性、可操作性强得10分； 培训方案内容较全面，培训形式较多样，可行性、可操作性较强得7分； 培训方案内容简单，培训形式单一，可行性、可操作性一般的得4分； 培训方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常维护方案 （10分） | 投标人针对本项目指定日常维护的方式方法。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：6分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性较差：2分； 该项未见阐述不得分。 |

- 采购包三

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 产品技术参数（20分） | - 1.所有参数符合标书要求得20分，所投设备的技术参数、性能等应满足采购文件的要求； - 2.打“★”的为实质技术指标，不允许负偏离，投标人必须完全响应，凡不能真实响应这些条款的投标人均视为不符合，做无效标处理； - 3.打“▲”技术参数出现负偏离，每一项扣2分； - 4.一般参数负偏离，每一个扣1分； - 注：参数需提供证明材料，若参数中明确要求投标人提供证明材料的，需按要求提供；无明确要求的，供应商自行提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），否则按照负偏离处理。 |
| 业绩（3分） | 投标人或者所投产品制造商提供自2022年9月1日至今，具有低温等离子体灭菌器产品业绩，每份得0.5分，满分3分。 提供业绩证明文件为签订的正式合同，且所提供合同必须能证明是本次投标同款同型号产品，将相关证明材料装订在响应文件中，否则不得分。 |
| 保修期（2分） | 保修期（整机保修）1年基础上，每增加1年得1分，满分2分。（投标人提供承诺函加盖公章，格式自拟） |
| 安装调试方案 （10分） | 投标人针对本项目安装调试方案，内容须包含但不限于安装方案，调试方法及保护措施。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：7分； 方案内容一般，可行性、可操作性一般，措施一般：4分； 方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于保修期、服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，具有完善的售后服务保障措施的得10分； 方案阐述比较详细，响应时间及故障处理比较及时，具有比较完善的售后服务保障措施的得7分； 方案阐述一般，响应时间及故障处理一般，售后服务保障措施一般的得4分； 方案阐述简单，响应时间及故障处理较差，售后服务保障措施较差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （10分） | 投标文件中提供培训方案，培训的内容应包括但不限于正常操作和使用方法、系统的日常维护和保养方法、安全操作规程、安全注意事项等： 培训方案内容全面具体，培训形式多样，可行性、可操作性强得10分； 培训方案内容较全面，培训形式较多样，可行性、可操作性较强得7分； 培训方案内容简单，培训形式单一，可行性、可操作性一般的得4分； 培训方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常维护方案 （10分） | 投标人针对本项目指定日常维护的方式方法。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：6分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性较差：2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析 （5分） | 供应商针对本项目供货、使用、维保过程中的重难点分析。 1.计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：5分； 2.计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：4分； 3.计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：3分； 4.计划内容极其不全面、可行性、可操作性差：2分。 5.内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |

- 采购包四

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 技术参数（30分） | 完全符合招标文件《技术参数》要求的得满分30分。 每一项响应指标负偏离（缺、漏项视为负偏离）在满分上减2分。本项最高得30分,最低得0分。 备注：投标人应逐一列出技术参数性能等偏离情况。 |
| 产品业绩（4分） | 投标人或制造商提供自 2022年1月1日至今(以合同签订时间为准)同类产品销售业绩【以中标、成交通知书(能清晰反映所销售的货物名称、种类、否则将不子评审)或签订的合同为准;】每提供一份得2分，本项最高得4分。 |
| 安装调试方案 （10分） | 投标人针对本项目安装调试方案，内容须包含但不限于安装方案，调试方法及保护措施。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：10分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：7分； 方案内容一般，可行性、可操作性一般，措施一般：4分； 方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于保修期、服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，具有完善的售后服务保障措施的得10分； 方案阐述比较详细，响应时间及故障处理比较及时，具有比较完善的售后服务保障措施的得7分； 方案阐述一般，响应时间及故障处理一般，售后服务保障措施一般的得4分； 方案阐述简单，响应时间及故障处理较差，售后服务保障措施较差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （10分） | 投标文件中提供培训方案，培训的内容应包括但不限于正常操作和使用方法、系统的日常维护和保养方法、安全操作规程、安全注意事项等： 培训方案内容全面具体，培训形式多样，可行性、可操作性强得10分； 培训方案内容较全面，培训形式较多样，可行性、可操作性较强得7分； 培训方案内容简单，培训形式单一，可行性、可操作性一般的得4分； 培训方案内容有缺失，可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常维护方案 （6分） | 投标人针对本项目指定日常维护的方式方法。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：6分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：3分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性较差：1分； 该项未见阐述不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：      ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：         ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

十、投标函

投标函

致：采购单位

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                货币单位：人民币元

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。