目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………22

第四章   评标办法及评分标准………………………………56

第五章   合同主要条款………………………………………61

第六章   投标文件及格式……………………………………68

- 招标公告

项目概况 建湖生态环境监测站基础监测设备项目JSZC-320925-YJZC-G2024-0001招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年1月2日15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0001

项目名称：建湖生态环境监测站基础监测设备项目

预算金额：359.1万元

最高限价（如有）：/

采购需求：建湖生态环境监测站基础监测设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求

合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-1-2 15:00 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

单位名称：盐城市建湖生态环境局

单位地址：建湖县湖中北路18号

联系人：季先生

联系方式：13815557683

- 采购代理机构信息

单位名称：盐城市捷之诚工程项目管理有限公司

单位地址：江苏省盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢601室-3

联系人：单女士

联系方式：13365186728

3. 项目联系方式

项目联系人：单女士

电话：13365186728

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖生态环境监测站基础监测设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 建湖生态环境监测站基础监测设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 季先生 | 电 话 | 13815557683 |
| 代理机构联系人 | 单女士 | 电 话 | 13365186728 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目设备验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人缴纳项目中标价的2.5%作为履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年1月2日15时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年1月2日15时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至盐城市捷之诚工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 359.1万元，高于该预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市建湖生态环境局/盐城市捷之诚工程项目管理有限公司 联系电话：13815557683/13365186728 通讯地址：建湖县湖中北路18号/江苏省盐城市亭湖区青年东路19号绿阳汇城市广场22幢601室-3 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2024年12月25日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目预算金额为359.1万元，高于该预算价的作无效标论处。

8.3投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价包括：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内设备的校准费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照苏招协【2022】002号文的收费标准收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元(含400万元） | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 400万元-1000万元（含1000万元） | 1.10% | 0.90% | 0.80% |
| 注：①招标代理服务收费按差额定率分档累进法计算。 ②收费标准的计算基数为中标金额。 根据项目实际需要分标段招标的， 按各标段中标金额分别计算各标段招标代理服务费。 |  |  |  |

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②服务承诺函；

③《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；

④公共资源交易投标信用承诺书；

⑤建湖县政府采购事前信用承诺书

⑥人员配备一览表

（3）技术响应：

《技术参数响应表》

9.4企业声明函

投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

16.7.1提供虚假材料谋取中标的。

16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（★化学需氧量全自动分析仪）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.4采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在江苏省政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/co1/co12383/index.html 上公示。

21.5 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与采购人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致采购人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，采购人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  招标内容及要求

项目属性:货物类项目。

一、项目基本概况

1.项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0001

2.项目名称：建湖生态环境监测站基础监测设备项目

3.预算金额：359.1万元，高于该预算价的作无效标论处

4.最高限价（如有）：/

5.采购需求：建湖生态环境监测站基础监测设备项目是指对所有设备的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务等，具体内容及要求详见招标文件要求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

7.质保期：三年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、采购清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 是否校准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、现场监测 | 大气综合采样器 | 3 | 是 | TSP,PM10,PM2.5 |
| 2 |  | 烟气采样器 | 2 | 是 | 配低浓度颗粒物采样头 |
| 3 |  | pH计 | 2 | 是 | 现场用 |
| 4 |  | 溶解氧测定仪 | 2 | 是 | 现场用 |
| 5 |  | 望远镜（测林格曼黑度专用） | 1 | 否 | 现场用 |
| 6 |  | 紫外烟气分析仪 | 1 | 是 | 现场用 |
| 7 |  | 振动测定仪 | 1 | 否 | 现场用 |
| 8 |  | 高温温度计 | 1 | 是 | 现场用 |
| 9 |  | 恒温恒湿设备（现场用） | 1 | 否 | 现场用 |
| 10 |  | 户外供电电源 | 4 | 否 | 现场用 |
| 11 | 二、实验分析 | 分析天平 | 1 | 是 | 万分之一 |
| 12 |  | 纯水制备装置 | 1 | 是 | 须符合实验室用水要求 |
| 13 |  | 悬浮物抽滤装置 | 5 | 否 | 实验室用 |
| 14 |  | pH计 | 1 | 否 | 实验室用，只配备电极 |
| 15 |  | 溶解氧测定仪 | 1 | 是 | 实验室用 |
| 16 |  | 电子天平 | 4 | 是 | 千分之一 |
| 17 |  | 烘箱 | 1 | 是 |  |
| 18 |  | 马弗炉 | 1 | 是 |  |
| 19 |  | 水浴锅 | 1 | 是 |  |
| 20 |  | 生化培养箱 | 1 | 是 |  |
| 21 |  | 漩涡混匀器 | 1 | 是 |  |
| 22 |  | 样品冷藏储存装置 | 5 | 否 | —20℃的1台，0-4℃的4台 |
| 23 |  | 恒温恒湿称量系统 | 1 | 是 |  |
| 24 | 三、应急设备及其它仪器 | 标准化水质应急采样装备箱 | 2 | 否 | 含采样器、固定剂箱、冷藏保存箱 、 样品瓶及必要的辅助器材 |
| 25 |  | 标准化大气应急采样装备箱 | 2 | 否 | 含大气采样器及必要的辅助器材箱 |
| 26 |  | 应急工作箱 | 2 | 否 | 含便携式电脑、便携式打印机、执法记录仪、录音 笔、手持终端、便携式电源等 |
| 27 |  | 应急器材箱 | 2 | 否 | 应急电源、应急线圈、应急灯、激光测距望远镜、 高倍望远镜等、便携式气象参数测定仪、防爆对讲机等 |
| 28 |  | 救护装备箱 | 2 | 否 | 应急电源、应急线圈、应急灯、激光测距望远镜、 高倍望远镜等、便携式气象参数测定仪、防爆对讲机等 |
| 29 |  | 防护用品箱 | 2 | 否 | 轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护 鞋、防护口罩等 |
| 30 |  | 便携式发光菌毒性检测仪 | 1 | 是 | 含便携式低温冷冻箱 |
| 31 |  | 便携式大气采样器 | 5 | 是 | 采环境空气氟化物 |
| 32 |  | 连续流动分析仪（氨氮、LAS） | 1 | 是 |  |
| 33 |  | 隔水式培养箱 | 1 | 是 |  |
| 34 |  | 全自动蒸馏仪 | 2 | 否 |  |
| 35 |  | 箱式干燥箱 | 1 | 是 |  |
| 36 |  | 超声波清洗器 | 2 | 否 |  |
| 37 |  | 氧化还原电位仪 | 2 | 是 |  |
| 38 |  | 石油类自动萃取仪 | 4 | 否 |  |
| 39 |  | 翻转式振荡器 | 1 | 否 |  |
| 40 |  | 离子计 | 1 | 是 | 氟离子 |
| 41 |  | 高锰酸盐全自动分析仪 | 1 | 是 |  |
| 42 |  | ★化学需氧量全自动分析仪 | 1 | 是 | 使用国标方法 |
| 43 |  | 土壤干燥箱 | 1 | 否 |  |

三、技术参数及相关说明

- 3.1大气综合采样器（TSP,PM10,PM2.5）

- 仪器适用范围：

- 仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)的必备仪器。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于颗粒物、气态物质和气溶胶的常规或应急监测。（二）仪器执行标准：

HJ 93-2013         环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T 374-2007      总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

HJ/T 376-2007      24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ 618-2011        环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

（三）仪器性能要求：

3.1同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物；

3.2采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度；

3.3自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参 比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积；

3.4负载能力大（100L/min流量时，可克服阻力12kPa），使用寿命长，适应各种工况，具有过载保护功能；

3.5大气采样A/B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制；

3.6可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式；

3.7预留蓝牙模块接口，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据；

3.8提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序；

3.9一体式恒温箱智能恒温设计，恒温采样，高效防倒吸干燥器、导气管、吸收瓶等均置于恒温箱内，可防止气路结冰保证高寒条件下正常采样。

（四）仪器技术指标：

主机技术指标：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物采样流量 | （80~120）L/min，工作点流量为100L/min | 0.1L/min | 不超过±2% |
| 大气采样流量 | （0~1.0）L/min | 0.01L/min | 不超过±2% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min计时误差不超过±1s |
| 流量计前温度 | （-55~125）℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | （-20~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | / | / | 不超过±2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过±5% |
| 恒温控制 | （15~30）℃ | 0.1℃ | 不超过±2℃ |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 负载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力12kPa |  |  |
| 数据存储 | 20000组 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 工作电源 | AC(220±22)V，50Hz |  |  |
| 功耗 | ＜350W |  |  |

采样头技术指标：

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |
| PM10切割特性 | Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |
| PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2% |
| 入口速度 | 0.3m/s |
| 有效滤膜直径 | φ80mm |
| 连接头 | M20×1.5 |

（五）仪器配置：

主机1台、TSP/PM10/PM2.5采样头1个、防倒吸干燥筒1个、三脚支架1个、φ90mm玻璃纤维滤膜1盒、仪器箱1个。

- 3.2烟气采样器（配低浓度颗粒物采样头）

（一）执行标准：

GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1999        烟气采样器技术条件

HJ/T 397-2007       固定源废气监测技术规范

JJG 1169-2019       烟气采样器检定规程

（二）性能特点：

2.1可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制；

2.2通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储；

2.3使用大容量存储芯片，A路、B路及工况均可存储2000组数据；

2.4自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积；

2.5采用不低于128×64 OLED宽温型显示屏，低温恶劣工况可正常工作，适用范围广；

2.6采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样；

2.7干燥筒与主机一体，用不同颜色气路管连接，可有效保护主机；

2.8通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能。

（三）参数要求：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0.2～1.5) L/min | 0.01 L/min | 不超过±2.5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1 min | 不超过±0.1% |
| 采样次数 | (1～99)次 | — | — |
| 流量计前温度 | (－55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | (－25～0)kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | — | — | 不超过2% |
| 流量稳定性 | — | — | 不超过5% |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流 速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 仪器噪音 | ≤65dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置充电锂电池，可连续不低于工作6小时 |  |  |
| 功 耗 | ＜50W |  |  |

（四）仪器配置：主机1台、便携式蓝牙打印机1台、吸收瓶挂架1个、三脚支架1个、电源输出线1套、干燥筒2个、校准证书1份。

（五）其它配置：颗粒物超低排放检测器（采样头1套）：Φ4mm，φ5mm，φ6mm，φ8mm，φ10mm，φ12mm，φ16mm，共计28个。

- 3.3 pH计（现场用）

(1)采用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；

(2)支持测量电位值、pH值和温度值；

(3)智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

(4)支持电极管理，最多可管理5支pH电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

(5)3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

(6)支持电极校正功能，自动识别GB、USA、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液,最多8点校正；支持标液组管理功能，允许用户创建自己的标液；

(7)支持手动/自动温度补偿；

(8)支持最多存贮50套测量方法；

(9)支持存贮2000套pH测量结果，符合GLP规范；支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示；

(10)支持中英文两种操作语言；

(11)支持USB连接PC；支持固件升级功能。

(12)技术参数：

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | pH | (-2.000～20.000)pH |
|  | mV | (-2000.00～2000.00)mV |
|  | 温度 | (-5.0～130.0)℃ |
| 分辨率 | pH | 0.001pH、0.01pH |
|  | mV | 0.01mV、0.1mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 电子单元基本误差 | pH | ±0.002pH |
|  | mV | ±0.03%FS或±0.1mV |
|  | 温度 | ±0.1℃ |
| 电源 |  | 锂电池(DC 3.8V) |

- 3.4溶解氧测定仪（现场用）

- (1)采用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；
(2)支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；
(3)智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；
(4)支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；
(5)支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿；
(6)3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；
(7)支持最多存贮50套测量方法；支持存贮溶解氧、饱和度的测量结果各2000套，符合GLP规范；(8)支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示；
(9)支持中英文两种操作语言；
(10)支持USB连接PC；支持固件升级功能。

- (11)技术参数：

测量参数：溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值；

溶解氧范围电子单元：（0.00～99.99）mg/L；配套范围：（0.00～50.00）mg/L；

溶解氧最小分辨率：0.01mg/L；

溶解氧电子单元示值误差：±0.10mg/L；

溶解氧仪器示值误差：≤20.00mg/L：±0.30 mg/L；＞20.00mg/L：±10.0%

溶解氧响应时间：≤45s(20℃时90%响应)

溶解氧盐度补偿误差：±2%

溶解氧饱和度范围：（0.0～600.0）%

溶解氧饱和度最小分辨率：0.1%

溶解氧饱和度电子单元示值误差：±2.0%

溶解氧饱和度仪器示值误差：±10.0%

温度范围：(-10.0～135.0) ℃/(14.0～275.0) °F

温度最小分辨率：0.1 ℃/0.1°F

温度电子单元示值误差：±0.1℃

仪器示值误差：±0.3℃（0℃-60℃）；±1.0 ℃（其他范围）

电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V）

- 3.5望远镜（测林格曼黑度专用）（现场用）

（一）技术指标：

望远镜视角放大率 ：10倍；望远镜观测距离 ：10～500米；物镜通光孔径 ：50毫米；电子林格曼黑度等级：0～5级；测量精度：0.1级；镍氢电池/电源DC9V.300mA；采样时间：30分钟法，连续、1、5、10分均测可选。

（二）主要特点：

体积小巧、携带方便、由于采用节能省电装置，仅带四节5号电池就能连续工作将近8小时，可手持监测林格曼黑度；大液晶屏对话式菜单显示，全中文，使操作简单易懂，不需要记忆命令；内有电子储存器，能储存84组数据，每组数据包括测试月，日，时，分，秒，林格曼黑度等六个数据；有打印功能，能在现场得到林格曼黑度的打印结果。

- 3.6紫外烟气分析仪（现场用）

- （一）仪器原理及用途：

仪器是以紫外差分吸收光谱分析技术（DOAS）为核心，采用热湿法原理测量，适用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等烟气浓度的现场分析，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析及氨逃逸监测。

（二）执行标准：

GB/T 37186-2018  气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法

HJ1131-2020      固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法

HJ 1132-2020     固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法

HJ/T 397-2007    固定源废气监测技术规范

HJ 1045-2019     固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法

（三）仪器性能特点：

3.1采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰；

3.2热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度；

3.3仪器需通过中华人民共和国计量器具型式批准证书，且在有效期范围内；

3.4实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度；

3.5采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段；

3.6配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量；

3.7SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程；

3.8具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能；

3.9内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染；

3.10烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器的比对；

3.11具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能；

3.12设备内置陀螺仪，具备仪器倾斜过大提醒功能，避免冷凝水进入电化学；具备测距功能，自动记录工况测量换点信息。

3.13具备可拆卸电化学传感器舱门，可在不拆机壳情况下，进行传感器的维护和更换。

3.14可拓展测量氨气功能，用于氨逃逸测量；

3.15设备可内置大容量可更换锂电池，满电情况下，可连续工作不低于3小时；配置独立舱门，可进行锂电池现场更换。；

3.16仪器外壳防护等级需通过正规质量检验检测机构出具的检验报告，外壳防护等级不低于IP56

3.17设备不低于双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足用户的多样化选择，手操器支持30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求；

3.18不低于5.5寸触摸手操器，集高速热敏打印机于一体，携带使用更方便

3.19支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式，在无交流电的场所，也可以直接使用外部直流电源供电工作；

3.20具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护及使用；

3.21仪器采样过程中，仪器具备定时自动排水功能。

（四）参数要求：

| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 |  | （0～500）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 |  | （5～45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 烟气动压 |  | （0～2000）Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 |  | （-30～＋30）kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟 气 浓 度 | SO2 | 低量程：(0～150)umol/mol） 高量程：(0～1500)umol/mol | >1000mg/m3, 分辨率1mg/m3； ≤1000mg/m3， 分辨率0.1mg/m3 | 不超过±2.5% |
|  | NO | (0～1000)μmol/mol |  |  |
|  | NO2 | (0～500) μmol/mol |  |  |
|  | O2 | (0～30)% | 0.01% | 不超过±3％ |
|  | 烟气湿度 （体积百分比） | （0~40）% | 0.01% | ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15% |
| 采样流量 |  | 0.5L/min |  |  |
| 重复性 |  | ≤2％ |  |  |
| 响应时间 |  | ≤90s |  |  |
| 稳定性 |  | 1h内示值变化不大于5％ |  |  |

- （五）仪器配置：主机1台、手操器1套、电源适配器1套、背包1个、过滤器1套、S型皮托管1套、校准证书1份、合格证1份。

- 3.7振动测定仪（现场用）

| 性能指标 | 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频1/3振动测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 | IEC 61260：1995 |
|  |  | GB/T 23716-2009 |  |
| 传感器 | AWA14400型环境振动加速度计 灵敏度：40 mV/m·s-2 |  |  |
| 频率范围 | 1 Hz～63 Hz±1 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk： | 0.63 Hz～250 Hz；±1 dB |
|  | 1 Hz～80 Hz±2 dB | （0.63～63）Hz； ±1 dB | 0.315 Hz～250 Hz；±2 dB |
|  |  | （0.50～125）Hz；±2 dB |  |
|  |  | Wm： |  |
|  |  | （1.25～63）Hz；±1 dB |  |
|  |  | （0.63～125）Hz；±2 dB |  |
| 测量范围 | 48 dB～158 dB（以10-6m/s2为参考） |  |  |
| 频率计权 | 并行W.B.z（全身垂向，简称z计权）、W.B.x-y（全身水平，简称x计权） | 并行（同时）Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm、AP、 Wk、 Wz、 Wu(用户自定义) |  |
| 级线性范围 | 大于90 dB |  |  |
| 采样频率 | 750 Hz |  |  |
| A/D位数 | 24位 |  |  |
| 数据存贮 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果 |  |  |
| 输出接口 | RS232,可接微型打印机打印测量结果，也可将数据导入电脑 |  |  |
| 工作电源 | 6节LR6 碱性电池或可充电电池，可连续使用16小时以上，也可使用5 V外接电源 |  |  |
| 工作环境 | 工作温度：-10 ℃～ 50℃ 存贮温度：-20 ℃～70 ℃ 相对湿度：25 %～90 % |  |  |

- 3.8高温温度计（现场用）

温度范围：-50°C ～1050°C/-58°F～1922°F；

显示精度：±1.8°C 或 ±1.8%，重复精度：±0.5°C 或 ±0.5%；

显示分辨率：0.1(读数<10°C:0.2)，D:S （距离与光点直径比）：50:01:00；

响应时间：250mS(95%可读)，发射率（数字可调节，步长0.01）：0.10～1.0 可调；

激光类型：2(Ⅱ)类，激光功率：＜1mW，激光波长：630nm ～670nm；光谱响应：8μm～14μm。

- 3.9恒温恒湿设备（现场用）

额定功率:40W，适用电压:12V轿车、24V货车220V家用；

容量:≥15L，制冷范围:-20°C至20°C，净重:≤7Kg；

外部尺寸：约540*280*315mm，内部尺寸：约292*193*228mm。

- 3.10户外供电电源

便携式交直流电源采用优质锂电池作为储能主体，具有体积小、容量大、重量轻、功率大、易携带等特性，为您提供简便的移动电源解决方案；广泛应用于户外办公、医疗救护、消防救援、野外休闲、应急通信、环境监测、电力维护、新能源等。

主要特点：直流输出（48V20、DC24V/ 10A、DC12V/10A、USB5V/2A）；两个交流输出（220V/50HZ或者110V/60HZ）；大功率、大容量、续航久、携带方便；智能化全自动动态充放电管理平台，多功能数码管显示，实时电量、电池电压、充放电功率、充放电剩余时间；具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能；具有短路、过载、过温、过压、过流、欠压等保护功能，安全可靠；SPWM 脉宽调制纯正弦波高精度低纹波稳压输出；纯正弦波交流220V隔离输出，带任何负载没压力。

- 3.11万分之一分析天平

- 密度直读；左右除皮键，满足不同使用习惯；四级防震；计算因子；超载保护。

应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)。

前置式水平仪；防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰；五面玻璃防风罩，视野清晰；双杠杆单体传感器；40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快；SMT技术，线路集成度更高。

内置RS232接口，符合GLP标准；下部吊钩，满足大体积称量。

量程：120 g；可读性：0.1 mg；校准：外校；显示器：液晶LCD；防风罩：有；秤盘尺寸：Ø 3.5 inch。

- 3.12纯水制备装置（须符合实验室用水要求）

（一）水质标准：

设备制出的纯水/超纯水优于GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、 GB/T11446.1- 1997、IS03696-1995、ASTM-D1193、ASTM-D1125 、CLSI、EP、CAP、CHP 和 USP 等制定的水质标准。

（二）适用用途：

玻璃器皿清洗、试剂配置等基础用水;AAS、AFS、IC、HPLC、ICP/MS、VOC、IVF、 PCR/DNA测序、颗粒计数、液相/气相色谱、 氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理分析、动植物细胞 培养、分子生物学、基因研究、试管婴儿、分子生物学等生物分析用水。

（三）仪器参数：

3.1进水水源:水压 0.10-0.40MPa,水温 5-45℃, TDS≤200ppm(或电导率≤400us/cm)；

3.2电源:AC 220V+10%，频率 50Hz，功率:200W`410W；

3.3产水方式及产水量:制水量:≥20 升/小时,主机可制 EDI 水(由水箱蓄水)、超纯水 两种水; EDI 水制水流速:20L/h;水箱取水流速:>2.5L/min;超 纯水取水流速:>1.5L/min；

3.4第一出水口(R0纯水):电导率:≤源水电导率x2%(约 1-5us/cm)(在线监测)符合实验用水国家标准 GB6682-2008 三级水；

3.5第二出水口(UP超纯水):电阻率:18.2MΩ.cm(在线监测);优于实验用水国家标准 GB6682-2008-级水，阴、阳离子(ppb):<0.1。总有机碳(ppb):≤5。细菌(cfu/L):<1。颗粒物(>0.22μmml):<1。热源(EU/ml):<0.001。核糖核酸酶(pg/ml):<1。脱氧核糖核酸酶(pg/m1):<5。T0C≤5(ppb)；

3.6第三出水口(EDI水):电阻率:>10Ω·cm@25℃(在线监测):水质达到国家实验室二级用水标准；

3.7取水方式:主机一键式取水，水箱快速取 EDI水；

3.8采用对源水水质适应性广的双级反渗透制水工艺，可将纯水水质提高到实验室三级水标准；

3.9 EDI连续电除盐工艺，在弱电流作用下的 EDI 膜堆中的纯化树脂能够连续再生，使水的纯化过程中没有耗材损耗，膜堆的电极作用又能去除部分带弱电的极性有机分子，降低有机物的含量，使水质达到国家实验室二级用水标准。

（四）系统配置及性能:

4.1 ①预处理系统:配有强化预处理装置，可有效去除源水中的泥沙、铁锈、颗粒物、有机物和异色异味，使产出的 R0 水水质更稳定，且有效延缓了耗材的更换周期，采用“超纯水生产用的预处理检测装置”先进技术，

②反渗透系统:采用双泵双膜+双极反渗透工艺，在源水水质较差工况下产水水质电导率可稳定在 1-5us/cm,可保证后续超纯化柱的稳定使用。较单级 R0 纯水系统产水水质更佳，离子有机物和热源含量更低;较简装双极 R0纯水系统,产水水质更稳定，RO 膜总制水量可以提高 1倍以上;系统具有 RO 反渗透膜自动冲洗，采用“实验室纯水器 RO 膜自动药剂冲洗装置”技术,可使产出水质保持最佳水质，同时可延长耗材使用寿命。

③超纯化系统:系统采用最新专业设计的快装式半透明医疗级PP超大超纯化柱，内置微米级透水滤片，有效阻止微颗粒物析出，以保证产出最佳品质的超纯水:并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”先进技术，具有超纯化柱自动清洗功能保证 UP 超纯水的水质稳定性。

4.2系统使用 UP 特性电路板，采用“电气控制系统 ”的软件系统技术，内置噪音<40dba的压力泵，内部水电路，强电，弱电分区，分层用隔板隔离，并且有独立的接地装置保证设备使用的安全性。

4.3水箱:配备 30L ULUPURE 无菌水箱，双层医疗级材质，外层塑料采用加强筋结构,保证水箱的强度;内层塑料内壁光滑无死角，可以有效抑制细菌的滋生，同时采用“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”。

4.4具有水箱缺水、满水停机功能及低水压自动停机保护功能，配置呼吸器和取水龙头采用“实验室纯水器纯水箱专用呼吸器装置”技术。

4.5配备 0.22um 终端过滤器，可有效阻截反向污染、微颗粒物，满足您更高水质需求。

4.6系统配置双波长紫外消解仪，可同时产生185nm 和254nm 波长的紫外线，254nm紫外线可破坏细菌细胞而致其死亡，185nm紫外线则可在水中产生羟基原子团令水中的残余有机物迅速氧化分解为 C02 和 H20，有效降低了超纯水的有机物含量，且系统具有 UV 紫外灯失效报警提示功能(中文显示“更换 UV”)。

系统配置除热源超滤膜:(孔径在 0.01-0.14m)能滤除额定截留分子量范围(>5000道尔顿)的细微胶质、微生物、热源，保证产出合格的超纯水。

4.7配有用于半导体级别的陶氏抛光树脂，采用独特的注塑工艺，满足痕量无机物分析和有机物分析。

4.8 ≥4.3英寸彩色触摸屏，全新人机界面，实时显示源水、纯水、 EDI 水、超纯水和 TOC(选配)等多达5路水质监测功能,还可査看水箱液位、终端取水状态、记录栏显示系统运行状态等。

4.9全塑 ABS 工程塑料机壳，能防止机器内部锈蚀，防酸碱腐蚀。模块化水电分离设计，日常需要更换的耗材采用快插设计，更换简单快捷。系统具备双支拆装快插接头组件功能。

4.10耗材监控功能，实时监测各路耗材使用状况，及时提醒更换耗材:耗材更换次数监控。系统具备芯片检测耗材真伪功能。采用微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，R0 膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能，UP 取水循环功能。

4.11 RO产水超标排放设置功能(0-99us/cm),防止不合格的 R0水进入纯水系统; UP取水定时、定质取水设定功能(0~18MQ.cm)、定量取水设定功能(100mL- 100L)。

- 4.12具有内置休眠模式:显示屏没有任何触屏操作后20分钟进 入屏幕保护状态，有效延长显示屏的寿命，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌。

- （五）仪器配置：强化预处理器模块1套；UPZX-CD 超纯化柱一个；EDI 模块1套;内置 EDI 电除盐装置1套直推双反工艺；30 升无菌 PE 水箱1个； 0.22 μm 终端过滤器1 支；双波长紫外灯1个 60W；UF超滤柱 UPCL-CRY-B 5000Dalton；超纯水主机1台。

- 3.13悬浮物抽滤装置（实验室用）

- 过滤联数:六联(阀门型)；

滤杯容量:300mlx6(可选配500ml滤杯)；滤杯材质:高硼硅玻璃；

选配滤膜直径:中47-55mm；滤膜材质:水系膜(标配)(需要其他材质采购时选择)s.滤膜孔径:0.45um(标配)(需要其他规格采购时选择)；

滤头孔径:10μm，电源电压:AC220V士10%50Hz；

抽气速度(升/分):60，最大负压值:> 0.09MPa；

噪音(DB): <60，吸液瓶容量:3000m1，电机功率(W):230；

- 3.14 pH 计（实验室用，只配备电极）

电极跟现有酸度计设备配套

# 3.15溶解氧测定仪

- ≥1.7寸彩色触摸屏，导航式操作；支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；

- 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

- 支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

- 支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿，支持自搅拌溶解氧电极；6.3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

- 支持存贮最大100套测量方法；支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

- 支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

- 支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

技术参数：

准确度等级：±0.30mg/L（示值误差）;

测量范围：溶解氧：（0.00～90.00）mg/L；溶解氧饱和度：（0.0～600.0）%；温度：（-5.0～130.0）℃;

分辨率：溶解氧：0.01mg/L；溶解氧饱和度：0.1%；温度：0.1℃;

基本误差：溶解氧：±0.10mg/L；溶解氧饱和度：±2.0%；温度：±0.1℃;

大气压补偿：（60.0～110.0）kPa;

盐度补偿：（0.0～50.0）g/L;

电源：电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A）.

标配电极和试剂

- 3.16电子天平

| - 称重能力 | - 220 g |
| --- | --- |
| - 可读性 | - 1 mg |
| - 校准 | - 外部 |
| - 显示器 | - 液晶LCD |
| - 防风罩 | - 有 |
| - 水平调整 | - 可调 |
| - 显示器 | - 液晶LCD |
| - 符合ISO/GLP的打印输出 | - 是、可与电脑连接 |
| - 线性指示器 | - 否 |
| - 离子发生器 | - 外部的(可选) |
| - 数据接口 | - RS232C 双向接口 |
| - 秤盘尺寸 | - Ø 115 mm |

- 3.17烘箱

箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖；

采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能， 控温精确可靠；

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度；

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；

电源电压：AC220V 50HZ；控温范围：RT+10～300℃；恒温波动度：±1.0℃；温度分辨率：0.1℃；温度均匀度：±3%（测试点为100℃）；工作环境温度：+5～40℃；

输入功率：≤2050W；容积：≥136L；内胆尺寸（mm）W×D×H：约550×450×550；载物托架（标配）：2块；定时范围：1~5999m；

- 3.18马弗炉

独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏；微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全；

耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。（耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择）;极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性；

可编程控制器，30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环；（可程式箱式电炉具有此功能）；

多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀、高温不变型等特点；（可程式箱式电炉具有此功能）；

操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全；

设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用；选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点；

技术参数：

| 最高温度（℃） | 炉膛尺寸W*P*H（mm） | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 约200×300×120 | ≥7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 |

- 3.19水浴锅

采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小；高精度微电脑控制器，控温精确可靠；

超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护；

电源电压：AC220V 50HZ，消耗功率：1000W；

控温范围：RT+5～99℃，恒温波动度：±0.5℃；

跟踪报警：±2℃，容积：≥9.9L；

内胆尺寸（mm）W×D×H：约450×300×110双列四孔，定时范围：1～999min；

选购件:1、多段可编程液晶温度控制器、2、RS485接口和通讯软件。

- 3.20生化培养箱

容量 ：≥250L，工作室尺寸 ：约540*460*1000mm；

外形尺寸 ：约637*662*1590mm，控温范围 ：0~60℃；

温度波动 ：高温±0.5℃-低温±1℃，温度分辨率 ：0.1℃，温度均匀度 ：±1.5℃（测试点为25℃）；

工作环境温度 ：+5~30℃，电源电压 ：220V-50HZ，功率 ：600W；

载物托架 ：3块，定时范围 ：1~9999min，工作室材质 ：镜面不锈钢内胆，环保制冷剂 ：是；

- 3.21旋涡混匀器

适合短时间工作 (点动), 按下夹具即可; 亦适合连续工作；
调速范围广, 为无级调速；
有3种夹具及7种试管插可供选择 ( 可用于Eppendorf 管, 酶标板, 250ml Erlenmeyer 烧瓶等),提供一套夹具和一套试管
特殊的固定带VG3.36, 用于Erlenmeyer烧瓶或圆烧瓶；
铸锌外壳,稳固可靠；外型小巧；具点动功能；硅制底座脚, 超强防震, 适于高速工作；带偏心球轴承；马达通风性能好,发热低, 适合连续工作；

运行方式：圆周，周转直径：4 mm；

电机输入功率：58 W，电机输出功率：10 W；

允许连续运转时间：100 %，最小转速 (可调节)：500 rpm，速度范围：0- 2500rpm；

转速显示：无；计时器：不；运行方式：连续运转；点动功能：是；

桌面振荡制动装置：不；允许环境温度：5 - 40 °C；DIN EN 60529 保护方式：IP 21；RS 232接口：不；模拟输出：不；

电压：200 - 240/100 - 120/100 V，频率：50/60 Hz。

- 3.22样品冷藏储存装置

双层玻璃/中空镀膜/便于观察/防止凝露;

风冷无霜、超温报警、多重报警有效保证药品安全（超温报警/低温报警/传感器故障报警/断电报警）、电子温控器显示0.1度 箱内温度与湿度同时显示;

能效等级：一级能效;电压：220V;适用对象：药品;保修期：3年;

功能：冷藏（温度2~8℃）;制冷方式：风冷;容积：≥80L。

低温冷藏柜：

1、温度控制系统：

微电脑控制，数码温度显示，箱内温度-10℃~-25℃可调。

高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

安全的控制系统

两种故障报警:高低温报警、传感器故障报警两种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。开机延时、停机间隔等保护功能。键盘锁定功能。

2、制冷系统：

采用压缩机和风扇电机，制冷迅速。

加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。

无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

强制制冷功能。

合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷

容积：≥300L、提篮/抽屉：6个

- 3.23恒温恒湿称量系统

- (一)设备用途：适用于样品项目中污染源废气和环境空气中颗粒物超低排放监测，大气PM2.5、PM10颗粒物监测等样品的恒温恒湿自动称量项目；

- (二)配置要求：恒温恒湿恒重分析主机１台（含梅特勒十万分之一天平１台、自动天平防风罩１套、天平底座1套、样品盘4层）、去静电装置１个、减震装置１套、随机附件1套、 USB转换器1套、 47mm样品载具104个、软件控制系统1套；

- (三)执行标准：

《HJ618-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5),连续自动监测系统技术要求及检测方法》

《HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》

《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》

- （四）技术指标：

- 样品盘：层数不低于 4 层；兼容载具数量：≦50mm 载具不低于104个；温控方式：PID控温，0-260℃（任意设定）；天平校准模式：支持内校和外校。

- (五)技术特点：

5.1要求箱体样品盘腔体高温时控制范围为0-260℃，恒温恒湿温度范围为0-60℃，湿度控制范围为20%-80%，采用PID高精度自动控温控湿；

▲5.2样品容量器具要求样品的直径大于等于90mm，可一次连续称量样品大约等于52个，样品的直径小于等于50mm可一次连续称量样品≥104个，兼容性好。（注：投标时需提供可证明满足数量的实物图照片证明材料并加盖投标人公章)；

5.3为保证称量结果的准确度仪器要求选用十万分之一的天平，支持内校和外校，设备自动校准，自动去皮，自动称量，数据实时处理显示（此项为验收指标）；

▲5.4要求样品盘层数≥4层，可满足不同直径样品的分析，无需更换样品架。（注：投标时需提供样品盘层数的实物图照片证明材料并加盖投标人公章）

5.5天平底座不与腔体直接接触，独立底盘，可移动调接位置和水平，减少震动，提高称量的稳定型，避免震动带来的干扰；

5.6要求仪器具备离子除静电风机，可实现整个箱体空间去除静电功能，避免静电对电平的影响。

5.7人性化的电脑软件设计，可以实现样品编辑运行，历史记录查询，控制恒温恒湿箱，称量数据自动记录，导出打印，报警等功能；

▲5.8要求恒温恒湿箱体采用一体化结构设计，无需外配压缩机箱体，减少占地空间，采用不锈钢内胆，自动升降隔热门，双开门带灯玻璃视窗，可随时观察设备的工作状态。（注：投标时需提供能体现双开门带玻璃视窗的实物图照片证明材料并加盖投标人公章）；

5.9可以自动实现样品自动恒定高温烘烤，自动恒温恒湿，自动称量恒重等过程，整个过程无须人工干预，自动记录称重数据，判断保存结果；

5.10 系统具备UPS电源，当系统突然断电时，机械手会自动恢复到原点位置，减少机器的故障率，提高仪器整体寿命；

5.11箱体整体尺寸，长度＜1.5米，宽度＜0.8米，高度＜1.85米，底部自带轮子，方便进出电梯和门；

5.12仪器配备工业级的PLC主控系统，提高仪器整体稳定型；

5.13仪器具有多功能架子，可实现溶解性总固体、含水率、污染源废气和环境空气中颗粒物超低排放监测，大气PM2.5、PM10颗粒物监测等样品的恒温恒湿自动称重。兼容性好；

5.14机械手具有多重防碰撞保护功能，当发生碰撞时，闭环电机能能够感应到碰撞，设备紧急停机，并配有机械臂碰撞脱落功能，防止造成其他损坏；

5.15仪器配有高精度扫码器，系统可以自动识别样品编码，简化实验室人员的操作流程；

5.16天平具有金属防风罩，可有效去除静电，不采用推拉门设计，降低天平稳定性时间进一步提高分析效率。

- 3.24标准化水质应急采样装备箱（含采样器、固定剂箱、冷藏保存箱 、 样品瓶及必要的辅助器材）

(一)技术要求：

1.1采样器：

1.1.1主要用途：车载采样、船载采样、第三方检测采样、环境监测站采样、污水厂、地表水站、河流断面、饮用水源地

1.1.2产品特点：12瓶500ml采样瓶、恒温保存、与在线监测设备连接。采用污水专用蠕动泵取水，管径大、流速快，可有效避免管路堵塞。在32位的高性能工业级ARM控制器的控制下。可根据用户需要任意设定采样方式、采样时间间隔、采样量及存储位置。配接流量传感器后，可实现污水计量、按流量比例采样的双重工作。与在线监测仪器联机可实现超标留样。并可实现远程无线控制，根据需要随机发出采样指令。

1.1.3性能指标：

1.1.3.1采样方式：

1.1.3.1.1标准采样：

采样量：50～500ml任意设定，增量1毫升

1.1.3.1.2混合采样：

采样量：50～500ml任意设定，增量1毫升

混合采样个数：（1～12）

1.1.3.1.3平行采样：

采样量：50～500ml任意设定，增量1毫升

平行采样个数：（1～12）

1.1.3.1.4流量计控制采样：

专用流量计控制采样。需要选配流量计探头，1～9999立方米水任意设定，增量1立方米。当流量计探头检测到设定的水流过后，开始采样。

1.1.3.1.5脉冲控制采样：1～9999个脉冲任意设定，增量1个脉冲。接收的脉冲为无源脉冲，闭合时间大于1秒。当仪器检测到脉冲后，开始采样。

1.1.3.2蠕动泵流量特性：3700ml/min，泵管内径10mm，高强度医用硅胶管。

1.1.3.3采样量误差：±5%

1.1.3.4采样重复精度：±5ml。

1.1.3.5垂直扬程：≥8m 。

1.1.3.6水平吸程: ≥50m, 具有采样管自动冲洗功能。

1.1.3.7储水容器：12个500ml聚乙烯储水瓶。

1.1.3.8系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△24≤30S。

1.1.3.9管路系统气密性: ≤-0.05MPa。

1.1.3.10平均无故障连续运行时间(MTBF): ≥1440h/次。

1.1.3.11绝缘阻抗: >20MΩ。

1.1.3.12水样储存温度：0～8 ℃可调，温控误差：±2℃

1.1.3.13工作环境温度：-5℃ 至 +50℃。

1.1.3.14电源：DC12V，可连接汽车电瓶。

1.1.3.15彩色液晶显示屏，全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时侯均有中文提示。

1.1.3.16软件密码锁，可以保护仪器内设置的程序不被修改。

1.1.3.17可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序，以后可直接调用。

1.1.3.18采样管路自动排空，采样前后靠空气自动排空管路中的存水、以避免下次采样时产生交叉污染。

1.1.3.19远程控制，数采仪、工控机等可以通过RS232，使用MODBUS命令对采样器发送指令进行相应的操作。

1.1.3.20断电保护，断电重启，所存参数及数据掉电不丢失。正在运行的程序恢复到上次运行的状态。

1.1.3.21采样记录，≥1000条，内容包括时间、采样量、瓶号。

1.1.3.22故障报警，仪器发生不可控并且影响使用的故障后，界面报警。

1.1.4设备配置：主机 1台；泵管 1根；500ml聚乙烯储水瓶 12个；电源线适配器 1套

1.2固定剂箱：重量：约3kg；材质：塑料；

1.3冷藏保存箱：隔热材料：PU(聚氨酯)，EPS泡沫；容量：≥65L；重量：约4.0kg；规格：约450*400*600mm；

1.4样品瓶箱：材质：epp；规格：约560*440*380mm；容量：≥60L；

1.5采样桶：材质：不锈钢；规格：约200*200mm

1.6采水器：

1.6.1用途：人工采样器，适合各种第三方检测、环境监测站、污水处理厂、学校、工厂企业、河流、湖泊、海洋养殖场、港口、水处理等需要人工水体取样的环境。环境污染调查和污染监测，尤其适合于分层采集水样的情况，也可用于常规分析采样。

1.6.2技术要求：抗摔、耐老化、耐腐蚀；硅橡胶密封盖，保证所采水样没有遗洒；304不锈钢配重，避免传统铅块配重对水质造成的交叉污染；便于携带，无需电源；容量：标配2.5升；采样温度：0℃—60℃；采样深度：标准配置约15米，也可根据需要任意设定。底部包裹有304不锈钢配重，可垂直下沉；带有软嘴。

1.7样绳：规格：约30米，φ8±5mm；支杆材质：钢；性能：耐高温、耐火、高强度。

1.8塞氏盘：用于检测水质透明度或透光度；亚克力板，黑白色相间；≤φ200mm；配重刚锤：304型不锈钢，螺扣型；刻度卷尺：≥20m，金属框架，带握柄。

1.9水勺：材质：不锈钢；长度：≤330mm、高度：≤90mm。

1.10手套：材质：丁腈；类型：无粉。

1.11仪器箱：采用防水防摔材料。

（二）、单套配置：采样器1台、固定剂箱 4个、冷藏保存箱 4个、样品瓶箱 4个、采样桶 1个、采水器1个、采样绳1根、塞氏盘1个、水勺1个、手套 10盒、仪器箱 1个；

- 3.25标准化大气应急采样装备箱（含大气采样器及必要的辅助器材箱 )

(一)、仪器适用范围：

仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5选配)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于颗粒物、气态物质和气溶胶的常规或应急监测。

(二）仪器执行标准：

GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法

GB 50325-2020   民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ 93-2013      环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T 374-2007   总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

HJ/T 375-2007   环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ 618-2011     环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

HJ 644-2013     环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法

HJ 645-2013     环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法

HJ 683-2014     环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

(三）仪器性能要求：

3.1一机多用，具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5可选）颗粒物采样；也可设置任意单路采；

3.2采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；

3.3采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度；

3.4自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积；

3.5高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性；

3.6大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制；

3.7可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式；

3.8内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印；

3.9内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据；

3.10提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序；

3.11内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

（四）仪器技术指标：

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 颗粒物采样流量 | （10~150）L/min，工作点流量为16.7 L/min ，28.3L/min，50L/min， 100L/min | 0.1L/min | 不超过±5% |
| 大气采样流量 | A/B路（0~1.0）L/min C/D路（10~200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样重复性 | / | / | ≤2% |
| 流量稳定性 | / | / | ≤5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min的计时误差不超过±1s |
| 计前温度 | （-55~125）℃ | 0.1℃ | 不超过±1℃ |
| 计前压力 | （-45~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 颗粒物采样带载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力10kPa |  |  |
| 数据存储 | 9999组 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接15V/6A电源适配器 |  |  |
| 工作时间 | 不低于2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） |  |  |
| 功耗 | ＜70W |  |  |
| 采样头技术指标 |  |  |  |
| 主要参数 | 参数范围 |  |  |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |  |  |
| PM10切割特性 | Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |  |  |
| 入口速度 | 0.3m/s |  |  |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2% |  |  |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |  |  |
| 连接头 | M20×1.5 |  |  |

- 3.26应急工作箱（含便携式电脑、便携式打印机、执法记录仪、录音 笔、手持终端、便携式电源等）

（1）具有防雨、防震等功能。箱内能集成便携式执法本、车载无线便携式打印输出、笔录设备、高清随录设备、PDA执法终端、4G无线传输、防爆照明、车载供电装置、连接线及A4打印纸。各设备在箱内能连接好，打开箱盖无需连接即可使用。

（2）完善的整体安全性、高性能、高集成、携带方便，采用军工级设计，可用于恶劣的环境，操作简单、超快速的部署、硬件设备浑然一体、开箱即用，可扩展性强，可扩展其他便携式现场数据分析设备，统一数据传输、统一电力供应。执法箱集成的设备，实现文字、图片、音频、视频等多媒体信息的采集、编辑、传送、签发等功能，并把采集的信息实时传输至后台。

（3）电源及传输：移动执法箱中的打印机和笔记本电脑是自带电池，通过220v电源线进行充电，电源线并到移动执法箱总电源上，只要移动执法箱外接电源，输出设备和办公储存设备可以不间断工作，并且对电池几乎没有损耗，无需在电池需要频繁更换的问题。当移动执法箱不接外部电源，办公本及输出设备可以凭借自身电池进行工作直至电池放电完成。

（4）执法箱主要配置及参数

设备参数

1.应急工作箱：整体选用航天级全金属材料铝镁合金≤53×40×20cm，采用一次性1000T成型铝压铸、凸筋技术，达到完美的造型工艺设计，具有质量轻、抗腐蚀、抗氧化、防雨、防震、耐火等特点。能有效结合便携式执法文书打印、执法笔记本、执法随录照相录音设备及现场执法设备等。各设备在箱内能安装好，打开箱盖无需连接即可使用，箱体制作材料为铝镁合金工艺，执法箱成品打开后无刺鼻气味，采用表面磨砂处理技术、金属字镜面效果工艺。完善的整体安全性、高性能、高集成、携带方便，配有四只万向静音轮可手提可拖拉。 （1）具有环保执法行业系统统一执法标示与字样，材料采用金属镜面防腐材料制成 （2）装备箱整体采购航天级金属材料铝镁合金材料，采用一次性1000T成型铝镁合金压铸技术，完美大方。箱边采油铝镁合金封边。锁扣采用采用智能AI芯片，指纹双开密码技术，配有TSA LOSK海关检验锁孔，可登机，尺寸约53×40×20cm，自重≤5KG。 - 内衬材料采用Ethylene Vinyl Acetate 模压铸型，并配有纯皮多功能文书袋。 （4）经过高温氧化等会多道工艺，使其表面形成更加坚固的保护层，不退色 （5）装备箱随机配有装备箱专用车载供电装置，直接车载供电，简单易用。 （6）采用CAGE CLAMPCONECTION专用万能快速供电技术，箱体内置：18.5/3.25A圆口静电式变流电源供应口与20V/2.25A方口交换式电源供应口，上层供电系统扩展4个HUB2.0端口 ，USB 2.0高速传输，向下兼容于USB 1.1 USB 2.0设备支持高达480Mbps;,USB 1.1设备支持高达12Mbps；箱体外采用三位直插，Ue-v:250;up kv＜2.5；Ie:10平台底部配置完善的集成供电系统，设计中把供电系统向执法平台设备供电； （7）提供装备箱抗冲击及IP防水防尘防腐、抗冲击抗振等级标准及电路安全性能的具有CMA或CNAS等资质的第三方检定机构出具的有效检测报告，提供设计原理与数据传输供电功能示意图。 2.应急移动电池:容量≥20AH、超高容量聚合物电源，兼容执法本/打印机/PDA终端执法仪等各种电压不同设备供电。DC输入接口：具有供电DC专用线插入端口供电。配有环境监察执法金属徽章统一标识 3.执法文书输出功能：A4幅面，打印性能，四色微压电打印全颜料墨水，防水、耐光、速干、及耐刮蹭性，双面打印不透，输出文书保存更长久。最大分辨率5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）；打印方式A:USB接口：高速USB2.0，B:支持无线直连，无网环境亦可打印，无线接口：IEEE 802.11b/g/n，支持Android、iOS 、Windows、XP、Mac OSX系统设备设备快速打印；液晶显示屏： 大≥1.44 英寸彩色液晶屏，内置电池，支持USB 供电，快速电源充电5分钟，交流电大约2.5小时*3 1.5A USB端口 大约 2.5小时*3 0.5A USB端口 大约10小时*3。配有环境监察执法金属徽章统一标识， 4.执法随录执法仪：配置遥控式操作端，执法随录执法仪（≥4800万像素）：超清芯片。采用2.0英寸高清晰彩色液晶显示屏。拍照像素≥4800万，1296P高清录像,具有预录、延录功能，抓拍功能。内置8个高强度红外照明系统，夜视有效距离达到15米以上。采用超广角设计，角度大于145度，成像无畸变。存储容量标配32G，最大支持128G内存。采用双镜头设计，可外接摄像头。采用内置电池设计，连续录像不少于12 小时。外壳防护等级达到GB4208-2011中IP67要求。抗跌落等级≥3米,密码保护文件仅可在管理员输入密码后在电脑端进行删除。 5.手持终端PDA：屏幕尺寸：≥11英寸，内存：优于8+256GB WiFi 星海蓝,八核处理器,HarmonyOs 3.0，60Hz护眼全面屏,莱茵硬件级低蓝光&无频闪双认证，支持快充，搭载防护套装，配有环境监察执法金属徽章统一标识 6.环保专用录音功能：容量:≥16GB，高达2160小时的MP3录音，FM收音机和FM录音，变速播放，显示屏：OLED，录音模式:PCM、SLP、降噪、高品质、长时间，录音格式:MP3（比特率8-192kbps），录音时间:SLP单声道 8kbps 约2160小时，录音距离:10米内，显示屏:点阵lcm，麦克风 内置（60*27），扬声器 高保真音响/racetrack，传输接口 USB2.0，电池 内置锂电池，配有环境监察执法金属徽章统一标识 7. 环保专用执法平台：屏幕：14英寸（防眩光屏）CPU系列：≥英特尔：酷睿i5，双核心/四线程，硬盘：≥512GB SSD硬盘;内存容量：≥8GB。指取设备：触摸板,指纹识别支持智能指纹识别功能，蓝牙：支持蓝牙功能,电池类型:锂电池，重量：约1.42Kg，配有无线鼠标，配有环境监察执法金属徽章统一标识 8. 环保爆固态强光手电：电池容量：≥2AH锂电池，防水防尘、防爆、抗压、抗摔、耐高、低温IP68功能；持续照明工作时间（小时）：4h（强光）/10h（工作光）；光照距离（米）：不低于200米，光源（LED）平均使用寿命：≥10000h，电池使用寿命：≥1000（循环） 额定电压DC3.7V、功率3W，机身：约28×128mm(直径×长度)。配有环保金属徽章统一标识。 9.专用车载供电装置:尺寸：约120*78*42MM,输入电压：11-15VDC；额定功率：300W，最大功率700W,输出电压220V/50HZ；USB输出：5V/3.1A最大电流3.1A；保险丝：40A；保护功能：短路保护、过载保护、过温保护、低压保护、过压保护、过流保护；过压保护：DV15V-16V;低压保护：DC10V-11V。配有环境监察执法金属徽章统一标识。 10.4G无线传输设备：无线传输速度: 150Mbps，支持：LTE Cat4；支持：Wifi 2*2;2.4G；支持：Wifi802.11a/b/g/N；支持：Windows/MAC OS操作系统，开机时间：5S；LED显示,支持：10路Wifi用户和1路USB用户，是否内置防火墙: 是；是否支持VPN: 支持1500mAh电池容量，LTE网络下，工作时间长达6小时，待机时间长达300小时，三网五模：支持电信TD-LET和FDD网络，电信4G、3G、2G+联通4G、3G、2G+移动2G和移动4G（2600单频段。）。配有环境监察执法金属徽章统一标识。

- 3.27应急器材箱（ 应急电源、应急线圈、应急灯、激光测距望远镜、 高倍望远镜等、便携式气象参数测定仪、防爆对讲机等）

(一）技术要求：

1.1应急电源：输出功率：1500W；电池类型：锂离子电池；工作环境温度：-20℃~59℃；保护：短路，过载，过温，电池保护；峰值功率：3000W；充电时间：7-8H。

1.2应急线圈：长度：≥3米。

1.3应急灯：连续照明时间10-24小时；远射距离1000+；防水等级IP5；可充电。

1.4激光测距望远镜：

1.4.1功能要求：约0.5秒显示测距结果；屈光度调节功能；小巧、轻盈地设计易于单手操作；背光液晶显示屏。

1.4.2技术指标：

放大倍率（倍）：不低于7，物镜直径（mm）：25；

实际视场（度）：5.0，出射光瞳直径（mm）：3.6；

眼点距（mm）：18.6，温度范围：约-10℃ 一＋50℃。

1.5高倍望远镜：

拉近指数59X，物镜直径：25毫米；

视场角度：8度，光学镀膜：多层宽带绿膜+蓝膜；

玻璃材质：全光学玻璃，重量：约200克。

1.6便携式气象参数测定仪：

1.6.1设备用途：可测量14个气象参数，风速、温度、风寒、气压、海拔、相对湿度、热应力指数、露点温度、绝对气压、密度高度、湿球温度、风向、侧风、逆风/顺风。能够在极端环境里持续工作。

1.6.2技术规格要求：

| 风速 |  |
| --- | --- |
| 精度 | 优于读数±3% |
| 分辨率 | 0.1 米/秒 |
| 规格范围 | 0.6~40.0 米/秒 |
| 工作范围 | 0.6~59.0 米/秒 |
| 空气温度 |  |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | -29.0~+70.0℃ |
| 工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
| 球形温度 |  |
| 精度 | ±1.4℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 规格范围 | -29.0~+59.0℃ |
| 工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
| 相对湿度 |  |
| 精度 | ±2%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
| 规格范围 | 10.0~90.0%RH 非冷凝 |
| 工作范围 | 0.0~100%RH |
| 压力 |  |
| 精度 | ±1.5 mBar |
| 分辨率 | 0.1 mBar |
| 规格范围 | 700.0~1100.0 mBar（0.0~+85.0℃） |
| 工作范围 | 10.0~1654.7 mBar（-10.0~+55.0℃） |
| 电子罗盘 |  |
| 精度 | ±5° |
| 分辨率 | 1° |
| 规格范围 | 0~359° |
| 工作范围 | 0~359° |

1.6.3单台配置：主机1台；定制三脚架1个；风向标1个。

1.7防爆对讲机（一对）：

1.7.1输出功率：VHF:低功率输出1W，高功率输出5W；350MHz∶低功率输出1W，高功率输出4W；UHF:低功率输出1W，高功率输出4W 。

1.7.2频率范围：VHF: 136-174MHz ；350 MHz: 350-400MHz ；UHF: 403-527 MHz；获得防爆合格证；IP标准：IP6。

1.8仪器箱：防水、防潮、防摔，可搭配市场上常见环境空气综合采样器使用，适用于大气应急采样，需能满足不同类型工况。

2单套配置：应急电源 1个、应急线圈 2个、应急灯1个、激光测距望远镜 1个、高倍望远镜 1个、便携式气象参数测定仪 2台、防爆对讲机2台、对仪器箱 1个。

- 3.28救护装备箱（水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等）

（一）技术要求：

1.1救生衣：材质：NEOPRENE面料。

1.2救生钩：长度约90cm

1.3救生绳：耐高温、耐火、高强行；材质：大化纤维，阻燃性，航空钢丝；重量约460kg

1.4急救器材箱：套装包含水面漂浮救生绳、充气救生衣、急救毯、无纺布三角绷带、小手电、防滑手套、口哨等物品

1.5重型防化服：主要用途：广泛的化学品防护性能，可用于化学危险品处理，化学事故应急救援，国内战备等领域；后面开口，双排气阀，透明超宽面屏，视野更开阔，行动更自如；气密拉链门襟，带双层手套；带空气呼吸器背囊，带袜靴，靴保护盖，有连体服设计。

1.6空气呼吸器：面罩密封边缘双层设计，减小环境中的有毒有害气体侵入面罩；配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量；插接式设计，使用简便，供气迅速；体积小，重量轻，优良的下视野；6.8L可使用约45分钟。

1.7仪器箱：防水、防潮、防摔，可搭配市场上常见环境空气综合采样器使用，适用于大气应急采样，需能满足不同类型工况。

2单套配置：救生衣1套、救生钩1份、救生绳1根、急救器材箱 1个、重型防化服 1套、空气呼吸器1个、仪器箱 1个

- 3.29防护用品箱（ 轻型防化服、防护面罩、防护手套、防护服、防护鞋、防护口罩等）

（一）技术要求：

1.1轻型防化服：

1.1.1该产品主要用于多种有机化学品的防护及生物制剂的防护，适用于化学品溢出清理、应急响应等多种应用，可用于化工、工业清洗和维修、危险品处置、疾病及灾难控制等领域；可耐多种有机物，如苯、二甲苯等；可耐多种高浓度化学品（可以防汞）；可承受30千帕的静水压；高防护水平同质轻、柔软相结合；三片式兜帽与护颏设计，穿着更合身，方便同时与面具或其他防护用品同时使用。

1.2防护面罩：该产品可用于防护多种气体、蒸气和颗粒物，使用范围广；双罐式面罩呼吸阻力低，外观紧凑，低轮设计，保持佩戴者视野；卡口式装配设计，柔软垫圈，保证密合性；橡胶密封垫圈，四点固定头带，密封圈采用硅胶材质，舒适耐用；中央适配器向下排出湿热呼气，不影响视线。

1.3防护手套：对溶剂,石油,腐蚀性物质等提供优良的化学防护；优良的抗撕裂,抗刺破,抗磨擦性能；表层经硬化处理,增强了使用寿命及抗化学能力；磨沙表面,及凸起菱形细纹表面：更易于准确抓握潮湿物体。

1.4防护服：连体式三片帽设计，保护头部，防止粉尘或液体从头部及领口进入里面；细致缝合技术，精密缝合，防止粉尘或液体从缝处进入；收缩弹性袖口和裤脚，减少缝隙、阻止粉尘液体有机可乘；收缩弹性腰部，禁止密合，适合各种身形；拉链/闭合门襟设计，方便紧急情况下及时穿戴。

1.5防护鞋：轻巧的鞋帮和大底设计，减少鞋身重量，比传统安全鞋重量轻15%以上；最新一代双密度PU大底，穿着舒适，轻便；保护脚趾，防刺穿、防静电，含保暖内衬。

1.6防护口罩：用于建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨等作业时产生的颗粒物的防护；高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物及粉尘的过滤效果在95%以上；可塑形鼻夹，可塑造鼻夹形状，保证防护口罩在鼻梁处良好的密合性；内部海绵鼻垫设计，减少对鼻梁的压力，更舒适。

1.7仪器箱：防水、防潮、防摔，可搭配市场上常见环境空气综合采样器使用，适用于大气应急采样，需能满足不同类型工况。

2单套配置：轻型防化服5套、防护面罩 4个、防护手套6双、防护服5套、防护鞋 4双、防护口罩10盒、仪器箱 1个。

- 3.30便携式发光菌毒性检测仪（含便携式低温冷冻箱）

发光毒性检测仪参数

- （1）界面：中文软件，指引式操作，测量结果直接显示样品毒性程度。最快检测时间：不大5分钟；

- （2）满足1SO11348-3及GB/T15441标准方法——发光细菌法

- （3）技术参数 ：

- 工作环境：温度 10~28℃，湿度≤90%；

- 最快检测时间：5 min；

- 数据保存功能：自动保存至少1000组数据；

- 光谱范围：300-700nm；

- 检测范围： 能检测重金属离子、有机磷等农药、有机和无机有毒物质等引起的急性毒性，相对发光量单位（RLU）：0-65535；

- 抑制率：-100%~100%；

- 清水发光抑制率：≤±5%。

- （4）精密度：使用Zn2＋的终浓度为2mg/L 的ZnSO4·7H2O 标准样品，连续测定6 次，测试数据的相对标准偏差≤10%。实际水样测定时，6 组同等浓度有毒水样毒性相对偏差的绝对值≤±15%，6 组无毒水样毒性极差≤15%

低温冷冻箱参数

- （1）采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度。温度可调范围10～ -25℃。

- （2）直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。

- （3）高密度无氟绝热层，保温效果良好。

- （4）合理的蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果。

- （5）专业检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测

（6）低温冰箱技术参数

| 输入电压 | 功率 | 控温范围 | 净重 | 容积 | 箱体尺寸(mm) | 内部尺(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC12-24V | 50W | 10~-25C° | 约20kg | 约45L | 约650*400*430 | 约355*310*345 |

- 3.31便携式大气采样器（采环境空气氟化物）

- （一）执行标准：

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1997  烟气采样器技术条件

HJ 732-2014   固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 38-2017    固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-  气相色谱法

HJ1078-2019  固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法/2、

（二）技术特点：

取样管与主机一体化集成设计，操作简单，便携性好；取样管全程伴热，加热温度可调；具备样气制冷脱水功能，制冷温度可调；满足高温高湿工况固定污染源废气VOCs的气袋法采样；取样管内管可清洗更换，气袋可自动清洗；被动式采样过程，样气不经过采样泵，无过程污染；采用高分辨率彩色触摸屏；真空箱可适用1L~10L多型号采样气袋；采样数据可存储、查询、打印、导出。

（三）技术指标:

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min | 0.1L/min | / |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 取样管加热温度 | (80~160）℃，默认120℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | （0～4）℃ | 1℃ | 不超过±2℃ |
| 适用气袋体积 | （1~10）L |  |  |
| 负载能力 | ≤15kPa |  |  |
| 数据存储 | 10000组 |  |  |
| 环境温度 | （-10～50）℃ |  |  |
| 工作电源 | 外接24V/10A桌面电源适配器 |  |  |
| 总长度 | 标配1.2m，可订制(最大有效长度0.8m) |  |  |
| 主机重量 | 约4kg |  |  |

（四）仪器配置:主机 1台、真空箱组件 1个、连接管1套、电源适配器1个、接地线1根、防护包1个、棕色样品瓶 1个、配套标准样品。

- 3.32连续流动分析仪（氨氮、LAS）

（一）全自动流动注射分析仪：

（1）用于测定地表水、地下水、饮用水、生活污水和工业废水中的氨氮、阴离子项目。

（2）工作原理：

仪器基于流动分析(FIA）的基本原理，满足水质《氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法(HJ 666-2013)》、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-分光光度法(HJ 826-2017)》标准要求，同时满足GB/T5009.2023要求。

（3）工作环境：

仪器可供在室内或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。

▲（4）仪器组成：

仪器为全自动独立一体机，每个通道由自动进样器（70位以上）、蠕动泵、化学分析流路、检测器构成。（注：投标时需提供以上设备的实物图片证明材料指出自动进样器位置，以一体机设备为准，并加盖投标人公章）

（5）氨氮技术指标：

方法原理：水杨酸分光光度法

线性范围：0.01-5mg/L

检出限：≤0.0005 mg/L

样品分析频率：35样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3%以内

（6）阴离子表面活性剂技术指标：

方法原理：亚甲基蓝分光光度法

线性范围：0.02-2mg/L

检出限：≤0.01mg/L

样品分析频率：15样/小时

精密度：≤2%

准确度：误差在±3%以内

▲（7）仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈30-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀(注：投标时需提供结构图片指出化学流路板角度，以结构角度为准证明材料并加盖投标人公章)。

（8）设备包括一个专用的蠕动泵,泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需单独调节蠕动泵压片的松紧。

（9）通道包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计。

（10）使用网线进行通讯，通讯可靠，无需再配置主机连接。

（11）仪器采用定量环定体积进样，配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。

（12）由于设计到剧毒试剂，考虑工作人员安全，仪器整机可放置通风橱内

（13）中文操作软件。

（14）有试剂包供客户选择。

（15）每台仪器具有透明防尘罩，通过防尘罩可实时观察仪器工作状态。

（二）配置要求：

全自动氨氮流动注射分析仪（内含68位以上自动进样器）：1套；全自动阴离子流动注射分析仪（内含68位以上自动进样器）：1套；数据处理系统：1套；样品管：200个；试剂包：各2套；试剂处理系统：1套

- 3.33隔水式培养箱

拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁；

隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温；

箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机；

微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏；

循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；

多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分；

独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外；

具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警，具有开门时间过长报警。

紫外杀菌系统（选配） ：可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

电源电压：AC220V  50HZ，加热方式：水套式；

控温范围：RT+5～65℃，温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃；

温度均匀度：±0.5℃ (测试点为37℃)，工作环境温度：+5～35℃；

输入功率：1350W，容积：≥270L；

内胆尺寸(mm)W×D×H：约600×600×750，外形尺寸(mm)W×D×H：约750×740×1050；

载物托架（标配）：2块，定时范围：1～5999min。

- 3.34全自动蒸馏仪

（一）设备用途：

适用于饮用水、地表水、生活污水、工业废水中氰化物、挥发酚的预处理蒸馏项目。

（二）配置要求：

全自动智能蒸馏仪主机1台（含六通道加热装置，六通道定量装置、六通道防倒吸保护装置等）、两口烧瓶6个、蛇形冷凝管6个、硅胶软管≥3根、气密性检测系统≥1套、冷凝系统 ≥1套、随机附件 1 套

（三）执行标准：

《HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》

《HJ 535-2009 水质_氨氮的测定_纳氏试剂分光光度法》

《HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》

《HJ1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》

（四）技术指标：

供电电源：AC 220V，50Hz，环境温度：10-75℃  ；

环境湿度：＜60%，加热单元：≥6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制；

升温时间：5-10min，蒸馏速度：2-12ml/min；

时间控制：1-999min（可调），防倒吸：设有防截止阀，具有防倒吸、自动泄压功能。

（五）技术特点：

5.1要求采用碗式形状的远红外陶瓷加热器皿，环绕式加热，升温速度快，受热均匀；

5.2 要求至少六通道设计，可单独或同时控制，自动调解压力，保证每个气路的气压均匀性

5.3要求配置高精度称重传感器，定量监控，达到蒸馏终点自动停止加热，蒸馏体积任意设置，可实现重量和时间双重控制模式；

5.4配置液晶大触摸显示屏，高清显示，灵敏触摸，可显示工作状态和仪器信息；

5.5模块化设计，馏出液接收位兼容锥形瓶、容量瓶、量筒等多种规格容器；

5.6要求设备具有独立密闭性检测功能，开启后可自动检测，防止实验蒸馏过程中漏气造成样品逃逸，影响实验结果数据准确度。

5.7要求配备可调温模式冷却水自循环单元，无需外接自来水，适应不同环境下自动蒸馏冷凝工作；

5.8实验结束后可实现冷凝管逆向冲洗功能，清洗简便，防止不同样品蒸馏产生交叉污染；

5.9安全保护模式，具备样品反应容器防干烧保护、防加热源干烧保护，两种防干烧功能，双管齐下；

5.9带漏电保护器和熔断保险丝，实现无人值守，保证实验安全；

- 3.35箱式干燥箱

控温范围RT+10~200℃/RT+10~250℃，恒温波动度±1.0℃；

温度分辨率0.1℃，温度均匀度±3%(测试点为100℃)；

工作环境温度+5-40℃，输入功率2450W；

容积：≥220L，内胆尺寸：约（450x450x500m)WxDxH；

载物托架2块，定时范围0-9999min，电源电压AC220V 50HZ。

- 3.36超声波清洗器

外形尺寸：约320*264*335mm，内槽尺寸：约300*240*150mm；

容量：≥10L，超声频率：40KHz，超声频率可选择替换；

超声功率：200W，加热功率：600W；

温度设定范围：室温-80℃，工作时间可调：1-20min；

其他配置：手控进排水、清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源，清洗器主体材质均为304优质不锈钢；

清洗器电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，工作更稳定，清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低；

标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz，可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz 。

- 3.37氧化还原电位仪

（1）配套专用0RP电极、参比电极和不锈钢空心杆，可直接插入土壤；

（2）双通道ORP检测通道，完全符合标准要求；

（3）彩色触摸屏，导航式操作菜单；

（4）具有自动温度补偿功能，支持手动温度补偿；

（5）支持1点、2点校准；

（6）具有读数锁定功能(自动读数)，测量结果为最终结果，无需换算和计算；

（7）数据采集时间可按min设定；

（8）支持数据存储、查阅，存储量为500套；

（9）具有自动背光功能和自动关机功能；

（10）内置可充电锂电池，支持外接移动电源充电；

（11）IP65防护等级；

（12）测量范围：

氧化还原电位：(-2000~+2000)mV。

温度：(5.0~60.0)℃。

（13）分辨率：

氧化还原电位：1mV。

温度：0.1℃。

（14）仪器基本误差：

氧化还原电位：± 10mV。

温度：±1℃。

- 3.38石油类自动萃取仪

萃取方式:采用密闭式气流震荡内循环原理,萃取过程自动进行无需人工手动放气；

萃取时间:可在 0-999 秒间设定、萃取停歇及萃取次数可在 0-60 秒间设定；

清洗方式:自动清洗，排废方式:废液自动排放,经由活性炭储罐过滤后排出废液；

操作模式:按键控制,操作更简单直接，处理样品数:1-6 个(可定制)；

输入功率:<500W，输入电源:AC220V士5%,频率 50±2.5Hz；

环境温度:0~40℃C，环境湿度:<90%。

- 3.39翻转式振荡器

样品数:12 位，特殊样品可定做；仪器可根据环境温度实现制冷与加热调节双功能；

控温温度:15℃-50℃，精确度:士0.5℃；

采用微电脑控制，按键操作，液晶面板显示；

转速:出厂设定每分钟 0-35转，数显可调；仪器采用双机双控的模式，即2组电机与控制系统分别独立控制上下2组样品位。如样品量多时，可同时开启2组进行实验，样品量少时，可以单独开启1组进行实验。1组实验对应为6个样品位；

翻转模式:可正转一段时间间隔几秒再反转一段时间，也可不间断正转或反转；

时间设定:全数字定时，秒、分钟、小时任选1s-99H99m可任意设定；

安全装置:全封闭360度翻转，仪器暂停保护按键装置更安全，过负载保护装置；

符合标准《固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)与《固体废物浸出毒性方法醋酸缓冲渗液法》(HJ/T300- 2007)规定设备；

适用容器:≥2L 玻璃瓶、PE 瓶及 VOC 提取器等；

材质:冷轧板防腐喷塑材质，仪器采用立式，双开门的结构，底部装有滑动轮，可以实现轻松移动。

- 3.40离子计（氟离子）

采用 ≥5.7英寸彩色高清液品屏幕，显示清晰，支持中英文；

三种分辨率可选:pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mv、0.1 mv和 1mV温度单位可选:"C和“F；

支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求，支持IP54防护等级；

标配搅拌器、氟高子电极、参比电极、温度电极、电极支架、防尘罩，智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

支持自动/手动温度补偿，支持 1-5 点 pH 电极标定；

自动识别 GB、DIN、NIST、USA、MERK  5组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义 pH 缓冲溶液和标液组；

内置 Na⁺、K⁺、NH4, ⁺、Cl⁺、F⁺ 等多种离子模式，允许用户自建4g/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX 多种离子浓度单位快速切换；

测量模式 直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量GRAN 法测量；

支持数据存储(各 500 套)、查阅、删除、传输和打印；

符合 GLP，实现数据追溯，具有 RS-232 接口，支持连接标准RS-232 串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；

具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；

仪器级别：0.001级，测量参数：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值；

mV：范围：(-2000.00～2000.00)mV，小分辨率：0.01 mV，电子单元示值误差：±0.03%或±0.1 mV；

pH：范围：(-2.000～20.000)pH，小分辨率：0.001 pH，电子单元示值误差：±0.002pH；

pX：范围：(-2.000～20.000)pX，小分辨率：0.001 pX，电子单元示值误差：±0.002 pX；

离子浓度：范围：(0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L；小分辨率：4位有效数字；

电子单元示值误差：±0.3%；

温度：范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉，小分辨率：0.1 ℃/0.1℉，电子单元示值误差：±0.1 ℃；

- 电源:电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）。

- 3.41高锰酸盐全自动分析仪

（一）仪器用途：

全自动高锰酸盐指数分析仪完全符合GB11892-89、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.4-2023、GB/T 13025.7-2012标准方法的规定。

（二）技术要求：

（1）采用三维机械臂技术，可实现不同位置60个样品的准确抓取和释放；

（2）仪器的消解单元包括12位微沸水浴及水浴补水系统，滴定位与消解位不采用同一侧布局，防止水蒸气影响滴定结果；

▲（3）采用微沸循环水浴消解，自动开合盖设计，有效防止水蒸气外逸，无需额外配置通风系统；（注：投标时需提供微沸水消解位数图片证明以及自动开合盖实物图证明材料并加盖投标人公章）

（4）具备自动给排水功能，消解过程无需人为干预，仪器运行过程，自动给排水装置持续工作，维持水浴液位；

（5）水浴缺液报警及保护，具有水浴防干烧功能，水浴内置液位传感器，低于指定液位，仪器不执行加热操作；

（6）采用PID精准控温技术，温度接近设定温度时小功率加热，温度差相差较大时采用大功率加热，温度波动幅度小，可靠性较强；

▲（7）高灵敏度的检测单元，包含不少于2个相互独立固定的检测通道（两个独立的滴定位）可同时快速准确地判断不少于2个样品的滴定终点；不接受多通道一滴定的方式；（注：投标时需提供完整通道和滴定位数的清晰结构图证明材料并加盖投标人公章）

（8）滴定过程需完全模拟手工法滴定，采用RGB颜色传感技术，完美还原人眼颜色识别，仪器需适用于水质高锰酸盐指数、总硬度等多种颜色滴定项目的分析。滴定过程实时记录显示传感器数据，非电压、电流及光度比色方式；

（9）检测位均配备样品杯探测传感器，防止试剂腐蚀仪器；

▲（10）试剂添加单元包含出口管路和入口管路、不少于5个加液泵、2个高精度滴定泵。仪器的加液泵分别为草酸钠（盐酸羟胺）、高锰酸钾（硫化钠）、硫酸（缓冲溶液）、氢氧化钠（铬黑 T）加液泵。高锰酸钾和草酸钠加液精准度为 10.00±0.02 mL，硫酸加液量可控制在 5.00±0.01 mL，加液泵的稳定性≤0.4% ，滴定泵稳定性≤0.4%；（注：投标时须需提供加液泵及滴定泵装置结构照片和检测报告证明材料并加盖投标人公章）

- ▲（11）样品盘单元需设计为至少二组可独立取放的整体样品托盘结构，每个样品盘盛放的样品要求不少于30个，一次性可连续检测不少于60个水样；且每个样品盘均可循环交替使用，原则上可无限连续循环检测水样；（注：投标时需提供样品盘结构及整体位数照片证明材料并加盖投标人公章）

- （12）仪器工作过程无需人工干预，自动完成试剂添加、水浴加热、颜色滴定、自动分析并计算结果；

（13）工作站自动控制系统对全部工作站功能操作进行控制，软件运行于Windows操作系统，工作界面友好。软件按照功能提供优化操作条件，用户通过选择可实现自动完成全部样品预处理及检测过程。工作站支持不停机状态循环添加样品，可根据用户需求定制分析报告，测试数据支持Excel格式导出；

（三）仪器技术指标：

高锰酸盐指数方法：

方法原理：酸性及碱性高锰酸钾滴定法；

线性范围：0.05-5.0mg/L；

样品分析频率：平均3 -4min/样；

精密度：≤3%（3mg/L 葡萄糖质控）；

准确度：在质控样品规定的范围内；

（四）仪器配置要求：

全自动高锰酸盐指数分析仪主机1套，包含：不少于12位消解位的水浴消解系统；不少于60位的自动进样装置；满足技术参数中要求的加液和进样系统；

满足技术参数中要求的滴定和终点判断系统；

特制样品杯 60个；与样品杯匹配的磁力搅拌子 120个；满足全套仪器及配件正常运行所需的管路和线路 1套；全自动高锰酸盐指数分析仪工作站及软件、输出装置1套。

- 3.42★化学需氧量全自动分析仪

- （一）设备要求：

- 符合HJ828化学需氧量的测定 重铬酸盐法，适用于批量样品CODcr的全自动运行分析。

- （二）技术要求：

▲2.1为适应现有空间的充分使用，要求整机一体化结构不少40位以上样品通道，仪器左右长度不得超1200mm，且满足高度1000mm的通风橱内安置（注：投标时需提供设备正面、侧面实物照片证明材料并加盖投标人公章）；

▲2.2要求热源具备耐高温氧化的微晶陶瓷面防护，配套废液导流槽，避免金属型材热源浓硫酸试剂误入引起的侵蚀（注：投标时需提供加热源微晶陶瓷面防护实物图证明材料并加盖投标人公章）。；

2.3试剂加液泵要求不少于6套独立定量柱塞泵和12套控制阀，且不同试剂均采用独立的试剂泵定量加液，避免不同试剂溶液间的交叉污染和试剂间切换清洗产生多余废液

▲2.4要求循环水冷凝系统由主机自动控制开启和关闭，自由设定温度实现恒温循环冷凝（（注：投标时需提供自动控制冷凝水开启关闭的实物图证明材料并加盖投标人公章）。

2.5满足样品杯内消解、样品杯内滴定分析，降低抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。

2.6要求具备两套独立运行的热源通道，满足运行过程中循环上样分析，试剂标定与样品消解滴定同时进行。

▲2.7样品杯四周配套不少于8套风源降温，提高消解后样品杯降温效率（注：投标时需提供样品杯四周配套不少于8套风源的实物照片证明材料并加盖投标人公章）。

▲2.8安全性能要求：

1）加热源底部不得有任何元器件，避免浓硫酸误入引起的安全隐患；2）自动判别待测样品位样品杯状态，如有不匹配仪器能自动报警；3）试剂标定，样品杯自动与冷凝管对接，减少样品杯直接加酸与纯水形成的酸雾腐蚀其他部件（注：投标时需提供对应要求的实物照片证明材料并加盖投标人公章）。

2.9试剂添加流程、分析流程严格遵循828标准要求，避免同类试剂批量加液后再进行另一类试剂加液等方式影响分析条件。

▲2.10要求冷凝管设有弹性四氟密封圈卡槽，实现样品杯与冷凝管双重密封消解保护，非单一磨砂密封方式（注：投标时须需提供四氟密封圈卡槽等实物图证明材料并加盖投标人公章）。

2.11分析方式及效率要求：高低浓度样品同时随意进行，满足氯化物滴定分析，且各样品硫酸汞溶液均可0-2mL自由设定定量加液，40个以上样品平均<400min分析效率。

2.12要求配套两套独立硫酸-硫酸银自动定量加液系统，满足两个样品同时进行加液，且加液完成后自动排空试剂管路

2.13数据准确度要求：

1）高浓度样品：标定6次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）； 100mg/L左右浓度测定6次结果重复性RSD≤2%，测定结果均符合标准物质证书要求。

2）低浓度样品：标定6次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）； 20mg/L左右浓度测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。

2.14要求具备样品杯自动排废清洗功能，分析后自动排空样品杯废液，自动进行样品杯清洗，样品废液和清洗废液自动分离独立容器储存。

2.15为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备企业诚信管理体系和五星售后服务认证，并提供国家环境监测总站产品比对报告验证。

- （三）配置要求：

分析仪主机1套、独立运行的试剂泵10套、试剂控制阀12套、试剂瓶8个、序列自检系统1套、试剂溶液机器人手臂3套、排废清洗系统2套、微晶陶瓷防护热源2套、8通道风冷降温1套、恒温循环冷凝水机1套、数据分析工作站1套、附件1套。

- 3.43土壤干燥箱

（一）技术参数：

电源电压：220V，50Hz，总功率：≥1500W；

干燥空气温度范围：35±5℃，样品室数量：24个效率等特点；

用于重金属元素分析的土壤、底泥及固废样品干燥；

气源箱抽气速度：120 L/min，气源箱噪音（dB）：≤60；

样品室尺寸(mm)：约180×100×280（长×高×深）；

样品室为不锈钢材质，避免化学腐蚀、有机物吸附和易于清理，样品室设有透明观察窗，方便客户随时观察样品状态；

干燥箱底部装有滚轮，方便移动，采用空气扰动技术，模拟室内空气流动；

具有空气过滤和吸附技术，防止样品的二次交叉污染，14配置2块高效过滤器。

（二）产品配置:样品干燥箱主机1套、不锈钢托盘 24个、说明书一份、保修卡一张、铭牌一张、合格证一张、保险丝一个、电源线一根。

四、售后服务要求

4.1质保及售后服务

（1）中标人所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有中标单位承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

（2）售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。

（3）所有设备质保期内需配套的售后运维服务，其价格均包含在总价中。

4.2培训

（1）中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到招标方所在地对招标方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经招标方确认后方可认可。

（3）培训费用均包含在总价中。

4.3交货期

自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

4.4验收

（1）设备安装、调试结束后，由中标人主动向采购人申请开机、试运行及验收事宜。

（2）采购人和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（3）货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（4）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（5）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

（6）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

（7）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

五、服务保障和承诺要求

5.1各投标人必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

5.2中标单位自行承担服务过程中的安全责任。

5.3投标人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

5.4本项目须派项目负责人1名，项目组成员1名。

注：以上要求须在投标文件《服务承诺函》中逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2. 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

三、残疾人福利单位价格扣除：

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱和戒毒企业价格扣除：

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。

八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

九、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

十、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 技术参数评审 （45分） | 45分 | 根据招标文件第三章中“技术要求及相关说明”进行评审，在《技术参数响应表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明偏离情况招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在具体页码。所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得45分;本项最高得45分。招标文件中带“▲”条款为重要技术指标，全部满足招标要求的得满分15分，负偏离1项的扣1分，其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得满分30分;负偏离1-10项的扣5分，负偏离11-20项的扣10分，负偏离20-30项以上的扣15分,负偏离30-40项以上的扣20分,负偏离40-50项以上的扣25分,负偏离50-60项以上的扣30分。 注:1、根据招标文件中技术要求及相关说明，技术参数中带“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料(如检测报告等证明材料)以证明技术参数及功能的有效性;如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离-般技术技术条款以技术参数响应表为准。 |
| 三 | 人员配备（4分） | 4分 | ①项目负责人具有中级职称证书（环保类）的，得1分；高级职称证书（环保类）的，得2分；本项最高得2分。 ②项目组成员（除项目负责人），具有中级职称证书（环保类）的，得1分；具有高级职称证书（环保类）的，得2分；本项最高得2分。 注：此项最高得4分，须提供相关人员证书原件扫描件及从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分，未提供的或提供不全的不得分；（一人多证情形的不重复计算，不接受退休返聘人员），上述证明材料均需加盖投标人公章。） |
| 四 | 企业实力（7分） | 7分 | ①投标人具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最高得3分。（认证范围与本次采购内容相关，认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）；须提供相关证明材料原件扫描件及网站查询截图。 注：投标时须提供相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 ②投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每有1个得2分，本项最高得4分。 注：业绩是指与本项目采购需求相关的业绩（业绩须包含核心产品），投标时须提供合同原件及发票原件彩色扫描件并同时加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 五 | 实施方案（12分） | 3分 | 评标委员会根据投标人提供针对本项目的项目实施计划方案（须包含：时间进度安排、安装及调试方案、安全保证措施、质量保证措施等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会根据投标人提供的培训服务方案（须包含：培训计划、高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法措施等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会根据投标人的售后服务方案（须包含：售后人员配备、响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2.5分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得2分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会投标人提供的耗材与备件保障方案（须包含：配件明细清单、备件的品质、更换响应周期、更换工作程序、突发问题处理等方面）进行综合评审； 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得3分； 方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得2分； 方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得1分； 未提供相关方案或提供的方案不符合实际情况，本项不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 六 | 节能 环保 （2分） | 2分 | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：盐城市建湖生态环境局（以下简称甲方）

中标人（全称）：                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖生态环境监测站基础监测设备项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，应包含但不限于：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内设备的校准费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

四、项目内容

建湖生态环境监测站基础监测设备项目中的所有服务内容，具体服务内容详见招标文件要求；

五、质量要求、售后服务及培训

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按招标文件规定的服务要求、质量标准向甲方提供规范、快捷的服务。

3.如成果在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

4.质保及售后服务

（1）乙方所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有乙方承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

（2）售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，乙方须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，乙方需在48小时内免费提供备品备件供甲方使用。

5.培训

（1）乙方应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到甲方所在地对甲方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由乙方承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由乙方承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据甲方需要，合理安排，使甲方能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经甲方确认后方可认可。

（3）培训费用均包含在总价中。

六、履约验收

（1）设备安装、调试结束后，由乙方主动向甲方申请开机、试运行及验收事宜。

（2）甲方和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，乙方予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

（3）货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付甲方和应由乙方提供的必要文件。

（4）乙方应根据甲方使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由乙方所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（5）所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由乙方提供，费用包含在合同价中。

（6）对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，乙方应及时进行整改，最终验收合格后，甲方向乙方签发最终验收证明。

（7）乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便甲方今后能掌握操作和维护方法。

七、履行期限及服务地点

1.合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕；

2.服务地点：甲方指定地点。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

九、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 付款方式

- 10.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

10.2设备安装、调试完毕并经验收合格后，支付至合同金额的90%，质保期三年满后无质量问题，甲方向乙方支付尾款10%。付款前，乙方应提供符合甲方要求的财务发票，否则甲方有权顺延支付相应款项，且无需承担逾期付款责任。

十一、质保期：三年（自验收合格之日起）；三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有乙方承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。

十二、安全责任

项目服务期间，乙方的所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

# 十三、双方权利与义务

# 1.甲方的权利与义务

# （1）审定乙方拟定的项目实施方案；

# （2）检查监督乙方日常管理工作的实施及合同履行情况；

# （3）乙方合同履行工作不合格时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

# （4）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（5）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

# 2.乙方的权利与义务

# （1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的实施方案；自觉接受甲方的检查监督，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

# （2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事其工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。

# （3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得合同履行期间从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

# （5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

# （6）招标文件、投标文件方其他权利义务。

十四、违约责任.

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方的违约责任

甲方违反合同约定，造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

2.乙方的违约责任

乙方违反合同约定，未能达到约定的项目目标，或出现重大管理失误，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给与甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

（1）乙方不能交付项目标的，或交付项目标的不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交付的，应在交付前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交技术成果的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。。

十五、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十六、其他事项

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十七、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十八、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：年月日至年月日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，盐城市捷之诚工程项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、投标文件及中标通知书。

# 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

# （一）开标一览表（总价）

项目编号：JSZC-320925-YJZC-G2024-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖生态环境监测站基础监测设备项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌 |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：      （电子签章）

日期：      年    月   日

（二）投标函

采购人：盐城市建湖生态环境局

1.根据建湖生态环境监测站基础监测设备项目的招标文件，，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）     元，（小写）￥    元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

3.我方保证所供货物均达到合格产品，质保期为      年。

4.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

5.我方本项目的投标核心产品（★化学需氧量全自动分析仪）品牌为            。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：盐城市建湖生态环境局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖生态环境监测站基础监测设备项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 联系电话： 身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：年月日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年  月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市建湖生态环境局的建湖生态环境监测站基础监测设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为        （企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市建湖生态环境局的建湖生态环境监测站基础监测设备项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：_____年    月    日

（十二）清单报价表

盐城市建湖生态环境局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所提供服务为优质服务。                         单位： 人民币元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大气综合采样器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 烟气采样器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | pH计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 溶解氧测定仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 望远镜（测林格曼黑度专用） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 紫外烟气分析仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 振动测定仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 高温温度计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 恒温恒湿设备（现场用） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 户外供电电源 | 详见技术参数要求及相关说明 | 4 | 台 |  |  |  |
| 二 | 实验分析 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 分析天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 纯水制备装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 悬浮物抽滤装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | 5 | 项 |  |  |  |
| 14 | pH计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 溶解氧测定仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 电子天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 烘箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 马弗炉 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 水浴锅 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 生化培养箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 漩涡混匀器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 样品冷藏储存装置 | 详见技术参数要求及相关说明 | 5 | 项 |  |  |  |
| 23 | 恒温恒湿称量系统 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 应急设备及其他仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 标准化水质应急采样装备箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 25 | 标准化大气应急采样装备箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 26 | 应急工作箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 27 | 应急器材箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 28 | 救护装备箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 29 | 防护用品箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 项 |  |  |  |
| 30 | 便携式发光菌毒性检测仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 便携式大气采样器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 5 | 台 |  |  |  |
| 32 | 连续流动分析仪（氨氮、LAS） | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 隔水式培养箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 全自动蒸馏仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 箱式干燥箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 超声波清洗器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | 氧化还原电位仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 2 | 台 |  |  |  |
| 38 | 石油类自动萃取仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 4 | 台 |  |  |  |
| 39 | 翻转式振荡器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 离子计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 高锰酸盐全自动分析仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | ★化学需氧量全自动分析仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 土壤干燥箱 | 详见技术参数要求及相关说明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合价（与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价包括：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、验收费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、质保期（三年）内设备的校准费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：359.1万元，高于该预算价的作无效标论处。

3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

______年   月    日

（十三）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1.各投标人必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.中标单位自行承担服务过程中的安全责任。 3.投标人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 4.本项目须派项目负责人1名，项目组成员1名。 5.中标人所投所有货物须提供三年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。三年期间聘请第三方的校验机构对所有设备校验的费用均有中标单位承担，所有设备的所有权、资产归监测站所有。 6.售后服务响应时间：免费质保期内如货物出现质量问题，中标人须立即响应。对于普通故障，修复时间不超过24小时，如不能解决的，中标人需在48小时内免费提供备品备件供采购人使用。 7.所有设备质保期内需配套的售后运维服务，其价格均包含在总价中8.中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到招标方所在地对招标方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。 9.现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经招标方确认后方可认可。 10.培训费用均包含在总价中。 11.自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。 12.设备安装、调试结束后，由中标人主动向采购人申请开机、试运行及验收事宜。 13.采购人和相关部门将按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。 14.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。 15.中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。 16.所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。 17.对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。 18.中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目采购文件的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。此表不够可复制和放大。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表一一对应并体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；未填写技术参数及达不到技术参数要求的根据评分标准作相应处理。

- 2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）人员配备一览表

| 机构 | 职位 名称 | 姓名 | 证书名称 | 专职或兼职 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项目部人员 | 项 目 负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成 员 |  |  |  |  |

备注、此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字或盖章）

年   月   日

（十六）实施方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)