2026年度省控（质控、农村及边界）空气站、省级大气多参数站、质控实验室及走航方舱等运维及质控

服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0574

采购人：江苏省环境监测中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年12月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标标准	23

第四章 采购需求	51

第五章 合同主要条款及格式	135

第六章 投标文件格式及附件	140

招标公告

项目概况

2026年度省控（质控、农村及边界）空气站、省级大气多参数站、质控实验室及走航方舱等运维及质控服务项目的潜在投标人应在江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1005室获取采购文件，并于2025年12月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0574

2.项目名称：2026年度省控（质控、农村及边界）空气站、省级大气多参数站、质控实验室及走航方舱等运维及质控服务项目

3.预算金额：1185.420000万元（采购包1：573.420000万元；采购包2：114.000000万元；采购包3：27.000000万元；采购包4：26.000000万元；采购包5：38.000000万元；采购包6：40.000000万元；采购包7：32.000000万元；采购包8：76.000000万元、采购包9：53.000000万元；采购包10：36.000000万元；采购包11：63.000000万元；采购包12：60.000000万元、采购包13：47.000000万元）

4.最高限价（如有）：

包1：省控（质控、农村及边界）空气站第三方运维：人民币573.42万元；

包2：省控（质控、农村及边界）空气站第三方质控：人民币114万元；

包3：省级大气多参数站常规监测设备及站房本体维护服务：人民币27万元；

包4：颗粒物在线离子色谱设备运维服务：人民币26万元；

包5：挥发性有机物监测仪运维服务：人民币38万元；

包6：质控实验室及温室气体质控等相关运维服务：人民币40万元；

包7：传输通道站点2台挥发性有机物监测仪运维服务：人民币32万元；

包8：大气移动走航方舱及相关设备运维服务：人民币76万元；

包9：汾湖超级站及省级大气多参数站常规监测设备运维服务：人民币53万元；

包10：省中心及汾湖超站新增颗粒物组分特征仪器（水溶性离子在线分析仪、气溶胶质谱仪）运维服务：人民币36万元；

包11：省中心及汾湖超站新增光化学及雷达仪器（挥发性有机物监测仪、HNO2、甲醛在线监测仪、臭氧激光雷达、颗粒物激光雷达）运维服务：人民币63万元；

包12：大气走航监测车及相关设备运维服务：人民币60万元；

包13：大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统及全省VOCs质控审核服务：人民币47万元。

5.采购需求：2026年度省控（质控、农村及边界）空气站、省级大气多参数站、质控实验室及走航方舱等运维及质控服务，具体内容及要求详见招标文件。

6.合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包2

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包3

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包4

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包5

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包6

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包7

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包8

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包9

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包10

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包11

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包12

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

采购包13

1.无（本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购）。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包2

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包3

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包4

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包5

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包6

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包7

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包8

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包9

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包10

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包11

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包12

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

采购包13

1.无。

2.第（一）5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1005室

方式：凡有意参与者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目。

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12 -26  09:30 （北京时间）

地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室纸质文件递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取招标文件

1.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

1.2地点：登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）

1.3方式：

（1）支付方式：凡有意参与者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目。

参与者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，参与者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其投标文件。

（2）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省设备成套股份有限公司（江苏省南京市鼓楼区清江南路18号D座1005室）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号、邮寄地址发送至电子邮箱。为方便编制投标（响应），参与者可登录平台免费下载电子招标文件，如与纸质招标（采购）文件不一致，以纸质文件为准。

（3）需要发票的，可在“费用管理--发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809（工作日8：30-11：30，13：30-17：30）。

（5）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

1.4纸质采购文件服务费每包500元。

2、文件递交

供应商应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

- 本项目分为13个采购包，按照采购包顺序依次评标。因采购包2主要工作内容是对采购包1的运维工作进行质量控制和检查，为确保监测和质控工作分开，如投标人同时被评标委员会推荐为采购包1和采购包2的排名第一中标候选人，则该投标人将被确定为采购包1的中标人，采购包2由评标委员会确定排名第二的中标候选人为中标人。除采购包1和采购包2外，其他采购包均可兼投兼中。

4、其他补充事宜

4.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

4.2供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

4.3勘察现场或答疑，地点：无。

4.4行业划分：其他未列明行业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13

单位名称：江苏省环境监测中心（本级）

单位地址：南京市建邺区中和路100号

联系人：田老师

联系电话：025-69586567

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省设备成套股份有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1005室

联系人：丁婳婳、丁浩、田文悦

联系电话：025-86632192

3.项目联系方式

项目联系人：丁婳婳、丁浩、田文悦

电话：025-86632192/15298351627

投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：本次招标，中标供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理 服务 招标收费基准费率  70  %计算，若单包服务费不足6000元人民币的，按照6000元人民币收取。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1供应商应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖投标单位公章的地方加盖投标单位公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标单位公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由采购人确定。本项目由评标委员会确定中标人。

包1：省控（质控、农村及边界）空气站第三方运维

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （19分） | 运维人员 （7分） | 1、为本项目配置的运维技术人员具备环境空气质量自动监测技术人员的运维能力与质控水平（提供省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料），满足每4站配置至少1人得4分，本小项最高得4分； 2、所配置的运维技术人员具有环保类专业技术中级职称的，每有1人得0.5分；具有环保类专业技术高级及以上职称的，每有1人得1分，本小项最高得3分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 驻场人员 （6分） | 1、投标人为本项目在省监测中心配置4名驻场人员得3分； 2、投标人为本项目配置的驻场人员具备研究生及以上学历且有相关气站数据监控、数据分析2年及以上工作经验的，每有1人得1分，本小项最高得3分。 （提供人员名单，学历证书、工作经验相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （4分） | 投标人按招标文件要求配置巡检车辆，配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4的得4分，否则不得分。 （如自有车辆，提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期须至少覆盖2026年全年；如承诺中标后1个月内配置，提供承诺书并加盖公章） |
|  | 服务网点承诺 （2分） | 投标人已设立或承诺中标后1个月内在所投采购包每个设区市设置技术服务网点的得2分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（48分） | 监测设备标准化操作规程 （5分） | 根据投标文件中所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性进行综合评审： - 依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维省考站点站内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，完全满足招标文件需求的得5分； - 标准化操作规程涵盖了拟运维省考站点内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本满足招标文件需求的得3分； - 只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程的得1分； - 未提供相关内容的得0分。 注：主要设备指监测设备、质控设备、气象设备。 |
|  | 日常管理 维护方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的日常管理维护方案进行综合评审： - 制定并提供了规章制度、日常维护方案、定期巡检方案，规章制度详细严谨、日常维护方案及定期巡检方案内容完整，方案清晰有条理，切合实际，可操作性强，充分考虑了所投标包城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足招标文件需求的得5分； - 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有可操作性、针对性，整体上考虑了所投标包城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，但细节有待完善，基本满足招标文件需求的得3分； - 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投标包部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，部分满足招标文件需求的得1分； - 未提供相关内容的得0分。 |
|  | 故障维修方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的故障维修方案进行综合评审： - 故障维修方案完整具有针对性，方案清晰有条理，切合实际，可操作性强，充分考虑了所投标包城市的自然环境、交通状况差异，制定了不同类型故障的处理措施，完全满足招标文件需求的得5分； - 故障维修方案完整，具有可操作性和针对性，整体上考虑了所投标包城市的自然环境、交通状况差异，制定了不同类型故障的处理措施，但细节有待完善，基本满足招标文件需求的得3分； - 制定并提供了故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投标包部分城市的自然环境、交通状况差异，部分满足招标文件需求的得1分； - 未提供相关内容的得0分。 |
|  | 数据审核 与处理方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的数据审核与处理方案进行综合评审：1、采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省考站点数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，完全满足招标文件需求的得5分； - 提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但方法和依据细节有待完善；或针对省考站点数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图细节有待完善，基本满足招标文件需求的得3分； - 提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省考站点数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，审核措施有缺陷，部分满足招标文件需求的得1分； - 未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的质量保证和质量控制方案进行综合评审： 1、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全满足招标文件需求，高效保证运维质量的得5分； 2、建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但细节有待完善的得3分； 3、建立了通用的质量保证与质量控制体系，具有通用的质控措施的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的应急方案进行综合评审： - 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，完全满足招标文件需求，能应对可能的突发情况的得5分； - 系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但细节有待完善；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，基本满足招标文件需求的得3分； - 对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，部分满足招标文件需求的得1分； - 未提供相关内容的得0分。 |
|  | 勘察报告 （5分） | 投标人可申请对本项目全部站点的仪器设备运行情况进行现场勘察，至少提供所投采购包50%以上站点现场勘察报告。勘察报告应对现场情况进行汇总统计，层次清晰分明，同时勘查报告中需涵盖运维交接方案等相关内容。 根据投标人提供的现场点位勘察报告进行综合评审： 1、勘察报告完善，现场情况汇总统计清晰层次分明，运维交接方案合理可行，优于招标文件要求的得5分； 2、勘察报告符合招标文件要求的得3分； 3、勘察报告部分满足招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制设备 （3分） | 投标人应提供必要的质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、臭氧校准仪等，已采购且与招标文件中要求的数量一致或承诺中标后购置的得3分，否则不得分。 （提供以上设备的购置发票、采购合同、租赁协议或承诺书并加盖公章） |
|  | 站房本体服务及视频监控平台租赁 （2分） | 投标人承诺根据招标文件中采购需求中“二、省控（质控、农村及边界）空气站运行维护要求”中“（五）防雷、消防、电力系统及站房本体维护要求”、“（六）光纤专线及全球眼平台服务的租用及视频监控系统的运维”开展相关运维工作，并支付相关平台、网络租赁经费的得2分，否则不得分。 （提供承诺书并加盖公章） |
|  | 主要设备备机 （6分） | 投标人应提供SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标自动监测仪器（六项指标均包含视为1套）作为备机，数量和指标均符合招标文件要求的得6分；每缺1套备机扣1分，扣完为止。 （提供以上设备自有或租赁的相关证明材料，租赁合同周期需至少覆盖2026年全年） |
|  | 辅助设备备机 （2分） | 投标人应提供子站数采设备、VPN、零气发生器、动态校进仪、臭氧标准传递设备备机各2套（以上5个设备均包含视为1套），数量和指标均符合招标文件要求的得2分；每缺1套备机扣1分，扣完为止。 （提供以上设备自有或租赁的相关证明材料，租赁合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 企业业绩及实验室 （18分） | 企业业绩（12分） | 自2022年1月1日以来，投标人具有空气自动监测站（国家标准方法建设的站点）运维项目业绩，每提供1个得1分，本小项最高得12分。 （提供业绩合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 实验室 （6分） | - 投标人自有质量控制的CMA实验室（认证范围需包含SO₂、NO₂、CO、PM10、PM2.5、O3）的得6分； - 投标人无自有实验室，有委托实验室的得3分； - 投标人无自有实验室，承诺中标后3个月内建立或委托具有资质CMA实验室的得1分； - 没有委托实验室且未承诺的得0分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |

包2：省控（质控、农村及边界）空气站第三方质控

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （20分） | 现场核查 人员 （11分） | 1、投标人为本项目配置的现场核查人员不少于6人，具有本科及以上学历，且具备环境空气质量自动监测技术人员的运维能力与质控水平（提供省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料）的得6分；在此基础上每增加1名现场核查人员加1分，最多加2分；本小项最高得8分； - 现场核查人员中具有环境、电子、自动化或仪器仪表专业的，每有1人加1分，本小项最高得3分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 驻场人员 （3分） | 投标人承诺在服务期内配置1名驻场人员得2分；该人员具备类似所投采购包项目2年以上驻场服务经验的加1分；本项最高得3分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （4分） | 投标人为本项目每配置1辆专用车辆得1分，本项最高得4分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
|  | 服务网点 承诺 （2分） | 投标人已设立或承诺中标后1个月内至少在项目所在省内设置3个技术服务网点的得2分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |
| 质控服务方案及技术要求响应情况（33分） | 质控检查（QC）方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的质控检查（QC）方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得5分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质保核查（QA）方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的质保核查（QA）方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得5分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 标准器溯源 比对方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的标准器溯源比对方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得5分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急预案 （5分） | 根据投标文件中所提供的应急预案进行综合评审： 1、对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，完全满足招标文件需求，能应对可能的突发情况的得5分； 2、系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但细节有待完善；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，基本满足招标文件需求的得3分； 3、对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，部分满足招标文件需求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的质量保证和质量控制方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得5分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质控核查 设备 （3分） | 投标人根据招标文件要求提供质量控制核查所用的设备，每提供1套得1分，本项最高得3分。 （提供以上设备自有或租赁的相关证明材料，租赁合同周期需至少覆盖2026年全年） |
|  | 标准气体 （5分） | 1、投标人提供可追溯到NIST且在有效期内的标准气体的得5分；（提供有效证书） 2、投标人无标准气体的，承诺在中标后1个月内提供的得3分；（提供承诺书并加盖公章） 3、未提供相关内容的得0分。 |
| 企业实力、业绩及实验室 （32分） | SRP（臭氧标准参考光度计）溯源能力 （8分） | 投标人具有SRP（臭氧标准参考光度计）系统建设能力或具有SRP溯源比对至NIST的能力，每有1份证明材料得2分，本项最高得8分。 （提供相关证明材料） |
|  | 平台建设或维护能力 （6分） | 投标人承担过质控平台或运维管理平台建设或维护项目，每提供1个得2分，本项最高得6分。 （提供合同或相关证明材料） |
|  | 企业业绩 （12分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过环境空气自动监测站第三方质控核查业绩或运维网络检查项目，每提供1个得2分，本项最高得12分。 （提供合同，时间以合同签订时间为准） |
|  | 实验室 （6分） | - 投标人自有质量控制的CMA实验室（认证范围需包含SO₂、NO₂、CO、PM10、PM2.5、O3）的得6分； - 投标人无自有实验室，有委托实验室的得3分； - 投标人无自有实验室，承诺中标后3个月内建立或委托具有资质CMA实验室的得1分； - 没有委托实验室且未承诺的得0分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |

包3：省级大气多参数站常规监测设备及站房本体维护服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （15分） | 服务响应方案 （7分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得7分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员（5分） | 为本项目配置的运维技术人员具备环境空气质量自动监测技术人员的运维能力与质控水平（提供省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料），不满足不得分； 所配置的运维技术人员在满足上述要求的基础上，具有环保类专业技术中级职称的，每有1人得1分；具有环保类专业技术高级及以上职称的，每有1人得2.5分；本项最高得5分，限评2人。 （提供人员名单、相关证书及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （3分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得3分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（46分） | 自动站运维服务方案 （7分） | 对投标人的自动站运维服务方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得7分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 自动站质量保证方案 （7分） | 对投标人的自动站质量保证方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得7分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务及人员保障方案 （7分） | 对投标人的应急服务及人员保障方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，承诺协助招标人做好大气站固定资产管理、应急监测等工作的得7分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 站房本体维护方案 （7分） | 对投标人的站房本体维护方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得7分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 备机 （8分） | 投标人应提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器、动态校准仪及零气发生器作为备机，数量和指标均符合招标文件要求的得8分；每缺1项备机扣1分，扣完为止。 （提供以上设备自有或租赁的相关证明材料，租赁合同周期需至少覆盖2026年全年） |
|  | 质量控制 设备 （10分） | 投标人应提供必要的质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、标准温度计、臭氧校准仪及标准气体等，已采购且与招标文件中要求的数量一致或承诺中标后购置的得10分，否则不得分。 （提供以上设备的购置发票、采购合同、租赁协议或承诺书并加盖公章） |
| 企业业绩及实验室 （24分） | 企业业绩 （15分） | 自2022年1月1日以来，投标人具有空气自动监测站运维项目业绩，每提供1个得3分，本项最高得15分。 （提供业绩合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 实验室 （9分） | - 投标人自有质量控制的CMA实验室（认证范围需包含SO₂、NO₂、CO、PM10、PM2.5、O3）的得9分； - 投标人无自有实验室，有委托实验室的得6分； - 投标人无自有实验室，承诺中标后3个月内建立或委托具有资质CMA实验室的得3分； - 没有委托实验室且未承诺的得0分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |

包4：颗粒物在线离子色谱设备运维服务、包5：挥发性有机物监测仪运维服务及包7：传输通道站点2台挥发性有机物监测仪运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （23分） | 服务响应 方案 （3分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得3分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得2分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员（16分） | 投标人为本项目配置1名项目负责人负责所投设备运行维护，该人员工作经验不足3年的得1分；工作经验3年（含）至5年（含）得2分；工作经验超过5年得3分。 （提供人员名单、工作经验相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  |  | 投标人拟派本项目的运维技术人员学历均达本科的得2分；其中含有硕士或高级及以上职称的加3分；本项最高得5分。 （提供相关证明材料） |
|  |  | 投标人拟派本项目的运维技术人员须具备所投采购包中所有运维仪器相应生产厂家出具的培训证明，有1名人员得4分；2名及以上得8分。 （提供相关证明材料） |
|  | 车辆配置（4分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得4分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（47分） | 响应情况 （15分） | 对招标文件技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数要求的得15分，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 运维管理服务方案 （8分） | 对投标人的运维管理服务方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制方案 （8分） | 对投标人的质量控制方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务保障方案 （8分） | 对投标人的应急服务保障方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 管理培训方案 （4分） | - 投标人具备完整的运维人员管理及培训方案的得2分； - 提供本项目拟派的运维技术人员参加各类仪器技术培训证明的得2分。 （提供相关证明材料） |
|  | 标准流量计 （3分） | 投标人配备仪器维护所使用的标准流量计的得2分；具备计量部门出具的校准（检定）证书的加1分；本项最高得3分。 （提供设备的采购合同或购置发票，及相关证书） |
|  | 承诺书 （1分） | 投标人承诺仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应的得1分。 （提供承诺书并加盖公章） |
| 企业业绩及服务质量证明（15分） | 企业业绩 （10分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过所投采购包中的任意1种仪器运维服务项目，每提供1个得2分，本项最高得10分。 （提供合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 服务质量 证明 （5分） | 根据用户对投标人以往运维仪器服务的质量进行评审，每提供1份质量证明文件或用户满意度证明得2.5分，本项最高得5分。 （提供相关证明材料） |

包6：质控实验室及温室气体质控等相关运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （19分） | 服务响应 方案 （6分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得6分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员 （10分） | 投标人为本项目配置的运维技术人员学历均在本科以上的得2分；具备环保类专业技术中级及以上职称的加2分；具有相关设备维修、检查与维护经验3年以上的得2分；本项最高得6分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  |  | 投标人在运维期内安排1名驻场人员得2分；该人员具备质控相关服务1年及以上驻场维护经验的加1分；具有3年及以上驻场维护经验的加2分；本项最高得4分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （3分） | 为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得3分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（32分） | 运维服务方案 （8分） | 对投标人的运维服务方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务保障方案 （8分） | 对投标人的应急服务保障方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 技术支持方案 （8分） | 对投标人的技术支持方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，投标人应具备与招标人质控所使用仪器品牌、型号相对应设备（NIST SRP、BIOS Lab流量计等）的技术支持能力的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 培训方案 （8分） | 对投标人的培训方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
| 企业业绩、实验室及服务质量证明（34分） | 业绩 （16分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过温室气体相关设备的运维服务项目，每提供1个得1分，本项最高得4分。 （提供合同，时间以合同签订时间为准） |
|  |  | 投标人有质控数据联网建设能力，承担过质控数据联网建设项目，每提供1个得2分，本项最高得6分。 （提供合同，时间以合同签订时间为准） |
|  |  | 投标人承担过环境空气自动监测站第三方质控核查项目，每提供1个得2分，本项最高得6分。 （提供合同，时间以合同签订时间为准） |
|  | 实验室 （6分） | - 投标人自有质量控制的CMA实验室（认证范围需包含SO₂、NO₂、CO、PM10、PM2.5、O3）的得6分； - 投标人无自有实验室，有委托实验室的得3分； - 投标人无自有实验室，承诺中标后3个月内建立或委托具有资质CMA实验室的得1分； - 没有委托实验室且未承诺的得0分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |
|  | 实力 （6分） | 投标人具有建设SRP系统和完成SRP传递比对臭氧光度计的能力，每提供1个证明材料得2分，本项最高得6分。 （提供相关证明材料） |
|  | 服务质量证明 （6分） | 根据用户对投标人以往运维仪器服务的质量进行评审，每提供1份质量证明文件或用户满意度证明得2分，本项最高得6分。 （提供相关证明材料） |

包8：大气移动走航方舱及相关设备运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （23分） | 服务响应 方案 （3分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得3分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得2分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员 （16分） | 投标人为本项目配置1名项目负责人负责所投设备运行维护，该人员工作经验不足3年的得1分；工作经验3年（含）至5年（含）得2分；工作经验超过5年得3分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  |  | 投标人拟派本项目的运维技术人员学历均达本科的得2分；其中含有硕士或高级及以上职称的加3分；本项最高得5分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  |  | 投标人拟派本项目的运维技术人员须具备所投采购包中所有运维仪器相应生产厂家出具的培训证明，有1名人员得4分；2名及以上得8分。 （提供相关证明材料） |
|  | 车辆配置（4分） | 为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得4分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（47分） | 响应情况 （15分） | 对招标文件技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数要求的得15分，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 运维管理服务方案 （8分） | 对投标人的运维管理服务方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制方案 （8分） | 对投标人的质量控制方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务保障方案 （8分） | 对投标人的应急服务保障方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 管理培训方案 （4分） | - 投标人具备完整的运维人员管理及培训方案的得2分； - 提供本项目拟派的运维技术人员参加各类仪器技术培训证明的得2分。 （提供相关证明材料） |
|  | 配备仪器 （3分） | 投标人配备仪器维护所使用的标准流量计的得2分；具备计量部门出具的校准（检定）证书的加1分；本项最高得3分。 （提供上述设备的采购合同或购置发票，及相关证书） |
|  | 响应承诺（1分） | 投标人承诺仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应的得1分。 （提供承诺书并加盖公章） |
| 企业业绩及服务质量证明（15分） | 企业业绩 （10分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过所投采购包中的任意1种仪器运维服务项目，每提供1个得2分，本项最高得10分。 （提供合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 服务质量 证明 （5分） | 根据用户对投标人以往运维仪器服务的质量进行评审，每提供1份质量证明文件或用户满意度证明得2.5分，本项最高得5分。（提供相关证明材料） |

包9：汾湖超级站及省级大气多参数站常规监测设备运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （16分） | 服务响应 方案 （6分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得6分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员（14分） | 1、为本项目配置的运维技术人员具备环境空气质量自动监测技术人员的运维能力与质控水平（提供省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料），每有1人得2分，本小项最高得4分； 2、所配置的运维技术人员具有环保类专业技术中级职称的，每有1人得1分；具有环保类专业技术高级及以上职称的，每有1人得2分；本小项最高得4分。 （提供人员名单、相关证书及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 运维车辆 （2分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得2分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（42分） | 自动站运维方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的自动站运维方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 自动站质量保证方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的自动站质量保证方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务及人员保障方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的应急服务及人员保障方案，投标人协助招标人做好大气站固定资产管理、应急监测等工作，做好人员保障情况进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 站房本体维护方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的站房本体维护方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 主要设备备机 （8分） | 投标人应提供SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标自动监测仪器及动态校准仪、零气发生器用作备机，数量和指标均符合招标文件要求的得8分；每缺1项备机扣1分，扣完为止。 （提供以上设备的自有或租赁的相关证明材料，租赁合同周期需至少覆盖2026年全年） |
|  | 质量控制设备 （10分） | 投标人需提供必要的质量控制设备，包括流量计、标准气压计、温度计、臭氧校准仪及标准气体等，已采购且与招标文件中要求的数量一致或承诺中标后购置的得10分，否则不得分。 注：提供以上设备的购置发票、采购合同、租赁协议或承诺书并加盖公章。 |
| 企业业绩及实验室 （27分） | 企业业绩 （21分） | 1、自2022年1月1日以来，投标人承担过空气自动监测站维护项目，每提供1个得3分，本小项满分15分； 2、自2022年1月1日以来，投标人承担过大气超级站运维或销售项目，每提供1个得2分，本小项满分6分。 （提供业绩合同，时间以合同签订时间为准） |
|  | 实验室 （6分） | - 投标人自有质量控制的CMA实验室（认证范围需包含SO₂、NO₂、CO、PM10、PM2.5、O3）的得6分； - 投标人无自有实验室，有委托实验室的得3分； - 投标人无自有实验室，承诺中标后3个月内建立或委托具有资质CMA实验室的得1分； - 没有委托实验室且未承诺的得0分。 （提供相关证明材料或承诺书并加盖公章） |

包10：省中心及汾湖超站新增颗粒物组分特征仪器（水溶性离子在线分析仪、气溶胶质谱仪）运维服务及包11：省中心及汾湖超站新增光化学及雷达仪器（挥发性有机物监测仪、HNO2、甲醛在线监测仪、臭氧激光雷达、颗粒物激光雷达）运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （19分） | 服务响应 方案 （3分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得3分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得2分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员 （12分） | - 投标人为本项目配置1名项目负责人负责所投设备运行维护的得1分；该人员工作经验3年（含）至5年（含）得2分；工作经验超过5年得3分；本小项最高得3分； - 投标人为本项目配置运维技术人员学历均达本科得2分；其中含有硕士或高级及以上职称的加3分；本小项最高得5分； - 投标人拟派本项目的运维技术人员须具备所投采购包中所有运维仪器相应生产厂家出具的培训证明的得4分，每缺1种仪器的培训证明扣1分，扣完为止。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （4分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得4分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（44分） | 响应情况 （15分） | 对招标文件技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数要求的得15分，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 运维管理服务方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的运维管理服务方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量控制方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的质量控制方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急服务保障方案 （6分） | 根据投标文件中所提供的应急服务保障方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得6分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得4分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 运维人员管理方案 （5分） | 根据投标文件中所提供的运维人员管理方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得5分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得1分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 标准流量计 （4分） | 投标人配备仪器维护所使用的标准流量计得2分；具备计量部门出具的校准（检定）证书加2分；本项最高得4分。 （提供上述设备的采购合同或购置发票，及相关证书） |
|  | 承诺书 （2分） | 投标人承诺仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应得2分。 （提供承诺书并加盖公章） |
| 企业业绩及服务质量证明 （22分） | 企业业绩 （14分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过所投采购包中的任意1种仪器运维服务项目，每提供1个得2分，本项最高得14分。 （提供合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 服务质量 证明 （8分） | 根据用户对投标人以往环境监测服务的质量情况进行评审，提供1份质量证明文件或用户满意度证明得2分，本项最高得8分。 （提供相关证明材料） |

包12：大气走航监测车及相关设备运维服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （20分） | 运维技术方案 （8分） | 投标人需提供车载VOC走航分析仪、车载拉曼雷达及车载便携式臭氧雷达等主要设备仪器的运维技术方案进行综合评审，主要内容包括仪器运维技术要点、仪器运维计划、仪器异常处理措施、仪器备品备件保障、标准气体管理、车辆运维措施等。 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得8分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得5分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员（8分） | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有环境类高级及以上职称的得2分；同时项目负责人获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才评定的加2分；本小项最高得4分； 2、投标人为本项目配置的人员具有大气颗粒物组分自动监测技术培训班合格证得2分； 3、投标人为本项目配置的人员具有VOCs或大气中挥发性有机物监测技术培训班合格证得2分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置（4分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得4分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 服务方案及技术要求响应情况 （45分） | 项目实施管理方案 （10分） | 根据投标文件中所提供的项目实施管理方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 质量保障措施 （10分） | 主要内容为运维人员质量控制内容和措施、异常数据的审核与校验、运维质量考核办法等。根据投标文件中所提供的和质量保障措施方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 服务承诺及具体的保密措施 （10分） | 根据投标文件中所提供的服务承诺及具体的保密措施进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 响应情况（15分） | 对招标文件技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数要求的得15分，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 企业业绩及监测车 （20分） | 企业业绩 （16分） | 1、自2022年1月1日以来，投标人承担过大气精准服务类或激光雷达大气环境走航监测类项目，每提供1个得2分，本小项最高得8分； 2、自2022年1月1日以来，投标人承担过VOC类走航项目，每提供1个得2分，本小项最高得4分； 3、自2022年1月1日以来，投标人承担过挥发性有机物监测设备或激光雷达类设备运维项目，每提供1个得2分，本小项最高得4分。 （提供业绩合同或立项证明，时间以合同签订或立项证明时间为准） |
|  | 监测车 （4分） | 投标人配备VOCs走航监测车，每有1辆得2分，本项最高得4分。 （提供相关证明材料） |

包13：大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统及全省VOCs质控审核服务

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）。 |  |
| 机构人员与车辆配置 （17分） | 服务响应 方案 （4分） | 对投标人的服务响应方案进行综合评审，包括但不限于：运维技术支持机构的设立、本地化服务方案、服务网点配置、服务响应时间等。 1、在运维区域2小时车程范围内已设立或承诺中标后设立运维技术支持机构，方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求，服务响应高效快捷的得4分； 2、方案较为合理、基本可行，符合招标文件要求的得3分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得2分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 机构人员（10分） | 1、投标人为本项目配置的运维人员学历均在本科及以上得3分；运维人员中具有环境、电子、自动化或仪器仪表专业的，每有1人加1分，最多加2分；本小项最高得5分； 2、为本项目配置的运维技术人员具备环境空气质量自动监测技术人员的运维能力与质控水平（提供省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料），配置2人的得3分；每多1人加1分，最多加2分；本小项最高得5分。 （提供人员名单、相关证明材料及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明） |
|  | 车辆配置 （3分） | 投标人为本项目配置的运维车辆满足招标文件要求的得3分。 （如自有车辆，须提供车辆牌照、行驶证；如租赁车辆，须提供车辆牌照、行驶证以及租赁合同，且合同周期需至少覆盖2026年全年） |
| 运维服务方案及技术要求响应情况 （40分） | 运维服务方案 （10分） | 对系统的数据集成、质控审核、运维管理、颗粒物与光化学分析，描述4个应用的服务内容和实现方法，根据投标文件中对项目需求理解透彻，能够提供针对大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统的运维实施方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 应急方案 （10分） | 根据投标人提供的应急方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 平台运维方案 （10分） | 根据投标人提供的平台运维方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
|  | 平台培训方案 （10分） | 投标人负责对招标人管理员和操作人员进行平台操作培训，对投标文件中提供培训方案进行综合评审： 1、方案全面合理、切实可行，优于招标文件要求的得10分； 2、方案较为合理、基本可行、符合招标文件要求的得7分； 3、方案欠佳、不完全符合招标文件要求的得4分； 4、未提供相关内容的得0分。 |
| 企业业绩、实力及软件著作权 （28分） | 企业业绩 （16分） | 自2022年1月1日以来，投标人承担过颗粒物组分平台建设或运维相关业绩，每提供1个得4分，本项最高得16分。 （提供合同，业绩时间以合同签订时间为准） |
|  | 企业实力 （6分） | 1、投标人具有较高软件成熟度及系统交付能力，提供相关机构认证、信息系统服务商交付能力评估认证资质材料，每提供1份得2分，本小项最高得4分； 2、投标人具备完善的服务体系、不断强化的服务管理水平和服务能力，具有GB/T27922商品售后服务评价五星认证，认证范围涵盖超站平台的得2分。 （提供有效期内相关证明材料） |
|  | 软件著作权 （6分） | 投标人具有与本项目相关的颗粒物组分及光化学分析类软件自主研发能力并获得软件著作权的，每提供1个得2分，本项最高得6分。 （提供有效期内相关软件著作权证书） |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

# 包1：省控（质控、农村及边界）空气站第三方运维及包2：省控（质控、农村及边界）空气站第三方质控

    - 一、项目说明

根据国家相关规范和技术要求，江苏省环境监测中心拟委托有资质机构对38个省控（质控、农村及边界）空气站的运行维护管理以及质控质保核查开展自2026年1月起至2026年12月的服务工作，上述站点主要分布在13个设区市及部分县市农村地区（详见表4-1）。

省控（质控、农村及边界）空气站运行维护服务范围包括：各站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备（含视频监控、门禁系统、空调、自动灭火器等）、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络电力、通讯、房租等费用。运维工作应接受江苏省生态环境厅、江苏省环境监测中心（以下简称“省监测中心”）、省驻市环境监测中心（以下简称“驻市中心”）质量检查和考核，确保省控（质控、农村及边界）空气站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

质控质保核查工作包括：运维体系检查，通过质控质保核查对省控（质控、农村及边界）空气站运维情况和数据质量情况进行现场考核。投标人对检查结果和检查质量负全部责任。投标人应遵守生态环境部、中国环境监测总站、省生态环境厅、省监测中心关于空气站运行管理的各项规定，如检查期间出台新的空气站运行管理规定，则检查工作按最新规定执行。

表4-1 38个省控（质控、农村及边界）空气站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京仙林 | 质控点 | 南京市栖霞区仙林大道163号－南京大学仙林校区气象观测场 |
| 2 | 南京江宁 | 质控点 | 南京市秦淮路72号－江宁开发区污水处理厂 |
| 3 | 无锡太科园 | 质控点 | 无锡新区太湖国际科技园管委会 |
| 4 | 无锡新渎社区 | 质控点 | 无锡惠山区阳山镇新渎社区居民委员会 |
| 5 | 徐州屯里 | 质控点 | 徐州市泉山区珠山西路屯里村 |
| 6 | 沛县鹿楼 | 农村点 | 鹿楼镇大沙河鸳楼闸闸管所 |
| 7 | 睢宁沙集 | 农村点 | 南水北调睢宁县沙集西闸水质自动监测站 |
| 8 | 常州洛阳中心小学 | 质控点 | 常州市武进区永安里路 |
| 9 | 常州西夏墅 | 质控点 | 常州市新北区阳澄湖路231号 |
| 10 | 溧阳天目湖 | 农村点 | 溧阳天目湖景区内 |
| 11 | 苏州科技学院 | 质控点 | 苏州市新区的苏州科技学院江枫校区内 |
| 12 | 常熟蒋巷 | 农村点 | 常蒋巷村生态环境园内 |
| 13 | 南通陈桥中学 | 质控点 | 南通市港闸区陈桥乡陈桥村 |
| 14 | 南通先锋镇 | 质控点 | 南通市先锋镇苏家埭村村委会 |
| 15 | 通州东社中学 | 农村点 | 南通市通州区东社镇东社中学 |
| 16 | 连云港东西连岛 | 质控点 | 连云港市东西连岛康云油库内 |
| 17 | 连云港大圣湖 | 质控点 | 连云港花果山景区圣湖路圣王矿泉水公司楼顶 |
| 18 | 淮安淮阴师院 | 质控点 | 淮安市长江西路111号 |
| 19 | 淮安食品学院 | 质控点 | 淮安市高教园区枚乘东路 |
| 20 | 盐城职教园 | 质控点 | 盐城市卫生职业技术学院 |
| 21 | 盐城新洋工业园 | 质控点 | 盐城市新洋路58号（亭湖都市创业园) |
| 22 | 扬州汤汪 | 质控点 | 扬州汤汪路汤汪污水处理厂 |
| 23 | 扬州西湖 | 质控点 | 扬州扬子江北路城北自来水厂加压站 |
| 24 | 镇江平昌小学 | 质控点 | 镇江市镇江新区丁岗镇平昌新城 |
| 25 | 镇江万科中学 | 质控点 | 镇江市润州区团山路(万科魅力之城中学） |
| 26 | 丹阳肇巷 | 农村点 | 丹阳市陵口自来水厂内 |
| 27 | 泰州天德湖 | 质控点 | 泰州市鼓楼南路天德湖公园内 |
| 28 | 泰州罡阳 | 质控点 | 泰州市罡阳镇镇政府内 |
| 29 | 兴化李中 | 农村点 | 兴化李中镇 |
| 30 | 宿迁技师学院 | 质控点 | 宿迁市书山路与学海路之间江苏省 |
| 31 | 宿迁银控公司 | 质控点 | 宿城新区气象观测场 |
| 32 | 宿迁嶂山闸 | 农村点 | 宿迁市嶂山闸管理局 |
| 33 | 南京友联 | 边界站 | 南京市浦口区永宁镇友联村 |
| 34 | 宜兴大港 | 边界站 | 无锡宜兴市丁蜀镇大港村 |
| 35 | 丰县沙庄桥 | 边界站 | 徐州丰县沙庄桥水质自动站 |
| 36 | 昆山淀山湖 | 边界站 | 苏州昆山市千灯镇新泾村村委会 |
| 37 | 赣榆塔山水库 | 边界站 | 连云港赣榆县塔山水库 |
| 38 | 太湖野外观测站 | 太湖站 | 苏州市吴中区环太湖大道 |

（注：实际站点根据财政经费拨付情况可能有所变化，具体以实际为准）

表4-2  各站点仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX分析仪 | Thermo | 42i |
| 2 | SO2分析仪 | Thermo | 43i |
| 3 | CO分析仪 | Thermo | 48i |
| 4 | O3分析仪 | Thermo | 49i |
| 5 | 颗粒物（PM10） | METONE | BAM1020 |
| 6 | 颗粒物（PM2.5） | METONE | BAM1020 |
| 7 | 零气发生器 | Sabio | 1001 |
| 8 | 动态校准仪 | Sabio | 4010 |
| 9 | 联网通信校准设备（PLC+工控机+交换机） | 研祥等 | / |
| 10 | 气象六参数 | 维萨拉 | WXT520 |
| 11 | 能见度 | 维萨拉 | PWD52 |

    - 二、省控（质控、农村及边界）空气站运行维护要求（采购包1）

### （一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1.1 投标人需满足生态环境部门对站点仪器设备故障的响应时间要求，应在本分包各站点所在设区市均设有技术服务网点（须提供办事处或房屋租赁证明等材料），并提供本地化服务方案。每4个站点至少配备1名经验丰富运维技术人员，同时确保所投分包地区范围内每个设区市范围内配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。（须车辆牌照、行驶证信息等）。

1.2 投标人在合同签订后1周内，在江苏省环境监测中心配备具有较高素质的常驻工作人员4名（驻场人员须经中心认可，与中心其他项目不可兼任），驻场人员在省监测中心驻场工作时，需配备办公所需的电脑及打印机。同时根据省监测中心要求每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等并配合江苏省环境监测中心开展相关站点的质控检查、数据统计分析及视频监控录像检查等相关工作。省监测中心有权要求投标人撤换不符合运维管理要求的工作人员。

1.3 未经采购人同意，在合同期内不得擅自调整或更换驻场人员，若私自更换驻场人员，按每人10000元进行扣款；未经采购人同意，驻场人员私自参加其他项目服务，按每人每月8000元进行扣款。

1.4 质量控制设备：投标人需要配备必要的质量控制设备，每个站点均须配备1套标准气体，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质；每个设区市范围内至少配备1套流量计、标准压力计、温度计和湿度计。

质控设备配置要求清单

| 质控设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 大、小量程流量计 | 每个设区市1套 |
| 标准气压计 | 每个设区市1套 |
| 标准温、湿度计 | 对应采购包每个设区市1套 |
| 各种标准气体 | 每个站点1套（每套需包含SO2/NO2/CO三种标气） |

1.5主要设备备机：投标人须保证每8个站点配备1套六参数分析仪（SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5）备机（备机监测原理须与原机匹配），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、原理等）、适用性检测证书。投标人中标后，需将备机送到省监测中心指定地点，经省监测中心比对认可后方可使用，如比对不合格，投标人需更换备机或维修后重新参加比对，直至比对合格。

1.6辅助设备备机：投标人须保证至少配置子站数采设备、VPN、零气发生器和动态校准仪备机各2套，臭氧标准传递设备2套。提供相关设备配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、原理等）。

1.7 备品备件和耗材：投标人须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

1.8 投标人应承诺中标后1个月（30日历日）内，向省监测中心提交运维车辆的采购或者租赁的证明材料，否则省监测中心有权以检查单位虚假应标为由解除合同，要求检查单位退还省监测中心已支付的全部费用，并扣除履约保证金，并进一步追究检查单位相关责任。

1.9 投标人应至少给本项目配置的运维人员各配备1套专用仪器维护维修工具。

1.10 中标后承诺按照江苏省生态环境厅和省监测中心要求开展省控（质控、农村及边界）空气站运维交接工作，并承担适当的人员进出保障措施所需经费。提供承诺书

1.11建议本项目潜在投标人提前深入了解现省控（质控、农村及边界）空气站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位对接并承担相应责任。建议于开标日期10日前完成现场勘察，现场勘察联系人及联系方式：钟声025-69586301，丁铭025-69586302。

1.12 投标人具备一定的监测数据分析及报告编制能力，能配合江苏省环境监测中心完成各类分析报告的编制工作。

1.13 在空气自动监测系统运维及管理期间，投标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到江苏省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受江苏省环境监测中心、驻市监测中心和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

1.14 投标人需承诺，中标后按照省监测中心制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作，如违反原环保部《关于环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）中相关内容，将列入不良供应商名单。提供承诺书。

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

2.1 省控（质控、农村及边界）空气站的日常运行维护。

2.2 省控（质控、农村及边界）空气站的日常质量管理。

2.3 省控（质控、农村及边界）空气站的日常安全管理。

2.4 省控（质控、农村及边界）空气站监测数据的日常审核、上报。

2.5 省控（质控、农村及边界）空气站的设备维护保养及维修。

2.6 省控（质控、农村及边界）空气站相关辅助设施及站房的维护、保养、维修。

2.7 省控（质控、农村及边界）空气站数据采集、传输系统、视频监控系统、“全球眼”视频监控平台的维护及维修，保障省控（质控、农村及边界）空气站与江苏省环境监测中心通讯正常。

### （三）运行维护工作目标

投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.1 所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.2 单站设备运行率必须高于90%（含），有效率必须高于80%（含）。

3.3 异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

### （四）运维工作要求

投标人应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1 运维工作一般要求如下：

4.1.1保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

4.1.2 保持站房外20m以内的环境清洁。

4.1.3 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

4.1.4 保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

4.1.5 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

4.1.6 定期检查消防和安全设施。

4.1.7 每次维护后做好系统运行维护记录。

4.1.8 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2 每日工作内容如下：

驻场人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

4.2.1 查看站点数据传输情况及视频监控系统在线情况。

4.2.2 根据视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患、人为干扰隐患。

4.2.3 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

4.2.4对照生态环境部门对省控（质控、农村及边界）空气站仪器设备故障的响应时间要求，发现监测数据异常，应立即通知省监测中心，在每日8时～22时出现的异常，应在4小时内解决或提出解决方案（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23—次日7时出现的异常，应在次日上午10时前解决。

4.2.5 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作。

4.2.6 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

4.2.7 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

4.2.8 投标人对省考站监测数据进行初审，并配合各驻市监测中心将审核数据按时提交省监测中心。

4.2.9 投标人对自动校准未通过的站点，应当在当日12点前采取远程重新校准或者现场校准的方式，查明自动校准未通过的原因，并立即恢复。

每日12时前驻场人员应完成省控（质控、农村及边界）空气站前日各站点原始小时值的审核，上报复核。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应于当日18时前审核报送。

4.3 每周工作内容如下：

每周至少巡检省控（质控、农村及边界）空气站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

4.3.1 查看省控（质控、农村及边界）空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

4.3.2 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

4.3.3 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4.3.4 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

4.3.5 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修（每年4-10月臭氧污染高发季节，不得在9时至20时之间开展臭氧运维及质控工作）。

4.3.6 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护，并定期做好排水工作。

4.3.7 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

4.3.8 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

4.3.9 检查省控（质控、农村及边界）空气站的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

4.3.10 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

4.3.11 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

4.3.12 在冬、夏季节应注意省控（质控、农村及边界）空气站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

4.3.13 应及时清除省控（质控、农村及边界）空气站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

4.3.14 应经常检查避雷设施是否可靠，省控（质控、农村及边界）空气站站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

4.3.15 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

4.3.16 每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

4.3.17 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

4.3.18 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省监测中心汇报。

4.3.19 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.3.20 配合开展视频监控系统的维修维护工作。

4.4 每月工作内容如下：

4.4.1 清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

4.4.2 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

4.4.3 每月对数据和运维记录进行备份。

4.4.4 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

4.5 每季度工作内容如下：

4.5.1 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

4.5.2 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查K0检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

4.5.3 采用臭氧传递标准对省控（质控、农村及边界）空气站臭氧工作标准进行标准传递。

4.6 每半年工作内容如下：

4.6.1 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

4.6.2 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

4.6.3 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.6.4 对能见度仪器进行校准。

4.6.5 检查和校准气象五参数设备。

4.7 每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

所有子站防雷系统每年检测一次，并出具防雷检测合格报告。

4.8 日常运维其他相关要求如下：

4.8.1 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

4.8.2 应及时制定每月工作计划并将进出省控（质控、农村及边界）空气站的具体日期上报省监测中心备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报省监测中心备案。

4.8.3 当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机（备机需通过省中心组织的参比方法比对），开展监测，并同时报告省监测中心，省监测中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

4.8.4 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），投标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告省监测中心。

4.8.5 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

4.9 质量控制要求

投标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

4.9.1 量值溯源要求

投标人在每个省控（质控、农村及边界）空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

投标人应每年将省控（质控、农村及边界）空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送省监测中心开展期间核查工作。每年将省控（质控、农村及边界）空气站所用的臭氧标准向省监测中心提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

4.9.2 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

4.9.2.1 安装时。

4.9.2.2 移动位置时。

4.9.2.3 进行可能影响校准结果的维修或维护后。

4.9.2.4 监测仪暂停工作一段时间后。

4.9.2.5 有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化。

4.9.2.6 超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

4.9.3 质量检查

投标人必须接受省生态环境厅、省监测中心、驻市中心及其委托单位和人员的质量检查。

4.10 质量保证实验室

投标人应具有用于质量控制的CMA实验室（认证范围需包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧），并保证相关手工比对监测样品能在3小时内送至实验室分析。

4.11 系统设备维修要求

4.11.1 维修更换工作要求

投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

4.11.2 设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

### （五）防雷、消防、电力系统及站房本体维护要求

5.1 防雷部分

5.1.1 承担省控（质控、农村及边界）空气站环境空气自动防雷系统的检修、维护任务，并提交具有甲级防雷检测资质的单位出具的防雷检测合格报告。

5.1.2 当首次防雷检测不合格时，江苏省环境监测中心应在收到防雷检测不合格报告30日内对子站防雷系统进行检修和维护。并由具备甲级资质的防雷检测单位进行复测，直至获得防雷检测合格报告。

5.1.3 投标人应在每年度提交38个站点防雷检测合格报告。

5.1.4 防雷检测报告中应包含防直击雷检验检测报告、屏蔽、等电位及接地检测检验报告、低压配电系统浪涌保护器（SPD）检测检验报告。

5.1.5 防雷检测合格周期内，如发生因雷击造成空气自动站仪器损坏的（直击雷除外），投标人应负责相关仪器的维修或更换费用。直击雷的评判，由投标人委托省级以上气象部门防雷检测中心现场评判并出具相应的正式报告。

5.2 消防部分

5.2.1 合同签订后30日内负责为38个空气自动站房各配备2L灭火器两只。

5.2.2 必须确保38个省控（质控、农村及边界）空气站消防灭火器材可正常使用，且保证合同签订之日起至2026年12月31日相关消防灭火器材在有效期内。

5.3 电力系统

5.3.1 负责38个省控（质控、农村及边界）空气站站房电力系统预防性检修与维护，投标人应在合同期签订后30日内对站房的电力系统进行一次整体性检查，如发现安全隐患，及时通知相关投标人。

5.3.2 检查项目中包含：稳压电源，温控系统日常维修及年度检查维护。

5.3.3 当站房内总供电线路出现故障时，应在3个工作日内解决故障。

5.3.4 当站房内稳压电源出现故障时，应在2个工作日内解决故障。

5.4 站房部分

5.4.1 负责38个省控（质控、农村及边界）空气站站房内桌椅、实验台的维护与维修；当出现实验台损坏、桌面起皮、座椅无法正常使用等现象，投标人应在合同签订后30日内予以维修或更换。

5.4.2 承担38个省控（质控、农村及边界）空气站站房安全性维护任务，包括站房爬梯、护栏等；投标人应在合同期内对站房的爬梯、护栏进行一次全面的检查，如发现损坏或接业主方通知有损坏情况的，应在一周内前往现场并维修完毕。

5.4.3 负责站房预防性防水保障工作，在本合同期内雨季到来之前进行1次站房整体性防水检查与维修。

5.4.4 负责对站房内外损坏与锈蚀部分进行维护或翻新。

5.5 运维记录及报告

运维期满后15日内，提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关技术记录。

5.6其他

5.6.1投标人应提供详细的针对本项目的服务方案。

5.6.2负责处理38个省控（质控、农村及边界）空气站站房电流电压、温湿度数据无法上传的故障处理。

5.6.3承担江苏省环境监测中心安排的与该项目有关的其他工作。

5.6.4每季度对防雷、消防、电力系统及站房本体等进行周期性维护。

### （六）光纤专线及全球眼平台服务的租用及视频监控系统的运维

为保证我省38个省控（质控、农村及边界）空气站环境空气自动监测数据的稳定传输并实时监测站点内外仪器设备的运行情况，投标人应支付38个省控（质控、农村及边界）空气站光纤专线及全球眼平台服务的租用费用，并对现场视频监控设施开展运维及维修工作，主要要求如下：

6.1 投标人应对整个视频监控系统负责，确保网络通畅、设备运行正常。投标人应随时接受省环境监测中心的调度，及时解决视频监控系统出现的问题。在维保期内发生的硬件故障，投标人应在3小时内予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。保修期内出现故障，如在24小时内不能解决问题，应免费在48小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。

6.2 投标人须针对视频监控设施制定保养检修计划并按期进行。按计划定期到达现场对视频监控设施进行维护，确保设备运行正常、摄像头整洁清晰。

6.3 投标人应安排人员负责视频监控设备的监控工作，认真、及时做好监控维护记录，汇总各视频监控设备的状态和维护解决情况，每月报省环境监测中心，书面报告作为考核依据之一。

6.4 维保期内，投标人负责对其提供的设备（含所有软硬件）进行维修，不收取额外费用。

6.5 投标人应完成现有故障设施的维修，确保设备正常运行。在服务到期后，投标人应完成所有设施的检修，确保交接给新托管方的设施运行正常。

6.6 投标人须确保站点网络使用安全，未经同意严禁在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件。

### （七）监督考核要求

7.1 监督管理

7.1.1 数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

7.1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，江苏省环境监测中心有权终止合同。

7.1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实省监测中心有权终止运维合同。

7.1.4 省监测中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以在全省环境监测系统通报或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

7.1.5 违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实省监测中心有权终止运维合同。

7.2 考核办法

每季度由省监测中心和第三方质控质保核查单位组织对运维中标单位绩效（职责履行情况）进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

7.2.1 数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

7.2.2 两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

7.2.2.1 两率部分（50分)

当单站设备运行率高于90%（含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

（1）单站监测数据有效率高于95%（含）的，两率得分=50分。

（2）有效率在90%（含）-95%的，两率得分=实际有效率×50分。

（3）有效率在80%（含）-90%的，两率得分=实际有效率×90%×50分。

7.2.2.2 运行维护部分（50分）

运行维护部分每季度由省监测中心和第三方质控中标商组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制。扣分细则如下表：

表4-2-1省控（质控、农村及边界）空气站空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求，站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 |  | 1、现场检查中省监测中心或质控单位发现未取得上岗证的人员独自参加本项目运维工作，本站点当季度每月扣10分 2、针对站房环境保障情况、采样系统维护效果、仪器日常维护效果等检查结果，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 3、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |  |
|  |  | 采样管路连接是否规范， |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa； |  | 根据省监测中心或第三方质控商QA/QC质控核查情况打分，出现此类现象的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过 |  |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 未经同意在工控机中加装各类远程软件，qq、微信等数据传输、聊天软件等 |  | 发生网络安全问题，当季度每月扣5分，因网络安全漏洞，被有关部门通报的，当季度每月扣10分，扣站点运维经费。 |
|  |  | 现场运维每周例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等 |  | 缺失每次（项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录 |  | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录 |  | 缺失每参数当季度每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录 |  | 缺失每参数当季度每月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录， |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 每年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告， |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场、4小时解决或提出解决方案 |  | 未做到的每次扣3分 |

7.2.3考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分。

7.3运维费核算方法

绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

投标人在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同，履约保证金不予退还。

7.4其他规定

运维机构有下列情形之一的，省监测中心将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向省监测中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，发现投标人未达到省生态环境厅和省监测中心运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

省监测中心有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与省控（质控、农村及边界）空气站运维管理相关的工作。

三、质控质保核查要求（采购包2）

### （一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1.1 投标人应在江苏省内设有3个（含）以上的技术服务网点（需提供办事处或房屋租赁证明等材料），并提供本地化服务方案。应保证配备的专业技术人员数量（核查人员部分应具备本科以上学历，且具有环境、电子、自动化或仪器仪表等专业背景）以及质控专用车辆数量不少于下表要求的数量。

表4-3-1 车辆人员配备情况表

| 采购包 | 质控车辆 | 现场核查人员 |
| --- | --- | --- |
| 包2：省控（质控、农村及边界） 空气站第三方质控 | 3 | 6 |

1.2 投标人需在合同签订后一周内在江苏省环境监测中心配备具有较高素质的常驻工作人员1名（不得与中心其他项目重复），主要从事每日实时监控各站点的运维情况、数据审核、质控检查及数据统计分析工作。在省监测中心常驻工作人员应接受省监测中心管理，省监测中心有权要求投标人撤换不符合运维管理要求的工作人员。驻场人员在省监测中心驻场工作时，需配备办公所需的电脑及打印机。

针对上述内容，投标人须按要求提供承诺书并加盖公章（格式自拟）。

1.3质控核查设备：投标人应配备不少于3套检查所需的工具、标准流量计、阿斯曼干湿球计、标准压力计、精密罗盘或经纬仪；每个中标单位至少配备1套标准气体、零气发生器、动态校准仪、臭氧校准仪。

1.4 核查用设备与标准品要求

1.4.1 所使用标准气体需要为可追溯至NIST的进口标准气体；使用的臭氧校准设备需在江苏省环境监测中心NIST SRP 52#传递的一级标准光度计进行传递后使用。

1.4.2 5ml-30L标准流量计，要求精度≤±2%。

1.4.3 传统机械式风向风速仪，可校准风速、风向，用于与站房上安装的气象设备进行比对测试。

1.4.4 阿斯曼干湿球计，用于进行温度湿度的测量。

1.4.5 标准大气压力传感器。

1.4.6 精密罗盘或经纬仪，用于进行风向的校准。

1.4.7 所有核查用的设备均由投标人自备，且每台设备均具有相关计量部门的计量认证证书，且使用时，应在取得的证书有效期内，并根据业主要求定期送省监测中心开展期间核查工作。

1.5检查单位应承诺（提供承诺书并盖章）中标后1个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆和运维检查设备，并向省监测中心提交已有采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖2026年全年），否则省监测中心有权以检查单位虚假应标为由解除合同，要求检查单位退还省监测中心已支付的全部费用，并扣除履约保证金，并进一步追究检查单位相关责任。

1.6投标人有用于质量控制的CMA实验室（认证范围需包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧），并保证相关手工监测样品能在3小时内送至实验室分析。

### （二）工作目标

2.1 运维体系检查任务完成率100%。

2.2 异常数据检查任务完成处理率100%。

2.3 数据质量监督检查任务完成处理率98%。

2.4 双随机检查任务完成处理率98%。

### （三）工作形式

3.1 投标人需提供详细的质控检查（QC）、质保核查（QA）方案，其中QC核查不通知运维单位，独立完成核查工作，QA质控核查单位应与运维单位共同完成，并在相关记录上由质控单位和投标人签字确认。

3.2 按照江苏省环境监测中心制定的《环境空气自动监测现场检查内容及评分表》相关技术要求，合同期内对现有38个站点每季度进行1次QC检查，共计152次，合同期内对现有38个站点进行1次QA核查，共计38次，QA和QC不得同时进行，并省监测中心的要求，确保各站点仪器正常运行。

3.3 合同期内需按时提交站点查核报告（内容包括：站点季度及年终检查报告汇总、运维单位工作评价等），江苏省空气自动监测站运维管理质量品质改善建议书（运维单位运维工作改善建议、运维品质改善管理建议等）。

3.4 应根据江苏省环境监测中心的要求，开展其他空气自动监测质量相关的其他工作。

### （四）工作内容

投标人应根据江苏省环境监测中心制定的《环境空气自动监测现场检查内容及评分表》相关技术要求开展工作，需按照省监测中心要求制定、完成每月的检查计划。每季度全部站点开展1次QC检查，每年全部站点开展1次QA核查。检查内容包括不限于：

4.1 质控检查（QC）工作内容至少需包含如下：

4.1.1 检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。

4.1.2 观察并记录站房周边变化，是否会有影响空气站房采样、局部污染等对测值带来影响的环境变化。

4.1.3 气态污染物分析仪（SO2、NOX、CO、O3）需对其精密度、响应时间、零点检查，并记录最终测试的情况。

4.1.4 颗粒物分析仪需对其流量及内部参数值检查、COUNT值测试、背景值检查、气密性、采样相关温度、压力传感器进行检查，并记录最终测试的情况。

4.1.5 采样管路、采样部件的清洁度、密封度检查。

4.1.6 站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物质更换日期，并记录相关情况。

4.1.7 检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。

4.1.8 检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。

4.1.9 检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头。

4.1.10 对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。

4.1.11 日常运维任务完成情况（查看记录）

4.1.12 异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）。

4.1.13 数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）。

4.1.14 运维人员情况（检查运维人员配置情况）。

4.1.15 核查异常报警时段视频。

4.1.16 档案管理情况等（查看记录）。

质控质保核查单位需安排专门的审核人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告省监测中心。

4.2 质保核查（QA）工作内容至少需包含如下：

4.2.1 现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计等，与省中心相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。

4.2.2 现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。

4.2.3 现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。

4.2.4 现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

4.2.5 通过经典方法与现场气象参数设备进行平行比对，检查气象参数分析仪测值的准确性。

### （五）报告编写要求

5.1 年度检查报告，年度检查完毕后一个月内，第三方核查方应根据一个站点年内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。

5.2 月度查核报告，每月检查完毕后，应对已完成检查子站的检查结果，进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，检查完成后5个工作日内提交。

5.3 根据年度检查的结果，向省环境监测中心提交江苏省空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

### （六）监督考核要求

江苏省环境监测中心组织开展运维检查成效的考核，对达不到要求的或违规操作的，江苏省环境监测中心可以扣减相应费用，并有权终止合同。

6.1 监督管理

6.1.1 数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

6.1.2 江苏省环境监测中心对中标人提供的运维现场检查服务每季度考核一次。如中标人未能按招标要求提供合同全部服务，且未能在省中心要求的整改期内完成整改，有权解除合同

6.1.3 现场检查单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，有权终止合同，并追究相关法律责任。

6.2 考核办法及经费支付

6.2.1 合同期内各考核时段未完成现场质控检查，该站点考核为0分，不支付该站点当季度检查费用。站点重要参数变更未发现，当季度该站点考核总分为0，不支付该站点当季度检查费用。

6.2.2 在现场检查期间，投标人未开展原定质控活动或质控活动不规范、不合格（质控活动包括不限于更换滤膜、流量检查/校准、零跨检查/校准、臭氧量值溯源、精密度检查、标准膜测试、准确度检查、气密性检查等）且质控质保核查单位未发现的，根据项目数量本季度每次•项扣除1-5分。造成数据异常后果严重的，当季度该站点考核总分为0，不支付该站点当季度检查费用。现场检查工作完成后，未恢复仪器正常采样状态，视情节和数据影响程度，适当扣除该站点当季检查部分经费。

6.2.3 每季度提交的考核报告中存在如结果评判错误、检查结果错误，根据考核结果的影响程度，每次•项扣除1-5分。

6.2.4 在各项检查中，发现存在明显运维问题或数据质量问题而质控质保核查单位未发现的，根据问题严重程度，酌情扣除质控质保核查单位本点位相关费用，扣减的费用不低于质控质保核查单位本点位本季度25%的运维体系检查费用。

6.2.5 质控质保核查单位未按照省监测中心要求，未及时提供本月例行汇报材料和报告的，或例行汇报材料和报告不符合省监测中心要求的，根据程度，酌情扣减本月全部例行检查费用的5%-10%。

6.2.6 存在弄虚作假、泄露检查结果、欺瞒省监测中心行为的，省监测中心有权立即终止该省检查合同，履约保证金不予退还。

6.2.7 运维检查单位被扣除的费用，省监测中心有权根据相关规定对其重新支配，用于委托其他检查单位开展省控大气环境监测网其他检查任务。

绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维检查费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维检查费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维检查费；低于80分的不支付该站点当期全额运维检查费。

四、商务条款

### （一）质保期

按项目需求和技术规范中所提要求

### （二）售后技术服务要求

按项目需求和技术规范中所提要求

### （三）投标报价

投标文件中的总价为所投采购包空气自动监测站的运维或质量核查报价总价（必须按照单站点报价×数量计算），报价按照燃油费、路桥费、车辆折旧费、文件报告打印复印费、管理费、耗材费（颗粒物纸带）、备品备件费、站房空调稳压电源等仪器以外设备维护费、财产保险费、质控费用（钢瓶气费用）、比对和质控设备折旧费、不可预见费、税费及其他费用等分项报价，其中的单价和总价，均采用人民币报价，报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

### （四）备品备件及耗材等要求

按项目需求和技术规范中所提要求。

# 包3：省级大气多参数站常规监测设备及站房本体维护服务

# 一、项目概况

本项目包含省级大气多参数站常规在线监测仪器等设备维护服务及站房本体维护服务，主要运维仪器包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪，以及零气发生器、动态校准仪、黑炭等，TSP、PM1、氨气、硫化氢及辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、制冷系统等。（详见表1-1）

表1-1省级大气多参数站常规监测设备及站房本体维护设备清单及分项预算

| 类别 | 仪器名称 | 生产厂家 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规在线设备 （12台/套） | PM2.5（β射线） | 赛默飞（5030i） | 12 |
|  | PM10（β射线） | 赛默飞（5030i） |  |
|  | ▲SO2 | TAPI (100E) |  |
|  | ▲NO2 | TAPI (200E) |  |
|  | ▲CO | 苏力（G1050A） |  |
|  | ▲O3 | 苏力（G1060A） |  |
|  | ▲零气发生器 | 苏力（G1210A） |  |
|  | ▲动态校准仪 | 苏力（G1200A） |  |
|  | TSP | Metone（F701） | 2 |
|  | PM1 | Metone（F701） | 2 |
|  | 黑炭仪 | 塞克玛（aethalometer） | 3 |
|  | 氨气、硫化氢 | 赛默飞（450i、17i） | 4 |
| 站房本体维护 |  |  | 4 |
| 合计 |  |  | 27 |

# 二、项目需求

2.1总体要求

2.1.1投标人应提供详细的运维管理服务方案。包含耗材、维修费用。

2.1.2投标人需至少配备2名具备较高素质的运维专业技术人员，运维人员主要从事每日实时监控站点各类仪器的运维情况、协助环境监测等相关工作。

2.1.3投标人应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计（须具备计量检定部门的校准报告）、各种标准气体、臭氧校准仪等。

表2-1投标人配备质量控制设备清单

| 质控设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 各种量程流量计 | 大、小流量各1套 |
| 标准气压计 | 1 |
| 标准温度计 | 1 |
| 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 零气发生器 | 1 |
| 动态校准仪 | 1 |
| 臭氧校准仪 | 1 |

2.1.4投标人应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.1.5投标人需具备本地化服务的能力，需保证仪器故障发生时间4小时内（8:00-22:00）或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器（限表1-1打▲部分）。

2.1.6投标人至少配备与表1-1中打▲部分的分析仪备机各1套。

2.1.7投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.1.8在空气自动监测系统代维护及管理期间，投标人应严格按照招标人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受省环境监测中心的定期、不定期检查和考核。

2.1.9在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.10投标人为实施本项目至少配置1辆专用车辆。

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保表1-1中动态校准仪及零气发生器外的所有分析仪在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保表1-1中动态校准仪及零气发生器外的所有分析仪有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

2.3运维工作内容

站点的日常运行维护、常规6参数及TSP、PM1、黑炭仪、氨气、硫化氢的运维工作。

2.4运维工作要求

2.4.1每日检查;驻场人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录。

2.4.2每周巡检:运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。按招标人安排的值班表每周在站房值班一天，开展清洁卫生和安全检查工作。

2.4.2.1站房基本功能及安全检查：运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

2.4.2.1.1站房照明系统是否正常；

2.4.2.1.2室内温湿度是否正常；

2.4.2.1.3站房有无漏水、破损现象；

2.4.2.1.4检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

2.4.2.1.5检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

2.4.2.1.6站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）。

2.4.2.2仪器设备功能参数检查及维护:运维人员应对各仪器设备参数进行检查，包括：

2.4.2.2.1查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

2.4.2.2.2检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

2.4.2.2.3检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

2.4.2.2.4检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

2.4.2.2.5对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；检查颗粒物分析仪的温度、压力传感器和时钟；

2.4.2.2.6对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准；

2.4.2.2.7对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；

2.4.2.2.8在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

2.4.3月度巡检

2.4.3.1清洗颗粒物分析仪切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

2.4.3.2检查颗粒物分析仪监测仪、气态污染物分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查颗粒物分析仪的温度、气压和时钟；

2.4.3.3 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

2.4.3.4对数据进行备份；

2.4.3.5使用指北针或指南针核查气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）。

2.4.4季度巡检

2.4.4.1至少清洗一次采样总管及采样风机；

2.4.4.2对气态分析仪进行多点线性检查；

2.4.4.3对颗粒物进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

2.4.5半年巡检

2.4.5.1检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2.4.5.2对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准，采用省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

2.4.5.3 检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

2.4.6年度巡检

2.4.6.1对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

2.4.6.2更换所有泵组件（易损件）。

2.5运维记录与报告

2.5.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

2.5.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

2.5.3每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

2.5.4运维单位需具备相关实验室分析能力，必要时配合招标人单位开展自动检测设备与实验室分析比对测试工作。

2.5.5 运维单位需具备一定的数据分析能力，重污染天气发生时，运维单位需配合招标人开展数据分析工作，并编制相关分析报告。

2.5.6依据运维总结报告制作汇报材料向招标人进行总结性汇报。

2.6质量保证实验室

投标人应具有用于质量控制的CMA实验室，并保证相关手工监测样品（限表1打▲部分）能在3小时内送至实验室分析，投标人应根据省环境监测中心的相关要求，开展手工与自动样品的比对分析工作。

2.7 网络安全：投标人须确保站点网络使用安全，未经同意严禁在工控机中加装各类远程软件，QQ、微信等数据传输、聊天软件。

# 三、省级大气多参数站防雷、消防、电力系统及站房本体维护

3.1防雷部分

3.1.1承担省级大气多参数站防雷系统的检修、维护任务，并提交具有甲级防雷检测资质的单位出具的防雷检测合格报告；

3.1.2当首次防雷检测不合格时，甲方应在收到防雷检测不合格报告30日内对省级大气多参数站防雷系统进行检修和维护。并由具备甲级资质的防雷检测单位进行复测，直至获得防雷检测合格报告；

3.1.3中标方应每年度提交多参数站防雷检测合格报告；

3.1.4防雷检测报告中应包含防直击雷雷检验检测报告、屏蔽、等电位及接地检测检验报告、低压配电系统浪涌保护器（SPD）检测检验报告；

3.1.5防雷检测合格周期内，如发生应雷击造成多参数站内仪器损坏的（直击雷除外），中标方应负责相关仪器的维修或更换费用。直击雷的评判，由中标方委托省级以上气象部门防雷检测中心现场评判并出具相应的正式报告。

3.2消防部分

3.2.1合同期签定后30日内负责更换过期消防器材；

3.2.2必须确保多参数站房消防灭火器材可正常使用，且保证合同签订之日起至2026年12月31日相关消防灭火器材在有效期内。

3.3电力系统

3.3.1负责对多参数站房电力系统预防性检修与维护，中标方应在合同期签定后30日内对站房的电力系统进行一次整体性检查，如发现安全隐患，及时通知相关运维单位；

3.3.2检查维护包含强电和弱电两个部分 ；

强电部分：配电箱、稳压电源、空调、除湿机、照明、插座及电源接插线板；

弱电部分：门禁、移门控制、摄像监控。

3.4站房部分

3.4.1多参数站站房的检修项目：

3.4.1.1受损墙面补漆；

3.4.1.2更换变形与损坏防静电地板；

3.4.1.3房顶所有开孔位置重新打胶、补漏；

3.4.1.4对屋顶步道、不锈钢楼梯、站房围栏检查修整；

3.4.1.5站房内部桌椅损坏或因站房漏水导致桌面起皮、损坏的维修等。

3.4.2多参数站站房底部钢结构（站房平台）检修项目:

3.4.2.1楼梯与围栏安全检查修整；

3.4.2.2如站房平台钢化玻璃破损，7日内完成更换；

3.4.2.3站房底部重新打胶并清除底部积水一次；

3.4.3.4站房平台补漆。

3.5卫生保洁：

3.5.1站房内部、房顶、外墙面、楼梯、过道清洁（每15日1次）；

3.5.2对8台空调机组（包含室内外机）定期清洗（每60日1次）。

# 包4：颗粒物在线离子色谱设备运维服务

# 一、项目概况：

自2012年以来，江苏省环境监测中心配置了在线离子色谱——气体组分及气溶胶监测系统——MARGA(以下简称MARGA），目前运行状况良好，处于连续采样、分析状态。

表1-1线离子色谱设备运维服务项目仪器清单

| 仪器名称 | 生产厂家（型号） | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物在线离子色谱设备运维服务 | 瑞士万通Marga-2080 | 26 |

# 二、项目需求

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件及维修等，具体要求如下：

2.1总体要求

2.1.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.1.2投标人需至少配备2名有经验运维专业技术人员。运维技术人员应具备良好的教育背景与专业能力。鼓励团队中配置具有硕士学历或环保类高级及以上职称的专业人员。运维技术人员须接受过所投产品生产厂家组织的专业系统培训，以确保其对设备性能、操作流程及日常维护具备充分的认知与实践能力。提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.1.3投标人在服务区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，需保证仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应。应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案。

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照招标人要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6  数据分析和审核：按招标人要求，开展平台上每日数据在线审核工作。

2.1.7大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.1.8  故障响应：接到用户故障信息后，2小时内远程协助，根据耗材与维修情况第一时间现场响应。

2.1.9  运维记录与报告

2.1.9.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单；

2.1.9.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录；

2.1.9.3每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议；

2.1.9.4依据运维总结报告向招标人进行总结性汇报。

2.1.10  辅助服务要求

2.1.10.1仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作；

2.1.10.2定期配合招标人开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

2.1.10.3每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

2.1.10.4按招标人安排的值班表每周在站房值班1天，开展清洁卫生和安全检查工作；

2.1.10.5运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作；

2.1.11投标人为实施本项目至少配置1辆专用车辆。

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

# 三、在线离子色谱运维需求

3.1技术运维要求

3.1.1每日例行质量控制检查：每日远程登陆仪器检查阴、阳离子柱压，采样流量，内标响应状况等仪器参数，及时填写日质控记录。

3.1.2每周例行质控：现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，依据周期更换采样单元过滤头、吸收液和淋洗液，检查进样系统是否有气泡，数据库数据检查、备份，负责对仪器工作区域进行保洁，及时填写质量控制记录。

3.1.3每月预防性质量查核：清洗室外切割器，排除管路气泡，更换保护柱滤芯，对各传动部件进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况，填写预防性维护记录。每月进行一次采样流量核查工作，确保与仪器规定的采样流量相符，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

3.1.4每季度系统性质量控制：每季度需进行一次分析单元标定及采样单元的清洗工作。

3.1.4.1每季度清洗采样总管一次，依据阴、阳离子柱状态，在需要的情况下及时更换色谱柱，对所有配制和储存溶液的容器进行除菌，及时填写相关记录；

3.1.4.2每季度进行一次采样单元与样品前端收集单元清洗，每次清洗时间不得低于12小时，系统自清洗状态恢复至分析状态不得低于4小时；

3.1.4.3根据用户需求配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录，若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、重污染等特殊天气时，上述维护和质控工作可依据用户需求进行延期；

3.1.5每半年质量查核：每半年更换阴阳离子进样系统定量环，更换阴阳离子柱淋洗液过滤头，及时填写相关记录。

3.1.6每年核查一次Marga的系统背景值，并根据用户需求配置不同浓度的SO2标准品，验证全系统对SO2的回收效率，并及时填写记录。

3.1.7每年质量评价：每年度对MARGA进行全年运行质量评价，及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

3.1.8根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。

3.1.9辅助设备保障：依据周期更换颗粒物水溶性组分质控比对分析仪的淋洗液、保护柱滤芯、阴、阳离子色谱柱等耗材，定期开展设备标定工作，保证仪器正常稳定运行。

3.2质控要求

3.2.1仪器运行期间，根据用户需求每季度配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录。

3.2.2每月进行一次采样流量核查工作，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

3.3辅助要求

3.3.1配合招标人开展离线样品分析工作。

3.3.2配合招标人开展有机酸分析工作。

# 包5：挥发性有机物监测仪运维服务

# 一、项目概况：

江苏省环境监测中心于2012年购置武汉天虹TH-300B型在线有机物监测仪（以下简称在线VOC），设备于2012年9月安装、试运行，至2012年12月通过技术验收。仪器主体配置如下：预浓缩单元为enteck采样、预浓缩系统，GC/FID/MS分析单元为安捷伦科技有限公司的Agilent Technologies 7890A与Agilent Technologies 5975C型分析仪，辅助设备为Peak氢气发生器、4600型标准气体稀释仪等。该设备目前用于走航方舱执行各类走航定点监测任务。此外于2019年购置中科三清CIA Advantage-xr在线有机物监测仪（以下简称在线VOC），设备于2019年10月安装、试运行，至2020年12月通过技术验收。目前该设备运行状况良好，处于连续采样、分析状态。

表1-1挥发性有机物监测仪运维服务项目仪器清单

| 仪器名称 | 生产厂家（型号） | 分项预算 （万元/年） | 仪器存放站点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线有机物监测仪 | 武汉天虹（TH-300B） | 22 | 移动走航方舱 |
| 在线有机物质控设备 | 中科三清（CIA-xr） | 16 | 中心多参数站 |
| 合计 |  | 38 |  |

# 二、项目需求

本设备运维服务项目为技术运维服务，内容包括设备运行所需的耗材、配件供应及相关维修保障等，不包含标气。其中，挥发性有机物监测仪1因使用年限较长，维修频率及维修成本较高，导致整体运维费用相应提升。此外，服务范围还包括因应挥发性有机物监测仪1赴各地执行走航监测任务所产生的差旅费用。

2.1总体要求

2.1.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.1.2投标人需至少配备2名运维专业技术人员。运维技术人员应具备良好的教育背景与专业能力。鼓励团队中配置具有硕士学历或环保类高级及以上职称的专业人员。运维技术人员须接受过所投产品生产厂家组织的专业系统培训，以确保其对设备性能、操作流程及日常维护具备充分的认知与实践能力。提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.1.3投标人在服务区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，需保证仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应。应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案。

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照招标人要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6按招标人要求，开展平台上数据在线审核工作。

2.1.7投标人为实施本项目至少配置1辆专用车辆。

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

2.3技术运维要求

2.3.1每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登陆仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见表1）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录。

2.3.2每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录。

2.3.3每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录。

2.3.4每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）。

2.3.5每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录。

2.3.6每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

2.3.7数据分析与审核。按招标人要求，依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作。

2.3.7.1 按招标人要求开展每日数据在线审核工作；

2.3.7.2每周一10：00前提交上一周完整监测数据报表（excel格式），报表内容包含内标响应、外标校准、经质控审核的浓度数据，数据模板由用户提供；

2.3.7.3每月第一周提交上月月度质控数据报表（excel格式）；

2.3.7.4每季度提交上一季度内、外标法质控结果和质控评价报表（excel格式）。

2.3.8质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

2.3.9大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.4质控要求

2.4.1仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度PAMS标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

2.4.2每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差。

2.4.3每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度。

2.5运维记录与报告

2.5.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

2.5.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

2.5.3每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

2.5.4依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向招标人进行总结性汇报。

2.6辅助服务要求

2.6.1每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理。

2.6.2按招标人安排的值班表每周在站房值班1天，开展卫生清洁和安全检查工作。

2.6.3仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作。

2.6.4定期配合招标人开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划。

2.6.5运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

2.6.6 协助招标人完成该设备在其它平台如方舱等的安装、调试、质控工作。

表2-1  外标法（每日连续校准CC）所需控制物种清单

| 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 29 | 2,3-二甲基戊烷 |
| 2 | 乙烯 | 30 | 3-甲基己烷 |
| 3 | 丙烷 | 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 |
| 4 | 丙烯 | 32 | 正庚烷 |
| 5 | 异丁烷 | 33 | 甲基环己烷 |
| 6 | 正丁烷 | 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 |
| 7 | 乙炔 | 35 | 甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 36 | 2-甲基庚烷 |
| 9 | 1-丁烯 | 37 | 3-甲基庚烷 |
| 10 | 顺-2-丁烯 | 38 | 正辛烷 |
| 11 | 环戊烷 | 39 | 乙苯 |
| 12 | 异戊烷 | 40/41 | 间、对-二甲苯 |
| 13 | 正戊烷 | 42 | 苯乙烯 |
| 14 | 反-2-戊烯 | 43 | 邻-二甲苯 |
| 15 | 1-戊烯 | 44 | 正壬烷 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | 45 | 异丙苯 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 46 | 正丙苯 |
| 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 47 | 间乙基甲苯 |
| 19 | 2-甲基戊烷 | 48 | 对乙基甲苯 |
| 20 | 3-甲基戊烷 | 49 | 1,3,5-三甲基苯 |
| 21 | 异戊二烯 | 50 | 1,2, 4-三甲基苯 |
| 22 | 正己烷 | 51 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 23 | 1-己烯 | 52 | 邻乙基甲苯 |
| 24 | 甲基环戊烷 | 53 | 正癸烷 |
| 25 | 2,4-二甲基戊烷 | 54 | 间二乙基苯 |
| 26 | 苯 | 55 | 对二乙基苯 |
| 27 | 环己烷 | 56 | 正十一烷 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 57 | 正十二烷 |
| 58 | 甲醛 | 65 | 2 -丁酮 |
| 59 | 乙醛 | 66 | 正丁醛 |
| 60 | 丙烯醛 | 67 | 苯甲醛 |
| 61 | 丙酮 | 68 | 戊醛 |
| 62 | 丙醛 | 69 | 间甲基苯甲醛 |
| 63 | 丁烯醛 | 70 | 己醛 |
| 64 | 甲基丙烯醛 | 95 | 一溴二氯甲烷 |
| 71 | 二氟二氯甲烷 | 96 | 三氯乙烯 |
| 72 | 一氯甲烷 | 97 | 1,2-二氯丙烷 |
| 73 | 氯乙烯 | 98 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 74 | 丁二烯 | 99 | 1,4-二氧六环 |
| 75 | 一溴甲烷 | 100 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 76 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 101 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 77 | 氯乙烷 | 102 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 78 | 一氟三氯甲烷 | 103 | 4-甲基-2-戊酮 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | 104 | 二溴一氯甲烷 |
| 80 | 二氯甲烷 | 105 | 四氯乙烯 |
| 81 | 二硫化碳 | 106 | 2-己酮 |
| 82 | 1,2,2-三氯-1,1,2-三氯乙烷 | 107 | 1,2-二溴乙烷 |
| 83 | 反1,2-二氯乙烯 | 108 | 氯苯 |
| 84 | 甲基叔丁基醚 | 109 | 四氯乙烷 |
| 85 | 顺1,2-二氯乙烯 | 110 | 三溴甲烷 |
| 86 | 三氯甲烷 | 111 | 1,3-二氯苯 |
| 87 | 四氢呋喃 | 112 | 对二氯苯 |
| 88 | 乙酸乙烯酯 | 113 | 氯代甲苯 |
| 89 | 1,1,1-三氯乙烷 | 114 | 邻二氯苯 |
| 90 | 四氯化碳 | 115 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 |
| 91 | 乙酸乙酯 | 116 | 萘 |
| 92 | 异丙醇 |  |  |
| 93 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
| 94 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |

# 包6：质控实验室及温室气体质控等相关运维服务

# 一、项目概况

本项目包含省建站数据联网及远程质控服务及省级大气质控实验室维护服务。

1.1省建站数据联网及远程质控运维服务：本项目为江苏省空气质量自动监测质控管理硬件维保及软件升级服务，主要包括数据库维护、系统漏洞修复、二次开发、服务器延保等。

表1-1 省建站数据联网及远程质控运维服务清单

| 序号 | 运维项目 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省空气质量自动监测质控管理维护 | 9 |
| 2 | 服务器延保服务（一年） | 6 |
| 合计 |  | 15 |

1.2质控实验室运维服务：本项目包含江苏省环境监测中心于2012年建设的省级大气质控实验室及省控站质控能力提升两个项目配备的NIST原级标准光度计（SRP 52#）、流量计、颗粒物手工采样器、颗粒物自动比对分析仪等各类质控设备的运维服务，共48台套，目前上述设备运行正常。

表1-2质控实验室设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 (台/套) | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NIST臭氧原级标准光度计 | NIST SRP | 1 | 2 |
| 2 | BIOS Lab高精度流量计 | BIOS ML800 | 1 | 1 |
| 3 | BIOS 流量计 | 530L-530M-530H | 12 | 2 |
| 4 | 颗粒物自动比对分析仪 | METONE EBAM | 4 | 2 |
| 5 | 颗粒物手工采样器 | BGI PQ-200 | 30 | 8 |
| 合计 |  | 48台（套） |  | 15 |

1.3温室气体质控设备运维服务：本项目包含温室气体质控设备主机和温室气体质控设备辅助设施，其中温室气体质控设备主机包括高精度气体浓度分析仪（CO2、CH4、H2O）和高精度气体浓度分析仪（N2O、CO、H2O），共3台套，目前上述设备运行正常。

表1-3 温室气体质控设备运维清单

| 序号 | 产品名称 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 （台/套） | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温室气体质控设备主机 | 高精度气体浓度分析仪（CO2、CH4、H2O） | G2301 | 1 | 4 |
|  |  | 高精度气体浓度分析仪（N2O、CO、H2O） | PI5310 | 1 | 4 |
| 2 | 温室气体质控设备辅助设施 | 冷阱等 | 定制 | 1 | 2 |
| 合计 |  |  | 3台（套） |  | 10 |

# 二、总体需求

2.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.2投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.3投标人在运维区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案。

2.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照招标人要求的操作规范和规章制度（详见运维项目需求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.6投标人需至少配备2名运维专业技术人员，运维技术人员应具备良好的教育背景与专业能力。鼓励团队中配置具有本科学历或环保类中级工程师及以上职称的专业人员。运维技术人员具有相关设备维修、检查与维护经验。同时确保1辆专车用于保障日常工作。

2.7投标人需安排有经验的技术人员1人在项目进行期间常驻江苏省环境监测中心，同时负责协助平台开发设计的相关技术人员应随时响应，处理平台异常情况的处理。

# 三、质控实验室运维项目需求

该设备运维服务需求为技术运维服务，并包含仪器日常运行所使用的耗材、配件等，具体要求如下：

3.1运行维护工作目标

3.1.1保证standard Reference Photometer 52#（以下简称SRP）稳定运行，每年按时完成省内13个省辖城市、质控站及QA/QC检查组所使用的臭氧标准传递设备的量值溯源工作。有效工作时间不低于3个月。

3.1.2保证BGI PQ-200型（FRM）颗粒物手工采样器在年度采样期间正常运行。

3.1.3保证质控实验室其余设备满足招标人日常巡检使用要求。

3.2技术运维内容

3.2.1 SRP要求

3.2.1.1每月启动SRP一次，连接招标人指定的臭氧二级传递设备，进行10个浓度点以上的期间核查，并填写校准记录；

3.2.1.2每两月对SRP进行温度、压力校准，对两支紫外光度计进行稳定性校准，并填写校准、维护记录；

3.2.1.3每月更换SRP检测器中的干燥剂，并对仪器DARKCOUNT值进行适当调整；

3.2.1.4每半年更换SRP专用零气发生器中的填料；

3.2.1.5每年度协助招标人进行全省的臭氧追溯传递工作，如遇到需要技术人员协助的，服务方应派遣相关技术人员前往现场协助相关工作的进行。

3.2.2 PQ-200型颗粒物手工采样器（FRM）

3.2.2.1每季度对PQ200型手工采样器进行预防性检查与维护，检查PQ200电磁阀、仪器气密性、工作点流量核查等，使用标准温度计、湿度计及压力计核查仪器内置温度、湿度及压力探头监测结果，填写校准记录（期间核查）；

3.2.2.2每年度整体维护PQ200采样泵，对有问题的采样泵进行维修，并重新校准采样流量，填写维护、维修记录，更换后的老旧泵组件留存备查；

3.2.2.3每年度整体更换PQ200内置主板电池，填写维护记录。

3.2.3其他质控设备

3.2.3.1每两个月进行实验室内所有设备的开机检查及调试测试，如遇需要进行保养的设备，应进行保养及维护工作。针对实验中的流量计等便携设备，每次维护时应进行数量的清点，并协助招标人相关部门做好财产的管理工作；

3.2.3.2每季度份对实验室内各台便携式在用设备内置进行检查，如遇充电不满，或电池效能不足的及时更换，并做好实验室备用电池的库存工作，填写维护记录，更换后的老旧电池组留存备查；

3.2.3.3每年度协助江苏省环境监测中心开展流量计期间核查工作；

3.2.3.4每年度协助江苏省环境监测中心开展臭氧标准传递仪器的臭氧量值传递工作。

3.3运维记录与报告

3.3.1 依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.3.2 每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

3.3.3 依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向招标人进行总结性汇报。

3.4 其它要求

3.4.1 每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理。

3.4.2 仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作。

3.4.3 运维期满后，配合招标人进行固定资产盘点及仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作。

3.4.4 投标人应在运维期间为招标人提供一次质控仪器操作培训。

3.4.5投标人应在运维期间内依托质控实验室，配合招标人完成空气自动站的的质控核查工作。

# 四、温室气体质控设备运维服务需求

4.1工作要求

4.1.1 投标人运维服务满足但不限于所提出的所有服务需求，应提供满足但不限于如下耗材，入颗粒物过滤器、3.6m膜式干燥器、3.6m水分子交换过滤器、picarro主机风扇、主机滤网等，标气由招标人另行采购。

4.1.2 数据审核：按招标人要求，开展平台上每日数据在线审核工作。

4.1.3 按招标人要求，在年度内有大型赛事、活动和检查等时间段内，提供加密质控保障工作。

4.1.4  故障响应：投标人应保证服务与技术支持响应及时、解决问题迅速，并提供承诺函，承诺出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障等异常情况时，提出排查方案并于12小时内完成故障处理，若远程无法排查时，24小时内前往现场解决并将信息反馈招标人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知招标人。如不能在72小时内排除故障，应更换备机，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。

4.1.5  运维记录与报告

4.1.5.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单；

4.1.5.2依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录；

4.1.5.3每季运维结束后提交季度运维总结报告，全年运维结束后提交年度运维总结报告。运维总结报告至少包括系统运行维护情况、运行质控工作日志、设备故障及维修情况、数据有效获取率统计及缺失情况说明、总结及改进措施；

4.1.5.4依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向招标人进行总结性汇报。

4.1.6  辅助服务要求

4.1.6.1仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作；

4.1.6.2定期配合招标人开展配件和标气库存清点工作，制定采购规划；

4.1.6.3每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

4.1.6.4运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作；

4.1.6.5配合招标人等进行站点质量保证和质量控制检查工作，随时接受其工作考核及质量考核。配合招标人完成其他相关工作。

4.2运行维护工作目标

4.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

4.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

4.3技术运维要求

4.3.1 每日例行质量控制检查：运维技术人员每日查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常（网络查看）。每日12点前完成前一日数据审核，整理各台仪器前一日的运行情况，并形成记录表汇报结果。发现异常，需及时开展应急现场服务。

4.3.2每月预防性质量查核：

（1）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，建议24小时变化幅度不超过±2℃，相对湿度保持在80%以下。在冬、夏季节应注意站房内外温差，及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象；

（2）检查采样管进气、排气是否正常。检查抽气泵工作是否正常，检查进气总流量，采样流量是否正常；若配有阀箱，应检查阀箱是否正常，多口阀切换是否正常；检查前端多级除水装置是否正常。若配有阀箱，应检查阀箱是否正常，多口阀切换是否正常；

（3）检查站房排风排气装置工作是否正常，站房内有无异味；

（4）检查标气瓶是否漏气，检查标气消耗情况，压力值接近500psi时需更换标气瓶。检查标气瓶二级分压是否在正常范围（一般在15-20psi）内，并与样气进样压力保持一致。若分析仪测量水汽浓度，则应检查标气水汽浓度值（一般在0-0.008%），如出现水汽浓度值显著增高，应检查瓶阀、管路、进样系统是否漏气；

（5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；

（6）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全；

（7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

（8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全；

（9）对站房周围的杂草和积水应及时清除，对监测有影响的树枝应及时进行剪除；

（10）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

每月对监测仪器设备开展日常维护，主要内容包括：

（1）每次运维进行仪器、数据采集系统时钟检查，确保时钟偏差不超过30秒。应注意时区设置情况，监测仪器可使用自带时区，数据采集系统应使用北京时区；

（2）每次运维检查仪器配备的干燥系统等，包括设备工作状态参数、干燥后水汽浓度、耗材使用情况、积水情况等，及时维护、更换耗材。

4.3.3每季度预防性质量查核：

每季度检查抽气泵泵膜、阀片，必要时更换；每年至少更换1次。

每季度使用检漏液对气路正压部分进行气密性检查，负压部分采用在管路接口附近释放高浓度 CO2的方式进行检漏。

注：使用检漏液查看连接处是否漏气，漏气则有气泡出现；检漏液必须使用对连接处无腐蚀、无污染的专用液体。

4.3.4每年预防性质量查核：

根据仪器说明书的要求，定期更换和清洁仪器设备中的过滤装置。采样入口处和采样管路中的过滤器至少每年更换1次，颗粒物浓度较高地区或浓度较高季节，应视颗粒物过滤膜实际污染情况加大更换频次。

每年检查采样管线等辅助设施，每年清洁1次室外采样管，每次清洁后，应进行检漏测试。

注：（1）使用超纯水冲洗，并用大流量泵抽干（连续抽 0.5 天），抽干后分析仪水汽含量测定应<0.05%。（2）检漏测试方法为将采样管上的一个支路接头接上压力计，并将其他支路接头和采样口封死，然后抽真空至大约1.25hPa，将抽气口密封，使整个采样系统不与外界相通，15 分钟内真空度不应有变化。

每年配合招标人对系统至少进行一次精密度、准确度和可比性测试，计算并记录结果，填写相关表格存档。

4.3.5根据仪器说明书的要求，定期检查、清洗、更换仪器重要部件。

4.4 温室气体质控运维服务考核要求

招标人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

4.5 其他规定

投标人有下列情形之一的，扣除相应站点考核时间段运维经费：拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向招标人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。若情节严重，招标人有权终止运维合同。

# 五、省建站数据联网及远程质控运维要求

5.1主要工作需求

5.1.1每日远程测试各子站仪器端口是否正常，检查数据是否正常上传。

5.1.2负责数据库的维护，当数据库出现异常或因停电等原因造成数据库损坏的，应立刻响应，并尽快恢复。

5.1.3负责现场服务器数据备份，包括免费提供备份用的数据载体与设备。

5.1.4负责系统漏洞的修补。

5.1.5负责数据范围内的二次开发及修改，按照江苏省环境监测中心的相关要求，完成相关的二次开发工作。

5.1.6按江苏省环境监测中心要求，保证后续设备或者不同类型的设备顺利接入运维服务网络。

5.1.7当子站现场端出现数据传输故障时，在远程可以处理的情况下，协助运维方检查与排除故障，或当运维人员在现场处理相关问题时，指导维护人员进行测站故障排查。

5.1.8承担江苏省环境监测中心安排的其他与联网相关的工作。

5.2运维记录及报告

5.2.1运维期满后15天内，提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关技术记录。

5.2.2应急方案

投标人应提供详细的应急保障方案，当联网状态出现故障时，应在2小时内响应，4小时到达现场，8小时内完成维修。

5.2.3培训方案

投标人提供详细的培训方案，为招标人管理人员及相关运维人员提供质控联网操作培训。

# 包7：传输通道站点2台挥发性有机物监测仪运维服务

# 一、项目概况

江苏省环境监测中心于2023年7月购置广州禾信AC-GCMS型在线有机物监测仪（以下简称在线VOC）2台，设备于2023年底安装、试运行，至2024年通过技术验收。仪器主体配置如下：在线挥发性有机物监测仪主机、氢空一体机、校准系统等。目前该设备运行状况良好，处于连续采样、分析状态。

表1-1挥发性有机物监测仪运维服务项目仪器清单

| 仪器名称 | 生产厂家（型号） | 分项预算 （万元/年） | 仪器存放站点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线有机物监测仪 | 广州禾信（AC-GCMS） | 16 | 苏州西山 |
| 在线有机物监测仪 | 广州禾信（AC-GCMS） | 16 | 扬州宝应 |
| 合计 |  | 32 |  |

# 二、项目需求

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件及维修等，不包含标气，具体要求如下：

2.1总体要求

2.1.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.1.2投标人需至少配备2名运维专业技术人员。运维技术人员应具备良好的教育背景与专业能力。鼓励团队中配置具有硕士学历或环保类高级及以上职称的专业人员。运维技术人员须接受过所投产品生产厂家组织的专业系统培训，以确保其对设备性能、操作流程及日常维护具备充分的认知与实践能力。提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.1.3投标人在服务区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，需保证仪器发生故障时2小时电话响应，4小时现场响应。应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案。

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照招标人要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6  数据分析和审核：按招标人要求，开展平台上每日数据在线审核工作。

2.1.7投标人为实施本项目至少配置1辆专用车辆。

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

2.3技术运维要求

2.3.1每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登陆仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见表1）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录。

2.3.2每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录。

2.3.3每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录。

2.3.4每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）。

2.3.5每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录。

2.3.6每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

2.3.7数据分析与审核。按招标人要求，依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作。

2.3.7.1 按招标人要求完成数据上传平台仪器端配置并开展数据在线审核工作；

2.3.7.2每周一10：00前上传上一周完整监测数据报表（excel格式），报表内容包含内标响应、外标校准、经质控审核的浓度数据，数据模板由用户提供；

2.3.7.3每月第一周上传上月月度质控数据报表（excel格式）；

2.3.7.4每季度上传上一季度内、外标法质控结果和质控评价报表（excel格式）。

2.3.8质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

2.3.9大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.4质控要求

2.4.1仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度PAMS标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

2.4.2每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差。

2.4.3每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度。

2.5运维记录与报告

2.5.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

2.5.2每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

2.5.3依据运维总结报告制作汇报材料向招标人进行总结性汇报。

2.6辅助服务要求

2.6.1每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理。

2.6.2按招标人安排的值班表每周在站房值班1天，开展卫生清洁和安全检查工作。

2.6.3仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作。

2.6.4定期配合招标人开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划。

2.6.5运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

2.6.6 协助招标人完成该设备在其它平台如方舱等的安装、调试、质控工作。

表2-1  外标法（每日连续校准CC）所需控制物种清单

| 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 29 | 2,3-二甲基戊烷 |
| 2 | 乙烯 | 30 | 3-甲基己烷 |
| 3 | 丙烷 | 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 |
| 4 | 丙烯 | 32 | 正庚烷 |
| 5 | 异丁烷 | 33 | 甲基环己烷 |
| 6 | 正丁烷 | 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 |
| 7 | 乙炔 | 35 | 甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 36 | 2-甲基庚烷 |
| 9 | 1-丁烯 | 37 | 3-甲基庚烷 |
| 10 | 顺-2-丁烯 | 38 | 正辛烷 |
| 11 | 环戊烷 | 39 | 乙苯 |
| 12 | 异戊烷 | 40/41 | 间、对-二甲苯 |
| 13 | 正戊烷 | 42 | 苯乙烯 |
| 14 | 反-2-戊烯 | 43 | 邻-二甲苯 |
| 15 | 1-戊烯 | 44 | 正壬烷 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | 45 | 异丙苯 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 46 | 正丙苯 |
| 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 47 | 间乙基甲苯 |
| 19 | 2-甲基戊烷 | 48 | 对乙基甲苯 |
| 20 | 3-甲基戊烷 | 49 | 1,3,5-三甲基苯 |
| 21 | 异戊二烯 | 50 | 1,2, 4-三甲基苯 |
| 22 | 正己烷 | 51 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 23 | 1-己烯 | 52 | 邻乙基甲苯 |
| 24 | 甲基环戊烷 | 53 | 正癸烷 |
| 25 | 2,4-二甲基戊烷 | 54 | 间二乙基苯 |
| 26 | 苯 | 55 | 对二乙基苯 |
| 27 | 环己烷 | 56 | 正十一烷 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 57 | 正十二烷 |
| 58 | 甲醛 | 65 | 2 -丁酮 |
| 59 | 乙醛 | 66 | 正丁醛 |
| 60 | 丙烯醛 | 67 | 苯甲醛 |
| 61 | 丙酮 | 68 | 戊醛 |
| 62 | 丙醛 | 69 | 间甲基苯甲醛 |
| 63 | 丁烯醛 | 70 | 己醛 |
| 64 | 甲基丙烯醛 | 95 | 一溴二氯甲烷 |
| 71 | 二氟二氯甲烷 | 96 | 三氯乙烯 |
| 72 | 一氯甲烷 | 97 | 1,2-二氯丙烷 |
| 73 | 氯乙烯 | 98 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 74 | 丁二烯 | 99 | 1,4-二氧六环 |
| 75 | 一溴甲烷 | 100 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 76 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 101 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 77 | 氯乙烷 | 102 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 78 | 一氟三氯甲烷 | 103 | 4-甲基-2-戊酮 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | 104 | 二溴一氯甲烷 |
| 80 | 二氯甲烷 | 105 | 四氯乙烯 |
| 81 | 二硫化碳 | 106 | 2-己酮 |
| 82 | 1,2,2-三氯-1,1,2-三氯乙烷 | 107 | 1,2-二溴乙烷 |
| 83 | 反1,2-二氯乙烯 | 108 | 氯苯 |
| 84 | 甲基叔丁基醚 | 109 | 四氯乙烷 |
| 85 | 顺1,2-二氯乙烯 | 110 | 三溴甲烷 |
| 86 | 三氯甲烷 | 111 | 1,3-二氯苯 |
| 87 | 四氢呋喃 | 112 | 对二氯苯 |
| 88 | 乙酸乙烯酯 | 113 | 氯代甲苯 |
| 89 | 1,1,1-三氯乙烷 | 114 | 邻二氯苯 |
| 90 | 四氯化碳 | 115 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 |
| 91 | 乙酸乙酯 | 116 | 萘 |
| 92 | 异丙醇 |  |  |
| 93 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
| 94 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |

# 包8：大气移动走航方舱及相关设备运维服务

# 一、项目概况：

本项目包含移动走航方舱本体的运维服务，方舱内主要仪器的运维服务（颗粒物离子色谱、颗粒物OC/EC监测仪、温室气体）。走航方舱的位置不确定，根据监测任务及大气污染情况动态调整，本服务项目中包含走航方舱的搬运服务。

表1-1走航方舱项目仪器设备运维服务设备清单

| 运维项目 | 生产厂家（型号） | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 走航方舱本体运维服务（含重金属） | 苏力 | 25 |
| 颗粒物OC/EC监测仪 | 先河 | 15 |
| 颗粒物离子色谱 | URG | 26 |
| 温室气体运维 | 唯思德 | 10 |
| 合计 |  | 76 |

二、项目总体需求

2.1投标人应提供详细的运维管理服务方案。包含运维过程中的耗材费用和维修费用。

2.2投标人应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计（须具备计量检定部门的校准报告）、各种标气、臭氧校准仪等。

表2-1 投标人配备质量控制设备清单

| 质控设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 标准流量计 | 大、小流量各1套 |
| 标准气压计 | 1 |
| 标准温度计 | 1 |
| 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 零气发生器 | 1 |
| 动态校准仪 | 1 |
| 臭氧校准仪 | 1 |

2.3投标人应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.4投标人在服务区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，应制定本地化的运维服务方案，需保证仪器故障发生时间48小时内赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障。

2.5投标人需至少配备2名运维专业技术人员。运维技术人员应具备良好的教育背景与专业能力。鼓励团队中配置具有硕士学历或环保类高级及以上职称的专业人员。运维技术人员须接受过所投分包下相关产品生产厂家组织的专业系统培训，以确保其对设备性能、操作流程及日常维护具备充分的认知与实践能力。提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

2.6在空气自动监测系统代维及管理期间，投标人应严格按照招标人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运行维护商必须接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、第三方质控、用户的定期、不定期检查和考核。

2.7在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成招标人损失，招标人将通过法律途径向投标人索赔。

2.8除高精度甲烷分析仪标气由招标人另行采购外，投标人中标后需承担该项目所运维设备的所有耗材及设备维修。

2.9投标人中标应根据所运维仪器特性，编制相应的运维、质控记录表单，每月提交运维记录。

2.10投标人需具备一定的数据分析能力，重污染天气发生时，运维单位需根据招标人要求开展数据分析工作，并编制相关分析报告。

2.11每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议，并依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向招标人进行总结性汇报。

2.12辅助服务要求。

2.13仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作。

2.14 运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作。

2.15投标人为实施本项目至少配置1辆专用车辆。

三、走航方舱本体运维服务

3.1 运行维护期内，中标后应派至少1名有方舱仪器维护经验人员开展运行维护工作，安放地点电源扩容耗材费用由中标方承担。

3.2 配合用户完成走航方舱的搬运服务。

3.3 走航方舱执行任务期间，负责定期查看方舱上每台仪器的运行状态。

3.4方舱建设、运行出现的安全问题（电池安全事故、雷击安全事故等），中标方负责赔偿。中标方公司提供承诺书。

3.5保障要求：大型活动保障：仪器生命周期内，中标方应根据用户提前通知，在大型赛事活动保障期间，对仪器设备的保障工作提供专业的技术和人员支持。

3.6 周巡检与运维内容

应对仪器辅助设备定期巡检，每2周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

（1）检查方舱内温度是否保持在25℃±5℃，建议24小时变化幅度不超过±2℃，相对湿度保持在80%以下。在冬、夏季节应注意方舱内外温差，及时调整方舱温度或对气体总采样管系统采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象；

（2）检查方舱外观是否有剐蹭、划痕；

（3）检查气体总采样管系统进气、排气是否正常，防渗水结构、控温装置、流量计和压力传感器是否正常；

（4）检查激光雷达观测天窗密闭性情况，是否出现裂痕；

（5）检查动态稀释加湿配气系统气体管路是否正常；

（6）检查方舱电力系统、照明系统、空调排风排气系统装置工作是否正常；

（7）检查工控机及远程监控与采集系统运行、通讯功能是否正常；

（8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全；

（9）检查接地系统、防雷装置是否正常；

（10）检查录像监控系统运行情况，调取完整录像进行查看；

（11）记录巡检情况，填写记录表格。

3.7 每月巡检与运维工作

（1）检查气体总采样管系统输送给气体分析模块的流量是否稳定，检查外观是否有破损，管道内是否无异物，每月进行清障工作；

（2）检查各改装部分是否牢固，减震底座是否偏移；

（3）检查各个气路是否工作正常，有无存在漏气、连接不紧等情况。如有发现立即处理，否则分析系统将无法正常测量；

（4）检查触摸屏面板，电流电压、开关控制、温度显示情况，与手工测量值是否一致；

（5）检查整套方舱内系统电源连接，检查电源线路，检查电池柜内电池运行情况；

（6）检查整套传输软件运行情况，如数据异常、网络故障需及时维修并登记上报；

（7）安全性检查，包括方舱内所有防雷、供电、气体安全等检查；

（8）对方舱内外卫生问题进行打扫，保证监测环境的整洁。

3.8 季度巡检和运维

（1）检查仪器是否有较明显的影响仪器运行质量的情况。如：接头松动、管路断裂和堵塞、严重的积尘；

（2）检查各站点的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，必要时清洁风扇及滤网。检查标准气瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（3）仪器采样流量是否正常，流量计测量值是否正确，并对流量计做流量校准；

（4）检查电路、通讯、防雷、报警系统，保证系统供电正常，电压稳定，所有的功能能够正常使用；

（5）检查方舱拓展舱体是否可以正常收展，舱体升降装置运行是否正常。（如有连续采样需求，此项检查内容可不开展）

3.9半年度巡检和运维

（1）维护保养采样泵，检查采气流速，并酌情更换泵膜校准仪器；

（2）检查并维护采气管路；

（3）调整各个管路、固定结构螺丝松紧度；

（4）如果有电涌保护器，进行维护检查；

（5）清理垃圾杂物，如果积水严重及时挖通排水。

3.10年度巡检和运维

（1）检查维护气体总采样管系统，更换抽气泵等配件；

（2）对预制安装仪器采样口进行检查，确保装置能够被随时取用；

（3）对动态稀释加湿配气系统进行校准；

（4）检查整套系统气体管路连接，检查气密性；

（5）检查整套系统电源连接，检查电源线路；

（6）安全性检查，包括防雷、供电、气体安全等检查，对电池进行年度维护保养；

（7）对方舱拓展舱体、舱体升降装置进行结构性加固维护。

3.11临时巡检和运维

（1）当遇到灾害性天气（例如台风、暴雨、大雪、冰雹等）来临前，需要做好站点的抗灾防护工作。如有必要征得委托方同意后，予以方舱系统关机，避免危险。当灾害性天气过后，及时到站点检查情况，并把设备恢复正常；

（2）当遇到特殊情况（如沙尘暴等），需要及时检查和清洗采样装置，对采样系统进行清障；

（3）当遇到考核和参观等服务需求时，及时响应，配合委托方做好相应的工作。

3.12 重金属监测仪运维服务

3.12.1技术运维要求

每日监控内容：检查仪器运行状态，包括采样流量、环境压力、环境温度、X 射线管温度等是否正常，仪器报 警及时处理。

每周维护内容：

每周至少一次现场巡查，检查仪器运行状态。

每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。

应及时清空冷风机储水箱。

每月维护内容：

每月对仪器散热风扇过滤网进行清洗。

每月检查冷风机排风扇或过滤器，防止堵塞。

检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰））、均匀、完整；及时更换纸带（应佩戴丁腈手套））。

每月至少清洁一次采样头、户外传感器与测量平台，并根据当地污染程度加大清洁频率。

3.12. 2质量控制要求

按照国家大气颗粒物组分网、《大气超级站质控质保体系技术规范》、仪器使用用户以及仪器制造商（生产者）推荐的运行维护内容执行。

3.13 走航方舱一年内里程应超过1000公里，有效数据天数应大于150天。由中标人负责方舱移动过程中的相关费用及保障。

四、颗粒物OC/EC分析仪运维项目需求：

4.1运行维护工作目标

4.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

4.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

4.2技术运维要求

4.2.1每日例行检查

运维人员每天需远程登录一次查看仪器各项参数是否正常。

4.2.2每周进行一次巡检，检查仪器运行参数、进行滤膜更换、采样流量调整、空白检查并做好原始记录，同时根据监测数据分析仪器切割点是否正常。

4.2.3每季度进行denuder的碳膜更换与检查。

4.2.4根据颗粒物污染情况，定期采样头清洗（最少每个月清洗一次），确保数据的正常性。

4.2.5每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁。

4.2.6钢瓶气体损耗统计，一用一备，确保仪器连续正常运转。

4.2.7分析仪如果遇到故障，及时报备招标人并进行故障排查，积极配合厂家进行设备维修。

4.2.8发现设备数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

4.2.9大型活动保障，质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

4.2.10夏季每周进行冷凝水的检查，确保设备的运转正常与数据的可靠。

4.3质控要求

4.3.1仪器运行期间，每月进行载气流量传感器校准，并做好相应记录。

4.3.2每二个月进行标准蔗糖溶液标定，偏差不得超过10%。

五、颗粒物离子色谱运维项目需求

5.1运行维护工作目标

5.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

5.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

5.2技术运维要求

5.2.1每日例行质量控制检查：每日远程登陆仪器检查阴、阳离子柱压，采样流量，内标响应状况等仪器参数，及时填写日质控记录。

5.2.2每周例行质控：现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，依据周期更换采样单元过滤头、吸收液和淋洗液，检查进样系统是否有气泡，数据库数据检查、备份，负责对仪器工作区域进行保洁，及时填写质量控制记录。

5.2.3每月预防性质量查核：清洗室外切割器，排除管路气泡，更换保护柱滤芯，对各传动部件进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况，填写预防性维护记录。每月进行一次采样流量核查工作，确保与仪器规定的采样流量相符，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

5.2.4每季度系统性质量控制：每季度需进行一次分析单元标定及采样单元的清洗工作。

5.2.4.1每季度清洗采样总管一次，依据阴、阳离子柱状态，在需要的情况下及时更换色谱柱，对所有配制和储存溶液的容器进行除菌，及时填写相关记录；

5.2.4.2每季度进行一次采样单元与样品前端收集单元清洗，每次清洗时间不得低于12小时，系统自清洗状态恢复至分析状态不得低于4小时；

5.2.4.3根据用户需求配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录，若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、重污染等特殊天气时，上述维护和质控工作可依据用户需求进行延期。

5.2.5每半年质量查核：每半年更换阴阳离子进样系统定量环，更换阴阳离子柱淋洗液过滤头，及时填写相关记录。

5.2.6每年核查一次Marga的系统背景值，并根据用户需求配置不同浓度的SO2标准品，验证全系统对SO2的回收效率，并及时填写记录。

5.2.7每年质量评价：每年度对MARGA进行全年运行质量评价，及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

5.2.8根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。

5.2.9辅助设备保障：依据周期更换颗粒物水溶性组分质控比对分析仪的淋洗液、保护柱滤芯、阴、阳离子色谱柱等耗材，定期开展设备标定工作，保证仪器正常稳定运行。

5.3质控要求

5.3.1仪器运行期间，根据用户需求每季度配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录。

5.3.2每月进行一次采样流量核查工作，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

# 六、温室气体仪器运维服务需求

表6-1 温室气体仪器运维服务要求

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 (台/套) | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度甲烷分析仪 | GGA-WSD-GHG | 1 | 8 |
| 2 | 高精度甲烷分析仪辅助设施 | 定制 | 1 | 2 |
| 合计 |  | 2台（套） |  | 10 |

6.1工作要求

6.1.1 数据审核：按招标人要求，开展平台上每日数据在线审核工作。

6.1.2 按招标人要求，在年度内有大型赛事、活动和检查等时间段内，提供加密质控保障工作。

6.1.3 故障响应：投标人应保证服务与技术支持响应及时、解决问题迅速，并提供承诺函，承诺出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障等异常情况时，提出排查方案并于12小时内完成故障处理，若远程无法排查时，24小时内前往现场解决并将信息反馈招标人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知招标人。如不能在72小时内排除故障，应更换备机，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。

6.1.4  辅助服务要求

6.1.4.1仪器发生故障时，配合招标人开展仪器维修相关工作；

6.1.4.2定期配合招标人开展配件和标气库存清点工作，制定采购规划；

6.1.4.3每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

6.1.4.4运维期满后，配合招标人进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作；

6.1.4.5配合招标人等进行站点质量保证和质量控制检查工作，随时接受其工作考核及质量考核。配合招标人完成其他相关工作。

6.2运行维护工作目标

6.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）。

6.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

6.3技术运维要求

6.3.1 每日例行质量控制检查：运维技术人员每日查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常（网络查看）。每日12点前完成前一日数据审核，整理各台仪器前一日的运行情况，并形成记录表汇报结果。发现异常，需及时开展应急现场服务。

6.3.2每周预防性质量查核：

6.3.2.1应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：：

（1）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，建议24小时变化幅度不超过±2℃，相对湿度保持在80%以下。在冬、夏季节应注意站房内外温差，及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象；

（2）检查采样管进气、排气是否正常。检查抽气泵工作是否正常，检查进气总流量，采样流量是否正常；若配有阀箱，应检查阀箱是否正常，多口阀切换是否正常；检查前端多级除水装置是否正常。若配有阀箱，应检查阀箱是否正常，多口阀切换是否正常；

（3）检查站房排风排气装置工作是否正常，站房内有无异味；

（4）检查标气瓶是否漏气，检查标气消耗情况，压力值接近500psi时需更换标气瓶。检查标气瓶二级分压是否在正常范围（一般在15-20psi）内，并与样气进样压力保持一致。若分析仪测量水汽浓度，则应检查标气水汽浓度值（一般在0-0.008%），如出现水汽浓度值显著增高，应检查瓶阀、管路、进样系统是否漏气；

（5）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；

（6）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全；

（7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

（8）检查各种消防、安全设施是否完好齐全；

（9）对站房周围的杂草和积水应及时清除，对监测有影响的树枝应及时进行剪除；

（10）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

6.3.2.2每周对监测仪器设备开展日常维护，主要内容包括：

（1）每次运维进行仪器、数据采集系统时钟检查，确保时钟偏差不超过30秒。应注意时区设置情况，监测仪器可使用自带时区，数据采集系统应使用北京时区；

（2）每次运维检查仪器配备的干燥系统等，包括设备工作状态参数、干燥后水汽浓度、耗材使用情况、积水情况等，及时维护、更换耗材。

6.3.3每季度预防性质量查核：

6.3.3.1每季度检查抽气泵泵膜、阀片，必要时更换；每年至少更换1次；

6.3.3.2每季度使用检漏液对气路正压部分进行气密性检查，负压部分采用在管路接口附近释放高浓度 CO2的方式进行检漏。

注：使用检漏液查看连接处是否漏气，漏气则有气泡出现；检漏液必须使用对连接处无腐蚀、无污染的专用液体。

6.3.4每年预防性质量查核：

6.3.4.1根据仪器说明书的要求，定期更换和清洁仪器设备中的过滤装置。采样入口处和采样管路中的过滤器至少每年更换1次，颗粒物浓度较高地区或浓度较高季节，应视颗粒物过滤膜实际污染情况加大更换频次；

6.3.4.2每年检查采样管线等辅助设施，做好清洁气象设备及采样塔维护工作，每年清洁1次室外采样管，每次清洁后，应进行检漏测试；

注：（1）使用超纯水冲洗，并用大流量泵抽干（连续抽 0.5 天），抽干后分析仪水汽含量测定应<0.05%。（2）检漏测试方法为将采样管上的一个支路接头接上压力计，并将其他支路接头和采样口封死，然后抽真空至大约1.25hPa，将抽气口密封，使整个采样系统不与外界相通，15 分钟内真空度不应有变化。

6.3.4.3每年配合招标人对系统至少进行一次精密度、准确度和可比性测试，计算并记录结果，填写相关表格存档。

6.3.5根据仪器说明书的要求，定期检查、清洗、更换仪器重要部件。

6.4 考核要求

招标人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

6.5其他规定

投标人有下列情形之一的，扣除相应站点考核时间段运维经费：拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向招标人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。若情节严重，招标人有权终止运维合同。

包9：汾湖超级站及省级大气多参数站常规监测设备运维服务

一、项目概况

本项目包含汾湖大气超级站常规监测仪器、太阳辐射强度计、颗粒物重金属分析仪、颗粒物OC/EC分析仪及省中心大气多参数站新增的颗粒物OC/EC分析仪、非甲烷总烃分析仪等相关仪器设备的运维服务，其中汾湖超级站位于苏州市芦墟大渠荡生态公园、省级大气多参数站位于南京市建邺区中和路100号江苏省环境监测中心。（详见表1-1）

表1-1汾湖超级站及省级大气多参数站仪器设备运维服务设备清单

| 序号 | 仪器类型 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 位置 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汾湖超站常规监测设备 | ▲PM2.5监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 汾湖超级站 | 12 |
| 2 |  | ▲PM10监测仪 | 赛默飞 | 5030i | 汾湖超级站 |  |
| 3 |  | ▲NO2监测仪 | 赛默飞 | 42i | 汾湖超级站 |  |
| 4 |  | ▲O3监测仪 | 赛默飞 | 49i | 汾湖超级站 |  |
| 5 |  | ▲SO2监测仪 | 赛默飞 | 43i | 汾湖超级站 |  |
| 6 |  | ▲CO监测仪 | 赛默飞 | 48i | 汾湖超级站 |  |
| 7 |  | ▲动态校准仪 | 赛默飞 | 146i | 汾湖超级站 |  |
| 8 |  | ▲零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 汾湖超级站 |  |
| 9 |  | 气象五参数 | 智翔宇 | MULTI-5P | 汾湖超级站 |  |
| 10 |  | 太阳光度计 | KIPPZONEN | CUV5、CMP6 | 汾湖超级站 | 1 |
| 11 |  | 颗粒物OC/EC分析仪 | SUNSET | RT-4 | 汾湖超级站 | 12 |
| 12 |  | 颗粒物重金属分析仪 | Cooper | Xact 625 | 汾湖超级站 | 11 |
| 13 |  | 颗粒物OC/EC分析仪 | SUNSET | RT-4 | 大气多参数站 | 12 |
| 14 |  | 甲烷-非甲烷总烃分析仪 | 谱育科技 | EXPEC 2000 | 大气多参数站 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 53 |

二、项目总体需求

2.1投标人应提供详细的运维管理服务方案。

2.2投标人应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计（须具备计量检定部门的校准报告）、各种标气、臭氧校准仪等。

表2-1投标人配备质量控制设备清单

| 质控设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 标准流量计 | 大、小流量各1套 |
| 标准气压计 | 1 |
| 标准温度计 | 1 |
| 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 零气发生器 | 1 |
| 动态校准仪 | 1 |
| 臭氧校准仪 | 1 |

2.3投标人应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

2.4投标人应制定本地化的运维服务方案，需保证仪器故障发生时间4小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器（限表1-1打▲部分）。

2.5投标人至少配备与表1-1中打▲部分的分析仪备机各1套。

2.6投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施，并配备2台专用车辆用于保障。

2.7在空气自动监测系统代维及管理期间，投标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运行维护商必须接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、第三方质控、用户的定期、不定期检查和考核。

2.8在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标人索赔。

2.9 投标人中标后需承担该项目所运维设备的所有耗材及设备维修。

2.10投标人中标后需承担合同期内汾湖超站运行35%的电费支出。

2.11投标人中标应根据所运维仪器特性，编制相应的运维、质控记录表单，每月提交运维记录。

2.12每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议，并依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

2.13辅助服务要求

2.13.1仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

2.13.2运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作。

2.14 网络安全： 投标人须确保站点网络使用安全，未经同意严禁在工控机中加装各类远程软件，QQ、微信等数据传输、聊天软件。

三、汾湖超站常规监测设备运维项目需求

3.1运行维护工作目标

3.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保表1中常规6参数分析仪在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

3.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保表1-1中常规6参数分析仪有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

3.2运维工作内容

3.2.1站点的日常运行维护；

3.2.2协助完成站点的设备维修工作（相关维修费用由甲方支出）；

3.2.3定期开展汾湖超级站的站房维护工作，包括站房本体维护、空调系统维护、电路维护、站房防雷防水等；

3.3运维工作要求

3.3.1每日检查;：每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录；

3.3.2每周巡检：运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。按业主安排的值班表每周在站房值班一天，开展清洁卫生和安全检查工作。

3.3.2.1站房基本功能及安全检查：运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

（1）站房照明系统是否正常；

（2）室内温湿度是否正常；

（3）站房有无漏水、破损现象；

（4）检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

（5）检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

（6）站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

3.3.2.2仪器设备功能参数检查及维护：运维人员应对各仪器设备参数进行检查，包括：

（1）查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（4）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

（5）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；检查颗粒物分析仪的温度、压力传感器和时钟。

（6）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。

（7）对气象仪器及太阳辐射强度计的运行情况进行检查；

（8）在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.3.3月度巡检：

3.3.3.1清洗颗粒物分析仪切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应及时清洗切割器，任何情况下应保证切割器的清洁；

3.3.3.2检查颗粒物分析仪监测仪、气态污染物分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查颗粒物分析仪的温度、气压和时钟。

3.3.3.3 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

3.3.3.4对数据进行备份。

3.3.3.5使用指北针或指南针核查气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）

3.3.4季度巡检：

3.3.4.1至少清洗一次采样总管及采样风机；

3.3.4.2对气态分析仪进行多点线性检查。

3.3.4.3对颗粒物进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

3.3.5半年巡检：

3.3.5.1检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

3.3.5.2对动态校准仪流量进行检查，必要时校准，采用经省环境监测中心溯源的臭氧标准传递设备对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

3.3.5.3 检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

3.3.5.4每半年使用原厂校准设备校准能见度分析仪，并提交校准报告

3.3.6年度巡检：

3.3.6.1对所有仪器进行预防性维护，按仪器说明书的要求更换备件。

3.3.6.2维护所有泵组件（易损件），必要时更换。

四、EC/OC分析仪运维项目需求：

4.1运行维护工作目标

4.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

4.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

4.2技术运维要求

4.2.1每日例行检查

运维人员每天需远程登录一次查看仪器各项参数是否正常

4.2.2每周进行一次巡检，检查仪器运行参数、进行滤膜更换、采样流量调整、空白检查并做好原始记录，同时根据监测数据分析仪器切割点是否正常；

4.2.3每季度进行denuder的碳膜更换与检查；

4.2.4根据颗粒物污染情况，定期采样头清洗（最少每个月清洗一次），确保数据的正常性；

4.2.5每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁。

4.2.6钢瓶气体损耗统计，一用一备，确保仪器连续正常运转；

4.2.7分析仪如果遇到故障，及时报备业主并进行故障排查，积极配合厂家进行设备维修。

4.2.8发现设备数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

4.2.9大型活动保障，质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

4.2.10夏季每周进行冷凝水的检查，确保设备的运转正常与数据的可靠。

4.3质控要求

4.3.1仪器运行期间，每月进行载气流量传感器校准，并做好相应记录。

4.3.2每两个月进行标准蔗糖溶液标定，偏差不得超过10%。

五、无机元素分析仪运维项目需求：

5.1运行维护工作目标

5.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

5.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

5.2技术运维要求

5.2.1每日监控内容：检查仪器运行状态，包括采样流量、环境压力、环境温度、X 射线管温度等是否正常，仪器报 警及时处理。

5.2.2每周维护内容：

5.2.2.1每周至少一次现场巡查，检查仪器运行状态。

5.2.2.2每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。

5.2.2.3应及时清空冷风机储水箱。

5.2.3每月维护内容：

5.2.3.1每月对仪器散热风扇过滤网进行清洗。

5.2.3.2每月检查冷风机排风扇或过滤器，防止堵塞。

5.2.3.3检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；及时更换纸带（应佩 戴丁腈手套）；

5.2.3.4每月至少清洁一次采样头、户外传感器与测量平台，并根据当地污染程度加大清洁频率。

5.3质量控制要求

5.3.1 质控元素（标准品）测量相对误差≤±10%，流量相对误差≤±5%。

5.3.2 每月质控内容：

5.3.2.1 空白测试，80%的目标物质空白测试结果应小于仪器检出限，所有目标物质空白测试结果应小于仪器测定下限。 采样流量核查，流量偏差在±5%以内，超过±5%，需进行校准； 环境温度和气压核查，环境温度偏差在±2℃ 以内，偏差超过±2℃，则进行校准；环境气压偏差在±10hpa 以内，偏差超过±10hpa，则进行校准。每月至少进行一次仪器原始数据备份。

5.3.3 每季度质控内容：对应不同能量级别，随机选择至少 2 种元素标准膜片进行测试，测量值与标准值的相对误差应在±10%范围内。

5.3.4 每年质控内容： 每年至少进行一次全部元素标准膜片核查，测量值与标准值的相对误差应在±10%范围内。

5.3.5其他质控要求：按照国家大气颗粒物组分网、《大气超级站质控质保体系技术规范》、仪器使用用户以及仪器制造商（生产者）推荐的运行维护内容执行，倘若运行维护和质控频次存在偏差时，实际运行维护和质控频次按照最严格的要求执行。

六、甲烷-非甲烷总烃分析仪运维项目需求：

6.1运行维护工作目标

6.1.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

6.1.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

6.2技术运维要求

6.3 每日维护内容

6.3.1 系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

6.3.2 基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

6.3.3 保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

6.4每周巡检内容

6.4.1气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

6.4.2气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

6.5其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

6.6系统质量控制要求

6.6.1每日质控

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

6.6.2 每周质控

完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点（甲烷2000 ppb 和丙烷500 ppb）检查，若定量误差超出 ±10%，应重新校准。

6.6.3 每月质控

至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

6.6.4 每季质控

使用标准气体更新多点校准曲线。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。

6.6.5半年质控

应每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查。标准气体应为国家二级气体标准物质及以上。

6.6.6 每年质控

应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件。保养及维修后，应进行多点校准以及重复性和检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

包10：省中心及汾湖超站新增颗粒物组分特征仪器（水溶性离子在线分析仪、气溶胶质谱仪）运维服务

一、基本概况：

2022年以来，江苏省环境监测中心通过填平补齐项目为汾湖超站配置了在线气体组分及气溶胶监测系统——MARGA、飞行时间-细颗粒物质谱仪（TOF-ACSM），目前上述设备运行状况良好，处于连续采样、分析状态（详见表1-1）。汾湖超级站位于苏州市芦墟大渠荡生态公园、省级大气多参数站位于南京市建邺区中和路100号江苏省环境监测中心。

表1-1 设备清单及分项预算

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 存放地 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性离子在线分析仪 | Marga | 2060 | 汾湖超站 | 26 |
| 2 | 细颗粒物质谱仪 | Aerodyne | TOF | 大气多参数站 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 36 |

二、项目需求：

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件及维修等，具体要求如下：

2.1总体要求

2.1.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）；

2.1.2投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施；

2.1.3投标人应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案；

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6 数据分析和审核：每季度提供一份数据分析报告。按业主要求，开展平台上每日数据在线审核工作。

2.1.7大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.1.8  故障响应：接到用户故障信息后，2小时内远程协助，根据耗材与维修情况第一时间到达现场。

2.1.9投标人中标后需承担合同期内汾湖超站运行25%的电费支出。

2.1.10  运维记录与报告

2.1. 10.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

2.1. 10.2每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

2.1. 10.3依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

2.1.11  辅助服务要求

2.1.11.1仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

2.1.11.2定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

2.1.11.3每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

2.1.11.4按业主安排的值班表每周在站房值班1天，开展清洁卫生和安全检查工作；

2.1.11.5运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作；

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

三、在线离子色谱运维需求

3.1技术运维要求

3.1.1每日例行质量控制检查：每日远程登录仪器检查阴、阳离子柱压，采样流量，内标响应状况等仪器参数，及时填写日质控记录；

3.1.2每周例行质控：现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，依据周期更换采样单元过滤头、吸收液和淋洗液，检查进样系统是否有气泡，数据库数据检查、备份，负责对仪器工作区域进行保洁，及时填写质量控制记录。

3.1.3每月预防性质量查核：清洗室外切割器，排除管路气泡，更换保护柱滤芯，对各传动部件进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况，填写预防性维护记录。每月进行一次采样流量核查工作，确保与仪器规定的采样流量相符，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

3.1.4每季度系统性质量控制：每季度需进行一次分析单元标定及采样单元的清洗工作

3.1.4.1每季度清洗采样总管一次，依据阴、阳离子柱状态，在需要的情况下及时更换色谱柱，对所有配制和储存溶液的容器进行除菌，及时填写相关记录。

3.1.4.2每季度进行一次采样单元与样品前端收集单元清洗，每次清洗时间不得低于12小时，系统自清洗状态恢复至分析状态不得低于4小时。

3.1.4.3根据用户需求配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录，若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、重污染等特殊天气时，上述维护和质控工作可依据用户需求进行延期。

3.1.5每半年质量查核：每半年更换阴阳离子进样系统定量环，更换阴阳离子柱淋洗液过滤头，及时填写相关记录。

3.1.6每年核查一次Marga的系统背景值，并根据用户需求配置不同浓度的SO2标准品，验证全系统对SO2的回收效率，并及时填写记录。

3.1.7每年质量评价：每年度对MARGA进行全年运行质量评价，及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

3.1.8根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材更换的频率不少于每年3根阴离子柱、3根阳离子柱、10根保护柱，过滤头、泵管、电磁阀、过滤芯等耗材应根据实际耗损情况及时更换。

3.1.9辅助设备保障：依据周期更换颗粒物水溶性组分质控比对分析仪的淋洗液、保护柱滤芯、阴、阳离子色谱柱等耗材，定期开展设备标定工作，保证仪器正常稳定运行。

3.2质控要求

3.2.1仪器运行期间，根据用户需求每季度配置不同浓度标液对分析单元进行标定并及时填写记录。

3.2.2每月进行一次采样流量核查工作，如果流量误差超出5%的偏差需进行多点校准。

3.3辅助要求

3.3.1配合业主开展离线样品分析工作。

四、飞行时间细颗粒物质谱仪（Tof-ACSM）运维招标服务：

4.1技术运维要求

4.1.1每日例行检查

运维人员每天需远程登录一次查看仪器各项参数是否正常，包括进气口压力，分子泵工作情况以及谱图有无异常，如有异常需立刻到场进行处理。

4.1.2每周例行运维:运维人员需每周清洗一次orifice，防止堵塞。至少每周更换一次干燥剂，如遇湿度较大的天气，干燥剂超过2/3变色，应及时更换。

4.1.3每月例行运维:运维人员需要每月进行一次流量标定，并清洗切割器。如遇重污染天气应在其后三天之内进行清洗。

4.1.4每季度质量控制:每季度更换全部过滤器；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）；

4.1.5每年度质控和运维：每年对仪器进行一次整机评估测试，每半年进行一次硝酸铵和硫酸铵标定。对年度获取监测数据有效性进行分析与评价，及时填写相关记录

4.2质控要求

4.2.1仪器运行期间，每月进行一次流量校准，并做好相应记录。

4.2.2每年进行一次硝酸铵和硫酸铵标定。

4.2.3 根据业主要求，使用PMF等源解析软件对监测数据开展分析，并提供源解析相关结果。

4.3  根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。每年应至少更换一次质谱仪灯丝，其它耗材应根据实际耗损情况及时更换。

4.4  按时在省级平台上完成相关数据的审核。

包11：省中心及汾湖超站新增光化学及雷达仪器（挥发性有机物监测仪、HNO2、甲醛在线监测仪、臭氧激光雷达、颗粒物激光雷达）运维服务

一、基本概况：

2022年以来，江苏省环境监测中心通过填平补齐项目为汾湖超站配置了挥发性有机物监测仪、颗粒物激光雷达，为省中心超站配备了臭氧激光雷达、HNO2在线分析仪、甲醛在线分析仪。目前上述设备运行状况良好，处于连续采样、分析状态（详见表1-1）。汾湖超级站位于苏州市芦墟大渠荡生态公园、省级大气多参数站位于南京市建邺区中和路100号江苏省环境监测中心。

表1-1 设备清单及分项预算

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 存放地 | 分项预算（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物监测仪 | 彭宇昌亚 | ZF-PKU-VOC1007 | 汾湖超站 | 26 |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR | 汾湖超站 | 7 |
| 3 | 臭氧激光雷达 | 中科光电 | LIDAR-G-2000 | 大气多参数站 | 20 |
| 4 | HNO2在线分析仪 | 志晨 | HONO—WLPAP | 大气多参数站 | 5 |
| 5 | 甲醛在线分析仪 | 志晨 | HCHO—WLPAP | 大气多参数站 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 63 |

二、项目需求：

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件、VOCs标准气体及维修等，具体要求如下：

2.1总体要求

2.1.1投标人应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）；

2.1.2投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施；

2.1.3投标人应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案；

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6 数据分析和审核：按业主要求，开展平台上每日数据在线审核工作。根据业主要求提供雷达分析报告

2.1.7大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

2.1.8  故障响应：接到用户故障信息后，2小时内远程协助，根据耗材和维修情况第一时间到达现场。

2.1.9投标人中标后需承担合同期内汾湖超站运行40%的电费支出。

2.1.10  运维记录与报告

2.1. 10.1依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

2.1. 10.2 每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

2.1. 10.3依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

2.1.11  辅助服务要求

2.1.11.1仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作；

2.1.11.2定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划；

2.1.11.3每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理；

2.1.11.4按业主安排的值班表每周在站房值班1天，开展清洁卫生和安全检查工作；

2.1.11.5运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作；

2.2运行维护工作目标

2.2.1设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间（如停电等）

2.2.2有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于80%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

三、汾湖超站挥发性有机物监测仪运维服务

3.1技术运维要求

3.1.1 每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登录仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（详见表1）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录；

3.1.2每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录；

3.1.3每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录；

3.1.4每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）；

3.1.5 每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录；

3.1.6 每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

3.2质控要求

3.2.1 仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度PAMS标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

3.2.2 每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差；

3.2.3 每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度；

3.3根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材更换的频率不少于每年4根灯丝、FID捕集柱组件4根、MS捕集柱组件4根，二氧化碳去除管、颗粒物过滤膜、氮气、氦气等耗材应根据实际耗损情况及时更换。

表3-1  外标法（每日连续校准CC）所需控制物种清单

| 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 29 | 2,3-二甲基戊烷 |
| 2 | 乙烯 | 30 | 3-甲基己烷 |
| 3 | 丙烷 | 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 |
| 4 | 丙烯 | 32 | 正庚烷 |
| 5 | 异丁烷 | 33 | 甲基环己烷 |
| 6 | 正丁烷 | 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 |
| 7 | 乙炔 | 35 | 甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 36 | 2-甲基庚烷 |
| 9 | 1-丁烯 | 37 | 3-甲基庚烷 |
| 10 | 顺-2-丁烯 | 38 | 正辛烷 |
| 11 | 环戊烷 | 39 | 乙苯 |
| 12 | 异戊烷 | 40/41 | 间、对-二甲苯 |
| 13 | 正戊烷 | 42 | 苯乙烯 |
| 14 | 反-2-戊烯 | 43 | 邻-二甲苯 |
| 15 | 1-戊烯 | 44 | 正壬烷 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | 45 | 异丙苯 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 46 | 正丙苯 |
| 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 47 | 间乙基甲苯 |
| 19 | 2-甲基戊烷 | 48 | 对乙基甲苯 |
| 20 | 3-甲基戊烷 | 49 | 1,3,5-三甲基苯 |
| 21 | 异戊二烯 | 50 | 1,2, 4-三甲基苯 |
| 22 | 正己烷 | 51 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 23 | 1-己烯 | 52 | 邻乙基甲苯 |
| 24 | 甲基环戊烷 | 53 | 正癸烷 |
| 25 | 2,4-二甲基戊烷 | 54 | 间二乙基苯 |
| 26 | 苯 | 55 | 对二乙基苯 |
| 27 | 环己烷 | 56 | 正十一烷 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 57 | 正十二烷 |
| 58 | 甲醛 | 65 | 2 -丁酮 |
| 59 | 乙醛 | 66 | 正丁醛 |
| 60 | 丙烯醛 | 67 | 苯甲醛 |
| 61 | 丙酮 | 68 | 戊醛 |
| 62 | 丙醛 | 69 | 间甲基苯甲醛 |
| 63 | 丁烯醛 | 70 | 己醛 |
| 64 | 甲基丙烯醛 | 95 | 一溴二氯甲烷 |
| 71 | 二氟二氯甲烷 | 96 | 三氯乙烯 |
| 72 | 一氯甲烷 | 97 | 1,2-二氯丙烷 |
| 73 | 氯乙烯 | 98 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 74 | 丁二烯 | 99 | 1,4-二氧六环 |
| 75 | 一溴甲烷 | 100 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 76 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 101 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 77 | 氯乙烷 | 102 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 78 | 一氟三氯甲烷 | 103 | 4-甲基-2-戊酮 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | 104 | 二溴一氯甲烷 |
| 80 | 二氯甲烷 | 105 | 四氯乙烯 |
| 81 | 二硫化碳 | 106 | 2-己酮 |
| 82 | 1,2,2-三氯-1,1,2-三氯乙烷 | 107 | 1,2-二溴乙烷 |
| 83 | 反1,2-二氯乙烯 | 108 | 氯苯 |
| 84 | 甲基叔丁基醚 | 109 | 四氯乙烷 |
| 85 | 顺1,2-二氯乙烯 | 110 | 三溴甲烷 |
| 86 | 三氯甲烷 | 111 | 1,3-二氯苯 |
| 87 | 四氢呋喃 | 112 | 对二氯苯 |
| 88 | 乙酸乙烯酯 | 113 | 氯代甲苯 |
| 89 | 1,1,1-三氯乙烷 | 114 | 邻二氯苯 |
| 90 | 四氯化碳 | 115 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 |
| 91 | 乙酸乙酯 |  | 萘 |
| 92 | 异丙醇 |  |  |
| 93 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
| 94 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |

四、汾湖颗粒物激光雷达运维服务

4.1技术运维要求

4.1.1每日：远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；每日远程检查仪器采集软件是否正常运行和采集，检查原始回拨信号是否正常；每日远程检查分析软件是否正常解析，消光系数和退偏比是否连续，数据保存是否正常。

4.1.2每周：检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；每周检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；每周清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；每周检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度或加装天窗玻璃加热装置；如天窗有加热装置，每周应检查其是否正常工作；采用水冷激光器的仪器，每周应检查激光器冷却溶液液位，及时添加；降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃。

4.1.3 每月：检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；检查记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件。

4.1.4 每半年：进行半年度光路校准，查看光路系统有无异常，如有异常即及时维护调试；对仪器进行预防性维护，并更换相应备件。

4.1.5 每年：检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；进行年度激光器校准和光路校准。

4.1.6 数据分析。根据用户要求提供相关时间内的数据分析报告。

4.1.7 质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

4.1.8 大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

4.2质控要求

4.2.1 每半年根据下表完成雷达自查检测项目并提交检查报告。

表4-1 气溶胶激光雷达自查检测项目表

| 站点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气要求 | 晴朗天气，尽量避开云，相对湿度≤70%，轻度污染或以下（PM10≤250µg/m3, PM2.5≤115µg/m3） |  |  |  |
| 时间分辨率 | 每条数据采集时间不超过2min |  |  |  |
| 时间段要求 | 至少2天的连续观测数据 |  |  |  |
| 检测项目 | 性能指标 |  | 实际检测结果 |  |
|  | 355nm波长 | 532nm波长 | 355nm波长 | 532nm波长 |
| 探测盲区 | ≤75 m | ≤75 m |  |  |
| 过渡区 | ≤300 m | ≤300m |  |  |
| 信噪比 | 500m≥60dB 1000m≥30dB 2000m≥5dB | 500m≥60dB 1000m≥30dB 2000m≥5dB |  |  |
| 有效探测距离 | ≥4 km | ≥4 km |  |  |
| 大气瑞利散射信号拟合偏差 | ≤20% | ≤20% |  |  |
| 背景噪声平整度 （斜率） | 拟合斜率绝对值 ≤10-4 | 拟合斜率绝对值≤10-4 |  |  |

4.2.2 配合业主完成拉曼激光雷达质控。

4.3根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材更换的频率不少于每年2根滤芯、2个闪光灯、一个扩束镜。其它耗材应根据实际耗损情况及时更换。

五、省中心臭氧雷达运维服务

5.1技术运维要求

5.1.1 每日：每日远程检查仪器运行状态；查看工控机能否登录，查清断网或关机原因；采集软件是否在运行；采集软件正常采集，正常显示回波信号；分析软件是否在运行；分析软件定时刷新，数据保存正常；如遇异常状况，立即进行检查，远程不能解决的安排现场进行检查。

5.1.2 每周去1次站点现场巡视，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：检查站房内电路系统、通讯系统是否正常，温度湿度是否正常；检查天窗玻璃是否破裂，天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏雨现象并清洁天窗玻璃；在冬夏季节应注意室内外温差，防止天窗出现冷凝水现象，如有此现象需加装加热除湿装置；检查激光器电源水位，如缺水需添加去离子水或纯净水；清洁望远镜接收系统上的灰尘，清洁空调滤网，清洁站房；

5.1.3 每季度：检查激光器系统上的滤芯装置，滤芯棉头是否干净，更换滤芯；每季度对探测仪的光路系统进行一次审核；清洁望远镜接收系统上的灰尘，清洁空调滤网，清洁站房；更换冷却液；

5.1.4 每半年：检查天窗支架及玻璃的密封性，密封胶有无老化，查看有无漏水或渗水现象；进行半年度光路校准，校准工作完成后，做好校准记录，主要内容含：激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查等；完成对数据进行备份工作。

5.1.5 每年：检查探测仪采集模块各个通道高压工作是否正常；激光器镜片是否有被激光灼损现象，如出现此情况即予以更换；检查激光器输出能量及能量的稳定性，如出现能量波动异常需要及时维修激光器；进行年度激光器校准和光路校准；如有必要返厂进行光路维护（更换扩束镜、反射镜片、腔镜等）

5.2 根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材更换的频率不少于每年1个平面窗口镜、2个扩束镜、2个拉曼晶体、2个倍频晶体。过滤器、冷却液、反射镜等其它耗材应根据实际耗损情况及时更换。

5.3 根据业主要求，提供仪器的搬迁安装服务。

六、省中心甲醛、HNO2在线监测仪运维服务

6.1技术运维要求

6.1.1每日：HNO2自动校零，进行保留时间漂移检查； 甲醛进行保留时间漂移检查。

6.1.2 每周：HNO2采用不同浓度的HONO标气或亚硝酸盐标液对设备进行校准，包括有关辅助设备主要性能指标、空白检查、标点检查；每周核实光谱仪信号强度，保持光源强度稳定；甲醛使用标准溶液或气体对甲醛分析仪进行主要性能指标、空白检查、标点检查。

6.1.3每月：HNO2对采样泵流量进行检查和校准，对吸收液流量进行校准；甲醛使用流量计对采样系统的气密性和流量进行检查校准，进行一次多点的线性检查。

6.1.4 每季度：HONO分析仪进行多点外标校准曲线；甲醛进行多点校准，绘制更加准确的校准曲线；

6.1.5 每半年：HNO2对仪器内部部分管路、接头和密封圈更换，对光纤池等核心部件进行清洗；甲醛对仪器内部部分管路、接头和密封圈更换，对光纤池等核心部件进行清洗；

6.1.6 每年：对仪器进行整体保养。

6.2质控要求

6.2.1 质控元素（标准品）测量相对误差≤±10%，流量相对误差≤±5%。标准气体：可追溯至国家二级标准以上标准。

6.2.2 每月进行一次采样流量核查工作，如果流量误差超出5%的偏差，需进行多点校准。

6.3  根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材应根据实际耗损情况及时更换。

6.4  每次运维及时清理现场，保障各种溶液桶处于密闭状态，避免因为仪器设备的任何原因导致站房充满异味。若出现严重异味情况，酌情扣除运维费。

包12：大气走航监测车及相关设备运维服务

一、基本概况：

1.1 项目概况：根据国家规范和技术要求，江苏省环境监测中心拟委托有资质机构对中心应急流动监测车（苏A 57100）运行维护管理开展委托运维招标，主要运维仪器包括、车载VOCs走航监测仪、车载拉曼雷达、车载便携式臭氧激光雷达。

4-1流动观测车设备清单及分项预算

| 仪器设备 | 生产厂家 | 备注 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载VOC走航分析仪 | 禾信 | 均为福特E450车载仪器 | 28 |
| 车载拉曼雷达 | 中科环光 |  | 20 |
| 车载便携式臭氧雷达 | 新环光电 |  | 12 |
| 合计 |  |  | 60 |

二、走航监测车运维项目需求：

2.1总体要求

2.1.1投标人应提供详细的运维管理服务方案。

2.1.2投标人需按照业主要求保证全年及时响应。仪器故障发生后，4小时内（8:00-22:00）或8小时内（22:00-8:00）恢复运行。对不易诊断和维修的仪器故障，需在48小时内予以排除。

2.1.3投标人应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施；

2.1.4在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求。

2.1.5在该设备代维及管理期间，未经允许，承担运维单位不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成业主损失，业主将通过法律途径向投标人索赔。

2.1.6投标人中标后在中标地区设立技术支持机构，配备1名经验丰富运维人员（运维人员大专以上学历，至少具备2年运行维护经验，并有相关运维单位的工作经验证明）常年驻守。

2.1.7备品备件、耗材库的建立：中标方需在中标后1个月内建立好备品备件及耗材库，保障设备发生故障时48小时内及时修复。

2.1.8服务要求：每年应当开展走航服务不少于30次，并负责走航监测相关的所有支出；每次走航提供一份分析报告。

2.1.9数据联网要求：根据业主要求完成部分走航监测的数据联网及展示。

2.1.10 投标人应具备该设备生产商提供的备件和耗材供货承诺函（仪器生产商或进口设备国内办事处可不提供承诺函，但需提供与仪器相关的证明材料）；

2.1.11根据用户要求对省内超站的雷达开展拉曼雷达质控。

2.1.12包含运维所需的耗材及维修费用

2.2运行维护工作：开展走航监测期间，除了对表格内的3套设备运行维护外，还需协助对应的工程师对走航车上的其它设备开展运维。

2.3运维工作内容

2.3.1监测车的日常运行维护（每次走航监测开始前、结束后，包含耗材）；

2.3.2协助完成走航监测车内的设备维修工作；

2.4运维工作要求

2.4.1每周巡检：走航监测车仪器在运行期间，运维人员每周巡检走航监测车1次，并做好巡查记录，主要工作包括监测车基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

2.4.1.1查看设备是否齐全，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

2.4.1.2 检查监测车的通讯系统，保证监测车的数据能实时联网。

2.4.2每月工作内容如下：

2.4.2.1清洗车顶所有采样头及切割器。

2.4.2.2检查各台仪器设备的流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。

2.4.3每季度工作内容如下：

2.4.3.1 至少清洗一次采样总管及采样风机；

2.4.4每半年工作内容如下：对走航监测车中的发电机进行保养维护

每年（合同期内）工作内容如下：

2.4.4.5对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.4.5其他

2.4.5.1当有大型活动或应急事故发生时，需安排人员配合省中心确保相关仪器设备的正常运行。

2.4.5.2走航监测车设备运行期间，需提供无线传输设备，保证相关工作人员能随时查看监测数据。

2.5 针对监测车上各项设备的整体要求

2.5.1投标人应在投标项目所在地设立技术支持机构，至少配备2名运维技术人员负责相关设备。

2.5.2投标人应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）；

2.5.3投标人应提供完整的运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施；

2.5.4投标人应提供详细的运维管理服务方案；

2.5.5如仪器出现现场不能解决的故障，需要返厂维修，投标人应在一周之内配合业主联系原厂开展此项工作。

2.5.6投标人应在运维期间为业主提供一次仪器培训。

2.5.7在该设备代维及管理期间，投标人应严格按照业主要求的操作规范和规章制度（详见技术运维要求部分），对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足省环境监测中心提出的系统及仪器设备考核指标要求

三、车载VOC走航分析仪运维项目需求：

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件、维修，具体要求如下：

3.1技术运维要求

3.1.1针对大气挥发性有机物走航监测车进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质控。

3.1.2 软件升级：在服务期内，同型号仪器若有新的软件或升级程序，运维单位应及时向业主提供；并经业主确认是否需要升级，无论是否升级均不再另外收取费用。前述升级并不包含硬件等非软件升级，若涉及硬件等非软件升级，将另行与业主确认。

3.2 具体运维要求

3.2.1 每日：查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常。监测车供电电源检查（包括总电源开关、电表、供电电压、防感应雷部件等）；仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）

3.2.2每周：标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）

3.2.3 每月：采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、有否结露、采样泵工作是否正常等）；清洁采样管路，反吹维护；仪器校准（标准曲线制作，质控样标定等）；

3.2.4 每年：预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；离子源灯丝耗材更换。

3.3   运维时间要求及环境分析综合报告编制

3.3.1 每次执行任务进行运行情况实行日报告，对异常情况及时上报。对每起事故及时排除，及时上报。同时在任务结束后提供此次任务报告。提供月度、半年、年度分析报告。现场记录存档随时供招标单位审核。

3.3.2 每周日前制定下周工作计划并提交给客户，及时完成招标单位要求提供的其他临时任务。

3.4 根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。主要耗材更换的频率不少于每年1个MCP检测器、1个紫外灯；金属过滤器、阀门等耗材应根据实际耗损情况及时更换。

四、车载便携式臭氧雷达运维项目需求：

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件、具体要求如下：

4.1技术运维要求

4.1.1日常运维工作：保持仪器设备表面干净整洁，设备标识清楚；检查供电情况，保证雷达系统、云台、软件系统正常运行；每次维护后做系统运行测试，并填写维护记录；进行维护时，应规范操作，注意设备与人身安全，防止意外发生。

4.1.2每日工作项目：远程检查仪器运行状态；查看工控机能否正常工作，查清断网或关机原因；检查上位机软件、远程控制软件等是否正常运行；检查回波信号是否正常，本地数据是否正常存储；确认云平台数据是否正常上传显示；分析软件定时刷新，数据保存正常；如遇异常状况，立即进行检查，远程不能解决的安排现场进行检查。

4.1.3每月工作项目：每月去1次现场巡视，并做好巡检记录，巡检时需要检查电路系统、通讯系统是否正常，设备内部温度湿度是否正常；利用酒精清洁设备大窗口镜上的灰尘，尤其是望远镜接收区域与激光出光区域；检查侧面防尘罩是否积灰积泥并进行清洁，确认散热风扇正常运转。

4.1.4半年工作项目：进行半年度光路校准，校准工作完成后，做好校准记录，主要内容含：激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查，光谱仪校准等；整体散热模块进行大范围清洁除尘，确保散热模块的正常工作；对设备本地数据、日志等进行备份，确保本地存储容量、4G流量剩余可用。

4.1.5年度工作项目：检查雷达整体采集模块各个通道高压工作是否正常；检查激光器输出能量及能量的稳定性，如出现能量波动异常需要及时维修激光器；进行年度激光器校准和光路校准，检查内部晶体、镜片等是否出现损伤，并进行相关更换维修；对设备运行日志进行检查，确认年度运行状态中出现的异常情况并进行排查解决。

4.2运维记录与报告

4.2.1、依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

4.2.2、依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录。

4.2.3、根据不定期走航监测数据及现场溯源情况，结合空气质量数据、气象数据、污染因子监测数据、雷达数据、组分数据等多维度信息，总结绘制臭氧雷达监测走航报告，同时对数据进行深度挖掘与分析，实现全方位的数据研判，提高数据分析的效率与数据挖掘的能力，快速响应服务需求。

4.2.4、每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

4.2.5、依据运维总结报告制作汇报材料向业主进行总结性汇报。

4.3根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。

五、车载拉曼雷达运维项目需求：

该设备运维服务需求为技术运维服务，包含仪器运行所使用的耗材、配件、具体要求如下：

5.1运维总体要求

5.1.1运维内容：承担江苏省环境监测中心车载气溶胶垂直分布探测质控比对分析仪（大气颗粒物监测激光雷达）日常运行维护和质控工作，包括仪器设备日常和定期维护、定期巡检、故障维修、质量控制、备品备件及设备耗材更换等运行维护事项。

5.1.2 设备质控：中标方必须根据《大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法作业指导书》（HJC-ZY82-2018）定期对设备进行相关质控项目的检测。

5.1.3 数据采集要求：所有运维设备的数据采集通过网络传输至江苏省中心平台，实时展示消光系数，退偏振比等数据结果。

5.2运维与服务具体要求

5.2.1 日常运维工作：运行期间，中标方每天远程查看设备运行情况，进行远程诊断和运行管理并记录雷达运行状态，内容包括：设备远程连接是否正常，能否正常远程监控设备，若不能远程需排查原因，需现场确认时及时安排现场排查；检查数据上传程序是否开启运行，数据是否正常上传服务器；分析软件是否正常运行，反演结果是否更新至最新监测时间；

5.2.2 现场巡检工作：

5.2.2.1运行期间，每两周至少完成一次现场巡检，巡检检查项包括：激光雷达环境检查：检查车内温度、湿度是否符合要求；检查车内排风排气装置运行是否正常；

5.2.2.2检查车内空调、电源等辅助设备的运行是否正常；检查各电源插头、稳压电源参数、线板工作是否正常；车内整洁卫生（无垃圾杂物、无蜘蛛网、无昆虫老鼠等）；

5.2.2.3 网络相关项目检查：检查网络连接是否正常，网速是否正常。

5.2.2.4光学玻璃检查：检查天窗光学玻璃是否完好无破损、无划痕、无脏污；如果有脏污需要及时清洗天窗。

5.2.2.5天窗支架检查：检查天窗支架是否固定牢固，是否有漏水渗水现象。

5.2.2.6加热器检查：检查（天窗）加热器是否运行正常，风扇是否运行正常。

5.2.2.7 采集箱检查：检查采集箱各通道指示灯是否正常，各通道运行是否正常。

5.2.2.8 工控机检查：检查工控机运行是否正常并清理风扇滤网。

5.2.2.9 激光器检查：检查激光器运行是否正常，激光器光斑、光功率是否正常。

5.2.2.10 激光器各模块检查：检查激光器各个模块温控、驱动电流及腔内温湿度是否正常。

5.2.2.11光学系统检查：通过接收横截面四象限均匀性、大气瑞利散射信号拟合偏差检测等项目检查确定激光雷达发射和接收光学系统是否正常。

5.2.2.12 采集软件检查和信号质量检查：检查设备状态显示是否正常、回波信号曲线是否正常、信号背景噪声、信噪比、有效探测距离等信号质量是否正常；温湿压模块工作正常；温控系统通讯正常。

5.2.2.13 分析软件检查：检查分析软件是否正常运行，数据目录选择是否正常，反演参数是否设置正常，反演结果是否正常。

5.2.2.14 数据解析存储和上传检查：检查数据解析是否全部完成，解析是否正常；检查数据存储是否正常，有无数据缺失；检查各个产品输出是否正常保存；检查数据是否正常上传。

5.3  根据仪器状况及时更换仪器所需的配件，以保证仪器正常运行。更换后的耗材应留存备查。主要耗材更换的频率不少于每年1个激光器、主镜窗片，其它耗材应根据实际耗损情况及时更换。

包13：大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统及全省VOCs质控审核服务

一、项目概况

大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统是填平补齐项目为全省超站配置的集数据存储、审核、分析、下载的综合平台。本项目为该平台的硬件维保及软件升级服务，主要包括数据库维护、系统漏洞修复、二次开发、新设备接入、完善模块化分析功能、服务器延保、客户需求问题情况跟进、平台系统操作使用培训等。

表 1-1平台运维预算表

| 序号 | 运维项目 | 分项预算 （万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统运维及全省VOCs质控审核服务 | 47 |

二、项目需求

2.1总体要求

2.1.1投标人应提供详细的运维管理服务方案。

2.1.2投标人需安排有经验的技术人员1人在项目进行期间常驻江苏省环境监测中心，同时负责协助平台开发设计的相关技术人员应随时响应，处理平台异常情况的处理，完成平台涉及的相关工作。

2.2主要工作需求

2.2.1每日远程测试各子站仪器端口是否正常，检查数据是否正常上传；登录数据平台检查设备在线情况，数据是否更新为最新时段数据；若设备离线或数据未更新，联系设备运行维护单位检查仪器是否正常，若正常排查网络及平台程序是否正常，直至数据更新恢复正常；完成数据审查复查，检查自动审核数据标识是否正常，对异常数据核实设备情况进行人工审核；每日检查数据查询功能数据载入是否正常，若异常修复程序；

2.2.2负责平台数据库的维护，当数据库出现异常或因停电等原因造成数据库损坏的，应立刻响应，并尽快恢复；维护数据传输情况，确保数据正常传输，若异常修复程序，以实现平台端能正常实现数据应用结果为准；

2.2.3负责现场服务器数据备份，包括免费提供备份用的数据载体与设备；

2.2.4负责平台系统漏洞的修补；

2.2.5负责平台数据范围内的二次开发及修改，按照江苏省环境监测中心的相关要求，完成相关平台的二次开发工作；

2.2.6按江苏省环境监测中心要求，保证后续设备或者不同类型的设备顺利接入平台；

2.2.7当子站现场端出现数据传输故障时，在远程可以处理的情况下，协助运维方检查与排除故障，或当运维人员在现场处理相关问题时，指导维护人员进行测站故障排查；

2.2.8承担江苏省环境监测中心安排的其他与平台相关的工作。

2.3运维记录及报告

2.3.1每月提供基于平台统计的月报，内容包含但不限于平台数据联网率、有效率、数据基本统计等。

2.3.2检查年度软件平台运行状况，统计年度问题发现与修复情况，整理成报表。

2.4应急方案

投标人应提供详细的应急保障方案，当平台出现故障时，应在2小时内响应，4小时到达现场，8小时内完成维修。

2.5培训方案

投标人提供详细的培训方案，为省监测中心管理人员及相关运维人员提供超站平台操作培训。

2.6运维实施方案

能够提供针对大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统的运维服务，具备对系统的数据集成、质控审核、运维管理、颗粒物与光化学分析功能。

三、全省VOCs质控审核服务

3.1数据质控审核：针对江苏省环境监测中心、苏州汾湖超站、苏州西山、扬州宝应、省中心方仓等5个站点VOCs在线监测系统，开展监测数据质控审核工作，基于校准数据及在线监测数据对整体数据质量进行评估，辅助进行数据自动化审核，其中校准数据审核主要为周审核，审核内容参照《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》执行，对各站点数据整体情况定期做出综合性判定。每周在江苏省大气颗粒物组分及VOCs多元综合分析子系统上完成上一周相关数据的复审。

3.2站点现场飞行检查：针对江苏省环境监测中心、汾湖超站、传输通道站等5个站点以及全省各驻市中心大气超级站VOCs在线监测系统，开展抽查检查，每季度抽检2个站点，全年共计8个点位，开展飞行检查工作，现场对站房的环境条件、运维资料、仪器运行状态进行检查，确定是否存在不规范条件或可能影响 VOCs监测数据的潜在影响因素。

3.3数据质控通报总结：基于江苏省环境监测中心、汾湖超站、传输通道站等5个站点VOCs在线监测系统以及全省各驻市中心大气超级站VOCs在线监测系统质控审核结果，每月通报各市和省级各站点的数据审核情况；同时针对质控审核问题进行分析总结，统计整理各站点VOCs在线监测系统质控问题，判断运维成效，辅助指导运维整改，不断提升监测数据质量。通报情况必须于次月的第一周内完成。

3.4 数据审核及现场飞行检查均按照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》总站气函〔2019〕785号中的要求和规范进行。

- 合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称

项目编号：

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）

分包号：

一、服务内容

1.1 项目内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 在合同生效后甲方与乙方共同对江苏省环境监测中心的系统运行情况、仪器运行情况、数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、项目实施

5.1  服务期限： 2026年1月1日至2026年12月31日。

六、履约保证金

6.1 乙方在完成合同签订后交纳合同金额的10%（人民币_________元）作为本合同的履约保证金。乙方的履约保证金须在合同签订后10个工作日内汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭成交通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

6.2 项目结束后，根据2026年12月考核结果，乙方按货款支付中的要求退回相应扣款金额后，甲方退还履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无息退还

6.2.2履约保证金退还时间：2026年12月考核后

6.2.3履约保证金退还条件：根据2026年12月考核结果，乙方按货款支付中的要求退回相应扣款金额

6.2.4履约保证金不予退还的情形：签订合同后，乙方将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，乙方采用分包的形式履行合同。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、 运维考核办法

8.1甲方依据相关规范所列内容每年对乙方开展一次运行维护工作考核，以每个仪器设备为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行考核。以数据有效率为主要考核指标，计算方法详见各分包项目需求，考核验收合格后将根据合同约定的数据有效率与实际达标情况，支付运维期对应的运行费用。

8.2 基于考核结果扣除运维费。

九、合同款项支付

9.1采购包1-2合同款项的支付方式及进度安排：

9.1.1合同签订后，根据财政资金到账情况，乙方缴纳全额履约保证金后甲方预付部分合同款（具体金额视财政拨付金额确定），2026年起按季度进行考核，考核通过后第1-3季度各支付合同额的25%，第4季度支付合同额的剩余款项（实际付款根据考核结果进行相应扣减，其中2026年第4季度11月完成考核，如12月有扣减，乙方应将扣款金额退回甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除）。

9.1.2 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

9.1.3如财政资金下达时间晚，甲方支付时间相应延迟。

9.1.4实际站点根据财政经费拨付情况可能有所变化，具体以实际站点结算为准。

9.1采购包3-13合同款项的支付方式及进度安排：

9.1.1合同签订后，根据财政资金到账情况，乙方缴纳全额履约保证金后甲方预付部分合同款（具体金额视财政拨付金额确定），2026年第11月完成考核，各分包根据考核结果进行相应扣减支付合同剩余款项。如12月有扣减，乙方应将扣款金额退回甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除。

9.1.2 根据各分包相关仪器的月度有效率进行考核，月度有效率大于等于各分包的目标有效率，全额付款，有效率不足目标有效率，根据当月实际有效率与目标有效率的比值计算当月的运维合同款。方舱中的仪器按照年有效率进行考核。

9.1.3 如财政资金下达时间晚，甲方支付时间相应延迟。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

十二、验收、交付标准和方法

12.1 乙方应根据招标文件中服务要求完成服务工作。

12.2 项目验收前，乙方需向甲方提出书面验收申请，并提交符合甲方指定的相关服务标准或规范。甲方根据运维考核结果组织开展相关验收（考核）工作，如产生验收费用由乙方承担。

12.3 验收合格后，甲方按照本合同规定的验收合格相关的付款条件，支付乙方相应款项。验收不合格时，按照招标文件和合同约定的相关要求扣款。

十三、违约责任

13.1 一旦发现篡改伪造数据，委托方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，按照环保部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）文件精神进行处理。

13.2 未经许可，对外泄露监测信息的，委托方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

13.3 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，委托方有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

13.4 合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，委托方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.4 乙方需提供详细分项保价表，如财政拨付资金少于本项目合同金额，甲乙双方可协商按减少的资金量减免部分工作。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期：年月日 | 签订日期：年月日 |

- 投标文件格式及附件

（按采购包分别制作投标文件）

投标文件

项目名称：

招标编号：

采购包：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

投标人名称：

采购包：

| 序号 | 资格条件 | 响应情况 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明）； |  |  |
| 6 | ... |  |  |

评标索引表

投标人名称：

采购包：

| 序号 | 评标办法 | 响应情况 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商             （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目合同履约期限为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本项目的全部工作，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证的复印件：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 万元 大写：人民币： |  |
| 合同履行时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

#### （请严格按照第四章 采购需求中所列清单逐项报价）

供应商（盖章）：

日期：年月日

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

附件七、技术方案

技术方案应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目类别 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件十、企业声明函格式

（1）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函格式

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日   期：二〇二五年    月    日

（3）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（4）节能产品认证文件

提供有效的节能产品认证证书复印件

（5）环境标志产品认证文件

提供有效的环境标志产品认证证书复印件

（6）提供节能产品、环境标志产品清单表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 产品制造商名称 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日   期：二〇二五年    月    日

（7）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年  月

附件十二、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无；

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体，本项目不适用）

附件十四、投标人需要提供的其他材料