询价采购公告

项目概况

全自动微生物质谱检测系统采购项目的潜在供应商应在苏采云系统通过网上获取采购文件，并于2025年10月17日09点30分（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-SZWK-X2025-0422

2、项目名称：全自动微生物质谱检测系统

3、采购方式：询价采购

4、预算金额及最高限价：

| 采购单元号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | 1160000.00 | 1160000.00 |  |

5、采购需求：

全自动微生物质谱检测系统要求为桌面台式机。应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定；同时可检测不同种类的化合物，包括蛋白质、核酸、脂质等样本。

6、合同履行期限：

（1）质保期要求：全自动微生物质谱检测系统免费原厂质保期≥9年。

（2）交货期：合同签订后30日内交货并安装调试完毕。

（3）验收标准：采购方按采购文件要求、国家及行业标准进行质量验收。

7、本项目不接受联合体投标，不允许成交后转包或分包。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

具有所投产品生产（经营）许可资格。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（3）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。

（4）本次采购的内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

三、采购文件的获取

1、获取时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

2、获取方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、售价：无

4、本项目采用网上开评标的方式。

四、电子响应文件上传

1、本项目采用电子网上招投标，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件。并在开标截止时间之前对响应文件进行上传，否则视为放弃参加该采购项目。

2、逾期上传的电子响应文件恕不接受。

五、提交电子响应文件截止时间、开标时间

1、提交响应文件截止时间：2025年10月17日09：30

2、开标时间：2025年10月17日09：30

3、开标解密：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书登录开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、针对中小企业落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

2、本项目支持采购合同信用融资。

3、政府采购监督电话：0512-65283947。

4、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网；苏州政府采购网。

5、有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市中西医结合医院

地址：苏州市吴中区下沙塘39号

联系人：范志英

联系电话：0512-69388598

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

前台联系电话：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆

联系电话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购询价

文件

采购编号：JSZC-320506-SZWK-X2025-0422号

采购项目：全自动微生物质谱检测系统

采购单位：苏州市中西医结合医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十月

目录

第一章 询价采购文件

第二章 询价综合说明

第三章 询价成交原则及评审内容

第四章 合同文本

第五章 询价响应文件格式文本

第一章 询价采购文件

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市中西医结合医院之委托，对其拟采购的“全自动微生物质谱检测系统”进行询价采购，欢迎合格的供应商参加。

一、采购编号：JSZC-320506-SZWK-X2025-0422号

二、项目名称：全自动微生物质谱检测系统

三、预算金额及最高限价：

| 采购单元号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | 1160000.00 | 1160000.00 | 不接受进口产品投标 |

四、合格供应商条件：

（一）供应商应当具备下列一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（三）供应商应当具备下列特殊条件：

具有所投产品生产（经营）许可资格；

五、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4、本项目不接受联合体报名。

六、采购项目内容：

（一）采购范围：包括以下设备的送货安装、调试、售后服务等。

（二）采购设备名称、数量：

| 采购单元号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | 不接受进口产品 |

七、设备技术要求：

（一）技术参数要求

1、主要用途及基本要求

1.1所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定；

1.2可检测不同种类的化合物，包括蛋白质、核酸、脂质等样本。

2、技术参数要求

2.1质谱仪硬件性能规格要求

2.1.1采用直线形不锈钢飞行管，飞行管长度≥1米；

2.1.2具备温度补偿功能，消除环境温度变化对蛋白质量检测准确度的影响；

2.1.3检测器：配置MCP检测器，检测微通道数≥10万；

2.1.4激光器：采用氮气激光器，波长需为≥335nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于4*108次；

2.1.5配备负离子检测模块，可进行脂质分析，可检测大肠杆菌脂质A m/z1796，相对示值误差≤500ppm；（提供第三方检验机构出具的检测报告）

2.1.6具备三脉冲高精度离子延迟引出技术，采用三脉冲搭载三电场（正/负电场和混合电场）加速离子，实现离子的延时引出，延时精度误差≤100 ps；

2.1.7前级泵应为内置无油隔膜泵，噪音低，无机油污染；高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速≥300 L/S；（提供仪器图片及说明书证明）

2.1.8分子泵为复合型涡轮分子泵，具有叶片级和拖拽级，拖拽级≥10 L/S；

2.1.9质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mbar以下所需时间＜50s；

3、软件系统

3.1具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件；

3.2操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换；

3.3鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图，以辅助对鉴定结果进行判读；

3.4可实现聚类分析功能，聚类分析软件具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等；

3.5能通过智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定。

4、数据库

4.1为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种 5000 种以上,数据库终身免费升级，一年更新＞2次；（提供相关证明资料）

4.2丝状真菌数据库＞500种；

4.3特色数据库：

4.3.1具备20种以上施万菌数据库；

4.3.2分枝杆菌数据库≥170种。

5、检测性能

5.1鉴定质量范围：1-500kDa；

5.2质量分辨率（线性模式）：>5000(FWHM)@ Angiotensin；

5.3鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1）；100fmol/uL 牛血清白蛋白（信噪比≥50 : 1）；

5.4质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准）；

6、相关试剂：

6.1配套微生物质谱基质试剂盒，包括干粉型和液基型，均取得临床注册证；

6.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证；

6.3霉菌快速前处理试剂

提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，提供说明书；

7、可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度≥0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；

8、可提供核酸检测功能，包括耳聋基因等SNP相关研究；

9、配置清单

9.1微生物鉴定质谱系统主机：1 台；

9.2工作站：专用电脑1台，Windows10以上操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB，1TB硬盘，液晶显示屏，条码扫描器1套，激光打印机1台；

9.3专用UPS电源设备1台；

9.4配备重复样品靶托1块及重复性靶片5块；

9.5配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台，点靶台1个。

9.6配套全自动微生物药敏分析仪1套：

9.6.1标本容量：可同时进行>60块测试卡测定。

9.6.2自动化检测流程：每20min自动检测，动态判读；自动温控；自动归集；自动自检等。

9.6.3检测波长：≥4波长，保障检测灵敏度。

9.6.4测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性CA≥95%，药敏重现性≥95%。

9.7配套全自动微生物培养系统1套：

9.7.1基础容量：≥120瓶位，6个独立孵育模块；

9.7.2非侵入性检测技术（锁相环检测技术、独立光学检测器）；

9.7.3抽屉式分区孵育，支持磁耦合传动技术，振动噪音≤55db；

9.7.4动态PID控温技术，模组独立加热，温度精度≤±1℃；

9.7.5双重循环加热（固体直热及空气浴），可灵活设置孵育温度 。

八、售后服务及其他要求：

1、全自动微生物质谱检测系统免费原厂质保期≥9年；自验收合格之日起算。在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责，30小时无法修复，提供备用机。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。数据库、软件终身免费升级到最新版本；

2、响应文件中需分别注明常用耗材和配件的优惠报价，以及免费质保期满后的年保费。

3、供应商负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购单位的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

4、产品安装后，采购单位按国际或国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

5、提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。

6、交付使用时间：合同签订后30日内交货并安装调试完毕。

7、交货地点：苏州市中西医结合医院指定地点。

九、响应文件上传截止时间

1、电子响应文件上传截止时间：2025年10月17日09点30分。（北京时间）

2、电子响应文件必须在接收截止时间前完成加密上传。逾期送达的电子响应文件恕不接收。本次询价不接受纸质响应文件。

十、询价开标时间和解密地点：

1、开标时间：2025年10月17日09点30分（北京时间）

2、解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

3、本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书至开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

十一、本次询价采购活动采购方已授权询价小组直接确定成交供应商，询价小组及采购人代表在苏州市公共资源交易中心五楼评标室进行评审。

十二、联系方式：

1、采购代理公司：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司联系人：王仕倩、吴帆

联系电话：0512-65237216、69165625（前台）

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层        邮编：215005

2、采购单位：苏州市中西医结合医院

联系人：范志英

联系电话：0512-69388598

地址：苏州市吴中区下沙塘39号

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 询价综合说明

一、询价响应文件的组成及编制要求：

（一）响应文件组成

1、询价响应报价表；（后附格式）

2、询价响应函；（后附格式）

3、资格条件证明材料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（须在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）企业法人授权委托书，法定代表人及代理人身份证复印件；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（最近一期经审计的年度财务报告复印件或银行出具的资信证明原件）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（包括但不限于提供本服务的专用运输车辆和相关专业人员信息）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（6）询价响应单位的医疗器械生产（经营）许可资格证明材料；

4、符合性审查证明材料

（1）医疗器械产品注册证（如属）

（2）投标产品要求的技术参数证明材料；

（3）产品技术对照表及产品样本彩页的技术参数佐证材料；

（4）货物质量承诺、交货承诺；

（5）原厂质保承诺函；

（6）商务条款偏离表；

（7）售后服务承诺；

5、如为小微企业，提供中小企业声明函/残疾人福利性单位/监狱企业证明；

6、与本次询价有关的其他资料。

（二）电子响应文件制作要求：

1、响应文件制作：供应商需要通过CA证书报名并下载采购文件。

2、电子响应文件制作要求

系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。

注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

3、在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

4、电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章；

二、响应文件的补充、修改和撤回：

响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

三、响应文件错误的修正原则：

1、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3、响应供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。

四、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合询价要求的响应供应商或者报价未超过单项采购预算的响应供应商不足3家的。

五、告知成交结果：

1、发出成交通知书。在发布成交公告时，代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2、在发出成交通知书的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放未成交通知书。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

3、告知方式为苏采云系统。

六、质疑：

1、供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

2、根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

3、接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

4、联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

5、收件人：祝丽林

6、联系电话：0512-69165625

7、通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

8、供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、本次采购只有一个采购单元，供应商须对该采购单元内的采购内容全部响应，只报其中部分内容的为无效报价，并不得出现选择性报价。报价包含所有设备的提供、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。

八、响应单位须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“响应货物清单表”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄询价文件要求或只写“完全响应“等字样的均为无效投标。

九、成交供应商到采购代理机构领取本次询价采购的成交通知书时须向采购代理机构支付预算金额1.5%的成交服务费，但最低不低于3000元。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

十、信息发布媒体：

该信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

第三章 询价成交原则及评审内容

一、询价采购程序：

1、采购代理机构负责主持询价开标活动。

2、资格审查：

（1）询价小组（由相关专家及采购人代表组成）按询价文件资格要求对供应商的资格要求进行审查。

（2）信用记录的评审：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评委会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

①查询时间：响应文件递交截止时间。

②查询渠道：信用中国。

③查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

④信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（3）负责人为同一人或者存在直接控股，管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

3、询价小组按询价文件要求对各响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定合格响应供应商。

4、报价在采购预算内的或实质性响应采购文件要求的供应商不足三家的，询价采购失败。如提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

5、询价小组在审查时，可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、为保证在询价小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在评审开始后，供应商应保持线上通讯畅通。供应商的澄清、说明或者更正应在询价小组向其提出澄清、说明或者更正要求后以书面形式线上提交给评审小组，该书面材料由法人代表或委托人签字或加盖公章。在评审期间、如询价小组联系未果或者供应商在规定时间内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

7、询价小组对每个供应商的询价响应文件按询价采购通知的规定进行评审并给出评审意见。

8、询价小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

二、询价成交原则及评审内容：

（一）询价成交原则：

1、本次询价采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出报价最低的且不超过采购预算的询价供应商作为成交供应商；

2、询价小组各成员独立对询价供应商的询价响应文件按照询价文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足询价文件要求的，则认为该供应商询价文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、询价小组为3人组成。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的询价供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的询价供应商，则由采购方自行选择成交供应商。

4、关于小微企业、残疾人企业和监狱企业价格评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16 号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物（主要标的物，主要标的物详见声明函）全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。若最后成交，成交价格则以实际响应报价为准。监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

（2）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）在本次货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的可享受中小企业扶持政策。

（4）小微企业在响应文件中必须提供中小企业声明函；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（5）如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）评审内容：

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注（不合格原因） |
| --- | --- | --- |
| 1、合格询价供应商的资格条件； |  |  |
| 2、响应产品的数量、规格、技术要求、证明材料等是否符合询价文件要求； |  |  |
| 3、交货时间、付款步骤、质保期限等其他商务内容承诺情况 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应询价文件的条款内容） |  |  |

第四章 合同文本

合同编号：

甲方（需方）：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

联系人：

电话：

根据政府采购编号号采购文件及乙方的响应文件、成交通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同组成

下列文件为本合同不可分割的组成部分，构成本合同的文件视为是能够互相说明的，如果下列文件存在歧义或不一致的，按照如下优先次序解释：

1、本采购合同书；

2、成交通知书；

3、经甲方确认的乙方的承诺、声明、书面澄清等；

4、采购文件及附件；

5、乙方的响应文件及附件；

6、其他在本合同签订前双方达成一致意见的其他文件。

二、合同内容

三、价格与支付

1、本合同（含税）总金额为人民币（大写）：，金额包含本合同所采购全部货物及其包装、仓储、运输、安装、调试、各种税费、利润、质保、服务及与本合同有关的一切费用。除上述费用外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2、付款方式：

在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达采购单位指定地点，经验收合格后30个工作日内采购单位支付货款的50%，一年后30个工作日内无质量问题采购单位向中标单位支付货款的45%，三年后30个工作日内无质量问题付清货款。

3、付款方式：银行汇票或转帐。

四、质量与验收

1、质量：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方还应保证交付的货物均是在有效期内的。

2、验收标准：乙方根据送货单向甲方提供货物时，还应向甲方提供所供货物的合格质检报告和使用说明书等。甲方按照货物对应的技术规格说明书进行验收，同时甲乙双方应对验收过程进行详细记录并保存。当双方对验收结果有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格等要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的风险及费用，由乙方自行承担。

五、交货和安装

1、交付时间：   年   月   日之前，发货前应书面通知甲方。

2、交货地点：苏州市中西医结合医院指定地点。

六、售后服务

1、乙方对所投产品提供    年免费质保，终身维修。自验收合格之日起，开始进入质保期；

2、在产品质保期内，一旦发生质量问题，乙方在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到达现场；30小时无法修复，提供备用机。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、其他按照采购文件和乙方在响应文件中的承诺执行。

七、违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每日万分之四支付逾期付款违约金，但甲方支付的此项违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍要求乙方交货的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日万分之四支付逾期交货违约金，同时赔偿甲方一切直接、间接损失。

3、乙方不能交货（逾期超过15日视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

4、乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金，若违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

八、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事由消除后15日内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方另行协商解决。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2 因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给任何第三方。

十、争议解决

在本合同履行过程中，双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2、本合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，且需向政府采购监督管理部门和招标代理机构各提交一份备存。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4、本合同一式肆份，甲乙双方、招标代理机构、政府采购管理部门各执壹份，肆份具有同等法律效力。

5、在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

甲 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：

日期：年月日

乙 方：（公章或合同章）

乙方代表签字：

日期：年月日

第五章 询价响应文件格式文本

格式1

开标一览表

采购编号：

| 设备名称： | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 金额小写： （元人民币） |
|  | 金额大写： |

报价单位（盖章）：联系人：联系电话：

法定代表人签字或签章：

日期：年月日

格式2

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：联系人：联系电话：

日期：年月日

注：1、本投标分项报价表的“分项报价明细表”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式3

询价响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司 号询价采购通知，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照询价采购通的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成项目的一切费用。

2、如果我方的询价响应文件被接受，我方将严格履行询价采购通知中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方愿意遵守询价采购通知中所列的收费标准。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方成交，我方愿意按采购文件规定支付成交服务费，如未按规定缴纳成交服务费，采购代理机构有提出诉讼的权力；

9、与本次投标有关的通讯地址：

单位： 联 系 人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

报价单位：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）年月日

格式4

产品技术对照表

采购编号：

| 序号 | 询价采购规格要求 | 响应产品技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式5

法人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系               （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为       号的询价采购活动。代理人在响应文件、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

邮箱：

年   月   日

格式6

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件响应内容 | 符合或不符合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 交货期限 |  |  |  |
|  | 质保期限 |  |  |  |

注：

1、响应单位的响应文件（除技术服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，如付款方式、交货期等应在此表中说明。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标技术服务等详细描述和说明的替代。

响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式8

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：年月日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式9

中小企业声明函（货物）（如属）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业行业；制造商（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东未大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，必须提供声明函并逐条列明所投产品相关企业信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

3、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。