竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0078

采购单位：江苏省苏州环境监测中心

采购内容：2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年12月16日9：30（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0078

- 项目名称：2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：人民币壹佰捌拾捌万元整（￥1880000.00）

- 最高限价：无

- 采购需求：

- 服务内容：根据江苏省生态环境厅【2025】62号全省生态环境监测方案，省控地表水水质自动监测站（以下简称水站）任务分工要求驻市环境监测中心负责质控管理。为加强对省控水站的质量管理，提高外部质控检查的“数智化”水平，江苏省苏州环境监测中心需采购省控地表水自动监测站运维检查技术服务。主要工作内容包括47个水站的自动监测运维和质控体系检查、现场五参数比对、盲样考核、加标回收或集成干预检查、手工比对监测、水文监测和监控视频设施抽查，并参与抽测和飞行检查。

- 合同履约期限：2026年5月1日至2027年4月30日。

- 本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小微企业采购，本项目属其他未列明行业。供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

- 非项目所涉的省控地表水自动监测站运维服务供应商及其关联企业且不得在本项目实施期间再行从事本项目所涉运维服务。

- 供应商近三年内在各级环境自动监测质控技术服务项目中无弄虚作假的行为，未被相关环境管理部门通报。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取采购文件

- 时间：本公告发布之日起五个工作日。

- 地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

- 方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

- 售价：免费

- 响应文件提交

- 截止时间：2025年12月16日9：30

- 地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 开启

- 时间：2025年12月16日9：30

- 地点：苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室）。

- 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他相关事宜：

- CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

- 项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

- 技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 未依照招标公告要求获取招标文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

- 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：江苏省苏州环境监测中心

地址：苏州市竹园路8号

联系方式：0512-68338011

联系人：李芳

- 采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

- 项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、磋商采购文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受江苏省苏州环境监测中心的委托，就其所需要采购的2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0078

- 采购内容：2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务

- 采购需求：

- 项目概况

根据江苏省生态环境厅苏环办【2025】62号全省生态环境监测方案，其中省控地表水水质自动监测站（以下简称水站）任务分工要求，行政区内省控水站由江苏省苏州环境监测中心负责质控管理。

为加强对省控水站的质量管理，提高外部质控检查的时效性，江苏省苏州环境监测中心将47个水质自动监测站2026年度（12个月）的质控检查任务，通过竞争性磋商方式采购服务。

省控水站点位根据省厅优化监测点位和站点改造的需要，可能会作相应调整，经费结算详见（七）考核方法与付费原则。

- 采购具体需求

47个水站详细所在断面（点位）信息见表1。

表1 省控水站信息一览表

| 序号 | 河流名称 | 站点名称 | 站点 类型 | 所在地区 | 站点数/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长三港 | 石帆港口 | 简易站 | 高新区 | 2 |
| 2 | 金墅港 | 太湖桥* | 固定站 |  |  |
| 3 | 元和塘 | 北桥大桥# | 固定站 | 相城区 | 2 |
| 4 | 望虞河 | 鹅真塘* | 固定站 |  |  |
| 5 | 京杭运河 | 太平桥 | 固定站 | 吴江区 | 9 |
| 6 | 清溪河 | 新太平桥 | 固定站 |  |  |
| 7 | 頔塘河 | 浔溪大桥 | 固定站 |  |  |
| 8 | 澜溪塘 | 水泥厂 | 固定站 |  |  |
| 9 | 大德塘 | 湖店 | 固定站 |  |  |
| 10 | 太浦河 | 庙港 | 固定站 |  |  |
| 11 | 京杭运河 | 瓜泾口北* | 固定站 |  |  |
| 12 | 三船路 | 三船路套闸（吴江二水厂） | 固定站 |  |  |
| 13 | 京杭运河 | 平望新运河大桥# | 固定站 |  |  |
| 14 | 急水港 | 急水港大桥# | 固定站 | 吴中区 | 2 |
| 15 | 吴淞江 | 江里庄* | 固定站 |  |  |
| 16 | 娄江 | 朱家村* | 固定站 | 工业园区 | 1 |
| 17 | 道褐浦 | 新开泾桥* | 固定站 | 昆山市 | 6 |
| 18 | 娄江 | 正仪铁路桥# | 固定站 |  |  |
| 19 | 张家港 | 巴城湖口# | 简易站 |  |  |
| 20 | 杨林塘 | 青阳北路桥* | 固定站 |  |  |
| 21 | 盐铁塘 | 庙前村* （新丰桥镇） | 简易站 |  |  |
| 22 | 浏河 | 振东渡口* | 简易站 |  |  |
| 23 | 长江 | 浏河# | 固定站 | 太仓市 | 6 |
| 24 | 七浦塘 | 荡茜河桥# | 固定站 |  |  |
| 25 | 杨林塘 | 仪桥# | 固定站 |  |  |
| 26 | 老七浦塘 | 七浦水闸（滨江大道桥）* | 固定站 |  |  |
| 27 | 张家港 | 凤凰 | 简易站 |  |  |
| 28 | 张家港 | 顾家桥* | 简易站 |  |  |
| 29 | 二干河 | 十一圩闸 | 固定站 | 张家港市 | 5 |
| 30 | 张家港 | 张家港闸# | 固定站 |  |  |
| 31 | 东横河 | 六渡桥* | 简易站 |  |  |
| 32 | 张家港河 | 大义光明村* | 简易站 |  |  |
| 33 | 羊尖塘 | 羊尖大桥 | 固定站 | 常熟市 | 7 |
| 34 | 望虞河 | 张桥* | 固定站 |  |  |
| 35 | 望虞河 | 江边闸# | 固定站 |  |  |
| 36 | 锡北运河 | 官塘* | 固定站 |  |  |
| 37 | 白茆塘 | 江枫桥# | 固定站 |  |  |
| 38 | 锡北运河 | 白宕桥# | 固定站 |  |  |
| 39 | 昆承湖 | 昆承湖心* | 简易站 |  |  |
| 40 | 浒光运河 | 虎山桥# | 固定站 | 吴中区 | 3 |
| 41 | 苏东河 | 渡水桥* | 简易站 |  |  |
| 42 | 太湖 | 湖心观测站 | 固定站 |  |  |
| 43 | 太湖 | 西山 | 简易站 | 吴中区 | 1 |
| 44 | 木光河 | 善人桥*√ | 浮船站 | 吴中区 | 1 |
| 45 | 阳澄湖 | 阳澄东湖南*√ | 浮船站 | 工业园区 | 1 |
| 46 | 太浦河 | 太浦河桥*√ | 固定站 | 吴中区 | 2 |
| 47 | 元荡 | 元荡湖心（元荡湖口）√ | 固定站 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 47 |

注：打*为省考断面水站，打#为国考断面省级水站，打√为省级水环境自动监测站网数据购买服务项目水站

- 采购内容

此次采购成交后供应商须负责上述47个水站的自动监测运维和质控体系检查、现场五参数比对、盲样考核、加标回收考核、集成干预检查、手工比对监测、水文监测和监控视频设施抽查，并参与抽测和飞行检查。

每月至少1次对相关国省控断面和重点湖泊水站周边开展异常情况巡查，巡查范围要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，检查内容包括站点周边有无人工喷泉、曝气等增氧装置，有无投放生物、化学药剂行为，有无干扰采水口正常采样行为等。并及时编制报告报甲方。

完成采购人交办的溯源工作，包括但不限于溯源方案编写，现场勘察，溯源点位水样采集，每月至少2次。

- 检查任务具体包括：

- 按照采购人制定的检查计划，每月至少一次开展47个水站的运维和质控体系检查，并根据一次运维体系检查结果，对检查得分低的站点开展二次质控检查；配合省中心或采购人开展专项检查；根据采购人的要求，针对数据质量存疑的水站，随时开展计划外的质控检查。

- 每月携带便携式仪器对各水站常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对, 对溶解氧开展集成干预检查；有叶绿素、蓝绿藻监测项目的站点3月～10月对叶绿素、蓝绿藻开展仪器比对。

- 每月开展所有水站的盲样考核，每2月开展一次高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮加标回收检查或集成干预检查，每季度开展一次流量计检查。

- 每月对已具备视频监控系统的水站查看站房内外的监控视频。

- 每月开展所有水站手工比对监测，负责比对点位的样品采集，并按相关技术规范要求在规定时间内运输至实验室，实验室在水样质保期内进行手工分析。

- 根据采购人的要求，参与相关水体的现场采样等水质异常调查工作。

- 参与其他质控检查工作。

- 检查方式

    - 检查涉及的监测项目

水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、部分站点增加叶绿素a、蓝绿藻和流速流量，其中需开展现场比对的项目为水温、pH、溶解氧、电导率和浊度。（每年3月～10月增加叶绿素和蓝绿藻）。

    - 运维和质控体系检查

每月由成交供应商开展水站运维和质控体系检查。根据采购人制定的检查计划，成交供应商制定检查方案，赴点位开展检查，按要求反馈检查结果，并每月形成检查总结报告。检查包括对地表水水质自动监测日常运维工作的开展情况、自动站质控体系运行情况和水站周边环境进行检查巡查，包括人员持证、站房环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。

    - 现场比对

每月由成交供应商开展水站的现场比对。成交供应商检查人员携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对，部分站点3月～10月对叶绿素、蓝绿藻开展仪器比对。按要求进行记录，并对比对结果进行统计分析，每月形成比对报告。

    - 盲样考核和加标回收（集成干预）检查

每月由成交供应商开展水站的盲样考核，考核参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。成交供应商检查人员根据被考核水站所监控断面最近两个月的监测结果，选择浓度接近的有证标准物质，现场配制后交运维人员由仪器采水口进样测定。检查人员按要求记录结果，并对结果进行统计分析，每月形成报告。

每两个月由成交供应商开展水站的加标回收或集成干预检查，检查参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。成交供应商检查人员根据被考核水站所监控断面最近两个月的监测结果，选择适当的有证标准物质，以水样为本底加标准溶液，现场配制后交运维人员由仪器进样口进样测定。按技术规范要求开展集成干预检查，其中溶解氧项目集成干预检查要求每月一次。检查人员按要求记录结果，并对结果进行统计分析，形成月度报告。

    - 视频监控检查

由成交供应商开展视频监控检查，每月查看已具备视频监控系统的水站站房内外的监控视频，检查是否存在非法进入站房和人为干扰自动仪器及站房周围环境的行为，形成月度报告。

    - 实验室比对

开展自动监测点位的手工比对，并统计比对结果，形成月度比对报告。实验室手工比对项目为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。检查人员负责比对点位的样品采集，并按相关技术规范要求在规定时间内运输至实验室分析。

    - 水文项目检查

按季度检查流速流量仪器维护记录，现场核查安装位置并比对流向，核查率定报告。

    - 参与飞行检查

由采购人根据每月例行运维检查、现场比对、盲样考核、视频检查和手工比对结果，结合各点位水质异常波动情况，不定期开展飞行检查。并针对投诉、举报等各种渠道反馈的有人为干扰嫌疑的点位开展飞行检查。成交供应商参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

- 相关记录、报告报送要求

    - 现场检查情况、现场监测项目比对测试情况、盲样考核情况总结形成日报，检查后2日内上传至质控平台。

    - 每月根据计划和配合采购人重点检查内容，赴现场开展检查，需按照采购人的统一表格进行记录，并将检查记录当日上传至质控平台。

    - 每月形成质控检查问题清单并上传至质控平台，及时与运维单位对接，并跟进整改进度，将问题整改情况上传至质控平台，形成工作闭环。

    - 每月形成月总结（纸质和电子件），于每月的10日前上传至质控平台。视频监控检查情况、站点及上下游巡查情况、手工比对样品采集和运输情况及比对结果也需纳入日报和月总结。

    - 专项检查、飞行检查等计划外检查按照采购人要求报送。

    - 质控检查活动的质量管理记录、监测技术记录，包括检查过程中的影像资料，制成电子光盘，与相关报告一并报送给采购人。

- 技术要求

- 所有检查任务应严格按照《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（试行）（HJ 915-2017）和《江苏省地表水自动监测站运行管理办法》相关技术要求，以及省控地表水自动监测站运维招标文件相关质控要求。

- 响应单位成交后15日内，向采购人提交《附加体系文件》，通过采购人审核后，进行信息备案，《附加体系文件》包含（但不限于）以下条款：

    - 法律地位证明文件；

    - 组织结构示意图；

    - 内部组织结构设置和职责；

    - 质量管理体系要素要求的岗位职能分配表；

    - 参加本项目人员一览表，包括入职时间、专业、学历；

    - 与本项目相关的监测能力表；

    - 与本项目相关的主要仪器设备一览表；

    - 本项目关键岗位人员任命文件；

    - 本项目授权签字人签字领域及签名识别；

    - 对按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的推荐方法或地表水相关的环境保护方法标准测定，按检查涉及的项目所列项目的能力确认材料；

    - 必要的技术性和管理性支持文件(如：技术规程或规定和制度等)。

- 响应单位成交后15日内，需根据实际情况编写详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、盲样的采购和发放、内部质量管理方案和现场质控方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。采购人发现实施方案和应急预案不完善时，将及时反馈，成交供应商必须予以完善，通过采购人审核后才能实施。

- 响应单位按检查涉及的项目现场监测项目需求采购现场监测仪器，现场监测仪器须满足环境保护相关技术规范要求，经过检定/校准，并在有效期内开展比对工作。

响应单位需提供现场监测仪器配置清单，包含型号、测定范围、检出限、准确度和精密度。如非响应单位自有或已购，须提供合作周期不少于本项目服务周期的合同或合作意向书复印件加盖响应单位公章，已购须提供采购合同复印件加盖响应单位公章。

- 每个水质自动站质控检查至少2名人员参加。

- 质控检查人员必须通过移动终端软件对水质自动站/点位现场的检查情况进行记录，并使用记录仪对质控检查过程进行视频拍摄留存记录。

- 质控检查人员质控检查时发现自动站周边环境不符合监测要求、采样系统未正常工作或仪器设备异常，应如实记录，并立即向采购人报告。

- 质控检查人员要对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维机构临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须检查人员和被检查人员共同签字确认。

- 响应单位必须出具承诺函，承诺成交后1个月内，配齐现场监测仪器、冷藏箱、冷藏车及符合要求的标准试剂，能够按照质控检查任务技术要求完成质控检查任务。

- 对响应单位要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求。响应单位要特别加以注意，必须在响应文件中有相应承诺，否则视为非实质性响应。

- ▲项目实施要求

响应单位按照采购内容和要求，编制详细的质控检查任务实施方案（必须包含项目组织和实施方案、资源配置方案、人员配置方案、质量控制实施方案、质控实验室保障方案、异常处置实施方案、应急响应实施方案、信息化管理实施方案等）。

- 项目保障要求

- 响应单位资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

- ▲响应单位应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有明确的法律地位，能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

- ▲本项目要求的现场监测项目，均需获得检验检测机构资质认定即CMA认定，所需要的仪器设备需经过计量检定。

- ▲在委托期内，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权，但不能以任何形式外包合同规定的质控检查任务。响应单位须出具承诺函。

- ▲响应单位需具备本地化运维检查技术服务能力，应在服务区域2小时车程范围内至少设立1个服务技术支持机构。

- 人员管理要求（成交后须按以下要求立即配备到位，响应单位须出具承诺函）

- 响应单位应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括现场检查人员、报告编制人、报告签发人等）做出说明，同时做出落实有效保证的承诺。

- 除技术负责人和质量负责人外，响应单位所投项目组人员不得重复。

- 响应单位至少指定一名高级管理人员作为本项目的技术负责人，负责此项目的沟通协调。服务期内非得到采购人允许，技术负责人和质量负责人不得更换。

- 本项目的技术负责人和质量负责人需至少获得中级职称5年以上，并且需为响应单位在职员工，具有社保缴纳证明。

- 技术负责人及其指定的助理，负责与采购人对接每月的质控检查计划，协调处理安排具体的检查工作。

- ▲本项目要求安排2名专职人员定点工作，协助采购人开展自动监测数据的日监控工作，负责现场协调、问题调查和材料汇总等采购人交办的工作，以上2名工作人员应具有一定自动监测技术业务能力、较好的沟通协调能力和文字表达能力。

- ▲合同期间，本项目所有技术人员更换率不得超过20%。

- 合同期间，响应单位应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购人无关，响应单位负责全权处理事故并承担全部费用，并且响应单位自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。

- 关键岗位人员要求

- 全部质控检查人员在合同签定前须经过水质自动监测技术培训，熟悉水质自动监测原理、方法与程序。

- 报告编制人熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求。

- 报告签发人必须由技术负责人担任，能够判断质控检查结果的合理性和有效性。

- 技术与装备要求（成交后须按以下要求立即配备到位，响应单位须出具承诺函）

- 车辆要求，质控检查所需车辆均由响应单位提供，响应文件中所列车辆须为本项目专用。

- 监测实施和环境要求，响应单位应配备固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

- 仪器设备要求，响应单位根据采购需求，应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备和标准物质，现场质控仪器需须为本项目专用，与采样和监测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内进行监测。

- 质控平台要求，为满足水质自动站质控工作“数智化”监管需要，实现质控全程留痕管理，投标人需自配质控管理系统平台（简称质控平台），所有质控过程在质控平台上完成，质控平台需包含移动端软件及配套终端数据处理系统。质控平台功能需包含质控站点GIS查询、质控计划管理和提醒、质控工单管理、考核管理、站点管理、设备管理、统计分析等；移动端软件功能包括质控任务管理、工单管理、质控统计等。质控检查人员需通过移动端软件对水质自动站/点位现场的检查情况进行拍照记录，并对质控检查过程进行拍摄上传质控平台。在此基础上，能够响应采购人的管理要求对平台进行功能优化及更新。

- 外部质量监督要求，响应单位要接受采购人对质控检查工作的监督检查。

采购人不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；合格率低于80%的，终止合同。

- 严禁出现数据弄虚造假行为，响应单位不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由响应单位承担，并将被列入黑名单。

- 其他

- 响应单位的报价和工作范围将被认为满足本项目招标文件中所要求的服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由响应单位承担。

- 对于采购人提出的采购需求范围内的要求，成交供应商有义务积极配合，且不得要求增加费用；如采购人提出采购需求外的要求或采购内容，成交供应商应予以配合，双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

- 因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成质控检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

- 数据归属及保密

本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，成交供应商无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。

- 考核方法与付费原则

1.考核方法

按半年度一次对每个水质自动站（点位）单独考核，考核内容包括采购人对成交供应商每月提供的质控检查结果的评价，以及成交供应商报送的各类记录、报告等支撑材料的质量。

2.评价原则

- 考核结果与付费

按半年度进行考核，质控检查的所有正常运行的水质自动站为统计基础。付费步骤详见合同条款中具体支付步骤。

  - 半年度内出现8个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续3次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现1次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；定点工作人员工作日内未经许可未至指定办公场所3次；满足以上四条中一条，即为初级警告，扣除合同总金额的10%，并责令整改；

  - 半年内出现16个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续5次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现2次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；定点工作人员工作日内未经许可未至指定办公场所6次；满足以上四条中一条，即为二级警告，扣除合同总金额的30%，并责令整改；

  - 半年内出现27个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续10次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现3次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；定点工作人员工作日内未经许可未至指定办公场所10次；满足以上四条中一条，采购人有权单方解除合同，扣除合同总金额的50%，并要求供应商支付合同价款20%的违约金。

- 如果成交供应商关键岗位人员或队伍发生重大变更，无法按质开展质控检查任务，或者发生重大责任事故的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同价款20%的违约金。

- 成交供应商无论因为何种原因，到达点位现场，但是没有完成质控检查任务的，扣除该水质自动站当次费用的三分之二。

- 成交供应商质控检查过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功，或有非本项目人员开展质控检查任务的，发现以上行为，每5次扣除当年费用的10%，并责令整改。

- 省控水站质控点位根据优化监测点位和站点改造的需要，可能会作相应调整，结算规则是按月计提，按成交价折算至每月每站。

- 如遇下拨经费额度发生变化时，按照财政最终下拨金额按比例支付。

- 相关技术规范、标准及文件

《地表水自动监测技术规范》（试行）（HJ 915-2024）

《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）

《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》环发[2015]175号

《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008）

《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》苏环办[2020]174号

《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》

如有最新的技术规范、标准及文件，则根据采购人要求执行。

- 其他综合说明

- 响应单位及其员工未出现过《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条相关行为，提供承诺函，否则视为无效响应。

- 供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 供应商在本项目磋商响应过程中如有虚假承诺，则按提供虚假材料处理，取消其成交资格并按政府采购相关法律法规规定接受相应处罚，并承担由此对采购方造成的一切损失。

- 成交供应商在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目组成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交供应商对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交供应商自行负责，采购单位不承担任何责任。

- 响应供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

- 响应供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 磋商响应文件的组成及要求：

- 文件组成

- 磋商报价表

- 磋商分项报价明细表

- 其他针对本次磋商的详细说明

- 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“五、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件

- 磋商响应函；

- 关于资格文件的声明函；

- 法定代表人授权委托书（如有授权）；

- 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

- 非项目所涉的省控地表水自动监测站运维服务供应商及其关联企业且不得在本项目实施期间再行从事本项目所涉运维服务，提供声明函；

- 供应商近三年内在各级环境自动监测质控技术服务项目中无弄虚作假的行为，未被相关环境管理部门通报，提供声明函。

- 符合性审查响应文件

- 服务要求偏离表；

- 投标（响应）保证承诺书；

- 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺。

- 综合评审响应文件

- 项目具体实施方案；

- 履约期限、后续服务等响应承诺；

- 与本次磋商有关的其他资料。

- 企业报价折扣证明

- 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料。

注：响应单位成交后须提供一份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件（装订成册）。

- 电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。

- 电子响应文件制作

- 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

- 将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

- 导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分标段，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准下浮10%收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。本项目成交服务费为22212元整。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；预算金额100万-500万部分费率为预算金额的1.1%。

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 政府采购相关政策

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。

- 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标进行评审综合，综合得分最高的响应供应商成为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

评分标准

- 价格分（10分）

- 磋商报价不超过采购预算价格的，为有效磋商报价。超出此范围的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。

其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案（35分）

- 项目总体方案（10分）

考核投标人对本项目需求的理解和总体技术方案的阐述，总体技术方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、科学、合理、可行得10分；方案较完整、表述较准确、较合理、较可行得7分；方案基本完整、基本准确、基本可行得4分；方案不太完整、不太可行得1分；否则不得分。

- 服务响应（10分）

根据本项目质控检查任务需求、现场检查及保证样品时效性的服务响应承诺及措施评分，响应及时，措施科学、合理、有效得10分；响应较及时、措施较合理、较可行得7分；响应基本及时，措施基本合理、基本可行得4分；响应不太及时，措施不太可行得1分；否则不得分。

- 应急预案（5分）

在监测任务开展期间，为保证完成质控检查任务所提出的有效预防和补救措施科学、合理、详细、可行得5分；措施较合理、较详细、较可行得3分；措施基本合理、基本可行得1分；否则不得分。

- 针对本项目投入的质控平台及移动终端软件情况（10分）

质控平台功能需包含质控站点GIS查询、质控计划管理和提醒、质控工单管理、考核管理、站点管理、设备管理、统计分析等；移动端软件功能包括质控任务管理、工单管理、质控统计等功能，以上功能均需提供应用截图证明。功能完整、齐全、清晰、合理得10分；功能较完整、较齐全、较合理得7分；功能不太齐全得3分；未配置质控平台及移动终端软件，不得分。

- 针对本项目的人员、车辆、设备、场所配备（30分）

- 针对本项目技术人员配备（20分）

- 针对本项目配置的项目负责人（1人）具有环境类高级工程师（或以上）职称的得3分，具有环境类工程师职称的得1分；项目负责人具有环境类专业本科及以上学历得1分。提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明，否则不得分。（4分）

- 针对本项目配置的质量负责人（1人）具有环境类高级工程师（或以上）职称的得3分，具有环境类工程师职称的得1分；质量负责人具有环境类专业本科学历得1分。提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明，否则不得分。（4分）

- 针对本项目配置质量检查人员，同时具备环境类中级及以上职称和环境类专业本科及以上学历的每个得3分，最高得12分。提供相应证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明，否则不得分。（12分）

- 车辆配备（4分）

### 投入本项目的专用车辆3辆得3分，3辆以上得4分，否则不得分，提供车辆自有或有效租赁证明复印件，否则不得分。

- 现场测试设备配备（3分）

### 结合项目开展需要，现场测试设备配备合理、技术成熟、充足得3分；配备较合理、较充足得2分；配备基本合理、基本充足得1分；提供配置清单及供本项目专用的说明材料，否则不得分。

- 场所配备（3分）

### 响应单位具备本地化运维检查技术服务能力，在服务区域2小时车程范围内至少设立1个服务技术支持机构。提供房屋租赁合同或其他证明材料，否则不得分。

- 响应单位综合能力（25分）

- 响应单位为本项目配备经CMA认证的实验室，且实验室能力附表覆盖地表水的9项指标，即水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，每少一项扣1分，扣完为止。提供实验室配备证明和有效的CMA证书及能力附表证明材料，否则不得分。（9分）

- 响应单位专业服务能力（6分）

具有地表水水质自动监测站运营服务能力证书得1分；具有现场端信息系统运营服务能力证书得1分；具有水质数据审核分析平台得2分；投入的质控平台及移动端软件有相关应用案例的每个得1分，最高得2分；提供相应证书、证明复印件，否则不得分。

- 类似项目业绩（10分）

### 2022年以来（以合同签署日期为准）承担过类似地表水站运维检查相关任务的业绩，每有一个委托单位得2分，最高得10分。提供业绩清单、合同首页、签字盖章页、主要服务内容页、任意一期合同发票的复印件。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务项目（采购编号：JSZC-320500-SZYX-C2025-0078）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币             元（￥            ）。合同价格包含为完成工作所发生的一切预见和不可预见费用，包含但不限于样品采集保存与流转过程中涉及的车旅费、踏勘费、耗材费、人工费及不可预见费和现场踏勘中的设备购买（租赁）费、快速检测费等调查过程中发生的所有费用、合理利润、税收等。甲方不再支付其他费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 本合同项下的服务指：2026年省控地表水自动监测站运维检查技术服务。

  - 服务内容：详见采购文件。

  - 服务期限：2026年5月1日至2027年4月30日。

- 履约保证金

  - 乙方应按规定提交履约保证金。履约保证金金额为成交金额的10%。

  - 乙方必须在发出成交通知书后的三日内按规定向甲方缴纳履约保证金，履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 履约保证金（无息）将在乙方合同履行完毕，扣除相应考核扣款后（如有），甲方凭乙方的收款收据在七个工作日内退返乙方。如履约保证金不足以抵扣考核扣款的，乙方必须予以补足。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后，乙方先向甲方提供半年度服务费同等金额的银行保函，甲方支付半年度服务费，乙方提供相应技术服务半年后，甲方无息退还银行保函。半年服务期满后，按对每个水质自动站（点位）单独考核进行上半年度的考核，甲方按照考核标准，确定上半年实际服务费用，再支付下半年服务费（其中扣除上半年的扣款，若有），甲方支付下半年服务费前，乙方向甲方提供同等金额的银行保函，乙方继续服务半年后，甲方无息退还银行保函。服务期满后，按照考核标准如有扣款，甲方将在履约保证金中作相应扣除后无息退还履约保证金。如履约保证金不足以抵扣考核扣款的，乙方必须予以补足。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》（最后一次付款提供）。

  - 支付方式：1）银行转账；2）数字人民币支付。

  - 乙方账户信息：

户名：

收款账号：

开户行：

数字钱包ID：

  - 若由于乙方未能及时开具符合甲方要求的发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任，并且甲方有权拒绝支付相应款项。

  - 乙方知悉甲方资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方资金无法到位的，则合同提前终止。

## 4.7 考核方法与付费原则

4.7.1考核方法

按半年度一次对每个水质自动站（点位）单独考核，考核内容包括甲方对乙方每月提供的质控检查结果的评价，以及成交供应商报送的各类记录、报告等支撑材料的质量。

4.7.2评价原则

考核结果与付费：按半年度进行考核，质控检查的所有正常运行的水质自动站为统计基础。

  - 半年度内出现8个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续3次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现1次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所3次；满足以上四条中一条，即为初级警告，扣除当合同总金额的10%，并责令整改；

  - 半年内出现16个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续5次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现2次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所6次；满足以上四条中一条，即为二级警告，扣除合同总金额的30%，并责令整改；

  - 半年内出现27个水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内连续10次联系不上技术负责人或其指定的助理；出现3次未按时报送质控检查报告、盲样考核等报告；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所10次；满足以上四条中一条，甲方有权单方解除合同，扣除合同总金额的50%，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

4.8乙方无论因为何种原因，到达点位现场，但是没有完成质控检查任务的，扣除该水质自动站当次费用的三分之二。

4.9乙方质控检查过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功，或有非本项目人员开展质控检查任务的，发现以上行为，每5次扣除当年费用的10%，并责令整改。

4.10省控水站质控点位根据优化监测点位和站点改造的需要，可能会作相应调整，结算规则是按月计提，按合同价款折算至每月每站。

- 保密要求

  - 乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及项目成果归属的规定外，还应当对项目实施过程中接触的所有资料及工作成果保密，未经甲方书面同意，乙方不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露上述资料及所涉成果或用于本合同以外的其他目的。

  - 保密义务至甲方将相关文件、信息、资料以及所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方的保密义务之日起终止。保密义务的规定在本合同终止后仍然继续有效，且不受本合同解除、终止或无效的影响。

  - 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担，且应承担合同总价款30%的违约金并赔偿甲方全部损失。

- 甲方的权利和义务

  - 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权利对乙方的履约行为进行检查及考核，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

  - 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期考核乙方提供服务质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方提供符合要求的服务。

  - 甲方有权要求乙方对不符合要求的服务进行修正，并按合同约定享有其他约定的权利。

  - 甲方应当按照合同约定及时对服务质量进行验收，未在合同约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

  - 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更，履行内部付款流程等为由拒绝或延迟支付。

  - 本项目实施过程中产生的所有数据、成果、报告的知识产权均归甲方所有。乙方不得向第三方提供或泄露。

  - 国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

- 乙方的权利和义务

  - 签署合同后，乙方应确定项目负责人或（或项目联系人）负责与本合同有关的事务。

  - 乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的服务以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

  - 乙方应按照合同要求履约充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求，接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导。配合甲方的履约验收及检查，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

  - 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

  - 国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 违约责任及违约金支付

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

（3）乙方拒不补足履约保证金的，应当向甲方支付欠补金额的20%作为违约金，同时应当继续补足。

（4）如果乙方关键岗位人员或队伍发生重大变更，无法按质开展质控检查任务，或者发生重大责任事故的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

（5）乙方应能保证所提供的报告及其他服务涉及到的知识产权是合法取得，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。如涉嫌侵犯第三方知识产权，导致甲方被第三方主张权利或提起诉讼、仲裁，或被行政机关调查、处罚的，乙方应负责处理并承担由此产生的一切法律责任及经济损失。若因此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部的损失，包括但不限于甲方先行向第三方赔付的费用、为此而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等各项费用。

（6）乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的薪资报酬、生病、安全事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方对此不承担任何相关责任。

（7）如乙方（包括但不限于乙方的员工、代理人及与乙方有其他关系的人员）提供服务时，因其自身原因造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失而使甲方遭受任何索赔、开支、诉讼、债务的损失，乙方应负责足额赔偿，以保障甲方不因此遭受任何损失。甲方先行赔偿的，有权向乙方追偿。

（8）因乙方原因导致甲方需采取诉讼/仲裁方式维护自身权利的，甲方因此支出的诉讼费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等全部费用均由乙方承担。

（9）乙方提前解除本合同或因乙方原因导致甲方单方解除本合同的，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的合同价款。

（10）采购文件规定的其他违约责任。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。否则，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。除此之外，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方退还已支付的合同价款。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖章后生效，同时合同将进行公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

# 五、附 件

附件1、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  JSZC-320500-SZYX-C2025-0078  号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

后附身份证

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司   JSZC-320500-SZYX-C2025-0078  号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、报价表

磋商报价表

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：本项目按完成项目的总价进行报价。

磋商分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价：人民币大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注：1.响应单位提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

附件6、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中的职位 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 入本机构时间 | 相关工作经验年限 | 持证年限（按最晚持证项目时间计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件7、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件8、相关证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	 月 	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料及 数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

（全文完）