连云港市政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：2024年度灌南县公安局物证鉴定室

DNA实验室年度耗材采购项目

项目编号：JSZC-320724-JSXS-T2024-0018

采   购   人：灌南县公安局

采购代理机构：江苏星时畅建设项目管理有限公司

2024年12月

- 总 目 录

第一章 竞争性谈判采购邀请	3

第二章 谈判须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	25

第五章 竞争性谈判响应文件格式	28

第一章 竞争性谈判采购邀请

项目概况

2024年度灌南县公安局物证鉴定室DNA实验室年度耗材采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年01月  07日09:00:00（北京时间）上传电子响应文件并完成签到。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-JSXS-T2024-0018

项目名称：2024年度灌南县公安局物证鉴定室DNA实验室年度耗材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币140万元，报价超过预算金额的按无效响应处理。

采购需求：DNA检验耗材采购，具体采购内容详见谈判文件第四章“项目需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起30日内完成供货；新风系统维护维保期限为与采购人签订政府采购合同之日起1年。

质保期：三年（包含但不限于打印机等）。质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

本项目（是/否√）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经第三方会计事务所审计出具的财务状况报告，成立不满一年的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第八部分。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述两个网站网页查询截图加盖投标人公章扫描上传在投标文件中）。

（2）本项目不接受联合体参与谈判，成交后不允许分包或转包。

（3）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合 同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1．时间：2024年12月27日至2024年12月31日17:00:00止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2025年01月07日09:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年01月07日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

特别提醒：各投标单位在报名前应慎重考虑并确保在招标文件规定的时间完成投标文件。中标人在中标后提交纸质投标书正本1份，副本4份。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次竞争性谈判不收取谈判保证金。

2.本谈判文件中标注★的款项为实质性要求和条件，供应商必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌南县公安局

地    址：灌南县沂河路3号

联系方式：孙主任 15050903355

2.采购代理机构信息

名   称：江苏星时畅建设项目管理有限公司

地   址：淮安市清江浦区保华旺苑A座11楼（水渡口大道和广州路交汇处）

联系方式：孙工 18360341003

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电     话 ：18360341003

- 其他

1．电子招投标说明

（1）本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

（2）投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（3）电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2．线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

3．有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4．本项目采购方式为竞争性谈判，评审过程中依次有谈判环节和二次（最后）报价环节，供应商须在开标会议结束后，等待谈判指令；谈判环节结束后，供应商须在报价环节等候报价。评审过程中不再另行通知，如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

江苏星时畅建设项目管理有限公司

2024年12月26日

第二章 谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全

程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1 满足本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏星时畅建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购代理服务费与其他

4.2.1 采购代理服务费：由中标人支付，中标供应商在接到中标通知书的同时按苏招协[2022] 002号文收费标准向代理机构支付。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元-1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.2% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |

注：上述费用由供应商在报价时综合考虑，不单列。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦依法获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1 任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间 3 个工作日前按“竞争性谈判采购邀请”中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 3 个工作日前，在“江苏政府采购网”发布公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足 3 个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、谈判文件的解释

7.1 本谈判文件由采购人负责解释。

- 二、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件编制要求

1.1 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构及采购人就有关谈判的

所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单

位。

2、参加谈判供应商资格的文件证明

2.1 谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 谈判供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书原件，请按第五章“竞争性谈判响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

3、谈判首次报价表

3.1 谈判供应商应按照谈判文件规定格式填报“谈判首次报价表”（含“谈判首次报价明细表”）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，谈判文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对谈判文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 谈判供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、谈判保证金（本项目不收取谈判保证金）

5.1 谈判文件约定收取谈判保证金的，谈判供应商应当在谈判开始前按照要求提交，作为其参加谈判采购的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购代理机构可根据相关规定处理。

5.2 谈判保证金到账凭证：

电汇、网银等方式：转账成功页面截图，电子件上传。

现金解款单方式 ：转账凭证（红联+蓝联）与谈判供应商银行开户许可证，电子件上传。

5.3 供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。

5.4 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的谈判保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

5.5 下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（谈判供应商在提交最后报价之前根据谈判情况退出谈判的除外）；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）供应商在整个谈判活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）供应商向采购人、采购代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金的；

（8）法律、法规规定的其他情况。

5.6 本项目谈判保证金要求详见谈判文件第一章“竞争性谈判采购邀请”。

6、响应文件制作工具

6.1 系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

7、响应文件构成

供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

7.1 响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（谈判首次报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（谈判首次报价明细表）：请按第五章“谈判响应文件格式”提供的“谈判首次报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“政策功能”。

（5）资格审查材料

请按谈判文件给定格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见谈判文件第一章 “申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写

7.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、谈判文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第五章“谈判响应文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据供应商响应的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3 ）项目需求响应：格式自定。

7.4 其他材料：

如有，请按谈判文件要求提供。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由谈判供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖谈判供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章， 本谈判文件所表述的公章是指刻有谈判供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

8.3 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 三、响应文件及样品的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 谈判供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 谈判供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，谈判供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 谈判供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至谈判有效期满前撤回响应文件。

2、谈判响应有效期

2.1 谈判响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。谈判供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，采购代理机构在接到谈判供应商书面答复后，将在原谈判响应有效期满后五日内无息退还其谈判保证金。同意延长谈判响应有效期的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关谈判保证金的规定在延长期内继续有效，同时受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3、提交样品截止时间和地点

3.1 采购项目需要提交样品的，供应商应当于谈判文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

3.2 成交供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未成交供应商提供的样品，应在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

四、谈判与评审

1、谈判开始仪式

1.1 代理机构将在本谈判文件第一章规定的时间和地点（或方式）组织谈判开始仪式，仪式由代理机构主持。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

线下交易的，供应商须在谈判文件规定的截止时间前到达开标（开启）会场，按现场工作人员要求准备CA数字证书。超过截止时间的代理机构有权拒绝，视为供应商放弃谈判和放弃对开启全过程提出疑义的权利，供应商承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商须提前登录不见面开标大厅，如未按时加入开启会议并完成登录操作的或未能在系统会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃谈判和放弃对开启全过程提出疑义的权利，供应商承担由此导致的一切后果。

供应商未参加谈判采购的，视同认可谈判结果。

1.2  供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。各供应商的第二次报价均不得高于第一次报价，如高于第一次报价为无效报价， 按照无效响应处理。 经谈判后，最后报价的各分项报价按低于谈判供应商在响应文件首次报价同比例调整。

本次采购采用竞争性谈判，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/ 第一轮报价）*100% 】。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4 谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（4）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审过程的保密与公正

3.1 谈判小组不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2 在评审过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。供应商的澄清、说明或更正应当采用书面形式，通过江苏政府采购网苏采云系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到谈判小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2 在谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件是与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与谈判文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组 2/3 及以上成员的认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳谈判保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不符合谈判文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的和条件的（本谈判文件注★部分为实质性要求和条件）；

（6）未按谈判文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指谈判供应商自身原因）且按照谈判文件明确的响应文件解密失败后补救方案（仅响应文件现场开启适用）补救不成功的；

（7）谈判供应商提交的电子响应文件、响应文件备份 U 盘（仅响应文件现场开启适用） 均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

6、谈判程序及成交原则

6.1 谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求，通过江苏政府采购网苏采云系统重新提交响应文件，并使用CA数字证书签章后提交。

6.1.2 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须江苏政府采购网苏采云系统作出，并使用 CA 数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.2 成交原则

6.2.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

除落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对谈判供应商的最后报价进行任何调整，详见“七、政策功能”。

6.2.2 供应商的最后报价如相同，根据项目属性按如下顺序确定成交供应商：

项目属性为货物则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品” 或“节能产品”，则将优先采购质保期长者；若质保期均一致，则优先采购交货期短者；若交 货期均一致，则采取抽签方式确定成交供应商。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品；节能产品是指 列入财政部、发展改革委《节能产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。

项目属性为服务则直接采取抽签方式确定成交供应商。

6.2.3 本项目各分项最终结算价按照谈判首次报价与最后报价同比例变动。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在谈判过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份 U 盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份 U 盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 根据采购人授权，谈判小组直接确定第一成交候选人为成交供应商。采购代理机构将在江苏省政府采购网公告成交结果，成交公告期限为 1 个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，必须提供五份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

1.2 成交供应商出现下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 成交供应商应按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1 谈判文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。

- 七、政策功能

1支持中小企业发展

1.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

1.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

1.3本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1.3.1投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。

1.3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

1.3.3符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

1.3.4供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

7.2支持绿色发展

1、本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 八、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5 质疑函应当使用范本（详见详见江苏政府采购网）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)获取回执；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质

疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购

合   同

合同编号：

采购人：

中标供应商：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_________

见 证 方：江苏星时畅建设项目管理有限公司

甲、乙双方根据       年     月     日【项目名称】 项目（项目编号：【项目编号】 ）竞争性谈判采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 货物内容：                。

1.2 交货期限：                。

1.3 补充条款：                。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用（包含各式税费、运输费、二次搬运费、安装费等），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期       年。（自项目验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交 货 期：           。

9.2 交货方式：           。

9.3 交货地点：           。

十、合同款支付

10.1 付款方式：项目经验收合格、审计完成后付至审定价的90%，余款一年后付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按谈判文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方及甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据谈判文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；谈判文件规定以外的验收费用由甲、乙双方协商承担。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向灌南县仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌南县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各

执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

第四章 项目需求

1、说明：本项目采购方式为 竞争性谈判 ，项目属性为 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

3、根据财政部令第87号第31条：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、本项目的核心产品为：常染色体STR扩增试剂盒

一、项目概况

项目名称：2024年度灌南县公安局物证鉴定室DNA实验室年度耗材采购项目。

预算金额：人民币140万元，报价超过预算金额的按无效响应处理。

采购需求：DNA检验耗材采购，详见需求清单。

- 现场勘察

因本项目的特殊性，请投标人务必对采购人现有的仪器设备、新风系统进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解耗材所匹配的仪器型号，充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此对耗材所匹配的仪器型号提出异议，不得提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，采购人有权终止合同，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

现场考察时间：2024年12月27日-2024年12月31日（工作日上午9:00-11:00-下午15:00-17:00 ）

考察地址：灌南县常州北路与灌河路交叉口

考察联系人：赵赛          联系电话：15751252727

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

三、项目内容

1、需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 规格/用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体STR扩增试剂盒 | 1、标准反应体系25微升，200人份/盒。 2、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 3、单管同时扩增25个位点：D18S51、 FGA、D21S11、D8S1179、 vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin及Y-indel。 4、试剂盒名称及其基因座参数信息已经收录国家DNA数据库下拉菜单中，扩增产物的STR分型结果可直接批量导入国家数据库。 ★5、试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp，包含11个扩增长度小250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。 ★6、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 7、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）,可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 8、在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5 μl。 9、采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间至90分钟以内。 10、试剂盒生产制造商符合ISO18385 法医 DNA 级生产要求。 11、具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 12、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 ★13、试剂抗抑制能力强，在250 ng/µl腐殖酸或500 µM血红素存在情况下仍能得到完整分型。 ★14、试剂盒通过SWGDAM科学方法测试验证过。 ★15、配套适配3500xl测序仪的全年全套耗材（毛细管2套，POP-384胶36盒， 甲酰胺25ml/瓶共12瓶，liz600 2瓶（200ul/瓶）/盒共12盒，阴极buffer 4组/盒共16盒，阳极buffer 4组/盒共16盒，洗泵试剂4盒，Qubit 4荧光计一台（1*ds DNA HS检测试剂盒及全套耗材*5）。 | 25个位点，200人份/盒。 | 20盒 |
| 2 | Y-STR扩增试剂盒 | 1、单管同时扩增不少于 35 个 Y 染色体基因座，其中必须包含公安部要求的 20 个核心基因座：DYS19、DYS385a、DYS385b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、 DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576 和 15 个优选基因座：DYS460、DYS570、DYS627、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS518、DYS449、DYS527a、DYS527b、DYS444、DYS447、DYS549、DYS643、DYS557、DYS596。 2、试剂盒录入国家公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品名录。 3、试剂盒至少包含公安部要求的 3 个备选基因座 DYS522，DYS593 和 DYS645。 4、试剂盒须包含至少 3 个 Y-Indel 基因座。 5、试剂盒至少 1 个内部质量控制位点，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 6、试剂盒针对不同基因座均设置真实客观的Stutter峰阈值，保证样品的分型更可靠。 7、试剂盒包含公安部要求的 20 个核心基因座的最大扩增产物不超过 420bp。 8、所投试剂盒真实 Bin 和虚拟Bin 合计不少于 650 个，其中真实 Bin 超过 450 个。 ★9、自带内标 | 41个位点，100人份/盒 | 2盒 |
| 3 | Y-STR位点扩增试剂盒 | ★1、所投Y补充扩增试剂盒单管同时扩增不少于30个基因座，包含DYS531、DYS630、DYS622、DYS510、DYS533、DYF404S1a/b、DYS459a/b、DYS446、DYS443、DYS388、DYS587、DYS522、DYS626、DYS460、Y_GATA_A10、DYS520、DYS557、DYS527a/b、DYS481、DYS508、DYS444、DYS552、DYS526a、DYS617、DYS713、DYS526b以及1个Y-indel。 2、Y补充扩增试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩。 3、所投Y补充扩增试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。 4、规格：100人份/盒（25ul体系）；包含扩增所需全部试剂。扩增前试剂（热启动酶、引物对、Reaction Mix、超纯水、对照样本control DNA9947A、control DNA9948）扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。 5、所投Y补充扩增试剂盒名称已录入国家DNA数据库名录。 | Y增加位点试剂盒，100人份/盒 | 1盒 |
| 4 | 常染色体试剂盒（直扩） | 1、标准反应体系25微升，200人份/盒。 2、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 3、单管同时扩增25个位点：D18S51、 FGA、D21S11、D8S1179、 vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin及Y-indel。 4、试剂盒名称及其基因座参数信息已经收录国家DNA数据库下拉菜单中，扩增产物的STR分型结果可直接批量导入国家数据库。 ★5、试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp，包含11个扩增长度小250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。 ★6、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 ★7、可对血卡、唾液卡、血滤纸、FTA卡、棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化。 | 200人份/盒 | 2盒 |
| 5 | 常染色体打拐试剂盒 | 1、试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的 STR 分型彩色图谱； 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3、试剂盒最大扩增片段不超过500bp。（需提供证明材料） 4、试剂盒包含大于10个扩增长度小于220bp的常染色体mini-STR位点。 5、试剂盒须兼容直扩，满足法庭科学多种应用场景检测需求。 6、试剂盒生产厂商通过ISO18385管理体系认证。（提供相关证书复印件） 7、试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，需具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（提供相关证书复印件） 8、剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库（需提供金盾二期全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）； | 包含20个以上等位基因位点，建库，200人份/盒 | 2盒 |
| 6 | 常染色体试剂盒（固体） | ★1、固体球状试剂，六色荧光技术，复合扩增23个基因座，包含21个染色体基因座，1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体DY391和两个质控靶点，最大片段小于400bp，满足法庭科学现场检材检验需求。； 2、15个小于250bp的基因座，提高降解检材检出率； 3、固体试剂，全体积加样提高极微量样本检出率； 4、单个反应独立包装，取用方便减少污染；避免试剂反复冻融，提高试剂稳定性 5、高灵敏度盒高抑制性能使实验结果更加优异。 | 200人份/盒 | 2盒 |
| 7 | 法医物证全自动提取试剂盒（普通检材） | 1.试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头，封装好的消化液。 2.可按要求提供产品规格： 48人份/盒；96人份/盒。 3.样本适用性：可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 4.可实现机内裂解、固液分离、DNA纯化和洗脱等全自动操作，处理24份微量检材的全程运行时间不高于70分钟。 ★5.试剂盒配套本实验室博坤全自动24微量DNA提取工作站使用。 | DNA提取，96人份/盒、48人份/盒，全自动全套耗材,包括试剂盒、条码打印机及相关耗材、枪头、洗脱产物收纳盒等。 | 7000人份 |
| 8 | 法医物证全自动提取试剂盒（精斑混合斑） | 1．全程自动化操作，无需人工干预，3小时以内即能完成8份混合斑检材男女成分的分离和纯化，分离纯化效果能够达到手工精细化操作水平。 2.可按规格提供产品规格：8人份/盒（可分离纯化4男4女或8男）。 ★3.试剂盒能与本实验室博坤全自动24道微量DNA提取工作站配合使用。 | DNA提取，8人份/盒，全自动全套耗材，包括试剂盒、条码打印机及相关耗材、枪头、洗脱产物收纳盒等。按人份计算。 | 100人份 |
| 9 | 法医物证全自动提取试剂盒（精斑混合斑） | 1．全程自动化操作，无需人工干预，3小时以内即能完成8份混合斑检材男女成分的分离和纯化，分离纯化效果能够达到手工精细化操作水平。 2.可按规格提供产品规格：4人份/盒（可分离纯化2男2女或4男）。 ★3.试剂盒能与本实验室博坤全自动24道微量DNA提取工作站配合使用。 | DNA提取，4人份/盒，全自动全套耗材，包括试剂盒、条码打印机及相关耗材、枪头、洗脱产物收纳盒等。按人份计算。 | 100人份 |
| 10 | 核酸清除湿巾 | 适用于PCR实验室各实验区常规清洁，清除物表核酸污染物，通过接触催化协同作用降解DNA分子，有效预防或清除PCR气溶胶污染。 | 40片/包 | 10包 |
| 11 | 核酸清除喷剂 | 适用于PCR实验室各实验区常规清洁，清除物表核酸污染物，通过接触催化协同作用降解DNA分子，有效预防或清除PCR气溶胶污染。 | 30ml/瓶 | 10瓶 |
| 12 | 离心套管 | 含有具有经过纤维膜加隔板可以过滤不溶于水的所有固体杂质，水溶性物质（DNA）可以完全通过的功能性套管。1.5mlDNA模板留存率达到40%以上。 | 100支/盒 | 2盒 |
| 13 | 易折提取棉签 | 2支/包，250包/盒，棉签杆质易于折断，杆长6英寸，棉头3.8mm~4.1mm。棉头材质为医用脱脂棉。棉签经特殊处理后不含有外源性DNA，为生物提取专用棉签。 | 2支/袋，250袋/盒 | 40盒 |
| 14 | 推杆式棉签 | 博坤推杆式棉签 | 2支/袋 | 500 |
| 15 | 电动单道移液器 | 1、E4 XLS+单道电动移液器。微电脑控制，确保每一次样品移液的一致性和精确性。 2、滑屏式模式选择，轻质强力锂电池，充电一小时，可移液3000次以上。 ★3、具备常规移液、反向移液、连续分配、稀释、滴定、混合、体积测量等功能。吸液、排液、混合速度可独立设置。 4、RFID芯片无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务盒校准数据的管理功能。 ★5、圆柱形套柄，无外形O形圈。准确性：量程20-200ul，测量体积200ul误差≤±0.8%。 | 20-200ul量程。1支/盒 | 1盒 |
| 16 | Pipet-LiteXLS+移液器套装 | ★XLS+入门套装，圆柱形套柄，包含1支0.1-2ul移液器L-2XLS+，2支0.5-10ul移液器L-10XLS+，1个SmartStand智能移液器支架，3盒吸头。 | 1套/箱 | 2套 |
| 17 | 10ul枪头（盒装） | T-300 | 96支/盒 | 50盒 |
| 18 | 20ul枪头盒装（特） | RT LTS 20ul LS 960A/10圆柱形吸头，适配瑞宁LTS移液器 | 96支/盒，10盒/箱 | 10箱 |
| 19 | 250枪头（盒装） | 分液使用，RT LTS 250ul LS 960A/10 | 96支/盒，10盒/箱 | 2箱 |
| 20 | 96孔PCR板 | 10块/盒 | 10块/盒 | 50盒 |
| 21 | 抗人精试剂条 | 50条/盒 | 50条/盒 | 6盒 |
| 22 | 抗人血试剂条 | 50条/盒 | 50条/盒 | 6盒 |
| 23 | 鲁米诺潜血发现试剂 | 成品试剂喷壶；30ml/瓶 | 1瓶/盒 | 2盒 |
| 24 | PH试纸条 | Ph2.0-9.0 | 100支/盒 | 1盒 |
| 25 | 脱落细胞粘附器 | 10只/盒 | 10只/盒 | 10盒 |
| 26 | 离心管架 | 0.2ml 96孔 | 1支/盒 | 20支 |
| 27 | 采保 | 1瓶/盒，30ml/瓶 | 1瓶/盒，30ml/瓶 | 100盒 |
| 28 | 微量检材棉签存放盒 | 1只/盒，盒内有海绵支架，用于棉签支撑。外表面有物证详情标签。 | 1只/盒 | 8000只 |
| 29 | 一次性丁腈手套（无粉M号） | MicroFlex 93-843规格丁腈手套，长度245mm，厚度0.11mm，蓝紫色，一付手套重量不小于10g，通过ENISO374-5:2016微生物防护认证。 | 100只/盒 | 20盒 |
| 30 | 一次性丁腈手套（无粉L号） | MicroFlex 93-843规格丁腈手套，长度245mm，厚度0.11mm，蓝紫色，一付手套重量不小于10g，通过ENISO374-5:2016微生物防护认证。 | 100只/盒 | 40盒 |
| 31 | 一次性无粉乳胶手套 | （绿色、无粉L号）320684ma2017，1双/袋独立包装 | 30袋/盒 | 200盒 |
| 32 | 酒精棉球 | 2粒/袋，10袋/盒 | 2粒/袋，10袋/盒 | 200盒 |
| 33 | 眼用剪 | 218843 | 把 | 20把 |
| 34 | 眼科镊 | 219972 | 把 | 20把 |
| 35 | 记号笔 | 黑色2盒、红色一盒、蓝色一盒，能在塑料光滑套管上书写且不易擦去。 | 10支/盒 | 4盒 |
| 36 | 乳胶手套 | 灭菌外科手套（7.5：7号=7：3） | 一付/袋，50袋/盒 | 40盒 |
| 37 | 薄膜手套 | 100只/包 | 20包/箱 | 2箱 |
| 38 | 一次性医用护理口罩 | 1只/袋，灭菌级，长方形挂耳型 | 100袋/中袋 | 30袋 |
| 39 | 一次性医用床单1 | 1m*1.5m/白色 | 10张/袋 | 50袋 |
| 40 | 75%酒精 | 国产 | 500ml/瓶 | 100瓶 |
| 41 | 84消毒液 | 国产 | 400ml/瓶 | 10瓶 |
| 42 | 一次性医用帽子 | 10只/袋 | 实验室污染防控 | 10袋 |
| 43 | 纯净水 | 4.5L/桶 | 实验室用水 | 500桶 |
| 44 | 彩色打印机 | M154a彩色激光打印机，16页/分钟，首次打印时间11.5s（黑白）/13.4s（彩色）。彩色打印分辨率600*600dpi | 图谱打印用于卷宗存档 | 1台 |
| 45 | 实验室新风系统维护保养 | 初效*16,中效*16,高效11片/套*2，每季度全套除尘1次(空调机房及实验区过滤网，第一月第一周除尘到位)；提供过滤网安装服务及空调系统维修和保养 |  | 1套 |

注：1、上述参数为最低要求，供应商所投产品均不得负偏离。供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的产品。2、按照技术参数内容提供要求所需的证明材料。

2、质量保证措施

★质量控制措施【须完全响应，投标时提供加盖投标人公章的承诺书（注：此承诺书内容为1.承诺关于采购清单中第 7、第8、第9项试剂盒，所投标的试剂盒产品能与本实验室博坤全自动24道微量DNA提取工作站配合使用；2.承诺关于采购清单中第 1、第 7、第8、第9项产品，所投标的产品质量合格保证承诺，格式投标人自拟，否则作无效标处理），中标后中标供应商按下列要求提供相关原件材料（注：此原件指中标供应商提供所投产品生产制造商出具的售后质量承诺书原件）】：中标供应商所供货物须经采购人确认，采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合采购文件要求，供应商须承担相关费用和责任。采购清单中第 1、第 7、第8、第9项，签订合同时投标供应商须提供所投产品生产制造商出具的售后质量承诺书原件（须标明项目名称和项目编号，加盖制造商公章），若不能取得，则认定为提供虚假材料谋取中标。

四、商务条款

1、本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

★2、质保期：三年（包含但不限于打印机等）。质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

★3、交货期、交货方式及交货地点。

3.1 交货期：自合同签订之日起30日内完成供货；新风系统维护维保期限为与采购人签订政府采购合同之日起1年。

3.2 交货方式：免费送货上门。

3.3 交货地点：采购人指定地点。

★4.付款方式：项目经验收合格、审计完成后付至审定价的90%，余款一年后付清（无息）。

5、验收要求：按合同及招标文件规定对成交供应商履约及供货情况进行验收，并出具验收书。

6、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

7、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

8.备品备件及耗材等要求：无

五、其他

1、本项目报价不得超过预算金额（最高限价）。

2、售后服务：

提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。用户和采购人不承担发生的任何费用。

（3）如在使用过程中发生质量问题，供应商接到用户或采购人通知后在 24 小时内到达现场处理，并承担相应责任。

3、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、供货期间，供应商要积极配合采购人及其委托机构组织的核查。其供货质量存在问题，将中止本次合同。若供货不足，存在弄虚作假，第一次发现按供货所缺数量占核查数量的相关比例，财政结报时扣除已供货的货款；第二次发现则终止合同，企业列入本区同类项目招标黑名单。

6、投标报价应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、机械、车辆、会务、论证、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与本项目有关的一切费用。 在投标前，请做好项目现场勘查，谨慎报价！

7、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章 竞争性谈判响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、谈判响应函

谈判响应函

致：灌南县公安局

根据贵方      标段（标段编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表    参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

- 格式2、谈判首次报价表

谈判首次报价表（开标一览表）

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 合同履行期限 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、首次谈判报价明细表

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注: 是否属于（视同）小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，投标报价中包含的小、微企业产品的价格合计为：大写： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于（视同）小、微型企业: 【说明：在“供应商是否属于（视同）小和微型企业”栏后填“是”或“否”】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购货物费用、运杂费、安装费、集成费、培训、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

填报说明：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

2、各分项最终结算价按首次谈判报价与最后谈判报价同比例变动。

3、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。报价超出总限价，作无效标处理。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性     别：

身份证号码：职     务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：（盖单位章）

日    期： 年  月   日

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应谈判文件中“项目需求”中要求的商务条件，认真填写该表。

| 项号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式11、技术参数偏离表

技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 格式12、项目需求响应方案

项目需求响应方案

（格式自定）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年     月     日

- 格式13、服务承诺

服务承诺

（谈判供应商按“项目需求”要求自行填写)

项目名称：

项目编号：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年     月     日

格式14、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、类似业绩

类似项目供货业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同订立日期 | 合同金额 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：类似业绩合同等资料原件扫描件上传。

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日