招标文件

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

采购人：徐州市铜山生态环境局

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

二〇二四年四月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

徐州市铜山生态环境局

《铜山监测站环境监测专用仪器购置项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，采购需求;第六章，拟签订的合同文本;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏瑞杰项目管理顾问有限公司受徐州市铜山生态环境局委托，对铜山监测站环境监测专用仪器购置项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

二、投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间（时间期限）、地点、方式：

1、时间：2024年5月7日至2024年5月11日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），2024年5月11日后仍可以下载招标文件，2024年5月11日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

4、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

5、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年5月28日北京时间09:30

（二）开标时间：2024年5月28日北京时间09:30

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山生态环境局

（二）地址：徐州铜山新区科技创业大厦8楼

（三）联系方式：0516-67027969

（四）采购项目联系人：魏巍   电话：0516-67027969

六、采购代理机构

（一）名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

（二）地址：徐州铜山高新技术开发区电子科技园孵化楼九楼902室

（三）联系方法：15162073132

（四）采购项目联系人：孟甜甜   联系电话：15162073132

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

8.2 投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金

16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

18.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

18.3 电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的密封、签署、盖章要求

- 19.1 投标文件的密封、签署、盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，“苏采云”系统应当拒收。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

（六）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（七）电子投标文件未按规定期限投标的；

（八）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（九）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（十）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

（十一）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（十二）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（十三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十四）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

40.履约保证金

40.1中标人提交履约保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤销已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42. 询问和质疑。

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依

法处理。

九、电子招标投标交易平台

43.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；且所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| (十二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供原件扫描件，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》） 2、投标人综合实力（要求见招标文件第四章《评标标准》） 3、投标人人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》） （二）技术部分 1、技术参数响应（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 2、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 3、售后服务、培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 五、报价折扣证明 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三) | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十二) |
| (十四) | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章《采购需求》及招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十五) | 本项目不接受超过60万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 报价包括产品价、运费、安装、税金、售后及投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 投标货币：以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
|  | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (十九) | 一、线上开标时间：2024年5月28日北京时间09:30 二、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” |
| （二十） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| （二十一） | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十二) | 采用综合评分法。（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| (二十三) | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定， 但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由 高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投 标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标 优劣得分也相同的，按售后服务方案得分由高到低顺序排列。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (二十四) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十五） | 履约保证金：无。 |
| 八 | 询问和质疑 |
| (二十六) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：孟甜甜 ； 联系电话：15162073132 办公地址：徐州铜山高新技术开发区电子科技园孵化楼九楼902室 |
| 附件说明 | 中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（按照招标文件“代理服务费收取标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入江苏瑞杰项目管理顾问有限公司。中标（成交）公告发布后7个工作日内，持银行汇款凭据或回单截图到江苏瑞杰项目管理顾问有限公司领取中标（成交）通知书，中标人在领取中标通知书的同时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份、副本2份，正本逐页加盖鲜章，副本可以是正本的复印件。逾期不予汇款的，视同自动放弃中标（成交）资格。 |

本章附件：徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

第四章 评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标价格（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。（按四舍五入取至小数点后两位） | 30 |
| 二、商务部分 (12分) | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2021年1月1日（含）以来，时间以合同签订时间为准，合同内容为本项目同类货物类似业绩的，每个得2分，最高得4分。 投标文件中需提供合同和中标（成交）通知书原件扫描件并加盖电子签章，未提供不得分。 | 4 |
|  | 投标人综合实力 （4分） | 投标人具有仪器仪表类五星级商品售后服务评价体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有一个得1分，本项最高得4分，不提供不得分。 投标文件中需提供加盖电子签章的有效期内证书原件扫描件，并加盖电子签章。 | 4 |
|  | 投标人人员配备 （4分） | 投标人应为本项目配备不少于2名持证售后服务管理师。 配备2名得2分，每多一名持证售后服务管理师可加1分。本项最高得4分，没有配备不得分。 - 投标文件中需提供上述证书原件扫描件并加盖电子签章。 | 4 |
| 三、技术部分 (58分) | 技术参数响应 （40分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；其中标注“▲”部分，每有一个“▲”内容为负偏离的扣3分；其他无标识内容负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 招标文件标注“▲”部分需在电子投标文件中提供证明文件等相关材料，并在偏离表中逐条详尽真实的提供偏离情况，否则视为负偏离。 | 40 |
|  | 项目实施 方案 （10分） | 根据投标文件中的项目实施方案（考察包括但不限于培训计划及承诺书、系统安装及调试方案、验收方案、质量保证措施等），合理性、可行性进行综合评分： 合理性(5分)：合理性强得5分；合理性较强得3分；合理性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高10分，最低得0分。 | 10 |
|  | 售后服务、培训方案 （8分） | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等合理性、可行性打分。 合理性(4分)：合理性强得4分；合理性较强得3分；合理性不强得1分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分。 注：本项最高8分，最低得0分。 | 8 |

本项目采用综合评分法。

注：

- 1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供原件扫描件。

- 2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（原件扫描件）的，不作为评标依据，不得分。

第五章  采购需求

- 一、项目概况：

1、采购人：徐州市铜山生态环境局

2、项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

3、项目预算：本项目不接受超过60万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、运费、安装、税金、售后及投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目期限：采购合同签订后30天内全部交付并安装调试完毕。

二、项目内容及总体要求：

铜山监测站监测设备需求表

| 序号 | 设备名称 | 台（套） | 价格（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1 |  |  |
| 2 | 红外烟气综合分析仪 | 1 |  |  |
| 3 | 沥青烟采样装置 | 1 |  |  |
| 4 | 便携式CO分析仪 | 1 |  |  |
| 5 | 便携式甲醛分析仪 | 1 |  |  |
| 6 | 通风厨(含安装) | 2 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |

技术参数表：

- 便携式非甲烷总烃检测仪

1、产品用途

用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、非甲烷总烃的监测。可进行苯系物、乙酸乙酯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、氯乙烯、丙烯醛等特征因子扩展。

2、主要技术参数

2.1：仪器基本性能和标准符合HJ 1012 中II 型仪器的要求。

2.1.1检测器要求：FID检测器，带熄火自动断气功能，能自动点火。

2.1.2▲整机便携小巧，方便外出使用；配备氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%（氢气纯度提供计量院检测报告）

2.1.3对各类VOC组分有稳定响应；响应因子满足HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求；

2.1.4▲快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟(需提供仪器相关技术说明文件)。

2.1.5阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于180℃，控温精度不小于±0.2℃。

2.1.6阀进样系统驱动：采用电驱动转子阀，高稳定性且避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响，且减少气体消耗；

2.1.7供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）。

2.1.8▲质控要求：进样时显示进样流量，参考HJ38内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能

  - 主机分析软件要求：

    - ▲分析软件应至少包含HJ 1332-2023和HJ 1012-2018中对仪器功能的要求。（需提供分析软件与标准符合性的证明材料）

    - 软件全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能；具单次测量、多次测量、小时均值三种测量模式可选；仪器操作简单明了。

    - 软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等）

    - 仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

    - 仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机。

    - 仪器控制软件可实现氮气做载气和氢气做载气功能的自由切换

2.5：

参数要求

| 序号 | 技术参数项 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 2 | 量程 | 0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内 |
| 3 | 检测限 | ≤0.2mg/m3以甲烷计@氢载； ≤0.07mg/m3以甲烷计@氮载 |
| 4 | 稳定性 | ≤2%/24 h |
| 5 | 示值误差 | ±2.0% F.S.（验收标准） |
| 6 | 定性重复性 | ≤1%（验收标准） |
| 7 | 定量重复性 | ≤1%（验收标准） |
| 8 | 分析周期 | 1.8 min |
| 9 | 抗负压能力 | -20kPa时可准确测量 |

3、配置清单

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主机一套；含充电器 |
| 2 | 超小型氢气发生器 | 0.3~0.4Mpa；含充电器 |
| 3 | 操作系统 | 不低于10英寸手持平板，预制操作系统 |
| 4 | 打印机 | 超清蓝牙打印机 |
| 5 | 污染源取样管 | 120℃，含过滤器；含两根探杆 |
| 6 | 安装工具包 | 包含相应配件1套、氮气瓶1套、固态储氢合金瓶1套及安装工具1套 |

4、售后服务

- 整机质保12个月，从验收合格之日起算

- 负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务

- 服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，提供备机。

- 红外烟气综合分析仪

- 1、执行标准：

HJ/T 44-1999   固定污染源排气中一氧化碳的测定  非色散红外吸收法

HJ/T397-2007   固定源废气监测技术规范

HJ 629-2011    固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 692-2014    固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 870-2017    固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法

- 2、仪器性能特点

2.1.具备静态化分析模块配合长光程气室

2.2.探测器带参考通道，有效避免光源非一致性的干扰

▲2.3.必须具备高效的滤尘、除水一体化烟气预处理系统，有效降低SO2和氮氧化物损失，防止水汽干扰，保证适用于含湿量高及烟气成分浓度低的工况

▲2.4.不低于5.6寸4H-TFT触摸液晶显示屏，界面友好，电阻式触摸屏受温度影响小，适用低温且耐脏环境

2.5.RS232串口配置高速低噪声微型热敏打印机，掌握实时数据

2.6.交、直流双供电模式，且带有机内加热功能，保证严寒地区正常工作

2.7.可设置采样间隔时间和采样次数，自动连续测量，并计算总平均值

2.8.具有湿度补偿功能，减小因湿度造成的测量误差

▲2.9.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

- 3、参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 | (0~500)℃(可扩展) | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 流 速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 烟气采样流量 | 1.0L/min |  |  |
| 工作电源 | AC(220±22 )V, 50Hz或DC12V |  |  |
| 主机重量 | 约6.5kg |  |  |
| 功 耗 | <100W |  |  |
| 烟气浓度技术指标 |  |  |  |
| SO2 | (0～2860)mg/m3 | 1mg/m3 | 示值误差：不超过±5％ 重复性：≤2％ 响应时间：≤90s 稳定性：1h内示值变化不大于5％ NO系统偏差： ≤±5.0% C.S. |
| NO | (0～1340)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO2 | (0～20)% | 0.01% |  |
| CO | (0～5000) mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| O2 | (0～30)% | 0.1% |  |
| NO2 | (0~200) mg/m3 | 1mg/m3 |  |

4、仪器配置

4、1.主机1台

4.2.烟气预处理器系统1支

4.3.S型皮托管1支

4.4.热敏打印机1套

4.5.电源适配器1套

4.6.合格证1份

4.7.主机校准证书1份

5、售后服务

5.1整机质保12个月，从验收合格之日起算

5.2负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务

5.3服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，提供备机。

三、沥青烟采样装置

1、该设备需完全按照国家环境保护总局颁布的《HJ/T 45-1999固定污染源排气中沥青烟的测定重量法》的相关要求进行设计制造。

2、执行标准

GB/T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 45-1999      固定污染源排气中沥青烟的测定重量法

3、主要特点

3.1适用于测定固定污染源沥青烟浓度

▲3.2可在采样的同时测量烟气流速

3.3冷却系统采用水冷方式，使用方便

3.4配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

3.5适用标准的3#滤筒（其它规格滤筒可定制）

3.6滤筒恒温加热

3.7管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成

▲3.8内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样嘴型号 | Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12 |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 滤筒型号 | 3#(φ28×70)滤筒，可订制 |
| 取样管长度 | 标准0.8m，可订制 |
| 工作电压 | DC12V |
| 加热温度 | (42±10)℃ |

5、配置清单

5.1采样嘴（不锈钢）

5.2电源适配器

6、售后服务

6.1整机质保12个月，从验收合格之日起算

6.2负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务

6.3服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，提供备机。

四、便携式CO分析仪

1、执行标准

GB 9801-1988  空气质量  一氧化碳的测定 非分散红外法

HJ 965-2018环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法

2、技术参数要求

2.1、非分散红外光学法测量CO，准确度高，检出限低；

▲2.2、内置大容量锂电池，可连续工作20小时以上，需提供第三方出具的检验报告；

2.3支持手动测量和自动测量模式，同时满足便携式测试/在线测量的需求；

▲2.4自动测量模式支持实时测量和定时测量，可显示分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值，具备数据存储功能；

2.5配三脚支架，满足户外连续自动监测需要；配取样管，携带、使用更方便；

2.6、5英寸触摸彩屏显示，支持CO、CO2曲线显示和缩放，操作使用更方便；

2.7、具备μmol/mol、mg/m3和%单位切换功能；

▲2.8、支持氮气和空气两种校零方式；

▲2.9、内置CO洗涤器，可使用环境空气进行调零，无需氮气瓶；

2.10、丰富的人机接口：具备RS232、USB等接口，支持对外数据通信，U盘数据导出；数据打印；

2.11具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警；

▲2.12仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

2.13具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

▲2.14具有环境温度、湿度、大气压测量功能；内置GPS模块，实现GPS定位和日期时钟自动授时；

3、技术指标

| 主要参数 | 指 标 |
| --- | --- |
| 气体 | CO |
| 量程 | （0～50）μmol/mol或（0-62.5mg/m3） |
| 示值误差 | ±2%FS |
| 重复性 | ≤1.0% |
| 零点/量程漂移 | ±2%FS |
| 非被测组分干扰误差 | ±2%FS |
| 响应时间 | ≤45s |
| 抽气流量 | 1.0L/min |
| 工作电源 | 内置锂电池(22.2V/5.2Ah）或交流供电（自带充电管理） |
| 功耗 | ≤15W |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 375×186×252(mm) |
| 整机重量 | 约4.3kg |

4、配置清单

4.1主机

4.2取样管

4.3便携式蓝牙打印机

4.4三脚支架

4.5主机铝箱

4.6电源线

5、售后服务

5.1整机质保12个月，从验收合格之日起算

5.2负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务

5.3服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，提供备机。

五、便携式甲醛分析仪

1、用途：用于环境空气中甲醛的直接读数测量。

2、技术要求：

2.1、大量程检测范围，快速响应

2.2、不需要安装检测药片即可实时检测

2.3、无需预热时间，开机直接测量

2.4、可用户自校准

3、性能参数：

3.1、检测对象：空气中的甲醛

▲3.2、检测范围：0～10ppm（0～12.27 mg/m3）

3.3、检测时间：T90＜50秒

▲3.4、分 辨 率：0.01ppm

3.5、检测方式：电化学

3.6、浓度单位：ppm， mg/m3

3.7、采样方式：泵吸式

3.8、记忆功能：可存储500组数据

3.9、电    源：锂离子聚合物电池，容量：900mAh (>3小时连续使用)

- 售后服务

4.1整机质保12个月，从验收合格之日起算

4.2负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务

4.3服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，提供备机。

六、通风厨(含安装)

1、全钢结构，12.7mm实芯理化板台面；

2、柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，经酸洗磷化处理后，喷涂环氧树脂粉末；

3、配置DTC专用铰链，抗倍特内衬板；

4、尺寸：1500*850*2350mm

5、需现场安装风机风管

第六章 拟签订的合同文本

一、封面（签订合同时必须有）

二、政府采购合同

签订日期：    年   月   日

政

府

采

购

合

同

项目编号：

采购人：

项目名称：

中标供应商：

签订日期：    年   月   日

采购方(公章)：                          中标方(公章)：

政府采购合同

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

成交供应商（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 铜山监测站环境监测专用仪器购置项目 项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为     元的标的（服务/货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 服务/货物的名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

二、服务/交货时间、地点

（一）采购合同签订后    天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：                                  。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在服务/货物进场并安装调试后 五  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。100万元以上的项目，由采购单位组织验收，采购中心协助，从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委组成3人以上验收小组，财政部门对口处室现场参与，政府采购处及纪检监察部门现场监督。按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。组织评审产生的费用由中标人支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理。

六、付款方式

1、本项目含税合同总额为：￥      元（大写：         ）（含税）；

2、预付款支付

预付款支付方式：经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥     ，大写：       人民币元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥     ，大写：       人民币元整，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：

乙方开具的正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：        人民币元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：       人民币元整，在双方签订合同且乙方完成合同全部工作内容后，乙方提供对应金额的发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：

乙方开具的正式发票。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。核心产品质保期    年，非核心产品质保期    年，质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在     小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题      小时内电话支持，难点、重点问题      天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

1、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

2、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[JSZC-320300-RJXM-G2024-0003（项目编号）]为准。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同正本一式四份，具有同等法律效力。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即    。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）供货商需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，供货商需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内（一年），对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报市政府采购中心；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                          （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

甲方开票信息如下：

户名：

账号：

开户行：

统一社会信用代码：

地  址：

电 话 ：

签	于：                            	年     	月	    日

乙方：                                          （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

乙方开票信息如下：

户名：

账号：

开户行：

统一社会信用代码：

地  址：

电 话 ：

签	于：                            	年       月       日

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

根据 铜山监测站环境监测专用仪器购置项目[项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003]招标文件，          (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏瑞杰项目管理顾问有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 铜山监测站环境监测专用仪器购置项目 | 详见《招标文件》第五章 采购需求 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.小型、微型企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

3. 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4. 偏 离 表

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与铜山监测站环境监测专用仪器购置项目[项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003]的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （便携式非甲烷总烃检测仪），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （红外烟气综合分析仪），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （沥青烟采样装置），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （便携式CO分析仪），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （便携式甲醛分析仪），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （通风厨(含安装)），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于 制造业 行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为       符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加铜山监测站环境监测专用仪器购置项目[项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 铜山监测站环境监测专用仪器购置项目[项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003]项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料扫描件）

项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目

项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：铜山监测站环境监测专用仪器购置项目，项目编号：JSZC-320300-RJXM-G2024-0003）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

10.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

符合条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。