无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2025-0041

采购项目名称：无锡市市建水站运维项目采购（第二次）

采   购   人：无锡市生态环境监测监控中心

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二〇二五年四月

总  目  录

- 投标邀请函

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市生态环境监测监控中心的委托，对无锡市市建水站运维项目采购（第二次）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

无锡市市建水站运维项目采购（第二次）的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年4月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市市建水站运维项目采购（第二次）

2.项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2025-0041

3.项目预算金额：99.572万元；其中标段一预算金额为48.992万元，标段二预算金额为44.4万元，标段三预算金额为6.18万元。

4.项目最高限价：标段一最高限价：48.992万元，标段二最高限价：44.4万元，标段三最高限价：6.18万元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

5.采购需求：无锡市市建水站运维项目，本项目共设三个标段，其中标段一为无锡市市建水站运维项目（固定站）运维服务；标段二为无锡市市建水站运维项目（浮标站）运维服务；标段三为无锡市市建水站运维项目运维质控服务，具体内容详见招标文件第四章《采购需求》。

6.服务期限：自合同签订之日起一年。

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

本项目的特定资格要求：无

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月29日09点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购代理机构：

名称：普信国际工程咨询有限公司

项目联系人：许丽萍、施晓旻（项目负责人）、戴永泰

电话：15961827501、15651504035

地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼2楼213

邮箱：wxpx2b2@163.com

2.采购人：

名称：无锡市生态环境监测监控中心

联系人：严勇、钱庄

联系电话：0510-81835009、81835555

联系地址：无锡市滨湖区周新东路123号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注普信国际工程咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，普信国际工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：金额100万以下的费率为1.5%；金额100万－500万部分的费率为0.8%，按以上费率的75%计算。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 合同文本

（合同格式，投标时不需填写）

无锡市市建水站运维项目采购（第二次）合同

委托方（甲方）：    无锡市生态环境监测监控中心

受托方（乙方）：

签 订 地 点：

签 订 时 间：

甲方（采购人）：   无锡市生态环境监测监控中心

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目竞争性磋商采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

标段：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款及付款方式

1、本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付，甲方付款前，乙方应提供相应数额的合法有效的发票；否则，甲方付款期限顺延。

3、付款方式：

（1）甲方每季度对乙方进行考核，甲方根据季度考核结果及考核扣款规则，确定乙方该季度运维费用，50%的运维费于考核合格后，2025年按季度支付。合同履约完成且2026年财政资金下达后一次性支付剩余50%的运维费用。

（2）站点因升级改造暂停运行期间，该期间运维费用按实际运维时间支付。

（3）因本项目采用财政资金，合同款的支付还应根据财政实际拨款进度进行。

第三条　下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标供应商在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：　  （详见采购文件）

第六条　甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无正当理由拒绝乙方提供服务的，甲方向乙方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方无故迟延支付合同价款的，甲方应按应支付总额每日万分之三向乙方支付违约金。

第七条　乙方违约责任

1、乙方逾期提供服务的，应事前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需要乙方提供服务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同总金额万分之五的违约金；若甲方不再需要或乙方不能提供服务（逾期超过十五天视为不能提供服务），甲方有权据此解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项，并向甲方支付本合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另行赔偿。

2、如乙方所提供的服务不合格从而对甲方造成任何损失的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方指定由      作为联系负责人并以其下列联系信息作为乙方联系方式：电话        、邮箱        、微信号       、联系地址         。乙方确认该联系负责人已获得授权且其作出的意见及决定均可视为乙方意见，前述联系信息均为不可改变的联系方式：以邮件方式寄出的文书，寄出三日后均视为已经收到；用手机短信、微信、电子邮件发送的信息，一经发出均视为立即收到。如双方通过诉讼方式解决争议的，联系负责人的电话及收件地址即为乙方确认的法院送达方式，如联系负责人或其联系信息发生改变的，乙方均应及时以书面方式告知甲方，否则引起的不利后果均由乙方承担。

4、乙方派驻现场的工程专业人员应满足项目的需要。乙方依约安排的该驻场人员为：姓名              、手机             、电子邮箱              。乙方应对该驻场人员进行必要的培训并负责驻场期间对该人员的管理，保障该驻场人员依照本合同（含组成部分及不可分割部分）的约定开展各项驻场服务，在驻场期间应：遵守作息时间等相关制度及工作要求；未经甲方书面同意不得将项目物品私自带离或用于非工作事务；未经甲方书面同意不得将含有甲方、相关第三方、项目的纸质和电子信息、资料、记录、计划、报告、台账、档案等自行留存、复制、对外传输或告知任意第三方。如甲方要求或乙方原因需变更该驻场人员的，乙方应配置具备符合约定资质、经验的员工予以接替，并保障不因驻场人员的变动对项目服务和甲方产生不良影响、损失等。双方共同确认甲方不因本合同的履行而与该驻场人员形成雇佣、劳动、劳务等各类法律关系，该驻场人员因提供常驻服务而产生的各项费用、纠纷及责任等均由乙方承担。

第八条　不可抗力

- 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等（不含雷击）。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第九条　合同的变更和终止

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

（5）整体情况考核出现下列情况之一的，采购人有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑，后续托管方按投标排名递补；（a）单站点整改不力或拒不整改；（b）中标供应商制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条　争议的解决

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向无锡仲裁委员会提起仲裁。

- 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条　合同生效及其他

- 本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理公司见证后生效。

- 合同一式五份，甲乙双方各执贰份，代理公司执一份。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方（采购人）：          （盖章）  乙方（中标供应商）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：                    （盖章）

年      月       日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

第一部分 项目需求

标段一：无锡市市建水站更新改造项目（固定站）运维服务

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、为了进一步加强水质自动站运行管理，继续推进二级质控社会化运营模式，拟对今年我市固定式水质自动站进行第三方运维采购，运维时间为合同签订之日起一年。

具体情况见下表。

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市 | 长江 | 澄西水厂（固定式） |  |
| 2 | 梁溪区 | 古运河 | 新桥泵站（固定式） |  |
| 3 | 锡山区 | 九里河 | 长征桥（固定式） |  |
| 4 | 锡山区 | 北兴塘河 | 放马滩（固定式） |  |
| 5 | 锡山区 | 锡北运河 | 东荘大桥（固定式） |  |
| 6 | 锡山区 | 大塘河 | 陈墅大桥（固定式） |  |
| 7 | 锡山区 | 东青河 | 晃山桥（固定式） |  |
| 8 | 惠山区 | 京杭运河 | 惠运大桥（固定式） |  |
| 9 | 滨湖区 | 洋溪河 | 刘塘桥（固定式） |  |
| 10 | 滨湖区 | 古竹河 | 古竹桥（固定式） |  |
| 11 | 滨湖区 | 五里湖 | 渔父岛（浮船式） |  |
| 12 | 新吴区 | 伯渎港 | 梅村大桥（固定式） |  |

供应商应针对本次项目考虑涉及的相关费用，包括但不限于人员车辆费用、仪器设备易损易耗品费用、试剂费用、质控措施费用、配件更换费用、集成系统检修费用、第三方防雷检测费用、网络传输费用及设备运转水电费（网络及水电参考费用在单站每年2.8万元）等。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

如水站管理办法中的相关要求与标书内容出现差异时，按照就高不就低的原则执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。供应商必须响应，如不响应按无效标书处理。

1、总体要求

1.1对供应商公司要求

1.1.1供应商保证资金充足。

▲1.1.2供应商应具备完善的仪表配件供应渠道并在中标后提供相应的证明。

▲1.1.3供应商必须在中标后为本项目在无锡市设立服务及办事机构，主要运维技术人员至少配置5人，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。投标所提供的运维技术人员队伍必须与正式运维时技术人员队伍一致，如有运维人员变动应提前通知采购人并得到采购人同意方可变更。（采购方将不定期进行抽查，若发现人员数量和投标文件不符，可以终止服务合同，项目之前的服务费用不予支付），运维公司必须按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》的要求聘用足够水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲1.1.4供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急情况处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.1.5供应商应列明水质自动监测系统运行及管理期间的各项费用预算开支，包括但不限于人员车辆费用、仪器设备易损易耗品费用、试剂费用、质控措施费用、配件更换费用、集成系统检修费用、第三方防雷检测费用、网络传输费用、设备运转水电费等。

1.1.6在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标供应商拥有管理自主权：不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

1.1.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标供应商应严格按照采购人提供的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标供应商必须接受采购人或采购人授权单位的定期或不定期检查和考核。

1.1.8不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.1.9不论何时，中标供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲1.1.10供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提供稳定运维人员队伍的措施。

1.1.11现场传输网络为专用网络电路，满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于10兆。

1.1.12供应商需安排人员配合招标方完成盲样考核、第四方质控单位工作等现场检查工作。

1.2对供应商装备的要求：

1.2.1供应商应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商必须自有或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（中标供应商自控）及比对分析技术要求（投标时均需提供证明材料）。

1.2.2供应商应在中标后在无锡市配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

1.2.3供应商在中标后为实施本项目，人员和交通工具的配置要求：需保障至少4个专业技术人员、2个驻场人员与2辆运维保障车辆，同时对特殊情况（人员临时变动，车辆使用冲突等情况）需制定相应的保障措施（每年不定期将对上述保障项目进行随机抽检）。

2、对中标供应商运维管理要求

2.2.1市建水质自动监测站（固定站）运维与质控必须按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》与《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》进行。

▲2.2.2运维期内必须对氨氮电极、pH电极、溶解氧电极、高锰酸盐指数仪器（电极法）电极按照采购人指定时间进行一次更换，提前一个月通知（如遇电极损坏等情况，需及时更换）；提供仪器厂家备品备件与耗材更换周期要求，按期更换，备品备件及耗材必须单独报价并附有详细清单。水站仪表所需的校准液、缓冲液等试剂必须在受控实验室配制并定期更换。

▲2.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲2.2.4按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》等文件要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

2.2.5对水站仪表按相应的运维要求进行定期校准、核查、比对、性能测试等自控工作。

2.2.6配合采购人进行水站外部质量保证和质量控制工作。

2.2.7中标方随时配合采购人的第三方质控工作，接受采购人的工作考核及质控考核。

2.2.8负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。站房每年进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；栈桥及取水设施每两年进行一次修缮，确保水样取水的代表性；防雷设施每年进行一次检测，并提供检测报告（有资质单位提供）；流量计每年进行一次率定，并提供率定报告（有资质单位提供）。

2.2.9保证站房内外清洁，整齐。

2.2.10认真、及时做好维护记录，汇总各水站维护记录等资料，每月以书面运维报告的形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体内容包含但不限于：

（1）固定站日常运行数据报表统计；

（2）固定站现场维护情况；

（3）固定站仪器设备故障及排除情况登记表；

（4）固定站每月运行情况；

（5）固定站备品备件管理登记表。

2.3在运行维护及管理期间，中标供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.4水、电、通讯及财产保护：站点运行期间所需的房租、水费、电费、通讯费均由中标方负责，站点数据必须接入市级数据平台；委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.5协助采购人做好水站固定资产的管理、备品备件的登记等工作。

2.6积极组织参加各类技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

2.7按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对浮标站进行运维管理。

2.8专人负责日常数据监控和管理工作。

2.9对仪器设备的具体运维要求

水质自动站要严格按照“日监视，周巡检核查、月考核比对”的要求，开展日常运维和质控工作（具体见下表）。

固定站每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 8 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常。 |
| 9 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池连线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 10 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关闭完好 |
| 11 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放整洁 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 12 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除反应池内污染物，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的试剂管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 13 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 14 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）按要求定期更换耗品耗材。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀正常。 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |
| 16 | 叶绿素a分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极。 |
| 17 | BOD分析仪 |  | 清洗恒温箱。 |

固定站每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次水汽清洗，以便达到良好清淤效果。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，高锰酸钾试剂一般不超过15天，其余试剂一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将试剂瓶清洁干净并润洗，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将试剂瓶清洁干净并润洗，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 12 | BOD分析仪 | 1次/月，确保监测数据准确 | 维护电极：更换电解液，更换透氧膜，工作电极抛光，校准零点。 |
|  |  | 2次/月，确保监测数据准确 | 标定电极，标定膜反应器 |

固定站每2月一次运维要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 本地与异地备份操作系统与系统软件。 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘SATA连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 装回工控机重复1）、2）步骤 |
| 7 | BOD在线仪 | 1次/3月，确保仪器运转正常 | 更换蠕动泵管 |

▲3、质量管理要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照无锡市已制定的相关水站管理文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.1水质自动站运行指标要求：

各仪器的月运行率≥95％，各仪器的月数据有效率≥93％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据缺失）。仪器运行率和数据有效率的计算方法参照附表2。

3.2数据质量要求：

3.2.1中标供应商按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》要求开展质控工作，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查工作，并将结果报采购人。

3.2.2中标供应商至少每月对水站仪器进行一次校准，并将结果报采购人。

3.2.3中标供应商及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

3.3数据数量要求：

3.3.1中标供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

3.3.2固定站2小时/次测定情况下，每天保证至少有11组有效数据；采用4小时/次测定情况下，每天保证至少有5组有效数据。

▲4、应急措施要求

4.1突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并提供同步时间的水样以协助进行手工监测。

▲4.2系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在2小时内响应，如24小时内无法排除故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由供应商负责。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.1、固定式水质自动站

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市 | 长江 | 澄西水厂（固定式） |
| 2 | 梁溪区 | 古运河 | 新桥泵站（固定式） |
| 3 | 锡山区 | 九里河 | 长征桥（固定式） |
| 4 | 锡山区 | 北兴塘河 | 放马滩（固定式） |
| 5 | 锡山区 | 锡北运河 | 东荘大桥（固定式） |
| 6 | 锡山区 | 大塘河 | 陈墅大桥（固定式） |
| 7 | 锡山区 | 东青河 | 晃山桥（固定式） |
| 8 | 惠山区 | 京杭运河 | 惠运大桥（固定式） |
| 9 | 滨湖区 | 洋溪河 | 刘塘桥（固定式） |
| 10 | 滨湖区 | 古竹河 | 古竹桥（固定式） |
| 11 | 滨湖区 | 五里湖 | 渔父岛（浮船式） |
| 12 | 新吴区 | 伯渎港 | 梅村大桥（固定式） |

1.2、实施时间：合同签订之日起一年。

1.3、实施地点：澄西水厂、新桥泵站、长征桥、放马滩、东荘大桥、陈墅大桥、晃山桥、惠运大桥、刘塘桥、古竹桥、渔父岛、梅村大桥12个固定式水质自动站。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质量要求：满足采购人需求

（六）采购标的的验收标准：

1、考核与实施办法

1.1 考核办法

除前述质量考核外，采购人每月对中标方开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，70分以下为不合格；大于等于70分小于90分为基本合格，大于等于90分为合格。由采购人组织人员进行评审，具体考核内容分别见附表。考核合格后按照合同要求支付该阶段的运维费。

附表1站点的仪器配置

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 仪器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市 | 长江 | 澄西水厂（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 2 | 梁溪区 | 古运河 | 新桥泵站（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 3 | 锡山区 | 九里河 | 长征桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 4 | 锡山区 | 北兴塘河 | 放马滩（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 5 | 锡山区 | 锡北运河 | 东荘大桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 6 | 锡山区 | 大塘河 | 陈墅大桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 7 | 锡山区 | 东青河 | 晃山桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 8 | 惠山区 | 京杭运河 | 惠运大桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 9 | 滨湖区 | 洋溪河 | 刘塘桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 10 | 滨湖区 | 古竹河 | 古竹桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 11 | 滨湖区 | 五里湖 | 渔父岛（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |
| 12 | 新吴区 | 伯渎港 | 梅村大桥（固定式） | 常规五参数在线分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率），氨氮在线分析仪，高锰酸盐指数在线分析仪，总磷在线分析仪，总氮在线分析仪 |

附表2水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：              运营商：                          考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据有效运行率（30分） | 该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数×100 | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得17分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得10分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复的不得分；单参数月运转率低于95%，每项扣1分，低于85%扣2分 |  |
| 现场核查（10分） | 合格次数考核次数×100 | 现场核查合格率为100%得满分；100%＞现场核查合格率≥95%得8分；95%＞现场核查合格率≥90%得5分；90%＞现场核查合格率≥85%得2分；85%＞现场核查合格率不得分。 |  |
| 在线率（10分） | 实际运行天数日数×100×实际运行参数数水站所有参数数 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得7分；90%＞在线率≥85%的得4分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 运维内容（10分） | 标体或采水系统（3分） | （浮标站）保证浮标体及仪器套筒清洁的得 （固定站）采水系统正常运行的得3分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足标书要求，定期进行电极清洗和管路清洗得2分， |  |
|  | 自动监测仪器（3分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证无线通讯线路的畅通得1分 |  |
|  | 运维质控记录（1分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全，档案完整，缺一项扣0.2分 |  |
| 日常质控结果（10分） | 定期校准 | 按要求定期校准；缺一次扣2分 |  |
| 运维响应（30分，每项5分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反映水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足专职人员4人、驻场2人、2车得满分，否则酌情扣分；随意变更运维人员的不得分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

1.2实施办法

1.2.1按月对每个站点单独考核，单次考核结果在90分以上不扣款，90分以下按比例扣除相应运行费，其中：

对本次运行维护内容进行综合考核，考核结果在90分以下按比例扣除相应设备运行费，其中：

（1）考核结果在85分（含）以上，90分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的10%。

（2）考核结果在80分（含）以上，85分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的20%。

（3）考核结果在75分（含）以上，80分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的40%。

（4）考核结果在70分（含）以上，75分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的60%。

（5）考核结果在70分（不含）以下的，扣除平均月度运行维护费用的100%并责令限期整改。

1.2.2整体情况考核出现下列情况之一的，采购人有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑，并有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的30%至50%进行经济赔偿。

（1）月运行率与月数据有效率持续两个月低于85%；

（2）连续一周日有效数据低于标书要求的；

（3）综合考核结果在70分以下；

（4）单站点整改不力或拒不整改；

（5）中标方制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

1.2.3 如果违反4.1，采购人视后果轻重有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的10%至20%进行经济赔偿。

1.2.4如果违反4.2，采购人视后果轻重有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的5%-10%进行经济赔偿。

1.2.5解除合同前，运营商必须对所运营的站按接手时的仪器配置品牌型号进行全面大修，确保整个站点仪器数据有效率大于90%，整个系统运转率大于95%。

1.2.6合同解除前对水质自动站进行评估，若达不到1.2.5要求，新的托管方在修复并达到1.2.5考核要求时，所需费用由中标供应商支付。

1.2.7按照考核要求扣除的费用用于按合同预定延长相应的运维时间。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、在合同生效前原运维公司、中标供应商及采购人共同对水质自动监测系统的运行情况、仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、派驻2名环境相关专业本科以上学历人员至采购人指定地点开展驻场服务至服务期结束，服务期结束后驻场人员须按采购人要求做好工作交接，交接工作完成并得到采购方认可后方可结束驻场服务。

标段二：无锡市市建水站更新改造项目（浮标站）运维服务

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、为了进一步加强水质自动站运行管理，继续推进二级质控社会化运营模式，拟对今年我市浮标式水质自动站进行第三方运维采购，运维时间为合同签订之日起一年。

具体情况见下表。

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 太湖 | 沙渚东（浮标站） |  |
| 2 | 市本级 | 太湖 | 沙渚西（浮标站） |  |
| 3 | 市本级 | 太湖 | 龙头渚（浮标站） |  |
| 4 | 市本级 | 太湖 | 宜兴西（浮标站） |  |
| 5 | 市本级 | 太湖 | 锡东东（浮标站） |  |
| 6 | 市本级 | 太湖 | 锡东西（浮标站） |  |
| 7 | 市本级 | 太湖 | 五里湖东（浮标站） |  |
| 8 | 市本级 | 太湖 | 五里湖西（浮标站） |  |
| 9 | 市本级 | 太湖 | 鼋头渚北（浮标站） |  |
| 10 | 市本级 | 太湖 | 梅梁湖北（浮标站） |  |
| 11 | 市本级 | 太湖 | 观景台（浮标站） |  |
| 12 | 市本级 | 太湖 | 壬子港（浮标站） |  |

供应商应针对本次项目考虑涉及的相关费用，包括但不限于人员车辆费用、仪器设备易损易耗品费用、试剂费用、质控措施费用、配件更换费用、用船费用（用船参考费用在单站每年2.5万元）、网络传输费用等。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

如水站管理办法中的相关要求与标书内容出现差异时，按照就高不就低的原则执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。供应商必须响应，如不响应按无效标书处理。

1、总体要求

1.1对供应商公司要求

1.1.1 供应商保证资金充足。

▲1.1.2 供应商应具备完善的仪表配件供应渠道并在中标后提供相应的证明。

▲1.1.3供应商必须在中标后为本项目在无锡市设立服务及办事机构，主要运维技术人员至少配置5人，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的20%。投标所提供的运维技术人员队伍必须与正式运维时技术人员队伍一致，如有运维人员变动应提前通知采购人并得到采购人同意方可变更。（采购方将不定期进行抽查，若发现人员数量和投标文件不符，可以终止服务合同，项目之前的服务费用不予支付）运维公司必须按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》的要求聘用足够水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲1.1.4供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急情况处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.1.5供应商应列明水质自动监测系统运行及管理期间的各项费用预算开支，包括但不限于人员车辆费用、仪器设备易损易耗品费用、试剂费用、质控措施费用、配件更换费用、用船费用、网络传输费用等。

1.1.6在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标供应商拥有管理自主权：不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

1.1.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标供应商应严格按照采购人提供的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标供应商必须接受采购人或采购人授权单位的定期或不定期检查和考核。

1.1.8不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.1.9不论何时，中标供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲1.1.10供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提供稳定运维人员队伍的措施。

1.1.11现场传输网络为无线专用网络，需要配置APN卡，满足数据传输要求。

1.1.12供应商需安排人员配合招标方完成第四方质控单位核查等现场检查工作。

1.2对供应商装备的要求：

1.2.1供应商应具有水质自动系统常规参数（如五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；供应商必须自有或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（中标供应商自控）及比对分析技术要求（投标时均需提供证明材料）。

1.2.2供应商应在中标后在无锡市配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

1.2.3供应商在中标后为实施本项目，人员和交通工具的配置要求：需保障至少4个专业技术人员、2个驻场人员与1辆运维保障车辆，同时对特殊情况（人员临时变动，车辆使用冲突等情况）需制定相应的保障措施（每年不定期将对上述保障项目进行随机抽检）。

2、对中标供应商运维管理要求

2.2.1市建水质自动监测站（浮标站）运维与质控必须按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》与《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》进行。

▲2.2.2运维期内必须对pH电极、溶解氧电极按照采购人指定时间进行一次更换，提前一个月通知（如遇电极损坏等情况，需及时更换）；提供仪器厂家备品备件与耗材更换周期要求，按期更换。备品备件及耗材必须单独报价并附有详细清单。水站仪表所需的校准液、缓冲液等试剂必须在受控实验室配制并定期更换。

▲2.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲2.2.4按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》等文件要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

2.2.5对水站仪表按相应的运维要求进行定期校准、核查、比对、性能测试等质控工作。

2.2.6配合采购人进行水站外部质量保证和质量控制工作。

2.2.7流量计每年进行一次率定，并提供率定报告（有资质单位提供）。

2.2.8中标方随时配合采购人的第三方质控工作，接受采购人的工作考核及质控考核。

2.2.9认真、及时做好维护记录，汇总各水站维护记录等资料，每月以书面运维报告的形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体内容包含但不限于：

（1）浮标站日常运行数据报表统计；

（2）浮标站现场维护情况；

（3）浮标站仪器设备故障及排除情况登记表；

（4）浮标站每月运行情况；

（5）浮标站备品备件管理登记表。

2.3在运行维护及管理期间，中标供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.4水、电、通讯及财产保护：浮标站运维期间所需的通讯费均由中标方负责，站点数据必须接入市级数据平台；委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.5协助采购人做好水站固定资产的管理、备品备件的登记等工作。

2.6积极组织参加各类技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

2.7按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对浮标站进行运维管理。

2.8专人负责日常数据监控和管理工作。

2.9对仪器设备的具体运维要求

水质自动站要严格按照“日监视，周巡检核查、月考核比对”的要求，开展日常运维和质控工作（具体见下表）。

浮标站运维要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期更换备品备件 | 定期 | 运维期内必须对pH电极、溶解氧电极按照采购人指定时间进行一次更换，（提前一个月通知，如遇电极损坏等情况，需及时更换），提供仪器厂家备品备件与耗材更换周期要求，按期更换。 |
| 2 | 定期维护、保养 | 见维护要求 | 对浮标站系统和仪表进行定期维护、保养，其中3至10月蓝藻预警期不低于每15日一次，1-2月与11-12月不低于每30日1次。 |
| 3 | 及时排除故障 | 见维护要求 | 及时排除浮标站系统和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。 |
| 4 | 校准、核查、比对、性能测试 | 按技术规范要求定期进行 | 对浮标站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试等。 |
| 5 | 配合质控工作 | 见维护要求 | 配合无锡市生态环境监测监控中心进行水站质量保证和质控工作。 |
| 6 | 接受质量考核 | 见维护要求 | 随时接受无锡市生态环境监测监控中心的工作考核及质量考核。 |
| 7 | 维护记录 | 每周、每月 | 1）浮标站日常运行数据报表统计。 2）浮标站现场维护记录。 3）浮标站仪器设备故障及排除情况登记表。 4）浮标站每月运行情况。 5）浮标站备品备件管理登记表。 |
| 8 | 数据监控管理 | 每日 | 派遣专人负责日常数据监控和管理工作。（驻场含固定站数据）。 |

▲3、质量管理要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照无锡市已制定的相关水站管理文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.1水质自动站运行指标要求：

各仪器的月运行率≥95％，各仪器的月数据有效率≥93％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据缺失）。仪器运行率和数据有效率的计算方法参照附表2。

3.2数据质量要求：

3.2.1 中标供应商按照《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》要求开展质控工作，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查工作，并将结果报采购人。

3.2.2中标供应商至少每月对水站仪器进行一次校准，并将结果报采购人。

3.2.3中标供应商及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

3.3数据数量要求：

3.3.1中标供应商应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

3.3.2浮标站采用半小时/次测定情况下，每天至少保证41组有效数据；1小时/次测定情况下，每天保证至少有21组有效数据。

▲4、应急措施要求

4.1突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并提供同步时间的水样以协助进行手工监测。

▲4.2系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在2小时内响应，如24小时内无法排除故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由供应商负责。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.1、浮标式水质自动站

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 太湖 | 沙渚东（浮标站） |
| 2 | 市本级 | 太湖 | 沙渚西（浮标站） |
| 3 | 市本级 | 太湖 | 龙头渚（浮标站） |
| 4 | 市本级 | 太湖 | 宜兴西（浮标站） |
| 5 | 市本级 | 太湖 | 锡东东（浮标站） |
| 6 | 市本级 | 太湖 | 锡东西（浮标站） |
| 7 | 市本级 | 太湖 | 五里湖东（浮标站） |
| 8 | 市本级 | 太湖 | 五里湖西（浮标站） |
| 9 | 市本级 | 太湖 | 鼋头渚北（浮标站） |
| 10 | 市本级 | 太湖 | 梅梁湖北（浮标站） |
| 11 | 市本级 | 太湖 | 观景台（浮标站） |
| 12 | 市本级 | 太湖 | 壬子港（浮标站） |

1.2、实施时间：合同签订之日起一年。

1.3、实施地点：沙渚东、沙渚西、龙头渚、宜兴西、锡东东、锡东西、五里湖东、五里湖西、鼋头渚北、梅梁湖北、观景台、壬子港12个浮标式水质自动站。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质量要求：满足采购人需求

（六）采购标的的验收标准：

1、考核与实施办法

1.1考核办法

除前述质量考核外，采购人每月对中标方开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分， 70分以下为不合格；大于等于70分小于90分为基本合格，大于等于90分为合格。由采购人组织人员进行评审，具体考核内容分别见附表。考核合格后按照合同要求支付该阶段的运维费。

附表1站点的仪器配置

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 仪器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 太湖 | 沙渚东（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 2 | 市本级 | 太湖 | 沙渚西（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 3 | 市本级 | 太湖 | 龙头渚（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 4 | 市本级 | 太湖 | 宜兴西（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 5 | 市本级 | 太湖 | 锡东东（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 6 | 市本级 | 太湖 | 锡东西（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 7 | 市本级 | 太湖 | 五里湖东（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 8 | 市本级 | 太湖 | 五里湖西（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 9 | 市本级 | 太湖 | 鼋头渚北（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 10 | 市本级 | 太湖 | 梅梁湖北（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 11 | 市本级 | 太湖 | 观景台（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |
| 12 | 市本级 | 太湖 | 王子港（浮标站） | 一体化多参数水质分析仪（pH、温度、溶解氧、浊度、电导率、蓝绿藻、叶绿素） |

附表2水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：                 运营商：                    考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据有效运行率（30分） | 该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数×100 | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得17分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得10分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复的不得分；单参数月运转率低于95%，每项扣1分，低于85%扣2分 |  |
| 现场核查（10分） | 合格次数考核次数×100 | 现场核查合格率为100%得满分；100%＞现场核查合格率≥95%得8分；95%＞现场核查合格率≥90%得5分；90%＞现场核查合格率≥85%得2分；85%＞现场核查合格率不得分。 |  |
| 在线率（10分） | 实际运行天数日数×100×实际运行参数数水站所有参数数 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得7分；90%＞在线率≥85%的得4分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 运维内容（10分） | 标体或采水系统（3分） | （浮标站）保证浮标体及仪器套筒清洁的得 （固定站）采水系统正常运行的得3分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足标书要求，定期进行电极清洗和管路清洗得2分， |  |
|  | 自动监测仪器（3分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证无线通讯线路的畅通得1分 |  |
|  | 运维质控记录（1分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全，档案完整，缺一项扣0.2分 |  |
| 日常质控结果（10分） | 定期校准 | 按要求定期校准；缺一次扣2分 |  |
| 运维响应（30分，每项5分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反映水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足专职4人、驻场2人、2车得满分，否则酌情扣分；随意变更运维人员的不得分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

1.2实施办法

1.2.1按月对每个站点单独考核，单次考核结果在90分以上不扣款，90分以下按比例扣除相应运行费，其中：

对本次运行维护内容进行综合考核，考核结果在90分以下按比例扣除相应设备运行费，其中：

（1）考核结果在85分（含）以上，90分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的10%。

（2）考核结果在80分（含）以上，85分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的20%。

（3）考核结果在75分（含）以上，80分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的40%。

（4）考核结果在70分（含）以上，75分（不含）以下，扣除该设备平均月均运行维护费用的60%。

（5）考核结果在70分（不含）以下的，扣除平均月均运行维护费用的100%。并责令限期整改。

1.2.2整体情况考核出现下列情况之一的，采购人有权终止合同，同时下阶段运维招标不予考虑，并有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的30%-50%进行经济赔偿。

（1）月运行率与月数据有效率持续两个月低于85%；

（2）连续一周日有效数据低于标书要求的；

（3）综合考核结果在70分以下；

（4）单站点整改不力或拒不整改；

（5）中标方制造虚假数据或肆意修改仪器监测参数。

1.2.3 如果违反4.1，采购人视后果轻重有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的10%至20%进行经济赔偿。

1.2.4如果违反4.2，采购人视后果轻重有权对中标供应商按每个水质自动站年费用的5%-10%进行经济赔偿。

1.2.5解除合同前，运营商必须对所运营的站按接手时的仪器配置品牌型号进行全面大修，确保整个站点仪器数据有效率大于90%，整个系统运转率大于95%。

1.2.6合同解除前对水质自动站进行评估，若达不到1.2.5要求，新的托管方在修复并达到1.2.5考核要求时，所需费用由中标供应商支付。

1.2.7按照考核要求扣除的费用用于按合同预定延长相应的运维时间。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、在合同生效前原运维公司、中标供应商及采购人共同对水质自动监测系统的运行情况、仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、派驻2名环境相关专业本科以上学历人员至采购人指定地点开展驻场服务至服务期结束，服务期结束后驻场人员须按采购人要求做好工作交接，交接工作完成并得到采购方认可后方可结束驻场服务。

标段三：无锡市市建水站更新改造项目运维质控服务

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、为加强对无锡市市建地表水自动监测的质量管理，提高外部质控检查的时效性，拟对我市24个水质自动监测站（12个固定站、12个浮标站）的日常质控检查任务进行服务外包，服务时间为自合同签订之日起一年（具体服务时间视一、二标段采购情况确定，服务时间段为一年）。

具体情况见下表。

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 太湖 | 沙渚东（浮标站） |  |
| 2 | 市本级 | 太湖 | 沙渚西（浮标站） |  |
| 3 | 市本级 | 太湖 | 龙头渚（浮标站） |  |
| 4 | 市本级 | 太湖 | 宜兴西（浮标站） |  |
| 5 | 市本级 | 太湖 | 锡东东（浮标站） |  |
| 6 | 市本级 | 太湖 | 锡东西（浮标站） |  |
| 7 | 市本级 | 太湖 | 五里湖东（浮标站） |  |
| 8 | 市本级 | 太湖 | 五里湖西（浮标站） |  |
| 9 | 市本级 | 太湖 | 鼋头渚北（浮标站） |  |
| 10 | 市本级 | 太湖 | 梅梁湖北（浮标站） |  |
| 11 | 市本级 | 太湖 | 观景台（浮标站） |  |
| 12 | 市本级 | 太湖 | 王子港（浮标站） |  |
| 13 | 江阴市 | 长江 | 澄西水厂（固定式） |  |
| 14 | 梁溪区 | 古运河 | 新桥泵站（固定式） |  |
| 15 | 锡山区 | 九里河 | 长征桥（固定式） |  |
| 16 | 锡山区 | 北兴塘河 | 放马滩（固定式） |  |
| 17 | 锡山区 | 锡北运河 | 东荘大桥（固定式） |  |
| 18 | 锡山区 | 大塘河 | 陈墅大桥（固定式） |  |
| 19 | 惠山区 | 京杭运河 | 惠运大桥（固定式） |  |
| 20 | 滨湖区 | 洋溪河 | 刘塘桥（固定式） |  |
| 21 | 滨湖区 | 古竹河 | 古竹桥（固定式） |  |
| 22 | 滨湖区 | 五里湖 | 渔父岛（固定式） |  |
| 23 | 新吴区 | 伯渎港 | 梅村大桥（固定式） |  |
| 24 | 锡山区 | 东青河 | 晃山桥（固定式） |  |

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

《无锡市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175 号）

《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008）

《江苏省地表水自动监测站运行管理办法》（苏环办〔2020〕174号）

《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字〔2020〕90号）

如水站管理办法中的相关要求与标书内容出现差异时，按照就高不就低的原则执行。

采购内容：

此次招标为全委托，参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法》（以最新发布为准，以下简称省办法）的相关要求全权负责标书内所有水站的日常质控工作，主要为水质自动站的自动监测运维和质控体系检查、盲样考核、现场五参数比对、水样比对和远程监控工作，并参与招标方的安排的临时任务。不接受分包与联合体投标，所有点位的一次质控工作必须在当月内完成。

检查任务具体包括：（1）按照省办法每两个月至少一次对责任区域内的地表水自动监测站进行运维和质控体系检查。（2）在每两个月的运维和质控体系检查的点位，携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）进行现场比对。（3）在每两个月运维和质控体系检查的点位，开展水质自动监测站的盲样考核。（4）至少每周一次对区域内已具备视频监控系统的水质自动监测站中查看站房内外的监控视频。（5）每两个月至少一次对责任区域内的地表水自动监测站开展手工比对工作，检查公司负责比对点位的样品采集，并按要求在规定时间内运输至测样机构。（6）根据招标人的要求，参与其他质控检查工作。

3.1检查涉及的项目

水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。其中需开展现场比对的项目为水温、pH、溶解氧、电导率、浊度。

3.1.1运维和质控体系检查由检查公司开展运维和质控体系检查，每两个月对责任区域内所有的点位进行检查。检查公司按照省办法要求，制定检查方案，赴点位开展检查，按要求填写巡检记录并反馈检查结果，当月底前形成检查总结报告。检查包括对地表水水质自动监测日常运维工作的开展情况和自动站质控体系构建情况进行检查，包括人员持证、站房环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。采购方根据运维体系检查结果，将增加重点环节的专项检查。

3.1.2现场五参数比对由检查公司开展水质自动监测站的现场比对，至少两个月一次对所有点位监测参数进行手工比对。检查公司携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对，按要求进行记录，并对比对结果进行统计分析，当月底前形成比对报告。

3.1.3盲样考核 由检查公司开展水质自动监测站的盲样考核，至少两个月一次对所有点位进行考核，考核参数为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮。检查公司根据被考核点位最近两个月的监测结果，选择浓度接近的有证标准物质，在实验室中配制好，盛装于符合要求的容器内，在规定时间内携带至现场，由仪器水样进口进样测定。检查公司按要求记录结果，并对结果进行统计分析，当月底前形成比对报告。

3.1.4 手工比对 由中标方对区域内所有自动监测点位进行手工比对，并统计比对结果，形成年度比对报告，提交至采购方。手工比对项目为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮，手工比对采取中标方采样分析的模式。检查公司负责比对点位的样品采集，并按要求在规定时间内进行分析。

3.1.5 参与飞行检查 由采购方根据例行运维检查、现场比对、盲样考核和抽测比对结果，结合各点位水质异常波动情况，组织不定期对部分点位开展飞行检查。检查公司参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

3.1.6 其他省级以上相关质控要求。

3.2服务方式

3.2.1 根据管理办法对相应的点位名单和重点检查内容，赴现场开展检查，按照统一表格进行记录，并将检查记录当日上传至采购方指定的邮箱。

3.2.2 现场检查时，按照采购方的计划，进行现场监测项目的比对测试，并将比对测试结果当日上传至采购方指定的邮箱。

3.2.3现场检查时，按照采购方计划，开展盲样考核。检查机构应提前进行盲样的采购与分配。

3.2.4 抽查监控情况，并进行手工比对样品的采集和送样，将相关情况及时总结，纳入日报和月总结。

3.2.5将现场检查情况、现场监测项目比对测试情况、盲样考核情况总结形成月总结，于当月的23日前报送至招标人指定的邮箱。

3.2.6完成采购方要求的其他相关任务。

3.3质控检查任务技术要求

3.3.1所有监测任务应参照《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、省办法等相关标准规范的要求执行，检查结果作为质控考核的重要依据。

3.3.2 投标人中标后15日内，向招标人提交《附加体系文件》，通过招标人审核后，进行信息备案，《附加体系文件》包含（但不限于）以下条款：

（1）法律地位证明文件；

（2）组织结构示意图；

（3）内部组织结构设置和职责；

（4）质量管理体系要素要求的岗位职能分配表；

（5）参加本项目人员一览表，包括入职时间、专业、学历；

（6）与本项目相关的监测能力表；

（7）与本项目相关的主要仪器设备一览表；

（8）本项目关键岗位人员任命文件；

（9）本项目授权签字人签字领域及签名识别；

（10）对按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（环办监测函 〔2017〕249号）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的推荐方法或地表水相关的环境保护方法标准测定3.1所列项目的能力确认材料；

3.3.3 投标人需根据招标文件要求编写详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、盲样的采购和发放、结果统计与评价、内部质量管理方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、 遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。投标人在中标后15天内根据实际情况对实施方案和应急预案予以完善，并通过采购方审核后才能实施。实施方案和应急预案将作为合同附件。

3.3.4投标人按3.1中现场监测项目配备便携式仪器，配置数量按照质控小组数量1:1配置，便携式仪器须满足环境保护相关技术规范要求（详见下表），经过有资质的机构进行检定/校准，并提供检定/校准证书。投标人需提供便携式仪器配置清单，包含型号、测定范围、检出限、准确度等。如非投标人自有或已购。

便携式仪器技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 测量原理 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热敏电阻法 | 测量范围 -5至+45°C 准确度 ±0.15°C 分辨率 0.01°C |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | 测量范围 0至14 pH 准确度 ±0.2 pH 分辨率 0.01 pH 温度补偿功能 自动 |
| 3 | 溶解氧 | 荧光法或者膜电极法 | 测量范围 便携式0-20mg/L 准确度 ±6% 分辨率 0.01mg/L 温度补偿功能 |
| 4 | 电导率 | 电极法 | 测量范围便携式0-2000uS/cm 准确度 ±5% 分辨率 0.1uS/cm 温度补偿功能 |
| 5 | 浊度 | 电极法 | 测量范围 0至1000TU， 准确度读数之±2%（3%）或0.3NTU 分辨率 0.1NTU |

3.3.5每组水质自动站质控检查至少2名人员参加。

3.3.6质控检查人员必须通过移动终端软件对水质自动站/点位现场的检查情况进行拍照记录，并使用记录设备对质控检查过程进行视频拍摄留存记录。

3.3.7因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成质控检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

3.3.8中标供应商采取必要的安全措施保障质控检查时人身安全。如发生任何意外，中标供应商负责事故处理及一切费用，与采购方无关。

3.3.9质控检查人员发现采样点位周边环境不符合要求、采样系统未正常工作或仪器设备异常，应如实记录，并立即向采购方报告。

3.3.10现场监测项目的分析方法严格按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》的要求进行，现场监测的仪器设备必须在检定日期内使用。

3.3.11质控检查人员要对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维机构临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须检查人员和被检查人员共同签字确认。

3.3.12投标人在中标后15日内，配齐现场监测仪器、冷藏箱及符合要求的标准试剂，能够按照三、质控检查任务技术要求完成质控检查任务。

3.3.13中标供应商为本项目在无锡地区有固定的服务场地。投标人可派1名技术人员驻招标方协助工作，负责现场协调、材料的汇总和报告编写等甲方交办的工作，驻站人员应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力。

3.4对投标人要求

3.4.1承担本项目所涉及的地表水自动监测站的运维公司不得参与本项目的投标。

3.4.2 投标人应按照采购内容和要求，制定具体详细的质控检查任务实施方案（必须包含参与本项目的子公司、分公司或办事处等本地化服务点的地点，实验室资质，人员持证上岗，人员从事相关工作的经验，人员专业和学历，技术负责人和质量负责人情况以及内部质量控制计划和手段措施）。

3.5资产与管理要求

3.5.1投标人资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

3.5.2投标人应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有明确的法律地位， 能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

3.5.3本项目要求的现场监测项目所需要的仪器设备需经过计量检定。

3.5.4在委托期内，在合同约束范围内中标供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的质控检查任务。

3.6人员管理要求

3.6.1投标人应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括现场检查人员、盲样发放人员、盲样测定结果统计与评价人员、报告编制人、报告签发人）作出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

3.6.2除技术负责人和质量负责人外，投标人针对本项目组成员不得与其他项目成员重复。

3.6.3投标人至少指定一名高级管理人员作为本项目的技术负责人，负责此项目的沟通协调。服务期内非得到采购方允许，技术负责人和质量负责人不得更换。

3.6.4投标人拟派针对本项目技术负责人具备环境类高级职称5年（或以上），投标时必须提供相关人员环境类中级职称5年（或以上）证明复印件和投标人连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））为相关人员缴纳社保的证明复印件，否则投标文件无效。

3.6.5技术负责人及其指定的助理，负责与中心对接每月的质控检查计划，协调处理安排具体的检查工作。该人员的联系电话必须保持畅通，确保采购人能随时与之取得联系。

3.6.6派驻1名环境相关专业本科以上学历人员至采购人指定地点开展驻场服务至服务期结束，服务期结束后驻场人员须按采购人要求做好工作交接，交接工作完成并得到采购方认可后方可结束驻场服务。

3.6.7合同期间，本项目所有技术人员更换率不得超过30%。

3.6.8合同履约期间，中标供应商应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失， 与采购方无关，中标供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且投标人自愿放弃对采购方提起任何索赔及法律责任之追究。

3.6.9检查人员应通过省级以上的技术考核，并获得合格证。

关键岗位人员要求：

（1）全部质控检查人员在合同签订前须经过水质自动监测技术培训，熟悉水质自动监测原理、方法与程序。

（2）报告编制人熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求。

3.7技术与装备要求

3.7.1车、船要求，质控检查所需车辆、船只均由投标人提供，须保证2辆运维保障车辆和1艘自有运维保障专用船只（投标时提供船舶登记证明材料）。

3.7.2监测实施和环境要求，投标人应拥有管理权和使用权的固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

3.7.3仪器设备要求，投标人应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备和标准物质。与采样和监测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行计量检定，并保持其在有效期内进行监测。

3.7.4 投标人可自配置质控管理系统平台并包含移动端软件，系统平台功能包含质控地图查询、计划管理、质控提醒、工单管理、考核管理、质控材料管理、站点管理、设备管理、权限管理等；移动端软件功能包括质控任务管理、工单管理、质控统计、质控指导、通知、定位等。

3.7.5外部质量监督要求，中标供应商要接受采购方对质控检查工作的监督检查。存在下列情形的，依据情节严重程度进行相应的处理：

1、采购方不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；整体合格率低于60%的，立即终止合同。

2、在采购方的检查中，按水质自动站检查情况累积，如果以下行为出现2次以上5次 以下（含5次），进行通报；出现5次以上，终止合同：

（1）除遭遇极端天气等客观原因外，没有到达点位现场进行质控检查；

（2）质控检查过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功的；

（3）非本项目人员开展质控检查任务。

3、出现数据弄虚作假行为的。中标供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质 控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标供应商承担，并将被列入黑名单，情节严重的移交司法部门。

3.8数据归属及保密

本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告的所有权均归采购方所有。未经采购方授权，中标供应商无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购方保密。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.1、水质自动监测站

| 序号 | 所在地区 | 河流及湖体名称 | 站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 太湖 | 沙渚东（浮标站） |  |
| 2 | 市本级 | 太湖 | 沙渚西（浮标站） |  |
| 3 | 市本级 | 太湖 | 龙头渚（浮标站） |  |
| 4 | 市本级 | 太湖 | 宜兴西（浮标站） |  |
| 5 | 市本级 | 太湖 | 锡东东（浮标站） |  |
| 6 | 市本级 | 太湖 | 锡东西（浮标站） |  |
| 7 | 市本级 | 太湖 | 五里湖东（浮标站） |  |
| 8 | 市本级 | 太湖 | 五里湖西（浮标站） |  |
| 9 | 市本级 | 太湖 | 鼋头渚北（浮标站） |  |
| 10 | 市本级 | 太湖 | 梅梁湖北（浮标站） |  |
| 11 | 市本级 | 太湖 | 观景台（浮标站） |  |
| 12 | 市本级 | 太湖 | 王子港（浮标站） |  |
| 13 | 江阴市 | 长江 | 澄西水厂（固定式） |  |
| 14 | 梁溪区 | 古运河 | 新桥泵站（固定式） |  |
| 15 | 锡山区 | 九里河 | 长征桥（固定式） |  |
| 16 | 锡山区 | 北兴塘河 | 放马滩（固定式） |  |
| 17 | 锡山区 | 锡北运河 | 东荘大桥（固定式） |  |
| 18 | 锡山区 | 大塘河 | 陈墅大桥（固定式） |  |
| 19 | 惠山区 | 京杭运河 | 惠运大桥（固定式） |  |
| 20 | 滨湖区 | 洋溪河 | 刘塘桥（固定式） |  |
| 21 | 滨湖区 | 古竹河 | 古竹桥（固定式） |  |
| 22 | 滨湖区 | 五里湖 | 渔父岛（固定式） |  |
| 23 | 新吴区 | 伯渎港 | 梅村大桥（固定式） |  |
| 24 | 锡山区 | 东青河 | 晃山桥（固定式） |  |

1.2、实施时间：自合同签订之日起一年。

1.3、实施地点：观沙渚东、沙渚西、龙头渚、宜兴西、锡东东、锡东西、五里湖东、五里湖西、鼋头渚北、梅梁湖北、观景台、壬子港12个浮标式水质自动站；澄西水厂、新桥泵站、长征桥、放马滩、东荘大桥、陈墅大桥、惠运大桥、刘塘桥、古竹桥、渔父岛、梅村大桥、晃山桥12个固定式水质自动站。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

质量要求：满足采购人需求

（六）采购标的的验收标准：

1、考核与实施办法

1.1 考核方法与付费原则

1.1.1考核方法

按半年度对每个水质自动站（点位）单独考核，考核内容包括委托方对中标供应商提供的质控检查结果的评价，以及报送的记录档案。

1.1.2评价原则

1.1.2.1半年度内质控检查的所有水质自动站为统计基础，水质自动站数按月累计。

（1）半年度内出现5%的水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在6h内5次联系不上技术负责人或其指定的助理；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所3次（未安排不参与考核）；出现1次未按时报送质控检查报告、盲样考核报告；满足上述四条其中一条，即为初级警告，扣除当年费用的10%，并责令整改；

（2）半年度内出现10%的水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在12h内10次联系不上技术负责人或其指定的助理；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所7次（未安排不参与考核）；出现2次未按时报送质控检查报告、盲样考核报告；满足上述四条其中一条，即为二级警告，扣除当年费用的30%，并责令整改；

（3）半年度内出现20%的水质自动站未完成现场质控检查任务；每月采购人在24h内10次联系不上技术负责人或其指定的助理；驻站人员工作日内未经许可未至指定办公场所10次（未安排不参与考核）；出现3次未按时报送质控检查报告、盲样考核报告；违反上述四条其中一条的，视为重大违约，招标人有权解除合同，中标人应无条件向招标人退还已收取的全部款项（如有），并向招标人承担赔偿责任，按合同额金额100%计算。

1.1.2.2如果中标供应商关键岗位人员或队伍发生重大变更，无法按质开展质控检查任务，或者发生重大责任事故的，甲方有权提前取消合同。

1.1.2.3中标供应商无论因为何种原因，到达点位现场，但是没有完成质控检查任务的，扣除该水质自动站当次费用的三分之二。

1.1.2.4 如遇到下拨经费额度发生变化时，按照财政最终下拨金额按比例支付；如遇到经费来源发生重大变化时，立即终止该项目，已执行内容按实际下拨经费按质控周期（两个月一次）进行结算。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、在合同生效前原运维公司、中标人及采购人共同对水质自动监测系统的运行情况、仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、该运维质控服务须在标段1和2完成招投标工作并签订合同后，方可实施，并以实际开始时间计一年服务期。

第二部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准（标段1）

投标报价              20分

- 商务部分              20分

技术部分（服务方案）  60分

1、投标报价（20分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价）／（投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2、商务部分（20分）

（1）人员配置情况（5分）

1）项目负责人（运维技术主管）：同时具备环境工程中级工程师及以上职称、中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书的，得2分。【提供项目负责人身份证、证书、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

2）专业运维人员至少8人，满足10人及以上的得3分，满足9人的得2分，满足8人的得1分，本项最高得3分。【提供以上人员身份证、省级及以上政府部门颁发的自动监测上岗证或培训合格证、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（2）业绩（4分）

供应商2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分。【提供中标（成交）通知书或业绩合同扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（3）备件耗材保障（3分）

供应商为本项目提供相适应的仪器配件耗材，每有一个得0.5分，最高得3分。【提供对应仪器配件耗材的采购记录与凭证扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（4）车辆配备（2分）

供应商为实施本项目至少需要配备2辆专用车辆，在此基础上每增加1辆运维保障车辆得1分，本项最高得2分。【提供购买车辆购置发票（发票的购买人名称必须与供应商名称一致）、购买合同、行驶证、车辆照片；租赁车辆还需提供有效期内的车辆租赁协议；或提供承诺书，承诺中标后为本项目配备专用车辆；提供证明文件扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（5）体系认证（3分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1.5分，本项最高得3分。【提供证书扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（6）实验室（3分）

1）供应商自有计量认证的实验室的得2分；如供应商无自有认证实验室，但委托相关认证实验室，并提供委托协议的得2分。实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况的扣分，缺1项扣0.5分，扣完为止。本项最高得2分。

2）实验室地点在无锡市以内或提供承诺中标后在无锡市内设立实验室的得1分，本项最高得1分。

【提供供应商本身实验室的证明资料或委托实验室计量认证证明（包括计量认证的级别、通过认可的项目等）或承诺书扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

- 3、技术部分（60分）

（1）运维方案（10分）：

1）供应商为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性；（5分）

方案详细完整，针对性强得5分；方案较详细，针对性较强得3分；方案简单，针对性一般得1分；未提供方案不得分。

2）供应商为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案的可行性。（5分）

方案可行性强，思路合理得5分；方案可行性较强，思路较合理得3分；方案可行性一般，思路一般得1分；未提供方案不得分。

（2）运维组织架构、各岗位职责分工（10分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性和可操作性一般得4分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（3）管理机制（8分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（4）安全措施（8分）：

提供确保水站仪器设备安全的有效措施。措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；措施较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供措施不得分。

（5）质控措施及服务承诺（10分）：

1）供应商对协助采购人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作的措施；（5分）

措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供措施，不得分。

2）做好水站日常监控，填写监控记录等工作的措施（5分）：

措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供措施，不得分。

（6）突发事件的应急预案与措施（7分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（7）与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（7分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

- 评分标准（标段2）

投标报价              20分

- 商务部分              20分

技术部分（服务方案）  60分

1、投标报价（20分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价）／（投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2、商务部分（20分）

（1）人员配置情况（5分）

1）项目负责人（运维技术主管）：同时具备环境工程中级工程师及以上职称、中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书的，得2分。【提供项目负责人身份证、证书、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

2）专业运维人员至少8人，满足10人及以上的得3分，满足9人的得2分，满足8人的得1分，本项最高得3分。【提供以上人员身份证、省级及以上政府部门颁发的自动监测上岗证或培训合格证、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（2）业绩（4分）

供应商2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分。【提供中标（成交）通知书或业绩合同扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（3）备件耗材保障（3分）

供应商为本项目提供相适应的仪器配件耗材，每有一个得0.5分，最高得3分。【提供对应仪器配件耗材的采购记录与凭证扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（4）车辆配备（2分）

供应商为实施本项目至少需要配备2辆专用车辆，在此基础上每增加1辆运维保障车辆得1分，本项最高得2分。【提供购买车辆购置发票（发票的购买人名称必须与供应商名称一致）、购买合同、行驶证、车辆照片；租赁车辆还需提供有效期内的车辆租赁协议；或提供承诺书，承诺中标后为本项目配备专用车辆；提供证明文件扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（5）体系认证（3分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1.5分，本项最高得3分。【提供证书扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（6）实验室（3分）

1）供应商自有计量认证的实验室的得2分；如供应商无自有认证实验室，但委托相关认证实验室，并提供委托协议的得2分。实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况的扣分，缺1项扣0.5分，扣完为止。本项最高得2分。

2）实验室地点在无锡市以内或提供承诺中标后在无锡市内设立实验室的得1分，本项最高得1分。【提供供应商本身实验室的证明资料或委托实验室计量认证证明（包括计量认证的级别、通过认可的项目等）或承诺书扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

- 3、技术部分（60分）

（1）运维方案（10分）：

1）供应商为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性；（5分）

方案详细完整，针对性强得5分；方案较详细，针对性较强得3分；方案简单，针对性一般得1分；未提供方案，不得分。

2）供应商为本项目提供的水质自动监测系统运维实施方案的可行性。（5分）

方案可行性强，思路合理得5分；方案可行性较强，思路较合理得3分；方案可行性一般，思路一般得1分；未提供方案，不得分。

（2）运维组织架构、各岗位职责分工（10分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性和可操作性一般得4分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（3）管理机制（8分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（4）安全措施（8分）：

提供确保水站仪器设备安全的有效措施。措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；措施较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供措施不得分。

（5）质控措施及服务承诺（10分）：

1）供应商对协助采购人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作的措施；（5分）

措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供措施，不得分。

2）做好水站日常监控，填写监控记录等工作的措施（5分）：

措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供措施，不得分。

（6）突发事件的应急预案与措施（7分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

（7）与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（7分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；方案较差，针对性和可操作性较差得2分；未提供方案不得分。

- 评分标准（标段3）

投标报价              20分

- 商务部分              20分

技术部分（服务方案）  60分

1、投标报价（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价）／（投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2、商务部分（20分）

（1）人员配置情况（4分）

1）为本项目配置的项目组人员不得少于6人，学历均在本科及以上得1分；具备环境、电子、自动化或仪器仪表专业硕士以上学位的每个加0.5分，最高加1分。本项最高2分。【提供以上人员身份证、证书、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

2）项目组人员上岗培训情况：为本项目配置的项目组人员能熟练操作各项自动监测分析仪器及质控设备，具有省级及以上颁发的自动监测上岗证或培训合格证每人得0.5分，具备环保类专业技术高级及以上职称的每人得0.5分，本项最高2分。【提供以上人员身份证、证书、与本企业签订的劳动合同或由相关政府机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保证明，以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（2）核查用设备与标准品（4分）

供应商配备核查用设备与标准品1套的得2分；配备的质控核查设备在检定或校准有效期内的，每台设备加0.5分，最高加1分。需提供仪器照片、出厂编号及检定或校准证书；为本项目配备的用于水站质控的有证标准物质得1分，提供采购证明材料。【提供以上证明资料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（3）专用车辆（1分）

满足采购文件专用车辆要求的不得分，每增加1辆得0.5分，最高得1分。【提供车辆照片、购置车辆发票或租赁证明等，以上证明材料扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

（4）综合能力（11分）

1）承担或参与过市级或省级以上水质自动站运行管理办法、质量管理技术规范等的制定，每项1分，最高得3分。【提供有效证明文件扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

2）承担过省级或以上水质自动监测领域的有关科研课题的，每项1分，最高得3分。【提供有效证明文件扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

3）近三年内（2022-2024）获得环保系统主管部门表彰的，每项1分，最高得3分。【提供有效证明文件扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

4）类似项目业绩（2分）

2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担的与本项目类似的环境地表水自动监测站第三方运维质控核查项目业绩，每个得1分，最高得2分。【提供中标（成交）通知书或业绩合同扫描件上传至投标系统并加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分】

3、技术部分（服务方案）（60分）

（1）质控方案（10分）：

根据投标人提供的针对水质自动站运维质量监督的完整性、可行性、针对性等情况评分：方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；方案较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

（2）质控核查工作方案（10分）：

根据投标人提供的针对水质自动站运维质控核查工作方案的完整性、可行性、针对性等情况评分：方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；方案较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

（3）针对本项目的人员车辆配置、技术支撑能力等（10分）：

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；方案较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

（4）针对本项目的进度安排（10分）：

根据供应商提供的项目进度计划安排、服务周期内项目进度等综合评分：方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；方案较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

（5）针对本项目的质量保证措施（10分）：

措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；措施较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

（6）应急预案（10分）：

根据投标人提供的运维质控检查应急预案有效性、完整性评分，应急预案是否对质控期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得5分；方案较差，针对性和可操作性较差得3分；未提供方案不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 法定代表人授权代表具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明）。 |  |
| 7 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 8 | 满足中小企业政策的证明文件。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 本项目要求的特定资格证明文件。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 10 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） | 报价符合性 |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～4项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 2025年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- （1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- （3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- （4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               标段      进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表（标段一）

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

填写说明：

1、本次投标报价包含本项目实施期间产生的所有费用；

2、报价币种为人民币元。

- 开标一览表（标段二）

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

填写说明：

1、本次投标报价包含本项目实施期间产生的所有费用；

2、报价币种为人民币元。

- 开标一览表（标段三）

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

填写说明：

1、本次投标报价包含本项目实施期间产生的所有费用；

2、报价币种为人民币元。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表（标段一）

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”中的内容在上表中详细填写；

（2）供应商的报价应包含所有产生的人工费用、机械及材料费用、管理费用、利润和政府规费税金在内的全部费用；

（3）表格不够可自行延长。

- 分项报价表（标段二）

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”中的内容在上表中详细填写；

（2）供应商的报价应包含所有产生的人工费用、机械及材料费用、管理费用、利润和政府规费税金在内的全部费用；

（3）表格不够可自行延长。

- 分项报价表（标段三）

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”中的内容在上表中详细填写；

（2）供应商的报价应包含所有产生的人工费用、机械及材料费用、管理费用、利润和政府规费税金在内的全部费用；

（3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。