项目编号：JSZC-321000-HWZX-G2025-0431

采购代理编号：0675-256JOC003730

扬州市妇幼保健院

IVF实验室设备一批

招标文件

采购人：扬州市妇幼保健院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二零二五年七月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	32

第六章 投标文件格式	35

第一章 招标公告

受扬州市妇幼保健院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就IVF实验室设备一批进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

IVF实验室设备一批招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年8月8日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HWZX-G2025-0431，采购代理编号：0675-256JOC003730

2.项目名称：IVF实验室设备一批

3.预算金额：998.38万元

4.本项目设置最高限价：998.38万元（投标报价不得超过规定的最高限价，否则将做无效投标判定）

5.采购需求：具体设备清单详见招标文件 第四章 项目需求

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVF实验室设备一批 | 1批 | 998.38 | 998.38 | 接受 |

6.合同履行期限：/

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（(即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度(2024年)的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.本项目为非专门面向中小微企业项目。

2.2.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人信用承诺函。

3.2投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3.3投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

3.4医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

注：采购人、采购代理机构、投标人实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的采购活动。采购代理机构及其分支机构不得在所代理的招标项目中投标或代理投标。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，即2025年7月17日09:00起至2025年7月24日17:00止。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月8日上午9时30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市妇幼保健院

地址：扬州市广陵区京杭北路50号

联系人：高老师

联系方式：0514-80828095

代理机构信息

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：熊文宇、姜博闻

联系方式：025-84795467、5989、15250991532

八、为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。·

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-HWZX-G2025-0431（0675-256JOC003730）号项目。

2、投标人

2.1 本采购文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：领取中标通知书前，以中标金额为基数，中标人按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户名称： 交通银行江苏省分行营业部

开户帐号：320006607010141124109

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 采购文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

② 根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本采购文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：品目12：时差观察培养箱）。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

26.1.12 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对采购文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本采购文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：扬州市妇幼保健院XXX项目

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市妇幼保健院

乙方（投标人/卖方）：

见证方：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏海外集团国际工程咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：XXX。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：元人民币（¥元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.3 在采购文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；（2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；（4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

6.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

6.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7、质保期

7.1 自交付验收合格之日起计，质保期整机及附件质保5年。验收合格满1年，甲方支付合同剩余款项前，乙方应提供4年期合同总额10%的银行质保函，银行保函质保期截止日应不早于2030年12月31日。

8、项目完成期、实施地点

8.1 项目完成期：日历日

8.2 实施地点：采购人指定地点。

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；款项的支付需经甲方代表签字并盖章后支付。。

9.3 付款方式：合同签订后，甲方收到乙方发票支付合同总价的30%；验收合格正常运行半年内支付合同总价的60%；验收合格一年后设备正常使用，并满足采购人要求的情况下付清剩余合同总价的10%。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品（出厂时间：国产产品：3个月内，进口产品一年（自验收日期起算））。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费保修期 整机及附件伍年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12、交付、调试和验收

12.1乙方应当在合同生效后30天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，采购文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3 乙方按照采购文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

12.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。

13、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

14.4乙方因逾期交付或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价60%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方约定，按下列第（1）种方式解决争议：

（1）将争议提交扬州仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏海外集团国际工程咨询有限公司见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。

甲方：扬州市妇幼保健院             乙方：

地址：扬州市京杭北路50号          地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：0514-80828096                         联系电话：

日期：     年   月   日            日期：   年  月  日

见证方：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

项目经办人：熊文宇

日期：    年  月  日

- 项目需求

一、设备清单

| 名称 | 品目号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| IVF实验室设备清单 | 1 | 体外受精洁净工作台 | 2 |
|  | 2 | 体视显微镜 | 2 |
|  | 3 | 显微操作系统 | 1 |
|  | 4 | 显微操作系统 | 1 |
|  | 5 | 倒置显微镜 | 1 |
|  | 6 | 倒置显微镜 | 1 |
|  | 7 | 半导体激光透明带打孔设备 | 1 |
|  | 8 | 体视显微镜 | 4 |
|  | 9 | 体外受精洁净工作台 | 3 |
|  | 10 | 体外受精洁净工作台 | 1 |
|  | 11 | 二氧化碳培养箱CO2 | 4 |
|  | 12（核心产品） | 时差观察培养箱 | 1 |
|  | 13 | 实验室空气过滤机 | 1 |
|  | 14 | 气体浓度检测仪 | 2 |
|  | 15 | 实验室专用温度计 | 1 |
|  | 16 | 恒温试管架 | 4 |
|  | 17 | 精密移液器 | 6 |
|  | 18 | 精密移液器 | 6 |
|  | 19 | 精密移液器 | 6 |
|  | 20 | 电动移液器 | 6 |
|  | 21 | 医用冷藏箱 | 2 |
|  | 22 | 手持式VOC检测仪 | 1 |
|  | 23 | 冷冻标签打印机 | 1 |
|  | 24 | 打印机 | 1 |
|  | 25 | 储存液氮罐 | 4 |
|  | 26 | 液氮储存罐 | 1 |
|  | 27 | 运输液氮罐 | 2 |
|  | 28 | 相差显微镜操作台 | 4 |
|  | 29 | 恒温热板 | 1 |
|  | 30 | 医用离心机 | 5 |
|  | 31 | 相差显微镜 | 4 |
|  | 32 | 精子记数板 | 4 |
|  | 33 | 二氧化碳培养箱 | 2 |
|  | 34 | 气体在线过滤器 | 40 |
|  | 35 | 二氧化碳培养箱（三气） | 1 |
|  | 36 | 水浴箱 | 2 |
|  | 37 | IVF智能核对系统 | 1 |
|  | 38 | 病例管理系统 | 1 |
|  | 39 | 实验室监控系统 | 1 |
|  | 40 | 精子分析仪 | 1 |
|  | 41 | 自动染色机 | 1 |
|  | 42 | 台式空气浴恒温摇床 | 1 |
|  | 43 | 电子天平 | 1 |
|  | 44 | 生物安全柜 | 1 |
|  | 45 | 漩涡混合器 | 1 |

二、技术需求

品目1：体外受精洁净工作台；数量：2台

1、用途：用于体外受精操作时处理配子或胚胎提供局部净化工作环境。

2、百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸：≥1931×695×2110（单位：mm），净化区体积：≥1860×590×752(单位：mm)。

3、▲完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端；风速 (m/s) ：≤0.32，风速不均一性：±8%，风速可选，数字液晶屏显示。

4、全速工作时噪音≤51dB。

5、照明光源：0-3960Lm光亮度，亮度在10%-100%连续可调。

6、净化空间顶部应使用网面材料：照明光均匀分布,不刺眼；净化风的流速均匀。

7、过滤系统应配有：预滤系统一套，聚酯材料的前过滤层；活性碳过滤层一套，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。HEPA过滤层一套，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率，HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。

8、工作站台面可预留任何品牌的倒置显微镜及体视显微镜安装位置。

9、工作站台面材质抗划痕，不易变形，稳定性高，且具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。

10、▲工作站台面体视显微镜安装位置，配套整块独立加热控制的恒温区域，面积≥450mm×650mm（深度×长度），独立控温。

11、台面温度均一性：±0.2℃，调节精度：0.1℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。

12、工作站台面体视显微镜安装位置，配置直径≤80mm的恒温玻璃，大于观测孔面积，且恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。

13、工作台背部内嵌≥21寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。

14、具备三个防震支撑点保证防震台上的倒置显微镜永久处于一个平面，受力均匀，无需手动充气或者电动充气，减震效果稳定。

15、数显式控制面板在操作者的可视范围内，可控制灯光、热板温度及风速大小，前置面板，与操作区分离，可预设程序定时自动开机，所有电源插座外置，避免污染。

16、▲具备报警系统1套：风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜）。

17、工作站台面下方工作站背板须镂空设计，不遮挡实验室层流回风口。

18、电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。

19、加热模块一套：14/17ml2孔倾斜管试管加热槽1个，10ml 注射器加热槽1个，20ml 注射器加热槽1个，14/17ml试管加热槽，10孔6ml试管加热槽1个。

品目2：体视显微镜；数量：2台

1、镜体放大倍数：0.7倍到11.5倍，变倍比≥16.4:1，配合高景深齐焦物镜。

2、▲倍率表示:连续变倍≥12档位设计，宏观观察，微观观察之间可方便转换。

3、最大放大倍数：≤100X。

4、▲工作距离可达：≥80mm。

5、光路（相机：肉眼观察）:分光光路≥3路。

6、目镜：≥10×，视场数：≥22mm。

7、眼幅调整范围：51～76mm。

8、物镜：复消色差物镜≤1倍，数值孔径：≥0.12。

品目3：显微操作系统；数量：1台

1、能够实现三维程序化自动操作。

2、控制方式：中央数控摇杆（分步、连续两种控制模式可选），运动方式可自由选择手动和程序化自动控制。

3、▲实体压力感应环：操作摇杆推至行程尽头后可通过压力感应环，使操作臂继续向指定方向行进。

4、操作臂运动速度范围调节档位：粗调、精调、超精细。

5、▲控制器步进分辨率：≤20nm/步， 控制器步进速度：≥12500 um/s。

6、具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数；具有XYZ轴独立限定功能，自动归位功能等。

7、位置记忆功能按键：≥5个，可记录5个及以上显微操作针位置，不包括洗针等功能位置键。

8、具有自动步进注射功能；具有自动Z形注射功能，有单独斜行运动按键，可直接进行贴壁细胞半自动注射。

9、▲具有三轴锁定和Z轴独立运动功能, 有单独Z轴垂直运动按键。

10、▲按键式操作面板显示屏，非触摸屏，防误操作。

11、气压显微注射器最大注射压力≥3000 hPa；每转体积改变量：细调≤60μl 。

12、油压显微注射器：每转体积改变量粗调≥10μl；细调≤1μl，最大填充体积：1000 ul；最小吸取体积≤1.5nL。

品目4：显微操作系统；数量：1台

1、能够实现三维程序化自动操作。

2、控制方式：中央数控摇杆（分步、连续两种控制模式可选），运动方式可自由选择手动和程序化自动控制。

3、▲实体压力感应环：操作摇杆推至行程尽头后可通过压力感应环，使操作臂继续向指定方向行进。

4、操作臂运动速度范围调节档位：粗调、精调、超精细。

5、▲控制器步进分辨率：≤20nm/步， 控制器步进速度：≥12500 um/s。

6、具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数；具有XYZ轴独立限定功能，自动归位功能等。

7、位置记忆功能按键：≥5个，可记录5个及以上显微操作针位置，不包括洗针等功能位置键。

8、具有自动步进注射功能；具有自动Z形注射功能，有单独斜行运动按键，可直接进行贴壁细胞半自动注射。

9、▲具有三轴锁定和Z轴独立运动功能, 有单独Z轴垂直运动按键。

10、▲按键式操作面板显示屏，非触摸屏，防误操作。

11、气压显微注射器最大注射压力≥3000 hPa；每转体积改变量：细调≤60μl 。

12、油压显微注射器：每转体积改变量粗调≥10μl；细调≤1μl，最大填充体积：1000 ul；最小吸取体积≤1.5nL。

品目5：倒置显微镜；数量：1台

1、研究级倒置显微镜，显微镜镜体U型光路。

2、显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，光路≥3档

3、物镜转换器:物镜转盘≥6孔，可编码型防水物镜转换器，移动速度≥3mm/s。

4、聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

5、透射光照明：≤100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。

6、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

7、▲载物台：右手控制机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板，行程为≥50 × 50mm；配备显微操作针角度校准器，对于显微操作针的角度误差可以在XYZ三个轴面做二次校准，确保ICSI操作对卵子及胚胎的最小损伤。

8、透射光照明装置：外置电源供应器。

9、▲人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范 围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数≥22mm。

10、▲聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，NA：≥0.5，WD：≥45mm。

11、浮雕相衬滑座：相衬环板4×、10×、20×、40×。

12、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22mm。

13、滤色镜：日光平衡滤色片。

14、物镜参数：

14.1.万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.：≥0.13, W.D. ：≤17.0mm）。

14.2.长工作距离平场消色差浮雕相衬物镜10X（N.A.：≥0.25, W.D.：≤9.5mm）。

14.3.▲长工作距离消色差浮雕相衬物镜20X（N.A.：≥0.4, W.D.：≤2.8mm）。

14.4.▲长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.：≥0.55, W.D.：≤1.9mm）。

15、加强型玻璃热板一块，玻璃厚度：≤0.5mm，尺寸(直径）≥110mm，温度设定：室温至50℃-60℃。

品目6：倒置显微镜；数量：1台

1、研究级倒置显微镜，显微镜镜体U型光路。

2、显微镜镜体：配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，光路≥3档

3、物镜转换器：物镜转盘≥6孔，可编码型防水物镜转换器，移动速度≥3mm/s。

4、聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

5、透射光照明：≤100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。

6、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

7、▲载物台：右手控制机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板，行程为≥50 × 50mm；配备显微操作针角度校准器，对于显微操作针的角度误差可以在XYZ三个轴面做二次校准，确保ICSI操作对卵子及胚胎的最小损伤。

8、透射光照明装置：外置电源供应器。

9、▲人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数≥22mm。

10、▲聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，NA：≥0.5，WD：≥45mm。

11、浮雕相衬滑座：相衬环板4×、10×、20×、40×。

12、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22mm。

13、滤色镜：日光平衡滤色片。

14、物镜参数：

14.1.	万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.：≥0.13, W.D. ：≤17.0mm）。

14.2.长工作距离平场消色差浮雕相衬物镜10X（N.A.：≥0.25, W.D.：≤9.5mm）。

14.3.	▲长工作距离消色差浮雕相衬物镜20X（N.A.：≥0.4, W.D.：≤2.8mm）。

14.4.▲长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.：≥0.55, W.D.：≤1.9mm）。

15、加强型玻璃热板一块，玻璃厚度：≤0.5mm，尺寸(直径）≥110mm，温度设定：室温至5O℃-60℃。

品目7：半导体激光透明带打孔设备；数量：1台

1、用途：用于对人体胚胎进行透明带打孔或削薄，还可在滋养外胚层细胞活检采样过程中切断滋养外胚层细胞之间的连接。

2、由激光主机及控制分析软件等组成，符合 IVF 领域激光技术应用的标准，安全等级满足激光安全应用标准。

3、单脉冲模式，对配子进行钻孔、孵化透明带削薄及滋养外胚层活检等辅助功能，可选多脉冲模式，具有对不同位置自动连续打孔的功能。

4、二极管红外线激光，激光波长：≥1480nm。

5、▲中心聚焦能量: ≤250mW。

6、▲脉冲时长： 0.1-10.0 ms，调节单位 ≤0.1 ms。

7、软件含影像修理系统：实时视频展示、视频录制和回放、图像放大、生物学测量、不少于四张图片的图像对比及特殊标记等功能。

8、软件带自动发射功能，无需移动胚胎，可在电子激光目标所指位置，操作激光沿直线或曲线进行多次激发。

9、▲激光瞄准：带有十字线和校准测量网格的实时视频显示。

10、配置≥300万像素照相机，具有自动增益控制和自动白平衡控制的智能光线管理技术，集成硬件变焦功能。

11、▲所有激光模块整合在倒置镜上，缩短激光发射路线，减少激光能量损耗。

12、软件带激光锁功能，防止误操作可能对胚胎造成的损害。

13、通过鼠标或脚踏开关均可以触发激光脉冲。

14、▲使用前无需重新校准，所有激光组件都固定在倒置显微镜的非移动部件上，确保激光对准的长期一致性。

15、▲激光专用物鏡：长焦距激光专用物镜小于40倍，视野范围足够大，方便活检操作，与霍夫曼系统兼容；

16、电源电压：100~240V交流电，50或60HZ，配专用防高压及高频电源装置。

17、电脑主机一台，CPU≥I5,内存≥16G，硬盘≥2T，配无线键鼠。

品目8：体视显微镜；数量：4台

1、镜体放大倍数：0.7倍到11.5倍，变倍比≥16.4:1 ,配合高景深齐焦物镜。

2、▲倍率表示:连续变倍≥12档位设计，宏观观察，微观观察之间轻易转换。

3、最大放大倍数：≤100X。

4、▲工作距离可达：≥80mm。

5、光路（相机：肉眼观察）：分光光路≥3路。

6、目镜：10×，视场数：≥22mm。

7、眼幅调整范围：51～76mm。

8、物镜：复消色差物镜≤1倍，数值孔径：≥0.12。

9、摄像系统：HDMI & WIFI可实现同时输出，输出分辨率≥1920*1080(1080P)，可实现 ≥16M 像素(≥5440×3060 )图像的捕获和预览，通过内嵌的软件，以显示器和鼠标进行控制；也可以通过电脑的软件进行控制；还可以通过安卓的App程序进行控制，实现图像的采集、显示、测量等功能；配无线键鼠。

品目9：体外受精洁净工作台；数量：3台

1、用途：用于体外受精操作时处理配子或胚胎提供局部净化工作环境。

2、百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸：≥1325×695×2100（单位：mm），净化区体积：≥1248×590×752(单位：mm)。

3、▲完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端；风速 (m/s) ：≤0.32，风速不均一性：±8%，风速可选，数字液晶屏显示。

4、▲全速工作时噪音≤51dB。

5、照明光源：0-3960Lm光亮度，亮度在10%-100%连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。

6、净化空间顶部应使用网面材料：照明光均匀分布,不刺眼；净化风的流速均匀。

7、过滤系统配有：预滤系统一套，聚酯材料的前过滤层；活性碳过滤层一套，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。HEPA过滤层一套，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率，HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。

8、▲工作站台面可预留一台任何品牌的体视显微镜安装位置，同时台面内嵌临时转运室，顶盖与台面平齐，可放≥8个35mm培养皿，或≥4个四孔皿，或≥4个60mm 的培养皿，湿式培养环境，顶盖及底部独立的温度控制，可接预混合气体。

9、工作站台面材质抗划痕，不易变形，耐用且稳定性高，且具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。

10、▲工作站台面体视显微镜安装位置，配套整块独立加热控制的恒温区域，面积≥450mm×650mm（深度×长度），独立控温。

11、台面温度均一性：±0.2℃，调节精度：0.1℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。

12、工作站台面体视显微镜安装位置，配置直径≤80mm的恒温玻璃，大于观测孔面积，且恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。

13、工作台背部内嵌≥21寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。

14、数显式控制面板在操作者的可视范围内，可控制灯光、热板温度及风速大小，前置面板，与操作区分离，可预设程序定时自动开机，所有电源插座外置，避免污染。

15、▲报警系统1套，风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜）。

16、电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。

17、加热模块一套：14/17ml2孔倾斜管试管加热槽1个，10ml 注射器加热槽1个，20ml 注射器加热槽1个，14/17ml试管加热槽，10孔6ml试管加热槽1个。

品目10：体外受精洁净工作台；数量：1台

1、用途：用于体外受精操作时处理配子或胚胎提供局部净化工作环境。

2、百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸：≥1931×695×2110（单位：mm）净化区体积：≥1860×590×752(单位：mm)。

3、▲完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端；风速 (m/s) ：≤0.32，风速不均一性：±8%，风速可选，数字液晶屏显示。

4、▲全速工作时噪音≤51dB。

5、照明光源：0-3960Lm光亮度，亮度在10%-100%连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。

6、净化空间顶部应使用网面材料：照明光均匀分布,不刺眼；净化风的流速均匀。

7、过滤系统配有：预滤系统一套，聚酯材料的前过滤层；活性碳过滤层一套，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。HEPA过滤层一套，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率，HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。

8、▲工作站台面可预留一台任何品牌的体视显微镜安装位置，同时台面内嵌临时转运室，顶盖与台面平齐，可放≥8个35mm培养皿，或≥4个四孔皿，或≥4个60mm 的培养皿，湿式培养环境，顶盖及底部独立的温度控制，可接预混合气体。

9、工作站台面材质抗划痕，不易变形，耐用且稳定性高，且具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。

10、▲工作站台面体视显微镜安装位置，配套整块独立加热控制的恒温区域，面积≥450mm× 650mm（深度×长度），独立控温。

11、台面温度均一性：±0.2℃，调节精度：0.1℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。

12、工作站台面体视显微镜安装位置，配置直径≤80mm的恒温玻璃，大于观测孔面积，且恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。

13、工作台背部内嵌≥21寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。

14、数显式控制面板在操作者的可视范围内，可控制灯光、热板温度及风速大小，前置面板，与操作区分离，可预设程序定时自动开机，所有电源插座外置，避免污染。

15、▲报警系统1套，风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜）。

16、电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。

17、加热模块一套：14/17ml2孔倾斜管试管加热槽1个，10ml 注射器加热槽1个，20ml 注射器加热槽1个，14/17ml试管加热槽，10孔6ml试管加热槽1个。

品目11：二氧化碳培养箱；数量：4台

1、用于人体来源细胞样本的培养。

2、培养环境：提供湿式或干式培养环境。

3、培养腔室：≥2个。

4、▲温度控制模式：培养腔室独立控温调节。

5、温度均一性：±0.1℃。

6、温度控制最大值：≤40℃。

7、气体恢复时间：开关门后≤3min

8、报警功能：参数异常时屏幕显示和声音报警功能，同时可外接监测报警系统。

品目12：时差观察培养箱；数量：1台

1、用途：产品用于辅助生殖技术中对配子和胚胎进行培养及形态学观察。

2、具有≥6个独立的培养室进行胚胎培养，其中任何一个培养室损坏或更换，都不影响其余培养室的使用。

3、每个腔室单手抗阻尼开盖设计，方便开盖，独立供气、供湿及加热，互不干扰，保证系统的高度可用性。

4、▲培养舱室可选择加湿培养或干式培养，每个培养舱室的气体浓度、温度、湿度及时差成像系统均可独立控制和监测。

5、▲每个舱室具有独立显示屏幕，可显示该舱室的放置的患者名、患者ID、温度状态和CO2状态。

6、每个培养室需内置独立的自动对焦成像系统，自动准确定位每个培养皿中的观察孔定位。

7、每个培养腔室需内置1个独立高清摄像头；相机分辨率≥500万像素，CMOS摄像头，每张图片清晰显示单个胚胎图像。

8、▲5分钟内能完成所有培养皿≥11焦面扫描，每张图片清晰显示单个胚胎图像。

9、照明：单色橙光LED灯(591nm，每张图像的持续时间＜0.005秒)。

10、▲总曝光时间：每个胚胎每天曝光约≤162秒。

11、腔室湿度：专用湿化瓶提供湿式培养环境，各腔室需配置一个湿度传感器，该传感器能感应0至100%相对湿度，相对湿度精度为6%。

12、▲每个腔室有≥2个加热元件，确保其中一个加热元件故障时仍能维持温度稳定。

13、温度传感器精确检测异常的环境条件，提供温度警报音，具有外部温度探头接口，并可选择连接外部报警系统。

14、腔室温度准确度：校准点为+0.2°C。

15、腔盖打开/关闭后的温度恢复时间：＜1分钟。

16、过滤器：对＞0.3μm的微粒，HEPA过滤器过滤≥99.97%。

17、腔盖打开/关闭后CO2的恢复时间：＜3分钟。

18、高效智能分析软件：通过自动注释胚胎发育关键事件支持胚胎评估工作，提供形态动力学评分支持。有助于胚胎学家快速确定胚胎发育关键性事件，同时保留手动注释的灵活性；能够上传自定义评分算法或使用已发布的算法；促进实验室内和实验室间胚胎发育的标准化比较。

19、可视化比较患者各个胚胎的发育情况，关键事件在时间轴上的注释，图像的回顾分析，系统性辅助客户决策制定。

20、样品数据储存在服务器内，通过局域网可以在任何一台网内终端电脑上查看和分析培养箱内胚胎的情况，无需再购买终端电脑或软件。

21、▲具备监控培养环境及相关关联的组件报警系统，可针对舱室内温度、气体浓度、湿度情况、电源状况等进行监测，当培养环境超出规定范围时发出声光的警报提示。

22、每台培养箱可同时放入≥12个培养皿，每个培养室≥2个培养皿放置位置。

23、培养腔室可放≥1个时差专用培养皿，≥16个微孔，呈环状分布，便于添加胚胎，可多个胚胎进行组培养，同时具有≥3个凹槽可用于胚胎或卵子预处理；同时可放置常规培养皿。

品目13：实验室空气过滤机；数量：1台

1、适用于实验室空气净化，消除灭杀微生物级别的有害物质。

2、适用体积：≥220m³。

3、▲有效净化面积：≥180㎡。

4、可在短期内杀灭空气中的病毒，细菌，高效分解挥发性有机物VOC及霉菌孢子，尘螨，皮屑，花粉等空气杂质。

5、预过滤层，等离子层，HEPA过滤层，活性炭滤层等净化层，确保空气洁净。

6、▲速率可调不少于五级,最大噪音：≤65dBA 。

7、空气流速：≤910m³/HR。

8、▲滤膜更换指示灯提醒。

9、配备脚轮，方便移动。

品目14：气体浓度检测仪；数量：2台

1、测量参数：用于测量 CO2及 O2浓度、温度等数值。

2、使用界面：触摸屏界面，可以与市场上的任何一款培养箱兼容。

3、▲气体采样：采用“扩散”或“抽吸”式气体采样模式。

4、泵的抽吸率：≤100 ml/min，包括取样管和除湿套件。

5、▲CO2测量：具有红外双波长传感器，可以进行CO2 的温度和压力补偿。

6、CO2 浓度范围： 0～20%；精度：±0.1%。

7、O2测量：O2测量为基于荧光的光学传感器。

8、O2 浓度范围： 0～25%;精度：±0.1%。

9、温度测量：配有两个外置温度检测模块，可以同时启动操作，为可浸入式热电偶，可用于测量液体的温度，如培养皿中的液体培养基温度。

10、温度监测范围：20～45°C；精度± 0.1 °C；长度:≥ 2 m。

11、其他：其他配件包括取样管和除湿套件。

12、数据：可长时间记录数据。

品目15：实验室专用温度计；数量：1台

1、主要用于测量加热台和加热介质滴、培养箱和冰箱内部的温度。

2、测量最大值：≤50℃。

3、温度精准度：±2℃。

品目16：恒温试管架；数量：4台

1、用途：用于取卵过程中维持试管内卵母细胞的温度。

2、▲可容纳≥12 支 14ml 试管。

3、侧面可视设计，可清楚看到试管内任何刻度时的液体量，便于观察。

4、设定温度最大值：≤65℃。

5、▲升温时间：≤10min（室温至37℃）。

6、▲采用PID温度控制模式，温度控制精度±0.1℃，调节精度≤0.1℃。

7、采用不同孔位差异化加热方式，保证每个孔位间温度差异≤0.1℃。

8、温度显示采用LCD液晶屏显示，实时温度采用突出显示。

9、加热槽侧面可拆卸设计，如有液体不慎落入加热槽，方便清洁和消毒。

10、设定温度和实时温度采用不同颜色和大小进行实时显示。

11、质保期内每年免费校准不少于一次。

品目17：精密移液器；数量：6台

1、四位数字显示，精密度高。

2、单手可调，光滑轻便，适手性好。

3、0.5-10μL，整支可高温消毒。

品目18：精密移液器；数量：6台

1、四位数字显示，精密度高。

2、单手可调，光滑轻便，适手性好。

3、2-20μL，整支可高温消毒。

品目19：精密移液器；数量：6台

1、四位数字显示，精密度高。

2、单手可调，光滑轻便，适手性好。

3、10-100μL，整支可高温消毒。

品目20：电动移液器；数量：1台

1、适用于0.1mL - 100 ml体积范围内刻度移液管和固定移液管移液。

2、按钮设计可控制吸放液速度。

3、充电时也可使用，LED指示灯可显示电池状态，避免在移液过程中停止运行风险。

4、锂聚合物电池，可分液多达2000次（用25 mL移液管）。

5、吸嘴和适配器可高压灭菌。

6、吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜。

7、具有桌面支撑架，防止管内液体倒流。

品目21：医用冷藏箱；数量：2台

1、用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心主要用途实验室。

2、外部尺寸(宽×深×高mm)：≥600×600×1800，内部尺寸(宽×深×高mm)：≥500×500×1200。

3、有效容积：≥300L。

4、搁架：≥6个。

5、温度要求：2-8℃，控温/显示精度≤ 0.1℃。

6、控温系统：微电脑控制，数字温度显示，箱内温度稳定。

7、安全系统：完善的报警系统，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式可实现高低温报警、传感器故障报警断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警箱体配置暗锁，可通过挂锁扣配置挂锁。

8、箱内配置：可调节式搁架，方便用户对物品分类存储管理，内设 LED 照明。

9、脚轮设计方便移动，底角设计便于机器固定。

10、数据存储：标配 USB 数据储存模块，插上 U盘即可导出冰箱使用期间所有温度。

品目22：手持式VOC检测仪；数量：1台

1、用途：主要用于检测空气中VOC等物质浓度值。

2、采样方式：泵吸式。

3、工作温度：-20℃～ 50℃。

4、环境湿度：0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）。

5、显示语言：中文/英语+符号。

6、显示内容：实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度。

7、报警方式：声光报警。

8、报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警。

9、报警设置：单独设置TWA、STEL和高/低报警限值。

10、数据存储：内置存储≥260000点的数据容量，记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等。

11、采样间隔：1-3600秒可调。

12、数据通讯：USB（通过底座）、RS232（通过旅行充电器）。

13、泵流速：450cc/min～550cc/min。

14、运行时间：可连续工作≥12小时（视工作环境和使用频率）。

15、充电时间：≤8小时。

16、标定方式：两点/三点式零点/扩展标定。

17、传感器：标配紫外灯的PID传感器。

18、响应时间：≤2 s（T90）。

19、检测精度：10-2000ppm异丁烯标定点的±3%。

20、传感器参数：

20.1.10.6eV：检测范围为1ppb ~ 10000ppm，分辨率≤1ppb

20.2.9.8eV：检测范围为0.01ppm ~ 5000ppm，分辨率≤10ppb

20.3.7eV：检测范围为0.1ppm ~ 2000ppm，分辨率≤10ppb

品目23：冷冻标签打印机；数量：1台

1、打印分辨率：300 dpi-600 dpi。

2、打印方式：热转印（300或600 dpi），热敏（300 dpi – 取决于材料和打印头）。

3、打印颜色：单一打印颜色。

4、打印速度：最大11.8英寸（300mm）/秒（300 dpi），最大5.9英寸（150mm）/秒（600 dpi）。

5、打印宽度（最大，横幅）： ≥4.16英寸（106mm）。

6、打印长度（最大，纵幅）：≥6.6英尺（2012mm）。

7、标签切断：撕纸器。

8、介质类型：模切标签、连续标签、3英寸卷芯标签、折叠式标签（外部进料）、有衬纸的吊牌纸卡、无衬纸的吊牌纸卡、打孔材料、胶粘标签，尺寸为125或更大的热缩套管（单面）、尺寸125和更大的外部进料连续套管、自覆膜线缆标签、突出面板按钮标签（无退纸或自动切割）、rapido电缆标签、Permashield标签。

9、色带长度（最大）：≥1000英尺（300m）。

10、色带卷外径（最大值）：≥2.74英寸（70mm）。

11、色带卷芯内径：无需卷芯，≥1.0英寸（25.4mm）。

12、色带宽度（横幅）：≥1.0英寸（25.4mm）至4.49英寸（114mm）。

13、类型：外碳或内碳。

14、处理器 ：≥32位，≥800 MHz时钟速率。

15、内存（RAM）：≥256 MB。

16、数据存储（IFFS）：≥50 MB。

17、SD卡插槽（SDHC、SDXC）：≥512 GB。

18、内置电池：用于内部日期和时间（RTC）。

品目24：打印机；数量：1台

1、打印方式：热转移。

2、打印分辨率≥300DPI。

3、最大标签宽度≥50.8mm。

4、最大打印宽度≥48.8mm。

5、最大打印速度≥76.2mm/秒。

6、标签最大长度≥1524mm。

7、打印机内存≥200MB。

8、尺寸：高≥345mm×宽≥240mm×厚≥116mm。

9、可连接电脑也可单机操作，全色大液晶显示屏，单机支持中英文语言输入。

10、带有标签色带部件探测功能的色带安装轴，使用错误标签色带时会发出提示。

11、带有自动切刀，标配USB接口,同时可选配牙及Wifi。

12、标配正版标签编辑设计软件，1卷（25.4*25.4-9.53mm，250片/卷）超低温透明保护膜标签和1卷50.8mm*45M超低温匹配打印黑色色带。

13、兼容打印实验室-196度液氮、超低温、高压灭菌、二甲苯等环境应用各种实验室标签，打印内容具有耐溶剂和化学品腐蚀等特性，标本确保满足长期低温储存不掉色、不脱落。

品目25：储存液氮罐；数量：4台

1、用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎。

2、吊筒数量：≥10个。

3、可放冷冻载杆：≥1000根。

4、液氮容量：≥35L。

5、静态挥发量：≥0.31L/天。

6、正常工作时间：≥75天。

7、配备滚轮底座方便搬运。

品目26：储存液氮罐；数量：1台

1、用于辅助生殖实验室保存冷冻精子。

2、筒数量: ≥6个；配≥30个方形盒子。

3、液氮容量:≥ 35L。

4、静态挥发量: ≤0.39L/天。

5、正常工作时间（day）:≥75天。

6、低温冻存管数量：≥750个。

7、配备滚轮底座方便搬运。

品目27：运输液氮罐；数量：2台

1、适用于静置室内长时间保存牛精掖、胚胎、干细胞、皮肤、内脏器官、疫苗等活性生物材料。

2、有效容积：≥10L。

3、口径：≥200mm。

4、外径：≥294mm。

5、高度：≥525mm。

6、满重：≥14KG。

7、静态液氮保存天数：≥12天。

品目28：相差显微镜操作台；数量：4台

1、外部尺寸：≥1300×500×1800mm。

2、内部尺寸：≥1200 ×450×600mm。

3、噪音：≤65dB(A)。

4、洁净台分类：垂直层流、单面操作。

5、过滤效率:对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.9%。

6、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命。

7、工作区台面使用不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀。

品目29：恒温热板；数量：1台

1、用途：用于样本在开放环境中的37℃恒温保持，如精液液化，培养皿预温等。

2、热板尺寸:≥320×260×18mm。

3、预热时间：≤20分钟（室温（25℃）~37℃）。

4、温度控制范围：室温+3℃~65℃。

5、温度调节精度：0.1℃。

6、温度控制精确度：± 0.1 ℃，PID温度控制模式。

品目30：医用离心机；数量：5台

1、▲最大相对离心力（rcf）≥ 3000×g（4,400 rpm），可实现低至100xg或者100rpm的转速/离心力设定，并实现以100rpm/100xg 为步进的精细转速调节。

2、▲运转时间控制：30秒-99分钟，可实现连续离心的要求。

3、噪音水平：≤52dB(A)，超静音运行，提高环境舒适度。

4、具备软刹车功能，适用于细胞梯度离心。

5、▲可满足0.2-100mL 离心管，冻存管、1-10mL真空采血管、8mL 单核细胞制备管（CPT）的离心。

6、定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时。

7、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身底部的紧急开盖功能等。

8、离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品。

9、应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的顺时离心按键。

10、时间、速度设置采用旋钮方式，并且可以切换离心力和转数。

11、▲具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证，可高温高压灭菌。

品目31：相差显微镜；数量：4台

1、用于实验室精液观察。

2、低位载物台，物镜转盘，和XYZ方向操作手柄。

3、投射LED光源。

4、反射式LED荧光照明器（只有B激发单通道）。

5、无限远校正系统。

6、多功能7孔位聚光镜：BF（4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL。

7、适应多种观察方式：BF,DF,PH,简易偏光，FL。

8、50/50 三目观察筒，FN20，分光50/50。

9、五位物镜转盘，内倾式设计，防止意外污染物镜。

10、10倍目镜一对，视野≥20mm，屈光度可调。

11、四个高级平场消色差物镜，全部无铅玻璃制造，无光学应力，在明场观察中具有极佳的图像性能。全部带相差观察功能。

12、4x，N.A.≥0.10。

13、10x，N.A.≥0.22。

14、20x,N.A≥0.4。

15、40x，N.A.≥0.65。

16、100x，N.A.≥1.25，油镜。

17、显微镜机身所有接触面上带银离子抗菌涂层，可以抑制细菌生长。

18、重平衡聚焦手柄，为聚焦提供惯性力量，可以非常精确地定位聚焦。

品目32：精子记数板；数量：4台

1、用于精液计数。

2、样本槽容积：5-10ul。

3、样本槽深度：≥10um。

4、玻璃刻度尺寸：100um×100um×100格。

品目33：二氧化碳培养箱；数量：2台

1、用途：主要用于临床样本培养。

2、▲箱内容积：≤60立升，内部均为全圆弧角设计。

3、加热方式：水套式或气套式。

4、外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养。

5、LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。

6、CO2控制最大值：≤20%。

7、温度控制最大值：≤50℃。

8、箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。

9、带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门状态报警等。

品目34：气体在线过滤器；数量：40台

1、可有效去除二氧化碳培养箱供气中的 voes、CACs、细菌、气味、微小颗粒及有害的物质。

2、针对实验室经常使用的气体如CO2 02、及预混气等可有效提升气体的质量及纯度。

3、由清洁活性碳及专为IVF及干细胞 培养等设计的≥99.99%的HEPA组成，防止活性炭粉尘造成二次污染。

4、高效气体净化器在洁净室的环境中生产，活性炭使用超纯水冲洗。

5、配备接头及支架。

品目35：二氧化碳培养箱（三气）；数量：1台

1、用途：主要用于临床样本培养。

2、▲箱内容积≤60立升，内部均为全圆弧角设计。

3、加热方式：水套式或气套式。

4、外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养。

5、LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。

6、CO2控制最大值：≤20%。

7、O2控制最大值：≤25%。

8、温度控制最大值：≤50℃。

9、箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。

10、带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门状态报警等。

品目36：水浴箱；数量：2台

1、用于样品冷冻后复温辅助。

2、浴槽：直接浸浴样品。

3、操作温度：室温+5-99度。

4、稳定性：≥±0.2℃。

5、数字式设置和显示,实时显示浴槽温度,方便观察和控制。

6、容积:≥5升。

7、材料:不锈钢内胆,抗腐蚀,易于清洁。

8、安全性：操作者可设定过温断电保护。

品目37：IVF智能核对系统；数量：1套

1、患者登记：

1.1.登记进周期患者信息

1.2.一位患者只需登记一次

2、事件登记：

登记本周期实验室操作技术的相关事件：IUI洗精、IVF授精、ICSI授精、IVF+ICSI双授精、胚胎移植、精子冷冻，卵子冷冻，胚胎冷冻

3、事件管理：

3.1.按治疗地点分别显示实验室操作事件列表

3.2.根据夫妻姓名检索该夫妇事件

3.3.提供当日/次日/昨日事件列表

3.4.修改、删除事件，对事件进行管理

4、标签打印绑定：

4.1.事件管理中的事件选择后提供射频标签的打印

5、日程导入：

5.1.根据日期、治疗地点分别导入手术日程

5.2.对没有进行登记的病人根据导入的信息自动进行患者登记

5.3.根据导入的日程自动生成事件登记

5.4.根据事件生成操作台的工作计划

6、系统管理：

6.1.系统日志管理

6.2.业务数据维护

6.3.用户权限管理

6.4.操作台流程管理

6.5.标签打印设置

6.6.个人设置

6.7.质控情况

7、IUI洗精操作台：

7.1.当日有IUI手术计划的夫妇列表

7.2.洗精操作的样本扫描核对

7.3.洗精操作的操作者确认及核实者确认

7.4.自动计算操作总数以及已操作数

8、IVF/ICSI洗精操作台：

8.1.当日有体外授精计划的夫妇列表

8.2.洗精操作的样本扫描核对

8.3.洗精操作的操作者确认及核实者确认

8.4.自动计算操作总数以及已操作数

9、卵子处理操作台：

9.1.当日有取卵手术计划的夫妇列表

9.2.捡卵操作的样本扫描核对

9.3.捡卵操作的操作者确认及核实者确认

9.4.自动计算操作总数以及已操作数

10、IVF加精操作台：

10.1.当日有IVF加精操作的夫妇列表

10.2.卵子处理后样本和洗精后样本匹配扫描核对

10.3.加精操作的操作者确认及核实者确认

10.4.自动计算操作总数以及已操作数

11、ICSI加精操作台：

11.1.当日有ICSI加精操作的夫妇列表

11.2.卵子处理后样本和洗净后样本匹配扫描核对

11.3.加精操作的操作者确认及核实者确认

11.4.自动计算操作总数以及已操作

12、移植操作台：

12.1.当日有移植手术的夫妇列表

12.2.对移植样本进行扫描核对

12.3.移植操作的操作者确认及核实者确认

12.4.自动计算操作总数以及已操作

13、取卵手术进程：

13.1.当日取卵手术进度病人表

13.2.手术中的患者信息：夫妇姓名、麻醉方式、取卵日/HCG日卵泡数、患者夫妇有阳性体征的提示

13.3.下一个手术的患者姓名（夫妇）

14、移植手术进程：

14.1.当日移植手术进度病人表

14.2.手术中的患者信息：夫妇姓名、患者夫妇有阳性体征的提示

14.3.下一个手术的患者姓名（夫妇）

品目38：病例管理系统；数量：1套

1、基本信息：患者夫妇姓名、年龄、证件号、住址、户口地址、联系电话、曾用名等信息，支持多个就诊卡号维护。

2、男女方门诊信息:

2.1.双方主诉、现病史、既往史、手术史、婚育史、月经史、传染病接触史等信息，记录双方体格检查、基础内分泌、女方妇科检查、生化检查、超声检查、男方精液检查（需记录2-3次）、遗传学检查等信息。

2.2.双方诊断、双方不孕因素；诊疗方案、周期类型、周期序号、治疗方式、治疗方案、用药方案。检查项异常提示，检查信息支持Lis /pacs一键获取，检查项目支持多次添加，双方诊断因素，支持自主维护主要因素次要因素且内在关联逻辑，双方诊断可设置无效，检查项总览并对异常过期项目提醒，记录卵巢囊肿穿刺手术记录。

3、临床治疗:

3.1.卵泡监测及促排卵记录

3.2.取卵手术记录、黄体期取卵手术记录、胚胎移植手术记录、支持贯序移植记录

3.3.支持分不同治疗阶段的管理：进周期、降调节启动、GN启动、扳机、取卵、移植各个阶段的病人分类管理

3.4.自动生成取卵手术日程表、夜针日程表、手术通知单、移植手术日程表5、预约返诊日，ARTB超及医嘱管理、促排卵医嘱管理、护士站医嘱管理，记录卵巢基础状态，取卵手术记录，包括：术前讨论，术后记录，术前体征，麻醉信息，试剂耗材，穿刺信息，取卵数量，术中情况记录，手术小结术后等，手术取精记录包括：附睾穿刺，睾丸穿刺，睾丸切开等手术方式，记录OHSS监测记录。

4、实验室记录:

4.1.取卵手术的捡卵记录、获卵后卵子评价记录。

4.2.卵子冷冻记录；供受卵记录，通过编码实现双盲管理

4.3.精液处理记录、取精时间、处理前后的指标记录及精子处理的材料和方法、精液来源（夫精、供精、解冻）、处理时间、人员（支持手术取精的精液处理记录）

4.4.授精记录(1)授精方式：IVF、ICSI、Rescue ICSI、IVF短时、长时授精，每卵加精量（授精浓度）

4.5.胚胎培养记录：

4.5.1.观察记录，登记观察者、时间、距授精时长；

4.5.2.换皿换液记录，登记操作者、核实者；

4.5.3.胚胎培养记录，囊胚培养记录，胚胎结局，胚胎图像采集保存;

4.5.4.D0的卵成熟度、极体情况、ICSI的操作记录；

4.5.5.D1的受精卵的PN情况、pb情况、原核评价等；

4.5.6.D2/D3胚胎卵裂情况及形态，D3胚胎评价评级，优质胚胎，囊胚培养、冷冻、废弃、移植设定；

4.5.7.D5/D6/D7囊胚培养情况及形态，囊胚评价评级，高评分囊胚，培养结果设定（冷冻、移植、囊胚未形成）；

4.5.8.每个胚胎相关技术设定（PGD、AH）；

4.5.9.复苏胚胎培养记录，解冻后胚胎记录；

4.5.10.提供列编辑模式

4.6.胚胎培养总结，移植胚胎记录，冷冻胚胎记录，培养箱情况登记

4.7.胚胎活检记录，活检者、活检情况、活检后检测结果

4.8.胚胎解冻记录，解冻者、解冻操作记录，解冻胚胎记录，追溯冷冻时的胚胎评价和形态

4.9.交班通知单，新鲜移植通知单、复苏移植通知单

4.10.PGD通知单，提供PGD/PGS报告功能

5、随访管理:

5.1.分类随访，分别按照AIH/AID/IVF/供精IVF/PGD进行随访

5.2.分阶段随访，分别按照生化妊娠、临床妊娠、流产、分娩阶段进行随访，孕期的B超记录

5.3.根据移植手术及授精手术日期自动生成待随访患者列表

5.4.孕早期、孕中期产科随访记录

5.5.手术减胎记录，记录本院及外院的减胎记录

5.6.PGD病人的产前筛查NIPT检测报告

5.7.IVF/IUI随访工作量统计，对接电话盒子，支持页面内点击拨打电话，发送短信

6、实验室管理:

6.1.台账管理： 冷冻胚胎台账、 胚胎解冻记录台账、 冷冻精液台账、 冻胚库存台账

6.2.冷冻胚胎筛选

6.3.冷冻物销毁：冷冻物销毁审核、冷冻物销毁处理、冷冻精液销毁

6.4.冷冻胚胎续费管理：按时间续费、按冷冻管计费、续费到期提醒、续费指纹确认

6.5.工作人员考核，按照岗位考核

6.6.知情同意书&记录单打印操作台

6.7.实验室导出

6.8.NIPT申请管理

7、工作操作台:

7.1.取卵手术操作台

7.2.胚胎移植操作台

7.3.Art B超及医嘱操作台

7.4.促排卵医嘱操作台

7.5.促排卵血检录入操作台

7.6.护士站医嘱管理操作台

7.7.模拟移植操作台

7.8.取卵手术前讨论操作台

7.9.睾丸穿刺操作台

7.10.D-1操作台

7.11.捡卵操作台

7.12.授精操作台

7.13.IVF洗精操作台

7.14.新鲜胚胎培养操作台

7.15.胚胎培养总结操作台

7.16.PDG操作台

7.17.活检操作台

7.18.解冻操作台

7.19.复苏胚胎培养操作台

7.20.IUI手术操作台

7.21.IUI洗精操作台

7.22.IUI B超操作台

8、统计报表:

8.1.国家卫健委报表

8.2. 质控报表包含

8.2.1.AIH质控报表、

8.2.2.IVF质控报表、

8.2.3.AID质控报表、

8.2.4.质控图标

8.3.工作量统计：

8.3.1.临床工作量统计、

8.3.2.实验室工作量统计

8.4.药品统计：

8.4.1.用药分析、

8.4.2.超排卵用药统计、

8.4.3.药物使用统计

8.5.治疗统计：

8.5.1.ART技术汇总表、

8.5.2.IVF新鲜周期治疗情况统计表、

8.5.3.生殖与不孕医疗报表、

8.5.4.周期结局统计表、

8.5.5.治疗周期情况、

8.5.6.治疗周期统计、

8.5.7.二次移植统计报表、

8.5.8.移植次数累积妊娠数据汇总、

8.5.9.累积妊娠率及流产率

8.6.数据上报：

8.6.1.中华医学会上报系统数据导出、

8.6.2.国家CDC上报系统数据导出

9、高级检索:

9.1.自定义输出数据字段

9.2.自定义检索条件，且可设定各条件之间的关系（and/or）

9.3.检索条件提供分组，分组关系（and）

9.4.检索条件字段提供按照等于、匹配、包含等多种模式检索

9.5.检出数据提供分组对比功能

9.6.检出数可自由定义树状结构

9.7.检出数据提供模糊查询

9.8.多种格式导出，支持导入第三方分析软件

9.9.按照所见即所得控制导出数据

9.10.二次检索检索低维度数据

9.11.一二维数据合并功能

9.12.合并后多条数据横向展开（行转列），数据结构重构，重构后的数据实现统计分析

10、权限系统:

多角色权限设定多岗位权限设定多人员设定可设置权限有效期支持一人多岗多角色的方式支持归档权限的设置

11、电子签名：

对现在生殖中心使用的病历管理系统，采用电子签名的方式输出到打印病历中，可形成病历电子文件

12、化验单合并打印：

获取lis后，生成检查单格式，可在A4篇幅的纸张中进行拼接打印

13、短信发送功能:

对接医院院内短信平台，系统能实现群发单发短信功能，通过医院院内短信平台发送短信给患者

14、一键语音拨号功能：

对接医院院内电话语音平台，实现在各操作台中能实现通过医院院内电话语音平台一键拨号给患者进行通话的功能，完成随访、预约、催缴费等工作

15、接口升级：

接通科室冻存续费接口

16、人脸识别系统

16.1.	提供自动读取患者身份证信息功能；

16.2.	支持手动录入身份证信息；

16.3.	采集患者身份证信息，包括姓名、身份证号码、身份证到期日、出生日期、民族、证件地址；记录身份证图像；

16.4.	记录夫妻基本信息内容，包括男女方电话、住宅电话、现住址、病历号、ART方式等信息；

16.5.	患者无身份证时，支持采集护照、军官证、港澳通行证等唯一标识证件。

16.6.	支持现场拍摄男、女方照片；

16.7.	支持拍摄除身份证、结婚证、承诺书外的重要证件照片；

16.8.	提供身份证、结婚证、承诺书以及其他重要证件的重拍功能；记录当前日期当天的采集记录；

16.9.	提供查询当前日期下患者的采集信息

提供患者日程表功能，包括取卵、移植、AID、AIH等信息；支持手动更新日程表名单

16.10.	支持日程表从生殖电子病历系统取值，日程表内取卵、新鲜移植、复苏移植、AID、AIH列表的患者取自于现有系统的取卵手术日程表、ET手术日程表、IUI手术日程表、解冻ET日程表；

品目39：实验室监控系统；数量：1套

1、监控管理：

1.1.根据设备位置（单选），设备类型（多选）进行筛选监控

1.2.列表形式显示某一实验室内全部设备监控数据明细

1.3.可配置设备监控参数阈值范围

1.4.可视化数据视图，展示各设备监控参数一个月内数据变化趋势，提供最大值，平均值，异常率三种视图

2、数据大屏：

2.1.显示各区域温度、湿度、二氧化碳、气压、PM1.0、PM2.5、VOC的数据

2.2.实时显示液氮罐、培养箱、低温冰箱等设备的数据

2.3.异常区：设备数据异常显示

2.4.报警区：设备异常报警

3、人工测量：

3.1.可以根据设备位置和设备类型的筛选，录入人工测量数据

3.2.培养箱：温度、湿度、二氧化碳、氧气

3.3.液氮罐：温度、液位

3.4.冰箱：温度

3.5.空气：PM1.0、PM2.5、VOC

3.6.环境：温度、湿度、气压、二氧化碳、氧气

4、巡检管理：

4.1.仪表盘（设备异常、今日送检情况、设备占比、设备总量、送检履历）

4.2.记录

5、设备管理：对监控设备进行管理，可新建，设置，查看设备的基本情况，包括但不限于设备类型，位置，编号，品牌型号等；可对设备情况进行批量打印，删除或其他批量操作；提供设备基础数据设置，定期校准入口，且可添加定期事项

品目40：精子分析仪；数量：1台

1、主要技术参数要求

1.1.▲设备一体化设计，设备显微镜、恒温控制系统和全自动扫描控制系统为一体化设计。

1.2.仪器整机设备具备精子动力学分析，精子形态学分析，精子DNA损伤分析功能。设备具备显微镜自动控制、恒温控制功能、质控功能。

1.3	.检验报告可编辑、报告内容与形式可自定义输出，检验报告支持PDF格式

1.4.▲可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。

1.5.动态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张精子计数池，连续分析≥20-40个测试。（需提供检验报告）。

1.6.▲形态学分析：一次性可连续扫描分析≥5张标准玻片，可连续分析≥5-10个测试。（需提供检验报告）。

1.7.▲精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析≥5张标准玻片，可连续分析≥10个测试。（需提供检验报告）。

1.8.数据库管理：具有数据库自动备份和恢复功能。

1.9.摄像机：最大帧率≥175帧，分辨率≥1920×1200。

1.10.	计算机CPU主频≥3.3GHz，内存≥16G、硬盘≥1T。

1.11.显示器尺寸≥27英寸，显示分辨率≥1920×1080。

1.12.	提供电动控制自动滴油功能。

2、显微镜自动控制功能

2.1.▲具有相差装置电动控制自动切换功能。

2.2.显微镜可电动控制自动对焦、扫描采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯。

2.3.显微镜物镜转换器电动控制自动切换功能（需提供检验报告）。

2.4.在软件控制下，载物台自动在X、Y、Z方向移动。

2.5.提供显微镜自动调光功能。

2.6.显微镜或显微功能扫描模块需具有医疗器械注册证，或包含在精子自动检测分析仪注册证中。

3、温控范围：37.0℃±0.5℃范围内

4、精子动力学分析

4.1.可在明场和相衬（相差）条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力分级，其符合率均≥95%。

4.2.可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥95%。

4.3.▲精子个数的捕捉准确率误差≤2%。（需提供检验报告）。

4.4.可在明场和相衬（相差）条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。

4.5.动力学自动分析项目：包含检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。

4.6.▲浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±20%范围内。（需提供检验报告）。

4.7.重复性：分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数CV值≤7%；（需提供检验报告）

4.8.稳定性：开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤10%；（需提供检验报告）。

4.9.精子运动视频图像清晰，每个运动视频拍摄时长≥1S，且视频被完整分析。（需提供检验报告）。

5、精子形态学分析

5.1.▲具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤。

5.2.精子形态识别符合率≥96%。

5.3.正常精子分析符合率≥98%。

5.4.异常精子分析符合率≥98%。

5.5.精子形态学分析一个标本的时间≤120秒。

5.6.识别分析显示项目：形态分析精子、正常形态精子、头部异常精子、颈部和中段异常精子、过多残留胞浆、梨形头精子、中段粗或不规则精子、大头精子、小头精子、锥形头精子、圆形精子、不定形精子、空泡头精子、顶体过小或过大精子、顶体后区空泡精子、双头精子、无头精子、锐角弯曲精子、非对称性插入精子、中段过细精子、锐角弯曲尾精子、卷曲尾精子、多尾精子、短尾精子、无尾精子，主段异常精子、异常形态精子。

6、精子DNA损伤分析

6.1.精子DNA碎片个数分析符合率≥95%。

6.2.正常精子DNA碎片分析符合率≥95%。

6.3.异常精子DNA碎片分析符合率≥95%。

6.4.精子DNA损伤分析一个标本的时间≤60秒。

品目41：自动染色机；数量：1台

1、 一次性可全自动连续染色120张玻片。

2、WHO5版推荐巴氏染色法。

3、▲预置≥18个染色缸，≥1个冲水缸，可放置不少于18种不同的染色液和乙醇。

4、无人值守，节省试剂。

5、具备全自动机械臂，可进行操作人员浸染玻片的染色动作。

6、可设置沥液速度和时间，使得玻片和玻片架挂液量降到最低。

7、电容触摸屏≥10英寸，内置一体机；一键式启动全自动染色，染色进度实时显示。

8、染色模式：浸染法染色。

9、可自行设置不同的染色方法所需的步骤、时长，洗涤时间。

10、染色可设置最大步骤数：1-100步。

11、可设置洗涤次数：1-500次。

12、可设置浸染时间：1-9600秒。

13、染缸容量：最高容量不得大于180ml。

14、▲标配≥5个24片装的染色架，多组染色架可一次性放置在样本待染区。

15、可实现随时添加染片架的功能，可在运行过程中在新空出的待染位置添加新的染片架。

16、标配全自动染色程序，WHO5版推荐巴氏染色法、Diff-Quik、Shorr、HE多种不同的染色程序。

17、水路安装方便，可直接接水龙头，也可以使用预置的水桶。

18、水路采用电动抽水方式。

19、内置晾干区。

20、染架区域自动检测功能，可自动检测染架放置区的染架位置。

21、Windows 7及以上系统，方便程序后续升级。

品目42：台式空气浴恒温摇床；数量：1台

1、集恒温培养与振荡一体机。

2、显示方式：LCD 液晶屏。

3、温控范围：RT+5-60℃。

4、温度控制精度：±0.1℃。

5、振荡方式：回旋。

6、转速范围：30-300rpm。

7、转速控制精度：±1rpm。

8、振荡幅度：∮26。

9、定时范围：0-999min/h。

10	配不锈钢万用弹簧夹款式装瓶量(mlx 支):最大容量:50mlx12 或 100mlx9 。

11、高精度转速/温度控制系统,液晶显示屏显示设定参数和实际参数。

12、具有来电恢复、运行参数记忆保存功能,可避免繁琐操作,内部参数加密锁定,避免人为误操作。

13、定时功能、温度偏差声光报警功能,独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。

14、实测温度偏离设定温度超过 3℃时，自动停止加热并发出声光警报。

品目43：电子天平；数量：1台

1、智能化天平。

2、内置可充电电池。

3、最大称量：≤300g。

4、最小分度值：≤0.01g。

5、秤盘尺寸：≥143mm*192mm。

6、配备外置砝码，可做校准。

品目44：物安全柜；数量：1台

1、柜采用风机抽取气体形成负压，使室内空气通过柜门流入柜体的方式，将有害气体排出。

2、前窗：双层夹胶钢化玻璃＞6mm，防紫外线。

3、分类：A2型，30%外排，70%内循环。

4、外形尺寸≥(LxDxH)：1300×755×2200mm。

5、内部尺寸≥(LxDxH)：1150×600×660mm。

6、台面距离地面高度：770mm±10mm。

7、风速：平均下降风速0.33±0.025m/s;平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

8、系统排风总量：≥440m3/h。

9、额定功率：≤1600VA(含负载)。

10、噪音等级：≤67dB (A)。

11、照明：＞500lx。

品目45：漩涡混合器；数量：1台

1、混合快速、彻底、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混匀,适用于一般试管、离心管、分液、漏斗内液体的混合均匀。

2、LCD大屏显示转速和时间,方便设定读取。

3、直流无刷电机，免维护。

4、振荡方式：圆周。

5、周转直径：≤4.5mm。

6、转速显示：LCD 液晶屏。

7、功率：≤20w。

8、转速范围：100-3000rpm。

9、运转方式：连续运转/点动。

10、采用优质脚垫,运行噪音小。

二、商务和服务需求：

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同生效后30天内 |
| 2 | 保修期 | 所有产品整机及附件免费质保5年 |
| 4 | 售后服务 | 1.原厂质保服务（质保期自双方验收合格之日起算）。提供原厂质保函。所有产品及配件必须原厂整机出厂,不得在出厂后改配。格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。 2.投标人对其提供的货物进行维修，不收取任何费用；但由于人为原因和不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 3.投标人提供7×24小时技术支持响应，对质保期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障 |
| 5 | 培训 | 负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； |
| 6 | 验收标准 | 1、货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。 2、验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。 |
| 7 | 交货地点 | 扬州市妇幼保健院（由医院相关人员指定的安装地点） |
| 8 | 设备安装调试 | 按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。在双方约定的期限内提供技术培训和现场指导，直至确保采购方人员能够熟练使用设备。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后，采购人收到投标人发票支付合同总价的30%；验收合格正常运行半年内支付合同总价的60%；验收合格一年后设备正常使用，并满足采购人要求的情况下付清剩余合同总价的10%。 |

三、项目其它要求：

- 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有采购文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

- 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

- 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

- 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点：

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （46分） | 技术参数全部满足采购文件要求的得满分46分；采购文件中标注“★”的为关键参数，有一条负偏离投标即被否决；采购文件中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其他未标注“★”或“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 投标人应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议具备同等效力的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料所在页码，并在证明材料上明确标示证明内容所在位置，如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 如负偏离项数过多，或负偏离程度较大，经评审将可能被认定为实质性影响采购需求，投标人自行承担本项不得分或投标被否决的风险。 |
| 安装调试计划方案 （7分） | 投标人应提供设备到货运输、安装、调试方案。方案应包含但不限于产品出厂质量控制、包装方式、运输方式、安全保障、安装调试计划等。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、契合采购人实际需求的得7分；方案基本完整、有一定合理性、针对性及可行性、基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺、与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况或未提供不得分。 |
| 售后及服务方案 （10分） | 投标人应提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格、服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得10分；方案基本完整，有一定合理性、针对性及可行性，基本满足采购人实际需求的得7分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得4分；方案完整性、合理性、针对性、可行性较差，与采购人实际需求存在较大差距得1分。其余情况或未提供不得分。 |
| 培训方案 （7分） | 投标人应提供培训方案，方案应包含但不限于人员操作培训、维修保养培训、进阶培训、学习会议等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得7分；方案基本完整、基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况或未提供不得分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（(即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度(2024年)的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 本项目为非专门面向中小微企业项目。本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式）） |  |
| 9 | 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为工业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 投标人信用承诺函。 |  |
| 11 | 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章） |  |
| 12 | 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章） |  |
| 13 | 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章） |  |
| 其他资格条件 |  |  |

1、营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

2、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3、投标人近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（即2025年2月-2025年7月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4、上一年度(2024年)的财务状况情况（成立不满一年不需提供）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：

6、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

7、投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

8、投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）

9、投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）

10、医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）

投标函格式

致：（江苏海外集团国际工程咨询有限公司）

根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非选择性报价 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书（1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2025年5月-2025年7月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明） |  |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章齐全完整 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 项目需求中的实质性要求 |  |  |
| 6 | 其他实质性要求 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章技术要求逐条详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章商务和服务需求逐条详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有投标人全称：

法定代表人：

日期：