招　标　文　件

项目名称：智慧园区环保监测监控平台水质监测站点运维服务项目

项目编号：JSZC-321283-GXGL-G2025-0049

江苏省泰兴经济开发区管理委员会

江苏国兴建设项目管理有限公司

二○二五年十二月

第一章  智慧园区环保监测监控平台水质监测站点运维服务项目采购公告

项目概况 智慧园区环保监测监控平台水质监测站点运维服务项目JSZC-321283-GXGL-G2025-0049招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网-苏采云 获取招标文件，并于2025-12-24 14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-GXGL-G2025-0049

2.项目名称：智慧园区环保监测监控平台水质监测站点运维服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：215万元

5.最高限价（如有）：193.5万元

6.采购需求：本项目为江苏省泰兴经济开发区管理委员会通江河道水质自动监测站运维服务项目，采购内容包括9套电极法微型水质自动监测站和3套国标法微型水质自动监测站运行维护、1个微型水质自动监测站建设及运行维护（具体内容详见招标文件）。

7.合同履行期限：两年

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且签章完备）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月3日至2025年12月9日，每天上午08:30-11:30,下午14:00-17:30 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：江苏政府采购网-苏采云

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-24 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

3.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系方式：19975155538

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：江苏国兴建设项目管理有限公司

地　址：泰兴市文昌东路62号十楼

联系方式：17701421886

3.项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会   戚鹏程

电　话：19975155538

项目联系人：江苏国兴建设项目管理有限公司  刘雪芬

电　话：17701421886

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系人：戚鹏程 联系电话：19975155538 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏国兴建设项目管理有限公司 地址：泰兴市文昌东路62号十楼 联系人：刘雪芬 联系电话：17701421886 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：智慧园区环保监测监控平台水质监测站点运维服务项目 项目编号：JSZC-321283-GXGL-G2025-0049 |
| 1.2.1 | 付款方式 | 1、1套微型水质自动监测站采购费用支付：合同签订生效后，全部的设备均需原厂包装免费送至采购单位指定地点且安装调试完毕并通过招标人验收合格后付设备总价。 2、9套电极法微型水质自动监测站、3套国标法微型水质自动监测站及1套微型水质监测站运维费用支付：分三次支付，合同签订后支付20%，后续分两年运维考核后支付，每年40%，每年运维到期后，根据考核结果，支付当期运维所得考核评分对应款项。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定条件 | 见招标公告 |
| 1.8.2 | 偏离 | 供应商应仔细阅读采购需求和评标办法，结合自身的实际情况，如实填写采购需求响应表。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年12月10日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标报价明细表及分析说明； （4）投标人资格条件证明文件； （5）联合体协议书（如有时）； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章 资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须内容完整且签章完备。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数：5人（采购人代表1人，评审专家4人）。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式: 银行电汇或网上银行支付、保函（保证保险）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的形式。 （2）金额：合同价的5% （3）缴纳时间：在确定中标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同按约履行结束后且乙方无须承担违约责任后退还。 |
| 8.2 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起30日历天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 9.2 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.3 | 招标文件的解释 | 由采购人负责 |
| 9.4 | 落实政府采购政策 | 本项目为非专门面向中小企业的项目 |
| 9.5 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |
| 9.6 | 标的所属行业 | 其他未列明行业。 |
| 9.7 | 补充条款 |  |
| 9.7.1 | 本项目采购代理服务费及其他相关费用均由中标供应商在领取中标通知书前支付给代理机构，采购人不另外支付。 本项目采购代理服务费暂定9048.00元（实际结算以中标价计算为准）由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，收费标准参照计价格[2002]1980号文件及发改价格[2011]534号文件规定的58%，其他相关费用按实计取。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、质量控制等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查及评标办法；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按招标文件规定的采购需求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.2.2投标人应按开标一览表的内容和格式要求填写价格。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，也不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3.2.3投标人只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标报价不得超过采购最高限价。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将被视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向采购人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与采购人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

采购人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9、需要补充的其他内容

9.1质疑

9.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

9.1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

9.1.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

9.1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

9.2投诉

9.2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

9.2.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且签章完备。（内容及格式参照第六章） |
|  |  |  | 采购人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | 详见招标公告 |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符合性评审 |  | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  |  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价； |
|  |  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |
| 分值构成（总分100分） |  |  |  | （1）投标报价： 25 分 （2）商务部分： 40分 （3）技术部分： 35 分 |  |  |
| 项目 |  | 内容 |  | 分值 | 说明 |  |
| 投标报价（25分） |  | 投标价格 |  | 25分 | 1.资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为25分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25分（小数点后保留两位）。 2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 2.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 2.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 技术部分(45分) |  | 运行维护方案 |  | 10分 | 根据投标人提供的本项目运维服务方案是否具有针对性、完整性、合理性、可行性进行综合评分。 1．运营维护计划详细、清晰、切合本项目服务实际需求、可实施性强；有详细、完整的工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、合理、规范和科学，得10分； 2．运营维护计划基本清晰，可实施性较强；各站点运营维护方案，工作目标、工作流程等内容比较具体，比较规范，方案具有可行性，能满足采购文件要求，得7分； 3．有简单的运营维护计划；各站点运营维护方案，工作目标、工作流程等内容简单描述，方案基本满足采购文件要求，得4分； 4．方案不符合本项目运维内容，运维方案不够具体，没有可行性，或没有这方面论述，得1分。 |  |
|  |  | 质控方案 |  | 10分 | 根据投标人提供的水自动监测站质控方案进行综合评分。质控方案中须包括标样核查、加标回收率测试及其他满足质控要求的质控措施。 1.符合项目需求，提出完善且合理的质控方案，能有效保障技术指导工作成果质量的，得10分； 2.符合项目需求，提出较为合理的质控方案，能保障技术指导工作成果质量的，得7分； 3.基本符合项目需求，提出一般需求的质控方案，基本保障技术指导工作成果质量的，得4分； 4.偏离质控需求的,得1分。 |  |
|  |  | 运营管理制度 |  | 5分 | 根据投标人针对本项目的作业环境制定具体的运营管理制度进行综合评分。 1.管理制度完善具体、对本项目有针对性，可行性强，得5分； 2.管理制度基本完善、可行性较强，得3分； 3.管理制度不够完善、可行性一般，得2分； 4.管理制度不够具体、没有可行性，或没有相关论述，得1分。 |  |
|  |  | 应急预案 |  | 5分 | 根据投标人提供的应急预案方案进行综合评分。 1．应急准备充分，应急预案科学合理，可操作性强，考虑周全，符合操作实际，能有效快速恢复设备正常运行，得5分； 2．应急准备较充分，应急预案较科学合理，可操作性较强，考虑较周全，基本符合操作实际，能较快恢复设备正常运行，得3分； 3．应急准备有一定基础，应急预案有一定合理性，可操作性一般，考虑不够周全，部分符合操作实际，能恢复设备正常运行，得2分； 4．应急准备不充分，应急预案存在一定问题，可操作性差，考虑不周全，与操作实际脱节，得1分； |  |
|  |  | 自动监测设备和系统技术要求响应情况 |  | 10分 | 新建微型水质自动监测站所有指标均满足采购文件技术要求的得10分，①参数中带▲号参数为重要指标，一项不满足，扣1分；②其余参数若有一项不满足要求的，扣0.5分，扣完为止。 评审依据：带▲号参数需按照要求提供证明文件，未提供不得分。 |  |
|  |  | 运维工作信息化程度 |  | 5分 | 根据投标人运维工作信息化程度进行综合评分。 1、投标人在运维工作中已实现信息化管理，信息化管理程度高、信息化管理同时覆盖：运维任务计划下达，现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等内容，管理体系与本项目适用性强，得5分； 2、投标人在运维工作中具有信息化管理系统，信息化管理包括上述内容的一部分，管理体系部分适用与本项目，得3分； 3、投标人具有运维信息化管理系统，但不具备运维任务计划下达，现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等内容的任一项，得1分； 4、无相关信息化系统的，得0分。 |  |
| 商务部分 (30分) |  | 人员设置 |  | 10分 | 1、项目负责人（本项最高得5分） 1. 拟投入的项目负责人具有研究生及以上学历的，得1分 2.具有生态环境类或测控类高级工程师及以上职称证书的，得1分 3.具有中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证的，得1分 4.具有5年及以上地表水质自动监测站运维项目管理经验，得2分。 评审依据：需提供项目负责人相关简历证明、证书、运维项目管理经验证明文件、与投标人签订的有效期内的劳动合同、开标截止前当月或上月投标人为其购买的社保证明，未提供的不得分。 2、项目组成员（不含项目负责人，本项最高得5分） 1. 拟参与本项目的项目组成员具有生态环境类或测控类高级工程师及以上职称证书的，每提供个得1分，最高得2分。 评审依据：需提供项目组成员相关证书、与投标人签订的有效期内的劳动合同、开标截止前当月或上月投标人为其购买的社保证明，未提供的不得分。 2. 拟参与本项目的项目组成员具有中国环境监测总站颁发的国家地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证的，每提供一个得1分，最高得3分。 评审依据：提供人员名单、证明材料复印件（包括证书及与投标人签订的有效期内的劳动合同、开标截止前当月或上月投标人为其购买的社保证明）。 |  |
|  |  | 投标人管理体系认证 |  | 5分 | 为保障项目质量，以及提供规范的管理支撑体系；投标人具有以下管理体系证书： 1.ISO9001质量管理体系认证证书 2.ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 3.ISO14001环境管理体系认证证书 评审依据：须提供以上认证证书复印件加盖公章，以上证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page上可查询并处于有效状态，提供查询截图编入投标文件，否则不得分。能够全部提供的得5分，每缺一项扣2分，直至扣完为止。 |  |
|  |  | 水质自动监测站的优越性 |  | 5分 | 投标人或所投小型水质自动监测站具备以下优越性： 1.所投水质自动监测站通过了IP55试验检测、绝缘电阻检测、绝缘强度检测的，得3分。 评审依据：须提供省级或以上计量检测部门出具的检测报告复印件作为证明文件，未提供不得分。 2.所投系统仪器具有先进性定量进样技术（水质监测等方面技术方向）的，得2分。 评审依据：须提供国家相关鉴定部门颁发证书作为证明文件，未提供不得分。 |  |
|  |  | 相关业绩 |  | 10分 | 根据投标人提供的2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似水质自动监测站建设或运维业绩进行评审。每提供一个业绩得2分，最高得10分。 需要提供运维合同等证明资料，运维合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、金额页、签字页。未能提供业绩证明材料或证明材料不完整的，其他业绩不予认定。 |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |  |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，采购人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标总价低的排名优先；如投标总价也相同，由采购人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章 合同条款

采购人：                   （以下称甲方）

供应商：                   （以下称乙方）

甲乙双方根据                       采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

第一条 合同标的

包括9套电极法微型水质自动监测站和3套国标法微型水质自动监测站2年运行维护、1个微型水质自动监测站建设及2年运行维护

第二条 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1招标文件及其补充更正公告；

1.2乙方提交的投标文件和在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面变更材料等；

1.3资格证明文件；

1.4中标通知书；

1.5甲乙双方商定的其他必要文件。

第三条 服务时间

合同服务时间：                             。

第四条 履约保证金

乙方与甲方签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给甲方造成的损失的，乙方还应当对损失予以赔偿。履约保证金的形式：银行电汇或网上银行支付、保函（保证保险）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的形式。

履约保证金的金额：合同价的5%。

退还方式：合同按约履行结束后且乙方无须承担违约责任后退还。

如乙方需承担违约责任或赔偿甲方损失，甲方可从履约保证金中优先扣除。

第五条 乙方承诺达到的质量标准和要求

乙方承诺按照《招标文件》中规定的质量标准和要求执行。

- 双方权利与义务

1、乙方未按照招投标文件要求提供货物、服务或者违背本合同条款的视为违约，应向甲方支付合同总价10%的违约金；

2、甲方对乙方提供的货物、服务工作给予支持和配合，同时协助乙方做好工作质量考核评定，推动工作。

3、甲方有权对乙方提供的货物、服务、合同内容的履行情况进行监督检查。对发现的问题，乙方应及时整改，整改后仍不符甲方要求的，甲方可解除合同并要求乙方退还已支付的费用，承担合同总价10%的违约金。

4、甲方有权对乙方进行运维服务质量考核（附件一），并根据考核要求扣除相关用。

第七条 费用标准

1、合同总价为：         。

其中：

①、3套小型水质监测站2年运维服务费                ；

②、9套已建微型水质监测站运维服务              ；

③、1套微型水质监测站建设费               。

④、1套微型水质监测站运维服务费              。

服务确认方式：

①、1套小型水质监测站采购的交货地点为：

②、1套小型水质监测站安装工期自合同签订之日起60日历天，质保期为验收合格之日起一年；

③、3套小型水质监测站运维服务期自合同签订之日起2年。

④、9套已建微型水质监测站运维服务期自合同签订之日起2年。

付款方式：

（1）9套电极法微型水质自动监测站、3套国标法微型水质自动监测站及1套微型水质监测站运维费用支付：分三次支付，合同签订后支付20%，后续分两年运维考核后支付，每年40%，每年运维到期后，根据考核结果，支付当期运维所得考核评分对应款项。（考核标准详见考核评分表）。

（2）1套微型水质自动监测站采购建设费用支付：合同签订生效后，全部的设备均需原厂包装免费送至采购单位指定地点且安装调试完毕并通过招标人验收合格后付设备总价

每次结算时招标人结合水质自动监测站考核表打分，供应商须提交对应的有效结算发票；

第八条 验收要求

1套微型水质自动监测站验收要求如下：

1、验收时间及方式

完成1套微型水质自动监测站的供货，所有仪器设备安装调试，并试运行完毕后，由中标方提出验收申请，由采购人组织聘请专家对项目进行整体验收。

2、验收标准

（1）验收时，完成相关在线设备性能测试、比对和试运行，技术指标满足招投标文件和合同的要求。

（2）单、证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

（3）产品所有技术性能规格及参数应符合招投标文件和合同所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（4）产品为全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

（5）提供监测仪器的说明书及操作规程。

（6）不满足验收标准的，应免费更换产品直至通过验收。

3、验收费用

本项目设备验收和整体验收所产生的所有费用由中标方承担。

第九条 其他补充事项：乙方需按照甲方要求，将数据免费接至指定平台，乙方需无条件配合，若乙方不能完成视为违约。

第十条  因本合同引起的纠纷，双方可协商解决，协商不成，可向泰兴市人民法院提起诉讼。

第十一条  本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签章后生效。

甲  方（签章）：                                    乙  方（签章）：

经 办 人：                                          经 办 人：

2025年     月     日

附件一：考核要求

采购人管理部门组织开展运维服务质量考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人管理部门可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

1、监督管理

（1）成交供应商承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同。

2、考核办法

采购人每期运维结束后对成交供应商运维服务质量考核。考核采取百分制、整体考核的方式，成交供应商提供运维工作报告，对维护工作进行汇总，由采购人管理部门根据考核评分表进行考核评分。

考核评分表

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源配备（30分） | 1 | 人员配备 | 10 | 需符合招标要求，否则扣10分 |  |  |
|  | 2 | 办公场所、车辆配备 | 10 | 1、配备专用的运维车辆，否则扣10分 2、运维人员应按照规定使用运维车，未经采购人同意，私自使用车辆从事非运维工作的，每次扣1分 |  |  |
|  | 3 | 备品备件 | 10 | 1、每月提供备品备件清单，缺失一次扣1分 2、每月清点，备件存有数量低于本招标文件要求的，每项每次扣1分 |  |  |
| 二、日常维护（45分） | 4 | 现场端监控设备运行环境 | 2 | 现场操作人员应保持站房内的卫生和整洁，并严格按所在企业的安全生产要求进行操作，未进行定期清洁维护的，每个点位（次）扣1分 |  |  |
|  | 5 | 现场巡检频次情况 | 10 | 每个水质自动监测站必须按要求进行定时巡检，并做好巡检记录，未按时巡检或做好相关记录，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 设备维护、保养情况 | 10 | 设备维护、保养频次应符合规范要求，检查时不符合要求的或者被投诉且查实的，一次扣1分 |  |  |
|  | 7 | 质控工作完成情况 | 5 | 每个水质自动监测站必须按要求实施质控工作，并做好质控记录，未按时实施质控工作或做好相关记录，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 8 | 操作人员熟练程度 | 5 | 根据现场操作人员的回答准确性、操作规范性、现场处理问题能力等进行判断，视情况酌情扣分。 |  |  |
|  | 9 | 各级部门检查通报情况 | 10 | 各类检查、考核、审计发现重大问题的一次扣5分，被通报批评的扣10分 |  |  |
|  | 0 | 驻点运维人员考勤 | 3 | 在一个考核周期内驻点人员缺勤、迟到、早退次数超过3人次的扣1分 |  |  |
| 三、运维成效（25分） | 11 | 故障响应与修复情况 | 10 | 需符合招标要求，结合监控中心平台统计，每一起超时未响应扣1分，每一起超时未修复故障的扣0.5分，在一个考核周期内10分扣完为止 |  |  |
|  | 12 | 监测数据捕获率 | 5 | 在中心监控平台上统计整个考核周期的监测数据捕获率，监测数据传捕获率70%~80%，扣2分，传输有效率60%~70%，扣4分，低于60%，扣5分 |  |  |
|  | 13 | 监测数据有效率 | 5 | 在中心监控平台上统计整个考核周期的监测数据有效率，监测数据有效率70%~80%，扣2分，传输有效率60%~70%，扣4分，低于60%，扣5分 |  |  |
|  | 14 | 运维台账 | 5 | 在一个考核周期内统计，检查备品备件出入库、现场巡检维护、现场处理故障等记录，运维记录不全的发现一次，扣1分 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |

注：监测数据捕获率为所有站点单独统计后求平均值，单个站点监测数据捕获率=系统实际接收数据数量/系统应接收数据数量×100%，由于其它第三方因素（停产停运、关停搬迁、监控中心断电、通信运营商网络故障等客观因素）导致的数据缺失，成交供应商提交说明材料，由采购人管理部门确认后可剔除出系统应接收数据数量。

3、运维费用核算方法

（1）当期考核分≥90分，正常支付，不扣减；

（2）70分≤当期考核总分＜90分，扣减当期应支付运维费用的1%-20%；具体扣减规则为：当期考核分每低1分对应扣减1%，例如，当期考核总分为89分扣减1%，当期考核总分为88分扣减2%，以此类推。

（3）当期考核总分＜70分，扣减当期应支付运维费用的50%，并且采购人有权解除合同。

（4）在服务期限内，若乙方原因造成不良影响的(如上级部门检查不合格、通报等) 甲方有权扣除当期运维款项金额的10%。

第五章 采购需求

1.招标内容

本项目招标内容为江苏省泰兴经济开发区管理委员会通江河道水质自动监测站运维服务项目，运维服务包括站点所有设备设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、数据审核上报等工作，以及承担标准试剂购买、站房维护、电力和网络通讯费用。运维工作要确保各项监测仪器正常稳定运行，并接受采购人质量检查和考核。具体情况详见表1。

表1监测站点及主要设备信息

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、已建微型水质自动监测站2年运维服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南京捷发、天瑞仪器微型水质监测站 | 分析原理：电极法，分析仪表：常规五参数分析仪、COD在线分析仪、氨氮在线分析仪； | 9 | 套 | 包含采水单元、预处理单元等配套系统集成。 |
| 2 | 碧兴物联微型水质监测站 | 分析原理：国标法，分析仪表：常规五参数分析仪、高锰酸盐指数在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪 | 3 | 套 | 包含采水单元、预处理及配水单元、控制单元 数据采集与传输单元、辅助单元、一体化柜等。 |
| 二、微型水质自动监测站建设及2年运维服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常规五参数在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 2 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 3 | 氨氮在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 4 | 总磷在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 5 | 总氮在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 6 | 采水单元 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 7 | 预处理及配水单元 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 8 | 控制单元 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 9 | 数据采集与传输单元 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 10 | 辅助单元 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 11 | 一体化柜 | 见技术要求 | 1 | 套 | / |
| 12 | 安装、调试 | 见技术要求 | 1 | 项 | / |
| 13 | 运维服务 | 见技术要求 | 2 | 年 | / |

运维服务期限：运维服务期为2年，以合同规定日期为准；

机构、人员、车辆、设备配备要求

1、投标人具有环境保护监测相关运行服务能力，具备完善的系统配件供应渠道，具备完善的仪表配件供应渠道。成交供应商应在项目所在地泰兴市内设立运维技术支持机构。

2、投标人应在具备一定数量的相关领域的技术人才；投标人应具备水质自动监测系统运营及管理的人才、技术；同时具备相当的能力和条件，专门针对本项目的维护技术人员不少于4名，维护专用车辆不少于1辆，保证本项目维护工作的质量以及突发事件的应急处理能力。

3、投标人应至少配备水质自动监测系统的分析仪表备用机1套（至少覆盖高猛酸盐指数在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪），在仪表发生故障不能在短期内维修时可直接使用备用机替代工作。

4、成交供应商负责运营过程中产生的所有零配件及耗品耗材的更换,费用由成交供应商承担。

5、投标人需具备完善的仪器设备配件供应渠道，为保证本次项目所有仪器设备所使用的备品备件是原厂原装正品，供应商承诺本项目所有仪器设备所使用的备品备件为从正当渠道购置的原厂原装正品。若成交后提供非原厂原装正品导致仪器设备损坏或影响项目进行的，采购人有权要求供应商赔偿损失并追究其相关责任。

6、成交供应商承担水站的水、电费和网络通讯费。

7、对参与本项目运营维护服务工作人员均需按有关规定与其签订劳动合同和购买社保、医保和工伤保险等。

8、成交供应商应积极配合采购人做好接受各级管理部门的检查、监督工作，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

9、参与履行运营维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

运行维护要求

总体要求

1、成交供应商须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责本项目微型水质监测站的日常运行维护工作、1个微型水质监测站的建设及运行维护工作。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

2、成交供应商运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使本项目设备和系统的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥系统的效能；成交单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

3、运行维护期间，如遇采购人为自动监测站更换或新增仪器，成交供应商须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

4、运行维护期间，微型水质监测站及相关设施全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

5、成交供应商对水质自动监测站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

微型水质监测站运行维护要求

运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1. 微型水质监测站的日常运行维护；

2. 微型水质监测站的日常质量管理；

3. 微型水质监测站的日常安全管理；

4. 微型水质监测站的监测数据审核、上报；

5. 微型水质监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

6. 微型水质监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、 维修。

7. 微型水质监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保障联网通讯正常。

8. 当仪器出现故障不能及时修复时，在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

运维工作目标

运维期间，成交供应商按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

成交供应商确保提供及时、准确、有效的监测数据，微型水质监测站的运行质量达到以下指标：

1.各项指标监测数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

2.各项指标监测数据有效率达到80%（以小时值计）以上。

3.运维任务完成率100%。

4.异常情况处理率100%。

运维工作要求

1.一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备与试剂整齐摆放、标识清楚；

（2）检查供电、供水、通讯的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证温湿度传感器、空调设备正常工作，仪器运行温度保持在10-30℃，湿度保持在10-90%RH；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，非工作人员未经许可不得开启微型水质监测站机柜门；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）废液集中收集妥善处置；

（7）每次维护后及时填写系统运行维护记录；

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（9）运营期间所需水、电、通讯所需费用由成交供应商负责，及时缴纳水质监测站运行过程中产生的水、电、通讯等费用；

（10）确保数据传输系统运行正常，保证数据传输质量；

（11）配合采购人、质控管理单位进行水质自动监测站质量保证和质量质控工作。随时接受甲方的工作考核及质量考核。

（12）协助做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（13）根据甲方实际工作需要，可增加仪器监测周期频次。

（14）应配置便携式仪器，在需要时用于水质自动站的比对。

（15）每月5日前应提交上月运维报告和质控报告。运维报告内容包括水质自动监测站参数配置、维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果等。质控报告内容包括水质自动监测站名称、仪器配置、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、各监测项目标准溶液浓度、质控结果说明、校准及维护措施数据有效率等。

2.每日系统检查要求

要求至少每天上午和下午两次远程查看水质自动监测站数据，分析水质监测和系统状态数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据仪器分析数据判断水质情况和仪器运行情况；

（3）根据故障报警信号判断现场状况；

（4）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购单位的管理人员，并在2小时内前往现场进行调查，查明原因并在24小时内尽快排除。

3.每周定期巡检要求

每周至少巡视水质自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括。

（1）查看水质自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；水质自动监测站运行环境是否正常；

（2）检查系统各单元的运行状况，保证系统运行顺畅，仪器能顺利完成整个测试过程，有无故障点；

（3）检查水路、气路系统，保证水路/气路无漏水/漏气现象、无堵塞现象，对蓄水部件进行必要的清洗；

（4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（5）检查水质自动监测站的通讯系统，保证水质自动监测站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（6）检查水质自动监测站的试剂，进行必要的更换，更换后必须对仪器进行校准、核查；

（7）检查电极的使用情况，进行必要的保养，更换电解液时必须对仪器进行重新校准；

（8）定期更换仪器备件，更换后必须对仪器进行校准、核查；

（9）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

4.系统各部分运行维护要求

（1）采水系统

采水系统的运行维护对象主要是采水泵、采水管路、固定装置。必须详细列出针对每项进行的维护内容、维护周期及维护方法。

（2）预处理及配水系统

配水系统的检查维护对象主要是配水管路、电动球阀、电磁阀、水泵、蓄水池等设备，必须详细列出每项维护周期及维护的方法。

（3）分析仪器系统

利用每周定期巡检工作，对系统中各监测设备进行必要维护，如药剂更换、常规耗材备件更换、仪器清洗及校正等工作，保证仪器正常运行，分析数据准确。

（4）通讯及控制系统

通讯及控制系统维护主要是对仪器控制系统和通讯系统进行检查维护，以免造成通讯中断，影响通信质量；数据库应能安全、可靠地保存数据。

（5）辅助系统

对系统的其他单元进行必要的检查和维护：温湿度、清洗设备、防雷设备、空调备和仪器的供电情况、系统防火防盗设施等。

5.日常运行维护记录

建立水质自动监测站维护档案，将水质自动监测站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

（1）水质自动监测站基本情况信息表

需包含水质自动监测站所在流域及水体名称、水质自动监测站名称、水质自动监测站地址、经纬度、上下游污染情况、支流汇入情况、运维单位、站房面积、采水方式、取水口与岸边距离、取水口到站房距离、通讯方式、监测项目、设备型号及出厂编号、生产商、仪器分析原理等信息。

（2）水质自动监测站运行维护记录表；

（3）水质自动监测系统仪器设备维修记录表；

（4）水质自动监测系统备品备件管理记录表；

（5）水质自动监测站主要消耗材料使用登记表；

（6）水质自动监测系统仪器资料保管清单；

（7）废液处置记录表。

记录废液处置时间、处置方式、处置量、处置经手人（运维人员）、处置单位等信息。

6.质控措施技术指标和要求

（1）对自动监测设备提供数据的真实性、准确性、可靠性和连续性负责；确保数据有效率达到90%以上。

（2）每天上午和下午通过运营监管软件远程查看水质自动监测站运行数据和状态参数。发现异常现象，运维人员及时赶赴现场进行维护，及时在数据平台填报故障情况。对每日监测数据上传情况，设备运行状态，异常数据情况、仪器故障时间段及采取的相应措施进行记录。

（3）每日10时前完成站点前日所有小时监测数据审核，形成监测数据审核日志。

（4）针对国标法水质自动监测站，高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮应每24小时至少进行1次零点核查和跨度核查；每月至少进行1次多点线性核查。

（5）常规五参数、COD/高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮应每月进行一次实际水样比对。

（6）常规五参数每周进行一次标样核查。

（7）更换试剂（清洗水除外）后，应进行校准。

（8）当监测仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

（9）当监测仪器长时间停机恢复运行时应进行多点线性核查和集成干预检查。

7.应急维护要求

（1）发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报采购人。

（7）设备出现故障，对出现的仪器故障应做到24小时内解决出现的问题，如问题不能排除，在48小时内无法修复的，应采用备用仪器替代发生故障的仪器。

微型水质自动监测站建设要求

本项目需新建设1个微型水质自动监测站，包括水质自动监测站现场基础施工建设、系统集成、安装调试等。

通用技术要求

（1）操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）供电要求

设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

（3）使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

（4）试剂供应

需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（5）通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

分析仪器基本功能要求

（1）应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

（2）应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

（3）应具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

（4）应具有自动清洗功能。

（5）应具备智能量程选择功能和远程控制功能。

（6）应具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（7）应具有异常信息记录、上传功能，如超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（8）应具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（9）应具有仪器开门时间和次数的记录；

（10）应具有试剂余量监控及预警，能够精确到试剂余量可以维持的监测频次；

（11）应具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（12）应具备1小时1次的监测能力；

（13）高锰酸盐指数、氨氮、总磷水质在线分析仪器具备关键参数界面显示、智能量程选择、仪表测量倒计时、手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、手动/自动跨度核查、实时数据图形显示功能。

常规五参数在线分析仪技术要求

1、温度技术指标

1)	测定方法：热电阻/热电偶

2)	量程：0～60℃，可调

3)	准确度：±0.2℃

4)	重复性：≤0.3℃

5)	MTBF：≥720 h/次

6)	响应时间：≤30s。

2、pH技术指标

1)	测定方法：玻璃电极法

2)	量程：0～14pH，可调

3)	准确度：±0.1pH

4)	重复性：≤0.05pH

5)	漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH

6)	MTBF：≥720 h/次

7)	响应时间：≤30s

8)	温度补偿精度：±0.1 pH

9)	实际水样比对试验：±0.1 pH

3、电导率技术指标

1)	测定方法：电极法

2)	量程：0~200 mS/cm，可调

3)	准确度：±1%

4)	重复性：±1%

5)	零点漂移：±1%

6)	量程漂移：±1%

7)	响应时间（T90）：≤30s

8)	温度补偿精度：±1%

9)	MTBF：≥720 h/次

10)	实际水样比对试验：±1%

4、溶解氧技术指标

1)	测定方法：荧光法

2)	量程：0～20 mg/L，可调

3)	零点漂移：±0.3 mg/L

4)	量程漂移：±0.3 mg/L

5)	重复性：≤±0.15mg/L

6)	响应时间（T90）：≤60s

7)	温度补偿精度：±0.3 mg/L

8)	MTBF：≥720 h/次

9)	实际水样比对试验：±0.3 mg/L

5、浊度技术指标

1)	测定方法：光散射法

2)	量程：0～4000NTU，可调

3)	重复性：±2%

4)	零点漂移：±3%

5)	量程漂移：±3%

6)	线性误差：±5%

7)	MTBF：≥720 h/次

8)	实际水样比对试验：±10%

高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

1)	测量原理：高锰酸钾氧化-滴定法

2)	测量范围：0~20mg/L；20~200mg/L(可扩展)；

3)	检出限：≤0.1mg/L

4)	零点漂移：±5mg/L

5)	量程漂移：±5mg/L

6)	定量下限：≤0.5mg/L

7)	葡萄糖试验：±5%

8)	模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

9)	▲监测仪试剂仓采样整体模块化设计，统一更换；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能）。）

10)	▲具备自动停止计量功能，以防监测仪计量液位失效时，计量液体腐蚀仪表；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

11)	▲监测仪具备仪表自检功能，能够检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

12)	▲监测仪具有剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

13）▲通过了电磁兼容性认证（EN 61326、EN IEC 61000、EN 61010）。（投标文件中须提供相关测试报告或者证书复印件。）

氨氮水质自动分析仪技术要求

1)	测量原理：水杨酸分光光度法；

2)	测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）；

3)	示值误差：± 8.0%（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 5.0%（标液浓度为5.0 mg/L时）；± 3.0%（标液浓度为8.0 mg/L时）

4)	定量下限：0.15mg/L；

5)	检出限：0.05mg/L；

6)	重复性：≤2%；

7)	24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；

8)	24h高浓度漂移：≤1%；

9)	最小维护周期：≥168h/次

10)	记忆效应: ± 0.3 mg/L(标液浓度为2.0 mg/L时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为8.0 mg/L时)

11)	实际水样比对试验: ≤0.2 mg/L(水样浓度<2.0 mg/L), ≤10.0%(水样浓度≥2.0 mg/L)

12)	模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

13)	▲监测仪试剂仓采样整体模块化设计，统一更换；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

14)	▲具备自动停止计量功能，以防监测仪计量液位失效时，计量液体腐蚀仪表；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

15)	▲监测仪具备仪表自检功能，能够检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

16)	▲监测仪具有剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

17）▲通过了电磁兼容性认证（EN 61326、EN IEC 61000、EN 61010）。（投标文件中须提供相关测试报告或者证书复印件。）

总磷水质自动分析仪技术要求

1)	测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

2)	测量范围：0～200 mg/L（可扩展）；

3)	重复性：≤±5%；

4)	准确度：±10%；

5)	零点漂移：±5%；

6)	量程漂移：±10%；

7)	定量下限：0.015mg/L

8)	检出限：≤0.01mg/L

9)	平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

10)	实际水样比对测试：≤±10%；

11)	模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

12)	▲监测仪试剂仓采样整体模块化设计，统一更换；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

13)	▲具备自动停止计量功能，以防监测仪计量液位失效时，计量液体腐蚀仪表；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

14)	▲监测仪具备仪表自检功能，能够检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

15)	▲监测仪具有剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

16）▲通过了电磁兼容性认证（EN 61326、EN IEC 61000、EN 61010）。（投标文件中须提供相关测试报告或者证书复印件。）

总氮水质自动分析仪技术要求

1)	测定方法：	碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法

2)	测量范围：	0~200mg/L（可扩展）

3)	重复性：	±10%

4)	准确度：	±10%

5)	零点漂移：	≤±5%

6)	量程漂移	：≤±5%

7)	定量下限：0.15mg	/	L

8)	直线性≤±10.0%

9)	平均无故障连续运行时间)：≥1440 h/次

10)	模拟输出及通讯：模拟输出、RS232/ RS485；

11)	▲监测仪试剂仓采样整体模块化设计，统一更换；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

12)	▲具备自动停止计量功能，以防监测仪计量液位失效时，计量液体腐蚀仪表；（投标文件中须提供省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能））

14)	▲监测仪具备仪表自检功能，能够检测关键部件如版本、计量电压、测量电压等是否工作正常。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

15)	▲监测仪具有剂瓶避光功能、试剂条码功能、试剂瓶盖单向阀功能、试剂瓶色环功能。（投标文件中须提供省级及以上计量检定部门出具的检测报告复印件（检测报告中需体现此功能截图））

16）▲通过了电磁兼容性认证（EN 61326、EN IEC 61000、EN 61010）。（投标文件中须提供相关测试报告或者证书复印件。）

系统集成要求

1.采样单元技术要求

投标人中标后须经过与水站所在地方主管部门协商后，根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

（1）取水口位置一般应设在河流凸岸（冲刷岸），不能设在河流（湖库）的漫滩处，避开湍流和容易造成淤积的部位，丰、枯水期,离河岸的距离不得小于10m；

（2）河流取水口不能设在死水区、缓流区、回流区；

（3）取水点与站房的距离一般不应超出300m，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响；

（4）枯水季节采水点一般水深不小于1m，采水点最大流速一般低于3m/s。

2.配水及预处理要求

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

配水单元包括原水的静置沉沙、精密过滤及配水等。原水经取样单元的粗级过滤后经过沉砂装置，经过缓冲和静置沉沙约半小时后；再经过精密过滤送入样水杯供分析仪表使用。

为保障供水管路的畅通，采用清洁水为管路的清洗，并辅助除藻等清洗方式。

为防止泥沙沉积物、吸附物和藻类繁衍对监测水样的二次污染，配水系统应有自动/手动清洗和反吹功能，并且具有自动/手动的近程/远程控制功能，清洗包括站对房内部管路（内清）和外部采水管路的清洗（外清）。

3.控制单元

控制单元主要完成水质自动监测系统的控制、数据采集、存储、处理与传输通讯等工作，能连续反映水质变化情况，准确及时捕捉污染事故排放并发出预警信号；采集的数据应能自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并能主动上传至中心平台。

（1）功能要求

1)	能够现场/远程设置系统的采样周期（1-24次/天）。

2)	可调节连续、间歇或紧急取样等多种方式。

3)	现场自动控制运行，实现无人值守。包括采、配水单元、管路清洗单元的运行自动控制， 以及仪器校准和同步启动等的自动控制。

4)	显示各单元设备的工作状态及参数。

5)	系统与仪器可进行时间同步，确保中心站软件、子站控制系统、仪器三者的时间一致。实时显示各仪器的状态、当前监测值等。

6)	当工控机停电或者损坏不运转的时候，整个系统仍然能正常存储数据和通讯。

7)	工控机数据存储具有向上备份功能。

8)	系统具有自动清洗、实时通讯、数据处理等功能，可对各单元设备的控制参数进行远程控制。

9)	数据自动采集、处理及传输，中心站可到数据库中下载实时或历史数据。

10)	可接受和执行中心服务器发送的远程质控命令，实现系统自动化质量控制，如平行样测试、标样核查、加标回收测试等，并根据质量控制结果和调试检测结果对本子站仪器运行状态和性能进行初步评判，能显示和保存历史评判结果与数据依据。

11)	系统设置具有开放性，系统响应远程中心站的对现场各种参数的状态显示，可根据权限自行设置有关参数，进行参数修改和控制功能等。

12)	可接受和执行中心服务器发送的系统控制命令，系统控制命令包括远程调取工控机历史数据、重启或停止控制系统、修改仪器或系统采样周期、启动紧急监测、日期时间修正等。

（2）硬件设备技术参数

工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥4GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | I/O接口标准配置 | 不少于2个以太网口，不少于4个USB口，不少于4个串口 |

可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

4.数据采集与传输单元

数据采集与传输采用以无线通讯（4G或以上）或有线通讯，并可接入虚拟专用网络数据传输方式，一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率可按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，功能满足《HJ 915-2017 地表水自动监测技术规范》要求。

5.辅助单元

辅助单元应包含UPS不间断电源、试剂冷藏单元、恒温制冷系统、自动留样设备、稳压电源、废液单元。

（1）配备UPS采用优质产品，额定容量≥1KVA，具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护等功能；

（2）应配备试剂冷藏单元，保证需冷藏的化学试剂处于4±2℃低温保存；

（3）应配备恒温制冷系统，整体控制系统温度，使空间温度调整至适宜温度。

（4）应配备自动留样设备，应具备管径大、流速快的特点，能有效避免管路堵塞。

（5）应配备稳压电源及废液单元，稳压电源功率大于3KW；废液单元应满足实现将水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，防止污染周围环境和影响水质。

6.户外一体化机柜站房要求

1）基本要求

（1）整个柜体占地面积约为1平方米；

（2）一体化柜具有密闭性能、防水防冲击性能，满足GJB870-90有关要求，柜体整体防护等级达到IP55以上；

（3）一体化柜配置环境监控功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升一体化站的安全性，减少意外发生，保障设备的运行。

（4）柜内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉；

（5）柜体整体具有耐腐蚀性能：外表面喷塑专用防锈漆，具有很好的防锈、防腐、抗盐雾性。

（6）柜体配置集成空调，自动调节柜内温度，保证柜体内部在室温环境下，满足系统及仪表对温度的要求；

（7）给排水：从附近引入自来水（自来水的瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米），自来水管宜采用PPR双热熔复合管或UPVC给水管；排水管采用UPVC管材，粘接连口，并应有坡度，实施有组织排水;排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位，设在采水点下游或市政排水官网。

（8）供电：从附近引入220V交流电至一体化柜位置，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零等相关要求。

（9）防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。

（10）通讯：敷设光纤或ADSL有线网络进入集成柜位置，或采用无线网络通讯。

2）辅助设施要求

（1）站房包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分，保证水站系统长期、稳定运行。

（2）外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。

（3）现场地基：采用混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米。遇软弱地基时做相应的地基处理。地基位置及高度考虑抵御50年一遇洪水，若户外小型站需建在斜坡上，使用混凝土基础+构造柱+水泥基座。

（4）站房外地面要求平整，周围干净整洁，有利于排水，并有适当绿化，配套防鼠、防虫措施。在站房外设置防护栅栏、遮阳防雨棚，设置门锁何相关警示标志。

3）供电要求

（1）供电负荷等级和供电要求按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。

（2）从附近引入220V电至一体化柜位置，现场必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零等相关要求。

（3）电源线引入方式符合国家相关标准，穿墙时采用穿墙管。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）。

（4）电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

4）给排水要求

（1）站房根据仪器等对水质、水压和水量的要求设置给水系统。

（2）站房内具备条件的可引入自来水（或井水）。自来水的水量瞬时最小流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米。

（3）站房的总排水排入采水点的下游，排水点与采水点间的距离大于20米。各类试剂废水按照危废管理要求单独收集、存放和储运，并统一处置。

5）通讯要求

（1）站房网络通讯建设以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式选择至少两家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。

（2）均满足水质自动监测站的分析数据与运行日志信息的传输要求。

6）安全防护要求

（1）站房耐火等级符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。

（2）站房内使用的材料需为耐火材料。

考核要求

采购人管理部门组织开展运维服务质量考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人管理部门可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

1、监督管理

（1）成交供应商承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同。

2、考核办法

采购人每期运维结束后对成交供应商运维服务质量考核。考核采取百分制、整体考核的方式，成交供应商提供运维工作报告，对维护工作进行汇总，由采购人管理部门根据考核评分表进行考核评分。

考核评分表

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源配备（30分） | 1 | 人员配备 | 10 | 需符合招标要求，否则扣10分 |  |  |
|  | 2 | 办公场所、车辆配备 | 10 | 1、配备专用的运维车辆，否则扣10分 2、运维人员应按照规定使用运维车，未经采购人同意，私自使用车辆从事非运维工作的，每次扣1分 |  |  |
|  | 3 | 备品备件 | 10 | 1、每月提供备品备件清单，缺失一次扣1分 2、每月清点，备件存有数量低于本招标文件要求的，每项每次扣1分 |  |  |
| 二、日常维护（45分） | 4 | 现场端监控设备运行环境 | 2 | 现场操作人员应保持站房内的卫生和整洁，并严格按所在企业的安全生产要求进行操作，未进行定期清洁维护的，每个点位（次）扣1分 |  |  |
|  | 5 | 现场巡检频次情况 | 10 | 每个水质自动监测站必须按要求进行定时巡检，并做好巡检记录，未按时巡检或做好相关记录，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 设备维护、保养情况 | 10 | 设备维护、保养频次应符合规范要求，检查时不符合要求的或者被投诉且查实的，一次扣1分 |  |  |
|  | 7 | 质控工作完成情况 | 5 | 每个水质自动监测站必须按要求实施质控工作，并做好质控记录，未按时实施质控工作或做好相关记录，每次扣0.5分 |  |  |
|  | 8 | 操作人员熟练程度 | 5 | 根据现场操作人员的回答准确性、操作规范性、现场处理问题能力等进行判断，视情况酌情扣分。 |  |  |
|  | 9 | 各级部门检查通报情况 | 10 | 各类检查、考核、审计发现重大问题的一次扣5分，被通报批评的扣10分 |  |  |
|  | 0 | 驻点运维人员考勤 | 3 | 在一个考核周期内驻点人员缺勤、迟到、早退次数超过3人次的扣1分 |  |  |
| 三、运维成效（25分） | 11 | 故障响应与修复情况 | 10 | 需符合招标要求，结合监控中心平台统计，每一起超时未响应扣1分，每一起超时未修复故障的扣0.5分，在一个考核周期内10分扣完为止 |  |  |
|  | 12 | 监测数据捕获率 | 5 | 在中心监控平台上统计整个考核周期的监测数据捕获率，监测数据传捕获率70%~80%，扣2分，传输有效率60%~70%，扣4分，低于60%，扣5分 |  |  |
|  | 13 | 监测数据有效率 | 5 | 在中心监控平台上统计整个考核周期的监测数据有效率，监测数据有效率70%~80%，扣2分，传输有效率60%~70%，扣4分，低于60%，扣5分 |  |  |
|  | 14 | 运维台账 | 5 | 在一个考核周期内统计，检查备品备件出入库、现场巡检维护、现场处理故障等记录，运维记录不全的发现一次，扣1分 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |

注：监测数据捕获率为所有站点单独统计后求平均值，单个站点监测数据捕获率=系统实际接收数据数量/系统应接收数据数量×100%，由于其它第三方因素（停产停运、关停搬迁、监控中心断电、通信运营商网络故障等客观因素）导致的数据缺失，成交供应商提交说明材料，由采购人管理部门确认后可剔除出系统应接收数据数量。

3、运维费用核算方法

（1）当期考核分≥90分，正常支付，不扣减；

（2）70分≤当期考核总分＜90分，扣减当期应支付运维费用的1%-20%；具体扣减规则为：当期考核分每低1分对应扣减1%，例如，当期考核总分为89分扣减1%，当期考核总分为88分扣减2%，以此类推。

（3）当期考核总分＜70分，扣减当期应支付运维费用的50%，并且采购人有权解除合同。

（4）在服务期限内，若乙方原因造成不良影响的(如上级部门检查不合格、通报等) 甲方有权扣除当期运维款项金额的10%。

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须内容完整且签章完备。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价明细表及分析说明见附件。

2.4投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料：具有有效的营业执照等（附证书的扫描件）。

2.5联合体协议书（如有时）

2.6采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.7投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章资格审查及评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖投标人公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

项目编号： 项目编号

货币单位： 人民币元

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价： （小写： ） 1套微型水质自动监测站费： （小写： ） 运维费： （小写： ） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 投标有效期 | 60天 |
| 响应文件份数 | 正本： 壹 份； 副本： 贰 份； |
| 其他事项声明 |  |

投标人公章：             （电子签章）

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标总价为（大写）：                 （其中运维费：        、1套微型水质自动监测站费：           ）。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限：两年。

3、投标有效期： 60日历天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中做出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

投标报价明细表及分析说明（格式自拟）

备注：报价清单仅供参考，供应商可根据自身投标方案进行调整。

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照等（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

3.5联合体协议书（若有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）    自愿组成 联合体牵头单位[***]及联合体成员[***]（联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.            （某成员单位名称）为联合体牵头单位。

2.联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。联合体成员单位均承担履约连带责任，即一方无法履约的，另一方必须承担无限连带责任，确保工程顺利完工。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.联合体协议书一式      份，联合体成员和采购人各执     份。

牵头单位名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

联合体成员名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

服务承诺书

致：______ （采购人）

根据贵方招标编号为______的____________项目的招标文件要求，为保质保量顺利完成该项目，我方从服务质量、工期、人员投入、设备投入、售后服务等方面作出承诺：

服务质量承诺：我方承诺按照招标内容及要求开展工作，以国家相关技术标准及国内外通行技术规范为指导，以现场实际情况、委托方提供的相关资料、数据、图件等为基础，经过专业分析与判断编制工作方案。根据确定的工作方案组织开展现场勘查、采样、数据分析及风险评估等工作，保证项目各阶段成果质量满足要求且通过专家评审。

工期承诺：我方一旦中标，将立即开始工作部署，保证在优于项目工期要求的时间内完成项目。

人员投入承诺：根据项目要求，我方承诺一旦中标，按照工作进度和工作要求，成立由项目负责人、技术负责人以及各部门组成的项目领导小组，保证项目所需人员投入，按期完成工作内容，并根据需要聘请技术顾问，项目组要自觉接受有关部门的检查和监督，包括项目实际执行情况、各类资料的齐全程度和质量情况以及工作进展、质量管理等。

设备投入：根据项目要求，我方承诺一旦中标，按照工作量，自行准备工作所需的各项软硬件设备，积极投入各种项目实施所必须的设备，以保证项目顺利实施。

售后服务承诺

我方承诺在向采购人提交集成成果后，根据采购人的请求，为采购人提供项目后续服务。具体包括：

a.按业主及专家要求对项目服务过程中产生的所有成果进行修改或提炼，以满足相关方要求；

b.服务期限内按采购人相关要求提供环境管理建议。

项目提炼成果：根据生态环境部地下水污染管控修复试点工作要求，总结提炼项目调查成果，包括但不限于调查技术、管控修复技术、先进设备应用、地下水管控修复体系等，形成可复制可推广经验、技术总结。

特此承诺。

投标人名称：                        (加盖电子公章)

法定代表人或委托代理人：           （电子签名/签章）

日期：  2025年    月     日

3.6采购需求响应表（格式自拟）

3.7对照第三章 资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。