常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市中医医院静脉用药调配中心自动化设备维保服务采购项目

项目编号/包号：JSZC-320400-LKJS-G2025-0019

采 购 人：常州市中医医院

采购代理机构：江苏龙控建设管理有限公司

二〇二五年十二月

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	43

- 投标邀请

# 公开招标公告

项目概况 常州市中医医院静脉用药调配中心自动化设备维保服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年1月4日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-LKJS-G2025-0019

2.项目名称：常州市中医医院静脉用药调配中心自动化设备维保服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：69.9万元/3年，项目最高限价：69.9万元/3年

5.采购需求：

对本院静脉用药调配中心自动化设备一批进行年度维保，具体内容详见采购文件服务要求。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

响应方应具有：设备安装、调试、维修、技术服务及软件开发、信息系统运行维护资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月12日至2025年12月19日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年1月4日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘查现场与标前答疑：本项目不组织，如有需要，请自行勘查。

2.投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年12月22日中午11：30前以书面形式提交至招标人或江苏龙控建设管理有限公司（注：① 提交文件须加盖投标单位公章；② 文件时间以招标人或代理机构收到时间为准；否则招标人或代理机构有权拒收。）

3.本项目需要落实的政府采购政策：无。

4.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

4.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

4.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

4.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

4.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

4.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

4.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市中医医院

地址：常州市和平北路25号

联系人：钱先生

电话：0519-8989 6913

2.采购代理机构信息

名 称：江苏龙控建设管理有限公司

地 址：常州市钟楼区茶花路300号（创投大厦三楼310室项目管理部）

联系方式：0519-8201 8263

3.项目联系方式

项目联系人：冷佳鑫 联系电话：0519-8201 8263

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 1.本项目总价应包括为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 1.采购人信息 名称：常州市中医医院 地址：常州市和平北路25号 联系人：钱先生 电话：0519-8989 6913 2.采购代理机构信息 名 称：江苏龙控建设管理有限公司 地 址：常州市钟楼区茶花路300号（创投大厦三楼310室项目管理部） 联系方式：冷佳鑫0519-8201 8263 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ☑成交投标人 收费标准：代理费按成交金额的0.8%收取。按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：该费用应在领取成交通知书时支付至江苏龙控建设管理有限公司账户。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人只可以对本项目的其中一个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在招标文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏龙控建设管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一 资格审查程序

## 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一 评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______/________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：___/__

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 项目总体认识 | 10 | 针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维修保养范围和维修保养计划清晰合理等比较：对项目总体认识全面深刻，对设备维修保养工作把握准确，有全面的系统性、经济性和完全响应性得10分； 对项目总体认识较全面，对设备维修保养工作规范可行、较响应采购人要求得7分； 对项目总体认识一般，对设备维修保养工作基本合理、基本响应采购人要求得3分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 日常维护方案 | 12 | 针对本项目的日常维护方案 对项目总体认识全面深刻，对设备维修保养工作把握准确，有全面的系统性和完全响应性得12分； 对项目总体认识较全面，对设备维修保养工作规范可行、较响应采购人要求得8分； 对项目总体认识基本正确，对设备维修保养工作基本合理、基本响应采购人要求差得5分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 维修保养程序 | 9 | 针对本项目提出的维修保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维修保养服务监督管理机制的比较： 程序清晰规范高效、支援服务力量强、维修设备工具储备多更换及时、预防措施具有合理化建议、管理机制规范合理清晰责任明确得9分； 程序规范合理、有规范的支援服务、维修设备工具具有一定的储备、预防措施较合理、管理机制规范合理得6分； 程序规范、有支援服务、维修设备工具基本满足需求、预防措施和管理机制较合理简单得3分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 培训方案 | 5 | 针对本项目维保期间需进行基本问题解决操作方法培训提供培训方案， 方案全面、合理，具有针对性，具备可执行性的得5分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得3分； 方案较一般得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 应急预案 | 7 | 针对本项目的应急预案及质量保证措施方案比较 应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高得7分； 应急预案服务基本满足采购要求、具有合理化建议，有一定的可行性得5分； 应急预案服务满足采购需求但较简单，可行性一般得3分； 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 质量管控方案 | 7 | 针对本项目提出的质量管控制度、实施方案、专业团队（包括项目负责人，责任售后服务工程师，软件硬件技术支持，备件管理团队，客服团队）等进行比较： 方案全面、合理，具有针对性，具备可执行性的得7分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得5分； 方案较一般得3分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 20 | 供应商提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类型设备维保合同及对应的院方签字维护保养证明材料，有1份得4分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件及对应的院方签字维护保养证明材料并加盖公章，否则不得分 |
| 3.2 | 人员 | 5 | 供应商具备初级工程师职称资格人数每人得0.5分，最高得3分； 具备中级及以上的工程师人数每人得1分，最高得2分； | 提供职称资格证书及供应商为其缴纳的近3个月社保证明，并加盖公章，否则不得分 |
| 3.3 | 团队 | 5 | 供应商对本项目配备专职维护服务团队人员大于15 人得5分，14-8人得3分，7-4人得1分；不符合或不提供不得分。 | 提供相应证明材料及供应商为其缴纳的近3个月社保证明，并加盖公章 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、项目概况

常州市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合性中医医院。我院静脉用药调配中心（PIVAS）于2020年5月投入试运行，率先在我市启用了全套智能化系统，集自动化、信息化、智能化于一体，为全院近30个病区的住院患者提供更安全有效的成品输液。我院PIVAS所使用的自动化设备为苏州艾隆科技股份有限公司提供，设备维保于2025年11月30日到期，为保证设备的正常运行与科室的正常工作，需进行维保服务的采购。

二、服务要求

▲1、维保设备清单

| 部门 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静配中心 | 智能统排机 | IRON-TP200 | 2台 |
|  | 圆形分拣机 | IRON-FJ30 | 1台 |
|  | 自动盘点机 | IRON-Autosum-3600s | 2台 |
|  | 全流程核对系统（PDA） | IRON-PDAS | 57台 |
|  | PIVAS管理系统 | 标准版 | 1套 |
| 急诊药房 | 智能存取机 | IRON-240D | 2台 |
|  | 智能调配机 | IRON-108 | 1台 |
|  | 麻精药品管理机 | IRON-MJ09 | 1台 |
|  | 发药智能视觉核对系统 | IRON-AutoCheck | 1套 |
|  | 自动传输带 | 双层+循环 | 2套 |

▲1.1供应商对上述标的设备提供全保服务，包括定期维护、紧急维修、现场检修等，即涵盖以上设备的全部人工和零部件及相关软件维护、升级，包括所有差旅费、技术服务费等费用。

▲1.2投标人需是设备制造厂商指定的售后维修维护服务商（提供设备制造厂商的售后维修维护服务的授权证明），或能提供兼容标的设备的零配件和服务。

2、标的设备维保服务内容：包括定期维保（定期保养和预防性维护）、紧急维修和软件更新。

3、定期维保：包括定期保养和预防性维护

（1）供应商应具有相应资质，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展自动化药房智能设备维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。负责本项目的所有维修工程师需经过维保设备制造厂商原厂考核合格，具备履行合同所需的设备和专业技术能力证明材料并颁发合格证书,合格证书须在有效期内。

▲（2）供应商应出具设备的维修保养方案，确保设备在服务期间开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年365天，按每年18天计算）每超过一天，该设备服务期限延长两周。

（3）每月不少于1次进行设备的定期维保，以保持设备稳定、安全与良好的运转状态。保养开始前，供应商将提供一份定期保养计划给甲方，开始前5个工作日正式通知甲方保养时间。保养计划见下表。

| 设备名称：统排机/存取机/调配机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 | 每次 | 间隔 |
| 旋转模组 | 1 | 导向组合 | 检查支臂是否弯曲变形； | ● |  |
|  | 2 |  | 检查定位销固定螺母是否有松动；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） | ● |  |
|  | 3 |  | 检查导向铁轮运动时是否与偏架轨道磨擦异常； | ● |  |
|  | 4 | 链条 | 检查限位固定销是否有异常； | ● |  |
|  | 5 |  | 检查销钉两端塑料轮的开口销是否有异常； | ● |  |
|  | 6 |  | 检查两侧塑料轮是否有磨损导致松动； | ● |  |
|  | 7 |  | 检查销钉是否有磨到内轨道的痕迹； | ● |  |
|  | 8 |  | 检查链条两边同等的张紧； | ● |  |
| 传动模组 | 9 | 主轴 | 检查主轴固定螺丝是否有松动；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） | ● |  |
|  | 10 |  | 检查固定主轴的轴承固定顶丝及限位螺母是否有松动；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） | ● |  |
|  | 11 | 电机 | 检查固定电机的螺丝及驱动大齿轮的螺丝，保证大齿轮与电机驱动齿轮在同一立面； | ● |  |
|  | 12 | 齿轮 | 点动设备连续运转3分钟，在侧面观察传动机构齿轮运转是否有跳齿； | ● |  |
| 润滑保养 | 13 | 偏架内轨道 | 清理，并重新加注专用润滑脂； |  | ● |
|  | 14 | 内轨道链条 | 清理，并重新加注专用润滑脂； |  | ● |
|  | 15 | 齿轮链条 | 清理，并重新加注专用润滑脂； |  | ● |
|  | 16 | 导向组合固定销连接处 | 检查是否有异响，加注专用机油； |  | ● |
| 储药模组 | 17 | 箱斗 | 相斗清洁，检查是否变形； | ● |  |
|  | 18 |  | 相斗之间间隙控制在10mm，两侧保持水平平行； | ● |  |
|  | 19 |  | 固定箱斗螺丝是否有松动；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） | ● |  |
|  | 20 | 储药格 | 储药格清洁，检查是否损坏；必要时进行更换 | ● |  |
| 控制模组 | 21 | 变频器 | 拆卸外壳，对散热风扇定期进行清洁保养检查，6月/次，1年/次更换风扇 |  | ● |
|  | 22 | 原点开关 | 用金属感应接近开关20次，检查信号输入点灯变化是否正常； |  | ● |
| 控制模组 | 23 | 射灯 | 检查40个射灯是否能够正常点亮，照射位置是否偏移，并进行调整； | ● |  |
|  | 24 | 编码器 | 运动时，观察脉冲值有无变化，检查编码器码头和码盘咬合是否松动错位； | ● |  |
| 控制模组 | 25 | 触摸屏 | 任意点触10次，测试触控是否准确，进行校准操作； |  | ● |
|  | 26 | 电控箱 | 用仪表测量外部入电是否缺项，正常值范围：AC380V±10%； |  | ● |
|  | 27 | 电控箱 | 用仪表检测交流接触器线圈及触点吸合工作是否正常； |  | ● |
| 5S整理 | 28 | 设备内 | 检查设备内部地面，是否有漏药，清理清洁； | ● |  |
|  | 29 | 设备外 | 出药台面及外观蒙皮油污清理清洁； | ● |  |
| 数据备份维护 | 30 | PLC | PLC程序的读取，备份及维护； |  | ● |
| 性能测试 | 31 | 走层定位 | 检查12层箱斗运行脉冲位置是否与出药平台平行，若有偏移，进行详细脉冲位调整；必要时，可重新进行平层校准； |  | ● |
|  | 32 | 噪音监测 | 设备运行过程中产生的噪音不得高于70分贝 |  | ● |
| 安全测试 | 33 | 急停 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常； | ● |  |
|  | 34 | 光幕 | 感应光幕20次，检查光幕信号输入点灯变化是否正常； | ● |  |

| 设备名称：圆盘分拣机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 保养内容 | 每次 | 间隔 |
| 输入模组 | 1 | 检测传感 | 检查到位传感器是否灵敏和支架是否紧固；检查反光板支架是否紧固，是否有脱落或被打碎 | ● |  |
|  | 2 | 输入皮带线 | 检查皮带线运动偏移磨损，张力是否适中，调节从动轴端两侧的张紧螺丝 | ● |  |
|  | 3 | 滚动电机 | 正反方向点动测试10次是否正常，是否异响 | ● |  |
|  | 4 | 扫描枪 | 软件检查扫描枪是否正常读码，有无误触发现象 |  | ● |
| 传输模组 | 5 | 传输皮带线 | 检查皮带线运动偏移磨损，张力是否适中，调节从动轴端两侧的张紧螺丝；是否有卡药 | ● |  |
|  | 6 | 检测传感 | 检查到位传感器是否灵敏和支架是否紧固；检查反光板支架是否紧固，是否有脱落或被打碎 |  | ● |
|  | 7 | 皮带电机 | 检查同步带运动偏移磨损，张紧是否适中，同步轮顶丝是否松动；检查同步轮与电机支架之间距离（最小距离1mm） | ● |  |
|  | 8 | 漏斗 | 检查漏斗螺丝，支架是否固定，漏斗是否正常掉药，是否卡药 | ● |  |
| 分选模组 | 9 | 分选皮带线 | 检查皮带线运动偏移磨损，张力是否适中，调节从动轴端两侧的张紧螺丝 | ● |  |
|  | 10 | 分选皮带电机 | 检查同步带运动偏移磨损，张紧是否适中，同步轮顶丝是否松动；检查同步轮与电机支架之间距离（最小距离1mm） | ● |  |
|  | 11 | 到位传感器 | 检查到位传感器是否灵敏和支架是否紧固；检查反光板支架是否紧固，是否有脱落或被打碎 |  | ● |
|  | 12 | 转台 | 检查电机与减速机固定螺丝是否松动，上下2个转台与减速机之间是否有间隙，进行调整 | ● |  |
| 数据备份维护 | 13 | PLC | PLC程序维护备份 |  | ● |
|  | 14 | 伺服驱动器 | 详细参数设置检查、校对和二次备份 |  | ● |
| 安全测试 | 15 | 急停 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常 | ● |  |
| 整体测试 | 16 | 分拣定位 | 检查分拣过程中是否卡输液袋或掉到桶外，打开调试软件界面，在页面底部找到对应卡药窗口，微调位置参数 |  | ● |
|  | 17 | 输液分拣 | 手动测试30个分拣机位置，每个位置至少测试10袋水 |  | ● |

| 设备名称：贴签机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 | 每次 | 间隔 |
| 入料模组 | 1 | 皮带电机 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 2 | 电机同步轮同步带 | 检测电机与同步轮是否固定，同步带与同步带是否张紧，有无打滑现象 | ● |  |
|  | 3 |  | 检测皮带快速夹是否松动，是否推到位 | ● |  |
|  | 4 | 透明皮带 | 检测透明皮带是否夹紧，运动是左右是否跑偏，有无摩擦 |  | ● |
|  | 5 | 照相机 | 检测照相机是否拍照清晰，焦距是否对准 |  | ● |
|  | 6 | 补光灯 | 检测补光灯光亮是否均匀，有无损坏 | ● |  |
|  | 7 | 触发照相传感器1 | 检测传感器和反光板安装是否紧固，传感器是否灵敏，有无盲区 |  | ● |
|  | 8 | 入料定位模板 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 9 |  | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 |  | ● |
|  | 10 |  | 检测运动机构是否卡顿，导轨需要涂润滑油 |  | ● |
|  | 11 |  | 检测导轨2端传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
| 输入模组 | 12 | 皮带电机 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 13 | 皮带 | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑，皮带是否跑偏 |  | ● |
|  | 14 | 编码器 | 检测编码器安装位置是否紧靠皮带，有无跳齿现场 | ● |  |
| 导入模组 | 15 | 导入模块 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
| 导入模组 | 16 | 导入模块 | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 |  | ● |
|  | 17 |  | 检测运动机构是否卡顿，导轨需要涂润滑油 |  | ● |
|  | 18 |  | 检测导轨2端传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
| 导入模组 | 19 | 导入辅助皮带 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 20 |  | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 |  | ● |
|  | 21 | 导入辅助皮带 | 检测运动机构是否卡顿，导轨需要涂润滑油 | ● |  |
| 核对模组 | 22 | 照相机 | 检测照相机是否拍照清晰，焦距是否对准 |  | ● |
|  | 23 | 补光灯 | 检测补光灯光亮是否均匀，有无损坏 | ● |  |
| 核对模组 | 24 | 触发照相传感器2 | 检测传感器和反光板安装是否紧固，传感器是否灵敏，有无盲区 |  | ● |
| 贴签模组 | 25 | 打印机升级模块 | 检测伺服电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 26 | 打印模块 | 检测打印机是否正常打印，打印是否清晰，用99%酒精清洁打印头 |  | ● |
|  | 27 | 剥离组件 | 检查剥离组件胶辊是否有破损、残胶，用酒精清除残胶，轴承是否有异响和损坏。 | ● |  |
|  | 28 | 贴签模块 | 检测贴签位置是否准确，有无偏差 | ● |  |
| 第二核对模组 | 29 | 扫描枪 | 检测扫描枪是否正常打开关闭，正常读取数据，正常返回数据 |  | ● |
|  | 30 | 触发扫码传感器 | 检测传感器和反光板安装是否紧固，传感器是否灵敏，有无盲区 |  | ● |
| 抚平模组 | 31 | 抚平模块 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 32 |  | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 | ● |  |
|  | 33 |  | 检测同步轮传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
| 导出模组 | 34 | 导出模块 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 35 |  | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 | ● |  |
|  | 36 |  | 检测运动机构是否卡顿，导轨需要涂润滑油 |  | ● |
|  | 37 |  | 检测导轨2端传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
| 分选模组 | 38 | 分选台模块 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 39 |  | 检测同步轮和同步带是否松动，打滑 | ● |  |
|  | 40 |  | 检测运动机构是否卡顿，导轨需要涂润滑油 |  | ● |
| 分选模组 | 41 | 分选台模块 | 检测导轨2端传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
|  | 42 | 分选板模块 | 检测步进电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，是否存在风险。声音不得大于70分贝 |  | ● |
|  | 43 |  | 检测电机与联轴器是否松动，联轴器塑料件是否变形 | ● |  |
|  | 44 |  | 检测联轴器与分选板连接是否紧固 | ● |  |
|  | 45 |  | 检测分选板2端传感器是否正常工作，焊接线是否虚接 |  | ● |
| 数据备份维护 | 46 | 伺服驱动器参数维护 | 检测设定和备份 |  | ● |
|  | 47 | 数据库备份 | 先备份数据库，删除表格内不用数据 |  | ● |
| 安全测试 | 48 | 急停 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常； | ● |  |
| 整体测试 | 49 | 贴签测试 | 正常输液袋贴签20个（错误率0） |  | ● |
| 打印机 | 50 | 胶辊 | 需要用98度以上酒精擦拭清洁，不能使用尖锐或锋利的道具进行处理，避免造成机构损坏 | ● |  |
|  |  | 剥离组件 | 需要用98度以上酒精擦拭清洁，不能使用尖锐或锋利的道具进行处理，避免造成机构损坏 | ● |  |
|  |  | 打印头 | 需要用98度以上酒精擦拭清洁，不能使用尖锐或锋利的道具进行处理，避免造成机构损坏 | ● |  |
|  |  | 回卷机构 | 定期检测回卷轴是否晃动，检查电机皮带是否松动，回卷轴轴承定期加润滑脂。 |  | ● |

4、预防性维护：

对圆盘分拣机等日常使用频率较高，易发生硬件破损的设备，每四个月进行预防性维护，防止出现故障导致停机。维护计划见下表。

| 序号 | 预防性维护计划 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分：每四个月原厂售后工程师（原厂培训授权）对圆盘分拣机上分选模块和下分选模块进行，拆卸、检测、润滑、以及对损耗部件轴承、轴、基座等进行预防性更换。 | 每四个月一次 |
| 2 | 电气部分：每四个月原厂售后工程师（原厂培训授权）对电控盘线路检查、传感器检测、交直流电压测量、plc模块检测、网络模块检测、扫描模块检测 |  |
| 3 | 软件部分：每四个月原厂售后工程师（原厂培训授权）对上位机软件优化清理、电脑主机清灰检测、上位机与plc通讯检测 |  |

5、紧急维修：

（1）当有故障发生时，供应商接到医院保修电话后，应在1小时内响应，2小时到达现场，故障紧急抢修为每天24小时，每年365天不间断，以保证设备的正常使用，本地应常驻售后维修工程师1人。

（2）供应商应提供专业工程师或原厂培训的特约维护队伍来进行现场检修服务。

（3）为保证设备正常运行，当设备零部件老化或损坏须更换时，需设有备件库及保证备件可在48 小时内运抵现场更换，不得另收材料费、人工费、零件费等。

6、配套应用软件应及时更新，并根据常州市中医医院使用情况提出的更新要求，维保单位应安排软件工程师进行软件更新优化，以更好的满足工作需求，不得另收费用。

7、供应商应持续对各设备性能进行优化与改进，以满足医院药房各项工作的需求。

三、相关要求

（一）报价要求

本项目实行固定总价包干。其报价应包括但不限于整个项目服务过程中零配件、耗材、易损件、交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等为本项维保服务所支出的各项应有费用。响应报价除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，或合同条款中另有规定外，投标供应商所报价格在投标、合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）安全要求

1.成交供应商必须切实做好各类安全工作，维保过程中发生的一切安全事故均由成交供应商自行负责。

2..供应商在维保过程中，必须切实做好各类安全工作并加强作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。维保过程中发生的一切安全事故均由供应商承担一切经济和法律责任。

3.供应商在维保过程中，应加强对维保设备及其它设施设备的安全保护，如保养过程中造成设备损坏、其它设施设备受损，供应商负责照价赔偿。

四、付款方式

合同一年一签，合同生效后，成交供应商提供正式发票，合同签订满六个月，经甲方考核合格在10个工作日内支付每年维保费用的100%。

# 第六章   拟签订的合同文本

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务:为标的医疗设备（见附件）提供全生命周期的运维服务（包括维修、巡检、保养、质控等）包括人工费及所有零配件；标的设备数字化管理（包括数字医工、物联绩效 、大屏展示、效率分析、效期管理、评审质控等；配备驻场工程师  名。乙方根据招标文件(编号:     )和乙方提供的响应文件承担与项目有关的所有服务。

第二条 合同价格

本期合同价格（人民币，下同）：     （¥   元）

本合同价格包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员(包括工资和补贴)、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

如清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为供应商提供的优惠,供应商须完成本项目的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

服务期限:三年，合同一年一签。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:

(1)招标文件(编号:       )

(2)乙方提供的响应文件;

(3)成交通知书:

(4)甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

合同一年一签，合同生效后，成交供应商提供正式发票，采购人半年内向供应商支付当年度维保费100%。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价20%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虛假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价20%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同-经签订，乙方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，乙方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地人民法院提起诉讼;

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自   年  月  日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲方叁份、乙方壹份，代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲   方：                           乙   方：

单位名称（章）：                     单位名称（章）：

单位地址：                          单位地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

2025年   月   日                    2025  年   月    日

见证方

代理机构（章）：

经办人：                     电  话：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致： 江苏龙控建设管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

### 4  投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏龙控建设管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

注：授权委托人须为投标单位正式员工具有社保机构出具的投标单位为其缴纳社会基本养老保险的近三个月缴纳凭证（2025年9月-2025年11月）

### 7  政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元/3年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元/3年

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 10  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应逐条据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 12  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 13  项目实施方案等

包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

### 14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 15  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 16  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料