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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]受南京市生态环境监测监控中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就全市生态环境监测规范化建设实验室及现场应急仪器设备采购（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0127
2.项目名称：全市生态环境监测规范化建设实验室及现场应急仪器设备采购
3.预算金额：1899.8万元（分包1：455万元；分包2：371.5万元；分包3：207.3万元；分包4： 376.5万元；分包5：430万元；分包6：59.5万元）
4.最高限价：本项目设定最高限价为1891.6万元（分包1：452.8万元；分包2：369.8万元；分包3：206.3万元；分包4： 375.5万元；分包5：427.9万元；分包6：59.3万元）。
5.采购需求（简介）：由南京市生态环境监测监控中心开展全市生态环境监测规范化建设实验室及现场应急仪器设备集中带量采购。本项目分六个分包进行采购，分别为：分包1：实验室大型分析仪器；分包2：实验室前处理及辅助设备；分包3：现场监测及采样仪器；分包4：现场检测及辐射仪器；分包5：车载应急执法仪器；分包6：重点环境应急装备。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：760天（质保期限730天 ，交付期限最长30天）
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）本项目特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年6月17日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市生态环境监测监控中心          
地  址：南京市建邺区中和路98号    
联系人：王先生 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-83630532 
2.交易中心
地　址：南京市建邺区江东中路265号  　　　　　　　　　　　
联系人：马老师                             
联系电话：025-68505961  

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.评标
21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]25.1 无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6 未通过符合性审查的。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标条款
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3 因重大变故采购任务取消的。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。
26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.货物（包含与货物相关的服务）的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式为南京市生态环境监测监控中心，联系地址：南京市建邺区中和路98号 ，联系人：王先生，联系电话：025-83630532 。
交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。  
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金（注：保函有效期覆盖全部质保期）。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。
8.1.2 全部设备安装调试完毕且验收合格后，按以下节点支付进度款：1、本项目采购的设备中，属于“规划化建设资金（产品清单中备注为资金来源A）”的设备款项于2024年度内支付至合同总额的95%，2、属于“专项资金-生态环境监测能力建设资金（产品清单中备注为资金来源B）”的设备，于2025年第二季度内支付至合同总额的95%；
8.1.3 质保期满后付清尾款。
8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为深入落实省生态环境厅关于印发《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》的通知（苏环办〔2023〕124 号） 精神，高质量推动我市生态环境监测机构规范化建设，最终形成“市区统筹、结构优化、运行高效、争创一流”的监测工作格局，实现全市生态环境执法监测和应急监测能力全覆盖目标。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）建设目标
完成市生态环境监测监控中心2024年环保专项-生态环境保护专项中生态环境监测基础装备能力建设、市级重点环境应急装备配备与省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案中的市生态环境监测监控中心市本级规范化建设工作。
（四）集中带量采购
由南京市生态环境监测监控中心作为采购人开展集中带量采购，实际使用单位包括采购人及鼓楼区、玄武区、雨花台区、秦淮区、建邺区分中心。采购人与实际使用单位根据采购结果分别与所需产品的中标供应商签订采购合同。
产品清单中数量为预估，合同实施过程中如采购人或实际使用单位对于数量提出的调整，中标供应商应当完全响应。相应的合同金额的增、减按照投标报价中产品单价执行。
（五）项目分包情况
本项目分六个分包进行采购，分别为：
分包1：实验室大型分析仪器；
分包2：实验室前处理及辅助设备；
分包3：现场监测及采样仪器；
分包4：现场检测及辐射仪器；
分包5：车载应急执法仪器；
分包6：重点环境应急装备；
1、投标人可以自主选择任一个或多个分包投标。
2、同一投标人只能中标分包1和分包2其中一个分包，同一投标人只能中标分包3、分包4、分包5以及分包6其中一个分包。
3、同一投标人中标分包1和分包2其中一个分包的可以兼中分包3、分包4、分包5以及分包6其中一个分包。
3、 产品清单
分包1：实验室大型分析仪器
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	三重四极杆气相色谱质谱联用仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1
	台套
	1900000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源A

	2
	单四级杆气相色谱质谱联用仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1
	台套
	900000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	3
	高效液相色谱仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1
	台套
	650000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	4
	电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1
	台套
	1100000
	
	工业
	货物
	资金来源A



分包2：实验室前处理及辅助设备
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	万分之一分析天平
	2
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	2
	纯水制备装置
	2
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	3
	紫外-可见光分光光度计
	1
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	4
	水浴锅
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	5
	漩涡混匀器
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	6
	样品冷藏储存装置（玻璃门）
	4
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	7
	自动蒸馏仪
	1
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	8
	大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统（含苏玛罐清洗、自动配气、移动工作站、固定工作站、预浓缩及自动进样系统）
	1
	台套
	980000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源B

	9
	有机样品提取装置（索式提取仪）
	1
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	10
	翻转式振荡器（含零顶空单元）
	1
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	11
	冷原子吸收测汞仪
	1
	台套
	250000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	12
	程控定量封口机（含2台隔水式培养箱、1台高压蒸汽消毒锅、1台生物显微镜及彩色标签制作设备）
	1
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	13
	全自动固相萃取仪
	1
	台套
	300000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	14
	全自动快速溶剂萃取仪
	1
	台套
	400000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	15
	热脱附仪
	1
	台套
	400000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	16
	全自动液液萃取仪
	1
	台套
	80000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	17
	有机全自动标准溶液配置仪
	1
	台套
	200000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	18
	紫外灯
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	19
	全玻璃蒸馏装置
	1
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	20
	电热板
	1
	台套
	2000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	21
	浊度计
	6
	台套
	7000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	22
	热解析仪
	1
	台套
	250000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	23
	超净工作台（预估10米、按米报价）
	8
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	24
	六联无菌杯式抽滤装置
	1
	台套
	45000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	25
	生物安全柜
	1
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源B



分包3：现场监测及采样仪器
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	环境空气综合采样器（用于环境空气TSP/PM10/PM2.5采样和气态污染物（含VOC）采样）
	6
	台套
	40000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	2
	加长烟尘采样枪
	1
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	3
	烟气黑度图
	3
	台套
	2000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	4
	智能综合校准仪（用于烟尘烟气采样器、大气综合采样器、VOC采样器等流量校准和烟尘仪压力、烟气温度等校准，内置罗茨流量计，外置皂膜流量计）
	2
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	5
	便携式流速测量仪
	5
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	6
	溶解氧测定仪
（现场用）
	2
	台套
	15000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	7
	土壤采样器及样品冷藏储存装置
	1
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	8
	标准气体配气装置（稀释配气仪）
	2
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	9
	全球定位系统（北斗）
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	10
	底泥取样器
	1
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	11
	现场样品车载冷藏箱
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	12
	气袋采样系统（含采样箱、采样泵等）
	3
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	13
	气象五参数测定仪（风速、风向、温度、湿度、雨量、气压等气象参数测量）
	3
	台套
	80000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	14
	高温温度计
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	15
	户外供电电源
	6
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	16
	便携式抽滤装置
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	17
	卡盖式采水器
	2
	台套
	3000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	18
	便携式气相分子吸收光谱仪（含移动工作站、用于快速测定水中的硫化物、氨氮、硝酸盐氮等）
	1
	台套
	210000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源B

	19
	不锈钢控泥斗
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	20
	机场噪声测试仪器（含移动工作站及统计平台）
	4
	台套
	80000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	21
	离心机
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	22
	沥青烟枪
	2
	台套
	8000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	23
	降尘桶、降尘架（各5个）
	1
	台套
	2000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	24
	含振动功能噪声仪（1级声级计）
	2
	台套
	16000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	25
	便携式浊度计
	2
	台套
	2000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	26
	氧化还原电位仪
	3
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	27
	烟尘多功能取样管（金属滤筒，油雾采样）
	1
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	28
	便携式红外气体分析器（CO）
	1
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	29
	高倍望远镜
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	30
	便携式X射线
荧光分析仪
	1
	台套
	150000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	31
	臭氧校准仪（含零气发生器）
	1
	台套
	35000
	
	工业
	货物
	资金来源B



分包4：现场检测及辐射仪器
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	深井采样器
	2
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	2
	水样保存箱
	2
	台套
	2000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	3
	便携式水质多参数测定仪
	1
	台套
	40000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	4
	便携式测汞仪
（含移动工作站）
	1
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	5
	便携式重金属测定仪（含移动工作站）
	1
	台套
	120000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	6
	便携式吹扫捕集及固相萃取装置
	1
	台套
	600000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	7
	生物毒性检测仪
	1
	台套
	40000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	8
	手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪
	1
	台套
	70000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	9
	细菌快速检测仪
	2
	台套
	6000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	10
	苏玛罐
	30
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	11
	苏码罐采样阀
	4
	台套
	15000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	12
	便携式傅里叶红外分析仪（含移动工作站）
	1
	台套
	700000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源B

	13
	气体检测管
	3
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	14
	防爆对讲机
	2
	台套
	5000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	15
	救护装备箱（水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等） 
	4
	台套
	6000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	16
	综合场强仪
	1
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	17
	工频场强仪（含移动工作站）
	1
	台套
	150000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	18
	金属探测器（手持式）
	1
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	19
	土壤、气溶胶、气碘、水、生物等采样器材
	1
	台套
	200000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	20
	源容器
	1
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	21
	个人辐射防护器材
	2
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	22
	应急通讯设备
	2
	台套
	10000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	23
	便携式γ能谱仪（含移动工作站）
	1
	台套
	220000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	24
	标准化大气应急采样装备箱（含大气采样器及必要的辅助器材箱）
	2
	台套
	20000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	25
	应急工作箱（含便携式电脑、便携式打印机、执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源等）
	2
	台套
	30000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	26
	应急便携式测油仪（含移动工作站）
	1
	台套
	230000
	
	工业
	货物
	资金来源A

	27
	智能烟尘/烟气(SO2\NO\NO2\CO\O2)测试仪
	1
	台套
	120000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	28
	紫外烟气分析仪(含移动工作站)
	1
	台套
	200000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	29
	臭氧分析仪（含移动工作站）
	1
	台套
	100000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	30
	臭氧校准仪
	1
	台套
	90000
	
	工业
	货物
	资金来源B



分包5：车载应急执法仪器
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	车载ICP-MS分析系统（含载具使用）
	1
	套
	1300000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	2
	红外气体遥测仪（含载具使用）
	1
	套
	2500000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源B

	3
	红外热成像气体泄漏检测仪
	1
	套
	500000
	
	工业
	货物
	资金来源B



分包6：重点环境应急装备
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价报价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	无人机及航拍数据分析系统
	1
	台套
	348000
	核心产品
	工业
	货物
	资金来源B

	2
	个人防护包
	5
	台套
	25000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	3
	易燃易爆气体报警装置
	1
	台套
	12000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	4
	有毒有害气体检测报警装置
	2
	台套
	49000
	
	工业
	货物
	资金来源B

	5
	便携式氧气检测装置
	2
	台套
	6000
	
	工业
	货物
	资金来源B


注：资金来源A：规范化建设资金；资金来源B：专项资金-生态环境监测能力建设资金。

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
分包1：实验室大型分析仪器
	序号
	产品名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	三重四极杆气相色谱质谱联用仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1.基本配置要求
1.1气相色谱主机	1套
1.2进样口	2个
1.3质谱接口	1个
1.4质谱主机	1套
1.5分流平板	2个
1.6自动进样器（含进样针6支）	1套
1.7大容量通用捕集阱	2个
1.8石墨密封垫圈	3包
1.9进样口衬管不粘连 O 形圈，	3个
1.10进样口隔垫（11 mm，50/包），	3包
1.11螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装，100/包，	3包
1.12泵油	1瓶
1.13低能量EI源灯丝	2个
1.14毛细色谱柱7根（非极性MS柱2根、中等极性MS柱2根、极性柱1根、VOC  MS柱（30m、60m）2根）
1.15数据处理系统	1套
1.16操作电脑 1套
1.17 A3彩色激光一体机 1套；
1.18 一小时延时供电UPS电源1套（15kv）；
1.19 移动工作站1套
1.20氢气发生器1套
2.技术性能指标
2.1气相色谱
2.1.1气相色谱技术要求
2.1.1.1保留时间重现性：<0.0008 min。
2.1.1.2峰面积重现性<0.5%RSD。
2.1.1.3不小于7英寸彩色电容触摸屏。
2.1.1.4具有浏览器用户界面功能。
2.1.1.5仪器和耗材健康跟踪（警报通知）功能
2.1.1.6在耗材使用、跟踪和更换警报方面均可确保GLP合规并避免计划外停机
2.1.2柱温箱
2.1.2.1柱温箱温度：室温以上5-450˚C，可程序升温。
2.1.2.2柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4 min（室温22°C）。
2.1.2.3控温精度：0.1℃。
2.1.2.4温度稳定性：＜0.01˚C/1˚C。
2.1.2.5最高升温速率：120℃／min。
2.1.2.6至少可实现19梯度/20平台程序升温。
2.1.3分流不分流进样口
2.1.3.1最大压力设定范围：0-100 psi。
2.1.3.2全程压力范围内控制精度：0.001 psi。
2.1.3.3流量设定范围：0-1200 mL/min。
2.1.3.4最大分流比：≥12000：1。
2.1.3.5进样口免工具维护，无需工具即可完成进样口维护。
2.1.3.6最高使用温度：400℃。
2.2自动进样器
2.2.1样品位数 ：≥100位 ，
2.2.2进样量范围：0.1～50ul
2.3质谱
2.3.1质量数范围：10-1050 m/z。
2.3.2仪器检测限指标及灵敏度，氦气做载气，IDL(MRM)：≤4 fg，通过1 μL 10 fg/μL的八氟萘标样8次连续不分流进样。
2.3.3  1 μL 100fg/μL八氟萘的信噪比30000:1（ m/z 272 → 222 离子对）
2.3.4分辨率：自动调谐0.4amu，支持手动调谐。
2.3.5碰撞池以氮气、氦气或氩气为碰撞气，有助于节省实验成本。
2.3.6离子源配备双灯丝，提高灯丝寿命。
2.3.7最大离子化能量：140 eV。
2.3.8四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆或金属钼四极杆
2.3.9质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速不小于280 L/S。
2.3.10扫描功能:全扫描（Full Scan）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、多反应扫描模式（MRM）、触发产物离子扫描（tMRM）来解决新污染物中复杂样品的定量。
2.3.11无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。
2.3.12扫描速度：20000 u/s。
2.3.13最高采集速率≥800离子对/秒。
2.3.14碰撞能量：0-60 ev。
2.3.15配备电子轰击电离源(EI)。
2.4数据处理系统
2.4.1软件：气质串接软件，包含未知物解析、解卷积功能。
2.4.2通用谱库。
2.4.3支持自建谱库，可根据自身应用，建立个性化谱库。
2.4.4 具有保留时间锁定功能。通过软件自动调整载气压力参数，锁定目标化合物。
2.5 移动工作站
2.5.1 CPU:i9及以上
2.5.2 内存：16G及以上
2.5.3 硬盘：1T及以上
2.6 氢气发生器
2.6.1氢气流速范围：0-200cc/min。
2.6.2氢气纯度可达：99.9995%。,CO<0.1x10-6, CH4<0.1x10-6，总杂质含量 < 5.5x10-6                                            
2.6.3氢气出气压力：0—100psi，输出氢气压力可手动调节。
2.6.4模块化设计，可以和氮气发生器、零级空气发生器、空压机任意叠放。                  
2.6.5具有低水位报警装置，配备自动进水泵，自动进纯水，无需加碱液。                                     
2.6.6纯水进入电解池之前，先经过去离子柱处理，确保水的纯度，延长电解池寿命。 

	2
	单四级杆气相色谱质谱联用仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1.基本配置要求
1.1气相色谱仪主机	1套
1.2进样口	2套
1.3质谱接口	1套
1.4四级杆质谱仪主机	1套
1.5 EI离子源	1套
1.6分子涡轮泵	1套
1.7机械泵	1套
1.8仪器安装工具包	1套
1.9色谱柱	9根（非极性MS柱2根、中等极性MS柱2根、极性柱1根、VOC MS柱（30m、60m）2根）
1.10气体捕集阱	1套
1.11手拧柱螺帽	2套
1.12进样口隔垫，衬管，石墨垫圈，分流平板、2ml样品瓶	各3包
1.13仪器专用电脑	1套
1.14仪器操作软件和移动工作站及配套终端输出设备1套
1.15气体纯化系统	1套
1.16自动进样器含进样针6支	1套
1.17 一小时延时供电UPS电源1套（10kv）；
1.18 移动工作站1套
1.19氢气发生器1套
2.技术性能指标
2.1 气相色谱仪
2.1.1柱箱
2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温
2.1.1.2升温速率：最大升温速度≥100˚C/min，温度设定分辨率：0.1℃
2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C≤240秒  
2.1.1.4控温准确性：0.01℃
2.1.2流路控制系统
2.1.2.1最大压力设定范围：≥100psi 
2.1.2.2压力设定精度：≤0.001psi
2.1.2.3流量设定范围：0-1000mL/min
2.1.3分流/不分流毛细管柱进样口
2.1.3.1压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定，最大压力≥100psi
2.1.3.2压力设定精度：0.001psi
2.1.3.3温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，温度步进调节控制精度≤1ºC 
2.1.4可通过USB端口更新
2.1.4.1可查看和设置各种方法参数，高效简化使用流程
2.1.4.2可实时查看色谱图采集状态
2.1.4.3内置仪器维护等帮助视频，可随时查看
2.1.5仪器和耗材健康跟踪（警报通知）功能
2.1.5.1在耗材使用、跟踪和更换警报方面均可确保GLP合规并避免计划外停机
2.1.6自动进样器
2.1.6.1样品位数 ：≥100位 
2.1.6.2进样量范围：0.1～50ul
2.2. 质谱仪
2.2.1 具有网络通讯功能，可实现远程操作
2.2.2 面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入
2.2.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却
2.2.4 质量数范围：1.5-1090amu，以0.1amu递增
2.2.5 分辨率：单位质量数分辨
2.2.6 质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时
2.2.7 最大扫描速率：12000amu/秒
2.2.8 动态范围：全动态范围为106
2.2.9 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子
2.2.10 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入
2.2.11 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能
2.2.12 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成
2.2.13 离子化能量：140eV
2.2.14 离子源温度：独立控温，150-350℃可调
2.2.15 分析器：整体镀金双曲面石英或全金属钼四极杆
2.2.16 检测器：长效高能量电子倍增器
2.2.17 真空系统：针对氦气（He）抽速为255L/s涡轮分子泵及2.5m3/hr机械泵
2.2.18气质接口温度：独立控温，100-350℃
2.2.19具有免卸真空还色谱柱功能
2.3 数据处理系统
2.3.1 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。
2.3.2 软件：中/英文可选。
2.3.3 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。
2.4 移动工作站
2.4.1 CPU:i9及以上
2.4.2 内存：16G及以上
2.4.3 硬盘：1T及以上
2.5 氢气发生器
2.5.1氢气流速范围：0-200cc/min。
2.5.2氢气纯度可达：99.9995%。,CO<0.1x10-6, CH4<0.1x10-6，总杂质含量 < 5.5x10-6                                            
2.5.3氢气出气压力：0—100psi，输出氢气压力可手动调节。
2.5.4模块化设计，可以和氮气发生器、零级空气发生器、空压机任意叠放。                  
2.5.5具有低水位报警装置，配备自动进水泵，自动进纯水，无需加碱液。                                     
2.5.6纯水进入电解池之前，先经过去离子柱处理，确保水的纯度，延长电解池寿命。
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	高效液相色谱仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1.基本配置要求
1.1 四元泵1台
1.2 自动进样器（有机）1台
1.3 柱温箱1台
1.4 二极管阵列检测器1台
1.5 荧光检测器1台
1.6 操作软件1套
1.7 液相色谱柱3根（C18两根 C8一根）
1.8 内标三通1只、进样小瓶3包、流动相滤芯2套、废液桶20L 10只
1.9操作电脑 1套；
1.10激光打印机 1套；
1.11一小时延时供电UPS电源1套（10kv）。
1.12移动工作站1套
2.技术性能指标
2.1 四元泵
2.1.1 工作原理：串联双柱塞
2.1.2 通道数量：4个
2.1.3 流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min
2.1.4 最大压力：不低于70Mpa (700 bar, 10100 psi)
2.1.5 压力波动：<0.2 MPa or <1%
2.1.6 流量准确度：±0.1%
2.1.7 流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD
2.1.8 梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）
2.1.9 梯度精密度：< 0.15%SD
2.1.10 泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞
2.1.11 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况
2.1.12 溶剂脱气：内置4通道脱气机
2.1.13 压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关
2.1.14 混合器体积：标配400μL
2.2 自动进样器
2.2.1 样品瓶位：大于200位
2.2.2 进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留
1.2.3 进样体积：0.01~100μL
2.2.4 进样准确度：± 0.5%
1.2.5 进样量精度：<0.25% RSD
2.2.6 交叉污染：不大于0.0004% 
2.2.7 最大耐压：不低于70Mpa (700 bar, 10100 psi)
2.2.8 进样周期：< 8s 
2.2.9 温控范围：选配VC-A12-A-02温控进样器时，4-40℃
2.2.10自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能
2.2.11 进样线性：r>0.99999
2.3 柱温箱
2.3.1 安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。
2.3.3 温控范围：5~85℃
2.3.4 温度准确度：±0.5℃
2.3.5 温度稳定性：±0.05℃
2.3.6 容量：最多2支色谱柱，最长30cm
2.3.7 升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃
2.3.8 降温速率：典型值15 min 从 50℃降温至20℃
2.3.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
2.3.10 管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。
2.3.11 温度精度：0.1℃	
2.4 二极管阵列检测器
2.4.1 二极管数：1024
2.4.2 波长范围：190-800 nm
2.4.3 波长准确度：± 1 nm
2.4.4 波长精密度：± 0.1 nm
2.4.5 分辨率：~0.6 nm
2.4.6 带宽：1~100 nm
2.4.7 通道数：8 + 3D UV 光谱扫描
2.4.8 灯：氘灯、钨灯 
2.4.9 数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz
2.4.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
2.4.11 噪声：< ±6 µAU 在254 nm 
2.4.12 漂移：< 1 mAU/h 在254 nm
2.4.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）
2.4.14 光谱全扫描： 具备
2.5 荧光检测器
2.5.1 光源：闪烁氙灯
2.5.2 脉冲频率: 支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）
2.5.3 扫描模式：激发、发射、同步扫描
2.5.4 激发波长：200~630nm 
2.5.5 发射波长：265~650nm
2.5.6 带宽：激发和发射都是20nm
2.5.7 通道数：1个
2.5.8 波长准确度：±2 nm
2.5.9 波长精密度：±0.2 nm
2.5.10 最大数据采集频率：100Hz
2.5.11 灵敏度：拉曼S/N: >550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100当扣除背景噪声时
2.5.12 流通池温控：室温+15 ℃ to 50 ℃
2.5.13 激发发射波长切换时间：小于250ms
2.6 软件
2.6.1 数据库：支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。
2.6.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现双向控制、命令选项和详细的事件追踪。
2.6.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，实现快速浏览。
2.6.4 图形化功能：无需将数据导出到Excel里进行图形化处理
2.6.5 动态数据处理：用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。
2.6.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。
2.6.7 数据报告：支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。
2.6.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。
2.6.9 无需用户自行调整积分参数
2.6.10 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，
2.6.11 可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。
2.6.12 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。
2.6.13 支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。
2.7 移动工作站
2.7.1 CPU:i9及以上
2.7.2 内存：16G及以上
2.7.3 硬盘：1T及以上
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	电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样器、移动工作站、固定工作站、一小时以上延时供电UPS电源）
	1.基本配置要求
1.1 电感耦合等离子体质谱仪主机（含大于150位自动进样器,操作软件）  1套
1.2 循环冷却水机  1套
1.3 1升冷却剂 6瓶
1.4仪器调试溶液  1套
1.5两年耗材配置：
1.5.1排废液管和进样泵管  各3包
1.5.2进样毛细管和内标泵管  各3包
1.5.3采样锥垫片 2套
1.5.4超锥O型圈及螺丝  2套
1.5.5 石英矩管  1套
1.5.6 镍采样锥  1套
1.5.7镍截取锥   1套
1.5.8超截取锥1套/嵌片30套
1.5.9石英喷射管 1套
1.5.10内标加入器  1个
1.5.11 屏蔽矩和屏蔽板(如使用此耗材的，无此结构可不配)20套。
1.6电脑打印机各1套
电脑配置要求：i5及以上CPU/16GB内存/500G以上硬盘/20”液晶/WINDOWS 10操作系统，黑白激光打印机 
1.7一小时延时供电UPS电源1套（10kv）
1.8移动工作站1套
2.技术性能指标
2.1.仪器工作环境
2.1.1工作环境温度： 15-30℃；
2.1.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；
2.1.3电源：单相200-240V ，50 Hz；
2.2仪器硬件与性能要求
整体结构：电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为串级四极杆质谱仪，而非普通的单四极杆质谱仪。由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、圆柱形四极杆碰撞反应池（如果是八极杆或者非圆柱形的四极杆，需在碰撞反应池前加配具有1 amu质量数分辨率的圆柱形四极杆）、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。
2.3进样系统：
2.3.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。
2.3.2无需在雾室与炬管之间使用传输管。
2.3.3全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。
2.3.4进样系统配置质子流量计等相关装置，可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100倍。
2.3.5进样系统配置质子流量计等相关装置，可通入氧气，实现100%有机样品的直接进样分析。 
2.3.6全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。
2.4射频发生器：
2.4.1高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30 MHz。                                                                                            2.4.2采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术。
2.4.3等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。
2.5接口：
2.5.1为实现对离子射束紧凑控制，接口大于等于三个锥（同时需提供30套嵌片作为耗材备用）。
2.5.2为保证基体耐受性，采样锥口径要求 ≥ 1.1 mm。
2.5.3截取锥要求必须 ≥ 0.8 mm。
2.5.5采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。
2.6四极杆离子偏转器：
2.6.1四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。
2.6.2  90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。
2.6.3离子透镜彻底免维护。
2.7四极杆碰撞反应池：
2.7.1具有轴向加速的圆柱型四极杆碰撞反应池系统。
2.7.2 四极杆除了低质量数切割，还能进行高质量数的切割，能进行10个质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果。
2.7.3具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。
2.7.4气体控制：质量流量计控制的碰撞反应气。
2.7.5单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。                                                                  
2.8四极杆质量分析器：
2.8.1质量范围：1-285 amu.
2.8.2分辨率：0.2-2.0 amu连续可调。
2.8.3驱动频率 ≥ 2.5 MHz。
2.9检测器： 
2.9.1动态线性范围10个数量级。
2.9.2长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。
2.10真空系统：
2.10.1四级真空系统。
2.10.2关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。                                          
2.12仪器整体性能
2.12.1灵敏度：
低质量数：≥ 80M cps/ppm；
中质量数：≥200M cps/ppm；
高质量数：≥ 180M cps/ppm 
2.12.2随机背景： ＜ 1 cps (220amu)
2.12.3氧化物离子　(CeO+/Ce+) ≤ 2.5%， 
2.12.4双电荷离子(Ce2+/Ce+)  ≤3.0 %
2.12.5检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt
2.12.6短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换），长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）。
2.12.7同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比， RSD＜0.08％。                                                                                                     2.12.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。
2.13 移动工作站
2.13.1 CPU:i9及以上
2.13.2 内存：16G及以上
2.13.3 硬盘：1T及以上




分包2：实验室前处理及辅助设备
	序号
	名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	万分之一分析天平
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 称重盘1套；
1.3 盘托1个；
1.4 电源装置1套；
1.5 防风罩1个；
1.6 防尘罩1个；
1.7 操作说明书1套。
2.技术性能指标
2.1 可读性：≤0.1mg；
2.2 量程：≥220g；
2.3 重复性：≤0.1mg；
2.4线性偏差：≤0.06mg；
2.5稳定时间：≤1.5s；
2.6秤盘尺寸：≤90mm；
2.7校准方式：内部校准；
2.8显示器：LED触摸屏；
2.9采用耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯、不锈钢和玻璃制成的部件；
2.10防静电涂层玻璃防风罩；
2.11单体传感器；
2.12前置水平泡；
2.13自动检测配件(如打印机、第二显示器)，轻松连接到PC端，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；
2.14可设置数据输出时间间隔；
2.15只需点击屏幕图标，一键选择防震等级；
2.16具备内部校准与调整功能。
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	纯水制备装置
	1.基本配置要求
1.1主机（含主机取水器）1套；
1.2 40L预处理+水箱一体单元1套；
1.3 40L水袋2套；
1.4 预处理柱-1 1套；
1.5 预处理柱-2 1套；
1.6 超纯化柱 2套；
1.7 20L/H双级反渗透模块1套；
1.8 双波长紫外灯管1套；
1.9 物联网管理模块1套；
1.10 0.22μm除菌终端微滤器*1套；
1.11消毒盒*2套；
1.12 安装配件包*1套。
2.技术性能指标
2.1进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准；
2.2处理工艺：双级反渗透+离子交换，无中间水箱，避免带入二次污染；
2.3产水指标：
纯水：电导率＜5μs/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准；
超纯水：电阻率18.2MΩ·cm（25℃），TOC＜5ppb，重金属离子＜0.01ppb，细菌＜0.01cfu/ml，微粒(＞0.2μm)＜1个/ml；
超纯水质符合ASTM D1193-2006(2011)/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准；
2.4产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/h，自动恒产量控制；
2.5设备包括：预处理、水箱、纯化主机，含所有必备耗材；
2.6控制界面：彩色液晶触摸屏+3D旋钮操作，多级菜单界面；
2.7取水流速：逐滴至2L/min，3D旋钮取水控制、取水连续可调；
2.8设备具备纯水、超纯水双取水口；
2.9配备带有高度、角度可调支架的取水臂，取水手柄配置LED指示灯；
2.10定量取水功能，定量精度：≤±1% ；
2.11超纯水质控取水功能，质控功能开启时，水质不合格不能取水；
2.12支持脚踏开关取水人工/自动定量取水，具有独立的脚踏开关接口；
2.13数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据；
2.14 数据存储：具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）；
2.15设备接口：USB、RS485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）；
2.16漏水保护：具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施；
2.17过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示——原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式；
2.18 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放；
2.19系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成；
2.20袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，排水过程无空气引入，无须呼吸滤器；
2.21连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L；
2.22预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具备智能识别芯片，具有可追溯性。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息；
2.23 超纯柱为双柱设计，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用。
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	紫外-可见光分光光度计
	1.系统配置要求
1.1主机1台；
1.2随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1测光方式：单光束；
2.2单色器：自准直；
2.3光栅：≥1200线/mm；
2.4波长范围：190~1100nm；
2.5波长准确度：≤±1nm；
2.6波长重复性：≤0.5nm；
2.7波长扫描速度：快、中、慢；
2.8光源切换波长：340nm；
2.9杂散光：≤0.1%(T)(在220nm处，以Nal测定)(在360nm处，以NaNO2测定)；
2.10光度范围：0.0~200.0%T；-0.301~4.000A；0.000~9999C；
2.11光度准确度：±0.5%T；±0.004Abs（0~0.5A）；±0.008Abs（0.5~1A）；
2.12光度重复性：≤0.2%T；0.002Abs（0~0.5A）；0.004Abs（0.5~1 A）；
2.13基线平直度：≤±0.002A（限S款）；
2.14噪声：100(T%)≤0.2(T%)0(T%)≤0.1(T%)。
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	水浴锅
	1.基本配置要求
1.1主机1台；
1.2随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1显示方式：LED 数码管；
2.2孔数：≥4个；
2.3控温范围：室温+5~100℃；
2.4控温精度：≤±1℃；
2.5温度显示分辩率：≤0.1℃；
2.6内胆尺寸（L×W×H）mm：≥320×300×150。
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	漩涡混匀器
	1.基本配置要求
1.1主机1台；
1.2专用试管架3根；
1.3电源线1根；
1.4使用说明书1份；
1.5合格证1张；
1.6保修卡1份。
2.技术性能指标
2.1显示：独立的LED屏显示运行模式、转速、时间、参数数据等；
2.2周转直径：≥4mm（水平）；
2.3速度范围：500-2800rmp；
2.4时间设置：1min-99h59min。
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	样品冷藏储存装置（玻璃门）
	1.系统配置要求
1.1冷藏柜1个；
1.2随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1制冷方式：直冷；
2.2功率：101-200W；
2.3支持加热除雾；
2.4有效容积：≥300L；
2.5温度范围：0-10℃。
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	自动蒸馏仪
	1.系统配置要求
1.1 全自动蒸馏仪主机1套；
1.2 碳纤维热源6套；
1.3 冷循环水系统1套；
1.4 馏出液定量监控6套；
1.5 500mL双颈圆底烧瓶6支；
1.6 定量控制保护6套；
1.7 防倒吸保护6套；
1.8 真空冷凝管6支；
1.9 硅胶管路1套；
1.10 馏出液管路清洗1套；
1.11 随机工具1套。
2.技术性能指标
2.1要求不小于7寸彩色触控屏幕操作，具备馏出液精度校准菜单；
2.2加热源要求环形碳纤维材质，减少陶瓷热源高温龟裂和容器贴合度差热损失影响；
2.3不少于六组蒸馏通道，各通道加热功率、蒸馏时间、馏出液量等均可自由设定； 
2.4冷凝瓶要求蒸汽导管内置于蛇形管内部的真空隔离结构；
2.5要求冷凝循环水具备温度实时显示、超压报警和缺水报警等保护，温度可调节的恒温冷凝；
2.6馏出液要求时间和液量双重控制收集，馏出液300mL内定量可调；
2.7要求馏出液管路智能倒吸清洗，清洗次数和清洗时间随意开启；
2.8要求冷凝水自动排空保护，自动将冷凝瓶循环水排空，降低绿苔滋生；
2.9参数要求：
2.9.1容器安置架：独立圆底烧瓶安置架和主机侧口塞固定架；
2.9.2防倒吸保护：6组对应独立热源的控制阀；
2.10.3泄压控制：自动泄压，6组对应独立热源泄压阀；
2.9.4升温沸腾时间：8min内；
2.9.5循环水：不小于10L，具有一键换水功能；
2.9.6接收容器：满足容量瓶、烧瓶、比色管、量筒等不同规格容器；
2.9.7废液收集：热源与泄压蒸汽均配套独立废液口，自动收集。
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	大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统（含苏玛罐清洗、自动配气、移动工作站、固定工作站、预浓缩及自动进样系统）
	1.基本配置要求
1.1 大气预浓缩系统主机 1套；
1.2 苏玛罐自动进样器   1套；
1.3 动态除水装置       1套；
1.4 抽气泵             1套；
1.5 117种组份冷阱      1根；
1.6 载气控制附件       1套；
1.7 4根加热取样管线   1套；
1.8 冷阱用O型圈       10个；
1.9 其他用O型圈       10个；
1.10 高精度稀释仪      1套；
1.11 自动稀释仪        1套；
1.12 进口减压阀        1套；
1.13 内标气            1瓶。
2.技术性能指标
2.1 大气预浓缩主机 
2.1.1 具有吸附管水平进样位的功能； 
2.1.2 可以实现自动的将在线采集、气袋、苏码罐内的样品全部在线分流备份到主机的吸附管中，然后可对吸附管样品进行再次分析； 
2.1.3 可以实现吸附管和苏玛罐进行自动连续交替进样，并且该过程无需拆卸进样装置； 
2.1.4 富集模式：电子半导体制冷富集； 
2.1.5 冷阱温度范围是-30/+425℃，避免使用危险的液氮，减少使用费用； 
2.1.6 检测限：＜0.1ppb（进样1L，四级杆SCAN模式），＜10ppt(进样1L，四级杆 SIM模式）； 
2.1.7 交叉污染率＜0.04%； 
2.1.8 配置石英冷阱，填充段内径为2mm，样品进出口内径为0.9mm； 
2.1.9 冷阱中预填充三种以上吸附剂；
2.1.10对VOC保留效率高，适合C2～C44宽范围VOCs 的分析，可扩展应用范围；
2.1.11 冷阱有效填充长度≥ 60mm；
2.1.12 冷阱升温速度：100℃/s，提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾； 
2.1.13 阀的温度范围50～210℃； 
2.1.14 传输线温度：50～250℃；控制精度为1℃； 
2.1.15 样品备份功能：可对关键样品进行自动再收集备份； 
2.1.16 主机内MFC流速：2～249ml/min以上；
2.2 自动进样器  
2.2.1 进样量范围：5ml-15L； 
2.2.2 通过质量流量控制器精确控制采样流速和分流速度，可用于不同浓度样品的分析； 
2.2.3 进样功能：4位罐或气袋进样装置、并具有在线连续进样功能； 
2.2.4 可升级至17位苏玛罐或气袋进样； 
2.2.5 配置高精度流路温控部件和在线内标添加部件，完全符合TO-(14)15分析要求； 
2.2.6 采样管线:从苏玛罐到动态除水装置的管线，管线温度范围:室温～200℃可调；
2.3 在线动态除水装置 
2.3.1 气路控制方式：电子流量控制器来控制流量； 
2.3.2 可以用N2 或干燥空气做为吹扫气体，吹扫流速范围：0～100mL/min； 
2.3.3 配套空石英冷阱：内径尺寸为3.5mm；  
2.3.4 空冷阱温度范围：-30℃～425℃； 
2.3.5 制冷模式：通过电子半导体的制冷模式； 
2.3.6 可以有效的、采用动态方式除去经过的空冷阱的实际样品； 
2.3.7 样品传输管线温度：50～250℃；
2.4 高精度稀释仪 
2.4.1配置要求:标准配置5个流路通道，4路标气和1路稀释气；
2.4.2稀释倍数: 能实现标样ppb至ppt级的稀释，适用于样品罐，无需二级稀释，最终稀释倍数可达5000倍；
2.4.3压力传感器范围：0-60psi；
2.4.4压力设定范围: 0-45psi；
2.4.5 压力精度：±0.25% 压力传感器精确测量压力；
2.4.6体积测量:通过测量压差实现标气体积的测量；
2.4.7流量精度：2% s.p. 使用高精度质量流量控制器(NFC) 和压力传感器作为稀释控制单元，由电脑编程控制；
2.4.8流量重复性：0.1% s.p.；
2.4.9操作模式: 10寸触摸屏操作；
2.4.10稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度、输入方便直观；
2.4.11 内置打印机，稀释结果直接打印，数据可追溯；
2.4.12内部样品流路以及接口必须经过熔融硅惰性化涂覆，以分析硫化物及醛酮类化合物以及包括部分农药残留在内的半挥发性有机物；
2.4.13 尺寸小巧，无需电脑，触摸屏操作，随时安装随时使用；
2.5 自动清罐仪(罐加热)
2.5.1通过控制软件设定的多次充气、抽真空的循环，将采样罐内的压力降至10pa以下，并清除罐内的挥发物及半挥发性有机物和其他杂质，以便采样罐能够重新使用；
2.5.2所有管线、流路和阀区等经过熔融硅涂覆惰性化处理，以保证采样罐清洗过程中无残留和无交叉污染；
2.5.3 四通道对称管路设计，保证每个罐压力一致性；
2.5.4使用无油泵: 干式真空泵；
2.5.5真空泵抽气量：100L/min；
2.5.6清洗中可选择加湿或干气清洗；
2.5.7清洗周期：≤30min（同时4个6L采样罐进行三次抽真空、两次加压、两次排空）；
2.5.8抽真空度：＜10Pa；
2.5.9 四通道独立加热套设计，升温速度快，清洗更效率；
2.5.10加热范围：50-180℃；
2.5.11控温精度：±1℃；
2.5.12 升温速率：120℃/min；
2.5.13 5寸触摸屏控制。所有操作完全集成在仪器控制软件中，便于操作；
2.6. 进口减压阀: 用于TO-15标气和内标样；
2.7. 内标样: 内含1ppm 4种化合物。
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	有机样品提取装置（索式提取仪）
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1试样重量：0.5-15g；
2.2测试数量：≥6个/批；
2.3加热方式：水浴加热；
2.4控温范围：室温~100℃；
2.5控温精度：≤±1℃；
2.6溶剂回收率：≥80%。
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	翻转式振荡器（含零顶空单元）
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 零顶空提取器1套；
1.3 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1样品数：≥6；
2.2取样量：≥2L；
2.3转速：0-90r/min，数显可调；
2.4翻转模式：可正转一段时间间隔几秒再反转一段时间，也可不间断正转或反转；
2.5时间设定：全数字定时，秒、分钟、小时任选ls-99H99m可任意设定；
2.6安全装置：开放式翻转，漏电保护装置，过负载保护装置；
2.7适用容器：2L玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器。
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	冷原子吸收测汞仪
	1.系统配置要求
1.1 主机 1 台；
1.2 自动进样器 1 台；
1.3 试剂托盘 1 套；
1.4 尾气净化装置 1 套；
1.5 废液收集系统 1 套。
2.技术性能指标
2.1 采用连续吹扫气路设计，最大限度避免汞记忆效应对检测结果的影响；
2.2 恒温长、短吸收池多光程技术，根据样品的浓度自动切换选择不同的校正曲线进行定量计算；
2.3 检测过程可对光源漂移和波动进行实时校正；
2.4 定量环温控系统，避免毛细管路试剂接触引起的汞记忆效应；
2.5 状态指示灯功能，具备 4 种可视化状态指示灯颜色提示；
2.6 配备高精度、数控微量气体流量模块，实时监测载气，提高检测分析的稳定性；
2.7 防止汞元素废气对环境二次污染，配备高效率吸附活性炭净化系统，具有颜色指示功能便于判断即时更换；
2.8 无污染废液收集系统，并可实现废液液位实时报警功能；
2.9 样品检出限：≤0.001g/L；
2.10 相对标准偏差（RSD）：≤1% ；
2.11 线性范围：0.005~2 g/L（长吸收池）；2~100 g/L（短吸收池）。
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	程控定量封口机（含2台隔水式培养箱、1台高压蒸汽消毒锅、1台生物显微镜及彩色标签制作设备）
	1.基本配置要求
1.1 程控定量封口机
1.1.1 程控定量封口机（含97孔橡胶垫 2块）    1台；
1.1.2 colitag酶底物法试剂   20次；
1.1.3定量检测盘/定量孔板，97孔   20次；
1.1.4 定量取样瓶100ml  20次；
1.1.5 中文操作说明书、操作视频    1份；
1.2 隔水式培养箱
1.2.1 主机2台；
1.2.2 随机附件2套；
1.3高压蒸汽消毒锅
1.3.1 主机1台；
1.3.2 随机附件1套；
1.4生物显微镜
1.4.1 显微镜 1台；
1.4.2 切片器 1个；
1.4.3 试剂 4瓶；
1.4.4 镊子 1个；
1.4.5 移液管 1支；
1.4.6 标本+玻片 1盒；
1.4.7 孵卵盒 1个；
1.4.8 包装 1个； 
1.4.9 WF10倍目镜 1个；
1.4.10 WF20倍目镜 1个；
1.4.11 2倍增倍镜 1个(已内置在管内）；
1.4.12 手机拍照夹 1个；
1.5 彩色标签制作设备
1.5.1 主机 1台；
1.5.2 数据线 1个。
2.技术性能指标
2.1程控定量封口机
2.1.1 适用对象：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪（耐热）大肠菌群等的检测，配有51孔、96孔、97孔橡胶衬垫；
2.1.2 自动计数功能，可对实验过程及使用次数进行记录；
2.1.3 配置254和366nm双波长暗箱式紫外分析仪及暗箱，以便检查大肠埃希氏菌；
2.1.4 使用寿命：大于5年或50000次；
2.1.5 预热时间：2-3分钟；
2.1.6 封口速度：8-10秒；
2.1.7 噪音：≤48dB；
2.1.8 带有液晶显示屏，内置智能化模块，自动节能功能；
2.1.9 一键排水功能，后置排水孔方便清理封口过程中所造成的漏液；
2.1.10 有清洁窗口，带有检修门，便于清理加热滚轴；
2.1.11 全金属外壳，避免意外引起火灾；
2.1.12 具有睡眠模式，设备通电情况下长时间不用，自动进入睡眠模式，防止温度过高及减少电能损耗；
2.1.13封口完毕后具有自动停机功能。橡胶垫搁架使用后直接翻合上，与机子连成一体，便于运输；
2.1.14环境温度：-10-50℃；
2.1.15电源：AC220V  50Hz。
2.2 隔水式培养箱
2.2.1 电源电压：AC220V  50HZ；
2.2.2 加热方式：水套式；
2.2.3 控温范围：室温+5～65℃；
2.2.4 温度分辨率/波动度：	0.1℃/±0.3℃；
2.2.5 温度均匀度：±0.5℃（测试点为37℃）；
2.2.6 工作环境温度：+5～35℃；
2.2.7 输入功率：450W；
2.2.8 容积：≥50L；
2.2.9内胆尺寸（mm）W*D*H：≥350*350*410；
2.2.10 载物托架：2块；
2.2.11定时范围：0～9999min；
2.3 高压蒸汽消毒锅
2.3.1 内腔尺寸：≥φ300×420×360mm；
2.3.2 提篮尺寸：≥φ280×340mm；
2.3.3 容积：≤29L；
2.3.4 灭菌时间：0-120min；
2.3.5 电源：220V；
2.3.6 功率：2kW；
2.3.7 设计温度：128℃；
2.3.8 设计压力：0.165MPa；
2.4 生物显微镜
2.4.1 可变倍；
2.4.2 单目结构；
2.4.3 倍率：高倍率；
2.4.4 调焦方式：中央调焦；
2.5  彩色标签制作设备
2.5.1 输入电源：内置电池；
2.5.2 支持无线打印；
2.5.3 纸张探测方式：穿透式。
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	全自动固相萃取仪
	1.基本配置要求；
1.1 全自动固相萃取仪主机 1台；
1.2 表面处理进样针套件 2套；
1.3 高精度注射泵（已装入主机） 2套；
1.4 12通阀模组（已装入主机） 2套；
1.5 3ml萃取套件 1套；
1.6 6ml萃取套件 1套；
1.7 废液模块 1组；
1.8 进样针内外壁清洗工作站 1套；
1.9 溶剂瓶套件 8套；
1.10 20位20ml样品和收集套件 1套；
1.12 12位80ml样品和收集套件 1套；
1.13 全自动固相萃取系统工作软件 1套；
1.14 大体积上样套件 1套。
2.技术性能指标
2.1 工作条件
2.1.1 工作温度: 10 - 40 °C；
2.1.2 湿度: 20 - 80 %；
2.1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz；
2.2. 技术规格及要求
2.2.1 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）；
2.2.2 萃取通道：2通道，2个样品同时活化、同时上样、同时洗脱；
2.2.3连续处理样品能力：
2.2.3.1 使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理20个样品；
2.2.3.2 使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理12个样品；
2.2.4 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽；
2.2.5 主机配备2组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换；
2.2.6  2个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min；
2.2.7 ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能；
2.2.8 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封；
2.2.9 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积；
2.2.10 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm；
2.2.11 样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥160mm；
2.2.12 大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，客户仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理2个，可连续处理20个的大体积水样；
2.2.13 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好；
2.2.14 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）；
2.2.15 具有串柱功能，可同时放置40个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于20位15ml或12位60ml。
2.2.16 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分 废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。
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	全自动快速溶剂萃取仪
	1.基本配置要求
[bookmark: _Hlk74861155]1.1 加压流体萃取主机，包含：70L/min高压输液泵一只、4通道溶剂选择与比例混合系统、6组独立开关阀、温度控制系统、萃取液收集系统 1台；
1.2 34mL反应釜套件 6套；
1.3 上部密封圈 6片；
1.4 下部密封圈 6片；
1.5 1000mL溶剂瓶 4只；
1.6 收集管及密封盖 6只；
1.7 滤纸 100张；
1.8 维护工具包：包括滤纸片钩，镊子，内六角扳手3mm，扳手，毛刷 1套。
2.技术性能指标
2.1 工作条件
2.1.1 工作温度: 10 - 40 °C；
2.1.2 湿度: 20 - 80 %；
2.1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz；
2.2. 技术规格及要求
2.2.1 并联高压输液泵：单泵流速0～70mL/min，单泵最大耐压：≥200bar（20MPa）；
2.2.2 溶剂控制器：4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定；
2.2.3 加热炉：标配6孔加热炉一台，一次同时加热6个反应釜；
2.2.4 加热炉温控范围：室温～200℃，控温精度±1℃；
2.2.5 样品通量：可同时处理6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与同品牌浓缩模块兼容使用；
2.2.6 典型工作速度：30 分钟内完成6个样品的萃取（2次循环），高效快捷，实现真正高通量；
2.2.7 反应釜体积可选：支持11mL，22mL，34mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求，应用于各种快速溶剂萃取的方法；
2.2.8 收集架：标配6位不锈钢收集架一个，同时收集6个提取液；
2.2.9 加热方式：采用特定的环抱式加热方式，升温速度快，提高前处理效率；
2.2.10 6通道独立开关，具备≥12个独立阀组进行启停切换，运行时1-6通道可每1个为单位，任意启动或关闭；
2.2.11 安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全；
2.2.12 萃取池自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷；
2.2.13 萃取池密封圈具备使用计次功能，6个通道独立计数，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换，避免密封圈使用情况未知导致样品处理过程中发生漏液现象；
2.2.14 具有氮气自动吹扫功能，可进行吹扫气压的调节，避免样品在反应釜中的转移不完全；
[bookmark: _Hlk107314913]2.2.15 收集架自动抬升，设备运行中，可通过机械结构自动抬升收集架；
2.2.16具备废液排放和报警模块，废液到达所设定液面高度，自动报警，同时能够高效的对挥发性有害气体进行过滤，同时带有无接触液位检测声光报警，防止液体溢出；
2.2.17固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷；
2.2.18 设备具备做样异常后设备的排放位置选择，可根据需要排入收集瓶或废液位，避免样品浪费。
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	热脱附仪
	1.基本配置要求
1.1 热脱附仪主机含不小于50位自动进样器 1套；
1.2 气路控制装置 1套；
1.3 Tenax TA吸附剂的吸附管 10根；
1.4 铝合金密封帽 60个；
1.5 Difflok密封帽 40个；
1.6 液体标样进样附件 1套；
1.7 操作系统 1套；
1.8 20位老化仪 1套；
1.9 惰性不锈钢吸附采样长棒6个；
1.10 预填充三种填料吸附管 20根；
1.11 预填充多种填料石英冷阱 1根；
1.12 预填充Tenax填料石英冷阱 2根。
2.技术性能指标
2.1 第一级解析温度范围：35～425℃ ；控制精度为1℃；
2.2富集模式：电子半导体冷冻富集；
2.3 石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm；
2.4中间吸附剂填充部分长度为60 mm（可填充一种至四种吸附剂）；
2.5对VOC保留效率高，适合C3～C44宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围；
2.6第二级解析最低富集温度：-30℃；
2.7 第二级解析最高解析温度：425℃；控制精度为1℃；
2.8冷阱加热升温速率：≥100℃/s；
2.9  阀的温度范围50～200℃ ；
2.10  传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～200℃；控制精度为1℃；
2.11  管路系统：在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；
2.12气路控制：直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响；
2.13密封帽：自动进样器的脱附管采用微分锁式密封帽，保证样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证样品的密封性，避免污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带微分锁式帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽；
2.14自动进样器不小于50位，自动进样；
2.15自动进样的吸附管采用水平摆放方式，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；
2.17对进样的每根吸附管，都具有自动测漏功能；
2.18冷阱分流出口标配工业标准吸附管收集废气，确保实验室环境安全；
2.19具有自动样品备份功能；
2.20 可升级内标加入装置；
2.21  20位老化仪
2.21.1采用4.3"彩色液晶触摸屏显示，操作直观、简便；
2.21.2 采用内置气体流量计，流量调节方便；
2.21.3  2x10 AB双通道设计，可选A或B通道独立老化，也可同时老化；
2.21.4  最大升温速率：80℃/min；
2.21.5 温度控制范围：室温至0～400℃可调；
2.21.6 温度控制精度：0.1℃；
2.21.7 实时显示温度运行趋线图， 便于温度监控；
2.21.8  6阶程序升温控制，可以满足一些特殊老化要求；
2.21.9 气源没打开下禁止老化程序，防止无载气情况下损坏吸附管；
2.22 大体积固液相萃取棒；
2.22.1萃取棒采用惰性不锈钢材料，坚固耐用；
2.22.2 长度为75mm或55mm规格可选；
2.22.3 萃取棒采用PDMS吸附材料；
2.22.4 萃取棒吸附材料容积为≥60μL。
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	全自动液液萃取仪
	1.基本配置要求
1.1 自动液液萃取仪 1台；
1.2 500ml分液漏斗 6个；
1.3 分液漏斗放置台2个；
1.4 废气净化筒1个；
1.5 废液净化筒1个。
2.基本配置要求
2.1外观尺寸：不小于940*442*560（长*宽*高mm）；
2.2操作方式：液晶触摸屏智能操控；
2.3萃取数量：6通道，单孔单控；单孔功率：40W；额定功率：260W；
2.4萃取方式：封闭内循环，萃取过程自动放气；
2.5清洗方式：一键多路清洗，自动清洗；
2.6萃取时间及过程：0-999秒，0-99次；
2.7萃取强度：强弱可调；
2.8加样方式：手动加样；
2.9分层方式：自动分层，手工放液；
2.10废液处理：自动排废,废液由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理；
2.11废气处理：自动排气，废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。
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	有机全自动标准溶液配置仪
	1.基本配置要求
[bookmark: _Hlk77803211]1.1 主机 (包括XYZ三轴机械臂、双泵控制系统、溶剂选择系统及控制软件)；
[bookmark: _Hlk77803241]1.2 200位半导体控温模块 1套；
1.3 针清洗系统1套；
1.4 不锈钢针组1套；
1.5 100μL高精度注射器1个；
1.6 2.5mL高精度注射器1个；
1.7 2mL×50位样品架4个；
1.8 50mL×18位样品架 1个；
1.9 500μL高精度注射器1个；
1.10 1mL高精度注射器1个；
1.11 Tip枪头脱离装置1套；
2.基本配置要求
2.1 基本参数
2.1.1 硬件要求：具备双注射泵系统搭配2组L型三通阀，通过12通阀切换溶剂，通过三维机械臂及取样针在样品盘移取样品和稀释；
2.1.2 样品位可兼容2ml~100ml标液储备瓶，可兼容离心管，可定制其他管型，兼容性好；
2.1.3仪器同时安装一支标母液泵和一支溶剂泵，双泵均使用溶剂进行填充，母液只储存在定量管中，不进入泵，避免泵内残留导致的交叉污染；
2.1.4平台可同时放置并移取200位2ml色谱瓶、72位50ml离心管或50ml试剂瓶。满足在一个运行方法的过程中，在无任何人为介入的情况下将199种不同样品转移至同一个样品瓶的操作，满足多残留混标配制的位数要求；
2.1.5外置稀释液数量：8通道，具备8个以上外置溶剂瓶，各溶剂通过独立管路和多通阀进行自动切换，单向转移，支持同一制备方法中不同液体样品配制快速连续运行的多溶剂需求；
2.1.6取样终端材质可更换：peek针，不锈钢针，多种材质可选，且可在无任何工具的协助下完成手动进行取样针的更换；
2.1.7 液体处理体积：最小液体处理体积为10uL，满足微量液体处理的要求；
2.1.8针对易挥发的有机试剂可采用具备自动穿刺脱瓶功能的取样终端，避免有机试剂的挥发；
2.1.9 移液器功能：具备移液器模式，在一个方法的运行过程中，仪器可在无任何人为介入的情况下，根据液体样品处理体积自行更换200μL、1000μL两种不同规格的移液枪枪头进行制备。可自动取用的枪头数量≥150个；
[bookmark: _Hlk77802848]2.1.12 主机整平台自带半导体制冷控温功能，可对≥72位40ml试剂瓶或≥200位2ml色谱瓶同时温控，降低配制过程中溶剂的挥发，避免室温对配制的浓度产生影响，增加配制的准确度；
2.1.14 针对光敏样品如亚硝胺等化合物，可选配遮光面板，防止样品光分解；
2.2控制模块；
2.2.3可内置配制方案，提供至少30种方法数据包，包括食品、水质、土壤等领域；
2.2.5 链接方式为无线WIFI控制，支持远程操作，具备实时监控功能；
2.2.6数据安全模块；
2.2.7 具备方法报告导出功能，数据可导出留存，方法具备追溯性；
2.2.8 日志可查询，配制过程实时记录，配制过程具备追溯性；
2.2.9 配制过程具备实时监控功能，配制步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。

	18
	紫外灯
	1.基本配置要求
1.1 灯具 1台；
1.2 工具包 1个。
2.基本配置要求
2.1操控方式：遥控器控制；
2.2最大瓦数：60W以上；
2.3适用面积：20㎡-50㎡（含）；
2.4带臭氧；
2.5光源类型：紫外线光源。

	19
	全玻璃蒸馏装置
	1.基本配置要求
1.1 一体化蒸馏仪主机1台；
1.2 蛇形冷凝管6只；
1.3 500ml圆形双口烧瓶6只；
1.4 250ml三角烧瓶6只。
2.技术性能指标
2.1加热方式：采用远红外微晶热辐射加热装置，节能、防水、耐酸碱腐蚀，同时采用智能蒸馏终点控制；
2.2冷却方式：采用外接水源或风冷两种制冷方式；
2.3显示方式：不少于7英寸可触摸式液晶显示屏；
2.4加热单元：一次可处理6组样品，并可单孔单控温，进口温度传感器；
2.5升温时间：≤5min；
2.6蒸馏速度：2-12ml/min (可通过调节功率旋钮来调节蒸馏速度)；
2.7时间控制：0-999min（可调）；
2.8蒸馏终点控制：时间设定，无需人员值守；
2.9防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能；
2.10清洗功能：一键双路清洗；
2.11防干烧功能：热过载自动保护防干烧功能；
2.12蒸馏瓶规格：≥500ml×6。

	20
	电热板
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1显示方式：LCD 液晶；
2.2控温范围：室温+50-400℃；
2.3仪表控温精度：≤±1℃；
2.4加热尺寸 mm：≥400×280；
2.5板面材质：201不锈钢；
2.6板面厚度 mm：≥8。

	21
	浊度计
	1.基本配置要求
1.1主机 1 台；
1.2 浊度瓶 2 个；
1.3 校准溶液 1 瓶；
1.4 便携式防护箱 1 个。
2.技术性能指标
2.1光源：采用 850 nm 波长；
2.2量程自动切换，自动调零；
2.3支持零点和最多 3 点校准；
2.4支持电池供电和USB 供电，支持自动关机；
2.5 IP65 防护等级，良好防水防尘性能；
2.6测量范围：（0-20.00）NTU，（20.0-200.0）NTU；
2.7示值误差： ≤±8％；
2.8重复性： ≤±1.0％。

	22
	热解析仪
	1.基本配置要求
1.1 全自动热解吸仪 1套；
1.2 标样制备器 1套。
2.技术性能指标
2.1样品位：不少于50位；
2.2 采用电子流量控制器，流量范围：5ml/min～500ml/min；
2.3自动内标添加功能：标配高精度内标添加模块，1～25ul（增量1ul）任意定量加入；
2.4分流与不分流可选，可自定义分流比；
2.5支持至多50支样品自动分流回收；
2.6一次解析温度：室温～400℃，控制精度±1℃；
2.7冷阱（电子半导体制冷）温度：最低制冷温度可达-35℃；
2.8捕集管解吸温度：室温～400℃，升温速率>3000℃/分；90秒内由250℃降至35℃；
2.9管路加热温度：室温～250℃，控制精度±1℃；
2.10六通阀加热温度：室温～220℃，控制精度±1℃；
2.11捕集阱尺寸：不锈钢材质Φ3mm×180mm×0.1mm；
2.12最大功率：<1000VA；
2.13定时范围：0～500.00分钟；
2.14定时误差：<0.1%；
2.15气路耐压：>0.4MPa；
2.16同步信号输出：两路1～2秒开关量。

	23
	超净工作台（预估10米、按米报价）
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1洁净等级：100级；
2.2菌落数：≤0.5个/皿·时(Ф90mm培养平皿)；
2.3平均风速 m/s：≥0.3(可调)；
2.4噪音 dB：≤60dB（A）；
2.5振动半峰值 μm：≤4；
2.6照度 Lx：≥300；
2.7送风过滤器规格 mm：≥1410*600*50；
2.8荧光灯数量：≥1；
2.9紫外灯数量：≥1。

	24
	六联无菌杯式抽滤装置
	1.基本配置要求
1.1 六联无菌杯式抽滤装置1台；
1.2 抽滤泵1台；
1.3 滤杯6个；
1.4 玻璃瓶1个；
1.5 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1滤杯材质：不锈钢；
2.2滤杯尺寸：≥250mL；
2.3玻璃瓶尺寸：≥2.5L。

	25
	生物安全柜
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1洁净等级：HEPA IS05 级(100级 Class100)；
2.2过滤器级别/过滤效率：HEPA≥99.995%；
2.3下降风速 m/s：≥0.35；
2.4吸入口风速 m/s：≥0.53；
2.5振动半峰值 μm：≤5；
2.6送风过滤器规格 mm：≥1590*460*70；
2.7排风过滤器规格 mm：≥1240*440*90；
2.8日光灯规格及数量：≥T8×2；
2.9紫外灯规格及数量：≥40W×1。



分包3：现场监测及采样仪器
	序号
	产品名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	环境空气综合采样器（用于环境空气TSP/PM10/PM2.5采样和气态污染物（含VOC）采样）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 电源线 1根；
1.3 三脚架 1个；
1.4 滤膜 1盒；
1.5 干燥筒 1套；
1.6 TSP/PM10/PM2.5切割器 1组。
2.技术性能指标
2.1 仪器需自带彩色高清液晶触摸屏，户内外强暗光状态下依然可视，操控简单便捷；
2.2 仪器需内置锂电池，充电快捷，满足在无外接电源连续工作6小时； 
2.3 仪器需整机防雨、防尘、防静电及防碰撞，可在雨、雪、扬尘、重度霾等恶劣天气下正常工作； 
2.4 仪器需具备不少于5路同时采样功能及流量自动校准功能，每一路可独立控制，可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物；
2.5 仪器需采用大流量、高负压无刷采样泵，流量100L/min时，负载能力＞6kPa，额定80%负载时，可不间断运行时间＞5000小时；
2.6 仪器需具有防气路阻塞及低流量保护功能；
2.7 仪器需可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式，且采样流量和采样时间均可单独控制；
2.8 仪器需采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计，确保采样参数精准；免维护免标定；
2.9 仪器需内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，配蓝牙打印机可现场打印，支持USB数据导出；
2.10 TSP/PM10/PM2.5切割器铝合金材质，抗静电吸附；
2.11 环境大气压力和温度，可测量可输入；
2.12 采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样。

	2
	加长烟尘采样枪
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 电源适配器1个；
1.3 布套 1个；
1.4 品字尾电源线 1根；
1.5 玻璃纤维滤筒 1套。
2.技术性能指标
2.1采样枪需具有加热功能，加热温度可控；
2.2采样枪前端皮托管模块化，易拆卸，可更换；
2.3采样枪需可以配合烟尘可进行含湿量测量功能；
2.4采样枪具有对接结构设计，可根据需求增加对接管，气路、电路一次性对接，无需增加额外管线，适用范围宽；
2.6需具备兼容滤膜、滤简及油烟滤筒功能，滤膜滤筒需可加热；
2.7采样枪管体需采用钛合金材质，耐腐蚀，强度高；
2.8需具有角度超限报警提醒，保证采样精度；
2.9仪器需预留无线工况传输模块接口，可加装无线模块，用于无线传输烟道工况(动静压、烟温、流速）数据至采样主机；
2.10仪器需具备工况测量功能，可直接读取温压流数据；
2.11配内置电子标签，与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

	3
	烟气黑度图
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1望远镜放大倍率 10倍；
2.2望远镜物镜口径 50mm；
2.3测量距离：0-500m；
2.4林格曼黑度等级0级、1级、2级、3级、4级、5级；
2.5目视观测误差：不大于0.5级。

	4
	智能综合校准仪（用于烟尘烟气采样器、大气综合采样器、VOC采样器等流量校准和烟尘仪压力、烟气温度等校准，内置罗茨流量计，外置皂膜流量计）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 主机箱 1个；
1.3 转接气嘴 1个；
1.4 附件铝箱 1个；
1.5 中流量孔口流量计 1套（含不锈钢转接嘴一个）；
1.6 手摇式压力泵 1个；
1.7 插墙式电源适配器 1个；
1.8 皂膜管信号线 1根。
2.技术性能指标
2.1采用内置罗茨流量计，标定烟尘采样设备，流量直读；
2.2采用皂膜流量计标定大气采样器及烟气采样器；
2.3采用孔口流量计标定颗粒物采样器；
2.4内置锂电池，供电时间＞8h；
2.5支持交直流两用；
2.6环境大气压力、温度，可测量可输入；
2.7需具备自动换算标况流量功能；
2.8液晶显示屏，中文输入，操作方便。

	5
	便携式流速测量仪
	1.系统配置要求
1.1主机1台；
1.2随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1智能测量程序，可在五秒内报告平均速度测量值；
2.2倾斜传感器，可自动进行余弦补偿；
2.3可存储和调用多达32K的速度数据、时间和日期数据；
2.4 USB数据传输，用于数据检索和分析；
2.5可显示瞬时速度、平均速度——带有跟踪标记的频谱显示和频谱图显示；
2.6测量速度范围0.1米/秒-33米/秒。

	6
	溶解氧测定仪
（现场用）
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1范围：(0.00~ 20.00)mg/L；
2.2最小分辨率：≤0.01 mg/L；
2.3电子单元示值误差：≤±0.10mg/L；
2.4仪器示值误差：≤±0.30mg/L；
2.5响应时间：≤45s(20.0 ℃时 90% 响应)；
2.6盐度补偿误差：≤±2%。

	7
	土壤采样器及样品冷藏储存装置
	1.基本配置要求
1.1 土壤采样装备1套；
1.2 样品冷藏储存装置。
2.技术性能指标
2.1土壤采样装备
2.1.1样品管规格：采样直径≥5.1cm、一次采样长度≥25cm；
2.1.2采样深度：≥2米，延长杆插销连接；	
2.1.3燃油箱容积：≤1200ml；	
2.2样品冷藏储存装置
2.2.1外尺寸：≤500*325*325mm；
2.2.2内尺寸：≥440*260*280mm。

	8
	标准气体配气装置（稀释配气仪）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 电源线 1根；
1.3 铝箱 1个；
1.4 聚四氟乙烯管 10米；
1.5 黄铜减压阀 3个。
2.技术性能指标
2.1 仪器需配置高精度质量流量控制器，3路配气通道；
2.2配气流路需具有防腐蚀，防吸附功能；
2.3 仪器需支持交直流两用供电，可室外现场使用；
2.4 仪器需具有彩色触摸屏，中文菜单化操作。

	9
	全球定位系统（北斗）
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1显示屏尺寸：≥2.2英寸；
2.2屏幕分辨率：≥240×320；
2.3内存：≥8G；
2.4支持存储卡：microSD卡；
2.5防水等级：IPX7；
2.6卫星系统：北斗；
2.7航点数量：≥2000；
2.8航线(条×点)：≥200×250；
2.9航迹记录(点)：≥9999；
2.10保存航迹(条X点)：≥200×9999。

	10
	底泥取样器
	1.基本配置要求
1.1 底泥取样器1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1材质：304不锈钢；
2.2采样深度：0-30m；
2.3一次采样量：≥3L；
2.4开口面积：≥10cm×20cm；
2.5采样厚度：≥15cm。

	11
	现场样品车载冷藏箱
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1外尺寸：≤500*325*325mm；
2.2内尺寸：≥440*260*280mm。

	12
	气袋采样系统（含采样箱、采样泵等）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1 台；
1.2 过滤筒 1 个；
1.3 气体采样袋（4L） 2 个；
1.4 烟气恒温采样管 1 套；
1.5 合格证 1 份，说明书 2 份。
2.技术性能指标
2.1 真空箱抽负压，样气通过采样管被吸入气袋，采集过程样气无污染；
2.2 大孔径惰性材料电磁阀，采集速度快，气路密闭性自动检测、管路自动清洗、气袋自动清洗、清洗次数可调；
2.3 真空箱采用一体化设计，携带方便；
2.4 气体管路、电磁阀均采用惰性材料聚四氟乙烯，降低样气吸附；
2.5 内置采样泵，采样流量最大 4L/min，四档位调速以满足不同污染物采样要求；
2.6 气袋压力限值设计，超过气袋压力设定值，自动停止采样；
2.7 采样负压范围-16kPa~+16 kPa，分辨率: 0.01 kPa，准确度: 优于±0.5kPa；
2.8 内置锂电池，可满足现场长时间采样；
2.9 全程伴热模块，防止产生冷凝水，保证样品无污染。

	13
	气象五参数测定仪（风速、风向、温度、湿度、雨量、气压等气象参数测量）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1 台；
1.2 风向标 1 个；
1.3 三脚架 1 个。
2.技术性能指标
2.1 风速：0.6~40.0m/S，分辨率：≤0.1m/S；
2.2 方位：0~360°，分辨率：≤1°；
2.3 自动存储间隔：2 秒-12 小时；
2.4 存储温度：-30℃~60℃。
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	高温温度计
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1测温范围：50℃~1000℃(-58℉~1832℉)；
2.2测量精确度：±2% or 2℃；
2.3发射率：0.10~1.00可调；
2.4分辨率：≤0.1℃ or 0.1℉(＜1000℃)；1℃ or 1℉(≥1000℃)；
2.5光谱响应和反应时间：(8-14)μm&500ms；
2.6重复性：≤±1%or±1℃；
2.7支持℃/℉单位转换；
2.8有数据锁定功能；
2.9有激光定位功能；
2.10有背光显示功能；
2.11有自动关机功能。
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	户外供电电源
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1应急电源电池容量：500-999Wh；
2.2主流功率：500-999W；
2.3充电方式：太阳能、AC交流充电(市电)、车充充电；
2.4 USB接口数：不少于3个；
2.5支持电量数字显示。
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	便携式抽滤装置
	1.基本配置要求
1.1便携式抽滤器主机 1 套；
1.2滤膜 1 盒；
1.3充电器 1 个；
1.4集液瓶（含盖子） 2 个。
2.技术性能指标
2.1 自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；
2.2 续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机 20 小时以上；
2.3 电量显示：液晶显示电量百分比；
2.4 集液瓶体积不小于 600ml。
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	卡盖式采水器
	1.基本配置要求
1.1 采水器1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1采样深度：0-50m；
2.2材质：硬聚氯乙烯(UPVC)；
2.3容积：2.5L-10L；
2.4放水时间：2~8min；
2.5使锤材质：304不锈钢制。
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	便携式气相分子吸收光谱仪（含移动工作站、用于快速测定水中的硫化物、氨氮、硝酸盐氮等）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1 套；
1.2 不少于 40 位自动进样器 1 套；
1.3 气相分子吸收光谱仪软件系统 1 套；
1.4 耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1 套；
1.5 移动工作站 1 套；
1.6 移动电源 1 套，所有项目检测时间≥4h。
2.技术性能指标
2.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备电脑输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带。
2.2 配备移动电源及 220V 交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。
2.3 主机需内置气源，可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气；
2.4 样品位数：配有便携式自动进样器，样品盘位不小于 40 位置，充分满足不同检测场景检测需求；
2.5 配备一体化同步吹扫均质系统，在清洗过程、进样前及进样过程中始终保持吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准。
2.6 配备程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；
2.7 配备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性；
2.8 光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。
2.9 配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。
2.10 基线漂移：±0.0002Abs
2.11 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。
2.12 氨氮项目：
2.12.1 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数 r≥0.9995；
2.12.2 检出限要求：检出限小于0.01mg/L；
2.12.3 抗干扰能力强：向 1mg/L 氨氮标准溶液中，加入 150mg/L 的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%；
2.13 亚硝酸盐氮：
2.13.1 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数 r≥0.9995；
2.13.2 检出限要求：检出限小于0.003mg/L；
2.14 硫化物项目：
2.14.1 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数 r≥0.9995；
2.14.2 检出限要求：检出限小于0.005mg/L；
2.15 硝酸盐氮项目：
2.15.1 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数 r≥0.9995；
2.15.2 检出限要求：检出限小于0.006mg/L；
2.16 总氮项目：
2.16.1 线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数 r≥0.9995；
2.16.2 检出限要求：检出限小于0.05mg/L。
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	不锈钢控泥斗
	1.基本配置要求
1.1 不锈钢控泥斗1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1材质：304不锈钢；
2.2采样深度：0-30m；
2.3一次采样量：≥3L；
2.4开口面积：≥10cm×20cm；
2.5采样厚度：≥15cm。
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	机场噪声测试仪器（含移动工作站及统计平台）
	1.基本配置要求
1.1 1级声级计1台；
1.2 声级校准器1台；
1.3 户外噪声监测箱1个；
1.4 数据分析软件1套。
2.技术性能指标
2.1 1级声级计
2.1.1传声器灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；
2.1.2前置放大器：LEMO插头；
2.1.3频率范围：10 Hz～20 kHz；
2.1.4Ａ/Ｄ位数：24位；
2.1.5采样频率：48 kHz；
2.1.6本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；
2.1.7测量范围：A计权声级20 dB～143 dB，C计权声级25 dB～143 dB，Z计权声级30 dB～143 dB，C计权峰值声级60 dB～146 dB。
2.1.8其他频率线性范围：31.5 Hz 20 dB～103 dB（A），4 kHz 20 dB～144 dB（A），8 kHz 20 dB～142 dB（A），12.5 kHz 20 dB～138 dB（A）。
2.1.9时间计权：并行（同时）F、S、I；
2.1.10频率计权：并行（同时）A、C、Z；
2.1.11检波特性：真有效值数字检波；
2.1.12仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1，滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.1.13显示器：4.3英寸电容型触摸屏；
2.1.14外壳防护等级：IP65
2.1.15主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；
2.1.16主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；
2.1.17主要测量指标：
Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；
2.1.18数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），配64 G TF卡；
2.1.19输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；
2.1.20日历时钟：每月误差小于1 min；
2.1.21电源：10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；
2.1.22测量时间：1 s到96 h任意设置；
2.1.23工作温度：-20℃～60℃；
2.1.24相对湿度：20%～90%；
2.2声级校准器
2.2.1符合标准：GB/T 15173-2010 1级和IEC 60942:2017；
2.2.2声压级：114dB及94dB（以2×10-5Pa为参考）；
2.2.3声压级精度：±0.25 dB（-10℃~+50℃）；
2.2.4频率准确度：1000 Hz±1%；
2.2.5总失真：≤2.5%；
2.2.6电池：2×1.5V碱性电池LR6（5号），最长连续使用时间7小时；
2.2.7稳定时间：小于15s；
2.2.8使用环境温度范围：-10℃~+50℃；
2.3户外噪声监测箱
2.3.1 箱体防护等级：IP65；
2.3.2 防盗设计：用户可以加锁；
2.3.3 延长杆长度：约1.7米；
2.3.4 延长线缆长度：约2米；
2.4户外噪声监测箱
2.4.1 自动判定飞机事件，计算LEPN，LWECPN。
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	离心机
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1转速设置范围：0-2500rpm；
2.2转速增量：≥50rpm；
2.3相对离心力：≥1221xg；
2.4最大容量：≥4*300ml；
2.5转速精度：≤+20r/min；
2.6时间设置：1min-99min；
2.7整机噪声：≤50dB。
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	沥青烟枪
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 电源适配器1个；
1.3 布套 1个；
1.4 品字尾电源线 1根；
1.5 玻璃纤维滤筒 1套。
2.技术性能指标
2.1加热恒温电源采用DC12V安全电源，重量轻，与市电全隔离，保证采样人员的人身安全；
2.2冷却系统采用冰冷却方式；
2.3整体金属部分采用不锈钢材料制造。
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	降尘桶、降尘架（各5个）
	1.基本配置要求
1.1 降尘桶、降尘架（各5个）。
2.技术性能指标
2.1降尘桶材质：有机玻璃；
2.2降尘桶尺寸：内径15cm，高度30cm，厚度5mm；
2.3降尘架尺寸：≥110cm。
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	含振动功能噪声仪（1级声级计）
	1.基本配置要求
1.1 1级声级计1台；
1.2 振动仪1台；
1.3 打印机2套。
2.技术性能指标
2.1 1级声级计
2.1.1传声器灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；
2.1.2前置放大器：LEMO插头；
2.1.3频率范围：10 Hz～20 kHz；
2.1.4Ａ/Ｄ位数：24位；
2.1.5采样频率：48 kHz；
2.1.6本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ；
2.1.7测量范围：A计权声级20 dB～143 dB，C计权声级25 dB～143 dB，Z计权声级30 dB～143 dB，C计权峰值声级60 dB～146 dB。
2.1.8其他频率线性范围：31.5 Hz 20 dB～103 dB（A），4 kHz 20 dB～144 dB（A），8 kHz 20 dB～142 dB（A），12.5 kHz 20 dB～138 dB（A）。
2.1.9时间计权：并行（同时）F、S、I；
2.1.10频率计权：并行（同时）A、C、Z；
2.1.11检波特性：真有效值数字检波；
2.1.12仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1，滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；
2.1.13显示器：4.3英寸电容型触摸屏；
2.1.14外壳防护等级：IP65
2.1.15主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；
2.1.16主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；
2.1.17主要测量指标：
Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；
2.1.18数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），配64 G TF卡；
2.1.19输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；
2.1.20日历时钟：每月误差小于1 min；
2.1.21电源：10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；
2.1.22测量时间：1 s到96 h任意设置；
2.1.23工作温度：-20℃～60℃；
2.1.24相对湿度：20%～90%；
2.2 振动仪
2.2.1传感器灵敏度：≥41mV/m·s-1；
2.2.2频率范围：1 Hz~80 Hz；
2.2.3频率计权：并行W.B.z(全身垂向，简称z计权)、W.B.x-y(全身水平，简称x计权)平直频率响应，以及Wk和Wb；
2.2.4测量范围：48 dB~158 dB；
2.2.5主要测量指标：
并行瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeg、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD；
2.2.6存储能力：64k字节的FLASH RAM可以保存128组测量结果；
2.2.7工作温度：-10 ℃~50 ℃。
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	便携式浊度计
	1.基本配置要求
1.1 主机 1 台；
1.2 浊度瓶 2 个；
1.3 校准溶液 1 瓶；
1.4 便携式防护箱 1 个。
2.技术性能指标
2.1光源，采用 850 nm 波长；
2.2量程自动切换，自动调零；
2.3支持零点和最多 3 点校准；
2.4支持电池供电和 USB 供电，支持自动关机；
2.5 IP65 防护等级，良好防水防尘性能；
2.6测量范围：（0-20.00）NTU，（20.0-200.0）NTU；
2.7示值误差： ≤±8％；
2.8重复性： ≤±1.0％。
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	氧化还原电位仪
	1.基本配置要求
1.1 主机1台；
1.2 随机附件1套。
2.技术性能指标
2.1范围：(-2000.0~2000.0)mV；
2.2最小分辨率：≤0.1mV；
2.3电子单元示值误差：≤±0.1%或±0.3mV；
2.4电子单元重复性：≤1mV；
2.5仪器配套误差(ORP)：≤±15mV。
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	烟尘多功能取样管（金属滤筒，油雾采样）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 电源适配器1个；
1.3 布套 1个；
1.4 品字尾电源线 1根；
1.5 玻璃纤维滤筒 1套；
1.6 密封圈 2个；
1.7 采样嘴套装 1盒；
1.8油烟滤筒10个；
1.9烟枪接地线 1条。
2.技术性能指标
2.1 采样管长度：有效长度≥1.39m；
2.2 加热温度：（80~180）℃±10℃；
2.3 适用烟道温度：≤200℃；
2.4 滤膜规格：φ47mm；
2.5 滤筒规格：3#滤筒；
2.6 含湿量：干湿球法。
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	便携式红外气体分析器（CO）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 采样管组件 1个；
1.3 塑料箱 1个；
1.4 锂电池充电器 1个；
1.5 背带 1个。
2.技术性能指标
2.1 采用高清彩色触摸屏，人机交互友好；
2.2 仪器预热时间小于30分钟；
2.3 测量开始后，仪器自动进行预热、校零、实时测量相应气体（由CO、CO2传感器实际配置决定）浓度，计算并保存分钟平均值、小时平均值、日均值；
2.4 大容量SD卡数据存储，存储数据至少10万组；支持数据蓝牙打印/U盘数据导出；
2.5 可在测量界面、查询界面根据需要进行μmol/mol、ppm、mg/m³、%单位切换显示；
2.6 可设置CO、CO2报警阈值，超出阈值自动进行声光报警；
2.7 支持锂电池供电，满电状态，可连续工作8小时以上；
2.8 支持入气口温湿度实时测量并记录保存，确保测量数据准确；
2.9 可在开始测量时自动校零，也可在后台手动校零；
2.10 使用专业防护手提箱，方便携带；
2.11 预留RS232通讯接口，可选配无线数据传输模块进行网络平台对接；
2.12 仪器预留RFID电子标签，可选配“仪器出入库管理平台”进行仪器统一管理。
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	高倍望远镜
	1.基本配置要求
1.1 望远镜1台；
1.2 收纳袋1个；
1.3 肩带1条；
1.4 擦镜布1张；
1.5 说明书1张。
2.技术性能指标
2.1有变倍功能；
2.2结构：双目；
2.3调焦方式：中央调焦。
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	便携式X射线
荧光分析仪
	1.基本配置要求
1.1 手持式荧光光谱仪	1台；
1.2 配件及耗材包 1套
2.技术性能指标
2.1测试范围：
环境土壤测试模式可测试
Mg、Al、Si、S、P、Pb、Cr、Cu、Zn、As、Ni、Cd、Hg、Mn、Mo、Zr、Sr、U、Rb、Th、Se、Au、W、Co、Fe、V、Ti、Sc、Ca、K、Ba、Cs、Te、Sb、Sn、Pd、Ag等38种元素以上，检出限达到mg/kg级别；
2.2 防辐射：微型x光管（Ag靶/Rh靶可选）整体化封装，安全性能强，x射线辐射剂量≤0.06μSV/h，配置铅橡胶保护罩应对松散样品和小样品的安全测试。
2.3 激发源：50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源。
2.4 探测器：25mm2 0.3mil，SDD探测器 最佳能量分辨率可达139eV，探测器使用电制冷技术，无需长时间及频繁等待制冷。
2.5 仪器对分析数据具有自动统计功能，对多次测试可看最大、最小值，及标准偏差。
2.6准直器和滤光片 直径4.0mm和2.0mm准直器，6种滤光片组合自动切换。
2.7 测试时间：测试时间小于100秒，可根据测试环境自行设定测试时间，可同时具备扳机控制和软件控制模式操作仪器，也可实现USB与电脑连接操作等多种方式。
2.8检出限：达到mg/kg级别，可自由选择单位为mg/kg、%、千分之一等作为使用单位，同时元素可选择单质元素和氧化物作为显示，且可依据客户关注度自由排列元素显示顺序。
2.9电池充满电可连续使用12小时以上，同时配置车载充电器应对野外供电环境。
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	臭氧校准仪（含零气发生器）
	1.基本配置要求
1.1 主机 1台；
1.2 主机铝箱 1个；
1.3 品字尾电源线 1根；
1.4 聚四氟乙烯管 1根。
2.技术性能指标
2.1 彩色高清触屏，人机交互内容直观，操作简便；
2.2 重量轻、体积小，便携；
2.3 集成紫外照射与电晕放电臭氧标准气体发生模块；
2.4 内置高精度动态配气系统；
2.5 内置紫外法臭氧分析检测系统，可实时监测臭氧浓度，并控制发生过程稳定进行；
2.6 具备温度、压力校准功能；
2.7 响应时间小于25s；
2.8 输出标准气体流量达到4 L/min；
2.9 具备数据存储与导出功能。



分包4：现场检测及辐射仪器
	序号
	产品名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	深井采样器
	1.设备用途：可用于外径大于200mm的深井、深水、河流、湖泊、水库、海洋、地下水采样。
2.技术指标
2.1采桶容量：≥3000mL；
2.2采样深度：≥40米；
2.3主体材质：304不锈钢，耐腐蚀氧化；
2.4操作界面：大屏幕彩色液晶显示屏，全部中文菜单；
3.配置要求：深井采样器2台。

	2
	水样保存箱
	1.设备用途：根据采样规范定制的水质样品冷藏保存箱，0-常温（15℃）范围可冷藏样品48小时。
2.技术指标：尺寸≤60cm*40cm*45cm；
3.配置要求：保存箱2个。

	3
	便携式水质多参数测定仪
	1.技术要求
1.1用于现场测定水温、pH、溶解氧、电导率等常规参数；
1.2 内置micro USB 端口，可将数据传输到U盘；
1.3工作温度：-10 至 60 ℃；
1.4储存温度：-20至70℃；
1.5显示：背光，图形显示；
1.6技术指标如下：

	参数
	测量范围
	分辨率
	准确度

	电导率
	0-200mS/cm
	0.001-0.1mS/cm（视量程而定）
	读数之±0.5%或0.001mS/cm，以较大者为准（4m电缆）
读数之±1％或0.1ppt，以较大者为准（20m电缆）

	pH
	0-14
	0.01
	±0.2

	溶解氧
	%空气饱和度
	0-500%
	0.1%或1%空气饱和度（可选）
	0-200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；200-500%：读数之±6%

	
	毫克/升
	0-50mg/L
	0.1或0.01mg/L(可选)
	0-20mg/L：读数之±2%或0.2mg/L，以较大者为准；20-50mg/L：读数之±6%

	氨氮
	0-200mg/L-N （0-40）
	 0.1mg/L-N 
	读数之±10％或2mg/L-N,以较大者为准

	温度
	-5-70℃
	0.1
	±0.2℃



2.配置要求：
2.1主机1台；
2.2 10米线缆1根；
2.3溶解氧、pH、电导率/温度、氨氮电极各 1 个；
2.4仪器箱1个。

	4
	便携式测汞仪
（含移动工作站）
	1、仪器功能：仪器内置微型热敏行式打印机，可快速打印检测结果，方便数据留存。
2、技术指标
2.1光源寿命：≥100000h；
2.2光学稳定性：≤0.005A/h；
2.3样品室：多功能比色池；
2.4测量误差：≤±5%或±10%；
2.5重复性误差：≤±3%；
2.6曲线数量：180条以上；
2.7操作方式：触摸屏全图形人机交互操作；
2.8标配参数：汞；
2.9检测范围：汞：0.01～0.4mg/L。
3、配置要求：
3.1主机1台；
3.2电源线1根；
3.3试剂盒1盒；
3.4比色皿1盒。

	5
	便携式重金属测定仪（含移动工作站）
	1.技术原理：
溶出伏安法，同时支持光度比色方法。
2.技术参数：
2.1 测量标准液示值误差≤±10%（@100ppb），重现性RSD≤5%；
2.2 元素检测范围：
溶出伏安法：
铜：0.1 μg/L～30 mg/L；	镉：0.1 μg/L～40 mg/L；
铅：0.5μg/L～50 mg/L；		锌：0.5 μg/L～40 mg/L；
汞：0.5 μg/L～6mg/L；		砷：1μg/L～20 mg/L；
铊：0.5μg/L～40 mg/L；		锰：1 μg/L～6 mg/L；
锑：5μg/L～40 mg/L；		镍(阴极)：1μg/L～500μg/L；
银：1 μg/L～6 mg/L；
比色法：
铜：0.02 mg/L～3 mg/L；		铬：0.01mg/L～2 mg/L；
总铬：0.1 mg/L～2.5 mg/L；	镍：0.02mg/L～5 mg/L；
铅：0.02mg/L～2mg/L；		锌：0.03 mg/L～2 mg/L；
铁：0.01 mg/L～5 mg/L；		钴：0.04mg/L～1.2 mg/L；
锰：0.1 mg/L～5 mg/L。
2.3检测范围宽：典型检测包括铜、镉、铅、锌、汞、砷、铊、锰、镍、锑等重金属离子；
2.4支持无线蓝牙打印功能；
2.5具有数据存储功能。
3.配置要求：
3.1主机1台；
3.2电极探测装置1台；
3.3配套试剂1套；
3.4 1-5ml移液枪1只；
3.5 10-100ul移液枪1只；
3.6便携式防水手提箱1个；
3.7便携式无线打印机1台。

	6
	便携式吹扫捕集及固相萃取装置
	1.技术要求：
1.1吹扫捕集
1.1.1配置吹扫捕集进样系统，系统能具备独立电源供给或由便携GC-MS主机提供现场能源供给；
1.1.2吹扫捕集进样器通过控温的传输管线与GC-MS主机相连，可形成闭环系统用于检测固体或液体中的VOCs或SVOC；
1.1.3检测浓度：ppb级浓度的挥发性有机化合物
1.1.4吹扫流量：≥0-100mL/min
1.2固相微萃取
1.2.1仪器用途：固相微萃取仪可由GC-MS主机面板控制，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理。
1.2.2能与便携式GC/MS配套，无信号及能源传输障碍。
1.2.3萃取针解析温度范围：100-280℃。
1.2.4 SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换。
1.2.5 SPME纤维密封寿命不少于200次注入。
2.配置要求：
2.1便携式吹扫捕集1套；
2.2固相微萃取仪1套。

	7
	生物毒性检测仪
	1.设备用途：可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
2.技术指标
2.1符合国标GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法；
2.2检测器：硅光电倍增管；
2.3光谱范围：不小于300-1100nm；
2.4测量范围：0-999999RLU（相对发光量单位）；
2.5毒性测试准确度：样品3次重复，相对偏差小于6%；
2.6灵敏度：相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法；
2.7毒性测试时间：样品制备后15分钟内得到结果。
3.配置要求
3.1主机1台；
3.2振荡器（含充电器）1套；
3.3电源适配器1个；
3.4 USB数据线1根。

	8
	手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪
	1.技术要求
1.1产品类型：固定波长荧光仪；
1.2 读数类型：离散；
1.3测量物质：叶绿素a（活体）；
叶绿素a（萃取，非酸化）；
淡水蓝绿藻（藻蓝蛋白）；
海水蓝绿藻（藻红蛋白）；
1.4 光学配置：双通道；
1.5测量范围：不小于0-10,000 µg/L（叶绿素a，藻蓝蛋白，藻红蛋白）；
不小于0-20,000,000 cells/mL（蓝绿藻密度）；
1.6灵敏度：0.25 µg/L（叶绿素a），100 cells/mL（蓝绿藻）；
1.7分辨率：0.01 µg/L；
1.8样品体积：500µL；
1.9动态范围： 6个数量级；
1.10结果输出：直接浓度单位和荧光值单位（RFU）；
1.11荧光值模式：高荧光和低荧光两种灵敏度模式（RFU）；
1.12校准：2点校准；
1.13规范标准：符合中国【海洋监测规范第7部分：近海污染生态调查和生物监测】（GB17378.7-2007）中《叶绿素a的测定：荧光分光光度法》；
1.14用户界面：有中文操作菜单
2.配置要求
2.1主机1台；
2.2测试管1个；
2.3加样管1个；
2.4电源线1根；
2.5便携箱1个。

	9
	细菌快速检测仪
	1.技术指标
1.1满足JJF1828-2020 ATP荧光检测仪校准规范；
1.2检测精度：1×10-18mol ATP；
1.3检测范围：0-9999 RLUs；
1.4检测时间：不超过15秒；
1.5背景噪声值：≤6RLU(n=10）；
1.6检出限：不高于9.4×10-15mol ATP，RLU 示值为≤2；
2.配置要求：主机2台。

	10
	苏玛罐
	1.容量：1.6L
2.满足HJ759-2015、EPA TO-14和TO-15采样要求；
3.不锈钢材质：不易变形，可承受恶劣野外环境的考验；
4.内壁惰性化处理；
5.体积为：6L；
6.具有硅烷化的惰性处理的2-通，配置RAVE 阀门；
7.气密性满足加压至30psig关闭开关阀，静置24小时，压降小于±2psig；
8.RAVE 阀门：超长耐用设计，旋转次数超过15000次，每个阀门都通过氦气泄漏测试。
9. 定时采样器
9.1 苏玛罐野外被动定时毛细管采样器；
9.2 1小时、2小时、8小时、12小时或24小时可选；
9.3 配过滤头，压力表头。
10.配置数量：苏玛罐30个

	11
	苏码罐采样阀
	1.容量：1.6L
2.满足HJ759-2015、EPA TO-14和TO-15采样要求；
3.不锈钢材质：不易变形，可承受恶劣野外环境的考验；
4.内壁惰性化处理；
5.体积为：6L；
6.具有硅烷化的惰性处理的2-通，配置RAVE 阀门；
7.气密性满足加压至30psig关闭开关阀，静置24小时，压降小于±2psig；
8.RAVE 阀门：超长耐用设计，旋转次数超过15000次，每个阀门都通过氦气泄漏测试。
9. 定时采样器
9.1 苏玛罐野外被动定时毛细管采样器；
9.2 1小时、2小时、8小时、12小时或24小时可选；
9.3 配过滤头，压力表头。
10.配置数量：苏玛罐采样阀4个。

	12
	便携式傅里叶红外分析仪（含移动工作站）
	1.基本要求
1.1用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样，能在现场进行长时间的监测，无需值守。
1.2原理：傅里叶变换红外分析原理。
1.3规范标准：符合《环境空气 无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》（HJ920-2017）、《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ919-2017）和《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ1240-2021)、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》（HJ1330-2023）、《环境空气和废气  挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018)的标准要求。
2.参数要求
2.1分析仪主机
2.1.1采用角镜型干涉仪；
2.1.2光谱分辨率：优于8cm-1。
2.1.3波数范围：500-5000cm-1；
2.1.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT，激光器的显示温度波动≤0.1℃。
2.1.5示值误差：≤±5%；
2.1.6重复性：≤±2%；
2.1.7响应时间：不大于90s；
2.1.8稳定性：≤±2%h；
2.1.9零点漂移：≤±2%FS/24；
2.1.10量程漂移：≤±2%FS/24；
2.1.12仪器的主机采用5英寸的触摸屏
2.1.13仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力。
2.1.14通讯模式：蓝牙或WIFI。
2.1.15主机内置地理定位信息模块（北斗），仪器检测出的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，可以通过测试数据得知监测点位。
2.2气体室
2.2.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；
2.2.3光程长度：≥9 m ；
2.2.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置；滤芯可拆卸。
2.3烟气采样枪
2.3.1伴热管：伴热管：采样枪到主机不低于3米长，导管加热恒温180℃；
2.3.2过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；
2.4仪器工作站
2.4.1出厂标定光谱库
	
	中文名称
	化学式
	检出限(mg/m3)
	量程(mg/m3)

	1
	一氧化碳
	CO
	1
	4- 150

	2
	二氧化氮
	NO2
	1
	4 - 100

	3
	一氧化氮
	NO
	1
	4 - 130

	4
	二氧化硫
	SO2
	1
	4 - 480

	5
	二氧化碳
	CO2
	1
	4- 3000

	6
	氯化氢
	HCl
	1
	4 - 240

	7
	氰化氢
	HCN
	1
	5-240

	8
	氟化氢
	HF
	1
	4- 45

	9
	一氧化二氮
	N2O
	1
	4 - 200

	10
	氨气
	NH3
	1
	4 - 160

	11
	甲烷
	CH4
	0.25
	1 - 100

	12
	乙烷
	C2H6
	0.3
	1.2 - 50

	13
	丙烷
	C3H8
	0.3
	1.2- 50

	14
	乙烯
	C2H4
	1
	4 - 50

	15
	丙烯
	C3H6
	0.8
	3.2- 50

	16
	乙炔
	C2H2
	0.3
	1.2 - 50

	17
	苯
	C6H6
	2
	8- 50

	18
	甲苯
	C7H8
	2
	8- 50

	19
	乙苯
	C8H10
	2
	8- 100

	20
	苯乙烯
	C8H8
	2
	8 - 100

	21
	水
	H2O
	0.03%
	0.03%-30%


2.4.2分析软件需具有同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息功能。
2.4.3具有选择测量时间，进行无人值守的连续测量功能。
2.4.4仪器工作站具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能。
2.4.5具有未知气体的自动查找和判定功能；
2.4.6具有ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换功能；
2.4.7具有远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表功能。
3.配置要求
3.1分析仪主机1台；
3.2烟气采样系统1套；
3.3空气采样系统1套；
3.4可拆卸电池2块；
3.5便携箱1个；
3.6滤芯2个；
3.7中文分析软件1套；
3.8便携式分析仪工作站1台。

	13
	气体检测管
	1.总体要求
1.1满足《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测比长式检测管法》（HJ871-2017）。
2.配置要求：
2.1气体检测管3套。

	14
	防爆对讲机
	1.技术要求
1.1安全性：本质安全电路、IIB 级防爆等级设计；
1.2实用性：数模兼容，支持数字和模拟两种模式；
1.3内置大电池容量，2400mAh 高性能锂电池；
1.4重量：≤350g；
1.5防爆等级：Ex ib lIB T4 Gb。
2.配置要求
2.1防爆对讲机2套（2台1套）。
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	救护装备箱（水上救生设备、急救器材箱、重型防化服等） 
	1.救生衣
1.1材质：潜水料面料。
2.救生钩
2.1长度：≤90cm。
3.救生绳
3.1长度：不小于20米。
3.2材质：丙纶+塑软管+钢丝
3.3拉力：可达4328N（约432.8kg）
4.防汛应急急救包（水面漂浮救生绳、充气救生衣、急救毯、无纺布三角绷带、小手电、防滑手套、口哨）
4.1套装包含水面漂浮救生绳、充气救生衣、急救毯、无纺布三角绷带、小手电、防滑手套、口哨等物品。
5.重型防护服
5.1双密封拉链；
5.2材质：阻燃布双面涂覆 PVC；
5.3配备正压式空气呼吸器使用。
6.空气呼吸器
6.1重量：≤4kg；
6.2充装介质：压缩空气；
6.3公称容积：≥6.8L。
7.仪器箱
7.1可防水防尘，防震防护，耐高低温。
8.配置要求
8.1救生衣4件；
8.2救生钩4套；
8.3救生绳4套；
8.4防汛应急急救包4套；
8.5重型防护服4套；
8.6空气呼吸器4套；
8.7仪器箱4个。
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	综合场强仪
	1.用途：用于环境中综合场强的测量。
2.技术要求
2.1、数据采集系统
2.1.1接入射频频率范围：10kHz～100GHz；
2.1.2采集处理速率：≥500ms/次（2Hz）；
2.1.3输出接口：光纤；
2.1.4供电：内置锂离子电池，供电时长8小时以上（标称值）；
2.1.5配置光纤和PC端读取软件；
2.1.6工作温度范围： -10°C～+50°C；
2.1.7工作湿度：≤95%RH，无冷凝。
2.2射频电场探头
2.2.1频率范围：200KHz-50GHz；
2.2.2量程范围：0.5V/m-800V/m；
2.2.3频率响应：±3dB（300MHz-18GHz）；±4dB（其他频段）；
2.2.4各向同性：±0.8dB（≤4.2GHz）；±1.5dB（4.2GHz-40GHz）；±2dB（＞40GHz）；
2.2.5线性度：±1 dB（2 V/m-400V/m）；
2.2.6毁坏电平：连续波：≥1200V/m，脉冲：≥10kV；
2.2.7能兼容连接工频场强仪主机使用。
3.配置要求：
3.1射频电场探头1个；
3.2数据采集模块1个；
3.3 10米光纤1根；
3.4 USB光电转换器1个；
3.5测试软件1套；
3.6便携箱1个。
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	工频场强仪（含移动工作站）
	1.用途：用于测量交流输变电设施、配电系统、家居、地铁、高铁、充电桩等场所的工频电磁场，能进行电磁环境的安全评估。
2.技术要求：
2.1 宽频电磁辐射分析仪主机：
2.1.1低频射频一体式超宽频主机
2.1.2显示单位：V/m，KV/m，μW/cm2，W/m2，mW/cm2，mA/m，A/m，nT，μT，mT；可根据监测结果单位自动切换：V/m和KV/m，μT和mT；
2.1.3 更新速率：1s，最快200ms
2.1.4结果类型（三维全向）：实时值，最大值，最小值，平均值（方均根平均、算数平均），最大平均值，三维分量值； 
2.1.5数据模式：算术平均值、方均根值（RMS值）、统计场强（E5，E50，E80，E95）；
2.1.6空间平均：支持多位置空间平均，存储每个点的数据及总值
2.1.7仪器具备支持定位、温湿度显示、自动识别探头、软件远程管理和现场打印检测信息等功能，输变电检测支持FFT频谱分析，12次谐波分析，计权（曝露比）功能；
2.1.8具备在低频监测过程中，工频电场和磁场检测能同时进行，数据同屏显示功能；
2.1.9具有简易法、标准法和自定义测量功能，自动测量和数据存储功能；
2.1.10存储容量：数据大于100万个，文档大于10万个；
2.1.11工作时长：大于14小时；充电时长：小于8小时；
2.1.12工作温度：-10 °C～+60 °C；
2.2工频电磁场探头
2.2.1频率范围：1Hz-100KHz；
2.2.2量程：电场0.01V/m-200KV/m ；磁场8mA/m-1600 mA/m；
2.2.3线性误差：≤±0.3dB（典型值）；
2.2.4最大过载：电场200KV/m；磁场20mT；
2.2.5频响误差：≤±0.4dB（典型值）；
2.2.6各向同性：≤0.4dB（典型值）
2.2.7带宽频率：符合GB8702-2014 公众暴露限值频率范围划分：1Hz-25Hz、25Hz-1.2KHz、1.2KHz-2.9KHz、2.9KHz-100KHz
2.2.8测量结果：FFT，给出频率与场强曲线；具有包含50Hz的场强值的曲线。
3.配置要求：
3.1电磁辐射分析仪主机1台；
3.2工频电磁场合一探头1个；
3.3 1.5m无感应三脚架1个；
3.4 5m工频专用光纤1根；
3.5电磁辐射分析仪软件1组；
3.6其他必要配件等1套；
3.7专用便携箱1个。
3.8便携式工作站
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	金属探测器（手持式）
	1.技术指标
1.1可在室内和室外操作；
1.2具有警报指示功能；
1.3电池可连续工作100小时以上；
1.4工作温度：-40℃--70℃。
2.配置要求
2.1手持金属探测器1台；
2.2充电器1套；
2.3通用的电源适配器1个；
2.4防静电腕带1条。
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	土壤、气溶胶、气碘、水、生物等采样器材
	（一）土壤采样器
1.技术要求：
1.1采样深度：≥1m；采样直径：≥5cm；采样长度：≥20cm；
1.2可用于沙土、壤土、粘土、泥炭土采样。
2.配置要求：
2.1 T型手柄1个；
2.2 80cm延长杆1个；
2.3筒型旋转钻头1个；
2.4刮刀1把；
2.5扳手2个；
2.6便携包1个。
（二）大流量气溶胶采样器
1.适用范围：
适用于各级辐射监测站、环境监测站和科研院所采集空气中悬浮颗粒物和气溶胶物质，进行大气中污染物和辐射量的监测和研究。
2.执行标准：
HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》。
3.主要功能：
3.1寿命不低于20000小时；
3.2触摸式液晶屏；
3.3采样最大累积流量≥9999.9 m3；
3.4自动进行气体温度和大气压测量，并具备自动转换为标况体积，存储气体温度、湿度等参数功能；
3.5在断电时自动保存已设置的参数和前次采样数据，并具备故障自动恢复和来电自启功能；
3.6具有气路堵塞、风机过热和低流量保护功能；
3.7 IP54 级别防雨、防尘设计。
4.主要参数：
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	流量范围
	0～2.6m3/min
	0.01 m3/min
	≤ ±5％

	采样时间
	1～99h59min
	1min
	≤ ±0.1％

	间隔时间
	1～99h59min
	1min
	≤ ±0.1％

	大气压测量
	60～120kPa
	0.1 kPa
	≤ ±2％

	流量稳定时间
	≤ 3S

	采样最大累积流量
	≥9999.9m3

	噪声
	≤ 70dB

	工作温度
	-20～60℃

	工作湿度
	≤ 95%RH（25℃）

	工作电压
	(220±15%)V.AC


5.配置要求
5.1主机1台；
5.2铝合金箱1个；
5.3支架1个；
5.4电源线1根；
5.5保险丝1个。
（三）气碘采样器
1.适用范围：适用于各级辐射监测站和科研院所采集空气中微粒碘、有机碘和无机碘，配合气溶胶适配器可采集空气中的气溶胶物质，主要进行大气中辐射量的监测和研究。
2.执行标准
HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》；
GB/T 14584-93《空气中碘-131的取样和测定》。
3.主要功能：
3.1寿命不低于20000小时
3.2触摸式液晶屏
3.3具备气流加热功能；
3.4在断电时自动保存已设置的参数和前次采样数据，并具备来电自启功能；
3.5具有气路堵塞和低流量保护功能；
3.6可自动进行气体温度和大气压测量，并具备自动转换为标况体积，存储气体温度、湿度等参数功能；
3.7 IP54 级别防雨、防尘设计。
4.主要参数：
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	流量范围
	0～260L/min
	0.1L/min
	≤±2.5％

	采样时间
	1～99h59min
	1min
	≤±0.1％

	间隔时间
	1～99h59min
	1min
	≤±0.1％

	大气压测量
	60～120kPa
	0.1 kPa
	≤±2％

	流量稳定时间
	≤3S

	采样最大累积流量
	≥9999.9m3

	噪声
	≤68dB

	工作温度
	-20～60℃

	相对湿度
	≤95%RH（25℃）

	工作电压
	(220±15%)V.AC

	重量
	≈20kg

	外形尺寸
	355*360*490mm



5.配置要求
5.1主机1台；
5.2铝合金箱1个；
5.3支架1个；
5.4电源线1根；
5.5碘盒1个；
5.6保险丝1个。
（四）水采样器
1.技术要求：
1.1采水瓶体：有机玻璃材质
1.2采样深度：0-30m；
1.3温度计：测温误差≤±1℃。
2.配置要求：
2.1 1000ml采样器1个；
2.2 2500m采样器1个；
2.3 5000ml采样器1个。
（五）生物采样器
1.技术要求：
1.1 200目：适用于浮游植物、原生动物和轮虫等样品采集；
1.2 125目：适用于枝角类和挠足类等浮游动物样品采集；
1.3规格：网衣：200目尼龙（0.064mm）/ 125目尼龙（0.112mm）；
1.4网长：≥50cm；
1.5网圈内径：≥20cm 。
2.配置要求：
2.1 200目采样器1个；
2.2 125目采样器1个。
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	源容器
	1.技术要求：
1.1满足Ⅲ类及以下放射源收容要求；
1.2铅壁厚度≥40mm；
1.3内径≥90mm；
1.4高度≥300mm；
1.5底座带车轮；
1.6配备长柄源夹：长度≥1.5m，钳端开口≥10cm，符合人体工程学，钳取重量≤5kg。
2.配置要求：
2.1源容器1个；
2.2源夹1个。
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	个人辐射防护器材
	核辐射防护服（钽服）
1.技术要求：
1.1材料：钽；
1.2轻量级，无毒，无铅；
1.3对从低到中等能量的γ辐射、X线、高和低能β粒子和α粒提供屏蔽；
1.4在对抗β线时提供不低于3倍防护，对抗低能量γ线时提供不低于10倍防护。
2.配置要求：
2.1防护服2件；
2.2手套2副；
2.3靴套2双；
2.4面罩2个；
2.5滤灌2套；
2.6便携包2个；
2.7防射线胶带2卷。
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	应急通讯设备
	1.技术要求
1.1内置可拆卸电池，支持≥160小时长待机，≥10小时卫星通话；
1.2电池容量：≥5000MAH电；
1.3前置扬声器，扬声器功率：≥103DB响度；
1.4电容屏尺寸：不小于3.1英寸；
2.配置要求
2.1应急通讯设备4台。
2.2 三年通讯费用。
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	便携式γ能谱仪（含移动工作站）
	1.用途：用于现场应急用的核素识别和剂量率测量。
2.技术参数：
2.1探测器类型：NaI闪烁体探测器和GM管探测器；
2.2探测器尺寸： ≤2*1英寸；
2.3测量灵敏度：>1500cps/uSv/h（662keV 137Cs）；
2.4能量分辨率：≤7.3%（662keV 137Cs）；
2.5剂量率范围：0.01uSv/h-1Sv/h，设备自动切换剂量率探测器；
2.6能量响应范围：15KeV-3MeV；
2.7核素库：至少包含SNM，NORM，IND，MED四个库，支持电脑修改后以文件方式导入；
2.8 软件操作系统：支持Windows, Mac OS, Linux；
2.9操作模式：包含剂量率模式、探测模式、简单识别模式和谱测量模式；
2.10存储空间：≥16G；
2.11内置核素库种类：＞65种；
2.12自带电池续航时间大于14小时；
2.13防护等级：不低于IP65级别，具有抗摔功能（1米以内）；
2.14多道道数：≥2048道。
3.配置要求
3.1手持式核素识别仪主机1个；
3.2便携式运输箱1个；
3.3内置电池1块；
3.4充电设备 1套；
3.5便携式工作站 1套。
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	标准化大气应急采样装备箱（含大气采样器及必要的辅助器材箱）
	1.用途：用于采集环境空气中各种有毒有害气体、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入微粒（PM10、PM2.5）、空气重金属、氟化物以及SVOCs等；
2.技术指标：
2.1具有加热制冷功能，发泡保温，满足恒温采样；
2.2实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；
2.3大气采样流量：（0.1～1.0）L/min，分辨率0.001L/min，准确度优于±2.5%；
2.4大气采样流量（微流量）：（20.0～220.0）mL/min，分辨率0.1mL/min，（20.0～100.0）mL/min准确度优于±5%，（100.0～220.0）mL/min准确度优于±2.5%；
2.5颗粒物采样流量：（10～120）L/min，分辨率0.1L/min，准确度优于±2%；
2.6计前温度：（-40～85）℃，分辨率0.1℃，准确度优于±2℃；
2.7计前压力：（-45～0）kPa，分辨率0.01kPa，准确度优于±0.4kPa；
2.8环境温度：（-40～85）℃，分辨率0.1℃，准确度优于±1℃；
2.9大气压：（50～130）kPa， 分辨率0.01kPa，准确度优于±0.5kPa；
2.10大气采样温度控制：（5～32）℃，分辨率0.1℃，准确度优于±2℃；
2.11采样方式：手动采样：即刻采样；自动采样：当天内定时采样；
2.12采样时间：单次采样时间：1分钟-24小时；采样时间间隔：1分钟-24小时；采样次数：1-99次，单独或循环采样；
3.配置要求：
3.1主机2台；
3.2仪器箱2个；
3.3地质三脚架2个；
3.4多级颗粒采样器（TSP/PM10/PM2.5）2台；
3.5圆形滤膜50张；
3.6充电器+电池组2套；
3.7辅助器材箱2个。
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	应急工作箱（含便携式电脑、便携式打印机、执法记录仪、录音笔、手持终端、便携式电源等）
	1.便携式电脑
1.1处理器：不小于i5；
1.2固态硬盘：≥1TB；
1.3内存容量：≥16GB；
2、便携式打印机
2.1 USB/车载供电；
2.2内置电池。
3.执法记录仪
3.1防护等级不低于IP64；
3.2续航时间≥18小时(1080P条件下)；低温续航≥8小时（-30℃条件下）；
3.3图传时间≥13小时(1080P条件下)。
4.录音笔
4.1支持WiFi连接传输；
4.2存储：不小于32G；
4.3续航时间：9小时以上连续录音。
5.手持终端
5.1 5.0英寸彩色显示屏，支持多点触控、手套触摸；
5.2主摄像头：800/1300万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像；
5.3工作时间：10-12小时。
6.便携式电源
6.1电池容量：不少于70000mAh；
6.2额定功率：300W；
6.3响应时间：≤5ms。
7.仪器箱
7.1具不低于IP67防水防尘
8、配置要求
8.1便携式电脑2套；
8.2便携式打印机2套；
8.3执法记录仪2套；
8.4录音笔2套；
8.5手持终端2套；
8.6便携式电源2套；
8.7仪器箱2个。
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	应急便携式测油仪（含移动工作站）
	1.设备原理为紫外分光光度法。
2.技术参数
2.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。
2.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。
2.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。
2.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。
2.5操作方式：嵌入式工业触屏电脑。
2.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。
2.7采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移。
2.8萃取器：棕色广口瓶直接萃取。
2.9水样体积：0-1000毫升（任意）。
2.10体积量取：为避免交叉污染，采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差小于2%,
2.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。
2.12剩余电量：独立显示剩余电量
2.13校正方法：标准曲线。
2.14线性：大于0.9999。
2.15测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。
2.16分 辨 率：0.001mg/L。
2.17检限：0.005mg/L。
2.18重现性：RSD小于2%。
2.19准确度：±2%。
2.20测量波长：225nm。
2.21测量时间：小于8分钟一个水样。
3.仪器配置要求：
3.1全自动便携式紫外测油仪主机一套。
3.2采样箱1套。
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	智能烟尘/烟气(SO2\NO\NO2\CO\O2)测试仪
	1.设备用途：用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数。
2.主要功能
2.1具有烟尘测量、烟气分析同步运行功能；
2.2具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能；
2.3含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式；
3.技术指标
3.1烟尘采样技术指标
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	采样流量
	(0～120) L/min
	≤0.1 L/min
	不超过±5%

	烟气动压
	(0～2000) Pa
	≤1 Pa
	不超过±2%FS

	烟气静压
	(-30～＋30) kPa
	≤0.01 kPa
	不超过±4%FS

	大气压
	(50～130) kPa
	≤0.01 kPa
	不超过±500Pa

	烟气温度
	(0～500)℃
	≤0.1℃
	不超过±3℃

	采样泵负载能力
	≥60 L/min (阻力为20kPa时)

	数据存储能力
	烟尘文件、烟气文件、工况文件各不小于9000组



3.2烟气分析技术指标
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	电化学法
	O2
	(0～30)%
	≤0.1%
	示数误差：不超过±5.0%
（其中SO2的量程≤100μmol/mol，
示值误差不超过±5μmol/mol）

	
	SO2
	(0～5700)mg/m3
	≤1mg/m3
	

	
	NO
	(0～1300)mg/m3
	≤1mg/m3
	

	
	NO2
	(0～200)mg/m3
	≤1mg/m3
	

	
	CO
	(0～5000)mg/m3
	≤1mg/m3
	



4.配置要求
4.1主机1台；
4.2烟尘多功能取样管1根；
4.3含湿量检测器1套；
4.4烟气取样器1个；
4.5无线工况模块1个；
4.6电源适配器1套；
4.7高效气水分离器1个；
4.8便携式蓝牙打印机1台；
4.9双肩背包1只。
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	紫外烟气分析仪(含移动工作站)
	1.设备用途：用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数。
2.主要功能
2.1采用紫外差分吸收光谱技术（DOAS），采用热湿法原理测量固定污染源排气中SO2、NO、NO2、O2等烟气浓度和排放量；
2.2采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段；
2.3 SO2测量采用高、低浓度双量程设计，根据浓度值自动切换量程，同时SO2、NO、NO2测量准确度不超过±2.5%；
3.技术指标
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	SO2
	低量程：(0～150)ppm
高量程：(0～1500)ppm
	>1000mg/m3,
分辨率≤1mg/m3；
≤1000mg/m3，
分辨率≤0.1mg/m3
	不超过±2.5%

	NO
	(0～1000)ppm
	
	

	NO2
	(0～500) ppm
	
	

	O2
	(0～30)%
	≤0.01%
	不超过±3％

	CO
	（0-4000）ppm
	≤0.1mg/m3
	不超过±3％

	CO2
	(0～20)%
	≤0.01%
	不超过±3％

	烟气湿度
	(0～40)%
	≤0.1%
	≤5%时，绝对误差不超过±0.75%
＞5%时，相对误差不超过15%

	烟气采样流量
	0.5L/min或0.2L/min（依据流量状态自动调整）

	重复性
	≤2％

	响应时间
	≤90s

	稳定性
	1h内示值变化不大于5％

	取样管温控
	120℃～160℃可设（默认120℃）


4.配置要求
4.1主机1台；
4.2皮托管1根；
4.3平板手操器1台；
4.4电源适配器1套；
4.5移动工作站1台。
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	臭氧分析仪（含移动工作站）
	1.执行标准
1.1 HJ 590-2010 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法；
1.2 JJG 1077-2012 臭氧气体分析仪检定规程。
2.主要功能
2.1内置锂电池，可在无交流电情况下连续工作不小于48小时；
2.2采用UV-LED作为紫外光源；
2.3内置自适应滤波算法，响应快速；无任何运动部件，温度、压强、湿度实时补偿，在不同的环境条件下均能获得稳定准确的结果；
3.技术指标
3.1量程：（0-500）nmol/mol；
3.2分辨率：≤0.1nmol/mol；
3.3准确度：≤1nmol/mol；
3.4最低检出限：≤1nmol/mol；
3.5示值误差：≤±6%FS；
3.6 重复性：≤1%；
3.7 4h零点漂移：≤±2nmol/mol；
3.8 4h量程漂移：≤±4nmol/mol；
3.9 响应时间：≤20s；
3.10流量：1L/min；
3.11工作温度：5℃-40℃；
3.12功耗：＜10W。
4.配置要求
4.1主机1台；
4.2便携式蓝牙打印机1台；
4.3锂电池充电器1套；
4.4空气过滤器1个；
4.5三脚支架1根。
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	臭氧校准仪
	1.执行标准
1.1 HJ 654-2013 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法；
1.2 HJ 1099-2020 环境空气臭氧监测一级校准技术规范；
1.3 JJG 1077-2012 臭氧气体分析仪检定规程。 
2.主要功能
2.1内置高精度光度计，对臭氧发生器进行实时反馈修正；
2.2光度计采用LED光源； 
2.3可根据设定浓度要求产生相应浓度臭氧；
2.4具备臭氧测定功能，可用于校准发生型臭氧校准仪；
3.技术指标
3.1量程：（25-1000）nmol/mol；
3.2示值误差：≤±1%FS；
3.3分辨率：≤1nmol/mol；
3.4零点噪声：≤1nmol/mol；
3.5检出限：≤2nmol/mol；
3.6 20%量程精密度：≤5nmol/mol；
3.7 80%量程精密度：≤10nmol/mol；
3.8 24h零点漂移：≤±5nmol/mol；
3.9 24h 20%量程漂移：≤±5nmol/mol；
3.10 24h 80%量程漂移：≤±10nmol/mol；
3.11输出流量：大于3L/min；
3.12预热时间：≤30min。
4.配置要求
4.1主机1台；
4.2电源线1根。



分包5：车载应急执法仪器
	序号
	产品名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	车载ICP-MS分析系统（含载具使用）
	一、总体要求
1. 车载ICP-MS分析系统满足车载移动使用要求，实现地表水、地下水中重金属元素的现场快速、准确监测功能。
2. 系统具有专用减震设计，各种路况行驶过程中不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行。
3. 采用分体式循环冷却水机，制冷功率≥2.5KW ,既满足仪器制冷要求，同时防止水机热量排在实验舱内，提高实验舱内部环境的舒适性，减小温湿度调节系统的负荷，延长车辆供电系统续航时间。
4. 为应对重金属污染事件的突发性和监测紧迫性，系统在到达指定应急监测点位后，开机抽真空在 15min 内完成并达到分析标准。
5. 为应对突发性重金属污染现场多点位高通量检测需求，系统配置快速进样系统，检测时间≤60s/样，提高应急监测效率。
6. 为应对应急突发事件的不确定性，同时缓解应急监测现场供电和供气压力，系统具备低功率和低氩气消耗待机模式，待机条件下功率小于500W，氩气用量小于5L/min。
7.系统使用在一些特殊应急现场，确保地理信息与现场数据的安全性与保密性，软件系统为国产自主开发。
二、ICP-MS主机技术要求
1. 离子源：
1.1采用自激式全固态ICP离子源，频率不小于27 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性<±0.1%，频率稳定性<±0.01%。
1.2射频线圈使用水冷技术，无需匹配箱即可自动匹配等离子体负载变化。
1.3采用虚拟接地，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外消耗品就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。
2. 接口：
2.1采样锥和截取锥为镍材质，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。
2.2 为保证应急现场简便的换锥维护，具备无需泄真空和移开离子源条件下进行换锥操作的能力。
3. 提取透镜：提取透镜上可使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式， 免除维护清洗。
4. 离子传输系统：采用离轴二次离子偏转传输系统（可消除中性粒子、光子的背景噪音）。
5. 碰撞反应池：采用六极杆碰撞反应池系统，提高碰撞效率，提升灵敏度。
6. 四级杆质量分析器：采用高精度纯Mo材料四极杆，驱动频率≥2.0MHz，获得更宽的分析范围和更优异的质量轴稳定性。
7. 检测器：采用脉冲/模拟双模式检测电子倍增器，可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。
8. 等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。
9. 进样系统要求：
9.1雾化器：石英材质同心雾化器。
9.2采用小体积旋流型雾化室，配TEC制冷模块，制冷温度<-10℃。
9.3采用分体设计的可拆卸式石英炬管，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。
9.4中心管：石英材质中心管。
9.5配置至少5路高精度数字型MFC气路控制器，控制精度<0.5%。
10. 软件要求：	
10.1 自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。
10.2 实时数据显示和实时报告显示。
10.3 其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。
10.4 ICP-MS操作软件还可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
10.5系统软件具有专家远程会诊功能，支持远程数据传输与诊断，支持远程仪器方法调用与优化、支持仪器远程控制。
11. 性能要求：
11.1 质量范围：2-260 amu；
11.2 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围；
11.3 线性动态范围：≥9个数量级；
11.4 背景稳定性：定义为5amu处背景信号的平均值≤ 0.5cps；
11.5 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均≤2%；
11.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均≤3%； 
11.7 灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度在20 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度在200 Mcps/ppm 以上；
11.8 双电荷离子和氧化物离子: Ce++/Ce+≤3％，CeO+/Ce+≤2.5％；
11.9 检出限：Li的检出限≤2ppt, In的检出限≤0.1ppt, U的检出限≤0.1ppt； 
11.10 丰度灵敏度：低质量端: 1×10-6；高质量端: 5×10-7；
11.11 质量轴稳定性: ≤0.05 amu/24h；
11.12同位素比精密度: ≤0.2% (107Ag/109Ag)。
三、ICP-MS辅件技术要求
1.车载快速进样系统
1）进样重复性：RSD<3%，线性：>0.99；
2）采用间隔载流冲洗技术，载流持续清洗进样管路；
3）阀件及管路耐各种强酸和其他试剂，且低残留、无溶出；
4）与主机联用后检测速度≤1min/样品。
2．车载专用减震平台
车载ICP-MS主机底部设置有车载专用减震平台，在车辆运行稳定状态减震系统隔振效率应大于80%。减震平台需拆卸方便、安装牢固。
3.车载前级泵（带专用减震模块）
（1）抽速:≥40m3/h； 
（2）泄漏率:≤1×10-3 mbar L/s； 
（3）电压：230V±10%  50 Hz；
（4）噪声值:≤59 dB（A）。
3.4车载分体式循环冷却水机
（1）散热量：≥3000W；
（2）控温精度：±0.1℃。
四、车载应用性能要求
1. 检出限：
	指标
	检出限
	指标
	检出限

	Cu
	≤ 0.08μg/L
	Zn
	≤ 0.67μg/L

	As
	≤ 0.12μg/L
	Hg
	≤ 0.05μg/L

	Cr
	≤ 0.11μg/L
	Pb
	≤ 0.09μg/L

	Mn
	≤ 0.12μg/L
	Mo
	≤ 0.06μg/L

	Be
	≤ 0.04μg/L
	B
	≤ 1.25μg/L

	Ni
	≤ 0.06μg/L
	Ba
	≤ 0.20μg/L

	Se
	≤ 0.41μg/L
	Co
	≤ 0.03μg/L

	Cd
	≤ 0.05μg/L
	Sb
	≤0.15μg/L

	Fe
	≤ 0.82μg/L
	V
	≤ 0.08μg/L


2. 示值误差：≤±10%； 
3. 精密度：RSD ≤5%。 
五、配置要求
车载ICP-MS分析系统主机1台；
车载专用减震平台1套；
车载前级泵（带专用减震模块）1套；
车载分体式循环冷却水机1台；
车载快速进样系统1套；
车载 ICP-MS分析系统专用软件1套。
移动工作站及数据输出设备一套。
六、其他要求：提供载具不少于两年的运行维护，具有项目所在地本地蓝牌牌照。
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	红外气体遥测仪（含载具使用）
	一、硬件技术要求
1.测量模式：傅里叶红外被动遥测扫描成像，无需红外光源；
2.测量距离：≤5km；
3.测量物质种类：内置≥400种可测量气体的标准光谱库，应包括烃类（甲烷、乙烯、丙烯、卤代烃等）、醇类（乙醇、异丙醇等）、醛类（甲醛等）、酮类（丙酮等）、酯类（乙酸甲酯、乙酸乙酯等）、酸类（醋酸等）、酚类（苯酚等）、苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）、氨类（氨气等）、硫化物（二氧化硫、硫化氢等）、臭氧等超过400种气体，并可根据采购人实际需要进行定制；
4.测量范围：水平0～360°，俯仰范围不低于-30°～﹢30°
5.图像呈现方式：呈现可见和红外叠加的视频图像，测量气体浓度在图像动态描绘；
6.设备内置云台系统，核心光学器件干涉仪、探测器等在整个检测过程中位置不随云台转动，防止高频转动引入的系统干扰；
7.检出限：氨气≤1ppm、乙烯≤3ppm、乙炔≤5ppm、1,3-丁二烯≤5ppm；
8.波数范围/cm-1：600-1500；
9.光谱分辨率/cm-1：≤1；
10.示值误差：≤±5%；
11.重复性误差：≤±5%；
12.稳定性误差：≤±5%；
13.黑体辐射校准：内置黑体校准系统，温度精度0.1℃，温度范围：环温～100℃；
14.探测器：斯特林制冷机深冷，制冷温度＜80K，MCT碲镉汞探测器；
15.运行模式：无人值守自动巡航+人工操作动态扫描双模式；
16.波数校准：系统软件应具有根据特定气体窄线吸收谱自动校准波数准确性功能；
17.环境温度变化影响：环境温度在（-10～55）℃范围内变化，仪器测量组分示值的变化不超过±5%；
二、软件技术要求
1.全中文操作界面，中文使用手册；
2.光谱库：内置可测量气体的标准光谱库；
3.分析软件：分析软件具备化学气体红外成像及气体云团动态扩散效果展示，多种类气体同时快速识别，可实现泄漏源的精确定位，超标气体的预警，化学气体浓度半定量计算，形成化学气体红外光谱特征数据库，可根据现场情况预设多种气体成分；
4.数据分析：基于化学计量学算法，根据红外光谱，定性鉴别、定量分析目标区域的多种气体浓度分布；基于深度神经网络算法，自动扣除水峰和二氧化碳干扰，干扰抑制效果达 95%以上；
5.定性分析：应具有未知气体污染物的定性识别功能；
6.定量演算：系统应具有未知气体污染物的定量演算功能；
7.软件功能：应具有检测区域气体趋势分布显示功能、具有仪器状态及实时数据显示功能、具有报警信息显示功能、具有系统及仪器历史运行状态显示功能；
8.监测模式：系统应可选择连续监测、定次监测、定时监测、远程触发监测或人工手动监测模式；
9.可远程控制在线分析系统，设置仪器的工作状态，对分析、更换方案、仪器工作状态等参数；
10.自动保护：系统应具有仪器基本参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。
三、配置要求
傅里叶红外气体遥测仪主机1台；
傅里叶红外气体遥测仪控制软件1套；
机柜安装配置包1套；
发货配置包（用户手册、合格证、电源线、网线等）1套。
移动工作站及数据输出设备一套。
四、其他要求：提供载具不少于两年的运行维护，具有项目所在地本地蓝牌牌照。

	3
	红外热成像气体泄漏检测仪
	一、总体要求
1.针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。
2.探测器类型：制冷型高灵敏度探测器； 
3.操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；
4.图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；
5.气体增强显示：具备高灵敏度模式，可探测到微小泄漏状态；
6.录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；
7.语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；
8.具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；
9.激光指示：具有激光指示功能，激光分类为二级，功率为1mW，波长为635nm红色激光。
10.激光指示：具有激光指示和测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。
11.测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。
12.北斗定位：主机屏幕可以显示实时经纬度信息。
13.放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。
14.图像冻结功能：具备图像冻结功能。
15.通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。
16.具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T6 Gc。
17.防护等级：IP54。
18．电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。
19.充电方式：仪器具备直接充电和座充两种充电方式，可采用电源适配器连接主机充电口直接充电，或将电池拆卸采用座充独立充电，座充可同时为两块电池充电。
20.可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。
二、参数要求
	序号
	项目
	指标要求

	(1)
	工作温度
	-20℃～+60℃

	(2)
	存储温度
	-40℃～+80℃

	(3)
	测温范围
	-40℃～+500℃

	(4)
	工作波段
	3.2~3.5μm

	(5)
	分辨率
	≥320×256

	(6)
	热灵敏度
	≤10mk@25℃

	(7)
	制冷器运行噪声
	≤35dB

	(8)
	显示屏
	≥5英寸可旋转触摸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080

	(9)
	启动时间
	≤5 min

	(10)
	目镜分辨率
	≥1920×1080（OLED，可旋转）

	(11)
	可见光摄像头像素
	≥500万（CMOS，带补光灯）

	(12)
	手柄可旋转角度
	≥180度

	(13)
	显示模式
	可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图，具有不少于10种伪彩色调色板，可以手动/自动调节色标，具备色标反向功能。

	(14)
	变倍
	1~10倍连续数字变倍

	(15)
	传输与控制
	可通过RJ-45网口连接PC端，可对仪器图像远程传输并进行远程控制

	(16)
	视频存储
	SD卡≥64G

	(17)
	重量
	≤2.7kg（含标配镜头和电池）

	(18)
	仪器防护箱
	拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67


三、配置要求
红外热成像气体泄漏检测仪主机1台；
专用锂电池3块；
专用电源适配器和充电底座1套；
USB数据线和HDMI数据线1套；
标准SD卡和读卡器1套；
专用蓝牙耳机1副；
镜头清洁工具套装1套；
（8）仪器防护箱1个



分包6：重点环境应急装备
	序号
	产品名称
	技术参数不低于以下要求

	1
	无人机及航拍数据分析系统
	一、无人机：
1、无人机类型：多旋翼无人机；
2、对称电机轴距：≤900mm；
3、载荷能力：≥2.7kg；
4、RTK位置精度：水平≤1cm+1ppm,垂直≤1.5cm+1ppm；
5、最大抗风能力：≥12m/s
6、最大水平飞行速度：≥23m/s（无风条件）；
7、悬停时间：无负载≥55min；
8、最大起飞海拔高度：≥5000m；
9、飞控遥控器：最大通讯距离（无干扰情况）：≥15km（FCC）和≥8km（CE），
通讯波段：中国民用2.4、5.8 GHz等波段；
10、支持六向避障；
11、支持LED补光，有效照明距离：≥5m；
12、支持飞行相机，分辨率：≥1080P；
13、智能电池箱：可放置4组无人机电池和4块遥控器电池；
14 、支持红外感知系统，障碍物感知范围：不小于0.1m-8m；
15、支持云台安装方式：下置双云台+上置单云台；
16、额外配置一组电池，两年机身保险和两年三责险，含1名UTC培训名额
二、航拍系统
1、机身应包含变焦镜头相机、广角镜头相机，相机支持激光测距功能；
2、变焦相机参数
2.1、有效像素：≥2000万；
2.2、混合光学变焦：≥23倍，最大变焦：≥200倍。
3、广角相机参数：
3.1、有效像素：≥1200万；
3.2、等效焦距：≥24mm；
4、激光测距：
4.1、波长：≥905nm；
4.2、测量范围：≥3-1200m（直径12m、20%反射率的垂直反射面）；
4.3测量误差：≤±（0.2m+D×0.15%），其中D表示与垂直反射面之间的距离。
5、含两年机身保险
三、气体检测仪
1、检测项目包括：PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2，并能同步显示温度、湿度； 
2、气体检测仪可同时安装传感器数量≥9，用户可在后期根据需要增加或改变检测项目；
3、考虑到旋翼的气流扰动，安装方式应为上置云台，并有主动式新风设计；
4、有高亮浓度警示灯提示功能，在浓度超过预警值时机身LED灯闪烁报警，颜色和报警值可自定义；
5、支持多台气体检测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制。
6、支持在无人机航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态。
7、具备数据断点续传功能，通信中断时（例如进入传输信号盲区）采集到的任务数据不会丢失，并且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量；
8、实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；
9、实时生成二维等值线空气污染分布热力图；
10、实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度；
11、支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图；
12、支持一键式导出任务报告。报告中应当包括采样点的数量、网格实际大小、本次任务覆盖范围、任务区域平均浓度、网格浓度最高值（附带该网格的位置信息）、网格浓度最低值（附带该网格的位置信息）、单点浓度最高值（附带该数据点的位置信息与采集的时间信息）、单点浓度最低值（附带该数据点的位置信息与采集的时间信息）、浓度分布热力图、颜色与浓度的对应关系信息
13、具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准。可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点。
14、支持将带有坐标信息的照片导入软件，导入后在可视化界面中可查看对应地点的现场照片；
15、具备采样功能，采样袋体积不小于1L
四、随机配备：应急检测仪
1、量程：0.1ppm-5,000ppm
2、响应时间：≤15s
3、采样方式：泵吸式
4、其他要求：为保障本次招标仪器的长期使用，应急检测部件制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求所投产品制造商具备该产品型号的防爆合格证。
五、配置清单
1、无人机                        1套
2、云台相机                      1套
3、智能电池                      1组
4、无人机行业无忧旗舰版软件      1年
5、云台相机行业无忧旗舰版软件    1年
6、三责险（100万）              2年
7、气体检测仪（六参数+采样）     1套
8、UTC培训考证                   1人
9、应急检测仪                    1套
10、可配套无人机航拍的制图软件终身使用权及满足现场制图要求的移动工作站 1套

	2
	个人防护包
	一、具体参数
1、强光手电
（1）光束亮度：≧100流明，重复充电1000次
（2）开关持久性：≧30000次
（3）开光方式：强光、弱光、爆闪、关
2、耐酸碱防护服
（1）可耐高浓度化学品，可承受至少30千帕的静水压，内层经防静电处理
3、正压式空气呼吸器
（1）适应温度：-30℃~60℃
（2）气瓶额定工作压力：30MPa
（3）余气报警压力：5~6Mpa
4、过滤式防毒面具
（1）双罐式面罩
（3）搭配滤毒盒及过滤棉使用
5、重型防护服
（1）织物厚度：0.45mm
（2）拉伸强度何撕裂强度：≧450N/5cm
（3）防酸碱渗透：在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL、30%HF、6.1mol/l NaOH溶液中浸泡1h不渗透
（4）采用透气膜、面料采用多层高性能防化复合材料制成有很高的耐磨性。
6、护目镜
（1）镜片材质：聚碳酸酯
（2）防雾、防花，防紫外线，防护等级3级
7、防护手套
（1）防火温度：最高1000℃
（2）防水何防油、扛磨耐切好，整体防护等级为二类。
8、防护鞋
（1）材料：PVC
鞋帮:高帮
成型方式：注塑成型
（2）鞋帮抗辐射热渗透性能：10℃
（3）鞋底抗穿刺性能：1241N
（4）离火自熄时间：0~0.5S
9、保暖套装
（1）尺寸范围：身高170~180cm
（2）面料的阻燃性能：损毁长度≦2cm,阴燃时间≦2s，续燃时间≦1s
（3）组合材料抗辐射热渗透性能：内表温升≦25℃
10、紧急呼救器
（1）带有1个2升300Pa带压力表气瓶，可使用约15分钟； 
（2）可缓解逃生途中的呼吸困难。耐用的聚氨酯透明头罩；
（3）有变流装置向面屏内吹气，以减少雾气。 
（4）气瓶质量轻； 可反复充气。符合NIOSH标准。
二、单套配置清单
1、强光手电                           1只
2、有毒有害物质防护服                 1件
3、正压式空气呼吸器                   1件
4、过滤式防毒面具                     1只
5、重型防护服                         1件 
6、护目镜                             1只
7、防护手套                           1副
8、防护鞋                             1双
9、保暖套装                           1套
10、紧急呼救器                        1只

	3
	易燃易爆气体报警装置
	1、报警方式：声音、灯光；
2、示值误差：≤±3％FS；
3、响应时间：≤30s（T90）；
4、内置防震护套；
5、液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度；
6、测量范围：硫化氢  0~100ppm   一氧化碳0~500ppm   氧气0~30.0%   可燃气体0~100%LEL 。

	4
	有毒有害气体检测报警装置
	一、技术参数
1、可同时检测六种气体，支持红外、PID、催化、电化学等各种传感器；
2、仪器自带温度、湿度等环境参数检测，方便仪器温度补偿计算，读数更准确；
3、带背光的单色LCD显示屏（128X160），自动屏幕翻转功能；
4、电池容量：≥6600mAh，仪器可保持标准曲线至少18小时长时间连续工作；
5、外壳防护等级：不低于IP67 ；
6、采样方式：扩散式；
7、具备一键恢复功能；
8、具备一键跌倒报警功能；
9、仪器防爆等级：Ex d ia IIC T4 Ga,Ex ia IIC T4 Ga，具备无线通信功能，在同一工作组内的仪表可以同步查看同组的其他仪表的读数，也可通过基站转4G同步到云平台上，在手机APP或者电脑网页上同步查看数据 ；
10、报警方式：声、光及震动报警；
11、无线通讯：蓝牙、WiFi、LoRa、射频433等可选；
12、使用温度：-20℃～50℃；
13、湿度范围：0～95% 相对湿度（标准）；
14、壳体材料：高强度PC及抗静电橡胶；
二、配置清单   
1、主机；
2、橡胶保护套；
3、校准适配器；
4、碱性电池适配器；
5、交流适配器；
6、充电器/PC通讯适配器；
7、数据电缆；
8、工具包；
9、资料及软件光盘；
10、快速使用指南；
11、充电底座；
12、硬质携带箱。

	5
	便携式氧气检测装置
	1、可通过智能手机管理；
2、简单阅读的显示屏并支持多种语言；
3、24小时滚动显示屏峰值读数；
4、防护等级IP66；
5、报警类型：可视、振动、声音（（95dB)低、高TWA、STEL、不合规）；
6、氧气标准测量范围：0-30%v/v，分辨率0.1%v/v ,工作温度-40至+60℃。



★（二）商务要求
1、交付要求
1.1交货时间：自合同签订之日起分包1、2、3、4、6所有设备15天内全部送货到位并安装调试完成；包5所有设备30天内全部送货到位并安装调试完成。
1.2送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸、安装等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2、安装调试要求
本项目实施人员不少于2人。
设备到货后一周内，中标供应商应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格；
3、伴随服务要求
3.1技术培训要求：
中标供应商向采购人提供相关培训，保证采购人能够进行相关设备的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。提供如下服务：
（1）中标供应商向采购人提供专业技术培训，以及在设备使用期内向采购人提供必要的技术支持。
（2）对最终技术人员进行系统使用操作和维护培训，根据项目实施的计划、进度，分阶段对采购人培训对象（管理人员、业务操作人员、系统维护人员）进行培训，培训不少于 2 个批次。
3.2售后服务要求：
（1）提供 365 天×24 小时电话支持服务；
（2）接到报修电话后，12 小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决；
（3）如果三个工作日内不能解决的，应提供备用设备，直到原设备修复。
  3.3提供的技术材料：
（1）提供设备/产品合格证、装箱清单、产品说明书/操作手册；
（2）提供具有法律效应且在有效期内的仪器设备检定/校准证书；
3.4 耗材与配件
所投产品的配件与耗材，中标供应商须向采购人提供低于市场价格的优惠（报价表格式供应商自拟，签订合同时提供）。
4、质保要求
本项目整体质保期（含伴随服务及软件升级）为2年，费用包含在总报价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
质保期结束后，根据采购人要求无条件将分包5车载应急执法仪器所投车载 ICP-MS（含载具1台）、红外遥测遥感系统（含载具1台）中包含的载具转让给采购人或采购人指定的第三方，费用包含在投标总价中。
5、付款条件
5.1合同签定之日起，支付合同总额的 40%作为预付款；
5.2全部设备安装调试完毕且验收合格后，按以下节点支付进度款：
（1）本项目采购的设备中，属于“规划化建设资金（产品清单中备注为资金来源A）”的设备款项于2024年度内支付至合同总额的100%；（2）属于“专项资金-生态环境监测能力建设资金（产品清单中备注为资金来源B）”的设备，于2025年第二季度内支付至合同总额的100%。
注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。
6、履约保证金
签订合同前中标供应商交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满后扣除相关违约费用后一次性无息退还。（注：保函有效期覆盖全部质保期）
中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。
其他要求
7、 其他要求
产品清单中数量为预估，合同实施过程中如采购人或实际使用人对于数量提出的调整，中标供应商应当完全响应。相应的合同金额的增、减按照投标报价中产品单价执行。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
3.分包情况：
本项目分六个分包进行采购，分别为：
分包1：实验室大型分析仪器；
分包2：实验室前处理及辅助设备；
分包3：现场监测及采样仪器；
分包4：现场检测及辐射仪器；
分包5：车载应急执法仪器；
分包6：重点环境应急装备；
（1）投标人可以自主选择任一个或多个分包投标。
（2）同一投标人只能中标分包1和分包2其中一个分包，同一投标人只能中标分包3、分包4、分包5以及分包6其中一个分包。
（3）同一投标人中标分包1和分包2其中一个分包的可以兼中分包3、分包4、分包5以及分包6其中一个分包。

二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位）
	40
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分31分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；非打★指标有1项负偏离扣2分，扣完为止。
	31
	客观分

	3.服务

	3.1
	

交付及调试 验收方案
	评委根据投标人提供的交付及调试验收方案（如交付方案、包装方 案、质量保障方案、调试方案、验收方案等）评分：
（1）方案内容全面、科学合理、可行性强的，得 5 分；
（2）方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得 3 分； 
（3）方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1 分； 
（4）方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。
	


5
	主观分

	3.2
	


售后维保方 案
	评委根据投标人提供的售后维保服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、故障解决方案等）评分：
（1）投标人具备非常完善的售后维保服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案的，得 5 分；
（2）投标人具备较为完善的售后维保服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案的，得 3 分；
（3）投标人具备基本的售后维保服务体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性基本满足要求的，得 1 分。
（4）投标人不具备基本的售后维保服务体系，服务内容不全面、 故障解决方案不具备针对性或未提供的不得分。
	



5
	主观分

	3.3
	


耗材配件供 应方案
	评委根据投标人提供的耗材配件供应方案（如耗材配件的价格优惠情况、供应响应时间）评分：
（1）价格最优惠，方案内容全面、科学合理、可行性强的，得5分；
（2）价格有一定优惠，方案内容较全面、较为科学合理、可行性较强的，得 3 分；
（3）价格符合市场行情，方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得 1 分；
（4）方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。
	



5
	主观分

	3.4
	质保期承诺
	投标人承诺本项目整体质保期在3年及以上的得 1 分（提供承诺书，格式自拟）。
	1
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来完成 的类似项目案例，每提供一个得 1 分，最多得 3 分（需同时提供中标或成交通知书、合同（含货物清单）及结算发票，且能反映相关
信息，证明材料缺项或未提供的不得分）。
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人或所投核心产品制造商具有 CMA 或 CNAS 资质实验室并能提供培训，费用包含在投标总价中的得 5 分（提供承诺书及实验室资质认定证书，承诺书格式自拟，证明材料缺项或未提供的不得分）。
	5
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的培训人员具有生态环境类或环境工程类专业高级工程师及以上职称证书， 每提供 1 人得 1.5 分，最多得 3 分（提供人员证书及投标人为其缴纳的 2023 年 7 月以来任意一个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分）。
	3
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分































第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表（分包1、分包2、分包3、分包4、分包5、分包6）
六、核心产品品牌一览表（分包1、分包2、分包3、分包4、分包5、分包6）
七、投标分项报价表（分包1、分包2、分包3、分包4、分包5、分包6）
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）















一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：



说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：









四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心
根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：






五、开标一览表
分包1：实验室大型分析仪器
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：



分包2：实验室前处理及辅助设备
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：








分包3：现场监测及采样仪器
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：





分包4：现场检测及辐射仪器
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：








分包5：车载应急执法仪器
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：


分包6：重点环境应急装备
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             



                                              日  期：











六、核心产品品牌一览表
分包1：实验室大型分析仪器
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	三重四极杆气相色谱质谱联用
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

分包2：实验室前处理及辅助设备
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	大气挥发性有机物无组织排放监测分析系统（含苏玛罐清洗、自动配气、移动工作站、固定工作站、预浓缩及自动进样系统）
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



分包3：现场监测及采样仪器
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	便携式气相分子吸收光谱仪（含移动工作站、用于快速测定水中的硫化物、氨氮、硝酸盐氮等）
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



分包4：现场检测及辐射仪器
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	便携式傅里叶红外分析仪（含移动工作站）
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。



分包5：车载应急执法仪器
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	红外气体遥测仪（含载具使用）
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。


分包6：重点环境应急装备
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	无人机及航拍数据分析系统
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。




七、投标分项报价表
分包1：实验室大型分析仪器
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）


分包2：实验室前处理及辅助设备
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）



分包3：现场监测及采样仪器
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）


分包4：现场检测及辐射仪器
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）


分包5：车载应急执法仪器
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）

分包6：重点环境应急装备
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：
1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。



























八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。
2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
3.行数不够，可自行添加。



九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。








十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                            企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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