询价采购公告

项目概况 体外循环机等JSZC-320505-SZTJ-X2024-0022采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2024-12-20 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZTJ-X2024-0022

项目名称：体外循环机等

采购方式：询价采购

预算金额：340.000000万元（采购包1：220.000000万元；采购包2：120.000000万元）

最高限价（如有）：340.000000万元（采购包1：220.000000万元；采购包2：120.000000万元）

采购需求：

- 1.名称：

| 采购单元号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 体外循环机 | 1套 | 220.000000 | 220.000000 | 接受进口产品前来投标 |
| 二 | 心脏手术器械 | 1批 | 120.000000 | 120.000000 | 接受进口产品前来投标 |

响应单位可投一个或二个采购单元

合同履行期限：

质保期：≥3年（自产品验收之日起）；

项目服务地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）指定地点

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.具有所投产品经营许可资格；

3.所投产品若为进口产品，须提供生产厂商针对本项目产品授权书。（生产厂家、国产产品可不提供）

三、获取采购文件

时间：自公告上网之日至2024-12-19，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：网上

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-12-20   13:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2024-12-20   13:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

签章使用问题：联系电话：4006776800QQ：3269174593、2296439417、3064437102；（工作时间：周一至周五上午9.00-11.30，下午13.00-17.00。（节假日除外））

系统使用指导与咨询联系电话：13914088964QQ

：2944332641、3048755361、2450218110；工作时间：周一至周五上午9.00-11.30，下午13.00-17.00。（节假日除外）

4.售价：无。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。

6.注意事项：

6.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

8.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

9.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）

单位地址：苏州市虎丘区漓江路1号

联系人：金燕

联系电话：0512-69584850

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州天嘉易咨询服务有限公司

单位地址：苏州高新区狮山路1号西翼附楼

联系人：魏雄平/王若冰

联系电话：0512-67228823

3.项目联系方式

联系人：魏雄平/王若冰

联系电话：0512-67228823

政府采购询价

文件

采购编号：JSZC-320505-SZTJ-X2024-0022号

采购项目：体外循环机等

采购单位：南京大学医学院附属苏州医院

（苏州科技城医院）

苏州天嘉易咨询服务有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一章 询价采购文件

第二章 询价综合说明

第三章 询价成交原则及评审内容

第四章 合同文本

第五章 询价响应文件格式文本

第一章  询价采购文件

苏州天嘉易咨询服务有限公司受南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）之委托，对其拟采购的以下货物进行询价采购，欢迎符合询价采购资格条件的供应商参加。

一、采购编号：JSZC-320505-SZTJ-X2024-0022号

二、采购方式：询价采购

三、采购项目名称：体外循环机等

四、采购预算/最高限价：340.000000万元（采购包1：220.000000万元；采购包2：120.000000万元）

| 采购单元号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 体外循环机 | 1套 | 220.000000 | 220.000000 | 接受进口产品前来投标 |
| 二 | 心脏手术器械 | 1批 | 120.000000 | 120.000000 | 接受进口产品前来投标 |

响应单位可投一个或二个采购单元

五、供应商资格条件：

（一）供应商应当具备下列一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）供应商应当具备下列特殊条件：

1、具有所投产品经营许可资格；

2、所投产品若为进口产品，须提供生产厂商针对本项目产品授权书。（生产厂家、国产产品可不提供）

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（四）其他补充事宜

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业；（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。其投标价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如磋商响应单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

2、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

六、采购项目内容及具体要求

第一采购单元：

（一）技术参数：

1、底座

1.1  4个泵位底座，单头泵3个，双头泵1个，监测一套；

1.2 万向轮移动，不锈钢支架，高度可调式灌注杆；变压及电压保护系统，24V医疗安全电压，电压不稳或断电时自动切换到UPS，无间断；

1.3   UPS自动充放电，独立供电时，整机负荷≥120分钟，并显示电池剩余使用时间；

1.4 中文/英文操作系统，数据处理中心，RS232接口，机器工作时对所有部件进行数据分析、记录、监控并自动纠错，保证整机正常工作；

1.5 采用CAN-BUS航空通讯技术，每个独立的泵，监测、底座等具有独立微处理控制，3秒钟机器快速启动，可保证急诊快速备机。

2、单头泵

2.1重量：单滚压泵≤15kg；

2.2 泵参数：滚压泵；泵头跑道的直径≤150mm；旋转方向(顺时针，逆时针)，速度精确度的偏离±1 %，指终值250RPM加设定值的±0.5%；最大2转；工作电压：24V DC；

2.3 流量范围：1/4″ 0 -3.12 LPM ；3/8″ 0 -6.50 LPM ；1/2″ 0 -11.2 LPM ；

2.4 转速范围：0--250 RPM，转速误差<±1%；

2.5 管道夹：单孔、双孔管道夹，适用各类管路尺寸；

2.6 泵槽设计：马蹄型；

2.7 泵头可至少180度转动；

2.8 具有涡轮杆转子锁紧结构；

2.9 无终点铝钛合金编码器式泵转速调节旋钮，适应粗调、精调。

2.10 常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差；

2.11 具有开盖停泵保护；

2.12 泵头可更换；

2.13 任意两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系；

2.14 具有转速异常、反转等声光报警；

2.15 液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息；

2.16 泵头传动系统使用直轴传动非皮带传动；

2.17 可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作；

2.18有开机自检保护系统；有错误定位诊断系统。

3、双头泵

3.1重量：双头泵≤ 12kg；

3.2泵参数：双头泵或悬挂泵泵头跑道的直径≤85 mm，旋转方向( 顺时针，逆时针) ，速度精确度的偏离±1 % 指终值250 RPM加设定值的±0.5%，最大2转；工作电压：24V DC；

3.3 流量范围:  1/4″ 0 -1.57 LPM ，5/16″0 -2.33 LPM；

3.4 转速范围：0--250 RPM，转速误差<±1%；

3.5 管道夹：单孔、双孔管道夹，适用各类管路尺寸；

3.6 泵槽设计：马蹄型；

3.7 泵头至少可240度转动；

3.8 具有涡轮杆转子锁紧结构；

3.9 无终点铝钛合金编码器式泵转速调节旋钮，适应粗调、精调。

3.10 常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差；

3.11 具有开盖停泵保护；泵头可更换；

3.12 任意两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系；

3.13 具有转速异常、反转等声光报警；

3.14 彩色液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息；

3.15 泵头传动系统使用直轴传动非皮带传动；

3.16 可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作；

3.17 有开机自检保护系统；有错误定位诊断系统。

4、监测操作及显示面板系统

4.1 含压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注、搏动灌注显示控制等功能，并数字显示监测数据；

4.2 液晶触摸操作；

4.3 模块化监测面板，可根据不同用户需要排列监测与显示内容；而且任何面板都可以任意互换(即使在开机工作状态下)；

4.4 彩色大屏幕液晶显示触摸面板，显示模块可随时更换，操作显示屏可快速锁定和解锁；

4.5 完整的中英文泵操作和监测的用户界面系统。

5、压力监测

5.1 可监测至少2道压力；

5.2 压力测量范围-200 mmHg 到 +800 mm Hg 显示精度：≤1mmHg；

5.3 可设定压力监测上、下限，超过设定时立即声光报警；

5.4 可通过设定压力上、下限智能控制泵速或停泵。

6、温度监测

6.1 温度每分钟的温度趋势，可监测1—4导温度；

6.2 显示精度：≤0.1℃；

6.3 显示范围：0—50℃；

6.4 可设定温度监测上、下限，超过设定时立即声光报警。

7、时间监测及时钟

7.1 可显示至少3导时间；

7.2 精确到秒；

7.3 系统时钟。

8、气泡及血平面监测

8.1 超声监测气泡，适用任何材料的泵管；

8.2 气泡探头警报限值最底转速≥15rpm；

8.3 气泡监测范围：1/2-3/8： 0.144 立方厘米-0.034 立方厘米；

1/4-3/16：0.144 立方厘米-0.034 立方厘米；

8.4 管径：1/4、1/2-3/8；

8.5 微气泡的敏感度可调节；

8.6 发生气泡时可声光报警，并智能控制泵速或停泵；

8.7 电容型监测血平面，适用任何氧合器；

8.8 监测范围：血平面贴片顶端±10mm；

8.9 停泵位置：血平面贴片顶端≥-10mm；

8.10 发生血液及预冲液的水平下降可声光报警，智能控制泵速或停泵。

9、心肌灌注保护控制监测

9.1 可通过压力控制、温度控制及容量控制，达到控制心肌灌注液的目的，能开展婴幼儿心脏手术和冠状动脉搭桥手术，心肌保护液量控制调节范围0—2L,剂量精确度≤±10%,最小允许量≤±20 ml；

9.2 可显示现时灌注量、总量、灌注时间、上次灌注至现在的时间；

9.3所有数据的累计随泵的运转自动开始或停止，无需灌注师操作。

10、两路机械式空气氧气混合器

10.1 精确调节进入氧合器的空气、氧气的百分比；

10.2 FIO2 ：21%—100% 。

11、三路全自动变温水箱系统

11.1 开机自检、错误诊断系统；

11.2 水箱容积：≤12.5升；

11.3 快速预冲，自动祛除气泡；

11.4 快速启动，无须预热；

11.5 温度控制范围：2℃—41℃；

11.6 变温速度快，每升、降10℃需≤2分钟；

11.7 可将管道中的循环水吸回。

（二）质保期：≥3年（自设备验收之日起）

第二采购单元：

（一）技术参数

1、显微镊 1个

精细圆柄平台镊：要求钳口硬化处理，长度≈210mm，头宽 ≤1.0mm。

2、显微镊 2个

精细圆柄无损伤血管镊：要求钳口硬化处理，长度≈210mm，头宽≤1.2mm。

3、显微镊 1个

精细圆柄无损伤取乳镊：要求钳口硬化处理，长度≈210mm，弯头宽≤1.2mm。

4、显微镊 1个

精细圆柄圈镊：要求钳口硬化处理，头宽≤1.0mm，总长≈ 210mm。

5、持针钳 1个

圆柄笔式持针钳：钳口总长≈210mm，适用于夹7-0 缝线，具有双图层设计。

6、持针钳 1个

圆柄笔式持针钳记：要求钳口硬化处理，总长≈210mm，适用于夹6-0缝线，具有双图层设计。

7、持针钳 1个

圆柄笔式持针钳钳口：总长≈210mm，适用于夹5-0缝线，具有双图层设计。

8、显微剪 1个

冠脉剪刀：防滑刃口，刃口长≈10mm，前向45°。

9、显微剪 1个

冠脉剪刀：防滑刃口，总长≈210mm。

10、显微剪 1个

冠脉剪刀：防滑刃口，刃口长≈10mm 后向≥125。

11、显微剪 1个

精细超锋利剪刀：窄头 总长≈175mm，弯型。

12、显微剪 1个

精细超锋利剪刀：≥200mm ，弯，顿头处理。

13、外科牵开器 1个

冠状动脉“螃蟹爪”牵开器，总长≈55mm。

14、外科牵开器 1个

冠脉搭桥取乳内动脉牵开系统，横向切开间距：≥230mm；纵向：≥185mm； 3个爪型取乳叶片：尺寸长18≈22mm，深度30mm — 50mm。

15、血管钳 1个

精细无损伤主动脉阻断钳：手术过程不反光，总长≥235mm。

16、血管钳 1个

精细无损伤主动脉侧壁钳：总长≤200mm。

17、血管钳 2个

精细无损伤股动脉钳:手术过程不反光，总长≤130mm。

18、血管钳 1个

哈巴狗钳:直头，钳长≈8mm 总长≤55mm。

19、血管钳 1个

哈巴狗钳:直头，钳长≈12mm 总长≤55mm。

20、血管钳 1个

哈巴狗钳:弯头，钳长≈8mm 总长≤55mm。

21、血管钳 1个

哈巴狗钳:弯头，钳长≈12mm 总长≤55mm。

22、外科牵开器 1个

高性能记忆合金:冠脉探条，头宽1.0mm，总长≈180mm。

23、外科牵开器 1个

高性能记忆合金:冠脉探条，头宽1.5mm，总长≈180mm。

24、外科牵开器 1个

高性能记忆合金:冠脉探条，头宽2.0mm ，总长≈180mm。

25、外科牵开器 1个

主动脉打孔器:头宽≈3.5mm，一体式设计反复使用，总长≈195mm。

26、外科牵开器 1个

主动脉打孔器:头宽≈4.0mm，一体式设计反复使用，总长≈195mm。

27、吸引管 2个

肝素针头≈2mm。

28、外牵开器 1个

冠状动脉刀柄:螺旋口，总长≤180mm。

29、骨刮匙 1个

精细神经拉钩:总长≈19cm，头宽≤2mm。

30、骨刮匙 1个

精细显微冠脉剥离子:头宽≈2mm，总长≤190mm。

31、持针钳 1个

精细环柄持针器:总长≤200mm，手术过程不反光，要求钳口硬化处理，具有双图层设计。

32、持针钳 1个

精细环柄持针器:钳口，适用于夹4-0缝线，总长≤230mm，手术过程不反光，具有双图层设计。

33、持针钳 1个

精细环柄持针器要求钳口硬化处理，适用于夹1-0/3-0缝线，总长≤240mm手术过程不反光，具有双图层设计。

34、持针钳 1个

精细环柄持针器:钳口，适用于夹1-0/3-0缝线，总长≤200mm，手术过程不反光 ，具有双图层设计。

35、显微镊 1个

极精细无损伤镊子:总长≤240mm，头≤2.0mm，手术过程不反光。

36、显微镊 1个

极精细无损伤镊子:总长≤195mm，头≤2.0mm，手术过程不反光。

37、显微镊 1个

极精细无损伤镊子:总长≤240mm，头≤2.8mm，手术过程不反光。

38、显微镊 1个

极精细无损伤镊子:总长≤195mm，头≤2.8mm，手术过程不反光。

39、外科牵开器系统 1个

自动拉钩框架：结构架 可单组，可双组。手术过程不反光。

40、外科牵开器叶片 1个

自动拉钩叶片：深度≥34mm，开口（长*宽）：≥100mm*100mm 手术过程不反光。

41、血管钳 1个

精细无损伤主动脉侧壁钳：手术过程不反光，总长≤200mm，小号，开口≤4cm，深度≤2cm。

42、显微剪 1个

精细钢丝剪刀：≤175mm。

43、持针钳 1个

精细钢丝针持：≤180mm。

44、血管钳 1个

主动脉阻断钳：≤200 mm，双排齿。

45、血管钳 1个

主动脉阻断钳：≤230 mm，双排齿。

46、血管钳 1个

精细无损伤主动脉阻断钳：手术过程不反光，总长≤310mm，工作端端阻断部分长≤120mm。

47、持针钳 1个

大血管笔式针持：等离子钳口，2-0，总长≤ 230mm，头宽≤25mm，具有双图层设计。

48、血管钳 1个

无损伤精细主动脉阻断钳：总长≤235mm。

49、血管钳 1个

阻断钳：头部:≥45︒；长度：≤180mm。

50、血管钳 1个

阻断钳     头部: ≥30︒；长度：≤190mm。

51、血管钳 1个

阻断钳     头部: ≥90︒；长度：≤190mm。

52、血管钳 1个

阻断钳     头部: ≥30︒；长度：≤170mm。

53、血管钳 1个

阻断钳     头部: ≥45︒；长度：≤280mm。

54、血管钳 1个

无损伤精细阻断钳 ≥265mm。

55、血管钳 1个

无损伤精细阻断钳 ≥255mm。

56、血管钳 1个

无损伤精细阻断钳：≥32cm，2*3齿。

57、血管钳 1个

精细小直角分离钳：总长≈180mm，要求钳口硬化处理。

58、血管钳 1个

精细小直角分离钳：总长≈200mm，要求钳口硬化处理。

59、显微剪 1个

超锋利主动脉瓣膜剪刀：TC刀头切刃口≤230mm。

60、显微剪 1个

精细超锋利剪刀：总长≈200mm，需：直和弯剪刀头。

61、咬骨钳 1个

瓣膜钙化咬切钳：钳头≈3,0mm，总长≈180mm。

62、显微镊 2个

无损伤精细瓣膜镊：总长≈23cm。

63、外科牵开器 2个

心房拉钩：右25 x 20 mm。

64、外科牵开器 2个

静脉拉钩：≈13×16mm，总长≤17.5cm。

65、采用金属陶瓷涂层工艺，在使用过程中具有耐磨和不反光，可多次高温消毒不脆裂。

66、器械由特种钢材质一次性成型，专为心脏外科手术而设计，适用于心脏瓣膜手术、搭桥手术等手术的应用。

（二）质保期：≥3年（自产品验收之日起）

七、售后服务及交货期：

1、厂家负责上门安装和调试，确保投入正常使用，运行良好。

2、若设备需要使用到耗材，在开展诊疗项目前必备的配套耗材必须进入江苏省药品(医用耗材)阳光采购和综合监督平台；若未进入江苏省药品(医用耗材)阳光采购和综合监督平台导致耗材无法规范采购，设备将暂停验收。

3、按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购人审核。

4、免费质保期：详见技术参数，自验收之日起。

5、本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

6、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供原厂承诺的配件及消耗品的价格清单）；提供维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式。

7、服务期内，报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

8、交付使用时间：合同签订之日起60天内交货并安装调试完成。

9、交货地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）指定地点。

八、付款方式：详见合同文本

九、响应文件上传截止时间

电子响应文件上传截止时间：2024年12月20日13点30分。（北京时间）

电子响应文件必须在接收截止时间前完成加密上传。逾期送达的电子响应文件恕不接收。本次询价不接受纸质响应文件。

十、询价开标时间和解密地点：

1、开标时间：2024年12月20日13点30分（北京时间）

2、解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

3、本项目为不见面开标项目，参与投标的供应商必须使用CA证书至开标大厅解密，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

十一、联系方式

采购代理公司：苏州天嘉易咨询服务有限公司

项目联系人：魏雄平/王若冰                      传真：0512-65153553

电　　 话：0512-67228823

地址：苏州高新区狮山路1号西翼附楼        邮编：215005

苏州天嘉易咨询服务有限公司

2024年12月13日

第二章  询价综合说明

一、询价响应文件的组成及编制要求：

（一）文件组成：

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（包括但不限于提供服务的专用运输车辆和相关专业人员信息等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有所投产品经营许可资格；（提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械备案登记证复印件）

（8）所投产品若为进口产品，须提供生产厂商针对本项目产品授权书。（生产厂家、国产产品可不提供）

4、符合性审查响应文件

（1）投标报价明细表；

（2）商务条款偏离表；

（3）设备技术要求对照表；（对技术参数的响应情况应逐条说明，明确能否达到用户要求、具体指标是多少、采取何种方式或方法实现等）

（4）响应产品的使用说明书或彩页样本（需能真实体现产品的技术指标及性能，谈判响应文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准；以投标人提供的能直接反映该产品技术参数的彩页或产品说明书等作为主要评标依据，其他情况由评委会专家根据实际情况进行评判）；

（5）所投产品的《医疗器械产品注册证》；（如属）

5、综合评审响应文件

（1）询价响应函（后附格式）；

（2）询价响应报价表（后附格式）；

（3）响应设备的配置清单；

（4）交货期承诺；

（5）售后服务承诺；

（6）与本次询价有关的其他资料。（包含但不限于采购文件中明确规定的资料）。

6、企业报价折扣证明

响应单位所投产品如全部属于小型或微型企业生产的，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如属）

上述材料为必备材料，如有缺项或不符为未实质性响应采购文件要求。

（二）电子响应文件要求：

1、制作电子响应文件：本项目采用电子网上招投标，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件，工具下载方法：登录http://218.4.45.172:8086/（苏州市公共资源交易平台）网站，点击首页“我想了解——常见问题——标桥知道——常用下载”，下载招投标工具。操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》（电子版）。并在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

2、电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章；

二、响应文件的补充、修改和撤回：

响应供应商在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

三、响应文件错误的修正原则：

1、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3、响应供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。

四、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购人数适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合询价要求的响应供应商或者报价未超过单项采购预算的响应供应商不足3家的。

五、告知成交结果：

1、发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。

2、在发出成交通知书的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放未成交通知书，告知其评审排名。告知方式为电子邮件、纸质寄送等，接收方式以供应商响应文件中《询价保证承诺函》所列电子邮箱、地址等为准。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

六、质疑：

1、供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

2、根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

3、接受质疑函的方式：邮寄方式。

4、联系单位：苏州天嘉易咨询服务有限公司

5、收件人：魏雄平

6、联系电话：0512-67228823

7、通讯地址：苏州高新区狮山路1号西翼附楼

8、供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、信息发布媒体：

该信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

八、其他说明：

1、本次询价为两个采购单元，供应商可投一个或二个采购单元，供应商须对全部内容响应，并一次报出不得更改的价格。报价完成该项目的一切费用。

2、响应单位须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标产品符合性指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄询价文件要求或只写“完全响应”等字样的均为无效投标。

3、成交供应商到采购代理机构领取本次询价采购的成交通知书时须向采购代理机构支付成交服务费。

（1）收费标准：

预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%；

预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.1%；

最低不低于3000元。

（2）服务费交纳账户：

苏州天嘉易咨询服务有限公司

533972464060

中国银行苏州姑苏支行

第三章 询价成交原则及评审内容

一、询价采购程序：

1、采购代理机构负责主持询价开标活动。

2、资格审查：

（1）采购人或采购代理机构按询价通知中对供应商的资格要求进行审查。

（2）信用记录的评审：

根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评委会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

①查询时间：响应文件递交截止时间。

②查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

③信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（3）负责人为同一人或者存在直接控股，管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

3、询价小组（由相关专家及采购人代表组成）按询价文件要求对通过资格审查的各响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定合格响应供应商。

4、报价在采购预算内的或实质性响应采购文件要求的供应商不足三家的，询价采购失败。如提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

5、询价小组在审查时，可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、为保证在询价小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在评审开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代理人或自然人本人也可以直接到评审现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在询价小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内以书面形式提交给评审小组，该书面材料由法人代表或委托人签字或加盖公章。在评审期间、如询价小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在三十分钟内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

7、询价小组对每个供应商的询价响应文件按询价采购通知的规定进行评审并给出评审意见。

8、询价小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

二、询价成交原则及评审内容：

（一）询价成交原则：

1、本次询价采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出报价最低的且不超过采购预算的询价供应商作为成交供应商；

2、询价小组各成员独立对询价供应商的询价响应文件按照询价文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足询价文件要求的，则认为该供应商询价文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、询价小组为3人组成。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的询价供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的询价供应商，则由采购人自行选择成交供应商。

4、关于小微企业、残疾人企业和监狱企业价格评审

本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业；（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。其投标价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如磋商响应单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）评审内容：

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注（不合格原因） |
| --- | --- | --- |
| 1、合格询价供应商的资格条件； |  |  |
| 2、响应产品的数量、规格、技术要求等是否符合询价文件要求； |  |  |
| 3、交货时间、付款步骤、质保期限等其他商务内容承诺情况； |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应询价文件的条款内容） |  |  |

第四章 合同文本

合同编号：

甲方（需方）：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

联系人：

电话：

根据政府采购编号              号采购文件及乙方的响应文件、成交通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

第一部分  合同一般条款

- 一、合同文件

- 1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

- 2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的主要条款

2.1.2 合同的一般条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的主要条款的效力优于合同的一般条款的效力

- 3. 合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 二、标的物的一般条款

- 4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 5. 质量保证

5.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收并由甲方出具书面最终阶段验收合格证明之日起计算。

- 6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 7. 伴随服务

7.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

- 7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

- 8. 标的物的交付

8.1标的物的所有权自标的物调试合格并正式交付之日转移。

8.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 9. 检验和验收

9.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方表面验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行分阶段验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方承担。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

- 10. 对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方书面约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后30日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

- 11. 合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明以及货物安装调试合格最终验收证明。

11.3甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13. 甲方违约责任

13.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14. 乙方违约责任

14.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15. 不可抗力

15.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事由发生之日后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明。

- 七、索赔

- 16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

- 八、合同的解除和转让

- 17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 九、合同的生效

- 19. 合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1采购文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

2、付款步骤：

（1）合同价款的支付及付款方式：（由乙方进行勾选）

A、□乙方明确表示需要甲方支付预付款的：

在政府采购合同签订生效后，接甲方书面通知进场前，一个月内由甲方支付合同金额的30%为预付款；所有货物安装完成后，通过相关部门验收合格后，由甲方向乙方支付合同金额60%的货款；5%余款，项目验收合格满一年无质量问题后支付；另5%余款在验收合格满三年无质量问题后支付。

B、□乙方明确表示无需甲方支付预付款的：

在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（（2）、（3））后1个月内，由甲方向乙方一次性支付合同总价90%货款，5%余款，项目验收合格满一年无质量问题后支付；另5%余款在验收合格满三年无质量问题后支付。

（2）甲乙双方签订的验收报告单；

（3）合格发票。

3、付款方式：银行汇票或转账。

4、乙方账户信息：

账户名称：

开户行：

账号：

数字人民币账号（如有）：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为        年，自设备验收之日起；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

- 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、因履行本合同发生争议的，双方应协商解决，如无法协商解决的，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

4、本合同一式四份，甲方两份、乙方、招标代理机构各执一份。

甲 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：

日期：     年      月      日

乙 方：（公章或合同章）

乙方代表签字：

日期：     年      月      日

第五章 询价响应文件格式文本

格式1、

询价响应函

苏州天嘉易咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                      号询价采购通知，经仔细阅读和研究，我方决定参加，并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照询价采购通知的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项目的一切费用。

2、如果我方的询价响应文件被接受，我方将严格履行询价采购通知中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购人在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。

6、我方愿意遵守询价采购通知中所列的收费标准。

7、我方承诺该项报价在递交后保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行询价采购通知的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

8、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方成交资格。

9、如果我方成交，我方愿意在到采购代理机构领取本次询价采购的成交通知书和合同书时须按询价文件要求向采购代理机构支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本次响应有关的通讯地址：

单 位：

联系人：

地 址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

开户行：

账  号：

数字人民币账号（如有）：

询价响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2、

询价响应报价表

采购编号：_____

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌规格型号 | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

询价响应单位：（公章）

法定代表人或代理人签字或签章：

联系人：                联系电话：

日期：       年     月    日

格式3、

法人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                  （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位员工             （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州天嘉易咨询服务有限公司组织实施的编号为                    号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价采购活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

询价响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年    月    日

格式4、

产品技术对照表

采购编号：            号

| 序号 | 询价采购技术要求 | 响应设备技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

询价响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：

注：1、“响应产品技术参数描述”一栏须详细说明响应产品的具体参数，并对照采购要求的技术参数逐条列出，如照抄采购要求或只写“完全响应”等字样的均为无效响应报价。

格式5、

第一采购单元：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司          （联合体）参加            （单位名称）的              （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、体外循环机，属于工业；

制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业或小型企业或微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

备注：从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第二采购单元：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司          （联合体）参加            （单位名称）的              （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于工业；

制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业或小型企业或微型企业）；

- ，属于工业；

制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业或小型企业或微型企业）

- ，属于工业；

制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业或小型企业或微型企业）

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

备注：从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式6、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式7、

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：              （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：