招   标   文   件

（电子招投标）

（货物类项目，不专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0015

项目名称：丹阳市卫生健康单位2025年度医疗设备联合采购项目（第一批）

丹阳市卫生装备采购管理中心

2025年6月7日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

## 第一部分  投标邀请

项目概况

丹阳市卫生健康单位2025年度医疗设备联合采购项目（第一批）的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年6月30日13点30 分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0015

2.项目名称：丹阳市卫生健康单位2025年度医疗设备联合采购项目（第一批）

3.预算金额：7453.76万元。最高限价：7453.76万元

4.本项目为丹阳市人民医院、丹阳市中医院、丹阳市妇幼保健院、丹阳市云阳人民医院、丹阳市第三人民医院、丹阳市血站、丹阳市延陵镇卫生院、丹阳市陵口镇卫生院、丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心组成的联合采购项目，由丹阳市人民医院作为牵头人实施采购。

5.投标人需对本项目所有设备作出响应，整体报价，不接受选择性响应。

6.本项目核心产品为：丹阳市人民医院：正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT）、大孔径定位CT；丹阳市妇幼保健院：核磁共振；丹阳市云阳人民医院：CT；丹阳市血站：X射线血液辐照仪；丹阳市延陵镇卫生院：CT；丹阳市陵口镇卫生院：CT；丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心：CT。

| 使用单位 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 预算总计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹阳市人民医院 | 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT） | 套 | 1 | 2300 |
| 丹阳市人民医院 | 大孔径定位CT | 套 | 1 | 540 |
| 丹阳市妇幼保健院 | 核磁共振 | 套 | 1 | 748 |
| 丹阳市云阳人民医院 | CT | 套 | 1 | 945 |
| 丹阳市血站 | X射线血液辐照仪 | 套 | 1 | 270 |
| 丹阳市延陵镇卫生院 | CT | 套 | 1 | 210 |
| 丹阳市陵口镇卫生院 | CT | 套 | 1 | 210 |
| 丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心 | CT | 套 | 1 | 210 |

7.采购需求：详细内容及要求见采购需求

8.合同履行期限：详细内容及要求见采购需求

9.本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等。或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表。或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函。或提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合下列情形：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购；预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目对小微企业报价给予优惠政策，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 本项目的特定资格要求：

根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

（1）投标人须具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标人具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产备案凭证）或者《医疗器械经营许可证》（经营备案凭证）（复印件加盖公章）；

（2）所投产品具有有效的医疗器械注册证（复印件加盖公章）；

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

（4）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

获取时间：2025年6月7日0:00起至2025年6月16日 23:59分（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年6月30日13点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市人民医院

地 址：江苏省镇江市丹阳市新民西路2号

联系人：蔡义兵

联系方式：0511-86553056

名 称：丹阳市中医院

地 址：地址：丹阳市云阳路38号

联系人：冷利华

联系方式：0511-86057028

名 称：丹阳市妇幼保健院

地 址：地址：丹阳市开发区九曲路33号

联系人：胡健

联系方式：13775505469

名 称：丹阳市云阳人民医院

地 址：丹阳市伊甸园路1号

联系人：高一诚

联系方式：13862460707

名 称：丹阳市第三人民医院

地 址：江苏省镇江市丹阳市南二环路899号

联系人：贺奇凯

联系方式：15896369971

名 称：丹阳市血站

地址：丹阳市丹句路4号

联系人：冯友江

联系方式：0511-86587321

名 称：丹阳市延陵镇卫生院

地址：丹阳市延陵镇昌国北路41号

联系人：吴丹枫

联系方式：15252931462

名 称：丹阳市陵口镇卫生院

地址：丹阳市陵口镇中山大街68号

联系人：景小军

联系方式：13952838220

名 称：丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心

地址：丹阳市金陵西路98号

联系人：庞旭颖

联系方式：18305297406

2.采购代理机构信息

名 称：丹阳市卫生装备采购管理中心

地 址：丹阳市开发区凤凰路20号207室

联系方式：0511-86578859

3.项目联系方式

项目联系人：蒋晓燕

电 话：0511-86578859

## 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 投标人需对本项目所有设备作出响应，整体报价，不接受选择性响应。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为：丹阳市人民医院：正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT）、大孔径定位CT；丹阳市妇幼保健院：核磁共振；丹阳市云阳人民医院：CT；丹阳市血站：X射线血液辐照仪；丹阳市延陵镇卫生院：CT；丹阳市陵口镇卫生院：CT；丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心：CT。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：医疗设备，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 投标人需对本项目所有设备作出响应，整体报价，不接受选择性响应。 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳市卫生健康单位2025年度医疗设备联合采购项目（第一批）。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市人民医院、丹阳市中医院、丹阳市妇幼保健院、丹阳市云阳人民医院、丹阳市第三人民医院、丹阳市血站、丹阳市延陵镇卫生院、丹阳市陵口镇卫生院、丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市卫生装备采购管理中心。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的医疗设备、备件、配置的附件、工具、说明书及使用手册。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标响应文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标响应文件的；

（3）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（4）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

（7）加“★”参数响应有负偏离的；

（8）商务部分要求有负偏离的；

（9）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（10）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；

（11）经评标委员会一致认定投标人所投产品技术或服务要求与招标文件要求负偏离程度过大影响采购人实际使用，属于重大负偏离的；

（12）招标文件明确规定属于重大负偏离情形的；

（13）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）投标响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（16）不同供应商的响应文件出现了评审小组认为不应当雷同的；

（17）投标人存在串通投标情形的；

（18）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评审小组半数以上同意）；

（20）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（21）投标人需对本项目所有设备作出响应，整体报价，未对所有设备作出响应和整体报价的。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、主要标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及丹阳市卫生装备采购管理中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及丹阳市卫生装备采购管理中心不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:丹阳市卫生装备采购管理中心

接收地址:丹阳市凤凰路20号207室

联系人：蒋晓燕

联系电话：0511-86578859

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

## 第三部分  合同条款

丹阳市医疗设备政府采购合同

（合同条款及格式）

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据丹阳市卫生装备采购管理中心      采购项目（项目名称）   （项目编号）中标结果，签署本合同。

1.定义

在本合同中下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买货物和服务的采购人，即 ：

1.2“乙方”系指提供货物和服务的投标人，即 ：

1.3“货物”系指 ：

1.4“服务”系指按合同规定乙方必须承担的供货安装、设备调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1 下列关于                   （项目名称）                （项目编号）的招标文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）中标通知书

（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。（可编辑）

3.标的

本合同的核心产品标的详见“核心产品（主要标的物）报价明细表”，主要包含以下内容：

3.1设备名称：

3.2品牌：

3.3型号/规格：

3.4质保期：

3.5主要标的数量：

3.6主要标的单价：

4. 合同价

4.1本合同金额为（大写）人民币：_________________元（¥_______元），包含但不限于设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装以及验收合格前、保修期内备品件发生的所有费用；提供的伴随服务和售后服务费用；税金、验收费用。

- 货款支付方式：

□该项目经双方协商，乙方自愿放弃本项目预付款。

□（1）合同签订后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

（2）项目安装调试合格后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额60%的款项。

（3）一年后采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清尾款。

6.交货期及交货地点

6.1货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安全装卸堆放完毕方可视为交货，乙方同时须通知甲方货物已送达，此时的交货不视为安装调试合格。

6.2货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.3交货期：

6.4交货地点：

7. 履约保证金

7.1☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

8.项目实施及服务要求

8.1 乙方项目负责人：    。在项目设计实施、验收、培训等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2 乙方必须提供不少于    年的项目服务（自项目验收之日起计算），

8.3 乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.供货及货物质量保证

9.1乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造商的质保证明。乙方所提供货物和服务的技术规格、规范应与采购文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范的上限为准。

9.2货物运抵现场后，在甲方负责人在场的情况下进行开箱检验后由甲方负责保管。必要时甲方可要求将有关货物和材料送质检部门检验，检验费由乙方负担。甲方对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响验收，否则一切损失和后果由乙方负责。

9.3乙方应保证货物是全新、合法渠道的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

10.项目实施

10.1 乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标设备的使用规划、安装、调试及时投入运行。

10.2安装、调试、培训所需的工具、仪表及材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

10.3施工期间，施工人员发生意外伤害等，由乙方负责，与甲方无关。

11. 项目验收

11.1验收时间：安装完毕调试结束后组织验收

11.2验收方式：甲方自行组织验收

11.3验收程序：

（1）在货物到达甲方指定地点后，乙方应在 2个工作日内派负责人到达现场配合甲方共同对所有货物进行开箱检查。乙方应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权。乙方提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（2）乙方负责货物的安装调试，设备安装完成后，由乙方制定验收方案并经甲方确认后，甲方组织验收小组根据验收方案、本单位内控制度以及本合同约定的技术、服务、安全标准及时组织履约验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况，并将履约验收书作为支付资金时的要素之一。如验收中出现不符合甲方招标文件、乙方投标文件及相关国家行业标准规范时，甲方给予乙方    天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，甲方有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

11.4设备到货后，甲方与乙方共同配合对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责在交货期限内解决问题后，再由甲方进行验收。

11.5设备安装完成后，由乙方制定测试方案并经甲方确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

11.6如验收中出现不符合标书（甲方招标文件及乙方投标文件）和合同要求的严重质量问题时，视为乙方未按合同约定交付合格货物，甲方将拒绝通过验收，并有权终止或解除合同，以及保留向乙方提起索赔的权利。

11.7双方约定：乙方安装、调试、验收合格的时间为交货后    天内，超过期限视为逾期交付，按本合同11.11条处理。

11.8对技术复杂的设备，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，其出具的质量检测报告作为双方评判货物是否合格的依据。

11.9甲方或甲方委托的专业检测机构在验收时必须通知乙方在现场（乙方接到通知后不到场或到场后不签字的，不影响检测结果的效力），验收完毕后作出验收结果报告；验收费用（含甲方委托专业机构的费用）由乙方承担。验收合格后由甲方加盖单位公章确认。

11.10如乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同，同时保留对乙方进行制裁的权力。

11.11 除双方达成谅解协议外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货、安装、调试、验收和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使其他补救方法，误期赔偿费每天按标的合同价的0.5％计收，直至交付或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额或者误期超过20天，甲方有权终止合同。

12.双方的权利和义务

12.1在产品使用期内，乙方应对包括但不限于由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的人身或财产损失负责，以及质量保证期内的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。如果货物的质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出本保证下的索赔。

12.1.1 乙方在收到通知后，应在合同及投标文件服务承诺约定的时间内主动协助甲方对货物免费维修，更换有缺陷的货物或部件。且乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部损失费用，同时乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

12.1.2如果乙方在收到通知后，在服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.2如乙方在    天时间内无法弥补缺陷或者每年故障次数超过次，严重影响甲方正常工作开展的，甲方有权要求乙方更换不低于乙方投标品牌、型号的全新设备（更换的品牌型号须征得甲方书面同意）或要求乙方退货（ 乙方退货：应按合同约定的货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。）

13.知识产权

13.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担（包括但不限于赔偿、差旅费、诉讼费、律师费、保全费等）

14、保密

14.1 甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

14.2 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

14.3 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

15.不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

16.纠纷解决办法

16.1 双方在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议应通过友好协商解决。如协商不成，则通过向甲方所在地人民法院诉讼。

17.合同终止

17.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

17.2 在甲方根据上述17.1规定，终止部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的部分费用负责。同时乙方应继续执行合同中未终止的部分。

18.转让和分包

18.1本合同不得转让和分包。

19．合同生效及其它

19.1 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、备案方、丹阳市政府采购监督管理部门各壹份。

19.2 本合同有效期为生效之日起。

19.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(本页无正文，为签章页）

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

合同签订日期：    年    月     日

## 第四部分  采购需求

### 采购标的

货物类标的清单（标记“▅”号的是核心产品）

| 品目号 | 使用单位 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▅1 | 丹阳市人民医院 | 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT） | 套 | 1 | 否 |
| ▅2 | 丹阳市人民医院 | 大孔径定位CT | 套 | 1 |  |
| 3 | 丹阳市人民医院 | 彩色多普勒超声系统 （多模态影像融合） | 套 | 2 |  |
| 4 | 丹阳市人民医院 | 电生理参数监测仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 丹阳市人民医院 | 免散瞳眼底相机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 丹阳市人民医院 | 无创呼吸机（大无创） | 套 | 1 |  |
| 7 | 丹阳市人民医院 | 多普勒诊断系统 （动脉硬化检测仪） | 套 | 1 |  |
| 8 | 丹阳市人民医院 | 言语认知功能评估预训练 | 套 | 1 |  |
| 9 | 丹阳市人民医院 | 二氧化碳激光治疗机 | 套 | 2 |  |
| 10 | 丹阳市人民医院 | 医用悬浮床 | 套 | 1 |  |
| 11 | 丹阳市人民医院 | 多光谱皮肤智能系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 丹阳市人民医院 | 麻醉机 | 套 | 2 |  |
| 13 | 丹阳市人民医院 | 电动心肺复苏机 | 套 | 1 |  |
| 14 | 丹阳市中医院 | DR | 套 | 1 |  |
| 15 | 丹阳市中医院 | B超机 | 套 | 2 |  |
| 16 | 丹阳市中医院 | 磁刺激仪 | 套 | 1 |  |
| 17 | 丹阳市中医院 | 人体成分分析 | 套 | 1 |  |
| 18 | 丹阳市中医院 | 麻醉机 | 套 | 2 |  |
| 19 | 丹阳市中医院 | 尿动力学分析仪 | 套 | 1 |  |
| 20 | 丹阳市中医院 | 超声探头 | 个 | 1 |  |
| 21 | 丹阳市中医院 | 中央遥测监护系统 | 套 | 1 |  |
| 22-1 | 丹阳市中医院 | 病床项目-1 | 批 | 1 |  |
| 22-2 | 丹阳市中医院 | 病床项目-2 | 批 | 1 |  |
| 22-3 | 丹阳市中医院 | 病床项目-3 | 批 | 1 |  |
| ▅23 | 丹阳市妇幼保健院 | 核磁共振 | 套 | 1 |  |
| 24 | 丹阳市妇幼保健院 | 彩超机（心脏） | 套 | 1 |  |
| 25 | 丹阳市妇幼保健院 | 制氧机 | 台 | 2 |  |
| ▅26 | 丹阳市云阳人民医院 | CT | 套 | 1 |  |
| 27 | 丹阳市云阳人民医院 | 彩超 | 套 | 1 |  |
| 28 | 丹阳市云阳人民医院 | 口腔综合治疗椅 | 台 | 15 |  |
| 29 | 丹阳市云阳人民医院 | 彩超 | 套 | 1 |  |
| 30 | 丹阳市云阳人民医院 | DR | 套 | 1 |  |
| 31 | 丹阳市云阳人民医院 | 乳腺线圈 | 个 | 1 |  |
| 32 | 丹阳市云阳人民医院 | 麻醉机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 丹阳市云阳人民医院 | 口内扫描仪 | 台 | 1 |  |
| 34 | 丹阳市云阳人民医院 | 口腔3D打印机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 丹阳市第三人民医院 | 一氧化氮治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 36 | 丹阳市第三人民医院 | 步态训练与评估系统 | 套 | 1 |  |
| 37 | 丹阳市第三人民医院 | 超声治疗仪（超声炮） | 台 | 1 |  |
| 38 | 丹阳市第三人民医院 | 二氧化碳激光治疗仪（点阵激光） | 台 | 1 |  |
| 39 | 丹阳市第三人民医院 | 半导体激光脱毛机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 丹阳市第三人民医院 | 水光针注射仪 | 台 | 1 |  |
| 41 | 丹阳市第三人民医院 | 便携超 | 套 | 2 |  |
| 42 | 丹阳市第三人民医院 | 呼吸机 | 台 | 4 |  |
| 43 | 丹阳市第三人民医院 | 双能X射线骨密度仪 | 台 | 1 |  |
| ▅44 | 丹阳市血站 | X射线血液辐照仪 | 套 | 1 |  |
| 45 | 丹阳市血站 | 血浆速冻冰箱 | 台 | 1 |  |
| ▅46 | 丹阳市延陵镇卫生院 | CT | 套 | 1 |  |
| ▅47 | 丹阳市陵口镇卫生院 | CT | 套 | 1 |  |
| ▅48 | 丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心 | CT | 套 | 1 |  |

★备注：本项目只有1个包，投标人须对本项目项下所有品目进行投标。

### 技术及配置要求

### 丹阳市人民医院

#### 品目号：1 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT），1套

（一）货物名称：正电子发射型断层扫描仪

（二）数量：1台/套

（三）货物用途：设备用于全身各脏器的功能代谢显像，尤其是肿瘤、心脑疾病的精准诊断及研究

★（四）资质要求：为保证设备及技术先进性，各家投标设备首次NMPA注册时间必须在2022年及以后，且PET探测器类型为SiPM数字化芯片

（五）设备性能

一、基本结构

1、PET

1.1、晶体

1.1.1、材料：LBS或LYSO或LSO

★1.1.2、晶体厚度≥19mm或晶体总宽度（轴向视野）≥30cm

1.1.3、晶体尺寸（长×宽）（mm×mm）≥3.7x3.7

1.2、数字化探测器材质

1.2.1、SiPM数字化PET探测器

1.3、TOF技术

1.4、PET全新影像链平台

1.4.1、SUV定量精准性提升技术

1.4.2、图像信噪比提升技术

1.4.3、可实现全收敛迭代技术

1.4.4、提供嵌入降噪系统

1.4.5、提供定向降噪系统

1.4.6、提供核心算法

1.4.7、提供恒温探测器系统

1.4.8、提供大数据运算引擎

1.5、衰减校正

1.5.1、衰减校正方式：CT衰减校正

2、CT

2.1、探测器

2.1.1、探测器材质：固态稀土陶瓷

▲2.1.2、CT探测器宽度（mm）≥38

★2.1.3、CT探测器物理排数（排）≥64

▲2.1.4、CT探测器单元数≥50000

2.1.5、CT采集层数≥128层

2.2、球管

2.2.1、液态金属轴承球管

2.2.2、最大热容量（非等效）（MHU）≥7MHU

2.2.3、阳极散热率（KHU/min）≥1000

2.2.4、球管阳极冷却方式：油冷

2.2.5、最小焦点尺寸（mm×mm）（IEC 60336/1993）≤0.7×0.6

▲2.2.6、最大焦点尺寸（mm×mm）（IEC 60336/1993）≤1.0 x 1.0

2.3、高压系统

2.3.1、高压发生器功率≥70KW

2.3.2、最小球管管电压≤80KV

2.3.3、最大球管管电压≥140KV

2.3.4、最小球管管电流输出≤10mA

2.3.5、最大球管管电流输出≥600mA

3、机架

3.1、一体式闭合机架

3.2、内置激光定位系统

3.3、交互式应答系统

3.4、机架孔径（cm）≥70

▲3.5、机架高度（cm）≤200

3.6、开放门控接口

4、扫描床

4.1、最大水平移动范围（cm）≥170

4.2、最大水平移动速度（mm/s）≥100

4.3、安全保护装置：提供安全绑带，头托，碰撞报警装置

4.4、承重量（kg）≥220

5、计算机系统

5.1、原厂工作站

5.1.1、采集工作站	1套，独立采集后处理工作站

5.1.2、处理工作站	1套，独立处理后处理工作站

5.2、采集工作站硬件配置

5.2.1、主频≥2GHz，12核

5.2.2、内存（GB）≥96

5.2.3、硬盘容量（TB）	≥2

5.2.4、数据外存方式：DVD和DVD-RW

5.2.5、医学影像专用显示器（LCD）：19英寸双屏

5.3、处理工作站硬件配置

5.3.1、主频≥3GHz，8核

5.3.2、内存（GB）≥64

5.3.3、硬盘容量（TB）	≥1.5

5.3.4、数据外存方式：DVD和DVD-RW

5.3.5、医学影像专用显示器（LCD）：≥19英寸双屏

5.4、网络要求

5.4.1、DICOM 3.0：支持接收、传输、打印和 worklist 功能，提供DICOM3.0协议文件

5.4.2、DICOM RT：用于放疗数据传输

▲6、远程在线辅助平台

6.1、远程镜像操作系统接口

6.2、专家端远程指导系统

7、辅助设备

7.1、CT校准模型

7.2、PET校准源及存储装置	提供

7.3、PET/CT校准模型

二、性能指标（NEMA）

1、PET

1.1、扫描参数

1.1.1、孔径（cm）	≥70

1.1.2、衰减校正视野（cm）	≥70

1.1.3、轴向视野（cm）	≥15

1.1.4、3D每床位重叠范围≤0-50%

1.1.5、一次全身最大扫描范围（cm）	≥170

1.2、性能参数

1.2.1、系统空间分辨率（NEMA 2012，3D，FWHM mm）

▲1.2.1.1、横向距中心1cm≤2.1

1.2.1.2、横向距中心10cm≤2.1

1.2.1.3、轴向距中心1cm≤3.4

1.2.1.4、轴向距中心10cm≤3.5

1.2.2、系统灵敏度cps/kBq（NEMA标准，3D采集，不接受等效灵敏度）≥7

2、CT

2.1、扫描参数

▲2.1.1、360度最快体部扫描速度（s/360°）≤0.35

2.1.2、最薄扫描层厚（mm）≤0.625

2.1.3、螺旋连续扫描能力（s）≥120

2.1.4、重建矩阵≥512 x 512

2.1.5、显示矩阵≥1024 x 1024

3、PET/CT

3.1、门控采集方式

3.1.1、心电门控接口

3.1.2、呼吸门控接口

三、应用软件

1、PET应用软件

1.1、图像采集软件（包含静态，动态，门控， 3D，List mode, 脑等）

1.1.1、静态采集

1.1.2、动态采集

1.1.3、门控采集方式

1.1.4、3D采集

1.1.5、List Mode采集

1.1.6、脑专用采集显像

1.2、图像处理（重建）软件

1.3、图像显示软件

1.4、定量分析软件（SUV，VOI)

1.5、校正软件

1.6、质量控制软件

1.7、NEMA测试软件

1.8、3D迭代重建软件

2、CT应用软件

2.1、图像采集软件

2.2、图像处理（重建）软件

2.3、图像显示软件

2.4、图像分析软件

2.5、校正软件

2.6、质量控制软件

2.7、辐射剂量计算软件

2.8、低剂量软件

2.9、自动剂量调节软件

3、PET/CT应用软件

3.1、同机图像融合软件

3.2、图像处理软件

3.3、图像显示软件

3.4、图像分析软件

3.5、校正软件

3.6、质量控制软件

3.7、图像传输软件

四、辅助设备

1、头托

2、输液系统固定器

3、冷却系统

4、安全扫描固定装置

5、牵引带

★五、含机房的设计、施工及验收，符合环保要求

★六、配套设备

| 序号 | 用途 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物分装 | 密闭式通风柜 | 1个 |
| 2 |  | 药物分装仪 | 1个 |
| 3 |  | 铅淋洗罐 | 1个 |
| 4 | 药物质控 | 活度计（进口） | 1个 |
| 5 | 药物运输 | 钨合金防护罐 | 2个 |
| 6 | 药物注射 | 防护注射窗 | 1个 |
| 7 |  | 铅注射器防护套 | 4个 |
| 8 |  | 注射器转运防护箱 | 2个 |
| 9 | 废物处理 | 放射性废物桶 | 2个 |
| 10 |  | 放射性废（储）物箱 | 2个 |
| 11 |  | 紧急辐射泄露处理包 | 1个 |
| 12 |  | 远距离取物夹 | 1个 |
| 13 | 其他防护用品 | 铅屏风 | 1个 |
| 14 |  | 储源柜 | 1个 |
| 15 | 个人防护用品 | 铅衣、铅帽、铅围脖、铅手套、铅眼镜 | 3套 |
| 16 |  | 个人剂量报警仪 | 3个 |
| 17 | 环境检测 | 在线辐射监测系统 | 1套 |
| 18 |  | X/γ电离巡检仪 | 1套 |
| 19 |  | 表面沾污仪 | 1个 |
| 20 |  | 手脚沾污仪 | 1个 |
| 21 |  | 通道式行人放射性监测系统 | 1个 |
| 22 | 医生工作站 | 电脑 | 2台 |
| 23 |  | 医用显示器（5M） | 2台 |
| 24 |  | UPS（5KAV） | 2台 |

#### ★七、包含该套设备连接医院信息管理软件端口费用。

#### 品目号：2 大孔径定位CT， 1套

1、设备概况

▲1.1、具备设备合法销售的有关文件，需具备NMPA、FDA和CE认证（医疗器械注册证适用范围：可以为放疗计划提供图像，或支持放疗模拟定位，或可以采集具有临床意义的CT解剖图像用于放射治疗的模拟和计划，或者其它与放射治疗模拟定位意思相近的适用范围）

▲1.2、为保证设备的成熟性与临床应用的稳定性，要求所投型号产品自获取中华人民共和国医疗器械注册证之日起时间≥1年

- 主要技术规格要求

2.1机架系统

★2.1.1、机架孔径（非等效值）：≥80cm

2.1.2 、探测器排数≥24排

2.1.3、每排探测器物理单元个数≥900；探测器单元总数≥20000

2.2、扫描床

2.2.1、床面水平移动范围≥160cm；最大扫描范围≥1300mm；床面最大水平移动速度≥120mm/s

2.2.2、床面最大承重≥225KG

2.2.3、提供放疗专用碳纤维模拟定位平板床面，床面需具有放疗专用床面定位索引系统，提供放疗专用扫描床系统，不能以诊断扫描床系统代替

2.2.4、水平进床精度≤±0.25mm；垂直升降精度≤±0.25mm

2.3、X线系统

▲2.3.1、球管阳极热容量（非等效）≥7MHU，球管、探测器和CT主机要求：为保障设备稳定性，球管、探测器与CT主机为同一厂家生产（提供由国家权威机构出具的设备检验报告等证明材料）

▲2.3.2、球管阳极最大散热率≥1650KHU/min

2.3.3、球管小焦点：≤0.8×1.0mm；球管大焦点：≤1.0×1.5mm

2.3.4、球管最小电流：≤15mA；最大球管电流：≥620mA

▲2.3.5、最小球管电压≤80KV；最大球管电压≥140KV；电压调节范围：大于等于4档

2.4、控制台：要求提供公司最新版本计算机，计算机内存≥32GB；图像存储量：≥750,000幅（512×512）；液晶超薄平面显示器19寸：分辨率≥1280X1024

2.5、扫描参数

2.5.1、快扫描速度：≤0.5sec/360°

2.5.2、每360°扫描成像速度：≥32层图像/360°

2.5.3、最薄螺旋扫描层厚：≤0.625mm

★2.5.4、最大扫描野：≥50 cm

▲2.5.5、最大显示野EFOV：≥80cm；最小显示视野：≤5cm

▲2.5.6、单次螺旋连续扫描时间：≥120s

2.6、扫描参数与临床应用

2.6.1、空间分辨率(10%MTF)：≥13 LP/cm；低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤12mGy, 20cm体模

2.6.2、临床应用软件：具备MPR、3D、SSD、VRT、容积透明重建功能；造影剂自动跟踪软件；儿童低剂量成像序列

2.6.3、各厂家提供最新的高级迭代重建技术，如GE提供ASIR、Philips提供IDOSE、Siemens提供SAFIRE、联影提供KARL 3D等

▲2.7、双能量科研扫描平台一套：具备双能量扫描协议；可以完成虚拟能谱重建功能

2.8、具备模拟定位功能：具备手动轮廓勾画功能、具备自动识别器官几何等中心功能、可在任意角度产生DRR图像、DRR视图应同时包含BEV

2.9、提供CT模拟定位设备校准专用原厂模体，可校准CT值准确性，可完成均匀性、噪声、层厚质控

2.10、具备放疗呼吸运动管理系统：配备四维及门控扫描相关软件，可重建四维最大密度投影、四维最小密度投影及四维平均密度投影图像；能够依据患者呼吸运动模式自动设定4D扫描参数，无需手动选择螺距、转速等扫描参数；提供呼吸门控硬件接口

★2.11配备原厂采集及后处理工作站

★3、质控设备及模体清单

| 序号 | 质控设备及模体清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日检设备IQ模体 | 厂家原厂自带 |
| 2 | CT值与密度转换验证模体（电子密度模体） | 第三方 |
| 3 | 激光灯检测模体 | 第三方激光灯自带 |
| 4 | 影像测试模体CatPhan | 第三方 |
| 5 | 刻度尺、水平仪、温度计、气压表等其他常用测量工具 | 第三方 |

★4、其他配置

4.1市场主流品牌双通道高压注射器（所用耗材必须为江苏省药品和医用耗材招采管理系统平台中标品种）

4.2医生工作台2套【每套含电脑一台及医用显示器（5M）一台】

4.3包含该套设备连接医院信息管理软件端口费用。

#### 品目号：3 彩色多普勒超声系统（多模态影像融合）， 2套

彩超（1）

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及微创介入等方面的临床超声诊断和科研工作应用，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述

1、主机系统

1.1、≥23.8英寸LED高清液晶显示器，配置自由旋转臂，上下左右前后全方位可调

1.2、支持根据环境光线自动调节明亮度，提供最佳显示效果，保护使用者视力

1.3、≥10英寸高清彩色液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，接点击触摸屏可选择需要调节的参数

1.4、操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可配操作面板前后拉伸

1.5、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

1.6、系统通道数 ≥ 17,000,000；动态范围≥350db

1.7、探头接口：≥5个可激活的探头接口均为同类型且大小相同，接口需具备照明系统

1.8、数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元

1.9、脉冲反向谐波成像单元

1.10、彩色多普勒血流成像

1.11、彩色多普勒能量图技术

1.12、方向性能量图技术

1.13、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW和HPRF)

1.14、实时自动多普勒包络测量功能

1.15、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

1.16、一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度

1.17、自动产科测量技术。自动识别胎儿结构，进行头围、双顶径、腹围、股骨长、尺骨长、桡骨长、肱骨长、胫骨长、腓骨长、头臀径等测量

1.18、自动颈项透明层测量技术

1.19、自动颅内透明层测量技术

1.20、多影像实时随访：直接获取和浏览CT/MR/X线/超声的DICOM图像，同屏对比进行对比诊断

1.21、主机支持中文显示及输入

2、具备先进的血流成像优化技术

2.1、具有高清血流成像技术

2.2、具有方向性精细血流成像技术

2.3、微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号

2.3.1、多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态

2.3.2、可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流

2.3.3、具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性

2.3.4、支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、双平面及介入探头等

2.4、支持二维立体血流显示技术

2.5、具备智能多普勒血管检查技术

2.6、支持血流多普勒定量分析

3、具备多种图像优化技术

3.1、组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比

3.2、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

3.3、全场动态聚焦成像技术，使扫查区域无焦点显示，近、中、远场图像均匀一致

3.4、声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力

3.5、宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像，支持测量、旋转、平移、缩放

3.6、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大

3.7、具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率

3.8、斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调

3.9、空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术

3.10、智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键

3.11、实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度

4、高级成像功能

4.1、造影成像功能

4.1.1、对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，通过调节声压指数，可直接调节机械指数

4.1.2、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用

4.1.3、具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min

4.1.4、在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估

4.1.5、支持腹部探头、心脏探头、腔内探头、线阵探头、双平面探头

4.2、弹性成像及定量

4.2.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.2.2、具备弹性量化分析

4.2.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头（包括双平面探头）

4.3、融合成像

4.3.1、利用空间磁定位系统，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗

4.3.2、融合成像方式，具有实时超声图像与第二影像（CT/MRI/PET）融合，包括实时超声图像与容积超声图像/容积超声造影图像融合

4.3.3、具备体内定标，分别是单点定标法、平面定标法、血管智能对位

4.3.4、可增加体外定标，体外定标分别是多点定标法和自动定标法

4.3.5、可增加呼吸校正和体位运动补偿功能，具有系统纠错反馈系统，确保融合对位更加精准

4.3.6、融合成像可应用于凸阵、线阵、凸线双平面探头

5、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1、具备一般测量

5.2、妇产科测量

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、自动多普勒血流测量与分析

5.7、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6、图像管理与记录装置

6.1、图像存储与（电影）回放重现单元

6.2、超声图像存档与病案管理系统

6.3、支持高性能固态硬盘存储≥500GB

6.4、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

6.5、以往图像与当前图像同屏对比显示

6.6、内置CD－RW / DVD –RW

6.7、提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置

6.8、支持客户自定义的报告系统

6.9、信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等

6.10、数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。 DICOM3.0接口图像传输部件

7、探头规格

7.1、性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调

7.2、类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

7.3、主机工作频率范围：1-24MHz

7.4、B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

★7.5、配置探头

7.5.1、腹部凸阵探头（1-8MHz）

7.5.2、凸线双平面腔内探头（频率：3-10MHz），扫描角度≥200度，支持弹性和造影

7.5.3、高频血管探头（3-11MHz）1把

7.5.4、高频线阵探头（4－15MHz）1把

7.5.5、双平面探头1把

7.6、配备穿刺导向装置

8、B型、PW与CFM主要参数

8.1、二维灰阶显像主要参数

8.1.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.1.2、探头最大扫描深度≥50cm

8.1.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s

8.2、频谱多普勒

8.2.1、显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率

8.2.2、最大测量速度：PWD≥±10m/s, CWD≥24m/s

8.2.3、最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)

8.2.4、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.2.5、零位移动：≥8级

8.2.6、显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位

8.3、彩色多普勒

8.3.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.3.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.3.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像

8.3.4、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度

8.3.5、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

彩超（2）

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及微创介入等方面的临床超声诊断和科研工作应用，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述

1、主机系统

1.1、≥23.8英寸LED高清液晶显示器，配置自由旋转臂，上下左右前后全方位可调

1.2、支持根据环境光线自动调节明亮度，提供最佳显示效果，保护使用者视力

1.3、≥10英寸高清彩色液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，接点击触摸屏可选择需要调节的参数

1.4、操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可配操作面板前后拉伸

1.5、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

1.6、系统通道数 ≥ 17,000,000；动态范围≥350db

1.7、探头接口：≥5个可激活的探头接口均为同类型且大小相同，接口需具备照明系统

1.8、数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.9、脉冲反向谐波成像单元

1.10、彩色多普勒血流成像

1.11、彩色多普勒能量图技术

1.12、方向性能量图技术

1.13、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

1.14、实时自动多普勒包络测量功能

1.15、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

1.16、一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度

1.17、自动产科测量技术。自动识别胎儿结构，进行头围、双顶径、腹围、股骨长、尺骨长、桡骨长、肱骨长、胫骨长、腓骨长、头臀径等测量

1.18、自动颈项透明层测量技术

1.19、自动颅内透明层测量技术

1.20、多影像实时随访：直接获取和浏览CT/MR/X线/超声的DICOM图像，同屏对比进行对比诊断

1.21、主机支持中文显示及输入

2、具备先进的血流成像优化技术

2.1、具有高清血流成像技术

2.2、具有方向性精细血流成像技术

2.3、微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号

2.3.1、多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态

2.3.2、可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流

2.3.3、具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性

2.3.4、支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、双平面及介入探头等

2.4、支持二维立体血流显示技术

2.5、具备智能多普勒血管检查技术

2.6、支持血流多普勒定量分析

3、具备多种图像优化技术

3.1、组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比

3.2、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

3.3、全场动态聚焦成像技术，使扫查区域无焦点显示，近、中、远场图像均匀一致

3.4、声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力

3.5、宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像，支持测量、旋转、平移、缩放

3.6、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大

3.7、具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率

3.8、斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调

3.9、空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术

3.10、智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键

3.11、实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度

4、高级成像功能

4.1、造影成像功能

4.1.1、对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，通过调节声压指数，可直接调节机械指数

4.1.2、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用

4.1.3、具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min

4.1.4、在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估

4.1.5、支持腹部探头、心脏探头、腔内探头、线阵探头、双平面探头

4.2、弹性成像及定量

4.2.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.2.2、具备弹性量化分析

4.2.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头（包括双平面探头）

4.3、融合成像

4.3.1、利用空间磁定位系统，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗

4.3.2、融合成像方式，具有实时超声图像与第二影像（CT/MRI/PET）融合，包括实时超声图像与容积超声图像/容积超声造影图像融合

4.3.3、具备体内定标，分别是单点定标法、平面定标法、血管智能对位

4.3.4、可增加体外定标，体外定标分别是多点定标法和自动定标法

4.3.5、可增加呼吸校正和体位运动补偿功能，具有系统纠错反馈系统，确保融合对位更加精准

4.3.6、融合成像可应用于凸阵、线阵、凸线双平面探头

5、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1、具备一般测量

5.2、妇产科测量

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、自动多普勒血流测量与分析

5.7、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6、图像管理与记录装置

6.1、图像存储与（电影）回放重现单元

6.2、超声图像存档与病案管理系统

6.3、支持高性能固态硬盘存储≥500GB

6.4、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

6.5、以往图像与当前图像同屏对比显示

6.6、内置CD－RW / DVD –RW

6.7、提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置

6.8、支持客户自定义的报告系统

6.9、信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等

6.10、数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。 DICOM3.0接口图像传输部件

7、探头规格

7.1、性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调

7.2、类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

7.3、主机工作频率范围：1-24MHz

7.4、B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

★7.5、配置探头

7.5.1、腹部凸阵探头（1-8MHz）1把

7.5.2、凸线双平面腔内探头（频率：3-10MHz）1把，扫描角度≥200度，支持弹性和造影

7.5.3、高频血管探头（3-11MHz）1把

7.5.4、高频线阵探头（4-15MHz）1把

7.5.5、双平面探头1把

7.6、配备穿刺导向装置

8、B型、PW与CFM主要参数

8.1、二维灰阶显像主要参数

8.1.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.1.2、探头最大扫描深度≥50cm

8.1.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s

8.2、频谱多普勒

8.2.1、显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率

8.2.2、最大测量速度：PWD≥±10m/s, CWD≥24m/s

8.2.3、最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)

8.2.4、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.2.5、零位移动：≥8级

8.2.6、显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位

8.3、彩色多普勒

8.3.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.3.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.3.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像

8.3.4、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度

8.3.5、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

#### 品目号：4 电生理参数监测仪   1套

一、功能要求：通过检测诱发电位(VEP，AEP，SEP，MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位

二、技术参数

（一）放大器

★1、通道数：32通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线

2、灵敏度：EP：0.01uV—20mV，42级可调； EMG：10，20，50，100，200，500uV，1，2，5mV每格可调

3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3，5，10kHz可选

4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，100Hz可选

5、共模抑制比：≥100dB

6、输入阻抗：>99MΩ

7、噪声：＜5uV（vp-p）

8、A/D转换：≥16位

9、采样频率：≥25 kHz

10、扫描速度：1-1000mS/D，23级可调

（二）电刺激器（必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能）

★1.独立、专用恒流电刺激器：刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（100-2000Hz）， 脉冲宽度为50-1000us

★2、自动保护功能：输出范围最大承受电压380V，超载自动保护（提供国家食品药品监督管理局检验报告）

3、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示设置刺激电流大小和实际刺激输出电流大小刺激情况（提供软件截图证明）

★4、大脑皮层刺激功能：恒流电刺激器的低电流的恒流/恒压，双向相脉冲，可选刺激间期1s-30s，刺激率可达50Hz/60Hz，可直接用于术中做皮层脑电及功能区定位（提供软件截图证明）

★5、独立、专用恒压经颅电刺激器：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V, 精度为2V；脉宽：50uS、75 uS可选，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲

（三）声音刺激器

1、测试：左，右，或双耳

2、刺激声强范围：-10-80dB nHL范围内分档可调，调节步长1dB

（四）视觉刺激器

1、Goggles刺激可选左眼，右眼或双眼

2、眼罩刺激器：闪光率 0.5-15Hz

（五）软件功能要求

1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等

2、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经

3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据

4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位

5、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析

6、专业趋势图分析功能，可有效掌握手术进程

7、软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰（需提供软件截图证明）

8、20种以上数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览

9、具有各种监测模式，可显示英文/中文监测界面，可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限

10、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件

11、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。（需提供软件截图证明）

#### 品目号：5 免散瞳眼底相机   1套

★1、操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位(上下左右)，自动对焦(前后)，自动测量，自动转换左右眼

★2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置

3、拍照模式：自动/手动

4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照

5、曝光模式：自动/手动

★6、采集过程全程语音导航

7、尺寸：≤(mm) 280mm (长)×559mm (宽)×460mm (高)

8、重量：≤21kg

★9、照相瞳孔直径：2.8mm或以上

10、闪光强度：自适应无级可调

11、视场角；53°

12、操作者方位：对侧、旁侧

★13、采集模块：内置专业高清摄像头

★14、成像像素：2400万

★15、患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D

16、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9 点固视

17、显示屏：10.1寸旋转电容触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器(可分屏显示)

★18、工作距离：16±2 mm

19、电源电压：AC100-240V

20、功率输入：200VA

21、频率：50-60Hz

22、PC 传输：USB,局域网，FTP,DICOM

23、图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比

#### 品目号：6 无创呼吸机（大无创）， 1套

一、适用范围：用于成人、儿童的通气辅助和呼吸支持。本产品应由培训合格获得授权的医务人员进行操作

二、关键技术参数和功能

1、可选择成人、儿童患者人群，不同人群下具有不同治疗参数范围和针对性算法，满足不同患者人群的差异性治疗需求

2、通气模式：CPAP（持续气道正压通气模式）、PCV（压力控制通气模式）、S/T（自主/时控通气模式）、S（自主通气模式）、T（时控通气模式），VGPS（容量保证压力支持通气模式），PPA（成比例压力辅助通气模式）

3、HFT（高流量氧疗模式）：流速和氧浓度可调，最大氧疗流速可达80L/min，具备氧疗下的管道压力实时监测和报警，具备氧疗计时功能

4、SyncFree®呼吸同步技术，吸气触发和呼气切换自动调节，且支持1~7档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度

5、氧浓度精确可调（21~100vol.%），内置超声波氧浓度实时监测，超声波氧浓度传感器免校准维护

6、氧疗模式下可监测患者血氧、自主呼吸频率和ROX指数，并呈现趋势图

7、设备最大流速≥240L/min@5cmH2O，具备自动漏气补偿和海拔补偿功能

8、屏幕显示：提供波形、大字体、监测值3种治疗界面，可实时显示3道波形，可选择显示流量、压力、潮气量、脉搏波等波形

★9、内置可充电锂电池，配备1块电池能支持呼吸机正常工作3.5h（配备两块电池，供电7h），屏幕可显示电池当前电量及剩余可用时长

10、配备12.1寸电容式触摸屏，分辨率：≥1280x800，屏幕亮度可调

11、集成血氧监测等监护功能

★12、集成网式雾化器，通气及氧疗中可提供同步雾化治疗，支持定时雾化、持续雾化及仅吸气相雾化（仅通气模式），具备药液耗尽提醒功能

13、具备模式参数设置的图形化引导和临文帮助功能，提供触摸屏和旋钮两种参数调节方式，方便用户快速设置呼吸机

14、提供5档呼气压力下降斜坡控制（成人），VGPS模式下提供快、中、慢3档调压速度控制，CPAP模式下提供3档呼气压力释放控制，适应不同病患的个性化治疗需要

15、提供台车和挂架两种搭载方式，可用于院内转运

16、根据患者类型，设备设置参数范围不同：

（1）持续气道正压，成人4～30cmH2O，儿童4～30cmH2O；

（2）吸气压力，成人4～50cmH2O，儿童4～40cmH2O；

（3）呼气压力，成人4～30cmH2O，儿童4～30cmH2O；

（4）目标潮气量，成人200～2500mL，儿童50～1000mL；

（5）氧疗流量，成人2～80L/min，儿童2～30L/min；

17、主要监测参数：吸气峰值压力、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、总呼吸频率、患者自主呼吸频率、患者触发呼吸占比、吸呼比、吸气时间占比、吸入氧浓度、泄漏流量、HFT监测流量、吸气峰值流量、呼气峰值流量、浅快呼吸指数、呼吸频率氧合指数

18、设备具备生理报警和技术报警系统，报警分为高、中、低三个级别，具有声、光、文字三种报警形式，并且屏幕上会以文字或图片提示详细报警情况

19、报警事件：吸气压力高/低、呼吸频率高/低、分钟通气量高/低、氧浓度高/低、血氧高/低、脉率高/低、窒息、患者管路断开、患者管路堵塞、氧气源压力低、电源断开、电池电量低等

★20、支持屏幕截屏，可储存截屏≥50张，日志≥10000条，趋势图/表≥120h，波形≥4h，并支持U盘快捷导出

21、配备WiFi、RS232接口，可连接监护仪、中央监护系统，实现数据实时传输；配备护士呼叫接口，可提供远程报警提醒，确保患者安全，提高护理效率；配备HDMI接口，可拓展大屏显示

#### 品目号：7 多普勒诊断系统（动脉硬化检测仪）   1套

1、动脉硬化检测仪技术参数

1.1、设备用途：用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估，并结合脉搏波波形图、baPWV/ABI血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图、ABI形象示意图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。

2、主要检测功能

2.1、检测功能及参数

2.1.1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数；UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压

2.1.2、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右)

2.1.3、Steno-Stiffness图表：硬化-阻塞示意图，形象提示患者血管的状态，简单明了了解血管情况

2.1.4、血管年龄：自动生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况

3、设备性能及要求

3.1、设备性能及要求

▲3.1.1、外周血管压力波动同步检测技术，在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测

▲3.1.2、双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法）针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性

▲3.1.3、滤波功能， 可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确

3.1.4、网络连接：有线传输，无线传输,可连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，方便远程处理

3.1.5、数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索

3.1.6、图形及画面显示

3.1.6.1、可显示四肢脉搏波波形图

3.1.6.2、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线

3.1.6.3、可现实baPWV,ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图

3.1.6.4、7英寸中文彩色触摸液晶显示屏 TFT彩色LCD显示分辨率：800×480像素

4、标准附件：上臂标准袖带1组，脚踝标准双层袖带1组、使用说明书1册

#### 品目号：8 言语认知功能评估预训练，1套

★1、产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练

2、仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统，配有便携式密码狗

3、系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明

4、资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能

5、评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分

5.1、听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查

5.2、视检查：包括视图匹配、视执行检查

5.3、语音检查：包括清浊音检查

5.4、口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查

★6、康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分

7、评估结果：查看当前患者当次评估测试结果

★8、康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分

9、听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案

10、视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案

11、语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件

12、发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作

13、口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练

14、学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型

15、康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练

#### 品目号：9 二氧化碳激光治疗机，2套

1、激光波长：10.6um

2、激光模式：单模（医疗器械产品注册证上须注明）

3、工作方式：连续或超脉冲

4、激光功率：连续输出：30w，超脉冲输出：8w

5、传输方式：7关节导光臂耦合输出

6、功率检测：具备激光输出功率检测系统确保激光输出功率稳定

7、三级散热系统：具备风冷、水冷双级散热系统确保设备稳定工作

8、高分子循环水自净系统

9、单光斑治疗头：具有f=100mm，f=50mm两种聚焦刀头

10、加配点阵手具

11、光斑直径≤0.2mm

12、剥脱深度：15-3000um

13、扫描点间距：0.1mm-3.0mm可调

14、激光脉宽≤220us

15、扫描面积：1mmx1mm-15mmx15mm可调

16、扫描图形：矩形、椭圆、直线、曲线

17、单脉冲输出能量：单脉冲6J/单脉冲串1.6J

18、点阵扫描方式：逐点顺序扫描方式

#### 品目号：10 医用悬浮床   1套

（一）设备用途：医用悬浮床主要用于大面积烧烫伤、压疮及难愈合创面病人的治疗

（二）技术参数

1、悬浮治疗功能：舱体内的微珠颗粒自下而上单一方向循环运动，为患者提供软支撑，降低体表压强，减轻创面受压

2、洁净暖风功能：洁净暖风持续输送，保持患者体温、干燥创面、减少感染风险

3、气泡律动按摩：加速血液循环、促进创面愈合

4、辅助翻身功能：通过控制微珠颗粒的运动状态，实现独特的体位固定，对患者进行翻身换药，减少医护人员劳动量

▲5、设备具有CE认证，提供证书复印件及网上查询截图

★6、悬浮力：135kg~290kg可调，最大悬浮力≥290kg

7、滤布：NBC丝网布材质，透气不透砂，防水性能良好

8、透气板：厚度12.5mm，透气性均匀，抗潮、耐腐蚀，不易变形膨胀破裂

9、微珠颗粒：粒径50μm~154μm

▲10、控制系统：液晶触摸显示屏，尺寸≥10英寸，液晶显示屏距离地面尺寸≥60cm，站立即可操作

11、温度控制：可设定并实时显示承载区温度，温度设定范围：25℃~42℃

12、工作电源：电压：AC220V，频率：50Hz

13、加热功能：高能效加热装置，加热功率≤0.75KW

14、散热风扇：超静音散热风扇，电压：110V，功率≤28W

15、风机：静音高压风机，功率≤0.75KW

16、冷却模式：风冷模式

17、称重功能：可实时显示患者体重；配合打印功能，能详细记录病人体重变化，方便临床补液

▲18、保暖架：通过CFDA检测认证，需在产品注册证结构与组成中显示

19、压紧装置：压条边框铝合金材质，内高外低台阶式设计，压条安装、拆卸方便

▲20、下床体两侧具有折叠式一体化脚踏设计，无需单独配制脚踏板，方便收纳，节约使用空间

★21、滤芯更换提示：当达到更换峰值时，控制系统具有自动提示功能

22、超温报警功能：当承载区超过最大目标温度时，超温指示灯红灯亮起

#### 品目号：11 多光谱皮肤智能系统   1套

1、适用范围：用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和储存数字诊断图像

2、产品构成：包含计算机、诊断显示装置、软件、台车及数据线，且经过注册认证

3、传感器类型：CCD

4、光谱数量：≥8种，至少具有偏振光模式、棕色模式、白光模式、紫外光模式、绿光模式

5、检测指标：浅层斑、毛孔、皮肤平滑度、皱纹、棕色斑、红色区、卟啉、紫外线色斑等

6、坐标对比功能：可实现前后坐标对比，更好的反应系统客户治疗前后的差异

7、衰老预测：系统具备皮肤衰老模拟预测功能

8、单张拍摄图像像素：≥2400万

9、分辨率：≥5962x3355

10、成像均匀性：≥95%

11、白光光源峰值波长：448nm

12、紫外光光源峰值波长：365nm

13、镜头：高性能光学镜头

14、拍摄光源：≥3种，至少包含自然光、偏振光、紫外光

15、具有虚影定位功能，保证二次拍摄在同一位置

16、图片影像精度：≥300DPI

17、信息管理：患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除

18、图像管理：图像的采集，保存、导入、删除和导出

19、图像处理：锁定目标区城，进行标记、数量统计、画面对比、测量等等，为医生诊断提供可靠的参数

20、报告功能：报告可自由编辑、电子输出、水印定制、打印或PDF导出功能

21、管理系统：收集、整理、编辑、上传、下载临床病例图片资料等

22、患者信息脱敏功能，患者隐私保护功能

23、升降装置：电动升降，上下可调

24、显示器支架：万向支架，高低远近可调

25、电脑设备运行内存：≥16G，储存空间：≥2TB

26、一体式落地台车，台车通过医疗器械注册，配置带有制动装置的万向脚轮

27、主要配置要求：面部检测专用装置、软件分析系统、电脑、4K显示器、电动升降台车

#### 品目号：12 麻醉机，2套

1、货物名称：高档智能麻醉工作站

2、数量：2套

3、技术规格

3.1、工作条件

3.1.1、机架：带推车，三个大抽屉

▲3.1.2、外置可视上升式风箱，便于远距离观察，成人、小儿不用更换风箱

3.1.3、配备后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90min

3.1.4、配备RS232、以太网络、投影仪分屏接口。工作台双层灯光亮度可调

3.2、流量计

3.2.1、双气源：氧气、空气，电子流量计，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15L/min

3.2.2、具备备用机械流量管，流量范围1-10 L/min，保证在停电时能正常工作

3.3、挥发罐

▲3.3.1、配备2个挥发罐的使用位置，配备同品牌七氟醚挥发罐一个，挥发罐具备FDA认证，配备同品牌同生产厂家地氟醚挥发罐，七氟醚挥发罐及地氟醚挥发罐均需与麻醉系统主机同厂家生产

★3.3.2、开机自检具备挥发罐泄漏自检程序，可实现程序化挥发罐自检，并可自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险

3.4、呼吸回路

3.4.1、模块化呼吸回路,所有传感器及连接电缆内置在回路内，≤3.2L的呼吸回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），所有回路模块不用任何工具可以徒手拆卸、安装

3.4.2、机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含流量传感器）可耐受≥134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识

3.4.3、配备可重复使用二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。配备二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气

3.5、呼吸机

▲3.5.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

3.5.2、适用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气，提供注册证证明。并具备专门的新生儿模式选项

★3.5.3、原厂外挂式彩色触摸显示屏幕≥15英寸，可直接在屏幕上设置调节参数，可调节平面旋转角度，具备双分屏显示功能。可同屏显示≥3道波形，可显示≥3种呼吸环

3.5.4、具有文字和图形引导式智能化自检，用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

3.5.5、通气模式：容量控制、压力控制、手动模式，配备同步间歇指令模式（容量控制型、压力控制型）、压力控制容量保证模式、带窒息保护的压力支持模式

3.5.6、触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次，提供设置界面截图证明

3.5.7、潮气量范围:5-1500ml

3.5.8、吸气平台时间：5%-75%吸气时间

3.5.9、压力范围（压力模式）：5-60cmH2O

3.5.10、压力限制范围：15-80 cmH2O

3.5.11、PEEP 设定范围：0，4 -30 cmH2O

3.5.12、触发范围：0.2–10 L/min

3.5.13、触发窗范围：5-80% 呼气时间

3.5.14、吸气时间：0.2-5.0s

3.5.15、吸气暂停范围：关，5-60% 吸气时间

3.5.16、触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次

3.5.17、支持3种工作模式：机械通气、待机模式、心脏旁路模式

▲3.5.18、配备内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)

3.6、数字和波形监测

3.6.1、监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

★3.6.2、选配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。可冻结储存六个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比

3.6.3、支持在麻醉机原屏幕显示气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品

3.6.4、配备插件扩展槽，支持热插拔，开机状态下即可更换气体检测模块

3.6.5、气体监测模块可与同品牌监护仪互换使用

3.6.6、具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量

3.7、传感器

3.7.1、流量传感器具备自加热功能，避免水汽凝结影响流量传感器监测精准

▲3.7.2、金属流量传感器，可以134℃高温高压消毒，避免交叉感染。必须具有134℃国际认证标识

#### 品目号：13 电动心肺复苏机，1套

1、按压模式：电动电控

2、按压频率在100-120次／min范围内，按压精度高，实际按压频率误差≤±1次/min

3、按压深度在5.0-6.0cm范围内，按压精度高，且实际按压深度误差≤±0.2cm

▲4、最高工作温度≥45℃，以满足本地区极端天气下的急救需求（需产品铭牌部分佐证）

5、除颤保护类型：CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用

▲6、应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少中断时间，提高抢救成功率

7、车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试

8、紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC6061-12所定义的EMS环境

9、设备高度：≤18.5cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏

10、主机（含动力电池）重量≤3.2kg，以减少一线人员负担

▲11、防电击类型分类：使用二类电源，具有双重绝缘或加强绝缘设计，以适合急救环境使用（需产品铭牌部分佐证）

▲12、心腹复苏数据管理工作站，可分别记录院内于院外不同系统患者基础信息，包括病史和猝死家族史和骤停前状态，并将设备按压质量数据与之关联

13、心肺复苏数据管理工作站，可在救治事件完成后，对整体心肺复苏按压质量进行评估，并出具详细心肺复苏质量分析报告

14、设备可自动记录每次设备按压开始时间、按压指数CCF、心肺复苏总时间、全程按压质量以及任何复苏中断记录，并通过心肺腹复苏数据管理软件查看，用于团队复苏质量持续改良以及区域心脏骤停数据登记

15、心肺复苏数据管理软件可在每一例心肺复苏案例中记录施救者团队成员信息，用于科室心肺复苏质量回溯及改良

### 丹阳市中医院

#### 品目号：14 DR，1套

1、总体要求

1.1、所招设备为透视摄影X射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查

1.2、功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能

★1.3、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2、主要技术规格和要求

2.1、高压发生器

▲2.1.1、高压发生器功率≥80kW（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.1.2、逆变频率≥500kHz（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.1.3、管电压可调范围：40～150kV

2.1.4、曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.1.5、最大输出电流≥1000mA

2.1.6、最大电流时间积≥1000mAs

▲2.1.7、透视管电压≥40~125KV（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.1.8、最大透视管电流≥40mA（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2、X线球管

2.2.1、球管最大功率≥100kW

2.2.2、球管焦点≤0.6/1.2mm

▲2.2.3、阳极热容量≥400kHU（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2.4、阳极旋转速度≥9700rpm

2.3、球管悬吊支架

★2.3.1、井字轨悬吊结构（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.3.2、吊架运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.3、球管架垂直运动距离≥150cm

2.3.4、球管架沿纵轴运动距离≥320cm

2.3.5、球管架沿横轴运动距离≥200cm

2.3.6、球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

2.3.7、球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

▲2.3.8、具备临床常用自动摆位功能≥11种（需提供相关证明文件证明）

2.4、无线动态平板探测器

★2.4.1、平板探测器数量≥2块

2.4.2、探测器尺寸≥410mm×410mm

2.4.3、像素尺寸≤139um

2.4.4、采集灰阶度≥16bits

2.4.5、空间分辨率≥3.6lp/mm

2.4.6、采集距阵≥3000×3000

2.4.7、数据传输：无线传输

▲2.4.8、成像时间≤2s（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.4.9、透视最大采集速率≥30帧/s（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.4.10、DQE≥70%

2.5、胸片架

2.5.1、胸片架垂直运动范围≥150cm

2.5.2、探测器中心距地面高度≤370mm

2.5.3、平板探测器可绕水平轴旋转范围≥110°

2.5.4、支持平板在线充电

2.5.5、X射线管组件与探测器可自动跟随

2.5.6、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

2.5.7、可插拔滤线栅密度≥60L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1

2.6、近台操控系统

2.6.1、具备近台操控彩色触摸屏

▲2.6.2、屏幕尺寸≥11英寸（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.6.3、屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4、可显示患者的详细登记信息

2.6.5、可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

2.6.6、可调整部位选择

2.6.7、显示摆位图示化引导提示

2.6.8、具备患者体型选择

▲2.6.9、束光器视野快速切换≥9种（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.6.10、可以显示SID数值

2.6.11、可通过触控系统一键摆位

▲2.6.12、具备摄影后图像显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7、摄影床

2.7.1、配备固定式升降摄影床，非移动式

2.7.2、四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

2.7.3、滤线器纵向范围≥530mm

2.7.4、床面最大承重≥250kg

2.7.5、床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.7.6、支持平板在线充电

2.7.7、X射线管组件与探测器可自动跟随

▲2.7.8、床面升降行程≥400mm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7.9、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

2.7.10、可插拔滤线栅密度≥60L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1

2.8、图像采集工作站

2.8.1、windows 10及以上操作系统

2.8.2、操作界面语言采用中文设计

2.8.3、具有图像放大功能

2.8.4、具有曝光参数记录和显示功能

2.8.5、具有边缘增强功能

2.8.6、具有窗宽窗位调节功能

2.8.7、具有图象翻转及旋转功能

2.8.8、具有图像正负像翻转功能

2.8.9、具有图像标注功能

2.8.10、具有DICOM图像导出存储功能

2.8.11、具有病人登记，信息管理功能

2.8.12、具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

2.8.13、支持DICOM3，WORKLIST，MPPS

2.8.14、具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

▲2.8.15、具有辐射剂量的记录和显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.8.16、具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.8.17、支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.8.18、具备职业病（尘肺）检查功能

#### 品目号：15 B超机，2套

一、设备名称：高档便携式彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：贰台

三、主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创术中介入等方面的临床超声诊断、术中介入治疗和科研工作应用。具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述：

1、主机系统

1.1、≥15英寸彩色液晶宽屏显示器

1.2、操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏

1.3、主机内置双探头接口（不含扩展接口）

1.4、全数字化超声平台，多倍波束形成器，具备动态变迹合成孔径

1.5、系统通道数 ≥1000,000；动态范围≥280db

1.6、数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.7、脉冲反向谐波成像单元

1.8、彩色多普勒血流成像

1.9、彩色多普勒能量图技术

1.10、方向性能量图技术

1.11、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW和HPRF)

1.12、实时自动多普勒包络测量功能

1.13、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

1.14、一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度

1.15、主机支持中文显示及输入

1.16、自动颈项透明层测量技术

2、具备先进的血流成像优化技术

2.1、具有高清血流成像技术

2.2、具有方向性精细血流成像技术

2.3、微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号

2.3.1、多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态

2.3.2、可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流

2.3.3、具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性

2.3.4、支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、凸线双平面及介入探头等

3、具备多种图像优化技术

3.1、组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比

3.2、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

3.3、宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像，支持测量、旋转、平移、缩放

3.4、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大

3.5、具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率

3.6、斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调

3.7、空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术

3.8、智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键

3.9、实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度

4、高级成像功能

4.1、造影成像功能

4.1.1、对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，可直接调节机械指数

4.1.2、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用

4.1.3、具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min

4.1.4、在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估

4.1.5、支持腹部探头、心脏探头、线阵探头、介入穿刺探头

4.2、心脏应用功能

4.2.1、组织多普勒成像技术，对室壁进行速度、加速度的测量和分析

4.2.2、心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析

4.2.3、左心功能自动测量技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数

4.3、弹性成像及定量

4.3.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.3.2、具备弹性量化分析

4.3.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头

5、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1、具备一般测量

5.2、妇产科测量

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、泌尿科测量与分析

5.7、自动多普勒血流测量与分析

5.8、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6、图像管理与记录装置

6.1、图像存储与(电影)回放重现单元

6.2、超声图像存档与病案管理系统

6.3、支持高性能固态硬盘存储≥500GB

6.4、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

6.5、以往图像与当前图像同屏对比显示

6.6、内置CD－RW / DVD –RW

6.7、提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置

6.8、支持客户自定义的报告系统

6.9、信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等

6.10、数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。 DICOM3.0接口图像传输部件

7、探头规格

7.1、性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率≥4种；变频个数可视可调

7.2、类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

7.3、主机工作频率范围：1-22MHz

7.4、B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

7.5、配置探头

7.5.1、腹部凸阵探头（1-8MHz）

7.5.2、高频线阵探头（4－15MHz）

7.5.3、单晶体心脏相控阵探头（1－5MHz）

7.5.4、凸线双平面腔内探头（频率：3-10MHz）

7.5.5、主机支持并配备腹腔镜探头和术中探头

7.6、配备穿刺导向装置

8、B型、PW与CFM主要参数

8.1、二维灰阶显像主要参数

8.1.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.1.2、探头最大扫描深度≥40cm

8.1.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s

8.1.4、扫描线密度≥512超声线

8.2、频谱多普勒

8.2.1、显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率

8.2.2、最大测量速度：PWD≥±17m/s，CWD≥6m/s

8.2.3、最低测量速度：PW≤0.01m/s（非噪声信号）

8.2.4、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.2.5、零位移动：≥8级

8.2.6、显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位

8.3、彩色多普勒

8.3.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.3.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.3.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像

8.3.4、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度

8.3.5、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

9、其他

9.1、配备台车+探头扩展接口

9.2、投标设备为各超声品牌最高端便携彩超系列产品

9.3、提供投标产品的三类注册证

#### 品目号：16 磁刺激仪，1套

▲1、整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准，并通过EMC电磁兼容测试

▲2、注册证适用范围：神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。注册证中显示产品结构及组成包含座椅或治疗椅

3、产品组成至少包括电脑、刺激发生器、液冷和冷媒双循环系统和盆底刺激线圈，所有组成均采用分体式结构设计

▲4、最大磁感应强度≥7T，磁场强度变化率最大值≥70kt/s

▲5、运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV

▲6、支持多种刺激模式包括：MEP模式，标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式，满足临床多种应用场景需求

7、内置多种盆底疾病及骶神经调控方案，包括尿失禁、膀胱过度活动、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等

8、具有智能方案和固定方案两种疗程方案类型，可根据治疗次数自动调用当前治疗方案，治疗过程中参数可调

9、支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）检查功能，并生成MEP报告。

▲10、上位机软件通过GB/T25000.51软件工程软件产品质量要求与评价

#### 品目号：17 人体成分分析，1套

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试。

2、电极：4极8点接触式电极。

3、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz。

4、检测电流≤80uA（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。

5、阻抗测量性能：阻抗测量范围≥10Ω-1250Ω，阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%。

6、体重测量性能：体重测量范围≥2kg～250kg；体重测量误差≤±0.1kg。

7、可测量的主要参数覆盖以下指标：

7.1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

7.2、水分参数：细胞内水分、细胞外水分、节段水分分析、细胞外水分比率、节段细胞外水分比率分析；

7.3、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

7.4、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

7.5、无机盐参数：骨矿物质含量；

7.6、体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

7.7、综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、水分控制（用于干体重评估）、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。

8、适用人群范围不低于如下要求：年龄测量范围≥3岁-100岁；体重测量范围≥2kg-300kg；身高测量范围≥70cm-250cm。

9、臂姿导航：具有臂姿导航功能，自动监控用户测量姿势并通过算法判断用户姿势是否正确并给出指导，保证测量结果准确。

10、显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥14英寸，分辨率≥1920x1080。

11、可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带。

12、数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙等多种数据传输接口。

13、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。

14、内置成人报告单、儿童报告单、水分报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

15、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。

16、电磁兼容性：辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境。

17、产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。

#### 品目号：18 麻醉机，2套

1、主机

★1.1、气动电控呼吸机

1.2、可供观察的上升式风箱

1.3、后备电池≥90min

1.4、配原厂侧台板，承重≥12Kg，便于临床工作

1.5、机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度≥11cm，更好的储物麻醉物品

1.6、≥3个电源输出插座

1.7、气道压力表位于流量计下方，和管道与气瓶压力表同一面板（非回路表面的面板），方便医生观察

2、气源

2.1、氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量100ml/min

2.2、机械或电子式流量计，非数码管显示流量计，保证稳定与准确，减少数码管元器件的干扰

2.3、笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度≥25%

2.4、快速充氧范围≥25 - 75L/min

3、挥发罐

3.1、双挥发罐位，配备一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒

3.2、配备Easy-fil™快速加药器式

★3.3、自检程序中包含一键式挥发罐自动监测，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险，提供麻醉机自检流程中的挥发罐自检截图证明

4、呼吸回路

▲4.1、≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装，并可134℃高温高压消毒

4.2、配备ACGO附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路

4.3、智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”

▲4.4、配备二氧化碳旁路功能，可术中更换钠石灰罐，无需停止机械通气

★4.5、配备回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题

4.6、二氧化碳吸收罐容积≥1200ml

5、呼吸机

5.1、7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示

5.2、呼吸模式：配备VCV、手动通气、电子PEEP

5.3、配备PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合

5.4、配备SIMV模式：流速触发；触发范围可调：≥0.2–10 L/min；触发窗范围可调：≥5–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：≥2-60次/min、吸气时间：≥0.2-5.0s

▲5.5、具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30s范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者有自主呼吸时可切换回PSVpro模式，设置范围：关，1-5次连续自主呼吸

5.6、压力支持范围：≥2-40cmH2O

5.7、潮气量范围：≥20ml-1500ml（容量控制模式）；≥5ml-1500ml（压力控制模式）

5.8、呼吸频率：≥4-99 次/min

5.9、吸呼比：2:1到1:8

5.10、压力限制范围：10到 99 cmH2O

5.11、PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O

5.12、最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气

5.13、配备三种工作模式：待机模式、手动通气模式与机械通气模式

5.14、监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

5.15、压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性

5.16、配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标

5.17、报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

5.18、报警暂停时间≥110S

▲5.19、CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

5.20、配备吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全

▲5.21、配备耐受134℃蒸汽灭菌的流量传感器，并提供文件支持。流量传感器使用时间≥12个月，降低临床使用成本

6、备件，资料及技术服务

6.1、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件

6.2、卖方须向买方提供操作手册一

6.3、卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求

6.4、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用

6.5、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收

6.6、在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构

7、技术培训要求

7.1、网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

#### 品目号：19 尿动力学分析仪，1套

一、设备名称：尿动力学分析仪

二、设备用途：用于尿流率、膀胱压、尿道压、腹压和逼尿肌压、肌电的测定，辅助医务人员对患者下尿路功能进行评估。

三、设备技术参数：

1、主机：尿动力一体化设计。尿动力主控箱、显示器、打印机、牵引器、压力采集盒等部件全部安装在一个台车上占地面积小，方便整体移动

2、符合国际尿控协会（ICS）标准，符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度

3、可刷身份证、社保卡自动录入患者信息建立病人病历进行病历管理；并自动生成报告

4、蓝牙遥控器实现尿动力检查远程操作

5、总尿量测定范围：0～1500ml，误差≤1%，分辨率1g，偏心误差≤1%

6、蠕动泵：灌注率：2～150mL/min可调；灌注量：0～1000mL；当压力达到蠕动泵限定范围时，自动停止注水

7、全自动PQ图分析软件

8、压力测定范围：-40cmH2O（-4kPa）～+200cmH2O（+20kPa）

9、配备排尿日记软件

10、一键式全部通道置零操作，同时可各个通道分项置零

#### 品目号：20 超声探头，1套

★1、该型号探头需要支持机型：本院现有GE超声诊断仪LOGIQ E11

★2、微凸双平面探头

#### 品目号：21 中央遥测监护系统，1套

一、配置要求：

1、遥测中央监护系统主机，14套

2、具备心电、呼吸、血氧、脉率、无创血压参数遥测发射盒，100个

3、相关附件。

二、参数要求：

★1、投标产品通过中国国家食品药品监督管理局III类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测

★2、主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的一体化监测，配备挂包，便于病人随身携带

★3、防水防尘等级符合IP44要求

4、满足1.5米跌落测试要求

5、显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥480x320，且支持触摸屏

6、具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式

7、提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护

8、具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能

9、支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能

▲10、主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20s

▲11、支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测

▲12、具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理

13、具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能

14、中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示

15、软件界面显示适应19英寸、22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏

16、支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量

#### 品目号：22 病床项目   1批

##### 品目：22-1 床头柜600个、骨科牵引床20张

（1）床头柜

1、规格：440mmx460mmx810mm±10mm

2、箱体、抽屉、柜门采用≥0.7mm优质冷轧钢

3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成

4、柜体正面平整，左右两侧面配有不锈钢材质隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢。

5、抽屉配备铝合金拉手，12寸三节静音轨道并铺有防滑软垫

6、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要

7、柜门内配有一层隔板，方便分类存放物品

8、2寸双面轮(2个带刹，2个不带刹)

▲9、喷涂：产品表面采用高温静电喷涂工艺，漆膜附着力优于2级，硬度≥H，漆膜抗冲击，耐腐蚀：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。检测符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准，提供由制造商送检的带有CMA或CNAS标识的检测报告

▲10、喷涂抗菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求。（提供由病床生产商送检的带有CMA或CNAS标识的检测报告。）

（2）骨科牵引床

一、整床规格：2235mmx985mmx500mm±10mm，床板规格：1925x830mm±10mm

二、功能：背部抬起0-75°±10°、 腿部分别抬起0-45°±10、后倾0-6°±2°

三、床头尾：

3.1、外形尺寸980mmx480mm±10mm可拆卸

▲3.2、床头尾采用全新pp高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形，不含有害物质邻苯二甲酸醋（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP的总量:未检出），符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》（投标文件中提供产品制造商出具的床头尾pp塑料件带有CMA或CNAS标识的不含有害物质检测报告复印件）

3.3、床头尾塑料件经耐老化性测试：室内及室外用≥500h，冲击强度的保持率≥60%; 外观颜色变色评级≥3级

3.4、床头尾采用挂锁式结构，旋钮安全锁紧

3.5、床头尾两角带≥81.5mmx102mmx110mm中空防护包角起到防护作

3.6、有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽

四、隐藏式摇手：

▲4.1、摇手柄采用全新高强度ABS工程塑料一次性注塑成型，抑菌率≥99.5%

4.2、摇手柄内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能，内加适量黄油，丝杆传动灵活、轻盈，无噪音，全封闭设计。（提供摇杆过载保护证明）

五、床面：

5.1、六片式床板，材料采用≥1.0mm的冷轧钢板，拉伸强度≥300MPa，≥36个孔位

5.2、背板与小腿板下面支撑处采≥20mmx30mm矩形管弯管成型框架整体焊接

5.3、床尾处配有挡被架

▲5.4、冷轧钢板依GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准：摆锤冲击、拉伸强度、屈服强度、伸长率、耐腐蚀性检测合格。（提供投标产品制造商出具的冷轧钢板摆锤冲击、物理性能，耐腐蚀性（≥120h），由第三方检测机构出具盖有CMA和CNAS章的检测报告）

六、床框：采用≥80mmx40mm的矩形管且厚度≥1.2mm的钢制矩管经智能机器人焊接制成日字框,无虚焊假焊现象，两侧床头床尾带4个输液架孔，及2个引流袋挂钩。

▲七、护栏：

7.1、六档折叠铝合金护栏，全履铝式结构，护栏下座压铸一次成型，内置锁定机构

7.2、护栏使用性能测试，在护栏疲劳测试机上连续使用开闭功能测试， 一开一闭为一次，测试 ≥150000次后，护栏把手能锁住， 护栏无开裂、无变形、无脱落，无功能性损坏

八、脚轮：采用≥30mmx60mm，且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。配置优质品牌双面中控轮，底盘四角并配套防尘装饰罩。床尾带U型钢制脚踏开关，保证产品使用周期更长。

九、餐桌：配置阻尼式餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员。

十、输液杆：不锈钢输液杆1根

十一、骨科配件：不锈钢龙门架一套

▲十二、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，粉末为抗菌材料（提供SGS抗菌涂料检测报告），电泳涂层不含镉、汞重金属（提供病床制造厂家电泳涂层不含镉、汞重金属SGS检测报告）。

十三、每床配备床垫：

13.1、厚度≥8cm，匹配病床尺寸

13.2、床垫外套采用防水牛津布，内芯为高密度海绵≥6cm＋环保棕丝≥2cm

##### 品目：22-2 陪客椅，420张

（1）陪客椅

1、规格：620mmx720mmx940mm（±50mm）；展开：1920mmx620mmx400mm（±50mm）

2、材质：扶手为≥Φ38mmx1.2mm钢管及≥25mmx40mmx1.2mm方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为≥Φ25x1.2mm钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和≥1.8cm海绵组成，枕头为≥8cm海绵，上覆优质PVC软皮。

3、拉开可作为单人床使用。

▲4、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。（提供投标单位或陪护椅制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购发票复印件，购买日期为招标公告前，原件备查。）

★5、粉末通过相关检测，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。（提供投标单位或陪护椅制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告复印件，报告日期为招标公告发布之前，原件备查。）

★6、电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属。（提供投标单位或陪护椅制造厂家为受检单位的SGS或CMA检测报告，报告日期为招标公告发布之前，原件备查）

▲7、焊接工艺采用机器人焊接工艺（提供投标单位或陪护椅制造厂家焊接机器人购置发票复印件，购买日期为招标公告前，原件备查）。

##### 品目：22-3 手摇床300张、高端陪客椅30张、床垫320个

（1）手摇床

规格尺寸：2220mmx960mmx500mm（长x宽x高）

1、床头尾采用全新优质ABS工程材料一次成型，两侧配有防撞轮，木纹贴纸，外形美观大方，强度高、耐腐蚀，耐冲击，方便清洁消毒。

2、床体框架采用40mm×80mm×1.5mm钢管（提供冷轧钢管成分检测报告），床面采用厚1.2mm冷轧钢板，采用≥3000Kn龙门油压机冲压成型，背位、足位、主支撑连接件必须全部采3mm厚壁的钢板一次冲压成型制作，支撑臂主轴采用3mm厚壁无缝钢管制作，坚固耐用。采用激光切割、先进的机器人焊接工艺，床体表面采用抗菌环保粉末静电喷涂处理。

3、载重：床体可载重≥240kg，背部升降0-70°±5°；腿部升降0-40°±5°。

4、床两边配备六档折叠护栏。立柱采用φ19mm不锈钢管制作，内置锁定机构，使用结构稳定，经久耐用，单按键快速定位，防夹手，方便易用。

5、摇杆：配2组ABS摇手曲柄和摇杆传动系统，具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，全封闭设计，无灰尘进入。摇手柄采用ABS工程塑料一次性注塑成型。

6、配有4个输液插孔，2个引流挂钩。配不锈钢伸缩输液杆1根（四爪）。

7、脚轮：采用φ125mm中控包罩脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音，推送时需防头发卷入。制刹采用中央脚踏控制系统。

8、喷涂工艺要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效的提高了产品涂层的质量和综合性能，粉末涂料为抗菌材料；复式喷涂工艺的电泳涂层需不含镉、汞重金属。

（2）高端陪客椅

1、椅子状态：610mm（前后）x610mm（宽）x920mm(高）；

2、展开状态：1850mm（长）x600mm（宽）x610mm（扶手高）、400mm(坐垫高）；扶手为≥φ38x1.5mm优质碳钢光亮管；

3、中间支撑脚材料为≥φ22mmx1.5mm优质碳钢光亮管，采用钢丝绳结构设计，保证一体性和稳定性，配有塑料脚套，保护地面；

4、小脚材料为≥φ22mmx1.5mm优质碳钢光亮管，前脚配有4个静音脚轮，塑料脚套落地，保证稳定性、后脚配有2个2寸静音脚轮，保证收拉便利性；

5、椅子的三个框架为≥φ22mmx1.5mm优质碳钢光亮管，框架内部使用20mmx2.5mm扁铁支撑；

6、椅面采用≥12mm环保多层板，板面经过倒角、抛光处理。中间采用30mm密度高回弹海绵，上履定制耐磨损西皮；

7、精选优质碳钢光亮管，采用环保粉末静电喷涂，经高温烤制，耐腐蚀；

8、陪护椅为三折折叠式座椅，折叠状态下作椅子用，展开可作单人床用。所有管材实厚≥1.5mm，整体重量≤26KG，坚固稳定。

（3）床垫

1、床垫材质为天然棕丝+高密度海绵，总厚度80mm，由50mm厚度高密度海绵+30mm厚度天然环保椰棕组成。

2、外套为防滑牛津布，带透气孔，弹性好，防渗透，擦拭容易、透气、深军绿色，拉链式设计。

### 丹阳市妇幼保健院

#### 品目号：23 磁共振系统，1套

★1、总体要求：为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、射频线圈作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌(以上部件需出示制造商出具的证明材料或声明函)，磁场强度若≥1.5T患者检查孔径需≥70cm、磁场强度若＜1.5T患者检查孔径需≥80cm。

2、磁体系统

★2.1、磁体类型：超导磁体

★2.2、磁体重量：≤3300 kg

2.3、磁体屏蔽类型：主动屏蔽

2.4、磁体长度（不含外壳，提供制造商原厂技术白皮书）≥140cm

2.5、磁体均匀度（Typical典型值）：

2.5.1、10cm DSV≤0.01 ppm；20cm DSV≤0.04 ppm；30cm DSV≤0.15 ppm；

★2.6、患者检查孔径（提供制造商原厂技术白皮书）≥70cm

2.7、液氦腔容量≤7升

2.8、终身保液氦

2.9、液氦消耗率：零液氦消耗

3、射频发射系统

3.1、射频系统类型：数字化射频

▲3.2、发射功率：≤18kW

▲3.3、射频发射带宽：≥550kHz

4、射频接收系统（以下线圈均需提供原厂线圈）

▲4.1、在一个视野的单次扫描中， 可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（非最大通道数，非可同时连接的通道，非可同时连接的线圈单元，以产品Datasheet中数值为准）：≥24

▲4.2、线圈接口总数（提供制造商原厂技术证明材料）：≥3个

4.3、正交发射/接收体线圈：具备

4.4、头颈（神经血管）检查功能（多线圈组合实现检查功能，支持并行采集）：≥20通道

4.5、胸部检查功能（多线圈组合实现检查功能，支持并行采集）：≥14通道

4.6、腹部（盆腔）检查功能（多线圈组合实现检查功能，支持并行采集）：≥14通道

4.7、原厂脊柱线圈：具备

▲4.8、原厂乳腺线圈：具备

5、梯度系统：

5.1、梯度线圈主动屏蔽技术，梯度线圈冷却方式为水冷：

★5.2、最大单轴梯度场强（非有效值，非向量梯度性能，X、Y、Z三轴）：≥ 45mT/m

5.3、梯度占空比：≥ 100%

5.4、梯度线圈冷却方式为水冷

6、临床应用软件

6.1、神经系统成像，磁共振血管成像，体部及肿瘤成像，骨肌系统成像

7、扫描参数：

7.1、最小扫描野≤5 mm；

7.2、最大扫描野≥500mm；

7.3、最小二维采集层厚≤0.1mm；

7.4、最小三维采集层厚≤0.1mm；最大采集矩阵≥1024×1024；

7.5、TSE最大回波链长度≥1024；

7.6、EPI最大因子≥256；

7.7、最大弥散加权b值≥10000

8、成像序列

8.1、自旋回波序列SE；

8.2、平面回波序列EPI；

8.3、梯度回波序列GRE；

8.4、SWI磁敏感成像

8.5、同时多层EPI

9、高级加速包

9.1、同时多层采集技术，压缩感知技术，基于深度学习技术的卷积神经网络磁共振图像降噪保真技术（Deep Resolve、AIR RECONDL、SmartSpeed、DeepRecon等类似技术）

10、全静音成像平台

11、AI人工智能扫描平台

11.1	、颅脑智能扫描，脊柱智能扫描，膝关节智能扫描，肩关节智能扫描，髋关节智能扫描

12、其他技术

12.1、并行采集加速技术，伪影校正技术，系统后处理功能，DICOM 3.0标准接口

13、患者检查环境

13.1	、患者床最低床位高度≤ 52cm；

13.2、患者床水平和垂直移动时最大患者承重≥ 200kg；

13.3、扫描床最大水平移动速度≥ 20cm/s；

13.4、扫描床水平定位精度≤ ±1mm；

13.5、数字床位显示；操作者在控制台远程遥控患者床移动

14、安装场地及保修

14.1	、电源连接容量（提供制造商原厂技术白皮书）≤ 77 kVA；

14.2、系统关机功耗（System Off）（提供制造商原厂技术白皮书）≤ 7.5 kW；

14.3、系统待机功耗（提供制造商原厂技术白皮书）≤ 12KW；

14.4、系统扫描功耗（System Scanning）（提供制造商原厂技术白皮书）≤ 18kW；计算机UPS系统

15、其他

★15.1、包含原厂后处理工作站、机房装修屏蔽等（交钥匙工程）、旧机拆除、恒温恒湿空调、水冷机、对讲系统、无磁转运床、隐藏式金属探测门、完成与PACS对接。

#### 品目号：24 彩超（心脏），1套

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及微创介入等方面的临床超声诊断和科研工作应用，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要规格及系统概述：

1、主机系统：

★1.1、≥24英寸高清液晶显示器，配置自由旋转臂，上下左右前后全方位可调

1.2、支持根据环境光线自动调节明亮度，提供最佳显示效果，保护使用者视力

1.3、≥15英寸高清彩色液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数

1.4、操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可配操作面板前后拉伸

1.5、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

★1.6、系统通道数 ≥ 17,000,000；动态范围≥350db

1.7、探头接口：≥4个可激活的探头接口均为同类型且大小相同，接口需具备照明系统

1.8、数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元

1.9、脉冲反向谐波成像单元

1.10、彩色多普勒血流成像

1.11、彩色多普勒能量图技术

1.12、方向性能量图技术

1.13、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF)

1.14、实时自动多普勒包络测量功能

1.15、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

1.16、一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度

1.17、自动产科测量技术。自动识别胎儿结构，进行头围、双顶径、腹围、股骨长、尺骨长、桡骨长、肱骨长、胫骨长、腓骨长、头臀径等测量

1.18、自动颈项透明层测量技术

1.19、自动颅内透明层测量技术

1.20、多影像实时随访：直接获取和浏览CT/MR/X线/超声的DICOM图像，同屏对比进行对比诊断

1.21、主机支持中文显示及输入

1.22、在机图文临床应用教程，提供多个应用领域专业图文库的超声特色操作应用教程，支持实时扫查

2、具备先进的血流成像优化技术：

2.1、具有高清血流成像技术

2.2、具有方向性精细血流成像技术

2.3、微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号：

2.3.1、多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态

2.3.2、可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流

2.3.3、具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性

2.3.4、支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、双平面及介入探头等

2.4、支持二维立体血流显示技术

2.5、具备智能多普勒血管检查技术

2.6、支持血流多普勒定量分析

3、具备多种图像优化技术：

3.1、组织谐波成像技术，用于全部成像探头，提高图像信噪比

3.2、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

3.3、全场动态聚焦成像技术，使扫查区域无焦点显示，近、中、远场图像均匀一致

3.4、声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力

3.5、宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像

3.6、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大

3.7、具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率

3.8、斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调

3.9、空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术

3.10、智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键

3.11、实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度

4、高级成像功能

4.1、造影成像功能

4.1.1、对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，通过调节声压指数，可直接调节机械指数

4.1.2、可根据造影时相，一键切换动脉相与延迟相参数预设

4.1.3、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用

4.1.4、具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min

4.1.5、在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估

★4.1.6、支持腹部探头、心脏探头、腔内探头、线阵探头、双平面探头

4.2、心脏应用功能：

4.2.1、组织多普勒成像技术，对室壁进行速度、加速度的测量和分析

4.2.2、心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析

4.2.3、左心功能自动测量技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数

4.3、弹性成像及定量

4.3.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.3.2、具备弹性量化分析

4.3.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头（包括双平面探头）

4.4.4、报告模式支持左/右侧颈动脉血管指数对比显示、与数据库对比和预期值显示

5、测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1、具备一般测量；

5.2、妇产科测量；

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、自动多普勒血流测量与分析

5.7、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6、图像管理与记录装置：

6.1、图像存储与(电影)回放重现单元

6.2、超声图像存档与病案管理系统

6.3、支持高性能固态硬盘存储≥1TB

6.4、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

6.5、以往图像与当前图像同屏对比显示

6.6、内置CD－RW / DVD –RW

6.7、提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置

6.8、支持客户自定义的报告系统

6.9、信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等

6.10、数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。 DICOM3.0接口图像传输部件

7、探头规格：

7.1、性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调

7.2、类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

7.3、主机工作频率范围：≥1-25MHz

7.4、B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

7.5、配置探头：

7.5.1、腹部凸阵探头≥1-8MHz

7.5.2、高频线阵探头≥3－15MHz

7.5.3、高频血管探头≥3－11MHz

7.5.4、单晶体心脏相控阵探头≥1－5MHz

7.5.5、小儿心脏探头≥2-9MHz

7.6、配备穿刺导向装置

7.7、阵元数：凸阵>192，线阵>192

8、B型、PW与CFM主要参数：

8.1、二维灰阶显像主要参数：

8.1.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.1.2、探头最大扫描深度≥50cm

8.1.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s

8.1.4、TGC增益补偿>8段，并可在触摸屏上进行调节

8.2、频谱多普勒：

8.2.1、显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率

8.2.2、最大测量速度：PWD≥±10m/s, CWD≥24m/s

8.2.3、最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)

8.2.4、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.2.5、零位移动：≥8级

8.2.6、显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位

8.3、彩色多普勒：

8.3.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.3.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.3.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像

8.3.4、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：≥±30度

8.3.5、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

#### 品目号：25 制氧机，2套

一、设计要求

1、氧气制造原理必须为PSA技术，采用双塔结构，双塔流程设计 ，吸附塔应符合国家压力容器安全技术监察规程（必须提供质量证明书）。

2、制氧设备输出氧气的理化指标必须符合或优于WS1-XG-008-2012《富氧空气（93%氧）》标准要求。

3、可通过联网计算机和手机AAP端实时监控制氧系统的以下运行参数，服务器保存采集数据。

3.1、空压机的累计运行时间，故障即时驱动报警，空气储罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警，氧气缓冲罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警，氧气储罐的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警，氧气输出浓度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警，制氧主机运行状态，故障即时驱动报警，当制氧设备运行过程中出现告警信息时，服务器端可自动发送信息至用户端设备管理员手机上。

3.2、维保提醒功能：当设备即将到达或已经到达维保时限时，服务器端均会自动发送短信至用户端设备管理员手机上，告知用户及时进行设备保养。同时用户可通过手机APP端查询本次维保内容。

二、主要部件技术参数及要求

1、制氧主机

1.1、单台制氧机制氧量：≥10m3/h，氧浓度≥90%，制氧主机氧气输出压力为≥0.1-0.3Mpa（可调）

1.2、分子筛要求采用原装高效锂型分子筛，分子筛使用寿命≥10年（不更换分子筛的情况下，须提供承诺书）

1.3、采用彩色触摸屏式控制系统，制氧工艺流程控制在线显示，机组运行状况的实时监控，报警提示和查询，系统维护保养信息提示功能等；报警提示包括空压机、增压泵进气压力偏高偏低、压缩空气欠压或压力波动太大等故障报警，具有历史故障查询功能（必须提供实物照片）

2、空气压缩机

每套制氧机应分别配置螺杆式空气压缩机1台，品牌：知名品牌；排气量≥2.8m3/min；功率≤15KW；空气压缩机应具有过载、缺相、高温自动报警停机的保护功能，应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。

3、冷冻式干燥机

每套制氧机应分别配置国际知名品牌的冷冻式干燥机1台，处理风量需满足空气压缩机排气量，压力露点为：3-7℃，应配置数字控制器显示露点温度，应使用环保型制冷剂R134a或R410a（必须提供彩页）。

4、精密过滤器

每套制氧机应分别配置知名品牌的精密过滤器1套，单套处理风量应≥3.5m3/min，可自动排放各种过滤杂质及水分，固体颗粒去除≤0.01um，过滤效率≥99.9999%，最大含油量≤0.003mg/m3，最高工作压力：16bar，初始饱和压降＜125mbar（必须提供彩页）。

5、空气储罐

每套制氧机应分别配置空气储罐1只，有效容积≥0.5m3, 最大工作压力：0.8Mpa，材质为优质碳钢，应符合国家压力容器安全技术监察规程。

6、氧气缓冲罐

每套制氧机应分别配置氧气缓冲罐1只，有效容积≥0.3m3, 最大工作压力：0.7Mpa，材质为优质碳钢，应符合国家压力容器安全技术监察规程。

7、氧气储罐

制氧机组应配置氧气储罐至少1只，有效容积≥5m3,最大工作压力：1.0Mpa，材质为优质碳钢，应符合国家压力容器安全技术监察规程。

8、高效消毒除菌过滤器

制氧机组应配置高效消毒除菌过滤器1只，单台气体处理量：≥20m3/h，过滤精度≤0.01um，采用三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，壳体采用304不锈钢材料。

9、氧气纯度分析仪

每套制氧机应分别配置氧气纯度分析仪1套，测量精度：≤±0.5%FS，具有氧气纯度低报警功能。

10、气体质量流量计

每套制氧机应配置在线质量流量计1台，可同时进行瞬时流量和累积流量的监测，品牌：知名品牌，测量显示精度：≤±（1.5+0.5FS）%。

11、电气控制系统

每套制氧机应分别配置电气控制系统1套；电磁阀和气动阀采用知名品牌，应具有断电及故障报警功能，出现故障时提供声光报警。

12、管路系统

制氧设备配件之间的连接管道要求选用优质不锈钢材料或铜材；连接方式先进，采用不锈钢或铜材的管路及阀门等配件。

13、氧气压缩机

每套制氧设备应配置2台全无油氧气压缩机；单台氧气压缩机的排气压力：1.0MPa，流量≥10m3/h。

- 其他要求

- ★两台机组、双机组并联、根据用氧量自动启停，制氧主机、空压机、增压机、配电柜、储气罐、总电缆、机房改造（地面基座、降噪处理、开孔、排风扇等），提供备用压力表、安全阀

### 丹阳市云阳人民医院

#### 品目号：26 CT，1套

1、总体要求

★1.1、产品资质：具备NMPA认证，单源≥128排或双源≥64排探测器

★1.2、CT生产厂家具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力。（请提供CT检测报告等证明材料，不限CT型号）

2、系统硬件

2.1、探测器

2.1.1、探测器排数：单源≥128排或双源≥64排探测器

▲2.1.2、探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度：≥8cm

2.1.3、轴扫每圈图像采集数≥256层；

2.1.4、探测器材质：各厂家说明

2.2、X线部分

2.2.1、球管

▲2.2.1.1、球管阳极热容量：≥6.8MHu

▲2.2.1.2、球管靶面最大散热率≥1650Khu/min

2.2.1.3、单次螺旋连续扫描时间：≥60s

2.2.1.4、最高输出管电流：≥700mA

2.2.2、高压发生器：

▲2.2.2.1、单个高压发生器功率（不含等效）：＞100KW

2.2.2.2、最大输出管电压：≥140kV

▲2.2.2.3、最小输出管电压：≤70kV

▲2.2.2.4、所投产品的球管、高压发生器与CT整机厂商为同一品牌

2.3、机架系统

★2.3.1、机架孔径：≥78cm

2.3.2、机架最快旋转速度：≤0.28s/360°

▲2.3.3、机架可选旋转速度：≥7种

2.4、扫描床

2.4.1、扫描床水平移动范围：≥2000mm

2.4.2、扫描床最大可扫描范围（螺旋）：≥1800mm

2.4.3、扫描床最大水平移动速度：≥300mm/s

2.4.4、扫描床垂直升降可低至：≤50cm

2.4.5、扫描床垂直升降最高点≥100cm

2.4.6、扫描床最大承重：≥220KG

2.4.7、扫描床定位精度：≤±0.25mm

▲2.4.8、环数据传输速度≥17Gbps

2.5、扫描参数

2.5.1、螺旋扫描螺距范围：≥0.5:1 - 1.5:1，多级可调

2.5.2、门控和非门控融合扫描功能：具备，可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描

2.5.3、高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描

2.5.4、最薄图像扫描层厚：≤0.625mm

2.5.5、图像重建矩阵：≥512 x512

2.5.6、图像显示矩阵：≥1024 x1024

2.5.7、最小CT值（非扩展CT值）：≤ -1024HU

2.5.8、最大CT值（非扩展CT值）：≥ 3071HU

2.6、图像质量：

▲2.6.1、X/Y轴空间分辨率≥16lp/cm

2.6.2、密度分辨率（厂家自报）

2.7、主控制台

2.7.1、主控制台计算机

2.7.1.1、扫描工作站计算机主频：≥6×2.0 GHz

2.7.1.2、扫描工作站计算机内存：≥16GB

2.7.1.3、扫描数据存储容量：≥1TB

▲2.7.1.4、图像重建速度（FBP）：≥65fps

2.7.1.5、扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸：≥19寸

2.7.1.6、扫描工作站医学专用液晶平面显示器个数：≥1个

2.7.2、一体化USB3.0外置硬盘接口

2.7.3、重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务

2.7.4、用户操作界面：图文可视化操作界面

2.7.5、具备多窗口多任务处理功能

2.7.6、根据定位相自动推荐扫描参数

2.7.7、根据定位扫描智能患者定中心

2.7.8、根据心电图自动推荐心脏扫描参数

2.7.9、对比剂智能跟踪和启动扫描功能

2.7.10、扫描序列的关键词高级搜素功能

2.7.11、同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

2.7.12、双向交流系统：自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令

2.7.13、DICOM3.0：提供DICOM3.0激光相机接口（传输/接收/打印/存档/查询/工作表等）

2.7.14、图像多点自动实时传送：要求同时实时传送至多个工作站和PACS

3、临床功能

3.1、低剂量管理功能

3.1.1、扫描剂量预估功能

3.1.2、剂量报告功能

3.1.3、扫描剂量智能监控预警平台

3.1.4、3D自动mA功能

3.1.5、自动kV功能：具备，根据定位相自动推荐最佳kV和mA

3.1.6、敏感器官保护自动降低mA功能

3.1.7、儿童彩色编码系统

3.1.8、螺旋扫描起始段剂量智能阻挡功能

3.1.9、全模型实时迭代重建算法

3.2、心脏成像功能：

3.2.1、ECG实时监测

3.2.2、ECG自动毫安调控功能

3.2.3、冠状动脉钙化积分扫描方案

3.2.4、一键式胸痛三联扫描方案

4、高级独立三维图像处理工作站

4.1、工作站软件品牌要求：工作站软件为CT设备厂商同品牌

4.1.1、计算机硬件平台：

4.1.1.1、主频：≥2×2.0G

4.1.1.2、内存：≥16G：

4.1.1.3、硬盘类型：固态硬盘

4.1.1.4、图像存储硬盘容量：≥1000G

4.1.1.5、监视器：≥19""LCD高分辨率彩显，2台

4.1.2、所有接口（DICOM3.0）与主机一致

4.2、临床应用软件：

4.2.1、图像二维分析系统

4.2.2、图像三维分析系统

4.2.3、全自动心脏分析软件

4.2.4、一键去骨技术

4.2.5、尿路造影技术

4.2.6、头颈部CTA同步数字减影技术

4.2.7、神经系统动静脉融合软件

4.2.7.1、脑出血测量工具

4.2.7.2、脑表面积分分析

4.2.8、腹部诊断软件包

4.2.8.1、肝脏多期相融合技术

4.2.8.2、肝体积测量工具

4.2.8.3、腹腔脂肪测量软件

4.2.9、骨科软件包

4.2.9.1、骨骼内固定支架透视技术

4.2.9.2、骨科畸形矫正评估

4.2.9.3、内耳多功能成像技术

4.2.9.4、全景齿科成像

4.2.10、高级融合软件包

4.3、快速脑卒中分析软件包

4.4、配套设备：原厂工作站，双通道高压注射器一台，5M医用显示器2台，免费开放所有接口，可链接医院HIS系统（含端口开通费）

#### 品目号：27 彩超，1套

一、设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断、介入治疗和科研工作应用。

四、主要规格及系统概述：

4.1、≥24英寸彩色液晶宽屏显示器，自由臂设计，可任意旋转抬升

4.2、操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏

4.3、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径

4.4、联合编码脉冲成像技术：利用编码接收识别技术，在保证空间分辨率的前提下，侧重解决了深部组织的成像

4.5、二维灰阶成像单元及M型显像单元

4.6、彩色多普勒血流成像

4.7、频谱多普勒（PW、HRPF及CW）显示及分析单元

4.8、实时自动多普勒包络测量功能

4.9、组织谐波成像技术，作用于全身应用≥4变频，可视可调

4.10	、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，双侧扩展和远端凸型拓展，双侧扩展≥60°

4.11、扇扩成像技术，增加相控阵探头的近场视野，提高心尖部心肌组织、左心耳血栓、心包积液等疾病的检出率

4.12、二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描，多级可调

4.13、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

4.14、宽景成像技术，包含灰阶、彩色及能量图，配备缩放和测量功能，可应用于腹部、高频、腔内等探头

4.15、高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，≥8倍

4.16、智能斑点噪声抑制技术，作用每个像素消除图像的斑点和噪声，智能声束调整、斑点噪声抑制、像素优化调整等提升成像质量的技术

4.17、实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度调整≥13条线，作用于凸阵或线阵探头

4.18、图像一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益，标尺等参数

4.19、一键启动可自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标以缩写符号

4.20、智能图像设置功能，操作者可根据其检查习惯存储检查部位多项图像参数设置和功能选项融合为一个功能选项，减少了重复性操作。优质图像一触即发，提升检查的效率

4.21、方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，提高血流多普勒信号灵敏度

4.22、高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能

4.23、微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示

4.24、组织多普勒成像技术，具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析

4.25、心脏解剖M型成像技术，独立≥3条M型取样线360°任意旋转，可应用于心脏和腹部探头

4.26、左心功能自动测量技术，基于动态二维实时斑点追踪技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数

4.27、弹性成像及定量

4.27.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.27.2、具备弹性量化分析

4.27.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头

5.1、一般测量

5.2、妇、产科测量

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、泌尿科测量与分析

5.7、自动多普勒血流测量与分析

6、数据连通性：医学数字图像和DICOM3.0接口部件，无线数据传输系统

7、图像存档与病案管理系统：主机硬盘≥500GB，多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘等

7.1、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

7.2、以往图像与当前图像同屏对比显示

7.3、CD－RW / DVD –RW

7.4、客户自定义的报告系统

8、技术参数：

8.1、系统发射与接收通道数 ≥ 4000000；动态范围≥300db

8.2、可激活探头接口≥4个（不含CW接口）

8.3、内置锂电池确保主机移动时无需关闭系统，支持15秒快速唤醒功能

8.4、探头规格：苹果外形、探头晶片矩阵排列、探头前端微芯片植入技术，进一步提高图像的信噪比

8.4.1、超宽频变频探头，二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率≥3种；可视可调

8.4.2、探头工作频率：1-22MHz

8.4.3、腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHz；

8.4.4、小器官高频：超声频率：4－15MHz；

8.4.5、腔内探头：超声频率：3－10MHz，扫描视野≥200°。

8.4.6、配备凸线双平面腔内探头（频率：3-10MHz），扫描角度≥200度

8.4.7、配备腹部穿刺探头：支持0°角穿刺，超声频率：1-8MHz

8.4.8、可配穿刺导向装置

8.5、二维灰阶显像主要参数：

8.5.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.5.2、最大扫描深度≥41cm

8.5.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s

8.6、频谱多普勒：

8.6.1、最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)

8.6.2、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.7、彩色多普勒：

8.7.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.7.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.7.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像

8.7.4、扇形扫描角度：16°~85°选择

8.7.5、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度

9、其他：

9.1、投标设备要求为国产机型

9.2、提供投标产品的注册证及技术要求

#### 品目号：28 口腔综合治疗椅，15台

一、技术参数：

1、拥有ISO13485质量体系认证证书

2、工作条件

2.1、环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%

2.2、供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

2.3、水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

3、治疗椅

★3.1、采用阻燃纤维皮料（提供检测报告），质保5年

3.2、靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗

★3.3、靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板

3.4、具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性

3.5、座椅升降范围最高780 mm；最低400 mm，座椅最大承重135 kg

3.6、折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求

★3.7、变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适。在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳，有效降低患者恐惧心理

4、工作台

4.1、主控台配有彩色液晶显示屏（非蓝屏或灰屏），触摸式按键，能显示动态器械工作状态，包括病人椅部分的运动状态和手机的使用状态等，有故障代码显示。设有水杯加热键、漱口水键、消毒键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、痰位键、急救位键、水源转换键、计时器、童锁键，可设置9个升降记忆椅位，界面简洁，操作简单，定位准确，使用方便

4.2、配有手机水加热功能，由独立热水器控制输出水温，并且有微电脑系统控制开关

4.3、可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换，并具备水瓶缺水报警系统及语音提醒功能

4.4、六联手机挂架，预留有其他动态器械的加装位，操作更加便利

4.5、铜阀选用优质膜片，不锈钢手机螺旋套

4.6、四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台具备气刹固定装置

4.7、器械盘枪架可旋转，方便调节器械取放角度

4.8、医生单元采用固定式器械盘，盘面配有硅胶防污垫，可进行135℃高温消毒

★4.9、配有锁屏键，按下锁屏键任何按键均无动作，可长按锁屏键解除，也可在锁屏状态下使用脚控进行快速解锁

5、治疗箱

5.1、箱体可进行60°旋转，箱体侧门采用易拆式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，便于保养和检修。

5.2、可拆卸式陶瓷痰盂，可插拔拆装，便于更换，清洗

5.3、配置热水系统：24伏低压恒温防干烧热水器，有水温数字显示，且水温可调

6、助手位

6.1、副控控制配备触摸式按键，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、消毒键、水源转换键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、痰位键、急救位键、记忆位等相关功能键，与主控功能键基本一致，更好的提升了助手的工作便捷性

6.2、助手单元5个器械挂架，具备助手位的置物台，3关节连接臂，转动灵活，更多位置选择，有利于四手操作

6.3、吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒

7、口腔灯

★7.1、同品牌八灯珠LED口腔灯，光源柔和，独特的非直射式设计，减轻患者眼部的刺激感

7.2、LED节能口腔灯，耗电量≤10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸160mmx80mm；光强：8000-50000LUX，色温三档可调4200K-5200K，一键防固化模式色温2700K；LED显示指数≥90；具备数字显示屏，触摸按键调节和感应调节双控制模式

7.3、三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明

7.4、具备感应开关，把手方便拉伸、拆卸，便于清洗消毒，避免交叉感

★7.5、具备待机照明模式，模拟人体呼吸频率闪烁光圈互动

8、脚踏

人体工程学设计脚控开关，融合机椅互锁系统，具备椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，漱口位程序，可实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能，可调节手机的转速，使用更便捷。

9、感控

9.1、具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成，自动记录消毒次数。整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管

★9.2、整机用水管路采用管道抑菌技术，无需借助化学消毒可持续向水路中释放消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜的形成（提供第三方权威检测机构检测报告）

★9.3、医用级双离子空气消毒系统，杀菌消毒技术适用于30平方米以内空间（提供卫健委消字号备案认证）

9.4、设有清洁椅位，清洁椅位会将病人椅升到双高状态，便于对整机物表进行清洁

9.5、配有吸唾过滤器和痰盂下水过滤器，并且易取出清洁

10、其他

10.1、三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，可过滤掉≥40微米的杂质，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备

10.2、微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆；15min进入待机状态，机器自动切断水气

11、医生椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

#### 品目号：29 彩超，1套

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及微创介入等方面的临床超声诊断和科研工作应用，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要规格及系统概述：

1、主机系统：

1.1、≥24英寸高清液晶显示器，配置自由旋转臂，上下左右前后全方位可调

1.2、支持根据环境光线自动调节明亮度，提供最佳显示效果，保护使用者视力

1.3、≥15英寸高清彩色液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数

1.4、操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可配操作面板前后拉伸

1.5、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

1.6、系统通道数 ≥ 17,000,000；动态范围≥350db

1.7、探头接口：≥4个可激活的探头接口均为同类型且大小相同，接口需具备照明系统

1.8、数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元

1.9、脉冲反向谐波成像单元

1.10、彩色多普勒血流成像

1.11、彩色多普勒能量图技术

1.12、方向性能量图技术

1.13、数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF)

1.14、实时自动多普勒包络测量功能

1.15、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

1.16、一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度

1.17、自动产科测量技术。自动识别胎儿结构，进行头围、双顶径、腹围、股骨尺骨长、桡骨长、肱骨长、 胫骨长、腓骨长、头臀径等测量

1.18、自动颈项透明层测量技术

1.19、自动颅内透明层测量技术

1.20、多影像实时随访：直接获取和浏览CT/MR/X线/超声的DICOM图像，同屏对比进行对比诊断

1.21、主机支持中文显示及输入

1.22、在机图文临床应用教程，提供多个应用领域专业图文库的超声特色操作应用教程，支持实时扫查

2、具备先进的血流成像优化技术：

2.1、具有高清血流成像技术

2.2、具有方向性精细血流成像技术

2.3、微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号：

2.3.1、多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态

2.3.2、可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流

2.3.3、具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性

2.3.4、支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、双平面及介入探头等

2.4、支持二维立体血流显示技术

2.5、具备智能多普勒血管检查技术

2.6、支持血流多普勒定量分析

3、具备多种图像优化技术：

3.1、组织谐波成像技术，用于全部成像探头，提高图像信噪比

3.2、梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展

3.3、全场动态聚焦成像技术，使扫查区域无焦点显示，近、中、远场图像均匀一致

3.4、声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力

3.5、宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像，支持测量、旋转、平移、缩放

3.6、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大

3.7、具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率

3.8、斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调

3.9、空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术

3.10、智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键

3.11、实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度

4、高级成像功能

4.1、造影成像功能

4.1.1、对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，通过调节声压指数，可直接调节机械指数

4.1.2、可根据造影时相，一键切换动脉相与延迟相参数预设

4.1.3、具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用

4.1.4、具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min

4.1.5、在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估

4.1.6、支持腹部探头、心脏探头、腔内探头、线阵探头、双平面探头

4.2、心脏应用功能：

4.2.1、组织多普勒成像技术，对室壁进行速度、加速度的测量和分析

4.2.2、心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析

4.2.3、左心功能自动测量技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数

4.3、弹性成像及定量

4.3.1、以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小

4.3.2、具备弹性量化分析

4.3.3、可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头（包括双平面探头）

5、测量与分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1、具备一般测量

5.2、妇产科测量

5.3、心脏功能测量

5.4、多普勒血流测量与分析

5.5、外周血管测量与分析

5.6、自动多普勒血流测量与分析

5.7、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6、图像管理与记录装置：

6.1、图像存储与(电影)回放重现单元

6.2、超声图像存档与病案管理系统

6.3、支持高性能固态硬盘存储≥1TB

6.4、一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

6.5、以往图像与当前图像同屏对比显示。

6.6、内置CD－RW/DVD–RW。

6.7、提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置

6.8、支持客户自定义的报告系统

6.9、信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等

6.10、数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。DICOM3.0接口图像传输部件

7、探头规格：

7.1、性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调

7.2、类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

7.3、主机工作频率范围：1-25MHz

7.4、B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD

7.5、配置探头：

7.5.1、腹部凸阵探头（1-8MHz）

7.5.2、高频线阵探头（3－15MHz）

7.5.3、超高频线阵探头（最高达到25MHz）

7.5.4、单晶体心脏相控阵探头（1－5MHz）

7.6、配备穿刺导向装置

7.7、阵元数：凸阵>192，线阵>192

8、B型、PW与CFM主要参数：

8.1、二维灰阶显像主要参数：

8.1.1、发射声束聚焦：发射≥8段

8.1.2、探头最大扫描深度≥50cm

8.1.3、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅，电影回放≥60s

8.1.4、TGC增益补偿>8段，并可在触摸屏上进行调节

8.2、频谱多普勒：

8.2.1、显示方式：脉冲、连续、高脉冲重复频率

8.2.2、最大测量速度：PWD≥±10m/s,CWD≥24m/s

8.2.3、最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)

8.2.4、取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节

8.2.5、零位移动：≥8级

8.2.6、显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位

8.3、彩色多普勒：

8.3.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

8.3.2、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步

8.3.3、彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像

8.3.4、显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度

8.3.5、超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

#### 品目号：30 DR，1套

1、功能及基本商务要求

1.1、所招设备为数字化摄影X射线机，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

★1.2、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2、主要技术规格和要求

2.1、X线球管及支架系统

▲2.1.1、一体化落地式双立柱机械结构，非独立地轨设计（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.1.2、大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

★2.1.3、阳极热容量≥350KHU（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.1.4、阳极转速≥10000rpm

2.1.4、球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º

2.1.5、球管绕水平轴旋转≥±120º

2.1.6、系统沿摄影床纵向移动距离≥1750mm

★2.1.7、X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能

2.2、高压发生器

★2.2.1、标称输出功率≥71KW（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.2.2、逆变频率≥500kHz（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2.3、千伏范围:40—150KV

2.2.4、APR功能及手动调节设置

2.2.5、曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

2.2.6、最大输出电流≥800mA

▲2.2.7、最大电流时间积≥980mAs（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.2.8、具备自动曝光控制系统，通过硬件电离室实现，非软件功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.3、无线平板探测器

2.3.1 、探测器数量：≥2套

2.3.2、探测器尺寸≥410mm×410mm

2.3.3、像素尺寸≤139um

2.3.4、采集灰阶度≥16bits

▲2.3.5、空间分辨率≥3.7lp/mm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.3.6、采集距阵≥3000×3000

2.3.7、平板探测器与整机品牌一致

2.4、胸片架

2.4.1、摄影台垂直移动范围≥1500mm

2.4.2、探测器中心的标线距地最低≤380mm

2.4.3、滤线栅栅密度≥103L/inch

2.4.4、支持平板在线充电

▲2.4.5、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.5、固定摄影床

★2.5.1、配备固定式摄影床，非移动式（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.5.2、四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

2.5.3、滤线器纵向范围≥540mm

2.5.4、床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.5.5、床面最大承重≥250kg

2.5.6、床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.5.7、支持平板在线充电

2.5.8、X射线管组件与探测器可自动跟随

▲2.5.9、儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.6、近台触控屏

2.6.1、具备近台操控彩色触摸屏

▲2.6.2、屏幕尺寸≥11英寸（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.6.3、屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4、可显示患者的详细登记信息

2.6.5、可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

2.6.6、可调整部位选择

2.6.7、显示摆位图示化引导提示

2.6.8、具备患者体型选择

2.6.9、可以显示SID数值

▲2.6.10、具有摄影后图像显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7、图像采集工作站

2.7.1、windows 7及以上操作系统

2.7.2、操作界面语言采用中文设计

2.7.3、高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.7.4、具有图像放大及漫游功能

2.7.5、具有曝光参数记录和显示功能

2.7.6、具有边缘增强功能

2.7.7、具有窗宽窗位调节功能

2.7.8、具有图象翻转及旋转功能

2.7.9、具有图像正负像翻转功能

2.7.10、具有图像标注功能

2.7.11、具有DICOM图像导出存储功能

2.7.12、具有病人登记，信息管理功能

2.7.13、具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

2.7.14、支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS

2.7.15、具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

★2.7.16、具有DAP剂量面积乘积显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.7.17、具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

▲2.7.18、支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

#### 品目号：31 乳腺线圈，1套

- 1、4线圈单元具备4个一体化前置放大器。

- 2、有衬垫用于俯卧位成像。

- 3、可向中间压缩调整。

- 4、无需线圈调谐

- 5、兼容并行采集技术

- 6、支持高分辨率的2D/3D乳腺成像

- 7、支持全方位乳腺高清成像

- 8、重量： 约7.5公斤

- 9、尺寸(长 ×宽 × 高) ：500毫米× 520毫米 × 135 毫米

#### 品目号：32 麻醉机，1台

1、货物名称：高档智能麻醉工作站。

2、数量：1台

3、技术规格：

3.1、工作条件

3.1.1、机架：带推车，三个大抽屉。

▲3.1.2、外置可视上升式风箱，便于远距离观察，成人、小儿不用更换风箱

3.1.3、配备后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90min

3.1.4、配备RS232、以太网络、投影仪分屏接口。工作台双层灯光亮度可调

3.2、流量计

3.2.1、双气源：氧气、空气，电子流量计，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围≥0.1-15 l/min

3.2.2、具备备用机械流量管，流量范围≥1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

3.3、挥发罐

▲3.3.1、配备2个挥发罐的使用位置，配备配同品牌七氟醚挥发罐一个，挥发罐具备FDA认证，配备同品牌同生产厂家地氟醚挥发罐，七氟醚挥发罐及地氟醚挥发罐均需与麻醉系统主机同厂家生产

★3.3.2、开机自检具备挥发罐泄漏自检程序，可实现程序化挥发罐自检，并可自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险

3.4、呼吸回路

3.4.1、模块化呼吸回路,所有传感器及连接电缆内置在回路内，≤3.2L的呼吸回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），所有回路模块不用任何工具可以徒手拆卸、安装

3.4.2、机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含流量传感器）可耐受≥134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识

3.4.3、配备可重复使用二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。配备二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气

3.5、呼吸机

▲3.5.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

3.5.2、适用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气，提供注册证证明。并具备专门的新生儿模式选项

★3.5.3、原厂外挂式彩色触摸显示屏幕≥15英寸，可直接在屏幕上设置调节参数，可调节平面旋转角度，具备双分屏显示功能。可同屏显示≥3道波形，可显示≥3种呼吸环

3.5.4、具有文字和图形引导式智能化自检，用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

3.5.5、通气模式：容量控制、压力控制、手动模式，配备同步间歇指令模式（容量控制型、压力控制型）、压力控制容量保证模式、带窒息保护的压力支持模式

3.5.6、触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次，提供设置界面截图证明

3.5.7、潮气量范围:≥5-1500ml。

3.5.8、吸气平台时间：≥5%-75%吸气时间。

3.5.9、压力范围（压力模式）：≥5-60cmH2O

3.5.10、压力限制范围：≥15-80 cmH2O

3.5.11、PEEP 设定范围: 0，4 -30 cmH2O

3.5.12.触发范围:≥0.2–10 L/min

3.5.13、触发窗范围: ≥5-80% 呼气时间

3.5.14、吸气时间：≥0.2-5.0s

3.5.15、吸气暂停范围：关，5-60% 吸气时间

3.5.16、触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次

3.5.17、支持3种工作模式：机械通气、待机模式、心脏旁路模式

▲3.5.18、配备内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)

3.6、数字和波形监测

3.6.1、监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

3.6.2、★配备回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。可冻结储存六个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比

3.6.3、支持在麻醉机原屏幕显示气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品

3.6.4、配备插件扩展槽，支持热插拔，开机状态下即可更换气体检测模块

3.6.5、气体监测模块可与同品牌监护仪互换使用

3.6.6、具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量。

3.7、传感器

3.7.1、流量传感器具备自加热功能，避免水汽凝结影响流量传感器监测精准

▲3.7.2、金属流量传感器，可以134℃高温高压消毒，避免交叉感染。必须具有134℃国际认证标识

#### 品目号：33 口内扫描仪，1台

1、具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪

1.1、支持实时呈现带有纹理的口腔3D图像和近红外图像两种数据。近红外扫描无电离辐射,图像可辅助用户检测牙龈上方的邻面龋

2、扫描范围：≥16mm x 12mm（标准头），≥12mm x 9mm（迷你头）

3、扫描景深：≥22 mm

4、扫描精度(std.)：<0.01mm

5、扫描帧率：≥20帧/s

6、机身重量：≤240±20 g

7、扫描头配置/外径:

7.1、标准头：总长119mm，前端≤20mmx17mm；迷你头：总长119mm，前端≤16mmx12mm

7.2、标准头≥4个，迷你头≥1个

7.3、扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次

8、产品主机使用年限：≥8年

9、具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能

10、扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯

10.1、蓝灯：数据拼接不成功；

10.2、绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态

10.3、橙灯：设备异常。

11、具备口扫头插拔状态指示灯提醒

12、一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间

13、无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失

14、支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度

15、具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐

16、集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材

17、集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统

18、体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险

19、扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）

20、边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能

21、精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果

22、口腔正畸模拟功能：

22.1、虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画

22.2、支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等

22.3、支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享

23、动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点

24、多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作

25、口腔健康检查3D报告功能：

25.1、检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等

25.2、报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF支持打印机打印纸质报告

25.3、手机端查看报告可浏览真彩三维数据

25.4、口腔检查报告支持定制logo和背景图片

25.5、支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出

25.6、提供牙病识别辅助模式，软件可推荐牙齿疾病识别结果并允许操作者修改

25.7、提供龋齿截图模式。支持同时截取疑似龋齿部分的纹理图像和近红外图像，并可在报告中呈现

26、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件

27、制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。

28、正畸模型分析(MetronTrack)：

28.1、支持Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等

28.2、基于患者的多组口扫数据，可以进行两两模型对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况

29、托槽导板设计：自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成

30、云传输功能：

30.1、具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据

30.2、支持云端预览真彩3D数据

30.3、同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。

31、印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况。

32、扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐（除原厂家种植扫描杆数据库还可导入第三方数据库）

33、无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果

34、功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用

35、触控屏一体机配置

35.1、CPU：不低于第12代智能英特尔® 酷睿™ i7-12700

35.2、内存：≥32GB（DDR4）

35.3、硬盘：≥1TB 固态硬盘

35.4、显卡：≥NVIDIA RTX A2000 GDDR6 12GB显卡

35.5、系统：不低于Windows 10

35.6、显示器尺寸：≥23.8英寸

35.7、控制面板：触摸显示屏

35.8、配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍。

35.9、配备备用电源：全程扫描状态可持续供电≥2h；印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电≥6h

#### 品目号：34 口腔3D打印机，1台

1、LCD屏幕：9.25寸6K LCD黑白屏

2、屏幕分辨率：5760x3600px

3、光源类型：高功率405nm UV光学模组

4、打印尺寸：194x120x180mm

5、打印速度：最高可达100mm/h

6、打印分辨率：±35μm
★7、打印平台：采用陶瓷贴片打印平台，支持大小打印平台切换使用

★8、打印料盒：搭配ACF高速打印离型膜，支持大小料盒切换使用

9、切片软件：支持不同种类的齿科模型一键打印功能，并附带AccuDesign、临时牙、咬合垫等设计功能模块。

10、操作方式：5寸触摸电容屏

11、输出文件格式：.FAB

12、运动模组：滚珠丝杆+双直线导轨

13、光功率：低功率2mw/cm²；中功率4mw/cm²；高功率：6mw/cm²打印过程拥有自适应功率调节功能

14、加热模块功率：150W

15、整体峰值功率：240W

16、功能介绍

★16.1、仓温加热+异味吸附：打印仓附带仓温加热模块并搭载异味吸附功能

16.2、LCD屏幕散热模块：LCD屏幕设计独立散热单元，支持稳定高效快速打印

★16.3、料盒检测：打印料盒附带NFC检测模块，可智能识别料盒信息

★16.4、平台检测：增设打印平台检测传感器，可识别打印平台安装情况

16.5、温湿度传感器：实时监测打印仓内温湿度信息，附带超标预警打印提示

16.6、云平台设备管理：支持先临齿科云平台设备数据下发、打印数据监测、生产数据统计等

16.7、兼容FabWash：设备兼容FabWash铲件清洗及AccuWare固化箱一体化模型后处理设备

### 丹阳市第三人民医院

#### 品目号：35 一氧化氮治疗仪，1台

一．基本要求

▲1、适用范围：与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症（须提供注册证材料证明）

2、治疗用一氧化氮(NO）气体来源：即时获取，脉冲电弧放电法

3、通过NMPA认证

二、设置参数要求

1、一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm

2、一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm

3、二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm

▲4、氧气体浓度监测范围：≥15%~100%，分辨率：≤0、1%（提供证明材料）

5、主机接口：RJ45接口和USB接口，用于连接医院信息化系统和导出数据

6、具备模式包括：不使用同步流量传感器下，治疗仪可持续送气到呼吸回路供患者治疗，且保证监测NO/NO2/O2准确性

★7、设备使用年限：≥8年（提供证明材料）

8、监测功能包括：实时监测：NO、NO2、02浓度

9、报警功能：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁

10、波形显示：至少包括实时显示NO浓度趋势波形

▲11、自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3h自动抽取积水杯内冷凝水至大储水杯，减少医护工作量，避免因频繁倒水操作导致漏气，适合长时间不间断治疗（提供证明材料）

12、管路连接图示指引功能：主屏显示与呼吸设备连接指引，至少包括：无创/有创/麻醉/氧疗，方便医护人员快速操作使用实现治疗

13、显示要求：与NO/NO2/O2监测数据，同屏显示NO/NO2浓度传感器使用寿命、过滤器使用寿命，避免因更换不及时导致治疗的安全性和连续性

▲14、可配：重复使用一体式或一次性分体式，两种送气和采样管路，降低使用成本（提供注册证）

15、主屏尺寸：≥10英寸彩色TFT LCD显示

16、操作要求：全触摸屏或旋钮操作

17、整机重量：≤7.5kg，方便院内外转运使用（提供证明材料）

▲18、内置电池工作时间：≥120min，保证转运中续航能力（提供证明材料）

▲19、第三方检测机构提供的气体成分报告（过滤器寿命 100%时，剩余 5%时）

20、制造商通过 IS013485 质量体系认证

#### 品目号：36 步态训练与评估系统，1套

1、步态矫正器：采用双侧髋关节和膝关节驱动的下肢外骨骼，结合医用运动缓冲跑台和减重系统，实现患者直立姿势下的步行训练。

2、设备操作平台：搭载触控一体机作为设备操作平台。

3、双屏显示互动方案：采用双屏显示器与设备主体一体化设计，实时传输虚拟场景和训练数据，让患者获得实时的训练反馈。

4、步态设计：根据亚洲人步行曲线函数设计，具备完整的步态周期和准确的关节活动角度，为患者提供重复的正确步行训练。

5、个性化调整：训练步态可根据患者的状态特征进行个性化调整，包括关节活动度、步速、步宽、足间距以及支撑相和摆动相的分布。

7、训练模式：支持主动和被动训练模式。

8、主被动训练模式：在1～100%的范围内实时调整外骨骼机械腿的引导力，治疗师可以观察患者的训练状态以实现步态矫正。

9、减重方案：提供至少2种不同的减重方案，包括常规卡扣式减重带和穿戴式减重衣，以满足患者对舒适度的不同要求。

★10、虚拟场景训练模式：内置至少9种训练场景，患者可以参与不同的训练场景，增加生活化的训练体验，减少枯燥感，提高患者的主动参与度。

★11、大尺寸静音医用跑台：设备配备大尺寸静音医用跑台，跑带采用高性能PVC聚合材料，确保训练的安全性和使用寿命。

★12、跑台尺寸大小：长222cm×宽120cm×高16cm。

13、同步速度调节：训练跑台的速度与外骨骼机械腿的速度同步，训练速度范围为≥0.1～3.5KM/h。

★14、独立启动跑台：医用跑台可以独立启动，即使不使用外骨骼机械腿，患者也能进行减重步行训练。独立启动跑台的速度范围为≥0.1～3.5KM/h。

15、静态减重功能：提供恒定的减重力量，保持患者步行姿势的稳定性，减轻下肢负荷。静态减重的最大值≥135Kg。减重牵引绳的最大承重≥1000kg，确保临床安全性。

16、动态减重功能：在患者训练过程中提供重心的浮动变化，模拟正常人行走时重心的变化，给予患者真实的步行感觉反馈，激活步行运动模式的重建。动态减重的最大值为60Kg。

17、跟踪评估功能：设备能够动态绘制患者大、小腿肌张力变化和髋、膝关节活动数据的曲线图，并在显示器上进行展示。治疗师可以通过观察任意时刻的数据来调整治疗方案，以防范训练风险。

18、步态分析功能：实时反馈患者在正常步态中的肌肉用力情况，并鼓励患者通过主动发力训练。系统能够实时评估患者的用力方向，并及时纠正错误的用力，以达到训练效果。

★19、急停开关：设置双侧扶手拍按式急停开关，配置≥2个拍按式急停开关。患者在训练过程中可以安全停止步态训练和跑台运动。

★20、机械腿锁定功能：在电源重启后，机械腿将处于锁定状态，需点击解锁按钮后方可进行训练，以确保患者的训练安全性。

21、开放式尾门设计：具备可开关尾门及坡道，方便轮椅推送上机，实现患者无障碍上机。

★22、活动度评估功能：系统能够对左右髋膝关节的活动度进行评估，实时显示角度和活动度范围，并记录和存储评估结果，支持Excel报表导出。

★23、具备灯光提示功能：可显示设备运行状态，设备正常运行、发生痉挛或紧急停止时，灯光颜色可智能切换，用以提示不同的运行状态。

★24、辅助坐垫功能：设备双侧配备辅助坐垫，方便矫正患者下肢步行姿势。

25、侦测灵敏度：系统具有1～20档可调的侦测灵敏度，以满足患者下肢肌力及肌张力的侦测需求。

26、患者系数功能：-10～10档系数调节，用于针对不同患者的步态情况，协调人机步行姿势。

27、痉挛侦察功能：能够同时侦测患者双下肢髋、膝关节的肌张力状态，当患者某一关节肌张力过强，设备自动将医用跑台与机械腿停止运动，确保患者安全。

28、个人信息数据库功能：可以记录患者治疗信息及治疗方案，训练后自动保存训练报告，支持任意时期的训练报告对比。

29、患者要求：患者身高：≤200cm；患者体重：≤135 Kg。

30、腿长调节范围：大腿骨转子至膝关节34～48cm；膝关节至踝关节可调0～9cm。

31、髋关节角度范围：30°～50 °；膝关节角度范围：50°～80 °。

32、引导力调节范围：1%～100%。

33、治疗时间：0～99min。

34、痉挛灵敏度：低、中、强三档可调。

35、步态偏移量调节：膝关节步态偏移微调范围：0°～10°，髋关节步态偏移微调范围：- 10°～10°。

配置清单

#### 品目号：37 超声治疗仪（超声炮），1台

1、声工作频率：≥4MHz

2、焦平面距离至少包含：2.0mm、3.5mm

3、配置治疗头规格≥4个：刀头规格（2.0、3.0），炮头规格（2.0、3.0）

4、刀头和炮头手柄匹配治疗头时应为分体式插拔设计

5、点间距：1.2mm—2.0mm可调，步进≤0.1mm

6、治疗长度：5mm—25mm可调，步进≤5mm

7、额定输出声功率≥6.5W，档位可调节

8、定时器：定时1-60min，在预定时间到达后需可停止治疗头超声输出并发出指示信号。

9、治疗头超温：≤41℃

10、超声输出方式：脉冲式

11、正常工作噪声≤50db

12、移动刀头手柄治疗模式≥3种

13、设备界面需能显示工作状态、输出功率以及定时时间，且数据灵活调节

14、控制方式：手柄按钮控制开始或停止超声输出或由脚踏开关控制开始或停止超声输出

15、需可查看每一条治疗记录的时间、治疗头型号、开机后使用的次数以及剩余次数；需可查看单次治疗疗程内使用的治疗头型号和次数

16、具有自动往返模式，时间间隔0.4-1.0s可调，步进0.1s

17、主机、台车需一体化开模设计，非分体式

#### 品目号：38 二氧化碳激光治疗仪（点阵激光）， 1套

1、激光波长：10.6um

2、激光模式：单模(医疗器械产品注册证上须注明)

3、工作方式：连续或超脉冲

4、激光功率：连续输出：30w，超脉冲输出：8w

5、传输方式：7关节导光臂耦合输出

6、功率检测：具备激光输出功率检测系统确保激光输出功率稳定

7、三级散热系统：具备风冷、水冷双级散热系统确保设备稳定工作

8、高分子循环水自净系统

9、单光斑治疗头：具有f=100mm，f=50mm两种聚焦刀头，

10，加配点阵手具

13、光斑直径≤0.2mm

14、剥脱深度：≥15-3000um

15、扫描点间距≥0.1mm-3.0mm可调

16、激光脉宽≤220us

17、扫描面积≥1mmx1mm-15mmx15mm可调

18、扫描图形；矩形、椭圆、直线、曲线

19、单脉冲输出能量：单脉冲6J/单脉冲串1.6J

20、点阵扫描方式：逐点顺序扫描方式

#### 品目号：39 半导体激光脱毛机，1套

1、激光波长：810nm±10nm

2、输出激光工作光斑：≥10mm×10mm

3、激光脉冲宽度：≥5-300ms

4、激光能量密度调节范围：1J/cm2～60J/cm²，调节步进1J/cm²

5、激光工作频率：≥0.5Hz～10Hz

6、工作时治疗端面温度：0-10℃

7、激光器类型：光纤半导体激光器

8、治疗模式：多种治疗模式可选

9、临床预设方案：3～6种可选

10、表皮冷却：半导体TEC结合蓝宝石接触式制冷

11、冷却系统：内循环水冷却系统

12、显示屏：≥10英寸真彩触摸显示屏

13、激光器寿命：≥3000万发

#### 品目号：40 水光针注射仪，1套

1、工作电压：AC220V±10% ，50Hz±1HZ，输入功率55VA。

2、主机尺寸：≤380mm×330mm×180mm,净重≤3.2Kg。

3、手柄尺寸：≤205mm×45mm×30mm，净重≤266g。

4、水光机有配套使用5针和9针治疗头。

5、注射模式：自动感应模式、自动单次模式、单次模式、持续模式。

6、注射规格：1ml/1ml、1.5ml/3ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、4ml/5ml、5ml/5ml。

7、单次注射量预置值：最大注射值5ml,最小注射值0.0071ml。

8、注射次数：10次到140次，10次步进。

9、注射速度：慢速、常规、快速，推进档位：3档可调。

10、负压吸力等级：1级到10级，负压强度最大值的波动在16KPa到76KPa范围。

11、具有记忆模式设置功能，记忆模式≥5种

12、故障提醒功能：开机自检，具有注射手柄故障、手柄推进器故障、注射手柄线缆脱落故障、断电故障等提醒。

13、具有按键提示音、运行提示音、故障提示音等提示音。

14、噪声水平低于60dB。

#### 品目号：41 便携超，2套

一、设备名称：高档便携式彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：贰台

三、主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创术中介入等方面的临床超声诊断、术中介入治疗和科研工作应用。具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要规格及系统概述：

1 主机系统：

1.1 ≥15英寸彩色液晶宽屏显示器。

1.2 操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏。

1.3 主机内置双探头接口（不含扩展接口）。

1.4 全数字化超声平台，多倍波束形成器，具备动态变迹合成孔径。

1.5系统通道数 ≥1000,000；动态范围≥280db。

1.6 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元。

1.7 脉冲反向谐波成像单元

1.8 彩色多普勒血流成像。

1.9 彩色多普勒能量图技术

1.10 方向性能量图技术

1.11 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF)。

1.12 实时自动多普勒包络测量功能。

1.13 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。

1.14 一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。

1.15 主机支持中文显示及输入。

1.16 自动颈项透明层测量技术。

2 具备先进的血流成像优化技术：

2.1 具有高清血流成像技术。

2.2 具有方向性精细血流成像技术。

2.3 微血管增强显像技术，显示超微细血流及低速血流信号：

2.3.1 多普勒成像原理，能够反应血管内血流状态；

2.3.2 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；

2.3.3 具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性；

2.3.4 支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、凸线双平面及介入探头等。

3 具备多种图像优化技术：

3.1 组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比。

3.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展。

3.3 宽景成像技术，支持腹部、高频、腔内等探头。可应用于二维、彩色及能量多普勒宽景成像，支持测量、旋转、平移、缩放。

3.4 具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大。

3.5 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。

3.6 斑点噪声抑制技术，消除了图像的斑点和噪声，提升图像质量。支持所有探头，≥7级可视可调。

3.7 空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多13条。支持多参数联合应用，包括彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术。

3.8 智能化一键图像优化技术，作用于二维及多普勒，具备独立按键。

3.9 实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。

4 高级成像功能

4.1 造影成像功能

4.1.1 对发射脉冲频带及能量进行精确双控制，可直接调节机械指数。

4.1.2 具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用。

4.1.3 具有造影双幅动态显示，造影动态图像连续长时间不间断采集，采集时间≥10min。

4.1.4 在机定量分析技术，可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估。

4.1.5 支持腹部探头、心脏探头、线阵探头、介入穿刺探头。

4.2 心脏应用功能：

4.2.1 组织多普勒成像技术，对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

4.2.2 心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析。

4.2.3 左心功能自动测量技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数。

4.3 弹性成像及定量

4.3.1 以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示不同组织的弹性大小。

4.3.2 具备弹性量化分析。

4.3.3 可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.1 具备一般测量；

5.2 妇产科测量；

5.3 心脏功能测量

5.4 多普勒血流测量与分析

5.5 外周血管测量与分析

5.6 泌尿科测量与分析

5.7 自动多普勒血流测量与分析

5.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6 图像管理与记录装置：

6.1 图像存储与(电影)回放重现单元。

6.2 超声图像存档与病案管理系统。

6.3 支持高性能固态硬盘存储≥500GB。

6.4 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

6.5 以往图像与当前图像同屏对比显示。

6.6 内置CD－RW / DVD –RW。

6.7 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置 。

6.8 支持客户自定义的报告系统。

6.9 信号输入/输出：高清输出接口，HDMI、USB等。

6.10 数据连通性：具备医学数字图像传输，支持有线/无线数据传输系统。 DICOM3.0接口图像传输部件。

7 探头规格：

7.1 性能：超宽频带变频探头，二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率≥4种；变频个数可视可调。

7.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。

7.3 主机工作频率范围：1-22MHz。

7.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。

7.5 配置探头：

7.5.1 腹部凸阵探头（1-8MHz）。

7.5.2 高频线阵探头（4－15MHz）。

7.5.3 单晶体心脏相控阵探头（1－5MHz）。

7.5.4 主机支持并配备凸线双平面探头、腹腔镜探头和术中探头。

7.6 配备穿刺导向装置。

8 B型、PW与CFM主要参数：

8.1 二维灰阶显像主要参数：

8.1.1 发射声束聚焦：发射≥8段。

8.1.2 探头最大扫描深度≥40cm。

8.1.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60s。

8.1.4 扫描线密度≥512超声线。

8.2 频谱多普勒：

8.2.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。

8.2.2 最大测量速度：PWD≥±17m/s，CWD≥6m/s。

8.2.3 最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)。

8.2.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。

8.2.5 零位移动：≥8级。

8.2.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

8.3 彩色多普勒：

8.3.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

8.3.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

8.3.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像。

8.3.4 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。

8.3.5 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

9 其他：

9.1 配备台车+探头扩展接口。

9.2 投标设备为各超声品牌最高端便携彩超系列产品。

9.3 提供投标产品的三类注册证。

#### 品目号：42 呼吸机，4台

★1、使用年限≥10年，内置涡轮供气系统无需空压机和中央供气，适应各种环境

2、≥12寸内置式彩色触摸屏，屏幕内容可自定义设置

3、一体化气动雾化功能，雾化时流量传感器可取下

4、潮气量：≥50-2000ml，吸气时间：≥0.2-10s，吸气压力：≥1-99mbar；窒息通气报警：15-60s

5、涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min

★6、呼出阀与流量传感器非一体式设计，可单独拆卸，可选同品牌一次性呼出阀

7、待机功能、波形冻结功能、屏幕锁定功能

8、智能吸痰功能：吸痰前自动增氧≤3min，吸痰≤2min，吸痰后自动增氧≤2min

9、压力支持Psupp：0-50mbar，流速加速度：5~200mbar/s

10、吸气触发灵敏度：1-15L/min，直接设置流量数值；吸气终止灵敏度：5-75％PIF（吸气峰流）

11、呼气末正压PEEP：0-50mbar；叹息压力∆intPEEP：0 - 20cmH2O

12、通气模式：间歇指令正压通气CMV、辅助间歇指令正压通气 AC、同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气CPAP、叹息Sign、窒息通气

13、压力限制通气：容控模式时气道峰压达到压力上限则以此压力输送潮气量

14、双水平气道正压通气BIPAP，全程允许患者自主呼吸，人机同步性高

★15、AutoFlow自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程允许患者自主呼吸避免人机对抗，提高舒适度

16、监测参数：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压；潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；总呼吸频率、自主呼吸频率；机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏量；气道阻力、肺顺应性、浅快呼吸指数；吸呼比、吸气时间、平台时间等，趋势表格10天记录

★17、呼出端流量传感器采用非压差式流量传感器，可自动定标，每台配备10个并可随时取下消毒

18、报警监测：气源、气道压力、呼吸频率、吸入潮气量（高/低）报警、分钟通气量（高/低）报警、窒息报警、吸入氧浓度（高/低）报警、泄漏报警、机器故障报警等

#### 品目号：43 双能X射线骨密度仪，1台

一、设备名称：高档数字化全身型双能X线骨密度仪

二、数量：1台

三、设备用途说明：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

四、★该设备需通过中国NMPA认证，提供中国NMPA认证的复印件。

五、主要技术规格：

1、X线源

★1.1、K缘过滤，同时产生高低双能X线

▲1.2、X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤5°

1.3、采集成像方式：连续扫描式

1.4、自动智能扫描

1.4.1、无需预扫描, 配置激光定位系统

1.4.2、具备根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能

2、探测器系统

2.1、光子计数探测器

2.3、探测器通道数量：≥10个

3、扫描

★3.1、适用于全身的扫描床，长度：≥250cm

3.2、适用于全身的扫描床，宽度：≥100cm

3.3、最大有效扫描视野,长度X宽度：≥190cmX60cm

3.4、最大病人承重：≥150kg

3.5、标准扫描时间：

▲3.5.1、腰椎：≤30s，股骨：≤30s

3.5.2、全身：≤5min

3.6、精确激光定位灯

3.7、全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）

3.8、对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%

3.9、对活体常规部位扫描精度(重复性误差)

3.9.1、腰椎、股骨: ≤1.0%

3.9.2、双侧股骨：≤0.8%

3.9.3、全身脂肪含量：≤1.2%

3.9.4、全身肌肉组织：≤0.8%

3.10、多视角影像重建技术

3.11、提供高清晰度骨骼影像

▲3.12、具备智能纠错功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。

4、扫描部位及临床应用功能

4.1、正位腰椎扫描、评估

4.2、单侧股骨扫描、评估

4.3、双侧股骨自动扫描、评估

4.3.1、一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像

4.3.2、自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

4.4、前臂测量和分析

4.5、全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量

▲4.6、可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。

4.7、WHO体重指数评估

4.8、自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值）

4.9、双能脊柱评估功能

4.9.1、双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度

4.9.2、提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像（提供双能图像证明）

4.9.3、同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估

4.9.4、计算机辅助标定椎体畸形

4.9.5、侧位腰椎骨密度扫描、评估

4.10、人工髋关节置换后的自动扫描、评估

4.10.1、增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

▲4.10.2、人工髋关节周围划分的评估区个数：≥10个（提供临床图像和报告）

4.11、一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能

4.12、骨折风险评估软件

4.13、计算机自动辅助诊断分析软件

4.14、具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

4.15、具备最小有意义变化值辅助计算工具

5、临床应用软件包

5.1、运行环境：预装中文WINDOWS操作系统

5.2、骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化）

5.3、骨密度计算软件包

5.4、中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥10,000 （请提供软件界面截图以及国内外核心期刊发表文章证明）

5.5、智能自动确定骨边缘软件

5.6、与前一次扫描结果对比分析

5.7、异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.8、屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.9、体重/种族差异校正软件

5.10、T值和Z值分析软件

5.11、检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）

5.12、检测结果趋势分析功能

5.13、多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估

5.14、自动化报告编辑书写软件

5.15、DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

5.16、HL7协议接口

6、放射剂量

6.1、脊柱/股骨扫描放射剂量：≤40μGy

6.2、全身扫描放射剂量：≤0.4μGy

6.3、操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤10μSv/Hr

7、计算机系统

7.1、主控计算机

7.1.1、CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz

7.1.2、内存：≥4GB

7.1.3、硬盘：≥500GB

7.1.4、DVD光驱

7.2、显示器：≥23英寸液晶显示器

7.3、彩色打印机

8、校准系统

8.1、自动质控测试程序

8.2、自动质控趋势分析

8.3、质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

9、售后服务

9.1、厂家在直辖市及省会城市驻有办事处，有专业工程师负责售后服务（请提供办事处详细地址，非代理机构。）

9.2、中国大陆保税库数量：≥1个（请提供详细地址）

### 丹阳市血站

#### 品目号：44 X射线血液辐照仪，1套

1、采用X射线球管为辐射源；

▲2、为保障设备的电梯及房门通过性，设备尺寸（长宽高）：≤0.9mx0.9mx1.78m；

3、X射线球管最大电压≥150kV，保证X射线的穿透力；

▲4、设备整机最大功率≤3300W，减少产热量，保障血液制品的稳定性（提供证明材料）；

▲5、X射线球管固定不动，且辐射角达到360°，保证样品辐照的均匀性和高效性；

6、X射线球管配置真空度监测系统，可以实时显示球管内部真空度；

7、X射线球管配置离子泵，可以自动维持球管内部真空度；

8、辐照仪配备一套X射线球管及高压发生器，以减少后期维保支出；

9、样品辐照剂量范围：保证样品满载时任何位置剂量满足25-50Gy；

▲10、使用单X射线球管的辐照中心剂量率：≥6Gy/min（提供证明材料）；

11、参考点剂量精准性：≤10%；

12.、辐照杯内样品剂量均一性：误差≤±20%；

▲13、每批次样品辐照时间：≤5min，辐照时间误差：≤1%（提供证明材料）；

14、为保证操作人员安全，设备运行辐照程序时具有延迟启动功能,延迟时间≥5s；

▲15、每批次辐照的样品杯总容量：≥6L；

▲16、由于血液制品对X射线有明显的衰减，为了保证辐照的均匀性，所有样品杯的直径≤10cm；

17、每小时样品辐照量≥140单位红细胞；

18、安全性：仪器为全屏蔽机，无需外加防护。仪器运行时，距离仪器5cm处的剂量率不高于0.2uSv/h；

19、提供设备周边铝合金玻璃（X射线防护铅玻璃）隔断防护设施，长x宽x高（5000mmx3000mmx4000mm）

20、配备条码扫描枪1件；配备辐照容器2件；配备A4幅面黑白激光打印机1台；设备配备个人剂量报警仪8个；设备配备定制版辐照指示卡用于工作测试；主机外表设置电离辐射警示标志。

21、配备UPS电源，当供电网络断电时，能够维持辐照仪持续运行辐照≥20min，待机时间≥24h

▲22、整机免费质保3年。且包含了设备与成分制备平台接口费用，辐照制备信息与血站成分制备监控平台和血站血液管理系统互连互通，办理《辐射安全许可证》使用证。

#### 品目号：45 血浆速冻冰箱，1台

1、款式：一体机，无外机对周围环境的噪音污染；

▲2、有效容积：≥720L；每批可速冻血浆数量≥120袋（200ml/袋）；

3、配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定；

▲4、温度范围：-50～-86℃可调，20点测试箱内温度均匀度±5℃；（提供具备相关资质的第三方检测报告）

5、低噪音，稳定运行噪音低于53分贝，噪音小；（提供具备相关资质的第三方检测报告）

6、材料：内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快，发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料；

▲7、密封性能：内外门共五层密封结构，密封效果好，不易结霜；

▲8、内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存；

9、2个品牌压缩机，整机稳定运行功率≤1400W，采用双独立制冷系统设计，其中一套制冷系统故障，另外一套制冷系统仍可保持箱内温度-80℃；

10、数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内温度、报警记录以及事件记录等；可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录；

11、安全报警：具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、A/B系统故障报警；报警方式：声音蜂鸣报警；

12、速冻效果：血浆袋中心温度达到-30℃的时间≤60min；（提供检测报告）

13、兼容性：同时速冻不同容量血浆袋，可同时速冻50ml,100ml或200ml不同容量的血浆袋；

14、多功能：既可实现平板速冻，又可以短期储存。速冻完毕可及时取出，也可下次工作时取出；

▲15、具备化霜模块，可通过电加热化霜，化霜后有良好的排水接水系统；

16、储冷板≥10层；储冷板具有加压功能，能将血浆袋挤压平整；

17、血浆托盘：每台速冻冰箱配备血浆托盘≥20个；

18、模拟血浆质控袋：配备血浆模拟血袋，可以通过外接传感器检测模拟血袋温度，以保障血浆冻结质量；

19、配备10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现在线升级；

▲20、配备冷链监控模块，能够接入科室及血站现有冷链系统，实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息、事件记录等；切用户能够直接使用手机实时查看。

21、冷链监控模块电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证模块仍然正常运行≥5h，确保血站冷链系统能够检测到温度超限并及时报警

22、冷链监控模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的监控系统运转

23、冷链监控模块采用ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ；传感器材质：T型热电偶；监控范围：-200℃～+150℃；测量精度：±1℃（提供第三方CNAS实验室出具的校准报告）

24、冷链监控模块可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传；出现异常时设备自身可实现声光报警

▲25、外部尺寸：≤1050mmx1000mmx2000mm；内部尺寸：≥750mmx700mmx1300mm。

▲26、基于质量管控要求，所有改制工序必须由原厂在自有生产体系内完成，从而保障技术规范执行的一致性和售后服务体系的有效衔接。

▲27、所投产品品牌须具备二类及以上医疗器械注册证，且品牌与注册证一致。

- ★28、与血站成分制备平台信息互连互通，温度数据可以与管理系统连接，承担接口费。

- ★29、整机免费质保3年，压缩机免费质保5年。

### 丹阳市延陵镇卫生院

#### 品目号：46 CT，1套

一、生产厂家

1、产品首次注册时间，提供2022年以后进行首次注册机型

★2、影像链要求，核心零部件（球管、探测器、高压发生器）均为原厂生产，并提供证明材料

★3、设备合法销售有关文件：国内论证，提供国家医疗器械注册证（NMPA）

二、主要参数

1、机架系统

1.1、旋转方式，螺旋

1.2、孔径：≥70cm

1.3、机架倾角：≥±30度

1.4、探测器类型：集成化探测器

★1.5、探测器排数：≥32排

1.6、每排探测器物理个数：≥710个

1.7、滑环类型：低压滑环

★1.8、探测器宽度：≥20mm

★1.9、球管焦点到探测器距离：≤99cm

1.10、球管焦点到等中心点距离：≤55cm

2、扫描床系统

2.1、床水平移动范围：≥1500mm

2.2、床水平移动速度：≥100mm/s

2.3、床垂直移动范围：≥45-97cm

2.4、床定位精度：≤±0.25mm

3、高压系统

★3.1、高压发生器功率（非等效）：≥42KW

3.2、球管有效热容量：≥15MHU

★3.3、阳极阳极散热率（非等效）：≥815KHU/min

3.4、球管最小输出电流：≤10mA

3.5、球管最大输出电流：≥350mA

★3.6、球管输出电压范围：≥80-140KV

★3.7、小焦点大小：≤0.5mm2

★3.8、大焦点大小：≤1.1mm2

3.9、最大单次连续螺旋扫描时间：≥120s

4、主操作台 ：

4.1、主计算机操作系统：Linux或Windows

4.2、内存：≥64GB

4.3、硬盘容量：≥1TB

4.4、图像存储量：≥150,000幅无压缩图像（512×512）

4.5、同步处理功能

4.6、同步同屏显示不同方式后处理的图像

4.7、同步摄片

4.8、高分辨率显示器：≥24英寸LCD（1920×1080）

5、扫描参数：

5.1、扫描时间：≤0.8s/360度

5.2、双倍采集技术

5.3、扫描层数：≥64层/360度

5.4、扫描速度可选范围：≥6种

5.5、最大扫描视野FOV：≥40cm

5.6、定位像长度：≥100cm

5.7、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

5.8、空间分辨率：≥18LP/cm (0%MTF)

5.9、密度分辨率：≤5mm@0.3% 10mGy

5.10、图像重建速度：≥22幅/s(任意层厚，512×512矩阵)

6、临床应用软件

6.1、MPR

6.2、MPVR

6.3、3D软件包

6.4、最大密度投影MIP

6.5、最小密度投影MinIP

6.6、三维容积显示 (Volume Rendering)

6.7、三维血管CTA

6.8、仿真内窥镜功能

6.9、CT电影

6.10、造影剂智能动态跟踪

6.11、螺旋扫描降噪软件

6.12、肺纹理增强软件

6.13、运动伪影校正软件

6.14、条状伪影消除软件

6.15、后颅窝伪影校正软件

6.16、焦点自动跟踪功能

6.17、X射线优化滤过功能及装置

6.18、呼吸控制图形提示

6.19、呼吸控制语音提示

6.20、低剂量扫描功能

6.21、Dicom3.0 数字接口

6.22、儿童专用扫描协议

7、机房防护

### 丹阳市陵口镇卫生院

#### 品目号：47 CT，1套

一、生产厂家

1、产品首次注册时间，提供2022年以后进行首次注册机型

★2、影像链要求：核心零部件（球管、探测器、高压发生器）均为原厂生产，并提供证明材料

★3、设备合法销售有关文件：国内论证，提供国家医疗器械注册证（NMPA）

二、主要参数

1、机架系统

1.1、旋转方式：螺旋

1.2、孔径：≥70cm

1.3、机架倾角：≥±30度

1.4、探测器类型：集成化探测器

★1.5、探测器排数：≥32排

1.6、每排探测器物理个数：≥710个

1.7、滑环类型：低压滑环

★1.8、探测器宽度：≥20mm

★1.9、球管焦点到探测器距离：≤99cm

1.10、球管焦点到等中心点距离：≤55cm

2、扫描床系统

2.1、床水平移动范围：≥1500mm

2.2、床水平移动速度：≥100mm/s

2.3、床垂直移动范围：≥45-97cm

2.4、床定位精度：≤±0.25mm

3、高压系统

★3.1、高压发生器功率（非等效）：≥42KW

3.2、球管有效热容量：≥15MHU

★3.3、阳极阳极散热率（非等效）：≥815KHU/min

3.4、球管最小输出电流：≤10mA

3.5、球管最大输出电流：≥350mA

★3.6、球管输出电压范围：≥80-140KV

★3.7、小焦点大小：≤0.5mm2

★3.8、大焦点大小：≤1.1mm2

3.9、最大单次连续螺旋扫描时间：≥120s

4、主操作台

4.1、主计算机操作系统：Linux或Windows

4.2、内存：≥64GB

4.3、硬盘容量：≥1TB

4.4、图像存储量：≥150,000幅无压缩图像（512×512）

4.5、同步处理功能

4.6、同步同屏显示不同方式后处理的图像

4.7 、同步摄片

4.8、高分辨率显示器：≥24英寸LCD（1920×1080）

5、扫描参数

5.1、扫描时间：≤0.8s/360度

5.2、双倍采集技术

5.3、扫描层数：≥64层/360度

5.4、扫描速度可选范围：≥6种

5.5、最大扫描视野FOV：≥40cm

5.6、定位像长度：≥100cm

5.7、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

5.8、空间分辨率：≥18LP/cm (0%MTF)

5.9、密度分辨率：≤5mm@0.3% 10mGy

5.10、图像重建速度：≥22幅/s(任意层厚，512×512矩阵)

6、临床应用软件

6.1、MPR

6.2、MPVR

6.3、3D软件包

6.4、最大密度投影MIP

6.5、最小密度投影MinIP

6.6、三维容积显示 (Volume Rendering)

6.7、三维血管CTA

6.8、仿真内窥镜功能

6.9、CT电影

6.10、造影剂智能动态跟踪

6.11、螺旋扫描降噪软件

6.12、肺纹理增强软件

6.13、运动伪影校正软件

6.14、条状伪影消除软件

6.15、后颅窝伪影校正软件

6.16、焦点自动跟踪功能

6.17、X射线优化滤过功能及装置

6.18、呼吸控制图形提示

6.19、呼吸控制语音提示

6.20、低剂量扫描功能

6.21、Dicom3.0 数字接口

6.22、儿童专用扫描协议

7、机房防护

### 丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心

#### 品目号：48 CT，1套

一、生产厂家

1、产品首次注册时间，提供2022年以后进行首次注册机型

★2、影像链要求，核心零部件（球管、探测器、高压发生器）均为原厂生产，并提供证明材料

★3、设备合法销售有关文件：国内论证，提供国家医疗器械注册证（NMPA）

二、主要参数

1、机架系统

1.1、旋转方式：螺旋

1.2、孔径：≥70cm

1.3、机架倾角：≥±30度

1.4、探测器类型：集成化探测器

★1.5、探测器排数：≥32排

1.6、每排探测器物理个数：≥710个

1.7、滑环类型：低压滑环

★1.8、探测器宽度：≥20mm

★1.9、球管焦点到探测器距离：≤99cm

1.10、球管焦点到等中心点距离：≤55cm

2、扫描床系统

2.1、床水平移动范围：≥1500mm

2.2、床水平移动速度：≥100mm/s

2.3、床垂直移动范围：≥45-97cm

2.4、床定位精度：≤±0.25mm

3、高压系统

★3.1、高压发生器功率（非等效）：≥42KW

3.2、球管有效热容量：≥15MHU

★3.3、阳极阳极散热率（非等效）：≥815KHU/min

3.4、球管最小输出电流：≤10mA

3.5、球管最大输出电流：≥350mA

★3.6、球管输出电压范围：≥80-140KV

★3.7、小焦点大小：≤0.5mm2

★3.8、大焦点大小：≤1.1mm2

3.9、最大单次连续螺旋扫描时间：≥120s

4、主操作台

4.1、主计算机操作系统：Linux或Windows

4.2、内存：≥64GB

4.3、硬盘容量：≥1TB

4.4、图像存储量：≥150,000幅无压缩图像（512×512）

4.5、同步处理功能

4.6、同步同屏显示不同方式后处理的图像

4.7、同步摄片

4.8、高分辨率显示器：≥24英寸LCD（1920×1080）

5、扫描参数

5.1、扫描时间：≤0.8s/360度

5.2、双倍采集技术：具备

5.3、扫描层数：≥64层/360度

5.4、扫描速度可选范围：≥6种

5.5、最大扫描视野FOV：≥40cm

5.6、定位像长度：≥100cm

5.7、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

5.8、空间分辨率：≥18LP/cm (0%MTF)

5.9、密度分辨率：≤5mm@0.3% 10mGy

5.10、图像重建速度：≥22幅/s(任意层厚，512×512矩阵)

6、临床应用软件

6.1、MPR

6.2、MPVR

6.3、3D软件包

6.4、最大密度投影MIP

6.5、最小密度投影MinIP

6.6、三维容积显示 (Volume Rendering)

6.7、三维血管CTA

6.8、仿真内窥镜功能

6.9、CT电影

6.10、造影剂智能动态跟踪

6.11、螺旋扫描降噪软件

6.12、肺纹理增强软件

6.13、运动伪影校正软件

6.14、条状伪影消除软件

6.15、后颅窝伪影校正软件

6.16、焦点自动跟踪功能

6.17、X射线优化滤过功能及装置

6.18、呼吸控制图形提示

6.19、呼吸控制语音提示

6.20、低剂量扫描功能

6.21、Dicom3.0 数字接口

6.22、儿童专用扫描协议

7、机房防护

### ★商务要求

1、质保期

1.1、质保期：

品目号：1 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT）≥2年

品目号：2 大孔径定位CT≥3年

品目号：3 彩色多普勒超声系统（多模态影像融合）≥5 年

品目号：4 电生理参数监测仪≥ 3年

品目号：5 免散瞳眼底相机≥3 年

品目号：6 无创呼吸机（大无创）≥ 3年

品目号：7 多普勒诊断系统（动脉硬化检测仪）≥ 3年

品目号：8 言语认知功能评估预训练≥ 3年

品目号：9 二氧化碳激光治疗机≥ 3年

品目号：10 医用悬浮床≥3 年

品目号：11 多光谱皮肤智能系统≥ 3年

品目号：12 麻醉机≥ 3年

品目号：13 电动心肺复苏机≥ 3年

品目号：14 DR≥ 3年

品目号：15 B超机整机质保≥5 年

品目号：16 磁刺激仪整机质保≥5 年

品目号：17 人体成分分析原厂质保≥3 年

品目号：18 麻醉机≥ 5年

品目号：19 尿动力学分析仪整机质保≥5 年

品目号：20 超声探头≥ 3年

品目号：21 中央遥测监护系统主机保修≥5 年，配件保修≥1年

品目号：22-1 病床项目≥ 5年

品目号：22-2 病床项目≥ 5年

品目号：22-3 病床项目≥ 5年

品目号：23 核磁共振≥ 3年

品目号：24 彩超机（心脏）≥5 年

品目号：25 制氧机≥ 3年

品目号：26 CT原厂质保≥ 3年

品目号：27 彩超原厂质保≥5 年

品目号：28 口腔综合治疗椅原厂质保≥5年

品目号：29 彩超原厂质保≥ 5年

品目号：30 DR原厂质保≥3 年

品目号：31 乳腺线圈原厂质保≥3 年

品目号：32 麻醉机原厂质保≥3 年

品目号：33 口内扫描仪原厂质保≥3 年

品目号：34 口腔3D打印机原厂质保≥3 年

品目号：35 一氧化氮治疗仪≥ 5年

品目号：36 步态训练与评估系统≥ 5年

品目号：37 超声治疗仪（超声炮）≥ 5年

品目号：38 二氧化碳激光治疗仪（点阵激光）≥5 年

品目号：39 半导体激光脱毛机≥5年

品目号：40 水光针注射仪≥ 5年

品目号：41 便携超≥ 5年

品目号：42 呼吸机≥ 5年

品目号：43 双能X射线骨密度仪≥5 年

品目号：44 X射线血液辐照仪≥3年

品目号：45 血浆速冻冰箱≥3年

品目号：46 CT整机原厂全保≥ 1年

品目号：47 CT整机原厂全保≥ 1年

品目号：48 CT整机原厂全保≥ 1年

1.2、质保期及免费保养要求均为生产企业原厂质保、保养服务。

2、售后服务

2.1、维修响应时间≤2h，到场时间≤24h。48h未能修复，质保期内无偿提供备件。

2.2、质保期内，投标人对所有配置设备进行免费维修或更换（含第三方设备），包括所有软件的免费升级以及维修人员工时费。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并提供保养服务报告，含保养所需备件耗材，同时确保备品备件的正常供应，保证设备的安全检查、运行状态检查、图像校准，质量管控等。

2.3、质保期过后终身维修。

2.4、保修期内或购买保修合同期内的每年平均开机率：≥98%（计算方法为正常工作日/国家法定工作日）。

3、培训

3.1、投标人提供技术人员对采购人进行操作使用、临床应用、维护保养相关培训，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供设备的日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。现场集中培训包括操作使用、临床应用、维护保养均不得少于1次。

4、安装调试

4.1、安装地点：医院指定地点

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由产品投标人负责。

5、验收

5.1、成交方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，给予成交方7天(包含非工作日)时间进行整改并再次验收，再次验收不合格则终止合同，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

5.2、验收费用由投标人负担。

6.交货

6.1、交货期：合同签订，接医院正式通知30个工作日内供货。如涉及机房改造的项目，机房改造工程验收完毕后，接医院正式通知30个工作日内供货。

6.2、交货地点：医院指定地点

6.3、交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单。

7、项目预算或最高限价：7453.76万元

8、付款方式

（1）合同签订后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

（2）项目安装调试合格后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同金额60%的款项。

（3）一年后采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清尾款。

第四部分采购需求指标按重要性分为“★”、“▲”及其他参数。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标。其他参数代表一般指标项。

## 第五部分  评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

### 6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等。或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表。或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目符合下列情形：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购；预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目对小微企业报价给予优惠政策，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格： （1）投标人须具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标人具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产备案凭证）或者《医疗器械经营许可证》（经营备案凭证）（复印件加盖公章）； （2）所投产品具有有效的医疗器械注册证（复印件加盖公章）； （3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。 （4）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

### 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |
| 3 | 技术要求响应 | 技术要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |

7.2审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定的，或者投标文件对采购需求响应负偏离程度过大或过多，严重背离招标文件中确定的技术功能要求的。重大偏离或保留的认定须经评标委员会小组一致认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### ☑8.本项目采用综合评分法。须根据确定后的参数对应调整分值。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 56 | 14 | 30 |

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  | 56 |
| 1.1 | 技术参数响应评价 | 根据招标文件对设备技术要求的描述，对投标文件的技术参数等的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求的得基本分 40分；正偏离不加分。 1.“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。正偏离不加分。 - 2.“▲”代表重要指标，每负偏离一项扣0.3分，正偏离不加分，扣完为止。其他参数为一般性能指标，正偏离不加分。 - 3.经评标委员会一致认定投标人所投产品技术或服务要求与招标文件要求负偏离程度过大影响采购人实际使用，属于重大负偏离的，作无效投标处理。 - 注：★、▲技术参数须提交证明材料，并在偏离表中标明所在页码。如招标文件未明确要求具体证明材料的递交形式，证明材料提交产品注册证（复印件加盖投标人公章）、生产企业产品白皮书（复印件加盖投标人公章）、产品样本或第三方权威机构出具的检测报告（复印件加盖投标人公章）；如招标文件已明确要求证明材料的递交形式，投标人应按招标文件要求提供的资料作为证明材料（加盖投标人公章）。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料、证明材料不符合要求、证明材料模糊无法辨认，或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。 | 40 |
| 1.2 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，考察其是否具有： ①操作使用②临床应用③维护保养相关培训。 上述每项应逐条叙述，方案中每提供一项内容且符合采购需求的，得1分，最高得3分。有缺项、不提供方案或任一项内容与采购需求偏差较大或方案不清晰，安排不合理，不适用项目实际情况的，不得分。 方案针对性强、可操作性强的，每项加1分，最高加3分。 | 6 |
| 1.3 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，考察其是否具有： ①原厂工程师负责设备的到货及安装调试、原厂技术工程师提供技术支持 ②售后服务团队的技术实力、售后服务人员配置 ③备品备件服务保障、应急处理方案 ④质保期内服务方案 ⑤质保期外服务方案。 上述每项应逐条叙述，方案中每提供一项内容且符合采购需求的，得1分，最高得5分。有缺项、不提供方案或任一项内容与采购需求偏差较大或无法保证服务的及时性，不适用项目实际情况的，不得分。 方案针对性强、可操作性强的，每项加1分，最高加5分。 | 10 |
| 商务评估 |  |  | 14 |
| 2.1 | 售后服务承诺书 | 招标文件要求质保期及免费保养均为生产企业原厂质保、保养服务，投标人投标时提供生产厂家出具的针对本项目的售后服务承诺函的（格式自拟，加盖生产企业公章），每有一项产品的承诺函，得0.2分，本项最多6分。 | 6 |
| 2.2 | 核心产品生产企业综合实力 | 1.使用年限：核心产品半数以上使用年限（提供设备铭牌或使用手册证明）使用年限≥15年，得2分；使用年限≥10年，得1分；使用年限≥8年，得0.5分；使用年限<8年，不得分。 2.获得政府部门颁发的国家级技术类奖项得3分，最多得3分；省级得1分，最多得1分；地市级得0.5分，最多得0.5分。其他不得分。本项最高得3分。提供证书复印件加盖生产企业公章。 | 5 |
| 2.3 | 其他优惠条件 | 在满足招标文件要求的基础上，评委会综合比较投标单位提出的其它优惠条件的实质性内容及经济价值，有一项得1分，最高得3分。 未提出优惠条件或评委会认为投标人给出的优惠条件临床意义不大、经济价值小或对采购单位实用性不强则不得分。 | 3 |
| 价格评估 |  |  | 30 |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

### 基本目录

#### （一）开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） ： |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： 元 |

盖章（公章）：

日期：  年    月    日

#### （二）投标函

致：丹阳市卫生装备采购管理中心

根据贵方的根据项目自行编辑号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

#### （三）核心产品（主要标的物）报价明细表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 | 丹阳市人民医院 | 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT） |  |  |  |  |  |
| 2 | 丹阳市人民医院 | 大孔径定位CT |  |  |  |  |  |
| 3 | 丹阳市妇幼保健院 | 核磁共振 |  |  |  |  |  |
| 4 | 丹阳市云阳人民医院 | CT |  |  |  |  |  |
| 5 | 丹阳市血站 | X射线血液辐照仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 丹阳市延陵镇卫生院 | CT |  |  |  |  |  |
| 7 | 丹阳市陵口镇卫生院 | CT |  |  |  |  |  |
| 8 | 丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心 | CT |  |  |  |  |  |

盖章（公章）：

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

#### 供货产品明细清单

| - 序号 | - 单位 | - 货物名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市人民医院 | 正电子发射计算机断层扫描设备（PET-CT） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 丹阳市人民医院 | 大孔径定位CT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 丹阳市人民医院 | 彩色多普勒超声系统 （多模态影像融合） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 丹阳市人民医院 | 电生理参数监测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 丹阳市人民医院 | 免散瞳眼底相机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 丹阳市人民医院 | 无创呼吸机（大无创） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 丹阳市人民医院 | 多普勒诊断系统 （动脉硬化检测仪） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 丹阳市人民医院 | 言语认知功能评估预训练 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 丹阳市人民医院 | 二氧化碳激光治疗机 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 丹阳市人民医院 | 医用悬浮床 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 丹阳市人民医院 | 多光谱皮肤智能系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 丹阳市人民医院 | 麻醉机 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 丹阳市人民医院 | 电动心肺复苏机 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 丹阳市中医院 | DR |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 丹阳市中医院 | B超机 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 丹阳市中医院 | 磁刺激仪 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 丹阳市中医院 | 人体成分分析 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 丹阳市中医院 | 麻醉机 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 丹阳市中医院 | 尿动力学分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 丹阳市中医院 | 超声探头 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 丹阳市中医院 | 中央遥测监护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 22-1 | 丹阳市中医院 | 病床项目-1 |  |  |  |  |  |  |
| 22-2 | 丹阳市中医院 | 病床项目-2 |  |  |  |  |  |  |
| 22-3 | 丹阳市中医院 | 病床项目-3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 丹阳市妇幼保健院 | 核磁共振 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 丹阳市妇幼保健院 | 彩超机（心脏） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 丹阳市妇幼保健院 | 制氧机 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 丹阳市云阳人民医院 | CT |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 丹阳市云阳人民医院 | 彩超 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 丹阳市云阳人民医院 | 口腔综合治疗椅 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 丹阳市云阳人民医院 | 彩超 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 丹阳市云阳人民医院 | DR |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 丹阳市云阳人民医院 | 乳腺线圈 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 丹阳市云阳人民医院 | 麻醉机 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 丹阳市云阳人民医院 | 口内扫描仪 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 丹阳市云阳人民医院 | 口腔3D打印机 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 丹阳市第三人民医院 | 一氧化氮治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 丹阳市第三人民医院 | 步态训练与评估系统 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 丹阳市第三人民医院 | 超声治疗仪（超声炮） |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 丹阳市第三人民医院 | 二氧化碳激光治疗仪（点阵激光） |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 丹阳市第三人民医院 | 半导体激光脱毛机 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 丹阳市第三人民医院 | 水光针注射仪 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 丹阳市第三人民医院 | 便携超 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 丹阳市第三人民医院 | 呼吸机 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 丹阳市第三人民医院 | 双能X射线骨密度仪 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 丹阳市血站 | X射线血液辐照仪 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 丹阳市血站 | 血浆速冻冰箱 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 丹阳市延陵镇卫生院 | CT |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 丹阳市陵口镇卫生院 | CT |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 丹阳市开发区荆林社区卫生服务中心 | CT |  |  |  |  |  |  |
| - 项目总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

盖章（公章）：

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

#### （五）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

### 二、资格条件

#### (一)独立承担民事责任的能力

（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。）

#### (二)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供2023年或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等。或提供资格承诺函。）

#### (三)履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供投标人相关信息一览表。或提供资格承诺函。）

投标人相关信息一览表

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 |  | 数量 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。或提供资格承诺函。）

#### （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供书面函。或提供资格承诺函。）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### (六)法律、行政法规规定的其他条件：无

#### (七)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

#### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目对小微企业报价给予优惠政策，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

#### （九）本项目的特定资格要求

根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

（1）投标人须具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标人具有有效的《医疗器械生产许可证》（生产备案凭证）或者《医疗器械经营许可证》（经营备案凭证）（复印件加盖公章）；

（2）所投产品具有有效的医疗器械注册证（复印件加盖公章）；

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

（4）本项目不接受联合体投标。

### 三、符合条件

#### （一）投标报价

审查内容：投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的。未发现属无效投标的其他情形。

#### （二）商务要求响应情况

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：年月日

注：

- 投标人应针对“第四部分 采购需求  三、★商务要求”逐一说明投标响应和偏离情况，“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，评委将作出不利于投标人的判断。

2、投标人在《商务要求响应情况》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照虚假应标处理。

3、行数不够可自行添加。

4、相关证明材料附后。

#### （三）技术要求响应情况

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标实际响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：年月日

★注：1、投标人应针对“第四部分 采购需求  二、技术及配置要求”逐一说明投标响应和偏离情况，“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，评委将作出不利于投标人的判断。

2、投标人在《技术要求响应情况》中须如实表述，虚构的将视为虚假应标，按照虚假应标处理。

3、相关证明材料附后。★、▲技术参数须提交证明材料，并在偏离表中标明所在页码。如招标文件未明确要求具体证明材料的递交形式，证明材料提交产品注册证（复印件加盖投标人公章）、生产企业产品白皮书（复印件加盖投标人公章）、产品样本或第三方权威机构出具的检测报告（复印件加盖投标人公章）；如招标文件已明确要求证明材料的递交形式，投标人应按招标文件要求提供的资料作为证明材料（加盖投标人公章）。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料、证明材料不符合要求、证明材料模糊无法辨认，或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。

4、特别提醒：证明材料的形式、要求，应严格按照上述所列形式提供，不接受其他形式。

### 综合评审评分项

- （一）技术参数响应评价

- （二）培训方案

- （三）售后服务方案

- （四）售后服务承诺书

- （五）核心产品生产企业综合实力

- （六）其他优惠条件

### 五、其他部分

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

#### 按招标文件要求供应商所能提供的其他文件