招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-YCSX-G2024-0013

项目名称：盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目 （一期）

盐城市生态环境监测监控中心

2024年10月

总 目 录

# 第一章    招标公告

# 第二章    投标人须知

# 第三章    合同条款及格式

# 第四章    项目需求

# 第五章    评审方法和评审标准

# 第六章    投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目 （一期） 的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月29日15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YCSX-G2024-0013

2.项目名称：盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目 （一期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1619万元

5.最高限价：1619万元（投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书）。

6.采购需求：盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目（一期） ，具体内容及要求详见招标文件采购需求。

7.合同履行期限：

（1）合同签订后15个工作日内，按照采购文件中的相关要求提供仪器设备，并完成安装、调试完成。

（2）合同签订后 20 个工作日内，完成项目验收。

（3）质保运维期:三年

8.本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.采购文件获取截止时间：2024年10月14日下午18:00时；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导 入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip） --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端

工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏

采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2024年 10月 29日 15:00（北京时间）；

2.线上开标时间：2024年 10月 29日 15 时 00 分；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市生态环境监测监控中心

地    址：盐城市盐都区振兴路 1 号研创大厦 11 楼

联 系 人：王先生

联系电话：18551528588

2.招标代理机构信息

名    称：盐城舜翔工程咨询管理有限公司

地　　址：盐城市滨海县明达北路 101 号大学生科技创业园创客 b栋 201 室

联 系 人：张女士

联系电话：18252038009

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

联系电话：18551528588

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费（中标/成交服务费）：招标代理服务费按苏招协[2022]002号文件收费标准计取，由成交供应商向代理公司支付。供应商投标时综合考虑招标代理服务费及评标费进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目（一期）

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城市生态环境监测监控中心

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：盐城市生态环境监测监控中心监测能力建设项目（一期）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       否不涉及

- 合同金额

- 合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

¨全额付款：     /

þ分期付款：  （具体详见专用条款第二节第12.2款） ，其中涉及预付款的： （具体详见专用条款第二节第12.2款）

¨成本补偿：      /

¨绩效激励：      /

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：保函

收取履约保证金金额：合同金额的10%

履约担保期限： 合同生效后36个月

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：¨是  否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：þ否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

- 履约验收时间：同专用条款 第二节 第23.1款。

（3）履约验收方式：¨一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：同专用条款 第二节 第23.1款。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  þ否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 同招标公告及文件 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方应按响应文件规定的时间完成设备的供应、安装调试、运行、验收工作。 2.乙方保证所交付的成果的所有权完全属于甲方且无任何产权瑕疵。 3.乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。 4.本合同范围的产品或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。 5.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 6.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予解除合同。 7.其他同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起计）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在提供7*24小时的服务响应，48小时内解决问题。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%_款项作为预付款；并出具本合同总金额10%的保函（保函的保证期为36个月）； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%款项；如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付项目，那么甲方可要求中标人支付违约金，并违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，违约金最高额度不超过本合同总价的20%。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：合同履行结束后。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 货物免费质保期 3年。（自交货验收合格之日起计），乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。 2.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3.在质保期内，提供7*24小时的服务响应，48小时内解决问题。人员所需办公设备由乙方自行配置。 4.在质保期内，如遇软件产品升级、改版，乙方应免费提供更新、升级服务。升级程序应满足安全要求并能经过测试验证。如果乙方对项目软件在功能、运行维护等方面进行了技术改进，乙方应向甲方提供与上述技术改进有关的详细技术资料。 5.在质保内，乙方应接受甲方针对服务内容的不定期抽査或检査验收,服从甲方的各项管理规定。在现场工作的乙方人员，应遵守甲方或管理单位的有关的规章制度。乙方工作人员非因甲方原因造成的一切损失和责任由乙方承担。 6.对于不称职或不适合服务岗位的乙方人员，甲方有要求更换的权利，对此乙方应无条件接受。 7.乙方应承担本项目数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。 8.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，使用说明书、检验（检测）结果等应随验收报告一起提交甲方。 9.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最竣工验收收。 10.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最竣工验收收，并由其出具质量检测报告。 11.验收时，乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告； |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.乙方所交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：30 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：甲方指定地点 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 40 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 36个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 项目需求

项目属性:货物类项目。

（本项目不接受进口设备）

一、实验室监测能力建设设备清单

| 序号 | 仪器设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪（含顶空自动进样器、吹扫捕集自动进样器） | 1 | 核心产品 |
| 2 | 气相色谱仪（含氮吹仪、自动液液萃取、旋转蒸发仪） | 1 | 核心产品 |
| 3 | 气相色谱仪（含热脱附、气袋自动进样器、配气仪） | 1 | 核心产品 |
| 4 | 气相色谱仪（含气袋自动进样器、配气仪） | 1 | 核心产品 |
| 5 | 气相色谱质谱联用仪（含氮吹仪、旋转蒸发仪） | 1 | 核心产品 |
| 6 | 全自动水中水质监测分析系统（含液相色谱仪（含固相萃取仪）、全自动烷基汞分析仪、总有机碳自动分析仪、全自动BOD5检测仪、全自动连续流动分析仪-四通道、全自动CODcr分析仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动红外测油仪、阴离子表面活性剂自动分析仪、全自动总氮总磷自动分析仪、全自动氨氮测定仪、程控封口机） | 1 | 核心产品 |
| 7 | 大气有组织排放监测系统（含双路烟气采样器、自动烟尘（气）测试仪、流量综合校准仪、气袋采样器） | 1 |  |
| 8 | 火焰石墨炉原子吸收仪 | 1 | 核心产品 |
| 9 | 离子色谱仪（含有机卤素燃烧炉） | 1 | 核心产品 |
| 10 | 全自动恒温恒湿称重系统（含十万分之一天平、恒温恒湿设备） | 1 |  |
| 11 | 实验室样品辅助处理系统（含全自动多功能液体处理工作站、全自动无机样品前处理工作站、全自动有机样品前处理工作站、酸化吹气装置、生化培养箱、移液枪、石墨消解器） | 1 |  |
| 12 | 全自动蒸馏仪 | 2 |  |
| 13 | 电导率仪 | 1 |  |
| 14 | 悬浮物抽滤器 | 1 |  |
| 15 | 溶解氧仪 | 1 |  |
| 16 | 水浴锅 | 1 |  |
| 17 | BOD5检测仪 | 1 |  |
| 18 | 纯水机 | 2 |  |
| 19 | 便携式大气采样器 | 4 |  |
| 20 | 便携式重金属测定仪 | 1 |  |
| 21 | 便携式抽滤仪 | 1 |  |
| 22 | 摄像机 | 1 |  |
| 23 | 水质多参数分光光度仪 | 1 |  |
| 24 | 便携水质自动分析仪 | 1 |  |
| 25 | 生物毒性检测仪 | 1 |  |
| 26 | 水质试剂盒 | 1 |  |
| 27 | 便携式紫外测油仪 | 1 |  |
| 28 | 细菌快速检测仪 | 1 |  |
| 29 | 苏玛罐 | 1 |  |
| 30 | 气象参数测定仪 | 1 |  |
| 31 | 气体检测管 | 1 |  |
| 32 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 |  |
| 33 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1 |  |
| 34 | 现场应急装备箱（含水温计、声级计校准仪、车载冰箱、小型多功能应急电源、便携式浊度计、便携式pH计、便携式溶解氧仪、水深测量仪、水质采样器、深井采样器、水样保存箱、便携式流速流量仪、全球定位系统、执法记录仪、便携式VOC检测仪(PID)、甲醛仪、便携式多气体检测仪、土壤采样相关装备） | 2 |  |

二、设备技术参数要求

          - （一）气相色谱质谱联用仪（含顶空自动进样器、吹扫捕集自动进样器）

1、设备用途

用于有机化合物的定量定性分析

2、工作条件

2.1 电源：220V，50Hz电源

2.2 环境温度：15-35˚C

2.3 环境湿度：5%~95%RH

3、技术参数要求

3.1	整体性能

3.1.1.	峰面积重现性：＜2%

3.1.2.	保留时间重现性： < 0.06%

3.1.3.	仪器自带全彩触摸屏，可通过触摸屏进行仪器配置，故障诊断

3.1.4.可通过平板电脑浏览器实现对仪器的远程操控，非借助第三方软件

3.2	柱温箱

3.2.1.	设定温度：室温以上8°C-425°C

3.2.2.	最大可配置升温速率：≥75 °C/min

3.2.3.	温度稳定性：外界温度变化1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃

3.3.	毛细管柱进样口

3.3.1.	扳转式进样口设计，方便维护

3.3.2.	最高操作温度 400℃

3.3.4.	分流比：≥12500：1

3.3.5 压力控制精度：0.01psi

3.4 质谱检测器

3.4.1具有网络通讯功能，可实现远程操作

3.4.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

3.4.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

3.4.4质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增

3.4.5分辨率：单位质量数分辨

3.4.6质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

▲3.4.7灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）全扫描灵敏度：

拉出EI离子源：最低检测限为10 fg八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1（提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.4.8最大扫描速率：20,000 amu/秒

3.4.9 动态范围：全动态范围为106

3.4.10 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

3.4.11质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入

3.4.12 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

3.4.13 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

3.4.14 离子化能量：5-241.5eV

3.4.15 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调

3.4.16 分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 106˚C - 200˚C

3.4.17 检测器：长效高能量电子倍增器

▲3.4.18 真空系统：高性能分子涡轮泵255L/s及2.5m3/hr机械泵（提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

#3.4.19 灯丝发射电流：发射电流最大可至315μA（提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.4.20 气质接口温度: 独立控温，100-350℃

3.4.21 具备早期维护预报功能（EMF）

3.4.22 可提供质量认证功能（OQ/PV）

3.5 火焰离子化检测器

3.5.1 最高使用温度：400 ℃

3.5.2 最低检测限（MDL）：<3.0 pg C/s（以正十三烷计算）

3.5.3 线性动态范围：≥107，全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析

3.5.4 最大数据采集速率：500 Hz

3.6 工作站

3.6.1 数据系统

3.6.1.1 软件：操作环境：Windows 10，英文或中文专业版工作站软件；

3.6.1.2 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现；

3.6.1.3 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

3.6.1.4 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

3.7顶空自动进样器

3.7.1不少于150个样品的全自动加热振荡平衡、进样、自动启动色谱分析、清洗等过程全自动化，保证色谱分析精度，提高实验效率。

3.7.2可以自动运行1-150个样品，装好样品盘自动检测，无需人员值守；

3.7.3开机系统自检、故障报警及提示功能，温度过载保护功能，漏电保护功能等，提高了仪器使用的安全系数；

3.7.4三轴运动平台，实现从取瓶，装载，采样，退瓶，扎针，进样，拔针一系列步骤的自动运行，快速准确；

▲3.7.5 15位加热炉，可实现多个样品重叠加热，减少等待时间，提高分析效率；（提供制造商官方盖章15位加热炉的高清实物照片证明）

3.7.6加热位具有振荡功能，可减少样品达到平衡所需的时间，进一步提升效率；

3.7.7自由添加队列样品，并可调整队列运行顺序，可实现多方法、多队列的自动运行，无需中途操作；

3.7.8样品传输管路、进样针均采用惰性材料，减少样品残留和损失；

3.7.9气路泄漏检测功能，最大限度地保证仪器的可靠性；

3.7.10 PC控制，界面一目了然，操作方便；仪器运行动态图，全面直观，可实时掌握仪器运行情况及每个样品的当前状态；

3.7.11压力平衡进样，时间控制进样量；

3.7.12可同步启动GC、色谱数据处理工作站；

3.7.13进样系统具有自动反吹功能，可有效减少不同样品的交叉污染；

3.7.14仪器可连接国内外所有型号的GC、GCMS。

3.7.15样品区温度控制范围：室温—240℃以增量1℃任设；

3.7.16阀进样系统温度控制范围：室温—240℃以增量1℃任设；

3.7.17样品传送管线温度控制范围：室温—240℃以增量1℃任设；

3.7.18温度控制精度：<±0.1℃；

3.7.19顶空瓶工位：150位；

3.7.20加热位：15位；

3.7.21重复性：RSD ≤1%（200ppm水中乙醇，N=5）；

3.7.22进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）；

3.7.23反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）；

3.8吹扫捕集自动进样器

3.8.1用于环境样品中挥发性有机物（VOCs）的检测，对液体、固体等各类基质样品中的挥发性有机物进行富集制备。可与任意品牌GC以及GC-MS分析设备配套连接。

3.8.2浓缩仪主机

#3.8.2.1整体系统分体式设计，浓缩仪和自动进样器独立，有各自的流路系统，无共用部件，无交叉流路避免交叉污染，便于日常维护（提供制造商官方盖章整体系统分体式设计的照片证明）

3.8.2.2采用高温切换阀，最高使用温度350℃，避免高沸点物质残留以及污染

3.8.2.3无需低温捕集，室温捕集下灵敏度和重复性满足HJ 605-2011、HJ 1020-2019等国家标准要求

3.8.2.4捕集阱加热方式为直接电阻加热，升降温快。最大可加热至450℃，最大升温速率＞1000℃/min；250℃降至40℃，满足≤ 40s

3.8.2.5除水方式采用螺旋离心式物理除水方式，常温下除水，不采用低温。捕集阱捕集VOCs之后除水，非捕集前除水，避免待测目标物损失。除水率：≥96%

3.8.2.6除湿阱温度范围室温~250ºC

3.8.2.7加热传输线采用高分子阻燃隔热保温层，最高使用温度350℃，避免高沸点物质残留以及污染

3.8.2.8吹扫管底座可进行控温，温度范围为室温至200℃，避免冷点

▲3.8.2.9标配吹扫管加热模块，光辐射加热方式，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高至200℃。（提供制造商官方盖章吹扫管光辐射加热的高清实物照片证明）

3.8.2.10标配光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止样品泡沫造成系统污染，检测到泡沫时可选停止序列或继续运行下一样品

3.8.2.11可选消泡器装置，能够可靠的消除气泡，消泡装置采用物理加热方式破碎气泡，避免引入二次污染

3.8.2.12流量控制：标配气体质量流量控制器，电子流量自动精准控制，气体流速控制在5mL/min至500mL/min

3.8.2.13全部可更换的PEEK®和SilcoNert®硅烷化惰性管路，保证管路具有最大的化学惰性

3.8.2.14压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析

3.8.3固液一体自动进样器

3.8.3.1通量110位样品位，支持水和土壤样品连续测定

3.8.3.2机械臂1分钟内完成实验过程中样品瓶的取放过程，采用电动夹爪，无需气源

3.8.3.3水土样品独立制备，具有独立水针和土针，避免水样和土样之间交叉污染

3.8.3.4液体进样体积：注射泵式，进样体积范围1.0ml~25.0ml，液体进样梯度0.1mL

3.8.3.5支持向土样自动加水功能，加水体积范围1.0ml~25.0ml，体积梯度0.1mL

3.8.3.6样品混合：土壤样品支持磁力搅拌加热功能，土样可加热至范围室温~90℃

3.8.3.7高温土样阀箱模块：对土针和土壤电磁阀进行高温加热，防止VOCs冷点吸附，土样阀箱温度范围：室温～200℃

3.8.3.8土针防堵和反吹设计：采用过程增压和防反压技术，防止土样在处理过程中堵塞土针；可对土针进行反吹，可避免土壤样品残留

3.8.3.9内标添加功能：不少于4种内标自动添加，每种内标不少于6种体积定量加入。用于内标、替代物、目标物等物质自动添加以及替代物和目标物的自动标准曲线制备功能，浓度范围符合标准要求

（1）内标添加方式为直接管路添加，无需清洗过程，添加速度快，1s内完成内标添加

（2）内标消耗量：每 1 µL 进样 1 µL，无标液浪费

（3）内标重复性：≤10% ，内标瓶采用电子压力控制器稳压，控压重复性±0.5%以下

（4）内标添加体积：每种内标可选体积包括1μL、2μL、5μL、10μL、20μL和25μL

3.8.3.10具备水样自动稀释功能，稀释倍数

1:1,1:2,1:5,1:10,1:25,1:50,1:100

3.8.3.11具备热水清洗和甲醇清洗功能，保证最低的管路残留，热水模块温度范围：常温~95℃

3.8.3.12水针清洗时有主动排废功能，避免因重力排废导致的排液不畅而使废液溢流

3.9软件

3.9.1吹扫捕集软件为PC端基于Windows系统的操作软件，支持Win7以上，非简易的嵌入式软件

3.9.2浓缩仪主机与自动进样器集成为一个软件，无需操作两个软件界面，简单操作

3.9.3软件支持序列动态添加，运行时可随时添加，插入紧急样品或删除样品

3.9.4具备和气相色谱仪双向通讯功能，软件预设各品牌通讯类型，可进行气相就绪识别和气相方法触发控制自定义

3.9.5具备烘烤类型方法，序列中可以任意位置添加烘烤方法，可不停序列通过运行多个烘烤方法清洁系统

3.9.6图形化中文操作软件，人机交互友好，具有权限管理、日志报告、方法报告和序列报告等功能

4、单套配置要求

4.1气相色谱主机1套

4.2 毛细进样口2个

4.3 FID检测器1个

4.4 单四极杆质谱检测器1个

4.5 数据处理装置、数据传输装置1套

4.6空气发生器1套

4.7氢气发生器1套

4.8 UPS电源1套

4.9 150位顶空进样器主机 1套；

4.9.1顶空瓶 200套；

4.9.2信号线 1条；

4.9.3说明书合格证等文件1套

4.10吹扫捕集自动进样器

4.10.1浓缩仪主机1套

4.10.2 110位固液一体自动进样器1套

4.10.3 4内标自动添加模块1套

4.10.4 吹扫管光辐射加热模块1套

4.10.5 5ml吹扫管1支

4.10.6 40ml样品瓶（100个/套）2套

4.10.7 40ml样品瓶瓶盖（100个/套）2套

4.10.8 40ml样品瓶瓶垫（100个/套）2套

4.10.9 磁力搅拌芯（100个/套）1套

4.10.10传输线 2根

4.10.11 GC通讯线1根

4.10.12 中文说明书1套

4.10.13 控制软件1套

          - （二）气相色谱仪（含氮吹仪、自动液液萃取、旋转蒸发仪）

1、设备用途

用于有机化合物的定量定性分析

2、工作条件

2.1 电源：220V，50Hz电源

2.2 环境温度：15-35˚C

2.3 环境湿度：5%~95%RH

3、技术参数

3.1柱箱

3.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C

3.1.2温度设定精度：0.1˚C

3.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟

3.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

3.1.5程序升温：20阶21平台，可梯度降温

3.1.6最大运行时间：999.99分钟

3.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

3.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

3.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD

#3.1.10 可以同时支持两个进样口，四个不同检测器可同步采集信号（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

3.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

3.2.2最高使用温度400˚C

3.2.3压力设定范围：0 - 100 psi（0 至680 kPa），对≥0.200 mm 直径的色谱柱可获得极好的控制

3.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时）、0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

3.3电子压力控制

3.3.1自动海拔高度压力及室温补偿;

3.3.2控制精度：0.001psi;

3.3.3 压力/流量程序:3级

3.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

3.3除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C

3.4微池电子捕获检测器（Micro-ECD, 带电子气路控制）

3.4.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

3.4.2最高使用温度：400˚C

3.4.3放射源：<15 mCi63Ni箔

3.4.4最低检测限：<3.8 fg/ml（林丹）

3.4.5线性动态范围：> 5×104（林丹）

3.4.6数据采样速率:50Hz

3.5 火焰光度检测器

3.5.1 MDL：< 45 fg P/s，< 2.5 pg S/s，采用甲基对硫磷

3.5.2动态范围：> 103 S，采用甲基对硫磷时 104 P

3.5.3选择性：106 g S/g C，106 g P/g C

3.5.4最高操作温度 400 °C

3.5.5数据采样速率:500Hz

3.6 火焰离子化检测器

3.6.1最高使用温度：450˚C

3.6.2自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能

#3.6.3最低检测限：<1.2 pg碳/秒(十三烷) （投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.6.4线性动态范围：≥107

#3.6.5数据采样速率:1000Hz（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.7自动进样器

3.7.1样品位数：≥50位

3.7.2进样量范围：0.1~50ul

3.7.3进样量线性：≥99%

3.8 工作站

3.8.1 数据系统

3.8.1.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版；

3.8.1.2 气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现；

3.8.1.3 具有保留时间锁定功能, 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

3.9 仪器控制

3.9.1 可通过7英寸电容式触摸屏实现访问仪器状态、配置和流路信息。

3.10 扩展功能

3.10.1 通过升级可同时安装和运行最多两个进样口和四个不同检测器。

3.10.2 可升级远程浏览器界面，通过平板电脑等移动设备查看 设置信息、解决问题、检查泄露（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。

3.11氮吹浓缩仪

3.11.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

3.11.2批量处理能力：可至少36个80ml样品同时进行浓缩。

3.11.3浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

3.11.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm，可全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

3.11.5氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降

3.11.6气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。

3.11.7每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响

3.11.8氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。

3.11.9可独立控制的氮气通道数量：6通道，6通道均为独立开关阀。

3.11.10可视玻璃窗设计，可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视。

3.11.11可与全自动固相萃取仪共用样品架。

3.11.12具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作

3.11.13加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换.

3.11.13.1水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

3.11.13.2控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃

3.11.14样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换，直接切换60位80ml样品架和60位20ml样品架，浓缩位数不变。

3.11.15浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位。

3.11.16具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流。

3.11.17操作系统：触控屏内置在主机正面中间位置，无需占用其他台面空间。

3.11.18运行过程中，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改。

3.11.19可储存方法条目数≥110条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。

3.12自动液液萃取仪

3.12.1萃取单元：可自动萃取，自动清洗，自动排废的液液萃取仪；萃取时间可任意设置0-999秒，萃取次数0-99次，萃取间隔时间0-999秒(任意调节)，萃取强度（强弱任意可调）；萃取次数显示当前萃取次数和剩余萃取次数

3.12.2萃取自动进样器自动添加试剂技术：高精度注射泵采用12通阀自动切换技术，阀位包括废液阀、清洗阀、试剂ABCD阀及六路注射阀，分工明确，操作简单，执行高效，试剂添加偏差可达±0.1mL。ABCD每种试剂添加完成可选择静置、摇匀、摇匀+静置，所有试剂添加完成后可自动完成萃取工作，可实现萃取全自动化，无需人工值守，一键完成添加试剂、萃取的所有工作。

3.12.3萃取自动进样器自动补液技术：添加试剂参数设置高于萃取自动进样器单次添加最大量程（50mL），仪器可根据已设置参数完成自动循环补液，逐步添加试剂，直至试剂添加完成。

3.12.4整个萃取及清洗过程中，实验人员与有害挥发溶剂无接触；

3.12.5废液废气自动排出，适合不同样品的萃取实验；

3.12.6萃取

3.12.6.1时间设置：0-999s；

3.12.6.2萃取次数：0-99 次；

3.12.6.3萃取间隔时间0-999秒

3.12.6.4萃取强度：强弱可任意调节

3.12.6.5萃取方式：每个样品单独控制；

3.12.7试剂自动添加

3.12.7.1最多可以自动添加四路萃取试剂，每路添加试剂设置：0～999mL；

3.12.7.2静置时间设置：0～999s

3.12.7.3摇匀时间设置：0～999s

3.13旋转蒸发仪

3.13.1采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。

3.13.2数码显示器，多数据一屏显示，简单易懂便于观察与操作。

3.13.3 PID控制器，转速、温度设定，简便快捷。

3.13.4独特冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化标准口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。

3.13.5密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，耐高温、耐腐蚀、经久耐用

3.13.6水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。

3.13.7温度范围：PID温度自动控制数码管显示室温－99℃

3.13.8变频调速：10-200转／分

3.13.9升降范围：船形按键快速自动升降0~150mm

3.13.10冷凝器：双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡

3.13.11控温精度：水浴精度±1℃

4、配置要求

4.1气相色谱主机1套

4.2 毛细进样口1个

4.3 ECD检测器1个

4.4 FPD检测器1个

4.5 FID检测器1个

4.6数据处理装置、数据传输装置1套

4.7空气发生器1套

4.8氢气发生器1套

4.9氮吹浓缩仪1套

4.9.1全自动平行浓缩仪主机 1台

4.9.2针座模组（6位） 6套

4.9.3 60位20ml样品架 1套

4.9.4 60位80ml样品架 1套

4.9.5氮吹针堵头（100个/包） 1包

4.9.6近干模组 1套

4.9.7内置控制软件 1套

4.10自动液液萃取仪1套

4.11旋转蒸发仪1套

          - （三）气相色谱仪（含热脱附、气袋自动进样器、配气仪）

1、设备用途

用于有机化合物的定量定性分析

2、工作条件

2.1 电源：220V，50Hz电源

2.2 环境温度：15-35˚C

2.3 环境湿度：5%~95%RH

3、技术参数

3.1柱箱

3.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C

3.1.2温度设定精度：0.1˚C

3.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟

3.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

3.1.5程序升温：20阶21平台，可梯度降温

3.1.6最大运行时间：999.99分钟

3.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

3.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

3.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD

3.1.10 可以同时支持两个进样口，四个不同检测器可同步采集信号

3.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

3.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

3.2.2最高使用温度400˚C

3.2.3压力设定范围：0 - 100 psi（0 至680 kPa），对≥0.200 mm 直径的色谱柱可获得极好的控制

3.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时）

0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

3.3电子压力控制

3.3.1自动海拔高度压力及室温补偿;

3.3.2控制精度：0.001psi;

3.3.3 压力/流量程序:3级

3.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

3.3除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C

3.4 火焰离子化检测器

3.4.1最高使用温度：450˚C

3.4.2自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能

3.4.3最低检测限：<1.2 pg碳/秒(十三烷)

3.4.4线性动态范围：≥107

3.4.5数据采样速率:1000Hz

3.5 工作站

3.5.1 数据系统

3.5.1.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版；

3.5.1.2 气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现；

▲3.5.1.3 具有保留时间锁定功能, 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.6 仪器控制

3.6.1 可通过7英寸电容式触摸屏实现访问仪器状态、配置和流路信息。

3.7 扩展功能

3.7.1 通过升级可同时安装和运行最多两个进样口和四个不同检测器。

3.7.2 可升级远程浏览器界面，通过平板电脑等移动设备查看 设置信息、解决问题、检查泄露（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。

3.8自动热脱附仪

3.8.1技术参数要求

3.8.1.1样品位数：≥150 位；

3.8.1.2热解析仪全自动运行，可实现无人值守工作；

3.8.1.3采用XYZ三轴抓取管方式，自动定位、校准样品盘；

3.8.1.4采用脱戴帽进样方式，无需更换密封垫，减少耗材；快速接头模式，安装且无需手拧和任何工具；

3.8.1.5支持样品管自动检漏，空管位自动跳过。

3.8.1.6采用至少7寸工控触摸屏，显示信息全，可进行远程控制、远程诊断；

3.8.1.7可队列显示与编辑、状态显示、方法参数设置、设备调试以及日志功能；

3.8.1.8解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区，四路均单独加热控温；

3.8.1.9设定好队列与方法，可自动完成全部样品分析；

3.8.1.10同步启动气相色谱仪、色谱数据处理工作站和气质联用仪，并接受反控信号；

3.8.1.11可根据方法参数运行，自动完成一次脱附、二次脱附、反吹清洗等流程；

3.8.1.12低温二次解吸采用电子制冷，最低可达-40℃以及二阶热脱附流程以保证可以得到窄的色谱峰形；

3.8.1.13内置超温保护，传感器开路、短路检测；

3.8.1.14采用至少四路运动控制板，控制精度达0.01mm，可为运动三轴提供精确，高速的定位；

3.8.1.15样品传输管和进样阀有自动反吹功能；

3.8.1.16冷阱独立风道，冷阱捕集管可快速更换；

3.8.1.17采用模块化设计，气电分离；

3.8.1.18可对同一根样品管进行连续多次热解吸，检测样品在不同温度下所释放的物质；

▲3.8.1.19具有气体内标添加功能；（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

3.8.1.20具有样品保存功能，可对样品进行保存，便于下次分析；

3.8.1.21采用质量流量控制器控制气体流量；

3.8.1.22自带标样模拟采样的功能，方便获取工作曲线；

3.8.1.23具有分流功能，分流比可任意设定，标配一级分流，可选二级分流；

3.8.1.24一次脱附温度控制范围：室温—350℃  以增量1℃任设；

3.8.1.25进样阀系统温度控制范围：室温—300℃  以增量1℃任设；

3.8.1.26样品传送管线采用硅烷化的不锈钢材料，温度控制范围：室温—200℃  以增量1℃任设；

3.8.1.27二次脱附温度控制范围：室温—350℃  以增量1℃任设（升温速率≥2500℃/min）；

3.8.1.28冷阱温度控制范围：-40℃—30℃  以增量1℃任设；

3.8.1.29脱附时间：1～999.9 min；控制精度为0.1 min；

3.8.1.30温度控制精度：±1℃；

3.8.1.31温度控制梯度：±1℃；

3.8.1.32反吹清洗流量：0～500ml/min （连续可调）；

3.9气袋自动进样器

3.9.1样品位数≥28位；

3.9.2最大抽取时间；≥99秒，最大平衡时间：≥99秒；

3.9.3最小进样量：50μL（以定量环确定）；最大进样量：5mL（以定量环确定）；

3.9.4具有标气稀释功能，标样配置点≥8个；

3.9.5主机功能：与各品牌气相色谱可以实现反控功能，无需依赖循环时间的设定，可保证了样品进样均为有效进样，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗；

3.9.6样品位数：不少于16+12N位；

3.9.7进样方式：定量环进样；

3.9.8配套的采样装置：注射器或者采气袋；

3.9.9采样泵：最大采样速度，≥10L/每分钟；可达真空度≤-100kpa；

3.9.10进样精度：10次进样总烃柱及甲烷柱峰面积RSD<0.5%；

3.10配气仪

3.10.1一键启动自动完成整个稀释配气过程，自动控制标气置换、稀释吹扫等功能；一键启动自动完成稀释配气输出，根据稀释配气模式自动实现一直稀释、多次稀释重复进样、六点校准曲线进样稀释。

3.10.2具有三种稀释配气模式，可根据需求选择。

3.10.3标气经过的管线、部件等均采用惰性材料并惰性处理，无吸附、无残留。

3.10.4采用高精度电子流量传感器采集计算稀释气流量和标气流量。

3.10.5内置输出流量分流阀，用于无损耗调节输出流量。

3.10.6吹扫时间：≤30min

3.10.7稀释流量量程：0～400mL/min（根据校准量程会有微量偏差）

3.10.8相对湿度：≤85%（非凝结）

3.10.9稀释气压力：N2=290～350KPa H2=250～320KPa 精度：±0.5KPa

3.9.10标气压力：N2=290～350KPa H2=190～250KPa 精度：±0.5KPa

3.10.11稀释倍数：氧氩氮底气标气1～500 氢氦底气标气1～300

4、单套配置要求

4.1气相色谱主机1套

4.2 毛细进样口2个

4.3 FID检测器2个

4.4 气体进样阀箱1套

4.5 数据处理装置、数据传输装置1套

4.6空气发生器1套

4.7氢气发生器1套

4.8自动热脱附仪1套

4.8.1热解吸装置主机1台；

4.8.2热解吸捕集管 1根；

4.8.3不锈钢TVOC采样管 20根；

4.8.4模拟采样装置 1套；

4.8.5说明书、合格证1套。

4.9气袋自动进样器

4.9.1气袋进样器1套；

4.9.2合格证说明书各一册；

4.9.3数据处理装置1套。

4.10配气仪1套

          - （四）气相色谱仪（含气袋自动进样器、配气仪）

1、设备用途

用于固定污染源废气和环境空气中总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定

2、工作条件

2.1操作环境温度 15–35℃

2.2操作环境湿度 15–90%（无冷凝）

2.3储存温度极限–40℃到 70℃

3、技术参数要求

3.1进样口

3.1.1最多可安装两个进样口

3.1.2电子流量控制器压力显示精度为 0.01psi

3.2整体系统性能

3.2.1保留时间重现性<0.06%

3.2.2峰面积重现性<2%

3.3柱温箱

3.3.1操作温度：高于室温 8℃至 425℃温度设定精度 0.1℃

3.3.2最大升温速率 75℃/min

3.3.3最长运行时间 999.99 分钟

3.3.4程序升温梯度

3.3.5 5 个梯度（允许负梯度）

3.3.6温度波动<0.01℃/1℃

3.3.7柱温箱升温速率≤2%

3.3.8程序升温重现性≤1%

3.4火焰离子化检测器

3.4.1最高操作温度 425℃

3.4.2线性动态范围>107，采用 N2 载气和 0.29mm 内径喷雾

3.4.3最大数据采集速率可设置到 100Hz

3.4.4全程数字数据路径能够在一次运行中对整个 107 浓度范围内的峰进行定量分析

3.5气袋自动进样器

3.5.1样品位数≥28位；

3.5.2最大抽取时间；≥99秒，最大平衡时间：≥99秒；

3.5.3最小进样量：50μL（以定量环确定）；最大进样量：5mL（以定量环确定）；

3.5.4具有标气稀释功能，标样配置点≥8个；

3.5.5主机功能：与各品牌气相色谱可以实现反控功能，无需依赖循环时间的设定，可保证了样品进样均为有效进样，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗；

3.5.6样品位数：不少于16+12N位；

3.5.7进样方式：定量环进样；

3.5.8配套的采样装置：注射器或者采气袋；

3.5.9采样泵：最大采样速度，≥10L/每分钟；可达真空度≤-100kpa；

3.5.10进样精度：10次进样总烃柱及甲烷柱峰面积RSD<0.5%；

3.6配气仪

3.6.1一键启动自动完成整个稀释配气过程，自动控制标气置换、稀释吹扫等功能；一键启动自动完成稀释配气输出，根据稀释配气模式自动实现一直稀释、多次稀释重复进样、六点校准曲线进样稀释，大大的提升了仪器分析效率和智能。

3.6.2具有三种稀释配气模式，可根据需求选择。

3.6.3标气经过的管线、部件等均采用惰性材料并惰性处理，无吸附、无残留。

3.6.4采用高精度电子流量传感器采集计算稀释气流量和标气流量。

3.6.5内置输出流量分流阀，用于无损耗调节输出流量。

3.6.6吹扫时间：≤30min

3.6.7稀释流量量程：0～400mL/min（根据校准量程会有微量偏差）

3.6.8相对湿度：≤85%（非凝结）

3.6.9稀释气压力：N2=290～350KPa H2=250～320KPa 精度：±0.5KPa

3.6.10标气压力：N2=290～350KPa H2=190～250KPa 精度：±0.5KPa

3.6.11稀释倍数：氧氩氮底气标气1～500 氢氦底气标气1～300

4、单套配置要求

4.1非甲烷总烃检测气相色谱仪（双进样口双FID检测器）1台

4.2数据处理装置及数据传输装置各1台

4.3空气发生器1套

4.4氢气发生器1套

4.5气袋自动进样器1套

4.5.1气袋自动进样器主机1台；

4.5.2合格证说明书各一册；

4.5.3数据处理装置1套。

4.6配气仪1套

          - （五）气相色谱质谱联用仪（含氮吹仪、旋转蒸发仪）

1、设备用途

用于微量或痕量半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认

2.1工作条件

2.1.1电源：220V，50Hz

2.1.2温度：操作环境15˚C-35˚C

2.1.3湿度：操作状态25-50%

2.1.4仪器包括毛细管进样口、自动进样器、化学工作站控制及色谱数据处理系统.

3、技术参数

3.1气相色谱仪

3.1.1柱箱

3.1.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C

3.1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

3.1.1.3最大升温速率：≥120˚C/分钟

3.1.1.4可程序升温

3.1.1.5温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化

3.1.1.6控温精度：≤0.1˚C

3.1.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

3.1.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

3.1.2.1最高使用温度：400˚C

3.1.2.2电子参数设定压力，流速和分流比

3.1.2.3压力精度0.001Psi

3.1.2.4流量范围：0-200mL/分钟N2,

3.1.2.5分流比：7500:1，避免色谱柱过载

3.1.3自动进样器

3.1.3.1样品位数：≥50

3.1.3.2进样量范围：0.1－50ul

3.2质谱检测器

3.2.1具有网络通讯功能，可实现远程操作

3.2.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

3.2.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

3.2.4质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增

3.2.5分辨率：单位质量数分辨

3.2.6质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

▲3.2.7灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）全扫描灵敏度：拉出EI离子源：最低检测限为10 fg八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.2.8最大扫描速率：20,000 amu/秒（拉出式离子源）

3.2.9动态范围：全动态范围为106

3.2.10选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

3.2.11质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入

3.2.12 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

3.2.13 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

3.2.14 离子化能量：5-241.5eV

3.2.15 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调

3.2.16 分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 106˚C - 200˚C

3.2.17 检测器：长效高能量电子倍增器

▲3.2.18 真空系统：高性能分子涡轮泵255L/s及2.5m3/hr机械泵（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

3.2.19 灯丝发射电流：发射电流最大可至315μA

3.2.20 气质接口温度: 独立控温，100-350℃

3.2.21 具备早期维护预报功能（EMF）

3.2.22 可提供质量认证功能（OQ/PV）

3.3数据处理系统

3.3.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

3.3.2软件

3.3.2.1中/英文可选

3.3.2.2手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

3.3.2.3数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

3.3.2.4操作环境：WinXP/7。

3.3.2.5气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动

调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

保留时间重现性: <0.0008min;峰面积重现性: <0.5%RSD。

3.3.2.6全中文在线帮助软件（含毛细管质谱安装套件）

3.4氮吹浓缩仪

3.4.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

3.4.2批量处理能力：可至少36个80ml样品同时进行浓缩。

3.4.3浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

3.4.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm，可全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

3.4.5氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降

3.4.6气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。

3.4.7每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响

3.4.8氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。

3.4.9可独立控制的氮气通道数量：6通道，6通道均为独立开关阀。

3.4.10可视玻璃窗设计，可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视。

3.4.11可与全自动固相萃取仪共用样品架。

3.4.12具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作

3.4.13加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换.

3.4.13.1水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

3.4.13.2控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃

3.4.14样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换，直接切换60位80ml样品架和60位20ml样品架，浓缩位数不变。

3.4.15浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位。

3.4.16具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流。

3.4.17操作系统：触控屏内置在主机正面中间位置，无需占用其他台面空间。

3.4.18运行过程中，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改。

3.4.19可储存方法条目数≥110条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。

3.5旋转蒸发仪

3.5.1采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。

3.5.2数码显示器，多数据一屏显示，简单易懂便于观察与操作。

3.5.3 PID控制器，转速、温度设定，简便快捷。

3.5.4独特冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化标准口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。

3.5.5密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，耐高温、耐腐蚀、经久耐用

3.5.6水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。

3.5.7温度范围：PID温度自动控制数码管显示室温－99℃

3.5.8变频调速：10-200转／分

3.5.9升降范围：船形按键快速自动升降0~150mm

3.5.10冷凝器：双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡

3.5.11控温精度：水浴精度±1℃

4、配件和耗材

4.1 0.25&0.32mm内径毛细管用石墨垫10个

4.2低流失进样隔垫50个

4.3分流不分流玻璃衬管（去活处理）10个

4.4自动进样针6支

4.5不粘连衬管O形圈10个

4.6通用柱螺帽2个

4.7螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装100个

4.8泵油4L

4.9灯丝2根

4.10气相色谱柱2根

4.11 UPS电源1套

4.12数据处理装置及打印机各1台

4.13氮吹浓缩仪1套

4.13.1全自动平行浓缩仪主机 1台

4.13.2针座模组（6位） 6套

4.13.3 60位20ml样品架 1套

4.13.4 60位80ml样品架 1套

4.13.5氮吹针堵头（100个/包） 1包

4.13.6近干模组 1套

4.13.7内置控制软件 1套

4.14旋转蒸发仪1套

          - （六）全自动水中水质监测分析系统（含液相色谱仪（含固相萃取仪）、全自动烷基汞分析仪、总有机碳自动分析仪、全自动BOD5检测仪、全自动连续流动分析仪-四通道、全自动CODcr分析仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动红外测油仪、阴离子表面活性剂自动分析仪、全自动总氮总磷自动分析仪、全自动氨氮测定仪、程控封口机）

1、液相色谱仪（含全自动固相萃取仪）

1.1设备用途

用于固定污染源排气苯并（a）芘和水质邻苯二甲酸二甲酯等物质的测定

1.2工作条件

1.2.1 电源：220V，50Hz电源

1.2.2 环境温度：4-55˚C

1.2.3 环境湿度：<95%

1.3技术参数要求

1.3.1 四元梯度泵

1.3.1.1串联式双柱塞往复泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动,主动电磁阀控制浮动活塞设计

1.3.1.2 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

1.3.1.3 流量精度：≤0.07%RSD

#1.3.1.4 压力范围：0-600 bar（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

1.3.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

1.3.1.6 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

1.3.1.7 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

1.3.1.8 混合精度：±0.20%SD

1.3.1.9 滞后体积：600-900uL

1.3.2 在线真空脱气机

1.3.2.1 流速：10mL/min每个流路

1.3.2.2 通道：四个独立通道

1.3.2.3 pH 范围：1-14

1.3.2.4 内部材料：PTFE

1.3.3自动进样器：

▲1.3.3.1 样品量：≥132位（投标时需提供自动进样器样品架位数照片并加盖制造商公章证明）

1.3.3.2 进样量：0.1-100uL

1.3.3.3面积精度：<0.25%

1.3.3.4操作压力:最高600 bar (60 MPa 或8702 psi)计量泵

1.3.3.5样品交叉污染：<0.004%

1.3.3.6衍生功能：自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式

1.3.4 智能化温控柱箱

1.3.4.1 柱温范围：室温以下10-85˚C

1.3.4.2 温度稳定性：<± 0.1˚C

1.3.4.3 温度准确度：±0.5˚C

1.3.4.4 柱容量：30cm柱四根

1.3.5 紫外检测器

1.3.5.1光源：氘灯，双波长检测

1.3.5.2最大采样速率： 120Hz

1.3.5.3短期噪声：波长254/4 nm 处，±0.25 x 10-5 AU（在230 nm处）

1.3.5.4漂移：1 x 10-4 AU/小时（在230 nm 处）

1.3.5.5线性：在265 nm 处，> 2.5 AU (5 %)

1.3.5.6波长范围： 190-600nm

1.3.5.7波长准确度：± 1 nm, 氘线灯的自动校准，用氧化钬滤光片验证

1.3.7 荧光检测器

1.3.7.1性能

单波长运行：a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比)Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池

b) Raman (H2O) > 3000 (在dark value 处测量的噪声参比)Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池

1.3.7.2光源：氙闪灯

1.3.7.3脉冲频率：信号模式296 Hz，经济模式148 Hz

1.3.7.4激发单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200 – 1200 nm，零序，带宽20 nm；发射单色器全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围200 – 1200 nm，零序，带宽20 nm

1.3.7.5光谱采集激发或发射光谱，扫描速度每个数据点28 ms

1.3.7.6波长重现性：± 0.2 nm

1.3.7.7波长准确度：± 3 nm

1.3.7.8数据采集速率：74 Hz

1.3.8  数据处理系统

1.3.8.1 软件：Windows XP/ Windows 7操作环境，液相色谱软件， 工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

1.3.8.2 GLP功能

1.3.8.3 维护信息预报系统（EMF）

1.3.8.4 电子记录维护和错误及故障信息

1.3.8.5 OQ/PV（操作合格/性能验证）功能

1.3.9全自动固相萃取仪

1.3.9.1萃取指标

1.3.9.1.1全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。

1.3.9.1.2并行通道数量：6通道, 可同时自动处理6个样品，实现6通道的同时活化、上样、洗脱。

1.3.9.1.3连续处理样品能力：48位小体积样品连续处理。

1.3.9.1.4上样/收集：配备15mL上样与收集架，大体积上样架，用于大小体积样品上样及收集。样品瓶为15ml离心管，配备6ml小柱萃取柱架。

1.3.9.1.5固相萃取柱种类：可全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱。

1.3.9.1.6流速控制：正压上样、洗脱的模式，采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min。

1.3.9.1.7溶剂种类：8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶6个，2L溶剂瓶2个。

▲1.3.9.1.8样品兼容能力：大小体积样品架同时放置在仪器内，可以灵活处理大小体积样品，无需手动更换大小体积样品架。（投标时需提供制造商官方盖章100ml以上大体积上样架及15ml样品架同时放置在仪器内的照片证明）

1.3.9.1.9双针结构：采用单独的移液上样针与柱密封针，具有防腐处理，可解决交叉污染的问题。

1.3.9.1.10小体积样品上样：具有自动喷淋清洗样品管的功能，可实现瓶身内部全部清洗，无样品损失。

#1.3.9.1.11多功能柱密封针：可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作。（投标时需提供同一个通道，柱架连续放置1ml、3ml和6ml柱的照片证明）

#1.3.9.1.12固相萃取柱密封：SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，密封垫不接触样品，可防止交叉污染。（投标时需提供制造商官方盖章膜片式弹性密封的照片证明）

1.3.9.1.13溶剂增压功能：具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不会汽化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性。

1.3.9.1.14废液接口：四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。

1.3.9.1.15整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等。

1.3.9.1.16整机系统密闭设计，自带通风系统，无需放置于通风橱中，仪器内部采用PEEK耐酸设计，可防止有机溶剂、酸腐蚀仪器内部。

1.3.9.2控制软件

1.3.9.2.1本机软件控制，大于15寸超大触屏工作站，可触屏控制，无需外接电脑，自带USB接口，也可外接鼠标键盘控制。

1.3.9.2.2工作站软件适用于windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。

1.3.9.2.3系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，延长耗材的使用寿命。

1.3.9.2.4具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

1.3.9.2.5具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。

1.3.9.2.6系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。

2、全自动烷基汞分析仪

2.1总体要求

用于对环境类及生物样品中甲基汞的进行分析检测。

2.2工作条件

2.2.1工作电压：220V±10%，50/60Hz

2.2.2环境温度：10--40℃

2.2.3环境相对湿度：5％～85％，无凝结

2.3技术参数要求

2.3.1测定原理满足《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ977-2018）。

2.3.2自动进样系统

2.3.2.1全自动XYZ三维机械臂进样器，精确定位，运行稳定。

2.3.2.2进样针采用不锈钢材质，具有隔垫穿刺功能，无样品吸附问题，避免交叉污染。

2.3.2.3吹扫出气口≥2个，保证吹扫过程中溶液充分搅动，氮气充分与样品接触，提高吹扫效率。

#2.3.2.4 样品位数≥90位，可配置40mL和60mL吹扫瓶，适用于25及40mL进样量。（投标时需提供样品位数≥90位的实物照片证明）

2.3.3吹扫捕集装置

2.3.3.1采用直接瓶内吹扫进样，无液体转移，减少交叉污染风险。

2.3.3.2捕集阱通道≥2个，交替进样捕集，加快测样效率。同时具备氩气反吹功能，仅增加总汞吹扫模块，即可实现总汞的测定。

2.3.3.3专用捕集阱填料及加热冷却技术提供优秀的吸附/解析效率，软件可自动调节解析温度。

2.3.3.4等温气相色谱系统：色谱方法内置已优化，保证良好的分辩效果；采用填充柱系统，系统压力小，分离时间短。

2.3.3.5高温裂解系统：可加热至750℃以上，保证不同形态的汞快速分解还原为蒸汽汞。

2.3.3.6捕集装置与GC分离装置在一套系统里面，管路更短，死体积更小。

2.3.3.7仪器带有尾气吸收装置，汞蒸气不会排放在空气中，避免污染环境。

2.3.3.8 液体阻隔阀：防止吹扫过程中水蒸气进入捕集阱，保护捕集阱及色谱柱。

2.3.4检测器

2.3.4.1光源：低压汞灯，可实现连续工作≥4000小时的使用寿命，基线波动＜1%。基线漂移＜1%。

2.3.4.2检测器参数通过软件设置，操作方便。

2.3.5 烷基汞蒸馏仪

2.3.5.1整体包含蒸馏模块和冷凝模块两个部分

2.3.5.1.1蒸馏模块的加热及控温功能，加热范围：常温至150.0℃，加热精度：±1.0℃，过热自动断电等功能。

#2.3.5.1.2 冷凝模块采用半导体制冷，具有自动控温功能。无需外接冷却循环水或冰浴。全自动化操作，免去大量人工操作。制冷温度在-2℃~5℃范围内。（投标时需提供冷凝模块采用半导体制冷的实物照片证明）

2.3.5.1.3孔位的材料为金属等传热较好材质。

2.3.5.1.4 样品的加热及接收孔位不低于12个。

2.3.5.2 样品管、盖及管路材质均为特氟龙材质。

2.3.5.3 接收瓶采用玻璃材质的吹扫瓶，接收后无需转移直接上机测定，避免样品转移带来的损失。

2.3.6操作系统

2.3.6.1全中文操作系统，简便易懂，同一个样品可同时显示甲基汞和乙基汞，甲基汞和乙基汞通过颜色进行区分。

2.3.6.2操作系统具有最小二乘法和响应因子法两种数据处理方式，最小二乘法可绘制标准曲线。两种数据处理方式可自由切换，既满足国标需求，也满足美国EPA1630方法。

2.3.6.3甲基汞和乙基汞数据可同时导出，导出文件支持Excel、Pdf等格式。

2.3.6.4软件可接入实验室LIMS系统。

2.3.7甲基汞的线性范围：0~40ng/L；乙基汞的线性范围：0~40ng/L

2.3.8甲基汞的检出限：≤0.002ng/L；乙基汞的检出限：≤0.002ng/L

2.3.9线性相关系数：R2≥0.9990。

2.3.10仪器精密度：4.5pg≤3%

2.3.11回收率85-115%

3、总有机碳自动分析仪

3.1总体要求

可测定地表水、地下水、工业用水、生活污水、生产废水、海水和生活饮用水及其水源水中总碳（TC）、总有机碳（TOC）、总无机碳（TIC）等。

3.2技术参数要求

3.2.1整机采用模块化设计，仪器操作、维护维修便利；操作软件采用数据库辅助数据管理，可实现仪器控制、状态监控、数据处理和数据存取一站式操作。

3.2.2高性能检测器，保障检测灵敏度和稳定性。

3.2.3裂解炉采用PID控温技术，可保证炉温的精确稳定，炉温可通过软件设定；

3.2.4具有精密气流量控制功能，保证载气流量准确稳定。

3.2.5采用三级脱水技术，电子制冷脱水装置搭配可快速换膜的过滤器和进口膜式干燥器脱水技术，保证脱水效果。

3.2.6液路设计需搭配合理的流程控制系统，保证在样品切换时进入燃烧管的样品量最小化。

3.2.7采用稀释水实时监控，废液实时监控；

3.2.8有测试报告模板，多样品或单样品测试报告灵活选择，可满足不同的应用需求。

3.2.9标线管理可随时对原有标线数据重新组合后另存为新的标线。

3.2.10启用耗材管理功能，智能提醒更换耗材。

3.2.11检测器：NDIR（非色散红外检测）

3.2.12测定项目：TC、TIC、TOC、NPOC

3.2.13消解原理：高温催化燃烧氧化/非分散红外检测（NDIR）

3.2.14进样方式：全自动进样，配液体20位自动进样器；

3.2.15气体要求：氧气：≥99.995%

3.2.16测定范围：0～1000mg/l

3.2.17检出限：TC：50ug/L;IC:20ug/L；

3.2.18重现性：≤3%

3.2.19测定时间：TC约4分钟；IC约3分钟

3.2.20进样量： TC：100-500ul；IC：100-2000ul；

3.3性能指标

3.3.1分析类型：TC、IC、TOC（TC-IC）、NPOC

3.3.2应用对象：液体

3.3.3测定原理：高温催化燃烧氧化/非分散红外检测（NDIR）

3.3.4测定范围：0-1000 mg/L

3.3.5检测限：TC：50μg/L

3.3.6 IC：20μg/L

3.3.7测定时间：TC：约4分钟

3.3.8 IC：约3分钟

3.3.9最大允许误差：TOC：±5%

3.3.10 IC：±4%

3.3.11重复性：≤3%

3.3.12进样量：TC：100-500μL

3.3.13 IC：100-2000μL

3.3.14环境条件：温度：5-35℃

3.3.15湿度：≤80%RH，无凝结。

4、全自动BOD5检测仪

4.1总体要求

应用用于污水、废水、地表水、地下水等样品中BOD5的自动检测，符合水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009

4.2技术参数要求

4.2.1同时放置样品瓶容量大于60个，300 mL测试瓶.

4.2.2测试速度:≥40个样品/每小时（理想状况下）

4.2.3移动机械装置：带安全保护的XYZ三维移动

4.2.4包括溶解氧仪和膜氧电极，

4.2.4.1内置搅拌器，保证测量时样品均匀，

4.2.4.2搅拌时间可自定义。

4.2.4.3能自动清洗溶解氧电极，清洗时间可自定义，防止样品间交叉污染。

4.2.5计算机控制的自动BOD瓶盖的开盖/关盖电爪，不采用空压机控制开关的机械手，在开/关瓶盖动作夹住瓶盖同时固定样品瓶身，防止在打开/关上瓶盖时样品瓶震荡导致样品溶液溢出。

4.2.6计算机控制的自动移动导轨，机械臂、夹具、电抓、弹簧定位底座等。

4.2.7稀释泵机组：用于自动添加稀释水，流速≥360ml/min，有液位探测器，确定稀释液等添加完成。

4.2.8.1高精度针筒式稀释器，配合九通阀可自由切换添加物质，用于自动添加ATU硝化抑制剂和/或自动接种/或样品转移（自动进样），可自定义添加量。

4.2.8.2稀释器能完成稀释水的自动配置，爆气，不用手工配置及爆气。

4.2.8.3 在定过程中，水样中溶解氧过高、过低都有对应的前处理方案。曝空气或者氮气可选择，时间可根据水样不同溶解氧值进行区别化设定曝气时间。

4.2.9计算机软件控制系统：

4.2.9.1模块化的数据采集和仪器控制系统。

4.2.9.2实时结果显示，

4.2.9.3分析程序可根据需要设置预设启动、自动关机和按时间间隔分析。

4.2.9.4每个样品独立计时,连续几天采样可以放在一个程序中分批次自动测定。

4.2.9.5可设置延时启动，延时时间可自定义，等待一定时间后自动开始测试，以便样品达到20℃+/-2℃后进行测试。若样品测定时不在20±2℃范围内会测定下一个样品，待所有样品测定结束会从新测定之前不在温度范围的样品。

4.2.9.6内置在线恒温箱功能，测量初始的溶解氧值后自动在20℃恒温系统内培养并自动测量5日后溶解氧值，无需把样品取出转移至外部培养箱，五天培养结束后仪器再开机测量，全程自动化。内部温度每5分钟记录一次，便于溯源。

4.2.9.7当样品量大于可容纳数量时，可以将已测试DO1的样品，转移至其他培养箱培养，待到达培养时间后，再次转移入仪器进行测试DO2，再自动计算BOD5.

4.2.9.8样品数据实时显示，实时记录，包括测试时间，测试温度等，可以进行追溯分析。

4.2.9.9内置红外探头，可通过网络远程监控，视频自动存储5天便于回放查看。

4.2.10 带手机客户端，可远程接收，查看数据。

4.2.11稀释水与清洗水与样品培养区域隔离，分成上下两层，全部20℃恒温设计。设计有20L容量的稀释液桶与20L容量的清洗液桶，保证测量的准确以及一致性。

#4.2.12样品瓶盖具有防止水封消失装置，在5天的培养过程中不需要增加水封。（提供制造商官方盖章样品瓶盖具有防止水封消失装置的清晰实物图证明）

4.2.13溶解氧膜电极规格

4.2.13.1范围: 0.00-6000.0 mg O2/liter

4.2.13.2检出限：0.5 mg O2/liter

4.2.13.3相对精度: ±0.2mg/L（≤20 mg/L），±1%（＞20 mg/L）

5、全自动连续流动分析仪-四通道

5.1总体要求

5.1.1所采购连续流动分析仪采用气泡片段流式技术（SFA），样品和标准与化学试剂完全化学反应后达到稳态终点才测定浓度，气泡通过独立的空气泵管与蠕动泵管在同一蠕动泵压盖下同步精确注入，用于水中挥发酚、氰化物、氨氮，硫化物项目的全自动分析，四个项目可同时检测，同时出结果；

5.1.2仪器采用一体化双通道主机设计，即每台双通道主机上面含有2个独立的分析模块通道，每个分析模块通道不采用独立的主机外壳以保证较小的体积，主机上面液体流路方向要求水平自左向右或者水平自右向左，化学分析模块面板不得与水平面呈倾斜角度，以防止因重力因素影响系统稳定性；

5.1.3仪器比色计采用最新一代的数据处理技术与电脑直接相连以提高数据处理效率，不使用外置的系统控制器主机作为数据中转站再连接到电脑，以防系统控制器出现故障而使整个仪器瘫痪无法使用。

5.2工作环境

5.2.1电压：AC220V±l0%，50Hz；

5.2.2温度：0℃～40℃；

5.2.3湿度：≤90％；

5.3技术参数要求

5.3.1多功能自动进样器：

5.3.1.1 圆形设计，配备100位样品架，11ml样品杯，可以在单个样品杯中多次吸取；

5.3.1.2 进样器具有多种进样针模式，双针、三针、四针都可以设定。

5.3.1.3 内置清洗泵，转速可调节，保证清洗水量。

5.3.1.4采用USB接口，软件可控制进样时间和清洗时间。；

5.3.2高精度蠕动泵2台：

▲5.3.2.1单台主机蠕动泵管位≥24通道，且单台主机蠕动泵所有泵管压在同一个不锈钢金属泵盖下；总管位数≥48位。（提供制造商官方盖章单个泵盖下管位≥24位的清晰实物图证明）

▲5.3.2.2 每台主机配备1个空气注入电磁阀，每一个电磁阀可以安装至少6路空气注入，注入空气的频率与蠕动泵转动频率相同。（提供制造商官方盖章单个电磁阀≥6路的清晰实物图证明）

#5.3.2.3 光电感应技术：通过和主机泵同步的凹凸齿轮的遮光/通光来控制空气阀的开启/关闭，精准的控制空气注入的时间间隔，确保和主机泵转动完全同步。（提供制造商官方盖章设备具有光电感应装置的清晰实物图证明）

5.3.2.4蠕动泵转动速度由计算机软件控制，无极变速；

5.3.2.5蠕动泵速度范围：0-200转/小时；

5.3.3化学分析模块：

5.3.3.1混合圈是由化学惰性的玻璃制成，防腐蚀，同时能清楚地观察内部的反应情况和气泡模式是否规则，便于维护、检查；

5.3.3.2混合圈是由非常小公差的玻璃制成，以保证高度的重复性，精准的流动输送。内径2毫米，避免了较脏样品的堵塞；

5.3.3.3在线蒸馏器，在线消解器，在线透析，在线萃取，在线恒温等样品前处理装置全部装载在化学分析模块上；

5.3.3.4具有渗漏导出管，出现漏液时可自行排出，不会影响到设备；

5.3.4高精度双光束检测器：

5.3.4.1无需手动调整基线，灵敏度，增益和光通量，完全计算机软件控制；

5.3.4.2采用50mm比色池；

5.3.4.3采用LED光源，滤光片固化；每个项目同时具备两个相同能量相同波长的LED光源。共计4套LED光源。

5.3.4.4 采用双光束原理，一束测定样品吸收，另一束相同能量相同波长的光束进入参比池，测定背景参比。

5.3.4.5 带暗置恒温比色装置。两个模块的比色计在同一个暗盒内，暗盒内具有10圈恒温玻璃圈。

5.3.5测试项目技术要求

5.3.5.1挥发酚

5.3.5.1.1分析方法：4-氨基安替比林分光光度法；

5.3.5.1.2测量范围：0-200ug/L；检测限：≤0.5ug/L；

5.3.5.1.3无需使用氮吹或者气体钢瓶；

5.3.5.2（总）氰化物

5.3.5.2.1分析方法：异烟酸-巴比妥酸分光光度法；

5.3.5.2.2测量范围：0-600ug/L；检测限：≤0.5ug/L

5.3.5.2.3 无需使用真空泵。

5.3.5.3硫化物

5.3.5.3.1分析方法：亚甲基蓝分光光度法；

5.3.5.3.2测量范围：0-5.0mg/L，检测限：≤0.006mg/L；

5.3.5.3.3在线加热，透析过滤。

5.3.5.4氨氮分析模块

5.3.5.4.1分析方法：水杨酸钠分光光度法；

5.3.5.4.2测量范围：0-10mg/L；

5.3.5.4.3检出极限：≤0.010mg/L；

5.3.6系统控制、应用软件和相关资料

5.3.6.1 要求WINDOWS 10系统下操作；

5.3.6.2 全中文操作界面；

5.3.6.3 自动存储校准曲线并可重复调用；

5.3.6.4 自动计算最低检出限；

5.3.6.5视图会随着样品浓度变化而变化，所有峰都在视图里面；

5.3.6.6每一个通道都能选择峰高或者峰面积进行计算。

5.3.7数据处理装置和打印机:

5.3.7.1工作站≥500G硬盘，因特尔i5处理器，≥2G内存，WINDOWS 10系统，≥19寸液晶显示屏；

5.3.7.2打印机，打印幅面:A4；打印速度：＞18页/分钟；分辨率600х600х2dpi；内存：≥2MB ；接口类型：Hi-SpeedUSB 2.0 ；随机硒鼓寿命：＞1500页；

6、全自动CODcr分析仪

6.1总体要求

6.1.1 仪器满足标准《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）。

6.1.2采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，要求样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片，方便溯源。

6.1.3 采用高精度注射泵进行加液，确保加液准确度，仪器要求采用多通道陶瓷旋转阀和注射泵，两者可直接相接，中间无需管线连接。多通道陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见，方便观察且方便维护和更换。

#6.1.4 安全作业要求：（1）机械臂有撞针报警功能，仪器运行过程中若发生机械碰撞，仪器可自动停止并报警。（2）注射泵有报警功能，管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂会自动报警。做样前会提示试剂用量。（3）仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。（4）有专用清洗杯，清洗冷凝管时，仪器可自动识别是否放置了清洗杯，如果没有放置清洗杯点“清洗冷凝管”键，软件会阻止操作并自动报警提示。（投标时需提供制造商官方盖章的软件报警截图证明材料）

6.1.5 滴定过程中要求仪器可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间均小于5分钟。

6.1.6为了减少机械故障，要求样品的消解、滴定都在原位完成，水样无需转移。且消解完成后，热源可自动与样品杯脱离，提高降温效率。冷凝管和样品杯通过磨砂口直接对接（样品杯和冷凝管均有磨砂口），不接受冷凝管和样品杯之间带有密封圈的密封方式，防止密封圈老化造成数据不稳定。

▲6.1.7 仪器主机和副机的样品位数各不小于20位，主机和副机均有独立外壳，不能合并在一个外壳中，主机和副机均可同时消解，可独立做样，能实现循环做样。20个样品分析速度≤5小时，40个样品分析速度≤6.5小时。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器实物照片证明材料）

6.1.8 仪器主机上能实时显示加热盘的温度，降温后显示滴定的温度（滴定温度可以设置），温度误差≤±0.5℃。

6.1.9 硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，且进液管和出液管不得使用同一根管子，防止两种试剂产生交叉污染。

6.1.10 具有样品自动稀释功能，能够将水样自动稀释后再做样；做空白试验时，可放入空杯，10ml纯水由仪器自动加入。

6.1.11具有双机械臂加液系统,可以实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液和纯净水在冷凝管瓶口上端添加，完全符合国标中规定试剂添加方式。

6.1.12（1）高浓度样品：标定10次重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积 25mL±1mL 时）； 空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL；100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤2%，测定结果均符合标准物质证书要求。

低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积 25mL ± 1mL 时 ）；空白10次，重复性 RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性 RSD≤2%，测定结果均符合标准物质证书要求；

6.2技术参数要求

6.2.1样品位数：≥40位

6.2.2消解位数：≥40位

6.2.3消解方式：加热回流

6.2.4检测范围：16-700mg/L

6.2.5检出限：≤4mg/L

6.2.6测定稳定性：RSD≤2%

6.2.7滴定稳定性：20ul RSD<0.5%

6.2.8单次滴定量：10-1000ul(任选)

7、全自动高锰酸盐指数分析仪

7.1总体要求

7.1.1全自动高锰酸盐指数分析仪完全符合GB11892-89、GB/T 5750.7-2023标准方法的规定。

7.1.2仪器适用于饮用水、水源水和地面水的高锰酸盐指数的检测，支持酸性和碱性分析，测定范围为0.05~5.0 mg/L。

7.1.3户只需设定好样品数量，点击运行，无人值守，自动完成所有样品测定和数据保存。

7.1.4整机采用不少于4套机械臂设计（包含不少于1套三维机械臂和不少于3套旋转机械臂），可实现不同位置样品的准确抓取、加液、稀释、定量。

7.1.5仪器具备12个水浴消解位，每个消解位采用自动开合盖设计，无样品时自动关闭盖子，有效防止水蒸气蒸发。

7.1.6具备自动给排水功能，消解过程无需人为干预，仪器运行过程，自动给排水装置持续工作，维持水浴液位。

7.1.7水浴缺液报警及保护，具有水浴防干烧功能，水浴内置液位传感器，低于指定液位，仪器不执行加热操作。

7.1.8采用PID精准控温技术，温度精度均可达到±0.1℃，可靠性较强。设备上能够实时显示恒温位和水浴位的温度。

7.1.9采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片（照片要求是彩色的，能看清样品的颜色），方便溯源。

7.1.10定量和稀释功能：样品杯中的样品可过量倒入，仪器可将样品体积准确定量至0-100ml之间的任意设定数值，方便实验人员操作。仪器具备自动稀释功能，可以对较高浓度的样品进行稀释，稀释比例通过软件设定。

7.1.11安全作业要求：（1）机械臂有撞针报警功能，仪器运行过程中若发生机械碰撞，仪器可自动停止并报警。（2）注射泵有报警功能，管路堵塞仪器能自动停止并报警，未抽取到试剂仪器会自动停止并报警。

7.2技术参数要求

7.2.1 样品位：≥54位

7.2.2 消解位：12位

7.2.3 恒温位：2位

7.2.4 滴定位：2位

7.2.5定量位：1位

7.2.6 稀释位：1位

7.2.7 消解方式：沸水浴

7.2.8滴定方式：80℃恒温滴定

7.2.9 检测范围：0-5mg/L（100mL水样）

7.2.10检出限：0.05mg/L

7.2.11平行性：20个纯净水样的高锰酸钾滴定量的最大值和最小值差值≤60微升；

7.2.12测量稳定性：RSD≤1%，（4.0mg/L葡萄糖标准溶液n=5）

7.2.13 滴定稳定性：20µl RSD＜0.5%（连续6次滴定20µl，称重）

7.2.14分析速度：≤3分钟/个

7.2.15单次滴定量：10-1000µl（可任意设定）

7.2.16水浴温度控制：±0.1℃

7.2.17试剂添加方式：高精度注射泵加液

7.2.18测量准确度：≤2%

7.2.19水浴锅补水：自动补水

7.2.20消解时间：30min（可设定）

7.2.21 消解计时：每个样品单独计时，从放入水浴锅开始计时，消解满30min后自动取出

7.2.22 测样方法：酸性法、碱性法任选

7.2.23 水浴注水方式：水泵自动注水

7.2.24 外部电源：220V±10%，50Hz

8、全自动红外测油仪

8.1总体要求

8.1.1 仪器符合“HJ637-2018”标准，可连续测量油类、石油类和动植物油，配备双硅酸镁吸附柱系统，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量，一根硅酸镁吸附柱使用完后自动切换到另一根硅酸镁吸附柱。

8.1.2 采用高精度注射泵，可实现根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。

8.1.3 软件有谱图扫描功能，每一个水样都有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便查看；报告以Excel和PTF的形式呈现，用户可选。

8.1.4 配备700ml带有刻度的磨砂萃取瓶，萃取瓶可直接用于现场采样，可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）

8.1.5 单台进样器的样品位数不少于14位（一台主机只能配置1台进样器），自动进样器放置水样的底盘采用椭圆形链条式转盘（不接受圆形的转盘），链条式转盘可以无限循环转动，实现无限循环做样。

8.1.6 软件可以在中途添加样品或者删减样品，无需中途停机。

#8.1.7 进样器具有三套独立上下运行的机械臂；四氯乙烯的添加、水样的萃取、废液的排放和萃取液的收集各由一套独立的机械臂控制完成；三套机械臂可同时上下运行，也可独立运行，实现4个样品同时作业，提高工作效率。每个机械臂均采用闭环设计，具有撞针报警，自动停止功能。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器三套二维机械臂停在不同位置的高清照片证明）

8.1.8 仪器主机上自带工控机（触摸屏电脑），一套软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式

8.1.9 样品盘可以定制，可同时接融4种或4种以上不同规格的采样瓶。

8.1.10 仪器测试得出的三个吸光度，通过HJ637-2018上的浓度公式计算出来的结果和仪器显示的结果必须一致。

#8.1.11 水样读取有自动和手动两种方法可供用户选择。仪器采用钛针液面探测技术自动测量水样体积，不接受钛针液面探测技术以外的其它方式测量水样体积。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器实物图片证明）

8.1.12 注射泵重复7次注射25ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD<0.5%；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂。

8.1.13 多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上。

8.1.14 为方便放置和取出采样瓶，也为了防止萃取过程中酸性物质挥发导致机械臂腐蚀，机械臂不能安装在进样器转盘中间，且电源线不能裸露在外。

8.1.15 多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次

8.2技术参数要求

8.2.1 试剂兼容：四氯乙烯

8.2.2 测量项目：连续测量油类、石油类、动植物油类

8.2.3 水样种类：污水、废水

8.2.4 测量时间：10-15分钟（测量一个石油类）

8.2.5 分离方式：膜分离

8.2.6 萃取：搅拌萃取

8.2.7 样本位数：≥14位

8.2.8 测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释

8.2.9 分辨率：0.001mg/L

8.2.10 检出限：≤0.05mg/L

8.2.11 重现性：RSD<2%

8.2.12 准确度：≤±5%

8.2.13 波数范围：2400-3400cm-1

9、阴离子表面活性剂自动分析仪

9.1总体要求

9.1.1 符合水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494-87）.

9.1.2 仪器必须采用转盘结构，转盘可自动前后移动，可实时更新测量完成的样品，实现多批次循环做样。

9.1.3 采用高精度注射泵进行加液，确保加液准确度，仪器采用不少于9通道陶瓷旋转阀和注射泵，两者可直接相接，中间不能有管线连接。陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见，方便观察且方便维护和更换。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及陶瓷旋转阀不能安装在测量主机上。

9.1.4 三次萃取设计：仪器自动进行氯仿的三次萃取和转移，三次萃取独立完成，保证每次准确添加氯仿，并可准确分离。

9.1.5 仪器可自定义：氯仿加入的体积及萃取次数、洗涤液洗涤次数等，自定义测量过程自动完成，无需进行人工干预。

9.1.6 采用有机相水相两相分离膜，除去萃取液中的水分。

9.1.7 氯仿添加及收集有独立的流路系统，避免了亚甲蓝、洗涤剂进入氯仿的添加及收集系统，影响对阴离子含量的测量。

9.1.8 自动收集废液、废气：过程全封闭，有毒试剂自动收集，。

9.1.9 仪器能自动进行标准曲线样品的配置（包括自动加纯水和标液）、萃取、测量、清洗等，可根据不同浓度标准点对应的吸光度，自动绘制标准曲线，线性≥0.9995。

9.1.10安全作业要求

9.1.10.1注射泵有报警功能，管路堵塞可以自动报警，未抽取到试剂会自动报警。9.1.10.2仪器具有试剂监控系统，可实时监测试剂瓶中试剂是否足够，试剂不足可提示用户及时添加试剂。

9.1.10.3机械臂有撞针报警功能，仪器运行过程中若发生机械碰撞，仪器可自动停止并报警。

▲9.1.11 多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次。（投标时需提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告证明）

9.1.12 样品瓶即为萃取瓶，氯仿可直接添加到水样瓶中进行萃取，水样不能有转移。

9.2技术参数要求

9.2.1 测量项目：阴离子表面活性剂LAS

9.2.2 测量方法：亚甲蓝分光光度法（GB7494-87）

9.2.3 水样种类：饮用水、地表水、生活污水及工业废水

9.2.4 分析软件：具有校正、分析、计算等多种功能

9.2.5 测量时间：25-30min

9.2.6 样品位数：≥22位

9.2.7 测量范围：0-2mg/L

9.2.8 萃取：搅拌萃取

9.2.9 校正方式：标准曲线校正

9.2.10 测量波长：652nm

9.2.11 检出限：≤0.02mg/L

9.2.12 重现性：≤2.0%

9.2.13 准确度：≤±5.0%

9.2.14 外部电源：220V±10%，50Hz

10、全自动总氮总磷自动分析仪

10.1总体要求

10.1.1仪器完全符合国家标准方法：《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB11893-89）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）。

10.1.2仪器全自动完成样品瓶开盖，试剂添加，混匀，拧盖，消解，比色，数据导出，全程无需人工介入。实验流程全部自动化，无需人工转移，远离试剂毒害，废液自动收集。

10.1.3 浸润式洗针：内外壁都可清洗，每次洗针次数、清洗的量都可任意设置

10.1.4 仪器检测部分为紫外可见分光光度计，检测装置波长准确度±0.5nm，波长范围190nm至1100nm，内置含有1cm，2cm，3cm，4cm，5cm比色模块。5种比色皿根据项目分析自动切换，无需人工干预。

10.1.5 仪器可自动做总磷和总氮的标准曲线，自动做标准曲线时只需放进拧好盖子的空样品瓶即可，仪器可自动往样品瓶中添加的纯水和标液，仪器可自动完成所有步骤，生成标准曲线，自动配置的总磷和总氮的标准曲线线性均可至少达到0.9999。同一批样品可同时测量总磷和总氮两个项目，样品位置可随意摆放，中途可以随时补充样品，实现无限循环做样。

10.1.6 安全作业要求：（1）仪器部件全部采用闭环控制系统，仪器运行过程中若发生机械臂撞击，仪器可自动停止运行并报警。（2）仪器具有液体压力监控功能，当系统内流体压力过大时，系统自动报警；（3）抓手具备误抓报警功能，没有抓取到比色管或者比色管意外脱落可自动检测出来并报警。（4）当操作过程中，某些样品瓶忘了拧上盖子，仪器在做样时可自动判别出未拧上盖子的样品瓶并报警，人工拧上盖子后，仪器可选择继续做样。

10.1.7 注射泵精度要求：重复7次注射10ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射0.1ml重量法称重RSD<0.5%；

▲10.1.8 仪器平台：包含样品区，试剂区，清洗区，开盖拧盖区，消解区，比色区，上述所有区域均在机械臂运行范围内。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器实物照片证明材料并标注好上述各个功能区名称）

10.1.9 采用高精度注射泵进行加液，确保加液准确度，仪器采用旋转阀和注射泵直接相接，中间无管线连接。旋转阀和注射泵安装位置在无需拆螺丝钉的情况下清晰可见。

#10.1.10 仪器采用XYZ机械臂抓手模式，样品瓶转移由机械臂抓手自动完成。配有自动开盖拧盖装置，可自动打开样品瓶盖子，加入试剂后自动拧盖。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器实物照片证明材料并标注好上述各个功能区名称）

10.1.11压力灭菌锅可自动开盖闭盖，自动升温，消解，放气，冷却，具备高压锅压力监测和温度监测，软件界面可以实时显示温度和压力，压力灭菌锅具备防干烧功能，当内部水位过低时，自动停止加热。

10.1.12比色皿的比色方式完全符合手工的比色方式，比色皿中不得有任何管路，防止管路遮挡光路影响比色结果。

10.1.13浸润式洗针：内外壁都可清洗，每次洗针次数、清洗的量都可任意设置

10.1.14 深孔聚四氟乙烯清洗站：仪器钢针插入深孔清洗，保证内外壁清洗干净。

10.1.15 样品针材质：纳米涂层钢针，耐酸碱；

10.1.16试剂采用前吸式加液（试剂瓶中不能插入试剂管路），钢针插入试剂瓶吸液后，自动拔出，移动到样品瓶上方加入试剂，试剂不进入注射器，有效减小交叉污染，提高实验效率。

10.2技术参数要求

10.2.1 测量范围：总氮：0.2-7mg/L；总磷：0.04-0.6mg/L

10.2.2 检出限：总氮：0.05mg/L；总磷：0.01mg/L

10.2.3校准方法：自动标准曲线校准

10.2.4 测量流程：全自动测量，自动消解，自动添加试剂，自动测量，自动清洗，自动排放

10.2.5 消解方式：压力灭菌锅自动消解

10.2.6 准确度：≤5%

10.2.7 重现性：RSD≤5%

10.2.8 标准曲线线性：≥0.999

10.2.9 样品位数：≥64位

10.2.10 分析速度：32个样品≤3.5小时，60个样品≤5.5小时

11、全自动氨氮测定仪

11.1技术参数要求

11.1.1系统要求：主要用于分光光度法的项目分析和测定，可满足全流程自动化分析（包括标准曲线配制、试剂添加、定容、混匀、静置、比色、出报告、自动清洗等）。

11.1.2仪器采用独立电脑控制方式，windows操作系统；

11.1.3系统具备开机自检，自动诊断、自动报警功能，运行状态指示灯清晰可见，具备蜂鸣报警、仪器状态报警等功能；

11.1.4高精度高速三维XYZ三位机械臂模式设计，全台面行程最远距离移动（对角线移动）小于2秒；

11.1.5仪器整个平台可以任意设置，100ml容量瓶位最多可以容纳不低于40个；100ml离心管位最多可以容纳不低于72个；50ml离心管位最多可以容纳不低于96个；50ml市售比色管位最多可以容纳不低于180个；25ml比色管位最多可以容纳不低于264个；15ml比色管位最多可以容纳不低于360个。

11.1.6样品针材质：纳米涂层钢针，耐酸碱；

11.1.7机械臂有撞击报警功能，当发生撞击或者运行位置偏离时，仪器自动报警，并停止运行；

11.1.8采用高精度注射泵进行加液，注射泵和多通道陶瓷旋转阀可直接相接，中间不能有管线连接。注射泵和多通道陶瓷旋转阀安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见，方便观察且方便维护和更换。

11.1.9注射泵有报警功能，管路堵塞能自动停止并报警，未抽取到试剂或者试剂不足会自动停止并报警。注射泵具备UL国际认证和ROHS声明。

11.1.10加样RSD: 100ul<1%  10ml<0.1%；

11.1.11加样准确度0.5ml：<1%；

11.1.12浸润式洗针：内外壁都可清洗，每次洗针次数、清洗的量都可任意设置

11.1.13高低位聚四氟乙烯清洗站：仪器自动识别潜孔和深孔清洗位，保证内外壁清洗干净。

11.1.14比色模块内置含有1cm，2cm，3cm，4cm，5cm。5种比色皿根据项目分析自动切换，无需人工干预。波长190nm-1100nm范围内根据分析项目自动切换，无需人工干预。

11.1.15 试剂采用前吸式加液（试剂瓶中不能插入试剂管路），钢针插入试剂瓶吸液后，自动拔出，移动到样品瓶上方加入试剂，试剂不进入注射器，有效减小交叉污染，提高实验效率。

11.1.16比色皿的比色方式完全符合手工的比色方式，比色皿中不得有任何管路，防止管路遮挡光路影响比色结果。

12、程控封口机

12.1技术参数要求

12.1.1可用于水中总大肠菌群和耐热大肠菌群、大肠埃希菌，绿脓假单胞菌群、肠球菌、菌落总数和军团菌多种项目的快速检测；

12.1.2便于野外携带，适用于应急检测；

12.1.3可靠性高：完全符合GB5750-2023国标方法及《水质总大肠菌群、类大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》HJ1001-2018与MMO-MUG酶底物培养基配合使用。

12.1.4带有计数功能的程控系统，有维护清洗窗口；

12.1.5预热时间小于15分钟，12秒内完成定量盘封口；

12.1.6外罩温度：＜40℃；

12.1.7工作噪音：＜50dba

13、单套配置要求

13.1液相色谱仪（含固相萃取仪）1套

13.1.1液相色谱仪主机1台

13.1.2主动密封垫清洗升级工具包1套

13.1.3液相色谱柱C18柱2根

13.1.4液相进样瓶100个（带盖子）

13.1.5过滤白头5个

13.1.6 1000mL溶剂瓶4个

13.1.7数据处理装置及打印机各1套

13.1.8全自动固相萃取仪1套

13.1.8.1全自动固相萃取系统主机1台

13.1.8.2移液针12根

13.1.8.3高精度注射泵6个

13.1.8.4本机监控摄像头2个

13.1.8.5 6mL萃取柱载架1个

13.1.8.6 150mg/ 6ml  WAX密封固相萃取柱（30个/包）1包

13.1.8.7 6ml萃取柱密封盖（100个/包）1包

13.1.8.8 15mL样品管架1个

13.1.8.9 15mL收集管架1个

13.1.8.10 15mL离心管（50个/包）4包

13.1.8.11 24位大体积上样组件1套

13.1.8.12 1L溶剂瓶及瓶口适配器6个

13.1.8.13 2L溶剂瓶及瓶口适配器2个

13.1.8.14 2L溶剂瓶放置架1个

13.1.8.15附件包（包括排风管、液路接头等）1套

13.1.8.16全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）1套

13.2全自动烷基汞分析仪1套

13.2.1全自动烷基汞分析仪主机1台

13.2.2 96位自动进样器1台

13.2.3吹扫捕集装置1套

13.2.4恒温气相色谱及热裂解系统1套

13.2.5原子荧光检测器1套

13.2.6汞尾气吸附管1个

13.2.7 60mL样品架 24孔位（3×8）4个

13.2.8数据处理软件1套

13.2.9仪器使用手册及软件说明书1套

13.2.10 60mL 吹扫样品瓶100个

13.2.11 吹扫瓶垫100个

13.2.12 吹扫瓶盖100个

13.2.13衍生试剂液1组

13.2.14甲基汞标液1份

13.2.15乙基汞标液1份

13.2.16衍生化试剂使用液1瓶

13.2.17样品管、盖及管路12套

13.2.18烷基汞蒸馏冷凝仪1台

13.2.19数据处理装置1台。

13.3总有机碳自动分析仪1套

13.3.1总有机碳自动分析仪主机1套；

13.3.2自动进样器1套；

13.3.3附件1套；

13.3.4数据处理装置、打印机1套

13.4全自动BOD5检测仪1套

13.4.1全自动BOD5检测仪主机1台

13.4.2 带水封盖的溶解氧瓶  60个

13.4.3 溶解氧测定电极 1支

13.4.4 20L稀释水桶 2个

13.4.5 清洗泵蠕动泵管 1米

13.5全自动连续流动分析仪-四通道1套

13.5.1全自动连续流动分析仪-四通道主机1台

13.5.2多功能自动进样器1台

13.5.3化学反应主机2台

13.5.4蠕动泵≥24位/台 2台

13.5.5空气注入电磁阀2组

13.5.6挥发酚分析模块1套

13.5.7氰化物分析模块1套

13.5.8在线蒸馏器2台

13.5.9氨氮分析模块1套

13.5.10硫化物分析模块1套

13.5.11高精度双光束数字式检测器4台

13.5.12 配置LED光源8个

13.5.13系统操控软件1套

13.5.14随机备品备件1套

13.5.15数据处理装置1台

13.5.16品牌激光打印机1台

13.5.17冷却水循环装置1套

13.6全自动CODcr分析仪1套

13.6.1全自动CODcr分析仪1台

13.6.2 全自动CODcr分析仪副机1台

13.6.3 数据处理装置1台

13.6.4 随机配件1套

13.6.5 系统软件1套

13.7、全自动高锰酸盐指数分析仪1套

13.7.1全自动高锰酸盐指数分析仪主机1台。

13.7.2 数据处理装置1台。

13.7.3 样品瓶不少于54个

13.7.4 磁力搅拌子不少于54个

13.8全自动红外测油仪1套

13.8.1全自动红外测油仪主机1台

13.8.2 全自动定量萃取进样器1台。

13.8.3 系统操作软件1套

13.8.4 700ml专用萃取瓶配备14个。

13.9阴离子表面活性剂自动分析仪1套

13.9.1阴离子表面活性剂自动分析仪主机1台。

13.9.2 全自动进样器1台。

13.9.3 系统操作软1套

13.9.4 100ml专用萃取瓶配备22个

13.10全自动总氮总磷自动分析仪1套

13.10.1 全自动总氮总磷自动分析仪主机1台

13.10.2 全自动消解进样器1台

13.10.3 系统操作软件1套

13.10.4 专用样品瓶配备64个(含瓶盖)

13.10.5 1cm比色皿1个

13.10.6 3cm比色皿1个

13.10.7 纳米涂层钢针1根

13.10.8 数据处理装置1台

13.11全自动氨氮测定仪1套

13.11.1全自动氨氮测定仪主机1台

13.11.2系统软件1套

13.11.3 10ml注射器1支。

13.11.4纳米涂层钢针 1根

13.11.5数据处理器1套

13.12程控封口机1套

13.12.1程控封口机主机1台

13.12.2酶底物一次性培养基试剂100个；

13.12.3 97孔定量盘100个；

13.12.4无菌取样瓶：含硫代硫酸钠，100个；

13.12.5 97孔标准阳性比色盘1个；

          - （七）大气有组织排放监测系统（含双路烟气采样器、自动烟尘（气）测试仪、流量综合校准仪、气袋采样器）

1、含双路烟气采样器

1.1总体要求

1.1.1内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源

1.1.2可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。

1.1.3通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储

1.1.4采用高精度数字压力传感器，实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化

1.1.5流量稳定性好，负载能力强，能保证长时间的可靠运行

1.1.6自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积

1.1.7采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样

1.1.8干燥筒与主机一体，用不同颜色气路管连接

1.1.9通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能

1.1.10整机体积小，重量轻，携带方便

1.2技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0.2～1.5) L/min | 0.01 L/min | 不超过±2.5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1 min | 不超过±0.1% |
| 采样次数 | (1～99)次 | — | — |
| 流量计前温度 | (－55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | (－25～0)kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | — | — | 不超过2% |
| 流量稳定性 | — | — | 不超过5% |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流 速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 仪器噪音 | ≤65dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置充电锂电池，可连续不低于工作6小时 |  |  |
| 功 耗 | ＜50W |  |  |

2、自动烟尘（气）测试仪

2.1总体要求

2.1.1可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m 3的颗粒物测定

2.1.2微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量，流量稳定，响应时间快

2.1.3仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪

2.1.4具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性

2.1.5实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能

2.1.6具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能

2.1.7工况测量模块前置，减少管路及线路连接，简化现场仪器连接

2.1.8工况测量支持有线和无线双通信模式，更好的满足复杂的现场需求

2.1.9透明式气体过滤及储水装置，能直观看到过滤器及存水状态，方便处理

2.1.10烟尘采样和烟气分析气路都具有独立排水功能，可自动排出冷凝水，降低对传感器和采样泵的损伤

2.1.11带有中文输入法，方便用户输入采样地点等信息

2.1.12具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能

2.1.13具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键，并且具有功能状态指示灯，能快速进入功能操作并清晰查看功能运行状态

2.1.14具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

2.1.15提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持仪器软件升级

2.1.16烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法，保证了测量精度

2.1.17烟气分析模块具有加热保温功能，并且增加温度补偿修正

2.1.18支持外部交、直流两种供电方式

2.1.19通过直流输出线可以直接给低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含湿量检测器供电

2.1.20仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

2.1.23具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障

2.1.22具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性

2.2技术参数要求

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  |  | 参数范围 |  | 分辨率 |  | 准确度 |
| 采样流量 |  |  | (0～120) L/min |  | 0.1 L/min |  | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 |  |  | (0～2000) Pa |  | 1 Pa |  | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 |  |  | (-30～＋30) kPa |  | 0.01 kPa |  | 不超过±1%FS |
| 流量计前压力 |  |  | (-60～0) kPa |  | 0.01 kPa |  | 不超过±1%FS |
| 流量计前温度 |  |  | (-55～125)℃ |  | 0.1℃ |  | 不超过±2.5℃ |
| 大气压 |  |  | (50～130) kPa |  | 0.01 kPa |  | 不超过±500Pa |
| 烟气温度 |  |  | (0～500)℃（可扩展） |  | 0.1℃ |  | 不超过±3℃ |
| 干、湿球温度 |  |  | (0～100)℃ |  | 0.1℃ |  | 不超过±1.5% |
| 流 速 |  |  | (5～45）m/s |  | 0.1 m/s |  | 不超过±5% |
| 最大采样体积 |  |  | 999999.9 L |  | 0.1L |  | 不超过±2.5% |
| 等速跟踪响应时间 |  |  | 不超过20s |  |  |  |  |
| 采样泵负载能力 |  |  | ≥60 L/min (阻力为20kPa时) |  |  |  |  |
| 数据存储能力 |  |  | 烟尘文件9999组，烟气文件9999组，工况文件9999组 |  |  |  |  |
| 仪器噪声 |  |  | ＜80dB(A) |  |  |  |  |
| 功 耗 |  |  | ＜200W |  |  |  |  |
| 工作时间 |  |  | 不低于1小时 |  |  |  |  |
| 烟气分析技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  | 参数范围 |  | 分辨率 |  | 准确度 |  |
| 烟气采样流量 |  | 不小于0.5L/min |  | / |  | / |  |
| 电烟气指标 | O2 | (0～30)% |  | 0.1% |  | 示数误差：不超过±5.0% （其中SO2的量程≤100μmol/mol，示值误差不超过±5μmol/mol）重复性：≤2.0%、响应时间：≤90s、稳定性:1小时内示数值变化≤5.0%、使用寿命：空气中约2年 |  |
|  | SO2 | (0～5700)mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |
|  | NO | (0～1300)mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |
|  | NO2 | (0～200)mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |
|  | CO | (0～5000)mg/m3 |  | 1mg/m3 |  |  |  |

3、流量综合校准仪

3.1总体要求

3.1.1 满足HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法、JJG 640-2016  差压式流量计、JJG 875-2019  数字压力计

3.1.2多路流量可同时运行，同步进行校准,对符合协议的仪器可进行一键标定；

3.1.3具有烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能；

3.1.4不低于8寸触摸屏设计，显示区域大，数据多，操作简便，方便使用；

3.1.5具有流量计计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；具有环境温度和大气压测量功能；

3.1.6可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准；

3.1.7配有高能锂电池，可在无外接电源的情况下工作；

3.1.8具备数据存储、查询、打印和导出功能；

3.1.9提供USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级；

3.1.10仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

3.2技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微小流量 | (10～200)mL/min | 0.1mL/min | 不超过±1% |
| 小流量 | (200～2000)mL/min | 0.1mL/min | 不超过±1% |
|  | (2～20)L/min | 0.1L/min | 不超过±1% |
| 中流量 | (20～230)L/min | 0.1L/min | 不超过±1% |
| 微 压 | (-2500～2500)Pa | 0.1Pa | ±0.1%FS |
| 表 压 | (-60～60)kPa | 0.001kPa | ±0.5%FS |
| 环境大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 环境温度 | (-40～80)℃ | 0.1℃ | 不超过±2℃ |
| 烟温标定（PT100） | 0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃ | \ | 不超过±1℃ |
| 工作电源 | 内置锂电池 |  |  |
| 工作时间 | 不低于8小时 |  |  |

4、气袋采样器

4.1执行标准

《环境空气 总烃 甲烷 非甲烷总烃的测定》（HJ604-2017）。

4.2技术参数要求

4.2.1真空箱内气路可更换，有效避免采样残留对下次采样的影响；

4.2.2可适用与1L-8L多型号采样气袋；

4.2.3采用被动采样法，样气直接进入气袋，无过程污染；

4.2.4主机与真空箱分体式设计、搭配更为灵活；

4.2.5采用无刷采样泵，采样速度快；

4.2.6内置可充电高能锂电池，支持长时间采样；

4.2.7内置电子标签，实现仪器出入库等智能化维护管理。

4.2.8适用气袋体积：（1～8）L；

4.2.9电池持续工作时间：≥7小时；

4.2.10主机重量：≤5kg；

4.2.11工作电源内置锂电池：（DC22.2V/2.6Ah）。

5、单套配置要求

5.1双路烟气采样器2套，单套包含：

5.1.1双路烟气采样器主机1台

5.1.2便携式蓝牙打印机1台

5.1.3吸收瓶挂架1个

5.1.4三脚支架1个

5.1.5电源输出线1套

5.1.6干燥筒2个

5.1.7校准证书1份

5.2自动烟尘（气）测试仪1套

5.2.1自动烟尘（气）测试仪主机1台

5.2.2无线流速监测模块1套

5.2.3便携式蓝牙打印机1套

5.2.4高效汽水分离器1个

5.2.5 主机校准证书1份

5.2.6烟气取样管1支

5.2.7烟尘取样管1支

5.2.8含湿量取样管1支

5.2.9废气多功能取样管1支

5.3流量综合校准仪1套

5.3.1流量综合校准仪主机1台

5.3.2主机箱1个

5.3.3充电器1套

5.3.4阻力模块1套

5.3.5转接嘴1套

5.3.6校准证书1份

5.4气袋采样器1套

5.4.1气袋采样器主机1台；

5.4.2真空保存箱1台；

5.4.3烟气预处理器1套；

5.4.4特氟龙气袋100个（1L）

          - （八）火焰石墨炉原子吸收仪

1、技术参数要求

1.1光学系统和检测器

▲1.1.1 光纤传导的实时双光束系统：实时双光束，采用光纤传导光路，保证光路光程完全一致，减少光路转向镜使用数量，避免光能损耗。（投标时需提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

1.1.2 波长范围：189～900nm。光栅：1800线/mm的平面光栅分光系统。

1.1.3 狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，不少于六档狭缝。

▲1.1.4 检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，样品光束和参比光束同时检测。（投标时需提供制造商官方盖章的仪器光路结构图，检测器实物图和原理图证明）

1.1.5 元素灯架：不小于8灯固定灯架，换灯无需灯架转动。

1.1.6元素灯类型：可自动识别的智能编码灯。

1.1.7基线稳定性（狭缝0.2nm，铜灯，灯电流≥3mA，324.8nm）：30分钟静态基线漂移≤0.004A；30分钟动态基线漂移≤0.005A

1.2火焰分析系统

1.2.1燃烧系统：耐HF酸型雾化器，耐HF酸高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。雾化器：可调高效雾化器，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。

1.2.2气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。

1.2.3安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制。

1.3石墨炉系统技术参数

1.3.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

1.3.2石墨炉电源：石墨炉电源内置，无需外置电源。

▲1.3.3 温度控制：真实温度控制，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能，温度准确度≤±10℃（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

#1.3.4石墨炉横向加热方式和纵向塞曼背景扣除：标准配置为一体化平台热解涂层石墨管，加热方式为横向加热，扣背景方式为纵向塞曼背景扣除方式，扣除背景无需切入偏振镜，无灵敏度损失。（提供制造商官方盖章技术白皮书及官方技术参数彩页证明）

1.3.5配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷。

1.3.6石墨炉自动进样器：不小于140样品位，带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1m最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制。

▲1.3.7石墨炉必须配备摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。摄像装置观测温度范围不低于1000摄氏度（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

1.3.8以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

1.3.9精密度：铝 10ug/L时连续测定10次，RSD≤5％；铅：2ug/L Pb溶液连续测定10次的RSD≤5%。

1.4操作软件和计算机技术指标

1.4.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。全中文原版数据处理及控制软件，中文在线帮助系统和中文操作手册。

1.4.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

2、验收指标

2.1 石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。

2.2 石墨炉背景校正能力，大于200倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

2.3 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

2.4 以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大

3、单套配置要求

3.1火焰/石墨炉原子吸收1套；

3.2空气压缩机和废液分离以及空气干燥过滤器1套。

3.3不小于140位石墨炉自动进样器1套；

3.4标配循环冷却水系统1套；

3.5中文操作手册各1套；

3.6自动识别的编码空心阴极灯：铍、锡、银、锰、铜、铁、铅、镉、铬、镍、锌各1支；

3.7火焰系统耐氢氟酸进样系统1套；

3.8原装石墨管20只；

3.9自动进样器样品瓶1000个；

3.10配置主机软件控制石墨炉通空气装置，防止积碳；

3.11配置石墨炉摄像可视装置；

3.12数据处理装置和打印机两套。

          - （九）离子色谱仪（含有机卤素燃烧炉）

1、技术参数要求

1.1适用于水质可吸附有机卤素AOX检测，满足 HJ/T 83-2001要求；适用于固定污染源硫酸雾的检测，满足HJ-544-2016要求；适用环境空气和废气氯化氢的测定，满足HJ 549-2016要求；适用于无机阴离子检测，满足HJ-84要求；HJ 812-2016 水质 可溶性阳离子分析。

1.2工作环境：电源：220V，50Hz；环境温度：10～30℃；环境相对湿度：25～85%。

1.3双系统组成：该双系统至少须包含双自动进样器、双柱塞泵、双电导检测器、电解自动再生微膜抑制器、液晶屏触控系统。

1.4泵：化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

▲1.4.1泵类型：双电机独立驱动串联双柱塞泵（投标时需提供制造商官方盖章的泵结构图和实物图证明）

1.4.2最大压力：35 MPa（5000 psi）

1.4.3流速范围：0.001～10.00mL/min

1.4.4流量精度：＜0.1%

1.4.5泵头清洗装置:可自动清洗双柱塞泵头

1.5色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液

1.6温控柱箱

1.6.1温度范围：室温+5 °C 至 80 °C

1.6.2温度稳定性: ±0.1 °C

1.7连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导,无需外加硫酸，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线

1.8电导检测器

1.8.1采用32位ADC模拟/数字信号转换芯片，全量程自动转换，无需换档。

1.8.2脉冲电压：电导池激励电压频率≥8000Hz。

1.8.3分辨率：0.001nS/cm

1.8.4量程：0～100,000 µS/cm

1.8.5基线噪音：0.0002µS/cm

1.8.6最小检测浓度：阴离子Cl-为 0.0005µg/ml；阳离子Li+ 为 0.0001µg/ml。

1.8.7测温精度：≤0.001℃

1.8.8电导池耐压：>10 MPa

1.9自动进样器

1.9.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。

1.9.2定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量）。

1.9.3样品位数：≥120位（2mL样品瓶）

#1.9.4进样量：1～2000 μL，进样量由软件控制并连续可调。（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

1.9.5单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.999

1.9.6重复性：<0.2%

1.9.7交叉污染：<0.01%

1.9.8全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。

1.9.9可以连接其他品牌离子色谱，实现为离子色谱进样。

1.10色谱工作站

1.10.1色谱工作站可完全同时控制前述整套仪器，可以实时采集数据并显示色谱图，自动计算各组分的浓度。

#1.10.2同一界面，可同时显示样品列表、的色谱图、所有组分标准曲线、组分信息和定量结果。（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

1.11有机卤素燃烧炉

1.11.1满足 H/JT 83 -2001《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》要求。

1.11.2燃烧温度：最高可至1150°C。

1.11.3进样量：5-1000mg。

1.11.4波动度：±1℃。

1.11.5升温速度：≤50℃/min

1.11.6 自动燃烧、自动吸收

2、单套配置要求

2.1离子色谱主机 1套

2.2 电导检测器 ，2套

2.3 温控柱箱，2套

2.4 120位或者以上的自动进样器，2套

2.5 色谱工作站软件，1套

2.4 阴、阳离子保护柱和阴、阳离子分析柱，1套

2.5 阴、阳离子抑制器，1套

2.6 数据处理输出系统， 1套

2.7 备品备件：PEEK二通（2个）、色谱手紧接头（10个）、PEEK管路（2米）等

2.8 液晶触控屏，1套

2.9 自动有机卤素燃烧炉 ，1套

          - （十）全自动恒温恒湿称重系统（含十万分之一天平、恒温恒湿设备）

1、总体要求

1.1外观尺寸：不小于1500*700*1690（长*宽*高mm）

工作室尺寸：不小于850*580*500（长*宽*高mm）

1.2温度控制范围：15℃-70℃；

温度分辨率0.1℃；

温度波动范围：±0.2℃

1.3湿度控制范围：20%RH-70%RH;

湿度分辨率：0.1%RH；

湿度波动范围：±1%RH

1.4静电消除时间≤5s

1.5风速控制≤0.4m/s

1.6空气洁净度：操作仓内空气洁净度达到千级

1.7供水指标：纯水供水

2、技术参数要求

2.1配备专业级15寸可触摸工业级电脑（防护等级IP65）和专用工作站，可读取历史任一节点的原始数据和曲线。

2.2每个样品称重前，天平自动置零，保证称重结果的准确性。

2.3每个样品称重后，自动读取天平数据、自动生成记录表格、一键打印。

2.4配备扫码识别模块（可识别二维码、条形码），大窗口扫描加大视角影像传感器，识别程度更快，可全程记录样品信息。扫码自动识别对应称重样品类别。

2.5具有缺水自动补水功能。

2.6全自动机械臂：机械臂与样品塔采用闭环伺服控制，多轴结构设计，可自动开启天平风罩门，自动取拿样品；材质采用高精度丝杆，保证直线运动重复精度可达±0.01mm，专用滑台，保证行走平行度，可高负载运行，使用寿命长且噪音低。

2.7风道设计：采用上下双独立风道，软件独立控制，有效消除箱体内循环风对天平的影响。

2.8加湿系统：采用双超声波加湿器，加湿效率更高，还可以根据不同的外部环境切换功率，须在显著位置有切换开关

2.9除静电方式：整机机壳接地，消除整机静电；内置离子吹扫除静电装置，消除工作仓内的静电；样品塔采用防静电涂层，可以有效消除样品静电。

2.10天平防震措施：整机采用多级防震台，工作仓内采用孤岛式天平台设计，天平数值不会因外部震动而发生改变，保证称重结果的准确性。

2.11底部结构：配备4个专用加厚静音福马轮，既方便挪移，锁定后又能保证设备的稳定性。

2.12样品塔独立设计，单次称取同一规格样品(样品数量见预处理规格与数量)。采用新型环保轻质阻燃覆铜箔改性或未改性环氧E玻纤布层压板及其粘结片材料。表面丙烯酸低聚物液态光剂，表面光滑平整，有效防止因灰尘、水份等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀。

2.13系统完成一次样品称量后，自动弹窗提示不合格样品，实现一键复称，确保样品合格率。

3、预处理规格与数量(样品可混合称重)

3.1 90mm滤膜40张/次

3.2低浓度采样头40个/次

3.3 47mm滤膜40张/次

3.4 3＃滤筒20个/次

4、外置机组技术参数要求

4.1控温范围：0℃-20℃（根据环境温度）温度分辨率：0.1℃

4.2防水级别：IP65

4.3传感器NTC:10KΩ/25℃，B值3435K

4.4水泵扬程：5M

4.5工作时噪音：＜40分贝

4.6流量110L/H

4.7外置机组为系统核心部件，须与主机为同一品牌，兼容性更好，维护更便捷。

5、天平参数技术参数要求

5.1采用高分辨率称量技术（HRT）、全自动校准技术(FACT)，温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得准确的称量结果

5.2内置RS232和USB通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备，并将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。

5.3量程：42g/120g ，可读性：0.01mg/0.1mg；重复性（正常加载）：0.08 mg (100 g)

5.4线性误差：0.15 mg

5.5稳定时间：4s / 8s

6、恒温恒湿设备

6.1总体要求

6.1.1无氟设计。

6.1.2采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

6.1.3选用湿度传感器，微电脑温度湿度控制器。

6.2技术参数要求

6.2.1控温范围 有加湿15-45℃，无加湿10-45℃

6.2.2温度分辨率 0.1℃

6.2.3温度波动度 高温：±1℃ 低温：±2℃

6.2.4控湿范围 60～85%RH

6.2.5湿度偏差 湿度偏差 ±5～8%RH

6.2.6工作环境温度 +5～35℃

6.2.7连续工作时间 不低于180小时

7、单套配置要求

7.1全自动称重系统主机1台

7.2五级防震系统 1套

7.3工控数据处理装置及软件工作站1套

7.4复合型滤膜塔及全自动机械手臂1套

7.5十万分之一天平 1台

7.6外置冷水机1台

7.7专用工具1套

7.8外置扫码枪1套

7.9条码打印机1套

7.10打印机1台

7.11恒温恒湿设备1套

          - （十一）实验室样品辅助处理系统（含全自动多功能液体处理工作站、全自动无机样品前处理工作站、全自动有机样品前处理工作站、酸化吹气装置、生化培养箱、移液枪、石墨消解器）

1、全自动多功能液体处理工作站

1.1总体要求

1.1.1过程开放式设计：可以根据每个分析项目的需求，建立样品处理方法；

1.1.2 独立电脑控制，所有过程全自动完成；

1.1.3 采用穿刺钢针设计，无需开盖，防止有机试剂的挥发对人体产生伤害；

1.1.4 可以与任何品牌的GC/GCMS/LC/LCMS配合使用，而且具有单标配置，混标配置，标准曲线，内标添加，液体定量转移（衍生化反应）等功能；

1.1.5 具有液位探测功能：自动探测液位液面，自动停止在液面上，沉入液面深度可设置；

1.1.6 具有VOC曲线配置、样品配置应用模块（必须能兼容40ml吹扫捕集瓶和20ml顶空进样瓶），打曲线物质、内标物质以及替代物质时可以任意设置钢针沉入液面下的高度；

#1.1.7 可建立水、甲醇、乙腈、二氯甲烷、丙酮、正己烷等各种不同类型的液体模型，每种液体类型的参数完全独立，针对不同的液体可进行单独重量法准确度校正，保证每种液体都能吸打准确；（投标时需提供制造商官方盖章的软件截图证明）

1.1.8 软件要求：全中文化界面；

1.1.9 多通道陶瓷旋转阀和注射器直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。

1.2技术参数要求

1.2.1.高精度XYZ三位机械臂(x<0.25mm，y<0.15mm，z<0.1mm)，保证仪器运行稳定性；

1.2.2高速机械臂：X轴>600mm/s, Y轴>500mm/s， Z轴>180mm/s，完成5点标准曲线配置（定容1ml）小于4分钟（包含洗针时间）；

1.2.3仪器具有流体压力监控功能，流体压力过大可自动报警；

1.2.4机械臂具有撞针报警功能，当发生撞针时立刻停止运行，进入自我保护状态；

1.2.5注射泵模块：具有400万次以上使用寿命；

1.2.6 9通道陶瓷旋转阀具有500万次以上使用寿命；

1.2.7双通道加液模式：根据加样量体积自动切换加样通道；

1.2.8样品位：2mL样品瓶80位，5mL样品瓶8位，10ml样品位6个，20mL顶空瓶12位，40ml吹扫捕集瓶16位；

1.2.9仪器桌面上的托盘可以任意更换位置并且可以更换托盘种类，桌面设置软件可以随时定义新的桌面布局，根据不同实验的实验需求在软件上选择相应的桌面布局；

1.2.10分液软件具有单标配制，单标梯度配制，混标配制，混标梯度配制，1分N功能，分液，自由分配（模拟所有手工移液）等模块功能；

1.2.11 7个溶剂输入通道，支持多种不同稀释液配置混标；

1.2.12 清洗液和稀释液单独设置，最大程度降低交叉污染；

1.2.13钢针：外壁具有陶瓷涂层，最大程度减低钢针外壁挂液风险；

1.2.14流体管路和清洗站材质为聚四氟乙烯；

1.2.15浸润式清洗技术：全自动清洗钢针内外壁，每次清洗量以及清洗次数、是否清洗用户均可任意设置；

1.2.16内标添加：任意选取内标点，添加到任意指定样品位中；

1.2.17混标配置：无需人工计算转移量，所有稀释比例计算全部由软件自动计算完成；

1.2.18标液配制方式：单标稀释、混标稀释；

1.2.19稀释方式：定点稀释；

1.2.20混匀方式：吹打或吹气可选；

1.2.21 5ul加样精密度RSD<1%，准确度99%-101%：从仪器桌面上1.5ml瓶中吸取5ul水打到仪器桌面上另一个1.5ml小瓶中，用天平称取打液的质量，连续重复打6次，称量6次，计算RSD和平均值，RSD<1%，平均值/理论质量在99%-101%之间；

1.2.22加样准确度：<0.5%（定容1ml）；

1.2.23单点有效最大稀释倍数：1000倍（定容1ml），超过1000倍自动选择中间液，支持109倍以内全自动稀释（中间液和最终目标液定容均为1ml）；

1.2.24可以更换注射器，软件中修改注射器体积即可完成工作站移取液体的量程转换；

1.2.25注射器量程种类：50ul,100ul,250ul,500ul,1ml,2.5ml,5ml,10ml,25ml；

2、全自动无机样品前处理工作站

2.1总体要求

1.1 功能要求：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的稀释、转移、定容，具备分液功能，同时满足标准溶液的配制，标准曲线的制备、标液的的定量添加等制备需求，支持多级稀释的配制需求。

2.2技术参数要求

2.2.1 硬件要求：具备2注射泵系统，通过切通阀切换溶剂，通过三维机械臂及Z轴取样针在样品盘移取样品和稀释。

2.2.2 可兼容储备瓶规格： 50mL、100mL离心管，其他管型可定制。

2.2.3主机搭载高精度双注射泵系统：1mL和25mL两组注射泵，均可独立驱动，确保仪器的移液范围。

2.2.4内置稀释液：避免管路过长造成的溶剂转移风险，节省空间。

2.2.5取样终端材质：特氟龙管结构的无机耐腐蚀包覆针。

2.2.6 单步液体移取体积： 50μL-1000μL。

2.2.7 独立清洗槽位：≥2个，具有样品针溢流清洗功能。

2.2.8 可视性：仪器具备四面密封，关门后，正面侧面三面全透明，方便观察运行情况和维护。

2.2.9控制模块

2.2.9.1图形化操作软件，操作简易，支持方法设置导向功能。可自动生成多级中间液，根据配置精准度要求，自动选择合适中间液进行快速配置。

2.2.9.2控制软件功能需至少包含以下几个主要功能：

2.2.9.2.1 固标稀释模式，自动计算稀释液体积并自动混匀。

2.2.9.2.2标曲稀释功能，支持≥10个点的标曲稀释，根据稀释浓度，可自动生成≥5点中间液，并且可设置内标。

2.2.9.2.3 混标配置功能，支持多个点的单标混合的混标稀释，支持多个混标点位，可自动生成≥30点中间液，中间液支持≥10种不同单标，支持配置混标后自动混匀并自动稀释标曲。

2.2.9.3报警功能：软件或灯光指示报警。

2.2.9.4数据安全模块

2.2.9.4.1 报告导出功能：数据可导出留存，方法具备追溯性。

2.2.9.4.2 日志查询功能：配制过程实时记录，配制过程具备追溯性。

2.2.9.4.3 配制过程实时监控功能：配制步骤实时显示，标液消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。

3、全自动有机样品前处理工作站

3.1总体要求

3.1.1仪器功能：全自动完成试剂加入、涡旋混匀、静置、母液转移、精确分配和曲线配置功能 。

3.1.2采用高精度注射泵，可实现根据客户要求，任意选定试剂用量，准确注射，试剂注射、涡旋混匀，再分配自动完成。

3.1.3仪器采用9通道切换阀和注射泵结合的流体系统，两者可直接相接。9通道切换阀阀和注射泵安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见，方便观察且方便维护和更换。

3.1.4安全作业要求

3.1.4.1机械臂同时安装穿刺针和机械爪双模块，实现样品配置以及转移工作。两种功能可独立控制，支持根据方法自动切换两种功能，无需人工切换。

3.1.4.2系统可根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。标准样品只储存在定量管中，不进入泵，避免泵内残留导致的交叉污染。

3.1.5实验过程完全开放，用户可以根据实验方法，自定义运行流程（流程包括有机固液样品配制，液体样品稀释，单标及标准曲线配制，混标及曲线配制，内标曲线配制、标准品及质控样的定量添加等液体处理工作），每个方法流程单独保存，使用时，调用即可，方法可保存数量不低于999个。

3.1.6设备内含智能视觉判断系统，可判断样品架位置是否正确。

3.1.7机械臂可自动抓取任意样品架上的样品瓶至涡旋混匀模块进行离心式涡旋混合，混和方式无中间媒介接触，避免引入二次污染。

3.1.8内置主机式溶剂位，避免管路过长造成的溶剂转移风险，节省空间。

3.1.9可实现至少260个样品连续配置，节省整体前处理时间，提高实验效率。

3.2技术参数要求

3.2.1 样品萃取体积范围：0-1000ml

3.2.2 样品位数：≥260个

3.2.3 样品架位数：≥3个

3.2.4 混匀方式：涡旋混匀

3.2.5 溶剂通道：8个

3.2.6 定量方式：注射泵定量

3.2.7 样品瓶上自带刻度

3.2.8 注射泵数量：≥2个

4、酸化吹气装置

4.1总体要求

适用于环保类的地表水、地下水、生活污水和工业废水样品中的硫化物进行酸化- 吹气-吸收的前处理；土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。

4.2执行标准

4.2.1《HJ/T 1226-2021 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》

4.2.2《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》

4.2.3《HJ 833-2017 土壤和沉积物 ;硫化物的测定 ;亚甲蓝分光光度法》

4.3技术参数要求

4.3.1主机一体化≥7寸液晶触摸屏。

4.3.2 2000W 加热元件，加热快速且匀。

4.3.3水浴时间设置功能；水箱温度设定 0-99℃，控温精度 ±1℃。（带校温参数，可校准温度显示）

4.3.4 自动加水、补水、排水、防溢。（自动补水功能可单独关闭）

4.3.5 反应瓶为 500mL 的单口烧瓶。

4.3.6.氮吹系统

4.3.6.1 优质传感器，阀调数显（流量数字显示）。

4.3.6.2 六路单独控制，双安全阀设计，确保实验安全有效进行。

4.3.6.3 流量调节范围：0-600ml/min，控制精度±1%。

4.3.6.4 可实现全自动流量切换，实验回收率高。

4.3.6.5 气源智能化控制，到达时间，自动关闭气源。

4.3.6.6主机设有氮气源专用接口，系统带有过压保护。

4.3.6.7 可按国家标准自定义≥3种以上使用方法。

4.3.6.8 智能防倒吸，实验完成后，仪器自动开启防倒吸功能，防止吸收瓶内溶液倒吸至烧瓶内，造成实验失败。（防倒吸功能可手动关闭）

4.3.6.9 自动加酸单元、氮吹单元、出气单元集成一体，减少漏气点。

4.3.6.10 样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠。

4.3.6.11加酸单元应与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮应为聚四氟乙烯材质设计防止酸碱液体腐蚀。

4.3.7操作系统

4.3.7.1 智能微电脑，不小于7寸彩色电容触摸屏。

4.3.7.2 位于仪器正前方，方便实验参数设置及操作。

4.3.7.3仪器内置 3 种自定义方法，可自定义编程，提供不少于 7 个实验步骤。

4.3.8样品单元

4.3.8.1水浴槽采用不锈钢，耐高温，耐腐蚀。

4.3.8.2带有比色管固定位，位于机器前方，方便实验操作。

4.3.8.3每一路都带有玻璃导管固定架，方便存放玻璃导管。

4.3.8.4水浴槽带防护盖，防止水沸腾时迸溅，对实验实验造成伤害。

5、生化培养箱

5.1总体要求

5.1.1模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；

5.1.2镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，可使箱内均匀加热；

5.1.3循环风扇速度自动控制：循环风扇速度大小可自动控制，可避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

5.1.4安全功能：温度偏高或偏低及超温报警。

5.2技术参数要求

5.2.1电源电压：AC220V 50HZ；

5.2.2控温范围：RT+5～65℃；

5.2.3温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃；

5.2.4温度均匀度：±1.5℃（37℃时或44.5℃）；

5.2.5工作环境温度：+5～35℃；

5.2.6容积：≥80L；

5.2.7配备载物托架2块。

6、移液枪

6.1技术参数要求

6.1.1单通道移液器的调节范围

10uL～100uL，精度%：±0.6；精度μL：±0.6；偏差%：0.2；偏差μL：0.2；

1000uL～10000uL，精度%：±0.6；精度μL：±60；偏差%：0.2；偏差μL：20。

6.1.2多通道移液器的调节范围

10uL～100uL，精度%：±0.8；偏差%：0.3；偏差μL：0.1；

20uL～200uL，精度%：±0.8；偏差%：0.3；偏差μL：0.2；

30uL～300uL，精度%：±0.6；偏差%：0.3；偏差μL：0.5。

6.1.3冲程短，操作力度小；

6.1.4通用吸头锥；

6.1.5量程调节拨轮、机身和量程锁上设有识别标记；

6.1.6机身便于伸入狭窄容器取样；

6.1.7使用温度满足+15℃～+40℃；

6.1.8最高蒸汽压力≥500mbar；

6.1.9最大粘度≥260mPa s。

7、石墨消解器

7.1总体要求

用于分析样品中无机元素前处理。采用常压湿法消解原理，可程控梯度升降温设计，可循环的梯度消解程序，智能消解样品，石墨整体加热，样品管整体落入石墨体内部加热，受热更加均匀，快速。消解方法符合国家标准和行业标准规范。

7.2技术参数要求

7.2.1工作电压：220V±10%；50/60Hz；

7.2.2温度：10～35℃；

7.2.3湿度：20%～80%；

7.2.4加热材质：铸铝加热板、采用高孔隙率石墨体导热槽加热，石墨体表面多层喷涂特氟龙防腐处理；

7.2.5控温范围：室温～250℃；

7.2.6仪器控制：PID控温，真彩触摸屏控制器，支持离线运行；

7.2.7控温精度：优于0.5℃；

7.2.8孔间温差：优于1℃；

7.2.9样品位数：≥60位；

7.2.10总重量（Kg）：≤45。

8、单套配置要求

8.1全自动液体处理工作站1套

8.1.1全自动液体处理工作站1台

8.1.2系统操作软件1套

8.1.3数据处理装置1台；

8.1.4 80位2mL样品瓶托架一个，8位5mL样品瓶、6位10ml样品瓶、12位20ml样品瓶三合一托架一个，16位40ml吹扫捕集瓶托架1个（托架可兼容50ml锥底离心管）；

8.1.5镀陶瓷钢针1根；

8.1.6 100ul 注射泵加液通道1套；

8.1.7 2500ul注射泵加液通道1套；

8.1.8 9通道全陶瓷切换阀1套；

8.1.9 4通切换阀1套；

8.1.10 1L棕色溶剂瓶3个，1L透明溶剂瓶4个；

8.1.11 4L废液瓶（含废气回流装置）1套。

8.1.12 制冷与加热模块1套

8.2全自动无机样品前处理工作站1套

8.2.1全自动无机样品前处理工作站主机1台

8.2.2 XYZ三轴控制系统1套

8.2.3双泵控制系统(1mL、25mL)  1套

8.2.4溶剂选择系统1套

8.2.5多级清洗系统1套

8.2.6溢流清洗系统1套

8.2.7控制软件1套

8.2.8 50ml离心管架 2个

8.2.9 100ml离心管架 2个

8.2.10 50ml离心管1袋（100个）
8.2.11 100ml离心管1袋（100个）

8.2.12 40位转移管架，适用于100ml离心管 10个
8.2.13 40位转移管架，适用于50ml离心管 10个

8.3全自动有机样品前处理工作站1套

8.3.1全自动有机样品前处理工作站主机1台

8.3.2操作工作站及移动式数据处理装置

8.3.3视觉判定系统1套

8.3.4 30ml样品瓶（含盖子）100个

8.3.5 2mL样品瓶架2个

8.3.6 2ml刻度小瓶100个

8.3.7 涡旋混匀装置1套

8.3.8 1L试剂瓶8个

8.3.9 10升废液桶1个

8.3.10 12ml、30ml样品架各1个

8.4酸化吹气装置1套。

8.5生化培养箱1套

8.6移液枪10支

8.7石墨消解器1套

8.7.1石墨消解器主机1台；

8.7.2玻璃消解管60根；

8.7.3塑料消解管（PP材质）200根；

8.7.4真彩触摸屏控制器及软件1个；

8.7.5样品架（带聚四氟乙烯涂层，20孔位）3套；

8.7.6操作手册1套。

          - （十二）全自动蒸馏仪

1、工作条件

1.1电源:AC 220V ,50Hz

1.2环境温度:10-35℃

1.3环境湿度:≤60%

2、技术参数要求

2.1加热功率:单孔加热功率0-600W可单孔任调

2.2温度控制: 室温-500℃可单孔任调

2.3加热时间控制: 0-300min可任设

2.4升温时间:10min

2.5 蒸馏误差: ≤±1mL

2.6蒸馏终点精度:0.1mLg

2.7 称量范围：0.1-1000mL

2.8终点控制: 压力传感器+时间+锁定

2.9 加热方式: 进口远红外陶瓷辐射加热

2.10通讯接口: RS485通讯接口

3、性能指标

3.1加热单元

3.1.1加热装置采用远红外陶瓷辐射加热，热转换效率高，均匀受热,功耗小,均可单孔单控；

3.1.2 每个加热位设有防干烧功能，具备样品反应容器干烧（无液）保护，爆沸保护，防倒吸保护，确保实验安全有效进行；

3.2控制系统

3.2.1 系统采用5寸液晶触摸屏设计,菜单设有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点，采用编程方式内置六个蒸馏方法一键触屏调取，设置不同时间段的加热功率。

3.2.2系统可设置蒸馏量、蒸馏时间及密度，实时显示运行状态、蒸馏量、剩余加热时间,智能控制无需人工值守。

3.3冷却水循环系统

3.3.1具有外置冷循环系统，冷凝水温度实时显示，缺水报警，压缩机过载保护，可选择使用外部水源或外置冷水机两种冷却方式。

3.3.2具备外部水源自动启动、截止功能，节省能耗，节约用水。

3.4蒸馏系统

3.4.1蒸馏终点控制单元采用压力传感器控制技术，可实现单孔设定馏出液体积智能换算单位值，实时显示蒸馏体积及重量，也可通过系统设置蒸馏时间,待蒸馏结束后自动锁止并停止加热。

3.4.2 设有防过量蒸馏保护系统，在每个馏出液位设有防过量保护装置，蒸馏结束后系统智能锁定馏出液出口，确保蒸馏完成量的准确性。

3.4.3为保证馏出液量不损耗，蒸馏结束后系统自动切断加热电源，同时系统自动启动防倒吸保护装置，防止烧瓶内形成负压，造成馏出液回吸。

3.4.4冷凝管要求真空蛇形方式，避免遇冷回流，馏出液管路进气与出气管路中未有任何开口或磨砂塞，避免馏路密封差导致样品损失。

3.5清洗系统

3.5.1馏出液管路一键智能清洗，无需人员拆卸瓶体或者手工加液清洗，确保清洗彻底无残留。

3.5.2蒸馏操作完成后按清洗键可自动吸入纯水，可实现自馏出液接收端至烧瓶加热端多路单项反向冲洗，也可一键六路同时反向冲洗。

3.6冷凝单元

3.6.1 采用真空蛇形冷凝管避免遇冷回流，馏出液管路进气与出气管路中未有任何开口或磨砂塞，避免馏路密封差导致样品损失。

3.7操作模式：不小于5寸智能彩色液晶触摸屏

3.8加热方式：进口远红外陶瓷辐射加热

3.9终点控制：压力传感器+时间+锁定；

3.10单孔控制：单孔单控加热时间、体积、密度

3.11一键清洗：一键六路单独或同时清洗

3.12防倒吸功能：自动防倒吸、防干烧、防爆沸、防过量蒸馏保护系统

3.13蒸馏误差：≤±1mL

3.14蒸馏精度：0.1mL

3.15升温时间：10min

4、单套配置要求

4.1全自动蒸馏仪1套。

          - （十三）电导率仪

1、技术参数要求

1.1 ≥6.0英寸高清液晶显示，按键操作

1.2支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

1.3支持IP54防护等级

1.4智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式

1.5支持手动温度补偿

1.6自动识别4种GB电导标准溶液，支持1点电导电极标定

1.7支持自动频率切换

1.8支持数据存储最少50套，可查阅、删除。

1.9电导率级别：1.0级

1.10电导率：

1.10.1范围：0.00μS/cm～200ｍS/cm

1.10.2最小分辨率	0.01μS/cm，根据量程自动切换

1.10.3电子单元引用误差±1.0%FS

1.10.4电源：电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC9V)

2、单套配置要求

2.1电导率仪1套。

          - （十四）悬浮物抽滤器

1、技术参数要求

1.1采用316L卫生级不锈钢。

1.2易于清洗，高温消毒，耐酸碱，耐腐蚀。

1.3取样量0～500ml

1.4一次可以同时对2、3、4、6、8个样品进行过滤。

1.5滤杯与滤头采用卡箍插拔式设计，取放滤膜简单。

1.6抽滤瓶采用PVC材质，压力过大时可自动泄压，可保证实验人员人身安全。

1.7配备流量≥120L的进口无油真空泵

1.8滤膜规格：可选Φ50、Φ80、Φ100（Φ25、Φ35、Φ45），过滤面积20、50、80、cm²。

1.9一台仪器可选择同时放置单一直径规格滤膜，也可选择同时放置不同直径规格的滤膜，每个滤膜都可以单独回收进行化验分析。

2、单套配置要求

2.1悬浮物抽滤器1套

          - （十五）溶解氧仪

1、技术参数要求

1.1溶解氧浓度：（0.00～20.00）mg/L；示值误差：±0.30mg/L；溶解氧饱和度：（0.0～300.0）%；温度：（-5.0～110.0）℃

1.2自动温补，支持零氧和满度校准以及气压和盐度校准；

1.3支持固件升级；

1.4具有标准USB通讯接口以及数据采集软件。

2、单套配置要求

2.1溶解氧仪1套

          - （十六）水浴锅

1、技术参数要求

1.1电源：220 50HZ；

1.2加热功率：1500W；

1.3控温范围：室温～100℃；

1.4控温精度：≤0.1℃。

1.5位数：工作槽容积≥16L，6位水浴样品槽。

2、单套配置要求

2.1水浴锅1套。

          - （十七）BOD5专用检测仪

1、技术参数要求

1.1通道数：1 ；

1.2数据存储：手动模式下 500 个数据集，自动记录模式下 5000 个数据集

1.3数据接口：mini USB

1.4显示：液晶显示屏，带背光灯

1.5电源：通用220V电源；或4节 AA 1.5V电池

1.6测量参数：溶解氧%和mg/l（含电化学 BOD）、光学 BOD或FDO探头。

1.7温度补偿：有

1.8校准点：DO 2 点。

1.9校准记录：最大10 个

1.10校准间隔：1to999 天

1.11GLP/AQA：符合

1.12电极直插：支持

1.13认证：CE, cETLus

1.14自搅拌：BOD 探头

1.14.1量程：0to50 mg/L; 0to500% 饱和

1.14.2准确性：0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L or 2% 以较大者为准; 20 to 50 mg/L: 1.14.3读数的±6% ; 0to200%: ±2% or 2% 以较大者为准; 200 to 500%: 读数的±6%

1.14.4分辨率：0.01 mg/L; 0.1%

1.14.5温度测量范围：-5to50℃

1.14.6操作温度：0to40℃

1.14.7温度准确性：±0.2℃

1.14.8温度分辨率：0.1℃

1.14.10线缆长度：大于1m

2、单套配置要求

2.1 BOD5专用检测仪1套。

          - （十八）纯水机

1、设备用途

用于实验室纯水、超纯水的制备。

2、技术参数要求

2.1水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz；

2.2产水方式及产水量：主机可制EDI水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；EDI水制水流速：10-15L/h，水箱取水流速：5L/min，超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调；

2.3取水方式：主机一键式取水，水箱快速取EDI水；

2.4采用对源水水质适用性广的双级反渗透制水工艺；

2.5 EDI连续电除盐工艺，在水的纯化过程中通过电流作用连续再生；

2.6 大于4寸多功能彩色触摸屏，实时显示源水、纯水、EDI水、超纯水等各点水质及水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等；

2.7主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌；

2.8 50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口；

2.9配备进口0.22μm终端过滤器；

2.10配有强化预处理装置，可有效去除源水中的有机物；

2.11配有用于低 TOC 含量要求的高精密超纯水包。

3、技术参数要求

3.1水箱高纯水水质（EDI水）：电导率≤1µs/cm。

3.2超纯水水质要求

3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C；

3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1；

3.2.3总有机碳（ppb）：≤3；

3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1；

3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1。

4、单套配置要求

4.1主机1套；

4.2强化预处理器1套（5μm、1μm 10寸滤芯各10支，活性炭1罐）；

4.3 EDI单元1套；

4.4 50升水箱1个；

4.5进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支；

4.6 RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等1套。

          - （十九）便携式大气采样器

1、总体要求

应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)及细颗粒物(PM2.5)；用溶液吸收法采集环境大气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)。

2、仪器执行标准

2.1 GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法

2.3 HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

2.4 HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

2.5 HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

2.6 HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

3、性能指标

3.1一机多用，具有至少5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和TSP/PM10/（PM2.5可选）颗粒物采样；也可设置任意单路采样。

3.2采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

3.3采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差。

3.4自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。

3.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。

3.6高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。

3.7优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。

3.8宽温高亮显示屏。

3.9大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。

3.10可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。

3.11内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。

3.12内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印。

3.13内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。

3.14提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。

3.15内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

4、技术参数要求

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 颗粒物采样流量 | （10～150）L/min，工作点流量为16.7 L/min ，28.3L/min，50L/min， 100L/min | 0.1L/min | 不超过±5% |
| 大气采样流量 | 2路（0～1.0）L/min 2路（10～200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样重复性 | / | / | ≤2% |
| 流量稳定性 | / | / | ≤5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min的计时误差不超过±1s |
| 计前温度 | （-55～125）℃ | 0.1℃ | 不超过±1℃ |
| 计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 颗粒物采样带载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力10kPa |  |  |
| 数据存储 | 9999组 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接15V/6A电源适配器 |  |  |
| 工作时间 | 不低于2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） |  |  |
| 功耗 | ＜70W |  |  |
| 采样头技术指标 |  |  |  |
| 主要参数 | 参数范围 |  |  |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |  |  |
| PM10切割特性 | Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |  |  |
| 入口速度 | 0.3m/s |  |  |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2% |  |  |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |  |  |
| 连接头 | M20×1.5 |  |  |

5、单套配置要求

5.1主机1台

5.2采样头1套

5.3防倒吸干燥筒2个

5.4三脚支架1个

5.5适配器1套

5.6仪器箱1个

5.7校准证书1份

          - （二十）便携式重金属测定仪

1、设备用途

分析元素范围：Al-U。可内置土壤、污水、地表水等分析模块。

2、执行标准

符合GB31573-2015《无机化学工业污染物排放准》；GB3838-2002地表水环境质量标准。

3、技术参数要求

3.1内置土壤、污水和地表水等分析曲线。

3.2 X光管和辐射安全：设备最大功率≤50W，X射线管辐射计量当量率小于0.2 uSv/h且达到辐射豁免水平。

3.3	探测器：高性能大面积 SDD半导体探测器，5.9keV分辨率优于135evFWHM。

3.4 晶体：DCC双曲面晶体实现激发X射线单色化，大幅度提高检测精度。

3.4具备X射线辐射安全保护功能，测试时，若测试窗被打开，系统会自动切断X射线电源，保护使用者的安全。

3.5进样方式：样品侧位进样方式，实现设备灵敏度的同时保证探测器铍窗不被损坏，即样品杯被检测面与水平面呈90°垂直的进样方式。同时需具备磁吸固定功能保证样品进样后无旋转或位移。

3.6设备内置风扇冷却，可保证设备长时间持续工作12小时以上。

3.7系统电子元件：高性能 MCA，不低于双核处理器，自主开发的专用测量操作系统；彩色高分辨率触摸屏，强日光下显示清晰。

3.8为保证设备可现场应急使用，配置移动电源满足现场连续测试不低于8小时。

3.8分析元素：As、Cd、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、V、Zn等50余种元素。

3.9可以连接WIFI，支持蓝牙、USB传输，支持连接打印机实时打印数据。

3.10分析检测性能

3.10.1污水分析模块

3.10.1.1 水样处理与测试（方法检出限、准确度、精密度符合《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)规定）

3.10.1.2 水质中元素检出限（水基）：As≤0.05 mg/L，Hg≤0.07 mg/L，Cd≤0.03mg/L，Pb≤0.07mg/L,Tl≤0.07 mg/L,Sb≤0.04 mg/L,Se≤0.5 mg/L,Zn≤0.2 mg/L,Cu≤0.5 mg/L,Ni≤1.0 mg/L,Co≤16.0 mg/L,Fe≤0.2 mg/L,Mn≤5.0 mg/L,Cr≤3.0mg/L等。

3.10.1.3 定量准确度：测定下限至 10 倍方法检出限含量范围，相对误差≤10%；定量分析时间≤600s。

3.10.2地表水分析模块

3.10.2.1 水样处理与测试（方法检出限、准确度、精密度符合《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)规定）

3.10.2.2水样前处理装置：实现水样现场快速测定，不带来样品污染和损失，包括但不限定于过滤及其驱动装置、过滤膜组件套（粗过滤膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜）及便携工具箱等。

3.10.2.3 水样前处理装置：内置电池，可续航不低于4小时，可屏显，控制流速，温度，显示电量，具有压力报警设置，当出现样品堵塞时，进行报警提示。

3.10.2.4实际水样前处理时间≤200s。

3.10.2.5 通过富集，地表水中部分定量元素方法检出限（分析时间≤600s）：

As≤2 ug/L，Hg≤5 ug/L，Cd≤0.8ug/L，Pb≤5ug/L,Tl≤2ug/L,Sb≤2ug/L,Se≤2ug/L,Zn≤2ug/L,Cu≤2ug/L,Ni≤2ug/L,Co≤3ug/L,Fe≤3ug/L,Mn≤8ug/L,Cr≤5ug/L等。

3.10.2.6 定量准确度：测定下限至 10 倍方法检出限含量范围，相对误差≤10%；定量分析时间≤600s。

3.10.3土壤分析模块

3.10.3.1 土壤定性分析元素范围：Al-U，定量分析元素包 括且不少于镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锑、钒、锰、铊、钒、钛、铁等。

部分定量元素方法检出限（分析时间≤300s）： 镉≤0.05mg/kg、铅≤0.8mg/kg、砷≤0.8mg/kg、铜≤0.8mg/kg、锌≤1.0mg/kg、硒≤0.5mg/kg、镍≤1.5mg/kg、铬≤3mg/kg、锰≤6mg/kg等。

3.10.3.2土壤测试定量准确度：测定下限至 10 倍方法检出限范围，相对误差≤10%。定量分析时间≤600s。

4、单套配置要求

4.1主机1台、电源适配器1套、说明书1套（含操作快速启动卡、操作手册说明书及辐射安全报告）、应用软件1套（包括土壤、污水、地表水等）、仪器移动背包1个、U盘16GB 1个。

4.2 专用样品测试薄膜1盒（100张/盒）；可重复样品杯套件（O环密封圈-样品杯、柱塞）20个；标准样品 1个。

4.3 地表水富集仪1台 （含进样泵1个、富集材料及富集头100套、试剂100个、注射器100个）。

          - （二十一）便携式抽滤仪

1、总体要求

1.1采用一体化设计方式，仪器小巧、方便携带，便于现场使用；
1.2自带高容量锂电池，续航时间长达10小时以上，方便采样现场使用；
1.3彩色触屏，操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便；
1.4选用进口真空泵，流量大，带负载能力强，耐酸碱腐蚀，使用寿命长；

1.5水样抽滤可设置流量、时间；

1.6彩屏显示抽滤负压，抽滤停止负压可设置。
1.7集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；
1.8样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子；
1.9使用0.45μm水系微孔滤膜；
1.10交直流两用：可直接使用220伏交流电

1.11缓冲瓶设计，可观察缓冲瓶情况，防止过量抽滤。

2、技术参数要求

2.1采样流量（空载）：≥12L/m

2.2负载能力：≥-60kPa（可设置自动保护）

2.3续航时间：大于10小时

2.4采样时间：99小时59秒

2.5工作温度：(-20～+50)℃

2.6外型尺寸：230*210*270 mm

2.7电池：24V10.4Ah

2.8整机重量：约 3.5kg

2.9功耗：＜15 W

2.10噪声：＜55dB(A)

3、单套配置要求

3.1便携式抽滤仪1套

          - （二十二）摄像机

1、技术参数要求

1.1光学变焦倍数 15倍

1.2传感器类型CMOS

1.3取景器 光学取景器

1.4对焦方式 自动/手动

1.5功能 不间断录制，超长续航，高音质

1.6清晰度 4K

1.7存储方式 闪存式

2、单套配置要求

2.1摄像机1台

          - （二十三）水质多参数分光光度仪

1、设备用途

设备主要用于现场测定COD、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯等因子及执法监督监测使用。

2、技术参数要求

2.1屏幕亮度可调整，在室内或室外始终可以保持屏幕显示清晰，便于操作及使用，具有节能保护，一段时间无操作，屏幕可自动进入节能保护状态；

2.2仪器具有坚固不易碎外屏，可以提升在户外使用时液晶屏的防护能力，能防止屏幕划伤；

2.3需要内置420nm、510nm、535nm、545nm、560nm、610nm、669nm、700nm共8个波长的LED光源，可见光区域全覆盖，不用预热，开机可用；

2.4可检测化学需氧量（COD）、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯等指标，并支持多种比色方式；

2.5支持高精度数字电极自动温度补偿，从而实现更稳定准确的测量值。

2.6仪器支持自行设定检测项目名称、检测波长、比色方式以及曲线方式，选择管比色方式时支持旋转管比色，曲线方式可选择输入曲线值或自行建立标准曲线两种方式；

2.7整机采用野外便携式设计，内置锂电池，配备专业配件箱；

2.8供电方便，电源转换内置，只需220V交流接入即可充电，可以保障无外接电源情况下工作至少6小时；

2.9可快速校准，可根据需求选择单个浓度溶液进行校准，输入浓度即可校准；

2.10可根据需求制作标准曲线，直接可以显示拟合出来曲线的公式与线性相关系数；

2.11具有三组快速插拔式光路组件，支持多种比色方式，包括16mm/25mm比色管比色和10mm/30mm比色皿比色；

2.12具有校准记录功能，校准曲线后，可记录校准信息自动保存，后期可以随时查看校准记录信息，所有校准记录中的曲线可以随时调取使用；

2.13可以自行设定校准计划，到达设定日期后，仪器提示需要校准，确保仪器准确；

2.14支持水样命名，支持中文、英文、数字名称及其组合的名称输入，便于后期查看及管理历史数据；

2.15可快速输入稀释倍数，稀释倍数自动带入实验结果的计算；

2.16可根据当地相关指标处理要求设定检测限值，超限后仪器报警提示；

2.17具有超量程提示功能，提示是否需要稀释检测；

2.18内置打印机，可根据需求，自行设定打印内容选项；

2.19保存数据可分类查询，查询历史测量记录时，可直接按照测量项目（大类）进行浏览查询，提高查询效率；

2.20保存数据可筛选查看，可根据测量项目（细类）关键字、样品测量周期对测量记录进行筛选查看，快速定位；

2.21可对保存数据进行数据分析，可根据需求对同一位置不同时间点水样进行周期趋势分析，也可对同一时间不同位置进行处理效果曲线分析；

2.22可通过U盘将数据导出，USB接口直插U盘，导出数据Excel表方便统计；

2.23具有光学校准功能，实现光源能量自动补偿；

2.24系统具备实时保护功能，支持硬件模块自检，仪器运行状态直观显示，如有软件运行出现异常，仪器自动将异常保存记录并进行系统自动恢复，解决运行故障问题；

2.25可接受自由定制，仪器具有灵活的可拓展性，支持用户个性化定制检测指标、功能模块、英文程序等；

2.26支持4G功能，支持物联网应用，可随时随地实现对仪器进行远程监测及控制，上传数据至云端服务器，支持接入用户数据库进行查询及大数据应用；

2.27仪器具有智能电能调节功能；

2.28具有超温报警功能。

3、技术参数要求

3.1测量范围：

3.1.1光度法：COD:(0-15000)mg/L氨氮：(0-160)mg/L总磷：(0-100)mg/L高锰酸盐指数：（0.3~4.5）mg/L、氰化物：（0.004~0.5）mg/L、六价铬：（0~5）mg/L、余氯：（0.1~1.5）mg/L

3.2示值误差：

3.2.1光度法：常规指标≤±5%；其他指标：≤±10%

3.2.2电极法：pH:±0.02pH；溶解氧：±1%；电导率：±1%；ORP:±20mV；浊度：±5%或0.3NTU

3.3分辨率：

3.3.1光度法：0.001Abs

3.3.2电极法：pH:0.01；溶解氧：0.01；ORP:0.01；浊度：0.1NTU；电导率：0.1μS/cm或0.01mS/cm

3.4曲线数量：665

3.5重复性：≤±3%

3.6比色方式：16mm/25mm比色管10mm/30mm比色皿

3.7响应时间：pH、ORP、浊度：5秒；溶解氧、电导率：10秒

3.8电极线长：3/5m；可根据用户需求定制

3.9参数切换：自动

3.10 COD：

分析方法：快速消解分光光度法

依据标准：《HJ 399-2007》

量程范围：

COD高量程：预制试剂：（20~15000）mg/L(分段) ；普通试剂：（20~10000）mg/L(分段)

COD低量程：预制试剂：（2~150）mg/L；普通试剂：（2~100）mg/L

检测限：COD高量程 3mg/L；COD低量程0.5mg/L

3.11氨氮1

分析方法：纳氏试剂分光光度法

依据标准：《HJ 535-2009》

量程范围：（0~160）mg/L(分段)

检测限：0.01mg/L

氨氮2

分析方法：水杨酸分光光度法

依据标准：《HJ 536-2009》

量程范围：高量程：（0.02~50）mg/L；低量程：（0~2.5）mg/L

检测限：0.001mg/L

3.12总磷

分析方法：钼酸铵分光光度法

依据标准：《GB11893-89》

量程范围：（0~12）mg/L (分段）

检测限：0.002mg/L

总磷高量程

分析方法：钒钼黄分光光度法

依据标准：《GB/T21931.3-2008》

量程范围：（2~100）mg/L

检测限：0.5mg/L

3.13余氯和总氯

分析方法：N，N-二乙基-1.4苯二胺分光光度法

量程范围：（0.1~1.5）mg/L

检测限：0.004mg/L

3.14氰化物

分析方法：异烟酸-巴比妥酸分光光度法

量程范围：（0.004~0.5）mg/L

检测限：0.001mg/L

3.15总铬/六价铬

分析方法：二苯碳酰二肼分光光度法

量程范围：（0~5）mg/L

检测限：0.001mg/L

3.16高锰酸盐指数

分析方法：高锰酸钾氧化分光光度法

量程范围：（0.3~4.5）mg/L

检测限：0.002mg/L

4、单套配置要求

4.1主机1套，配件箱子1个

4.2配置COD、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总磷、六价铬、余氯各1套

4.3密封反应管2盒，管比色架1个，冷却架1个，比色皿底座，移液枪1和5各1把

4.4高清摄像头带三脚架，使用说明手册1套

          - （二十四）便携水质自动分析仪

1、设备用途

设备检测项目包含pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六个指标，适用于野外、实验室进行检测、监察、数据管理的便携式水质常规五参数检测仪器。

2、技术参数要求

2.1多参数测量：可检测pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六项，满足水常规检测；

2.2一键测量：一键操作，同时检测，浓度直读；也可独立控制，互不干扰；

2.3数据智能分析：可定时、定期查看和整理检测的数据，通过系统智能分析出数据的趋势及比率；

2.4数据独立存储：每个项目测定数据独立存储，至少各10000条数据，可自由查看，也可通过USB传输至电脑；自带打印机，可打印当前数据和历史数据；

2.5长续航时间，可长时间在野外进行工作；同时支持双电源供电方式；

2.6全数字电极：自动温度补偿，可以更稳定准确的测量值。

2.7环境温度：（0~40）℃

2.8环境湿度：相对湿度≤85%RH（无冷凝）

3、性能指标

3.1 PH

3.1.1测量范围：（0~14）pH

3.1.2精度：±0.02pH

3.1.3分辨率：0.01

3.1.4防护等级：IP68

3.1.5校准：三点校准

3.2溶解氧

3.2.1测量范围：（0~20）mg/L或（0~200）%饱和度

3.2.2响应时间：10sec

3.2.3精度：±1%

3.2.4分辨率：0.01

3.2.5防护等级：IP68

3.2.6校准：一点校准

3.3电导率

3.3.1测量范围：（0.01~100）mS/cm

3.3.2响应时间：10sec

3.3.3精度：±1%

3.3.4分辨率：0.1μS/cm或0.01mS/cm

3.3.5防护等级：IP68

3.3.6校准：一点或三点校准

3.4 ORP

3.4.1测量范围：（-999~999）mV

3.4.2精度：±20mV

3.4.3分辨率：0.01

3.4.4防护等级：IP68

3.4.5校准：一点校准

3.5浊度

3.5.1测量范围：（0~1000）NTU

3.5.2精度：±5%或0.3NTU

3.5.3分辨率：0.1NTU

3.5.4防护等级：IP68

3.5.5校准：一点校准或三点校准

3.6温度

3.6.1测量范围：（-25~125）℃

3.6.2精度：±0.5℃

3.6.3分辨率：0.1℃

3..4防护等级：IP68

3..5校准：一点校准或三点校准

4、单套配置要求

4.1数字电导率电极、温度电极、数字PH电极、数字ORP电极、数字溶解氧电极、数字浊度电极各1套；

4.2配置电导率标样，PH缓冲液，浊度标样各1套

4.3内置锂电池、适配器1套。

          - （二十五）生物毒性检测仪

1、总体要求

1.1符合国家标准GB/T 15441-1995、ISO11348-3；

1.2检测纯化合物水溶液(有机分子、无机金属离子)的急性毒性；

1.3检测受污染水体（工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系）的急性毒性；

1.4检测慢性反应的化学发光分析等；

1.5设备要方便携带到野外，配置便携箱，便携箱可以作为操作作业台；具备电池供电功能，便于现场检测；

2、技术参数要求

2.1操作：简便手持式操作；

2.2重量：小于220g；

2.3屏幕：采用彩色背光屏幕，显示清晰，方便用户使用；

2.4采用国家标准GB/T 15441-1995规定的明亮发光杆菌试剂，无毒且淡水体系中无法存活，不会造成二次污染；

2.5测量范围：0~15000 RLU（相对发光量单位）；

2.6操作界面：中文软件，指引式操作；

2.7单样检测时间：5分钟~30分钟任意可选；

2.8光谱范围：300-1100nm；

2.9检测重复性：样品10次重复测定结果的相对误差小于6% ；

2.10数据管理：配置PC机数据管理软件，测量结果可以转换为EXCEL格式；

2.11测量模式：快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式；

2.12数据存储：1500次测量结果；

2.13通讯方式：RS232；

3、单套配置要求

3.1发光细菌毒性检测仪主机（硬件、毒性分析软件）1套；

3.2数据管理软件1套；

3.3可以作为野外操作台的便携箱、移液器各1个；

3.4便携式打印机1个；

3.5检测用发光细菌，大于50次检测的专用试剂包1套；

3.6检测用玻璃试管（10支）、检测用加样头1mL 1盒（60个/盒）、检测用加样头200uL 1盒（96个/盒）；

          - （二十六）水质试剂盒

1、技术参数要求

1.1检测项目：总磷、总氮、COD、氨氮。

1.2可测量范围

1.2.1 COD：0-250mg/L之间；

1.2.2氨氮：0.2-20mg/L之间。

1.2.3总磷：0.0-5.0mg/L之间；

1.2.4总氮：0.0-20mg/L之间。

2、单套配置要求

2.1水质试剂盒1套。

          - （二十七）便携式紫外测油仪

1、总体要求

设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

2、功能指标

2.2.1为充分满足应急现场实际应用，应满足便携、一键操作、高效、精准的基本要求，同时，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板电脑、测量主机、电池电源应全部集成在一个机箱内。光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

2.2.2为确保仪器的抗振性和防水性

2.2.3具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%，广口瓶直接上机萃取。

2.2.4仪器一键式全自动操作：水样体积自动测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。

2.2.5具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。

2.2.6多通阀与注射泵相结合

2.2.7具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

2.2.8具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。

2.2.9具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（10.5英寸触控显示屏、内存4GB,存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

2.2.10具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统

2.2.11分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

2.2.12交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

2.2.13整套仪器重量≤15kg。

3、技术参数要求

3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

3.5操作方式：采用平板触屏电脑控制，无线操作，无需额外连接线，避免接线的通信问题，显示清晰，操作方便。

3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取。

3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,具有计量证书。

3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

3.12萃取试剂：正己烷。

3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

3.14标准曲线时间：完成一条标准曲线的时间<12分钟

3.15剩余电量：独立显示剩余电量

3.15校正方法：标准曲线。

3.16线性：>0.9999。

3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

3.18分辨率：0.001mg/L。

3.19检出限：0.005mg/L。

3.20重现性：RSD<2%。

3.21准确度：±2%。

3.22测量波长：225nm。

3.23测量时间：小于8分钟一个水样。

3.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能.

4、单套配置要求

4.1便携式全自动紫外测油仪主机1套。

4.2采样箱1套。

          - （二十八）细菌快速检测仪

1、总体要求

仪器可配合预制式培养基用于菌落总数、总大肠菌数。

2、技术参数要求

2.1便携：体积小，方便携带，设备及耗材均置于坚固便携箱内，适合现场使用；

2.2培养箱控温范围：可设定至少100组自定义培养温度，可选温度范围 20～60℃，培养时长自定义，支持微生物复苏模式；

2.3控温方式：采用激光平衡热敏电阻对配合自动温度识别功能；

2.4培养条件记录：仪器配培养条件记录系统，可查阅近 1000组培养条件记录；可通过微型USB端口与电脑或移动设备连接，通过应用软件实现数据下载；

2.5仪器配套自动真空泵及过滤套件，可使用 0.45μm孔径滤膜在现场快速进行水样真空过滤，完成微生物样品收集；

2.6供电方式：可通过充电蓄电池、车载充电器或外接交流电源供电；

2.7采用干粉培养基或预制式培养基；

2.8多功能培养基支架，便携可携带，可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养基，可同时放置至少7个营养盘，20个铝制培养皿；

2.9过滤组件可在采样现场采用高温 1500℃火焰灭菌法进行快速灭菌处理；

2.10操作系统：LCD液晶显示，按键操作，具有中文操作系统；

3、单套配置要求

3.1便携式数控恒温培养箱1台

3.2便携式膜过滤装置系统1台

3.3自动真空过滤泵1台

3.4鳄鱼夹1个

3.5供100次细菌总数、大肠杆菌检测用试剂配件1套

3.6铝制培养盘20个

3.7培养皿支架1个

3.8说明书\合格证\及保修卡1份

          - （二十九）苏玛罐

1、技术参数要求

1.1 采样罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物；

1.2 采用无内部焊接点的双重密封阀技术，双重True Seal密封阀门保证气密性，低死体积，内衬软镍隔离膜片，防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性，阀可维修更换；

1.3 采样罐最高可承受温度：200℃；

1.4 真空泵抽真空可达到50mtorr的真空度；

1.5 所有采样罐均通过出厂惰性测试；

1.6 惰性化处理：内壁经过熔融硅Silonite惰性化处理；

1.7容积6L；

2、单套配置要求

2.1苏玛罐1个（含阀门）

          - （三十）气象参数测定仪

1、技术参数要求

1.1在一定距离能够通过控制系统实时遥控数据查看信息。能够提供便捷数据导出、阀值警报和简单固件更新。

1.2全时段多种方式可视信息，须保障任何环境下的舒适观测，包括强烈日光下。

1.3易操作，用户界面、图标导航、键盘、多语言，能够便捷实用。

2、传感器性能指标

2.1风速

2.1.1精度：优于读数±3%

2.1.2分辨率	：0.1米/秒

2.1.3规格范围：0.6～40.0米/秒

2.1.4工作范围：0.6～60.0米/秒

2.2空气温度

2.2.1精度：±0.5℃

2.2.2分辨率：0.1℃

2.2.3规格范围：-29.0～+70.0℃

2.2.4工作范围：-10.0～+55.0℃

2.3球形温度

2.3.1精度：±1.4℃

2.3.2分辨率：0.1℃

2.3.3规格范围：-29.0～+60.0℃

2.3.4工作范围：-10.0～+55.0℃

2.4相对湿度

2.4.1精度：±2%RH

2.4.2分辨率：0.1%RH

2.4.3规格范围：10.0～90.0%RH非冷凝

2.4.4工作范围：0.0～100%RH

2.5压力

2.5.1精度：±1.5 mBar

2.5.2分辨率：0.1 mBar

2.5.3规格范围：700.0～1100.0 mBar（0.0～+85.0℃）

2.5.4工作范围：10.0～1654.7 mBar（-10.0～+55.0℃）

2.6电子罗盘

2.6.1精度：±5°

2.6.2分辨率：1°

2.6.3规格范围：0～360°

2.6.4工作范围：0～360°

3、单套配置要求

3.1气象参数测定仪1套

          - （三十一）气体检测管

1、技术参数要求

1.1 符合《环境空气氯气等有 毒有害气体的应急监测比长式检测管法》 HJ 871-2017 中 5.1.1 及 GB/T 7230-2008《气体检测管 装置》的规定和要求；

1.2 检测管的灵敏度、准确度、变色界面 等性能符合 GB/T 7230 的规定和要求，比长式检测管由玻璃管、指示粉、刻度线 和隔离层等构成。

2、单套配置要求

2.1气体检测管1套

          - （三十二）便携式颗粒物检测仪

1、总体要求

用于环境空气突发事故监测。适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警；也可用于环境空气颗粒物PM2.5、PM10、TSP浓度的测量。

2、技术参数要求

2.1支持多种传感器，多传感器、多种检测模式；

2.2支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化；

2.3内置大于100种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确；

2.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用；

2.5默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点；

2.6实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数；

2.7内置大容量锂电池，可连续工作8小时；

2.8采用不低于4寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷；

2.9仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案；

2.10具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能；

2.11具备蓝牙功能，可连接蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式；

2.12手持式，体积小重量轻，操作简单；

2.13配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏；

2.14提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理；

3、性能指标

| 主要参数 | 参数范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机重量 | 不大于约1kg |  |  |
| 持续工作时间 | 不少于8h |  |  |
| 环境温度 | （-20～45）℃ |  |  |
| 环境湿度 | （0～95）%RH |  |  |
| 大气压 | （50～130）kPa |  |  |
| 数据存储 | 大于5000组 |  |  |
| 功 耗 | ＜3W |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器 |  |  |
| 常用传感器技术参数 |  |  |  |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 |
| 颗粒物检测模块 | Tsp、pm10、pm2.5 | （0～1000）mg/m3 | 1mg/m3 |

4、单套配置要求

4.1主机1台；

4.2 Tsp、pm10、pm2.5检测模块1个；

4.3过滤器1个；

4.4包装箱1个；

4.5可调节挂绳1套；

4.6蓝牙打印机1套。

          - （三十三）便携式非甲烷总烃检测仪

1、总体要求

用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、非甲烷总烃的监测。可进行苯系物、乙酸乙酯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、氯乙烯、丙烯醛等特征因子扩展。

2、技术参数要求

2.1检测器要求：FID检测器，带熄火自动断气功能，能自动点火。

2.2整机＜11kg，体积<20L；配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%

2.3对各类VOC组分有稳定响应；响应因子满足HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求；

2.4快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟。

2.5阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于180℃，控温精度不小于±0.2℃。

2.6阀进样系统驱动：采用电驱动转子阀，高稳定性且避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响，且减少气体消耗；

2.7供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）。

2.8质控要求：进样时显示进样流量，内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能

2.9主机分析软件

2.9.1分析软件应至少包含HJ 1332-2023和HJ 1012-2018中对仪器功能的要求。

2.9.2 软件全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能；具单次测量、多次测量、小时均值三种测量模式可选；仪器操作简单明了。

2.9.3软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等）

2.9.4仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

2.9.5仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机，人机界面应清晰流畅。

2.9.6仪器控制软件可实现氮气做载气和氢气做载气功能的自由切换

2.10整机含包装箱应≤20kg，包装箱具万向轮，方便移动。整机能不离开包装箱进行测量，实现开盖即测、测完即走。

3、性能指标

| 技术参数项 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 量程 | 0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内 |
| 检测限 | ≤0.2mg/m3以甲烷计@氢载；≤0.07mg/m3以甲烷计@氮载 |
| 稳定性 | ≤2%/24 h |
| 示值误差 | ±2.0% F.S. |
| 定性重复性 | ≤1% |
| 定量重复性 | ≤1% |
| 分析周期 | 1.7 min |
| 抗负压能力 | -20kPa时可准确测量 |
| 裸机重量 | ＜11kg |

4、单套配置要求

4.1主机1套；含充电器

4.2超小型氢气发生器：0.3~0.4Mpa；含充电器

4.3操作系统1套

4.4打印机：蓝牙打印机

4.5污染源取样管：120℃，直径35mm×长2m，含过滤器；含两根探杆

4.6安装工具包：包含标气进样管路，零点气小气瓶和标气小气瓶，扳手等工具

          - （三十四）现场应急装备箱（含水温计、声级计校准仪、车载冰箱、小型多功能应急电源、便携式浊度计、便携式pH计、便携式溶解氧仪、水深测量仪、水质采样器、深井采样器、水样保存箱、便携式流速流量仪、全球定位系统、执法记录仪、便携式VOC检测仪(PID)、甲醛仪、便携式多气体检测仪、土壤采样相关装备）

1、水温计

1.1技术参数要求

1.1.1保护套：不锈钢材质；

1.1.2测温范围：≥-5℃～40℃；

1.1.3测温精度：0.2℃；

1.1.4测温误差：±0.2℃。

2、声级计校准仪

2.1技术参数要求

2.1.1符合标准：GB/T15173-2010和IEC60942对1级声校准器的技术要求；

2.1.2声压级：94dB 114dB（以2×10-5Pa为参考）；

2.1.3声压级精度：±0.25dB（-10℃~+50℃）；

2.1.4频率：1000Hz±0.5%；

2.1.5谐波失真：≤1.5%；

2.1.6总失真：≤2.5%；

2.1.7电池：最长连续使用时间10小时；

2.1.8稳定时间：小于15s；

2.1.9使用环境温度范围：-10℃~+50℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：68kPa~108kPa。

3、车载冰箱

3.1技术参数要求

3.1.1.容积：>30L

3.1.2.功能：带数显

3.1.3.控温：6至-10℃度

4、小型多功能应急电源

4.1技术参数要求

4.1.1充电时间:7-8小时/3-4小时

4.1.2充电方式:市电(DC29.4V15AMAX);太阳能(电压36V);车载充电交流输出:AC220V/50Hz(交流纯正弦波)

4.1.3额定功率 1500W;峰值功率3000W输出功率:

4.1.4直流输出:DC12V10A(两芯航空插头)QC3.0(5V2A9V~12V1.5A)x4

4.1.5电池容量:1461Wh(25.2V58Ah)

4.1.6电池类型:锂电池

5、便携式浊度计

5.1功能要求

5.1.1红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准；

5.1.2采用散射和散射-透射光测量原理；

5.1.3采用高清液晶，显示清晰；

5.1.4支持断电保护；

5.1.5 IP65防护等级；

5.1.6智能检测；

5.1.7支持散射法和散射-透射法测量方法切换；

5.1.8自动切换量程；

5.1.9支持NTU、FNU、EBC测量单位切换；

5.1.10支持标准测量和平均测量模式；

5.1.11支持零点校正；

5.1.12支持内置校准曲线和恢复出厂设置的零点和标定值；

5.1.13支持浊度校准（单点或连续多点）。

5.1.14支持数据存储、查阅、删除、传输和打印；

5.1.15支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果；

5.1.15大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电；

5.1.16具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能。

5.2技术参数要求

| 光源 | 钨卤素灯，符合HJ 1075（波长400nm~60nm） |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0.00～9.99）NTU; （10.00～99.9）NTU， （100.0～999）NTU， （1000～2000）NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值误差 | ±6% |
| 重复性 | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
| 稳定性 | ±0.5%FS/30min |
| 校准 | 零点和最多6点 (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
| 数据储存 | 2000 |
| 显示屏 | 不小于4英寸彩色液晶触摸屏 |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度：（5～40）℃ 相对湿度：不大于 85% |
| 电源 | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC100～240V 输出：DC5V，2A） |

6、便携式pH计

6.1技术参数要求

6.1.1电源要求：提供可充电的电池；

6.1.2存储温度：不少于–20～60°C范围，；

6.1.3工作温度：不小于0～60°C范围；

6.1.4工作湿度：＜90%，无冷凝；

6.1.5语言：中文；

6.1.6主机显示：pH、mV、温度；

6.1.7数据内存：≥5000组数据；

6.1.8数据传输：可通过USB接口进行数据的传输；

6.1.9温度校正：支持自动和手动；

6.1.10外壳防护等级：不小于IP67。

6.1.11电极技术性能指标

6.1.12 温度

6.1.12.1量程：大于0.0～110.0℃范围；

6.1.12.2分辨率：不低于0.1℃；

6.1.12.3准确度：不低于±0.3℃。

6.1.13 pH电极

6.1.13.1量程：不低于0～14范围；

6.1.13.2分辨率：可选择0.1/0.01/0.001；

6.1.13.3精度：不低于0.02。

7、便携式溶解氧仪

7.1技术参数要求

7.1.1电源要求：提供可充电锂电池；

7.1.2存储温度：不小于–20~60 °C范围；

7.1.3工作温度：不小于0~60°C范围；

7.1.4工作湿度：＜90%，无冷凝；

7.1.5语言：具有中文界面。

7.1.6显示：同时显示温度和溶解氧

7.1.7数据内存：≥5000组数据；

7.1.8数据传输：可通过USB接口传输数据；

7.1.9外壳防护等级：不低于IP67。

7.1.10电极技术指标

7.1.10.1温度

7.1.10.1.1量程：优于0.0～110.0℃；

7.1.10.1.2分辨率：优于0.1℃；

7.1.10.1.3准确度：优于±0.3℃。

7.1.10.2电极参数

7.1.10.2.1量程:不小于0.01~20.0mg/L或0~200%饱和度；

7.1.10.2.2分辨率：优于0.01 mg/L；

7.1.10.2.3溶解氧的准确度：在0 ~8 mg/L时，优于±0.1mg/L；大于8.0mg/L时，优于±0.2mg/L。

8、水深测量仪

8.1技术参数要求

8.1.1测量深度（m）：0-100

8.1.2最小读数（mm）：1.0

8.1.3重复性读数（mm）：±2.0

9、水质采样器

9.1技术参数要求

9.1.1常用容积：3L、测温范围：0℃～50℃；

9.1.2取样深度：0～20m、测温误差：±1℃。

10、深井采样器

10.1总体要求

10.1.1泵体采用不锈钢材质精制而成，外径仅有 5cm，适合细口径深水井洗

井。不锈钢机身具有，强度高，耐腐蚀，寿命长的特点；

10.1.2一体式滤网进水口，有效过滤杂质，防止卡机发生；

10.1.3泵体电机采用高精度不锈钢转子，转速快，噪音低，采用机械密封

轴承，噪音低，运行平稳，损耗小；

10.1.4电机采用全铜线圈，长时间运行不烧电机，动力足，宽电压设计，

适合国内大部分地区电压；

10.1.5内置过热保护器，有效防止电机过热烧毁；

10.1.6标配安全绳，有效方式洗井泵使用过程中脱落。

10.2技术参数要求

10.2.1流量≥1m³/h；

10.2.2扬程≥40m；

10.2.3电压：AC220；

10.2.4功率：300W；

10.2.5出水口规格：螺纹口；

10.2.6泵体直径：50mm。

11、水样保存箱

11.1技术参数要求

11.1.1容量:≥65L

11.1.2保温:保温时间 48-72H,范围0-15(常温)℃,标配10个冰袋(可搭配温度记录仪使用)

11.1.3材质:内外表面材料为塑料，箱体PU一体发泡成形，里内衬为PV棉一体成型，下面塑料组合格板层。内置电子温度计。

11.1.4特点:采用双层设计，上面放置PV棉内衬可以放至少10瓶500m1试剂瓶，下层为固定塑料格板可自由组合放置500m1/1L/250m1等多种规格样品瓶，具有防摔防震动、防腐蚀、容量大特点层叠码放结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码，方便车辆载运。

12、便携式流速流量仪

12.1技术参数要求

12.1.1旋桨结构:螺旋曲面双叶片，左旋，PC塑料

12.1.2旋桨回转直径 D:120mm;旋桨水力螺距 b:200mm

12.1.3仪器起转速 vo:≤0.04m/s;

12.1.4检定曲线临界速 vk:约 0.13m/s(直线公式 起点)

12.1.5流速测量范围v:0.05～15m/s;

12.1.6信号部件结构:磁钢-干簧管电子开关

12.1.7每一信号转数:2 转

12.1.8检定曲线相对误差E:v≥vk时，E<+1.5%;v<vk时，E <±3%

12.1.9开关触点容量:电流≤50mA，电压≤6V

12.1.10仪器连续工作时间:40小时(悬移质含沙量≤50kg/m’，流速≤5m/s，水深≤10m)仪器

12.1.11工作水流条件 水深范围:0.2m～50m;水体温度:0 ~40℃℃;盐度:<2g/L;

12.1.12悬移质含沙量:≤10kg/m3

12.1.13测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量)

13、全球定位系统

13.1技术参数要求

13.1.1防水等级：IPX7

13.1.2屏幕分辨率	：240 x 400 像素

13.1.3电池类型：可充电式锂离子电池

13.1.4探险模式下约：840小时

13.1.5内存：16 GB（可用空间视预装地图而定）

13.1.6具有北斗功能

14、执法记录仪

14.1技术参数要求

14.1.1防护等级：IP68（水深1米，持续2h）可在水中更换电池；

14.1.2视频输入：至少满足主摄像头2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480分辨率，30帧；

14.1.3水平视场角：所有分辨率下110°；

14.1.4视频网传：支持1080P/720P/480P网传；

14.1.5环境光感应：支持；

14.1.6红外夜视：支持；

14.1.7白光灯：支持；

14.1.8夜视距离：至少5米看清人体轮廓、3米看清人脸；

14.1.9触摸屏：支持；

14.1.10主摄像头照片像素至少4000万；

14.1.11充电时间：小于2.5小时；

15、便携式VOC检测仪 (PID)

15.1技术参数要求

15.1.1体积小巧，操作简单，同时显示多组分测量结果；

15.1.2特定VOC气体检测范围1ppb—10000ppm；

15.1.3 PID传感器准确度高,响应时间<20s；

15.1.4内设上百种VOC气体校正系数；

15.1.5可以同时配置包括PID在内的7种气体传感器；

15.1.6ppm和mg/m3单位可自由切换；

15.1.7流量异常报警；

15.1.8气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；

15.1.9内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时；

15.1.10 USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电；

15.1.11提供专门的数据处理软件；

15.1.12可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物；

15.1.13有防爆型和非防爆型供选择使用；

15.1.14性能稳定可靠、操作使用简便；

15.1.15可保存至少16000组测量数据；

15.1.16传感器模块种类及量程

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| PID检测器 | VOC | (0～10000)ppm | 1ppm |
| PID检测器 | VOC | (0～2000)ppm | 0.1ppm |
| PID检测器 | VOC | (0～200)ppm | 0.01ppm |
| PID检测器 | VOC | (0～20)ppm | 0.001ppm |

16、甲醛仪

16.1技术参数要求

16.1.1以ppm和mg/m3为单位显示甲醛浓度，不受高湿度和温度影响，具备湿度及温度补偿功能；

16.1.2甲醛检测范围 0.00～10ppm（25℃情况下，0～12.3mg/m3）；

16.1.3辨析度：0.01ppm；

16.1.4精度：10％；

16.1.5温温度度范围：温度：－40～＋128℃；相对湿度：0～100％RH；精度温度：±0.4℃；相对湿度：±3％RH；

16.1.6响应时间：10～60秒钟(根据测量模式的不同）；

16.1.7工作条件：5℃～35℃；25%～90%RH；

17、便携式多气体检测仪

17.1技术参数要求

17.1.1仪器分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制，从而可使人远离危险源进行操作

17.1.2应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式

17.1.3智能显示终端采用高亮触摸液晶屏，操作界面简单友好，数据呈现直观

17.1.4气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息

17.1.5气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接，使用更便捷

17.1.6实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数

17.1.7预留气象参数接口，外接气象检测仪读取气象参数

17.1.8内置大容量锂电池，可连续工作至少10小时

17.1.9可更换电池设计，满足用户的不同需求

17.1.10可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC

17.1.11仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标

17.1.12多种供电方案：支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能

17.1.13具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能

17.1.14内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

17.2性能指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 数据存储 | 大于5000组 |
| 工作电源 | 内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器 控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器 |
| 主机重量 | 约0.6kg（控制模块） |

| 常用传感器技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |
| 氧气 | （0～30）% | 0.01% |
| 二氧化氮 | （0～20/100*）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 二氧化碳 | （0～5/20*）% | （0.001/0.01）% |
| 一氧化碳 | （0～200/1000*）umol/mol | （0.1/0.01）umol/mol |
| 氨气 | （0～100）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 氯气 | （0～10/50*）umol/mol | 0.01 umol/mol |
| 可燃气体 | （0～80%）LEL | 0.01% LEL |
| 挥发性有机物 | （0～20*/2000*）umol/mol | （0.001/1） umol/mol |
| 环境温度 | （-40~120）℃ | 0.1℃ |
| 环境湿度 | （0~100）%RH | 0.01%RH |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa |

18、土壤采样相关装备

18.1总体要求

用于土壤重金属分析采样

18.2技术参数要求

18.2.1不锈钢采样管内置PVC衬片；

18.2.2外配工程塑料切割头，保证所采样品不与金属接触；

18.2.3闭合圆环切割头双凸设计，既减小采样阻力，又减小土样压缩率；

18.2.4采样管与切割头之间螺纹连接，可避免切割头脱落；

18.2.5配有不锈钢切割头，用于采集原状土样。

18.2.6采样直径5cm、一次采样长度20cm，一次单点采样量1kg左右。

19、单套配置要求

19.1水温计2个

19.2声校准器主机2台、电池2套；

19.3车载冰箱1台、随机附件1套（说明书等）

19.4小型多功能应急电源4台

19.5便携式浊度计1套

19.6便携式pH计1套

19.6.1便携式pH计主机1台

19.6.2 pH电极1个

19.6.3标准溶液（4.01，7.00，10.01）不少于500ml

19.7便携式溶氧仪主机1台、溶解氧电极1根

19.8水深测量仪1套

19.9水质采样器2套

19.10深井采样器1套

19.11水样保存箱4个

19.12便携式流速流量仪1套

19.13全球定位系统1台

19.14执法记录仪2台

19.15便携式VOC检测仪 (PID)1套

19.16甲醛仪1套

19.17便携式多气体检测仪1套

19.17.1控制模块1套

19.17.2检测模块1套（配8种传感器）

19.17.3智能显示终端 1套

19.17.4有线通信数据线1套

19.17.5充电器及充电线1套

19.17.6仪器防护包1个

19.18土壤采样相关装备1套

19.18.1不锈钢采样管1个

19.18.2 PVC衬片20个

19.18.3工程塑料切割头2个

19.18.4不锈钢切割头2个

19.18.5采样管固定器1个

19.18.6 1米延长杆2个

19.18.7 50cm延长杆1个

19.18.8 T型手柄1个

19.18.9击打手柄1个

19.18.10吸能锤1个

19.18.11竹刀1把

19.18.12竹铲1个

19.18.13扳手2个

19.18.14 3米钢卷尺1个

19.18.15刮刀1把

19.18.16手套1副

19.18.17铝箱1个。

三、项目服务要求

1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定，投标人所投设备配置需满足本项目技术参数中的配置需求。

2、成交人应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3、售后服务要求

3.1质保期：自设备验收之日起三年；

3.2免费培训采购人设备操作人员，培训具体要求为:

3.2.1针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗:投标书要求描述培训计划及内容。(投标文件中须提供详细的培训方案)；

3.2.2提供培训手册。

3.3自验收合格之日起，按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若因设备配置或制造质量问题而引起的故障，免收任何费用。

3.4售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

3.5厂家有同系列仪器软件升级，甲方享有免费升级的权力。

4.项目实施进度计划及安排

4.1投标人应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。投标人必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

4.2投标人应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

5、配送、安装及调试

5.1投标人需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

5.2投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

6、验收要求及标准

6.1项目完成后，中标人须负责所涉及一切验收产生的工作费用(如验收评审专家费等)，直至货物验收合格之日为止。产品必须符合相关现行标准。

6.2中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

6.3验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。

6.4到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

6.5中标人应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。

7、驻场要求

7.1本项目核心设备每套需提供1名驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责实验室设备3年维护保养等服务工作（包括但不限于）：

7.1.1日常仪器维护保养，基础故障现场维修，应急解决用户平时做样中突发问题等；遇到特殊情况（如突发应急来样、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行调试测试，确保设备保持最佳状态运行；

7.1.2负责协助用户CMA能力项扩项方法认证工作；协助用户实验室复评申工作；满足用户其他合理范围内的协助要求。为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

7.2实验室驻场人员：质保期内，除核心设备要求外，中标方还需提供3名驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责实验室设备工作，工作内容包括但不限于：

7.2.2协调解决分析仪器（核心设备以外的分析仪器（下同））维护保养，基础故障现场维修，应急解决用户平时做样中突发问题等；

7.2.3遇到特殊情况（如突发应急来样、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行调试测试，确保设备保持最佳状态运行；

7.2.4协助用户CMA能力项扩项方法认证工作；

7.2.5协助用户实验室复评申工作；

7.2.6满足用户其他合理范围内的协助要求。

7.2.7为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

7.3现场驻场人员：质保期内，中标方需提供3名驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责现场设备3年维护保养等服务工作，工作内容包括但不限于；

7.3.1日常仪器维护保养，设备每次外出归来需及时调试测试；

7.3.2如遇特殊情况（如突发应急情况、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行外出前调试测试工作，确保设备保持最佳状态运行，并配合用户前往相关地点，现场进一步做好保障服务。

7.3.3为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

7.4应急驻场人员：质保期内，中标方需要提供2名驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责本次项目现场设备3年维护保养工作，工作内容包括但不限于：

7.4.1日常仪器维护保养，每次设备外出回来需及时调试测试；

7.4.2协助用户应急方案编制、数据整理等工作。

7.4.3为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

注：招标文件提出的相关技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物、服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家、行业、地方相关标准以及等效或更优的其他权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按采购人要求的高标准的条款执行。

采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写

第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 （40分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件第三部分技术规格条款要求，得40分； 第三部分技术规格条款要求中设备技术参数标注带“▲”号的重要条款(满分30分)每负偏离(或缺少佐证材料)一项扣1.5分。 第三部分技术规格条款要求中设备技术参数标注带“#”号的普通条款(满分10分)每负偏离(或缺少佐证材料)一项扣0.5分。 上述技术参数供应商必须在投标文件内提供技术参数中要求提供的技术佐证材，供应商需如实填写技术参数偏离表，如有弄虚作假，承担一切法律后果。 |
| 3 | 综合实力 （14分） | （1）项目负责人及项目组成员 ①本项目的项目负责人具备环保类专业技术高级及以上职称的，得2分； ②除项目负责人外项目组成员中具备中级及以上职称的，每提供1人得0.5分，最多得4分。（同一人员具有多项证书不重复加分。(须提供证书原件扫描件及投标单位为其缴纳近一个月社保扫描件并加盖单位公章，否则不得分）。 （2）投标人提供2021年1月1日以来，至少包含本次项目核心产品之一的销售业绩，合同中要求包含与核心产品相同型号的设备，每提供一份得1分，最高得8分。（以合同签订日期为准，需提供中标通知书、合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 4 | 项目整体实施方案 （5分） | 评委根据投标人为本项目制定的整体实施方案（包括但不限于项目进度安排、响应程度、应急响应时间、解决问题的方案、方案执行的保障措施、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容）的合理性及与本项目实际需求的切合度进行综合评分（满分5分）： （1）实施方案进度安排高效合理、响应程度符合实际需求或者更优，有完善切实可行的应急预案，服务承诺优异、保障措施完善，切合本项目需求的得5分； （2）实施方案只体现部分服务内容，服务承诺、保障措施及和本项目切合度一般的得3分； （3）实施方案只体现少部分服务内容、缺失解决问题的方式，或者无相关应急预案及服务承诺、保障措施，和本项目切合度响应度低的得1分； （4）未提供实施方案不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （3分） | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于针对本次项目提供的送货安装调试、售后服务范围、售后服务响应、保障计划和设备使用情况回访计划等内容）的合理性、可行性进行综合评分（满分3分）： （1）售后服务方案响应安装调试、售后服务范围内容全面；售后服务响应积极、售后人员配备合理且专业；维修服务及回访计划优秀且切合实际、可行性高的得3分； （2）售后服务方案只体现部分服务方面；人员配备较为切合本项目；售后服务方案较好，可执行性一般的得2分； （3）售后服务方案不完整，响应度低，人员配备不合理或者方案脱离实际，过于夸大无可行性；售后服务方案差或者大量缺项的得1分； （4）未提供售后服务方案不得分。 |
| 6 | 培训方案 （5分） | （1）投标人满足所投每套设备安排用户3人/天，持续3天的培训服务，得0.5分，在此基础上每天增加1人的加0.5分，本项最高得2分。（提供相关承诺并加盖公章，承诺书格式自拟，不提供不得分） （2）评委根据投标人针对本项目的培训方案，包括但不限于针对本次项目提供的设备培训时间、培训人数、培训内容及培训授课人员专业程度和经验等内容的综合评价方案全面性、合理性、可行性进行综合评分（满分3分） ①培训方案响应高效；供应商提供的培训时间、培训人数、培训内容皆最能满足客户需求，人员专业能力强、经验丰富；培训服务及后续培训服务支撑切合实际、可行性高的得3分； ②培训方案只体现部分服务方面；提供的培训时间、培训人数、培训内容基本能满足客户要求，可执行性一般的得2分； ③培训方案不完整，响应度低，方案内容不合理或脱离实际，过于夸大无可行性；售后服务方案较差或者缺项的得1分； ④未提供培训方案不得分。 |
| 7 | 设备运行维保方案 （3分） | 评委根据投标人为本项目制定的设备运行维保方案（包括但不限于设备维保保障人数、维保范围、运行维保时间、维保人员经验能力等内容）的合理性及与本项目实际需求的切合度进行综合评分（满分3分）： （1）维保保障人数多、维保范围广泛、运行维保时间更长、维保人员经验能力丰富具有较多执行案例,整体维保方案优秀，切合本项目的得3分； （2）维保保障人数一般、维保人员经验能力一般,整体维保方案一般得2分； （3）设备运行维保方案不切合实际，人员无相关维保经验，人员配备不合理；响应文件结构不完整、内容不齐全的得1分； （4）未提供设备运行维保方案不得分。 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、人员配备一览表

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

注：如招标文件中提供的格式与苏采云系统中的格式不一致的，以苏采云系统中的格式为准。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（格式）

投标人全称：                     （加盖公章）

| 序号 | 仪器设备 | 数量 | 全费用投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪（含顶空自动进样器、吹扫捕集自动进样器） | 1 |  | 核心产品 |
| 2 | 气相色谱仪（含氮吹仪、自动液液萃取、旋转蒸发仪） | 1 |  | 核心产品 |
| 3 | 气相色谱仪（含热脱附、气袋自动进样器、配气仪） | 1 |  | 核心产品 |
| 4 | 气相色谱仪（含气袋自动进样器、配气仪） | 1 |  | 核心产品 |
| 5 | 气相色谱质谱联用仪（含氮吹仪、旋转蒸发仪） | 1 |  | 核心产品 |
| 6 | 全自动水中水质监测分析系统（含液相色谱仪（含固相萃取仪）、全自动烷基汞分析仪、总有机碳自动分析仪、全自动BOD5检测仪、全自动连续流动分析仪-四通道、全自动CODcr分析仪、全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动红外测油仪、阴离子表面活性剂自动分析仪、全自动总氮总磷自动分析仪、全自动氨氮测定仪、程控封口机） | 1 |  | 核心产品 |
| 7 | 大气有组织排放监测系统（含双路烟气采样器、自动烟尘（气）测试仪、流量综合校准仪、气袋采样器） | 1 |  |  |
| 8 | 火焰石墨炉原子吸收仪 | 1 |  | 核心产品 |
| 9 | 离子色谱仪（含有机卤素燃烧炉） | 1 |  | 核心产品 |
| 10 | 全自动恒温恒湿称重系统（含十万分之一天平、恒温恒湿设备） | 1 |  |  |
| 11 | 实验室样品辅助处理系统（含全自动多功能液体处理工作站、全自动无机样品前处理工作站、全自动有机样品前处理工作站、酸化吹气装置、生化培养箱、移液枪、石墨消解器） | 1 |  |  |
| 12 | 全自动蒸馏仪 | 2 |  |  |
| 13 | 电导率仪 | 1 |  |  |
| 14 | 悬浮物抽滤器 | 1 |  |  |
| 15 | 溶解氧仪 | 1 |  |  |
| 16 | 水浴锅 | 1 |  |  |
| 17 | BOD5检测仪 | 1 |  |  |
| 18 | 纯水机 | 2 |  |  |
| 19 | 便携式大气采样器 | 4 |  |  |
| 20 | 便携式重金属测定仪 | 1 |  |  |
| 21 | 便携式抽滤仪 | 1 |  |  |
| 22 | 摄像机 | 1 |  |  |
| 23 | 水质多参数分光光度仪 | 1 |  |  |
| 24 | 便携水质自动分析仪 | 1 |  |  |
| 25 | 生物毒性检测仪 | 1 |  |  |
| 26 | 水质试剂盒 | 1 |  |  |
| 27 | 便携式紫外测油仪 | 1 |  |  |
| 28 | 细菌快速检测仪 | 1 |  |  |
| 29 | 苏玛罐 | 1 |  |  |
| 30 | 气象参数测定仪 | 1 |  |  |
| 31 | 气体检测管 | 1 |  |  |
| 32 | 便携式颗粒物检测仪 | 1 |  |  |
| 33 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1 |  |  |
| 34 | 现场应急装备箱（含水温计、声级计校准仪、车载冰箱、小型多功能应急电源、便携式浊度计、便携式pH计、便携式溶解氧仪、水深测量仪、水质采样器、深井采样器、水样保存箱、便携式流速流量仪、全球定位系统、执法记录仪、便携式VOC检测仪(PID)、甲醛仪、便携式多气体检测仪、土壤采样相关装备） | 2 |  |  |
| 35 | 合计（元）： |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、驻场人员工资等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案等

（详见评标办法部分的要求）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

十七、人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 其他人员 |  |  |
| … | … |  |  |

注：投标人可以根据需要自行拓展本表。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。