招  标  文  件

项目名称：化工实训基地实训室项目

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2025-0018

项目属性：货物类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2025年7月29日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章 合同条款及格式	18

一、合同内容	18

二、合同金额	18

三、技术资料	18

四、知识产权	19

五、产权担保	19

六、履约保证金	19

七、转包或分包	19

八、交货期、交货方式及交货地点	19

九、货款支付	19

十、税	20

十一、管理事项	20

十二、质量保证及售后服务	20

十三、调试和验收	20

十四、货物包装、发运及运输	21

十五、违约责任	21

十六、不可抗力事件处理	21

十七、诉讼	22

十八、合同其他文件	22

十九、合同生效及其它	22

第四章 项目需求	24

一、清单	24

二、技术要求	38

三、商务条款	66

四、其他部分	68

第五章 评标方法与评标标准	70

一、评标方法与定标原则	70

二、评标标准	70

第六章 投标文件格式	73

一、封面	74

二、投标函格式	75

三、开标一览表	76

四、资格证明文件	77

中小企业声明函（本项目专门面向中小企业）	86

残疾人福利性单位声明函	107

监狱企业的证明文件	108

五、核心产品品牌表	109

六、投标配置及分项报价表	110

七、常用零配件及耗材报价表	117

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	118

九、服务方案	119

十、投标人情况介绍	120

十一、技术要求响应及偏离表	125

十二、商务条款响应及偏离表	126

十三、其他材料	127

第一章  投标邀请

项目概况 化工实训基地实训室项目 JSZC-320582-ZZHX-G2025-0018 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月20日13:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2025-0018

项目名称：化工实训基地实训室项目

预算金额：87万元

最高限价：87万元

采购方式：公开招标

采购需求：沙洲职业工学院所需的化工实训基地实训室项目，主要包括产品安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等），具体要求见“第四章  项目需求”。

合同履行期限：合同签订生效后30日内供货到位并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月20日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：沙洲职业工学院

单位地址：张家港市福新路1号

联系人：施军

联系电话：0512-56730086

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市长兴路13号1号楼2楼

联系人：谢政、季阳丽

联系电话：0512-58918185、15851637923

3．项目联系方式

项目联系人：谢政、季阳丽

电话：0512-58918185、15851637923

第二章  投标人须知

- 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 收费金额：13050.00元。由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

29．确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款 2 ％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

34．货物和服务的追加、添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币                              （            ）

总价应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人提供。

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式及交货地点：

- 九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付方式：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

- 十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、管理事项

11.1 按项目要求以及乙方的承诺项目阐述。

- 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 响应时间：

12.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费质保期为：

- 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在      个工作日内完成验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

- 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

- 十八、合同其他文件

18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州政合信咨询管理服务有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： 地址： 经办人： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

- 一、清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式通风机（1） | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 离心式通风机（2） | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 塑料防雨帽 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 电机防雨罩 | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 活性炭过滤器（1） | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 活性炭过滤器（2） | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 70°防火阀（1） | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 70°防火阀（2） | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 消音器（1） | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 消音器（2） | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 风管手动阀￠250（1） | 27 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 风管电动阀￠250（2） | 7 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 通风柜变风量系统 | 20 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 塑料通风管道（1） | 121 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 塑料通风管道（2） | 153 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 塑料通风管道（3） | 112 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 电力电缆（1） | 90 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 电力电缆（2） | 90 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 配管（1） | 50 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 配管（2） | 50 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 采样口 | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 吊杆支架 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 烟囱采样爬梯 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 风管支撑架 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 墙体开孔及修复 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 26 | 通风工程检测、调试 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 房间送排风控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HMI以太网触摸屏 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 网络交换机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 系统调试 | 1 | 套 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 4 | PLC控制柜 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 钢制镀锌桥架 | 42 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 综合布线及辅材 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 排风控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风控制箱 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 排风机变频器（1） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 排风机变频器（2） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 管道静压传感器 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 综合布线及辅材 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 实验室家具部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、无机实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 全钢靠边实验台（2） | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 全钢中央实验台 | 4 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 德式试剂架 | 4 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 象鼻万向抽气罩 | 16 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | PP大水盆 | 16 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 三嘴鹅颈水龙头 | 16 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | PP滴水架 | 16 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 单口洗眼器 | 10 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 二、教师实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 全钢中央实验台 | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 德式试剂架 | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 象鼻万向抽气罩 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 全钢试剂柜 | 4 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 全钢气瓶柜 | 3 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | PP大水盆 | 3 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 三嘴鹅颈水龙头 | 3 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | PP滴水架 | 3 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 三、有机实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 | 16 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 全钢靠边实验台 | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 全钢中央实验台 | 2 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 德式试剂架 | 2 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 象鼻万向抽气罩 | 8 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | PP大水盆 | 8 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 三嘴鹅颈水龙头 | 8 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | PP滴水架 | 8 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 单口洗眼器 | 5 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 全钢试剂柜 | 4 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 全钢器皿柜 | 4 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 四、高温室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 全钢中央实验台 | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 全钢靠边实验台（2） | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 五、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 400 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 通风柜性能测试 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给、排水附（配）件 | 8 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 塑料管（1） | 95 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 塑料管（2） | 85 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 塑料管（3） | 73 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 塑料管（4） | 63 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 塑料管（5） | 40 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 塑料管（6） | 84 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 塑料管（7） | 46 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 塑料管（8） | 43 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 螺纹阀门（1） | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 螺纹阀门（2） | 44 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 楼面打孔及修补 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 13 | 管道支架 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 给排水人工 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 15 | 现场开挖及设备基础 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |
| 16 | 收集池 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 机械连杆液位控制器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 耐腐蚀提升泵 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 实验室综合废水处理设备主机 | 1 | 组 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 全自动气浮搅拌系统（1） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 中和加药装置 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 计量泵（1） | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 储药箱（1） | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | PH在线检测仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 安装附件（五金安装包） | 1 | 批 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 26 | 全自动气浮搅拌系统（2） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 絮凝加药装置 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 计量泵（2） | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 储药箱（2） | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 污泥干化器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 竖流沉淀器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 高低电位差微电解系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 填充床催化反应系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 多程氧化及分解系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 35 | 催化氧化反应系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 电解电源 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 37 | 电极 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 38 | 搅拌泵 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 39 | 多功能阀组 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 40 | 活性吸附滤料 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 41 | 两级有机生物活性吸附系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 42 | 增压泵 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 43 | 超声连杆液位控制器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 44 | 深度净化处理系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 复合杀菌消毒装置 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 | 计量泵（3） | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 47 | 储药箱（3） | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 48 | 增压泵 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 49 | 超声连杆液位控制器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 50 | 电控系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 51 | 全自动控制系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 52 | 安装配件 | 1 | 批 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 53 | 电线电缆 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 54 | 管道、阀门 | 1 | 批 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 实验室家具部分 |  |
| 一、无机实验室 |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） |
| 2 | 全钢靠边实验台（2） |
| 3 | 全钢中央实验台 |
| 二、教师实验室 |  |
| 1 | 高性能通风柜 |
| 2 | 全钢中央实验台 |
| 三、有机实验室 |  |
| 1 | 高性能通风柜 |
| 2 | 全钢靠边实验台 |
| 3 | 全钢中央实验台 |
| 四、高温室 |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） |
| 2 | 全钢中央实验台 |
| 3 | 全钢靠边实验台（2） |

注：

1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

（四）绿色采购其他政策

1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

1．项目需求中以“▲”标注的参数为重要指标项；斜体且有下划线部分为实质性要求。

2．在项目实施过程中，如涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 二、技术要求

（一）技术参数

投标人中标后仍需对项目地点进行实际踏勘并测量，同时考虑与现场环境的融合度、统一性、实用性，中标后及时向采购人提供供货清单、设计方案、施工方案及验收方案，经采购人同意后方可供货、安装、布置等。主要配置清单详见下表，设计图纸附件请在“江苏政府采购网”官网下载，投标人提供的产品不得低于以下参数，表内如遇固定数值实为预估，非特定，如有偏离请在“技术要求响应及偏离表”给予说明：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 排风系统 |  |  |
| 1 | 离心式通风机（1） | 1.型号：详见设计图纸及规范要求； 2.规格：风量：≥12000m³/h；风压≥1300Pa；功率≥7.5KW；变频电机； 3.质量：详见设计图纸及规范要求； 4.材质：玻璃钢； 5.包含：含减震器、进风口变径、进风口软连接、止回阀安装及设备本体防雷接地等； 6.风机底座：角钢制作，防锈处理； 7.风机减震器：铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动； 8.PVC材料：根据通风需要设计规格，采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材； 9.风机：请在投标文件中提供一级节能认证证书。 |
| 2 | 离心式通风机（2） | 1.型号：详见设计图纸及规范要求； 2.规格：风量：≥15000m³/h；风压≥1300Pa；功率≥11KW；变频电机； 3.质量：详见设计图纸及规范要求； 4.材质：玻璃钢； 5.包含：含减震器、进风口变径、进风口软连接、止回阀安装及设备本体防雷接地等； 6.风机底座：角钢制作，防锈处理； 7.风机减震器：铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动； 8.PVC材料：根据通风需要设计规格，采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材； ▲9.风机：请在投标文件中提供一级节能认证证书。 |
| 3 | 塑料防雨帽 | 1.名称：锥形防雨帽，包含烟囱风管部分，避雷设施安装等； 2.规格：PP定制，详见设计图纸及规范要求。 |
| 4 | 电机防雨罩 | 1.名称：电机防雨罩； 2.型号：详见设计图纸及规范要求； 3.规格：PP定制。 |
| 5 | 活性炭过滤器（1） | 1.名称：活性炭过滤器； 2.主体PP材质，阻燃材料； 3.规格：处理风量：≥12000m³/h，详设计图纸及规范要求。 |
| 6 | 活性炭过滤器（2） | 1.名称：活性炭过滤器； 2.主体PP材质，阻燃材料； 3.规格：处理风量：≥20000m³/h，详设计图纸及规范要求。 |
| 7 | 70°防火阀（1） | 1.名称：防火阀（镀锌板）； 2.型号：详见设计图纸及规范要求； 3.规格：约800*500mm。 |
| 8 | 70°防火阀（2） | 1.名称：防火阀（镀锌板）； 2.型号：详设计图纸及规范要求； 3.规格：约1250*500mm。 |
| 9 | 消音器（1） | 1.型号:详见设计图纸及规范要求； 2.规格:约1250*500mm。 |
| 10 | 消音器（2） | 1.型号:详见设计图纸及规范要求； 2.规格:约800*500mm。 |
| 11 | 风管手动阀￠250（1） | 1.型号:详见设计图纸及规范要求； 2.规格:￠250，PP材质。 |
| 12 | 风管电动阀￠250（2） | 1.型号:详见设计图纸及规范要求； 2.规格:￠250，PP材质。 |
| 13 | 通风柜变风量系统 | 1.PP变风量阀： （1）PP材质高耐腐蚀性材质，阀体的风量测量段与调节段一体成型，风量测量采用文丘里环型流量型风阀实时测量风量，测定风量，风量控制精度±5%以内，模压一体成型确保高强度及耐用性，带气密环确保高气密性无啸叫。可方便适配风阀快速执行器； （2）2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A）； ▲（3）变风量蝶阀要求阀体酸碱盐雾耐腐蚀符合GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验盐雾试验，测试后试验后样品表面无明显变形、鼓泡现象； ▲（4）变风量蝶阀耐化学测试符合GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》GB/T1634.2-2019《塑料负荷变形温度的测定》GB/T16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯》相关标准； ▲（5）变风量蝶阀精度及阀体漏风量符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》相关标准，风量与阀前静压无关性(档位:L1、L2、L3、L4；阀前静压：200Pa、300Pa、400Pa、500Pa、600Pa)； ▲（6）变风量蝶阀要求阀体满足垂直燃烧测试，符合GB/T5169.16-2008V-0等级要求； ▲（7）变风量蝶阀要求GB50016-2014《建筑设计消防规范》，防火等级不低于二级，达到难燃级别； ▲（8）变风量蝶阀阀体及其控制器中，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等物质，满足GBIT26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》； ▲（9）变风量蝶阀满足GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验》试验A:低温试验方法、GB-T2423.2-2008《电工电子产品环境试验》试验B高温试验方法测试要求，持续时间:72h，样品未损坏，可以正常运行； ▲（10）变风量蝶阀满足JG/T295-2010《空调变风量末端装置》； ▲（11）变风量蝶阀阀体及内部蝶阀阻尼器密封橡胶圈，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，符合UL·94-2013标准·燃烧等级·V0等级，建筑材料及制品燃烧性能(B1级)； ▲（12）变风量蝶阀经过抗震试验测试，满足GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》； ▲（13）变风量蝶阀耐液体化学试剂性能满足GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》； ▲（14）变风量蝶阀泄露率：符合NCSA-2020V-0160标准要求。 2.通风柜控制面板： （1）采用不小于5英寸彩色触摸屏显示，可显示至少下列数据：实时面风速、排风风量、补风风量、自动视窗开关、门高、温度、运行状态多颜色状态等参数； （2）通过触摸屏可设置面风速、可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停；具紧急排风功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风；门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等； ▲（3）请在投标文件中提供变风量软件屏幕相关界面内容测试报告，保证上述要求符合GB/T 25000.51-2016的软件质量报告； ▲（4）产品必须获得CE认证。 3.变风量控制器： （1）要求通风柜控制系统做到面风速精确控制，保证通风柜真实面风速维持在0.5m/s±5%(有人)，0.3m/s±5%(无人)；噪音：≤55dB； ▲（2）具有针对面风速控制精度测试，VAV快速响应时间，拉门移动影响符合ASHREAE 110-2016标准的第三方检测报告； ▲（3）提供面风速传感器国家计量单位计量校准证书，风速传感器精度准确度满足A级（请在投标文件中提供有效期内且符合要求的相关测试报告）； ▲（4）检验依据:变风量控制器GB50016-2014《建筑设计消防规范》符合壳体实验，防火等级不低于二级，达到难燃级别； ▲（5）变风量控制器材质中不得含有汞、镉、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过180mg/kg。符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 4.视窗位移传感器： 位移传感器基本误差小于0.4%（请在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构有效期内的位移传感器精度检测报告)。 |
| 14 | 塑料通风管道（1） | 1.▲材质：V2级阻燃PP材质（请在投标文件中提供第三方检测报告）； 2.形状：方形； 3.板材厚度：4mm以内； 4.包含弯头、法兰、三通等通风配件，详见设计图纸及规范要求。 |
| 15 | 塑料通风管道（2） | 1.材质：V2级阻燃PP材质（请在投标文件中提供第三方检测报告）； 2.形状：方形； 3.板材厚度：6mm以内； 4.包含弯头、法兰、三通等通风配件，详见设计图纸及规范要求。 |
| 16 | 塑料通风管道（3） | 1.材质：V2级阻燃PP材质（请在投标文件中提供第三方检测报告）； 2.形状：方形； 3.板材厚度：8mm以内； 4.包含弯头、法兰、三通等通风配件，详见设计图纸及规范要求。 |
| 17 | 电力电缆（1） | 1.名称：外机电力电缆； 2.规格：WDZ-YJY5*6； 3.敷设方式、部位：桥架内配管内； 4.辅材：含标签，铜鼻子，黄腊管等所有辅材； 5.详见设计图纸及规范要求。 |
| 18 | 电力电缆（2） | 1.名称：外机电力电缆； 2.规格：WDZ-YJY5*4； 3.敷设方式、部位：桥架内配管内； 4.辅材：含标签，铜鼻子，黄腊管等所有辅材； 5.详见设计图纸及规范要求。 |
| 19 | 配管（1） | 1.材质：JDG； 2.规格：32mm以内； 3.配置形式：FC WC。 |
| 20 | 配管（2） | 1.材质：JDG； 2.规格：25mm以内； 3.配置形式：FC WC。 |
| 21 | 采样口 | 1.型号:详见设计图纸及规范要求； 2.规格:￠90，PP材质。 |
| 22 | 吊杆支架 | 1.材质：4*4/4*6角钢定制； 2.管架形式：详见设计图纸及规范要求。 |
| 23 | 烟囱采样爬梯 | 1.材质：4*4/4*6角钢定制 2.管架形式：详见设计图纸及规范要求，满足采用人员检测要求。 |
| 24 | 风管支撑架 | 1.材质：4*4角钢定制； 2.管架形式：详见设计图纸及规范要求。 |
| 25 | 墙体开孔及修复 | 现场处理 |
| 26 | 通风工程检测、调试 | 包含避光实验，隐蔽验收等。 |
| 房间送排风控制系统 |  |  |
| 1 | HMI以太网触摸屏 | 1.≥10寸宽屏，64K色真彩显示； 2.集成RS422/485串口、工业以太网接口； 3.屏幕比例：16:9； 4.屏幕分辨率：1920*1080； 5.对比度：800:1； 6.屏幕刷新率：60Hz； 7.曲率：平面； 8.接口：DP，HDMI，音频/耳机输出。 |
| 2 | 网络交换机 | 1.端口数量18口； 2.100M/1000M； 3.是否防爆：是； 4.是否支持VLAN：支持； 5.接口模式：电口&光口； 6.下行接口类型：以太网交换机； 7.上行端口速率：千兆； 8.下行端口速率：千兆； 9.网管类型：网管； 10.适用场景：接入交换机； 11.散热方式：自然散热； 12.端口供电功能：非PDE供电。 |
| 3 | 系统调试 | HMI通信采集调试，数据存储、HMI组态编程、系统试运行等。 |
| 4 | PLC控制柜 | 1.PLC控制柜；含箱体，单挂板；含照明、空开、熔断器等辅助电气元件； 2.产品材质：冷轧钢板； 3.产品厚度：0.8-1.0mm； 4.输入电压：三相380V； 5.参考型号：2.2kw； 6.电源模块：75W，15V，5A； 7.中间继电器：DC24V；接线端子；交流变压器NDK-50VA； 8.包含标准型CPU模块，220VAC供电； 9.包含PLC控制器12输入/8输出，继电器输出； 10.PLC控制器模拟量输入模块，8输入等； 11.输入频率：47-63HZ； 12.输出频率：0-600HZ。 |
| 5 | 钢制镀锌桥架 | 1.约100*100mm密闭式桥架（含弯头及三通）； 2.钢制镀锌处理； 3.是否阻燃：阻燃； 4.材质：金属； 5.类别：接线端子； 6.表面处理：喷塑喷涂。 |
| 6 | 综合布线及辅材 | 房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复（操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线。不含动力电缆。 |
| 排风控制系统 |  |  |
| 1 | 排风控制箱 | 1.变频控制箱，国标定制，冷轧钢板喷涂，（室外箱）；远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板； 2.宽度：800-1600mm；高度：620-950mm；深度：800-1200mm； 3.类型：低压柜； 4.电压：AC380V； 5.额度功率：380V 3KW； 6.风量：1800m3/h； 7.排风口径：约250mm； 8.照明灯功率：LED20W； 9.噪音：50db； 10.面风速：标准面风速0.5m/s； 11.柜身：约1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗后喷环氧树脂涂层，耐酸碱。 |
| 2 | 排风机变频器（1） | 1.输入电压为380V； 2.功率为≥7.5KW； 3.额定电流为≥16.1A； 4.输出频率为0-500HZ无级调速； 5.冷却方式为智能风扇散热； 6.防护等级为IP20； 7.温度范围为-20到60℃； 8.多重保护功能：过载保护、过电流保护、过电压跋扈、欠电压保护、功率模块保护、过温保护、接地保护、短路保护、失速保护等； 9.加厚冷轧钢板、远距离操作、尺寸接线。 |
| 3 | 排风机变频器（2） | 1.输入电压为380V； 2.功率为≥11KW； 3.额定电流为≥35A； 4.输出频率为0-500HZ无级调速； 5.冷却方式为智能风扇散热； 6.防护等级为IP20； 7.温度范围为-20到60℃； 8.多重保护功能：过载保护、过电流保护、过电压跋扈、欠电压保护、功率模块保护、过温保护、接地保护、短路保护、失速保护等； 9.加厚冷轧钢板、远距离操作、尺寸接线。 |
| 4 | 管道静压传感器 | 1.可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节； 2.电源：24VDC（9-36V）； 3.量程范围：0-1000Pa； 4.输出信号：4-20mA； 5.0.25级超高精度，线性、重复性高，全不锈钢结构； 6.10ms快响应、耐瞬压冲击、过压/过流保护、316耐腐膜片； 7.补偿温度：-10到70℃； 8.工作温度：-20到85℃； 9.介质温度：-20到85℃； 10.储存温度：-40到85℃； 11.零点温度漂移：±1.5%FS/10℃； 12.灵敏度温度漂移：±1.5%FS/10℃； 13.过载压力：1.5%FS； 14.长期稳定性：±0.2%FS/年； 15.响应时间：≤100ms（上升到90%FS）； 16.绝缘：100MΩ，25VDC； 17.防护等级：IP65； 18.负载电阻：（U-8.5V)/0，02A，U=供电电压。 |
| 5 | 综合布线及辅材 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设JDG穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置，控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线由强电专业负责并对接；控制线包含在内。不含动力电缆。 |
| 实验室家具部分 |  |  |
| 一、无机实验室 |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约8400*750*850mm； ▲（1）抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测样品厚度规格为≥22mm，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”），应至少包含有：硫酸98%，硝酸68%，盐酸37%，氢氧化钠40%，过氧化氢30%，二硫化碳99%，冰醋酸99%，九水合硫化钠饱和溶液，醋酸丁酯99%，亚甲蓝饱和溶液，二甲基甲酰胺99%，乳酸90%，四氢呋喃99%，二氯乙烷（标准物质），石油醚（分析纯）等化学试剂；（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（2）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016《陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》检测标准，检测样品厚度规格为≥22mm，检测结果平均值≥44N/mm²，最小单个值≥40N/mm²（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（4）吸水率：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准作为判断依据，检测样品厚度规格为≥22mm，参照GB/T3810.3-2016作为检测依据，检测结果平均值≤0.004%，最小单个值≤0.002%（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲3.放射性：提供辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测样品厚度为≥22mm，检测结果内照射指数≤0.01Bq/kg，外照指数≤0.01Bq/kg（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 4.柜体材质：柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重为≥30kg。 5.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 6.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 2 | 全钢靠边实验台（2） | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约6900*750*850mm； （1）抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测样品厚度规格为≥22mm，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”），应至少包含有：硫酸98%，硝酸68%，盐酸37%，氢氧化钠40%，过氧化氢30%，二硫化碳99%，冰醋酸99%，九水合硫化钠饱和溶液，醋酸丁酯99%，亚甲蓝饱和溶液，二甲基甲酰胺99%，乳酸90%，四氢呋喃99%，二氯乙烷（标准物质），石油醚（分析纯）等化学试剂（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （2）断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016《陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》检测标准，检测样品厚度规格为22mm，检测结果平均值≥44N/mm²，最小单个值≥40N/mm²（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （3）吸水率：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准作为判断依据，检测样品厚度规格为22mm，参照GB/T3810.3-2016作为检测依据，检测结果平均值≤0.004%，最小单个值≤0.002%（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 3.放射性：提供辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测样品厚度为22mm，检测结果内照射指数≤0.01Bq/kg，外照指数≤0.01Bq/kg（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 4.柜体材质：柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm可上下移动，承重为≥30kg。 5.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 6.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 3 | 全钢中央实验台 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约6000*1500*850mm；水槽区域采用≥25mm，操作区域为≥22mm台面。 ▲（1）采用≥25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 ▲（2）外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色)。 ▲（3）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（4）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA10-2020检测，样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（5）抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（6）光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（7）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 3.柜体材质：柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重为≥30kg。 4.柜体门板：采用一体化式通透式玻璃门设计，钢材采用厚1.0mm的冷轧，钢板模斥成型，所有钢材表面均经过EPOXYRESIN粉未静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；也可选用一体化式通透式柜体设计，款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 5.地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。 6.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 7.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 4 | 德式试剂架 | 形状尺寸：约5200*400*800mm 1.全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm，型材壁厚约1.0mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架约1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚约1.0mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用约8mm厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 每根中间立柱预留2个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。 |
| 5 | 象鼻万向抽气罩 | 1.材质：铝合金材质； 2.L=1500mm，铝合金材质，包含加长方形功能柱+万向罩固定底座； 3.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5.关节连接杆：304不锈钢； 6.关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 8.拱形集气罩：直径≥375mm，高密度PP制成； 9.伸缩导管：直径≥75mmPP。 |
| 6 | PP大水盆 | 1.材质：材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚约3mm，具有防溢出功能，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 2.形状尺寸：约500*460*320mm 3.板材厚度：约3mm 4.包含下水配件。 |
| 7 | 三嘴鹅颈水龙头 | 1.材质：陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质 2.形状：台式三嘴鹅颈 3.主体：铜制 4.涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 5.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关10万次，静态最大耐压15bar 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |
| 8 | PP滴水架 | 1.材质：高密度PP材质； 2.形状尺寸：约550*120*700mm； 3.板材厚度：2mm以上； 4.水滴棒长度140mm； 5.设计卡扣、可拆螺丝，便于拆卸； 6.接口固定底座设计，保证有效排水； |
| 9 | 单口洗眼器 | 1.材质：耐腐蚀材质； 2.形状：单口； 3.板材厚度：2mm以上。 |
| 二、教师实验室 |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 | 规格尺寸：约1500*900*2350mm ▲1.安全性能，提供ASHRAE 110-2016第三方检测报告。 ▲（1）通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm（检测内容包括静态检测、动态检测及调节门周边检漏测试)； ▲（2）SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用10%体积六氟化硫+90%氮气）：浓度控制等级小于0.03ppm（检测内容包括浓度测试（内侧法）、浓度测试（外侧法）及干扰测试)； ▲（3）面风速（JBT6412-1999,6.2&7.2)；阻力试验（JB/T6412-1999，6.4&7.5)；平均照度（参考JGT222-2007，5.1.7)；噪声（参考JGT222-2007，5.1.9)均符合要求； （4）调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故； （5）调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。 2.照明：防水、防腐、防尘、密封，采用LED灯，照明装置上面有安全钢化玻璃面板，并且和柜体密封。操作台面的平均照度大于500Lx（流明）。 3.内部尺寸（采用窄边框，内部空间更大）： （1）1500mm：内部有效宽度≥1300mm，有效深度≥700mm； （2）1800mm：内部有效宽度≥1600mm，有效深度≥700mm； （3）内部工作空间有效高度≥1300mm； （4）底柜外部深度：≥540mm。 4.通风柜台面 总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚） ▲（1）采用≥25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色)。 ▲（2）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（3）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA 10-2020检测,样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（4）抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 ▲（5)光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11。 ▲（6）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 5.通风柜阻燃内衬板及导流板 通风柜内衬板采用厚度≥5m的氟纤内衬板。 6.通风柜配套陶瓷水杯 （1）水杯尺寸：约260*210*150mm。 ▲（2）提供第三方检测报告，参照检测标准为GB/T17657-2022分级结果为“5级”，至少包括：过氧化氢30%、碘伏（仁和碘酒）、高氯酸72%、盐酸38%、硝酸68%、氢氧化钠40%、硫酸98%、甲醛40%、二氯甲烷99.8%、氯苯99%、乙酸乙酯99.9%、乙醇99%、氨水30%、王水、三氯甲烷99%、二甲基甲酰胺99%、苯酚90%、乙醚99.5%、苯99.5%、84消毒液、硫酸铜饱和溶液、二硫化碳99%、冰醋酸99%、九水合硫化钠饱和溶液、乙酸丁酯99%、亚甲蓝饱和溶液、乳酸90%、四氢呋喃99.5%、二氯乙烷（标准物质）、石油醚（分析纯）、乙腈99.9%、红药水（恒健汞溴红溶液）、汽油等化学试剂，接触时间≥48小时，等级达到5级，即“无明显变化”。 |
| 2 | 全钢中央实验台 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约6000*1500*850mm； （1）采用约25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 （2）外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色)。 （3）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （4）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA10-2020检测，样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （5)抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （6)光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （7）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 3.柜体材质：柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 4.柜体门板：采用一体化式通透式玻璃门设计，钢材采用厚1.0mm的冷轧,钢板模斥成型，所有钢材表面均经过EPOXY RESIN粉未静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨;也可选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 5.地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm； 6.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 7.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 3 | 德式试剂架 | 形状尺寸：约5200*400*800mm； 1.全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm，型材壁厚约1.0mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架约1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚约1.0mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用约8mm厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 每根中间立柱预留2个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。 |
| 4 | 象鼻万向抽气罩 | 1.材质：铝合金材质 2.L=1500mm，铝合金材质，包含加长方形功能柱+万向罩固定底座； 3.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5.关节连接杆：304不锈钢； 6.关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 8.拱形集气罩：直径≥375mm，高密度PP制成； 9.伸缩导管：直径≥75mmPP。 |
| 5 | 全钢试剂柜 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约900*450*2000mm； 3.板材厚度：2mm以上； 4.柜体材质：柜体结构采用厚≥1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 5.涂层厚度：所有的钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50uM（±5%)，抗腐蚀性能强。 6.柜体门板：采用上框玻璃拉门配合下双开门的款式，钢材采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，下栢门为双层隔音设计，也可根据需要，选用一体化式通透式柜体设计款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 7.层板材质：采用厚约1.0mm的冷轧,钢板，模压成型，表面经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。 8.地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~ 30mm。 9.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。 10.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 6 | 全钢气瓶柜 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约900*450*2000mm； 3.板材厚度：≥1.0mm以上； 4.柜体材质：采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨； 5.涂层厚度：所有钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50uM（±5%)，抗腐蚀性能强； 6.柜体门板：采用一体化式设计，钢材采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有钢材表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,款式的可选性能保证完全满足使用的需要； 7.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动； 8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒； 9.踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸； 10.地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构县防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm； 11.铰链：开闭弧度≥110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。 12.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 7 | PP大水盆 | 1.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水； 2.形状尺寸：约500*460*320mm； 3.板材厚度：≥3mm； 4.包含下水配件。 |
| 8 | 三嘴鹅颈水龙头 | 1.材质：陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质； 2.形状：台式三嘴鹅颈； 3.主体：铜制； 4.涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 5.陶瓷阀芯：90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |
| 9 | PP滴水架 | 1.材质：高密度PP材质； 2.形状尺寸：约550*120*700mm； 3.板材厚度：≥2mm； 4.水滴棒长度约140mm； 5.设计卡扣、可拆螺丝，便于拆卸； 6.接口固定底座设计，保证有效排水。 |
| 10 | 单口洗眼器 | 1.材质:耐腐蚀材质； 2.形状:单口； 3.板材厚度:2mm以上。 |
| 11 | 紧急冲淋洗眼器 | 1.名称：紧急冲淋洗眼器； 2.材质：SS304不锈钢材质，表面喷塑； 3.形状：落地式； 4.落地式，包含：带冲淋，洗眼，脚踏板； |
| 三、有机实验室 |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 | 规格尺寸：约1500*900*2350mm 1.安全性能，提供ASHRAE 110-2016第三方检测报告。 （1）通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm（检测内容包括静态检测、动态检测及调节门周边检漏测试)； （2）SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用10%体积六氟化硫+90%氮气）：浓度控制等级小于0.03ppm（检测内容包括浓度测试（内侧法）、浓度测试（外侧法）及干扰测试)； （3）面风速（JBT6412-1999,6.2&7.2)；阻力试验（JB/T6412-1999，6.4&7.5)；平均照度（参考JGT222-2007，5.1.7)；噪声（参考JGT222-2007，5.1.9)均符合要求； （4）调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故； （5）调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。 2.照明：防水、防腐、防尘、密封，采用LED灯，照明装置上面有安全钢化玻璃面板，并且和柜体密封。操作台面的平均照度大于500Lx（流明）； 3.内部尺寸（采用窄边框，内部空间更大）： （1）1500mm：内部有效宽度≥1300mm，有效深度≥700mm； （2）1800mm：内部有效宽度≥1600mm，有效深度≥700mm； （3）内部工作空间有效高度≥1300mm； （4）底柜外部深度：≥540mm。 4.通风柜台面 总厚约25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚）； （1）采用≥25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡； 外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色)； （2）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （3）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA10-2020检测,样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （4）抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （5)光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11。 （6）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 5.通风柜阻燃内衬板及导流板 通风柜内衬板采用厚度≥5mm的氟纤内衬板； 6.通风柜配套陶瓷水杯 （1）水杯尺寸要求：约260*210*150mm。 （2）提供第三方检测报告，参照检测标准为GB/T17657-2022分级结果为“5级”，至少包括：过氧化氢30%、碘伏（仁和碘酒）、高氯酸72%、盐酸38%、硝酸68%、氢氧化钠40%、硫酸98%、甲醛40%、二氯甲烷99.8%、氯苯99%、乙酸乙酯99.9%、乙醇99%、氨水30%、王水、三氯甲烷99%、二甲基甲酰胺99%、苯酚90%、乙醚99.5%、苯99.5%、84消毒液、硫酸铜饱和溶液、二硫化碳99%、冰醋酸99%、九水合硫化钠饱和溶液、乙酸丁酯99%、亚甲蓝饱和溶液、乳酸90%、四氢呋喃99.5%、二氯乙烷（标准物质）、石油醚（分析纯）、乙腈99.9%、红药水（恒健汞溴红溶液）、汽油等化学试剂，接触时间≥48小时，等级达到5级，即“无明显变化”。 |
| 2 | 全钢靠边实验台 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约6800*750*850mm； （1）抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测样品厚度规格为≥22mm，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”），应至少包含有：硫酸98%，硝酸68%，盐酸37%，氢氧化钠40%，过氧化氢30%，二硫化碳99%，冰醋酸99%，九水合硫化钠饱和溶液，醋酸丁酯99%，亚甲蓝饱和溶液，二甲基甲酰胺99%，乳酸90%，四氢呋喃99%，二氯乙烷（标准物质），石油醚（分析纯）等化学试剂（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （2）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016《陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》检测标准，检测样品厚度规格为≥22mm，检测结果平均值≥44N/mm²，最小单个值≥40N/mm²（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （3）吸水率：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准作为判断依据，检测样品厚度规格为≥22mm，参照GB/T 3810.3-2016作为检测依据，检测结果平均值≤0.004%，最小单个值≤0.002%（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 3.放射性：提供辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测样品厚度为≥22mm，检测结果内照射指数≤0.01 Bq/kg，外照指数≤0.01 Bq/kg （请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 4.柜体材质：柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 5.铰链：开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 6.把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 3 | 全钢中央实验台 | 1.材质：冷轧钢板； 2.形状尺寸：约6000*1500*850mm （1）采用25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 （2）外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色)。 （3）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （4）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA 10-2020检测,样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （5)抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （6)光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （7）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 3.柜体材质：柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm可上下移动，承重≥30kg。 4.柜体门板:采用一体化式通透式玻璃门设计，钢材采用厚约1.0mm的冷轧,钢板模斥成型，所有钢材表面均经过EPOXY RESIN粉未静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；也可选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 5.地脚:采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。 6.铰链:开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 7.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 4 | 德式试剂架 | 形状尺寸：约5200*400*800mm 1.全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm，型材壁厚约1.0mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架约1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚约1.0mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用约8mm厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节； 每根中间立柱预留2个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。 |
| 5 | 象鼻万向抽气罩 | 1.材质：铝合金材质； 2.L=1500mm，铝合金材质,包含加长方形功能柱+万向罩固定底座； 3.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 5.关节连接杆：304不锈钢。 6.关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 8.拱形集气罩：直径≥375mm，高密度PP制成。 9.伸缩导管：直径≥75mmPP。 |
| 6 | PP大水盆 | 1.材质：材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚约3mm，具有防溢出功能，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水； 2.形状尺寸：约500*460*320mm； 3.板材厚度：约3mm； 4.包含下水配件。 |
| 7 | 三嘴鹅颈水龙头 | 1.材质：陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质； 2.形状：台式三嘴鹅颈； 3.主体：铜制； 4.涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 5.陶瓷阀芯：90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |
| 8 | PP滴水架 | 1.材质：高密度PP材质； 2.形状尺寸：约尺寸550*120*700mm； 3.板材厚度：2mm以上； 4.水滴棒长度约140mm； 5.设计卡扣、可拆螺丝，便于拆卸； 6.接口固定底座设计，保证有效排水。 |
| 9 | 单口洗眼器 | 单口洗眼器 |
| 10 | 全钢试剂柜 | 1.材质:冷轧钢板； 2.形状尺寸: 约900*450*2000mm； 3.板材厚度:2mm以上； 4.柜体材质:柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节,13mm可上下移动，承重≥30kg。 5.涂层厚度:所有的钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50uM（±5%)，抗腐蚀性能强。 6.柜体门板:采用上框玻璃拉门配合下双开门的款式，钢材采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，下栢门为双层隔音设计，也可根据需要，选用一体化式通透式柜体设计款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 7.层板材质:采用厚约1.0mm的冷轧,钢板，模压成型，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。 8.地脚:采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。 9.铰链:开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。 10.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 11 | 全钢器皿柜 | 形状尺寸:约9900*450*2000mm 1.柜体材质:柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 2.涂层厚度:所有的实验台的钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50uM（±5%)，抗腐蚀性能强。 3.柜体门板:采用一体化式通透式玻璃门设计，钢材采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有钢材表面均经过EPOXY RESIN粉未静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨;也可选用一体化式通透式柜体设计，款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 4.层板材质:采用厚1.0mm的冷轧,钢板，模压成型，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，层板分别开直径30mm、50mm、70mm的孔，可盛放多种器皿。 5.托盘:采用钢制经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理托盘。 6.地脚:采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。 7.铰链:开闭弧度2110”，外形美观，开台时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。 8.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感园润，耐弱酸碱。 |
| 12 | 紧急冲淋洗眼器 | 落地式，带冲淋，洗眼，脚踏板，SS304不锈钢材质，表面喷塑。 |
| 四、高温室 |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） | 1.材质:冷轧钢板； 2.形状尺寸:约8040*750*850mm； （1）抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测样品厚度规格为≥22mm，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”），应至少包含有：硫酸98%，硝酸68%，盐酸37%，氢氧化钠40%，过氧化氢30%，二硫化碳99%，冰醋酸99%，九水合硫化钠饱和溶液，醋酸丁酯99%，亚甲蓝饱和溶液，二甲基甲酰胺99%，乳酸90%，四氢呋喃99%，二氯乙烷（标准物质），石油醚（分析纯）等化学试剂（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （2）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016《陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》检测标准，检测样品厚度规格为≥22mm，检测结果平均值≥44N/mm²，最小单个值≥40N/mm²（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （3）吸水率：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准作为判断依据，检测样品厚度规格为≥22mm，参照GB/T3810.3-2016作为检测依据，检测结果平均值≤0.004%，最小单个值≤0.002%（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 3.放射性：提供辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测样品厚度为≥22mm，检测结果内照射指数≤0.01 Bq/kg，外照指数≤0.01 Bq/kg （请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 4.柜体材质:柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 5.铰链:开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 6.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 2 | 全钢中央实验台 | 1.材质:冷轧钢板； 2.形状尺寸:约4900*1500*850mm； （1）采用25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面，为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷板，检测结果碟型下凹区域容量≥6.3L/㎡。 （2）外观质量：依据T/CIQA10-2020技术要求，外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构:釉面为烧成颜色（非坯体颜色)。 （3）抗冲击性（恢复系数）：提供检测依据T/CIQA10-2020/GB/T3810.5-2016标准，检测结果≥0.89（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （4）耐开裂能力：参照GB/T17657-2022标准，检测结果为5级：无细微裂纹。表面耐高温性能：检测标准依据T/CIQA 10-2020检测,样品表面无开裂、无变色（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （5)抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥19种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、无害李斯特氏菌（英诺克李斯特氏菌、嗜肺军团菌嗜肺亚种等）（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （6)光泽度:参照GB/T13891-2008标准，检测结果≤11（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （7）为保证产品质量，请在投标文件中提供台面制造厂商的中国绿色产品认证证明及产品3C强制认证证明；此证书上必须与台面制造商公司名称一致。 3.柜体材质:柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXYRESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，13mm可上下移动，承重≥30kg。 4.柜体门板:采用一体化式通透式玻璃门设计，钢材采用厚约1.0mm的冷轧,钢板模斥成型，所有钢材表面均经过EPOXY RESIN粉未静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；也可选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 5.地脚:采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。 6.铰链:开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 7.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 3 | 全钢靠边实验台（2） | 1.材质:冷轧钢板； 2.形状尺寸:约5900*750*850mm； （1）抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测样品厚度规格为≥22mm，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”），应至少包含有：硫酸98%，硝酸68%，盐酸37%，氢氧化钠40%，过氧化氢30%，二硫化碳99%，冰醋酸99%，九水合硫化钠饱和溶液，醋酸丁酯99%，亚甲蓝饱和溶液，二甲基甲酰胺99%，乳酸90%，四氢呋喃99%，二氯乙烷（标准物质），石油醚（分析纯）等化学试剂（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （2）断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016《陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》检测标准，检测样品厚度规格为≥22mm，检测结果平均值≥44N/mm²，最小单个值≥40N/mm²（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 （3）吸水率：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准作为判断依据，检测样品厚度规格为≥22mm，参照GB/T 3810.3-2016作为检测依据，检测结果平均值≤0.004%，最小单个值≤0.002%（请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 3.放射性：提供辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测样品厚度为≥22mm，检测结果内照射指数≤0.01 Bq/kg，外照指数≤0.01 Bq/kg （请在投标文件中提供CMA和CNAS认证认可的国家级检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章）。 4.柜体材质:柜体结构采用厚约1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节，约13mm可上下移动，承重≥30kg。 5.铰链:开闭弧度＞110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标佳。 6.把手:PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 |
| 五、其它 |  |  |
| 1 | 五孔插座 | 含岛式插座盒及插座。 |
| 2 | 通风柜性能测试 | 按照ASHRAE 110-2016欧标性能，现场测试验收。 |
| 给排水工程 |  |  |
| 1 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏，材质SUS304，厚度约1.2mm。防臭型。 |
| 2 | 塑料管（1） | 1.材质、规格:U-PVC化工管，灰色DN110介质；实验室排水； 2.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒，水冲洗。 3.警示带形式:详见设计图纸及规范要求。 4.包含但不限于:直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求。 |
| 3 | 塑料管（2） | 1.材质、规格:U-PVC化工管，灰色DN50介质；实验室排水； 2.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒，水冲洗。 3.警示带形式:详见设计图纸及规范要求。 4.包含但不限于:直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求。 |
| 4 | 塑料管（3） | 1.材质、规格:U-PVC化工管，灰色DN75介质；实验室排水； 2.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒，水冲洗。 3.警示带形式:详见设计图纸及规范要求。 4.包含但不限于:直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求。 |
| 5 | 塑料管（4） | 1.材质、规格:U-PVC化工管，灰色DN110介质；实验室排水； 2.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒，水冲洗。 3.警示带形式:详见设计图纸及规范要求。 4.包含但不限于:直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求。 |
| 6 | 塑料管（5） | 1.材质、规格:给水用PP-R20； 2.连接形式:热熔连接； |
| 7 | 塑料管（6） | 1.材质、规格:给水用PP-R25； 2.连接形式:热熔连接； |
| 8 | 塑料管（7） | 1.材质、规格:给水用PP-R32； 2.连接形式:热熔连接； |
| 9 | 塑料管（8） | 1.材质、规格:给水用PP-R40； 2.连接形式:热熔连接； |
| 10 | 螺纹阀门（1） | 1.类型:截止阀； 2.规格、压力等级:De40； 3.连接形式:热熔连接。 |
| 11 | 螺纹阀门（2） | 1.类型:截止阀； 2.规格、压力等级:De20； 3.连接形式:热熔连接。 |
| 12 | 楼面打孔及修补 | 1.名称:墙体开洞；封堵； 2.材质:堵漏王，木模版； 3.方式:详见设计图纸及规范要求； 4.部位:详见设计图纸及规范要求。 |
| 13 | 管道支架 | 1.材质:镀锌材质，根据管道尺寸配置； 2.管架形式:详见设计图纸及规范要求。 |
| 14 | 给排水人工 | 根据现场实际情况配置 |
| 15 | 现场开挖及设备基础 | 根据现场实际情况配置 |
| 16 | 收集池 | V=200LPE材质 |
| 17 | 机械连杆液位控制器 | 高低液位自控 |
| 18 | 耐腐蚀提升泵 | Q=60L；PVC耐腐蚀泵头； |
| 19 | 实验室综合废水处理设备主机 | 尺寸：约1500mm-700mm-1300Hmm，配套万向轮； ▲1.实验室废水综合处理设备内置收集装置，收集装置为PE耐腐蚀材质，滚塑一体成型，不渗漏、不变形、耐酸碱。用于保证系统水质、水量的稳定，同时减少药剂的使用量，更环保（请在投标文件中提供生产厂家的实验室污水（废水）处理设备专用水箱具备第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲2.重金属捕捉去除装置：通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物（请在投标文件中提供生产厂家的具备重金属捕捉去除装置的实验室废水处理设备专利证书）。 ▲3.多程氧化及分解：利用氧化装置的高级氧化处理技术，去除水中酚、氰等污染物质，水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。具有反应迅速、流程简单、没有二次污染等优势。 ▲4.填充床光波催化反应废水降解装置，以进一步去除废水中的有机污染物。 ▲5.配置深度MBR膜吸附净化，用于去除水中的悬浮物、胶体、残留重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 ▲6.设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命，并具备有效的合格检测报告（请在投标文件中提供生产厂家的实验室废水处理设备控制装置具有CMA和CNAS双章的第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲7.系统采用先进的智能组件和总控技术，设备控制系统具有实验室综合废水处理设备管理系统V1.0软件著作证书。 ▲8.多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能，并经过合格的检测与认证{ 请在投标文件中提供生产厂家的生产厂家的实验室污水（废水）综合处理设备的整机检测报告（检测报告应具备CMA和CNAS双章机构出具，检测项目应具有保护电路有效性试验、电气间歇与爬电距离验证等检测项目）}。 |
| 20 | 全自动气浮搅拌系统（1） | 组合型 |
| 21 | 中和加药装置 | N/H |
| 22 | 计量泵（1） | 0-9L，N=14w |
| 23 | 储药箱（1） | PE，V=30L |
| 24 | PH在线检测仪 | 0-14PPM |
| 25 | 安装附件（五金安装包） | 配套设备安装所需要的五金辅材等 |
| 26 | 全自动气浮搅拌系统（2） | 组合型 |
| 27 | 絮凝加药装置 | N/H |
| 28 | 计量泵（2） | 0-9L，N=14w |
| 29 | 储药箱（2） | PE，V=30L |
| 30 | 污泥干化器 | 30L |
| 31 | 竖流沉淀器 | CD30L |
| 32 | 高低电位差微电解系统 | DJ-24V |
| 33 | 填充床催化反应系统 | GU-220F |
| 34 | 多程氧化及分解系统 | C-V01 |
| 35 | 催化氧化反应系统 | 200型 |
| 36 | 电解电源 | 220V； |
| 37 | 电极 | 铝制合金 |
| 38 | 搅拌泵 | N=25W |
| 39 | 多功能阀组 | 配套阀组安装所需要的五金辅材等 |
| 40 | 活性吸附滤料 | 组合式 |
| 41 | 两级有机生物活性吸附系统 | GL-100L/H |
| 42 | 增压泵 | N=0.25KW |
| 43 | 超声连杆液位控制器 | 高低液位自控 |
| 44 | 深度净化处理系统 | PVDF材质 |
| 45 | 复合杀菌消毒装置 | BSD-20型 |
| 46 | 计量泵（3） | 0-9L，N=14w |
| 47 | 储药箱（3） | PE，V=30L |
| 48 | 增压泵 | N=0.25KW； |
| 49 | 超声连杆液位控制器 | 高低液位自控 |
| 50 | 电控系统 | 全系统自动控制； |
| 51 | 全自动控制系统 | PLC远程自动控制 |
| 52 | 安装配件 | 配污水处理设备控制系统安装所需要的辅材等 |
| 53 | 电线电缆 | 配污水处理设备安装所需要的电线电缆/五金辅材等 |
| 54 | 管道、阀门 | 配污水处理设备安装所需要的管道、阀门辅材等 |

（二）踏勘要求

1．为更好地了解本次投标相关情况，投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担，联系人：李珊；联系电话：18020250696。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2．在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均有投标人自行承担。

（三）服务要求

1．投标人根据上述清单提供完整、科学、可行的供货清单、设计方案、施工方案及验收方案各一份，经采购人同意后方可供货、安装、布置等。投标人须与采购人充分沟通，以满足采购人的要求为准，否则采购人有权解除合同并要求投标人赔偿相应的损失。

2．投标人负责清理安装、布置过程中产生的垃圾，平整项目范围内的全部场地。

3．投标人独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

（四）标的物质量要求

1．所有标的物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，标的物的材料必须满足招标文件所规定的技术指标。

2．产品质量符合国家颁发的现行强制性设计、制造、安装规范、标准，满足采购人的技术规格书要求，并通过有关质量监督部门验收合格交付使用。

3．缺陷保修：如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，投标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，投标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

4．如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（五）安装及调试有关要求

安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；安装期间不得影响采购人正常工作和秩序；安装期间，投标人必须服从采购人管理，标的物进场要经采购人验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为投标人负责。

- 三、商务条款

（一）质保期

自验收合格之日起，中标人提供至少1年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对其提供的货物进行免费维修或更换（以双方在验收报告签订日期为准）。

（二）售后服务要求

1.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新产品。

2.中标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，或对达不到技术要求者，中标人应负责免费更换。

3.在使用过程中发生问题，中标人在接到采购方维修函电后，必须在 0.5 小时内对采购方所提出的维修要求作出响应， 4 小时内到达现场并维修完毕，若 24 小时内无法修复故障由中标人免费提供相应备件材料确保正常使用。

4.在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.中标人安装施工完成交付后，每半年回访一次，并解决相关的问题。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

合同签订生效后30日内供货到位并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

2.交货方式及交货地点：

原厂包装免费送至采购人指定地点。

（四）货款支付

1.结付程序：

中标人按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购人办理合同款结算手续。

2.结付方式：

（1）合同签订生效后，采购人支付合同款的30%作为预付款；

（2）中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格后，由双方签署验收报告，中标人开具并交付正式的发票，采购人一次性支付20%余款并退还履约保证金（不计利息）；

（3）待货物正常使用12个月后，中标人向采购人提出申请，采购人一次性支付余款。

（五）投标货币

人民币。

（六）备品备件及耗材等要求

无。

- 四、其他部分

1.投标人拟派本项目的项目负责人应具有建筑工程注册建造师或机电工程专业注册建造师资质，并具有安全生产考核合格证（B证)，且无在建工程。

2.投标人应具有安全生产许可证。

3.投标人应具有质量体系认证、环境体系认证、职业健康体系认证证书。

4.投标人在投标文件中提供的技术服务方案应包括但不限于以下各项：

（1）安装、调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装、调试方案，方案内容包括但不限于劳动力安排（计划）表、项目重点难点分析、进度安排及保证措施、现场安装调试方案、安全生产及文明施工保证措施等。方案要求完全包含上述内容且内容有实质性意义，劳动力安排合理，进度安排计划性强、有序，安装调试操作规范、严谨，保障性强，全部满足项目实施需求，并能符合学校特点和具体措施，对难点有分析和解决方法。

（2）技术培训方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不限于项目组织实施管理方案、人员安排、培训课时及方式等。方案要求完全包含上述内容且内容有实质性意义。

（3）售后服务和维保体系

投标人应根据招标文件要求提供服务承诺方案，方案内容包括但不限于体系完备、制度健全、有持续的备品备件供应、售后服务承诺、售后响应时间、保修期、保修内容及优惠条件等。方案要求完全包含上述内容且内容有实质性意义。

（4）产品选型方案

投标人应根据招标文件要求提供产品选型方案，方案内容包括但不限于技术先进性、稳定性等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义。

（5）图纸方案深化方案

投标人应根据招标文件要求提供图纸方案深化方案，方案内容包括但不限于实际勘察情况、结合存在的施工难度及问题，针对项目各方案进行图纸深化，且深化后较各专业方案详细、合理；效果图及实物照片展示具有较高的展示性等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义。

5.投标人应具有一定的承担类似项目的经验和能力：投标人提供自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩。

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

（一）价格分 35 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100（保留二位小数）。

（二）性能、质量、配置分 35 分

投标人所投产品的各项技术全部满足招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求（一）技术参数”的得基本分 35 分；其中以“▲”标注的为重要技术参数，若有负偏离的，每项减1分，其他技术参数若有负偏离的，每项减0.5分，减完为止（招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求（一）技术参数”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，模糊不清楚或未提供的作负偏离处理）。

（三）技术方案分 19 分

1.安装、调试方案4分

投标人应根据招标文件要求提供安装、调试方案，方案内容包括但不限于劳动力安排（计划）表、项目重点难点分析、进度安排及保证措施、现场安装调试方案、安全生产及文明施工保证措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内容部分缺少对应内容或有些内容无实质性意义的，得2分；方案内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。

2.技术培训方案4分

投标人应根据招标文件要求提供技术培训方案，方案内容包括但不限于项目组织实施管理方案、人员安排、培训课时及方式等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

3.售后服务和维保体系方案4分

投标人应根据招标文件要求提供售后服务和维保体系方案，方案内容包括但不限于体系完备、制度健全、有持续的备品备件供应、售后服务承诺、售后响应时间、保修期、保修内容及优惠条件等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

4.产品选型方案3分

投标人应根据招标文件要求提供产品选型方案，方案内容包括但不限于技术先进性、稳定性等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

5.图纸方案深化方案3分

投标人应根据招标文件要求提供图纸方案深化方案，方案内容包括但不限于实际勘察情况、结合存在的施工难度及问题，针对项目各方案进行图纸深化，且深化后较各专业方案详细、合理；效果图及实物照片展示具有较高的展示性等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

6.质保期限1分

免费质保年限完全响应招标文件质保年限的前提下（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求，未响应的作无效投标处理），质保年限每增加一年的，得0.5分，最多得1分（请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，不提供不得分）。

（四）人员配备分 2 分

投标人拟派本项目的项目负责人具有建筑工程专业注册建造师或机电工程专业注册建造师资质的，得1分；具有安全生产考核合格证（B证)，且无在建工程的，再加1分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明原件扫描件或电子件，不提供不得分）。

（五）履约能力分 9 分

1.类似项目业绩5分

投标人提供2022年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分（以合同签订日期为准，请在投标文件中提供相关合同原件扫描件或电子件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

2.相关证书4分

（1）投标人具有安全生产许可证的，得1分（请在投标文件中提供相关证书原件扫描件或电子件，不提供的不得分）。

（2）投标人具有质量体系认证、环境体系认证、职业健康体系认证证书的，有一证得1分，最多得3分（请在投标文件中提供相关证书原件扫描件或电子件，不提供的不得分）。

注：以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、核心产品品牌表

六、投标配置及分项报价表

七、常用零配件及耗材报价表

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

九、服务方案

十、投标人情况介绍

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、其他材料

- 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日      期：

- 二、投标函格式

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务)代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人授权代表姓名：

投标人全称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
| 化工实训基地实训室项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；

- 9.中小企业声明函等（格式见后）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1、授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

- 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加         （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 离心式通风机（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心式通风机（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料防雨帽 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电机防雨罩 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 活性炭过滤器（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活性炭过滤器（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 70°防火阀（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 70°防火阀（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 消音器（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 消音器（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风管手动阀￠250（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风管电动阀￠250（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风柜变风量系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料通风管道（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料通风管道（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料通风管道（3） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电力电缆（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电力电缆（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配管（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配管（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 采样口 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 吊杆支架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烟囱采样爬梯 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风管支撑架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 墙体开孔及修复 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

- 通风工程检测、调试 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

- HMI以太网触摸屏 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 网络交换机 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统调试 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

- PLC控制柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钢制镀锌桥架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 综合布线及辅材 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 排风控制箱 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 排风机变频器（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 排风机变频器（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 管道静压传感器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 综合布线及辅材 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢靠边实验台（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢靠边实验台（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢中央实验台 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 德式试剂架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 象鼻万向抽气罩 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP大水盆 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三嘴鹅颈水龙头 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP滴水架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单口洗眼器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高性能通风柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢中央实验台 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 德式试剂架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 象鼻万向抽气罩 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢试剂柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢气瓶柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP大水盆 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三嘴鹅颈水龙头 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP滴水架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单口洗眼器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紧急冲淋洗眼器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高性能通风柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢靠边实验台 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢中央实验台 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 德式试剂架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 象鼻万向抽气罩 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP大水盆 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三嘴鹅颈水龙头 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP滴水架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单口洗眼器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢试剂柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢器皿柜 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紧急冲淋洗眼器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢靠边实验台（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢中央实验台 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢靠边实验台（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 五孔插座 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风柜性能测试 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 给、排水附（配）件 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（3） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（4） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（5） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（6） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（7） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 塑料管（8） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 螺纹阀门（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 螺纹阀门（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 楼面打孔及修补 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 管道支架 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 给排水人工 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 现场开挖及设备基础 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 收集池 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机械连杆液位控制器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 耐腐蚀提升泵 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室综合废水处理设备主机 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动气浮搅拌系统（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中和加药装置 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 计量泵（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 储药箱（1） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PH在线检测仪 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安装附件（五金安装包） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动气浮搅拌系统（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 絮凝加药装置 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 计量泵（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 储药箱（2） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 污泥干化器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 竖流沉淀器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高低电位差微电解系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 填充床催化反应系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多程氧化及分解系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 催化氧化反应系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电解电源 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电极 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 搅拌泵 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能阀组 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活性吸附滤料 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 两级有机生物活性吸附系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 增压泵 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超声连杆液位控制器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 深度净化处理系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 复合杀菌消毒装置 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 计量泵（3） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 储药箱（3） （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 增压泵 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超声连杆液位控制器 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电控系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全自动控制系统 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安装配件 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电线电缆 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 管道、阀门 （标的名称），属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室家具部分 |  |  |  |  |
| 一、无机实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） |  |  |  |
| 2 | 全钢靠边实验台（2） |  |  |  |
| 3 | 全钢中央实验台 |  |  |  |
| 二、教师实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 |  |  |  |
| 2 | 全钢中央实验台 |  |  |  |
| 三、有机实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能通风柜 |  |  |  |
| 2 | 全钢靠边实验台 |  |  |  |
| 3 | 全钢中央实验台 |  |  |  |
| 四、高温室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢靠边实验台（1） |  |  |  |
| 2 | 全钢中央实验台 |  |  |  |
| 3 | 全钢靠边实验台（2） |  |  |  |

注：此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

- 六、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式通风机（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 离心式通风机（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑料防雨帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电机防雨罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 活性炭过滤器（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 活性炭过滤器（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 70°防火阀（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 70°防火阀（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消音器（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消音器（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 风管手动阀￠250（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 风管电动阀￠250（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通风柜变风量系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 塑料通风管道（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 塑料通风管道（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 塑料通风管道（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电力电缆（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电力电缆（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 配管（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 配管（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 采样口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 吊杆支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 烟囱采样爬梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 风管支撑架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 墙体开孔及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HMI以太网触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PLC控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 钢制镀锌桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 综合布线及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 排风控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 排风机变频器（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 排风机变频器（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 管道静压传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 综合布线及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 全钢靠边实验台（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 全钢靠边实验台（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 全钢中央实验台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 德式试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 象鼻万向抽气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PP大水盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 三嘴鹅颈水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PP滴水架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 单口洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 高性能通风柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 全钢中央实验台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 德式试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 象鼻万向抽气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 全钢试剂柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 全钢气瓶柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PP大水盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 三嘴鹅颈水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PP滴水架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 单口洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 高性能通风柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 全钢靠边实验台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 全钢中央实验台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 德式试剂架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 象鼻万向抽气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PP大水盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 三嘴鹅颈水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PP滴水架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 单口洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 全钢试剂柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 全钢器皿柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 全钢靠边实验台（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 全钢中央实验台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 全钢靠边实验台（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 五孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 通风柜性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 给、排水附（配）件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 塑料管（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 塑料管（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 塑料管（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 塑料管（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 塑料管（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 塑料管（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 塑料管（7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 塑料管（8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 螺纹阀门（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 螺纹阀门（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 楼面打孔及修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 管道支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 给排水人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 现场开挖及设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 收集池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 机械连杆液位控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 耐腐蚀提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 实验室综合废水处理设备主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 全自动气浮搅拌系统（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 中和加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 计量泵（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 储药箱（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | PH在线检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 安装附件（五金安装包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 全自动气浮搅拌系统（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 絮凝加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 计量泵（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 储药箱（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 污泥干化器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 竖流沉淀器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 高低电位差微电解系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 填充床催化反应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 多程氧化及分解系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 催化氧化反应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 电解电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 电极 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 搅拌泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 多功能阀组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 活性吸附滤料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 两级有机生物活性吸附系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 增压泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 超声连杆液位控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 深度净化处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 复合杀菌消毒装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 计量泵（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 储药箱（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 增压泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 超声连杆液位控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 全自动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 安装配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 管道、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 七、常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报货物（产品）兼容配套使用。

- 八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）质保期 自验收合格之日起，中标人提供至少一年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对其提供的货物进行免费维修或更换（以双方在验收报告签订日期为准）。 |  |  |
| 2 | （三）交货期、交货方式及交货地点 1.交货期： 合同签订生效后30日内供货到位并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。 2.交货方式及交货地点： 原厂包装免费送至采购人指定地点。 |  |  |
| 3 | （四）货款支付 1.结付程序： 中标人按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购人办理合同款结算手续。 2.结付方式： （1）合同签订生效后，采购人支付合同款的30%作为预付款； （2）中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格后，由双方签署验收报告，中标人开具并交付正式的发票，采购人一次性支付20%余款并退还履约保证金（不计利息）； （3）待货物正常使用12个月后，中标人向采购人提出申请，采购人一次性支付余款。 |  |  |
| 4 | （五）投标货币 人民币。 |  |  |

注：1、投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 九、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2、提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

- 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

- 十一、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

- 十二、商务条款响应及偏离表

﻿商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十三、其他材料