招　标　文　件

项目名称：国产检验检测设备采购项目

标书编号：JSZC-320582-NDZB-G2025-0011

项目属性：货物类

诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

2025年07月07日

总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	35

一、评标方法与定标原则	35

二、评标标准	35

第六章 投标文件格式	38

一、封面	39

二、投标函	40

三、开标一览表	41

四、资格证明文件	42

五、投标配置及分项报价表	55

六、核心产品品牌表	56

七、常用零件及耗材报价表	57

八、技术参数响应及偏离表	58

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	59

十、技术方案、服务方案	60

十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）	61

十二、检测报告（如有）	65

# 第一章 投标邀请

国产检验检测设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2025年07月29日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-NDZB-0011

项目名称：国产检验检测设备采购项目

预算金额：1178000元

最高限价：1178000元

采购需求：因检验检测能力提升需求，需采购气溶胶光度计及气溶胶发生器、弦线式彩色多普勒超声诊断仪血流模体、心电图机检定装置、出租汽车计价器检定装置、95kV工频耐压智能试验系统、无线温度、压力记录器、透射式光学密度计等若干检验检测设备，详见第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后60天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经招标人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起5个工作日

2.地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3.方式：线上

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年07月29日 14:00（北京时间）

2.地点：苏采云系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

7.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

9.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

10.本项目不允许进口产品投标。

11.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：张家港市检验检测中心(张家港市计量测试所)

地 址：张家港市国泰中路99号

联系人：沈春琰

联系方式：0512-58171076

2.采购代理机构信息

名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼

联系方式：13915696678

3.项目联系方式

项目联系人：吴张轶

电 话：13915696678

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

4.2.4收费金额：预算金额的1.30%,也即15262元。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、核心产品品牌表、常用零配件及耗材报价表、技术参数响应及偏离表、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2标的物

12.2.1招标人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

- 15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的递交

- 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

- 23、开标

23.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

- 24、评标委员会

24.1开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、招标人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和招标人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司及评标委员会联系。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

- 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向招标人推荐出1名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 30、询问和质疑

30.1询问形式

30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系代理机构招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。

30.1.2招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.2质疑形式

30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。

30.2.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.2.5质疑的送达方式

30.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，代理公司有权不予受理。

30.3特别提示

30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.4其他

30.4.1招标人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2%。

33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（      元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币   元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：          。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：         。

11.6 乙方配备的相关服务人员与甲方无任何劳动人事关系，用工事宜由乙方负责。乙方工作人员若在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方按合同总价 5% 支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司各执壹份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月   日

招标代理机构：

地址：

备案方：张家港市政府采购管理中心

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气溶胶光度计及气溶胶发生器（生物安全柜用） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 弦线式彩色多普勒超声诊断仪血流模体 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 心电图机检定装置 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 出租汽车计价器检定装置 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 酶标仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 95kV工频耐压智能试验系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 接地线成组电阻测试仪 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 激光标距仪 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 无线温度、压力记录器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 透射式光学密度计 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器检定装置 |
| 2 | 95kV工频耐压智能试验系统 |

注：

（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气溶胶光度计及气溶胶发生器（生物安全柜用） | - 气溶胶光度计部分：采样流量示值误差：不超过±5%；采样流量重复性：不大于2%；采样流量稳定性：采样流量在1h内不大于5%；质量浓度示值误差：不大于±10%；质量浓度重复性：低浓度（0.01～1）μg/L不大于5%,高浓度（10～100）μg/L不大于3%；分辨力不大于0.001%，可以将过滤器上游气流中浓度为10μg/L DOP（或相当液体）多分散气溶胶微粒标示为100％； - 气溶胶发生器部分：气溶发生器嘴浸入液体的深度应不超过25mm；气溶胶发生器压力计量程为（0～550）kPa，分辨力不大于7kPa，最大允许误差不超过±7kPa； 3、中标后提供省级以上法定计量检定机构溯源证书。 |
| 2 | 弦线式彩色多普勒超声诊断仪血流模体 | - 弦线直径：不大于0.5mm，有血流方向识别功能，并行弦线距离为2.0mm； - 仿血流速度：不小于（1～100）cm/s，速度相对误差不大于±5%；液体声速(1540±15)m/s； 3、外形尺寸：不大于（324mm×220mm×262mm）； 4、中标后提供省级以上法定计量检定机构溯源证书。 |
| 3 | 心电图机检定装置 | - 信号发生器部分： （1）信号类型：方波、正弦波、ECG仿真信号、标准心率信号； （2）频率：（0.01Hz～200Hz），最大允许误差±0.5%； （3）心率范围：（20次/分～300次/分），最大允许误差±1%； （4）幅度：输出信号幅度的峰-峰值范围为0.03mV～10V，其中，0.05mV以下最大允许误差±9.5%，其余量程最大允许误差±1%；正弦波要求波形失真度不大于5%；输出电压为1mV时，1Hz～75Hz范围内，幅度变化不大于±1%；心率信号幅度的峰-峰值范围为0.03mV～2mV，最大允许误差±1%； （5）微分信号：时间常数：50ms,周期：1s； （6）极化电压：±300mV,最大允许误差±5%； （7）模拟皮肤-电极阻抗：51kΩ电阻与47nF电容并联，电阻最大允许误差为±5%，电容最大允许误差为±10%； （8）输入阻抗检定取样阻抗：620kΩ电阻与4700pF电容并联，电阻最大允许误差为±5%,电容最大允许误差为±10%； 2、共模抑制比检定装置：电压量程：（9～11V）（有效值）；电压最大允许误差：±10%；输入阻抗：大于300MΩ，频率范围10Hz～100Hz；输出等效电容：200pF； 3、接口：标准12导联，10个心电导联线接口； 4、设备采用中文显示，触摸屏控制；可根据规程（JJG543、JJG1041）的检定项目顺序编制检定程序，带有智能操作导向菜单，能直接显示要检定的各种项目及被检设备的预定参数，采用快捷键，可快速切换检测项目；配可充电电池，工作续航不小于8小时； 5、带分线盒、衰减器、光学放大镜、钢直尺等符合规程要求（JJG543、JJG1041）配件。 6、中标后主要标准器提供省级以上法定计量检定机构出具的检定合格证书。 |
| 4 | 出租汽车计价器检定装置 | - 本机检定装置： 转速范围：（50～1500）r/min，MPE：±0.1%；计数范围：（0～99999.9），MPE：±[(读数×0.1%)+0.1r]；计时：测量范围不小于24h，MPE：±0.10s/h；可实现计价器计程误差的手动、自动检测、单转调整键和正反向开关，正/逆时针旋转，速度连续可调等功能；软件可以自动采样，自动生成、打印原始记录及证书，与计价器整车检定装置信息共享； 2、滚轮测距法检定装置： （1）主滚轮周长不小于1m，MPE：±0.2%；计数器计数范围0～9999，MPE：±[（读数×0.1%）+1r]；正常检定时速度60km/h或40km/h，MPE：±3km/h；整套装置有自动刹车系统，无气动及液压设备，工作时噪音空转≤75dB、重载≤85dB； （2）检定装置总宽度不小于2600mm，有效检测轮距宽度范围（1000～2200）mm；有防侧滑限位保护装置，可根据车型调节夹紧距离，检定结束能自动复位；功率不小于11kW，且须能满足新能源车检定需求； （3）检定装置配备有控制柜，实现测量、采集、显示、传输、计算、调速等功能；配备车牌号自动录入摄像系统；配备显示屏，用来显示备件车辆信息、即时的检定状态与结果，显示屏幕尺寸不小于（700×300）mm； （4）配套软件必须有整车检定、本机检定、查询、统计、管理等系统功能；可自动生成原始记录；对检定结果和修正系数等进行系统分析，能自动进行数据处理、判断检测结果等功能；同时有在线检测和脱机检测功能，并能把脱机检测数据保存至电脑； （5）附台式主机一台，i3以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥512G，显示器≥21.5英寸，附打印模块一台； 3、按规程配备电子秒表、直流电源、轮胎压力表、钢卷尺等辅助计量器具，并附溯源证书； 4、中标后主要标准器提供市级以上法定计量检定机构出具的检定合格证书。 |
| 5 | 酶标仪 | 1、示值稳定性：±0.005，波长示值误差：±3nm，波长重复性：±1.5nm，吸光度示值误差：±0.03，吸光度重复性：≤1.0%，灵敏度：≥0.01L/mg，通道差异：0.03； 2、单波长/双波长、多通道；波长范围(340～850)nm；读数范围0～6Abs；配备3个波长滤光片：405nm，450nm，620nm，适用板型：96孔板； 3、设备有多个接口可用于同时连接电脑、打印机、移动存储设备等；科研版本软件，用于数据分析，不限安装；设备可存储不少于100组测量结果，且结果数据可导出； 4、附台式主机一台，i3以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥512G，显示器≥21.5英寸，附打印模块一台。 5、中标后设备提供法定计量检定机构出具的检定合格证书。 |
| 6 | 95kV工频耐压智能试验系统 | 1、智能控制台部分：采用计算机集中控制实现试验的自动控制（升压速度可设置），同时建立数据库自动出具测试报告；能同时进行8只绝缘靴或绝缘手套的试验，并分别测量泄漏电流；采用大屏幕液晶全汉字显示，一屏能同时显示8路高压泄漏电流、试验电压、电流、计时时间等参数；能测量分压器试验电压、试验变压器一次电压电流等参数；必须使操作台与高压系统彻底隔离（通过防护栏实现高低压隔离），确保试验人员安全；具有过压、过流保护功能；具有高压危险警示灯显示；可保存60组试验数据，配有高速打印模块现场打印数据；试验系统配置绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆、验电器、绝缘垫、绝缘衣、接地线等测试单元可完成集成测试；额定输出容量：不小于10kVA；电压测量误差：±1%±3个字；电流测量误差：±1%±3个字。 2、油浸式试验变压器部分：使用25#变压器油；额定容量不小于10kVA；额定电压不小于100kV；输入电压量程不高于250V；输出电压测量误差＜1%U+0.5%满度；输入电流量程不高于50A；电流测量误差＜0.5%I+0.5%满度。 3、干式电容分压器部分：额定频率不低于50Hz；额定电压不小于150kV；标称电容量不小于200PF；精度不低于1.5级。 4、保护电阻部分：额定频率不低于50Hz；额定电压不小于150kV；电阻值不高于5kΩ；额定电流不低于100mA；外形尺寸：不小于Φ100×1000（mm）。 5、循环注水绝缘靴手套泄漏电流测试台部分：采用台式结构，有不少于8个测试工位使得试品单列排放；有干试和湿试两种工作模式，测试台装有电动注水水枪，便于试品注水操作，干试时，干试时备有钢珠20kg（钢珠符合GB21148-2020附录C要求）作为绝缘靴的高压电极；每路试品均具备高压分断机构，当任意一路击穿时，该路试品将自动脱离高压，不影响试验的进行；有专用接地容器；泄漏电流量程25mA，泄漏电流测量误差＜1%±1个字；泄漏电流分辨率不小于0.01mA；工作电压AC220V。 6、遥控绝缘杆测试支架部分：支架适用于（10～35）kV绝缘杆整体试验；额定试验电压150kV；调节范围（300～950）mm；测试支架具有标尺刻度，刻度细度5mm；电源电压AC220V；电动速度2档；调节方式：电动机构采用按键或无线遥控两种方式控制，同时设有微调控制；支架设计为2组电极，一侧电极接高压为固定式主电极，另一侧电极可以电动驱动移动调节耐压距离（电控）；每组电极具有双层结构可以进行20支绝缘杆的耐压试验；电极采用组合梯形导电泡绵，完全达到环抱接触效果；自锁开合结构便于装卸试品。 7、遥控验电器测试支架（10～35）kV部分：测试对象为35kV及以下电容型验电器；高压电极为球形，高压电极可以电动驱动向左右移动（电控）；接地电极为环形结构，接地电极固定；电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制，同时有微调控制，便于精确调整距离；测试支架具有标尺刻度，调节距离直观准确；额定电压100kV。 8、绝缘垫耐压测试台部分：测试台台面为金属台面具有耐磨及安全的要求；配备有不锈钢电极，可以进行绝缘垫的测试；底座配有脚轮便于移动；额定电压100kV；试验台面积不小于1100×1000（mm）；试验台高度不低于1100mm；绝缘垫耐压测试台配套电极技术要求：绝缘垫电极：导电布外电极850×800（mm），2张；导电布外电极：700×550（mm），2张；绝缘隔板不锈钢电极板：300×300（mm），1件；绝缘隔板电极：配（铜箔双导电胶带1卷）；绝缘隔板表面耐压电极：（70+30×10mm 2件）；绝缘隔板层向耐压电极：（上圆柱型-高25mm，直径25mm）1件；绝缘隔板层向耐压电极：（下圆柱型-高15mm，直径75mm）1件。 9、安全防护栏系统及施工技术要求：LED大屏幕汉字安全保护系统；对射警戒线；能确保围住整个实验区域（8m×4m）；防护栏开有门以供进出；高度不低于2米。 10、绝缘地垫及铺设施工技术要求：绝缘地垫厚度5mm；耐压10kV；材质为橡胶，防水耐油，无刺激味道，耐磨减震；面积确保能覆盖整个实验区域（8m×4m）。 绝缘地垫铺设前中标单位需充分实地考证，实施过程和结果需满足相关标准、方法要求，如破坏现有实验区域设施或降低现有实验室的性能，由中标单位负担整改义务。 - 中标后该系统第1条至第8条须提供具备资质的计量检定机构出具的溯源证书； - 为确保整个实验系统的系统、数据管理、软件的兼容性，统一校准溯源链，单一责任点确认，符合标准与认证一致性，保障测试结果的准确、可靠、可追溯性和作业人员的生命安全，该系统第1条至第10条须由同一个设备生产商提供。该系统应由设备生产商完成本系统的安装调试、验收及售后服务。 |
| 7 | 接地线成组电阻测试仪 | 1、技术要求： （1）由高速单片机控制，全汉字显示，自动化程度高，操作简便。 （2）仪器采用大液晶显示，一屏显示所有数据。 （3）仪器采用全新电源技术，输出电流稳定，输出电压高，测量速度快，量程范围宽，适合各种携带型短路接地线及个人保护接地线的试验使用。 （4）仪器具有5把测试钳，一键自动测量10组及以上数据，完成测试。 （5）可以输入接地线长度及截面，自动计算电阻率并判断是否合格。 （6）输入导体温度，自动进行温度折算。 （7）仪器自带时钟，万年历，可保存20组及以上测试数据，方便随时查询。 （8）仪器自带热敏打印模块，可将测试数据实时打印。 2、技术参数：输出电流：30A、50A；输出电压：≥DC10V；分辨率：最小0.1μΩ；量程：300μΩ-300mΩ（30A档）；200μΩ-200mΩ（50A档）；准确度：0.5%±3个字； 3、测试线：测试钳额定电流：不小于100A；测试电流线截面：不小于6mm2；测试电压线截面：不小于1.6mm2；测试线长度：不小于2m；测试线：不少于5组； 4、中标后提供具备资质的计量检定机构出具的溯源证书。 |
| 8 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 1、温度调节范围：（-20～+150）℃，温度波动度：±0.5℃,温度偏差：±2.0℃； 2、湿度调节范围：（20%～98%）RH；湿度偏差：（+2%～-3%）RH； 3、工作室尺寸：不小于（100W×100D×100H）cm； 4、中标后提供具备资质的计量检定机构出具的溯源证书。 |
| 9 | 激光标距仪 | 1、最大圆试样尺寸：Φ55mm×500mm，最小圆试样尺寸：Φ4mm×500mm（长度范围可调）； 2、最大板试样尺寸：55min×500mm，最小板试样尺寸：0.1mm×500mm（长度范围可调）； 3、有效标距范围：（0～400）mm标距范围任意可调； 4、刻线标距精度：±0.005mm； 5、刻线线宽：（0.015～0.3）mm可调，刻线深度：（0.05～0.5）mm四档可调，刻线宽度：＞165mm； 6、激光头连续工作寿命：高于10万小时，全方位密闭防护； 7、中标后提供具备资质的计量检定机构出具的溯源证书。 |
| 10 | 无线温度、压力记录器 | 1、无线温度记录器（8台）：测量范围：（-40～140）℃；分辨力不小于0.01℃；最大允许误差：±0.1℃；采样率：不少于1次/秒；尺寸：最大直径不超过20mm；材料：316L不锈钢；最大承压：不小于1MPa；防护等级：IP68(可在高温高压水浴环境中长期使用)；电池：高温电池，可连续使用不少于三年； 2、无线温度压力记录器（1台）：温度范围：（-40～140）℃，分辨力不小于0.01℃，最大允许误差：±0.1℃；压力范围：（0～500）kPa；压力类型：绝压，压力分辨力：不小于0.01kPa，压力准确度：±1kPa；采样率：不少于1次/秒；尺寸：最大直径不超过20mm；材料：316L不锈钢；最大承压：不小于1MPa；；防护等级：IP68(可在高温高压水浴环境中长期使用)；电池：高温电池，可连续使用三年； 3、须与张家港市检验检测中心(张家港市计量测试所)现有灭菌设备系统软件(无线温度验证管理软件)兼容，投标人在投标文件中提供承诺函，不提供承诺函作无效投标处理； 4、中标后提供市级以上法定机构溯源证书。 |
| 11 | 透射式光学密度计 | 1、光谱条件：CIEA光源，隔热玻璃和V（λ）探测器； 2、几何条件：0/d或d/0； 3、分辨力：优于0.003； 4、重复性：±0.005； 5、最大允许误差：±0.02； 6、中标后提供国家级法定计量检定机构出具的检定合格证书。 |
| 12 | 安装调试和验收 | 1、招标人对中标单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 2、中标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。 3、招标人对中标单位提供的货物在使用前进行调试时，中标单位需负责安装，并协助招标人一起调试，包括系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。在安装调试过程中，中标单位应负责安装人员安全，在项目范围内产生的一切安全问题由中标单位负责。 4、招标人有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5、验收时中标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标单位解决。 6、验收要求：设备安装后，招标人按国家标准及厂方标准进行质量验收。投标人在投标文件中应当注明验收标准，并在交货时附货物交付招标人以下资料：货物的验收标准、验收手册、使用说明、产品合格证、溯源（检测）证书等。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担，只有在设备完全正常运转和招标人确认后，设备的安装验收工作才能认为已全部完成。 7、投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案与验收方案。 |
| 13 | 一般要求 | 1、投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品，保证所投产品科学先进、稳定安全，产品成熟。 2、投标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。 3、投标人中标后提供货物均为按国家标准生产的合格正规产品、符合设计规范要求。 4、投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。投标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，投标人负责修改及维护，发生的费用由投标人负责。 5、中标单位负责设备的运输、装卸、安装、调试及培训，责任与费用由中标单位承担。 6、投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供2022年以来的类似项目业绩。 |

三、商务条款

1 质保期

设备质保期为自产品验收合格之日起两年。设备终身维修、设备操控软件终身免费升级，保修期外中标单位提供维修服务只收零部件成本费，其工作人员一切费用由中标单位负责。因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术服务

设备出现故障后，中标人在接到招标人维修函电后，必须在2小时内对招标人所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场并提出解决维修方案，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

2.2、服务培训方案

投标人提供服务培训方案（服务及培训内容、常见故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等），不少于1天现场培训（根据设备培训内容确定），保证招标人的工作人员能够独立操作设备，双方对培训结果签字确认。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后60天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经招标人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至招标人指定地点。

3.3、交货地点

招标人指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到招标人处办理货款结算手续。

4.2、结付期限

合同签订生效后7个工作日内，招标人支付合同金额的30%作为预付款；中标人所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，招标人收到发票后15日内，支付合同金额的70%。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

投标人应当尽可能提供优惠的备品备件及耗材。

四、其他部分

无

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标折扣率由低到高顺序排列。得分且投标折扣率相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0%*100（保留二位小数）。

2 产品技术规格及性能 30.0 分

根据投标单位提供的产品性能质量、技术指标和功能要求进行评定。全部满足采购技术要求的得基本分30分,若有负偏离的，每项减2分,减完为止。实质性要求的参数不得出现负偏离。【0-30】

3 技术服务方案 29.0 分

3.1.产品后期维护需求分析方案3分

投标单位针对本项目提供产品后期维护需求分析方案，方案内容包含产品后期维护需求费用分析、产品运行效果进行分析、后期备品备件及耗材分析等。评委对投标单位的产品后期维护需求分析方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】

3.2.供货安装调试方案7分

投标单位针对本项目提供供货安装调试方案，方案内容包含但不限于设备供货计划、安装调试计划、安装调试人员投配备、质量保证措施、进度保证措施、安全措施等方面内容。评委对投标单位的供货安装调试方案进行评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义，且完全满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

3.3.验收方案7分

投标单位针对本项目提供验收方案，内容包括但不限于货物的验收标准、验收手册、使用说明、产品合格证、溯源（检测）证书等方面。评委根据投标单位提供的项目验收方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

3.4.售后服务方案7分

投标单位针对本项目提供售后服务方案，售后服务方案应至少包含：售后服务计划、人员安排、服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、免费质保期内的维修、维护内容及服务方式和范围、响应方式及响应时间、故障修复时间等服务承诺。评委根据投标单位提供的售后服务方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

3.5.培训方案5分

投标单位针对本项目提供培训服务方案，内容包括但不限于设备的设计原理、操作、维护、事故的处理和解决等方面。评委根据投标单位对本项目的培训方案进行评分，方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

4 履约能力 6.0 分

4.1.类似业绩6分

投标单位提供2022年以来具有的类似项目业绩，每提供一份合同，得2分，本项最多得6分（请在投标文件中提供以上业绩的合同，时间以合同签订日为准；合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，以上资料完整原件扫描上传，不提供不得分）。【0/2/4/6】

注：以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

五、投标配置及分项报价表

六、核心产品品牌表

七、常用零件及耗材报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、检测报告（如有）

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函

投标函

致：

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方      （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：

1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

## 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

- 8、中小企业声明函等。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

1.授权委托书

本授权书声明：      （投标人名称）授权     (被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：        （加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

2.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

3.  （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

4.

5.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

## 六、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器检定装置 |  |  | 核心产品 |
| 2 | 95kV工频耐压智能试验系统 |  |  | 核心产品 |

注：

此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

## 七、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

## 八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

- 1.类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.投标人获得的相关证书

各类证书（如有）

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 3.投标人获得的相关奖项

各类奖项（如有）

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 4.生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（如有）

## 十二、检测报告（如有）