南京中医药大学泰州校区教学类实验仪器设备采购项目

采购文件

项目编号：NZYZB2025-075/JSZC-320000-JCEC-G2025-0307

采购人：南京中医药大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年07月14日

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	43

第六章 附件	51

# 采购公告

项目概况

南京中医药大学泰州校区教学类实验仪器设备采购项目 的潜在供应商应在江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取招标文件，并于2025年8月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：NZYZB2025-075/JSZC-320000-JCEC-G2025-0307

1.2项目名称：南京中医药大学泰州校区教学类实验仪器设备采购项目

1.3预算金额：人民币108.82万元

1.4最高限价：人民币108.82万元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 进口 产品 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶标仪 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 是 |
| 2 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 3 | PCR仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 4 | 核酸蛋白分析仪 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 5 | 大容量低速离心机 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 6 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 7 | 水平摇床 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 8 | 水平电泳槽 | 台 | 8 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 9 | 多功能暗箱式紫外透射仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 10 | 蛋白质垂直电泳槽 | 台 | 8 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 11 | 凝胶成像仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 12 | 显微镜 | 台 | 4 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 13 | 高精度电子分析天平 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 14 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 15 | 片剂脆碎度测定仪 | 台 | 4 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 16 | 超声波细胞粉碎机 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 17 | 磁力搅拌器 | 台 | 32 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |

投标总价不得超过限价，否则按无效投标处理。

1.5采购需求：南京中医药大学泰州校区生物制药以及食品等中外合作办学专业实验教学条件不足，急需采购和补充一批设备。具体需求详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：

交货期：合同签订生效后30个日历日内向采购人交付合同全部货物并安装调试完成；

质保期：自项目验收合格之日起12个月。

1.7本项目标的所属行业：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其上一年度的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起至2025年7月21日17:30（北京时间）。

3.2 方式：

（1）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（2）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809。

（6）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3 招标文件服务费500元，售后不退。

- 四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1递交投标文件截止及开标时间：2025年8月5日14点30分（北京时间）

4.2递交文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室；

4.3开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室；

4.4供应商应提供纸质版一式五份（正本一份，副本四份，可以双面打印）电子版投标文件1份（一般应为PDF正本扫描格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京中医药大学招投标管理服务中心（https://ztb.njucm.edu.cn/pub/home.jsf）发布公告。

若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京中医药大学招投标管理服务中心（https://ztb.njucm.edu.cn/pub/home.jsf）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.2供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.3 勘查现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京中医药大学

地址：南京仙林大学城仙林大道138号

联系人：戴老师  梁老师

联系电话：025-85811531  025-85811022

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：左卢成 褚晶晶

电子邮箱：zuolc@jcec.cn

联系方式：025-83314167

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：左卢成 褚晶晶

电话：025-83314167

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册或检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其他。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人依据中标金额按照下表所列收费标准差额累进计算后的6.5折收取。单个项目按照以上标准计算低于3000元时，按照保底代理费3000元/项目收取。由中标人向招标代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

| 服务费率类型 中标金额（万元） | 货物项目 | 服务项目 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

16.3开标公证费：无

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1供应商的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

- 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

- 评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60。 （评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。） |  |
| 技术参数 | 30 | 对采购文件具体需求的响应程度：基本响应即满足采购文件主要的技术指标、参数要求的得30分。 1、标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理； 2、其他参数负偏离的，每项扣0.5分。缺项漏项视为负偏离，扣完为止。 注： 所有技术内容的响应均应按“第四章 采购需求”要求提供技术支持资料，“★”条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、或检测报告等），否则视为未实质性响应。因未在《商务条款偏离表》《采购需求偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评审委员会概不负责。 |  |
| 往期业绩 | 2 | 根据供应商提供的2020年7月1日以来同类教学实验仪器设备供应项目有效合同业绩给分（时间以合同签订时间为准），提供1份符合要求合同给1分，最高得2分。 |  |
| 质保期 | 2 | 响应采购文件基本要求不得分，每延长一年加1分，满分2分。（须提供承诺书加盖公章） |  |
| 实施方案 | 2 | 投标人根据招标文件要求提供具体、详细、科学合理的系统设计，投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制、验收方案等。 方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合招标文件要求得0.5分，未提供的不得分。 |  |
| 培训组织 | 2 | 考察培训人员数量，培训次数，培训课程的全面性、合理性，培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的合理性。 方案优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合招标文件要求得0.5分，未提供的不得分。 |  |
| 售后保障 | 2 | 投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，评委根据投标人对售后服务保障，升级方案，响应时间和问题解决时限等承诺。 符合招标文件中方案或措施承诺的得2分，低于招标文件中方案或措施承诺的得0分。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

说明：

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.节能产品、环境标志产品的价格扣除

5.1本项目对供应商所投产品属于节能产品、环境标志产品的，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2节能产品：投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)。

5.3环境标志产品：投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书)。

5.4节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

- 监狱企业、残疾人福利性单位、所投产品属于节能产品、环境标志产品的单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 进口 产品 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶标仪 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 是 |
| 2 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 3 | PCR仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 4 | 核酸蛋白分析仪 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 5 | 大容量低速离心机 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 6 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 7 | 水平摇床 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 8 | 水平电泳槽 | 台 | 8 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 9 | 多功能暗箱式紫外透射仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 10 | 蛋白质垂直电泳槽 | 台 | 8 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 11 | 凝胶成像仪 | 台 | 2 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 12 | 显微镜 | 台 | 4 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 13 | 高精度电子分析天平 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 14 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 15 | 片剂脆碎度测定仪 | 台 | 4 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 16 | 超声波细胞粉碎机 | 台 | 1 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |
| 17 | 磁力搅拌器 | 台 | 32 | 详见需求清单 | 不接受 | 否 |

二、技术参数（标准，对带星号（“★”）的技术条款除招标文件规定要求的材料，未明确提供材料的必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册或检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可）

（一）全自动酶标仪技术参数

1.	操作系统：兼顾安卓及Windows双系统；

2.	适配板型(标配）：6、12、24、48、96、384孔微孔板

3.	★进行吸收光、荧光、辉光化学发光、闪光化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振检测（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

4.	★测量模式包括终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描，其中孔扫描功能单孔可测≥900个点(需提供拥有CMA或CNAS检测资质的第三方检测公司的检测报告，并加盖投标人公章）

5.	检测器≥两种，包括PD及PMT

6.	方便装配的模块化滤光片（标配≥5组），也可选配超过40组的滤光片

7.	吸收光波长范围200-1000nm，1nm步进

8.	仪器分辨率可达0.0001OD

9.	吸收光重复性：CV ＜ 1.0％或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV ＜ 0.5％或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]

10.	★吸收光线性范围，在[0.0 - 3.0Abs]，R2≥ 0.999(需提供拥有CMA或CNAS检测资质的第三方检测公司的检测报告，并加盖投标人公章）

11.	荧光光源：氙灯

12.	荧光优化检出限≤1pM(需提供拥有CMA或CNAS检测资质的第三方检测公司的检测报告，并加盖投标人公章）；

13.	荧光线性动态范围≥6logs

14.	发光优化检出限≤15amol/孔 ATP，发光线性动态范围≥6 logs

15.	时间分辨荧光优化检出限（Eu）：0.02 pM(需提供拥有CMA或CNAS检测资质的第三方检测公司的检测报告，并加盖投标人公章）；

16.	荧光偏振检出限：5mP

17.	化学发光孔间串扰≤0.00001％(需提供拥有CMA或CNAS检测资质的第三方检测公司的检测报告，并加盖投标人公章）

18.	振动模式包括线性、环形、双环形，3种速度调节下还可自由选择rpm值(需提供软件相应功能截图，并加盖投标人公章）

19.	孵育温度：RT+4℃ 至 45℃，温度均匀性为±0.5℃ @ 37℃

20.	屏幕尺寸：≥10寸液晶显示屏可通过LCD按键控制屏幕角度，适应操作习惯

21.	用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码

22.	拥有FTP文件传输功能，可在相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑(需提供软件相应功能截图，并加盖投标人公章）

23.	二维码扫描功能可将程序、标曲及滤光片信息通过二维码扫描导入仪器(需提供软件相应功能截图，并加盖投标人公章）

24.	节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式

25.	微量板的样本数量为≥16个，样本检测量仅需2ul，内置独立微量板软件，直接给出样品（DNA、蛋白等）浓度与纯度报告(需提供软件相应功能截图，并加盖投标人公章）

26.	配置包括：酶标仪主机1台，鼠标1个，滤光片1套，分析软件1套（选配），微量检测板1套（选配）

（二）恒温恒湿箱技术参数

1.	容积≥250升，具有观察窗。

2.	采用镜面不锈钢内胆，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

3.	★箱体内可选配防水电源，放入振荡器等设备即可进行恒温振荡培养（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

4.	采用国际品牌压缩机和循环风机，独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。

5.	采用微电脑全自动大屏液晶控制系统，配有9个工作程序组和99个程序段控制，最大限度满足使用者控制参数的设定管理。具有北京时间的显示功能，让使用者对实验时间的把握更加方便，简单。控制器背光具有可关闭功能。控制器具有多种抗干扰措施，控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示与测量误差校正，自诊断动态控制技术。

6.	★循环结构：背部不锈钢可调式呼吸风道，风道为涡旋混合风道（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

7.	温控范围：0℃~60℃（不开灯）；

8.	温控波动度：±1℃

9.温度均匀度：（标准模式）误差≤±2℃；

10.控湿范围：50％-95％RH

11控湿精度：±1RH

12湿度波动度：±3％～±7％RH

13加湿方式：超声波加湿

15内胆尺寸：500*500*1040

16.	★可以扩展远程手机端电脑端视频，温度，湿度监控控制系统（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（三）PCR仪技术参数

1.样品通量：96个；

2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；

3.反应体系：10-100 μL；

4.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器；

5.温控方式：BLOCK、TUBE模式；

6.风道设计：独特的前进风后出风设计，节约仪器摆放空间，同时起到防尘的效果；（提供仪器风道证明图片）

7.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；

8.最大升降温速度：≥5℃/s；

9.温控精度：≤±0.1℃；

10.模块温度均匀性：≤±0.2℃；

11.热盖温度范围：30℃～110℃；

12.自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；

13.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；

14.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；

15.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；

16.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；

17.梯度温度范围：30-99.9℃；

18.★梯度温差范围：1-42 ℃；最大步骤：100个，可做二重嵌套循环（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）；

19.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；

20.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；

21.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；

22.★液晶显示：8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）；

23.连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器的远程控制及管理工作；

24.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；

25.★具备断电保存功能；具备程序运行报告记录功能；具备文件加密功能；具备Tm计算功能；

26.语言设置功能：中英文；信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi；

27.认证：仪器通过中国NMPA注册认证。

（四）核酸蛋白分析仪技术参数

1.最小样品量：≤1μL

2.样品处理方式：将样品液滴，挤压成纸片状

3.微量波长范围：190-850nm

4.波长准确度：≤±1nm

5.光源 ：氙灯

6.检测器 ：CMOS 线性图像传感器(2048 像素)

7.光谱带宽 ：1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)

8.吸光率范围：0.02 - 550 A (10mm 等效)

9.微量台检出限：≤2 ng/μL (dsDNA)；≤0.06 mg/mL (BSA)；≤0.003 mg/mL (IgG)；最大浓度：≥27,500 ng/μL (dsDNA), ≥825 mg/mL (BSA)

10核酸检测模式分为：dsDNA、ssDNA、RNA、miRNA、自定义检测模式（提供操作界面实机图）

11.蛋白质紫外检测模式分为：BSA、SA、IgG、IgE Human、Lysozyme、OD1、摩尔消光系数、自定义检测模式（提供操作界面实机图）

12.蛋白质分析模式：Bradford分析、Biuret分析、BCA分析、Lowry分析

13.具有动力学、OD600、光度测量、吸光度比值、浓度测量、定量测量等功能

14. ★SA和IgG检测时，内置Human和Mouse两种样品固定检测选项，无需设置即可直接检测（提供操作界面实机图）

15.具有根据样本因子系数调整的自定义检测模式

16.★光程：可以自动选择光程或者手动选择光程，光程数量≥4个（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

17.吸光度准确度：0.002A（0.5mm光程）or 1％

18.吸光度精度：3％（at0.97A at 302nm）

19. ★可创建两个自定义菜单，显示常用但不在同一界面内的选项卡，便于直接选择模式进行检测。如双链DNA，IgG，溶菌酶，BCA，动力学，光度，吸光度比值，浓度等。中文语音提醒功能，进行指差确认，减少人为操作失误，自带比色皿升级模块，可升级为190-850nm全波长扫描的比色皿检测模式（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

20.屏幕：≥7英寸彩色高清触摸屏，支持实验室手套操作

21.显示界面：中英文操作显示界面

22.在样品检测界面，屏幕具有手势触摸锁定功能，锁定后不能进行除解锁外的任何操作

23.外设端口：4个USB端口，网口，RS232接口

24.CPU：OCTA CORE ARM@ COTEX-A53 PROCESSOR

（五）大容量低速离心机技术参数

1. ★交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统；微机变频控制技术，液晶显示；

2.运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）；

3. ★程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能；单旋钮设置键，方便快速参数设定（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）；

4.采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达10 克；

5.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时；

6.具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转；

7.离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品；

8.微动马达电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音；

9.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。

10. ★最高转速≥4000rpm；最大相对离心力≥2808×g；配置：水平转子50ml*4和15ml*8（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

11.最大相对离心力≥2808×g

12.噪音≤60dB

13.外形尺寸≤43×33×31cm

（六）紫外分光光度计技术参数

1.性能特点：

标配自动5联样品池架，可选配6联或8联样品池架；

★配合样品控温系统，可将样品温度控制在-5℃--200℃（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）；

灯源校正机构，仪器每次自检时会将灯源位置定位到最佳位置，此功能可修复仪器在运输过程光源可能因震动偏移聚焦位置及用户自己更换灯源后无需调试光源；

光学系统设计和电路控制系统设计十分严谨,元器件的选用控制严格,具有高标准的准确度、重复性、低噪声和低杂散光指标；

开放式的样品室，可选配多种附件适合于不同的应用。如固体样品架、恒温水浴和自动进样器等适合于不同的应用。

2.主要技术参数：

操作模式	主机操作或PC机操作

波长范围	190 - 1100nm

★光谱带宽	4nm/1.8nm(可选)（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

光学系统	准双光束，CT式光路；1200 线/毫米激光全息衍射光栅

波长精度	±0.5nm

波长重复率	±0.2nm

波长分辨率	0.1nm

光度范围	-0.3 to 4A ;  0-200％T;  -9999 to 9999C

光度精度	±0.002A(0～0.5A) ； ±0.004A(0.5～1A) ； ±0.2％T(0～100％T)

光度重复性	±0.001A(0～0.5A) ； ±0.002A(0.5～1A) ；  ±0.1％T(0～100％T)

杂散光	≤ 0.05％T

基线平直度	±0.002A（190～1100nm）（ PC操作 ）

★稳定性	±0.001A/hr @500nm ,0A（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

漂移	±0.001A/hr @500nm ,0A

光度噪声	±0.001A

数据输出	128×64 图形显示液晶屏

USB连上层软件 (选配）

电源	80V~250V（功率：100W）

配置：主机1台

防尘罩1个

玻璃比色皿1cm    4只

石英比色皿1cm    2只

电源线 1根

随机资料1套 （装箱单 合格证 说明书 保修卡）

（七）水平摇床技术参数

1.工作盘尺寸：268x268mm

2.圆周直径：20mm

3.最大载重量：2kg

4. ★速度范围：40-200rpm（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

5.速度显示：LED

6.定时器显示：LED

7.时间设置范围：1分-19小时59分

8.电机类型：直流电机

9.外壳防护等级：IP21

10.电压：100-240V,50/60Hz

11.功率：20W

12.电机输入功率：20W

13.电机输出功率：16W

14.允许环境温度湿度：5-40℃,80％RH

（八）水平电泳槽技术参数

1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。

2.槽盖采用双透气狭缝设计，减少电泳过程中槽盖上的雾气，便于观察电泳进程。

3.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。

4.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。

5.配用制胶器，制胶时无须胶布封口。

6.制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。

7.制胶梳子（0.75mm和1.5mm二种厚度，9齿和17齿二种齿数）为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不易损坏。

8.配备有9、17齿的梳子，可与8通道移液器配套使用，减少操作者的工作强度。

9.★制胶盘固定托架中可层叠1~4块凝胶同时进行水平电泳，实现可供选择的高通量实验（单槽中最多可同时进行204个样品的电泳实验）（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（九）多功能暗箱式紫外透射仪技术参数

1.仪器配有固定相机端口、机架,适应市面上大部分单反相机。

2.具有防紫外观察窗口滤去99％紫外线，实时观测到样品情况，更直观，更安全。

3.纳米医疗紫外线灯，距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm²，符合计量标准

4.透射面积 WxL:200x150(mm)

5.透射紫外光源波长:302(nm)

6.反射紫外光源波长:254、365(nm)

7.透时紫外灯管功率:8 (W)

8.紫外灯管数量：6W*10支

9.可见光：60W

10.拍照功能：相机支架，适应市面上大部分单反相机（单反相机为选配）

11.暗箱式，无需暗室，可全天候使用;

12.左右两侧设活动操作口、防紫外观察口

13.紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm²

14.采用紫外滤色玻璃，石英紫外灯管，使用寿命长，光线均匀;

15.切胶工具：切胶刀1把，刀头4个

16.适用于对薄层的观察以及拍照，也可以对核酸电泳凝胶进行观察，拍照。

（十）垂直电泳槽技术参数

1.微型垂直电泳槽是用来对少量的核酸及蛋白质样品进行垂直电泳的装置，玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm），可以满足不同上样量需要。可同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶，做到一槽多用，可节省实验空间和实验经费。

2.槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。

3.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。

4.安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。

5.玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。

6.备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm），满足不同上样量的需要。

7.专用制胶架，操作方便。

8.★可同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

9.★可以与VE-186转移电泳槽配套使用（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（十一）凝胶成像仪技术参数

1.产品特点

（1）Super Vision创新的一体式超清晰科研及光学系统

（2）12寸内嵌式触摸屏操作系统

（3）全自动控制进样平台

（4）三波长LED透射光源

2.应用范围

（1）适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。

（2）满足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝胶、银染胶成像等

3.技术参数

（1）耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。

（2）★全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，有效提高实验效率增加安全性（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（3）仪器外围尺寸≤40cm x45cm x45cm，更加小巧，节省实验空间。

（4）适配电源：220V/50Hz

（5）采用全新构造的Super Vision Camera 2000一体式超清晰科研级相机

（6）相机有效硬件像素634万，像素矩阵2056*3084

（7）图像分辨率600DPI，满足各类科研杂志发表要求

（8）感光效率QE值：High QE: 79％

（9）信噪比：≥78db

（10）像素密度：16 bit (0-65535灰阶)

（11）动态范围：≥3.6个数量级

（12）即插即用式运行系统，装置12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms

（13）触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存

（14）系统采用M2接口的不小于512G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s，有效提高运行速度

（15）数据传输：外置2个USB3.0接口

（16）超高分辨率镜头：采用了2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米

（17）★滤光片轮：5位背照式滤光片轮，一体式结构设计有效减少干扰光源影响（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

（18）窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，透光率≥85％

（19）★智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭，提高安全性（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

（20）样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘

（21）智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制；采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿让图像更加清晰可见。

（22）拍摄面积：14cm×21cm

（23）切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害

（24）模块化设计：集成控制电路模块化，，智能防碰撞系统，自动休眠控制

（25）Tanon GIS V3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能

（26）自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择

（27）具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据

（28）自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率；分析数据能输出至Excel

（29）安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装

（十二）显微镜技术参数

1.光学系统：NIS60无限远光学系统，能更好地消除色差、球差，互换性好。

2.观察头：铰链式双目观察头，30°倾斜。目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转，可使观察筒随意停止在垂直旋转圆周的任意一个角度，方便相互之间观察、讨论标本，且可以根据操作者的感觉舒适度调整眼点高低位置，镜筒带上下位置，上位可提供34mm的调整高度。双目瞳距：47mm-78mm，双目镜都带屈光度调节。

3.转换器：编码式内倾式五孔转换器，转动舒适，定位准确可靠。

4.目镜：SW10×/22，高眼点，双目视度可调，目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失。

5.★物镜：NIS60无限远平场物镜，齐焦距离≥55mm：（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

4X               NA=0.10   WD=20.6

10X              NA=0.25    WD=18

20X              NA=0.40   WD=4.8

40X（弹簧）      NA=0.65   WD=1.5

6.★光强管理用户使用每一只物镜时，将光强调整到合适亮度，此时会自动记忆光强参数，当再次使用物镜时，光强会自动调整到之前的合适亮度，无需手动重复调节光强，同时降低眼睛疲劳。载物台：同步带双层机械载物台，XY向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。移动范围78×54（mm），面积230(W)×150(D)mm，游标读数0.1mm。抗腐蚀的喷粉台面，经久耐用（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

7.★粗微调焦机构：粗微同轴，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围：30mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm，最小读数:2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

8.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。聚光器垂直移动调节范围：10mm。

9.照明系统：液晶显示倍率，定时休眠，定时、锁定等功能；3W-SLED照明提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明。

10.镜体采用一体化结构，刚性及防震性能更好，成像质量高。

（十三）高精度电子分析天平技术参数

技术规格

1、称重范围（g）：220

2、读数精度（mg）：0.1

3、可重复性（mg）：±0.1

4、线性（mg）：±0.2

5、最小称量（mg）：10

6、称量盘尺寸直径（mm）：90

主要性能指标

1、★单体精密质量传感器；智能内校（天平根据温度变化触发自动内部校正）；开机自动校准功能，称量更准确（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

2、七级防震滤波可调功能

3、稳固的金属底座+高强度ABS材料

4、下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求

5、称重数据跟随光标传输到Excel /Word

6、★大界面VATN防反光显示，任意角度清晰可见（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

7、称重稳定时间3级可调

8、★上置移动把手，省力安全移动（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

9、内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响

10、具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能

11、称重单位屏蔽功能，可屏蔽不需要的称重单位避免误操作

12、后置工具箱，可放置砝码手套避免遗失

13、RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机

14、开关机自动锁定当前应用模式操作更便捷

15、防静电玻璃涂层避免静电干扰

16、内置日期、时间可调功能

17、内置温度显示功能

18、配备防尘布罩

19、百分比称重功能；动物（动态）称量功能；设定物体称量计数功能；成本结算（计价）功能；上下限检重功能；毛、净、皮称量功能；峰值保持功能；累计功能；密度称量程序自动换算直读功能

（十四）超低温冰箱技术参数

1、★内部容积≥408升；外部尺寸（宽*深*高）≤872*1028*1945.5（mm），单位样品量储存占地最小化， 2英寸冻存盒的存放数量≥288个；2扇304不锈钢材质发泡内门，搁板3层，可调节高度，材质为304不锈钢（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

2、工作温度范围：-40℃～-86℃。

3、★双系统制冷，可实现快速降温。当一套制冷系统出现故障时，另外一套制冷系统可维持-70℃以下的温度，两套制冷系统同时工作能够实现快速降温，相对于传统双级复叠制冷系统降温时间缩短50％以上。从常温降到-86℃时间小于3小时（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

4、内部材质：304不锈钢材质内胆，易清洁经久耐用。

5、脚轮：4个，均可做为调平脚；检测孔：2个，直径约为25mm。

6、门封条：材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度，保温性能好。

7、压缩机：采用进口品牌压缩机。

8、显示面板：液晶触摸屏，可直观进行操作及显示各种与设备相关的信息，包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态、设备运行状态、温度历史曲线等。

9、具备WIFI功能，通过互联网将与冰箱相关的运行数据传输云平台；通过电脑端网页和本地端（7英寸液晶屏）都可以登录用户账号，可后台进行使用人员信息权限管理，可手机远程设置冰箱的工作温度。

10、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定地运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。

11、报警系统：具备高低温、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警等，所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警。

12、★两种运行状态“节能模式”“和“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，更科学的保障冰箱的运行安全；特色功能：标配电子锁，可实现输入密码、指纹识别、IC卡刷卡等开门方式（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（十五）片剂脆碎度测定仪技术参数

1.转盘圆筒直径：      φ286mm

2.转盘圆筒深度：      39mm

3.试样滑落高度：      155.5mm

4.转盘旋转圈数：      10-990圈可调（默认100圈）

5.转盘旋转速度：      25转/分

6.转盘调速精度：      ±1转/分

7.电        源：      220V/50Hz/20W

8.★内部结构为全机械齿轮传动，无皮带，无损耗件，寿命长！（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

（十六）超声波细胞粉碎机技术参数

1. ★输出功率:10-1000W可调（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

2.工作频率:20-25KHz频率自动跟踪。

3.★处理量：0.2-800ml，随机变幅杆：6mm,铂合金材质，控制样品温度（0℃-100℃)（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

4.备有软著证书，可定时：0-99H59M59S分可设置

5.脉冲：0.1-99.9s可调（间隙/工作）。

6.★输入方式7 寸触摸控制，有程序自动纠错、过载、超温保护显示，可存储50组数据，带紫外灭菌和照明功能区，有用户密码保护。 有故障、温度、时间警报功能（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）。

（十七）磁力搅拌器技术参数

1.控制方式	按键

2.显示方式	LED

3.工作盘尺寸	φ135mm

4. ★转速范围	50-1500rpm（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

5. ★加热温度	室温-310℃（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

6.温度显示精度	0.1℃

7.加热功率	400W

8.最大搅拌量	3L(水)

9.外置温度传感器	PT1000

10. ★定时功能	1min-12h（需提供白皮书、彩页、手册或检测报告等）

11.搅拌子尺寸	30mm

12.电机类型	直流无刷电机

13.工作盘材质	不锈钢陶瓷涂层

14.使用环境温度	5-35°C

15.环境湿度(相对)	80％

16.防护等级	IP42

17.输入电源	AC110-220V 50/60Hz

18.不锈钢陶瓷涂层盘面，耐高温耐腐蚀；

19.LED 显示屏同时显示温度、时间和转速；

20.独立的安全回路控制系统，超过安全温 度310℃自动停止加热，提高用户使用安全性。

三、服务要求：

（一）维保服务

1.质保期基本要求：本次投标产品验收合格后1年免费质保（如配置有服务器、电脑等产品，依据厂家的保修条款进行保修），玻璃制品、易耗品除外。

质保期满后，继续向采购人提供有偿的零配件和终身维修服务。维修时只收取部件成本费，人工费由供应商自行承担。

2.技术服务

随时可同厂商技术人员交流，帮助解答、解决用户的疑难问题；

厂商提供完整的操作使用手册、维护维修手册等相关资料。

（二）配套售后服务

1.售后保障：遇到维修问题，提供7x24小时售后服务热线，产品出现需要维修的情况，在接到采购人通知维修后30分钟内做出电话响应。

2.实施方案要求：以确保设备可靠、稳定运行为前提，采取下列三种方式之一为用户提供安装调试服务：

（1）派遣专业工程师到用户现场对设备进行安装、调试；并提供用户管理人员的现场操作、使用、基本维护及所需的其它方面的免费技术培训。

（2）向用户提供安装、调试书面指导材料；

（3）通过电话指导用户进行现场安装。

3.培训组织：让用户更好地使用所购实验设备，保证相关教学、科研工作的正常有序进行，在设备安装调试完成，用户验收合格之后，厂商须提供培训和技术服务，现场讲解设备的使用及保养功能，基本故障的排除保证系统的正常运行。由用户指定具体的培训日期、培训人数，培训直至用户满意为止。

四、验收标准

1、采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术要求、约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到采购人指定地点后，中标供应商须在5个工作日内配合采购人予以初步验收，初步验收时中标供应商项目经理须在场。

2、中标供应商交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：可运行的系统（安装光盘，如有）、产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为采购人交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。中标供应商应确保所供货物及安装均能满足采购人和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交采购人。

3、采购人人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，采购人有权拒绝接收该批次货物，中标供应商应按照采购人的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件约定要求，因此产生的相关费用全部由中标供应商自行承担。采购人人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件约定要求的，应立即向中标供应商提出整改意见，中标供应商应及时整改，因此产生的相关费用全部由中标供应商自行承担；经中标供应商整改后货物仍不能正常使用或无法满足采购人招标文件约定要求的，采购人有权单方解除本合同并没收中标供应商的履约保证金，中标供应商必须无条件接受退货。

4、设备到货后，中标供应商应派专业工程师前往采购人指定的安装地点负责设备的安装调试，且采购人在设备使用前进行调试时，中标供应商应免费培训采购人的使用操作人员，提供相关的技术咨询，并协助采购人一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被采购人所能应用，采购人才做最终验收。最终验收时中标供应商项目经理须在场。

5、对于约定的货物，中标供应商同意采购人有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关检测费用由中标供应商承担。对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。如货物质量检测、环保检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，中标供应商应无条件接受采购人的退货，造成采购人损失的，采购人有权向中标供应商索赔。

五、质保期及履约保证金

1、免费质保期

自项目验收合格之日起，12个月。

2、履约保证金

中标供应商于本合同签订前向采购人缴纳（合同价的【5】%）作为本合同的履约保证金。

自采购人最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，采购人确认无质量问题且中标供应商无违约情形后将履约保证金无息退还给中标供应商。中标供应商若有违约情形的或产品存在质量问题，采购人有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，中标供应商应在接到采购人通知后及时补足。

六、付款方式

中标供应商将全部货物运到采购人指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及采购人的要求安装调试结束，经采购人最终书面确认验收合格无误后，中标供应商向采购人提供合法有效的正规增值税发票，采购人在收到发票后15个工作日内向中标供应商付清应付款项。

# 第五章 合同主要条款及格式

甲方（需方）：南京中医药大学

法定代表人：

乙方（供方）：

法定代表人：

合同编号：

经招标（项目编号：               ），双方同意按照以下条款就             货物的买卖签订本合同：

1.甲方向乙方购买的货物清单和金额（如包含赠品，需在表格中列明赠品型号、规格，价格统一填写0【正式合同需删除本填写说明】）

| 序号 | 产品 名称 | 厂家 | 型号 | 规格或描述 | 质保期(自安装调试甲方最终验收合格日起) | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 简单描述， 详见附件货物技术要求及参数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本合同总价款是全部设备（含软件系统执行文件、软件产品及其配套的相关内容、资料和安装光盘等）、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指定交货安装地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费和甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用。即除甲方应付合同款项外，甲方取得本合同项下全部货物无需再支付任何费用，所有设备安装实施完毕后就能正常使用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1乙方对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

1.2乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

1.3如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价   %违约金。

1.4因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

1.5本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的   %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。

1.6乙方指定【           （电话：）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。

£若甲方需追加采购与本合同标的相同的货物的，在不改变本合同约定的其他条款前提下，可以与乙方协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同总金额的10%，且本合同和补充合同采购金额的合计总额不得超过本项目的采购预算。

2. 交货时间

乙方应在本合同签订生效后30个工作日内向甲方交付合同条款１中所列的全部货物。

同时，乙方应于    年     月     日前完成合同条款1 中所列的全部货物的安装调试并可以达到本合同约定的验收要求。

- 交货地点

泰州校区实训楼

4. 保证金

甲方指定的履约保证金汇款银行、账号及户名如下：

账号为：4301010109001027264

开户行：工行汉中门支行

收款人：南京中医药大学

汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。

£4.1乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币    元（合同价的【5】%）作为本合同的履约保证金。

£履约保证金的担保期限至本合同项下乙方全部义务履行完毕之日止。

自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金一次性无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

£本项目不需要缴纳履约保证金。

5.其它费用

5.1货物的运输、拆卸、安装过程中以及质保期内所有货物维修产生的全部费用均由乙方承担。

6.调试和验收

6.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术要求、约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到甲方指定地点后，乙方须在5个工作日内配合甲方予以初步验收，初步验收时乙方项目经理须在场。

6.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：可运行的系统（安装光盘，如有）、产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为甲方交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足甲方和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交甲方。

6.3 甲方人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应按照甲方的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件约定要求，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担。甲方人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件约定要求的，应立即向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担；经乙方整改后货物仍不能正常使用或无法满足甲方招标文件约定要求的，甲方有权单方解除本合同并没收乙方的履约保证金，乙方必须无条件接受退货。

6.4 设备到货后，乙方应派专业工程师前往甲方指定的安装地点负责设备的安装调试，且甲方在设备使用前进行调试时，乙方应免费培训甲方的使用操作人员，提供相关的技术咨询，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被甲方所能应用，甲方才做最终验收。最终验收时乙方项目经理须在场。

6.5 对于约定的货物，乙方同意甲方有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关检测费用由乙方承担。对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。如货物质量检测、环保检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，乙方应无条件接受甲方的退货，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7.付款方式

7.1乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。

7.2每次甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务要求的正规合法有效，发票开具方与乙方相一致且金额与应付款金额相一致的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

如遇甲方高校寒暑假期等财务封账特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此乙方表示：遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约，且乙方不主张顺延期间的利息。

- 7.3乙方指定的收取本合同项下所有应收款项的账户如下：

- 开户名称：【     】

- 开户行： 【     】

- 银行账户：【     】

- 因乙方提供银行账户信息有误，或银行账户自身问题（包括但不限于被查封、冻结），导致甲方未能按照本合同约定付款的，所造成的法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

8.乙方的其他义务

8.1技术培训：乙方负责派专业技术人员到甲方免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使甲方相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以甲方要求为准。在设备使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

8.2质保和售后服务：乙方保证按本合同约定以及投标响应文件的服务承诺履行质保和售后服务义务，其中免费质保期为【1】年，自甲方最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，乙方应对货物出现的任何损坏、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，免费为甲方提供维修维保服务，所需要的维修维保费用（包括零部件费用、维修费用、人工费用等）均由乙方承担（非乙方人为操作不当造成的损坏除外）。如货物中包含的系统软件发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对软件系统安全漏洞或bug负责终身免费解决。本合同项下所有采购货物超出免费质保期后，乙方须按甲方要求继续提供维修维保服务，维修时只收取部件成本费，人工费由乙方自行承担。

8.3售后服务响应时间：乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于30分钟电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在  小时内到达甲方现场，并于【  】日内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。如未能及时解决问题，则须向甲方支付【  】元违约金/次，甲方有权从履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金已退还乙方或不予扣除的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付前述违约金；若乙方在质保期内不能及时完成维修维保工作累计达【  】次，甲方有权扣除履约保证金作为违约金，若履约保证金不足扣除的或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付本合同总价5%的违约金，且有权将乙方列入黑名单，取消其以后投标资格。

8.4乙方在维修维保过程中应确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。

8.5其他：

9.违约责任

9.1乙方因故需要延迟交货（包括迟延履行安装调试或培训义务）的，应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明且取得甲方书面同意的，每延迟一天，则应按照迟延交货部分合同金额的   %向甲方支付违约金，甲方有权从£履约保证金中£待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。乙方迟延交货达   日的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方须按未能交货部分合同金额或不合格货物对应合同金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2乙方必须遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中须服从甲方管理，禁止非乙方单位人员、车辆进出甲方，给甲方造成安全隐患，如因乙方违反此约定给甲方或第三人造成伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.3因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件规定造成合同不能履行的，双方互不追究违约责任。

9.4其他：乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.其他约定事项

## 保密条款：乙方应对履行本合同过程中知悉的甲方任何信息承担严格保密义务，不得以任何形式泄露、告知、交付或以任何其他方式转移或提供给任何第三人（法律法规要求披露的除外），也不得用于本合同目的以外的任何用途。乙方应对其工作人员进行保密教育，确保其工作人员在职期间和离职后均能履行保密义务。如因乙方保密措施不力或乙方工作人员过失或故意，造成甲方信息泄密的，即构成乙方严重违约，则甲方有权单方解除合同并向有关国家行政部门举报或报案，乙方应承担甲方的经济损失和相关法律责任，同时乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担损失赔偿责任。涉及人员范围：合同履行中所有乙方工作人员或乙方委派甲方的人员。保密期限：永久。本保密条款不受本合同期限的限制。

11.争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.合同效力和其他

12.1本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。

12.2本合同一式   份，自甲乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有    份，乙方持有

份，均具有同等法律效力。

附件：

£货物明细

## £货物技术参数

（以下无正文）

| 甲方(盖章)：南京中医药大学 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 单位地址：南京仙林大学城仙林大道138号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或授权代表） | 法定代表人（或授权代表） |
| （签名）： 年 月 日 | （签名）： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码：210000 | 邮政编码： |

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评标标准索引

（注：供应商根据第三章评标标准顺序编制索引）

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商名称：                 （盖章）

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标报价 | 小写：人民币： 万元 大写：人民币： | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 合同履行时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 进口 产品 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶标仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 是 |
| 2 | 恒温恒湿箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 3 | PCR仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | 不接受 | 否 |
| 4 | 核酸蛋白分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 5 | 大容量低速离心机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 不接受 | 否 |
| 6 | 紫外分光光度计 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 7 | 水平摇床 |  |  | 台 | 2 |  |  | 不接受 | 否 |
| 8 | 水平电泳槽 |  |  | 台 | 8 |  |  | 不接受 | 否 |
| 9 | 多功能暗箱式紫外透射仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | 不接受 | 否 |
| 10 | 蛋白质垂直电泳槽 |  |  | 台 | 8 |  |  | 不接受 | 否 |
| 11 | 凝胶成像仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | 不接受 | 否 |
| 12 | 显微镜 |  |  | 台 | 4 |  |  | 不接受 | 否 |
| 13 | 高精度电子分析天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 14 | 超低温冰箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 15 | 片剂脆碎度测定仪 |  |  | 台 | 4 |  |  | 不接受 | 否 |
| 16 | 超声波细胞粉碎机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不接受 | 否 |
| 17 | 磁力搅拌器 |  |  | 台 | 32 |  |  | 不接受 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 不得修改本分项报价表名称及数量，请务必核对单价及合价计算，防止计算错误！！！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

2、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。如果行数不够，请自行增加。

4、请对第四章采购需求中 二、技术指标及要求逐条响应。所有对“★”的技术参数响应需提供支撑资料（自拟无效），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标文件商务需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件七、方案

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）	：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十三、其他