招　标　文　件

项目名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0005

采   购   人： 阜宁县综合检验检测中心

采购代理机构：江苏禾米项目管理有限公司

2025年5月9日

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况

气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目 JSZC-320923-JSHM-G2025-0005招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0005

2.项目名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：281万元

5.最高限价（如有）：240万元

6.采购需求：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目，主要采购内容为气质联用仪1套，电感耦合等离子体质谱仪1套，自动脂肪测定仪1台、高压灭菌锅1台等设备的采购、安装、调试及售后等相关伴随服务。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成设备的采购、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人正常运行使用。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目采购标的对应的行业主要为工业行业。

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-30  9：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：阜宁县综合检验检测中心

单位地址：阜城街道城西路山阳花苑北首

联系方式：朱宇，13390723123

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称： 江苏禾米项目管理有限公司

单位地址：阜宁城南大厦A座108室

联系人：徐永，联系方式：19848308411

3、项目联系方式

项目联系人：徐永

电　话：19848308411

2025年5月9日

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，根据项目中标价的1.1%向中标供应商收取服务费用，由中标供应商在开取中标通知书前一次性支付。

- 招标代理服务费收款单位名称：江苏禾米项目管理有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司阜宁富昌支行；帐号：537876121599。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

本项目免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 盐城市政府采购合同（货物）

项目名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0005

甲方（采购人）： 阜宁县综合检验检测中心

乙方（供应商）：                  （本次招标活动的中标人）

甲、乙双方根据气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

1.2 标的质量：符合国家标准或相关部门最新颁布的合格标准及招标文件的要求。

1.3 标的数量（规模）：主要采购内容为气质联用仪1套，电感耦合等离子体质谱仪1套，自动脂肪测定仪1台、高压灭菌锅1台等设备的采购、安装、调试及售后等相关伴随服务。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后60日历天内完成设备的采购、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人正常运行使用。

1.5 履行地点：阜宁县域范围内甲方指定地点，其运输及安装调试费用等均由乙方负责。

二、合同金额

2.1本合同总金额(人民币大写)∶              ；(人民币小写)               。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、开发、供货、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、中标服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

2.3安装交付使用前的一切费用由乙方承担。

2.4乙方在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目免收履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的单位银行账户。具体付款幅度如下：

- 本项目落实预付款制度，签订合同后30日内甲方支付合同价款的30%给乙方作为预付款；在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

（2）供货安装调试完成并经甲方确认验收合格后，再付合同金额的60%；

（3）余款待验收合格满一年后，一次性结清；

（4）以上付款均无息。

注：①合同执行预付款的，在支付预付款时，乙方应向甲方出具预付款保函，预付款保函乙方可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保险单受益人为采购人。

②中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方应当向甲方技术人员提供仪器生厂家组织的操作培训服务及技术指导。

10.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

10.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6上述的货物免费保修期为 2 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二违约金。

13.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、用户培训

- 14.1安装调试完成并经甲方验收合格后,乙方必须为甲方操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作、数据处理及一般仪器维护保养知识。具体要求详见本项目招标文件。

- 十五、售后服务及其他要求

- 15.1维修：乙方须提供电话支持，为甲方提供电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。乙方在接到甲方维修电话后须在2小时内响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

- 15.2培训：安装调试合格后,由乙方安排工程师按招标文件要求为甲方操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

- 15.3文件资料：每台货物（仪器）应附有纸质的使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为阜宁县。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，财政监管部门和代理机机构存档各壹份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人或                       法定代表人或

其委托代理人（签字或盖章）：       其委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                         联系电话：

传    真                           传    真：

经营地址：                         经营地址：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：       年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:本项目属于货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、采购项目内容（清单）

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪（三重四级杆） | 1套 | 否 | 工业 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 否 | 工业 |
| 3 | 自动脂肪测定仪 | 1台 | 否 | 工业 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 1台 | 否 | 工业 |

注：1、本采购项目的核心产品为气质联用仪（三重四级杆）。

- 本项目不接受进品产品投标。

- 本采购项目采购预算为人民币281万元，本采购项目最高限价为人民币240万元。

二、技术参数及要求

（一）气质联用仪（三重四级杆）

1 工作条件

1.1 电源:220V，50Hz

1.2 温度:操作环境20℃ -35℃

1.3 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2 性能指标

2.1 气相色谱仪

2.1.1 柱箱

2.1.1.1 柱箱温度：5℃-450℃，19梯度/20平台程序升温，复杂样品分析通过改变柱箱温度改善分析速度和利于后续使用

2.1.1.2 升温速率：最大升温速度达120℃/min，以0.1 ℃ /min增加

2.1.1.3 降温速率：从450℃降至50℃<220秒

2.1.1.4 控温准确性：0.1℃

2.1.1.5 气相主机具有7英寸彩色触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、触摸屏和浏览器界面，用户可实现远程操作和监控仪器

2.1.1.7 气相主机操作系统至少包含2种以上不同操作语言（必须包括中文操作界面），适合不同客户需求。

★2.1.1.8软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（投标时需提供软件截图作为证明），如软件内无法内嵌消耗品目录需提供实验室信息管理系统实现统计，提供独立管理软件及方案书证明

2.1.1.9具有智能记录色谱柱使用功能，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求

★2.1.1.11具有柱中和柱后反吹功能，实现系统自动清洁，色谱柱寿命增加，仪器维护频率降低，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，反吹功能需按应用方法现场验收（投标时需提供软件中反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）。

2.1.2 流路控制系统

2.1.2.1 最大压力设定范围：0-670kpa

2.1.2.2 流量设定范围：0-1200mL/min

2.1.3.惰性分流/不分流进样口

2.1.3.1最高使用温度不少于400℃

2.1.3.2分流比设置不低于12500:1

2.2 自动进样器

2.2.1 液体自动进样器

2.2.1.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

2.2.1.2 样品瓶位数：不少于160位

2.2.1.3 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.3 质谱部分

2.3.1 质量数范围：不小于10-1050 m/z

★2.3.2 仪器检测限指标及灵敏度做验收指标，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间（投标时需提供相应的证明材料）

EI MRM 信噪比：1 µL 100 fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于15000:1 (RMS)

2.3.3 分辨率：0.4-4amu分辨可调

2.3.5 碰撞池以氮气为碰撞气，有助于节省实验成本

2.3.6 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms

2.3.7无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

2.3.8 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C。

★2.3.9 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) 或钼材质物理设计（投标时需提供相关证明材料）；若无以上设计，需提供5套四极杆备用（投标时需提供承诺书和配件清单）。

2.3.10质谱真空系统：二级真空系统，双级涡轮分子泵提供高真空，抽速不小于350L/S

2.3.11扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式

2.3.12 设备具有自动调谐功能，通过调节质谱的多个参数使其达到最佳工作状态。

2.3.15 快速样品分析方案：可实现15min内分析200种以上农药，提高实验室分析效率，降低运营成本。

2.4 数据处理系统

2.4.1 软件：气质串接软件至少包含中文软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。

2.4.2 NIST20谱库（包括超过30万种化合物的35万幅EI谱图以及13.9万种化合物的气相色谱方法/保留指数库），1100种农药和环境污染物的MRM数据库。

2.5 计算机:256G SSD+1TB; 内存8G，CPU:12代I5，显示器：23.8寸，配激光打印机。

3售后服务

3.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为2年。

3.2 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。并及时地为用户提供备品备件。

3.3 供应商须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，可在国内提供课程服务培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为用户提供用户现场免费上机培训和2人次培训名额。

3.4厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆质谱主机 | 1台 |
| 2 | 气相色谱仪主机 | 1台 |
| 3 | 进样口 | 1套 |
| 4 | 液体进样器 | 1套 |
| 5 | 分流不分流衬管 | 5根 |
| 6 | 隔垫 | 50个 |
| 7 | 石墨垫 | 10个 |
| 8 | O形圈 | 10个 |
| 9 | 样品瓶 | 100个 |
| 10 | 色谱柱 | 1根 |
| 11 | 安装工具包 | 1套 |

（二）电感耦合等离子体质谱仪

一、技术要求

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)：

该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析，满足金属、环境、食品、地质、生物样品、化工材料等分析要求。

1.仪器工作环境

1.1工作环境温度: 15~30℃ (温度变化 < 2℃/h)

1.2工作环境湿度:  (20~80)%R.H.  (无冷凝)

2.仪器硬件参数

2.1进样系统

2.1.1雾化器:提供高效同心雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性。可提供具有耐高盐雾化器和耐HF能力的PFA材质雾化器，以适应使用者对不同样品前处理的需求，方便用户在不赶酸的情况下直接分析采用HF消解的样品而不会伤及雾化器。

2.1.2雾化室:提供高效稳定的小体积旋流型雾室，配备半导体制冷雾室系统，可以减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响，保证仪器良好的稳定性。雾室温度可调，可实现有机样品直接进样。

2.1.3炬管:配备可灵活拆装的石英炬管，采用气路快插拔设计，方便清洗维护；

2.1.4 蠕动泵：配备泵速可调的四通道12滚轮蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。

2.2 等离子源

★2.2.1固态光源技术：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器采用优于25 MHz工作频率驱动的它激式全固态RF发生器，一键式点火熄火操作。炬管具有屏蔽装置，能够消除二次离子放电影响，提升离子源工作稳定性（提供它激式技术证明文件和屏蔽炬实物图）

2.2.2仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路），流量连续可调；

冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度0.01L/min；

辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min；

载气：0.00L/min~2.00L/min，精度0.01L/min；

碰撞气：0.00mL/min~10.00mlL/min 精度0.01ml/min。

2.3 真空系统

2.3.1机械泵系统简洁易维护；机械泵抽速达到30m3/h，保证真空系统可靠运行；极限真空可达到10-6Pa。

2.4接口及离子传输系统

★2.4.1 方便维护的双锥接口设计，无需卸载真空即可进行两锥的维护，清洗操作简单方便，基体耐受性好。耐高盐提取透镜系统，提高仪器耐盐性能，保证测试高盐复杂样品时也能长期稳定运行（投标相关图片证明材料）。

2.4.2双离轴的离子传输通道设计, 彻底分离光子以及未电离的中性粒子, 实现超低的噪音背景, 保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比；免拆洗维护的离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器。

2.4.3配备碰撞反应池，可有效去除多原子干扰离子 (如 ArO+等) 进入主四极杆质量分析器, 确保在足够高灵敏度下获得最佳的干扰去除效果。可设置常规模式、KED模式、冷焰模式、碰撞聚焦模式、反应模式等多种应用模式，适应不同应用场景。

2.5 四极杆质量分析及检测系统

2.5.1质量范围：2-250amu；质量轴稳定性：≤0.05amu/24h；分辨率0.3amu-1.1amu可调；能够快速的进行自动质量轴校正，质量轴分辨率可自行设置，看分别保存为高、中、低三档分辨率；

2.5.2 四极杆电源射频自动匹配调谐，保证四级杆长期自动稳定运行，操作安全，同时降低使用维护成本；匹配频率≥2MHz。

2.5.3 四极杆电源带温控功能，保证性能长期稳定；温度实时可视，以判断是否到达稳定运行状态，温度波动不超过0.1℃。

2.5.4 ≥9个数量级的带门开关双模式检测电子倍增器, 自动实现模拟和脉冲模式之间切换，无需人工进行PA校准。

2.6 其他

2.6.1软件实时监控仪器电源，四极杆电源，真空系统，等离子体状态等系统状态，发生错误时主动提示。

2.6.2支持液相色谱联用装备，软件有技术支持模块: 可便捷的与液相色谱联用, 进行元素的形态分析。

3.仪器性能要求

3.1 ICP离子源功率，连续可调。

3.2 灵敏度(Mcps/ppm)：7Li＞80，9Be＞15，115In＞250，205Tl＞300，238U＞400.

3.3 检出限(3δ,ng/L)：9Be≤0.5，115In≤0.1，238U≤0.05。3.4短期稳定性≤2.0%，长期稳定性≤3.0%。

4.电脑及软件参数

4.1.软件配置智能应用推荐模型，根据样品和分析元素提供

硬件参数和参数条件，通过序列筛选优化的模型推荐最佳测试模式。

电脑配置：256G SSD+1TB; 内存8G，CPU:12代I5，显示器：23.8寸，配激光打印机。

4.2 全自动分析功能工作软件(自动点火、 自动错误提示、 定制化用户报告、自动启动关闭仪器, 炬位调整,等离子体参数,离子透镜,电压优化,标准计数模式与碰撞池工作模式切换等) ，提供可自定义的全参数自动调谐和校准。

4.3 软件集成自动进样器控制, 支持选配160位以上自动进样器操作。

二、配置要求：

- 2.1主机清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 |
| 2 | 智能循环冷却水装置（配有水管10米） | 1套 |
| 3 | 随机标准品配置 | 1套 |
| 4 | 仪器使用说明书 | 1本 |
| 5 | 分析软件 | 1套 |
| 6 | 电脑 | 1套 |
| 7 | 黑白激光打印机 | 1台 |
| 8 | 国产160位自动进样器 | 1台 |

2.2随机标准品配置清单

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ni采样锥 | 1个 |
| 2 | Ni截取锥（价格核实） | 1个 |
| 3 | 石墨垫片 | 20个 |
| 4 | 进样泵管 | 1包 |
| 5 | 内标泵管 | 1包 |
| 6 | 排液泵管 | 1包 |
| 7 | TEFLON内标毛细管 | 1包 |
| 8 | 耐腐蚀橡胶排液管 | 4米 |
| 9 | MS氦气不锈钢管 | 5米 |
| 10 | 屏蔽银圈 | 1个 |
| 11 | 玻璃套管 | 1个 |
| 12 | 插入式炬管快插拔接头6mm | 2个 |
| 13 | PU 气管6*4 聚胺酯气管（冷却气，辅助气，雾化气） | 1米 |
| 14 | 雾化器（带进样毛细管） | 1个 |
| 15 | 旋流雾室 | 1个 |
| 16 | 石英炬管 | 1个 |
| 17 | 混合标液（铅、镉、砷、铬、锡、铜、铁、锰、锌、镍、铝、锑、镁、硼、钡、锶、锂、镓、铋、铍、铊、钛、钒、钴） | 1瓶 |
| 18 | 混合标液（锂、铍、钴、钇、铟、铈、铋、铊调谐液） | 1瓶 |
| 19 | 混合标液（铍、钪、铑、铼） | 1瓶 |

三、技术服务

中标仪器厂商需提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

（三）自动脂肪测定仪

（1）设备要求：

1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质；

2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪；

3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等；

4 可萃取废水、污泥中油脂；

5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等；

（2）工作条件：

1环境温度：（5～30）°C；

2相对湿度：不大于80%；

3供电电源：AC（220±22）V；（50±1）Hz；

4除地磁场外，无其它电磁场的干扰。

（3）功能参数：

1测定范围不低于0.1-100%；

★2须采用一体式金属浴，嵌入式加热方式，溶剂杯可嵌入加热块内部，提高加热效率，保证样品受热均匀性，控温范围不小于室温+5℃-300℃该温度区间；（投标时需提供实物照片证明）
    3加热杯体积不小于150mL；
    4溶剂回收率大于等于90%；
    5测定样品重量范围应不小于0.5g～15g；
    6处理能力每批不少于6个；
    7测试时间应比传统方法提高不低于20-80%；

8需具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种及以上萃取方式可任意选择；

9要求内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃；

10采用分离式外置液晶触控操控面板，尺寸大于7寸，屏幕可远离高温环境，提高仪器使用寿命；

11具备自动实现萃取、淋洗和预干燥等功能；

12 仪器可以自动完成溶剂回收，实验结束后由仪器进行统一溶液收集；

13具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；

14空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用；

15溶剂杯应具有铝合金和玻璃等至少两种以上材质可选；

16仪器实验过程采用独立计时与时间控制循环系统，准确掌控实验；

17仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控；

18采用磁吸式溶液回流，保证有机溶剂无需跟电磁阀直接接触。

19实验过程操作简单，可内置12种以上实验方案，实现一键化调用；

20仪器采用软连接方式，采用聚四氟乙烯作为密封材料，整体管路无氟橡胶及丁基橡胶，可耐受绝大多数有机溶剂。

21 仪器具有自动升降功能，仪器随实验进行控制加热杯或萃取室升降，无需手动操作。

（5）售后服务：

1 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2 质保期：质量保证期2年，终身维修；

3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；

（四）高压灭菌锅

（1）性能指标

★1.灭菌器厂家须具有中国特种设备（压力容器）制造许可证（投标时需提供制造许可证）；验收：产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致。

2.容量:≥85升,立式结构,翻盖式，底部带脚轮；

3腔体材质：316L，压力容器设计温度≥153℃，压力容器设计使用年限≥20年；灭菌最高工作温度≥138℃；安全阀起跳压力≥0.30MPA。

4.灭菌工作温度105-138度；

5、废弃物模式：专用废弃物程序，100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可以设定不排气，蒸汽内循环，确保实验室空气洁净度。

6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

8.灭菌时间：1-6000分钟，保温时间1-9999分钟预约灭菌时间0-10天，

9.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；

11.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度；

12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。

13.彩色液晶触摸屏：7英寸彩色液晶触摸屏，需支持中文语种显示，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全；

14、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护。

15、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套。

四、投标产品综合性能要求（主要指气质联用仪和电感耦合等离子体质谱仪）

1、仪器设计

投标仪器阐述仪器设计，包括外观、内部结构、重要附件。产品设计应符合产品构造设计的基本要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果，同时匹配实验室环境。投标人应说明上述设计带来的助力功能优势。

2、制造工艺

投标人在投标文本中应围绕仪器结构阐述投标设备的制造工艺，说明其在国际或国内的水平，重点对比与同档仪器在制造上的先进之处。制造工艺应符合产品制造标准，在保障产品功能完好，性能达到要求的基础上，采用节能环保，先进的制造工艺，使用能够提高加工精度方法。说明上述工艺带来的性能优势。

3、材质

投标人在投标文本中应围绕投标仪器阐述其使用的材质，产品材质应符合工业标准，在保障产品性能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；在关键部件采用先进的材料。材料的说明至少涵盖相关设备等重点部件。

4、安全性

投标人在投标文本中就仪器的安全性进行阐述，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保操作人员和临近仪器设备的安全。安全性内容包括防火性能、防泼溅性能、防液体和气体泄漏的性能，是否具备安全相关的提醒功能等。

5、稳定性

投标人在投标文本中就仪器的稳定性进行阐述，产品技术性能可靠，抗干扰能力强，适应实验室应用场景，故障率低，使用寿命长，能够满足长期、高强度连续使用。仪器稳定性阐述包括震动稳定性、电压波动稳定性、防尘性能、环境温度波动稳定性。

6、易用性

投标人在投标文本中就仪器的易用性进行阐述，操作流程简洁，软件及功能按键布局合理，参数设置合理、简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用，配套相应的中文操作手册。投标人还需提供典型的检测时的软硬件操作流程、提供用户日常的维护仪器设备流程、提供用户报修流程。

7、仪器功能

投标人在投标文本中就仪器的功能进行说明，产品功能应符合国家和行业标准，满足本采购项目相关指标的检测要求，能满足日常和科研工作使用需求，鼓励所投产品的配置和功能高于标书技术指标，产品应具有较好的兼容性和扩展性。投标人对超出投标文件要求的功能进行说明。

投标人提供所投产品仪器设计、制造工艺、材质、安全性、稳定性、易用性、功能相关证明材料，证明材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。

五、项目实施、售后服务要求等

1、项目实施要求

1.1、项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

1.2、本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，承诺按期供货，在接到买方或买方指定用户的通知之日起60天内，分发到买方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

1.3、为使项目培训保质、保量有序实施，投标人应组建一支足够数量的技术人员实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

2.培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,采购人经过培训后，应能熟练掌握仪器使用的方法，独立完成日常维护工作，并能及时排除大部分日常故障。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

投标人需要提供详细的培训计划以及方案，包括：

2.1培训人员数量，培训次数，培训课程内容。

2.2培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的情况。培训课程内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。

3.售后服务实施要求：

3.1、中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期限2年，并承担免费保修期内发生的一切费用及因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如因产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换，在免费质保期内供应商应定期走访用户开展设备巡检工作（一年至少一次），并将数据及时的统计上报采购人。

3.2、免费保修期后采购人如委托中标供应商进行维护的，只需支付更换配件成本费用，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

3.3、中标供应商应提供保修期内设备的免费校准和保修期外的维修及校准服务。

3.4、保证采购人优先享受各项服务。

3.5、提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；具有本地化服务能力，提供相应证明文件，确保能7*8小时现场保修和技术支持服务；如果在7天内无法解决故障，须提供备机；设立投诉专线，接受采购人的投诉。

投标人根据以上要求提供售后服务方案、运维及售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

4.响应招标文件要求的免费质保期，承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函。若投标方增加免费质保期，需给出相应承诺。

5.提供2022年1月1日以来承担过的类似项目业绩，且能体现甲乙双方名称，采购人可随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。

六、其他要求

1.供应商具有完善的质量管理制度、环境管理制度和职业健康管理制度，如组织结构、职责分工、资源管理、环境目标和计划、制定和实施人员职业健康安全方针和目标等；

2.为了有效提高全县食品检验检测能力和水平，确保食品安全监管工作有效开展，提升食品检测能力。为保证检测结果可靠性，方便实验室间检验检测能力的数据比对、能力验证，采购人需要一个资质实力强，服务能力高的服务团队，来满足采购人的检测需求。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30，小数点保留两位，第三位四舍五入） | - 30 |
| 2 | 技术 部分 （30分） | 技术参数响应 | 所投产品技术指标、参数全部满足或超过招标技术要求的得30分，标“★”项每有一处不满足或负偏离扣3分，非标“★”每有一项负偏离的扣0.15分，扣完为止。 注： 1.标“★”号的，按招标文件中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应表》中标注证明材料所在页码）为依据，否则视为负偏离； 2.其他参数以提供的《技术参数响应表》加盖投标人公章为依据，否则视为负偏离； 3.技术参数中每一小条为一项； 4.投标人需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 | 30 |
| 3 | 所投产品综合性能评价（主要指气质联用仪和电感耦合等离子体质谱仪）（21分） | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的证明材料等进行评审。证明材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： |  |  |
|  |  | 产品设计 | 1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，产品设计优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品制造工艺 | 2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，产品制造工艺优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品材质 | 3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，产品材质优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品安全性 | 4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，产品安全性优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品稳定性 | 5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，产品稳定性性优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品易用性 | 6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，所投产品操作界面、操作流程等方面优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 产品功能评价 | 7.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的证明材料进行评审，投标产品功能优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供有效证明材料不得分。 | 3 |
| 4 | 商务部分（19分） | 综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分3分。 注：投标时需同时提供相关证书原件彩色扫描件（或复印件并加盖投标人公章的彩色扫描件）和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）截图证明材料，任意缺一项均不得分。 | 3 |
|  |  | 能力验证及实验室比对 | 为保证检测结果可靠性，方便实验室间检验检测能力的数据比对、能力验证: - 投标人具备检测实验室CMA或CNAS资质的2分。 - 投标人具有的实验室设备包含气相色谱质谱仪、电感耦合等离子质谱仪的每有一项得1分，本项最高得2分。 - 注:①投标时提供上述证书原件扫描件，如证书名称和投标人名称不一致的不得分，未按要求提供或未提供的不得分； - ②实验室设备需提供购买合同原件及发票原件扫描件。 | 4 |
|  |  | 项目实施及培训方案 | 1、项目实施方案(2分)：由评委根据投标人在协议期内按期供货、安装调试方案、巡检方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容进行打分；方案优于项目需求得2分；符合项目需求得1分；不符合或未提供的不得分。 2、项目培训方案(2分)：评标委员会根据投标人提供的培训服务方案（须包含：培训计划、培训内容、培训人员能力等方面）进行综合评审；方案优于项目需求得2分；方案符合项目需求得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 售后服务承诺情况 | 1、售后服务实施响应(2分)：由评委根据投标人的供货后质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案等服务内容进行评审，售后服务和本地化服务方案优于项目需求的得2分；方案符项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的不得分。 2、售后服务人员中具有高级职称证书的，得2分；具有中级职称的得1分。投标时需提供相关证书扫描件。 | 4 |
|  |  | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每有一份得2分，本项最高得4分。 注：投标时需提供合同原件彩色扫描件，且能体现甲乙双方单位名称，否则不得分。 | 4 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报告（提供2023年度或2024年度的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、投标分项报价表

十一、投标货物技术规格偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、项目实施方案、售后服务及其他

十四、开标一览表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

附：法定代表人身份证扫描件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

二、上一年度的财务状况报告

提供上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：________年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：________年____月____日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JSHM-G2025-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人身份证扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

- 八、投标函

致： 阜宁县综合检验检测中心

根据贵方的JSZC-320923-JSHM-G2025-0005号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

单位名称：（加盖CA电子公章）

被授权人（签字）：

日     期：________年____月____日

九、小微企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司         参加 阜宁县综合检验检测中心组织的采购编号为JSZC-320923-JSHM-G2025-0005，气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

- 气质联用仪（三重四级杆）（标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- 电感耦合等离子体质谱仪（标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- 自动脂肪测定仪（标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

- 高压灭菌锅（标的名称）   ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：如是残疾人福利性单位需提供。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

备注：如是监狱企业需提供。

- 投标分项报价表

项目名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 |  |  |  |
| 2 | 质量保证期 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 4 | 付款响应 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：

十三、售后服务方案及其他（格式自拟）

十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：气质联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器采购项目

项目编号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0005

分包号：JSZC-320923-JSHM-G2025-0005001

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年   月   日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。