政府采购文件

采购编号：JSZC-320508-SZMC-G2025-0004

采购项目：沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目- 医疗设备一批

采购单位：苏州市姑苏区社区卫生管理中心

苏州名城天工项目管理有限公司

二〇二五年十二月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320508-SZMC-G2025-0004 |
| 2 | 采购内容 | 沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目-医疗设备一批 |
| 3 | 采购人 | # 苏州市姑苏区社区卫生管理中心 联系人：孟秀芝 联系电话：0512-68727802 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州名城天工项目管理有限公司 地址：苏州市玉山路145号3楼 联系人：王伟珍、孙慧 联系电话：0512-65838702 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上获取截止时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2025年12月23日9点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2025年12月23日9点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上至500万（含）以下部分费率为1.1%。 服务费交纳账户：苏州名城天工项目管理有限公司 账号：30070188000110210 开户银行：江苏银行苏州盘门支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章 招标公告

项目概况

沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目-医疗设备一批 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2025年12月23日9点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320508-SZMC-G2025-0004

2、项目名称：沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目-医疗设备一批

3、采购预算、最高限价：

| 标段号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科、公卫、护理设备等一批 | 59.9197 | 59.9197 |
| 2 | 检验等设备一批 | 94.35 | 94.35 |
| 3 | 影像、口腔、眼科、康复、中医等设备一批 | 105.795 | 105.795 |

注：本项目分标段采购，响应单位可以根据情况选择其中一个或全部标段进行投标，本项目开标、评标及中标顺序：一标段→二标段，本项目响应单位只可中一个标段，若已中第一标段，则不得再作为第二标段中标人

4、采购需求的简要说明：

第一标段：全科、公卫、护理设备等一批；

第二标段：检验等设备一批；

第三标段：影像、口腔、眼科、康复、中医等设备一批;

5、合同履行期限

（1）交货期限：合同签订之日起30天内完成交货并安装调试验收完毕。

（2）验收标准：采购方根据国家和行业标准及招投标文件内容进行验收。

（3）质保期限：自验收合格之日起，提供原厂质保服务，免费提供至少一年的质保期，具体期限详见采购文件。

6、本项目不接受进口产品前来投标。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目一标段及第三标段专门面向中小企业采购，所属行业为工业。第二标段非专门面向中小微企业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购内容不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2025年12月23日9点30分

2、开标时间：2025年12月23日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、供应商中标后须提供与电子响应文件完全一致的纸质文件四套，其中正本一套，副本三套，以中文为准，装订成册并由供应商加盖企业公章及法定代表人签章（或签字）或其授权代表签字（或签章）。

6、本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

7、苏州市姑苏区财政局监督电话：（0512）68728409。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：苏州市姑苏区社区卫生管理中心

联系人：孟秀芝

联系电话：0512-68727802

2、采购代理机构信息

名称：苏州名城天工项目管理有限公司

地址：苏州市玉山路145号3楼

联系方式：0512-65838702

3、项目联系方式：

项目联系人：王伟珍、孙慧

电话：0512-65838702

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州名城天工项目管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州名城天工项目管理有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提交货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提交货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商应当具备的特定资格要求：

3.2.1若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

3.3中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业的证明。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州名城天工项目管理有限公司

10.7收件人：钱力扬、孙慧

10.8联系电话：0512-65838702

# 10.9通讯地址：苏州市玉山路145号3楼

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.2.1投标报价明细表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（详见第三章格式）；

（2）投标单位情况表（详见第三章格式）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证正反面复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证正反面复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6若投标人为所投产品生产商的，须提供所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须提供所投产品相对应的医疗经营资格证明。

3.7提供所投产品医疗器械注册证复印件(如属于）。

13.4符合性审查响应文件

13.4.1商务条款偏离表；（详见第三章格式）

13.4.2投标产品技术偏离对照表；（详见第三章格式）

13.4.3其他投标材料；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

本项目第一标段专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并根据投标文件客户端顺序对应上传内容。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在系统中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州名城天工项目管理有限公司

账号：30070188000110210

开户银行：江苏银行苏州盘门支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加苏州名城天工项目管理有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：     年   月   日

格式2：投标函

投标函

苏州名城天工项目管理有限公司 ：

我方收到贵公司      号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                       联 系 人：_____________________

地    址：                        邮政编码：_____________________

联系电话（手机）：                 传    真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：：JSZC-320508-SZMC-G2025-0004

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 验收期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式5、投标产品技术偏离对照表

投标设备（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、投标设备、材料清单表

设备、材料清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备、材料清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州名城天工项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为             号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：  年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式11、技术方案

技术方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司所采取的技术方案，从产品的设计先进性、结构（外形）合理性、操作便捷性和安全性、质量可靠性和稳定性、经济适用性等方面，阐述产品的技术先进性。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式12、培训方案

培训方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的培训方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式13、售后服务方案

售后服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的售后服务方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式14、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州名城天工项目管理有限公司 ：

本公司      郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加          的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……        设备  ，属于  工业  ；制造商       （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……  设备  ，属于  工业  ；制造商      （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

本项目专门面向中小企业采购，投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，否则为无效投标。

依据工信部联企业〔2011〕300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

第四章 采购书

苏州名城天工项目管理有限公司受苏州市姑苏区社区卫生管理中心委托，对其沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目-医疗设备一批 项目进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320508-SZMC-G2025-0004

二、采购项目名称：沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目-医疗设备一批

三、采购项目内容：

第一标段：全科、公卫、护理设备等一批

第二标段：检验等设备一批

第三标段：影像、口腔、眼科、康复、中医等设备一批

- 采购设备清单及技术要求：

第一标段：全科、公卫、护理设备等一批

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查灯 | 1 | 台 |
| 2 | 妇科检查床 | 1 | 台 |
| 3 | 婴儿身高体重仪（卧式） | 1 | 台 |
| 4 | 婴儿身高体重仪（立式） | 1 | 台 |
| 5 | 婴幼儿黄疸测试仪 | 1 | 台 |
| 6 | 产妇访视包 | 10 | 个 |
| 7 | 额温枪 | 10 | 台 |
| 8 | 儿童保健评估仪 | 2 | 台 |
| 9 | DDST筛查工具及配套设施 | 1 | 台 |
| 10 | 治疗车1 | 7 | 台 |
| 11 | 治疗车2 | 4 | 台 |
| 12 | 出诊箱 | 2 | 台 |
| 13 | 急救抢救箱 | 2 | 台 |
| 14 | 等离子体空气消毒净化器 | 3 | 台 |
| 15 | 紫外线消毒车 | 3 | 台 |
| 16 | 抢救药品车 | 2 | 台 |
| 17 | 医用ABS双护栏转运车 | 2 | 台 |
| 18 | 输液椅 | 8 | 台 |
| 19 | 移动输液架 | 3 | 台 |
| 20 | 氧气袋 | 2 | 个 |
| 21 | 危险品安全柜（大） | 1 | 台 |
| 22 | 危险品安全柜（小） | 1 | 台 |
| 23 | 软布担架 | 1 | 台 |
| 24 | AED除颤仪 | 1 | 台 |
| 25 | 简易呼吸器 | 3 | 台 |
| 26 | 电动吸引器 | 1 | 台 |
| 27 | 心电监护仪 | 1 | 台 |
| 28 | 医用压缩式雾化机 | 2 | 台 |
| 29 | 医废转运车（660L以上） | 1 | 台 |
| 30 | 听诊器 | 33 | 台 |
| 31 | 观片灯 | 9 | 台 |
| 32 | 十二通道心电图机 | 3 | 台 |
| 33 | 检耳镜 | 1 | 台 |
| 34 | 骨密度仪 | 1 | 台 |
| 35 | 医用血压计（袖带式） | 18 | 台 |
| 36 | 台式自助血压计 | 1 | 台 |
| 37 | 自助体检机 | 1 | 台 |
| 38 | 表式血压计（产妇用） | 11 | 台 |
| 39 | 医用血压计儿童 | 2 | 台 |
| 40 | 额镜+鹅颈灯 | 1 | 台 |
| 41 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 台 |
| 42 | 感觉神经检测仪（VPT） | 1 | 台 |

妇科检查灯

1、输入功率:120VA

2、LED发光二极管功率:3.2V/3W

3、LED发光二极管数量:35pcs

4、主熔断丝:F1.6AL250V

5、电源电压:220V(交流)

6、电源频率:50Hz

7、中心照度:>100,000lx，<160,000lx

8、色温:4800K±300K

9、光斑直径:>150mm

10、总辐照度:Ee<1000W/㎡(注意在几个灯头重叠照明区域的辐照度可能超过 1000W/㎡)

11、光柱深度:>350mm

12、光斑分布:照度达到中心照度10%的光斑分布直径d10，照度达到中心照度 50%的光斑分布直径 d50，d50 应不小于 d10 的 50%。

13、显色指数(Ra):85≤Ra≤100

14、特殊显色指数(R9):≥80

15、辐照度和照度的比值:辐照度Ee和照度Ec比值应不超过6mW/(㎡1x)

16、机械特性

16.1平衡臂绕上柱管水平转动:35°

16.2平衡臂上下摆动:80°

16.3灯头绕平衡臂转动:180°

17、灯头在Y型管内转动:90°

18、原厂质保期1年。

妇科检查床

1、不锈钢材质，尺寸：≥1400*500*750mm

2、优质PU软皮包皮，配有托架

3、背板上折：≥30°

4、背板下折：≥20°

5、配脚踏蹬

6、原厂质保期1年。

婴儿身高体重仪（卧式）

1、整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密模铸工艺整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效地保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体质检测与医学技术的完美结合；

2、显控仪表为仪器的大脑中枢，采用7英寸彩色背光高亮LCD液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按WHO或中国标准等级评价，全屏清晰显示；

3、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能；

4、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm；

5、产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用；

6、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。

7、供电电源：电源适配器：交流输入100-240V  直流输出9V/1A；

8、量板床结构尺寸：≥长127cm*宽45cm*高26cm；

9、原厂质保期1年。

婴儿身高体重仪（立式）

1、该产品适宜各级妇幼保健医院、社区卫生服务中心、城乡卫生院、幼儿园、小学为儿童保健和体检之用，也可作为公共卫生服务的专用体检设备；

2、为立式台面全自动测高称重机构,彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线（非单色屏），对所测身高体重可按WHO/中国标准评价，全屏清晰显示；

3、身高测量范围：80-190cm 精度为： ±1mm；

4、电子秤称量范围为0－100kg 称重精度：±0.05kg, 并有：去皮、置零、校秤、修改、自动锁定重量的功能；

5、搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准：WHO标准中国（2022）新标准，及体质指数BMI，可以供2-19岁儿童使用

6、可通过无线遥控对检测仪器进行操作；

7、可语音播报；

8、可选配打印机；

9、标准RS-232接口，可PC微机联机组网管理；

10、电源：交流输入220V，50Hz；

11、原厂质保期1年。

婴幼儿黄疸测试仪

1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式

2、显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数），单位为mg/dl

3、示值误差：00～15±1；16～25±1.5

4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

5、电源：AAA1.2V×4防爆镍氢充电电池组（非锂电池），每充足一次电至少能检测约800次

6、开启准备时间：小于3秒

7、体积mm：163×66×37

8、充电器：输入220V 50Hz.3W，输出6.0V 300mA  DC

9、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1

10、准确度：不大于1%

11、重复性：不大于1%

12、使用环境：温度℃：5~40，相对湿度：≤90%，大气压力Kpa：86.0~106.0

13、电源：直流4.8V~6 V

14、原厂质保期1年。

产妇访视包

1、此访视包尺寸为长38，高24.5 厚度11，尼龙材质

2、配置清单（12样)

鱼跃血压计、鱼跃听诊器、婴儿秤、电子钩秤-50KG、婴儿兜：防水、鱼跃水银体温计、纱布片 10片 尺寸7.5*7.5CM、软皮尺、手电筒、压舌板、电池7号一对。透气胶带、访视包 1个、原厂质保期1年。

额温枪

1、测量距离：3cm-5cm；2、测量时间：1秒；3、电源：DC3V（2节5号电池）；4、测量范围：32℃-42.9℃；5、使用条件：相对适度≤85%RH；6、环境温度：10℃-40℃；7、原厂质保期1年。

儿童保健评估仪

1、一分钟可知孩子体格发育，营养状况评价。

2、只需输一次数据，即可用二种标准评价 ，可单独或同时打印结果。

3、用中国标准评价：显示体重、身长/身高、头围正常中位数，按标准差法评介其等级（分5等分）。

4、用国际标准评价：显示体重、身长（高）、头围、上臂围正常中位数，评价其等级（分6种等级）

5、用二种标准分别评价有否低体重、发育迟缓、消瘦、超重、肥胖（轻、中、重）、体重正常等。

6、计算和评价BMI（身体质量指数或称体块指数）。

7、评价何种体型和预测身高等功能。

8、携带16列日本EPSON微型打印机，报告清晰，性能可靠，换纸方便。

9、具有打印功能和自动百年历功能。

10、有计算器和统计学计算功能。

11、原厂质保期1年。

DDST筛查工具及配套设施

铝合金箱装+自测表

玩具配置单：

1、圆环；2、小红绒球；3、彩球；4、拨浪鼓；5、积木10块；6、方巾；7、药品及药丸；8、水彩笔+铅笔+铅笔刀+橡皮+直尺；9、白纸10张/彩纸10张；10、动物卡片、蔬果卡片、人物/颜色卡片；11、形状认知板；12、长短棍；13、小皮球；14、发声玩具；15、玩具小汽车；16、仿真水果等；17、手册；18、筛查记录表；19、原厂质保期1年。

治疗车1

1、尺寸≥600*400*780；2、ABS材质；3、下带2污物桶；4、配静音万向轮；5、配双抽屉；6、原厂质保期1年。

治疗车2

1、尺寸≥600*400*780；2、材质不锈钢；3、配静音万向轮；4、原厂质保期1年。

出诊箱

1、尺寸：≥28*18*17；2、材质：加厚铝合金；3、防光防潮；4、原厂质保期1年。

急救抢救箱

1、产品规格：≥28CM×18CM×20CM

2、外箱颜色：银色

3、产品材质：铝合金
   4、存放环境：阴凉干燥处

5、原厂质保期1年。

采用铝合金，PVC防火板材质，箱体牢固，可承受强烈碰撞，重量轻，手提式设计便于携带，箱内布局分层合理有序，每层内容物具有固定位置，装取方便，开箱可见锁扣设计严密，密封性好，可确保箱内急救用品。

等离子体空气消毒净化器

1、应用场所：医疗场所的二类、三类、四类环境；
2、消毒方式：等离子体；
3、安装方式：移动式；
4、适用范围：≤100 m3
5、噪声dB（A）：≤56dB；
6、循环风量：≥880m³/h
7、电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz ;
8、人机共存：动态消毒机，人机共存使用，不生成二次污染；
9、臭氧残留量：≤0.004mg/m3；

★10.消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、实际平均值≥98%，30min/ 10m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%、气雾室中H1N1/流感病毒FM4.02去除率＞99.95%；

11.等离子体发生器对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥96%、10m³/30min空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.98%、100m³/60min空气中的自然菌消亡率≥98%、颗粒物去除率≥99.95%；
    12、100 m3实验舱工作60min后空气中的悬浮物洁净级别达到十万级；
    13、等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0；
    14、等离子体密度分布：8.32X1017/m³～1.18X1018/m³；
    15、核心组件设计寿命大于等于4万小时；
    16、显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及PM2.5；
    17、多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择；
    18、智能提示：具备故障报警、滤网过期提示功能；
    19、程控数量：程控程序数量不低于5组；

20、原厂质保期1年。

紫外线消毒车

1、型式：移动式

2、输入功率(VA)：≤300

3、紫外线灯管数量(支)：2

4、灯管长(mm):810

5、外形尺寸(mm)：≥350*310*1040

6、熔断器规格：FUSES3AX20

7、镇流器：电子镇流器

8、万向轮：4*360度塑料轮

9、箱体材质：冷轧板（方管）喷塑

10、防护类型：I类

11、工作条件：电源220V±22V 50Hz±1Hz，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%

12、紫外线辐射波长：253.7nm

13、主要杀菌因子：紫外线

14、单支紫外线灯功率：150W

15、紫外线灯管平均寿命：≥5000h

16、适用面积：≤100m2

17、操作方式：手控、遥控

18、消毒遥控定时范围：0-150分钟（30min、60min、90min、120min、150min 五档可选），并配有临时暂停消毒功能

19、配延时功能

20、原厂质保期1年。

抢救药品车

车体尺寸：≥750*480*930mm

1、适用于医护人员对病人急救护理换药等

2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，铝合金立柱，承重立强

3、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS一体化台面，不锈钢三面围栏，配有全玻璃垫子

4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分），二中抽.（抽屉面高度是12公分）,一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，豪华ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，隐藏式伸缩304不锈钢输液架 一根.枕头处置器一个，

5、背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，多功能电源插座一个

6、左侧：隐藏式副工作写字台，文件资料盒一个，置物篮一个

7、右侧：置物篮一个，锐器盒两个，两只ABS污物桶

8、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

9、原厂质保期1年。

医用ABS双护栏转运车

担架面最大承重:200-250kg；2、寸(长X宽):高位时长度1920，宽650mm；3、最低560，最高850；4、靠背最大角度：40°；5、原厂质保期1年。

输液椅

1、此款椅子为可趟输液椅，分别有三个角度，第一个为坐姿，坐姿尺寸前后80厘米，靠背角度位110度，第二个为休闲姿（葛优躺），前后尺寸为126厘米，靠背角度在135度，第三个为躺姿，前后尺寸为155厘米，靠背角度在160度。
     2、靠背：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，久坐不变形，其质量标准参考电影院座椅的使用平率及使用时间。海绵密度不小于40kg/m3。
    3、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，久坐不变形，其质量标准参考电影院座椅的使用平率及使用时间。座海绵密度不小于60kg/m3。
    4、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，美观大方，清理方便，满足医院特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。扶手框预埋M8法兰螺帽，用于与铁架链接。
    5、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度不小于1.2mm，可以承受500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。
    6、伸缩铁架采用高强度冷轧板冲压，拼接，喷塑处理，因采用的是机械伸缩方式，此伸缩架破坏性试验次数达到10万次无故障。
    7、面料：采用高耐水碱皮革，药水接触延缓出现腐蚀现象，满足医
院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便。
    8、扶手：扶手采用实木扶手，厚度25mm，表面油漆处理。
    9、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈。
    10、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径19mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重10公斤的重量，完全满足挂水的要求。
    11、座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，满足特殊人群的特殊需求。

12、收起尺寸：80*72*101cm  展开尺寸：160*72*73cm

13、原厂质保期1年。

移动输液架

带轮可移动，原厂质保期1年。

氧气袋

容量：42L，原厂质保期1年。

危险品安全柜（大）

1、规格:≥1650*590*460mm；2、内部尺寸:≥1550*500*370mm；3、柜体颜色:红色、黄色、蓝色；4、隔板配置:两块；5、容积:83升；6、门类型:单门/手动；7、原厂质保期1年。

危险品安全柜（小）

1、规格:≥300*300*300mm；2、柜体颜色:红色、黄色、蓝色；3、配置:不带隔板；4、门类型:单门/手动；5、原厂质保期1年。

软布担架

1、该产品采用600D、PVC涂层牛津布；2、配有10个提手，缝制2根保险带；3、易清洗；4、产品尺寸(长*宽) ：≥180*65cm；5、承重：160kg；6、包装数量：10个；7、包装尺寸：50*31*43.5cm；8、原厂质保期1年。

AED除颤仪

1、设备具备高便携性，且有主机一体便携把手。
2、主机设有机盖保护装置，并支持开盖即开机方式。
3、方便收纳和操作，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。
4、主机使用期限≥10年。
5、产品防尘防水级别≥IP65。
6、主机通过≥1.6米高度跌落试验，6个面各跌落1次。
7、工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95%(无冷凝)，（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作 60 分钟）。
8、存储温度：存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝)
二.操作显示
1、主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480像素。
2、具备成人儿童模式，可一键实现快速切换。
3、支持4种及以上语言一键切换。
4、为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。
5、为适应多种急救现场，设备可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。
6、提供语音及动画指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。
7、按压速率可调，可调范围每分钟按压100、110或120次。
8、按压通气比可调，可调范围30:2、15:2。
三、设备性能
★1、采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J。

2、为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节，可设置≥13个不同能量等级。
3、开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。
4、除颤后ECG恢复时间＜2s。
5、除颤能量内部释放时间≥30s, 多档可调。
6、电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。
7、在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥210次360J除颤或320次200J除颤。
8、首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作30分钟和10次200J电击。
9、单副电极片有效期≧36个月。
10、电极片具有通用性，电极片插头能够适配多个品牌的设备。
11、可与同品牌手动除颤器通用，确保在紧急情况下无需更换电极片即可进行除颤操作。
12、具备较好的干扰信号抑制能力，在ECG信号采集与分析工作状态下应满足共模抑制比＞90dB，系统噪声不大于30uV，输入阻抗不小于 2.5MΩ。
四、设备自检与巡检
1、设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。
2、设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。
3、主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。
4、主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。
五、数据传输和存储
1、数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。
2、具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。
3、设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
4、设备配置了4G、Wi-Fi无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。
六、AED智能网络管理平台

1、系统反馈功能：设备运行状态实时显示，根据自检结果，显示设备状态：包括：故障，警告，离线，偏移等，故障或出现警告时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻通过短信通知反馈并在AED管理平台首页上也弹出提示；急救事件发生时，也能够实时通过短信等方式通知急救人员，并能同步反馈到系统在 AED 地图上显示急救位置；
    2、平台上可根据设备序列号、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形数据和记录；
    3、集中管理：支持对所安装的AED进行远程集中管理和性能状况监控,通过分级授权和权限管理实现全省统一在线管理。其中包括：整个区域装机情况，平台具有设备地图显示功能，可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态；
    4、设备管理：支持列表查看维护所有AED设备信息，包括设备电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、资产编号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息；同时也可进入设备详情界面，图形化查看设备状态，设备图示，地图定位，自检报告和安装环境图片以及设备详细记录等；
    5、事件记录：支持列表显示设备开机，临期或异常等多项记录，包括故障记录，警告记录，离线记录，偏移记录，急救记录，自检日志，临期记录和开机记录等，通过序列号，设备管理员，客户名称等条件，可便捷查询对应事件记录并可筛选导出；
    6、图形化一键查询：设备列表以及主页的状态显示区和电池，电极片和保修时间柱状图中，点击不同的区域，能够直接跳转到设备列表并查询出对应状态的设备，实现常见记录一键查询；
    7、自检统计报告：支持一键导出设备自检统计报告，分开列出正常设备和异常设备的当前状态和最新自检情况，方便查看和管理。
    七、志愿者自救互救平台
    1、一键呼救：可一键拨打 120 急救电话，一键同步发起各类志愿者呼救；
    2、现场救助指导：根据症状，匹配调用腾讯医典急救知识库，对志愿者现场救助指导；
    3、接单救援：志愿者接收到附近人员求救短信及平台呼救信息，可接单前往现场进行救援，同时支持提前与呼救人员电话联系，确认呼救信息；
    4、志愿者管理：对参加过急救培训的所有学员进行志愿者平台管理，取得国内认可的急救证书的人员均可申请成为志愿者，帮助辖区对志愿者进行管理并应用于辖区；
    5、呼救人管理：新增呼救人管理，管理家人健康情况，可为家人呼救；

八、原厂质保期1年。

简易呼吸器

材质：硅胶，适用121度的高温高压锅灭菌设备，原厂质保期1年。

电动吸引器

1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
2、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)
3、抽气速率：≥40L/min
4、贮液瓶：2500ml×2 只(玻璃)
5、电源：AC220V 50Hz
6、输入功率：250VA
7、外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×92cm

8、移动式

9、原厂质保期1年。

心电监护仪

  - 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
    1.2、≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。
    1.3、标配锂电池，工作时间≥3小时
    1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。
    1.5、监护仪设计使用年限≥10年。
    1.6、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。
1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
    1.8、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
    1.9、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
    2、监测参数：
    2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
    2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。
    2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。
    2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
    2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
    2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
    2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。
    2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。
    2.9、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。
    2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
    2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
    2.12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
    3、系统功能：
    3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。
    3.2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
    3.3、支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。
    3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。
    3.5、具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
    3.6、支持临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2）。
    3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
    3.8、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
    3.9、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。
    3.10、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

3.11、原厂质保期2年。

医用压缩式雾化机

1、雾化量：>0.2mV/min；2、气流量：>8L/min；3、药液残留≤1.0ml；4、<65dB低分贝运行；5、功率160VA；6、原厂质保期1年。

医废转运车（660L以上）

- 容量：660L带轮；2、尺寸：≤长：135cm 高122cm 宽78cm

- 原厂质保期1年。

听诊器

1、相对湿度≤80% ；2、用于听诊人体心、肺等器言活动声响变化；3、锌合金听头；4、密闭式耳塞；5、双管导音管；6、原厂质保期1年。

观片灯

- 单联尺寸:≥440×120×580mm；2、产品厚度：10cm；3、观察屏平均亮度：≥ 4000cd/m2；4、原厂质保期1年。

十二通道心电图机

1、支持12导心电图采集

2、输入阻抗：≥100MΩ

3、内部噪声：≤10μVP-P

4、定标电压各档位灵敏度最大允许误差为士1%。

★5、共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）

6、耐极化电压：≥±980mV

7、频响范围：0.01-350Hz全频滤波

8、时间常数：＞5s

9、支持新建检查时选择加急心电图检查；支持患者隐私模式；

10、支持导联连接示意图；

11、支持起搏信号检测和提醒；

12、支持导联脱落检测和提醒；

13、支持伪差心电图提醒 ；

14、支持左右手接反提醒；

15、支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。

16、设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

17、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

18、支持外接A4打印，支持常规10s、节律60s心电图自动打印；具备在无网格纸上打印网格功能；支持横板或竖版打印模板；

19、支持将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。

20、QTc参数测量：内置4种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

21、支持本地写报告和报告托管；

22、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

23、支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全

24、原厂质保期2年。

检耳镜

1、光照方式：光导纤维照明
2、放大倍率：3X
3、窥耳器孔径：2.5mm，3mm，5mm

4、输入功率：5VA
5、电源：220V±20V,50Hz±1Hz

6、照明光源型号：KJ200LW规格：3.6V/2.6W，微型卤钨灯泡
7、熔断器：F100mAL250V

8、设备安全分类：I类B型应用部分，IPXO
9、工作制：连续运行

10、原厂质保期1年。

骨密度仪

1、超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数）

★2、测量方式：全干式(无须温控装置)油囊探头测量、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁（实际可测0-100岁）。

3、测量部位：足跟骨

4、探头：油囊探头使用特质超声油作为导体进行测量，探头自动搜索最佳信号，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

5、专业自主研发软件，支持中文/英文界面切换。

6、探头频率：0.5MHz±15%

7、测量时间：≤25秒，实测21秒 
   测试重复性：SOS≤1% ，实测0%
   测量误差：SOS≤±2%，实测1%
   测试重复性：BUA≤5%，实测0%

8、定标（校正）：人体仿真模块自动定标

9、温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差

10、内置参考数据库：亚洲人，欧洲，中东人及非洲人数据库

11、USB接口输出，可外接平板电脑，连接笔记本，台式机均可使用，且可外接不同型号打印机输出报告。

12、成人儿童双护腿板更换，并配有三个足辅助台， 适应各种大小脚检测

13、探头间距：探头测量间距固定与足跟部直接接触。

14、计算参数齐全：
成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄
儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄

15、动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。
16、设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确。
17、全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供A4、B5、16K等尺寸报告，方便随时预览、打印。
18、诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等。
19、完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口。
20、病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、JPG、PDF、DOC等格式，便于医生进行数据统计和分析。
21、支持双操作系统：微软Windows XP、7、8、10(支持微软32位/64位操作系统)/安卓Android，支持微软平板和安卓手机/平板操控。
22、在安卓操作环境下，设备支持网络打印机打印报告，分享报告至微信，保存报告到相册，分享微信二维码获取报告。

23、原厂质保期2年。

医用血压计（袖带式）

- 方式：上臂式；2、血压范围：0—299mmHg；3、脉搏范围：40—160次/分 ；4、血压精度：±3mmHg；5、脉搏精度：±5%读数；6、测量方法：示波法；5、原厂质保期1年。

台式自助血压计

1、显示方式：双屏显示

2、测量方法：脉搏波法

3、测量范围：压力:(0~300)mmHg[(0~40)kPa]脉搏:40次/分~180次/分

4、测量准确度：压力:±2mmHg(±0.267kPa)以内 脉搏数:误差±2%

5、存储容量：可储存100组测量数据

6、电源：AC 100-240V，50-60Hz，1.6-0.8A

7、工作温湿度：5℃~40℃，15%RH~80%RH

8、贮运温湿度：-20℃~+55℃，≤93%RH

9、工作大气压力：80kPa ~106kPa

10、贮运大气压力：50kPa~106kPa

11、外形尺寸：471.5mm(长)x402.0mm(宽)x309.0mm(高)

12、电击保护：I类设备，B型应用部分

13、适用臂周范围17cm~42cm

14、原厂质保期2年。

自助体检机

一、自助体验机总体要求

自助体检机及其配套组件能够实现居民自助测量心率、血氧、身高/体重、BMI指数、人体脂肪、血压、脉率、血糖体温、中医体质等检测功能。自助体检机需自带居民二代身份证信息读取功能，支持提供健康处方报告，自助测量完即可自助打印获得纸质报告。

（一）自助体检机及其自助体检机操作系统软件要求

1、测量、采集集成要求：自助体验机通过一体化的自助体检机主机需集成5项检测功能（血氧、心率、BMI指数、中医体质辨识）；身高/体重、人体脂肪、血压、脉率、血糖、体温通过组件的方式与自助体检机形成一个整体，只有传感器连接和电源线可裸露在外，自助体检机外观不可有其他连接线。

2、物理集成要求：只有一个外接电源接口；只有一个软件接口；支持3G/4G、WIFI、有线以太网网络互联方式；支持USB、蓝牙等数据传输方式。

★3、报告集成要求：自助体检机体检结束，能够提供A4大小的“健康处方”报告，体检报告中包含：检测结果、身份信息、整体结果分析、异常标记、医学解释、膳食/运动建议，体检报告居民能够即测即取，现场自助完成打印；支持云端体检报告查看与展示、支持居民用户手机微信端报告查看。

4、显示集成要求：自助检测机有且只有一块彩色液晶电容屏，尺寸≥9英寸，触控屏与自助检测机主机整合在一起，支持多点触摸。

5、中医体质辨识要求：支持中医药体质辨识（33道问卷）和普通中医体质辨识（67道问卷）体检功能，支持智能分析、自动识别九种中医体质。

6、信息安全性要求：自助体检机输出的体检报告中居民信息支持隐藏或显示的设置，支持数据加密传输。

★7、自助体检机操作系统软件支持远程升级、远程更新、远程配置检测顺序，并提供相关软件著作权登记证书。

8、自助检测机主机操作系统为Android系统。

9、为方便居民操作使用，自助检测机需提供全程智能语音提示，语音播报内容至少包含：身份证信息读取，身高、体重、血压、脉率测量结果自动播报、体检步骤指示播报，全程语音提示，引导检查者自助完成检测，且所有操作均集中显示在一块屏幕，不可分屏。

10、企业标准（一体化自助体验机）。

11、原厂质保期2年。

（二）自助体验机硬件规格要求

1、心率测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 监测范围：30bpm-300bpm |
|  | 心率准确度：应为±1%或者±2bpm(取大者） |

2、血氧测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量方式：采用指夹式 |
|  | 血氧饱和度测量范围：0～100% |
|  | 血氧饱和度（SpO2）精度：70～100%，误差测量±2% |
|  | 脉率测量范围：30bpm～250bpm，精度：不超过±2bpm |

3、身高体重测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量系统：超声波探头非接触式测量 |
|  | 身高测量范围：60cm-200cm, 分度值：±0.5cm |
|  | 体重测量范围：1Kg-300Kg；分度值：±0.1kg |
|  | 测量速度：480times/hour |
|  | 自动计算BMI值 |

4、人体脂肪测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量方式：生物电阻抗分析法 |
|  | 脂肪率测量范围：5.0%~75.0% |
|  | 水分率测量范围：35.0%~75.0% |
|  | 肌肉量测量范围：10.0Kg~120.0Kg |
|  | 骨骼量测量范围：0.5Kg~8.0Kg |
|  | 基础代谢量测量范围：500~10000 |
|  | 脂肪等级测量范围：1~50 |
|  | 蛋白质比例测量范围：5.0%~75.0% |
|  | 细胞外水份占体重的百分比：35.0%~75.0% |
|  | 体型判断：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪、低脂肪肌肉型、运动员型 |

5、腰围尺规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：6-150cm |
|  | 满足腰围、臀围、腰臀比的测量需求 |

6、血压测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：0mmHg-280mmHg |
|  | 测量精度：±3mmHg以内 |
|  | 脉率测量：30bpm-160bpm，精度±5% |
|  | 臂围范围：17cm-42cm |

7、体温测量规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：34.0℃~42.9℃ |
|  | 误差：±0.2℃ |
|  | 分辨率：0.1℃ |
|  | 响应时间：1 秒 |
|  | 感温部：非接触式红外传感器 |

8、中医体质辨识规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 支持中医药体质辨识（33道问卷） |
|  | 支持普通中医体质辨识（67道问卷）体检功能 |
|  | 支持智能分析、自动识别九种中医体质 |
|  | 根据中医体质辨识的结果，提供智能化的中医建议和健康指导 |
|  | 根据居民的中医辨识结果，提供居民膳食指导 |
|  | 中医体质共分为9种基本类型：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、 特禀质 |

9、身份证读卡器规格要求

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 天线谐振频率：13.56MHz |
|  | 有效读卡距离：0~30mm |
|  | 读卡时间：≤1秒 |
|  | 平均无故障工作时间：≥5000小时 |

表式血压计（产妇用）

- 测量范围:0-300mm Hg(0-10kpa)；2、灵敏度:>2.25mmHg；3、水银防漏:无水银；4、显示方式:标尺双刻度显示；5、基本误差:士3.75mmHg；6、喷塑处理:表头磨砂处理；7、原厂质保期1年

医用血压计儿童

- 铝制外壳容器；2、150mmHg标度尺；3、手动开关贮汞瓶；4、儿童双管乳胶袋及臂带；5、打气乳胶球；6、产品使用说明书；7、原厂质保期1年

额镜+鹅颈灯

1、反光灯外表应光洁，不应有毛刺、飞边、明显划痕，各接合处应齐整。

2、镀铬件不应有起皮、脱落和显著的颜色不匀等缺陷。

3、反光灯碗应光亮，无明显色差。

4、电镀件外观等级应符合 YY0076 中规定的有光亮 2 级的要求；

5、油漆件外观等级应符合 YY91055 中 2 类的要求

6、伸降管：0～400 ㎜

7、软管弯曲度：0°～90°

8、反光灯的灯杆与底座装置应垂直,且坚固牢靠无松动的现象,垂直度允差不得超过 2 °；

9、反光灯在弯曲后，应固定在任何位置无回弹。

10、输入功率(VA)： 60W

11、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V

12、另配额镜

13、原厂质保期1年

便携式肺功能检测仪

1、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；

★2、仪器FVC 测量范围在（0 –10）L 内, 精确范围：± 2.5％ ,重复性：≤2.5％，检测灵敏度：≤15ml/s。

★3、仪器FEV1 的测量范围在（0 – 10）L 内；精确范围：± 2.5％ ；重复性：≤ 2.5％ 。

4、可进行支气管舒张试验；

5、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具有最新中国人预计值；

6、便携式设计，仪器标配屏幕≥5寸，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区筛查、体检或现场流调等工作开展；

7、具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器；

8、同时支持A4纸报告打印和仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。

9、呼气手柄自带平衡感应，并具有智能语音提示手柄是否处于垂直状态，方便基层患者掌握检查要领，得出准确的检查结果；

10、仪器内置红外线扫码模块，秒录患者信息，加快肺功能检查流程。

11、产品可实现患者信息多模式录入，支持手动输入模式、数据批量导入模式、身份证读卡模式。

12、原厂质保期2年。

感觉神经检测仪（VPT）

1.1振动电路电压性能，范围：0V～50V；步进：0.1V；误差：±5%；
   1.2振动头频率性能，频率：100Hz；频率误差：±3%；
   1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0～28m/s2；振动加速度峰峰值误差：±10%；
   1.4振动头规格性能：振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，误差范围±5%；
   1.5主机、安卓显示器、患者控制器均为无线连接；
   2、软件功能
   2.1 检测
   2.1.1 检测项目：足部感觉神经检测，糖足检查；手部感觉神经检测；上肢感觉神经检测；下肢感觉神经检测；
   2.1.2 检查方法：自动、手动；
   2.1.3 阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值；
   2.2可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单；
    2.3主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试；

★2.4配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关；
    2.5安卓显示器：支持10英寸高清彩色液晶屏，分辨率不低于1280*800；
    2.6主机电池容量不小于3000mAh，满电量工作时长不小于4h；
    2.7软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析；
    2.8软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数；
    2.9病案管理：支持病案的查看、搜索，多选、打印、导出、备份、删除、回收站、恢复；
    2.10档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；
    2.11报告单：支持用户选择报告单模板、报告单模板支持用户自定义；

★2.12软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；
    2.13支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统对接；
    2.14数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口；
    2.15可移动性：整机可便携携带，可支持病房检查，方便外检携带；
    2.16数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能。

2.17原厂质保期2年。

第二标段：检验设备一批（不接受进口产品投标）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液细胞分析仪（带CRP) | 1 | 套 |
| 2 | 全自动血液细胞分析仪（带CRP) | 1 | 套 |
| 3 | 全自动生化仪 | 1 | 套 |
| 4 | 糖化血红蛋白测定仪 | 1 | 台 |
| 5 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 套 |
| 6 | 离心机 | 2 | 台 |
| 7 | 显微镜 | 1 | 台 |
| 8 | 生物安全柜 | 1 | 台 |
| 9 | 快速血糖仪 | 2 | 台 |
| 10 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 台 |
| 11 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 |
| 12 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 |
| 13 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 |
| 14 | 药品阴凉冰箱双门 | 2 | 台 |
| 15 | 幽门螺杆菌检测（13C） | 1 | 套 |

全自动血液细胞分析仪（带CRP)招标参数

1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2、★报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

3、★单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。

- 4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

- 5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

- 6、末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

- 7、末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

- 8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正

- 10、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

- 11、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。

- 12、★具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。

- 13、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 14、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

- 15、配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。

- 16、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

- 17、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ´ 109/L，红细胞≤0.02 ´ 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 ´ 109/L。

- 18、CRP线性范围：0.2~320mg/L。

- 19、SAA线性范围：5~350mg/L。

- 20、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

- 21、★血球分析仪无需外接气源装置实现其稳定性。

- 22、能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

- 23、定期提供原厂配套的质控品：同一质控品包含 CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目。

- 24、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

- 25、原厂质保期3年。

全自动血液细胞分析仪（带CRP)招标参数

1、★为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。

- 2、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 3、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 4、检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 5、研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

- 6、样本添加：可随时添加样本

- 7、进样器容量：≥40个

- 8、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 9、★样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl

- 10、检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

- 11、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- 12、★红细胞血及血小板线性范围需满足： RBC:0～ 8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L

- 13、★血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L

- 14、★为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

- 15、具有原厂配套的试剂、校准品、并提供校准品溯源性文件

- 16、★具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分。

- 17、所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

- 18、原厂质保期3年。

全自动生化分析仪招标参数

1.1.仪器类型：分立式全自动生化分析仪，试剂开放，出厂时间不超过6个月。

1.2. ★分析速度	化学比色恒速≥2000T/H，可选配ISE模块≥600T/H。

1.3标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、胸腹水等。

1.4分析原理：比色法、比浊法、离子选择电极法。

1.5分析方法：终点法、固定时间法（两点速率法）、动力学法（速率法）。

1.6扩展功能：支持同品牌生化和发光产品扩展互连。

2.样本系统:

2.1进样轨道：前置式轨道，多通道批量进样，急诊优先。

2.2进样仓容量	≥300个样本（不含缓冲位）。

2.3★样本位：样本位≥400个，支持条码扫描；其中急诊样本位≥25个，具备2-8℃冷藏功能。

2.4样本管：支持离心杯、微量样本杯、原始采血管、塑料试管。

2.5样本针：单臂双针，具备具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、自动维护清洗功能，交叉污染率≤0.1%。

2.6最小样本量	≤1.5μl,0.1μl步进。

3.试剂系统:

3.1★试剂盘：两个双圈试剂盘，试剂位≥140个（不含任何形式扩展位），支持条码扫描，支持25ml～75ml试剂瓶。

3.2试剂针	具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、自动维护清洗等功能。

3.3★最小试剂量	≤10µl，0.5µl递增。

3.4试剂冷藏：24小时不间断冷藏，2-8℃。

3.5配套试剂：可提供与投标设备同品牌的配套试剂、校准品及质控品，配套试剂≥90种（同一项目名称按照1种计算，列表提供产品注册证号以便查询），必须在省阳光采购平台目录内（提供平台截图）。

4.反应系统:

4.1反应盘	圆盘式，反应位≥400个。

4.2★比色杯：永久性石英玻璃杯，5mm光径。

4.3最小反应体积	≤80μl。

4.4反应温度：37℃±0.1℃，实时显示。

4.5恒温系统：固体直热或电加热系统，日常免维护，无需添加任何耗材。

5.光学系统

5.1光源：卤素灯，光源灯寿命≥2000小时，具备自动休眠与唤醒功能。

5.2分光方式：光栅式，后分光技术。

5.3波长：≥13个波长（需列出具体波长数值），波长准确度±1nm，支持单/双波长测试。

5.4吸光度线性范围：0～3.5 Abs。

6.1搅拌系统：独立搅拌装置，搅拌杆≥8个，支持自动变频功能，可自主设置搅拌参数。

6.搅拌系统

6.1搅拌系统：独立搅拌装置，搅拌杆≥8个，支持自动变频功能，可自主设置搅拌参数。

7.清洗系统

7.1清洗系统：内外圈独立自动清洗，具备清洗剂及水预加热功能。

8.校准与质控

8.1校准方式：线性和非线性校准。

8.2质控规则：Westgard多规则质控，L-J和Twin plot质控图。

8.3失控处理：保留原始数据及记录失控原因、失控项目测试结果报警功能。

★8.4溯源性：所投设备生产厂家应具有通过CNAS认证参考实验室，提供连续3年RELA比对结果证明文件，以保障检测结果具有准确性和溯源性。

9.操作系统

9.1操作电脑：品牌原装电脑，CPU≥3.5GHz、内存≥8G、固态硬盘≥1T、液晶显示器≥21.5英寸、windows10及以上操作系统。

9.2管理软件：配套管理软件。

9.3智能模块：具备定时开关机、开关机自动维护清洗、试剂余量自动检测、远程支持、故障预警功能。

9.4其它数据处理功能	具备测试组合、试剂效期管理、反应全过程监测、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、报告自动审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理等功能。

9.5系统连接：具备TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口，并免费连接医院LIS系统。

10.配套设备

10.1电脑、打印机	联想电脑1台，i7-12700KF16G/512G+1T/RTX3060Ti,液晶显示器≥21.5英寸，windows10及以上操作系统；惠普P1108黑白激光打印机1台。

10.2纯水机、生化仪用纯水机1台，产水量≥120L/H。

11.原厂质保期3年。

糖化血红蛋白分析仪招标参数

1、分析原理：离子交换HPLC。

2、检测方法：双波长吸光度法。

3、检测参数：总糖化血红蛋白（HbA1）、糖化血红蛋白（HbA1c）、胎儿血红蛋白（HbF）、平均血糖（eAG）等。

4、★检测速度	≥120样本/小时。

5、单个样本检测时间	：≤30S。

6、★层析柱测量次数≥6000次。

7、进样模式：自动全血、封闭预稀释、封闭全血，自动进样样本容量≥50个。

8、在变异体模式无需停机、更换试剂。

9、变异体识别报警可分离HbD、HbS、HbC、HbE,HbA1c结果不受干扰（说明书/检测报告等佐证）且变异体模式下分析速度≥60样本/小时。

10、重复性CV%：CV≤1%。

11、原厂质保期2年。

全自动尿液分析系统招标参数

1.1、干化学检测项目：PH、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白质、尿胆素原、隐血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、比重、微量白蛋白、肌酐、尿钙离子等11项或14项。

1.2、有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。

2.1、干化学检测原理：光电反射比色法。

2.2、有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

3.1、干化学测试速度： 300标本/小时。

3.2、有形成分测试速度：150标本/小时。

4、样本架容量：全自动进样，一次上机50个标本（可拓展至250-500个样本位）。

5、急诊位：具有急诊插入功能。

6、样本量：最小量2ml，使用量0.3ml。

7、干化学试纸仓容量：500条。

8、理学指标检测：样本颜色和浊度。

9、计算参数：MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。

10、★有形成分自动染色：活体染色技术，细胞形态清晰，细胞识别准确率更高。

11、★有形成分自动稀释：仪器具有样本浓稠自动稀释功能，细胞测试线性范围更宽。

★12、★有形成分离心：使用中速离心系统，加速细胞沉降并不破坏细胞形态。

13、有形成分图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机（图像分辨率2048*1536）。

14、结果储存：≥20万个结果。

15、有形成分性能指标：检出率≥95% ；重复性CV<7% ；准确性≥95%；携带污染率<0.05%。

16、数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持LIS双向连接。

17、报告格式：使用xx个/uL国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。

18、计算机配置：工业级电脑，英特尔酷睿多核处理器，21.5寸液晶显示器。

19、一次进样完成干化学、有形成分、颜色、浊度检测；

20、★干化学纸条采用恒温孵育反应，消除温度对酶反应的影响，项目稳定性更好；

21、★使用一次性16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染；

22、对每个样本高低倍自动调焦，确保视图高度清晰；

23、使用活体染色技术，细胞轮廓更清晰，细胞形态特征更易于识别；

24、全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检；

25、低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位；

26、高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数；

27、红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源；

28、具有自动审核规则，人工复核时，可在结果查询界面切割图上复核修改，也可调取原始图片溯源修改；

29、使用人工智能深度学习、形态学、色度学等技术，细胞识别准确率高；

30、能够实现模块化多级联机，最高测试速度可达600T/H。

31、原厂质保期2年。

离心机招标参数

- 微电脑控制、LCD液晶显示

- ★采用交流变频电机驱动，运行宁静清洁

- ★提供10种升、降速率选择模式

- ★提供10种工作模式选择，可自由编程、调用

- —转速/离心力可相互设定、双屏同步显示

- —运行中可随时更改参数，无需停机。

- 两种模式可选。

- ★磁感应门锁，双锁型设计，运行更安全可靠

- 自动平衡，最大偏重可达30g,无需专门配平

—独特的风冷排风设计，温升低、噪音小，运行20分钟温升不超过10°C*

- 最高转速Max peed     4200rpm

- 最大相对离心力Max RCF 3155×g

- 转速精度Speed accuracy  ±20rpm

- 转子最大容量Rotor capacity 4*12*真空管

- ★噪 音Noise ≤55dB

- 定时范围Timer range  1～99:59:59min/连续/点动

- 结 构Construction   钢制结构，不锈钢离心腔

- 重 量Weight65kg

- 外形尺寸Dimensions 433×580×402 mm （L×W×H）

生物显微镜招标参数

1 、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2 、载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

3 、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

4 、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25

5 、照明系统：20000小时寿命LED光源

6 、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度432.9 mm，视场数20

7 、目镜：10X，带眼罩，视场数20

8 、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

9 、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D27）、10X（N.A.0.25 W.D8）、40X（N.A.0.65 W.D0.6）、100XO（N.A.1.25 W.D0.12）

10 、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

11 、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

生物安全柜招标参数

1、 质量体系认证证书和医疗器械质量管理体系认证证书

2、三类医疗器械生产企业许可证/经营许可证

3、CFDA三类医疗器械注册证

4、气流70%循环，30%排放

5、★洁净度  ISO 4级（美联邦209E ，10级 过滤效率99.9995%≥ 0.12μm颗粒）

- 6、内部有效尺寸(宽×深×高) ≥1000mm×630mm×630mm

- 7、装置外形(宽×深×高) ≥1200mm×795mm×2050mm

- 8、噪音 58～65dB(A)

- 9、照度 ≥900Lux

10、★全中文人机对话界面，采用LCD彩色显示器，实时显示安全柜的运行参数及报警。 实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和阻塞报警、风机运行状况和故障报警、工作窗超过安全位置声光报警。

11、 SUS304优质不锈钢一体成型，三面无接缝圆角结构，不留死角，便于清洁。且处于负压环绕，保证污染气溶胶不外逸。

- 12、配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽并标配排污阀。

- 13、隔离操作10°倾斜设计，更符合人体工程学运力，使操作者更舒适。

- 14、移窗升降定位悬挂系统，升降自如，定位准确。

- 15、照明和杀菌系统安全互锁。

16、设有节能模式，在运行状态下关闭前窗，3s后安全柜能进入低速节能运行模式，维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间。有效提高操作人员的工作效率。

17、标配防溅电源插座2个（左右侧各1个）。

18、原厂质保期3年。

快速血糖仪招标参数

1、测试范围：1.1~33.3 mmol/L (20~600 mg/dL)

2、显示结果：相对应的血浆血糖浓度

3、测试样本：新鲜毛细血管全血和/或静脉全血

4、最小加样量：1 μL

5、测试时间：10秒

6、血糖浓度单位：mmol/L （单位不可更换）

7、记忆值：300个测试结果及其日期和时间

8、自动关机：待机2分钟后自动关机

9、操作相对湿度：20%~90%（不冷凝）

10、血球容积比范围：30%-55%

11、数据端口：9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity

医用冷藏冷冻箱技术参数

1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

2材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用304不锈钢材质，防菌防腐蚀；

3、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，用户可自行调节温度；

4、核心组件：采用进口品牌变频压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；

5、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤3℃；

7、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；

8、数据存储：自带数据存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

9、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

10、箱内配置：冷藏室配有3个304不锈钢搁板和1个304不锈钢滑动抽屉；冷冻室配有2个ABS塑料抽屉；

11、物联通讯：产品标配Wifi接口，可改制485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.

医用冷藏箱招标参数

1、立式对开门设计，箱内有效容积≥650L

2、箱内温度控制范围：2℃～8℃

3、多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等3种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警。

4、名牌压缩机，碳氢制冷剂，品质保障，性能卓越。

5、蒸发风机采用2个轴流风机，冷凝风机采用1个罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性；

6、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

7、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；

8、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；

9、产品具有医疗器械注册证;

10、产品内胆采用钢板喷涂设计；

医用冷藏箱招标参数

1、产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。

2、报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；

3、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

4、门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。

5、产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。

6、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

7、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。

8、有效容积≥390L.

9、产品有医疗器械注册证。

医用冷藏箱招标参数

1、有效容积：箱内有效容积≥360L；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

4、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

5、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±2℃

6、控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。

7、门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并带有上吹风，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

8、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

9、物联通讯：产品标配Wifi模块、选配485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端查看；

10、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝.

11、产品认证：产品具有医疗器械注册证。

药品阴凉冰箱产品招标参数

1、立式对开门设计，有效容积≥1025L；

2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设15℃，使箱内温度恒定控制在8℃~20℃范围内，调整增量为0.1℃；产品同时具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围35~75%Rh，湿度显示精度0.1%Rh；

3、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

4、标配10个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条；

★5、立式对开门，双层镀膜LOW-E中空玻璃门，25℃环温，75%Rh湿度下无凝露。；

6、具备2种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；安全系统：高低温报警、传感器故障报警、高低湿报警；

★7、智能变频压缩机，产品品质有保障，性能稳定；品牌风机，保证产品部件的质量和整机可靠性；

8、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；

★9、标配USB模块，输出EXCEL格式文件；可记录十年的温湿度数据，方便追溯查询；

10、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

幽门螺杆菌检测招标参数

1、供电电源：AC220V  50Hz， 最大额定功耗＜250VA

2、体积：长×宽×高=540 mm×404 mm×345 mm

3、重量：约18Kg，

4、自动故障诊断

5、★操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控

6、信息输出方式：安装在用户电脑上的专用人机界面，以及用户打印机

7、重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次）

8、精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次）

9、★样本CO2浓度范围：1.0～6.0%

10、所需样本体积：≥120mL/袋

11、★样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内，样本中的CO2浓度不同，会使测量时间有所不同

12、预热时间：约30分钟，预热时间可能会由于环境温度的影响而自动缩短和延长

13、光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜

14、红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃

15、样品池：铝

16、探测器：PbSe红外光敏探测元件

17、信号切变：斩光片断路器

18、信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件

19、温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式

20、进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统

21、防触电等级：Ⅰ类

22、过压类别：Ⅱ类

23、污染等级：2级

34、原厂质保期3年。

第三标段：影像、口腔、眼科、康复、中医等设备一批（不接受进口产品投标）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔CT（核心产品） | 1 | 套 |
| 2 | 激光胶片打印机 | 1 | 台 |
| 3 | 轮椅 | 2 | 辆 |
| 4 | 矫正镜（带格） | 1 | 架 |
| 5 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 架 |
| 6 | 平衡杠（配矫正板） | 1 | 套 |
| 7 | 辅助步行训练器（带刹带座） | 1 | 架 |
| 8 | 肋木 | 1 | 架 |
| 9 | 系列沙袋（绑式） | 1 | 套 |
| 10 | 系列哑铃 | 1 | 套 |
| 11 | 滑轮吊环训练器 | 1 | 付 |
| 12 | 可调式磨砂台（含指插板） | 1 | 套 |
| 13 | 斜板站立 | 1 | 块 |
| 14 | 股四头肌训练仪 | 1 | 张 |
| 15 | 握力计 | 2 | 只 |
| 16 | 缺血预适应训练仪 | 1 | 台 |
| 17 | 功率自行车（心肺、力量，心率显示） | 1 | 辆 |
| 18 | 跑步机 | 1 | 台 |
| 19 | 牙科综合治疗机 | 1 | 台 |
| 20 | 纯水机 | 1 | 台 |
| 21 | 牙科电动空压机 | 1 | 台 |
| 22 | 喷砂洁牙机一体机 | 1 | 台 |
| 23 | 牙科电动抽吸机 | 1 | 台 |
| 24 | 根尖定位仪 | 1 | 台 |
| 25 | 根管预备机 | 1 | 台 |
| 26 | 光固化机 | 1 | 台 |
| 27 | 高速涡轮机 | 40 | 个 |
| 28 | 低速马达套装 | 4 | 个 |
| 29 | 拔牙手机 | 5 | 把 |
| 30 | 石膏震荡机 | 1 | 台 |
| 31 | 模型搅拌机 | 1 | 台 |
| 32 | 压膜机 | 1 | 台 |
| 33 | 根管荡洗器 | 1 | 台 |
| 34 | 超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 35 | 口腔器械一批 | 1 | 批 |
| 36 | 弯手机 | 10 | 把 |
| 37 | 直手机 | 4 | 把 |
| 38 | 视力表箱 | 3 | 个 |
| 39 | 裂隙灯 | 1 | 台 |
| 40 | 视力筛选仪（双目） | 1 | 台 |
| 41 | 干眼雾化治疗仪 | 1 | 台 |
| 42 | 眼压测量仪 | 1 | 台 |
| 43 | TDP神灯 | 30 | 台 |
| 44 | 电针仪 | 30 | 台 |
| 45 | 男女生殖器模型 | 2 | 个 |
| 46 | 耳穴模型 | 5 | 个 |
| 47 | 血管模型 | 3 | 个 |
| 48 | 心脏模型 | 3 | 个 |
| 49 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 |
| 50 | 洗眼装置（带喷淋器） | 1 | 个 |
| 51 | 手轮数显型灭菌器 | 1 | 个 |
| 52 | 精麻药品保险柜 | 1 | 个 |

口腔CT 数量1套

一、设备及功能需求

1.1 设备用途：用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，具有临床观察软件、图像后处理功能；

▲1.2 拍摄模式：具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据；

1.3 设备具备CE注册证件；

1.4 提供工作站一套；

二、硬件技术指标

2.1 X射线球管技术参数

2.1.1 CBCT曝光方式：CBCT扫描为脉冲曝光,要求提供相关专利证书

2.1.2 射线管最小电流：≤2mA，电流值可调，步进值≤0.5mA

2.1.3 射线管最大电压：≥100kV，电压值可调，步进值≤1kV

2.1.4 焦点尺寸：CT：≤0.5mm×0.5mm；口内摄影：≤0.4mm×0.4mm

2.1.5 口内摄影电流：≥7mA

2.1.6 口内摄影电压：≥65kV

2.2探测器技术参数

▲2.2.1 探测器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器；

2.2.2 CT探测器类型：TFT平板探测器

2.2.3 CT探测器面积：≥15cm×15cm

2.2.4 CT探测器像素尺寸：≤100μm

2.2.5 正/侧位探测器尺寸：≥23cm×0.7cm

2.2.6 正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm

2.3图像性能

★2.3.1 CT有效成像视野：≥14cm×10cm(Φ×H)，要求一次拍摄成像，非融合数据。

2.3.2 局部CT成像视野：≤5×8cm(Φ×H)

2.3.3 一次拍摄最大DICOM张数：≥1100张

2.3.4 灰阶：≥16bit

▲2.3.5 最小体素尺寸：≤45μm

▲2.3.6 CT最高成像空间分辨率：≥2.8lp/mm

▲2.3.7 全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm

2.4 整机性能

★2.4.1 开放式定位：CT模式摆位及扫描过程中受检者面向柱设计（非侧对立柱站立），患者可实时通过镜面反射观察自身情况，方便调整患者至正确的位置，并有利于医患之间持续的目光交流；立柱升降行程：≥725mm，方便不同人群拍摄立柱升降行程：≥725mm，方便不同人群拍摄

2.4.2 保护装置：具备行程自动保护装置

三、软件功能要求

3.1 软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，要求软件均为自主研发，非第三方软件，且终身免费升级。

3.2 影像算法：具备自研影像降噪技术和去伪影算法。

3.3 测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。

3.4 优势：具有垂直裁切、曲线裁切等裁切方式。

3.5 多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。

3.6 三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像）MIP（最大密度投影）两种显示模式。

3.7 三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像。

3.8 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。

3.9 定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，围绕该点做360度定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。

3.10 颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。

3.11 虚拟种植：提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度。

3.12 骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类。

3.13 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。

3.14 智能正畸测量分析系统：可自动标记65个以上分析标志点、165个以上测量项目，提供包含Tweed、Downs等在内的20种以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法。

3.15 正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。

3.16 可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。

3.17 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

3.18 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

3.19 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

激光胶片打印机参数 数量1台

要求：

1、能够打印多种超高品质的医学影像图像。具备高速影像处理，在线打印及脱机打印功能。

规格；

2、打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作）；

3、空间分辨率：320dpi（12.6像素/mm）；

4、灰阶对比：≧14比特；

5、打印速度：14″×17″≧70张/小时；8″×10″≧90张/小时

6、启动时间：≤3分钟（从“关机”状态开始启动）；

7、胶片输入：同时在线2个耗材供片盒，每个可容纳50-100张胶片；

8、胶片尺寸：14″×17″、11″×14″、10″×12″8″×10″

9、供片盒：所有胶片均采用一次性包装盒封装；

10、界面接口：标准：10/100/1000Base-T以太网（RJ-45）；

11、网络协议：DICOM3.0标准；

12、影像控制： 根据连接设备自动完成图像处理；

13、控制面板：大屏幕背光LCD中文触摸显示屏，显示警报、故障及状态；

14、电源：100-230VAC-50/60Hz，打印功率≤600W，待机功率≤75W。

轮椅参数 数量2辆

1、折叠宽度 280mm±5%,靠背宽度 425mm±5%,座位深度 425mm±5%,座位宽度 450mm±5%,座位离地面高度 505mm±5%,前轮直径 195mm±5%  8寸,后轮直径 595mm±5%  24寸,最大载荷 100kg.

矫正镜（带格）参数 数量2架

1、材质：静电喷塑架、铝合金；2、镜面玻璃厚度0.5cm；3、底座四角配有脚轮；4、整体镜面，可映照全身, 镜面带有网格；5、外形尺寸：（长×宽×高）(cm)：90.5×67.5×187.5cm±5%

训练用阶梯（双向）参数 数量1架

1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架；

2、结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯；

3、扶手杠调节范围（cm）：0-25；

4、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70；

5、阶梯额定载荷(kg)： ≥135。

平衡杠（配矫正板）参数 数量1套

1、参考规格(cm)：320×25～109×75～104.5，矫正板坡度15°；

2、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座；

3、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯；

4、杠杆直径(cm)：Φ3.5；

5、杠杆宽度调节范围（cm）： 25～109；

6、高度调节范围（cm）：75～104.5；

7、额定载荷(kg)：≥ 135；

辅助步行训练器（带刹带座）参数 数量1架

1、材质：海绵手柄、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵、橡胶脚轮

2、结构型式：刹车手柄、台面、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓；

3、座垫宽度(cm)：≥42；

4、座垫前后调节范围(cm)：≥ 10；

5、座垫高度调节范围(cm)：58-72；

6、台面垫高度调节范围(cm)：96-114；

7、手柄间距离调节范围(cm)：0-40；

8、台面垫额定载荷质量(kg)：≥80；

9、座垫额定载荷质量(kg)：≥ 135；

肋木参数 数量1架

1、型钢，钢件表面喷塑；

2、用途:借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

系列沙袋（绑式）参数 数量1套

1、沙袋重量（kg）及个数：1kg2个、1.5kg2个、2kg2个、2.5kg2个、3kg2个，共10个。

系列哑铃参数 数量1套

1、结构型式：哑铃、哑铃架；

2、材质：静电喷塑架、钢；

3、哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个。

滑轮吊环训练器参数 数量1付

1、升降支架调节范围0～48cm，额定载荷15kg；

2、整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型；

3、用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练。

可调式磨砂台（含指插板）参数 数量1套

1、沙磨板面积(cm)：93.5×72.5±5%；

2、沙磨板厚度(cm)：≥0.5；

3、沙磨板角度调节范围：0～50°；

4、附件品种和件数 4个品种，各1件；

5、材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架。

斜板站立参数 数量1块

1、39×34×3～18cm，额定承载量≥135kg；

2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强；

3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档；

4、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

股四头肌训练仪参数 数量1张

1、结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块；

2、材质：静电喷塑架、镀铬件；

3、座垫高度(cm)：≥64；

4、座面宽度(cm)：≥53；

5、升降支架调节范围(cm)：0～10；

6、小腿垫调节范围(cm)：0～25；

7、助小腿支架摆动角度：≤110°；

8、力手柄调节范围(cm)：0～28；

9、座位额定载荷(kg)：≥135；

10、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55；

11、配重块质量：4LB/块；

12、配重块数量：8块；

握力计参数 数量1只

1、测量范围：0～99.9kg ；

2、分度值：0.1kg；

3、示值误差：≤1﹪F.S；

4、功 能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示；;

5、电 源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器；

6、功能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。

缺血预适应训练仪参数 数量1台

1、预适应训练压力：60-290mmHg;

2、测量范围：血压0-299 mmHg;

3、精准度：±3 mmHg;

4、脉率测量范围：1.40次/分钟-195次/分钟；

5、记忆：90*2组；

6、内置3000mAh锂电池；

7、具有单臂/双臂/大腿等多种训练模式；

8、具有多档自动训练模式+自定义训练模式；

9、具有全自动训练方案，过程无需手动干预。

功率自行车（心肺、力量，心率显示）参数 数量1辆

1、结构型式：仪表、扶手架、座垫、脚踏板及绑带、基架、稳压器；

2、材质：静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手；

3、电子表的功能：

⑴、显示窗口：时间、速度、距离、卡路里、心率、阻力等级；

4、座垫调节范围（cm）上下：0～19、前后：0-8；

5、座垫额定载荷kg：≥135；

6、阻尼调节档数：32；

跑步机参数 数量1台

1、峰值功率：2.0HP（实际0.85HP）；

2、速度范围：1.0-14KM/H；

3、功能：5寸LCD显示.时间.速度.距离.卡路里.心率、程式.模式.手动坡度

+10/USB+10/APP+20；

4、程序：P1-P12,三个倒计模式；

5、最大承重量：≥120kg

6、跑步面积：≥1150mm*420mm

牙科综合治疗机参数 数量1台

一、技术参数

1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min；

2. 牙椅注册使用期限≥15年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）；

3. 口腔灯：高性能LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌；（提供同品牌口腔灯注册备案资料）;

4.牙科椅

4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高＞820mm，最低＜410mm；

4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

4.3符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；

4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

4.5人造合成高级皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果，参照ISO 22196:2011测定塑料和其他无孔表面的抗菌活性的标准，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥1、大肠杆菌的抗菌活性值≥2。参照ASTM G21-15符合测定合成高分子材料对真菌的抗性的标准，抗真菌等级（防霉等级）为0；

4.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；

4.7治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；

5消毒抑菌系统

5.1数字化自动水路消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出功能、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能，配置液晶显示屏实时显示消毒进程及错误代码；

5.2带手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗，满足DB11/T1703-2019《口腔综合治疗台水路消毒技术规范》对水路日常维护的要求；

6.治疗台单元

6.1医生治疗台为下挂式，内置≥3.2寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；具备≥12个记忆椅位；

6.2水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；水、气调节旋钮位于工具盘侧方，方便医生在可视范围内轻松调节；后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声;

6.3内置洁牙模块：牙椅主控屏幕支持显示洁牙机GPE三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

6.4内置电动马达模块：牙椅主控屏幕支持显示电动马达转速及正反转状态，马达转速可通过主控面板精准调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

7侧箱单元

7.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀，铸铝材质分析参照测试方法GB/T 7999-2015，测试结果符合JIS H5302-2006中ADC12牌号要求（投标产品的生产厂家提供具有国家认可的第三方检验检测机构出具的侧箱内部材质的检测报告）；

7.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3（投标产品的生产厂家提供具有国家认可的第三方检验检测机构出具侧箱外壳材料耐酒精测试、耐UV老化测试的检测报告）；

7.3可旋转≥90°的可拆卸玻璃痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；

7.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测报告）；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀（投标产品的生产厂家提供具有国家认可的第三方检验检测机构出具的强弱吸过滤器材料耐酸碱测试的检测报告）；

7.5配置消毒液专用水瓶和纯净水瓶，总容量≥2L；

8.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支；(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)；

9. 地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；带外置气排水装置，可通过地箱开关一键排空空气过滤器内的积水；

10.配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能；

11. 配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。

纯水机参数 数量1台

1.基本要求：产水量：100L/H，水利用率 ≥60%，脱盐率 ≥ 99%，产水电导率：≤15us/cm;

2.细菌总数：≤10CFU/100ml;

3.设备主要技术要求/标准性能

3.1.以城市自来水为水源直接制备纯化水，单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定；

3.2.系统管道采用全密封式运行，采用预处理+反渗透处理技术，自带灭菌功能，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能；灭菌系统自动运行，无需人工操作;

3.3.系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能;

3.4.供水系统采用稳压供水技术，输出稳定、无间断；完善的应急方案，可实现故障切换，保证供水;

3.5.纯水储水及管道采用无残留式消毒、灭菌，无二次污染，独立的循环管道确保全面消毒,维护末端用水水质;

4.控制方式：采用MCU自动控制系统、按钮操作，在线显示产水电导率;

5.预处理系统：预处理系统由保安过滤器组成;

6.反渗透系统：处理方式：单级反渗透，高压泵要求：材质304不锈钢，法兰或丝口连接，膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜;

7.纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成，纯水泵：材质不锈钢，水箱：304不锈钢。供水采用稳压供水，确保用水点出水稳定;

8.管路要求 优质U-PVC ;

9.杀菌系统：紫外线杀菌系统;

破坏细菌生存环境，细菌无法生存。消毒能力强，对环境不造成污染;

独立的管路消毒可实现对管路及其储水的实时消毒;

精密过滤器可除去消毒后产生的细菌残留，阻止生物膜的产生;

循环管路确保纯水流动性，避免储水静止，抑制细菌滋生。

牙科电动空压机参数 数量1台

1、空气压缩机机头，机头转速：1400RPM/min，机头功率840W，机头公称流量60L/min(0.6Mpa)。

2、使用二个空气压缩机机头，不用担心个别机头工作不平衡或不工作的问题，配置60升储气罐可满足4台牙科综合治疗机使用 （0.5Mpa时）。

3、启动压力0.5Mpa,停止压力0.75Mpa。

4、二个空压机头分段延时启动功能，降低启动电流，防止电力不足重载启动，电机卡死。

5、自动定时排水功能，降低气罐内的积水，降低气体含水量，为喷砂、种植和瓷贴面等口腔治疗提供干燥洁净的气源，保证治疗效果。

6、每个电机可单独启停，轮流工作，互为备份，确保每台电机等时长工作，延长工作寿命。

7、自动气压开关机功能，避免电机故障或气压过大造成设备的故障进一步扩大。

8、一体化结构，外观精美，高端大气，便于散热。

9、罐体内外喷塑，内部特别防锈处理，防止细菌滋生和锈水产生，保证用气洁净，压力罐带有压力容器证书，罐体安装有安全阀、压力表和单向阀。

10、产品构成：气罐、机头、压力开关、过滤器、控制电路和自动排水系统。

11、设备外形尺寸：长80×宽45×高80cm±5%，最小占地面积是长90×宽50cm。

12、配置清单：二个840瓦机头、控制系统一套、优质技术自动排水系统一套、泵头保护系统、分组控制系统、60升气罐一个。

喷砂洁牙机一体机参数 数量1台

1、钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适；

2、牙周工作尖细至0.4mm，细致舒适；

3、水量和功率分为 12 档，双圆盘7寸大屏触摸智能控制，可调范围宽；

4、喷砂嘴采用独特设计，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流；

5、产品内部由耐腐蚀元件组成，治疗药水随心用；

6、7寸LCD触摸显示屏，全功能触摸，智能触控；

7、洁牙手柄和喷砂手柄能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒；

8、无线脚踏多功能开关：无水震动、一键加强、出水清洗，快捷便利，功能丰富；

9、柔和LED 照明，提高临床操作效率 ；

10、双管路一键清洗，洁牙管路清洗60s，喷砂气路清洗15s；

11、电动调压阀，智能触摸调节，喷砂气压更平稳，更舒适；

12、使用外置线性电源，漏电流直降最低，提高体验；

13、喷砂管路水加热38°C，喷砂体验更舒适；

14、恒压调砂功能，可以在气压档位不变的情况下调节出砂量大小，从而达到舒适、高效的洁治效果；

15、高压反吹通砂，整机备带高压反吹通砂器，大大减低手柄堵的问题。

牙科电动抽吸机参数 数量1台

1、电源：220V/50Hz;

2、功率：750VA;

3、流量：≥1500L/min;

4、真空度：15≤26kPa;

5、支持牙椅数量：2台;

6、噪音： 65dB;

7、安全泄压阀，负载均衡，可延迟40秒关机;

8、离心式水气分离装置，自动排污系统;

9、负压泵机组：超高压气环真空泵。

根尖定位仪参数 数量1台

一、产品性能

1、 支持多方向旋转摆放，横屏或竖屏显示；

2、 配置4.3寸TFT触摸屏显示；清晰度高，一体性强，分辨率达到480*800 ;

3、 屏幕可设置2种主题：牙齿模式I为3D风格，II为扁平风格；

4、 屏幕背景显示可设置两种模式，I 为日光背景，II为暗夜背景；

5、采用Type-C通用接口，双面可插；

6、采用人性化倾斜角度设计，可自由调整显示角度；

7、多频技术，提高测量精度；

二、技术指标

1、电池容量 3.7V  2000mAh;

2、尺寸 132*70*18mm±5%;

3、额定输入电压 100-240V 50/60Hz 0.5A MAX;

4、输出电压 5Vdc  输出电流 2A;

5、大气压力极限，大气压力范围为 50kPa～106kPa ;

6、湿度极限，湿度范围为 0%～95%。

根管预备机参数 数量1台

1、内置9种可供医生选择和设置程序，可预先将最佳数据输入，同时也可在使用时根据工作情况进行修改;

2、 一体式机头可承受135°消毒灭菌，注油保养;

3、内置多种工作模式：连续运动，往复运动，单向正转，单向反转等;

4、无线式设计根管马达，机体轻巧，操作方便，优秀的人体工程学;

5、音量大小可调整，主机屏幕可根据左右手使用习惯调整方向;

6、根据设定的负荷可以自动反转，自动停止工作，能够记忆每个程序不同的动作;

7、采用Type-C通用接口，双面可插，2小时可充满;

8、电池电量不足时，有声音提示;

9、一体式6：1减速手机，弯机头可360度旋转;

10、转速调节范围100-1000rpm，通用所有流行的机用镍钛锉系统;

11、 扭矩调节范围0.2-5.0N.cm，转矩校准，设置清除，恢复出厂设置功能;

12、内置充电电池，电池容量2000mAh，DC3.7V;

光固化机参数 数量1台

1、产品特点：大功率LED ,  平行光输出，宽普，超强光源输出一秒可固化3.564mm的树脂；龋齿检测功能，辅助进行肉眼难以识别的龋齿;

2、使用方式：无线式，锂电池可更换;

3、三种工作模式：全功率、渐进、脉冲;

4、光源光学有效面积：75mm²;

5、灯头厚度：11.8mm，可360°旋转;

6、波长：400nm~480nm;

7、辐射：≧850mW/cm²;

8、环境温度：5℃~40℃;

9、大气压力：75kPa~106kPa;

10、时间设定：1s,3s，5s，10s，20s , 25s , 30s , 35s , 40s。

恒光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果，超大容量电池，主机有低电警告功能，一次性充满电，光强2200光照10秒/次，可连续使用600次以上;

11、电源输入： AC100V-240V  50Hz/60Hz ;

12、输入功率：5VA;

13、输出功率：5V-1A;

14、电池容量：2200mAh;

15、充电模式：无线充电，符合QI、WPC、 V1.1无线充电协议;

16、光   强 ：1600mW/cm²-3200mW/cm²;

高速涡轮机参数 数量40个

1、功能及用途

1.1用途：用于夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用

2、参数规格

2.1转速：350000-450000min-1

2.2转矩：≥22N.cm

2.3头部直径：≤Φ11.2×H13.4mm

2.4换针方式：按钮换针

2.5接口：四孔

2.6材质：不锈钢机身

2.7轴承：陶瓷球形轴承

2.8排污：具备卫生机头系统，三点排污

2.9喷水：单点喷雾

低速马达套装参数 数量4个

1、气压：245~392Kpa；2、水压：198Kpa；3、转速：22000~27000rpm；

拔牙手机参数 数量5把

1、气压：180~250Kpa；2、水压：198Kpa；3、转速：38000~450000rpm

4、机头高度：13.3mm；5、机头直径：10.8mm；6、夹针方式：按压式；

石膏震荡机参数 数量1台

1、电源电压：220V/50Hz+-10%;2、电源功率：120W;3、最大负载：小于等于2kg;

模型搅拌机参数 数量1台

1、电压: AC110V/220V， 50/60 Hz; 2、功率: 350-400W;3、搅拌时间范围1 - 10 s; 4、转速: 2900-3600 r/min;5、时间模式:3种(预先设定: 6S，8S, 10S );

压膜机参数 数量1台

1、电源电压：220V/50Hz+-10%;2、电源功率：800W;3、加热管功率：600W;

根管荡洗器参数 数量1台

1、额定电压：DC 3.7V;

2、输入功率：5 W;

3、主机供电电池：3.7 V/1400 mAh;

4、USB充电插口输入电源：DC 5V 1A;

5、尖端主振动偏移：≤200 μm;

6、尖端振动频率：45kHz±10 kHz;

7、尖端输出功率：3W MAX;

8、运行模式：间歇运行;

9、防电击类型：Ⅱ类设备;

10、防电击程度：BF型应用部分;

11、对进液防护程度：普通器材（IPX0）;

12、在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非AP、APG型设备;

超声波清洗机参数 数量1台

1、频率：50Hz;    2、水槽容积：≥6L;

口腔器械一批参数 数量1批

不锈钢材质，用于临床基础治疗，详见下表:

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂充填器（树脂修整器） | E1 | 把 | 10 |
| 2 | 剔挖器 | E1 | 把 | 10 |
| 3 | 剔挖器 | E2 | 把 | 10 |
| 4 | 剔挖器 | E3 | 把 | 10 |
| 5 | 剔挖器 | KEXC31L | 把 | 2 |
| 6 | 剔挖器 | KEXC32L | 把 | 2 |
| 7 | 水门汀充填器 | E2 | 把 | 5 |
| 8 | 水门汀充填器 | E3 | 把 | 5 |
| 9 | 银汞雕刻刀 | E1 | 把 | 1 |
| 10 | 牙用分离器 | F1 | 把 | 3 |
| 11 | 牙用分离器 | F2 | 把 | 3 |
| 12 | 牙用分离器 | 170 | 把 | 1 |
| 13 | 牙用分离器 | 174 | 把 | 1 |
| 14 | 牙用分离器 | CSI1A | 把 | 1 |
| 15 | 牙刮匙 | E3 | 把 | 2 |
| 16 | 牙刮匙 | E4 | 把 | 2 |
| 17 | 牙刮匙 （扁柄刮匙） | F2 | 把 | 3 |
| 18 | 技工蜡型雕刻 | E46 | 把 | 2 |
| 19 | 技工蜡型雕刻 | E48 | 把 | 2 |
| 20 | 牙根尖挺 | HS1 | 把 | 1 |
| 21 | 牙根尖挺 | HS2 | 把 | 1 |
| 22 | 牙根尖挺 | HS3 | 把 | 1 |
| 23 | 牙根尖挺 | HE1 | 把 | 1 |
| 24 | 牙根尖挺 | HE2 | 把 | 1 |
| 25 | 牙根尖挺 | HE3 | 把 | 1 |
| 26 | 牙托（2×1） | 1# | 副 | 10 |
| 27 | 牙托（2×1） | 2# | 副 | 10 |
| 28 | 牙托（2×1） | 3# | 副 | 10 |
| 29 | 消毒盒 | 5×1 | 只 | 1 |
| 30 | 成形片夹 | 钳式 | 个 | 10 |
| 31 | 成形片 | 大 | 包 | 10 |
| 32 | 成形片 | 中 | 包 | 20 |
| 33 | 成形片 | 小 | 包 | 10 |
| 34 | 去冠器 | 3×1 | 套 | 6 |
| 35 | 牙骨锤 | 紫铜 | 把 | 2 |
| 36 | 牙骨凿 | 3# | 把 | 1 |
| 37 | 牙骨凿 | 4# | 把 | 1 |
| 38 | 无针注射推进器 | KAS CWA | 把 | 5 |
| 39 | 牙挺头部宽3mm | 2#SS3 | 把 | 3 |
| 40 | 牙挺头部宽4mm | 3#SS4 | 把 | 3 |
| 41 | 大手柄牙挺（直头）头部宽3mm | ES3 | 把 | 3 |
| 42 | 大手柄牙挺（直头）头部宽3.5mm | ES3.5 | 把 | 5 |
| 43 | 大手柄牙挺（直头）头部宽4.5mm | ES4.5 | 把 | 5 |
| 44 | 大手柄牙挺（直头）头部 | ES4 | 把 | 5 |
| 45 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC2 | 把 | 1 |
| 46 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC2.5 | 把 | 1 |
| 47 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC3 | 把 | 1 |
| 48 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC3.5 | 把 | 1 |
| 49 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC4 | 把 | 3 |
| 50 | 大手柄牙挺（直头）头部 | EC4.5 | 把 | 3 |
| 51 | 微创牙挺（微创） | KELS3 | 把 | 3 |
| 52 | 微创牙挺（微创） | KELS3.5 | 把 | 5 |
| 53 | 微创牙挺（微创） | KELS5 | 把 | 3 |
| 54 | 微创牙挺（微创） | KELC5 | 把 | 3 |
| 55 | 阻生齿牙挺 | WTE 3 | 把 | 5 |
| 56 | 阻生齿牙挺 | WTE 4 | 把 | 3 |
| 57 | 丁字形牙挺 | 1# | 把 | 1 |
| 58 | 丁字形牙挺 | 2# | 把 | 1 |
| 59 | 丁字形牙挺 | 3# | 把 | 1 |
| 60 | 丁字形牙挺 | 4# | 把 | 1 |
| 61 | 牙骨锉 | 1# | 把 | 3 |
| 62 | 石膏调刀 | 10R | 把 | 2 |
| 63 | 成人拔牙钳 | 1# | 把 | 3 |
| 64 | 成人拔牙钳 | 8# | 把 | 5 |
| 65 | 成人拔牙钳 | 17# | 把 | 5 |
| 66 | 成人拔牙钳 | 23# | 把 | 3 |
| 67 | 成人拔牙钳 | 44# | 把 | 5 |
| 68 | 成人拔牙钳 | 48# | 把 | 5 |
| 69 | 成人拔牙钳 | 53L | 把 | 3 |
| 70 | 成人拔牙钳 | 53R | 把 | 3 |
| 71 | 成人拔牙钳 | 69# | 把 | 3 |
| 72 | 成人拔牙钳 | 88R | 把 | 2 |
| 73 | 成人拔牙钳 | 150# | 把 | 5 |
| 74 | 成人拔牙钳 | 151# | 把 | 5 |
| 75 | 成人拔牙钳 | 222# | 把 | 3 |
| 76 | 成人拔牙钳 | 15# | 把 | 5 |
| 77 | 成人拔牙钳 | 210# | 把 | 5 |
| 78 | 成人拔牙钳 | 18L | 把 | 5 |
| 79 | 成人拔牙钳 | 18R | 把 | 5 |
| 80 | 儿童拔牙钳 | 1# | 把 | 2 |
| 81 | 儿童拔牙钳 | 2# | 把 | 2 |
| 82 | 儿童拔牙钳 | 3# | 把 | 2 |
| 83 | 儿童拔牙钳 | 4# | 把 | 2 |
| 84 | 儿童拔牙钳 | 5# | 把 | 2 |
| 85 | 儿童拔牙钳 | 6# | 把 | 2 |
| 86 | 儿童拔牙钳 | 7# | 把 | 2 |
| 87 | 儿童拔牙钳 | 8# | 把 | 2 |
| 88 | 技工钳 | 116#（卡环钳） | 把 | 1 |
| 89 | 技工钳 | 127#（三德钳） | 把 | 1 |
| 90 | 技工钳 | 139#（成形钳） | 把 | 1 |
| 91 | 多功能钳 | 多功能钳 | 把 | 1 |
| 92 | 托槽去除钳 | 前牙 一代亮光 | 把 | 1 |
| 93 | 带环去除钳 | 长头 一代亮光 | 把 | 1 |
| 94 | 牙龈剪（13cm） | 直头 | 把 | 2 |
| 95 | 牙龈剪（13cm） | 弯头 | 把 | 2 |
| 96 | 金冠剪（11cm） | 直头 | 把 | 1 |
| 97 | 金冠剪（11cm） | 弯头 | 把 | 1 |
| 98 | 石膏剪 | 16cm | 把 | 1 |
| 99 | 石膏剪 | 20cm | 把 | 2 |
| 100 | 止血钳 | 16cm弯头 | 把 | 10 |
| 101 | 眼科剪 | 10cm直头 | 把 | 5 |
| 102 | 眼科剪 | 10cm弯头 | 把 | 5 |
| 103 | 持针钳 | 16cm | 把 | 5 |
| 104 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 5 |
| 105 | 牙周病器械包 | 9×1 | 套 | 1 |
| 106 | 唇颊牵开器 | 唇颊拉钩 直头 | 把 | 2 |
| 107 | 唇颊牵开器 | 唇颊拉钩 弯头 | 把 | 2 |
| 108 | 车针消毒盒 |  | 个 | 5 |
| 109 | 镊子缸 | 中号 | 个 | 2 |
| 110 | 棉球缸 | 9cm | 个 | 3 |
| 111 | 牙用镊 | 16cm | 把 | 3 |
| 112 | 根管充填器(侧压器） | KRCP S20 | 把 | 2 |
| 113 | 根管充填器(侧压器） | KRCP S25 | 把 | 2 |
| 114 | 根管充填器(侧压器） | KRCP S30 | 把 | 2 |
| 115 | 垂直加压器 | KRCP5/7 | 把 | 2 |
| 116 | 垂直加压器 | KRCP9/11 | 把 | 2 |
| 117 | 垂直加压器 | KRCP1/3 | 把 | 2 |
| 118 | 无牙颌牙托 | 1 | 副 | 5 |
| 119 | 无牙颌牙托 | 2 | 副 | 5 |
| 120 | 无牙颌牙托 | 3 | 副 | 5 |
| 121 | 橡皮碗 | 大 | 个 | 1 |
| 122 | 橡皮碗 | 小 | 个 | 1 |

弯手机参数 数量10把

1、气压：245~392Kpa;2、水压：198Kpa;3、转速：22000~27000rpm;

直手机参数 数量4把

1、气压：245~392Kpa；2、水压：198Kpa；3、转速：22000~27000rpm；

视力表箱参数 数量3个

1、光源：LED；2、电源：220V 50HZ；3、功率：12W；4、光照度： ≥1500LUX；5、整机结构：优异的铝合金型材+ABS 工程塑角；6、面板按照 GB11533-2011 标准采用UV 高清打印，标识清晰规范不褪色；7、LED 光源寿命： ≥100000 h；8、亮度可调；9、配置镜子一块。

裂隙灯参数 数量1台

1、显微镜部分:

1.1、显微镜类型：双目交角式立体显微镜；

1.2、目镜：10X；

1.3、总放大倍率：10X、16X；

1.4、视场直径：Ф17.5， Ф14(mm)；

1.5、瞳距可调：55-85mm；

1.6、屈光度补偿：±7D ；

2、裂隙灯部分:

2.1、裂隙宽度: 0~10mm 连续可调；

2.2、裂隙长度：1~10mm 连续可调；

2.3、光斑直径: Ф0.2,Ф2,Ф3,Ф5,Ф8,Ф10(mm)；

2.4、裂隙旋转角度：0~180°；

2.5、裂隙前倾角度：无；

2.6、滤色片 ：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片；

2.7、照明灯泡:12V30W或12V50W进口卤钨灯泡；

2.8、固视灯：绿色LED。

视力筛选仪（双目）参数 数量1台

▲1、估测屈光力、瞳孔大小、瞳孔距离和凝视偏差等项目。适用范围：六个月以上直至成人受测者（以注册证适用范围为准）；

2、具有屏保功能：屏幕自动通过调整亮度节省电池电量，间隔时间可调节；轻敲屏幕或 按电源按钮可以“唤醒” 设备；

▲3、球镜、等效球镜度范围： -7.50D 至 +7.50D，增量为 0.25D准确度：-3.50D 至 3.50D，± 0.50D，-7.50D 至 < -3.50D， ± 1.00D，> 3.50D 至 7.50D， ± 1.00D；(需提供制造商产品说明书加盖鲜章 )

4、柱镜度范围：范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D

准确度：0.00D 至 1.50D， ± 0.50D，> 1.50D 至 3.00D， ± 1.00D；

5、柱轴范围： 1 至 180 度，增量为 1 度，准确度：± 5 度（对于柱镜值 > 0.5D）；

6、具有扬声器功能，可以输入 ID 号、姓名、性别以及出生日期和框架眼镜和隐形眼镜选项；

7、测量瞳孔大小范围 4mm-9mm，精确度±0.1mm；

8、具有 510 豁免认证，提供 510 豁免声明；

9、设备为内置电池，不可拆卸，防止电池拆卸引起的接触不良及灰尘进入；

10、为保证信号免干扰设备的稳定性，提供国家工信部核发该型号无线电发射设备	型号核准证；

▲11、灵敏及特异性：具有国内外关于敏感性和特异性均不低于90%的精确性论证文献；(需提供制造商产品说明书加盖鲜章 )

12、打印机配置选择：支持 A4 纸打印报告及便签打印报告；

▲13、可更改筛查范围标准,具有一键恢复出厂筛查标准的按钮（提供图示证明）；

14、显示屏：≥4.8 英寸彩色触摸屏；

15、45°斜屏设计,防止筛查者长时间观察屏幕疲劳；

▲16、数据可批量导入导出江苏省妇幼筛查系统数据管理平台。(需提供相关证明)

干眼雾化治疗仪参数 数量1台

1、频率：超声工作频率为1.7MHZ士10%；2、雾化量：雾化量>2ML/MIN。

眼压测量仪参数 数量1台

1、测量范围 1-60mmHg（包括在30/60mmHg间自动切换）；

2、测量增量 1mmHg；

3、测量距离 11mm；

4、对焦 全自动；

5、使用方式 自测式；

6、注视引导灯 蓝色引导灯；

7、裂隙灯光源 470umLED符合ISO 15004-2：2007眼科光源安全要求；

8、高速沙姆相机 分辨率768x200，最大帧率3400/秒；

9、眼球定位摄像头 XYZ三轴自动定位对准；

10、显示屏 3.5英寸彩色TFT显示屏；

11、声音 可调音量外放喇叭，通过语音引导用户；

12、运动追踪范围 XYZ三轴移动追踪范围均为12mm；

13、吹气功能 30/60mmHg量程自动切换；

14、眼压宝小程序 可在眼压宝查询本人历次眼压测量数据；

15、WIFI 自动上传测量数据到眼压宝；

TDP神灯参数 数量30台

1、适用治疗板直径：166mm；

2、电源输入：AC 220V  50Hz；

3、功率： 250VA；

4、支臂伸缩范围：0-78cm；

5、电源盒升降范围：0-60cm；

6、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

7、波普范围：2μm-25μm；

8、定时范围：0-60分钟；⑨工作寿命：＞2000小时；

9、具备倾倒自动断电功能。

电针仪参数 数量30台

1、输入功率：10.0VA；

2、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

3、输出脉冲路数：六路输出；

4、最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下)；

5、输出脉冲频率：1~100Hz可调，允差为±15%；

6、工作模式：连续波工作模式：连续

断续波工作模式：工作9秒，停5秒

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比为1:5，疏波工作5秒，密波工作9秒，（断续波、疏密波时间允差为±15%）；

7、输出电流的限值：≤10mA(250Ω负载阻抗下)；

8、输出直流分量：0；

9、输出脉冲宽度：0.2ms±30% （EMC检测基本性能）；

男女生殖器模型参数 数量2个

1、模型作矢状切面，显示男性生殖器官和膀胱、直肠在骨盆中的正常位置。用PVC制成，安放于塑料座上；

2、模型做矢状切面，显示女性内生殖器、子宫体、阴道和子宫阔韧带等，安放在塑料底座上。

耳穴模型参数 数量5个

1、高约23cm，宽约15cm（含展架）。

血管模型参数 数量3个

1、含四节血管、叉样血管、血管阻塞（含展架）。

心脏模型参数 数量3个

1、自然大心脏解剖模型、可拆卸、（含展架）。

恒温水浴箱参数 数量1台

1. 加温方式：不锈钢管式加热器

洗眼装置（带喷淋器）参数  数量1个

1. 加温方式：不锈钢管式加热器

手轮数显型灭菌器参数  数量1个

1. 容积：50L

精麻药品保险柜参数  数量1个

1、材质：全钢材质

注：第三标段质保期如下：

1、整机保修5年的产品：口腔CT、激光胶片打印机、裂隙灯。

2、保修1年的产品：高速涡轮机、低速马达套装、拔牙手机、口腔器械一批、弯手机、直手机、缺血预适应训练仪、TDP神灯、电针仪、恒温水浴箱

、洗眼装置（带喷淋器）、手轮数显型灭菌器、精麻药品保险柜、男女生殖器模型、耳穴模型、血管模型、心脏模型。

3、其余产品主机保修3年。

五、其他需求

1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。

3、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

六、售后服务要求

1、设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收。

2、免费质保期：详见每个标段中的清单要求。维修保养自仪器验收签字之日起计算。提供终身维修保养服务，质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费，人为损坏不在免费维修范围内。

3、技术培训：提供“一对一”技术指导，免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等，提供2位厂家免费培训名额。

投标文件中提供培训方案，内容包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

4、维修响应要求：24小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到通知后2小时内做出反应，24小时到达维修现场，以确保提供及时的服务。

5、投标文件中提供售后服务管理体系方案，内容包括售后服务机制、响应时间、故障解决等。

6、若设备需要接入采购方信息系统，乙方应免费提供该接入场景下所需的全部对接接口，确保接口可正常适配使用。

7、所投设备属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。

七、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

八、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。

5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

6、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

九、综合说明及其它要求：

1、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号等；须按照投标技术对照表格式对技术参数进行逐条应答、写出具体的数值，投标人必须对所有技术应答负责。

2、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

3、设备如涉及易损件，需详细提供设备涉及的所有易损件名称、价格。成交后出现未列出的易损件的，视为免费使用，或者视为虚假应标。

4、设备如涉及耗材、试剂等，乙方须在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。中标后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须中标，如有未中标耗材、试剂在完成备案前必须免费提供。

5、投标人应提供软件版本免费升级服务（如有，在不涉及硬件情况下）。

投标人不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

投标人品对采购人以后设备、系统永久无偿开放。

如发生投标人怠于提供上述义务而导致采购人损失等,采购人有权要求投标人予以赔偿。

6、采购人在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。

7、报价要求：投标总报价一次报定，包括全部内容的产品、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

8、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，请在投标文件中提供证明其报价合理性书面说明，并提交相关证明材料，包含但不限于厂家说明、报关单（进口产品）、进货凭证、销售业绩等；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。

9、付款方式：详见合同条款。

10、交货要求：合同签订之日起30天内完成交货并安装调试验收完毕。

11、交货及安装地点：招标人指定地点。

12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章  合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方：苏州市姑苏区社区卫生管理中心

地址：苏州市姑苏区胥江路89号

电话：

乙方：

电话：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

三、合同总价款：大写人民币……元整，小写￥……元。

合同总价款范围：合同总价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同签订之日起30天内完成交货并安装调试验收完毕。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在政府采购合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。待所有产品到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B），由甲方向乙方支付65%的货款，待整体验收合格一年后支付5%。

A、合格销售发票。

B、《经甲方确认的验收单》

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.支付方式：数字人民币支付。

乙方数字人民币账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供     年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                             签约日期：

合同签定地：

- 评标方法、评分标准

- 第一标段

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后两位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）项目实施方案（30分）

1、本项目的交货工期保障计划方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。

方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

2、投标人培训方案情况比较（6分）

包括培训内容、时间、地点、人次、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得6分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

3、售后服务方案（6分）

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

4、本项目产品安装、调试验收方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

5、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得6分；

应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；

应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

（三）技术参数比较（30分）

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，每符合一项得3分；本项最高得30分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；2.功能官网截图和链接，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章；3.技术参数彩页或药监备案的说明书证明文件加盖投标单位公章；未提供不得分。）

（四）响应单位履约能力（6分）

1、投标单位具有质量管理体系认证证书得2分、环境管理体系认证证书得2分、职业健康安全管理体系认证证书得2分。最高得6分 （证书须在有效期内，响应文件中提供证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，以上材料加盖响应单位公章，未按上述要求提供证明材料的，对应项不得分。）

（五）项目业绩（4分）

投标单位或者投标产品生产企业具有2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高4分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

第二标段  评分标准

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（一）价格（30分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）项目实施方案（30分）

1、本项目的交货工期保障计划方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。

方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

2、投标人培训方案情况比较（6分）

包括培训内容、时间、地点、人次、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得6分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

3、售后服务方案（6分）

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

4、本项目产品安装、调试验收方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

5、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得6分；

应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；

应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

（三）技术参数比较（30分）

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，每符合一项得3分；本项最高得30分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；2.功能官网截图和链接，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章；3.技术参数彩页或药监备案的说明书证明文件加盖投标单位公章；未提供不得分。）

（四）响应单位履约能力（6分）

1、投标单位具有质量管理体系认证证书得2分、环境管理体系认证证书得2分、职业健康安全管理体系认证证书得2分。最高得6分 （证书须在有效期内，响应文件中提供证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，以上材料加盖响应单位公章，未按上述要求提供证明材料的，对应项不得分。）

（五）项目业绩（4分）

投标单位或者投标产品生产企业具有2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高4分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

第三标段  评分标准

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（一）价格（30分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）项目实施方案（30分）

1、本项目的交货工期保障计划方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。

方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

2、投标人培训方案情况比较（6分）

包括培训内容、时间、地点、人次、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得6分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

3、售后服务方案（6分）

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

4、本项目产品安装、调试验收方案比较（6分）

投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得6分；

方案基本合理、可行性较强、操作性较强、与项目实际基本贴合的得3分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

5、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得6分；

应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得3分；

应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

（三）投标设备的技术与质量（最高为30分）

1、技术参数符合性情况（30分）：所投设备的技术参数满足或高于招标文件要求的得30分；本项目中标注“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.厂家官方彩页，未按要求提供的视为非实质性响应。标注“▲”的指标必须提供证明资料，出现一个负偏离或不提供证明材料的扣3分，扣完为止；其他技术指标出现一个负偏离扣1分，扣完为止。打“▲”项参数需按招标文件要求提供对应佐证资料，招标文件未作要求的，各投标人可提供技术白皮书、厂家盖章的技术参数表或技术参数彩页等作为佐证资料，否则评委可视为负偏离；其他技术参数指标投标人可提供盖章的技术响应对照表或其他证明资料。

（四）响应单位履约能力（6分）

1、投标单位具有质量管理体系认证证书得2分、环境管理体系认证证书得2分、职业健康安全管理体系认证证书得2分。最高得6分 （证书须在有效期内，响应文件中提供证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，以上材料加盖响应单位公章，未按上述要求提供证明材料的，对应项不得分。）

（五）项目业绩（4分）

投标单位或者投标产品生产企业具有2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高4分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）