常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购

项目编号： JSZC-320412-XHJS-G2025-0055

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受常州西太湖科技产业园管理委员会的委托，就南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2025年12月18日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0055

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购

3.项目预算金额：1433万元

4.项目最高限价：1418万元

5.采购需求：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购（包含纳米颗粒跟踪分析仪、气溶胶柔性传感器3d打印系统设备、固体表面Zeta电位分析仪等相关设备），包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。本项目接受进口产品投标。

6.合同履行期限：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：是。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

1、本项目接受进口产品投标，投标人所投设备为进口产品的，应提供以下的证明材料（外文授权或代理证书的需提供中文译件）：

1.1、投标人为所投进口设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书或上级经销（代理）商授权投标人的授权书,并提供逐级经销（代理）商的证书扫描件。

2、投标人为所投国产设备的授权经销（代理）商，必须提供制造（生产）商授权投标人的授权书扫描件。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2025年11月28日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年12月18日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地    址：江苏省武进经济开发区绿杨路8号

联系人：张先生

联系方式：0519-88989056

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 ■货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：■是 否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用。 本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：气溶胶柔性传感器3d打印系统（采购清单序号：13）。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日_时_分前送 ，并至_室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年12月 1日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ 41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： - 采购人：常州西太湖科技产业园管理委员会 联系电话：051 通讯地址：常州市武进区西太湖环湖北路号雅集园。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以发改价格【2011】534号文标准的50%收取。 缴纳时间：由中标供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.3.2根据《中华人民共和国政府采购法》第二十七条符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

27.3.3公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投 标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第四节 评标标准

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |
| 2 | 主观分 | 32 |  |  |
| 2.1 | 安装调试方案 | 4 | 投标人针对本项目特点包括不限于总体概述、安装调试方案：措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得4分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障方案 | 5 | 投标人针对本项目特点提供质量保障方案，有明确的质量控制目标和质量保障措施。根据方案的完整性、可靠性、合理性进行综合评分，方案完整、可靠、合理的，得5分；方案较完整、可靠、合理的，得3分；方案不太完整、可靠、合理的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 投标人针对本项目特点提供的售后响应时间、售后服务方案、专业技术人员保障、及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得3分；方案较不合理，可行性不高，内容简单，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 演示 | 18 | 投标人根据项目需求，对气溶胶柔性传感器3d打印系统进行展示。按以下几个方面的要求进行真实视频演示： 1、运动平台尺寸（X×Y）：≥200×200mm，可自动运动控制且带真空和加热功能，可将基板加热至100℃。 2、运动平台Z轴行程：≥25mm，可手动控制。 3、喷嘴到基板间距：≥5mm。 4、打印喷嘴可互换，提供内径尺寸分别为100μm、150μm、200μm 及 300μm规格的喷嘴。 5、视觉系统：通过过程观察相机观察沉积区域。通过对准相机实现打印头校准、定位对齐和线宽的测量。 6、路径规划软件为独立软件系统在AutoCAD软件平台运行，可自由规划路径和自动填充图形内部打印轨迹。 注1：以上每一小项功能设计合理、视频演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得3分；设计较合理、视频演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得1分；未提供不得分。本项最高得18分。 | 投标人需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，每个视频时长总计不超过5分钟。 注： 1、需用视频进行清晰演示，PPT演示不得分。 |
| 3 | 客观分 | 38 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 6 | 1、提供自2022年11月1日起，投标人承担过类似生物医学工程与生物信息科研仪器设备供货合同（合同中内容须包含气溶胶柔性传感器3d打印系统产品），有一个得2分，本项最高得2分。 2、提供自2022年11月1日起，投标人承担过类似生物医学工程与生物信息科研仪器设备供货合同（合同中内容须包含纳米颗粒跟踪分析仪产品），有一个得2分，本项最高得2分。 3、提供自2022年11月1日起，投标人承担过类似生物医学工程与生物信息科研仪器设备供货合同（合同中内容须包含固体表面Zeta电位分析仪产品），有一个得2分，本项最高得2分。 以上最高得6分 | 1、投标人提供业绩的合同。（如合同中无法体现相关内容的，须另提供原采购单位出具的相关证明材料加盖原采购单位公章）。 2、时间以签订合同时间为准。 3、合同中同时包含气溶胶柔性传感器3d打印系统、纳米颗粒跟踪分析仪、固体表面Zeta电位分析仪产品只需提供一份合同；若一份合同不能包括多项产品，可以提供多份合同。 |
| 3.2 | 售后承诺 | 2 | 投标人承诺质保期满后的一年内服务只收取材料费、不收取人工费的，得2分，没有不得分。 | 投标人提供承诺函。 |
| 3.3 | 技术要求 | 30 | 根据采购清单，供应商需在技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。 打“▲”的每项负偏离扣1分，扣完为止。 | “▲”提供投标人或生产厂家的相关证明材料任意一种包括不限于：产品注册证、有效检测报告、使用说明书（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）、产品技术白皮书、产品铭牌、实物照片、官网截图、功能界面截图等。其余参数，在技术要求响应及偏离表中做出响应。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 1、注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购

2、招标范围及主要工作内容：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购（包含纳米颗粒跟踪分析仪、气溶胶柔性传感器3d打印系统设备、固体表面Zeta电位分析仪等相关设备），包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

3、合同履行期限：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

二、采购清单及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁导航 | ★1. 磁场发生器精度（RMS）： - 立方体测量体积下： - 5DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于0.8mm，方向误差不大于0.3° - 6DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于0.5mm，方向误差不大于0.4° - 半球体测量体积下： - 5DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于1.2mm，方向误差不大于0.3° - 6DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于0.5mm，方向误差不大于0.4° ▲2. 磁场发生器精度（95%CI）: - 立方体测量体积下: - 5DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于1.5mm，方向误差不大于0.4° - 6DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于0.9mm，方向误差不大于0.5° - 半球体测量体积下： - 5DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于2.5mm，方向误差不大于0.5° - 6DOF定位线圈（传感器）：位置误差不大于1.5mm，方向误差不大于0.6° ★3. 磁场发生器频率：不小于700Hz ★4. 测量速率：不小于35HZ 5. 传感器数量：可接≥4个6DOF传感器或≥8个5DOF传感器 ★6. 测量范围：立方体≥450mm×450mm×450mm； 半球体：半径≥600mm；圆柱体半径：≥450mm 7. 带同步接口功能，可同步外部设备； 8. 磁场发生器尺寸：＜250×250×100mm； 9. 输入电压：110-240 VAC, 50/60Hz, 0.4-0.2 A 10. 功率：配置模式下不大于15W，跟踪模式下不大于40W | 1 | 台 |
| 2 | parylene（派瑞林）封装镀膜仪 | ★1. 控制：Windows PC人机交互操软件，多种语言（含中文），用户密码登陆管理权限，工艺二维折线图实时显示，一键回复原厂设置，数据备份与还原功能，数据自动存储和导入导出功能，可储存100套工艺参数； ★2. 原料：沉积Parylene N、C、F-VT4型 ； 3. 沉积室直径≥200mm,深度≥200mm； 4. 转盘直径≥170mm,高度≥170mm，转盘转速0~100%可调节； ★5. 集成硅烷蒸发模块，压力与温度PID控制，实现Parylene涂层前硅烷沉积功能，可设定蒸发器预加热温度，到达设定加热温度后，开始硅烷蒸发程序，同时通过腔体压力判断检测硅烷蒸发量； 6. 装料舱门温度实时显示设定范围：室温~200°C ； 7. 蒸发器温度实时显示设定范围：室温~200°C； 8. 裂解舱温度实时显示设定温度范围：室温~750°C； 9. 硅烷蒸发器及管道温度设定范围：室温~200°C； 10. 沉积室真空压力检测； 11. 真空泵压力检测； 12. 配有慢速抽气模块，可以设定慢速抽真空的时间； 13. 可设定蒸发器压力最大偏差、门温度最大偏差、裂解管温度最大偏差、压力传感器温度最大偏差、腔体温度最大偏差、硅烷蒸发器温度最大偏差、硅烷管路1温度最大偏差值； 14. 保养周期报警提示； 15. 转盘位置错误报警； 16. 冷却方式：液氮和机械制冷 | 1 | 台 |
| 3 | 固体表面Zeta电位分析仪 | 1. 主要用于各种材料的固体表面电位分析，等电点检测，pH扫描，液体-固体表面吸附和解吸过程动力学等研究。 ★2. 测试原理：基于流动电势或流动电流分析来进行固体表面zeta电位的测量。 3. 可以同时测量样品的流动电流和流动电位。可在分析膜样品时，可自动修正膜材料表面电导率的影响。 4. 固体表面zeta电位直接测量，无需示踪粒子来间接评估固体表面zeta电位。 ★5. 流动电势测量范围：±2000 mV 。 ★6. 流动电流测量范围：±2 mA 。 7. 测量单元电阻：5 Ω至20 MΩ±(2%+0.5Ω) 8. 压力范围: 3500 mbar ，可通过内部或者外部提供压力 9. 样品池的自动识别：样品池会自动被软件识别。更换不同样品池时无需手动调整参数设置。 10. pH值：pH 2 - pH 12(±0.05) 11. 电导率：0.1至1000 mS/m 12. 吸附动力学功能:可以实时测量并展示溶质在样品表面吸附曲线，提供测试液体-固体表面吸附和解吸过程动力学。 ★13. 自动滴定:内置自动滴定，在不同pH值下的表面zeta电位的全自动分析和等电点（IEP）的全自动测定。 ★14. 内置的自动滴定单元，可自由调整每次的滴定量，最小滴定量为不多于10微升。 ▲15. 测试过程中可对溶液的pH值，电导率值进行实时监测，记录溶液pH值以及电导率值，以此监测溶液是否发生变化。 16. 所有测量样品池必须具备可自由调节狭缝高度的功能，以满足不同厚度样品的测试需求。 ★17. 软件中查看数据图的横纵座标可用不同参数表示，其中X轴可用pH，时间，狭缝高度等，Y轴可用电位，pH，温度，静态阻抗，电导率，相关系数，狭缝高度，电流变化率和电压变化率等 | 1 | 台 |
| 4 | 纳米颗粒追踪分析仪 | ★1. 采用激光光源照射纳米颗粒悬浮液，观测到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳线性，支持对悬浮液中的颗粒样本进行粒径、浓度和ZETA电位等的测量分析，应具备应用于外泌体/细胞外囊泡、药物递送载体、病毒和核酸疫苗、CAR-T慢病毒载体、核酸纳米药物、诊断治疗型脂质体、复合纳米药物、细菌感染及细菌耐药的临床诊断、线粒体等纳米级别样品。 2. 应具备对颗粒的布朗运动的轨迹进行跟踪拍摄。 ★3. 一次进样可获得散射模式和两个不同的荧光模式下颗粒粒径、浓度、电导率、温度和Zeta电位结果。 ★4. 该仪器包含Zeta电位功能模块，采用电泳迁移率方法测量电位，与粒度测量一体化设计，一次进样提供粒度与电位的散点图，保证分析结果的一致性与可靠性。 ▲5.适用于对0.01-2μm（粒径）、0.02–50um（电位）粒径范围内的颗粒样本进行测量分析。 6. 红绿信号指示可以帮用户直接判断当前浓度的样品是否可以测试。 7. 应具备对10⁵-10⁹粒子/ml浓度范围内的颗粒样本进行粒径的测量分析。 8. 应具备对10⁶-10¹⁰粒子/ml浓度范围内的颗粒样本进行Zeta电位的测量分析。 9. 至少可满足-500-500mv范围的Zeta电位的测量分析。 10. 至少可满足3μs/cm-15ms/cm范围的电导率测试。 11. 为保持实验样本活性，可在低于室温5℃-55℃范围内对样本温度进行调节控制。 ▲12.至少配置488nm和640nm两个激光光源，一次进样至少可以检测样品上的两种不同激发光谱或具有不同激发和发射光谱的染料，从而计算生物标记比率。激光光源和荧光滤光片软件全自动切换，无需手动切换，无需重新校准。 13. 激光光源和检测器的位置全自动调节，无需人工操作。 ▲14. 配备超高灵敏度的CMOS相机，成像速度可在5-100fps范围内调节，满足不同粒径样本的使用需求。 15. 至少配备10位的荧光转轮，具有更高的荧光检测灵敏度。 16. 在测试过程中自动聚焦、自动准直，自动提示样品浓度与相机设定的匹配程度，无需实验人员人工调节，保证测试结果的准确性。 17. 采用全自动扫描测量方式，检测分析速度≥1000颗粒/分钟。 ★18. 一次进样后可在样本静止状态下的≥10个区域内样本颗粒进行布朗运动检测，并给出多位置点的数据评估对比。 ★19. 分析软件包含粒度分析、浓度分析、荧光分析及Zeta电位分析等功能，并支持结果数据的导出功能。 20. 提供布朗运动可视视频，提供平均粒径和分布宽度参数，提供颗粒浓度信息，提供粒径-数量分布和体积分布曲线，可以在不同粒径范围进行分段计算，提供颗粒分布累积曲线，数据可视频、文本、PDF单一或叠加输出，并导出到U盘方便实验人员使用。 | 1 | 台 |
| 5 | 红外热成像仪 | ★1. 红外探测器分辨率：不低于640×480。 2. 红外探测器响应波长范围：7.5-14μm。 ★3. 视场角(FOV)：不小于25°±2×19°±2。 ★4. 帧频：不低于50Hz@640×480，支持窗口模式且窗口模式下不低于100Hz@640×240和200Hz@640×120。 5. 仪器测温温度范围：不小于-40~+2000°C。 6. 热灵敏度NETD：不大于0.05℃@30℃。 ★7. 测温精度：不低于±2°C或读数的±2%。 8. 调焦：手动、电动和单次自动。 ★9. 探测器响应时间：不应大于10ms。 10. 数据接口：支持USB接口和网线接口两种数据连接方式。 11. 信号功能：设备支持六极接线端子只是IO功能。 12. 电源规格：12/24 VDC，绝对功率最高24 W。 13. 环境参数： 13.1存放温度范围不小于–40°C ~ +70°C； 13.2存放湿度（工作及存放）IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25°C ~ +40°C。 14. EMC参数： EN 61000-6-2:2001（抗干扰）• EN 61000-6-3:2001（抗辐射）• FCC 47 CFR 15部分B级（抗辐射）。 15. 抗振性：2 g (IEC 60068-2-6)。 16. 软件功能： ★ - 支持全辐射数据实时观察分析和在线录制； ★ - 支持图像拼合和全景图功能可以将有重合区域的图像拼合为全景图，支持图像裁剪和魔棒选取； - 支持编辑热辐射图像的热调水平和跨度，改变调色板或调节参数，如发射率、反射温度等； - 支持添加测量工具-测温点、区域框、圆、线条、温差(ΔT)计算（软件端支持无限数量区域测量）等； ★ - 支持热图、温度分布图、温度和时间关系曲线的便捷查看、使用和导出； ★17. 配备万象支架，立柱高度不小于300mm，升降范围不小于50-585mm，最大臂长不小于638mm，机械弹簧升降机构。 18. 非制造原厂投标的需提供制造厂家出具的授权文件。 19. 移动工作站，配置不低于： - CPU：i7-14650HX； - 内存/硬盘：16G内存/1T硬盘； - 显卡：RTX4060 ； - 显示器：16英寸 4K 显示屏165Hz 高刷 |  | 台 |
| 6 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1. 工作条件：环境温度: 5-45°C，相对湿度: 没要求，供电方式：传统交流供电或电池供电或车载点烟器电源供电。 ★2. 实时扣除空气中的水和二氧化碳的强吸收。可在开机状态下单光束能量图中即可自动扣除空气中的水蒸气和二氧化碳气体的红外吸收。 ▲3.绝对标准化的仪器，具有AVI功能。以绝对标准来校正谱峰的形状和位置，确保不同仪器和不同附件测出的结果不漂移，保证测量的准确性，及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性。 4. 无动态错误的改进型 Michelson干涉仪，机械转动式，双动镜的，从根本要消除标准干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响，无动态错误的DynascanTM迈克尔逊干涉仪，无须校正。 5. 光源种类: 中红外区采用高能量黑体空腔光源，应具有优异的能量特性，按ASTM标准测试E4000/Emax应大于60%。且为用户可更换长寿命光源，应具有极佳的发热点稳定性。 6. 分束器: 多层镀膜宽范围KBr分束器。 7. 光学器件：高反射率，高光通量光学镜，一体成型，无震动影响，免校准。 8. 光学系统: 防震光学台，密封干燥，专利保护的OpticguardTM设计，确保分子筛干燥剂三年无需更换再生。 9. 检测器：防潮性能极佳的高线性度LiTaO3检测器。 ★10. 分辨率：优于0.5cm⁻¹。 11. 光谱范围:8000-350cm⁻¹。 12. 信噪比：优于32000:1（4cm⁻¹, 1 min，KBr分束器）。 ★13. 波数精度：优于0.01cm⁻¹。 ★14. 样品仓两侧窗片：特殊镀膜处理的KBr窗片。 15. 数据传输方式：USB或基于TCP/IP协议的有线访问或基于TCP/IP协议无线访问。 ★16. ATR:配备金刚石顶板，主机自动识别ATR并进行优化，ATR具备实时压力显示。 17.节能模式：仪器可自动进入休眠模式，最大程度上节约能源；也可按照实验室使用安排，全自动开闭。 18. 干燥剂寿命：25摄氏度，90%湿度下3年免更换。 19. 具有性能校验功能，配置有衡量仪器性能的标准物质，且工作站中包含有符合ASTM等检测标准要求的程序，用户可方便地进行仪器各项性能，如波数、透光率、信噪比的测定等等；用户并可通过软件自行对偏移的参数进行调节。 ★20.软件：源代码汉化的红外光谱工作站，具备“扫描并分析”功能，可一键实现“扫描并比较”，“扫描并检索”及“扫描并定量”结果的获取；可软件设置自动开关机时间及仪器性能认证的时间间隔；工作站可显示仪器各部分的使用状态，并直接对光路图中的各个光学器件进行参数设置；赠送红外光谱库，含18000张图谱，且工作站可直接检索国际权威的萨特勒（SADTLER）谱库。 21. 配备手动红外压片机及模具1套。 22. 红外工作站，配置：CPU:I5-12500；内存：16GB，512GB SSD；显卡：集成显卡；显示器：22英寸，1080P显示器 |  | 台 |
| 7 | 64导脑电信号采集系统 | ★1. 具备EEG单极通道数量≥64；具备EMG/ECG/EOG双极通道数量≥4个；数字通道≥1个；具备用于测量脑电及高密度肌电，心电、皮电、耳周脑电、眼电和及其它生理数据（包括呼吸、皮肤电、位置、运动和生物力学数据）的其他辅助电生理通道≥9个。 2. 内置三轴加速度传感器，可输出三轴加速度数据，支持在移动环境下进行脑电数据采集。 ▲3.采样率：≥4000 Hz；软件支持在512Hz、1024 Hz、2048 Hz、4096 Hz设置。 4. 共模抑制比：≥100 dB。 5. 放大器噪声：≤1μV rms(0.1 to 100 Hz)。 6. 输入阻抗：≥1000 Mohm。 7. 输入带宽：0 - 800 Hz。 8. A/D数模转化：≥24bit。 9. 支持无线测试，实时传输数据至电脑端，最大传输距离：≥8m。 10. 具备主动屏蔽功能，支持在运动条件下准确记录脑电信号；内置SD卡，可进行本地数据存储，支持户外长时间离线测试需求，可储存数据时间：≥70小时。 11. 无线轻便、可穿戴设计，主机体积重量：≤700g；电源支持不间断续航采集数据时间：≥10小时。 ★12. 放大器和数据接收单元采用分离式设计，桌面端使用时可以通过卡扣连接在一起，数据有线传输；无线或移动场景下使用时可以分离，数据无线传输并可以在放大器进行数据本地存储。 13. 电极系统材质为Ag/AgCl电极。 14. 导电介质为膏状不易挥发，阻抗需降至5KOhms以下且可稳定维持1.5-3小时。 15. 须采用可塑性同轴屏蔽电缆和降噪技术，有效屏蔽线缆运动伪迹和电源工频干扰，获得高质量信号。 16. 可编程刺激输出，实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序。 17. 采集软件可直接在数据上显示事件相关标记，可自动进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏。 18. 可自由设置采集软件的相关参数，如导联数量、滤波、基线校准等功能。 19. 采集分析功能采用模块图标化设计，利用鼠标拖拽图标箭头，就可将各个功能模块，按照自定义的逻辑、顺序、模式搭建出工作流程图。 20.可在线分析，采集分析同步进行，直接获得需要的结果，可自定义设置采集、分析的逻辑、模式、顺序、配置等，创建个性化的实验采集、分析界面，采集分析一体化进行。 ★21.具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等分析功能配置。 22. 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式。 23. 配套提供RDA开发包，支持matlab、python、c环境下开发工具。 24. 系统提供Matlab采集接口，可以直接在线用Matlab软件采集所有数据，并进行处理。 25. 数据导出的格式至少包括：EDF，EDF+，CSV，MDF，SMP。 26. 可直接兼容读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式。 27. 支持修正核磁干扰、修正TMS干扰、修正心电干扰等功能。 28. 分析软件集成Loreta源定位算法。 ★29. 须提供通讯软件插件，数据可以在同一个软件中与眼动、生理，人体姿态，面部表情等数据同步采集、同步分析。 30. 须要求实现共用一个脑电帽，实现在同一个软件平台进行近红外脑成像数据和脑电数据的同步采集。 ★31. 脑电提供9轴运动传感器，获取头部俯仰角、倾斜角度等数据，可输出四元素&欧拉角、3轴加速度数据、3轴陀螺仪数据、3轴磁力计数据、时间戳数据等原始数据。运动传感器为全无线设计，重量：≤12g；尺寸：≤40*30*10mm；电池续航能力：≥6小时；延迟：≤30ms；运动传感器内部采样率：≥800Hz；运动传感器需采用防水设计，达到IP68防水等级；运动传感器数据输出方式：Bluetooth 5.0，配套Android 及iOS手机APP，配套Ipad程序，支持建立人体模型，计算关节角度；支持用户二次开发，配备 Android 和iOS的SDK，配备PC端数据采集软件；运动传感器方向测量精度：静态倾斜精度≤0.5°、航向精度≤1°；动态倾斜精度≤1°、航向精度≤2°；可提供至少10个应用的编程学习案例。 ★32.刺激物编辑模块：刺激材料支持图片、视频、网页、录屏、文本、原型、音频、空白图片等；可进行刺激材料分组，组内或组间刺激材料可设置随机播放模式；刺激呈现屏幕可自定义，软件内可监控刺激呈现端叠加效果；可配置刺激材料呈现比例、位置、背景颜色、显示时长、是否随机等；文本刺激材料可进行文本编辑，设置文字内容、大小、颜色等；录屏刺激物可设置录制帧率、录制视频质量等；支持智能识别AOI兴趣区域与自定义绘制兴趣区域；可设置刺激材料跳转快捷键；刺激材料切换时可产生事件数据并记录；刺激物编辑数据可绑定实验分组。 33. 提供问卷量表模块，支持自定义问卷、量表，可添加、编辑或删除；具有问卷、量表功能，可添加、编辑、删除问题和答案，可设置问题顺序，显示字体和字号。 34. 配置要求： - 放大器1台； - 数据接收单元1台； - 充电电池2块； - 便携式穿戴套装1套； - 64通道脑电帽（含S,M,L三个尺寸型号）1套； - 脑电测试辅助套装（含测试尺，导电膏，磨砂膏，注射器）1套； - 运动传感器1个； - 脑电测试分析软件1套； - Matlab通讯插件1套； - 便携收纳箱1个 |  | 台 |
| 8 | 全无线可穿戴高密度矩阵肌电采集分析系统 | ★1. 用于接收不同类型的生物信号 - 接收64通道的矩阵式肌电信号（2*64）及脑电信号； - 接收内置惯性适配器采集信号； - 通过WiFi直接连接到电脑或连接至信号同步基站。 ★2. 通过WiFi将信号连接至电脑 - 最大可连接不少于2个适配器（即128通道） - 通过网线连接至PC端 3. 尺寸：≤180*180*30mm；重量：≤725g ▲4. 采样频率：500 - 2000 Hz；输入电阻：≤500 MΩ 5. 低通滤波：≤Fsamp/4 Hz 6. 高通滤波：≧Fsamp/190 Hz 7. 输入范围：0 – 3.3 V 8. 电池使用时间：电源打开时工作时不少于6小时，连续传输数据不少于2.5小时 ★9. 数量及信号类型： - 三轴加速度计 (+/- 4g) - 三轴陀螺仪 (2000 ° / s) - 三轴磁力仪 10. A/D转换分辨率：16或24 bit 11. A/D转换器输入范围：± 2.4 V ★12.专业采集分析软件：肌纤维速度：测量肌纤维传导速度，评估神经肌肉系统的健康状况；激活地形图：生成肌肉激活的热点图，直观显示肌肉活动的分布与强度；运动单元动作电位解码：解析运动单元的动作电位募集特征，深入理解肌肉收缩的微观机制；数据导出与管理：支持多种数据格式导出，便于进一步的数据分析与长期存储管理；支持使用Matlab、Python读取数据的软件，并实时查看获取的数据。 ★13.采集模块可直接连接到采集电极，配置矩阵式电极，不需要额外的适配器或电缆。 14. 应用程序接口：提供与教学及科研任务相接的应用程序接口；支持windows, 安卓 |  | 台 |
| 9 | 近红外光谱脑功能成像系统 | ★1.通道数量：≥24通道；光源发射器数量≥10个；信号探测器数量≥8个；光源类型：LED(非激光光源)；单个系统最多可形成27通道测量； 2. 检测波长： 760nm，850nm，可定制其他波长； ★3.探测器类型：光电二极管；探测器灵敏度：≤1 pW；探测器动态范围：≥90 dBopt； 4. 提供全脑帽，可自由设置感兴趣的大脑区域，尺寸适用于所有年龄段人群，弹簧帽装置，方便进行信号检测和调整； 5. 拓展性：支持在同一个软件端实现多人交互超扫描功能；最大可升级成不少于108通道，可拓展为4套独立的近红外系统使用； 6. 数据传输接口：不低于USB 1.0；同步接口：TTL/CMOS(最大4输入/ 4输出) [输入/输出≤4bit TTL] ； 7. 扩展及兼容性：具备多距离探测器排列和短距离探测器排列；兼容Eprime、matLab，Presentation、Python等多种刺激呈现编译软件；同步支持同步EEG、tDCS、fMRI等设备； ★8.数据采样率：系统最高采样率≥150Hz，不小于27通道的全通道采集模式下的采样率≥75Hz，配套软件支持25HZ/50HZ/75HZ/150HZ设置； 9. 测试间距：≥30mm； ★10.单套近红外设备重量≤300g;轻便一体化设计，整套系统全部在头部安放，无需连接设备携带背包，实验室内和户外均可使用；单套主机放大器尺寸：≤8.5*8.5*3.5cm（长*宽*高）； ▲11.系统提供9轴运动传感器，可对实验中头部运动造成的数据影响进行矫正，获取头部俯仰角、倾斜角度等数据，包含3轴加速度数据、3轴陀螺仪数据、3轴磁力计数据、时间戳数据等。运动传感器为全无线设计，重量：≤12g；尺寸：≤40*30*10mm；电池续航能力：≥6小时；延迟：≤30ms；运动传感器内部采样率：≥800Hz；支持建立人体模型，计算关节角度；支持用户二次开发，配备Android和iOS的SDK；运动传感器方向测量精度：静态倾斜精度≤0.5°、航向精度≤1°；动态倾斜精度≤1°、航向精度≤2°。； 12. 系统支持离线本地存储功能，续航时间≥3h； 13. 系统兼容性：软件可支持脑电图（EEG）和功能性近红外光谱（fNIRS）神经成像结合在一个电极帽中，实现脑电和近红外脑成像数据的实时同步采集和分析。； ★14.提供软件插件，实现在同一软件平台上实时同步采集受试者的近红外脑成像数据，人体姿态数据，眼动数据，生理数据，脑电数据和行为视频数据等。同时还可接入工效评分系统，对人体姿态进行评分。 15. 数据可实时显示，支持在线滤波等功能，可以实时显示2D mapping图，Hb与Hb0浓度变化曲线；可根据需要选择大脑区域，支持人机交互扫描配置及自编通道、地形图设置； 16. 具有完善的NIRS数据处理功能，主要功能应至少包括：事件和数据编辑、伪迹移除\校正、探头位置编辑、动态显示血氧状态、GLM为基础的SPM等功能； 17. 设置光源/探测器布局：可以依照10-20系统布局，支持数字定位系统，支持图形化显示光源/探测器布局、支持2D、大脑皮层呈现方式； 18. 数据预处理功能：使用工具盒对测量数据进行预处理，将噪音较大的数据通道排除，删除与实验无关的时间间隔，从数据和过滤中删除事件，以排除实验无关的频带； 19. 事件和数据编辑功能：图形化事件编辑功能，支持多实验条件查看，伪迹校正、删除功能，完善的数据滤波功能（支持低通、带通、带通等，并提供不滤波处理，支持原始数据导出）； ★20.刺激物编辑模块：刺激材料支持图片、视频、网页、录屏、文本、原型、音频、空白图片等；可进行刺激材料分组，组内或组间刺激材料可设置随机播放模式；刺激呈现屏幕可自定义，软件内可监控刺激呈现端叠加效果；可配置刺激材料呈现比例、位置、背景颜色、显示时长、是否随机等；文本刺激材料可进行文本编辑，设置文字内容、大小、颜色等；录屏刺激物可设置录制帧率、录制视频质量等；支持智能识别AOI兴趣区域与自定义绘制兴趣区域；可设置刺激材料跳转快捷键；刺激材料切换时可产生事件数据并记录；刺激物编辑数据可绑定实验分组； ★21.提供问卷量表模块，支持自定义问卷、量表，可添加、编辑或删除；具有问卷、量表功能，可添加、编辑、删除问题和答案，可设置问题顺序，显示字体和字号 22. 配置清单： - 便携式主机1套 - 软件密钥1个 - 电池充电线1根 - 全脑帽3顶 - 携带箱1个 - 数据采集分析软件1套 - 蓝牙适配器1个 - 刺激物编辑模块1套 - 问卷量表模块1套 - 软件同步插件1套 - 运动传感器1个 - 运动传感器数据采集PC端软件1套 23. 移动工作站，配置不低于： - CPU：不低于intel i7 14600KF同等性能及以上 - 内存：≥32GB ，≥1T SSD - 显卡：不低于RTX5070Ti 同等性能及以上 - 显示器：尺寸≥16英寸，分辨率≥4K |  | 台 |
| 10 | 光学运动捕捉系统 | 1. 摄像机要求： - 功能要求：可精准采集人体或物体的标志点空间位置数据和运动轨迹； - 摄像机数量：≥8台； ▲ -摄像机具备两种全视野模式：支持在2MP像素（1824×1088）情况下，全视野分辨率拍摄速度≥340Hz；支持在0.5MP像素（912×544）情况下，全视野分辨率拍摄速度≥650Hz；在缩小视野的情况下要求最高达到10000 Hz； - 摄像机散热：超静音、无风扇设计； -摄像机连接方式：摄像机既支持串联连接方式又支持并联连接方式；串联连接方式不需要转接器； - 摄像机延迟≤2ms，整个系统延迟≤5ms； - 系统可最多支持摄影机数量无上限； ★- 同一摄像机既可以通过红外光采集运动物体标记点的运动轨迹，也可以通过视频功能采集运动物体运动过程中的影像； ★- 位置数据精确度：± 1次像素； - 摄像机机身尺寸：≤150×100×100mm； - 摄像机具有主动滤波功能，能够适应复杂光线环境，抗干扰性强； - 校准器：T型两颗反光球校正器1个，L型四颗反光球校正器1个； - 摄像机电源：单个电源可至少给10个摄像机供电； - 摄像机固定：摄像机三脚架必须为碳纤维材质，承重不能低于10kg，脚管节数3节，顶部具备伸缩增高装置； - 摄像机兼容性：系统支持同品牌不同规格型号的摄像机联用具有良好的兼容性； - 系统兼容同步性：系统支持在同一软件平台上实时同步采集受试者的人体姿态数据，近红外脑成像数据，眼动数据，生理数据，脑电数据和行为视频数据等，同时还可接入工效评分系统，对人体姿态进行评分。 2. Marker球组合装： - 50个Ø9.5 mm Marker球及底座，50个Ø11.5 mm Marker球及底座、1套上肢标记架、1套下肢标记架、双面胶、运动强力胶带、剪刀、短裤、头带等。所有配件装于铝合金便携箱。 3. 运动数据采集分析软件 - 提供中英文版专业运动采集分析软件，实现摄像机控制、校准、图像采集、运动轨迹分析等多种功能； ★-软件显示每个运动捕捉摄像机的采集区域，便于进行摄像机位置调整； - 运动采集软件安装和使用不需要软件狗，允许安装电脑数量不少于100台，便于采购单位多用户操作； - 提供全部实时的安装、标定、采集及实时处理的工作环境支持动态及静态标定，并可实时显示，同时不做动静态标定的顺序指定，使用者可根据情况选择，提供自定义标定功能； - 测试采集前不需要用卡尺等器具测量人体上下肢、腕肘踝膝等维度长度数值，采集系统自动计算； - 支持二维及三维实时动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可任意角度平移画面，可自由缩放棍图显示，点阵图显示，模拟图形显示及客户自定义显示模式支持2D显示，同时摄像机主板支持2D实时追踪功能； - 支持XYZ坐标显示，全局坐标及自定义刚体的局部坐标均可实时显示/隐藏捕捉区域，自定义捕捉区域的颜色及形式，显示/隐藏虚拟marker及其运动轨迹，实时二维及三维数据，可实现实时插值运算，插值数据自动用虚线显示，自定义插值运算参数多窗口显示，自定义窗口类别包括：2D，3D，图片，数据，视频，图形等； - 可手工定义过滤非定义杂质数据，也可不经过过滤而采集所有原始数据，保证数据不丢失平滑功能，多种平滑算法可选，也可手工自定义平滑模式计算/输出位置（任何点的空间三维坐标），以及定义刚体坐标中心在全局坐标中的空间位置； - 能够在数据采集软件中可以进行摄像机的光圈、曝光等调节； - 系统支持与无线表面肌电测试系统、三维测力台同步，实时同步采集运动学数据和动力学数据和肌肉电信号数据。 ★-具备眼动仪数据集成同步使用功能，可将眼动仪与动作捕捉系统同一个三维空间校准，眼动仪数据实时传输到三维空间坐标系中，眼动仪矢量方向在空间中实时显示，并可做综合数据分析。 ★-软件支持调用执行用户自定义的程序脚本，实现更丰富的数据处理和UI呈现功能。程序脚本可自定义UI控件并实现其功能，从软件接口获取原始数据，通过自定义的处理程序对原始数据进行处理，再将处理结果在软件中进行呈现和使用。 4. 虚拟现实引擎插件 - 系统与Unity、Unreal等主流虚拟现实软件有接口插件，无需额外数据处理，采集获得的数据可通过插件被Unity、Unreal等主流虚拟现实软件直接获取使用。 5. 动作数据开发软件 - 提供可以实时读取并调用动作数据进行运动控制的配套软件。 6. 系统配置要求： - 运动捕捉摄像机≥8台 - 棍状定标校准器1套 - 电源/线缆1套 - Marker球组合套装1套 - 运动采集分析软件1套 - 摄像机安装支架+云台8套 - 虚拟现实引擎插件（Unity、Unreal等）2套 - 动作数据开发软件1套 7. 移动工作站，配置不低于以下： - CPU：不低于i9-14900HX同等性能或以上 - 内存：≥32GB ，≥1T SSD - 显卡：不低于RTX5070Ti同等性能或以上 |  | 台 |
| 11 | 多通道高密度矩阵肌电采集分析系统 | ★1. 可记录400通道表面肌电，最大可拓展至576、640、960通道； ▲2.肌电信号采样率至少包含512Hz、2048Hz、5120Hz、8000Hz； 3. A/D转换器分辨率16bit/24 bit； ★4. 肌电信噪比≥4μVRMS；测量精度：≤0.183μV； 5. 电极可持续工作时间：6～40小时； ★6.系统辅材：64通道矩阵式电极适配器≥5个，64通道数据连接线≥5套，96通道矩阵式电极适配器≥1个，96通道数据连接线≥1套, 64通道矩阵式电极及泡胶2.5mm≥10片,64通道矩阵式电极及泡胶8mm≥10片，64通道矩阵式电极及泡胶10mm≥10片，96通道矩阵式电极及泡胶10mm≥10片,64通道矩阵式干式电极≥1套，固体导电膏≥1盒，接地绑带≥4条，自粘式弹性绷带≥2条，设备箱≥1个，参考线（至少100cm）≥6根； 7. 配套事件标记同步模块： 8. 一般技术参数 - 信号带宽：0.3Hz～4400Hz； - 数据传输方式：无线射频≥2.4GHz； - 无线传输速率：≥2Mbps，无线传输距离：≥10m； - 电极间距至少包括2.5mm、8mm、10mm三种类型； - 放大器液晶屏≥2英寸，分辨率≥128×64； - 放大器尺寸≤310mm×225mm×100mm； - 共模抑制比≥95dB； - 信号输入范围至少覆盖-1500μV～+1500μV。 ★9.高密度矩阵肌电采集分析软件：①软件具备肌电信号采集，离线分析功能，可对传导速度、运动单位募集情况等生物电信号进行识别，可对其它模拟信号输出，实现与其它设备的同步采集，存储和分析；②还可进行肌肉群的分析，可进行肌肉放电导速度的分析，肌肉放电的热点图分析，运动神经单元的分解分析。采集分析软件至少包含自动分解运动单元发放冲动频率与个数，判定神经支配区域、运动神经单元解码、传导速度等功能；③支持第三方API数据同步接口，支持二次开发；④可实现力学、肌动图（MMG）、肌肉针式肌电图 (iEMG) 信号等信号的采集；⑤具有与实验设计软件信息交互的接口、数据与工效综合分析软件平台信息交互的接口，具有与眼动、脑电、生理等数据同步接口，提供接口库，免费协助用户布置开发环境。 10. 工作站，不低于下述配置： - CPU：intel i7 14600KF； - 内存：Z790 32GB ，1T SSD； - 显卡：RTX5070Ti |  | 台 |
| 12 | 表面肌电采集模块 | 1. EMG 传感器数量不少于8个； 2. EMG 传感器尺寸不大于37mm x 26mm x 15mm,重量≤14g； 3. 充电电池，可连续记录时间不低于8小时操作；无电至充满，充电时间约2.5小时； ▲4. 内置9自由度（加速度计+陀螺仪+磁力计）和一个EMG ，一个传感器上集成10个信号通道，可以自由组合信号通道； 5. 传感器拥有蓝牙和射频两种传输方式，传感器可以独立与手机或者iPAD、平板相连，采集数据或者反馈训练； 6. 传感器采用专用的电磁开关； 7. 专利平行杆和运动伪影抑制技术保证了信号的高保真； ★8. 传感器中的正负极固定距离不大于10mm x 10mm，保证了测试数据的准确性和每次测试数据的可重复性，叠加的双重电极保证了信号的可靠性； ▲9. 传感器与数据采集器之间零延迟； 10. 不用电极片，只用双面胶固定传感器与皮肤,简单方便； ★11. 分辨率：≥16-bit； 12. 采样频率：≥4000Hz； 13. EMG信号带宽20±5 Hz, ≥40 dB/dec，450±50 Hz, ≥80dB/dec； ★14.CMRR（共模抑制比：抗噪声系数）≥80dB； 15. EMG 范围：±11 mV (r.t.i.)； 16. 肌电信号分辨率：≥168 nV/bit； 17. 传输源： 2.4 GHz, 1 mW； 18. 通带纹波 ≤2%； 19. 整体信道噪音 ≤0.75Uv； 20. 肌电图基线噪音 ≤750 nV RMS； 21. 实时同步模拟信号输出：64 通道； ▲22. 传感器之间时间延迟：≤500us； 23. 温度范围：—5 – 50 摄氏度 |  | 台 |
| 13 | 气溶胶柔性传感器3d打印系统 （核心产品） | 1. 运动平台尺寸（X×Y）：≥200×200mm，可自动运动控制且带真空和加热功能，可将基板加热至100℃。 2. 运动平台Z轴行程：≥25mm，可手动控制。 ★3. 平台运动精度：±10μm及以内；重复定位精度：±5μm及以内。 ★4. 超声波雾化器：单次沉积最小线宽10μm，最小线间距20μm，室温下支持1至10cP材料粘度范围。 5. 单次沉积层厚度：100nm-10μm之间可调。 6. 喷嘴到基板间距：≥5mm。 ▲7. 喷嘴材质：陶瓷。 8. 打印喷嘴可互换，提供内径尺寸分别为100μm、150μm、200μm 及 300μm规格的喷嘴。 ▲9. 机械快门：安装在沉积头外部，用于控制材料沉积的启停，实现开启/中断沉积头和基材之间的气溶胶流。 ★10.打印速度：≥100mm/s。 11. 视觉系统：通过过程观察相机观察沉积区域。通过对准相机实现打印头校准、定位对齐和线宽的测量。 12. 路径规划软件为独立软件系统在AutoCAD软件平台运行，可自由规划路径和自动填充图形内部打印轨迹。 ★13. 支持数据文件格式：PRG文件。 ★14. 可直接打印微针结构：金属银微针阵列（高度≥3mm）；氧化铟锡（ITO）微柱阵列（直径≤20 μm，高度≥600 μm）。 ★15.可直接打印三维微结构：金属空心圆锥体（高度≥1mm）；金属三维螺旋微结构；金属三维晶格微结构（直径≤25μm，纵横比可达20 : 1，斜柱最小倾角≤37°）。 16. 在无需更换该设备的前提下，可实现不同材料切换功能，可实现梯度功能微结构。 ★17.工艺参数开源，支持商业化和用户自主开发的多种材料。 ★18.支持所列出的全部材料：金、银、铂、镍；纳米银线；碳纳米管、石墨烯、钙钛矿、二维过渡金属碳氮化合物（MXene）；SU8；聚酰亚胺；结晶纳米纤维素；热活化延迟荧光（TADF）料；氧化铟锡（ITO）、氧化锌（ZnO）；四氧化三铁（Fe₃O₄）；二硫化钼（MoS₂）；氧化钇稳定氧化锆（YSZ）。 19. 支持所列出的全部生物材料：蛋白质、DNA、酶、Cy5偶联牛血清白蛋白、链亲和素、抗体、明胶、酵母菌。 20. 基底材质包括：尼龙、聚酰亚胺、玻璃、晶体硅、陶瓷、电路板及金属等。 ▲21.设备采用模块化设计，打印模组和控制模组可根据客户要求灵活放置，单个模组重量≤120kg。 |  | 台 |
| 14 | 组织微循环检测系统 | ★1.单CCD高速相机，彩色照片与血流彩图能同步变焦，实现实物图跟血流图重合、点对点匹配，可以精确选择分析区域。 2. 不低于10X倍光学电动双变焦 3. 彩色血流图像素数≥2060x1500像素，分析精度≥650万像素/cm²，能清晰显示鼠脑血流分布细节；彩色实物图像素≥2060x1500像素。 ▲4.时间分辨率和空间分辨率两种采集模式，空间滤波常数0-3s，时间滤波常数≥30s/frame，以满足对成像细节，成像灵敏度维度等不同的采集需求；具备平滑滤波常数调节功能，以优化图像背景噪声。 5. 图像采集速度≥100幅/秒，也可每12小时采集1幅图像。 6. 监测激光：波长≥785 nm，监测激光功率：≥90 mW；指示激光：≥650 nm， 7. 像素分辨率≥650万pixel/cm²，≤3.9 μm/像素。 8. 监测面积：最大成像面积≥220mm×330mm，最小成像面积: ≤6mm×8mm 9. 监测面积：自动判定（精确到0.01 mm²），无需人工测量距离定标；可于实验完成后任何时间添加ROI或修改ROI形状，随时更新ROI面积。 ▲10.系统配备同一品牌的离子导入模块，可检测血流分布对给药的反应。 ①模拟输出：电流：0 – 2.5 V，1 V = 100 μA；电压：0 – 2.7 V，1 V = 10V；连接器：BNC 插座；最小负载电阻：10 kΩ ②电流测量：范围：0-250 μA；精度：± 0.5 μA；分辨率：0.1 μA； ③ 电流输出：范围：1-250 μA；精度：± 0.5 μA；输出电流步长：0.1 μA （1-10 μA），1 μA （10-250 μA）；顺应电压：27 V ±2 V；离子渗透时间：10秒-60分钟。 ★11.软件分为图像采集和数据处理两部分，采集分析可同时进行，分析时可同时打开多个实验，进行数据对比。 12. 百分比分析：可分析一段时间血流曲线每个点数值相对平均血流值的变化的百分比，可以得到变化率的曲线图，变化率均值、变化率最小值、变化率最大值 13. 直方图分析：可以得到直方图表、3D直方图表、不同范围内血流值总个数。 ▲14.快速傅里叶变换分析：可得到3D频谱图表、心源性波形频率、肌源性波形频率、呼吸相关波形频率、交感神经相关波形频率、内皮细胞相关波形频率。 15. 小波分析：3D波形振幅分析图表、心源性波形振幅、肌源性波形振幅、呼吸相关波形振幅、交感神经相关波形振幅、内皮细胞相关波形振幅。 16. 批处理分析：软件可自动批处理多个数据文件，减少数据分析时间。 ▲17.支持血流图像相减，能够得到二副图像差值血流图。 ▲18.主机可跟同品牌的HEAT、MCI2、ION、PRES、OXY、NIRS等模块一起使用，可完成温度、离子导入、皮肤灌注压、踝肱压力指数测试及分析，进行血管内皮功能、周围神经损伤、粥样动脉硬化、干细胞治疗等研究。 |  | 台 |
| 15 | 音频功率放大器 | ★1.频率范围：DC-200kHz，高功率输出频率范围：DC-50kHz。 2. 信号类型：AC、DC、AC+DC。 3. 转化速率：＞35V/μs。 ★4.输出电压：±200Vp；最大输出电流：100Ap；工作模式：电压模式&电流模式。 ▲5.谐波失真(DC-20kHz)：＜0.25%。 ▲6.最大功率：>3000W RMS，支持多台级级联以实现功率容量扩展(可实现800 Vp或170 Ap最大值的连续系统输出)。 7. 增益线性度(0.2-5V输入信号)：DC: 0.0125% ，AC: 0.030%。 8. 增益：20倍。 9. 散热：风冷散热。 10. 保护：过/欠压、过电流、过温输入。 ★11.供电电压：三相，400V AC(±10%)，15A AC, 47-60Hz。 12. 输出偏置电压、输出偏置电流、直流电压漂移。 13. 程控模式：支持。 14. 互锁模式：支持 |  | 台 |
| 16 | 矢量网络分析仪 | ★1. 频率范围：5Hz~1.5GHz，设备频率具有可升级功能，最大频率可升级到3GHz。 ★2. 精度和分辨率：网络分析仪分辨率1mHz，信号源稳定度±7 ppm（5 至 40°C），连续波精度为 ±7ppm±1mHz。 ★3.系统阻抗：双端N型测试端口支持50Ω或者75Ω系统输入阻抗匹配，可适配不同的测试对象和测试环境，满足多种射频应用的要求。 ▲4.测试端口输出功率电平精度 - ±0.8 dB（0 dBm，50 MHz 绝对值）； - ±1.0 dB（5 Hz 至 1.5 GHz，0 dBm，50 MHz 相对值）； - ±1.5 dB（1.5 GHz 至 3 GHz，0 dBm，50 MHz 相对值）。 ★5. 动态范围：≥120dB。 ★6. 迹线噪声：（3 kHz 带宽，10 kHz 至30 MHz，–5 dBm，0 dB 衰减，50 Ω） ≤0.005dB rms。 ★7. 校准件：配备原厂电子校准件及测试线缆，校准件频率DC-4Ghz 。 ★8. 谐波：-25 dBc。 ▲9.本底噪声：-110 dBm； - –80 dBm（5 至 100 Hz）； - –90 dBm（100 Hz 至 9 kHz）； - –100 dBm（9 至 100 kHz）； - –105 dBm（100 kHz 至 1 MHz）； - –110 dBm（1 MHz 至 3 GHz）。 10. 扫描速度：201 点的速度，1 次扫描为 9 毫秒。 11. 操作系统：Windows 10。 ★12.分析功能：包括 S 参数测试端口，增益相位测试端口。具备线性 / 对数频率扫描、分段扫描、功率扫描、直流偏置扫描能力，扫描功率电平 - 45 dBm 到 + 10 dBm，结果显示格式有幅度、相位、群延迟、驻波比和史密斯圆图等。 13. 通讯接口：通常配备多种接口，如USB、LAN、GP - IB等，方便与计算机、打印机等外部设备连接，实现数据传输、远程控制和仪器扩展等功能，便于集成到自动化测试系统中。 ▲14.测试系统搭配原厂阻抗测试治具，终端适配器用于连接网络分析仪的测试端口（N 型）和带有 7 mm 连接器的测试夹具，并带有校准套件包含50欧姆端子、开路端子、短路端子、低损耗电容器。 15. 工作站配置不低于：Windows64位操作系统，X86处理器架构，CPU基础频率≥4.5 GHz、最大睿频≥5.4GHz，主板支持DDR5、PCIe 4.0和4内存槽，内存≥128GB DDR5，独立显卡的显存≥8GB，固态硬盘容量≥512GB，机械硬盘容量≥4TB，显示器尺寸≥24英寸 |  | 台 |
| 17 | 探针式轮廓仪 | 1. 接触式测量模式，扫描时保持探针和样品表面的压力恒定。 2. 垂直测量范围：≤1000微米； ★3. 测试重复性：≤4埃，测试方法为测量1微米标准台阶样品10次计算标准公差 （1σ）； ▲4. 设备采用LVDT传感器； ★5. 不需切换传感器，使用同一个传感器可以覆盖探针加力范围：1mg-15mg； 6. 手动样品台X轴移动范围≥100mm，Y轴移动范围≥100mm； 7. 样品台尺寸≥100mm*100mm； ★8. 可容纳样品厚度：≥50 mm； ★9. 可以测量≤21nm的薄膜样品； 10. 提供标准校准模块，设备出厂前应确保已经过校正，无需额外准备工作即可投入使用； 11. 标配半径2微米钻石探针，≥2根； 12. 含应力测试软件； 13. 需提供配套数据处理工作站(操作系统性不低于Windows10或以上,内存≥500GB，处理器主频≥3.2GHz，不低于I5处理器，集成显卡）； ★14. 提供快速更换探针附件，更换过程用时应≤10秒钟。 15. 具备气浮式防震台，长宽高分别≥600*600*800mm，具有可自动充气、自动平衡、响应时间短、平衡速度快等特点，半膜片式空气弹簧，隔振性能好； |  | 台 |
| 18 | 超声声场测试系统 | 1. 水箱尺寸：≥0.9m(L) x 0.5m(W) x 0.6m(H)； 2. 直线运动范围：≥0.5m x 0.4m x 0.5m； ▲3.频率范围：1MHz-20MHz； 4. 电驱动轴数量：3直线轴，XYZ； ★5. 位置误差/线性重复性：±5μm ； 6. 测量方向：水平或垂直/自上而下（用户可配置）； 7. 工作速度：≥20mm/s； 8. 工作负载：≥15kg； 9. 包含硬件：L形水听器支架和多用途换能器支架； 10. 数据采集：配置标准示波器模块； 11. 系统软件：配备预加载应用程序的PC，用于数据采集和后处理；配置不低于： - CPU：不低于Intel i7 14600KF同等性能 - 内存：≥32 GB，硬盘容量：≥1 TB SSD； - 显卡：不低于RTX5070Ti同等性能 - 显示器：尺寸≥16英寸，分辨率≥4K。 12. 标准参数计算：包含正峰值电压、负峰值电压、时间平均声强、时间峰值声强、脉冲平均声强、声压峰值、空间峰值时间平均声强、脉冲时间、声束带宽、声束面积、声功率、工作频率等； 13. 扫描方式：支持线扫、面扫轨迹规划与控制以及XYZ单轴控制； 14. 自动归零、参考原点设置、寻找最大值设置； 15. 自动数据采集与实时显示，以及数据文件存储； 16. 支持实时扫描成像与强度图分布显示； 17. 支持频谱振幅、相位分析及实时显示； 18. 支持扫场速度参数设定与settle time（稳定时间）参数设定； ★19. 支持根据不同类型和型号的水听器灵敏度系数快速生成配置表 |  | 台 |
| 19 | 光学导航 | ★1. 精度：体积精度RMS： 三角锥体积精度≤0.15mm，扩展三角锥体积精度≤0.2mm ； 95%置信区间：三角锥体积精度≤0.2mm，扩展三角锥体积精度≤0.3mm； ★2. 工具类型：被动式，主动式无线。 3.工具的最大数量：最多加载不少于20个工具，（不少于5个主动式无线工具）。 ★4. 测量速率：20HZ,30HZ,60HZ。 5.平均延迟：在60HZ时不大于16ms。 6.数据通信：千兆以太网 7.网络同步：高精度时间同步协议。 8.数据/电源接口：以太网，RJ45 ▲9. 最远跟踪距离：最远不小于2.4米。 10.电源：100–240VAC,50/60Hz,0.67A 11.工作温度：10℃至35℃ 12.存储温度：-10℃至50℃ |  | 台 |

注：★提供证明材料包括但不限于【产品注册证、有效检测报告、使用说明书（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）、产品技术白皮书、产品铭牌、实物照片、官网截图、功能界面截图等】，并将材料通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件的完整性、有效性、符合性”模块，否则视为无效投标。

三、质量要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流，与采购人进行技术确认；中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

5、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

9、在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

10、在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设施设备正常使用。

四、产品设备交货、安装调试服务

1.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2.本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

五、验收标准

1、投标所用产品须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。

2、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3、产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。

4、如货物初验不合格，中标人应在采购人规定时间内予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

5、经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同，由此造成的损失由中标人承担。

6、供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

六、包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商负责。

七、售后服务

1.此次采购的所有项目产品质保期1年（即12个月）。从通过项目验收之日起计。

2.投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。

3.中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

4. 维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修时必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。

5.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的时间内完成维修任务；

6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

八、培训

1、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、供应商应免费提供培训资料。

九、核心产品

本项目核心产品为：气溶胶柔性传感器3d打印系统（采购清单序号：13）

十、报价要求及支付方式

1、货物报价：投标报价采用固定单价形式报价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间费用等完成本项目的一切费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

3、付款方式

合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

十一、其他要求

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

# 第六章   合同文本

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购

委托方（甲方）： 常州西太湖科技产业园管理委员会

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购。

2、采购内容：本项目为南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购（包含纳米颗粒跟踪分析仪、气溶胶柔性传感器3d打印系统设备、固体表面Zeta电位分析仪等相关设备），包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

3、采购范围：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器。

4、合同履行期限：签订合同后，120日历天完成采购安装及调试验收等工作。

5、其他：无

第二条　合同总价款

1、本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

2、合同采用固定单价形式，数量按实结算。合同单价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间费用等完成本项目的一切费用。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人及使用单位。

验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

3.履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交投标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：成交投标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起2年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果成交投标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交投标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交投标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方原则上不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期生物医学工程与生物信息科研仪器设备采购                              报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5、综合单价中包含运输、装卸、备品备件以及相关措施费、管理费、利润、规费、税金等 。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、          （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

## 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

## 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料