招　标　文　件

项目名称：检验服务集约化保障项目（第二次）

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0322

采购代理编号：0675-256JOC003213

采购人：江苏大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年6月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  项目需求	30

第五章  评标方法与评标标准	92

第六章  投标文件参考格式	98

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏大学附属医院检验服务集约化保障项目（第二次）的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部获取招标文件，并于2025年7月2日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0322，采购代理编号：0675-256JOC003213

2、项目名称：检验服务集约化保障项目（第二次）

3、项目预算金额：人民币6250万/年，3年总预算人民币18750万元

4、最高限价：人民币6250万/年，3年总限价人民币18750万元

投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理。

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验服务集约化保障项目 （第二次） | 3年 | 6250万元/年，3年总计18750万元 |

合同履行期限：见项目需求

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年）的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年1月-2025年6月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件以及投标人为授权代表缴纳2025年4月至2025年6月期间任意一个月社会保障资金的证明材料。（投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间的实际劳动关系的相关材料）。

如为联合体投标，联合体各方应在联合体协议书中明确由牵头方出具本单位法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件以及牵头方为授权代表缴纳2025年4月至2025年6月期间任意一个月社会保障资金的证明材料。同时对授权代表签署或承诺的内容均予以认可。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目非专门面向中小微企业。

3.2本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物、服务全部由中小企业制造、承接（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模；提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

3.3中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

4、本项目 接受 联合体投标。

5、本项目 接受 进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；提供复印件加盖公章。

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；提供复印件加盖公章。

2、投标人应在投标文件中提供承诺函，承诺所投设备及试剂均按相关规定具备医疗器械注册证/备案证，并承诺在合同签订前提供所投设备及试剂的医疗器械注册证/备案证。承诺函格式自拟，加盖投标人公章。

3、如为联合体投标：

对于通用资格要求：除1.6外，组成联合体的各方均需满足其他所有资格要求并提供对应材料。

对于特定资格要求：联合体中约定承担相关内容（包含但不限于医疗设备、试剂等在内按国家规定需要具备经营许可/备案的内容）的组成方应具备上述资质，并按要求提供对应证明材料及承诺函。其余不涉及相关内容的联合体组成方无需提供。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年6月9日上午9:00至2025年6月16日下午17:00

2、购买及领取招标文件方式：

登录江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台（https://www.joccon.cn/hwzb/）进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登录江苏海外集团国际工程咨询有限公司-海企招标平台搜索项目编号，找到本项目后下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。需要发票的，可通过平台下载发票，未在招标文件发售期间获取招标文件的，其报名无效。

3、招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。

4、我司招标平台操作如遇技术性问题，请联系平台技术支持电话：15305587957/16638759088（仅限09:00-17:30（工作日），非工作时间恕不接听）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月2日09时30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏大学附属医院

地址：江苏镇江市解放路438号

2、联系方式：

江苏大学附属医院：张老师，电话：0511-80820337

3、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795467、5989

4、项目联系方式

项目联系人：熊文宇、姜博闻

电话：025-84795467、5989

邮箱：xwy@jocite.com

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3 两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.3.1联合体各方应当按照本招标文件所附格式填写完善并签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

2.3.2联合投标协议和联合投标授权委托书的正本均须放在投标文件正本中一并提交。

2.3.3联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一包中的投标。

如出现上述情况，则其投标和与此有关的联合体的投标将被否决。

2.3.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

注：因本项目较为复杂，故接受联合体投标，投标人可以通过组成联合体弥补有关各方技术力量的相对不足，提高共同承担的项目完工的可靠性。投标人在以联合体形式参与投标，设置联合体中各成员单位承担职责及分工时，应充分考虑整体性、合理性及可行性。如存在职责及分工约定过于笼统、职责分工界面重复/缺失、或分工过于琐碎，经评审实质上影响了项目实施的整体性，或合理性及可行性存在缺陷的，将可以对其投标做废标处理。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

② 根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 除另有说明外，投标人须准备一式9份，正本1份，副本7份，电子文件1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

*18.3 投标人必须将盖章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与投标文件一起递交。

*18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

*18.5 如为联合体投标，应在联合体协议书中约定，由联合体牵头方代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、签署、盖章、提交及参与投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理投标和成交有关的一切事务。联合体牵头方在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体牵头方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

招标文件编号：

采购项目名称：

投标人的全称、地址、邮编、电挂、电话和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

*21.1 采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。*修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5 采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购人授权采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品为综合运行服务，即以服务承接单位为品牌认定依据）

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）；

（8）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%（如单个项目服务费超过人民币25000元，按人民币25000元收取），向招标代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目招标文件、中标人投标文件、与本项目相关的其他承诺、协议等具体情况协商后签订。

合同模板

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据_________的招标结果，签署本合同。

一、合同内容

具体包括：1、检验科所需设备以及精准医学实验室、生物样本库、专病数据库、生信分析系统所包含的软硬件；2、投资标的物的安装调试和验收等； 3、运营管理服务。

二、合同金额及期限

自合同签订起三个月内为过渡期，过渡期内试剂价格按照甲方现有试剂价格方案结算；过渡期后，乙方应按要求具备本合同所列检验项目全部试剂的供应能力并已实质上开始供货。费用按照对应检验项目总收入的_____%（含税）按实结算，暨临床检验试剂、配套耗材及已验收完成设备应付费用占本合同所列检验项目总收入的百分比。收入数据以甲方信息系统有效统计为依据。

除以上约定以外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

合同期限：    年    月     日至    年    月     日。

三、技术资料

3.1乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物（含软件）及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物（含软件）、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同签订前乙方以电汇形式交纳人民币1800万元至甲方指定账户，作为本合同的履约保证金。在项目实施后，根据约定的设备及设施的实际投入使用情况分批释放保证金，因乙方原因，未履约的项目相应保证金不予退还；未按时履约的，每超出一个月扣除相应保证金的20%，扣完为止，不予退还，在服务期内未完成合同约定或未保证正常运行，扣除保证金200万元。保证金释放项目完成通过验收，并正常使用满一个月后按照约定无息退还保证金。

| 项目名称 | 项目进度 | 规定完成时间 | 释放金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化免疫流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 化学发光免疫流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 血常规、尿沉渣检测流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 精准医学实验室 | 完成设备安装并投入使用 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 生物样本库 | 超低温自动存储系统安装验收完成并使用，生物样本深低温自动化存储系统安装并使用 | 场地完成建设后3个月内 | 300万元 |
| 专病数据库建设 | 完成软件、硬件的投入。 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 试剂耗材供应 | 完成检验项目试剂、耗材供货达3个月 | 项目启动后6个月内 | 500万元 |
| 综合服务项目 | 完成合同内约定的其他内容并运行3个月 | 项目启动后6个月内 | 300万元 |

七、转包或分包

7.1 禁止转包:

乙方不得将本合同项目下的全部或部分项目转包给任何第三方，否则视为严重违约，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。

7.2 限制分包:

a.乙方在征得甲方事先书面同意的情况下，可以将部分项目分包给有资质的第三方，但乙方仍应对整体质量负责。（本项目中仅限冷链物流及工程建设施工允许分包）

b.分包商的选择须经过甲方审核，且分包商必须具备相应的资质和能力，确保项目质量和进度。

c.乙方应与分包商签订书面合同，明确双方权利义务，并将合同副本提交甲方备案。

d.乙方应监督分包商的合同履行情况，确保分包商遵守合同约定和相关法律法规。

7.3乙方作为牵头方，须与联合体各方签订《联合体协议书》，乙方法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及响应内容而对甲方所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。联合体各方将共同履行对甲方所负有的全部义务并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的工程、货物及服务提供全部质量保证及售后服务支持。

7.4 若乙方违反约定，擅自转包或未经甲方同意进行分包的，甲方有权要求乙方立即改正，并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接损失、名誉损失等。

7.5 如因乙方擅自转包或违规分包导致项目延期或出现质量问题的，乙方应承担违约金以及由此引发的所有额外费用和责任。

八、货款支付

付款方式：自合同签订起三个月内为过渡期，过渡期内试剂价格按照甲方现有试剂价格方案结算；过渡期后，乙方应按要求具备本合同所列检验项目全部试剂的供应能力并已实质上开始供货。费用按照对应检验项目总收入的_____%（含税）按实结算，即临床检验试剂、配套耗材及已验收完成设备应付费用占本合同所列检验项目总收入的百分比。收入数据以甲方信息系统有效统计为依据。

乙方应按甲方要求提供试剂及设备销售专用发票，费用每一个月结算。试剂经甲方考核验收合格，于收到发票后六个月付款；设备经甲方验收合格，于收到发票六个月后，按设备总额在二十四个月内平均支付。每月支付总额不超过检验项目总收入的_____%（含税）。

九、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按《招标文件》的规定向甲方提供全新的、非返修或翻新的产品，乙方保证提供设备是正式投入市场的非研制期设备，国产设备生产（出厂）日期为合同签订之日起6个月之内，进口设备为9个月之内，否则甲方有权不予收货，造成的一切相关损失由乙方负全部责任。乙方向甲方提供的试剂、耗材应是具有国家法定的质量标准、批准文号、生产批号和有效期的合格试剂。提供试剂的包装、标签、说明书应符合国家药品监督管理局的有关规定,包装牢固，符合储存运输要求，运输途中出现的破碎、泄露、污染等问题由中标方负责处理和调换。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 乙方须定期向甲方通报乙方经营情况、是否涉及重大诉讼、是否涉及重大违约、是否收到行政处罚等。甲方对乙方有监管权利，有权对乙方履约能力、关注事项等进行不定期监督检查。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在甲方验收入库至使用前服从甲方管理。

十三、项目移交：

下述条件在合作期满后均无偿移交给甲方：

13.1项目设施；

13.2与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

13.3运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

13.4与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）；

13.5移交项目所需的其他文件。

十四、项目需求：

14.1 试剂要求：乙方为甲方提供所有检测项目（见《招标文件》附件1）的试剂，试剂须与配套设备相匹配。提供所有试剂的配套校准品。根据ISO15189实验室认可要求，提供所有试剂检测需要的配套质控品或第三方质控品。所有试剂需有原厂配套校准品，校准品和试剂均需三证齐全；有正规溯源报告，包含校准品的“靶值”和“不确定度”。

14.2 设备要求：乙方提供本项目所包含的各类新增软硬件设备及所有在使用仪器的免费维修、保养（详见附件1、附件2）。负责该项目所有仪器、设备每年的校准、检定。校准、检定内容符合ISO15189认可要求，提供校准报告。提供仪器所需要的配套清洗液。

14.3 耗材要求：乙方免费提供所有检测项目的相关耗材。

14.4 软件要求：乙方负责实验室信息管理系统（LIS）的维护和软件升级，包含但不限于LIS系统中涉及与电子病历六级评测有关的改造，并承担相关费用。确保所有检测设备与LIS连接，并承担相关费用；免费提供仪器设备相关的配套软件，应用软件终身免费升级；提供报告自动审核中间体软件；提供无纸化办公软件。LIS系统以及电子开单、与HIS等信息系统接口，由中标服务商免费构建或升级；方案符合甲方要求，LIS系统与设备具有双向通讯传输功能，与HIS等信息系统可数据共享。

14.5 人员要求：乙方为甲方提供____名驻场工程师、驻场技术人员、驻场协调人员，保证仪器正常运行，并协助科室开展工作；乙方驻场服务人员的薪酬由乙方负责，并服从科室管理。

14.6 检验科装修改造：乙方须根据甲方的场地提交一份经甲方审核同意的符合实验室建设标准的完整设计方案、装修方案。甲方负责建筑物结构改造类的基础建设，如建筑物加固、建筑主体改造（包含水电，空调及净化等），相关费用由甲方承担。乙方负责检验仪器及配套设备安装使用所必需的室内改造，其费用均由乙方承担。

14.7 检验科精准医学实验室的建设：由乙方负责按照标准建设，配齐检测相关设备，建成高通量测序平台、液相色谱-串联质谱平台、流式细胞分析平台和数字PCR检测平台，产权归属甲方。乙方负责提供5名技术人员，并负责运营费用。精准医学实验室的技术骨干和管理人员由甲方安排。

病理科精准分子病理实验室的建设：提供《招标文件》表3所列设备。

14.8 生物样本库的建设：乙方提供《招标文件》表4所列设备和生物样本库信息管理系统。生物样本库信息管理系统需遵循目前国际ISBER生物样本库建设通用相关标准，整个系统具有高安全性、高可靠性、高兼容性和可持续扩展，实现项目管理，样本登记，样本库管理，知情同意书归档，与HIS、LIS、EMR、PIS、PACS、手术麻醉、医嘱等系统对接，具备可视化运行等服务能力。人体组织保存容量不少于10万份，血液、体液保存容量不少于250万管，合作期间提供3名人员，并免费负责生物样本库的运行维护。

14.9 专病数据库的建设：由乙方在甲方信息处核心机房建立一个专门用于规范化存储和管理特定疾病相关数据（如临床信息、检验数据、病理数据、各组学数据、影像学数据等）的数据库，支持临床和科研的各种数据处理，包括患者随访数据和图文资料，可实现与甲方信息系统的自动对接与数据导入，支持单中心或多中心的临床和科研的疾病登记、数据建模、资源申请、数据检索、数据挖掘、项目管理等功能，为科学研究和临床诊断提供支撑服务。提供《招标文件》表5、表6所列的软硬件设施。

14.10 生信分析系统：乙方须为甲方搭建多组学生信分析框架，在具备各组学生信分析的能力基础之上能实现跨组学的内在关联分析，支持多学科、多组学、多中心联合研究。

十五、违约责任

15.1合同签订前乙方以电汇形式交纳人民币1800万元至甲方指定账户，作为本合同的履约保证金。在项目实施后，根据约定的设备及设施的实际投入使用情况分批释放保证金，因乙方原因，未履约的项目相应保证金不予退还；未按时履约的，每超出一个月扣除相应保证金的20%，扣完为止，不予退还，在服务期内未完成合同约定或未保证正常运行，扣除保证金200万元，已履约项目按照约定无息退还保证金。如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

| 项目名称 | 项目进度 | 规定完成时间 | 释放金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化免疫流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 全自动化学发光分析流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 全自动血常规、尿沉渣检测流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 精准医学实验室 | 完成设备安装并投入使用 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 生物样本库 | 超低温自动存储系统安装验收完成并使用，生物样本深低温自动化存储系统安装并使用 | 场地完成建设后3个月内 | 300万元 |
| 专病数据库建设 | 完成软件、硬件的投入。 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 试剂耗材供应 | 完成检验项目试剂、耗材供货达3个月 | 项目启动后6个月内 | 500万元 |
| 综合服务项目 | 完成合同内约定的其他内容并运行3个月 | 项目启动后6个月内 | 300万元 |

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，乙方应按逾期每日一万元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.3 对ISO15189质量体系复评审未在约定时间内通过、或未通过下一个评选周期省重点专科评审，扣乙方履约保证金50万元。

15.4 如乙方因故无力或不愿履行合同，为保证医疗服务质量和患者权益，乙方须保证甲方合同内项目至少3个月的正常运营，并向甲方承担违约责任，赔偿损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、政策变化条款约定

17.1 如任何一方在合同履行过程中遇到政策调整，应立即通知对方，并提供相关政策文件。

17.2 双方应在接到通知后3个工作日内，协商如何应对政策调整对合同履行的影响。

17.3 如政策调整导致合同部分条款无法履行，双方应立即协商修改相关条款。

十八、诉讼

18.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 投标文件、配置清单或承诺书可作为本合同的附件。

19.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

签订日期：                           签订日期：

合同附件：

江大附院招投标工作廉政协议书

项目名称：

甲方：江苏大学附属医院

乙方：

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下：

一、甲方的廉政责任

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。

（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉政责任

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。

（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。

四、协议的生效

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。

（二）本协议一式两份，双方各执一份。

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

甲方： 江苏大学附属医院

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

乙方：

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

# 第四章 项 目 需 求

一、技术需求

- （一）项目概述

- 采购人检验科室为江苏省临床重点专科，目前开展项目主要包括生化分析、免疫化学发光、血细胞分析、尿液分析、凝血分析、分子生物学等。依据采购人学科发展规划，积极培育国家重点专（学）科，需更新设备、扩展检测项目，同时进行整体运营管理。现将检验科检验项目试剂、设备、包括精准医学实验室、生物样本库、专病数据库建设进行整体统一招标。

- ★（二）需求一览表

| 序号 | 需求内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动血常规检测流水线 | 提供流水线一：2个血常规模块+推片机+阅片机（其中血常规模块有末梢血自动进样功能，同时完成末梢血或静脉全血的血常规、SAA、CRP的检测） 流水线二：2个血常规模块+推片机+阅片机（同流水线一） | 详见招标参数。 |
|  | 全自动尿常规检测流水线 | 提供流水线一：1台尿沉渣仪+1台尿液干化学仪器 流水线二：1台尿沉渣仪+1台尿液干化学仪器 | 详见招标参数。 |
|  | 全自动凝血分析流水线 | 凝血实验室一条流水线包含3台凝血仪；急诊检验科1台凝血仪，必须相同品牌。 | 详见招标参数。 |
|  | 微生物样本前处理系统 | 提供微生物样本前处理系统1套，全自动染色机1台。 | 详见招标参数。 |
|  | 全自动内毒素仪 | 提供仪器1台。 | 详见招标参数。 |
|  | 全自动生化免疫流水线 | 提供生化检验试剂及配套全自动生化免疫流水线（4台生化仪（线上3台，线下1台）+2台电解质模块+3台化学发光模块） | 详见招标参数。 |
|  | 现有试剂冷库的正常运行 | 提供医技楼5楼现有冷库的维修和保养 |  |
|  | 全自动化学发光分析流水线 | 提供化学发光检验试剂耗材及配套全自动免疫流水线（线上5台化学发光模块，必要时可另外增加流水线） | 详见招标参数。 |
|  | 全自动血液体液培养系统+自动微生物样本处理系统 | 提供用于血液体液样本的自动培养，检测仪器。 | 详见招标参数。 |
|  | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 提供用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验检测仪器。 | 详见招标参数。 |
|  | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 提供用于微生物(细菌，霉菌，酵母，分枝杆菌)样品的快速鉴定质谱检测系统 | 详见招标参数。 |
|  | 血气分析仪 | 用于血气分析项目检测 | 详见招标参数。 |
|  | 试剂冷库建设 | 建设试剂冷库，含冷藏与冷冻区域。 | 体积≥60m³ |
|  | 标本库建设 | 建设标本库，含冷藏与冷冻区域。 | 体积≥40m³ |
|  | 全自动特种蛋白分析仪 | 提供散射比浊法的项目仪器（适用于现有检测项目）1台 | 详见招标参数。 |
|  | 标本封膜机 | 提供标本试管封膜机1台 | 详见招标参数。 |
|  | 标本开盖机 | 提供1台可供各种类型采血试管的开盖。 | 详见招标参数。 |
|  | 高通量测序（NGS）技术检测平台 | 服务于肿瘤、感染性疾病、遗传性疾病等精准医学所需的基因检测，含从样本处理、建库、测序、结果分析到报告审核全流程所需的完整设备、技术人员及质量管理体系。 | 详见招标参数。中标方配备2名技术人员，技术骨干为本科室工作人员。 |
|  | 液相色谱串联质谱检测系统 | 服务于小分子营养及代谢物质谱分析、治疗药物监测等临床需求，含从样本处理、仪器测定、结果分析到报告审核全流程所需的完整设备、技术人员及质量管理体系。 | 详见招标参数。中标方配备1名技术人员，技术骨干为本科室工作人员。 |
|  | 数字PCR仪检测平台 | 服务于病原微生物鉴定和耐药基因分析，单基因分子病，少数基因固定位点变异分析等，含从样本处理、仪器测定、结果分析到报告审核全流程所需的完整设备、技术人员及质量管理体系。 | 详见招标参数，中标方配备1名技术人员，技术骨干为本科室工作人员。 |
|  | 流式细胞仪检测平台 | 服务于血液病及各种临床免疫机能精准分析等，含从样本处理、仪器测定、结果分析到报告审核全流程所需的完整设备、技术人员及质量管理体系。 | 详见招标参数，中标方配备1名技术人员，技术骨干为本科室工作人员。 |
|  | 建设生物样本库 | 建设在医院内部，生物样本库信息管理系统需遵循目前国际ISBER生物样本库建设通用相关标准，整个系统具有高安全性、高可靠性、高兼容性和可持续扩展，实现项目管理，样本登记，样本库管理，知情同意书归档，与HIS、LIS、EMR、PIS、PACS、手术麻醉、医嘱等系统对接，具备可视化运行等服务能力。建设面积不小于600平方米，人体组织保存容量不少于10万份，血液、体液保存容量不少于250万管。 | 详见招标参数，中标方配备3名技术人员，技术骨干为本院工作人员。 |
|  | 建设专病数据库 | 专病数据库可部署在采购方内部服务器或云服务器，支持临床和科研的各种数据处理，包括患者随访数据和图文资料，可实现与医院信息系统的自动对接与数据导入，支持单中心或多中心的临床和科研的疾病登记、数据建模、资源申请、数据检索、数据挖掘、项目管理等功能，为科学研究提供支撑服务。 | 培训本院人员掌握数据库的运行。 |
|  | 搭建生信分析系统 | 搭建多组学生信分析框架，在具备各组学生信分析的能力基础之上能实现跨组学的内在关联分析，支持多学科、多组学、多中心联合研究。 | 培养本院人员掌握该技术。 |
|  | 分子病理整套设备 | 提供分子病理相关检测设备。 | 详见招标参数 |
|  | 其他检测设备及配套设备 | 合约期内医院需要开展新项目，投标人承诺配置必要的设备，完成新项目开展。 |  |
|  | 维持现状检测项目的试剂供应及仪器维护 | 提供维持现状的所有检验项目的试剂、耗材供应及相关仪器的维修保养和后续仪器的更新。 | 详见附件1、附件2列表。 |

（三）技术要求

1.检验科装修改造

根据院方场地提交一份符合实验室建设标准的完整设计方案、装修方案。医院负责建筑物结构改造类的基础建设，如建筑物加固、建筑主体改造（包含水电，空调及净化等），相关费用由医院承担。中标方负责检验仪器及配套设备安装使用所必需的室内改造，其费用均由中标方承担。

表1：检验科设备技术需求表

| 序号 | 仪器 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动血常规检测流水线 | 2 | 1. 系统整体要求 ★1.1标本登陆和条码识别单元，进/出样单元、仪器连接单元（血液分析仪），储存单元，信息管理系统（有独立的中间体软件，中文或英文操作界面，有独立的中间体软件数据存储服务器与客户端,数据接口能与本院LIS系统连接，提供数据接口文档)。连接仪器能满足现已开展的血常规项目，并能开展未来需拓展的项目。 ★1.2 检测系统：全自动血液分析流水线含SAA，CRP模块；各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测。 ★1.3 配备不间断电源，断电后能满负荷工作30分钟。 ★1.4推片染色机：可独立工作，用血量≤200ul，微量血≤25ul，自动推片染色速度≥120个样本/小时。 ★1.5阅片机：对外周血涂片中血细胞形态图像摄取、可视化观察和描述，包括白细胞单个细胞的摄取、分类，红细胞形态描述及血小板数目的估算。处理血涂片能力≥30个/小时。 ★1.6 自动审核辅助软件。 ★1.7流水线：进样1次可以同时检出血常规，CRP，SAA结果。 ★1.8具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、SAA、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片等功能。五分类≥200个样本/小时， CRP检测速度≥200个样本/小时，SAA检测速度≥200个样本/小时。 2. 血液分析仪 ★2.1报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 2.2 用血量：末梢全血检测CDR+CRP用血量≤38μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 2.3末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。 2.4在流水线轨道故障或保养等情况下，可独立完成批量检测，满足科室大批量上样的需求。 2.5 能提供校准物溯源性文件。 |  |
|  | 全自动尿常规检测流水线 | 2 | 1. 系统整体要求 1.1标本登陆和条码识别单元，进/出样单元，仪器连接单元（尿液干化学分析仪+尿沉渣），储存单元，信息管理系统（有独立的中间体软件，中文或英文操作界面，有独立的中间体软件数据存储服务器与客户端,数据接口能与本院LIS系统连接，提供数据接口文档)。 ★1.2 检测系统：全自动尿沉渣，尿干化学模块；各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测。 ★1.3 配备不间断电源，断电后能满负荷工作30分钟。 ★1.4另外配备离心机，显微镜。 1.5 自动审核辅助软件 2. 尿沉渣分析仪 ★2.1检测原理：采用流式细胞技术结合核酸荧光染色对尿中有形成份进行检测，确保检测结果准确可靠。 2.2测定参数≥12个，并能提供散点图，直方图。 2.3检测通道≥2个，具有独立的细菌检测通道，自动区分有核和无核物质，及革兰氏阴阳性菌，能够提供尿路感染信息，为临床及早用药提供参考依据。 2.4具有电导率检测功能，对高低比重尿，高低渗尿，假性尿的检测进行诊断鉴别； 2.5配套双水平尿有形成分质控品并覆盖红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、细菌定量报告参数，并通过NMPA注册，提供NMPA证书； ★2.6测试速度：尿沉渣单机≥100测试/小时； ★2.7仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。 2.8提供红细胞形态学信息。 2.9数据存储能力≥1000个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据） 3. 尿干化学仪器 ★3.1测试速度：尿干化学≥240测试/小时；反应时间≤60秒。 3.2最小吸样量：0.2ml。 3.3存储结果：>50000个。 ★3.4 急诊位：具有急诊位。 ★3.5样本位：全自动进样，样品位≥100个。 3.6连接拓展功能：能与三家以上主流品牌尿沉渣连接组合成流水线。 ★3.7 不间断电源：要求满足所有尿液分析仪满负荷运行≥30分钟。 ★3.8具有双向通讯功能。 |  |
|  | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 1. 系统整体要求 ★1.1凝血实验室三台、急诊一台，必须相同品牌仪器；具备先进性和可扩展性、功能完备，以满足未来发展需要。流水线组成：包含前处理系统，前处理样品容量≥500个，离心速度≥400个/h，支持低温离心，每年免费校准两次。 ★1.2标本登陆和条码识别单元，进/出样单元，穿刺单元或开盖单元，仪器连接单元，储存单元，信息管理系统。仪器能满足现已开展的凝血项目。 ★1.3 检测系统：各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测。 ★1.4轨道系统：满足标本传输要求、满足不同实验室的场地情况，轨道可根据实验室实际情况灵活拼接，后期支持轨道扩展和改造如因场地问题需提供转角轨道或拆分轨道。 ★1.5 不间断电源，要求满足所有凝血仪满负荷运行≥30分钟。 1.6全自动上下水处理机，水质要求符合国家标准或行业标准，出水量能满足高峰期工作量的需要。 1.7 自动审核辅助软件，配套电脑、打印机。 ★1.8 流水线数据管理系统及配件：自动化管理：具有独立的配套的流水线数据管理系统，可连接LIS实现双向交换数据。 1.9 后期扩展：可根据后期发展需求添加多个样本管理器或进样/出样模块。 1.10具有专为凝血提供的智能数据管理系统。 2. 凝血分析仪 ★2.1 检测速度：PT/APTT≥350测试/小时。 ★2.2 测定原理：至少具有凝固法、发色底物法、免疫比浊法，以开展相应的新项目。 ★2.3 可检测项目包含：至少包括凝血酶原时间测定（PT）、活化部分凝血活酶时间测定（APTT）、纤维蛋白原测定（FIB）、凝血酶时间测定（TT）、D二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白原降解产物测试（FDP）、抗凝血酶3（ATⅢ）。 ★2.4 检测波长及通道：仪器检测波长≥3个，检测通道≥15个，所有通道均满足凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学。 ★2.5 样本性状检测：可实现溶血,黄胆,脂血，样本量等性状质量监测。 2.6 可实现APTT 混合交叉分析功能，提供即时型和延迟型检测结果。 2.7 纤维蛋白原测定方法：仪器有 PT 演算纤维蛋白原与 Clauss 法实测纤维蛋白原两种方法。 2.8 可实现凝固曲线波形分析功能。 2.9 D-Dimer具有FDA或NMPA认可的排除静脉栓塞性疾病(DVT和PE)的cutoff值。 2.10 可通过扫描识别样本、校准品、质控品，可自动再检、多点稀释；能够查看每个反应的连续吸光度变化曲线及详细数据；能够实时查看各样本检测状态、各反应位项目检测状态和测定结束的预计时间。可查看样本具体位置，可根据审核规则对样本发送自动重做、稀释倍数或追加测试。 2.11 反应杯：反应杯容量≥800个，可随时连续加载、自动连续排列。 ★2.12 进样方式：采用轨道式进样，测定过程无需中止操作，可连续循环进样。 2.13 吸样针：≥2根样本针，≥2根试剂针。 ★2.14 急诊功能：具有急诊位，满足临床急诊需求。 2.15 试剂仓：每台冷藏试剂位≥30个，试剂仓内置读码器，能够自动录入试剂信息，包括试剂名称、有效期限、批号和ISI值等；恒温冷藏≤10℃。 2.16监控管理：对所连接分析仪器的仪器状态与以及分析仪个项目TAT，样本TAT进行监控提醒功能。 3. 系统拓展性 整套系统随着实验室的需求增加，可扩展设备。 |  |
|  | 微生物样本前处理系统 | 1 | 1. 系统总体要求 标本登陆和条码识别单元，微生物样本前处理系统，开盖合盖单元，信息管理系统，中文触控显示屏，实时监视系统，金属接种环，空气过滤及紫外线消毒装置。自动抓取及转运样本、自动开、合样本杯盖；对样本条码自动扫描并储存；可装载多组不同培养皿，并自动运送至划线位置；支持不同类型样本随机式混合进样；支持各类划线方式随时自动切换；自动抓取培养皿，自动开、关培养皿；自动对完成划线的培养皿进行复盖密封并回收，以备复检。 2.技术参数 ★2.1 可处理样本类型，包括常见标本（痰、尿、便、拭子、各类无菌体液等）。 ★2.2 接种速度：≥100个/小时。 ★2.3 接种环可选规格：至少含1微升、5微升、10微升。 2.4 红外线高温灭菌或其它有效灭菌方式。 2.5 划线方式：分区、螺旋、密涂。 2.6 孵箱容量（含拓展）≥500块平皿。 |  |
|  | 全自动内毒素仪 | 1 | ★1.报告参数：全自动内毒素仪报告参数≥2个，至少包含革兰阴性菌内毒素检测、真菌葡聚糖检测。 2.采血量：2ml-5ml。 3.全自动封闭操作。 ★4.检测标本量：至少可同时检测30例以上标本。 ★5.检测时间：检测结果能在3小时内完成。 6.支持紧急样品检测。 7.支持二维码扫描，支持连接LIS系统。 8.内置自检程序和紫外灯，可随时进行消毒。 |  |
|  | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 1.系统整体要求 ★1.1标本登陆和条码识别单元，进/出样单元、离心单元，开盖单元，仪器连接单元（生化分析仪、化学发光仪），加盖（膜）单元，储存单元，二次去盖（膜）和加盖（膜）单元，信息管理系统（有独立的中间体软件，中文及英文操作界面，有独立的中间体软件数据存储服务器与客户端,数据接口能与本院LIS系统连接，提供数据接口文档)。连接仪器能满足现已开展的生化项目，并能开展未来需拓展的生化项目。 ★1.2 检测系统：全自动生化分析仪含电解质模块；各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测。 ★1.3 轨道系统：轨道传输速度≥1200管/小时。 ★1.4 配备不间断电源，支持断电后满负荷运行30分钟。 ★1.5生化用水处理机，满足仪器高峰用水要求。 ★1.6 配备自动审核辅助软件。 2. 全自动生化分析仪 ★2.1 同时测定项目数：≥100项； ★2.2 测试速度：比色法≥8000测试/小时；电解质法≥1800测试/小时（标本量增加后，免费增加）； 2.3 反应温度：37℃±0.1℃。 ★2.4 冰箱参数要求同时存储标本≥8000管（标本量增加后，免费扩容）。 ★2.5不间断电源：要求满足所有生化分析仪满负荷运行≥30分钟； ★2.6 水处理机：水质要求符合临床化学检测国家标准或行业标准，出水量能满足高峰期工作量的需要。 2.7 在流水线轨道故障或保养等情况下，可独立完成批量检测，满足科室大批量上样的需求 3.全自动化学发光分析仪 ★3.1检测速度：3个单元，在线化学发光仪总测试速度≥1200T/H。 3.2在流水线轨道故障或保养等情况下，可独立完成批量检测，满足科室大批量上样的需求。 ★3.3开展检测项目：性腺激素、甲状腺激素等。 3.4对同一项目，仪器可同时保存多条定标曲线。 4.离心机和分杯单元 ★4.1流水线在线离心机要求离心速度≥600管/小时。 4.2同一台离心机能兼容不同的标本。 4.3分杯单元：可以为非在线标本提供前处理功能，预分杯存储位≥280个。 5.系统拓展性 整套系统随着实验室的需求增加，可扩展生化免疫设备。 |  |
|  | 全自动化学发光分析流水线 | ≥1 | 1.系统整体要求 ★1.1标本登陆和条码识别单元，进/出样单元、离心单元，开盖单元，仪器连接单元（免疫分析仪），加盖（膜）单元，在线储存单元，二次去盖（膜）和加盖（膜）单元，信息管理系统（有独立的中间体软件，中文及英文操作界面，有独立的中间体软件数据存储服务器与客户端,数据接口能与本院LIS系统连接，提供数据接口文档)。自动质控，连接仪器能满足现已开展的免疫项目，并能开展未来需拓展的免疫项目。 ★1.2 检测系统：全自动免疫分析仪含传染病标志物、优生优育、肿瘤标志物等检测模块；各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测。能够满足急诊的优先进样要求。 ★1.3不间断电源。 ★1.4免疫用水处理机。 1.5 自动审核辅助软件。 1.6 流水线系统整体电机驱动为宜。 ★1.7 轨道系统：标本运输速度≥2000管/小时。能够实时监测标本信息。 1.8单模块离心机参数要求≥400管/小时，最大离心力≥4000g,能够满足实验室需要，可以配备多台。 1.9 开盖模块速度≥800管/小时，具备气溶胶过滤装置和紫外消杀装置，具备生物安全性。 1.10 支持血清、脂血、溶血、黄疸等血清质量检测功能，保证检测质量。 2.全自动化学发光分析仪 ★2.1 同时测定项目数：≥90项； ★2.2 测试速度：流水线内单台仪器化学发光法≥200测试/小时，总测试速度≥1200测试/小时；支持自动复测，自动稀释功能；根据需要增加流水线内仪器台数。 2.3 单模块试剂位≥30个。 2.4试剂加载：能够不停机加载试剂。 ★2.5 冰箱参数要求同时存储标本≥8000管（标本量增加后，免费扩容），具备自动质控功能。 ★2.6 不间断电源：要求满足所有免疫分析仪满负荷运行≥30分钟。 ★2.7 水处理机：水质要求符合临床化学检测国家标准或行业标准，出水量能满足高峰期工作量的需要。 2.8 独立反应杯随时添加，一次添加量≥2000个。 2.9 支持定时开关机。 2.10在流水线轨道故障或保养等情况下，可独立完成批量检测，满足科室大批量上样的需求。 3.离心机和分杯单元 ★3.1流水线在线离心机要求离心速度≥600管/小时。 3.2同一台离心机能兼容不同的标本。 3.3分杯单元：可以为非在线标本提供前处理功能。 4.系统拓展性 整套系统随着实验室的需求增加，可扩展生化免疫设备。 |  |
|  | 全自动特种蛋白分析仪 | 1 | 1、方法学免疫散射比浊法。 ★2、样本类型：血清、尿液、脑脊液等。 ★3、测试速度≥200T/小时，能够连续进样。 4、加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2%。 5、不少于30个试剂位，试剂类型可以自动识别，实时提醒试剂状态。 6、可以装载≥50个反应杯。 |  |
|  | 标本封膜机 | 1 | 1、可对不同规格试管进行封膜处理。 |  |
|  | 标本开盖机 | 1 | 1、可对不同规格试管进行开盖处理。 |  |
|  | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | ★1、提供高置信度唯一鉴定结果，以百分比显示鉴定结果可信度。 ★2、鉴定准确率：霉菌≥92%，诺卡菌≥98%，分枝杆菌≥94%，酵母菌≥96%。 ★3、质谱鉴定结果可自动传输至药敏系统。 |  |
|  | 全自动血液体液培养系统+自动微生物样本处理系统 | 2 | ★1、系统自动装载血瓶、自动卸载血瓶。 ★2、可自动监测血量，单机容量≥300瓶。 3、血瓶具有吸附碳青霉烯酶抗生素能力。 ★4、自动实时监测每个血培养的采血量，系统可自动转种报警阳性标本。 ★5、系统可自动将转种的阳性标本涂片。 6、系统可自动加做初步药敏试验。 7、设备和血培养瓶都通过NMPA认证。 |  |
|  | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | ★1、仪器自动批量装载卡片。 2、可鉴定嗜血杆菌、厌氧菌。 ★3、平均每个抗生素可提供多个MIC浓度报告范围。 ★4、仪器可自动完成药敏试验的加样处理。 ★5、每批次可检测样本量≥100例。 6、药敏试验能满足临床感染菌株种类的需要：革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、嗜血杆菌、链球菌、真菌等。 7、可提供单独封闭鉴定卡、单独封闭药敏卡；可进行肺炎链球菌、酵母菌耐药性检测。 |  |
|  | 微生物信息管理系统 | 1 | 能连接和统计微生物设备上数据。 |  |
|  | 血气分析仪 | 1 | ★1.检测项目：PH（酸碱度）、PCO2（二氧化碳分压）、PO2（氧分压）、Na＋、K＋、C—、Ca2＋、Glu（葡萄糖）、Lac（乳酸）、Hct（红细胞压积）、tHb（总血红蛋白）、O2Hb（氧合血红蛋白）、COHb（碳氧血红蛋白）、MetHb（高铁血红蛋白）、HHb（还原血红素）、tBili（胆红素）、SO2（氧饱和度）。 ★2.计算项目：HCO3-（实际碳酸氢根），SBC（标准碳酸氢根），ABE（实际碱剩余），SBE（标准碱剩余），AG（阴离子间隙）等 ★3. 检测方法：电极法 4. 用血量≤300ul。 |  |
|  | 电解质分析仪 | 1 | ★1、检测方法：电极法。 2、仪器与LIS系统具有双向通讯功能。 ★3、可以检测钾离子、钠离子、氯离子、离子钙。 |  |
|  | 全自动染色机 | 1 | ★1、适用于革兰氏染色、抗酸染色等。 ★2、双通道，≥16片机。 |  |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
|  | 医用冰箱 | 7 | 2-8℃，双开门，容量≥500L。 | 存放试剂 |
|  | 低温冰箱 | 2 | -80℃，容量≥50L。 |  |
|  | 配套LIS电脑 | 20 |  |  |
|  | 打印机 | 20 |  |  |
|  | 扫码装置 | 20 |  |  |
|  | 医用低速离心机 | 2 | 容量100管。 |  |
|  | 除湿仪 | 10 |  |  |
|  | 加湿器 | 10 |  |  |
|  | 高速离心机 | 2 | ★1、离心速度＞12000转/分钟。 |  |
|  | 电导率仪 | 2 | 1、具有水质监测功能。 |  |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

2. 检验科精准医学实验室的建设

由中标方负责按照标准建设，配齐检测相关设备，建设完成高通量测序平台、液相色谱-串联质谱平台、流式细胞分析平台和数字PCR检测平台，产权归属医院。中标方负责提供5名技术人员。

表2：精准医学实验室设备技术需求表

| 序号 | 仪器 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 高通量测序（NGS）技术检测平台 | 1 | ★1、可进行全外显子测序、感染病原体宏基因测序、靶向病原体测序。 2、单次测序下机数据量≥50M Reads。 ★3、为保证人类遗传信息安全，采用国产测序平台且测序平台和配套测序试剂均获得NMPA认证。 ★4、病原微生物数据分析软件有注册证。 ★5、测序平台和配套测序试剂均要获得NMPA认证。 ★6、配备从样本处理、建库、测序、结果分析、报告审核全流程所需要的完整设备。 6.1 超净工作台：垂直排风带紫外消毒功能。 6.2 冷藏冷冻冰箱：2℃~8℃/-25℃~-18℃。 6.3 生物安全柜：双人，B2。 6.4 大容量板式离心机：5/10ml玻璃采血管/15适配器。 6.5 台式高速离心机：1.5ml/2ml离心管适配器。 6.6 恒温震荡金属浴：对样本保温混匀。 6.7 核酸定量仪Qubit4.0：DNA、RNA浓度检测。 6.8 PCR仪：文库构建扩增及杂交。 6.9 超声核酸破碎仪：基因组核酸随机破碎。 6.10 自动化核酸提取仪：病原体核酸提取。 6.11 病原体数据分析报告解读一体机：病原体测序数据分析、报告解读及生成。 6.12 UPS：3KVA断电后供电一小时。 6.13 高压灭菌锅：病原体灭菌。 |  |
| 2. | 液相色谱串联质谱检测系统 | 1 | ★1、可检测血清脂溶性和水溶性维生素、激素和神经递质检测、遗传代谢病筛查和药物浓度。 ★2、设备在国内有注册证。 3、灵敏度：ESI(+)，1pg利血平，过柱检测，信噪比 S/N＞300,000:1；ESI(-)：1pg氯霉素，过柱检测，信噪比为S/N＞300,000:1。 4、质量分析器Q1和Q3四级杆采用全金属钼或陶瓷镀金材料。 5、流速范围：0.01 ml/min-2.000 ml/min，递增率0.001 ml/min。采用氮气或氩气作为雾化气和碰撞气。 ★6、配齐辅助设备一套： 6.1 如采用氮气作为雾化气和碰撞气时，提供氮气发生器。 6.2 UPS：6KVA断电后供电一小时。 6.3 医用冷藏冷冻冰箱：2℃~8℃/-25℃~-18℃。 6.4 冷冻离心机：1.5ml/2ml离心管适配器。 6.5 台式离心机：5/10ml玻璃采血管/15适配器。 |  |
| 3. | 流式细胞仪检测平台 | 1 | 1.设备和试剂具备NMPA注册或备案证明。 ★2.激光器≥3 激光。 ★3.可检测荧光数≥10色。 ★4.荧光检测灵敏度:FITC≤85 MESF，PE≤50 MESF。 ★5.细胞检测能力:可以检测微小颗粒的最小值≥0.1微米。 ★6.荧光分辨率CV＜2%。 ★7.进样系统:具备自动进样器。 ★8.清洗程序:具备自动清洗功能。 9.交叉污染率<0.1%。 10.具有自动化的仪器质控程序。 ★11.设备须连接医院LIS和HIS系统。 ★12.UPS：6KVA断电后供电一小时。 |  |
| 4. | 数字PCR仪检测平台 | 1 | ★1、配置要求：液滴数字 PCR 系统一套：包括样本制备仪，PCR扩增仪、生物芯片阅读仪。 2、适用于Taqman探针与荧光染料，≥4个通道。 3、能将每个样品的反应体系分为20000个纳升级的微滴。 ★4、能对DNA与RNA分子进行绝对定量。 ★5、灵敏度：能检测到单拷贝基因。 6、检出限：小于等于0.1%（突变及丰度检测）。 7、配套分析软件功能：显示每个微滴FAM通道、HEX通道的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度，具有拷贝数变异分析功能、结果可直接输出。 ★8、UPS：6KVA断电后供电一小时。 9、液滴生成方式：仪器采用压力动力产生油包水液滴，非纳米孔固态分区，非振动注射或界面振动微滴阵列技术，有效避免气溶胶污染（提供证明材料）。 10、液滴检测方式：非流式液滴分析技术，无需参入额外本底荧光即可识别阴性液滴。且具有后台实时液滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的液滴，保证检测结果的可靠性，并且有可追溯功能。 |  |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

3. 病理科精准分子病理实验室建设

表3：病理科精准分子病理实验室设备技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |  |  | 规格 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、试剂准备区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 冷藏：2-8℃，219L 冷冻：-10 ~ -30℃，100L |  | 1 |  |  | 台 |  | 存储试剂 |  |
|  | 单道移液枪 | 2.5ul-1000ul各1把，共4把 1-10uL；2-20uL；20-200uL；100-1000uL |  | 1 |  |  | 套 |  | 各类液体分装 |  |
|  | 电动移液枪 | 15-300ul 10-100uL；30-300uL |  | 1 |  |  | 套 |  | 各类液体分装 |  |
|  | 桌面型清洁工作台 | 空气洁净度：ISO 5级, 100级 噪声：≤62dB |  | 1 |  |  | 台 |  | 局部净化设备，提供无菌清洁的实验环境 |  |
|  | 掌上离心机 | 适用于1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml 8排离心管 转速：7000rpm/min 容量;1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16 |  | 1 |  |  | 个 |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |
|  | 漩涡混合仪 | 转速：2800转/分 工作方式：连续、点触、调速 |  | 1 |  |  | 个 |  | 快速、均匀的混合液体 |  |
|  | 超纯水系统 | 1级超纯水 中等水质：适用，3级（RO反渗透） 可自来水进水 |  | 1 |  |  | 套 |  | 用于较为精密或对杂质较为敏感的实验用水 |  |
| 二、样本制备一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 冷藏：2-8℃，219L 冷冻：-10 ~ -30℃，100L |  | 1 | 台 |  |  | 存储试剂 |  |  |
|  | 单道移液枪 | 2.5ul-1000ul各1把，共4把 1-10uL；2-20uL；20-200uL；100-1000uL |  | 1 | 套 |  |  | 各类液体分装 |  |  |
|  | 一体式电脑 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 打印机 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 二维码扫描仪 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 套 |  |  | 二维码扫码识别 |  |  |
|  | 小型高速冷冻离心机 | 最大转速：14800rpm 最大离心力：21100xg 容量：24×1.5/2.0 mL（多种转头可选） 温度范围：-9℃ 到-40℃ |  | 1 | 个 |  |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |  |
|  | 水平低速冷冻离心机 | ①角转头： 最高转速：17850rpm 最低转速：300rpm 最大离心力：30279xg 最大容量：6×50 mL ②水平转头： 最高转速：4500rpm 最低转速：300rpm 最大离心力：3260xg 最大容量：4×145 mL ③Auto-Lock 转头自锁 ④温度范围：-10℃到 -40℃ |  | 1 | 台 |  |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |  |
|  | 干式恒温器 | 数字干式金属浴有一系列配置可供选择，容纳 1、2 和 4 个可互换式模块，以适应多种容器和应用 |  | 1 | 台 |  |  | 用于样品前处理、生化反应等的控温 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  | 混合、分散和溶解各类溶液以及固液混合样品 |  |  |
|  | 迷你离心机 | 适用于1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml 8排离心管 转速：7000rpm/min 容量;1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16 |  | 1 | 个 |  |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |  |
| 三、样本制备二区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 满足实验室日常消毒用即可 |  | 1 | 台 |  |  | 存储试剂 |  |  |
|  | 单道移液枪 | 2.5ul-1000ul各1把，共4把 1-10uL；2-20uL；20-200uL；100-1000uL |  | 1 | 套 |  |  | 各类液体分装 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  | 混合、分散和溶解各类溶液以及固液混合样品 |  |  |
|  | 干式恒温器 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  | 用于样品前处理、生化反应等的控温 |  |  |
|  | 微量分光光度仪 | ①仪器内置DNA、RNA、寡聚核酸、蛋白质和OD600等应用程序 ②0.1mm-2.0mm光程连续可调 ③内置10mm光程比色皿专用槽 ④光程范围：190-850nm ⑤样本测量体积：0.2-2uL ⑥7英寸触摸屏 |  | 1 | 套 |  |  | 测量核酸、蛋白等物质在极低浓度下的吸光度 |  |  |
|  | 金属浴 | 满足实验室日常使用即可 |  | 1 | 台 |  |  | 用于样品前处理、生化反应等的控温 |  |  |
| 四、文库扩增一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微孔板离心机 | ①转速：2500rpm ②离心机：500xg ③容量：2片96孔PCR板 | 1 |  | 台 |  |  | 对样本进行分离和过滤 |  |  |
|  | 迷你离心机 | 适用于1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml 8排离心管 转速：7000rpm/min 容量;1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16 | 2 |  | 个 |  |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 | 满足日常工作使用即可 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 | 满足日常工作使用即可 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪 | ★①可以同时检测5个靶标 ②无需校正、维护简单 ★③样品通量：96 ④反应体系：10-125uL ⑤温度准确性：±0.2℃ ⑥温度均一性：±0.4℃ | 1 |  | 台 |  |  | 检测和定量DNA |  |  |
|  | 台式离心机 | ①角转头： 最高转速：15200rpm 最大离心力：25830xg 最大容量：6×100 mL ②水平转头： 最高转速：5300rpm 最大离心力：5088xg 最大容量：4×400 mL ③Auto-Lock 转头自锁 ④温度范围：-10℃到 40℃ | 1 |  | 套 |  |  | 在短时间内对样本进行分离、提纯和浓缩等操作 |  |  |
|  | 96孔磁力架 | 满足日常工作使用即可 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 单道移液枪 | 2.5ul-1000ul各1把，共4把 1-10uL；2-20uL；20-200uL；100-1000uL | 1 |  | 套 |  |  | 各类液体分装 |  |  |
| 五、文库扩增二区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪 | ★①可以同时检测5个靶标 ②无需校正、维护简单 ★③样品通量：96 ④反应体系：10-125uL ⑤温度准确性：±0.2℃ ⑥温度均一性：±0.4℃ | 1 |  | 台 |  |  | 检测和定量DNA |  |  |
|  | 单道移液枪 | 2.5ul-1000ul各1把，共4把 1-10uL；2-20uL；20-200uL；100-1000uL | 1 |  | 套 |  |  | 各类液体分装 |  |  |
| 六、电泳区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核酸定量计 | 5.7英寸触摸屏 数据存储：1000份样本 光源：蓝色、红色LED | 1 |  | 台 |  |  | ### 高度准确、易用的单一 DNA、RNA或蛋白质样本的定量分析 |  |  |
|  | 通风柜 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全自动核酸分析仪 | ①通量：1-96 ②原理：预制胶 ③100%杜绝交叉污染风险（胶条上的泳道是一次性的，互不干扰） ④检测速度快，gDNA、RNA等样本检测分析时间均<3min ⑤无需外置气源或者空气压缩机，后期无需维护 | 1 |  | 台 |  |  | 分析核酸样本的浓度、纯度、完整性 |  |  |
| 七、测序区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCR热封仪 | 可连续热封5000张膜 触摸屏一键式操作 可连接自动化 | 1 |  |  | 台 |  | 孔板封膜 |  |  |
|  | 一代测序仪 | ★①4道毛细管 ②通过 96 孔和 384 孔板自动进样 ③激光：氩离子多波长单模激光器，主要激发波长为：488 和 514.5 nm | 1 |  |  | 台 |  | 测序 |  |  |
|  | 二代测序仪 | ★①输出范围：16.25-120Gb ★②Read：130-400M ③最大读长：2x150bp ④运行时间：12-30小时 ⑤光源：绿色、红色LED | 1 |  |  | 个 |  | 测序 |  |  |
|  | 自动化基因分析一体机 |  | 1 |  |  | 台 |  | 测序结果自动化分析解读 |  |  |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

4. 生物样本库的建设

建设在医院内部，由院方选址，由中标方负责按照标准建设，产权归属医院。生物样本库信息管理系统需遵循目前国际ISBER生物样本库建设通用相关标准，整个系统具有高安全性、高可靠性、高兼容性和可持续扩展，实现项目管理，样本登记，样本库管理，知情同意书归档，与HIS、LIS、EMR、PIS、PACS、手术麻醉、医嘱等系统对接，具备可视化运行等服务能力。建设面积不小于600平方米，人体组织保存容量不少于10万份，血液、体液保存容量不少于250万管。合作期间提供3名人员，并免费负责生物样本库的运行维护。并提供以下必要设备。

表4：生物样本库设备技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、样本接收区 |  |  |  |  |  |
| 1. | 实验室深低温标签制作套装（热转印打印机IP300+64M卡+单卷液氮标签+液氮色带+标签软件+二维码扫描器）标签打印机 | 打印分辨率300DPI 32位处理器266MHZ RAM64MB USB2.0端口 | 1 | 台 | 打印冻存管标签 |
| 2. | 激光打印机 | 分辨率600-1200 USB2.0接口 | 1 | 台 | 打印日常工作文件 |
| 3. | 二维码整板扫描仪 |  | 1 | 台 | 预置二维码管整板扫描 |
| 4. | 低温整理冰箱 | 1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 2、样式：立式，双门。 3、有效容积（L）：≥450。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：856*791*1960。 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：上室≥650×570×627、下室≥650×570×627。 6、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。 7、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。 8、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。 9、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。 10、上下独立明把手设计，美观大方。 11、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室标配外挂锁。 12、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 13、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。 14、压缩机：采用高效压缩机，优质风扇电机，节能高效、静音。 15、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 16、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 17、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内，显示精度0.1℃。 18、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。 19、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 20、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 21、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限10年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 22、选配温度记录打印机：系统可以保留7天的数据供打印，按下打印键可打印设置时间段内的温度。 23、可选配485接口、远程报警接口。 | 1 | 台 | 样本入库前暂存 |
| 5. | 样本库管理软件 | 1.可对放入生物样本库中的每个样本信息进行记录追踪 2.可与输入端、电脑或LIMS/HIS等进行连接 3.可生成独立报告 4.集成备份系统 5.简单易用，用户可快速方便对参数进行设置 6.指令设置简单，便于冷冻、存储及提取样本 7.数据库可对各种数据（样本ID、存储位置、冷冻曲线、存储系统内所有活动的日期、时间、温度及使用者信息等）进行存储 | 1 | 套 | 管理样本及相关数据 |
| 6. | 电脑 |  | 2 | 台 |  |
| 二、样本处理区 |  |  |  |  |  |
| 7. | 低温分装平台 | 容量12L， --装配有两块组织分装金属平板CP-Tissue。 --圆形操作区可进行组织分装操作，预置孔位用于放置冻存管。 --配备有不锈钢替换盘CP-TSP可避免交叉污染，并可单独替换进行清洁和灭菌 | 1 | 台 | 生物安全柜内低温分装样本，可作为短途样本转运箱使用。 |
| 8 | 全自动液体样本分装工作站 | 可实现从1到1000微升的精确移液 | 1 | 台 | 全自动化液体前处理 |
| 9. | 台式常温离心机 | 最高转速为18000转/分钟‌ 最大相对离心力为22450×g‌ AC220V 50Hz | 1 | 台 | 样本常温处理 |
| 10. | 台式高速冷冻离心机 | 1、安全柜基本参数： 1、整机采用全钢机身，不锈钢离心腔，简洁紧凑，噪音低； 2、嵌入式微处理器控制，可更精确控制转速，时间、温度和相对离心力； 3、按键式编程设计，LCD液晶屏显示全部运行参数，操作直观简便； 4、配有门盖保护，超速和先进的电子式不平衡探测系统可以对离心机过程实时监控确保仪器安全运行； 5、采用优质橡胶门封条，密封性能好； 6、配有多种转子，满足不同实验要求，一机多用； 7、冷冻离心机采用无氟压缩机组， R404a制冷剂，强大制冷能力，在最高转速下，样品温度始终保持在设定温度或以下。 8、（1）电源参数：AC220V （2）50 Hz 整机功率：1200W （3）最高转速：≥21000r/min （4）最大制备容量：≥4*500ml （5）最大相对离心力：30700×g （6）转速控制精度：（±1%或±20rpm）取高值 （7）温度范围：-20℃~40℃ （8）定时范围：(1s～99min59s) | 1 | 台 | 进行样本低温离心 |
| 11. | 微量移液器 | 手动10ul/20ul/100ul/1000ul各一把 | 1 | 套 | 分液、加液 |
| 12. | 医用冷藏冷冻箱 | 300L以上 | 1 | 台 |  |
| 三、病理样本处理区 |  |  |  |  |  |
| 13. | 制冰机 | 电源为220V/50Hz，电流为2.8A 每24小时能生产60kg的冰块 | 1 | 台 | 制冰 |
| 14. | 病理取材台 | AC220V, 50Hz的电源电压 1700(长)×2000(高)×800(宽)mm | 1 | 台 | 样本处理 |
| 四、样本低温存储区 |  |  |  |  |  |
| 15. | 定制版-80℃全自动样本库 | ★1、系统总存储量 ≥145万份（以0.75mL SBS格式冻存管计算） ★2、全自动超低温冷库用于存储生物样本，可在全库（包括操作区以及存储区）-80℃（温差≤±10℃）条件下完成样本自动化存取与碎片整理； 3、样本操作区温度-80℃±10℃，该区域包括样本挑管区、样本整理区、样本缓存区、扫码区及样本转移所经区域。 4、系统设置控制系统，可分权限管理样本的存取、运行参数的设置和运行日志的查看下载等功能；实现库存样本的全生命周期安全管理； 5、设备库体尺寸：深≤5.5米，宽≤4.5米，高≤2.7米； 6、存储区与挑管区之间具备维修门，维修门尺寸宽≥0.6米，高≥1.5米，可站立进入库内进行维护维修操作； 7、自动化机构：包含自动化存储机构、移管机械臂、移盒机械臂等；所有自动化部件均在超低温条件下长期稳定运行，机构耐受工作温度≤-80℃； 7、存储区内所有冻存架皆可以移动，可移动至挑管操作区取盒窗口处待挑选； 8、存储区选用直冷模式降温，箱体内蒸发器位于存储区域的正上方，蒸发器和冻存货架顶之间距离为35±5cm； 9、样本存储区与样本操作区之间存在保温隔热层，可实现完全隔离，升温维护维修操作区自动化机构时，不会对存储区温度、湿度造成影响； 10、具备整盒存取、单管存取等功能，同时挑管机构可兼容直径8-13mm的自动化耗材，无需更换夹具； 11、系统具备扫码功能，可对冻存盒条码、冻存管底部二维码进行快速整板扫码识别； 12、系统具备精确位置识别功能，挑管过程中可及时发现掉管错误，及时报警，视频显示掉管位置，指导处理； 13、系统应具备应急处理预案，当发生掉管时，可打开应急窗口，手动放回掉落的样本，并拍照、扫码核对处理结果，处理完毕，中断挑管任务可继续执行； 14、制冷系统配置：配备2套独立运行的机械制冷系统和1套液氮备用制冷系统； 15、机械制冷系统使用复叠制冷方式，单套制冷系统须包含高温、低温压缩机各一台； 16、液氮制冷系统由电磁阀进行控制，当两套机械制冷系统均无法正常工作时控制系统自动启动液氮制冷系统； 17、本机软件操作系统可管理样本ID信息和位置信息；并可根据样本ID实现出入库；也可提供接口文件以便开发应用程序对接用户端LIMS系统，实现冷库系统内样本信息、样本存取和碎片整理的智能化管理； 18、设备正常运行及存取样只需要用电，不需要使用液氮供给； 19、设备具有多级权限管理功能，兼容账户密码输入和人脸识别系统进行操作认证；所有运行数据，操作日志，报警信息均被记录在案。 20、-80℃自动化冷库箱体内部六面（顶部、底部及箱体四周）保温层厚度≥20cm； 21、挑选冻存盒的动作应避免在存储区内或存储区顶部进行，防止样本在存储区内洒落，降低进入存储区维修的可能性，避免因维修导致的存储区温度波动。 | 1 | 台 |  |
| 16. | 生物样本深低温自动化存储系统（标准版全自动液氮储存系统） | ★1、单台自动液氮存储模块样本存储量：≥8万份（以2mL 方盒规格冻存管计）。内部采用冻存架存储样本，且可根据使用需求定制冻存架，设备内部可兼容同品牌不同体积/高度规格冻存盒； ★2、样本气相保存温度≤-180℃，并可在样本存储的真空罐内部挑管平台（温度≤-150℃）上完成全自动挑管存取和碎片整理操作；可与样本信息管理软件对接，实现远程联动的全自动样本存取和管理； 3、设备内取管机械手为夹爪式机械手，挑管兼容性高，可对1.0ml、2.0ml、0.75ml等直径范围9~13mm、高度范围28~142mm的冻存管或麦管进行精准抓取；设备挑取不同直径冻存管时，无需更换取盒或取管夹爪，操作便捷高效； 4、设备启用状态下挑管台，挑管舱及挑管机械手全流程不需额外加液氮，-150℃以下可以连续挑管时间≥12小时，运营成本低； 5、自动化抓盒结构：直线模组机构，机械手轴数位3轴；自动化挑管结构：直线模组机构，机械手轴数为3轴；整体结构稳定性强； 6、整盒样品批量入库时，连续存入10盒样本时间≤20分钟；整盒样品批量取出时，连续取出任意10盒样本时间≤20分钟（需提供证明文件）； 7、自动化液氮罐上腔体配备监控摄像头，可实时查看系统内部操作状态。视频可随时调出查看，可下载储存； 8、具备高温报警，低液位报警及多项运行故障本地声光报警功能； 9、存储区样本采用提篮式结构存储，方便转移，每个冻存架可存放≥15个冻存盒； 10、设备外部尺寸：长≤2.4米，宽≤1.8米，高≤2.8米； 11、罐内挑管平台与存储罐共用罐内底部液氮，样本挑管操作前无需消耗额外的时间和液氮对挑管机构或挑管区进行预冷，（需提供设备结构图作为证明材料）； 12、挑管全过程中，目标冻存管不经过任何高于-150℃的区域，确保故障条件下，样本也可以全程安全。（需提供设备结构图作为证明材料）； 13、携带样本进出全自动液氮存储系统的低温转运桶可在一次添加3L液氮后，提供气相液氮的低温环境（≤-150℃）的时间≥18小时 （需要提供第三方检测报告）； 14、设备内部除存储区以外区域无带压液氮储存部件。 15、设备采用外置式液氮低压补给罐形式补液，非空气分离就地液氮制取方式补液 16、日用电消耗≤10KWh/D 17、全自动液氮存储模块液氮液位监测：采用压差检测系统实时测量罐内液位高度，可自动换算每天液氮消耗量 | 1 | 台 |  |
| 17. | 超低温冰箱 | 1、有效容积≥780L。 2、外部尺寸（mm）≤1205*1025*1955。 3、可存储2英寸标准冻存盒≥600个，2ml标准冻存管≥60000支。 4、制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 5、变频压缩机，压缩机数量2个，整机稳定运行功率≤700W，动力强劲，质量更可靠，2个EBM直流变速冷凝风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 6、双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃以下，确保样本储存安全。 7、25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h。 8、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度。 9、25℃环温时，空载降温到-81℃速度≤4.6h。 10、25℃环温，-81℃稳定运行后，内外门体开启1min后关门，箱内温度从开门时降至-75℃时所需时间≤33min。 | 2 | 台 | 温度-80℃，每台容量6万份冻存管 |
| 18. | 低温整理冰箱 | 与样本接收区低温整理冰箱参数相同。 | 1 | 台 | 整理样本 |
| 19. | 轮滑式液氮底座整理推车 | 高强度不锈钢台面具有较强的承重能力和耐用性配备耐磨的轮子，这些轮子可以360度旋转适配多种品牌和型号的液氮罐。 | 2 | 台 | 整理样本 |
| 20. | 气体检测报警器 |  | 2 | 套 |  |
| 21. | 温湿度监测模块 |  | 10 | 个 | 监测温湿度 |
| 22. | 温湿度管理软件 |  | 1 | 套 | 监测温湿度 |
| 23. | 安全标识+冻存架标识 |  | 1 | 套 | 安全管理 |
| 24. | 防冻手套 | 能够抵抗的温度范围通常在-170℃到-180摄氏度之间。 | 5 | 双 | 耐低温防液氮 |
| 25. | 气相液氮罐 | 1、气相液氮罐，有效容积≥850L。 2、气相液氮罐罐口内径不超过465mm，静态液氮日蒸发率约≤1.5%； 3、材质为304不锈钢材质，中间夹层为真空结构，以减少液氮损耗； 4、气相液氮罐及补给罐自带脚轮和制动装置，自动铰链式盖子方便开启，大口径罐口便于样本储存。 5、单台液氮罐容积可存储：2ml冻存管存储量≥42900个样本。 6、进门尺寸≤1200mm；方便进电梯及房间门。 7、设备总高不超过1910mm； 8、可实现-190℃气相贮存或-196℃液相贮存； 9、配备电容式液位监控传感器，液位监控精度不低于5mm(提供CANS校准证书)； 10、在长时间开盖情况下，箱体内部仍可以保持温度稳定，48小时内维持箱体内温度不高于-170℃； 11、材质为304不锈钢材质，罐体总漏热量不大于17W；中间夹层为真空结构，烧结真空度不得小于1.0*10-5Pa·m3/s； 12、标配一体式冻存架自动旋转系统，可将需要取出的冻存架旋转到罐口的正下方； 13、需要国家低温容器质量监督检验中心出具的CNAS同型号或同系列检验报告； 14、配10寸智能监控终端设备自带物联网功能，可app远程查看设备状态，具备app远程控制功能、自动报警和用户可自行设置报警点，具有远程APP报警静音选项。 15、液晶触摸屏显示用户多级权限管理，数据可导出：顶部温度、底部温度、液位温度及运行状态等参数；可实现实时温度监控、液位监控报警； 16、基于微处理器和上下双铂电阻温度探头的监控系统可实时显示箱体内的最高和最低温度，精度为正负1℃； 17、液氮补给罐参数：液氮容量≥300L，静态液氮日蒸发率约1.2%，输液量≥8L/MIN，压力表指示范围：0~0.25MPA 18、具备手动加液阀门,液氮加注时防飞溅设计 19、冻存架可按10*10或8*12冻存管规格需求分组定制冻存架； 20、配一体式提吊系统，可提吊冻存架 21、含液氮罐自动开关盖，及定时自动关闭液氮罐盖功能，以避免因忘记关盖而造成样本损失。 22、冻存架托盘带自动定位及自动旋转功能，避免手动转动冻存架造成液氮低温烫伤； | 2 | 个 |  |
| 26. | 液相液氮罐 | 至少容纳2000冻存管 | 2 | 个 |  |
| 27. | 深低温样本转运罐 | 250*245*250mm | 2 | 个 | 样本运输 |
| 28. | 液氮运输罐 | 液氮容量10L | 2 | 个 | 液氮运输 |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

5. 专病数据库的建设

建立一个专门用于规范化存储和管理特定疾病相关数据（如临床信息、检验数据、病理数据、各组学数据、影像学数据等）的数据库，支持临床和科研的各种数据处理，包括患者随访数据和图文资料，可实现与附院信息系统的自动对接与数据导入，支持单中心或多中心的临床和科研的疾病登记、数据建模、资源申请、数据检索、数据挖掘、项目管理等功能，为科学研究和临床诊断提供支撑服务。提供以下表5、6必要软件、硬件设施。

表5：专病数据库软件一览表

| 存储功能模块软件配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据ETL收集总线 | 负责数据收集触发器，按照数据收集计划对目标数据源及适配器自动触发收集数据并将每次数据结果上报预警平台 |
| 离线源数据数据存储模块 | 搭建支持多元化数据存储（格式化与非格式化）基础存储容量20T |
| 温热数据多模态存储模型 | 根据使用频率将数据按照层级进行划分，对其结构及三级缓存模式的索引建立 |
| 可视化数据分布大屏 | 对每日各个数据存储量、状态、预警及存储介质使用量等进行可视化展示 |
| 数据存储预警模块 | 对各个数据存储介质使用量、频率、处理速度等系统参数自动监控及预警提示 |
| 源数据抽取适配器 | 支持webservice、xml、rpc、restful等多元化接口模式进行配置化适配器 |
| 数据存储模块 | 本地存储模式 |
| 医疗数据标准SOP规范制定 | 按照医疗规范HL7、DICOM协议等梳理制定数据格式、字段及定时任务规则，并把数据存储操作流程及规范进行制定 |
| 数据索引梳理并制定SOP规范 | 配合需求和使用场景梳理出符合要求的数据索引并建立索引管理规范 |
| 数据质控及NLP语义分析模型 | 数据质量拦截器按照制定数据质量规则刷选合格数据，并将错误数据定时上报。能够通过多语言分析将数据进行归一化处理 |
| 数据存储运营服务 | 安排专业数据DBA团队对数据提取、梳理、故障检修、新数据源接入等提供管家式服务 |
| 离线及实时双模态下清洗规则引擎 | 在数据采集过程中：支持对数据中的作废标识进行处理；支持对重复数据做去重处理；支持对脏数据（空值、异常值等）进行统一清洗；支持数据回收站功能，用于存储作废数据、重复数据和垃圾数据。 |
| 数据字典管理运维系统 | 支持标准数据元查看、编辑、归一、验证等管理功能；支持自定义数据元创建（计算型、录入型等）、自定义归一数据元、自定义数据元预处理（数据元对比、相似数据元提升、合法性检查）等。 |
| 专病项目管理信息系统 | 支持专病项目管理、项目病例管理、项目信息维护、项目入组管理、项目文件管理、项目标签管理、专病数据导出。 |
| 科研360视图数据驾驶舱 | 支持按照患者的门诊、住院就诊时序，将单个就诊次序下的患者所对应的结构化数据项及其值域情况进行展示；支持结构化数据元溯源视图；支持患者时间轴视图；支持患者个人画像视图，对患者CDM诊断体系的内容进行提取。 |
| 基于LLM语言模型智能深度挖掘分析模块 | 支持基于人工智能引擎中的疾病建模算法开展统计分析和建模，支持基础统计分析算法、回归分析算法、分类统计算法，支持包括 LR、SVM、GNB、RF、GBM、ANN、ADA 在内的建模流程。内置字符云图、雷达图、区域分布图、箱线图趋势图等便于观察变量分布。 |
| 智能科研检索服务 | 构建以患者为核心多维度医疗场景，支持关键字模糊检索、复杂条件树检索、收藏、检索记录；对于检索结果支持个体全景、纳入队列、标签、多维度统计指标概览视图等个性化分析。 |
| 全流程DMP数据管理平台 | 支持ETL/ES数据抽取定时任务、任务实时监控管理；支持对需要分析的数据进行配置、数据清洗，进一步实现数据探索和分析建模。 |
| 数据分析管家服务 | 安排专业数据DBA团队对数据清洗、数据元维护、项目管理、数据分析建模等提供管家式服务 |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

表6：专病数据库硬件一览表

| 序号 | 名称 | 产品名称 | 主要参数 | 总数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 超融合一体机 | ★硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Intel Xeon Gold 6330 CPU@2.0GHZ（28C），内存：4*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+4万兆光口。 含以下软件或实现相应功能： 2套* 计算服务器虚拟化软件; 2套* 网络虚拟化软件; 2套* 虚拟存储软件; 2套* 云计算管理软件; 2个* 光纤线-多模-LC-LC-3M; 4个* 万兆多模-850-300m-双纤; 2个* 固态硬盘-960G-U.2-NVME-SSD(读密集型); 2个* 固态硬盘-7.68T-U.2-NVME-SSD（读密集型）; 12条* 服务器选配内存32G（X86架构通用）; 1个* U.2 SSD套料（X86架构通用）; 2个* 固态硬盘-480G-SATA-SSD（混合型）; 1台* 服务器定制费; 5年* 基础运维服务（一体机版）; | 6 | 台 |
|  |  | 企业级分布式存储 | 硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 2933，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+4万兆光口。 功能描述：企业级分布式存储，通过标准服务器和软件定义技术构建存储资源池，实现弹性扩展、按需分配，为不同业务分配不同存储资源（高性能存储资源、低成本大容量存储资源等）。EDS存储可提供软硬一体化交付或纯软件交付两种方式，一个平台支持块、文件、对象多种存储服务。 每台含： 1套* 企业级安全分布式存储软件（EDS均衡型存储授权-100T）; 2个* 固态硬盘-1.92T-SSD-新（混合型）; 6个* 机械硬盘16T; 2条* 服务器选配内存32G; 5年* 软件升级; 5年* 产品质保（标准版）; | 3 | 台 |
|  |  | 业务交换机 | 24端口；10GB交换机；配置8端口多模10GB模块；上行端口≥2端口；冗余电源；5年质保 | 4 | 台 |
| 2 | 国产灾备一体机 | 数据备份与恢复系统【简称：DRS】 | 数据备份与恢复系统:提供X86/C86/ARM架构下物理机/虚拟机的整机备份功能，提供 Windows Server、windows、Linux 等非国产操作系统与中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等国产操作系统的整机备份功能，提供文件验证功能、可开启多个虚拟化验证主机执行仿真验证功能，提供备份数据去重合并与压缩功能、提供无系统裸机虚拟机/云主机恢复代理、可实现单/批量文件恢复和下载、提供异构主机间自动化驱动适配的全量和快速灾难恢复功能，提供备份数据归档功能; | 1 | 台 |
|  |  |  | 50TB块存储(本地硬盘/存储柜/San存储/isCSI存储)容量授权 | 2 | 授权点 |
|  |  |  | 一台系统应急接管容灾功能授权【无需单独准备备机资源，通过设备内建虚拟化平台创建虚拟机进行业务主机应急接管，对外提供服务】 | 5 | 授权点 |
|  |  |  | 一套RAC集群业务系统实时备份功能授权【实现对Oracle RAC的秒级实时备份，含：运算节点中的操作系统、运算节点中的数据库程序与配置、共享存储节点中数据库数据与日志】 | 3 | 节点 |
|  |  |  | CDP备份功能授权【颗粒度微秒级，实现RPO=0，有效解决勒索病毒、逻辑错误、人为误修改、误删除导致的数据丢失等问题】 | 15 | 授权点 |
|  |  | 国产灾备一体机（CDR ） | ★2U机架式：最小支持1TB内存；标配前置12个3.5"/2.5"直通背板盘位+后置2*2.5"热插拔硬盘)；含上架导轨；800W(1+1)服务器冗余电源； ≥1G阵列卡(可支持RAID 0/1/5等)。 存储配件：14TB 6Gb/s SATA 7200转 3.5寸硬盘（10）、480GB 2.5'寸 SSD（2），部署一体机系统。 网络配件：双电口千兆、双端口万兆网卡（含SFP模块）-C86； CPU配件：2*海光5380(2.5G主频/16核/32线程)集成处理器； 内存配件：4*64G适用于2U/4U设备内存； | 1 | 台 |
|  |  | 服务 | 五年质保服务 -故障硬件、配件更换服务（配件先行） -产品同等功能软件升级服务 | 1 | 项 |

本表中所列设备及服务必须按照对应数量全部提供。单项设备报价应不超过99万元。

表1-表6中标注“★”的指标需提供技术证明文件，技术证明文件是指以下任意一种：①提供在社会上公开发布的包含对应技术参数的宣传彩页；②提供互联网上下载打印的彩页截图，必须标明详细的可查询网址；③医疗器械注册检验报告（完整的）；④技术白皮书/原厂盖章技术说明；⑤注册证。证明材料以中文为准，如为英文材料，应提供对应准确翻译件；

同时应在证明材料中以勾线、画框等形式明确标注出技术需求在材料中的位置，并在响应偏离表中标明准确页码。

未提供技术证明材料的响应将被视为“★”指标负偏离，对投标予以否决。未按要求标注清晰技术证明材料或证明材料中对应参数所在位置的，自行承担经评标委员会评议后，视为“★”指标负偏离，对投标予以否决的风险。

★6、服务需求：综合运行服务

6.1试剂要求：提供招标文件所列检测项目的试剂，其中维持现状的项目试剂保持不变，用于新增设备的试剂须与配套设备相匹配，报齐各规格。提供所有试剂需要的配套校准品。根据ISO15189实验室认可要求，提供所有试剂检测需要的配套质控品或第三方质控品（含配制所需要的移液器）。校准品、质控品和试剂均需有注册证/备案证。所有试剂出入库管理必须遵守医院相关管理规定。

提供给医院的所有试剂必须为包装完整、未使用过的试剂。试剂价格包括完成一个测试所需的主试剂和所有辅助的试剂和耗材，并包括各种定标液以及完成这个测试所需要的所有耗材。上述所有的试剂和耗材均折算到主试剂的价格中。

6.2 设备要求：提供招标文件所列设备及软件，满足相应的要求。同时需满足医院现有设备所开展项目的要求，试剂耗材成本、设备维护、维修费用包含在中标价内。负责检验所有设备（含智能采血流水线）维修、定期保养，包括更换配件（含进样针、灯泡等）的费用。负责所有仪器每年的校准、检定。校准、检定内容符合ISO15189认可要求，并提供校准报告。提供检验科仪器所需要的配套清洗液，电解质清洗液等。

6.3 耗材要求：提供所有项目的相关检测耗材和办公用品：采集血液标本的所有耗材（含采血管）。体液相关检测耗材：一次性容器（尿杯、尿管、粪便采集器、玻璃试管、吸管等）、玻片、显微镜、计数板。若增加项目，则增加对应耗材。粪常规所需耗材：配套室内质控品、一次性粪便采集器、生理盐水、竹签，塑料软管，显微镜，玻片，吸管，加样枪。血气分析耗材：毛细进样管。白带分析所需耗材：配套室内质控品，生理盐水，带盖塑料软管，显微镜，玻片，吸管。精液常规检测所需耗材：样本杯、加样枪、配套玻片、水浴箱。干化学仪器所需要的配套加样枪头、免疫通用洗液、电解质参比液、信号试剂、干燥剂、保湿剂、样本杯及其它一次性耗材；纯水机耗材。所有耗材出入库管理必须遵守医院相关管理规定。

6.4软件要求：负责实验室信息管理系统（LIS）的维护和软件升级，包含但不限于LIS系统中涉及与电子病历六级评测有关的改造，并承担相关费用。确保所有检测设备与LIS连接，并承担相关费用；免费提供仪器设备相关的配套软件，应用软件终身免费升级；提供报告自动审核中间体软件；提供无纸化办公软件。LIS系统以及电子开单、与HIS等信息系统接口，由中标人免费构建或升级；方案符合院方要求，LIS系统与设备具有双向通讯传输功能，与HIS等信息系统可数据共享。

6.5检验试剂仓储面积要求：投标人仓储冷库总面积大于200M2（或500 M3），需提供平面布局图及租赁合同等相关证明材料。

6.6投标人需具备医疗冷链监测系统，适用于在储存、运输时对温湿度等条件严格要求的试剂耗材。可实现对试剂冷链的无线远程监测,保证试剂质量。同时负责医院冷链系统的维护保养及升级。

6.7人员要求：中标人提供给检验科不少于10名驻场工程师和驻场技术人员，保证仪器正常运行，听从检验科的安排，并协助科室开展工作；中标人驻场服务人员的薪酬由中标人负责，并服从科室管理。

6.8试剂品牌的更换:每年提供性能验证所需要的标准物质，并协助完成检测项目的性能验证，如性能验证未通过，使用方有权停止使用。原有试剂性能不合格时，由科室相关专业人员经论证后选出3个品牌,性能验证合格后确定使用。

6.9定期维护：装机时须对在线仪器进行校准，并协助科室对现仪器开展的项目进行方法学验证和确认；每三个月对流水线和仪器进行一次维护，每年需对在线仪器进行校准2次；其它仪器每年校准1次。校准周期符合ISO15189的要求。

6.10人员培训：装机前先对科室业务骨干进行培训，装机后应对全部使用者进行一至两周培训，装机的第一个月内，应用工程师和科室工作人员一起工作，本地应有常用配件库存，确保流水线的正常使用；负责科室人员外出学术交流、人员进修、协办继教班，负责省内外专家来院学术讲座工作。

6.11 ISO15189认可工作：协助完成ISO15189认可日常管理工作和现场复评审工作。

6.12 重点专科评审和创建工作：提供医院检验学科建设方案，协助完成省重点专科的复评审工作以及国家重点专科的创建工作。

6.13 生信分析系统：搭建多组学生信分析框架，在具备各组学生信分析的能力基础之上能实现跨组学的内在关联分析，支持多学科、多组学、多中心联合研究。

| 功能模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 生信知识库模型 | 收录检测突变位点解读信息，构建院方独有的专属解读数据库。所有审核修改的变异及靶向用药药物、变异解读信息会存储该知识库中。 |
| 肿瘤、血液NGS生信分析系统 | 提供生信分析自动化能力，包括：样本信息、下机文件管理； 自动化变异分析、解读及报告生成；可视化报告审核。 |
| 专业生信分析培训 | 安排专业技术支持人员对系统使用提供上门或远程培训指导 |

6.14在项目服务期内，中标人负责免费完成专病数据库及生信分析系统的软硬件的日常维护、巡检、设备维修保养等相关工作。

6.15设备和试剂的配置要求

6.15.1 设备：按照医院发展规模及检验科的发展提供相应的全部检测检验设备及辅助设备，招标文件所列设备仅代表目前需投入的主要设备，并非指合作期内开展项目所需要的所有设备。因此，中标人不能据此免除后期因开展项目需要免费提供设备的义务。后期仍有需要新增设备时也应视为本次标书所列清单的范畴之内，且新增设备的各项参数应满足招标人的要求，后期根据具体情况添加必须设备（如不能添加，医院有权决定由其他供应商提供，费用按中标价在费用中扣除），各类流水线设备均需提供院方认可品牌，并按照医院提供场地情况，负责安装调试培训等；辅助设备均提供院方认可的品牌设备。

6.15.2试剂：中标方提供相应的配套试剂及耗材，所有试剂均需有注册证/备案证，质量均要符合国家标准和ISO15189认可要求。所有试剂在阳光采购试剂平台采购＞95%。并且不得随意更换其他试剂及耗材，如确需更换需提供新试剂的全部溯源及比对报告，所换试剂性能参数均需优于现有试剂，所测结果必需达到江苏省临床检验中心及国家临床检验中心质评优秀标准，经科室同意医院批准后，方可更换。科室如发现所提供试剂出现质量问题，有权提出更换，中标方提供的室内质控品、校准品均应为院方认可的品牌。

6.15.3中标方严禁向院方提供假劣或过期失效的试剂、耗材，因试剂、耗材质量问题引起的责任纠纷，费用由中标方承担。试剂、耗材不能随意断货，所用试剂、耗材效期不能太短，一般试剂不得低于6个月，同一项目试剂全年批号更换≤3次，否则，医院有权自主另行采购相应试剂、耗材，成本计入试剂总成本。中标方向院方提供的试剂、耗材应是具有国家法定的质量标准、批准文号、生产批号和有效期的合格试剂。提供试剂的包装、标签、说明书应符合国家药品监督管理局的有关规定,包装牢固，符合储存运输要求，运输途中出现的破碎、泄露、污染等问题由中标方负责处理和调换。

★（四）商务要求

1、报价说明

投标人需报价格为

1.1招标文件所列货物（包含检验设备、分子病理实验室设备、生物样本库设备、专病数据库硬件及软件，详见附件4）金额，并注明品牌、型号、单价、总价。单项设备报价最高限价为99万元，高于最高限价的，投标将被否决。

1.2临床检验试剂及配套耗材消耗费用占本项目所包含检测项目收入百分比，报价为比例形式，最多报到小数点后两位。最高不得高于25%，投标人的投标报价高于最高限价的，投标将被否决。

1.3检验收入

指招标文件所列检验项目实际所产生的医疗诊断业务收入。

1.4检验检测成本和费用

指招标文件所列检验所有消耗的体外诊断试剂及耗材成本。

试剂耗材指检验过程中所消耗的试剂、质控品（室内、室间）、定标液、清洗液、缓冲液、稀释液、校准品、反应杯、灯泡等直接用于检验的体外诊断试剂、医用耗材、低值易耗品等。试剂耗材的采购主体为院方，具体采购事项由中标人执行。

新增项目（待开展项目）成本按中标价列入结算目录。新增项目按照院方的试剂遴选制度进行遴选，所遴选的试剂供货由中标方承担，并限期一个月内完成供货，中标方如果因为自身原因不能供货，医院有权自行采购，采购成本从结算成本中扣除。

仪器、试剂变更：由于授权及其他原因，中标人无法提供院方要求的设备、试剂，医院有权自行采购，采购成本从结算中扣除。

2、项目完成期限：

本项目合同一年一签，当年度合同到期经考核合格可以续签下一年度合同，续签最多不超过2次，即总服务期不超过3年。

3、质保期：

设备质保期：自验收合格之日起3年

4、款项结算

自合同签订起三个月内为过渡期，过渡期内试剂价格按照采购人现有试剂价格方案结算；过渡期后，中标人应按要求具备本合同所列检验项目全部试剂的供应能力并已实质上开始供货。费用按照对应检验项目总收入的_____%（含税）按实结算，即临床检验试剂、配套耗材及已验收完成设备应付费用占本合同所列检验项目总收入的百分比。收入数据以甲方信息系统有效统计为依据。

中标人应按采购人要求提供试剂及设备销售专用发票，费用每一个月结算。试剂经采购人考核验收合格，于收到发票后六个月付款；设备经采购人验收合格，于收到发票六个月后，按设备总额在二十四个月内平均支付。每月支付总额不超过检验项目总收入的_____%（含税）。

5、履约保证金：

中标人在中标后签订合同前，中标方以电汇形式交纳人民币1800万元至采购人指定账户作为本合同的履约保证金。在项目实施后，根据约定的设备及设施的实际投入使用情况分批释放保证金，因中标方原因，未履约的项目相应保证金不予退还；未按时履约的，每超出一个月扣除相应保证金的20%，扣完为止，不予退还，在服务期内未完成合同约定或未保证正常运行，扣除保证金200万元，保证金释放项目完成通过验收，并正常使用满一个月后按照约定无息退还保证金。

| 项目名称 | 项目进度 | 规定完成时间 | 释放金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化免疫流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 化学发光免疫流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 血常规、尿沉渣检测流水线 | 完成安装并使用 | 项目启动后3个月内 | 100万元 |
| 精准医学实验室 | 完成设备安装并投入使用 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 生物样本库 | 超低温自动存储系统安装验收完成并使用，生物样本深低温自动化存储系统安装并使用 | 场地完成建设后3个月内 | 300万元 |
| 专病数据库建设 | 完成软件、硬件的投入。 | 项目启动后6个月内 | 100万元 |
| 试剂耗材供应 | 完成检验项目试剂、耗材供货达3个月 | 项目启动后6个月内 | 500万元 |
| 综合服务项目 | 完成合同内约定的其他内容并运行3个月 | 项目启动后6个月内 | 300万元 |

6、风险责任：

6.1在合同期内，如遇收费调整，费用成本按中标价比例调整；如遇到政府主导的试剂价格下降，结算时按下降比例从费用成本中扣除。

扣除金额=试剂价格下降比例×（所涉及项目总收入×中标比例价）。

6.2在本次招标前，招标方与第三方有供货协议并尚在协议有效期内的，需按原有供货协议执行，具体由中标方与第三方协商解决。

7、服务承诺：

7.1服务合作期内，院方因业务发展，需要对设备进行更新或升级，增加驻场人员，中标方应无条件配合。前期需要≥10名专职工程师、技术人员驻点，工程师需要经验丰富，熟练掌握仪器的维修和保养，本地应有常用配件库存，由厂家直接派人维护，并进行学术支持；技术人员要有医学背景及相应的资质。

7.2中标方负责整体实验室设备的后期维护保养，免费提供配件，保障科室正常运行，配备完善的售后工程师团队，可以维修各主流品牌的设备，拥有进口品牌认证工程师，仪器故障响应时间不得高于15分钟，工程师到达现场不得超过2小时（急诊设备不得超过1小时），所有仪器维修时间不得超过6小时（急诊设备不得超过3小时），保证所有报告当天发出，不能完成时需提供备用仪器或提供外送服务，由此产生的外送费用以及由此造成的其他损失均由中标方承担。提供必须的驻场人员服务，协助科室完成日常工作。

7.3 设备更迭：如遇到设备故障率超过每周二次，持续一个月，或设备使用年限大于说明书规定或建议使用年限，院方有权要求中标方更新设备，并且一个月内执行完成。超过一个月院方暂停该设备涉及检测项目收入的费用结算，至到设备更新完成；同时院方启动设备购置程序，购置成本从结算成本中扣除。

8、其他：

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

附件：

附件1：检测项目清单

附件2：现有可用设备

附件3：现使用耗材列表

附件4：检验服务集约化保障项目设备报价表

附件5 主要设备配置表

*注:“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致投标文件被拒绝；

附件1：检测项目清单

| 序号 | 检测项目试剂名称 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下1-6项为门急诊检验科血常规和尿常规流水线上检测项目。 |  |  |  |
|  | 血常规试剂 |  |  |
|  | SAA试剂 |  |  |
|  | CRP试剂 |  |  |
|  | 网织红试剂 |  |  |
|  | 尿沉渣试剂 | 核酸荧光染色流式法 |  |
|  | 尿干化学试剂 | 试带法 |  |
| 以下7-83项为门急诊检验科维持现状的检测项目。 |  |  |  |
|  | 粪常规 |  |  |
|  | 粪便隐血试剂 | 免疫层析法 |  |
|  | 轮状病毒试剂 | 胶体金法 |  |
|  | 诺如病毒 | 胶体金法 |  |
|  | 钙卫蛋白 | 免疫荧光层析法 |  |
|  | PH | 电极法 |  |
|  | PCO2 | 电极法 |  |
|  | PO2 | 电极法 |  |
|  | CHO3 | 计算法 |  |
|  | SBC | 计算法 |  |
|  | ABE | 计算法 |  |
|  | SBE | 计算法 |  |
|  | AG | 计算法 |  |
|  | SO2 | 电极法 |  |
|  | COHB | 电极法 |  |
|  | GLU | 电极法 |  |
|  | LAC | 电极法 |  |
|  | 白细胞 | 镜检法 |  |
|  | 红细胞 | 镜检法 |  |
|  | 清洁度 | 镜检法 |  |
|  | 线索细胞 | 镜检法 |  |
|  | 霉菌 | 镜检法 |  |
|  | 滴虫 | 镜检法 |  |
|  | 上皮细胞 | 镜检法 |  |
|  | β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | 唾液酸苷酶 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | 白细胞酯酶 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | β-葡萄糖醛酸苷酶 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | 过氧化氢 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | PH值 | 阴道炎联检试剂盒（化学法） |  |
|  | 精液分析 | 精液分析仪 |  |
|  | 钾离子 | 直接电极法（干化学） |  |
|  | 钠离子 | 直接电极法（干化学） |  |
|  | 氯离子 | 直接电极法（干化学） |  |
|  | 血清总钙 | 比色法（干化学） |  |
|  | 葡萄糖 | 比色法（干化学） |  |
|  | 尿素 | 比色法（干化学） |  |
|  | 尿酸 | 比色法（干化学） |  |
|  | 总胆红素 | 比色法（干化学） |  |
|  | 总蛋白 | 比色法（干化学） |  |
|  | 白蛋白 | 比色法（干化学） |  |
|  | 镁 | 比色法（干化学） |  |
|  | 血氨 | 比色法（干化学） |  |
|  | 乳酸 | 比色法（干化学） |  |
|  | 脑脊液总蛋白 | 比色法（干化学） |  |
|  | 丙氨酸氨基转移酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 碱性磷酸酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | γ-谷氨酰转肽酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 乳酸脱氢酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 肌酸激酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 肌酸激酶同工酶 | 质量法、速率法（干化学） |  |
|  | 淀粉酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 脂肪酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 胆碱酯酶 | 速率法（干化学） |  |
|  | 肌酐 | 酶法（干化学） |  |
|  | 未结合胆红素 | 双波长比色法（干化学） |  |
|  | 结合胆红素 | 双波长比色法（干化学） |  |
|  | 二氧化碳结合力 | 酶反应终点法（干化学） |  |
|  | 肌钙蛋白I | 增强发光法（干化学） |  |
|  | 血沉 | 血沉仪 |  |
|  | 渗透压 | 渗透压仪 |  |
|  | 肝素结合蛋白(HBP) | 化学发光仪 |  |
|  | 3P试验 | 硫酸鱼精蛋白注射液 |  |
|  | 尿HCG检测 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸 |  |
|  | 血片检查 | 瑞氏染液、香柏油，显微镜，玻片 |  |
|  | 骨源性碱性磷酸酶 | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒 |  |
|  | 穿刺液常规 | 冰乙酸 |  |
|  | 脑脊液常规 | 冰乙酸、苯酚试剂 |  |
|  | 乳糜试验 | 苏丹Ⅲ染液 |  |
|  | 肺泡灌洗检查及细胞计数 | 瑞氏染液 |  |
|  | 血吸虫抗体IG检测 |  |  |
|  | 疟原虫抗体 |  |  |
|  | 血疟原虫涂片检查 | 瑞氏染液 |  |
|  | 尿半乳糖 | 尿半乳糖检测试剂盒 |  |
|  | 前列腺液常规 | 镜检法 |  |
|  | 25羟维生素D | 加样枪，枪头，配套试剂 |  |
| 以下84-91为血液病实验室凝血分析仪上检测项目，94-141为维持现状项目。 |  |  |  |
|  | 凝血酶原时间 | 仪器（凝固法） |  |
|  | 国际标准化比值 | 计算值 |  |
|  | 活化部份凝血活酶时间 | 仪器（凝固法） |  |
|  | 凝血酶时间测定 | 仪器（凝固法） |  |
|  | 血浆纤维蛋白原测定 | 仪器（凝固法） |  |
|  | 血浆D-二聚体测定 | 仪器（免疫比浊法） |  |
|  | 纤维蛋白（原）降解产物 | 免疫比浊法（待开展） |  |
|  | 抗凝血酶 Ⅲ | 发色底物法（待开展） |  |
|  | 血小板聚集试验 | 待开展 |  |
|  | 血栓四项检测 | 待开展 |  |
|  | 全血粘度低切 1/S | 仪器（锥板法） |  |
|  | 全血粘度低切 5/S | 仪器（锥板法） |  |
|  | 全血粘度中切 50/S | 仪器（锥板法） |  |
|  | 全血粘度高切 200/S | 仪器（锥板法） |  |
|  | 血浆粘度 | 仪器（毛细管法） |  |
|  | 全血还原粘度（低切） | 计算值 |  |
|  | 全血还原粘度（高切） | 计算值 |  |
|  | 红细胞聚集指数 | 计算值 |  |
|  | 红细胞刚性指数 | 计算值 |  |
|  | 红细胞变形指数 | 计算值 |  |
|  | 红细胞压积 | 计算值 |  |
|  | 全血低切相对指数 | 计算值 |  |
|  | 全血高切相对指数 | 计算值 |  |
|  | 血沉方程K值 | 计算值 |  |
|  | 血沉 | 微量法 |  |
|  | 血片检查（血液科） | 显微镜法 |  |
|  | 骨髓有核细胞计数 | 显微镜法 |  |
|  | 骨髓巨核细胞计数 | 显微镜法 |  |
|  | 骨髓涂片细胞学检查 | 显微镜法 |  |
|  | 过氧化物酶染色 | 显微镜法 |  |
|  | 糖原染色 | 显微镜法 |  |
|  | 特异性酯酶染色 | 显微镜法 |  |
|  | 非特异性酯酶染色 | 显微镜法 |  |
|  | 铁染色 | 显微镜法 |  |
|  | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色 | 显微镜法 |  |
|  | 脑脊液找白血病细胞 | 显微镜法 |  |
|  | 脑脊液细胞学分类 | 显微镜法 |  |
|  | Coombs试验 | 凝集法 |  |
|  | 高铁血红蛋白还原试验 | 分光光度计比色法 |  |
|  | 红细胞脆性试验 | 目测法 |  |
|  | 尿含铁血黄素定性试验 | 普鲁士蓝反应法 |  |
|  | 血浆游离血红蛋白试验 | 分光光度计比色法 |  |
|  | 血清酸化溶血试验 | 溶血法 |  |
|  | 骨髓染色体分析 | 细胞培养法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(玉米) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(大米) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(牛奶) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(蛋清/蛋黄) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(小麦) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(大豆) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(西红杮) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(牛肉) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(鸡肉) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(猪肉) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(蟹) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(虾) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(鳕鱼) | 酶联免疫金标法 |  |
|  | 末梢血食入性变应原筛查(蘑菇) | 酶联免疫金标法 |  |
| 以下142-189为微生物室检测项目。 |  |  |  |
|  | 检测项目 | 所用试剂 | 所用仪器 |
|  | 涂片找细菌 | 革兰氏染色液 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 涂片找真菌 | 乳酸酚棉兰染色液 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 涂片找抗酸杆菌 | 抗酸染色液（冷染） | 显微Oplympus； CX21FSI |
|  | 粪便杆菌/球菌比 | 革兰氏染色液 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 淋球菌涂片 | 革兰氏染色液 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 涂片找新型隐球菌 | 墨汁 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 痰涂片检查 | 革兰氏染色液 | 显微Oplympus； CX23 |
|  | 血培养及鉴定 | 需氧微生物培养瓶（成人）、需氧微生物培养瓶（儿童）、厌氧微生物培养瓶 | 血培养仪BDFX200 质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 厌氧菌培养及鉴定 | 厌氧产气袋 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 细菌培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、SS平板、XLD平板、麦康凯平板、 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 真菌培养及鉴定 | 沙氏琼脂培养基、酸酚棉蓝染色液 | 霉菌培养箱MJP-150Y上海精宏、生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 咽拭子培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、麦康凯平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 痰培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、麦康凯平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 尿培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、麦康凯平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 脑脊液培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、麦康凯平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 霍乱弧菌培养及鉴定 | 血平板、麦康凯平板、TCBS平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 副溶血弧菌培养及鉴定 | 血平板、麦康凯平板、TCBS平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 淋病奈瑟菌培养 | 淋病奈瑟菌平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 0157大肠埃希菌培养及鉴定 | 致病性大肠埃希菌选择性平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 肺泡灌洗液细菌培养及鉴定 | 血平板、巧克力平板、麦康凯平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 肺泡灌洗液真菌培养及鉴定 | 沙氏琼脂培养基；乳酸酚棉蓝染色液 | 霉菌培养箱MJP-150Y上海精宏、生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 常规药敏定性试验 | MH平板、无菌生理盐水 | 隔水式恒温培养箱上海精宏 GNP型9160、比浊仪 Biomerieux DensiCHEK-plus、盐水分配器、一次性灭菌接种环、 |
|  | 常规药敏定量试验 | 革兰阴性菌药敏卡、革兰阳性菌药敏卡、链球菌药敏卡、 真菌药敏卡、 酵母样真菌药敏试剂盒 | 全自动药敏仪 Biomerieux VITEK2 compact、隔水式恒温培养箱上海精宏 GNP型9160、比浊仪 Biomerieux DensiCHEK-plus、盐水分配器、一次性灭菌接种环 |
|  | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 头孢他啶药敏纸片、头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 | 隔水式恒温培养箱上海精宏 GNP型9160、比浊仪 Biomerieux DensiCHEK-plus、盐水分配器 |
|  | β-内酰胺酶试验 | 头孢硝噻吩纸片 |  |
|  | 大便致病菌培养及鉴定 | 血平板、SS平板、XLD平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 分泌物培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 胸水培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 腹水培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 白带培养及鉴定 | 淋病奈瑟菌平板、沙氏琼脂培养基、 沙眼衣原体检测试剂盒（胶体金法） 解脲支原体分离鉴别管（培养法）；人型支原体分离鉴别管（培养法） | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | B群链球菌培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 静脉置管培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 胆汁培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 脓液培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 组织培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 骨髓培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 前列腺液培养及鉴定 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 其他培养 | 血平板 | 二氧化碳培养箱 Thermo 3111、 生物安全柜再鑫仪器有限公司 BSG-4、质谱仪 Bruker Daltonik Gmbh |
|  | 解脲脲原体培养 | 解脲支原体分离鉴别管 | 隔水式恒温培养箱上海精宏 GNP型9160 |
|  | 人型支原体培养 | 人型支原体分离鉴别管 | 隔水式恒温培养箱上海精宏 GNP型9160 |
|  | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测试剂盒 | 无 |
|  | 沙眼衣原体检查 | 沙眼衣原体检测试剂盒 | 无 |
|  | 真菌β-D葡聚糖检测 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测盒 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 IGL-800 |
|  | 内毒素检测 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 IGL-800 |
|  | A族链球菌抗原检测 | A族乙型溶血性链球菌检测试剂盒 | 无 |
|  | 质谱仪鉴定细菌、真菌 | 血平板、沙氏琼脂培养基 | 全自动快速生物质谱检测系统 Bruker Daltonik Gmbh Microflex LT/SH |
|  | 隐球菌荚膜多糖抗原检测 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 | 无 |
|  | 肺炎链球菌抗原检测 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒 | 无 |
| 以下190-199项为分子室检测项目维持现状，200-203为待开展项目。 |  |  |  |
|  | 人乳头瘤病毒DNA分型 | 圣湘生物 | 荧光定量PCR仪 |
|  | 乙型肝炎病毒DNA定量 | 中山达安基因 | ABI7500定量PCR仪 |
|  | EB病毒DNA定量 | 中山达安基因 | ABI7500定量PCR仪 |
|  | BCR-ABL 210 | 上海源奇生物 | ABI7500定量PCR仪 |
|  | 化学药物用药指导的基因检测（叶酸） | 无锡锐奇基因 | ABI7500定量PCR仪 |
|  | 肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒核酸检测 | 郑州安图 | AutoMolec3000 |
|  | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测 | 郑州安图 | AutoMolec3000 |
|  | 人副流感病毒核酸检测 | 郑州安图 | AutoMolec3000 |
|  | 人偏肺病毒核酸检测 | 郑州安图 | AutoMolec3000 |
|  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测 | 郑州安图 | AutoMolec3000 |
|  | 结核杆菌核酸定量检测 | 待开展 |  |
|  | HPV E6/E7 mRNA检测 | 待开展 |  |
|  | 巨细胞病毒DNA检测 | 待开展 |  |
|  | 细胞色素P450酶209基因检测（CYP2C9) | 待开展 |  |
|  | 百日咳杆菌核酸检测 | 待开展 |  |
| 以下205-281为生化免疫流水线项目，282-284全部维持现状。 |  |  |  |
|  | 前白蛋白检测试剂 | 免疫透射比浊法 |  |
|  | 总胆红素检测试剂 | 重氮盐法/化学氧化法 |  |
|  | 直接胆红素检测试剂 | 重氮盐法/化学氧化法 |  |
|  | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶同工酶检测试剂 | 免疫抑制法 |  |
|  | 碱性磷酸酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | Γ-谷氨酰转移酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 总蛋白检测试剂 | 双缩脲法 |  |
|  | 白蛋白检测试剂 | 溴甲酚绿/紫法 |  |
|  | 总胆汁酸检测试剂 | 酶循环法 |  |
|  | 腺苷脱氨酶测定检测试剂 | 连续监测法 |  |
|  | a岩藻糖苷酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 尿素检测试剂 | 脲酶紫外速率法 |  |
|  | 肌酐检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 尿酸检测试剂 | 尿酸酶比色法 |  |
|  | 葡萄糖检测试剂 | 己糖激酶法 |  |
|  | 乳酸脱氢酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 钾离子检测试剂 | 离子选择电极法 |  |
|  | 钠离子检测试剂 | 离子选择电极法 |  |
|  | 氯离子检测试剂 | 离子选择电极法 |  |
|  | 总钙检测试剂 | 偶氮III砷法 |  |
|  | 无机磷检测试剂 | 磷钼酸盐法 |  |
|  | 甘油三酯检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 胆固醇检测试剂 | 胆固醇氧化酶法 |  |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 | 直接法/化学修饰法 |  |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂 | 直接法/选择性可融化法 |  |
|  | 载脂蛋白A1检测试剂 | 免疫透射比浊法 |  |
|  | 载脂蛋白B检测试剂 | 免疫透射比浊法 |  |
|  | 肌酸激酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 肌酸激酶同工酶检测试剂 | 质量法、活性法 |  |
|  | 脂蛋白a检测试剂 | 免疫比浊法 |  |
|  | 糖化白蛋白检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 尿总蛋白检测试剂 | 邻苯三酚红钼法 |  |
|  | 尿微量白蛋白检测试剂 | 免疫比浊法 |  |
|  | 血β2微球蛋白检测试剂 | 胶乳免疫比浊法 |  |
|  | 尿β2微球蛋白检测试剂 | 胶乳免疫比浊法 |  |
|  | 尿视黄醇结合蛋白检测试剂 | 胶乳免疫比浊法 |  |
|  | 尿N-氨基葡萄糖苷酶检测试剂 | 底物法 |  |
|  | 总铁结合力检测试剂 | 比色法 |  |
|  | 转铁蛋白检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 谷胱甘肽还原酶检测试剂 | 速率法 |  |
|  | 胱抑素C检测试剂 | 免疫比浊法 |  |
|  | 血清铁检测试剂 | TPTZ法 |  |
|  | a羟丁酸检测试剂 | 连续监测法 |  |
|  | 小而密低密度脂蛋白检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 游离脂肪酸检测试剂 | 酶法 |  |
|  | 载脂蛋白E | 免疫比浊法 |  |
|  | 游离甲状腺素（FT4）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 游离三碘甲状原氨酸（FT3）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 超敏促甲状腺激素（s-TSH）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 甲状腺球蛋白（TG）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 甲状腺球蛋白抗体（TGAb）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 甲状旁腺激素（PTH）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 绒毛膜促性腺激素B亚单位（B-HCG）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 催乳素（PRL）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 促黄体生成素（LH）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 促卵泡刺激素（FSH）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 孕酮（P）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 雌二醇（E2）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 雌三醇（FE3）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 睾酮（T）检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 抗缪勒氏管激素定量（AMH）检测试剂（发光法） | 化学发光法 |  |
|  | 胰岛素检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | C肽检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 唐氏综合症筛查（AFP检测试剂，β-HCG检测试剂） | 化学发光法 |  |
|  | 皮质醇检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 叶酸检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 维生素B12检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 25-羟基维生素D3检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 铁蛋白检测试剂 | 化学发光法 |  |
|  | 血β2微球蛋白检测试剂 | 化学发光法或比浊法 |  |
|  | 尿β2微球蛋白检测试剂 | 化学发光法或比浊法 |  |
|  | 尿微量白蛋白检测试剂 | 化学发光法或比浊法 |  |
|  | 尿碘检测试剂 | 化学法 |  |
|  | 血清蛋白电泳检测试剂 | 毛细管电泳(赛比亚) |  |
|  | 糖化血红蛋白检测试剂 | 高效液相色谱 |  |
|  | 离子钙检测试剂 | 离子选择电极法 |  |
| 以下免疫室项目286-335上免疫流水线，336-345上特种蛋白分析仪，346-420维持现状，421-425为待开展项目。 |  |  |  |
|  | 癌胚抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 甲胎蛋白 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原-199 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原-125 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原50 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原242 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原724 | 化学发光法 |  |
|  | 鳞状细胞癌相关抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 细胞角蛋白十九片段 | 化学发光法 |  |
|  | 糖类抗原-153 | 化学发光法 |  |
|  | 神经元特异性烯醇化酶 | 化学发光法 |  |
|  | 总前列腺特异抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 游离前列腺特异抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 胃蛋白酶原I | 化学发光法 |  |
|  | 胃蛋白酶原II | 化学发光法 |  |
|  | 降钙素 | 化学发光法 |  |
|  | 胃泌素释放肽前体 | 化学发光法 |  |
|  | 胃泌素-17 | 化学发光法 |  |
|  | 人附睾蛋白4 | 化学发光法 |  |
|  | 白细胞介素-6 | 化学发光法 |  |
|  | 白细胞介素-8 | 化学发光法 |  |
|  | 白细胞介素-1β | 化学发光法 |  |
|  | 肿瘤坏死因子α | 化学发光法 |  |
|  | 同型半胱氨酸 | 化学发光法 |  |
|  | 超微量C反应性蛋白（HS-CRP） | 化学发光法 |  |
|  | 肺炎支原体IgM抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 肺炎支原体IgG抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 结核感染特异性T细胞检测 | 化学发光法 |  |
|  | 弓形虫抗体-IgM | 化学发光法 |  |
|  | 弓形虫抗体-IgG | 化学发光法 |  |
|  | 风疹病毒抗体-IgM | 化学发光法 |  |
|  | 风疹病毒抗体-IgG | 化学发光法 |  |
|  | 巨细胞病毒抗体-IgM | 化学发光法 |  |
|  | 巨细胞病毒抗体-IgG | 化学发光法 |  |
|  | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体-IgM | 化学发光法 |  |
|  | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体-IgG | 化学发光法 |  |
|  | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体-IgM | 化学发光法 |  |
|  | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体-IgG | 化学发光法 |  |
|  | 乙型肝炎表面抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 乙型肝炎表面抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 乙型肝炎e抗原 | 化学发光法 |  |
|  | 乙型肝炎e抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 乙型肝炎核心抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 丙型肝炎抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 人免疫缺陷病毒抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 梅毒密螺旋体抗体 | 化学发光法 |  |
|  | 戊肝病毒抗体- IgM | 化学发光法 |  |
|  | 戊肝病毒抗体- IgG | 化学发光法 |  |
|  | 甲肝病毒抗体IgM | 化学发光法 |  |
|  | 乙肝S1抗原检测 | 化学发光法 |  |
|  | C-反应蛋白 | 散射比浊法 |  |
|  | 类风湿因子 | 散射比浊法 |  |
|  | 抗链球菌溶血素 O | 散射比浊法 |  |
|  | 免疫球蛋白A | 散射比浊法 |  |
|  | 免疫球蛋白G | 散射比浊法 |  |
|  | 免疫球蛋白M | 散射比浊法 |  |
|  | 补体3测定 | 散射比浊法 |  |
|  | 补体4测定 | 散射比浊法 |  |
|  | Lambda轻链 | 散射比浊法 |  |
|  | Kappa轻链 | 散射比浊法 |  |
|  | 降钙素原 | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | 抗C1q抗体 | 快速ELSA定量 | 德国ORGTENC |
|  | 抗肾小球基底膜抗体 | 流式荧光法 | 透景TESMI-F4000 |
|  | 抗中性粒细胞胞浆抗体-蛋白酶3 | 流式荧光法 | 透景TESMI-F4000 |
|  | 抗中性粒细胞胞浆抗体-髓过氧化物酶 | 流式荧光法 | 透景TESMI-F4000 |
|  | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测 | 间接免疫荧光法 | 欧蒙全自动间接免疫荧光/酶联免疫一体机SPRINTER XL日立荧光显微镜Olympus BX53 |
|  | 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 间接免疫荧光法 |  |
|  | 抗核抗体 | 间接免疫荧光法 |  |
|  | 七项呼吸道病毒抗原检 | 直接免疫荧光法 | 荧光显微镜 EUROstrIIplusa |
|  | 抗结核菌抗体 | 胶体金法 | / |
|  | 甲型流病毒抗原检测 | 胶体金法 | / |
|  | 乙型流病毒抗原检测 | 胶体金法 | / |
|  | 肠道病毒EV71IgM抗体 | 胶体金法 | / |
|  | 柯萨奇病毒CA16IgM抗体 | 胶体金法 | / |
|  | 幽门螺旋菌抗体IgG | 胶体金法 | / |
|  | HP分型检测试剂 | 免疫印迹法 | 摇床 |
|  | 抗核抗体谱（IgG)检测试剂盒 | 免疫印迹法 | 欧蒙全自动免疫印记仪EURoLineMasterPLus |
|  | 自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒 | 免疫印迹法 | 欧蒙全自动免疫印记仪EURoLineMasterPLus |
|  | 血清曲霉菌抗原检测 | ELISA | 伯乐酶标仪BIO-IMARK 恒温金属浴DKT-200-4 |
|  | 甲苯胺红不加热血清试验 | 凝集法 | 梅毒旋转仪TYZD-III |
|  | 梅毒密螺旋体抗体（TPPA） | 凝集法 | 微量震荡器ZW-A |
|  | 冷凝集试验、肥达氏反应 | 凝集法 |  |
|  | 免疫球蛋白IgG4 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒核心抗原IgG抗体检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒核心抗原IgA检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | EB病毒早期抗原IgM检测 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗心磷脂抗体IgA/G/M | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗心磷脂抗体IgG | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗心磷脂抗体IgM | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgM | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗双链DNA抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 胰岛细胞抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗胰岛素抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗锌转运蛋白8抗体 | 化学发光法 | 亚辉龙Iflas3000-G |
|  | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 时间分辨法 | 全自动时间分辨分析仪TRF-1000 |
|  | 白血病免疫分型 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 淋巴瘤免疫分型 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 浆细胞免疫分析 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 循环浆细胞检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | CD34+细胞检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | CD55/CD59检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 单核细胞亚群检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 调节性T细胞检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 单核细胞HLA- DR检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | T淋巴细胞亚群检测（相对计数） | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 淋巴细胞亚群检测（相对计数） | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 淋巴细胞亚群+浆细胞检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | HLA- B27检测 | 流式细胞仪法 | 流式细胞仪（贝克曼库尔特型号Navios） |
|  | 高尔基体蛋白73 | 化学发光法 | 全自动化学发光免疫分析仪MQ60plus |
|  | 总IgE | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | 透明质酸 | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | 层粘连蛋白 | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | IV型胶原 | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | III型前胶原N端肽 | 化学发光法 | 诺尔NRM411/NRM411-S7全自动化学发光定量分析仪 |
|  | IL-1β | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-2 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-4 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-5 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-6 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-8 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-10 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-12p70 | 免疫荧光法 |  |
|  | IL-17A | 免疫荧光法 |  |
|  | IFN-γ | 免疫荧光法 |  |
|  | TNF-a | 免疫荧光法 |  |
|  | IFN-a | 免疫荧光法 |  |
|  | 抗精子抗体定量（ASAb) | 待开展 |  |
|  | 抗子宫内膜抗体（EmAb) | 待开展 |  |
|  | 抗卵巢抗体(AoAb) | 待开展 |  |
|  | 人β淀粉样蛋白 1-42测定（Aβ1-42） | 待开展 |  |
|  | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | 待开展 |  |
| 以下为其它待开展项目，根据科室需要可整合到各检测平台。 |  |  |  |
|  | 尿卟啉定性试验 | 待开展 | 临床血液及体液学专业 |
|  | 凝血因子活性（II、V、VII、VIII、IX、Ⅹ、XI、XII、XIII因子）、vWF抗原、抗凝血酶、蛋白C、蛋白S检测、狼疮抗凝物质、抗Ⅹ活性（普通肝素/低分子普通肝素）、肝素诱导的血小板减少抗体检测、凝血酶、异常凝血酶原 | 待开展 | 止凝血功能检测 |
|  | 铜蓝蛋白 | 待开展 |  |
|  | α1-微球蛋白 | 待开展 |  |
|  | 免疫固定电泳 | 待开展 |  |
|  | 脑脊液寡克隆电泳 | 待开展 |  |
|  | 尿蛋白电泳 | 待开展 |  |
|  | 血细胞簇分化抗原检测 | 待开展 | 血液病相关检测、流式细胞术 |
|  | 胰岛素原检测 | 待开展 | 脂质、糖代谢相关检测 |
|  | 维生素B1（硫胺素）维生素B2（核黄素）、维生素B3（烟酸）、维生素B5（泛酸）、维生素B6（吡哆素）、维生素B7（生物素）、维生素B9（叶酸）、维生素B12（钴胺素）、维生素C （L-抗坏血酸）、维生素A、维生素25-OHD2、维生素25-OHD3、维生素E（α-生育酚）、维生素K1 | 待开展 | 营养元素检测（质谱法）血清脂溶性和水溶性维生素检测 |
|  | 甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧酪胺、VMA | 待开展 | 激素和神经递质检测（质谱法） |
|  | 11种氨基酸和30种肉碱检测（丙氨酸、精氨酸、瓜氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、羟基脯氨酸、甲硫氨酸、鸟氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、酪氨酸、缬氨酸、游离肉碱、乙酰肉碱、丙酰肉碱、丙二酰肉碱、3-羟基 -丁酰肉碱、丁酰肉碱、甲基丙二酰肉碱、3-羟基-异戊酰肉碱、异戊酰肉碱、异戊烯酰肉碱、戊二酰肉碱、3羟基-己酰肉碱、己酰肉碱、己二酰肉碱、辛酰肉碱、辛烯酰肉碱、癸酰肉碱、癸二烯酰肉碱、十二烷酰肉碱、十二烷烯酰肉碱、十四烷烯酰肉碱、十四烷二烯酰肉碱、3-羟基-十四烷酰肉碱、烷酰肉碱、十六烷烯酰肉碱、3-羟基-十六烷酰肉碱、十八烷酰肉碱、十八烷二烯酰肉碱、3-羟基-十八烷酰肉碱） | 待开展 | 遗传代谢病筛查（质谱法） |
|  | 肺癌自身抗体检测 | 待开展 | 肿瘤标志物检测 |
|  | 新型冠状病毒抗体检测 | 待开展 | 感染性疾病检测 |
|  | 抗甲状腺微粒体抗体、雄烯二酮、促肾上腺皮质激素、胰岛素样生长因子-1、性激素结合球蛋白、17-酮类固醇、17-羟类固醇检测 | 待开展 | 内分泌及代谢性疾病等项目检测 |
|  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测 | 待开展 | 心血管疾病相关检测 |
|  | T细胞免疫精细分型、中性粒细胞CD64指数、PD-1检测、 NK细胞、T细胞功能（IFN-γ分泌)检测、免疫球蛋白亚型、肺泡灌洗液淋巴细胞亚群分析 | 待开展 | 免疫细胞受体及功能检测 |
|  | 抗肌炎抗体谱、抗角蛋白抗体、抗核周因子、抗RA33抗体、抗α 胞衬抗体、 | 待开展 | 自身免疫性疾病相关抗体检测 |
|  | 游离轻链、总I型前胶原氨基端肽、I型胶原羧基端肽B特殊序列 | 待开展 |  |
|  | 涎液化糖链抗原-6 | 待开展 | 间质性肺病相关检测 |
|  | 分枝杆菌菌种鉴定 | 待开展 | 结核病辅助诊断 |
|  | 冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、乙型肝炎病毒基因分型、基因变异检测、耐药基因检测；丙型肝炎病毒载量检测、基因分型检测、风疹病毒、巨细胞病毒、弓形虫、单纯疱疹病毒Ⅰ、Ⅱ型核酸检测、JC病毒核酸检测、BK病毒核酸检测、细菌耐药基因检测（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌基因、细菌KPC耐药基因、鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类基因、耐万古霉素肠球菌基因）、性病微生物核酸检测（沙眼衣原体、淋球菌、细小脲原体）、艰难梭菌核酸检测、高灵敏HCV RNA检测、丙型肝炎病毒（HCV-RNA)定量、淋球菌DNA/CT-DNA/UU-DNA(分泌物）、弓形虫-DNA、风疹病毒定量(RV-RNA)、单纯疱疹病毒I型定量（分泌物)、单纯疱疹病毒工I型定量（分泌物)、诺如病毒核酸定性检测、百日咳杆菌核酸检测等 | 待开展 | 病原体核酸检测 |
|  | 人类基因突变检测(EGFR 基因、EML4-ALK 融合基因、ALK-ROS1融合、KRAS基因、NRAS基因、PIK3CA基因、BRAF基因)、血浆Septin 9基因甲基化检测 | 待开展 | 肿瘤靶向用药、预后评估基因检测 |
|  | HLA B*5801、APOE、ALDH2、UGT1A1）、微卫星不稳定性基因检测、CYP2C19基因检测。 | 待开展 | 药物基因组学检测 |
|  | 无创胎儿染色体非整倍体疾病产前基因检测等 | 待开展 | 遗传性疾病基因检测 |
|  | 外周血染色体检查 | 待开展 |  |
|  | 他克莫司等多种药物 | 待开展 | 药物浓度监测 |
|  | 感染病原宏基因测序分析 | 待开展 | mNGS |
|  | 幽门螺杆菌毒力分型及耐药基因检测 | 待开展 |  |
|  | 肾素 | 待开展 |  |
|  | 血管紧张素I和II | 待开展 |  |
|  | 醛固酮 | 待开展 |  |
|  | 生长激素 | 待开展 |  |
|  | 胰高血糖素 | 待开展 |  |
|  | 性激素结合球蛋白 | 待开展 |  |
|  | 硫酸脱氢表雄酮 | 待开展 |  |
|  | 胸苷激酶1 | 待开展 |  |
|  | 异常凝血酶原II | 待开展 |  |
|  | 人类表皮生长因子受体2 | 待开展 |  |

附件2：现有可用设备

| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能采血管理系统 | ASS-2000L等 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | Q322170800004 | 202310 |
| 全自动血细胞分析仪 | BC-7500【NR】CS | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | DC6-51004886 DC-51004890 | 20250301 |
| 全自动细胞形态学分析仪 | MC-80 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | DC8-47000892 | 20250301 |
| 自动血涂片制备仪 | SC-120 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | SW-51002052 | 20250301 |
| 全自动血细胞分析仪 | BC-7500【NR】CS | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | DC6-38002706 DC-38002706 | 20230901 |
| 全自动细胞形态学分析仪 | MC-80 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | DC8-37000482 | 20230901 |
| 自动血涂片制备仪 | SC-120 | 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | SW-38001354 | 20230901 |
| 精液自动分析检测系统 | SSA-Ⅱ | 北京穗加软件有限公司 | SJXS202109001 | 202207 |
| 冰点渗透压测定仪 | BS-100 | 上海依达医疗医械有限公司 | 220628025 | 202207 |
| 全自动模块式血液体液分析仪 XN2800 | XN-10 [B4] | 日本希森美康株式会社 | 47873/26945 | 202207 |
| 显微镜 | CX22RFS1 | 日本奥林巴斯公司 | 3D86336 | 20130410 |
| 电热恒温水浴箱 | HH,W21.CU600 | 上海跃进医疗器械厂 | 384 | 19930116 |
| 特定蛋白分析仪 | PA990pro | 深圳普门科技有限公司 | I09D21101728 | 202207 |
| 离心机 | 600C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1404441 | 20140428 |
| 生物显微镜(复片) | BX43 | 日本奥林巴斯公司 | OJ43983 | 202103 |
| 显微镜 | CX21FS1 | 日本奥林巴斯公司 | 6M09817 | 20070503 |
| 显微镜 | CX23LEDRFS1C | 日本奥林巴斯公司 | IM31880 | 20160603 |
| 显微镜 | CX23LEDRFS1C | 日本奥林巴斯公司 | IG81076 | 20160603 |
| 离心机 | BY320C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 16091326 | 20170120 |
| 干式荧光免疫分析仪(25-OH-VD) | AFS2000A | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 02Y10702 1040279 | 20210510 |
| 全自动粪便分析仪 | AVE-562 | 湖南爱威科技股份有限公司 | 1060 | 20200401 |
| 干式荧光免疫分析仪 （钙卫蛋白） | FR-101 | 广州沣润生物科技有限公司 | FR101191201001 | 20200930 |
| 阴道分泌物分析仪 | LTS-V800 | 珠海丽拓生物科技有限公司 | SN1186 | 202207 |
| 全自动生化免疫分析仪 | VITROS 5600 | 美国强生公司 | 56002599 | 20170110 |
| 血气分析仪 | Cobasb 221 | 上海罗氏公司 | 19458 | 20150828 |
| 尿液化学分析仪 | Mejer 600I | 深圳美侨医疗科技有限公司 | N240016891 | 20151120 |
| 全自动凝血分析仪 | CS-5100 | 日本希森美康公司 | 23614 | 20171220 |
| 生物安全柜 | 11231BBC86 | 山东博科生物产业 有限公司 | BSC31A0922 | 20141020 |
| 显微镜 | CX22LEDRFS1 | 日本奥林巴斯公司 | 3H87184 | 201502 |
| 三用恒温水浴箱 | HH-W600 | 江苏金怡仪器 科技有限公司 | 218042007 | 20180521 |
| 全自动血沉动态分析仪 | XC-A30 | 深圳凯特生物医疗电子科技有限公司 | 1506144 | 20150725 |
| 全自动化学发光测定仪（PCT） | NRM411-S7 | 南京诺尔曼生物技术有限公司 | 03050214721020 | 202109 |
| 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 上海精宏实验设备 有限公司 | H1806067 | 20180521 |
| 离心机 | TGL-16B | 上海安亭科学仪器厂 | 16 | 20060301 |
| 胶体金免疫层析分析仪 SAA-1 | PMDT8100 | 北京普迈德科技有限公司 | DJS2106049 | 202109 |
| 胶体金免疫层析分析仪 SAA-2 | PMDT8100 | 北京普迈德科技有限公司 | DJS2107009 | 202204 |
| 不间断电源 | C3KS(6G) | 深圳山特 | 180921-99470135 | 200903 |
| 全自动血流变测试仪 | ZL9600C | 北京众驰伟业科技有限公司 | 117C2112002t | 202205 |
| 多功能血细胞分类仪 | WZR-BM2 | 苏州市东吴医用电子仪器厂 | 0504020 | 20050609 |
| 多功能血细胞分类仪 | WZR-BM2 | 苏州市东吴医用电子仪器厂 | 1109049 | 20120202 |
| 自动血沉压积测试仪 | ZC40 | 北京众驰伟业科技有限公司 | 1221208089 | 20120805 |
| 数显三用恒温水箱 | HH-W600 | 金坛市医疗仪器厂 | 2090520077 | 20091008 |
| 显微镜 | CX40RF200 | 日本奥林巴斯株式会社 | 9K14025 | 20020329 |
| 显微镜 | CX21FS1 | 日本奥林巴斯株式会社 | 6M09243 | 20070516 |
| 显微镜 | CH30RF200 | 日本奥林巴斯株式会社 | 0L01061 | 20010530 |
| 显微镜 | CHS | 日本奥林巴斯株式会社 | 500023 | 19960602 |
| 医用离心机 | 160A | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1207180 | 20130320 |
| 医用离心机 | 160C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1405882 | 20140606 |
| 不间断电源 | C3KS | 山特电子（深圳）有限公司 | 9103-83820 | 202110 |
| 不间断电源 | C6K | 山特电子（深圳）有限公司 | 160425-9769 0059 | 201605 |
| 显微镜 | BX53 | 日本奥林巴斯株式会社 | 3B076977 | 201711 |
| 多功能血细胞分类仪 | WZR-BM2 | 苏州市东吴医用电子仪器厂 | 1902010 | 201902 |
| 通用血细胞分类仪 | JD-Ⅱ | JEDA | GSJSQ21709002 | 201801 |
| 多功能血细胞分类仪 | WZR-BM2 | 苏州市东吴医用电子仪器厂 | 0105120 | 200108 |
| 超低温保存箱 | Haier 388L | Haier | XJ001 | 201311 |
| 电热高温接种消毒器 | HOPE-MEP8070C | 广州海太光电公司 | 807017 | 201009 |
| 二氧化碳培养箱 | Thermo311 | Thermo Scientific公司 | 300381948 | 202010 |
| 隔水式恒温培养箱 | GNP型9160 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1610882 | 201703 |
| 霉菌培养箱 | MJP-150Y | 上海精宏实验设备有限公司 | 1603570 | 201607 |
| 全自动微生物药敏测试仪 | VITEK2 compact | Biomerieux | 10044 | 201211 |
| 全自动细菌培养系统 | BD FX200 | BD公司 | FT1396 | 201207 |
| 台式蒸汽灭菌器 | MOST-T | 山东新华医疗器械公司 | 20162570226 | 201710 |
| 生物显微镜 | CX23 | Oplympus | 0B08900 | 201606 |
| 显微镜（微生物2） | CX21FSI | Oplympus | 6M08692 | 200704 |
| 生物安全柜 （分子） | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西生物公司 | BSC11A14100295 | 201412 |
| 生物安全柜2 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物公司 | BSC15A1410138 | 20141212 |
| 生物安全柜3 | BSC-1500IIA2 | 济南鑫贝西生物公司 | SXA500021 | 201009 |
| 电热高温接种灭菌器 | MY-800D | 杭州博瑞仪器有限公司 | RC-17W-0692 | 201009 |
| 比浊仪 | DensiCHEK-plus | Biomerieux | OA009863 | 201212 |
| 二氧化碳培养箱 | Thermo 3111 | Thermo Scientific公司 | 21722222513 | 201502 |
| 全自动革兰染片仪(带体液离心功能） | PREVI Colorg Gram | BIOMERIEUX | 29551122240 | 201507 |
| 离心机1 | BY150C | 北京白洋医疗器械公司 | 1302321 | 201312 |
| 离心机2 | Feb-80 | 金坛市医疗器械厂 | 314043016 | 201404 |
| 游标卡尺 | SIMCT | 上海量具刀具厂 | 71976 | 201007 |
| 立式灭菌器 | LMQ.C型-80E | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2014D293 | 201412 |
| 超低温保存箱 | Haier DW-86L388(J) | Haier | XJ209 | 201604 |
| 显微镜 | CX23 | Oplympus | 5K42528 | 201605 |
| 不间断电源 | CASTLE 3K | 深圳山特 | RXM6160511009 | 201512 |
| 不间断电源 | POWERVAR | POWERVAR | 62052-12R | 201512 |
| 电热高温接种灭菌器 | HM3000K | 杭州奥威 | AS-HMA-390 | 201010 |
| 全自动抗酸染色仪 | KS-S100 | 韩国KS公司 | STAINER 201608110 | 201801 |
| 生物安全柜 （PCR） | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西生物公司 | BSC11A20082832 | 202008 |
| 游标卡尺 | SIMCT | 上海量具刀具厂 | 8709818 | 201007 |
| 动态试管检测仪 | LKM-02-64 | Lab kinetics LLC | 2017240516 | 201709 |
| 全自动快速生物质谱检测系统 | Microflex LT/SH | Bruker Daltonik Gmbh | 26994403471 | 20181010 |
| 全自动细菌培养系统2 | BD FX200 | BD公司 | FT8655 | 201908 |
| 不间断电源 | 东方阳光C3KS | LX2018060629 | 62052-12R | 20181010 |
| 显微镜 | BX43 | Oplympus | 2021030200201 | 202203 |
| 进口微量高速离心机 | Pico17 | Thermo | 41538204 | 20130409 |
| 生物安全柜 （PCR） | BSC-1100IIB2-X | 济南鑫贝西生物公司 | BSC11B1710632 | 201801 |
| 恒温金属浴 | DKT200-4 | 上海启前电子科技有限公司 | MU-C08-0120 | 201605 |
| 恒温金属浴 | DKT200-2 | 上海启前电子科技有限公司 | MU-C07-0125 | 201511 |
| 漩涡混匀器 | TYXH-1 | 上海启前电子科技有限公司 | 20150000000 | 201512 |
| 高速冷冻离心机 | CL21R | Thermo | 2048044 | 20120320 |
| 进口微量高速离心机 | Pico17 | Thermo | 41538214 | 20130409 |
| 漩涡混合器 | XH-B | 江苏康健医疗用品有限公司 | 16469 | 20080526 |
| 微型离心机 | TgearOSE-MC8 | 天根生化科技（北京）有限公司 | 4577 | 202004 |
| 核酸扩增仪 | ETC811 | 苏州东胜 | 8110671713 | 201701 |
| 微型离心机 | Mini-6K | 上海启前电子科技有限公司 | QQ-C34B-2002 | 20140715 |
| 基因芯片阅读仪 | YN2009 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | 20110602002 | 201402 |
| 低速医用离心机 | 80C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1403394 | 2014 |
| 高速冷冻离心机 | ST16R | ThermoFisher | 41813604 | 2016 |
| 全自动核酸分子杂交仪 | YN-H96 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | A8201905061 | 202004 |
| 全自动核酸提取仪 | NATCH CS | 圣湘生物 | 170803-SX061 | 202003 |
| 恒温金属浴 | QQMK200-4 | 上海启前电子科技有限公司 | YN-G03-100 | 202004 |
| 医用洁净工作台 | BBS-SDC | 济南鑫贝西 | BBSY15IVVD210701037B | 2021.08 |
| 生物安全柜1 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西 | BSC15A210802355B | 2021.08 |
| 生物安全柜2 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西 | BSC15A2108023775B | 2021.08 |
| 生物安全柜3 | BSC-1800IIA2-X | 济南鑫贝西 | BSC18A210800042B | 2021.08 |
| 核酸提取仪1 | SSNP-9600A | 江苏硕世 | 2021132448 | 2021.10 |
| 核酸提取仪2 | SSNP-9600A | 江苏硕世 | 2021131208 | 2021.07 |
| 核酸提取仪3 | SSNP-9600A | 江苏硕世 | 2021131652 | 2021.08 |
| 核酸提取仪4 | SSNP-9600A | 江苏硕世 | 2021131682 | 2021.08 |
| 核酸提取仪5 | SSNP-9600A | 江苏硕世 | 202013703 | 2020.08 |
| PCR扩增仪13 | ABI7500 | 美国ABI | 275007252 | 2011.12 |
| PCR扩增仪12 | ABI7500 | 美国ABI | 275055774 | 2020.12 |
| PCR扩增仪11 | ABI7500 | 美国ABI | 275055766 | 2020.12 |
| PCR扩增仪10 | ABI7500 | 美国ABI | 275055842 | 2020.12 |
| PCR扩增仪9 | ABI7500 | 美国ABI | 275053318 | 202003 |
| PCR扩增仪8 | CFX96 Deep WellTM Reel-Time pcr system | BIO-RAD | 794BR10133 | 202005 |
| PCR扩增仪7 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834T7 | 2021.08 |
| PCR扩增仪6 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834H0 | 2021.08 |
| PCR扩增仪5 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834K2 | 2021.08 |
| PCR扩增仪3 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834G1 | 2021.08 |
| PCR扩增仪2 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834Q0 | 2021.08 |
| PCR扩增仪1 | SLAN-96S | 上海宏石 | SN210834BR | 2021.08 |
| 全自动毛细管电泳仪 | CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING | 法国SEBIA | 95688 | 2018.01 |
| 电解质分析仪 | XD685F | 上海迅达 | 12650111 | 2012.02 |
| 离心机 | BY-150C | 北京白洋公司 | 1110083 | 2012.02 |
| 糖化血红蛋白仪 | HA-8180 | 日本爱科来公司 | 12106016 | 2022.02 |
| 真空采血管脱盖机 | DC-1 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 0278150712A1 | 20150929 |
| 离心机1 | 600C | 北京白洋离心机厂 | 1703142 | 2017.03 |
| 离心机2 | 600C | 北京白洋离心机厂 | 1301165 | 2013.03 |
| 旋涡混合器 | TYXH-1 | 江苏康健医疗用品公司 | 20210806610 | 2021.08 |
| 离心机3 | BY-G20 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1506189 | 2015.12 |
| 恒温金属浴 | DKT-200-4 | 北京佳源兴业科技有限公司 | JY-C08003 | 2015.10 |
| 全自动化学发光测定仪 | NRM411 | 南京诺尔曼生物技术公司 | 303000511620 | 2018.04 |
| 洗板机2 | Thermowellwash | 赛默飞世宇科技公司 | 888-6508A | 2019.04 |
| 洗板机3 | Thermowellwash | 赛默飞世宇科技公司 | 888-6509A | 2019.04 |
| 特种蛋白分析仪 | IMMAGE 800 | 美国贝克曼库尔特公司 | 9697 | 2014.04.05 |
| 全自动自身免疫（定量）分析系统 | ORG300-00 | 天津市秀鹏生物技术开发有限公司 | 220768 | 2014 |
| 自动免疫印迹仪 | EURO lineMaster plusA | 欧盟（杭州）医学实验诊断有限公司 | HZ0221080002 | 2021.10 |
| 安图免疫模块系统 | A2000plus | 郑州安图生物技术有限公司 | 702100 | 2019.08 |
| 流式细胞仪 | Navios | 贝克曼库尔特 | BC35032 | 2020.05 |
| 荧光显微镜 | Olympus BX53 | 日本奥林巴斯株式会社 | 5A41211 | 2015.08 |
| 离心机1 | BY-80C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 无 | 2023.01 |
| 离心机2 | 600C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 1404440 | 2014.05 |
| 反渗透纯水机 | YL-400 | 南京溢澜机电 | 41021 | 2019.04 |
| 酶标仪 | iMARK | 美国伯乐公司 | 15153 | 2015.08 |
| 恒温水浴箱 | HH-W600 | 江苏金怡科技有限公司 | 060802 | 2018.06 |
| 数显不锈钢电加热板 | DB-2A | 常州国宇仪器制造有限公司 | 0181050 | 2018.10 |
| 医用低速离心机 | 80C | 安新县白洋离心机下 | 1006508 | 2010.09 |
| 全自动间接免疫荧光/酶联免疫一体机 | SPRINTER XL | 欧蒙医学诊断有限公司 | 3939 | 2016.11 |
| 梅毒旋转仪 | TYZD-III | 无锡沃信仪器公司 | 15080326 | 2015.08 |
| 荧光显微镜 | EUROstrIIIpius | 欧蒙医学诊断有限公司 | 17111 | 2017.10 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | iFliash3000-A | 深圳亚辉龙仪器有限公司 | FA00056686 | 20200525 |
| 微量振荡器 | TYXH-1 | 上海启前电子科技有限公司 | 20151204050 | 2016.07 |
| 全自动时间分辨分析仪 | TRF-1000 | 嘉兴凯实生物科技 | 20301048 | 2023.07 |
| 立式灭菌器 | LMQC型-80E | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 217037039 2014D293 | 20141120 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海精宏设备有限公司 | 1906091 | 201911 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2 | 山东博科公司 | BXA500021 | 20101013 |
| 低速离心机 | TD25WS | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | B2302025QS | 202303 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | MQ60 plus | 上海透景 | Q32217050024 | 202312 |
| 全自动化学发光免疫分析仪Architect-i2000SR | Architect-i2000SR | 美国雅培 | K2A4C3HDSR-4 | 2017-07 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 贝克曼 DxI 800 | 美国贝克曼 | 606069 | 2018-04 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Roche cobas e601 | 罗氏公司 | 3525-02 | 2022-01 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Snibe MAGLUMI 4000 | 深圳新产业 | 230200441900362 | 2019-11 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Snibe MAGLUMI X8 | 深圳新产业 | 0101010088012000359 | 2020-11 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Snibe MAGLUMI X8 | 深圳新产业 | 0101010088012100105 | 2021-04 |
| 循环增强荧光分析仪 | Pylon IRIS | 星童医疗 | PIK0136 | 2024-04 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | H360 | 苏州立禾 | A202C00199124 | 2023-06 |
| 碘元素检测仪 | OTT-I-P2 | 襄阳文特斯 | 20212003 | 2021-11 |
| 自动脱帽离心机 | CTK120C | 湖南湘仪 | F21920018100028 | 2018-11 |
| 全自动流式荧光发光免疫分析仪 | Tesmi F4000 | 上海透景生命 | 20460311 | 2022-05 |

附件3：现使用耗材列表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
|  | 一次性使用大便杯 | 大号 |
|  | 一次性痰杯 | 痰培养杯 |
|  | 棉签 | 10*10 |
|  | 一次性使用棉球 | 0.2*25克 |
|  | 纱布片、纱布巾 9*9*8cm（灭菌） | 9*9*8cm（灭菌） |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 7#华扬 | 7# |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 7.5#华扬 | 7.5# |
|  | 输液胶贴 7*4.5cm | 7*4.5cm |
|  | 一次性使用静脉输液针 0.55 | 0.55 |
|  | 橡胶医用胶管(4*6/20米) | 4*6/20米 |
|  | 一次性使用薄膜脚套 厚 | 厚 |
|  | 一次性使用薄膜手套 | 大/小号 |
|  | 一次性使用离心管(10ml) | 10ml |
|  | 一次性使用尿沉渣试管 | 15ml旋塞 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针5ml | 5ml |
|  | 一次性使用医用外科口罩 17*9cm、耳挂式 | 17*9cm、耳挂式三层 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 6.5 | 6.5 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 7.5 | 7.5 |
|  | 一次性使用真空采血管 紫盖EDTA.K2 | EDTA.K2 |
|  | 一次性使用真空采血管 蓝盖3.2%柠檬酸钠 | 3.2%柠檬酸钠 |
|  | 一次性使用真空采血管 黄盖促凝剂/分离胶管 | 促凝剂/分离胶管 |
|  | 一次性真空采血管 黑盖3.8%柠檬酸钠 | 3.8%柠檬酸钠 |
|  | 医用透气胶带 1.25cm*9.1m | 1.25cm*9.1m |
|  | 一次性使用无菌敷贴（自粘伤口敷贴）C型6cm*7cm | 6cm*7cm |
|  | 刻度离心管 | 15ML尖底 |
|  | 吸头 | 200ul |
|  | 吸头 | 1000ul |
|  | 橡皮膏 13*1000cm | 13*1000cm |
|  | 反应管（BP管） | 1.5ml |
|  | 移液器吸嘴 | 200ul |
|  | 移液器吸嘴 | 1000ul |
|  | 移液器吸嘴 | 10ul |
|  | 带滤芯吸头 | 1000ul |
|  | 吸管 | 1ml |
|  | 吸管 | 3ml |
|  | 一次性无菌试管 15ml | 15ml |
|  | U型板 | 96孔U型板 |
|  | 标本杯 | 日立杯 |
|  | 粘附载玻片 | 50片/盒 |
|  | 一次性使用离心管 | 1.5ml |
|  | 离心管 | 1.5ml |
|  | 医用无纺布帽 | 灭菌型/直筒型 |
|  | 一次性使用手术衣 | SMS |
|  | 带滤芯吸头 | 10ul加长型 |
|  | 一次性使用真空采血管 白盖 | 无添加剂 |
|  | 纱布片、纱布巾 9*9*8/非灭菌 | 9*9*8/非灭菌 |
|  | 真空采血管（灰盖氟化钠/K2EDTA） | 氟化钠/K2EDTA |
|  | 载玻片 | 标准级 |
|  | 显微镜载玻片 | 76.2*25.4*1.2mm |
|  | BD流式细胞仪试管 | / |
|  | 酒精灯 250ml | 250ml |
|  | 一次性尿杯 | 大号 |
|  | 紫外线灯管 30W | 30W |
|  | 吸管 | 2ml |
|  | 鞋套（薄） | 25只/包 |
|  | 紫外线灯管（40w） | 40w |
|  | 载玻片 | 病理级 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 6.5#华扬 | 6.5# |
|  | 抗凝离心管 | 0.5ml |
|  | 一次性使用微量采血吸管 | 100ul |
|  | 一次性使用塑料试管 | 12*100软试管 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针1ml | 1ml |
|  | 一次性使用试管 | 12*15硬质试管 |
|  | 仪器用一次性加样尖 | 1000微升/支 |
|  | 离心管 | 0.5ml |
|  | 离心管 | 1.5ML/MCT-150-C |
|  | 八联管 | 0.2ml/PCR-0208-C |
|  | 医用一次性防护服 | A型/185 |
|  | 灭菌塑料试管 12*75mm | 12*75mm |
|  | 带滤芯吸头 | 200ul |
|  | 带滤芯吸头 | 10ul |
|  | 一次性采血针 | 0.7 |
|  | 一次性使用采样棒 | 10微升 |
|  | 一次性使用采血器 1.8 mm x 21 G (0.81mm) | 1.8 mm x 21 G (0.81mm) |
|  | 一次性使用粪便采集器 | AVE-FBB-01 |
|  | 一次性使用棉球 | 0.2克*10只 |
|  | 检查手套 | 6.5 |
|  | 检查手套 | 7.5 |
|  | 检查手套 | 8.0 |
|  | 一次性使用塑料试管 | 12*75 |
|  | 一次性使用真空采血管 | EDTA.K2 |
|  | 一次性使用无菌注射器 带针10ml | 10ml |
|  | 医用一次性防护服 | A型/175 |
|  | 隔离衣 | 175（XL） |
|  | 隔离衣 | 180（XXL） |
|  | 一次性使用真空采血管 绿盖肝素锂 | 肝素锂 |
|  | 新型冠状病毒（2019-nCOV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 6.5 | 6.5 |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 7.5 | 7.5 |
|  | 医用防雾防溅面罩 | 套头式 |

附件4：检验服务集约化保障项目设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量（套/台） | 报价（套/台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检验科检测平台设备 |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血常规检测流水线轨道 |  | 2套 |  |  |
|  | 血常规分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 推片机 |  | 2台 |  |  |
|  | 阅片机 |  | 2台 |  |  |
|  | 全自动尿常规检测流水线轨道 |  | 2套 |  |  |
|  | 全自动尿沉渣分析仪 |  | 2台 |  |  |
|  | 尿干化学分析仪 |  | 2台 |  |  |
|  | 凝血分析流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 凝血分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 微生物样本前处理系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动染色机 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动内毒素仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动生化免疫流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 全自动生化分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析仪 |  | 3台 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析仪 |  | 5台 |  |  |
|  | 全自动血液体液培养系统+自动微生物样本处理系统 |  | 2台 |  |  |
|  | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动快速微生物质谱检测系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 血气分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 特种蛋白分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 标本封膜机 |  | 1台 |  |  |
|  | 标本开盖机 |  | 1台 |  |  |
|  | 感染类高通量测序（NGS）技术检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 串联质谱仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 数字PCR仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 流式细胞仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 电解质分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 医用冰箱 |  | 7台 |  |  |
|  | 低温冰箱 |  | 2台 |  |  |
|  | 配套LIS电脑 |  | 20台 |  |  |
|  | 打印机 |  | 20台 |  |  |
|  | 扫码装置 |  | 20台 |  |  |
|  | 医用低速离心机 |  | 2台 |  |  |
|  | 除湿仪 |  | 10台 |  |  |
|  | 加湿器 |  | 10台 |  |  |
|  | 高速离心机 |  | 2台 |  |  |
|  | 电导率仪 |  | 2台 |  |  |
| 二、分子病理检测平台设备 |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 电动移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 桌面型清洁工作台 |  | 1 |  |  |
|  | 掌上离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 超纯水系统 |  | 1 |  |  |
|  | 普通冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 普通冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 八排移液枪 |  | 2 |  |  |
|  | 一体式电脑 |  | 1 |  |  |
|  | 打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描仪 |  | 1 |  |  |
|  | 小型高速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 水平低速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 干式恒温器 |  | 1 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 干式恒温器 |  | 1 |  |  |
|  | 微量分光光度仪 |  | 1 |  |  |
|  | 冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 金属浴 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 微孔板离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 3 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 2 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 2 |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪 |  | 2 |  |  |
|  | 台式离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 96孔磁力架 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 核酸定量计 |  | 1 |  |  |
|  | 通风柜 |  | 1 |  |  |
|  | 全自动核酸分析仪 |  | 1 |  |  |
|  | PCR热封仪 |  | 1 |  |  |
|  | 一代测序仪 |  | 1 |  |  |
|  | 二代测序仪 |  | 1 |  |  |
| 三、生物样本库设备 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室深低温标签制作套装（热转印打印机IP300+64M卡+单卷液氮标签+液氮色带+标签软件+ 二维码扫描器）标签打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 激光打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码整板扫描仪 |  | 2 |  |  |
|  | 2-8℃冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 低温整理冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 样本库管理软件 |  | 1 |  |  |
|  | 电脑 |  | 4 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 低温分装平台 |  | 2 |  |  |
|  | 全自动液体样本分装工作站 |  | 1 |  |  |
|  | 台式常温离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 台式高速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 微量移液器 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描器 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 制冰机 |  | 1 |  |  |
|  | 通风橱 |  | 1 |  |  |
|  | 病理取材台 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描器 |  | 1 |  |  |
|  | 超低温自动存储系统 |  | 1 |  |  |
|  | 生物样本深低温自动化存储系统 |  | 1 |  |  |
|  | 超低温冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 低温整理冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 轮滑式液氮底座整理推车 |  | 2 |  |  |
|  | 气体检测报警器 |  | 2 |  |  |
|  | 温湿度监测模块 |  | 10 |  |  |
|  | 温湿度管理软件 |  | 1 |  |  |
|  | 安全标识+冻存架标识 |  | 1 |  |  |
|  | 防冻手套 |  | 5 |  |  |
|  | 气相液氮罐 |  | 4 |  |  |
|  | 液相液氮罐 |  | 2 |  |  |
|  | 深低温样本转运罐 |  | 2 |  |  |
|  | 液氮运输罐 |  | 4 |  |  |
|  | 液氮面罩 |  | 5 |  |  |
| 四、专病数据库设备 |  |  |  |  |  |
|  | 超融合一体机 |  | 6 |  |  |
|  | 企业级分布式存储 |  | 3 |  |  |
|  | 业务交换机 |  | 4 |  |  |
|  | 灾备一体机 |  | 1 |  |  |
|  | 表5中专病数据库软件 |  | 1 |  |  |
| 五、生信分析系统 |  |  |  |  |  |
|  | 生信分析系统 |  | 1 |  |  |

附件5 主要设备配置表

| 序号 | 主要设备名称 | 品牌规格型号 | 数量（套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血常规检测流水线轨道 |  | 2套 |
| 2 | 血常规分析仪 |  | 4台 |
| 3 | 推片机 |  | 2台 |
| 4 | 阅片机 |  | 2台 |
| 5 | 全自动尿常规检测流水线轨道 |  | 2套 |
| 6 | 全自动尿沉渣分析仪 |  | 2台 |
| 7 | 尿干化学分析仪 |  | 2台 |
| 8 | 凝血分析流水线轨道 |  | 1套 |
| 9 | 凝血分析仪 |  | 4台 |
| 10 | 微生物样本前处理系统 |  | 1台 |
| 11 | 全自动内毒素仪 |  | 1台 |
| 12 | 全自动生化免疫流水线轨道 |  | 1套 |
| 13 | 全自动生化分析仪 |  | 4台 |
| 14 | 全自动化学发光分析仪 |  | 3台 |
| 15 | 全自动化学发光分析流水线轨道 |  | 1套 |
| 16 | 全自动化学发光分析仪 |  | 5台 |
| 17 | 全自动血液体液培养系统+自动微生物样本处理系统 |  | 2套 |
| 18 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  | 1台 |
| 19 | 全自动快速微生物质谱检测系统 |  | 1台 |
| 20 | 血气分析仪 |  | 1台 |
| 21 | 特种蛋白分析仪 |  | 1台 |
| 22 | 感染类高通量测序（NGS）技术检测平台 |  | 1套 |
| 23 | 串联质谱仪检测平台 |  | 1套 |
| 24 | 数字PCR仪检测平台 |  | 1套 |
| 25 | 流式细胞仪检测平台 |  | 1套 |
| 26 | 电解质分析仪 |  | 1台 |
| 27 | 荧光定量PCR仪 |  | 2 |
| 28 | 全自动核酸分析仪 |  | 1 |
| 29 | 一代测序仪 |  | 1 |
| 30 | 二代测序仪 |  | 1 |
| 31 | 超低温自动存储系统 |  | 1 |
| 32 | 生物样本深低温自动化存储系统 |  | 1 |
| 33 | 本地可动态扩容存储 |  | 1 |
| 34 | 数据采集引擎 |  | 3 |
| 35 | 数据预处理服务 |  | 3 |
| 36 | 医疗数据标准规范管理服务 |  | 2 |
| 37 | 数据治理引擎 |  | 3 |
| 38 | 权限安全等基础管理服务 |  | 2 |
| 39 | 智能科研检索服务 |  | 3 |
| 40 | 科研360视图 |  | 3 |
| 41 | 科研驾驶舱 |  | 2 |
| 42 | 专病数据分析 |  | 3 |
| 43 | 系统管理 |  | 2 |
| 44 | 自然语言处理平台 |  | 1 |
| 45 | 深度数据挖掘服务 |  | 1 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标，采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 分类 | 条款 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业服务能力（13分） | 医学检验集约采购业绩 （4分） | 提供2020年1月1日至今，投标人（如为联合体投标则为牵头方）的医学检验集约采购成功案例。每提供1份得1分，最高得4分。（日期以合同签订时间为准，提供完整合同复印件逐页加盖公章或盖骑缝章，合同中应至少包含设备、试剂。原件现场核查，同一用户单位合同不重复计算）。 |
|  | 生物样本库建设业绩（2分） | 提供2020年1月1日至今，投标人（如为联合体投标则为联合体协议书中明确承担此内容的一方提供）的生物样本库建设成功案例。每提供1份得1分，最高得2分。（日期以合同签订时间为准，提供完整合同复印件（逐页加盖公章或盖骑缝章），原件现场核查，同一用户单位合同不重复计算）。同时提供对应“中国人类遗传资源管理保藏许可”证书复印件并加盖公章。 |
|  | 专病数据库建设业绩（2分） | 提供2020年1月1日至今，投标人（如为联合体投标则为联合体协议书中明确承担此内容的一方提供）的专病数据库建设成功案例。每提供1份得1分，最高得2分。（日期以合同签订时间为准，提供完整合同复印件逐页加盖公章或盖骑缝章，原件现场核查，同一用户单位合同不重复计算）。 |
|  | 售后保障服务能力（3分） | 投标人需有完善的售后工程师团队，并可以维修各主流品牌的设备。拥有厂家认证工程师5名以下不得分，5-10名得2分，10人以上得3分。需提供维修人员的花名册及厂家的认证证书。以上工程师需提供与投标人签定的劳动合同及社保证明（提供近三个月（2025年4月-2025年6月）内任意一个月，投标人为其缴纳社会保障资金证明材料），未能提供则不得分。 |
|  | 生信分析系统（2分） | 提供2020年1月1日至今，投标人（如为联合体投标则为联合体协议书中明确承担此内容的一方提供）的生信分析系统建设成功案例。每提供1份得1分，最高得2分。（日期以合同签订时间为准，提供完整合同复印件逐页加盖公章或盖骑缝章，原件现场核查，同一用户单位合同不重复计算）。 |
| 方案（23分） | 项目实施方案（15分） | 投标人应根据本项目需求结合采购人实际需要，提供针对本项目的实施方案，方案应包括但不限于设备更新、扩展检测项目、整体运营管理等方面。 方案完整详实、科学、合理、针对性强且具备可行性，契合采购人实际需求的得15分； 方案较为完整、针对性较强；具备一定合理性及可行性，基本符合采购人实际需求的得10分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性有一定欠缺，与采购人实际需求存在差距的得5分； 其余情况或未提供不得分。 |
|  | 增值服务方案（8分） | 投标人应提供增值服务方案，方案应针对本项目结合投标人自身经验，充分考虑项目实施过程中可以提升优化的方面。 方案措施具备针对性强，具备实际意义且切实可行的得8分； 方案措施具备一定针对性、合理性、可行性，且具备一定实际意义的得5分； 方案措施针对性、合理性、可行性及实际意义有所欠缺的得2分； 其余情况或未提供不得分。 |
| 实验室建设能力（25分） | 设备配置方案（12分） | 投标人按照采购需求附件5：主要设备配置评审表，提供主要设备信息，评委根据投标人主要设备配置情况进行评审，综合考量设备配置合理性、可行性、针对性、与项目实际需求契合程度等方面。 配置科学合理、具备针对性及可行性、契合项目实际需求得12分； 配置具备一定合理性、针对性与可行性，基本符合项目实际需求得8分； 配置合理性、针对性与可行性有一定欠缺，与项目实际需求存在差距得5分； 其余情况不得分。 |
|  | 技术要求 （3分） | 技术要求中标注★的为关键指标，有一条负偏离投标即被否决。其余为一般指标，每项负偏离扣0.2分，负偏离项数超过15项即视为实质性不满足招标文件要求，对其投标予以否决。 |
|  | 主要试剂配制 （10分） | 生化免疫、免疫、凝血、血常规各流水线上试剂总的原装率100%得10分，90%-99.99%得9分，80%-89.99%得8分，70%-79.99%得7分，60%-69.99%得6分，其余不得分。提供试剂清单（见附件1检测项目清单中第1-6、84-91、205-281、286-335，合计141项），标注是否原装及所占百分比。 |
| 实验室综合质量管理体系 （9分） | CNAS医学实验室认可培训服务 （3分） | 能够辅助实验室维持现有的认可活动。 投标人（如为联合体投标，则为联合体任意组成方）应具备医学实验室内审员，每提供1人得0.5分，最多得3分。 提供内审员证书及近三个月（2025年4月-2025年6月）内任意一个月投标人（如为联合体投标，则为联合体中相应的组成方）为其缴纳社保证明。 |
|  | 提供室内质控品。 （3分） | 为证明公司能提供质控综合解决方案，投标公司需提供以下资质证明文件： 1、提供涵盖90%以上附件1所列已开展检验项目的第三方质控品产品清单，得3分 2、提供涵盖80%以上附件1所列已开展检验项目的第三方质控品产品清单，得2分 3、提供涵盖80%以下附件1所列已开展检验项目的第三方质控品产品清单，不得分 产品清单应加盖公章，并详细注明比例。同时提供对应产品清单的EXCEL版，与电子投标文件一同密封提交。 |
|  | 未参加室间质评项目的实验室间比对服务（3分） | 能提供实验室未参加室间质评项目的比对方案（含比对实验室），能实现项目比对率达到90%及以上得3分，达到80%（含）-90%（不含）得1分，其余不得分。提供承诺书加盖公章，格式自拟。 |
| 价格分 （30分） | 临床检验试剂及配套耗材消耗费用占总检测项目收入百分比（30分） | 投标方最低报价（检测项目收入百分比）作为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。投标报价高于最高投标限价的，其投标无效。四舍五入，保留2位小数 |

注：评标标准中所述“加盖公章”、“盖骑缝章”，是指加盖投标人公章，如为联合体投标，应加盖联合体约定的牵头方公章。

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目（本项目中仅限冷链物流及工程建设施工允许分包），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

4、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

6、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（如果需要的话）

格式七：企业服务能力

格式八：方案

格式九：实验室建设能力

格式十：实验室综合质量管理体系

格式十一：中小企业声明函

格式十二：其他声明函

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十四：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的报价为（临床检验试剂及配套耗材消耗费用占总检测项目收入百分比为： ）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                                             开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验试剂及配套耗材消耗费用占总检测项目收入百分比 | % |  |
| 投标报价百分比：大写 |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业：（是/否） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量（套/台） | 报价（套/台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检验科检测平台设备 |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血常规检测流水线轨道 |  | 2套 |  |  |
|  | 血常规分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 推片机 |  | 2台 |  |  |
|  | 阅片机 |  | 2台 |  |  |
|  | 全自动尿常规检测流水线轨道 |  | 2套 |  |  |
|  | 全自动尿沉渣分析仪 |  | 2台 |  |  |
|  | 尿干化学分析仪 |  | 2台 |  |  |
|  | 凝血分析流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 凝血分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 微生物样本前处理系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动染色机 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动内毒素仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动生化免疫流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 全自动生化分析仪 |  | 4台 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析仪 |  | 3台 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析流水线轨道 |  | 1套 |  |  |
|  | 全自动化学发光分析仪 |  | 5台 |  |  |
|  | 全自动血液体液培养系统+自动微生物样本处理系统 |  | 2台 |  |  |
|  | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 全自动快速微生物质谱检测系统 |  | 1台 |  |  |
|  | 血气分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 特种蛋白分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 标本封膜机 |  | 1台 |  |  |
|  | 标本开盖机 |  | 1台 |  |  |
|  | 感染类高通量测序（NGS）技术检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 串联质谱仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 数字PCR仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 流式细胞仪检测平台 |  | 1套 |  |  |
|  | 电解质分析仪 |  | 1台 |  |  |
|  | 医用冰箱 |  | 7台 |  |  |
|  | 低温冰箱 |  | 2台 |  |  |
|  | 配套LIS电脑 |  | 20台 |  |  |
|  | 打印机 |  | 20台 |  |  |
|  | 扫码装置 |  | 20台 |  |  |
|  | 医用低速离心机 |  | 2台 |  |  |
|  | 除湿仪 |  | 10台 |  |  |
|  | 加湿器 |  | 10台 |  |  |
|  | 高速离心机 |  | 2台 |  |  |
|  | 电导率仪 |  | 2台 |  |  |
| 二、分子病理检测平台设备 |  |  |  |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 电动移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 桌面型清洁工作台 |  | 1 |  |  |
|  | 掌上离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 超纯水系统 |  | 1 |  |  |
|  | 普通冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 普通冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 八排移液枪 |  | 2 |  |  |
|  | 一体式电脑 |  | 1 |  |  |
|  | 打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描仪 |  | 1 |  |  |
|  | 小型高速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 水平低速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 干式恒温器 |  | 1 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 1 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 干式恒温器 |  | 1 |  |  |
|  | 微量分光光度仪 |  | 1 |  |  |
|  | 冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 金属浴 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 微孔板离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 迷你离心机 |  | 3 |  |  |
|  | 漩涡混合仪 |  | 2 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 2 |  |  |
|  | 荧光定量PCR仪 |  | 2 |  |  |
|  | 台式离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 96孔磁力架 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 移动紫外消毒车 |  | 1 |  |  |
|  | 单道移液枪 |  | 1 |  |  |
|  | 核酸定量计 |  | 1 |  |  |
|  | 通风柜 |  | 1 |  |  |
|  | 全自动核酸分析仪 |  | 1 |  |  |
|  | PCR热封仪 |  | 1 |  |  |
|  | 一代测序仪 |  | 1 |  |  |
|  | 二代测序仪 |  | 1 |  |  |
| 三、生物样本库设备 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室深低温标签制作套装（热转印打印机IP300+64M卡+单卷液氮标签+液氮色带+标签软件+ 二维码扫描器）标签打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 激光打印机 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码整板扫描仪 |  | 2 |  |  |
|  | 2-8℃冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 低温整理冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 样本库管理软件 |  | 1 |  |  |
|  | 电脑 |  | 4 |  |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1 |  |  |
|  | 低温分装平台 |  | 2 |  |  |
|  | 全自动液体样本分装工作站 |  | 1 |  |  |
|  | 台式常温离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 台式高速冷冻离心机 |  | 1 |  |  |
|  | 微量移液器 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描器 |  | 1 |  |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 |  |  |
|  | 制冰机 |  | 1 |  |  |
|  | 通风橱 |  | 1 |  |  |
|  | 病理取材台 |  | 1 |  |  |
|  | 二维码扫描器 |  | 1 |  |  |
|  | 超低温自动存储系统 |  | 1 |  |  |
|  | 生物样本深低温自动化存储系统 |  | 1 |  |  |
|  | 超低温冰箱 |  | 2 |  |  |
|  | 低温整理冰箱 |  | 1 |  |  |
|  | 轮滑式液氮底座整理推车 |  | 2 |  |  |
|  | 气体检测报警器 |  | 2 |  |  |
|  | 温湿度监测模块 |  | 10 |  |  |
|  | 温湿度管理软件 |  | 1 |  |  |
|  | 安全标识+冻存架标识 |  | 1 |  |  |
|  | 防冻手套 |  | 5 |  |  |
|  | 气相液氮罐 |  | 4 |  |  |
|  | 液相液氮罐 |  | 2 |  |  |
|  | 深低温样本转运罐 |  | 2 |  |  |
|  | 液氮运输罐 |  | 4 |  |  |
|  | 液氮面罩 |  | 5 |  |  |
| 四、专病数据库设备 |  |  |  |  |  |
|  | 超融合一体机 |  | 6 |  |  |
|  | 企业级分布式存储 |  | 3 |  |  |
|  | 业务交换机 |  | 4 |  |  |
|  | 灾备一体机 |  | 1 |  |  |
|  | 表5中专病数据库软件 |  | 1 |  |  |
| 五、生信分析系统 |  |  |  |  |  |
|  | 生信分析系统 |  | 1 |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、行数不够可自行添加，请投标人自行划分设备所归属区域，做好区分。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件的 技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，不应以“全部符合”等字样来响应。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

3、任何对于实质性指标的负偏离姜导致投标被否决。

4.如投标文件不符合上述规定及要求，投标人将承担其投标被否决的风险。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：                     包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体响应值，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、任何对于实质性指标的负偏离姜导致投标被否决。

4、如投标文件不符合上述规定及要求，投标人将承担其投标被否决的风险。

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：企业服务能力

7.1医学检验集约采购业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 签约 日期 | 合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

7.2生物样本库建设业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 签约 日期 | 合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

7.3专病数据库建设业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 签约 日期 | 合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

7.4售后保障服务能力

7.5生信分析系统

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：方案

8.1项目实施方案

8.2增值服务方案

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：实验室建设能力

9.1设备配置方案

9.2技术要求

9.3主要试剂配制

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：实验室综合质量管理体系

10.1 CNAS医学实验室认可培训服务

10.2提供室内质控品

10.3未参加室间质评项目的实验室间比对服务

投标人代表（签字）：

日期：

格式十一：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函。本项目为服务项目，应提供服务版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员(人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十二：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十三：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十四：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人2025年4月-2025年6月期间任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：特定资格要求

格式八：联合体协议书

格式九：*****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、投标人应详细对照招标文件第一章申请人的资格要求编制资格证明文件。

3、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |
| 2 | 实收资本 |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |
| 5 | 流动资产 |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |
| 7 | 速动资产 |  |
| 8 | 流动负债 |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 净利润 |  |
| 12 | 现金净流量 |  |
| 13 | 流动比率%（流动资产/流动负债） |  |
| 14 | 速动比率%（速动资产/流动负债） |  |
| 15 | 资产负债率%（总负债/总资产） |  |
| 16 | 应收账款周转率%（收入总额/平均应收账款） |  |
| 17 | 存货周转率%（销售成本/平均存货） |  |
| 18 | 资产报酬率%（收入/资产） |  |
| 19 | 净资产收益率（净利润/平均净资产） |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月（即2025年1月-2025年6月期间）缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七 特定资格要求（按特定资格要求对应提供）

格式八   联合体协议

联合体协议书

牵头方名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （采购人名称）（以下简称采购人）         （项目编号）      项目（项目名称）。现就有关事宜订立如下协议：

1.         （单位名称）为          （联合体名称）牵头方。

2.在本次采购活动中，联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、签署、盖章、提交及参与投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理投标和成交有关的一切事务。联合体牵头方在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体牵头方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，联合体成员共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXXX

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX

5.联合体成交后，联合体各成员将共同与采购人签订合同。联合体牵头方负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

6.本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

8.本协议在执行期间，如有未尽事宜，由采购人、缔约方协商，签订协议，且在法律上与本协议有同等效力。

9.本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。

| 牵头方名称： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 成员二名称： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

成员三名称：           （公章）

法定代表人：（签章）

年   月   日

……

注：

1.因本项目较为复杂，故接受联合体投标，投标人可以通过组成联合体弥补有关各方技术力量的相对不足，提高共同承担的项目完工的可靠性。投标人在以联合体形式参与投标，设置联合体中各成员单位承担职责及分工时，应充分考虑整体性、合理性及可行性。如存在职责及分工约定过于笼统、职责分工界面重复/缺失、或分工过于琐碎，经评审实质上影响了项目实施的整体性，或合理性及可行性存在缺陷的，将可以对其投标做废标处理。

2.投标人可以根据联合体实际情形对联合体协议书内容或格式进行调整或完善，但所有修改不应改变或删除联合体协议书格式中表达的实质内容。

格式九

其他要求