苏州市政府招标项目

招标文件

项目编号：JSZC-320500-SZZM-G2025-0004号

项目名称：江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目

项目类别：货物类

采购方式：公开招标

招标人：（单位公章）江苏省苏州中学校

代理人：（单位公章）苏州正源项目管理有限公司

二零二五年五月

目录

第一章 招标公告	1

项目概况	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求	1

无	1

三、获取招标文件	1

四、投标文件提交	1

五、开标	1

六、招标公告发布与期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	2

第二章 供应商须知	3

一、供应商须知前附表	3

二、供应商须知正文	6

（一）总则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的递交	11

（五）开标及评标	11

（六）确定中标	15

（七）合同及履约验收	15

（八）质疑和投诉	16

第三章 投标文件格式	18

一、投标函	20

二、开标一览表	21

三、投标价格明细表（可根据实际情况修改）	22

四、采购需求技术和商务偏离表	23

五、采购需求及相关要求投标详情	24

六、资格证明文件	25

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	25

（二）法人代表人授权委托书	26

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：	27

（四）具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函	28

（五）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的材料：	29

（六）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	31

（七）落实政府采购政策要求的资格证明文件	32

第四章 采购需求	35

一、项目说明	35

二、采购一览表	36

四、货物采购相关配套服务人员要求：	79

五、项目实施要求	79

六、售后服务要求	80

七、商务要求	80

第五章 政府采购合同	82

第一节 政府采购合同协议书	84

1、项目信息	84

2、合同金额	85

3、合同履行	86

4、合同验收	86

5、组成合同的文件	86

6、合同生效	87

7、合同份数	87

第二节 政府采购合同通用条款	88

1、定义	88

2、合同标的及金额	88

3、履行合同的时间、地点和方式	88

4、甲方的权利和义务	88

5、乙方的权利和义务	89

6、合同履行	89

7. 货物包装、运输、保险和交付要求	89

8、质量标准和保证	89

9、权利瑕疵担保	90

10、知识产权保护	90

11、保密义务	90

12、合同价款支付	90

13、履约保证金	91

14、售后服务	91

15、违约责任	91

16、合同变更、中止与终止	92

17、合同分包	92

18、不可抗力	92

19、解决争议的方法	93

20、政府采购政策	93

21、法律适用	93

22、通知	93

23、合同未尽事项	93

第三节 政府采购合同专用条款	94

第六章 评标办法	95

一、评标办法前附表（综合评分法）	95

二、评标办法正文（综合评分法）	98

1、评标办法	98

2、评标标准	98

3、评标程序	99

第一章 招标公告

江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目招标公告

项目概况

江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取招标文件，并于2025年6月13日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZZM-G2025-0004

项目名称：江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00元）

采购需求：拟对正谊校区实验室进行改造以满足教学、竞赛、考试等需求，实验室硬件软件设备供货及安装调试服务等。

交货地点：江苏省苏州中学校（学校指定地点）

合同履行期限：合同签订之日起30天内安装调试完成并交付使用

本项目不接受进口产品，不接受联合体。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目为专门面向中小企业（含：监狱企业、残疾人福利性单位性质，下同）的招标项目。

□本项目为非专门面向中小企业的招标项目。符合政府采购扶持中小企业政策的，可享受相应的价格扣除优惠。

本项目所属行业：工业。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间（北京时间）：2025年5月23日至2025年5月30日。

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：登录系统下载

售价：免费

四、投标文件提交

截止时间：2025年6月13日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开标

时间：2025年6月13日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统线上开标。

六、招标公告发布与期限

发布媒体：本项目招标公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

发布期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目支持政府采购合同信用融资。

2、本项目采用电子网上投标，并实行不见面开标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名    称：江苏省苏州中学校

地    址：苏州市人民路699号

联系人：张静

联系电话：0512-65199627

2、采购代理机构信息

名称：苏州正源项目管理有限公司

地址：苏州市姑苏区十全街吏舍弄苏大科创园3号楼4楼

联系人：沈斌

联系方式：0512-69290321

苏州正源项目管理有限公司

2025年5月23日

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条 款 要 素 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：江苏省苏州中学校 地址：苏州市人民路699号 联系人：张静 联系电话：0512-65199627 |
| 1.2 | 招标项目 | 采 购 项 目: 江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目 采 购 内 容：详见第四采购需求 分 包：不接受 联合体供应商：不接受 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：苏州正源项目管理有限公司 地址：苏州市姑苏区十全街吏舍弄苏大科创园3号楼4楼 联系人：沈斌 联系方式：0512-69290321 |
| 1.4.3 | 供应商资质要求 | ☑：无 □本项目供应商应具备：（核心货物国家实行强制性生产许可证制度的货物（如2、3类医疗器戒、压力容器等）的生产许可证、销售（经营）许可证等；或对货物安装资质依法设置的行政许可专项资质，及与项目规模相适应的资质等级）； □本项目负责人应具备：（与项目相适应的专业技术职称或依法设置的执业资质）； □要求供应商提供的同类业务合同（1-2）份（一般项目不适用）。 |
| 1.4.4 | 是否允许进口货物 | □允许 ☑不允许 |
| 1.4.5.2 | 是否为专门面向中小企业 | ☑是：大型企业产品不得参与投标。 □不是：按照下款执行。 |
| 2 | 资金来源 | 财政预算资金。 |
| 3 | 投标费用 | 供应商自行承担。 |
| 4.1 | 招标文件获得 | “苏采云”系统自行免费下载。 |
| 5.1 | 招标文件澄清与修改时间 | 投标文件递交截止日之前（招标文件发出后不得少于15）日。 |
| 8.3 | 语言文字 | 供应商引用国外技术资料，应将全部内容翻译为中文，并对译本承担全部责任。 |
| 10.2.2 | 质保期限 | 本项目质保期限： 1 年； 质保期服务要求与标准：详见第四章采购需求 |
| 11.1 | 报价要求 | 招标人不接受超过招标公告规定的：采购预算价报价。 |
| 11.3 | 交付期限 | ☑合同签订后 30 日历日。 □根据第四章要求的交付计划执行。 |
| 11.4 | 投标备用方案 | □允许； ☑不允许 |
| 12.1 | 投标保证金 | ☑不要求提交； □要求提交： n保证金的形式： 1．银行转账：（由中标人基本账户转账） 保证金账户： ； 开 户 行： ； 账 号： ； 2.电子银行保函、电子保险保单（保函）、电子担保保函、纸质版保函（保单）均应包含在投标文件中。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止日 90 天。 |
| 14.1 | 电子投标文件制作 | 本项目采用电子网上采购与投标，具体要求见《苏采云系统供应商操作手册》 |
| 15.3 | 投标文件的密封与递交 | 采用网上提交电子投标文件，不接收纸质投标文件。中标后 7 天内，中标人应向招标人提交 1 份完整的纸质投标文件。 |
| 16.1 | 投标截止时间 | 见招标公告或澄清公告 |
| 18.1 | 开标时间、地点与要求 | 时间、地点见招标公告或澄清公告 其他开标要求： 无 |
| 19.2 | 信用查询 | 招标人或采购代理机构在开标后查询。 |
| 19.3.1 | 评标委员会组成 | 本项目评标委员会为 5 人组成： ☑评标委员会由 5 名采购代表及政府采购评标专家组成。 □评标委员会全部由政府采购评标专家担任。 注：政府采购评标专家由江苏省财政专家库中随机抽取。 |
| 21.2 | 不同供应商所投货物为同一品牌的，按如下方式处理： | □最低评标价法：报价最低的参加评标 ☑综合评分法：得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标候选人推荐资格。 |
| 21.3 | 核心产品 | 本项目核心产品： 教师演示台 |
| 21.4 | 节能、环境标志货物清单 | 本项目部分产品涉及节能与环境标志产品，详见招标文件第四章 |
| 21.5 | 其他政府强制采购 | 强制采购货物：无 |
| 21.6 | 信息安全货物认证 | □有要求： ； ☑不涉及。 |
| 22.2 | 评标办法 | □最低评标价法； ☑综合评分法； |
| 22.4 | 其他政府采购政策要求 | 具体要求： 无 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 评标委员推荐 3 名中标候选人 |
| 26.2 | 是否由评标委员会确定中标人 | ☑是； □否； |
| 30 | 履约保证金 | ☑不需要提交； □提交合同额（中标金额） %的履约保证金： n保证金的形式： 1．银行转账：（由中标人基本账户转账） 保证金账户： ； 开 户 行： ； 账 号： ； 2.电子银行保函、电子保险保单（保函）、电子担保保函应提供下载打印件并加盖公章；纸质版保函（保单）应提交原件； 3.缴纳时间：签订合同后 个工作日； 4.履约保证金于招标项目验收合格后 个工作日一次性退还至中标人原缴纳账户。 |
| 31.2 | 招标人组织验收 | 收到中标人验收申请后 5 个工作日。 |
| 32 | 代理服务费 | □由招标人按照委托合同约定支付； ☑由中标人领取中标通知书时，按以下标准支付： 1.预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。； 2.计费基数：预算金额； 账户名：苏州正源项目管理有限公司 开户行：江苏银行苏州分行营业部 账号：811011732000003142 3.按上述方法计算的金额低于人民币3000元时，按人民币3000元计收。 |

二、供应商须知正文

（一）总则

1.招标人、采购代理机构及供应商

1.1 招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标人见供应商须知前附表。

1.2 招标项目：见供应商须知前附表。采购要求见本招标文件第四章相关内容。

1.3 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目采购代理机构见供应商须知前附表。

1.4 供应商是指在本次招标活动中参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在供应商是指以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。供应商及其投标服务须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格供应商的其他资格要求（见招标公告）。

1.4.4若本项目允许采购进口货物，供应商应保证所投货物可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目未明确允许采购进口货物，供应商所投货物为进口货物时，其投标将被认定为投标无效。

1.4.5 中小企业政府采购政策：

1.4.5.1本文所称中小企业供应商包含：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，符合本招标项目所属行业要求，并按照第五章要求提供相关证明材料的供应商。监狱企业或残疾人福利单位等同于小微企业。

1.4.5.2若本项目专门面向中小企业采购的，供应商及其提供的本文第四章规定货物（不含元器件、原材料等构成采购货物的组件、附件等）的制造商需全部为中小企业，否则其投标将被认定为无效；

1.4.5.3若本项目为非专门面向中小企业采购的。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（1）供应商提供本次采购的全部货物，出具的《中小企业声明函（货物）》中明确由小微企业制造（不含元器件、原材料等构成采购货物组件、附件）部分货物的报价（明细见《三、投标价格明细表》。），用扣除后的价格[投标报价-小微企业货物报价小计*扣除率（前附表）]参加评审。

（2）由大中型企业与小微企业按照供应商须知前附表规定接受联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业按照供应商须知前附表规定接受分包的，出具的《中小企业声明函（货物）》中明确由联合协议或者分包意向协议约定小微企业制造（不含元器件、原材料等构成采购货物组件、附件）部分的货物报价份额占到合同总金额30%及以上的（明细见《三、投标价格明细表》），用扣除后的价格[投标报价*（1-扣除率（前附表））]参加评审。

特别强调：组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知1.4.1的规定。

1.5.3 招标人根据招标项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.7供应商须知前附表1.2规定接受联合体或分包的，联合体/分包各方均为中小企业的，视同中小企业。其中，联合体/分包各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的将被认定为投标无效。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.8 在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.资金来源

2.1 本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

（二）招标文件

4.招标文件的获得与构成

4.1 招标文件由江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

4.1.1供应商在联网的电脑端，插入CA证书登陆江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

供应商须打印、保留《供应商确认函》，质疑时《供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府招标项目提出质疑的法定权利。

4.1.2供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。

请于网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），按照《苏采云系统供应商操作手册》的要求具体操作。

4.2 招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购需求

第五章 政府采购合同

第六章 评标办法（可选）

5.招标文件的澄清与修改

5.1 招标人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，招标人、采购代理机构不再另行通知。

6.投标截止时间的顺延

6.1 为使供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，招标人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，招标人、采购代理机构不再另行通知。

7.其他投标事项

供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出投标，其投标将被认定为投标无效。

（三）投标文件的编制

8.投标范围及文字、计量单位要求

8.1 供应商应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅投标部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.2 无论招标文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自 行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

9.1投标函（格式见第三章）；

9.2开标一览表（格式见第三章）；

9.3投标报价明细表（格式见第三章）；

9.4法定代表人身份证；

9.5法定代表人授权委托书及代理人身份证（如有授权，格式见第三章）；

9.6具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

9.7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

9.8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

9.9有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少 一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资 料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

9.10参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

9.11 中小企业声明函（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

9.12残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同 小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

9.13 监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具， 未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

9.14 采购需求偏离表（格式见第三章）

9.15 针对本项目的实施方案、售后服务等；（上传至“技术标”中）

9.16 采购需求及评分标准中涉及到的检测报告、图纸、证书、类似业绩及其他说明材料等；（上传至“技术标”中）

9.17 投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（不得出现价格，格式见第三章）（上传至 “其他材料”中）

9.18 招标文件要求的强制采购节能（节水）产品认证证书（上传至“其他材料”中）

9.19 环境标志证书（如有）（上传至“其他材料”中）

9.20 投标人认为需加以说明或证明的其他资料；（上传至“其他材料”中）

以上9.1---9.10 项资料必须提供，专门面向中小企业的项目还必须提供 9.11 或912 或9..13 项资料， 否则响应无效。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1服务目的的主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2服务完成或提供后，买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务及伴随的工程和维护保养已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1 供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 供应商应在价格明细表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 供应商所报的价格明细在本项目合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.4 招标人对具有多个方案的报价按照供应商须知前附表规定执行。

12.投标保证金

（无需缴纳）

13.投标有效期

13.1 投标文件应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，招标人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14.投标文件的制作

14.1 供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（在拟参与项目的页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。

14.2 投标文件需由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。

14.3未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

（四）投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：（招标人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）

15.3 电子投标文件密封和递交要求：

5.3.1按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）的要求，在电子投标文件制作完成后，于投标截止时间前成功上传，无需提供纸质投标文件。未按要求线上递交电子投标文件视为未递交投标文件。

15.3.2供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的由供应商自行承担相应责任。

15.3.3电子投标文件材料中要求加盖公章的必须加盖供应商电子公章，否则视为无效投标。

16.投标截止

16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点或网址。

16.2 招标人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

16.3本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件。在“苏采云”系统规定的时间内，因供应商原因未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 招标人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。电子投标文件的递交截《苏采云系统供应商操作手册》操作。

17.2 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，供应商对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。招标人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3递交投标文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，招标人和采购代理机构将予以接受。电子投标文件在递交截止时间前的撤回按照《苏采云系统供应商操作手册》操作。

在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除供应商不足3家未开标外，招标人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

（五）开标及评标

18.开标

18.1 招标人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有供应商代表参加。

18.1.1电子招标项目开标解密方法如下：

（1）供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（2）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

友情提示：请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

18.1.2供应商不足3家的，不予开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，招标人或者采购代理机构公布供应商名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读供应商在开标一览表中所填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 招标人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

供应商未派代表参加开标的，视同供应商认可开标结果。

18.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5 其他开标要求见供应商须知前附表。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1招标人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标。

合格供应商不足三家的，不得评标。

19.2 招标人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

19.2.1供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（投标）文件日未满三年的。投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 招标人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。供应商不良信用记录以招标人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出投标。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。

21.投标无效

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

21.1.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

21.1.6属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.1.8如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标人使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

21.2如本项目只有一种货物，不同供应商所投货物为同一品牌的，按如下方式处理：

21.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌货物的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

21.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

21.3 如本项目包含多种货物的，招标人或采购代理机构应当在供应商须知前附表中载明核心货物，若供应商提供的核心货物的品牌相同，相关供应商将被认定为属于提供相同品牌货物，按第21.2条规定处理。

21.4供应商所投货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能货物或环境标志货物品目清单或无线局域网货物清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

21.5如招标人所采购货物为政府强制采购的货物，供应商所投货物应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.6如招标人所采购货物属于信息安全货物的，供应商所投货物应为经国家认证的信息安全货物，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

22.比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标办法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标办法：

22.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标办法。

22.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的供应商，并符合1.4.5条件的，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

22.4 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

23.废标

23.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性投标的供应商不足三家；

23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3 供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

23.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定中标

25.中标候选人的确定原则及标准

25.1 除评标委员会受招标人委托直接确定中标人的情形外，对实质上投标招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

25.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的由评标委员会成员根据投标文件满足招标文件全部实质性要求的情况，按照少数服从多数的原则，投票确定中标候选人的排序。

26.确定中标候选人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

27.发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，招标人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

28.告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

（七）合同及履约验收

29.签订合同

29.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，投标报价即为合同价。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.3 如中标人拒绝与招标人签订合同的，中标人须按投标函内容向招标人和采购代理机构支付赔偿；招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

29.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，招标人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.履约保证金

如果需要履约保证金，中标人应按照供应商须知前附表规定向招标人提交履约保证金。

31.履约验收

31.1根据投标文件提交的验收方案，经招标人确认后，作为政府采购合同附件。验收方案应明确以下内容：验收标准和方法、验收时间和地点、验收程序和步骤、验收人员职责和分工。

招标人或其委托的采购代理机构有权根据实际情况对验收方案进行调整和完善。

31.2中标人在完成合同内容后，需向招标人或其委托的采购代理机构提交验收申请。验收申请应包含但不限于以下内容：验收申请函、合同约定的货物清单及规格型号、货物到货证明或相关单据、供应商自检报告或质量合格证明，及其他根据合同约定需提交的验收材料。

31.3招标人或其委托的采购代理机构在收到验收申请后，应组织验收小组进行验收。验收小组通常由以下人员组成：招标人代表、专业技术人员或专家，必要时，可邀请国家认可的专业质量检测机构参与

直接参与该项政府采购的主要责任人不得作为验收主要负责人，以确保验收工作的公正性和客观性。

31.4按照验收方案，验收小组对货物进行实际验收。验收过程中，应重点关注以下几个方面：货物的数量、规格型号是否与合同约定一致；货物的质量是否符合相关标准和要求；货物的包装、标识是否完好、清晰；货物的附件、配件是否齐全。验收人员应认真核对货物，并做好验收记录。对于需要检测或测试的货物，应委托具有相应资质的检测机构进行检测或测试。

31.5验收结束后，验收小组应根据验收情况签署验收意见。验收意见应明确货物是否合格，以及存在的问题和解决方案。如果货物存在质量问题或不符合合同约定的情况，验收小组应提出整改意见，并要求供应商在规定时间内进行整改。

31.6如果货物验收合格，招标人或其委托的采购代理机构应按照合同约定支付货款，并办理相关手续。

31.7如果货物验收不合格，招标人或其委托的采购代理机构应要求供应商进行整改，并重新组织验收。如果供应商无法在规定时间内完成整改或整改后仍不合格，招标人有权解除合同并追究供应商的违约责任。

31.8验收工作完成后，招标人或其委托的采购代理机构应将验收记录、验收意见等相关文件归档管理，以备后续查阅和审计。

32.招标代理费

本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

33.政府采购合同线上信用融资

中标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“苏彩云”，下载《政府采购合同信用融资政策告知函》，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

（八）质疑和投诉

34.质疑

34.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向招标人或其委托的采购代理机构提出质疑。

34.2提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑招标文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府招标项目提出质疑的法定权利。提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑招标文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

34.3供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.5条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性投标条件）、评审内容、资格审查结果、合同文本的询问、质疑等请按供应商须知前附表1.3的联系方式联系采购代理机构。

30.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

34.7招标人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函7个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

35.投诉

质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章 投标文件格式

（封面）

苏州市政府招标项目

投标文件

项目编号：JSZC-320500-SZZM-G2025-0004号

项目名称：江苏省苏州中学校正谊校区实验室改造项目

项目类别：货物类

采购方式：公开招标

供应商：                                  （盖章）

投标时间：       年  月   日

目录

一、投标函………………………………………………（页数）

二、开标一览表…………………………………………（页数）

三、投标价格明细表……………………………………（页数）

四、采购需求投标表……………………………………（页数）

五、采购需求及相关要求投标详情……………………（页数）

六、资格证明文件………………………………………（页数）

一、投标函

致：（招标人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

一、我方授权     (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

二、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的采购标的物，我方投标价格为人民币（大写）       。（小写：       ）。我方投标价格包含全成本项目的全部费用。

三、中小企业货物承诺：

本项目为专门面向中小企业采购的，我方承诺投标货物中无大型企业生产制造货物。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

五、我方同意按照招标文件要求缴纳投标保证金，并承诺自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标的、或者中标后不依法与招标人签订合同、或者中标后不按照本招标文件规定缴纳招标代理费的，我方将向招标人、采购代理机构支付本招标文件公布的投标保证金作为违约赔偿金。

六、我方愿意按照招标文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

七、一旦我方被确定为中标人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付招标人验收。

供应商：				     		（盖公章）

地址：

电话：				    			传真：

电子邮件：		 			邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标价格 | 人民币小写(元): |
|  | 人民币大写: |
| 备 注 | 投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 |

供应商：         （盖章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年     月     日

三、投标价格明细表（可根据实际情况修改）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 附注 （小微企业货物标注“*”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中的合计金额须与《开标一览表》中投标总价金额一致，不一致的以《《开标一览表》金额为准。

2、单价、合计、总价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

3、本表中的报价为综合报价，包括所投标的物全部设备、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、调试、维护、施工、培训费、吊装费、人工、机械、制作、包装、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商：                       （盖章）

年     月     日

四、采购需求技术和商务偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定 | 投标文件投标情况 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术/商务内容 | 技术/商务内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：                       （盖章）

年     月     日

五、采购需求及相关要求投标详情

（本部分由供应商根据招标文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

六、资格证明文件

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（二）法人代表人授权委托书

法人代表人授权委托书

致：（招标人/采购代理机构名称）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就        （招标项目名称）购项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号：___________________________ _______

联系电话：

委托代理人（签字或签章）：

身份证号：

联系电话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传真：

电话：

（附法人及代理人身份证复印件）

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：

致： （采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度或半年度或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证扫描件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2.响应单位的本项目磋商时间前12个月内任何1月的资产负债表复印件1份；（2）响应单位的本项目磋商时间前12个月内任何1月（不含磋商当月）利润表月报表复印件1份。或最近一期经审计的财务报告或投标截止时间前12个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：   年   月   日

（四）具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“采购申请人的资格要求”中如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在响应文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

（五）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的材料：

5.1 依法缴纳税收证明材料

致： （采购人或采购代理机构）

1.依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（  ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的供应商

（  ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2.供应商提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前6个月内任意一个月的税收凭据扫描件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

5.2 依法缴纳社会保障资金证明材料

致： （采购人或采购代理机构）

1.依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（  ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1.请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2.供应商提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社会保险凭据扫描件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3.供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4.“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（六）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

（七）落实政府采购政策要求的资格证明文件

1、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

3、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

第四章 采购需求

一、项目说明

1、项目内容与服务要求

（1）本项目采购货物的目的：满足学校实验教学、竞赛、考试等需求

（2）本项目核心产品：教师演示台

（3）供货计划与要求：合同签订之日起30天内安装调试完成并交付使用

（4）货物交付地点（或交付计划）：江苏省苏州中学校（学校指定地点）

（5）交付验收方式：本项目中标后，中标人自收到招标人通知之日起5日内提供教师演示台、实验桌、吊装主体框架、实验演示多目仪、3D实验室软件供招标人验收，硬件招标人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具符合对应“主要产品相关执行标准及技术要求”中检测依据的书面检验报告；软件按相关参数逐条提供功能演示。若检测不合格，中标人应2天内进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后仍不合格的，则招标人有权要求中标人支付合同价款10%的违约金(招标人有权在应付中标人的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，招标人有权向中标人追偿);情节严重的终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

2、主要产品相关执行标准

1、教师演示台采用的检测依据：GB18584-2001

教师演示台检测：重金属含量mg/kg（可溶性铅≤1.1、镉：≤0.02、铬≤0.3、汞：未检出）

2、教师演示台台面采用的检测依据:GB/T35601-2017

高强度金属树脂理化板检测：挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³）

3、实验桌采用的检测依据：GB/T10125-2021，GB/T6461-2002

实验桌检测： 中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级

4、实验桌采用的检测依据:GB/T1732-2020

实验桌冲击强度检测：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹

5、吊装主体框架采用的检测依据:GB/T10125-2021，GB/T6461-2002

吊装主体框架检测:中性盐雾试验至少 10h，检测结果达到 10 级

6、给排水接口采用的检测依据:GB/T 5563-2013

给排水接口检测：静液压试验：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象

7、铝合金型材采用的检测依据:GB/T10125-2021，GB/T6461-2002

铝合金型材检测：中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级

8、铝合金型材采用的检测依据:GB/T1865-2009，GB/T6461-2002

铝合金型材检测：耐人工气候老化性至少10h，检测结果达到10级

- 二、采购一览表

| 54座物理吊装实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 教室演示控制 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 |  |
| 2 | 无尘书写设备 | 1 |  |
| 3 | 物理3D实验室软件 | 1 |  |
| 4 | 教师椅 | 1 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 1 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 27 |  |
| 2 | 实验凳 | 54 |  |
| 学生吊装电源 |  |  |  |
| 1 | 智能吊装电源 | 14 |  |
| 2 | 供电线路 | 1 |  |
| 3 | 系统安装支架 | 14 |  |
|  | 数字化传感器 |  |  |
|  | 演示端 |  |  |
| 1 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 2 |  |
| 2 | 无线数智小车 | 2 |  |
| 3 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1 |  |
| 4 | 运动学轨道 | 1 |  |
| 5 | 运动学轨道附件 | 1 |  |
| 6 | 50g钩码 | 1 |  |
| 7 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 1 |  |
| 8 | 调频交流电源 | 1 |  |
| 9 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 2 |  |
| 10 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 2 |  |
| 11 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 2 |  |
| 12 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1 |  |
| 13 | 高中物理电学实验箱（学生专用） | 1 |  |
| 14 | 法拉第电磁感应定律演示仪（I) | 1 |  |
| 15 | 法拉第电磁感应定律演示仪（II) | 1 |  |
| 16 | 螺线管 | 1 |  |
| 17 | 交直流学生电源 | 1 |  |
| 18 | 交流电的有效值实验板 | 1 |  |
| 19 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 | 1 |  |
| 20 | 探究电源输出功率与外电阻的关系实验板 | 1 |  |
| 21 | 描绘电容器的充放电曲线实验板 | 1 |  |
| 22 | LC阻尼振荡与无阻尼振荡实验板 | 1 |  |
| 23 | 无线彩屏声音传感器 | 1 |  |
| 24 | 无线彩屏光强传感器 | 1 |  |
| 25 | 光的偏振实验器 | 1 |  |
| 26 | 多功能智能电源 | 1 |  |
| 27 | 霍尔效应实验板 | 1 |  |
| 28 | 双缝干涉实验仪 | 1 |  |
| 29 | 无线光强分布传感器 | 1 |  |
| 30 | 气体定律演示器 | 1 |  |
| 31 | 无线彩屏压强传感器 | 1 |  |
| 32 | 无线彩屏快速温度传感器 | 1 |  |
| 33 | 实验室数据采集系统 | 1 |  |
| 34 | 无线蓝牙适配器 | 1 |  |
| 54座生物吊装实验室 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 教师演示区域 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 无尘书写设备 | 1 | 套 |
| 3 | 教师总控电源 | 1 | 台 |
| 4 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 学生实验区域 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 27 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 14 | 个 |
| 3 | ▲三联水龙头(大号） | 14 | 个 |
| 4 | 排水系统 | 14 | 套 |
| 5 | 实验凳 | 54 | 条 |
| 智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制屏 | 1 | 套 |
| 3 | 吊装控制系统APP | 1 | 项 |
| 4 | 温湿度探测系统 | 1 | 项 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 14 | 套 |
| 2 | 主体保护罩 | 14 | 套 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 14 | 个 |
| 4 | 集成功能模块 | 14 | 套 |
| 5 | 电源供应模块 | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
| 6 | 保险模块 | 28 | 组 |
| 7 | 急停装置 | 14 | 组 |
| 8 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 9 | 智能照明 | 28 | 套 |
| 10 | 自动给排水系统 | 14 | 套 |
| 11 | 给排水接口 | 14 | 套 |
| 12 | 给水管路 | 1 | 项 |
| 13 | 排水管路 | 1 | 项 |
| 14 | 吊装端头 | 4 | 个 |
| 15 | 安装支架 | 1 | 室 |
| 16 | 学生端分组控制系统 | 1 | 项 |
| 17 | 系统调试 | 1 | 套 |
| 18 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
| 创新实验、竞赛实验器材 |  |  |  |
| 1 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 2 | 正置生物显微镜 | 1 | 台 |
| 3 | 普通光学显微镜学生用 | 25 | 台 |
| 4 | 普通光学显微镜教师用 | 1 | 台 |
| 5 | 冷冻台式离心机 | 1 | 台 |
| 6 | 离心机 | 1 | 台 |
| 7 | 离心机 | 1 | 台 |
| 8 | 移液枪 | 18 | 套 |
| 9 | 分析天平 | 1 | 台 |
| 10 | 电子天平 | 2 | 台 |
| 11 | PH计 | 5 | 台 |
| 12 | 金属浴 | 1 | 台 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
| 14 | 酶标仪 | 1 | 台 |
| 15 | 恒温摇床 | 1 | 台 |
| 16 | 梯度PCR（需要买2台） | 2 | 台 |
| 17 | 凝胶电泳 | 2 | 台 |
| 18 | 凝胶成像 | 1 | 台 |
| 19 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 |
| 20 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 |
| 21 | 可见光分光光度计 | 1 | 台 |
| 22 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
| 23 | 垂直凝胶电泳槽（蛋白SDS-PAGE 电泳） | 1 | 台 |
| 24 | 可降温培养箱 | 2 | 台 |
| 25 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |
| 26 | 纯水机 | 1 | 台 |
| 27 | 恒温金属混匀仪 | 1 | 台 |
| 生物准备室 |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 | 张 |
| 2 | 中央台试剂架 | 1 | 套 |
| 3 | 滴水架 | 1 | 组 |
| 4 | 上水装置 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 1 | 套 |
| 6 | ▲三联水嘴 | 1 | 套 |
| 7 | 仪器柜（A） | 7 | 台 |
| 9 | 药品柜（A） | 6 | 台 |
| 54座化学吊装实验室 |  |  |  |
| 教师演示区域 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 无尘书写设备 | 1 | 套 |
| 3 | 实验演示多目仪 | 1 | 台 |
| 4 | 实验演示多目仪应用软件 | 1 | 套 |
| 5 | 化学3D实验室软件 | 1 | 套 |
| 6 | 教师总控电源 | 1 | 台 |
| 7 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 学生实验区域 |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 27 | 张 |
| 2 | 水槽柜 | 14 | 个 |
| 3 | ▲三联水龙头(大号） | 14 | 个 |
| 4 | 排水系统 | 14 | 套 |
| 5 | 实验凳 | 54 | 条 |
| 智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 1 | 台 |
| 2 | 智能控制屏 | 1 | 套 |
| 3 | app吊装控制系统 | 1 | 项 |
| 4 | 温湿度探测系统 | 1 | 项 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 14 | 套 |
| 2 | 主体保护罩 | 14 | 套 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 14 | 个 |
| 4 | 集成功能模块 | 14 | 套 |
| 5 | 电源供应模块 | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
|  |  | 28 | 组 |
| 6 | 保险模块 | 28 | 组 |
| 7 | 急停装置 | 14 | 组 |
| 8 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 9 | 智能照明 | 28 | 套 |
| 10 | 自动给排水系统 | 14 | 套 |
| 11 | 给排水接口 | 14 | 套 |
| 12 | 给水管路 | 1 | 项 |
| 13 | 排水管路 | 1 | 项 |
| 14 | 吊装端头 | 4 | 个 |
| 15 | 安装支架 | 1 | 室 |
| 16 | 学生端分组控制系统 | 1 | 项 |
| 17 | 系统调试 | 1 | 套 |
| 18 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
| 通风系统 |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 29 | 个 |
| 2 | 室内通风系统 | 1 | 项 |
| 3 | 室外通风系统 | 1 | 项 |
| 4 | 风机 | 1 | 套 |
| 5 | 消音器 | 1 | 套 |
| 6 | 风机软连接 | 1 | 套 |
| 7 | 风机控制线 | 1 | 项 |

- 注：《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定：

- （1）本次采购产品中加▲项属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购产品，投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则视为不实质响应。

- （2）采购人本次采购产品中属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，本次采购对上述产品实施优先采购，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。在得分相同且价格相同情况下，提供优先采购产品证书更多的投标人优先成交。

- 三、技术要求

| 54座物理吊装实验室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格：≥2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★1.台面提供符合GB/T35601-2017标准，要求检测项目包含挥发性有机化合物（72h），检验结果苯含量≤1.20（μg/m³），甲苯≤2.61（μg/m³），二甲苯≤2.39（μg/m³），单项判定均为合格。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上台面1项技术指标。） |
| 2 | 无尘书写设备 | - 水溶性粉笔： ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 二、专用笔套： 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径不小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 三、专用环保绿膜 宽：不小于1.22m，长：50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 4、表面印有引导书写规整的田字格与拼音格暗纹，既符合低年级大个示范字与拼音的书写，又能兼容高年级大板面书写字体所需的高度。 ★5、产品符合GB/T 22048-2022，聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定中DEHP、DBP、 BBP、DNOP检出限均低于0.001%及DINP、DIDP的检出限均低于0.005% 。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件） - 四、专用收纳盒： 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 每套含粉笔/2盒、防潮盒一只、笔套2只、黑板贴膜。 |
| 4 | 物理3D实验室软件 | - 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 ★2. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。（提供软件内实验数量功能演示截图） ★3. 软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含机械运动与物理模型、相互作用与运动定律、机械能及其守恒定律、曲线运动与万有引力定律、静电场、电磁感应及其应用、电磁振荡与电磁波、原子与原子核、波粒二象性等实验内容与实验场景。（提供软件内以上知识点分类功能演示截图） 4. 软件要求提供可供自由搭建，组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，其中要求三个探究平台可搭建实验对象数量共计不少于75款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。 5. 电学探究平台支持创建电路图，内置电路图标准库，应提供不少于26个中学常用电路图，支持电路图一键生成实物，具有电路图编辑修改功能；支持插入表格，记录实验数据，可生成相应的X-Y曲线图像。 6. 软件要求提供中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，数量不少于100个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 7. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 8. 软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 9.保障软件流畅运行，硬件性能不低于I9-14900HX/16G/1TB/RTX4080/2.5K/240HZ。 - 10. 以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 5 | 教师椅 | 规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 6 | 教师总控电源 | 教师控制区采用彩色触摸屏操作方式。 1、采用密码开机模式管理功能。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以根据教师任务要求按需设定。 4、采用不小于7寸彩色触摸屏控制、控制系统采用优化的占先式适时操作系统。显示教师和学生交直流电压，电流。 5、控制学生组的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 高压关闭后且不影响学生低压的试验项目。 6、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-30V，分辨率为1V；直流0V-30.0V，分辨率为0.1V。 7、教师自用交流电源电压为0V--30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 8、教师自用直流电源电压为0V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 9、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。且具有时间选定功能，如15S,20S选择功能。 10、控制学生电源系统的升降，且能控制任意单元的升降。 |
| 7 | 实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 台身结构：新型塑钢结构，一侧带有置物钩，方便学生挂置水杯，垃圾袋，书包等。整体≥1200*600*780。桌腿：采用镀锌钢板冲压成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：≧580mm*50mm*50mm，壁厚：≥3.0mm。下腿规格：≧550mm*50mm*50mm，壁厚：≥2.0mm。 立柱：采用≥40×80mm，壁厚≥2mm，管材。前横梁采用≥20×25mm，壁厚不小于1.3mm。中横梁采用≥20×20mm，壁厚不小于1.3mm。后横梁：采用≥43×61mm，壁厚不小于1.3mm。加强横支撑件：采用≥30×60mm椭圆管，壁厚不小于1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为≥480*290*152mm,壁厚不小于3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 8 | 实验凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：不小于30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于5cm。 ★1.提供实验凳符合GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上1项技术指标。） |
| 9 | 智能吊装电源 | 电源采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，吊装式。完全缩进高度(含电源)不小于1200mm，完全伸出高度(含电源)不小于1780mm,模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 电源升降臂规格：外尺寸：≥100*100*780mm、内尺寸;≥90*90*780mm。 升降臂材质：采用不小于3mm厚的优质铝镁合金大型模具制作而成，内外臂皆为一体型材，增加强度，不得为小件型材拼凑，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂。电源箱体整体尺寸：≥248*248*134mm，材质为：高强度ABS材料，由磨具一体成型，美观耐用。 1、 由教师控制电源的升降系统到合理的使用位置。 2、 控制学生的高压220v电源,学生低压不受影响。具有过载保护，每单元都有保险丝保护。不能只有主控的漏电，过流保护。 3、 每组不少于6路国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护。 4、 学生交流由教师集中供给，学生端有交流电流显示，过载保护。2A过载保护。 5、 学生直流由教师提供上限电压，学生直流可以在数字键盘上由0到30V任意设置，电压，电流指示。具有过载保护，1-16V/2A，16-30V/1A，分辨率为0.1V。 6、 显示为LED高亮度，高寿命的显示数码管，字迹清晰，美观漂亮。 7、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，直流电压可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 8、 电源系统具有垂直升降功能，使用时降下来，不用时升起，美观，方便，实用，安全。 9、 电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 |
| 10 | 供电线路 | 不小于2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用不小于2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |
| 11 | 系统安装支架 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地不小于2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 12 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 1.力：不少于-50N~+50N，分辨率：≤0.01N，精度：±1%F.S；3轴加速度±16g ，分辨率：±0.1g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：≥0.06d/s；不小于24Bit高精度高速采样； 2.内置不小于2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置不小于800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |
| 13 | 无线数智小车 | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置不小于1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车≥1个：≥ 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：不少于-50N~+50N，分辨率：≤0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：≤±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； - 6.数据可以无线传输； - 7.数智小车内置了多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度和力等多种参数。 8、★提供无线数智小车符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》标准，检测项目包含低温与高温工作2h环境中，试验期间，样品外观均完好且工作正常。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上1-7项技术指标。） |
| 14 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1.测量范围：不少于0.15m~6m，分辨率：≤1mm，精度：±2%；方便固定安装，角度可调； 2.内置不小于1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.内置不小于0.91寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据; 4.智能关机，默认不联机状态运行不少于10分钟自动关机。 5.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验不少于2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连 |
| 15 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：不少于1.2m低摩擦动力学轨道≥1个，不少于三个附件：铁架台夹子≥1个，末端终止器≥1个，水平调节支座≥1个 |
| 16 | 运动学轨道附件 | 超级滑轮包含不少于：A*≥1个、光电门支架*≥1个、挡光片*≥1套、轻质软弹簧*≥2个、固定螺栓*≥2个、钩码固定底座*≥1个、50g钩码*5个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、角度指示器1个。 ≥1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达不小于 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮≥1个；滑轮夹≥1个；安装螺丝≥2个； 3、光电门支架（不少于2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架≥2个；正方形螺母≥2个；螺钉≥2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片≥1个；2cm挡光片≥1个；4cm挡光片≥1个；6cm挡光片≥1个；M5X8固定螺丝≥2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； |
| 17 | 50g钩码 | ≥50g*10，金属钩码； |
| 18 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 材质及主要部件：由亚克力管不少于（320cm）1根、弹簧（18*200mm）不少于1根,不透钢拉钩（240mm）不少于2个组成.主要研究弹簧弹力与伸长量、压缩量之间的关系。需搭配传感器：数智小车*≥1或无线力/加速度*≥1（另配小车或传感器）。 |
| 19 | 调频交流电源 | 尺寸：≥200*140*90mm；阻抗≥8Ω，功率≤20W；通常的高中学生电源，只有不同电压的交流电，但频率只能固定在50Hz。而有些实验，需要改变交流电的频率，如研究电感、电容对交流的阻碍，及感抗与容抗与交流电的频率有关。该电源可以提供所有振荡器的电源，也可以作为声音的信号源。 |
| 20 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1.测量范围1：不小于-20V~+20V，分辨率 ：≤0.02V ；测量范围2：不小于-5V~+5V，分辨率：不小于0.002V ；测量范围3：不小于-500mV~+500mV，分辨率：≤0.2mV；≥24Bit高精度高速采样； 2.内置不小于2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置不小于800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验不少于三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小） A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集； B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据； E.测量范围1：不小于-20V~+20V，分辨率 ：≤0.02V ；测量范围2：不小于-5V~+5V，分辨率：≤0.002V ；测量范围3：不小于-500mV~+500mV，分辨率：≤0.2mV； F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。 |
| 21 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1.测量范围1：不小于-3A~3A，分辨率：≤0.01A，精度：±1%；测量范围2：不小于-500mA~500mA，分辨率：≤0.1mA，精度：±1%；测量范围3：不小于-20mA~+20mA，分辨率：≤0.01mA，精度：±1%；≥24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置不小于800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）; |
| 22 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1.测量范围1：不小于-100μA~+100μA，分辨率：≤0.1μA；测量范围2：不小于-10μA~10μA，分辨率：≤0.01μA；≥24Bit高精度高速采样； 2.内置不小于2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置不小于800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验不少于三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |
| 23 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1.测量范围1：X轴-5mT~+5mT，Y轴-5mT~+5mT，Z轴 -5mT~+5mT；分辨率0.001mT；测量范围2：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴-130mT~+130mT；分辨率：≤0.01mT； 2.内置不小于2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置不小于800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验不少于三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |
| 24 | 高中物理电学实验箱（学生专用） | 规格尺寸：≥445*335*135mm；将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。 配合电压、电流传感器可完成以下学生分组实验： 1.用传感器观察电容器的放电过程；2.电源电动势和内阻的测量；3.利用传感器制作简单的自动控制装置； 配合电压、电流传感器可完成以下教师演示实验： 1.观察电容器的充放电现象；2.探究电容器两极板间电势差跟所带电量的关系；3.探究影响电容器放电时间的因素；4.观察电源放电与电容放电的区别；5.绘制不同导体两端电压与电流图线；6.探究影响导体电阻的因素；7.描绘小灯泡的伏安特性曲线；8.描绘二极管的伏安特性曲线；9.测金属导体的电阻率；10.探究串联电路的特点；11.探究并联电路的特点；12.两种分压电路的实验研究；13.体验恒流源与恒压源；14、用电流半偏法测电流表的内阻；15、电流表的改装与校正；16、用电压半偏法测电压表的内阻；17、电压表的改装与校正；18、改装双量程的电压表；19、改装双量程的电流表；20、伏安法测电阻的误差分析与研究；21、欧姆表的改装；22、探究影响电流热效应的因素；23、电路中的能量转化；24、探究电池内外电压的关系；25、探究路端电压与外电路电阻的关系；26、化学电池电动势与内阻的测定；27、风力发电、光伏电池；28、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；29、探究影响感应电流方向的因素；30、自感现象；31、电容、电感对交变电流的作用；32、观察交流电的产生；33、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；34、观察LC阻尼振荡曲线；35、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；36、利用热敏电阻制作控制电路；37、光敏电阻的特性；38、干簧管的特性；39、霍尔效应；40、三种逻辑电路； |
| 25 | 法拉第电磁感应定律演示仪（I) | 材质及主要部件：胶木底板、亚克力管、线圈；尺寸：≥300*300*1100mm；回路中感应电动势的大小，跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比，这就是法拉第电磁感应定律，表达式为E=nφ/t，其中n为线圈匝数，φ/t为磁通量的变化率。 本实验教具通过在同一位置改变线圈的匝数来研究感应电动势与匝数之间的关系，通过在不同的高度放同一线圈来研究感应电动势与磁通量变化率的关系。 可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； |
| 26 | 法拉第电磁感应定律演示仪（II) | 材质及主要部件：次线圈600匝，电阻12欧姆； 主线圈600匝，电阻20欧姆；多功能智能电源*1；尺寸≤280*200mm；探究感应电动势与磁通量的变化率的关系；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； |
| 27 | 螺线管 | 材质及主要部件：≥电阻23欧姆，电压DC6V；尺寸≤长130mm,1200匝，研究通过电螺线管中的磁感应强度分布；可搭配传感器：无线磁感应*1（另配传感器）； |
| 28 | 交直流学生电源 | 电学实验配件，输出电压可调节，不小于0-12V； |
| 29 | 交流电的有效值实验板 | 规格尺寸：≥800*260*650mm； 1、可以直接演示各种与电流相关的实验电路板，在电路板上可以直接插入所需要的各种电学元件，如滑动变阻器、电阻、电容、灯泡、电池盒等，也可以直接插入电压传感器、电流传感器。 2、交变电流与恒定电流在相同电阻上产生相同热效应时，恒定电流的电压或电流值被称为交流电的有效值。实验中，用两只相同灯泡分别接入交变电流和直流电路，通过调节直流电压，使两灯泡亮度相同，从而确定两者热功率相同。实验目的是帮助学生理解交流电的有效值概念。可搭配电压传感器进行实验。 主体材料及其关键组成部件： 1、直流电源≥1个：3.7V； 2、电压传感器支架≥2个； 3、灯泡底座≥2个； 4、30V数显电压表≥2个：分辨率0.001V、供电4-30V； 5、20Ω电位器≥1个； 6、亚克力板≥1块； 7、实验板底座≥1个； ★提供交流电的有效值实验板符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》标准，检测项目包含低温与高温工作2h环境中，试验期间，样品外观均完好且工作正常。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上1-2项技术指标。） |
| 30 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 | 材质及主要部件：电源≥1只、电压传感器支架≥1只、30V数显电压表≥1只、普通底座≥1只、47μF电容器≥1只、470μF电容器≥1只、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；实验表明，电容器的电量变为原来的一半时，其两极板间的电压也变为原来的一半。精确的实验表明，一个电容器所带的电量Q与两极板之间的电压U之比是不变的。电量Q与电压U之比表征了电容器储存电荷的特性，这个比值叫作电容器的电容。用C表示，C=Q/U。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； |
| 31 | 探究电源输出功率与外电阻的关系实验板 | 材质及主要部件：电源≥1只、电压传感器支架≥1只、电流传感器支架1≥只、3A数显电流表≥1只、30V数显电压表≥1只、普通底座≥1只、100Ω电位器≥1只、10Ω定值电阻≥1只、亚克力底板≥1块； 尺寸：≥800*260*650mm； 当外电阻等于内电阻 (即R=r)时，电源输出功率最大，最大输出功率为E^2/4r。 电源的输出功率 P出与外电阻 R的关系可以用 P出一R 图象表示，由图象可以看出，当R<r时，若R增大，则P出增大;当R>r 时，若R增大，则P出减小。 可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 |
| 32 | 描绘电容器的充放电曲线实验板 | 材质及主要部件：电源≥1只、电流传感器支架≥1只、电压传感器支架≥1只、0-90Ω电阻箱≥1只、普通底座≥1只、47μF电容器≥1只、470μF电容器≥1只、4700μF电容器≥1只、双向发光LED灯≥1个、亚克力底板1块； 尺寸：≥800*260*650mm；当开关接至1时，电源给电容器充电，电流方向为顺时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变大，最后保持不变。 当开关接至2时，电容器对外部放电，电流方向为逆时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变小，最后为零。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； |
| 33 | LC阻尼振荡与无阻尼振荡实验板 | 材质及主要部件：电源≥1只、≥电流传感器支架≥2只、电感线圈≥1只、1KΩ电位器≥1只、三极管≥1只、普通底座≥1只、47μF电容器≥1只、470μF电容器≥1只、4700μF电容器≥1只、亚克力底板≥1块； 尺寸：≥800*260*650mm；当回路中电流的大小和方向都随时间做周期性的变化时，该电流被称为振荡电流。能产生振荡电流的电路叫做振荡电路。由电感器L和电容器C组成的电路叫做LC回路，它是一种基本的振荡电路。LC振荡电路的频率f跟电感L、电容C的关系是f=1/[2π(LC)^1/2]；可搭配传感器：无线电流*2（另配传感器）； |
| 34 | 无线彩屏声音传感器 | - 频率测量范围：20Hz~20kHz，声级测量范围：20dB ~120dB，分辨率：0.1dB； 2.内置不小于2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - ★提供无线彩屏声音传感器符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》标准，检测项目包含低温与高温工作2h环境中，试验期间，样品外观均完好且工作正常。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上1-10项技术指标。） |
| 35 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX、10Lx； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |
| 36 | 光的偏振实验器 | 材质及主要部件：亚克力、偏振片、LED灯；尺寸：≥800*270*250mm；灯光经过起偏器后，在垂直于传播方向的平面内光只沿一个特定的方向振动，这种光称为偏振光，这个特定方向就称为偏振片的偏振方向。转动检偏器，使起偏器和检偏器的偏振方向的夹角变化，屏上光斑的亮度随之相应变化，当两者的偏振方向互相垂直时，屏上的光强最弱。起偏器和检偏器均是一种偏振片。偏振现象是横波区别于纵波的一个标志。 |
| 37 | 多功能智能电源 | 主要参数如下 一：测量功能 测量电压，电流，电阻，线路通断，二极管极性，最大采样率≥100KSPS，最高采样位数16位。 电压量程：+-20 准确度：0.01%FS 分辨率： 1mV； 电流量程：+-2A 准确度：0.01%FS分辨率： 100uA；电阻：0欧姆—10M欧姆 准确度 0.1%@1K欧姆 分辨率： 1欧姆@1K欧姆 线路通断：蜂鸣器提示线路通断 二极管极性:图形化提示当前所测二极管极性 二：信号发生器功能 可以产生多种单极性的信号。 参数 1、输出信号类型:直流、正弦波、三角波、梯形波、锯齿波、矩形波、脉冲波，以及其他可编程波形；2、输出频率： 0-1MHz；3、输出幅度： 0-20V 精度 0.05%FS；4、输出功率： 最大20V/2A |
| 38 | 霍尔效应实验板 | 材质及主要部件：电源≥1只、1KΩ电位器≥1只、30V数显电压表≥1只、50mA毫安表≥1只、电流传感器支架≥1只、电压传感器支架≥1只、霍尔元件盒≥1只、普通底座≥1只、亚克力底板≥1块； 尺寸：≥800*260*650mm；霍尔元件也是一种重要的磁敏元件，它是根据霍尔效应原理制成。在匀强磁场中放置一块矩形截面的载流导体，当磁场方向与电流方向垂直时，导体中能够自由移动的带电粒子在洛伦兹力的作用下，向着与电流、磁场都垂直的方向漂移，继而在该方向上出现了电势差，后来大家把这个现象称为霍尔效应，所产生的电势差称为霍尔电势差或霍尔电压。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； |
| 39 | 双缝干涉实验仪 | 双缝干涉实验仪：材质及主要部件：导轨、亚克力、干涉衍射片、激光灯；尺寸：≥1200*220*300mm；当一束激光通过双缝时，被分为振动情况相同的两束光，射到光屏上发生叠加，形成光的干涉图样即明暗相间的条纹。利用光的干涉，测定光的波长。配合传感器（另配传感器）； |
| 40 | 无线光强分布传感器 | 1.感光点：8μm/点；有些区域29.1mm ，3648有效数据采样点，16位高精度高速采样； 2.内置≥800mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接 |
| 41 | 气体定律演示器 | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：≥256*160mm，高度≤300mm；参数：体积100mL,压强0-3atm,温度0-100℃； 可以定量观察压强，温度和体积之间的关系。 配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； |
| 42 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； A.支持脱机、无线蓝牙连接、USB连接三种方式进行数据采集； B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据； E.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa； F.内置无线充电模块，支持无线快充功能。 |
| 43 | 无线彩屏快速温度传感器 | 1.测量范围：-50ºC~ 200ºC，分辨率：0.1ºC，精度：±0.05ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； |
| 44 | 实验室数据采集系统 | 1、数据采集终端：计算机，笔记本，平板等； 2、具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析； 3、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 4、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 5、软件支持传感器多单位的转换； 6、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 7、存储方式：U盘； |
| 45 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 |
| 54座生物吊装(C款)实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：≥2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体≥25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 2 | 无尘书写设备 | 一、水溶性粉笔： ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 二、专用笔套： 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 三、专用环保绿膜 宽：不小于1.22m，长：50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 4、表面印有引导书写规整的田字格与拼音格暗纹，既符合低年级大个示范字与拼音的书写，又能兼容高年级大板面书写字体所需的高度。 5、产品符合GB/T 22048-2022，聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定中DEHP、DBP、 BBP、DNOP检出限均低于0.001%及DINP、DIDP的检出限均低于0.005% 。 四、专用收纳盒： 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 每套含粉笔/2盒、防潮盒一只、笔套2只、黑板贴膜。 |
| 3 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用不小于7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 4 | 教师椅 | 规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 5 | 实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★1.台面依据GB/T4100-2015检测标准，吸水率检测结果平均值≤0.08%，重金属检测：铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2；破坏强度≥3500N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应以上台面1项技术指标。） 台身结构：新型塑钢结构，一侧带有置物钩，方便学生挂置水杯，垃圾袋，书包等。整体≥1200*600*780。桌腿：采用镀锌钢板冲压成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：≧580mm*50mm*50mm，壁厚3.0mm。下腿规格：≧550mm*50mm*50mm，壁厚2.0mm。 立柱：采用≥40×80mm，壁厚≥2mm，管材。前横梁采用≥20×25mm，壁厚不小于1.3mm。中横梁采用≥20×20mm，壁厚不小于1.3mm。后横梁：采用≥43×61mm，壁厚不小于1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚不小于1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为≥480*290*152mm,壁厚不小于3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 6 | 水槽柜 | 规格：≥450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： ★1.依据GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》标准，检测项目包含老化测试至少10h，检测结果：外观无明显变化。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，报告中须反应水槽柜 1项技术指标。） 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 |
| 7 | 三联水龙头(大号） | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 8 | 排水系统 | 排水管规格:不小于直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 |
| 9 | 实验凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于5cm。 |
| 10 | 全智能系统控制箱 | 规格：≥450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，在没有拔下水管，摇臂是不能收起的（水管防摇臂误操作收起检测系统） |
| 11 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、供水控制：对全室给排水进行控制。 |
| 12 | 吊装控制系统APP | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。 |
| 13 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 |
| 14 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 ★1.须提供吊装主体框架符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，报告中须反应吊装主体框架1项技术指标。） |
| 15 | 主体保护罩 | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 |
| 16 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用≥65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 |
| 17 | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 |
| 18 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |
|  |  | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置不小于1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 |
|  |  | 采用485网络模块接口，即插即用。 |
| 21 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 |
| 22 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |
| 23 | 供电线路 | 不少于2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用不少于2.5mm²2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |
| 24 | 智能照明 | ≥1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |
| 25 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 |
| 26 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |
| 27 | 给水管路 | 给水主管选用≥φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 28 | 排水管路 | 排水管选用加厚≥φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 29 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 |
| 30 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 31 | 学生端分组控制系统 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 |
| 32 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 |
| 33 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 34 | 荧光倒置显微镜 | 仪器参数： 1、放大倍数：40X-400X。 2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。铰链组可360°旋转，用于改变眼点高度。在标准不小于65mm 瞳距时，通过旋转铰链组筒，即可将眼点高度提升不小于34mm，便于不同身高的操作者使用。 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm， 4、转换器：内定位5孔物镜转换器； 5、物镜： 5.1 长距无限远平场半复消色差荧光物镜：4X/N.A.≥0.13/W.D.≥18.95mm；10X/N.A.≥0.3/W.D.≥7.27mm； 5.2 长距无限远平场半复消色差荧光带相衬物镜：20X/N.A.≥0.45/W.D.≥6.12mm， 40X/N.A.≥0.65/W.D.≥1.79mm。 5.3 长距无限远平场消色差相衬物镜：10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.45mm 5.4 物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥16.8mm、 10X物镜≥16.5mm、20X物镜≥15.9mm、40X物镜≥16mm； 6、物镜齐焦：10→4倍 不超过0.028mm，10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm。 7、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 8、载物台：面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.005mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 9、聚光镜：N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离72mm；聚光镜可白拆卸，拆卸后空间为高度150mm。 10、反射荧光系统：LED 荧光灯箱，四通道设计，伺服电机控制，齿轮传动，：CHROMA专业带通型滤色片B、G、UV三组（B ：EX480/30,DI505DC,EM535/40 ；G：EX560/40,DI600DC,EM635/60；UV：EX375/28,DI415DC,EM460/50）， LED 光源。带灯源亮度指示条，带当前波段位置显示功能，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。 11、透射照明系统： 采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,机身前方带有透射光亮度指示条显示功能，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。 12、滤色片：IF550绿色反差滤色片。 13、相衬装置：≥φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。 15、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求 16、成像系统：SONY 科研级芯片。≥500万像素，靶面尺寸≥2/3”,USB3.0输出。全像素时帧率≥35fps。灵敏度及光谱响应1146mv with 1/30s 380-650nm。软件：专业荧光图像分析软件（正版软件，有国家版权局出具的软件著作权证书），与显微镜同一品牌。 |
| 35 | 正置生物显微镜 | 1、无限远平场消色差光路系统，整体放大倍率40X-1000X； 2、放大倍数：40X-1000X。 3、光学系统：无限远色差校正光学系统。 4、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 5、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 6、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 7、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 8、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程78mmX50mm，精度0.1mm。 9、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程不小于25mm，微调精度不小于2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 10、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA0.1/WD15mm， 10X/NA0.25/WD10.8mm，20X/NA0.4/WD1.5mm，40X/NA0.65/WD0.8mm，100X/NA1.25/WD0.21mm。 11、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 12、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 13、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 14、数码成像系统：≥630万像素，最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能 |
| 36 | 普通光学显微镜学生用 | 配置及技术参数说明 1、总放大倍数：1000X，整机采用160光学系统，即机械筒长不小于160mm 2、目镜：带有指针定位的WF10X目镜 3、消色差物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X,、10X,、40X弹簧，所有物镜均保证齐焦。带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏 4、镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察 5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调: 同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命 7、调焦范围：粗调6.5mm，微调范围2mm 8、载物台：120mmX120mm 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜 11、光源：LED光源，电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光，不产生任何热量，寿命长为5000－10000小时，采用可充电电池供电，无需电源，使用外接电源时为220V电压 |
| 37 | 普通光学显微镜教师用 | - 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、★物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.98%。以检测报告对应检测内容作为佐证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件 - 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、★载物台：“U型”双层载物台；机身具有RJ45接口，请提供材料作为佐证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件） - 1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。 1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕配置 1600万色 1920×1200 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi操作系统 Android 8.0 CPU型号 海思麒麟985 CPU核数 八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM） 3G 存储容量（ROM） 32G 扩展支持 256G 主摄像头 1300万 副摄像头 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、采用无线交互式连接，能实时显示在电脑。 3.2、带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。处理等。 |
| 38 | 冷冻台式离心机 | 莫纳生物全新推出玲珑（Linron）系列台式高速冷冻离心机-GL0650R台式高速冷冻离心机；采用新型NCP（碳纳米尼龙复合材料）转子，转速快、更耐用；电子门锁，上盖安全保护，开盖禁运行，保护操作者安全；预冷速度快，多种升降速选择，满足不同实验需求。 产品特点： 转速快、更耐用：NCP材料转子，轻型转速快，保温效果好、耐酸碱盐及有机溶剂，适用实验室复杂应用环境； 操作安全：采用电子门锁，门打开状态仪器禁止运行，同时双门锁设计，保护操作者安全； 预冷更快速：具有预冷功能，10分钟内从室温25°C降至4°C； 转子识别功能：配备≥24×1.5 ml、≥6×50 ml双转子，且具有转子识别功能，自动识别转子型号，转换转速及离心力，使用更方便； 超静音：噪音小，提供更安静的实验室环境； 精巧美观：外观简洁大方，不小于5寸显示屏加按键符合操作模式，方便直观；同类型产品中体积更小，节省空间。 配 转角/水平转子≥ 12,000转 |
| 39 | 离心机 | 仪器参数： 最高转速：≥5000r/min 最大相对离心力：≥5030×g 转子容量：≥ 4×500ml 转速精度：±10r/min 时间设置范围：1min～99min59s 整机噪音：＜65dB(A) 电源： AC220V 50Hz 整机功率：≥750W 外形尺寸(L×W×H) ：≥460mm×540mm×340mm 重量：≥31kg |
| 40 | 离心机 | 仪器参数： 最高转速：≥5000r/min 最大相对离心力：≥5030×g 转子容量： ≥4×500ml 转速精度：±10r/min 时间设置范围：1min～99min59s 整机噪音：＜65dB(A) 电源： AC220V 50Hz 整机功率：≥750W 外形尺寸(L×W×H) ：≥460mm×540mm×340mm 重量：≥31kg |
| 41 | 移液枪 | 1套4把，建议2-3个学生共用一套 （2ul，20ul，100ul，1000ul） |
| 42 | 分析天平 | 仪器参数： 称量范围：0-220g 精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调） 重复性：±0.1mg 示值误差：±0.1mg 线性误差：±0.2mg 准确级别：I级 稳定时间：2s/4s（可选） 称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选） 秤盘尺寸（mm）：≥φ85 称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量 数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据 通讯方式：PC、APP、微信小程序、物联网平台、蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口 符合GLP规范：具有审计追踪、密码保护、用户管理、权限设置、操作日志等功能 辅助功能：电子水平泡、静电消除组件 净重：≥7.8kg 外形尺寸（mm）：≥365×215×330 校准方式：内部校准 电源：220V/50Hz |
| 43 | 电子天平 | 仪器参数： 称量范围(g)：≥320 可读性(mg)：≥1 重复性(≤mg)：±1 线性(≤mg)：±2 秤盘尺寸(mm)：≥Φ90 风罩尺寸：≥190*155*235(mm) 外形尺寸：≥200*440*290(mm) |
| 44 | PH计 | 仪器参数： 显示屏：不小于7英寸彩色触控屏 pH显示范围：-2.00至20.00 pH pH分辨率：0.1/0.01/0.001pH PH精度：±0.01 pH mV测量范围：-2000～2000 mV mV分辨率：≤0.1mV 温度测量范围：-30～130℃ 温度分辨率：≥0.1℃ 温度相对精度：±0.1℃ 温度补偿：手动/自动 校准：自动 GLP标准 ：符合 缓冲液：内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准 数据存储：≥2000组 通讯接口：USB2.0，蓝牙，PC联机，手机APP 电源：12V1A |
| 45 | 金属浴 | 产品特点 高通量：最大通量可达238个样品； 多功能：四温区独立控温，可设置不同孵育温度，多个应用同时运行； 升温快：由室温升至110℃只需要3~7分钟； 更灵活：左下角为模块自由组合温区，可根据客户需求搭配不同孔径模块； 大屏幕： 不小于7寸彩色触摸屏，界面开阔简洁； 易操作：预设常用温度，一键点击运行，支持温度跨度设置功能，节省时间。 仪器参数： 工作温度：室温+5~110℃（设置范围30~110℃） 时间设置范围：1 s~23 h 59 m 59 s 温度精度：±0.1 ℃ 温度准确性：≤±0.3℃ (大孔温区)、≤±0.3℃ (96孔温区)、≤±1℃ (平台温区 ) 温度均一性：≤±0.5℃(55℃) (大孔温区)、≤±0.5℃(55℃) (96孔温区)、≤±1℃ (平台温区 ) 升温速度：≤7 min 40℃升90℃（大孔温区）、≤6 min 40℃升90℃（96孔温区） ≤3 min 40℃升90℃（平台温区 ） 外形尺寸：≥25（W）x41.3（D）x13.7（H）cm 净重：≥7.1 kg |
| 46 | 恒温水浴锅 | 仪器参数： 电源电压：AC220V/50HZ 控温范围：RT+5～100℃ 恒温波动度：±0.5℃ 恒温分辨度：≤0.1℃ 输入功率：≥1000W 工作室尺寸W×D×H(mm)：≥300×300×110 容积：≥9.9L 备注：双列四孔 定时范围：1～9999min |
| 47 | 酶标仪 | 仪器参数： 线性范围：0-3A，450nm下,线性相关系数不小于0.995 准确性：0-0.3A，+0.007Abs；0.3-2.0A，标准值±1% 精确性：0.0-1.5A，CV<0.5%；1.5-2.0A，CV<1.0% 测量时间：5s/96孔板(连续模式 )；20s/96孔板(步进模式 ) 振荡：线性振荡，三档速度可选 显示：不小于7英寸彩色液晶触摸屏 操制方式：触摸屏操作或连接PC操作 程序：500 个以上程序 信号接口：USB 电脑接口，USB打印机接口 波长范围：400-750nm 标配滤光片：最多可同时配置8块滤光片 滤光片半带宽：3-9nm 读数范围：0-4.0A 吸光值分辨率：≤0.001A 尺寸(WxDxH)：≥140mm(H)x420mm(W)x320mm(D) 重量(基本单位)：11kg 输入电源：220V ，50 Hz 功耗：≥170W 微孔板：96孔板/48孔板 光源：石英卤素灯(8V/50W) |
| 48 | 恒温摇床 | 仪器参数： 温控范围：4～65℃ 开门方式：单开门 最大容量：50ml*90/100ml*x48/250ml*40/500ml*24/1000ml*14 标配夹具：≥250ml*24 控温精度：≤0.1℃ 温度均匀性：±0.5℃(@37℃) 环境温度：5～30℃ 定时范围：0～999h(可不定时，连续运行) 摆振幅度：≥ф26mm 转速精度：0～300rpm/min(0为停止)/±1rpm 编程程序：十段编程 摇板尺寸：≥500*350mm 摇板数量：≥2块 内腔尺寸：≥600*430*640mm 外形尺寸：≥720*560*1400mm 显示方式：LCD液晶显示屏 控制方式：P.I.D微电脑智能控制器 传感器：温度传感器类型：Pt100铂电阻 电源：电源AC220V～240V/50～60Hz 功率(W)：≥550 净重(KG) ：≥170 |
| 49 | 梯度PCR（需要买2台） | 产品特点 温度准确性及均一性好：液体冷却与风冷相结合的复合式冷却系统，温度准确性及均一性更好。无边缘效应：专利模块设计，有效防止边缘孔蒸发，实验重复性及准确性更好 节省空间：特殊的仪器结构及进出风口设计，可叠放及近距离水平摆放，节省空间 减少非特异性扩增：热盖升温过程中，反应模块开启8℃低温状态，减少非特异性扩增 电动进出仓：一键进出仓设计，保证热盖与耗材完美贴合操作简便：界面简洁易操作，仪器预设常用反应温度，反应程序编辑简单 仪器参数： 制冷模块：Peltier 模块 反应模块：防蒸发 96 孔 冷却系统：复合式冷却系统 适配耗材：≥96×0.2 ml反应管；≥1×96孔反应板 模块温度范围：4~99.9℃ 最大升降温速率：4.3℃/sec 温度均一性：±0.3℃ 热盖温度：40~110℃ 温度精度：±0.1℃ 温度准确性：±0.3（95℃） 梯度范围：30~99.9℃ 温度梯度：有，12道温度梯度 温度梯度温差范围：1~36℃ 温控模式：Tube模式、Block模式 功率：最大500 W 程序存储数量：＞2000个 显示屏幕：不小于7寸LCD全彩触摸屏 电源：AC100~240 V，50-60 Hz，5.3 A 机身尺寸：≥31.1(W)×17.9(H)×45.0(D) cm 机身重量：≥18 kg |
| 50 | 凝胶电泳 | 含电泳槽，电泳仪 仪器参数: 显示:≥192*64 LCD液晶显示屏 输出:600 V/1200 mA/500 W 分辨率:1 V/1 mA/1 W/1 min 通量:四组并联 外形尺寸(cm):≥30 × 24 × 10 定时范围:1 ~ 99 h 59 min 重量(kg):≥2.6 |
| 51 | 凝胶成像 | 仪器参数： 传感器类型：sCMOS（科学级 CMOS） 传感器尺寸：1/1.8 英寸 像素：≥630 万像素 暗电流：1 e-/pixel/sec@ 25°C 白光透射：≥20cm×15cm 蓝光透射：≥20cm×15cm，波长470nm 紫外透射：≥20cm×15cm，波长302nm 灰阶：16 bit，0~65535灰阶 感光效率：≥82% 触摸屏尺寸：≥13.3 英寸 曝光时间：0.1ms ~ 2500ms 软件：配套图像采集软件 读出噪声：1.4 e- RMS 电源：F33AC110~245 V，50 Hz，200 VA MAX 信噪比：≥71.3 db 工作环境温度：20°C ± 18°C 灵敏度：低于 5 pg 经 EB 染色的双链 DNA 工作环境湿度：65 ± 20% RH 镜头：光圈 F1.2 滤光片：590 nm 滤光片、550 nm 滤光片 外形尺寸：≥33(W) × 45(D) × 37(H) cm 净重：≥30 kg |
| 52 | 鼓风干燥箱 | 仪器参数： 控温范围：RT+10~300℃ 电源电压：AC220V 50HZ 恒温波动度：±1℃ 温度均匀度：±1~2% 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：1100W 工作室尺寸W*D*H(mm)：≥420*350*390 内腔容积：≥50L 载物托架（标配）：2pcs 定时范围：1~9999min |
| 53 | 紫外分光光度计 | 仪器参数： 光学系统：单光束 光源：钨灯，氘灯 光谱带宽：2 nm 接收器：硅光电池 样品池架：不小于10 mm手动四联池架 显示：不下于5英寸TFT彩色触摸屏 存储：≥236 KB（内置），支持无限制扩展（USB存储器） 接口：≥RS232串口×1（打印机）≥，USB-A×1（USB存储器），≥USB-B×1（电脑） 电源：100 ~ 240 V AC，50/60 Hz，120 W 尺寸：≥456（W）×360（D）×185（H）mm 重量：≥10.7 kg |
| 54 | 可见光分光光度计 | 仪器参数： 波长范围：340nm ~ 1000nm 波长允许误差：±2nm 波长重复性：≤1nm 透射比允许误差：±0.5% (T) 透射比重复性：≤0.2% (T) 光谱带宽：≥5nm 杂散光：≤0.5% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 电源电压：AC220V :t 22V 50Hz :t 1 Hz 功率：80W背光式 LCD显示，规避指针显示的读数误差。 |
| 55 | 高压灭菌锅 | 仪器参数： 灭菌温度：50-134℃ 灭菌时间：1~9999min 设计压力：0.24MPa 工作压力：0.217MPa 电压/功率：220V/3.5Kw 容积：≥30L 外形尺寸：≥550×620×1070 内部尺寸：中350×400 网篮尺寸：φ330×190 |
| 56 | 垂直凝胶电泳槽（蛋白SDS-PAGE 电泳） | 仪器参数： 凝胶厚度：1.0 mm（标配） 梳子规格：1.0 mm：10齿、15齿（标配） 玻璃板：≥100 × 83 mm（长玻板）、≥101 × 73 mm（短玻板） 预制胶：兼容Bio-Rad，Pierce 凝胶面积：≥83 × 73 mm 外形尺寸：≥180 × 120 × 160 mm |
| 57 | 可降温培养箱 | 仪器参数： 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：0~65℃ 温度波动度：高温±0.3℃/低温±0.5℃ 温度均匀度：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 定时范围：1~9999min 输入功率：≥1150W 工作室尺寸：≥580*500*850mm 外形尺寸：≥690*820*1350mm 隔板层距：78 公称容积：≥250L 标配隔板：≥2 |
| 58 | 恒温培养箱 | 仪器参数： 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+5～65℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 工作环境温度：+5~35℃ 容积：≥50L 内胆尺寸：≥415×360×355mm 外形尺寸：≥690×500×500mm 载物托架（标配）：2块 |
| 59 | 纯水机 | 需要确认进水来源（自来水进水） 参数仪器： 电源：AC220V/50HZ(150~300W) 进水水源：进水电导率≤400pS/cm，水温5~45℃，压力:0.30~0.40MPa 主机尺寸：≥1100x500x630 (mm) 预处理器：通用型 更量：60~100kg 制水量：≥60 (L/H) 瞬间取水流速：≤1.5 L/min(加装UF超滤机型流速有所降低) RO出水电导率：1~5us/cm UP出水电阻率：18.25M0.cm 微颗粒物：≤1个/ml |
| 60 | 恒温金属混匀仪 | 仪器参数： 温度范围：0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) 时间设置：1min-100h 模块温度均匀性：≤±0.3℃ 控温精度：±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 振荡速度：200~1800rpm 振荡幅度：2-3mm（水平回转） 升温时间：≤15min (25升至100℃) 降温时间：≤25分钟(20℃降至0℃) (环境温度为20℃检测) 多点运行：支持（最多5点） 尺寸：≥270×190×190(mm) 净重：≥9.5kg 电源：AC220V/120V,50/60Hz 功率：≥250W 标配模块：HX-D |
| 生物准备室 |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：≥3000*1200*760mm 台面:采用12.7mm实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为半径不小于1000mm圆弧。整体美观协调。 台身结构：整体≥1200*600*760四张框架对拼。新型塑钢结构，一侧带有置物钩，方便学生挂置水杯，垃圾袋，书包等。桌腿：采用镀锌钢板冲压成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：≧580mm*50mm*50mm，壁厚不小于3.0mm。下腿规格：≧550mm*50mm*50mm，壁厚不小于2.0mm。 立柱：采用≥40×80mm，壁厚不小于2mm，管材。前横梁采用≥20×25mm，壁厚不小于1.3mm。中横梁采用≥20×20mm，壁厚不小于1.3mm。后横梁：采用≥43×61mm，壁厚不小于1.3mm。加强横支撑件：采用≥30×60mm椭圆管，壁厚不小于1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为≥480*290*152mm,壁厚不小于3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，采用不小于10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 配有水槽柜一套，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚不小于4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格:≥500×600×820mm，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽规格≥500*600*295mm 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚不小于4mm，具有防溢出功能。含水槽1套。 |
| 2 | 中央台试剂架 | 规格：≥2200L*300W*750H 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用≥80*42*1.0mm，护栏采用≥30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚不小于8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 |
| 3 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：≥550*400*120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 |
| 5 | 下水装置 | 规格:不小于直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 |
| 6 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 7 | 仪器柜（A） | 1.规格：≥1080*540*2080mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 ★11.PP原材料需要满足以下检测要求：(1)须提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10，检测结论：符合。依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥65，检测结论:符合。(2)依据GB/T1034-2008 吸水性检测判定基准：≥0.05，结论：符合。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应上述第11 项技术指标。） |
| 9 | 药品柜（A） | 1.规格：≥1080*540*2080mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |
| 54座化学吊装(C款)实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：≥2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★1.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应第1项冷轧钢板技术指标。） |
| 2 | 无尘书写设备 | 一、水溶性粉笔： ≥10mm*78mm,20支/盒,白色及五种彩色; 1、展色度：白色>90，湿写白度>80，各色干湿写字迹清晰； 2、可擦性：用润湿板擦来回两次擦拭可清除字迹，且不留痕迹，两月后擦拭完均不留痕迹； 3、易用性：干湿写书写润滑度均保持流畅，无顿挫感，书写时不脱块，不易折断； 4、安全性：环保无尘、无毒、无害、不刺激皮肤，沾到衣服及皮肤上均可轻松清洁。 二、专用笔套： 铝合金，≥￠12*110（mm），银、黄、红、蓝，四种颜色。 1、金属外壳，表面阳极处理，不易掉色，各塑料部件均用ABS工程材料制造； 2、LOGO与印字激光雕刻，永不脱落； 3、有移动组件控制粉笔推出自如，定位可靠，书写过程中不出现倒退现象； 4、更换粉笔很方便，易操作； 5、笔套直径小于12mm，以便老师不改变使用习惯。 三、专用环保绿膜 宽：不小于1.22m，长：50m,墨绿色、白色、米黄，规格尺寸根据用户需求调整。 1、专用膜为复合多层加强PVC材质特亚光材料制造，反光度不大于传统绿板； 2、绿膜厚度：不低于0.18mm，背胶粘贴性强，黏胶剂耐久性好，不易脱落； 3、特制表面纹理，在干写与湿写亮度和摩擦力都能满足教学要求，且表面高强度硬化、耐用； 4、表面印有引导书写规整的田字格与拼音格暗纹，既符合低年级大个示范字与拼音的书写，又能兼容高年级大板面书写字体所需的高度。 5、产品符合GB/T 22048-2022，聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定中DEHP、DBP、 BBP、DNOP检出限均低于0.001%及DINP、DIDP的检出限均低于0.005% 。 四、专用收纳盒： 长宽高：≥18.5* 11.0* 11.5（cm） 天蓝与白色组盒 1、使用ABS工程材料制造，抗划伤及变形； 结构设计合理，密封性强，使用方便，便于集中收藏与保管，利于教室的整洁。 2、该产品符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》，可迁移元素(mg/kg)锑(Sb)≤60砷(As)≤25钡(Ba)≤1000镉(Cd)≤75铬(Cr)≤60铅(Pb)≤90汞(Hg)≤60 硒(Se)≤500。 每套含粉笔/2盒、防潮盒一只、笔套2只、黑板贴膜。 |
| 3 | 实验演示多目仪 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10及Android操作系统； 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留（10000次扭力衰减15以内），用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.12um*1.12μm；帧速≥5fps，1080P≥26fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA；②实验光源：白色LED灯光，支持多级调光，一级为25%亮度，二级为50%亮度，三级为100%亮度。★③主拍摄像头依据GB/T36480-2018检测标准，外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、变形和污染；表面涂覆层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动，开关、按钮和其他控制部件灵活可靠；检测结果：合格。光学有效像素总数：光学有效像素应不小于产品标准规定的标称值的90%；检测结果≥1600W； 分辨率≥4656*3496；视觉分辨率≥1000TVL。白平衡：a)在D65和TL84光源照明下，所拍摄图像中白色或灰色图像测试R/G和B/G在0.85～1.15之间；b)在A光源照明条件下，测试R/G和B/G在0.6～1.4之间，检测结果：合格。动态范围：动态范围值不小于5，检测结果：合格。色彩还原误差≤34.8CIE L*a*b*：D65光源：Max色彩误差≤33.3；TL84光源：Max色彩误差≤34.8；像面亮度均匀性≥125.3%；几何失真≤3.0，检测结果：合格。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应上述第③项技术指标。） 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90°之间可任意停留，用铝合金CD纹黑色阳极氧化装饰；摄像头外壳采用ABS磨砂；立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化；像素大小1.4 µm x 1.4 µm；帧速≥15fps，1080P≥30fps；对焦方式：定焦；镜头视场角：D=108°；镜头光学总长：21.94mm±0.5mm；镜头结构：4G+IR；接口：M12*P0.5mm；镜头畸变＜0.5%；储存温度：-20℃~ 70℃；工作温度：0℃~60℃；供电电压：5V；最大工作电流：≤300mA； 4.主体结构：整体采用1.5mm&2.0mm冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；盖板采用反弹器，关闭及打开均由按压完成；底座配置配重块及防滑垫； 5.产品只需通过USB2.0接入电脑或者智慧黑板，无需任何外接电源； 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 |
| 4 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； 7.支持打开本地视频进行播放； |
| 5 | 化学3D实验室软件 | 1. 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 ★2. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。（提供软件内实验数量证明截图） ★3. 软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学科学与实验基础、常见的无机物及其应用、化学反应原理、物质结构与性质、有机化学基础、化学与STSE等实验内容与实验场景。（提供以上知识点分类截图） ★4. 软件要求提供可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品的总数量不少于200种。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象。（提供实验数据展示界面的功能截图证明） 5.软件要求在晶体结构与性质专题中包括“分子晶体”、“共价晶体”、“金属晶体”、“离子晶体”、“混合晶体”等5个方面的教学资源。其中包括：晶胞堆积、原子配位数计算、晶胞中原子数计算、空间利用率计算、空隙数计算与晶胞密度计算等功能资源。 6. 软件要求提供化学分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 7. 软件要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量不少于150种，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 8. 软件要求提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 9.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 6 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用不小于7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 7 | 教师椅 | 规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 8 | 实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、不小于16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ★1.实验桌符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》和GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检测项目包含中性盐雾试验至少10h，检测结果达到10级。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，且报告中须反应上述第1项技术指标。） 1.台面上带有化学元素周期表图案，有利于学生实验时对比分析元素特性，加深学生对元素的理解，增强实验效果，“元素周期表”图案清晰，与台面一体烧制而成，耐腐蚀，耐刻划，永久不脱落。 台身结构：新型塑钢结构，一侧带有置物钩，方便学生挂置水杯，垃圾袋，书包等。整体≥1200*600*780。桌腿：采用镀锌钢板冲压成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：≧580mm*50mm*50mm，壁厚不小于3.0mm。下腿规格：≧≥550mm*50mm*50mm，壁厚不小于2.0mm。 立柱：采用≥40×80mm，壁厚不小于2mm，管材。前横梁采用≥20×25mm，壁厚不小于1.3mm。中横梁采用≥20×20mm，壁厚不小于1.3mm。后横梁：采用≥43×61mm，壁厚不小于1.3mm。加强横支撑件：采用≥30×60mm椭圆管，壁厚不小于1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为≥480*290*152mm,壁厚不小于3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 9 | 水槽柜 | 规格：≥450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚不小于3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 |
| 10 | 三联水龙头(大号） | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 11 | 排水系统 | 排水管规格:尺寸不小于直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 |
| 12 | 实验凳 | 规格：≥Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 |
| 13 | 全智能系统控制箱 | 规格：≥450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00~50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统） |
| 14 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 |
| 15 | app吊装控制系统 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。 |
| 16 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 |
| 17 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 |
| 18 | 主体保护罩 | 铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 |
| 19 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用≥65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。 |
| 20 | 集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 |
| 21 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |
|  |  | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置不小于1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 |
|  |  | 采用485网络模块接口，即插即用。 |
| 24 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 |
| 25 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |
| 26 | 供电线路 | 不小于2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用不小于2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 |
| 27 | 智能照明 | ≥1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |
| 28 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 |
| 29 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 给排水接口需要满足以下检测要求： ★1.依据GB/T 5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法》标识指标，检测项目：静液压试验（0.4MPa保压60s)检测，检测结果：无泄漏、裂口、急剧变形或其他破坏迹象。判定结果：符合。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，报告中须反应给排水接口1项技术指标。） |
| 30 | 给水管路 | 给水主管选用≥φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 31 | 排水管路 | 排水管选用加厚≥φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 32 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 |
| 33 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 34 | 学生端分组控制系统 | 定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 |
| 35 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 |
| 36 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 37 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 |
| 38 | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 39 | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 40 | 风机 | 6#离心风机≥ 5.5KW，转速 ≥1450r/min，流量 6800-14530M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 |
| 41 | 消音器 | ≥φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 |
| 42 | 风机软连接 | ≥φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 |
| 1.本次不采购进口货物。 2.表中标注“★”号的货物为本次采购主要技术参数 3.投标人在 “投标报价明细表”中必须列明投标货物的生产厂家、品牌、 型号，否则视为未实质性投标，投标无效。 4.投标人在“技术和商务偏离表”中填写货物投标情况： 货物优于技术规格需求的为正偏离，低于上述要求的为负偏离。正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。无偏离的可以不填写，负偏离或正偏离的需在表中列出。 |  |  |

四、货物采购相关配套服务人员要求：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 1 |
| 注： |  |  |  |
| 1.拟投入人员须满足招标文件的要求，低于招标文件要求的视为未实质性响应招标文件要求，视为未实质性响应，投标无效。 2.投标文件中提供投标人为项目负责人缴纳的最近一期的社保证明复印件（有社保局盖章）及身份证扫描件，未提供或提供不全视为非实质性响应。 |  |  |  |

五、本项目现场平面图纸见下：

六、项目实施要求

按采购要求完成安装调试、系统建设、部署，所有费用包含在投标总报价中，招标人不在另行支付任何其他费用，投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，充分了解现场环境并在投标文件中提供实训室建设方案。中标单位需严格按招标人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

七、售后服务要求

1、质保期：产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供1年全免费质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

2、中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

八、商务要求

1、所有涉及标的物内容及技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

2、供应商所投标的标的物内容必须在技术、功能、标准等要求上满足或高于招标文件的要求。

3、供应商必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、供应商报价包括全部标的物及其驳运配送、装卸、人工、入库、自有或租赁仓储费用、检测、专利技术、质保期间等一切相关含税费用，如存在漏项，亦视为已包含在总价中，不再另行增加费用。

5、付款方式：见合同主要条款。

6、在政府采购合同履行过程中，招标人需追加与合同标的相同的标的物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有的补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、验收标准：根据《苏州市政府采购履约验收管理暂行办法》、招标文件中的供货要求由招标人验收通过。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。

第五章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同（试行）

注：依据《财政部关于印发《政府采购货物买卖合同（试行）》的通知》（财办库〔2025〕84号）规定格式与内容。

项目名称：

合同编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的招标项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物招标项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合招标项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据招标项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲 方（全称）:（招标人、受招标人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）:（供应商）

乙方2（全称）:（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）:（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本招标项目的招标/招标文件等招标文件、乙方的《采购投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）招标项目名称：

招标项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容： 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- 涉及信息类货物，请填写该货物关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：                品牌：            型号：

关键部件：                品牌：            型号：

关键部件：                品牌：            型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：              数量：        金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

- 分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业 ¨中型企业 ¨小微型企业  ¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标人是否为外商投资企业：¨是 ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资 ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口货物：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：                金额：

国别：                   品牌：                 规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能货物：

¨是，《节能货物政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购   ¨优先采购

¨否

- 是否涉及环境标志货物：

¨是，《环境标志货物政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购

¨否

- 是否涉及绿色货物：

¨是，绿色货物政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确货物及相关快递服务的具体包装要求：

¨是   ¨否    ¨不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

- 分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价   ¨固定单价   ¨固定费率   ¨成本补偿   ¨绩效激励   ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

合同签订后，付款方式：合同签订后支付合同价的30%预付款，货物全部安装调试完毕并经甲方验收合格后支付60%，质保期满1年后支付剩余10%合同款。付款前中标单位需提交相应发票。（若中标单位未能按期开具发票，采购人可顺延付款。）

3、合同履行

（1）起始日期：      年   月    日，完成日期：      年    月    日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4、合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织    ¨委托第三方组织

验收主体：

- 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是   ¨否

- 是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

- 是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

- 是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

- 是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：

¨否

- 是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测货物的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收 ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6、合同生效

本合同自（签署之日或   年  月  日） 生效。

7、合同份数

本合同一式份，甲方执    份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年  月   日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1、定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、货物（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标人按招标文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2、合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3、履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4、甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5、乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6、合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供货物及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8、质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：货物目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的投标时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9、权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10、知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11、保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12、合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13、履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14、售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15、违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的货物不符合合同约定的质量标准或存在货物质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16、合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17、合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18、不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19、解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20、政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过招标项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21、法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22、通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23、合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 |  |
|  | 投标时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（招标人、采购代理机构根据本项目需求订立合同范本）

第六章 评标办法

一、评标办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 评分细则 | 本项目实行100分满分方式。其中价格、技术、商务分值设定： | 1.价格权重：30%，计 30 分（货物类招标项目价格权重不得低于30%） |  |
|  |  |  | 2.技术方案权重：60%，计 60 分 |  |
|  |  |  | 3.商务条件权重：10%，计 10 分 |  |
| 2.1 | 资格审查标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“供应商须知”第1.4项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |  |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.3项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 是否符合中小企业标准（专门面向中小企业招标项目） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.5.2项规定 |  |
|  |  | 不存在政府采购禁止的情形 | 不存在第二章“供应商须知”第21项规定的任何一种情形 |  |
| 2.2 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。 由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第三章“投标文件格式”的规定 |  |
| 2.3 | 响应性复核标准 | 投标报价 | 符合第二章“供应商须知”第 11.1 款规定 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第四章采购需求及第七章 |  |
|  |  | 节能与环境标志产品采购要求 | 符合第二章“供应商须知”第10.4项规定 |  |
|  |  | 交付期限 | 符合第二章“供应商须知”第 11.3 项规定 |  |
|  |  | 交付地点 | 符合第二章“供应商须知”第 11.3 项规定 |  |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第四章 采购需求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第13.1项规定 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第五章 政府采购合同中的实质性要求和条件 |  |
|  |  | 质保期服务 | 符合第四章“供货要求”中的实质性要求和条件 |  |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“供应商须知”第 7.1项规定 |  |
| 2.4 | 技术方案评审（60 分） | 技术性能（ 21分） | 根据投标人提供的设备技术性能参数满足招标文件要求的情况进行综合评定：带“★”项为主要技术参数，每负偏离一项扣1分。注：（1）本项最高得21分，最低扣至0分；（2）带“★”项需提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。 |  |
|  |  | 视频演示（14分） | 无线彩屏多量程电流传感器功能演示（5分） | ①传感器屏幕具有设置、量程、调零、HOLD等操作； ②测量范围1：-3A~3A；测量范围2：-1A~1A；测量范围3：-500mA~500mA； ③调节数据小数位、传感器闲置关机时间和休眠时间。 可完成 跳“绳”时的感应电流实验 ④在实验中，无线电流传感器的量程及单位，可在软件中调整； ⑤实验中，实时采集到导线切割地球磁场而产生的微弱电流。 以上每条内容未演示或演示不全不得分，每演示1条得1分，最高得5分。 |
|  |  |  | 物理3D实验室软件（2分） | 电学探究平台支持创建电路图，内置电路图标准库，应提供不少于26个中学常用电路图，支持电路图一键生成实物，具有电路图编辑修改功能；支持插入表格，记录实验数据，可生成相应的X-Y曲线图像 以上每条内容未演示或演示不全不得分，完全满足得2分，最高得2分。 |
|  |  |  | 化学3D实验室软件（2分） | 软件要求在晶体结构与性质专题中包括“分子晶体”、“共价晶体”、“金属晶体”、“离子晶体”、“混合晶体”等5个方面的教学资源。其中包括：晶胞堆积、原子配位数计算、晶胞中原子数计算、空间利用率计算、空隙数计算与晶胞密度计算等功能资源。 以上每条内容未演示或演示不全不得分，完全满足得2分，最高得2分。 |
|  |  |  | 实验演示多目仪功能演示（5分） | ①实验室演示多目仪的构造展示：演示多目仪至少能通过USB连接一体机或智慧黑板，演示主拍摄像和侧拍摄像角度至少可调至0°、45°、90°旋转折叠展示。 ②实验演示多目仪的基本功能展示：至少可在Windows XP/7/8/10及Android任意系统下，登陆应用软件进行实验的搭建过程直播示范； ③实验演示多目仪应用软件，包括但不限于以下的功能展示：演示直播双画面；演示直播切换画中画（满足主拍画面全屏，侧拍画面小屏的状态下，双屏不同角度同步直播实验画面）；演示切换主拍和侧拍直播单镜头全屏画面。 ④演示多目仪录制音频功能，包括但不限于以下的功能展示：演示录制视频时同步录制教学音频,并保存教学音频；演示打开本地视频进行视频播放功能。 ⑤演示多目仪截取画面功能，包括但不限于以下的功能展示：演示实验搭建过程中，截取实验搭建视频画面为图片。 以上每条内容未演示或演示不全不得分，每演示1条得1分，最高得5分。 |
|  |  | 技术方案（25分） | 项目实施方案（6分） | ①建设目标、建设内容； ②物化生实验室不同角度效果图和平面布置点位图； ③建设实施进度计划。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |
|  |  |  | 组织方案（6分） | ①项组织架构设置、部门人员职权安排； ②货物生产供货、运输安排； ③开箱检验、安装调试计划。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |
|  |  |  | 质量保障措施、应急保障方案（6分） | ①质量保障体系； ②质量保障目标及技术质量措施； ③应急保障措施内容及流程。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |
|  |  |  | 售后服务方案（5分） | ①售后服务体系； ②售后服务承诺； ③重大活动人员技术支持服务； ④质保期后维护服务； ⑤备品备件清单。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得1分；存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。 |
|  |  |  | 培训方案（2分） | ①培训内容及培训方式； ②详细培训计划安排。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得1分；存在1处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。 |
| 2.5 | 商务条款评审（10分） | 业绩（3分） | 投标供应商提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过的同类业绩，有1个得1.5分，最高得3分。【投标时需提供合同(协议)、资金往来款凭证（至少一张）的扫描件加盖公章上传至系统中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分。】 |  |
|  |  | 认证证书（4分） | ①投标供应商或者生产厂家具有与所投产品物理3D实验室软件相关的计算机软件著作权证书 ②投标供应商或者生产厂家具有与所投产品实验演示多目仪应用软件相关的计算机软件著作权证书 ③投标供应商或者生产厂家具有与所投产品化学3D实验室软件相关的计算机软件著作权证书 ④投标供应商或者生产厂家具有与所投产品吊装控制系统APP相关的计算机软件著作权证书 每提供1个得1分，最高得4分。【投标时需提供证书扫描件上传至系统中并加盖公章】 |  |
|  |  | 加分因素（3分） | ①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。 注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。 ②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |  |
| 2.6 | 价格评审（30分） | 评标基准价的计算规则 | 资格审查、形式评审、响应性复核全部合格的供应商中投标报价最低的为评标基准价。 |  |
|  |  | 报价得分计算（保留小数点后两位，第三位四舍五入） | （评审价格/评标基准价）*价格权重*100 |  |
| 供应商得分 |  | 评委技术、商务评分的平均值+报价得分 |  |  |

二、评标办法正文（综合评分法）

1、评标办法

1.1 本项目采取综合评分法，具体评分细则见评审办法前附表。

1.2招标人或采购代理机构对全体递交投标文件的供应商按照供应商须知前附表规定的资格条件，进行资格审查。

1.3评标委员会资格审查合格的供应商，对其递交的投标文件进行包含形式评审与响应性评审的初步评审。

1.4评标委员会成员独立对每个有效报价供应商的投标文件进行技术方案、商务条件打分。

1.5按照供应商须知规定，推荐中标候选人或直接确定中标人。

2、评标标准

2.1 资格审查标准：见评审办法前附表。

2.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.3 响应性复核标准：见评审办法前附表。

2.4 技术评审标准与内容：见评审办法前附表。

2.5 商务评审标准与内容：见评审办法前附表。

2.6 投标价格评审标准与方式：见评审办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出投标，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1将全部评委对某供应商的技术方案、商务条件打分汇总，分别计算平均值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）后，将该供应商技术方案、商务条件的平均值与评标系统计算的评审价格得分汇总，即为该供应商的最终得分。

3.4.2根据供应商得分，由高向低排序，推荐供应商须知前附表规定数量的中标候选人。或直接确定第一名中标候选人为中标人。出现分值相同情况，按照供应商须知25.1.2规定执行。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。