苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0546

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年10月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	69

第六章 评标办法和评分标准	76

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0546 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人：严工、谷工 联系电话：0512-69820896、69820888、69820921 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67870690 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月14日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月14日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月14日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年11月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0546

2.项目名称：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等

本项目为JSZC-320500-JZCG-G2025-0506项目中标段二、标段三、标段四、标段五和标段七废标重招项目。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币捌佰捌拾伍万元整（￥8,850,000.00元）

标段一：西苑医院苏州医院胆道镜及普外科胃肠镜，预算金额为人民币叁佰贰拾万元整（￥3,200,000.00元）

标段二：西苑医院苏州医院支气管镜及十二指肠镜等，预算金额为人民币伍佰零陆万元整（￥5,060,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院呼气试验检测仪，预算金额为人民币壹拾陆万元整（￥160,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院体检仪，预算金额为人民币壹拾万元整（￥100,000.00元）

标段五：西苑医院苏州医院护理设备（第二批），预算金额为人民币叁拾叁万元整（￥330,000.00元）

5.最高限价：人民币捌佰肆拾万柒仟伍佰元整（￥8,407,500.00元）

标段一：西苑医院苏州医院胆道镜及普外科胃肠镜，最高限价为人民币叁佰零肆万元整（￥3,040,000.00元）

标段二：西苑医院苏州医院支气管镜及十二指肠镜等，最高限价为人民币肆佰捌拾万柒仟元整（￥4,807,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院呼气试验检测仪，最高限价为人民币壹拾伍万贰仟元整（￥152,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院体检仪，最高限价为人民币玖万伍仟元整（￥95,000.00元）

标段五：西苑医院苏州医院护理设备（第二批），最高限价为人民币叁拾壹万叁仟伍佰元整（￥313,500.00元）

6.合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

7.采购需求：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等（具体详见招标文件第四章）。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。（适用于标段一、标段二、标段三、标段五）

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月14日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月14日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系电话：0512-67870690

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820896、69820888、69820921

3.项目联系方式

项目联系人：严工、谷工

电话：0512-69820896、69820888、69820921

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。（适用于标段一、标段二、标段三、标段五）

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目部分接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894、69826795

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。（适用于标段一、标段二、标段三、标段五）

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市中医医院） 的 （西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州市中医医院的委托，就西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0546

二、项目名称：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等

本项目为JSZC-320500-JZCG-G2025-0506项目中标段二、标段三、标段四、标段五和标段七废标重招项目。

三、预算金额：人民币捌佰捌拾伍万元整（￥8,850,000.00元）

标段一：西苑医院苏州医院胆道镜及普外科胃肠镜，预算金额为人民币叁佰贰拾万元整（￥3,200,000.00元）

标段二：西苑医院苏州医院支气管镜及十二指肠镜等，预算金额为人民币伍佰零陆万元整（￥5,060,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院呼气试验检测仪，预算金额为人民币壹拾陆万元整（￥160,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院体检仪，预算金额为人民币壹拾万元整（￥100,000.00元）

标段五：西苑医院苏州医院护理设备（第二批），预算金额为人民币叁拾叁万元整（￥330,000.00元）

5.最高限价：人民币捌佰肆拾万柒仟伍佰元整（￥8,407,500.00元）

标段一：西苑医院苏州医院胆道镜及普外科胃肠镜，最高限价为人民币叁佰零肆万元整（￥3,040,000.00元）

标段二：西苑医院苏州医院支气管镜及十二指肠镜等，最高限价为人民币肆佰捌拾万柒仟元整（￥4,807,000.00元）

标段三：西苑医院苏州医院呼气试验检测仪，最高限价为人民币壹拾伍万贰仟元整（￥152,000.00元）

标段四：西苑医院苏州医院体检仪，最高限价为人民币玖万伍仟元整（￥95,000.00元）

标段五：西苑医院苏州医院护理设备（第二批），最高限价为人民币叁拾壹万叁仟伍佰元整（￥313,500.00元）

五、合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

六、招标内容：

# 标段一：西苑医院苏州医院胆道镜及普外科胃肠镜

（一）货物清单：

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胆道镜 | 1 | 是 | 否 |
| 普外科胃肠镜 | 1 | 是 | 否 |

注：核心产品： 胆道镜、普外科胃肠镜。

（二）实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述（1）项按要求提供证明材料，（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

（三）技术参数及要求：

1.胆道镜：

（1）4K超高清主机

1、★视频信号输出分辨率最高可达3840x2160；

2、支持外源视频信号输入，进行图像融合显示与融合画面的本机录制，并可设置多种画面布局和大小；

3、★一套内镜系统既支持连接硬镜摄像头成像，也兼容同品牌外科软镜；

4、图像色域空间标准：BT.2020；

5、主机采用电容式触控面板设计，操控方便且易于清洁保养；

6、主机面板具有亮度、测光模式、电子放大、增益、白平衡、拍照、录像、电子染色等一键操控功能，便于操作；

7、具有≥2个USB视频存储接口，可读取储存设备并显示储存设备剩余储存空间，术中可记录手术视频和截图，录像帧率为60帧或30帧可选，合理匹配不同的视频录制需求和存储设备空间；

8、提供≥4种摄像头型号可选，型号包含变焦和多种焦距的定焦摄像头；

9、摄像头采用大尺寸单CMOS 4K 图像传感器，图像解析力和信噪比更高；

10、摄像头有≥3个可预设功能遥控按钮，可预设白平衡、录像、拍照、亮度、对比度、手术模式切换等不少于10种遥控功能；

11、采用摄像头按键操控+手术视野侧边栏显示功能菜单的智能交互方式，最小化遮挡手术视野，保障手术安全的同时，由手术团队直接进行系统功能调节；

12、摄像头防水等级≥IPX7，可满足全浸泡消毒，支持低温等离子体灭菌；

13、系统开机可显示摄像头按钮快捷功能设置，系统界面可显示电子放大、增益和特殊光染色等功能调节状态，便于外科医生实时掌握操作和图像状态；

14、4K超高清和高清视频信号输出接口:HDMI、DP、12G-SDI、DVI，信号输入接口包括HDMI，不少于2个；

15、支持≥1种特殊光成像功能，包括但不限于光电复合染色成像（与配套光源使用），即光学染色+电子染色成像功能，提高病灶检出率及术中病变组织边界识别能力；

16、内置10种手术模式，包括“腹腔镜模式”、“胸腔镜模式”、“宫腔镜模式”、“膀胱镜模式”、“关节镜模式”、“鼻窦镜模式”、“脑室镜模式”、“电切镜模式”、“输尿管镜模式”、“纤维镜模式”，方便快速切换不同手术场景；

17、★具备高动态范围（HDR）显示功能，不改变画面亮部亮度的同时，提升暗部亮度；

18、轮廓增强≥9级可调；

19、图像亮度调节≥9级亮度可调；

20、具备自动增益（GAIN）调节功能；

21、有电子放大功能，可设置1.0~4.0倍电子放大，以0.1倍步进。可设置快捷1~3档进行放大；（4倍电子放大）

22、具备对比度增强功能，≥3档增强功能；

23、测光模式：针对硬镜和软镜分别具有≥3种测光模式；

24、具备去摩尔纹功能；

25、具备图像冻结功能；

26、具备自动白平衡及记忆功能；

27、具备光源联动控制，3A调光功能；

（2）4K摄像头

采用4K图像传感器，变焦摄像头。

（3）冷光源

1、采用四路LED光源技术，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED合束实现照明设计的医用冷光源；

2、★支持普通白光和2种特殊光照明模式，共有3种照明模式；

3、光源平均连续使用寿命不小于40000小时;

4、导光光纤:长度≥3M,光纤束直径≥4.8mm，可高温高压灭菌；

5、色温：3000K-7000K；

6、冷光源的输出总光通量应≥1400lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

7、具有手动和自动两种调光模式，调光级别：≥19级；

8、显色指数≥90；

9、主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

10、设备最大噪声≤55db;

11、有过温报警功能。

（4）导光束

4.8mm腹腔镜导光光纤。

（5）台车

1、台车，带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转；

2、显示器高度可调；

3、自带隔离电源模块；

（6）腹腔镜

1. 支持压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等消毒灭菌方式，灭菌次数≥500次；

2. 可选直径10mm镜头， 30度视野方向，视野角度≥80°，标准型≥320mm；

4. 可选直径5mm镜头， 30度视野方向，视野角度≥85°，标准型≥300mm，加长型≥450mm；

5. 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

6. 大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。

（7）消毒盒

尺寸为550mm*250mm*100mm。

（8）常规电子胆道镜：

1、光学分辨率：7mm工作距离下，≥12.5 lp/mm

2、视场角≥120°

3、色彩还原性≥4级

4、景深：3-100mm

5、上、下弯曲角度：160°/130°

6、头端部外径：4.8mm

7、主软管外径：5.1mm

8、最大插入部外径≤5.8mm

9、★器械通道直径≥2.2mm

10、工作长度≥450mm

11、吸引量≥200mL/min

12、不少于4个功能自定义按键

13、具备角度锁定拨杆

14、支持低温等离子灭菌

15、防电击等级：BF型

16、进液防护等级不低于IPX7

（9）超细电子胆道镜：

1、光学分辨率：7mm工作距离下，≥7.5 lp/mm

2、视场角≥90°

3、色彩还原性≥4级

4、景深：2-100mm

5、上、下弯曲角度：160°/130°

6、头端部外径：2.8mm

7、主软管外径：2.8mm

8、★最大插入部外径≤3.3mm

9、器械通道直径≥1.2mm

10、工作长度≥670mm

11、吸引量≥50mL/min

12、不少于4个功能自定义按键

13、具备角度锁定拨杆

14、支持低温等离子灭菌

15、防电击等级：BF型

16、进液防护等级不低于IPX7

（10）气腹镜

1. 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

2. 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

3. 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息；

4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5. 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

6. 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

（11）4K监视器

1、监视器尺寸：≥32英寸；

2、显示器对比度：≥1000:1；

3、最大亮度：≥800cd/m²，显示暗部细节，提高手术安全性；

4、分辨率≥3840*2160；

5、视频输入接口：具有HDMI、DVI-D、3G/HD/SD-SDI、DP。

6、视频输出接口：DVI-D、3G/HD/SD-SDI、DP。

7、视角为水平≥178°，垂直≥178°，满足手术室不同人员站位观看需求。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像系统主机 | 台 | 1 |
| 2 | 4K摄像头 | 个 | 1 |
| 3 | 冷光源 | 台 | 1 |
| 4 | 导光束 | 条 | 2 |
| 5 | 台车 | 台 | 1 |
| 6 | 腹腔镜 | 条 | 2 |
| 7 | 消毒盒 | 个 | 5 |
| 8 | 常规电子胆道镜 | 条 | 1 |
| 9 | 超细电子胆道镜 | 条 | 1 |
| 10 | 气腹机 | 台 | 1 |
| 11 | 4K监视器 | 台 | 1 |

2.普外科胃肠镜：

总体要求：

1.设备为全高清电子内镜设备；

2.★采用图像处理器与冷光源分体式设计；

3.设备前面板按钮为触控按键；

4.镜体支持带电热插拔；

5.视频信号使用光纤传输，速度更快，抗干扰更强。

具体参数：

（1）图像处理器

1.高清视频信号 ( DVI ) 输出视频分辨率为 1920 × 1080；

2.具有 DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO 信号输出方式；

3.具有色调调节功能，可对红色调 ( R ) 、蓝色调 ( B ) 及饱和度 ( C ) 进行调节， ± 15 级可调；

4.具有自动增益功能 ( AGC ) ，可通过键盘控制开或关；

5.具有平均测光、峰值测光和全自动测光 3 种测光模式；

6.具有色彩增强功能，三档可调，每档可 0-15 级调节；

7.具有轮廓强调功能，三档可调，每档可 0-15 级调节；

8.具有构造调节功能，可选 A/B 两种模式，每种模式三档可调，每档可 0-15 级调节；

9.具有对比度调节功能，高、中、低三档可调；

10.具有白平衡自动修正功能；

11.具有红蓝伪彩图显示功能；

12.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

13.具有电子放大功能，最大可放大 4 倍，三档可调；

14.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

15.★具有 500G 存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、 保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；

16.可通过 USB 接口将当前检查数据一键导出至外接 U 盘；

17.支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。

18.★主机可兼容十二指肠镜、超声内镜环扫探头，超声内镜扇扫探头，便于新技术开展。

（2）超高清电子胃镜

1.视场角≥ 140°；

2.景深为 3-100mm；

3.头端部外径为 9.3mm；

4.插入部主软管外径为 9.3mm；

5.最大插入部直径 10.5mm；

6.最小器械孔道内径为 2.8mm；

7.弯曲角度：上 210°下 90° ，左右各 100°；

8.工作长度约为 1050mm；

9.镜体全长约为 1350mm；

10.具备有辅助送水功能 ( 具有独立的副送水通道 ) ；

11.镜体操作部具有 4 个自定义功能远程控制按钮 (水气按钮和吸引按钮除外 ) 。

（3）超高清电子肠镜

1.★具有刚度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节

2.视场角≥170°

3.景深为 2-100mm

4.头端部外径为 10.8mm

5.插入部主软管外径为 11.5mm

6.弯曲角度为上下各 180° ，左右各 160°

7.最小器械孔道内径为 3.2mm

8.工作长度约为 1350mm

9.镜体全长约为 1700mm

10.具备辅助送水功能

11.镜体操作部具有 4 个自定义功能远程控制按钮 (水气按钮和吸引按钮除外 )

12.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消

（4）冷光源

1.采用四路 LED 灯实现照明设计的多光谱照明光源；

2.支持白光 ( WL ) 和 3 种特殊光照明模式 ( EWL、SFI、VIST ) ，共有 4 种照明模式；

3.光源平均连续使用寿命不小于20000 小时；

4.色温为 5000K-7000K；

5.具有手动和自动两种调光模式，调光级别为 1-19 级；

6.气泵流量可调，送气量可设为高、中、低 3 档；

7.前面板上设有光源寿命指示灯，可随时掌握光源剩余寿命情况；

8.具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间 6~8 秒，可用于对镜体头端部的定位。

（5）台车

1.专业设计的内镜专用台车；

2.一键电源开关，带隔离电源，具有绝缘性、防水性和耐腐蚀性；

3.配有键盘托盘；

4.层板高度可根据实际需求调节；

5.可同时支撑 2 个导光部插头；

6.可使用2 种方式悬挂镜体，并可同时悬挂 2 条内镜。

（6）26 英寸专业医用监视器

1.监视器为彩色医疗图像监视器;

2.监视器图像比例为 16:9；

3.监视器尺寸为 26 英寸；

4.监视器分辨率为 1920 × 1080 ；

5.视角为水平 178° ，垂直 178°；

6.信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video。

（7）水泵

1.流量调节范围：0-270mL/min；

2.最小流量调节单位：27mL/min；

3.传输压强：≤400kPa；

（8）气泵

流量调节≥3档；

定时功能≥4档可调；

配置清单：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 图像处理器 | 1 | 套 |
| 超高清电子胃镜 | 2 | 根 |
| 超高清电子肠镜 | 2 | 根 |
| 冷光源 | 1 | 根 |
| 台车 | 1 | 台 |
| 26 英寸专业医用监视器 | 1 | 台 |
| 水泵 | 1 | 台 |
| 气泵 | 1 | 台 |

标段二：西苑医院苏州医院支气管镜及十二指肠镜等

（一）货物清单：

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支气管镜 | 1 | 是 | 是 |
| 十二指肠镜 | 1 | 是 | 部分是【放大胃镜、十二指肠镜、鼻胃镜（超细胃镜）接受进口产品投标，其他不接受进口产品投标】 |

注：核心产品： 支气管镜、十二指肠镜。

（二）实质性响应内容：

1.产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

2.提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述1项按要求提供证明材料，2项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

（三）技术参数及要求：

支气管镜：

图像处理装置*1

★ 1.具备窄波成像功能,自体荧光成像功能

2.要求主机与光源分开配置

3.要求构造强调、轮廓强调等参数可设置，大于3档3种模式可供选择，电子方式增强内镜的锐度，抑制干扰，确保更易观察粘膜上细微的组织结构和微小的颜色改变

4.具备彩虹现象修正功能，减少由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定无闪烁的图像

5.自动增益控制功能，可以电子增强在内镜先端部距离目标太远而导致光线不足时的图像信号

6.具备平均测光、峰值测光、全自动测光等多种测光模式

7.具备便携式存储器，可以增加u盘输出存储功能，方便采集最原始的高清图像

8.具备图像预冻结功能，可以挑选彩虹现象最小的图像

9.可以设定图像对比度

10.图像大小选择通过键盘可以改变内镜图像的大小

11.具备内镜远程切换功能

12.要求可在术前输入≥50名患者的数据

内窥镜冷光源*1

1.具备自动亮度控制模式伺服光圈模式

2.要求自动曝光≥17档

3.气泵横膈膜式气泵

4.气泵压力开头4级（关,低,中,高）

5.灯泡≥300W氙气短弧灯

6.灯泡寿命≥500小时

7.应急灯≥35W卤素灯

8.应急灯平均寿命≥500小时

★9.拥有窄波成像功能,自体荧光成像功能

电子支气管镜*1

1、视野角度≥110度；

2、视野方向：0度直视；

3、观察深度：2－50mm；

4、先端部外径≤4.2mm；

5、弯曲部弯曲角度：上≥210度，下≥130度；

6、软性部外径≤4.1mm；

7、有效长度≥600mm；

8、钳子管道内径≥2.0mm；

9、最小可视距离：≤ 3mm；

★10、有插入管旋转功能

11、一触式防水接头

★12、具备窄波成像功能，以便筛查早癌

电子支气管镜（治疗镜）*1

1、视野角度≥120度；

2、视野方向：0度直视；

3、观察深度：2－100mm；

4、先端部外径≤5.9mm；

5、弯曲部弯曲角度：上≥180度，下≥130度；

6、软性部外径≤6.0mm；

7、有效长度≥600mm；

8、钳子管道内径≥2.9mm；

9、最小可视距离：≤ 3mm；

10、有插入管旋转功能

11、一触式防水接头

★12、具备窄波成像功能，以便筛查早癌

图像处理装置*2

1、全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统

2、主机光源一体式。

3、视频系统输出：具有NTSC/PAL

4、具备自动白平衡，自动测光模式，自动增益控制

5、具备图像储存功能，图像放大功能，图像尺寸选择

6、具有特殊光功能

7、兼容性，可兼容同品牌的内镜

8、光源：LED光源

9、最多可记录50个患者数据。

电子支气管镜*5

1、视野角度≥120度；

2、视野方向：直视；

3、景深：3－100mm；

4、先端部外径：≤ 4.8mm；

5、 插入部外径：≤ 4.9mm

6、 有效长度：600mm

7、弯曲角度：上≥180度，下≥130度；

8、孔道内径：≥1.95mm；

9、最小可视距离：≤ 3.0mm；

★10、具备窄波成像功能，以便筛查早癌

监视器*2

1、≥27英寸（专业医用）

台车*2

具备可升降、可旋转的液晶显示器支架，方便医生多角度观察图像。

配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 1 |
| 2 | 内窥镜冷光源 | 1 |
| 3 | 电子支气管镜 | 1 |
| 4 | 电子支气管镜（治疗镜） | 1 |
| 5 | 图像处理装置 | 2 |
| 6 | 电子支气管镜 | 5 |
| 7 | 监视器 | 2 |
| 8 | 台车 | 2 |

十二指肠镜：

技术参数：

放大胃镜*1

1.视野角：≥140° 远视：≥95°

2.视野方向：前视；

3.景深：7-100mm；长焦：1.5-3mm

4.远端外径：≤9.9mm

5.插管外径：≤9.6mm

6.工作长度：≥1030mm

7.通道内径：≤2.8mm

8.最小可见距离：≤ 3.0mm

9.角度范围：上≥210°/下≥90°/右≥100°/左≥100°

10.总长：≥1350mm

★11. 具备窄波成像功能，以便筛查早癌

12.具有光学放大功能≥85倍

13.防水一触式接头

十二指肠镜*1

1.视野角： ≥100°

2.视野方向： 15°向后斜视

3.景深： 5-60mm

4.先端部外径 ：≤13.5mm

5.弯曲部弯曲范围 上：≥120° 下：≥90° 右：≥110° 左：≥90°

6.插入部外径： ≤11.3mm

7.有效长度： ≥1240mm

8.全长：≥ 1550mm

★9.钳子管道内径 ：≥4.15mm

10.钳子最小可视距离：≤10mm

11.高频兼容性 有

12.内镜信息记忆功能 有

13.ERCP术中兼容各品牌子镜及钬激光碎石、液电碎石产品

鼻胃镜（超细胃镜）*1

1、具有HDTV全高清图像

2、超细外经，先端部外径≤5.4mm；插入部外径≤5.8mm；

3、视野方向：直视

4、管道内径：≥2.15mm

5、能满足4方向弯曲度（上≥210度、下≥90度、左右≥100度）

6、景深：3-100mm

7、最小可视距离≤2mm

8、视野角度≥140度

★9、具备窄波成像功能，以便筛查早癌

10、防水一触式接头

11、全长 ≥1420mm ,有效长度 ≥1100mm

超声小探头*1

1、成像模式：B模式；

2、图像保存：支持4种格式图像分别为：BMP、JPG、PNG、TIFF；

3、图像旋转：支持冻结图像可进行360；任意角度旋转；

4、增益可调：系统图像增益提供16档可调，档位为1档至16档，档位增减量1档；

5、对比度可调：系统图像对比度提供5档可调，档位为1档至5档，档位增减量1档；

★ 6、一键切换探头频率：支持对双频探头的频率（12MHz和20MHz）进行一键切换；（仅适用于双频探头）；

7、长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持8组长度测量；

8、画中画：内窥镜用超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换；

9、TGC功能：支持6段TGC明暗调节功能；

10、支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示；

储镜柜*4

1、外观尺寸要求：650x530x2160mm±10%

2、储镜量≥6条

3、液晶屏 操作面板，时控范围0-99分钟

4、电源电压：220V  50HZ      功率：80W±10%

5、内胆要求采用医疗级高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；对内镜无磨损。

6、外部钢塑材料，柜内空间密闭。

7、操作面板要求：液晶屏操作面板(时控范围0-99分钟控制面板)：数码动态显示，可同时显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等。内设智能化自动控制紫外线、循环风的消毒程序，消毒工作自动累时，另有照明、通风、循环干燥等功能。动态高强度紫外线消毒。

8、屏幕上可查阅设备的使用说明书、操作步骤及相关注意事项。

9、软镜柜内部设有上中下三层挂架，挂架为透明亚克力材质。全方位的定位内镜，防止相互碰撞，保持内镜垂直存放。

图文工作站（含超高清采集卡*1）*4

1、主机内存容量≥4GB，显示屏幕≥19英寸

2、同时实现图片采集及报告书写

3、具备超高清采集卡

注水泵*3

1、适用液体 无菌水

2、适用泵管内径 1.6mm、3.2mm、4.8mm（壁厚1.6mm）

3、最大输出压强

≤900kPa（1.6mm内径连接管）

≤700kPa（3.2mm内径连接管）

≤350kPa（4.8mm内径连接管）

4、最大输出流量

75±15ml/min （1.6mm 内径连接管）

270±40ml/min（3.2mm 内径泵管）

600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）

5、定时时间 ≥20S

6、定时精度 ±3S

7、挂架载荷 ≤3kg

8、能耗（额定输入功率） 100-240V～  50/60Hz 60VA

9、外形尺寸（长×宽×高） ≤380 mm×150mm×200mm

10、主机净重（不含脚踏） ≤5.2KG

注气泵*3

1、适用范围 产品用于注入二氧化碳气体，送气仅用于上、下消化道

2、安全提示 具有CO2气体温度显示，超温报警；具有C02气源压力提示功能，气压高气压、低气压的报警

3、恒温预热功能 输出气体具备恒温预热设计：15℃-35℃

4、兼容性 无缝兼容Olympus、Pentax、Fujifilm品牌内镜

5、输入CO2气体额定压强范围 0.3432MPa-1.4MPa

6、输入CO2气体压强上限报警最大值 ≤1.5MPa

7、输入CO2气体压强下限报警最小值 ≥250KPa

8、输出CO2气体额定流量 8.5L/min±1L/min

9、输出CO2气体额定流量精度 ±0.3L/min

10、定时精度 ±10S

配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放大胃镜 | 1 |
| 2 | 十二指肠镜 | 1 |
| 3 | 鼻胃镜（超细胃镜） | 1 |
| 4 | 超声小探头 | 1 |
| 5 | 储镜柜 | 4 |
| 6 | 图文工作站（含超高清采集卡*1） | 4 |
| 7 | 注水泵 | 3 |
| 8 | 注气泵 | 3 |
| 9 | 喷墨打印机（支持彩色打印报告） | 1 |
| 10 | 台车（具备可升降、可旋转的显示器支架，方便医生多角度观察图像。） | 2 |

标段三：西苑医院苏州医院呼气试验检测仪

（一）货物清单：

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼气试验检测仪 | 1 | 是 | 否 |

注：核心产品：呼气试验检测仪。

（二）实质性响应内容：

1.产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

2.提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述1项按要求提供证明材料，2项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

（三）技术参数及要求：

1、★样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告；

2、仪器尺寸：400mm×360mm×385mm；

3、★测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%；

4、★测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰；

5、★稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%；

6、★检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%；

7、★样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋；

8、预热时间 ：不超过45min；

9、★分析速度 ：每个样品分析时间＜100s；

10、★正常工作条件

 供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1 Hz；

 输入功率：≤180VA；

 海拔高度：2000m以下；

 环境温度：10℃～30℃；

 相对湿度：不超过70%；

 大气压力：86kPa～106kPa；

11、★设备通道数≥16通道。

12、★设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告。

13、数据处理工作站配置要求：医用显示屏≥23.8英寸、分辨率≥1920*1080P，内存≥16GB、硬盘≥1T，可即时打印检测报告；全中文数据管理软件；可提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS (Laboratory Information System)系统或HIS(Hospital Information System)系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报告模板。

标段四：西苑医院苏州医院体检仪

（一）货物清单：

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检仪 | 2 | 否 | 否 |

注：核心产品：体检仪。

（二）实质性响应内容：

提供原厂免费整机保修≥5年，投标文件中需提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供承诺函视为无效投标。（承诺函加盖公章，格式自拟）

（三）技术参数及要求：

1.★操作系统：安卓6.0智能最新OS操作系统，全程智能语音和动画提示，操作需简单；

2.体重测量方式：平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

3.★身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

4.身高测量范围： 20-210cm， 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

5.★体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；

6.BMI体型测量  自动计算BMI数值；正常范围19-24.9，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；

7.折叠便携  机器采用折叠方式，整机高度:230CM左右，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动。

8.★LCD显示屏：采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。

9.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且可根据使用情况设置提示语音；例如：欢迎测量。

10.★结果模式：三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示。

11.★微信推广：提供管理后台测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。

12.★数据存储：本机可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计。

13.★通讯方式：提供RS232接口，可选配无线蓝牙4.0，4G模块,RJ45网口云接口等。方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。

14.★测量速度：快速精准测量600次/小时。

15.★多媒体广告屏：≥7寸彩色高清液晶屏，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，可以更换宣传片。

标段五：西苑医院苏州医院护理设备（第二批）

（一）货物清单：

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 是否属于医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜中心病区 | 简易呼吸器 | 4 | 是 | 否 |
| 2 | 气管镜室病区 | 简易呼吸器 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 急诊 | 成人呼吸球 | 5 | 是 | 否 |
| 4 | 急诊 | 儿童呼吸球 | 1 | 是 | 否 |
| 5 | 急诊 | 婴儿呼吸球 | 1 | 是 | 否 |
| 6 | 门诊 | 简易呼吸球（儿童1个，成人9个） | 10 | 是 | 否 |
| 7 | ICU | 呼吸球 | 12 | 是 | 否 |
| 8 | 内镜中心病区 | 中心吸引表 | 10 | 是 | 否 |
| 9 | 内镜中心病区 | 中心吸氧表 | 10 | 是 | 否 |
| 10 | 内镜中心病区 | 氧气表（桶式一大两小） | 1 | 是 | 否 |
| 11 | ICU | 氧气表 | 10 | 是 | 否 |
| 12 | 门诊 | 浮标式氧气吸入器 | 15 | 是 | 否 |
| 13 | 急诊 | 呼吸机转运氧气表 | 3 | 否 | 否 |
| 14 | ICU | 呼吸机专用减压阀 | 3 | 否 | 否 |
| 15 | 手术室 | 清创车 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 气管镜室病区 | 内镜转运车 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 急诊 | 骨伤科石膏车 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 急诊 | 清创车 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 门诊 | 抢救车 | 10 | 否 | 否 |
| 20 | 门诊 | 转运平车 | 4 | 否 | 否 |
| 21 | 供应室 | 仪器车 | 5 | 否 | 否 |
| 22 | 内镜中心病区 | 加压袋 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | ICU | 加压袋 | 5 | 否 | 否 |
| 24 | 急诊 | 加压袋 | 5 | 否 | 否 |
| 25 | 内镜中心病区 | 血压计 | 1 | 是 | 否 |
| 26 | 气管镜室病区 | 血压计（手动） | 1 | 是 | 否 |
| 27 | 急诊 | 台式电子血压计 | 1 | 是 | 否 |
| 28 | 手术室 | 铅衣 | 4 | 否 | 否 |
| 29 | 手术室 | 除颤起博仪 | 1 | 是 | 否 |
| 30 | 手术室 | 电动吸引器 | 2 | 是 | 否 |
| 31 | 内镜中心病区 | 输液盘 | 1 | 否 | 否 |
| 32 | 内镜中心病区 | 治疗盘（大） | 4 | 否 | 否 |
| 33 | 内镜中心病区 | 轮椅 | 1 | 是 | 否 |
| 34 | 内镜中心病区 | 应急灯 | 1 | 否 | 否 |
| 35 | 内镜中心病区 | 听诊器 | 1 | 是 | 否 |
| 36 | 内镜中心病区 | 电子体重秤 | 1 | 否 | 否 |
| 37 | 内镜中心病区 | 抢救转运箱 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | 内镜中心病区 | 血管钳 | 2 | 是 | 否 |
| 39 | 内镜中心病区 | 软担架 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 气管镜室病区 | 轮椅 | 1 | 是 | 否 |
| 41 | 气管镜室病区 | 应急灯 | 1 | 否 | 否 |
| 42 | 急诊 | 妇科检查床 | 1 | 否 | 否 |
| 43 | 妇科 | 妇科检查床 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 肛肠科 | 坐浴架 | 20 | 否 | 否 |
| 45 | 妇科 | 坐浴架 | 18 | 否 | 否 |
| 46 | 推拿科 | 推拿治疗巾 | 100 | 否 | 否 |
| 47 | 内镜中心病区 | 可移动空气消毒机 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 内镜中心病区 | 挂壁空气消毒机 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 气管镜室病区 | 挂壁空气消毒机 | 2 | 否 | 否 |
| 50 | 气管镜室病区 | 可移动空气消毒机 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 门诊 | AED（便携式除颤仪） | 5 | 是 | 否 |

注：核心产品：除颤起博仪、AED（便携式除颤仪）。

（二）实质性响应内容：

1.医疗器械产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

2.提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述1项按要求提供证明材料，2项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

（三）技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简易呼吸器 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 2 | 简易呼吸器 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 3 | 成人呼吸球 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 4 | 儿童呼吸球 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 5 | 婴儿呼吸球 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 6 | 简易呼吸球（儿童1个，成人9个） | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 7 | 呼吸球 | 人工呼吸球。材质：硅胶；适用121度的高温高压锅灭菌设备。 |
| 8 | 中心吸引表 | 可用于连接中心吸引装置 |
| 9 | 中心吸氧表 | 可用于连接中心吸引装置 |
| 10 | 氧气表（桶式一大两小） | 测量范围:1-13.7（MPa），适用介质:氧气瓶，额定出口压力:0.2-0.3 （MPa），额定流量:1-15L -min（m3/h），用途:氧气减压器，结构:单级式，工作原理:正作用式，环境温度:20（℃） |
| 11 | 氧气表 | 测量范围:1-13.7（MPa），适用介质:氧气瓶，额定出口压力:0.2-0.3（MPa），额定流量:1-15L -min（m3/h），用途:氧气减压器，结构:单级式，工作原理:正作用式，环境温度:20（℃） |
| 12 | 浮标式氧气吸入器 | 测量范围:1-13.7（MPa），适用介质:氧气瓶，额定出口压力:0.2-0.3（MPa），额定流量:1-15L -min（m3/h），用途:氧气减压器，结构:单级式，工作原理:正作用式，环境温度:20（℃） |
| 13 | 呼吸机转运氧气表 | 352X特制款+转接头+氧气终端。钢瓶G5/8。 |
| 14 | 呼吸机专用减压阀 | 352X特制款+转接头+氧气终端。钢瓶G5/8。 |
| 15 | 清创车 | 外型规格:约1000×540×750mm 材质: SUS304不锈钢 结构与配置: 1.底架和立柱采用φ25×1mm圆管；底框板条采用30×15×1mm 扁管；上框采用30×30×1mm方管；漏斗板厚1.0mm； 2.上部为平推拉盖； 3.配一只塑料桶； 4.上部两侧为滑道兼推手； 5.配四只φ100万向静音脚轮，含两轮带刹； |
| 16 | 内镜转运车 | 规格：约600×500×850mm 材质：碳钢喷塑 结构与配置： 1.双层托盘，托盘一次性压模成型，盘内可存放内镜,运转自由，适合各种不同的内镜； 2.配置两个有机玻璃盒和 PMMA 透明盖； 3.四只φ75mm 双面脚轮，（其中两轮带刹），防卷发； 4.车辆经磷化、氩弧焊接，喷塑。 |
| 17 | 骨伤科石膏车 | 规格：约850/1300*450*880mm 材质：SUS304不锈钢 结构和配置 1.车体上台面四周配有高38mm不锈钢管护栏。 2.台面下方左侧配500*120mm单抽，右侧为密闭石膏收集处。右侧台面设φ250mm孔洞，孔洞边缘高出台面28mm，台面距离石膏收集处底部高度160mm。 3.抽屉下方为双开门柜体，柜体分上下两层，中间为不锈钢板；柜门535mm。 4.★车体左侧有可折叠加长台面 5.底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹； |
| 18 | 清创车 | 外型规格: 1000×540×750mm 材质: SUS304不锈钢 结构与配置: 1.底架和立柱采用φ25×1mm圆管；底框板条采用30×15×1mm 扁管；上框采用30×30×1mm方管；漏斗板厚1.0mm； 2.上部为平推拉盖； 3.配一只塑料桶； 4.上部两侧为滑道兼推手； 5.配四只φ100万向静音脚轮，含两轮带刹； |
| 19 | 抢救车 | 1.规格：645 ×450 × 1017/1097mm 2.材质：不锈钢+轻型合金铝材料，主材规格：板材厚度≥1.0mm，表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 ； 3.结构与配置： 正面一抽板、五抽屉、左侧一套消洗液瓶架 ；第一层抽屉配一48格塑料药盘； 右侧一只带盖塑料桶及一次性中控锁具一套 ； 后部一只心肺复苏板，台面温馨米黄＋抽屉红色； 四只 φ 100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮 （其中两轮带刹）， 防卷发； 抽屉安装静音伸缩自吸导轨 。 车体底部四角安装有强力塑胶防撞角 |
| 20 | 转运平车 | 1.规格：1960 ×640 ×530～820mm 2.材质：车身表面静电粉末喷涂，车面及护栏均采用原PP材料，一次成型，无缝隙，易清洁。 3.结构与配置： 背板上折角度 : 0 ° -≥70 ° 腿板上折角度 : 0 ° -≥70 ° 4.承载能力 静载荷 : 250kg 安全工作载荷 : 135kg 5.配置 新型豪华减震导向 、刹车-体式中控脚轮 ( φ150mmm)，双档位脚轮操纵杆:PP床面板 “心肺复苏位 ”快速释放 (CPR)，PP护栏 床垫(选配) 输液架(选配) |
| 21 | 仪器车 | 规格：920×470×670/ 900mm 台面尺寸：920×470 mm 外形尺寸：920×485×900 mm 材质：SUS304不锈钢；台面采用1.0mm不锈钢板；立柱采用φ25×1mm圆管。 结构与配置： |
| 22 | 加压袋 | 用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。 |
| 23 | 加压袋 | 用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。 |
| 24 | 加压袋 | 用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。 |
| 25 | 血压计 | 1.主要材料：铝板、汞、 乳胶 2.技术参数 测量范围：0~300mmHg (0~40kPa) 基本误差：±3.75mmHg 灵敏度：>2.25mmHg |
| 26 | 血压计（手动） | 1.主要材料：铝板、汞、 乳胶 2.技术参数 测量范围：0~300mmHg (0~40kPa) 基本误差：±3.75mmHg 灵敏度：>2.25mmHg |
| 27 | 台式电子血压计 | 1.主要材料：铝板、汞、 乳胶 2.技术参数 测量范围：0~300mmHg (0~40kPa) 基本误差：±3.75mmHg 灵敏度：>2.25mmHg |
| 28 | 铅衣 | 尺寸：铅衣1000*600，材质：超柔软材料，帽子660*120，围领600*150，眼镜a型。 |
| 29 | 除颤起博仪 | 1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。 2.★彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，支持快速切换，电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 8.从开始AED分析到放电准备就绪≤8s。 9.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 10.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 11.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 12.★支持ST和QT实时分析，通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种，可选配12导静息分析功能。 13.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络，支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 14.最多可配2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。 15.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 16.自检报告自动上传，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。 17.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 18.★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于IP55，支持1.5m抗跌落。 |
| 30 | 电动吸引器 | 1．极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2．抽气速率：≥32L/ Min 3．贮液瓶：2500mLx2 4．负压调节范围：0.02Mpa～极限负压值 5．噪声：≤60dB( A ) 6．电源：AC220V50Hz 7．输入功率：150VA |
| 31 | 输液盘 | 规格:310x240x30mm 类型:不锈钢医用器具、器皿系列 材质:SUS304不锈钢，钢板厚度:盘体0.7mm，瓶架0.6mm 配置:瓶架4大孔直径 53mm,6小孔 直径18mm |
| 32 | 治疗盘（大） | 规格:310x240x30mm 最大外形尺寸:330x260x31mm。 类型:不锈钢医用器具、器皿系列 材质:SUS304不锈钢，钢板厚度:0.7mm |
| 33 | 轮椅 | 1.驻坡性能： ≥8 ° 2.滑行偏移量： ≤350mm 3.回转半径： ≤850mm 4.换向宽度： ≤1500mm 5.静态稳定性：纵向≥10度，侧向15度 6.重量： 19.5kg 7.尺寸：98*28*92cm 8.承重： 100公斤 9.车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 10.环境温度范围：-25℃~+50℃ 11.相对湿度范围：25%~95% 12.大气压力范围：86kPa ~ 106kPa |
| 34 | 应急灯 | 材质：ABS 电池容量：2800MAH 功率：10W 最大射程：500米以上 光源形式：LED 电源形式：充电 |
| 35 | 听诊器 | 1.听头材质：铜材 2.扁形听头：用于听头探测低频心音，扩张音和第三心音以及第一，第二心音。 |
| 36 | 电子体重秤 | 1、称重范围：0-200kg，分度值：100g 2、带去皮功能 3、身高测量范围：70-190cm 分度值：0.5cm 4、产品尺寸：约 63*28*92cm 5、台面尺寸：约 400*280mm 6、使用环境：温度 0℃~40℃，湿度≤90%RH 7、电源：适配器 6V1000mA，4V4Ah电瓶； 8、显示：LCD（带背光） |
| 37 | 抢救转运箱 | 材质：铝合金 |
| 38 | 血管钳 | 弯头12.5cm |
| 39 | 软担架 | 尺寸：1.5m*1.8m |
| 40 | 轮椅 | 1.驻坡性能：≥8 ° 2.滑行偏移量：≤350mm 3.回转半径：≤850mm 4.换向宽度：≤1500mm 5.静态稳定性：纵向≥10度，侧向15度 6.重量：19.5kg 7.尺寸：98*28*92cm 8.承重：100公斤 9.车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 10.环境温度范围：-25℃~+50℃ 11.相对湿度范围：25%~95% 12.大气压力范围：86kPa ~ 106kPa |
| 41 | 应急灯 | 材质：ABS 电池容量：2800MAH 功率：10W 最大射程：500米以上 光源形式：LED 电源形式：充电 |
| 42 | 妇科检查床 | 规格：1400×500×750mm材质：SUS304 不锈钢+碳素钢（蜗轮蜗杆机构）；床架管￠32×1.2mm;加强管￠25×1.0mm;床背板厚 1.0mm；内衬 30×30×1.0mm 方管支撑；搁腿架柱￠14 圆钢；搁腿架板厚 1.5mm； 结构与配置： 1.背板配蜗轮蜗杆机构可升降 0～45°。 2.臀板下方配塑制小漏斗； 3.两侧配可调位置的搁腿架、握手把等； 4.背板、臀板优质海绵内衬外包人革面料，床垫厚 40mm； 5.搁腿架配人革面软包架套。 |
| 43 | 妇科检查床 | 规格：1400×500×750mm材质：SUS304 不锈钢+碳素钢（蜗轮蜗杆机构）；床架管￠32×1.2mm;加强管￠25×1.0mm;床背板厚 1.0mm；内衬 30×30×1.0mm 方管支撑；搁腿架柱￠14 圆钢；搁腿架板厚 1.5mm； 结构与配置： 1.背板配蜗轮蜗杆机构可升降 0～45°。 2.臀板下方配塑制小漏斗； 3.两侧配可调位置的搁腿架、握手把等； 4.背板、臀板优质海绵内衬外包人革面料，床垫厚 40mm； 5.搁腿架配人革面软包架套。 |
| 44 | 坐浴架 | 材质为不锈钢材质，规格为304拉丝 1.5mm厚 不锈钢、304拉丝 1.0不锈钢方管30*30mm、304拉丝 1.0 不锈钢方管15*30mm |
| 45 | 坐浴架 | 材质为不锈钢材质，规格为304拉丝 1.5mm厚 不锈钢、304拉丝 1.0不锈钢方管30*30mm、304拉丝 1.0 不锈钢方管15*30mm |
| 46 | 推拿治疗巾 | 60*60cm棉质单层 |
| 47 | 可移动空气消毒机 | 1.功能： ①人机共存， ②LCD高清数字动态液晶显示屏， ③提供手动、自动、定时三种工作 ④智能故障提示， ⑤模式供用户自由选择， ⑥免打扰省电设计， ⑦风速可调京时间、 ⑧年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询 ⑨除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气 ⑩智能故障警报提示 2.正常工作环境：温度范围：5°C~40°C 湿度：≤80%(不结露) 大气压力范围：86kPa~106kPa 3.工作电压：220V 50Hz 4.熔断器：F1.5AL250V 5.输入功率（W）≤55 6.噪音dB（A）≤50 7.循环风量（m³/h）≥960 8.适用范围（m³）≤120， 9.臭氧残留量（mg/m³）＜0.02 10.等离子体密度分布（m-3）：5.52×1017—8.17×1017m-3 11.外形尺寸（mm）：370×400×830 12.净重（Kg）：约18 13.具有等离子发生器检测报告 |
| 48 | 挂壁空气消毒机 | 1.功能： ①人机共存， ②LCD高清数字动态液晶显示屏， ③提供手动、自动、定时三种工作 ④智能故障提示， ⑤模式供用户自由选择， ⑥免打扰省电设计， ⑦风速可调京时间、 ⑧年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询 ⑨除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气 ⑩智能故障警报提示 2.正常工作环境：温度范围：5°C~40°C 湿度：≤80%(不结露) 大气压力范围：86kPa~106kPa 3.工作电压：220V 50Hz 4.熔断器：F1.5AL250V 5.输入功率（W）≤55 6.噪音dB（A）≤50 7.循环风量（m³/h）≥800 8.适用范围（m³）≤100， 9.臭氧残留量（mg/m³）＜0.02 10.等离子体密度分布（m-3）：5.52×1017—8.17×1017m-3 11.外形尺寸（mm）：920×290×190 12.净重（Kg）：约15 13.具有等离子发生器检测报告. |
| 49 | 挂壁空气消毒机 | 1.★功能： ①人机共存， ②LCD高清数字动态液晶显示屏， ③提供手动、自动、定时三种工作 ④智能故障提示， ⑤模式供用户自由选择， ⑥免打扰省电设计， ⑦风速可调京时间、 ⑧年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询 ⑨除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气 ⑩智能故障警报提示 2.正常工作环境：温度范围：5°C~40°C 湿度：≤80%(不结露) 大气压力范围：86kPa~106kPa 3.工作电压：220V 50Hz 4.熔断器：F1.5AL250V 5.输入功率（W）≤55 6.噪音dB（A）≤50 7.循环风量（m³/h）≥800 8.适用范围（m³）≤100， 9.臭氧残留量（mg/m³）＜0.02 10.等离子体密度分布（m-3）：5.52×1017—8.17×1017m-3 11.外形尺寸（mm）：920×290×190 12.净重（Kg）：约15 13.★具有等离子发生器检测报告. |
| 50 | 可移动空气消毒机 | 1.功能： ①人机共存， ②LCD高清数字动态液晶显示屏， ③提供手动、自动、定时三种工作 ④智能故障提示， ⑤模式供用户自由选择， ⑥免打扰省电设计， ⑦风速可调京时间、 ⑧年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询 ⑨除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气 ⑩智能故障警报提示 2.正常工作环境：温度范围：5°C~40°C 湿度：≤80%(不结露) 大气压力范围：86kPa~106kPa 3.工作电压：220V 50Hz 4.熔断器：F1.5AL250V 5.输入功率（W）≤55 6.噪音dB（A）≤50 7.循环风量（m³/h）≥960 8.适用范围（m³）≤120， 9.臭氧残留量（mg/m³）＜0.02 10.等离子体密度分布（m-3）：5.52×1017—8.17×1017m-3 |
| 51 | AED（便携式除颤仪） | 1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 3.有清晰的语音提示指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 4.为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 5.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。 6.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。 7.★智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 8.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 9.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 10.★能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。以便于非专业医务人员使用。 11.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 12.从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒。 13.抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击。 14.防水防尘性能：防水防尘级别不低于IP55。 15.★工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟。 16.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检， 可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 17.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于999份自检报告。 18.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 19.具备录音功能，可保存 60分钟抢救现场录音，便于事件回溯。 20.一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60 个月。一次性电池在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电。 |

商务条款（适用于以上所有标段）

1.免费质保期

供应商提供整机设备（包含所有配件）原厂质保，免费质保期≥5年。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期满后供应商负责终身维护，且维修只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。

2.验收标准

（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

（2）采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（3）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容,成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（4）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

（5）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则甲方有权拒绝验收；

（6）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

（7）设备安装后，甲方进行质量验收。供应商在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的与投标文件一致的技术参数的证明材料（原厂盖章的原件），如无法提供，甲方有权拒绝验收。在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

3.实施方案

本项目需配备专业的项目团队并提供明确的货物包装、运输、项目实施等方案以确保本项目能顺利及时地进行与完成。

4.故障应急预案

供应商需分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

5.响应时间

在产品免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如维修时间超过72小时，需提供备机。

6.质量要求

供应商应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。供应商提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

7.技术培训

（1）供应商需提供技术服务热线（7*24小时），负责解答实际使用方在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*24小时现场保修和技术支持服务；

（2）供应商需设立投诉专线，接受实际使用方的投诉；

（3）供应商需提供系统完整专业的培训计划，可免费提供临床医生或医技人员到有关学习单位进行学习；

（4）现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

①基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

②能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

8.其他

（1）设备所需接入信息系统的端口接入费用及其他涉及到接入信息系统的费用由供应商承担；

（2）安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由供应商承担。

（3）安装设备所需强弱电、水、网络调试及安装的费用由供应商承担。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院支气管镜、胃肠镜及可视喉镜等

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0546【多标段填（标段*：***）】

甲方：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

电话：0512-67870690

传真：0512-67870690

乙方：***

地址：***

电话：***

传真：***

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、卸货、搬运、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写金额） |  |  |  |  |  |  | （小写金额） |

三、合同总价款：大写人民币 *** 元，小写￥ ***元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的包装、供应、运输、卸货、搬运、安装、调试、技术支持与培训、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同生效后接甲方进场通知后*** 天内供货并安装调试结束。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满三年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：对公银行账户转账，乙方账户信息如下：

开户名称：***

开户银行：***

银行账号：***

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行初步验收。经乙方安装调试完毕，甲方按合同约定对货物的性能等进行最终验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方最终验收合格后，乙方将提供 **  年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。如乙方未按约提供质保服务的，甲方有权委托第三方提供相应服务，因此发生的费用由乙方承担。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有符合合同约定的、良好的性能。货物经甲方最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有瑕疵或缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应自修补或更换完毕经甲方重新验收合格之日起，重新起算修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：苏州市姑苏区

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标原则：投标人可对本项目五个标段中的其中一个标段或全部标段进行报名投标, 并且可以兼投兼中。评标委员会将根据标段自然顺序（即标段号顺序）进行评定。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30 |
| 技术部分 (70分) | 安装实施方案 | 投标人根据本项目特点，制定安装实施方案。 1.交货期工序安排（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）； 2.产品质量控制（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）； 3.安装调试方案(包括不限于安装人员配备、安装步骤及注意事项、调试流程及调试工作内容等)。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9 |
|  | 维保收费及维保方案 | 投标人根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。 1.维保收费清单及价格（包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格）；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用； 2.整个维保工作具体维保内容（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 投标人根据本项目特点，制定培训方案。 1.培训内容及方法计划（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）； 2.负责培训人员情况（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）； 3.培训设备场地等情况介绍。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 故障处理预案 | 投标人根据本项目特点，制定故障处理预案。 1.预案可行性及完整度情况（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）； 2.响应速度及处理流程（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）； 3.资源调配和协调及支援能力（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9 |
|  | ▲技术参数比较 | 投标人所投设备的各项技术指标需符合招标文件要求，注“★”的技术指标为核心参数，参数每满足或优于一项的得3分，本项最高得30分。 （注：“★”的技术指标需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.技术参数彩页及功能官网截图和链接，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章 3.厂家技术白皮书，未按要求提供的不得分。） | 30 |
|  | ▲售后服务承诺 | 1.投标单位承诺可以按照标段要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加 2分，最多加4分。 2.投标单位承诺交货周期在 15 天（自然日）基础上每提前 1 天得 1 分，最多加3分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函上须注明质保期限及供货期限，未提供不得分。 | 7 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位（或产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。 注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 3 |

表格中标▲项为客观分。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。