招标文件

项目名称：南通市崇川区卫生健康委员会康复设备						采购项目

项目编号：JSZC-320613-RBGC-G2025-0018

江苏睿博工程技术有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	18

第四章  合同文本	48

第五章  评标方法与评标标准	61

第六章  投标文件格式	66

- 第一章  投标邀请

受南通市崇川区卫生健康委员会的委托，江苏睿博工程技术有限公司就康复设备采购项目（JSZC-320613-RBGC-G2025-0018）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市崇川区卫生健康委员会康复设备采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2025年7月29日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-RBGC-G2025-0018

2.项目名称：南通市崇川区卫生健康委员会康复设备采购项目

3.项目属性：货物

4.项目行业：工业（制造业）

5.总预算金额：127.065万元

6.采购需求：详见招标文件第三章采购需求

| 包号 | 使用 单位 | 设备名称 | 数量 | 质保期 | 预算（元） | 最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学田 中心 | 康复设备 | 一批 | 五年 | 220850 | 220850 | 是 | 否 |
| 2 | 幸福 中心 |  |  |  | 250000 | 195000 |  |  |
| 3 | 新城桥中心 |  |  |  | 300000 | 300000 |  |  |
| 4 | 钟秀 中心 |  |  |  | 499800 | 499800 |  |  |

- 7.合同履行期限：合同签订后30天内交货

- 8.本项目是否接受联合体投标：否

- 9.投标人可以参与其中1个或多个包件的投标，但投标文件须按包件单独制作和提交。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.禁止投标的情形

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等价格扣除优惠政策。依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

（三）本项目的特定资格要求

投标产品属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人为经营单位须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；同时投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：免费

3.地点：免费下载（本项目采用网上注册登记方式。供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 ）

- 四、提交投标文件截止时间

1.2025年7月29日13时30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。（不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准）

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。（开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

5.若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。

6.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7.投标人未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1.本项目不接受转包和分包、免收投标保证金。投标人可以参与其中一个或多个包件的投标。

2.本项目开标活动模式为不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.投标人对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。（“苏采云”南通地区客服热线0513-86722801）。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.中标人须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处。

6.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

7.投标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

8.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的投标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

9.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南通市崇川区卫生健康委员会

地址：江苏省南通市崇川区长康路28号公共卫生服务中心

联系人：徐主任

联系方式：0513-85308739

2.采购代理机构信息

名 称：江苏睿博工程技术有限公司

地址：南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦1909室

联系人：潘保婕 杜淑娴

联系方式：025-85565188

3.项目联系方式

联系人：潘永刚

联系方式：025-85565188

- 八、附件

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.“政采贷”和“履约保函”通知函

江苏睿博工程技术有限公司

2025年7月

- 第二章  投标人须知

- 前附表

注：前附表作为本次采购文件的重要内容，采购文件其他章节内容如与前附表不一致的地方，以前附表为准。

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：南通市崇川区卫生健康委员会 项目名称：南通市崇川区卫生健康委员会康复设备采购项目 |
| 2 | 项目属性 | RA货物类 £单品目采购 R多品目采购，核心产品为：01包（学田中心）：下肢主被动（床旁）； 02包（幸福中心）：生物反馈电刺激仪；03包（新城桥中心）：床边主被动训练系统；04包（钟秀中心）：冲击波治疗仪 £B服务类 £C工程类 |
| 3 | 采购方式 | 线上公开招标 |
| 4 | 评标方法 | RA综合评分法 □B经评审的最低投标价法 □C其他： |
| 5 | 报价要求 | 投标报价：固定总价 报价币种：人民币（元） 预算：详见采购公告 最高限价：详见采购公告 |
| 6 | 分包要求 | RA本项目不允许分包。 £B允许将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 7 | 进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 £C本项目为服务类采购，不涉及进口产品采购。 £D本项目为工程类采购，不涉及进口产品采购。 |
| 8 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购：RA是 £B否 采购标的所属行业：工业（制造业） （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业） |
| 9 | 节能环保 | 属于节能、环保目录产品：£A是 RB否 投标人所投产品属于政府采购 节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 标前答疑 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 11 | 现场勘查 | RA不统一组织 £B统一组织 - 勘察时间： （2）勘察地点： （3）勘察联系人： （4）联系号码： |
| 12 | 产品演示 | RA无 £B有 £A评标现场演示 （1）投标人演示人员和设备需在评标前到达扬中市公共资源交易中心。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过 分钟。采购代理机构提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 （2）投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。 £B使用录播上传形式 （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 分钟。 |
| 13 | 样品要求 | RA不要求提供 £B要求提供 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 |
| 14 | 投标保证金 | RA无 £B有，投标人须提交投标报价 %的投标保证金 |
| 15 | 履约保证金 | RA 无 £B 有，投标人须提交合同金额10%的履约保证金，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。 |
| 16 | 代理服务费 | 承担人：£采购人 R中标人（成交供应商） 金额：£A固定金额，为人民币 元； £B固定比例，按£中标/£预算金额的 %； RC以预算为基数，参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准； £D其他方式： 。 |
| 17 | 特别说明 | 无 |

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1 支持中小企业发展

3.1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%～20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.1.7 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。（对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。）

3.1.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理，保险公司将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。（中标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期-履约保证保险专栏）

3.2 强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3 支持绿色发展

3.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3 纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标不收取标书工本费，自行下载采购文件。

4.3 招标代理费收费标准：详见本章《前附表》相关内容。

4.4 招标代理费收取方式：由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构将上报财政主管部门纳入不良记录，并保留诉讼的权利；中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。

4.5 服务费汇款地址：

（1）开户名：江苏睿博工程技术有限公司

（2）开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

（3）账  号：0156240000002888

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的询问或质疑

- 7.1潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购人或代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

7.3对项目需求部分（技术要求、商务要求、评审标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问、质疑请向招标代理机构提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

7.4投标人提出的询问或质疑超出采购人对采购代理机构的委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

7.5由于潜在投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在投标人自行承担。

- 招标文件的澄清和修改

- 8.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

- 8.2采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。

- 8.3按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

- 8.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。

8.5招标文件的澄清或修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交招标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

8.6如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注；招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

13.3 招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标服务的技术规格及要求。投标人在招标中可以选用替代内容，但这些替代内容应实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足投标人的要求。

13.4 投标厂商须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，评委会有权做负偏离处理。

13.5 投标人可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评审、推荐中标候选人等评标过程，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5 不同投标人在同一互联网协议地址（IP地址）编制、上传、解密投标文件。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据江苏省财政厅《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）的通知精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金，确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（苏财购〔2022〕8号），可直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。需要办理政采贷和履约保证金保函事宜，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品和履约保证保险专栏）

- 第三章 采购需求

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（1）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（2）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 一、项目名称：南通市崇川区卫生健康委员会康复设备采购项目

- 二、项目属性：工业（制造业）

- 三、落实政府采购政策需满足的要求：本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等价格扣除优惠政策。

- 四、采购需求一览表

| 包号 | 品目 | 设备名称 | 数量 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（学田中心） | 1 | 角度尺 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 2 | 超声波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 3 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | *4 | - 下肢主被动（床旁） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 5 | - 上肢cpm | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 6 | - 下肢cpm | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 7 | 电动直立床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 8 | 电动PT床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 9 | - 平衡板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 10 | - 踝关节矫正板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 11 | - 站立架 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 12 | - PT凳 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 13 | - 沙袋 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 14 | - 锲形垫 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 15 | - 气动手套训练系统 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 16 | - 可调式砂磨板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 17 | - 升降OT桌 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 18 | - 下肢功率车（骑式） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 19 | - 吞咽治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
| 2（幸福中心） | 1 | - 角度尺 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 2 | 沙袋 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 3 | 哑铃 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 4 | 体操棒与抛接球 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 5 | 平衡板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 6 | 肋木 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 7 | 模拟工具作业套装 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 8 | 言语训练评估卡片 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 9 | 助行器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 10 | 轮椅 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 11 | 上肢推举训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 12 | 腕部功能训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 13 | 肩抬举训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 14 | 牵引网架（网架和床） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 15 | 下肢功率车(坐式) | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 16 | 多功能训练器（四组） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 17 | 股四头肌训练椅 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 18 | OT综合训练工作台 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 19 | 电动PT床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 20 | 等速腿部推举康复训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 21 | 等速上肢推举康复训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 22 | 减重步态训练器（电动） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 23 | 指关节CPM | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 24 | 深层肌肉刺激仪（DMS） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 25 | 电脑牵引床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | *26 | 生物反馈电刺激仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 27 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 28 | 超短波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 29 | 恒温蜡疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 30 | 多频振荡排痰机 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 31 | 言语吞咽治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 32 | 呼吸训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
| 3（新城桥中心） | 1 | 中频治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 2 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 3 | 吞咽治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 4 | 电动起立床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 5 | 上下肢主被动训练系统 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | *6 | 床边主被动训练系统 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 7 | 体操棒 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 8 | 巴氏球 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 9 | 平衡板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 10 | 踝关节矫正板 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 11 | OT综合桌 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 12 | 超声波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 13 | 筋膜枪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 14 | 超短波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 15 | CPM上肢 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 16 | CPM下肢 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 17 | PT凳 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 18 | 低频神经肌肉电刺激仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 19 | 红外线治疗仪 | 3 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 20 | 关节活动度测角尺 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 21 | 电子针灸治疗仪 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 22 | 艾灸仪 | 2 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 23 | 罐具（竹罐） | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 24 | 中药熏蒸仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 25 | 砭石 | 4 | 五年 | 否 | 是 |
| 4（钟秀中心） | 1 | 电动PT床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 2 | 训练用阶梯 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 3 | 神经肌肉刺激器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 4 | 空气波压力治疗 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 5 | OT综合桌 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 6 | 红外线治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 7 | 电动起立床 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 8 | 微波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 9 | 上下肢主被动训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 10 | 床旁下肢主被动训练器 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 11 | 中药熏蒸仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | *12 | 冲击波治疗仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 13 | 气动手套训练系统 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
|  | 14 | 排痰仪 | 1 | 五年 | 否 | 是 |
| 加注*的设备为该采购包的核心产品 |  |  |  |  |  |  |

- 五、技术要求

- 01学田中心

- 一、角度尺：

- 1、尺寸：35×17×5cm（允许误差±10%）；

- 2、测量器具≥5个。

- 二、超声波治疗仪

- 1、操作：配有全数字高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，尺寸≥7寸，无任何按钮和旋钮，操作非常简单；

- ▲2、双频双通道同时输出：同时治疗两位患者(双通道)；

- 3、输出模式：连续输出和脉冲输出；

- 4、脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz；

- 5、声工作频率：单头可实现双频输出；

- 6、有效声强：最大有效声强≤3W/cm2；

- 7、治疗时间：0～30min可调，步进1；

- 8、处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方；

- ▲9、存储功能：可以保存≥50个机器的设置和处方（即收藏夹）；

- ▲10、治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位；

- 11、接触控制功能：当超声头表面与患者接触不充分时，治疗就会中断，同时提示灯亮起，设备无输出；当超声头恢复接触时，设备也会自动恢复治疗；

- 12、手持式超声头：配备5cm²超声头和1cm²超声头（超声头为防浸式设计，可用于水下治疗）；

- 13、波束不均匀系数RBN：≤8；

- 14、脉冲模式占空比：10％、20％、30％、40％、50％、60%、70%、80％、90%。

- 三、空气波压力治疗仪

- ▲1、采用大屏彩色液晶中文显示，操作更方便；

- 2、具有智能控制系统, 可以快速的选择参数及操作；

- 3、特制充气泵，噪声低，充气速度快；

- ▲4 、套筒设计，压力均匀，无体液滞流，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调；

- 5、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间≤3min；

- 6、定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差±20s；

- 7、具有紧急停止产品能够卸压，4秒内可以将输入的压力下降到30mmHg；

- ▲8、输出模式：≥4种，模式间可任意组合,比如模式1+2，模式1+3，模式1+4，模式2+3，模式2+4，模式3+4，模式1+2+3，模式1+2+4，模式2+3+4等；

- 9、工作时噪声≤60dB(A)；

- 10、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍；

- ▲11、可提供在各种状态下手动解除患者压强，将最大压强一键式降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s；

- 12、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%；

- 13、气囊和连接管路实际能承受的压强是其标配参数的1.5倍，保持1min不破裂，也不永久（塑型）变型；

- 14、连续工作时间：≥4h。

- *四、下肢主被动（床旁）

- 1、四种训练模式：主动训练，被动训练，助力训练，主被动训练；

- 2、可根据患者要求设置主动式训练阻力及被动式训练转速；

- 3、可进行定时训练也可进行连续训练，到达设置时间后自动切断输出；

- 4、训练机采用气动拉杆式设计，可根据患者身高要求轻松调整训练机高度；

- 5、训练机机身高度均可调；

- ▲6、采用≥7寸液晶触摸屏，全中文菜单式显示；方便肌力弱患者的操作，避免了常规按键设备在肌力弱时按不动的缺点；

- 7、多功能管理分析软件具有全中文康复训练方案、病历档案存储、查询管理功能；

- 8、具有进行左下肢和右下肢，左上肢和右上肢的对称训练功能；训练时采用游戏模式和百分比显示的协调性训练，以便患者随时调整力量，提高了患者的训练兴趣；

- 9、具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能；

- ▲10、具有显示高肌张力功能；训练结束后提供平均肌张力数据；

- 11、具有在训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

- ▲12、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；系统可自动探测痉挛、识别痉挛，并启动消除痉挛程序，感应电机自动停止运转并可反方向运转，以消除痉挛。机器设置了痉挛控制按钮，可开启也可关闭；

- 13、具有语言提示功能；训练过程中可用语音提示相关训练数据，如发生痉挛、缓解痉挛等。语音提示可开/关；

- ▲14、按键控制：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可按遥控器上的急停按键，机器自动停止运转；

- ▲15、异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。声音控制可开/关。

- 五、上肢cpm

- 1、肩关节活动范围：前、后伸位：﹣130度～90度外展、内收位：﹣130度～5度；

- 2、肘关节活动范围：0度～135 度；

- 3、支架范围：上臂250mm～400mm，前臂250mm～350mm；

- 4、运行角速度范围：0度～6.5 度/秒(分9档)；

- ▲5、动力头及支架调节范围大，对不同体形的病人及左、右手均可适用；

- 6、设有超负荷自动反转的安全动能(力矩控制)，机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全；

- 7、具有定时停机功能；

- ▲8、有四种工作模式可供选择(常规、每10分种增加1度、每 20分种增加1度、每30分种增加1度)。

- 六、下肢cpm

- 1、膝关节角度活动范围：0度～120度；

- 2、髋关节角度活动范围：10度～120度；

- 3、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒(无级可调)；

- 4、机架调节长度：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm；                                            5、采用 LED 指示角度活动范围，显示直观、清晰；

- 6、机器运行速度可连续，平稳地调节；

- 7、配置通用型手控器，可自行控制机器的“伸”、“屈”、和“暂停”。

- 七、电动直立床

- 1、床面尺寸（长×宽）：1800×660mm（尺寸±20mm）；

- 2、摆台架尺寸（长×宽×总宽）：760×260×460mm（尺寸±20mm）；

- 3、外形尺寸（长×宽×高）：1900×780×830mm（尺寸±20mm）；

- 4、脚踏板单板尺寸：190×300mm（尺寸±20mm）；

- 5、固定带宽： 100mm（尺寸±20mm）；

- 6、床面最低高度：520mm（尺寸±20mm）；

- 7、安全工作载荷：≥170kg；

- 8、床面可调节角度范围 ：0～85°；

- ▲9、脚踏板安全工作载荷≥1500N，且加载变形量≤1%；

- ▲10、具有急停装置；

- ▲11、使用期限≥10年；

- 12、结构组成：由脚踏板、固定带、摆台架、床面、床底架、扶手、电机、手控器、电控盒、急停按钮、升降脚轮组成；

- ▲13、提供第二类医疗器械注册证。

- 八、电动PT床

- 1、床面尺寸（长×宽）：1900×1150mm（尺寸±50mm）；

- 2、外形尺寸（长×宽×高）：1900×1150×440mm（尺寸±50mm）；

- 3、床面升降范围：440～780mm（尺寸±20mm）；

- 4、安全工作载荷：≥220kg；

- ▲5、具有急停装置；

- ▲6、使用期限≥10年；

- 7、结构组成：由床面、床基架、手控器、控制盒、电机、床底架、升降支架、升降脚轮组成；

- ▲8、提供第二类医疗器械注册证。

- 九、平衡板

- 1、尺寸：90×70×10cm（允许误差±10%）；

- 2、面板摆动角度-13°～13°；

- 3、额定载荷≥135kg。

- 十、踝关节矫正板

- 1、尺寸：65×49×98～139（允许误差±10%）；

- 2、可调握手杆调节范围0～50cm，角度调节8°，20°，30°，40°。

- 十一、站立架

- 1、尺寸：140×60×105cm（允许误差±10%）；

- 2、肘部垫宽度≥40cm，肘部垫额定承载质量≥80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。

- 十二、PT凳

- 1、尺寸：60×43×42～53cm（允许误差±10%），铝钢结合；

- 2、带液压油缸，360°旋转；

- 3、凳面上升载荷≤15kg，凳面下降载荷≥25kg。

- 十三、沙袋

- 1、尺寸：67×33×78cm, （允许误差±10%） ；

- 2、沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共10个。

- 十四、锲形垫

- 尺寸：55×51×11cm、55×51×21cm、55×51×24cm（允许误差±10%）。

- 十五、气动手套训练系统

- 1、以空气压力作为动力；

- 2、具备用户资料建档功能，包含患者姓名、性别、年龄、临床诊断、偏瘫侧、利手、就诊类型、住院号、教育情况、开始训练时间、床号等。具有系统管理功能，不仅可以浏览所有病历列表信息，还可以添加、删除和修改患者病历信息；当选中某一患者病历时，可以通过病历、评估、训练、报告对其进行分模块管理；

- 3、评估功能：通过传感器对手部力量进行评估测试；

- 4、训练模式分为被动训练、主被动训练、主动训练、镜像训练共四种训练模式，每个模式下有多个训练项目。

- ▲5、训练强度可调，可选择左右手。训练时间5～30分钟，任意可调。智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间5～15秒；

- 6、镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可完成多种动作训练；

- ▲7、包括至少12个训练项目，包含整体控制（主动、被动、主被动）、对指训练（主动、被动）、剪刀石头布（主动、被动）、声控配对（被动）、打气球（主动）、双手镜像、家电用途（被动）、回家（镜像）；

- ▲8、包含≥7种内置推荐训练方案，包括：主动训练方案、主被动训练方案、被动训练方案、镜像训练方案、低功能训练方案、中等功能训练方案、良好功能训练方案；

- ▲9、训练系统内含图形认知训练游戏，将手功能训练与图形认知功能训练相结合，并支持语音交互；

- 10、分指被动训练，可进行对指屈伸训练，可手指组合进行屈伸训练，可完成多种动作；

- 11、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练；

- ▲12、数据手套支持无线连接，方便患者使用；

- 13、训练过程可展示每个训练项目的以下数据：方案名称/训练时长；

- 14、训练报告模块：可以查看一段时间内用户不同训练方案的训练时间。

- 十六、可调式砂磨板

- 1、尺寸：106×86×85cm（允许误差±10%）；

- 2、沙磨板面积97×77cm（允许误差±10%）；

- 3、沙磨板角度调节范围0°～50°，4只附件，每种1只。

- 十七、升降OT桌

- 1、尺寸：120×80×63-87cm （允许误差±10%）；

- 2、桌面高度调节范围61～81cm；

- 3、手柄转动力矩≥10N·m；

- 4、桌面额定载荷≥50kg，桌面尺寸123×80cm（允许误差±10%）。

- 十八、下肢功率车（骑式）

- 1、展开尺寸：68*65*109CM （允许误差±10%）；

- 2、包装尺寸：65*25*50cm （允许误差±10%）；

- 3、数显方式：液晶屏显示；

- ▲4、最大承重：≥100KG ；

- ▲5、阻力方式：八段微调磁控阻力。

- 十九、吞咽治疗仪

- 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

- 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

- 3、输出路数：治疗模式：≥2通道（8路电极）；训练模式、评估方式：≥2通道（4路）；

- ▲4、配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识；

- ▲5、输出模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（训练模式，手控触发与自动触发）、评估模式；

- 6、成人连续脉冲模式：在同一路输出的I、II通道同时有脉冲输出；

- 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA；

- 脉冲宽度：100µs～300µs，分11档可调，步距增量1，精度±10%；

- 脉冲间隔：100µs，精度±10%；

- 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%；

- 7、儿童交替脉冲模式：在同一路输出的I、II通道交替有脉冲输出；

- 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA；

- 脉冲宽度：100µs～300µs，分11档可调，步距增量1，精度±10%；

- 脉冲间隔：100µs，精度±10%；

- 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%；

- 持续时间≥1s；

- 8、单脉冲训练模式：一对输出仅有一对电极

- 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA；脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10ms～100ms步距增量10ms，100ms～1000ms

- 步距增量50ms，精度±15%；

- 脉冲间隔：1s～5s，步距增量1s，精度±10%(手控触发不包含脉冲间隔)；

- 9、评估模式：

- 阈值I：0～30mA可调，步距增量0.12mA，精度±2mA；

- 脉冲宽度：1000ms，精度±15%；

- 脉冲间隔：1000ms，精度±15%；

- 阈值II：0～30mA，步距增量0.12mA，精度±2mA；

- 脉冲宽度：1000ms，精度±15%；

- 脉冲间隔：1000ms，精度±15%；

- α值精度±20%

- α值＝βI2/I1（其中I2＝阈值II电流值（mA）；I1＝阈值I电流值（mA）；β系数为1）

- 10、定时范围：1min～99min可调，步长1min，误差±5%。

- 02幸福中心

- 一、角度尺

- 1.结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；

- 2.材质：ABS；

- 3.外形尺寸/㎝：34×17×5（允许误差±10%）；

- 4.测量器具共5件，适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。

二、沙袋

沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共10个。

- 三、哑铃

- 1、结构型式：哑铃、哑铃架；

- 2、材质：静电喷塑架、钢；

- 3、哑铃规格：质量，5LB，4个；4LB，4个；3LB，4个；2LB，4个；1LB，2个。

四、体操棒与抛接球

- 1.参考规格(cm)：40×40×100；（允许误差±20%）

- 2.参考质量：14.0Kg；（允许误差±20%）

3.结构型式：体操棒、抛接球、木架；

4.材质：木制；

5.体操棒规格(cm)： Φ3×100（允许误差±10%）；

6.体操棒数量：≥4个；

7.抛接球直径(cm)：20（允许误差±10%）；

8.抛接球数量：≥3个；

9.操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100。

五、平衡板

1.材质：木制品；

- 2.参考规格(cm)：80×60×10；（允许误差±20%）

3.面板摆动角度：-13°～+13°；

4.最大承载质量为：≥135kg；

- 5.参考质量：9.0kg（允许误差±20%）

六、肋木

1.规格(cm)：98×50×215（允许误差±10%）；

2.肋木杠直径(mm)：Φ32（允许误差±10%）；

3.额定载荷(kg)：≥135；

4.材质：静电喷塑钢架；

5.用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。

七、模拟工具作业套装

1.模拟工具：≥30个；

2.产品功能特点：过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。

八、言语训练评估卡片

1、用于矫正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练；

2、卡片内容：包括呼吸训练1本、发声训练1本、共鸣放松训练1本、构音语音能力评估（一）1本、构音语音能力评估（二）1本、构音音位对比能力评估（一）1本、构音音位对比能力评估（二）1本、口部构音运动能力训练1本、构音语音能力评估记录词表1本、构音单位对比能力评估记录词表1本、使用说明手册1本。

九、助行器

1、产品为框式扭动式助行架；

2、助行架主架采用高强度铝合金焊接而成，助行架表面采用光亮氧化处理；

3、助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带；

4、性能：适用于下肢肌力较弱和平衡稳定性较差的患者步行训练；

5、额定承载质量(kg)：≥135。

十、轮椅

1、车架：由≥Ф22mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面喷塑处理；

2、前轮：前轮为直径≥180mm。配一体冲压成型金属拐臂；

3、后轮：后轮为直径≥600mm充气轮胎，铝制≥24寸后大轮，使用≥36根辐条；充气轮胎应完整地包合在轮辋上；

4、刹车：带钢制驻刹和手控刹车，安全可靠；

5、座靠垫：座椅及靠背采用600D牛津尼龙布、软靠背,带便盆座垫，座宽≥450mm,缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；

6、脚托：脚踏板高度无级可调；

7、规格：折叠宽度≤27cm，座位深度≥44cm，座位宽度≥45cm，座位离地面高度≥50cm；

8、总长度≥100cm，总宽度≥65cm ，总高度 ≥85cm；

9、净重≤16kg， 承重：≥100kg；

10、双X型支架配以圆钢管，更有效分散压力。

十一、上肢推举训练器

1.结构形式：电子表、推块运动轨道、升降支架、固定支架、手柄、推块、底座板；

2.材质：静电喷塑架、不锈钢管、镀铬件、海绵扶手；

3.规格(cm)：79×50×50～70（允许误差±10%）；

4.推拉范围(cm)：≥36；

5.底盘与底座板角度调节范围：30°～55°；

6.用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

十二、腕部功能训练器

- 1、参考规格(cm)：40×22×11（允许误差±20%）

2、训练用工具5个；

3、材质：木制品；

- 4、参考质量：2.3kg（允许误差±20%）

十三、肩抬举训练器

1.用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力结构型式：支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘；

2.木棒尺寸cm：￠3×92（允许误差±10%）；

3.规格(cm)：架65×45×76（允许误差±10%）；

4.可调坡度：20°～85°；

5.棒置间距10cm（允许误差±10%）。

十四、牵引网架（网架和床）

1.结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚；

- 2.参考规格(cm)：200×114×220（允许误差±20%）

- 3.参考床面高度(cm)：45（允许误差±20%）；

- 4.参考床面宽度(cm)：100（允许误差±20%）；

5.水平网架额定载荷：≥80.0kg；

6.绳索、吊带额定载荷：≥50kg；

7.床面额定载荷：≥135.0kg；

8.材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、橡胶脚轮、PU面料内置高回弹海绵。

十五、下肢功率车(坐式)

1.规格：137×57×98cm（允许误差±10%）；

2.材质：钢件、塑料；

3.阻尼调节档数：≥8；

4.坐垫额定载荷：≥135kg，坐垫调节范围0～30cm；

5.扶手上有心率传感器；

6.可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数；

7.用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。

十六、多功能训练器（四组）

1.规格：117×150×157cm（允许误差±10%）；

2.组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器；

3.肩关节旋转训练器

参考规格(cm)：70×30×100cm，高度调节范围0～64cm。参数：是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成；

4.前臂旋转训练器

- 参考规格(cm)：42×64×100cm，高度调节范0～50cm，托架前后调节范围40～68cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成；（允许误差±20%）

5.腕关节屈伸训练器

- 参考规格(cm)：53×20×100；参考质量：13.0kg；结构型式： 手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄；材质：不锈钢圈、管，镀铬件、静电喷塑、木质手柄；平台升降调节范围(cm)：0～50；最大阻力35kg；（允许误差±20%）

6.复式墙拉力器

结构型式：固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插销、配重块、脚用拉力带；材质：静电喷塑架、钢管、尼龙绳,，拉力器套数：2，行程范围(cm)：0～115，配重块质量(kg)：2，配重块数量：5块，绳索额定载荷：≥720N，手柄额定载荷：≥480N，用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。

十七、股四头肌训练椅

1、结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块；

2、材质：静电喷塑架、镀铬件；

3、座垫高度(cm)：60（允许误差±10%）；

4、座面宽度(cm)：50（允许误差±10%）；

5、升降支架调节范围(cm)：0～15；

6、小腿垫调节范围(cm)：0～47；

7、助小腿支架摆动角度：≥120°；

8、力手柄调节范围(cm)：0～28；

9、座位额定载荷(kg)：≥135；

10、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55；

11、配重块质量(kg)：4LB/块；

12、配重块数量：≥4块；

- 13、参考规格(cm)：100×105×122（允许误差±20%）；

十八、OT综合训练工作台

- 1、参考规格(cm)：180×98×97（允许误差±20%）；

- 2、参考质量：90.0kg（允许误差±20%）；

- 3、左右操作面板：（参考）47×33（长×宽）cm（允许误差±20%）；

- 4、后操作面板：（参考）97×33（长×宽）cm（允许误差±20%）；

5、操作面板调节范围：45cm～80cm；

6、材质：板材为环保免漆多层板，厚度≥18mm；品牌脚轮，参考尺寸：4寸；

7、组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。

十九、电动PT床

1、床面尺寸（长×宽）:1900×1190mm（允许误差±10%）；

2、床面升降范围：540～790mm；

3、安全工作载荷：≥170kg；

4、电机最大推力：8000N；

5、电源频率：50Hz，电压：AC220V；

6、配备紧急停止开关；

7、限位开关：内置；过载保护：有；

8、结构组成：由床面、床基架、手控器、控制盒、电机、床底架、升降支架、升降脚轮组成；

9、设备使用年限≥8年

10、提供第二类医疗器械注册证。

二十、等速腿部推举康复训练器

1、尺寸（长宽高）：1770*800*1220mm（允许误差±10%）；

2、净重：≥65kg；

3、承重：≥150KG；

4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm；

5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用铝合金油缸，拉伸回弹液压阻尼，至少10档阻力调节；

6、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力；扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm；

7、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性；

8. 座椅与靠背之间设计的开角可以使体重超重的用户的关节自由移动,不会压迫腹部,确保最佳稳定性，座椅前后可调节；

9、产品底座配有椭圆移动外套，方便产品移动。

二十一、等速上肢推举康复训练器

1、尺寸（长宽高）：1100*960*1150mm（允许误差±10%）；

2、净重：≥50kg；

3、承重：≥150kg；

4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm；

5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用铝合金油缸，双向液压阻尼，至少10档阻力调节；

6、训练手柄使用优质缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适；

7、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力，扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm；

8、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡，外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性；

9、产品配备小腿支撑，增强训练稳定功能；

10、产品底座配有椭圆移动外套，方便产品移动。

二十二、减重步态训练器（电动）

1、规格：117×90.5×216～246cm（允许误差±10%）；

▲2、电机行程：0～300mm；

▲3、电动推杆最大推力：6000N；

4、额定减重质量：≥135KG；

5、起降速度：380mm/min±10mm/min；

6、悬挂支架升降调节范围216～246cm；

7、扶手调节范围：65～140cm；

8、扶手内径：57cm（允许误差±10%）；

9、底座内径：81.5cm（允许误差±10%）；

10、底座离地面高度：15cm（允许误差±10%）；

11、轮子尺寸：配有4个带刹车的4寸万向轮；

12、吊袋为优质布料，可移动可升降。

二十三、指关节CPM

1、额定电源/额定频率:～220V 50Hz；

2、输入功率:至少60VA；

3、额定载荷:至少20N；

4、定时范围:≤240 min；

5、噪音:≤60dB；

6、关节角度变化速度范围:0.5°～3°/s；

▲7、角速度多档可调；

8、具有应急控制功能。

二十四、深层肌肉刺激仪（DMS）

▲1、采用高品质电机，保证稳定输出；

2、可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张；

3、采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用；

4、采用钛合金材质理疗头；

5、为机械性冲击治疗设备，电机转速可达3600rpm，多档可调；

6、治疗头振动幅度可达6mm；

7、噪声：≤60dBA；

8、治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤；

9、过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者；

10、输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；

▲11、具有第二类医疗器械注册证；

12、设备使用年限≥10年。

二十五、电脑牵引床

1、电源:220V/50HZ；

2、功率:≥300VA；

3、腰牵引行程:0～200mm；

4、颈牵引行程:0～250mm；

5、牵引力:腰椎牵引力：10-970N、颈椎牵引力：10-294N；

6、牵引总时间：0～60min；

7、牵引时间：0～9min；

8、间歇时间：0～90S；

9.成角角度:-5°～22°；

10.摇摆角度:-25°～-25°；

11、设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键)；

12、颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎的牵引；

▲13、三维型可纵向牵引、旋转牵引、成角牵引可单独使用也可组合使用；

14、设备使用年限≥10年。

*二十六、生物反馈电刺激仪

- ▲1、至少配备双通路，各通道参数独立设置；

- ▲2、设备可进行专业的表面肌电评估；

3、液晶触摸屏，便于设备操作；

4、自动识别信号质量，去除伪差；

5、共模抑制比：≥110dB；

6、电刺激强度：0mA～100mA可调；

7、刺激频率：频率范围1Hz～160Hz；

8、脉冲宽度：50-500μs；

9、通频带：20Hz-500Hz ；

▲10、A/D转换率：16Bit；

- 内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s）；

12、具有电源供电和电池单独供电两种方式

13、引动电刺激：即健侧带动患侧，上肢带动下肢的治疗模式；

▲14、终端内置多媒体训练软件，方便趣味训练，软件可进行免费升级；

15、病员信息管理：能够对病人治疗方案、治疗记录等进行管理；

16、内置多种种处方，并支持自定义方案保存，便于实现临床个性化治疗参数；

17、具有有效的医疗器械注册证；

18、设备使用年限≥8年。

二十七、电脑中频治疗仪

▲1、输出通道：至少双通道配置；双通路配置中，两路可独立控制；

2、工作频率：1kHz～10kHz，允差±10%；

3、调制频率：0～150Hz，允差±10％；

4、调制波形至少六种；

5、调制幅度：0～100%，允差±5％；

6、治疗处方：内置至少百种治疗处方；

7、输出电流强度：不超过100mA(r.m.s)；

▲8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10％；

9、具有电极加热功能；

10、设备具有安全有效的保护功能；

11、具有有效的医疗器械注册证；

12、设备使用年限≥8年。

二十八、超短波治疗仪

1、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

- 3、工作频率：40MHz（允许误差±10%）；

4、输入功率：≤1000VA；

5、输出功率：最大功率 200W，误差±20%；

6、输出强度连续可调；

7、输出模式:至少包含连续波输出模式；

▲8、柜式一体机型，落地推车式设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

9、治疗时间：1～30min可调；

▲10、智能控制：触摸屏操作、开机预热、输出强度等智能控制；

11、电极板采用导电良好的柔软材料制成，分为大、中、小三种；

12、设备有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5 级；

13、具有有效的医疗器械注册证。

二十九、恒温蜡疗仪

1、电源：AC220V±10%  50Hz；

3、温控范围：60℃～85℃，有安全限温控制；

▲4、控制方式：智能24小时循环控制，自动开关机、休眠和工作运行；

5、智能显示：液晶触屏操控，仪器工作状态全程实时显示；

▲6、任意工作时段及时间、温度等参数设置一次完成，永久保存，无需重复设置；

7、假期设置：任意一天或者长时间假期设置功能，仪器自动休眠并在休假结束前开机工作；

8、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全；

9、突然停断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床使用；

10、具有有效的医疗器械注册证；

11、设备使用年限≥10年。

三十、多频振荡排痰机

1、时间设置：1-60min，步进值1min；

2、压力设置：3-30mmHg，步进值1mmHg；

3、频率设置：1-16Hz可调,步进1Hz；

▲4、治疗模式≥7种：至少包括1种常规手动模式、3种自动梯度模式、3种自动循环模式；

5、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数；

6、咳嗽暂停功能：灵敏度多档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s；

7、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；

8、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能；

9、排痰机配有紧急停止功能，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

10、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；

▲11、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥6种，适用各年龄段及不同体型人群；

12、具有有效的医疗器械注册证；

13、设备使用年限≥10年。

三十一、言语吞咽治疗仪

▲1、输出路数：双通道；

2、一键飞梭的操作模式，操作简便；

3、输出强度：0～30mA可调；

4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调；

5、脉冲宽度：100μs～300μs可调；

6、脉冲间隔为100μs；

7、治疗时间1~99min可调，步长1min；

▲8、输出模式：≥3种；

9、可根据患者情况制定个性化方案，多参数可调；

10、配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程,强化吞咽功能和意识；

11、使用期限≥8年；

12、具有有效的医疗器械注册证。

三十二、呼吸训练器

▲1、容量检测范围0～8L；

2、可强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力；

▲3、训练负荷多档位阻抗可调；

4、训练次数可选择，提前结束也可以保存训练数据；

5、训练过程中实时显示各项训练数据；

6、内置软件可提供免费升级服务；

7、训练历史可查，显示趋势，便于记录和管理每次的训练情况；

8、内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊；

9、移动端APP具备检测、呼吸训练、报告管理模块；

10、系统可生成呼吸训练报告，可连接打印机打印；

11、每个训练用户信息独立存储、独立管理，训练可溯源；

12、标准化数据接口，可接入各级系统平台；

13、所有数据结果可上传云端管理平台，实现呼吸慢病的全程管理档案；

14、具有有效的医疗器械注册证。

- 03新城桥中心

- （一）中频治疗仪

- 1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷；

- ▲2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四个部位；

- 3、通道功能：四路中频电疗法，四路离子导入法，2组干扰电疗法；

- 4、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，≥六档可调；

- 5、内置≥70 种治疗处方；

- 6、中频频率：2～10KHz，调制频率：0～150Hz；

- 7、具有≥8种调制波形；

- 8、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

- 9、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%；

- 10、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%；

- 11、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于 60dB；

- 12、输出方式：双向波(AC-中频电疗模式)及单向波(DC-离子导入模式)。

- （二）空气波压力治疗仪

- 1、便携式机型，结构轻巧；

- 2、设备工作压力值范围0～200mmHg；

- 3、治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

4、满足临床使用需求，可配置气囊种类≥20种，气囊需有注册备案凭证(提供注册备案凭证证明)；

- ▲5、气囊有复用型和单人用耗材两种可选，单人用耗材需在江苏省阳光采购平台中标（提供省平台中标截图等有效证明材料）；

6、治疗方案：≥14种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案；

7、内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，连续工作时间≥4小时，待机时间≥12小时；

8、保压时间0-15s可调，间隔时间0s-99s可调；

▲9、设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节；

10、设备充气速度1-7级可调；

11、治疗时间1min-99min可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示；

12、设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg；

▲13、噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB；

▲14、工作站资质：可配置物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证；

15、主机重量：净重≤2.0Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动；

16、仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示；

17.支持蓝牙连接以及在线升级功能；

▲18、产品使用年限：≥10年。

- （三）吞咽治疗仪

- 1、小型便携主机，可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数，方便用于床边治疗；

- ▲2、移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成；

- ▲3、移动端配备平板ipad，方便设置处方；

- ▲4、移动端软件可以实时显示电流波形输出情况，可直观了解治疗时电刺激输出与间歇情况，实时给予治疗反馈；

- 5、输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波，电流治疗体验感更舒适；

- 6、输出通道：双通道同时输出，并且各输出通道的输出强度能分别设置；

- 7、输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求；

- 8、输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化；

- 9、输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA；

- 10、脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz；

- 11、脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs；

- 12、脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s；

- 13、脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s；

- 14、脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s；

- 15、治疗时间1~60min可调，步长1min；

- 16、主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全；

- 17、采用内置环保锂电池，内部电源：锂离子电池3.7-4.2V，1400mAh，具有微型USB充电端口，可重复充电使用，充分保证一天8小时的工作需求 ，无需连接电源线；

- ▲18、电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片；

- 19、具有低电量报警提示功能；

- 20、主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示；

- ▲21、使用期限≥10年。

（四）电动起立床

1、手持控制器调节床体角度；

2、具有电机和支撑气弹簧双重保护，安全稳定；

3、高品质万向轮，便于转移至病房使用；

4、医用承压轮直径≥12.5cm；

5、床面长度：≥190cm；

6、床体净重：≥80kg；

7、最大承重≥160kg；

8、足部可以上下调节，调节角度-10度～20度；

9、倾斜角度-2度～85度,±5%；

10、具有急停装置；

▲11、皮革耐磨≥15万次。

- （五）上下肢主被动训练系统

- 1、用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者进行主被动康复训练；

- 2、设备应具有主动训练、被动训练、助力训练、等速训练模式；

- 3、电源电压：AC220V±10%，电源频率：50HZ±2%；

- 4、上肢训练工作臂可 180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

- 5、上肢训练器高度可调节：0～150mm 可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

- 6、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

- 7、显示屏：触摸屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

- 8、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；

- ▲9、痉挛识别灵敏度 ≥10 级可调；

- 10、训练时间可调：1～120min 可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 11、速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min 可调；

- ▲12、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

- 13、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

- 14、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 15、 痉挛缓解速率：1～5 级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

- ▲16、使用期限≥10年。

*（六）床边主被动训练系统

- 1、用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者进行主被动康复训练；

- 2、设备应具有主动训练、被动训练、助力训练、等速训练模式；

- 3、电源电压：AC220V±10%，电源频率：50HZ±2%；

- ▲4、电机数量：≥4个电机；

- 5、电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动，方便省力；

- 6、训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

- 7、电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

- 8、下肢松紧带可调：根据实际情况拉紧或放松松紧带；

- 9、显示屏：触摸屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

- 10、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；

- ▲11、痉挛识别灵敏度≥10级可调；

- 12、训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 13、速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min可调；

- ▲14、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

- 15、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

- 16、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 17、痉挛缓解速率：1～5 级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

- ▲18、使用期限≥10年。

- （七）体操棒 1套

- （八）巴氏球 1套

- （九）平衡板 1套

- （十）踝关节矫正板 1套

- （十一）OT综合桌 1套

- 超声波治疗仪

- 1、通道：≥2路超声通道；

- 2、显示：液晶显示，触摸屏控制，操作简单；

- ▲3、频率：包含两种工作频率1MHz和3MHz ，单个治疗头可实现1MHz和3MHz转换；

- 4、波形：连续波或脉冲波；

- 5、脉冲持续时间：1ms-56ms；

- 6、3种脉冲重复周期：63、21、10ms；

- 7、3种频率调制：16、48、100Hz；

- ▲8、占空比： 10%-100%，步长10%；

- 9、治疗头：3.0cm²和1.0cm²（任意可选配）；

- 10、超声头防水特性可用于水下治疗；

- 11、波束不均匀系数RBN≤5.0；

- 12、有效声强≤3.0W / cm ²；

- 13、内置超声处方程序:≥25例；

- 15、超声治疗具备处方模式、手动参数模式、快速指导模式；

- ▲16、具备快速指导模式，可通过选择需要治疗部位的面积、深浅、急性期状态等自动生成治疗参数，快速而专业；

- 17、处方模式采用人体解剖学示意图作为处方入口，通过选择治疗部位进行处方选择；

- 自定义程序：≥60个

- 配置：主机1台、治疗手柄≥1个

- 筋膜枪 1套

- 超短波治疗仪

- 1、适用范围：本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗；

- 2、治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置；

- 3、输出≥10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗；

- 4、输出功率：200W，允差±20%；

- 5、治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式；

6、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允差±10%；

7、工作时间：连续工作≥4h；

8、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%；

- CPM上肢

- 1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定结构、支撑结构、支架、调节杆、手持操作器组成；

2、额定载荷：50N 允差±5%；

3、关节部位：肩、肘关节均可运动；

- 4、定时范围：≤240 min；

- 5、噪音：≤60dB；

- 6、工作方式：连续运行；

- 7、关节角度活动范围：0°～150°；

- 8、关节角度变化速度范围：0.5°～3°/s。

- CPM下肢

- 1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定结构、支撑结构、支架、调节杆、手持操作器组成；

2、过载自动反转保护功能；

3、关节部位：膝、踝、髋关节均可运动；

4、康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm；

5、康复器的调节范围：

a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°

b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°；

6、康复器额定载荷为≥200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声；

7、康复器整机工作噪音应不大于65dB；

8、康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）；

9、康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h；

10、康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）；

11、康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。

- PT凳 1套

- （十八）低频神经肌肉电刺激仪

- 1、彩色液晶显示，中文菜单，方便操作；

- ▲2、输出通道：四组输出，独立可控；

- 3、定时时间为 5min～30min 可调，允差±5%；

- 4、治疗结束后，有声音提示功能；

- 5、输出波形：双向对称文波以、双向不对称方波；

- 6、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然；

- 7、智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

- 8、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz：调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz：允差为每档最高频率的±10%；

- 9、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms;调制波脉宽为10ms：模式二输出脉冲宽度为10ms：允差为±20%；

- 10、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从 0mA～100mA 连续可调：输出值允差±30%。

- （十九）红外线治疗仪 3套

- （二十）关节活动度测角尺 1套

- （二十一）电子针灸治疗仪

- 1、脉冲宽度：0.08ms～0.6ms；

- 2、电针工作频率：2Hz、10Hz、50Hz、100Hz、循环频率；

- 3、电针脉冲幅度：≤150V(负载2500/5002)；

- 4、定时时间：15、30、45 分钟；

- 5、输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；

- 6、有模式1和模式2两种治疗模式可适用于不同应用情况；

- 7、电针输出通道数：≥6通道输出，每通道可单独控制。

- （二十二）艾灸仪

- 1、时间调节范围：1min～60min可调，定时允差为±5%；

- 2、输出温度调节范围：38℃～56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者；

- ▲3、具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤；

- 4、无线遥控器，操作方便；

- 5、设备具有带刹车的滑轮，移动灵活，固定方便；

- 6、采用气动支架，治疗头高度可轻松调节；

- 7、治疗头角度调节范围广，临床使用方便；

- ▲8、配备红光功能，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果；

- 9、抽拉式艾饼盒，更换艾饼方便快捷；

- 10、艾饼可双面加热，解决了单面加热需人工翻面，艾饼加热不充分等问题；

- 11、艾灸盒尺寸：5*5（cm），灸片尺寸：4*4*1（cm）（长*宽*高）±5%；

- 12、艾灸仪灸头可360°旋转。

- （二十三）罐具（竹罐） 1套

- （二十四）中药熏蒸仪

1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2、溶液温度显示范围：0～150℃   精度：±1℃；

3、定时时间范围值：1～99min 可调   精度：1S；

4、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

5、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

6、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

7、左右两个独立的控制面板熏蒸气体压力都为：20kPa～35kPa  且任意可调；

8、单个熏蒸药液容器≥4L（具备两个独立的容器），可连续熏蒸治疗工作；

9、双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增；

10、多模式工作状态可任意设定，蒸汽输出压力可按强、弱变化组成不同工作模式〔既常规模式、强弱模式等〕；

11、液晶屏显示工作参数、工作状态和故障信息提示；

12、两个独立的容器内都设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等。（需提供产品图片证明文件）；

13、采用金属厚膜加热器作为热源加热药液，供作熏蒸；

14、设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置，防止了过热液体对人体的非预期伤害；

15、双重防干烧保护系统，自动报警提示，并自动停止加热工作；

16、配有两种排水方式：系统程序自动排水、手动式排水，互不干扰，为临床提供方便。（提供产品图片证明文件）；

▲17、具有浓度检测功能，通过数值大小显示运行时药物的浓度，清晰直观。

- （二十五）砭石 4套

- 04钟秀中心

（一）电动PT床

1、产品尺寸规格：≥190*120*(49-93)cm（允许误差±10%）；

2、净重：≥100kg；

3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理；

4、承重：≥250kg；

5、调节需要时间：≤30 秒；

6、第一段长度 ≥65cm，可调节角度：0度到65度；

7、第二段长度 ≥120cm；

8、高密度海绵厚度≥5cm；

9、PVC符合国家或行业医用防阻燃标准；

10、≥3 个透气孔加孔寒设计；

11、伸缩脚轮设计，方便床身移动；

12、360度环形碰触式升降调节开关；

13、医用承压轮直径≥7.5cm；

▲14、皮革耐磨≥15万次；

15、设备使用年限：≥8年。

- （二）训练用阶梯

- 1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架；

- 2、结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯；

- 3、扶手杠调节范围(cm)：0～25；

- 4、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70；

- 5、梯面高度：100、110、120,深28cm；

- 6、阶梯额定载荷(kg)：≥135。

- （三）神经肌肉刺激器

- ▲1、无线智能连接，通道数量不少于4对独立、可分别调节的通道；

▲2、具有偏瘫肩、偏瘫足、预防失用性萎缩、调频TENS、肌肉损伤、ACL、预防痉挛、去痉挛等功能，治疗处方程序≥60个；

3、治疗处方需包含频率1Hz的去肌肉张力的程序，用于神经活性诊断；

4、具有加强膝盖稳定性功能，促进恢复股四头肌和腿后腱的肌肉质量；

5、有神经康复功能，帮助促进运动控制和运动再学习（提供说明书等有效证明材料）；

- 6、脉冲形状：输出双向方波；

- 7、最大脉冲强度：最大输出电压60V；最大输出电流：120mA，允差±10%；11、脉冲强度增量：最小增量0.25mA；

- 8、脉冲宽度：30μs～400μs；

- 9、脉冲频率：1～150Hz,允差±10%；

10、电池：采用可充电锂电池，方便临床多场景使用；

- ▲11、具备肌肉智能技术，可实现优化电刺激参数功能；支持用户使用电脑PC端编辑程序；

- ▲12、具备运动点笔精准定位功能；电极片贴片指南；电极盘与电极片采用磁扣式连接，方便快速操作。

- （四）空气波压力治疗

1、设备工作压力值范围0-200mmHg，出于安全考虑最大压力不超过200mmHg；

2、操作及配置：≥5寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作；

3、支持一键锁屏-解锁，防止非专业人员误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志；

▲4、气囊需具有药监局的注册备案凭证；

▲5、可配置气囊种类≥20种，支持的气囊种类包括但不限于腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右手康复气囊、左/右足气囊；

- ▲6、气囊有复用型和单人用耗材两种可选，单人用耗材需在江苏省阳光采购平台中标（提供省平台中标截图等有效证明材料）；

7、治疗方案：≥14种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案；

8、内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，连续工作时间≥4小时，待机时间≥12小时；

9、保压时间0-15s可调，间隔时间0s-99s可调；

10、设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节；

11、设备充气速度1-7级可调；

12、治疗时间1min-99min可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示；

13、设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg；

14、噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（提供检测报告等有效证明材料）；

▲15、实现高效智能治疗，可连接治疗设备数据处理软件，治疗设备数据处理软件具备单独的医疗器械注册证；

16、主机重量：净重≤2.0Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动；

17、仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示；

18.支持蓝牙连接以及在线升级功能；

19.支持KPa和mmHg单位可切换显示；

20、产品使用年限：≥10年（提供铭牌等有效证明材料）。

- （五）OT综合桌

- 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心；

- 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄；

- 3、材质：静电喷塑架、密度板；

- 4、桌面升架范围mm：620～870；

- 5、手柄转动力距mm：≥10；

- 6、桌面额定载荷mm：≥50；

- 7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200*700，允差±10%；

- 8、组件：分指板、木棍插板、几何图形插板、动物图形插板、上螺丝、上螺母、套珠、上肢协调功能训练器（手指）。

- （六）红外线治疗仪

- 1、治疗光源：卤素光源；

- ▲2、输出功率 ≥ 750W；

- 3、输出方式：连续输出；

- 4、有效光谱波长范围：590～1400nm；峰值波长范围：900～1100nm；

- 5、照射光斑直径：≥70cm；

- 6、有效照射区域直径：≥23cm；

- 7、照射光斑面积：≥4000㎠；

- 8、出光口面积：水滤镜有效口径≥97mm；立式支架可液压升降，水平360°，垂直移动距离90cm～150cm；

- ▲9、光功率密度：在出光口光功率密度≥2200mw／㎠；

- 10、在出光口25cm处辐照强度光功率密度经检测≥225mw／㎠；

- ▲11、可照射头面部；

- ▲12、治疗深度：≥20cm；

- 13、灯泡底座有锁紧保护装置；

- 14、带有水夹层的水滤镜，用于治疗的红外线光输出应通过水滤镜；

- 15、低温实验（-5℃）：光功率密度经检测≥225mw／㎠；

- 16、高温实验（55℃）：照射光斑直径：≥70cm；有效照射区域直径：≥23cm；

- 17、湿度实验（93%RH）：照射光斑直径：≥70cm；有效照射区域直径：≥23cm；

- 18、振动实验：照射光斑直径：≥70cm；有效照射区域直径：≥23cm；

- 19、碰撞试验（50m/s2）：照射光斑直径：≥70cm；有效照射区域直径：≥23cm；

- 20、照射时间调整范围：0～10小时；连续工作时间：≥8小时，无需停机散热；散热装置适用时限≥8000H（提供检测报告等有效证明文件）。

（七）电动起立床

1、床面长度：≥190cm；

2、净重：≥80kg；

3、框架材质：铁框架加喷塑处理；

4、最大承重≥160kg；

5、足部可以上下调节，调节角度-10度～20度；

6、倾斜角度-2度～85度,允差±5%；

7、医用承压轮直径≥12.5cm；

8、具备患者可操作紧急停止装置；

▲9、皮革耐磨≥15万次。

- （八）微波治疗仪

- 1、微波频率：2450±30MHz；

- 2、输出功率：治疗 0～100W 可调：理疗 0～40W 可调；

- 3、辐射器电压驻波比：≤2.5；

- 4、微波辐射泄漏：≤1mw/㎠；

- 5、定时范围： 1～30 分钟(理疗)、1～99 秒(治疗)；

- 6、输入功率：≤400VA；

- 7、工作方式：脉冲波、连续波；

- 8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长；

- 9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定；

- 10、辐射器配置：Φ100 圆形辐射器1只，Φ15 柱形辐射器1只，Φ80 圆形辐射器1只，热凝器9只；

- 11、落地推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。

- （九）上下肢主被动训练器

- 1、适用范围：适用于对患者上肢和(或)下肢进行被动性和主动性训练；

- 2、上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练；

- 3、上肢训练工作臂可 180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

- 4、上肢训练器高度可调节：0～150mm 可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

- 5、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

- 6、显示屏：≥8英寸波晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

- 7、训练模式≥四种：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

- 8、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；

- ▲9、痉挛识别灵敏度≥ 10 级可调；

- 10、训练时间可调：1～120min 可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 11、速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min 可调；

- ▲12、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

- 13、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训绩；

- 14、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 15、 痉挛缓解速率：1～5 级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

- ▲16、使用期限≥10年。

（十）床旁下肢主被动训练器

1、适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练；

- 2、床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；

- ▲3、电机数量：≥4个电机；

- 4、电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动，方便省力；

- 5、训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

- 6、电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

- 7、下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带；

- 8、显示屏：≥8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

- 9、训练模式≥四种：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

- 10、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能；

- 11、痉挛识别灵敏度≥10级可调；

- 12、训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

- 13、速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min可调；

- ▲14、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调；

- 15、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

- 16、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- ▲17、使用期限≥10年。

（十一）中药熏蒸仪

1、电源：220V/50Hz    功率：2000VA；

2、溶液温度显示范围：0～150℃   精度：±1℃；

3、定时时间范围值：1～99min 可调   精度：1S ；

4、左右两个独立的控制面板熏蒸气体压力都为：20kPa～35kPa  且任意可调；

5、单个熏蒸药液容器≥4L（具备两个独立的容器），可连续熏蒸治疗工作；

6、液晶屏显示双路工作参数、工作状态，操作界面划分独立，直观、易懂；

7、双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增；

8、多模式工作状态可任意设定，蒸汽输出压力可按强、弱变化组成不同工作模式〔既常规模式、强弱模式等〕；

9、熏蒸压力、时间在规定范围内可任意设定；

10、采用大视角液晶屏显示工作参数、工作状态和故障信息提示，直观显示药物缺水、请加药液等状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等；

11、采用多重保护措施，工作过程更加安全、可靠（具有超温、超压、防爆，防烫伤、缺水保护及声响报警提示等）；

12、两个独立的容器内都设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等；

13、采用金属厚膜加热器作为热源加热药液，供作熏蒸；

14、设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置，防止过热液体对人体的非预期伤害；

15、采用双层PA耐高温材质特制臂杆，防止在高温过程臂杆老化，并设有360°旋转喷头；

16、双重防干烧保护系统，自动报警提示，并自动停止加热工作；

▲17、配有两种排水方式：系统程序自动排水、手动式排水，互不干扰，为临床提供方便；

▲18、具有浓度检测功能，通过数值大小显示运行时药物的浓度，清晰直观

- *（十二）冲击波治疗仪

- 1、适用范围：适用于疼痛的辅助治疗；

- 2、技术原理：采用带空气压缩机的气压弹道技术，非油式压缩机；

- 3、手柄通道数：单通道；

- 4、压力范围：1.0-5.0bar，压力调节步长：0.1bar；

- 5、治疗频率：1-22Hz，频率调节步长：0.5Hz；

- 6、预设冲击次数：可调范围为100-9900次，调节步进值100次；

- 7、可选配≥7种尺寸治疗头：D36 治疗头（φ36mm）、D20 治疗头（φ20mm）、R15 治疗头（φ15mm）、D15 治疗头（φ15mm）、F15 治疗头（φ15mm）、A6 治疗头（φ6mm）、D10 治疗头（φ10mm），其中包含能量密度≥4.8mJ/mm2的治疗头；

- ▲8、手柄显示与调节：在手柄上提供液晶屏，显示工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数，并在手柄上提供设置和调节这些参数的按钮；

- ▲9、接触压力感应功能：具有接触压力感应功能，能在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力；

- 10、手柄减震设计：手柄带有减震设计，具有可伸缩的冲击头，以缓解操作者手部疲劳，避免职业损伤；

- ▲11、手柄具有按压启动功能，通过治疗头对病灶部位按压，达到设定压力阈值自动触发启动治疗，而非通过按钮启动；

- 12、按摩手枪功能：主机有按摩手枪接口，可接入按摩手枪，按摩枪可配备＞7个治疗头；

- 13、大屏显示及操作功能：支持≥10.4英寸屏幕显示及操作；

- ▲14、具有智能化人脸识别功能，快速进入治疗界面；

- 15、启动模式具有快速模式和标准模式两种选择；

- 16、治疗模式≥4种，包括但不限于手动治疗模式（手动设定压力和频率，治疗过程中不变动），自动线性调节模式（按照起点设定参数，随机变动，随机加大或减小压力和频率），变频变压调节模式（按照起点设定压力和频率，线性增长，按预设次数执行至最后一组参数，且不超高限值），自动线性+变频变压调节模式（线性机打至最后参数值后，随机变频变压，且不超高限值）；

- 17、具有病历存储功能，支持存储≥60000 条治疗记录，可实现无限存储；

- 18、具有手柄识别功能；

- 19、方案管理及自定义：支持预置≥ 200 种推荐方案功能，具有自定义方案功能；

- 20、具有内置人体解剖部位图功能；

- 21、具有 VAS 评分功能；

- ▲22、无线联网功能：具有WIFI和蓝牙联网功能；支持HIS连接功能；

- 23、具有双重过压安全装置；

- 24、故障提示：仪器在治疗过程中遇到超压、欠压、温度温度过高等情况，仪器会停止治疗并跳转到故障提示界面。

- （十三）气动手套训练系统

1、双通道切换，可同时连接多只手套供≥2人同时使用；

2、以空气压力作为动力，驱动气动手套进行手功能康复；

3、治疗时间可调；

4、智能屈曲/伸展独立可调；

5、训练模式分为被动训练、主被动训练、主动训练、镜像训练等多种模式，每个模式下有多个训练项目；

6、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练；

7、助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作，训练强度可选“低”、“强”；

8、语音声控：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意愿；

9、主动康复游戏训练，含原创主题动画训练游戏，主动屈曲、主动伸展模式可选，游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调；

10、抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”；

11、ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练；

12、虚拟情景训练；

13、液晶触摸屏，中文+图形导航；

14、重量轻，方便床边操作；

15、标配手套≥2双，可选配S/M/L三种尺寸手套。 可提供多个备用手套；

16、运行速度范围 90°～150°/s；

17、主机输出压力：负压：-80kPa～-50kPa，正压：100kPa～160kPa；

18、康复手套四指活动范围 0°～270°，大拇指活动范围0°～180°；

19、手长范围 8～22cm。

（十四）排痰仪

- 1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心；

- 2、数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键；

- 3、时间1-60min可调，步进1min；

- 4、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；

- 5、治疗模式≥11种：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式，自动模式在运行过程种可调节档位和压力；

- ▲6、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数；具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息；

- ▲7、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s；可选配血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率；

- ▲8、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调；频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；

- ▲9、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能；

- 10、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏；

- 11、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群；

- 12、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染；

- 13、可选配刷卡启动功能，刷卡启动治疗；

- 14、产品使用年限≥10年（提供铭牌等有效证明材料）。

- 六、商务要求

- ★1.交货要求

- 1.1交货期：合同签订后30天内交货

1.2 交货地点：采购人指定地点。

- 2.履约保证金：（本项目不适用）

2.1 是否收取：/

2.2收取方式：电汇或保函；

2.3退回方式：履约保证金将在设备到货、安装、验收完毕后一周内无息退还。

2.4政策优惠：对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

- ★3.付款方式

- 3.1付款方式：设备到货、安装、调试、验收合格后1个月内支付90%货款，设备使用一年时支付余款。

- 3.2发票开具：乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间通过信函或当面送达甲方项目负责人手中。因乙方未及时开具或送达发票，甲方有权拒绝支付合同款项，由此产生的损失由乙方自行承担。

- 3.3由设备使用单位和中标公司签订购销合同，并按上述方式支付款项。

- 4.包装和运输

4.1 投标人提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.4 设备（货物）的装卸、就位均由投标人负责。

4.5 投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 5.设备到货、安装和验收要求：

5.1 投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

5.2 投标人确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

5.3 如投标人提供的设备设有维修软件密码，投标人应保证无条件地为采购人永久免费打开。

5.4 投标人提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

5.5 验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

- 6.技术培训

6.1 在安装过程中或安装结束后，投标人工程师或有关人员有义务对采购人用户单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答用户单位人员提出的问题。

6.2 投标人应派专业技术人员在现场对采购人医院使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据医院及科室的要求另行安排培训计划。

- ★7.质保期

上述设备免费整机原厂质保5年，设备验收时须提供有效的质保证明材料。投标人应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。保修期满后，维修方须终身提供维修服务且只收取维修材料成本费，免收其他一切费用。

- 七、其他说明

7.1上述技术要求中加注“★”符号（如有）为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标，其他为一般指标，所有技术指标需提供佐证材料。

7.2上述商务要求中（如有）加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

- 第四章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                             文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （5）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （6）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（8）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （10）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （11）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供的产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要时，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查和符合性检查），且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高的顺序推荐，得分且投标报价相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定推荐顺序。

- 1.资格审查

采购人依据本章第三部分《评标标准》第一条的规定，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。

- 2.符合性审查

评标委员会依据本章第三部分《评标标准》第二条的规定，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 3.投标文件的澄清

在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 4.综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

- 5.评标结果

5.1评标委员会按上述方法推荐3名中标候选人，并编制评标报告。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 二、政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业，以下条款本次采购不适用）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

- 1.资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 通用资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或响应截止时间前6个月内银行出具的资信证明）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明复印件）； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件）（投标人为参加本次政府采购活动前1年内注册的公司，无须提供）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明复印件）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2.禁止投标的情形 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 2.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。 |
| 注：满足上述通用资格要求的投标人，可以按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料 |  |
| - 政府采购政策功能落实 | 本项目属于专门面向中小企业，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。 |
| 特定资格要求 | 投标产品属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人为经营单位须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，投标人为生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；同时投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）。 |

- 2.符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 投标报价不得超过预算和最高限价。 |
| 商务要求 | 标书制作：须按采购文件的内容、格式、签章等要求提交投标文件。 |
|  | 授权委托：须提交有效的法人代表授权委托书（法人亲自参与投标的无须提供）。 |
|  | 不接受情形：转包和分包、联合体投标、备选投标方案和其他采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 其他无效情形：没有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 加注“★”符号的关键商务条款，不允许有任何一项负偏离。 |
| 技术要求 | 加注“★”符号的关键技术条款，不允许有任何一项负偏离。 |

- 3.综合评分标准

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点保留两位） |
| 2 | 技术响应 （40分） | 评委根据投标文件中的《技术部分正负偏离表》，并结合投标文件提供的佐证材料进行评审： 1、完全响应招标文件第三章采购需求第五条技术要求，得40分； 2、（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效； 3、加注“▲”符号的重要指标，每负偏离一项扣1分； 4、一般指标每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 注：1）打“★”或“▲”的技术指标须提供加盖投标单位公章的有效的佐证材料（设备彩页、技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件等），并在证明材料中显著标明，否则评委有权做负偏离处理。 2）技术部分正负偏离表请分为两张表格进行，表一为加“▲”符号的重要指标，表二为一般指标。一般指标供应商如完全响应可以空白打印，签字盖章提交即可，如有偏离，请将偏离的内容在表二中一一标注。 |
| 3 | 综合性能 （5分） | 该产品属于技术复杂的医疗设备，评委根据所投产品的设备选型、硬件配置、软件功能、制造工艺、平台技术及安全性、稳定性和操控性，结合投标文件提供的佐证材料等进行综合评审：综合评审优异的得5分，否则不得分。 |
| 4 | 业绩 （6分） | 评委根据投标文件中有关投标产品的经营业绩进行评审： 提供近三年投标人或该产品制造商同类产品（特指核心产品）的销售合同（复印件），每提供1份有效合同得2分，最多得6分；须在《类似业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、签订时间等，便于评委需要时予以验证。 |
| 5 | 投标人承诺（3分） | 投标人出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟），得3分： 1、承诺投标型号非生产厂家临近停产或已停产的产品； 2、承诺每项投标响应的参数都可作为验收的依据，参数验收时如果不能符合标书要求，投标人将采购人已付合同价款全部退回；并承诺按投标价的10%作为违约金向采购人进行赔偿，在采购人退还仪器设备后，合同自动终止。 （注：无公章、不完整或有歧义的视同未提交，未提交不得分） |
| 6 | 商务响应 （4分） | 评委根据投标文件中的《商务部分正负偏离表》进行评审： 1、完全响应招标文件第三章采购需求第六条商务要求得4分； 2、（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；一般条款每偏离一项扣0.2分，扣完为止。 注：投标人如完全响应招标文件中所有商务条款，本表可空白打印，加盖CA电子公章即可。 |
| 7 | 供货方案 （4分） | 评委根据投标人提交的供货方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①供货渠道②供货时间③运输方案④质量保证。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造，存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） |
| 8 | 售后服务方案 （4分） | 评委根据投标人提交的售后服务方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容包括但不限于：①安装方案②维保③备件供应④软件升级及系统扩展。按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |
| 9 | 培训方案 （4分） | 评委根据投标人提交的培训方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案内容应包括但不限于：①拟培训内容②培训人员安排③培训计划实施④培训效果考核，按顺序逐条完全响应且符合采购人实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷、不足或提供无关联性内容的扣0.5分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。（缺陷或不满足同上描述） |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 一、资格审查证明材料

- 1.通用资格要求：（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提交承诺书（格式见附件1）或采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

- 2.落实政府采购的政策：提供《中小企业声明函》等材料，详见附件10-12；

- 3.特殊资格要求：投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》；

- 4.其他需要提交的资格审查证明材料。

- 二、技术、商务标

- 1.投标函（格式见附件2）；

- 2.法人代表身份证明或法人授权委托书（格式见附件3或附件4）；

- 3.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；

- 4.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

- 5.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 6.投标方案、货物（服务）清单。包含设备名称、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 7.类似业绩一览表（格式见附件9）；

- 8.结合评分标准，投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

- 三、价格标

- 1.开标一览表（格式见附件7）；

- 2.分项报价明细表（格式见附件8）；

- 四、其他资料（如有）

- 附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

- 我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 日期：

- 附件2

投标函

致：江苏睿博工程技术有限公司/南通市崇川区卫生健康委员会

根据贵方的 （项目名称及项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期90天期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方承诺：我司单位负责人与其他供应商单位负责人不是同一人，或者与其他供应商不存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺：被授权委托人与其他供应商没有涉嫌串标围标的情形。

9.我方承诺：与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

10.我方与本次招标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日期：

- 附件3

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。身份证号码：

注：如为法定代表人参与投标，需提供法定代表人身份证明，后附法定代表人身份证加盖公章

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

- 附件4

法人授权委托书

本授权书声明：_______（投标人名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就                   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

- 附件5

技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

（由投标人根据招标文件第三章“采购需求”中的技术要求填写，应逐条填在偏离表中，表格不够自行添加）

注：

（1）招标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术规格表、第三方检测文件、官方宣传资料），招标小组将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，招标小组有权做负偏离处理。

（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，投标人如被认定虚假响应，提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

（3）加注“★”技术参数不接受任何一项偏离，否则投标无效。

（4）投标人须确保佐证材料清晰、准确、便于评审，佐证材料不清晰导致评审时无法辨认，招标小组有权作负偏离处理。

（5）投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

（6）技术部分正负偏离表请分为两张表格进行，表一为加“▲”符号的重要指标，须逐项一一响应；表二为一般指标，一般指标供应商如完全响应可以空白打印，签字盖章提交即可，如有偏离，请将偏离部分的内容在表二中一一响应。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件6

商务部分正负偏离表

（投标人根据招标文件第三章“采购需求”中的商务要求和第四章“合同条款”的要求填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如投标人完全响应招标文件中所有的商务条款，本表格可以空白打印，加盖CA电子公章即可，如有偏离，请将偏离的内容在上述表格中一一响应。

2.投标人如虚假响应，将被取消成交资格，并上报财政部门纳入不良记录。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

- 附件7

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价 | （大写） （小写¥ ） |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：如苏采云标书编制系统初次报价表与此表格有区别，请按苏采云系统编制。

- 附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与初次报价表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 投标人须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

类似业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 用户名称 | 用户单位联系人 | 用户单位联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、招标文件《第五章：评审方法和评审标准》中综合评审因素涉及的业绩证明材料请附在本表后。

2、投标人应注意：其提供的业绩证明材料中所述产品名称须与投标产品名称保持一致。若出现名称不一致的情况，投标人必须：

（1）出具加盖公章的书面说明函；

（2）提供能够证明两者为同一产品的有效佐证材料。

未满足上述要求的，评标委员会有权认定该业绩证明无效，并作负偏离评定。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期

- 附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	       万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	       万元，属于 	               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为    （项目名称及项目编号）   项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件14

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为           的公开招标采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件15

联合体协议（参考格式）（本项目不适用）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏睿博工程技术有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件16

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | ¨小微 ¨中型 ¨大型（如投标人属于小微企业，请在本表后附盖章证明材料，包括不限于承诺函、企查查等） |  |  |

- 附件17

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》，载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

- 附件18

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。