
江 阴 市 政 府 采 购
公　开　招　标
招　标　文　件
采购项目名称：江阴市挥发性有机物自动站运维项目

采购项目编号：JSZC-320281-WXHY-G2025-0006
采购人：无锡市江阴生态环境局
采购机构代理：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

二○二五年八月

总　目　录
第一章　　投标邀请————————————————————第2页
第二章　　投标人须知———————————————————第5页
第三章　　项目要求和有关说明———————————————第16页
第四章　　评标方法和评标标准———————————————第20页
第五章　　合同书（格式）—————————————————第22页
第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第26页
第一章　投标邀请
项目概况
江阴市挥发性有机物自动站运维项目JSZC-320281-WXHY-G2025-0006招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-9-11     09：00 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-WXHY-G2025-0006

项目名称：江阴市挥发性有机物自动站运维项目

预算金额：122.4万元
最高限价（如有）：122.4万元

采购方式：公开招标
采购需求：本项目为江阴市挥发性有机物自动站运维项目。在合同期内需提供监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器性能检验、仪器维修等保证系统正常运行所需服务，确保江阴市大气VOCs自动监测系统正常稳定运行。同时，通过自动监测系统采集数据，识别环境受体VOCs组分水平，提供臭氧污染防治措施建议，助力江阴市臭氧污染管控。（详见采购文件）

合同履行期限：3年，合同一年一签。

本项目是否专门面向中小企业：是

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

本项目所属行业：其他未列明行业
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 
供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”
方式：自行免费下载
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-9-11     09：00 （北京时间） 
地点：苏采云平台 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜 
（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1、采购人信息

名　　称：无锡市江阴生态环境局
地　　址：江阴市锡澄路166号
项目联系人：颜女士 

联系电话：0510-86008139
2.采购代理机构信息（如有） 
名　　称：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

地　　址：江阴市寿山路35号

项目联系人：刘女士

联系电话：15298438092

3、项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：15298438092

无锡恒元会计师事务所（普通合伙）

2025年8月21日

第二章　投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至无锡恒元会计师事务所（普通合伙）。
2、本文件的最终解释权归无锡恒元会计师事务所（普通合伙）。
四、招标文件的补充或修正： 
1、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*技术方案；

（4）*投标供应商综合信息一览表；

（5）*投标供应商拟派项目组团队一览表；

（6）*商务、技术要求响应及偏离表；
（7）*资格证明文件：
文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）
文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑥本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与解密：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）主持。
2、开标过程由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标
1、评标工作由无锡恒元会计师事务所（普通合伙）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和无锡恒元会计师事务所（普通合伙）依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025﹞62号)，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响 应）报价<采购项目预算×50%； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本项目执行该规章要求。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式。现场递交质疑函请送至无锡恒元会计师事务所（普通合伙）（江阴市寿山路35号四楼），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市寿山路35号四楼，收件电话：15298438092）应当在快递寄出后联系无锡恒元会计师事务所（普通合伙）告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，代理机构将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
  （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
  （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
  （三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
  （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
  （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
  （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在无锡恒元会计师事务所（普通合伙）档案留存。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。
3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳     /     履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
5、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能：
1、中标供应商享受中小企业扶持政策的，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

6、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》(澄财购(2025)1号)组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、中标服务费：
1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准打97折计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡恒元会计师事务所（普通合伙）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明
（以下要求均为实质性要求）

一、项目概况：
本项目为江阴市挥发性有机物自动站运维服务。在合同期内需提供监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器性能检验、仪器维修等保证系统正常运行所需服务，确保江阴市大气VOCs自动监测系统正常稳定运行。同时，通过自动监测系统采集数据，识别环境受体VOCs组分水平，提供臭氧污染防治措施建议，助力江阴市臭氧污染管控。
项目采购内容：
2.1 江阴市挥发性有机物自动站运维服务项目站点列表

	序号
	点位名称
	仪器品牌
	产品品牌/型号
	数量
	服务期限

	1
	南菁中学
	安捷伦
	7890-5977B
	1
	2026.1.1-2028.9.27

	2
	丽天石化码头
	安捷伦
	8890-5977B
	1
	2026.1.1-2028.9.27

	3
	东国制钢
	安捷伦
	8890-5977B
	1
	2026.1.1-2028.9.27

	4
	高力特
	安捷伦
	8890-5977B
	1
	2026.1.1-2028.9.27

	5
	南闸街道
	鹏宇昌亚
	ZF-PKU-VOC1007
	1
	2025.9.28-2028.9.27

	6
	迎阳桥
	鹏宇昌亚
	ZF-PKU-VOC1007
	1
	2025.9.28-2028.9.27

	备注：表中各项服务期限在签订合同时可能会根据实际情况调整，总时长不变


2.2 工作目标及保证措施

2.2.1工作目标

（1）各监测项目数据有效性符合HJ1010-2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测技术要求及检测方法》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》(总站气函［2019］785号)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》中相关规定。

（2）建立完善的维护工作规范与质量管理体系确保仪器正常运行；提供7*24小时技术服务支持，响应时间小于2小时；建立现场设备维护记录和台账，并随时接受采购单位检查。

2.2.2保证措施
（1）本项目配备的技术人员需熟悉设备的日常操作，具备日常维护和基本故障排除能力。

（2）中标单位负责相应仪器所需的各种耗材（包括但不限于VOCs标准气体、苏玛罐、色谱柱等）、配件、备件等的购置和更换。所更换的耗材和配件应与原使用的品牌型号规格一致，需按照合同规定的设备维护周期，不论是否损坏定期及时更换指定的配件。运维服务期内需每年对仪器进行不少于一次预防性检修。保证系统的正常运行；按照相关质控要求，负责在线仪器数据审核、完成各仪器运维记录、质控记录并定期提交给采购方。

（3）中标单位负责仪器状态的监控，发现异常及时处理。如发现仪器故障后，中标单位需在2小时内到达现场检修，对于普通故障，修复时间不超过24小时；若故障发生72小时后仍无法解决，应及时书面报告采购单位，并提供备件替换或备机，在采购单位明确的时间点前恢复站点正常运行；重大保障及特殊应急状况下，能服从采购单位调度安排。

（4）中标单位负责将站点运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。运行管理相关记录包括但不限于运行维护记录表、仪器设备维修记录表、备品备件管理记录表。

（5）中标单位负责设备的安全保卫，切实做好防盗、防火、防雷击以及其他人为破坏；协助采购方做好固定资产的管理、备品配件使用等工作；委托运行维护的全部资产属采购人所有，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时,在委托运行维护期间，有责任保证全部资产的完整、安全处于良好状态。应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等，否则采购人有权随时终止合同并追究相关责任。

（6）中标单位负责南菁中学等6个大气VOCs站点服务期内水、电、空调、网络通讯等基础保障。承担服务期内实际用电、用水、网络通讯等费用；承担各站房空调故障维修、临时租赁等费用，本项目需提供不少于2台空调（单台空调功率不低于2.0匹）。

（7）服务期内，因站房改造、迁移等原因造成设备搬迁，中标单位需积极配合采购单位，并承担包括但不限于设备拆卸、运输、安装、调试等费用（服务期内站点设备搬迁总次数为1次，1次以上与采购方协商相关费用）。

（8）仪器设备日常运行维护内容包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗、数据有效性审核及上传等工作，所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录。

（9）中标单位负责制定详细的运维方案，方案内容应包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标气、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录；若有运维方案有变更须及时通知采购方。

2.3 履约验收方式
（1）项目合同服务期结束后，采购单位组织履约验收。

（2）采购单位成立验收小组开展验收，如有必要，采购单位将邀请专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
（3）项目履约验收程序严格按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》及采购单位内控制度等相关要求进行。验收内容应包含《江苏省政府采购履约验收管理办法》及本项目招标采购文件、投标文件、合同（含补充协议或其他有效约定等）等规定的内容。
（4）本项目采购文件、投标（响应）文件、合同（含补充协议或其他有效约定等）及相关法律法规、标准规范等是履约验收工作的重要依据和参照标准。
2.4 主要技术要求

2.4.1 总体要求
（1）应建立大气VOCs自动监测站全托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，并按项目约定要求对系统进行日常维护、检修。未明确的运行维护管理要求，参照国家、省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，则参照新要求执行。

（2）负责仪器的校准和核查，满足国家、省有关质控要求。

（3）运行管理中所用器件、备品、耗材和配件等费用均由中标单位承担，并应达到相应的质量要求。

（4）中标单位所有参与本项目的人员，对采购方提供的资料及文件，负有保密义务，未经采购方书面同意，不得泄露。

（5）项目实施人员应遵守有关治安条例，确保站房整洁有序。项目实施人员的安全责任及交通食宿办公等开支由中标单位承担。

（6）本项目需保证至少5名人员从事江阴市大气VOCs自动监测系统日常运维工作，其中驻场人员2人，负责数据审核、分析等工作。所有人员均需具备相应上岗资质证书，需提供专用运维车辆2台，应保证法定节假日期间系统的正常运行。
（7）项目服务期内，中标单位负责站点软件免费升级及修复等工作，满足项目要求；配合采购单位做好与各集成平台数据的传输对接等工作。
（8）项目服务期内提供南菁中学等6个站点大气VOCs自动监测系统整套质保服务。

（9）中标单位对VOCs站运行期间产生的废液、固体废物等按相关管理规定进行储存和处置。
（10）服务期间需配合采购方完成其他相关工作。
2.4.2 运维要求（包括但不限于以下内容） 

2.4.2.1 站房及辅助设备：
监测站房及周边环境应满足HJ193 环境空气气体污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装技术规范相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818 环境空气气体污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范相关要求。运维人员应对站房及辅助设备定期巡检，每周至少1次，巡检工作主要包括但不限于：

（1）检查站房内温度保持在25℃+5℃（要求站房温度波动稳定），相对湿度保持在85%以下。

（2）在冬、夏季应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水现象。

（3）检查采样总管进气、排气是否正常。

（4）检查采样支管是否存在冷凝水，如存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

（5）检查站房排风排气装置工作是否正常，如出现故障应及时维修或更换。

（6）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换。

（7）如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭或无水氯化钙。

（8）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（9）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完全齐全。

（10）检查空调、电源等辅助设备的运行状态是否正常，检查站房内空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（11）检查各种消防、安全设施是否完全齐全。

（12）对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（13）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆（如有）是否损坏，如采购方有要求，项目方需聘请资质单位出具防雷检测报告并承担相关费用。

（14）记录巡检情况并及时归档。

2.4.2.2 每日维护内容

（1）检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

（2）按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和异常波动，特别是水分对基线的影响；如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的目标化合物进行重积分。

（3）根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗；重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分；对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

（4）对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内；如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

（5）日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

2.4.2.3每周维护内容

（1）查看仪器及配套设备是否齐备，无丢失和损坏。
（2）查看富集/解析模块参数设置和运行情况，吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致；低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰；采样管路是否存在冷凝水（特别是夏季室内温差较大情况），更换采样滤膜（孔径应≤5um），如采样管经常存在冷凝水，可适当对其进行加热（温度为30~50℃且不低于室外环境空气温度）；吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱；吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率；注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免影响分析；如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行查看。

（3）查看气相色谱、检测器参数设置和运行情况，火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致；载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换；根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题；查看氢空一体机运行情况（如水量等）和H2除水情况（干燥管），按需更换变色硅胶。
（4）按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源、苏玛罐等重要耗材；按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线；如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开、维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏；查看冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护；按需更换CO2去除管，并对系统进行验漏；检查内外标苏玛罐压力，如发现漏气或损坏需及时更换。
（5）检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

（6）检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（推荐核查浓度≤2nmol/mol）。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器可放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识。应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况，若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。环戊烷和异戊烷、2,3-二甲基戊烷和2甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯除外）分离度≤1时，应检查系统，重新设置色谱方法或更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

2.4.2.4每月维护内容

（1）不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态也应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出+5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

（2）运维人员应每月不低于一次对VOCs特殊部件进行详细检查和维护，氮氢空一体机更换活性炭；对氮氢空一体机验漏，点火并观察FID输出值是否正常；检查采样体积，若发现采样流量或体积异常，必须进行原因分析，找出体积降低的原因并消除；查看采样泵工作正常，倾听泵运行无异音；查看内外标样出峰情况，若异常，务必及时排查原因并对仪器校准；VOCs仪器使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查和校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线；每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。每个月TO15 PAMS 标气更换；查看氦气、氮气、内外标准气体等使用情况，按需及时更换。

2.4.2.5 每季度维护内容

（1）绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白检查），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含6个浓度点（参考浓度，含零点、0.5ppb、2.0ppb、4.0ppb、6.0ppb、8.0ppb、10.0ppb），另需同时满足：1）VOCs因子至少90%物种标准曲线的相关系数满足r≥0.99；2）VOCs因子至少95%物种在2.0ppb浓度偏差小于20%。
（2）每周系统状态检查时检查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

（3）按照作业指导书或厂家说明书，定期对辅助设备如富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器、氢气发生器、零气发生器进行检查，辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换，如氢气发生器和零气发生器的过滤器和干燥剂等。每季需要更换GCMS灯丝，并核实仪器是否需校准；检查各仪表、工控机、数据传输软件是否正常工作；查看氦气、氮气、内外标准气体等使用情况，按需及时更换。富集冷阱每3-4个月更换。

2.4.2.6 每年维护内容
（1）每年对系统、辅助设备、校准或配气设备至少开展一次预防性维护，对关键零部件（如采样管路、仪器内部进样管路、FID检测器等）进行拆卸清洁和保养，根据仪器说明书和设备运行实际情况，更换必要的耗材和配件。预防性维护后，应对仪器进行全面校准和检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。每年需更换机械泵泵油、扩散泵泵油，按照厂家说明书约定周期更换耗材（包括但不限于色谱柱、捕集柱、除水石英管、电子倍增器等）。年度运维完成后提交年度运维报告。

（2）每年按照采购单位要求，完成目标化合物测试，相关测试操作流程、方法、标准、数据上报格式等严格按照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》(总站气函［2019］785号)中“6.4.2目标化合物测试”相关要求执行。

2.4.2.7 其他维护内容

（1）按照用户要求填写仪器运维表格，做好站点运行管理记录和存档。每次到站房运维后填写运维表格，包括仪器报警、维修、更换、保养、仪器校准、标气使用、采样管清洁等运行维护内容。年度运维完成后提交总报告。

（2）中标单位需严格按照仪器设备的作业指导书和操作流程开展设备运行和维护，采用可溯源的标准样品进行质控，确保监测数据的准确性、可溯源性。自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行，监测组分的数据捕集率以小时数据为数据源进行统计，每台设备考核周期内每月小时数据捕集率不得低于95%。
（3）VOCs在线自动监测系统在以下情况下需进行校准和再校准：1)安装时；2)移动位置时；3)进行可能影响校准结果的维修或维护后；4)分析仪暂停工作一段时间后；5)有迹象表明VOCs质谱分析仪工作不正常或校准结果出现变化达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（4）监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

（5）中标单位负责提供所需的原厂耗材及原厂配件；耗件及配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

主要耗材预估清单（包括但不限于）

	序号
	配件名称
	数量
	备注

	1
	专用冷阱
	4根
	/

	2
	预浓缩仪传输线
	1根
	/

	3
	色谱柱
	1套
	/

	  4
	116化合物稀释标气
	1年
	随用随配

	5
	内标气
	1瓶
	/

	6
	各类垫圈、石墨垫
	各1套
	/

	7 
	氦气除烃管
	2根
	

	8
	CO2去除管
	100根
	

	9 
	除水管
	3根
	

	  10
	捕集柱
	/
	按需

	  11
	冷阱（空压机、散热风扇电机）
	1套
	

	  12
	FID点火器
	1套
	

	  13     
	氢空一体机
	1台
	

	  14
	高纯氦气，氮气
	合同服务期内
	/


（6）为保证运维工作的及时有效运行，发现仪器故障后，中标单位需在2小时内到达现场检修，对于普通故障，修复时间不超过24小时；若故障发生72小时后仍无法解决，应及时书面报告采购单位，并提供备件替换或备机，在采购单位明确的时间点前恢复站点正常运行；重大保障及特殊应急状况下，能服从采购单位调度安排。
2.4.2.8 标准物质及计量器具

（1）所有标准物质均应在有效期内使用。标准物质的证书原件或复印件应放置于站房内。
（2）应使用可溯源性的标准气体对系统进行校准，国产标准气体应使用国家标准物质（GBW和GBW-E）、国家标准样品（GSB），进口标准气体应能溯源至国际权威的计量机构（如NIST等）。

（3）用于校准监测仪器的设备（流量计、温度计、气压计等）必须经检定校准。
2.4.3 数据审核和报告编制

2.4.3.1  数据审核内容
（1）日常运行及数据上报过程中，应根据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

（2）系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

（3）监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

（4）站房内系统配套工控机应具备至少5年以上原始数据存储空间，经审核后的监测数据应按月及时备份。

（5）每日VOCs监测数据审核工作需在次日18点前完成；如遇特殊情况（重大活动保障、重污染时段等）要求在采购单位指定时间内完成数据审核，中标单位需安排人员积极配合。

（6）中标单位需最大限度保证系统连续运行，考核周期内每台设备每月小时数据有效率不低于85%。
（7）数据缺失时，应尽快解决问题并恢复正常运行；重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机。

（8）其他数据审核要求应参照《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》中相关规定执行。

2.4.3.2 报告编制内容

服务期内，中标单位需至少派一名专业数据分析人员驻场江阴市，在完成日常数据审核的同时，对监测数据进行分析、处理，提供每日、每月、每季、每年及其他分析报告，报告内容应根据采购单位要求即时更改，包括但不限于以下：

（1）日报内容：南菁中学等6个站点TVOC、芳香类、VOCs排名前三组分及贡献值。
（2）月报内容：南菁中学等6个站点TVOC、芳香类等污染物月浓度水平分析、平均日变化规律分析、各站点VOCs组分中臭氧生成潜势当月贡献前五物种等。

（3）季报内容：南菁中学等6个站点TVOC、芳香类等污染物季度浓度水平分析、平均月变化规律分析、各站点VOCs组分中臭氧生成潜势季度贡献前五物种等。

（4）年报内容：南菁中学等6个站点TVOC、芳香类等污染物年度浓度水平分析、平均月变化规律分析、各站点VOCs组分中臭氧生成潜势年度贡献前五物种，以及甲方要求的其他内容等。

（5）其他分析报告内容：根据采购方要求完成其他分析报告。

（6）每日、每月、每季、每年及其他分析报告均应及时报送采购单位。其中前一日日报上报时间不得晚于当日19点；月度、季度及年度报告应在对应时段结束后3个工作日内完成；其他分析报告按照采购单位约定时间内完成。
3、付款方式：

合同签订后，支付第一个年度运维费用的15%，一年运维期结束后，支付当年运维费用（考核后）的85%；第二、三个运维年度结束后分别支付第二、三年度的运维费用（考核后）。
有关说明：

1、本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种工作经费、成果验收费、售后服务费用、税金，以及食宿费用及差旅费、中标代理费、专家评审费等。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。
2、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。
4、中标供应商必须无条件接受无锡市江阴生态环境局的考核。 
5、中标通知书发出后，无正当理由不与采购单位签订合同的或签订后无正当理由不履行合同的投标供应商，视为违约，采购人将进行相应处罚。
6、涉及招标文件的补充说明或修正，均以无锡市江阴生态环境局及无锡恒元会计师事务所（普通合伙）书面依据为准。
7、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。
附件一：江阴市大气VOCs自动监测系统运维考核要求

考核分为两部分：
一是对于数据捕集率和数据有效率采用扣分制；数据捕集率和有效率总计100分，扣款金额=（100-实际得分）×2000（元）；
二是对于其他运维、质控、报告要求等采用直接扣款制，具体见考核表。
	考核指标
	考核标准
	扣分/扣款
	备注

	数据捕集率*
	每台设备考核周期内每月小时数据捕集率不低于95%
	每台设备考核周期内每月小时数据捕集率高于95%（含），得分50；90%（含）~94%时，每低1%扣1分；低于90%时，每低1%，扣5分。
	

	数据有效率*
	每台设备考核周期内每月小时数据有效率不低于85%
	每台设备考核周期内每月小时数据有效率高于85%（含），得分50；80%（含）~85%时，每低1%扣1分；低于80%时，每低1%，扣5分。
	

	质控完成情况
	每季度至少完成1次多点校准，需满足：（1）VOCs因子至少90%物种标准曲线的相关系数满足r≥0.99；（2）VOCs因子至少95%物种在2.0ppb浓度下，偏差应小于20%。
	选项（1）未达到，按照3000元/站/次扣款；选项（2）未达到，按照2000元/站/次扣款。
	

	其他运维任务完成情况
	按合同运维方案所列各项要求，完成相应运行维护工作。
	除多点校准质控及应急故障处置单独考核外，其他运维要求未达到，按照200元/项/次扣款。
	

	各类记录情况
	应做好运维、巡检、质控等记录（必须有纸质记录），内容全面、字迹工整，运行维护检修质控记录未明确的，可视为未做。记录应包含时间、具体事项、更换零配件清单等。
	未达到所列要求时按照500元/项/次扣款。
	

	报告提交情况
	日报、月报、季报、年报及其他报告，需按照采购文件约定时间内提交（报告形式为纸质或电子）。
	未达到所列要求时按照500元/项/次扣款。
	

	服务响应情况
	提供7*24小时技术服务支持，响应时间小于2小时。
	未达到所列要求时按照500元/次扣款。
	

	服务人员情况
	严格按照采购文件要求配备相关人员和车辆。
	人员或车辆未达到采购文件约定时，履约过程中有人员变动的，需提前书面汇报，人员缺一天按照500元/天扣款，10天以上仍未达到，一次性扣款10000元。
	

	应急故障处置
	仪器故障导致长周期停运（超过72小时）时，(1)未书面汇报采购单位的；(2)经采购单位同意并明确恢复时间节点后，仍不能按约定时间节点恢复数据的。
	选项（1）未达到，按照1000元/次扣款；选项（2）未达到，每逾期1天按照1000元/站扣款。
	

	外部检查
	国家、省、市等相关部门利用平台或现场抽检站点设备时发现重要监测、质控等指标未达到要求。
	按照1000元/项/次扣款。
	

	
	纳入限值限量或其他平台的站点，未及时发现数据异常、常规运维未提前报备、人为积分错误等情况导致采购单位被通报。
	按照1000元/项/次扣款。
	

	奖励情况
	（1）对于异常数据进行排查溯源，提供污染源线索的，按照500元/次给予奖励；（2）对于配合采购单位完成的其他工作，经采购单位认可后进行相应金额奖励。
	

	扣款合计
	


备注：（1）每月小时数据捕集率（%）=（每月实际上传小时数据量÷每月应上传小时数据量）×100%（其中每月应上传小时数据量是从月度总小时数扣除仪器必要维护和不可抗力因素导致的数据缺失后所剩余小时数，仪器必要维护按实际小时计但不超过72小时，不可抗力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、以及其他经采购单位确认可以纳入不可抗力因素的事项）；
每月小时数据有效率（%）=（每月有效小时数据量÷每月应上传小时数据量）×100%（其中有效小时数据是指满足审核要求的小时数据；每月应上传小时数据量是从月度总小时数扣除仪器必要维护和不可抗力因素导致的数据缺失后所剩余小时数，仪器必要维护按实际小时计但不超过72小时，不可抗力因素包括停电、外部质控检查、年度性能指标测试、以及其他经采购单位确认可以纳入不可抗力因素的事项）。
（2）考核办法和内容可能会根据实际运行情况进行微调。
（3）考核周期内奖励情况累计总金额不得高于扣款金额。
（4）站点停运期间的运维费用，根据总费用折算后扣除。
第四章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术方案、商务履约能力等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（15分）
	1.1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15分
	15

	二、技术部分
（57分）
	2.1
	运维方案
	投标供应商针对本项目采购需求提供运维方案，包括但不限于（1）运维工作目标（2）运维内容（远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换、校准等）（3）仪器故障解决方案（4）进退场交接方案（5）异常数据判断与处理。 

方案内容描述全面合理符合采购需求的得20分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。

（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)。
	20

	
	2.2
	质量保证与质量控制
	投标供应商提供的质量保证与质量控制方案，包括但不限于（1）针对本项目的运维质量控制体系管理（2）针对本项目的质量控制计划（3）针对本项目运维工作难点的质控措施（4）针对本项目的质量保证措施。

方案内容描述全面合理符合采购需求的得16分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。

（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)。
	16

	
	2.3
	实施保障能力
	投标供应商针对本项目采购需求中实施保障能力部分进行应答，形成实施保障方案。评标委员会根据投标供应商提供的（1）规章制度制定情况（2）组织机构与职责分工（3）人员管理与培训（4）备品备件要求等进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得16分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)。
	16

	
	2.4
	应急服务保障情况
	为保障大气污染防治等的应急保障能力，投标人承诺配备具有VOCs组分手工分析能力的实验室配合采样，并负责分析。自有CMA实验室（同属集团公司的需提供证明材料）的得2分，委托（非同属集团公司的）的得1分，没有委托实验室不得分。实验室所在地满足距离项目任一站点车程均在1小时范围内，得3分；实验室所在地满足距离项目任一站点车程均在1.5小时范围内，得2分；实验室所在地满足距离项目任一站点车程均在2小时范围内，得1分。（须提供承诺书原件，提供自有或委托实验室的相应证明文件扫描件，加盖投标单位公章，格式自拟）
	5

	二、商务部分
（28分）
	3.1
	企业实力
	①投标供应商承担过大气相关的县（区）级科研课题项目的得1分，承担过大气相关的市级科研课题项目的得2分，承担过大气相关的省级及以上科研课题项目的得3分，本项最高得3分。

【提供参与研究课题的合同或课题任务书（首页、参与单位信息等相关页）扫描件加盖公章放入电子标书内，未按要求提供不得分】

②投标人获得过县（区）级行政管理部门认定服务类荣誉或者县（区）级环境保护科学技术奖荣誉的得1分，获得过市级行政管理部门认定服务类荣誉或者市级环境保护科学技术奖荣誉的得2分，获得过省级及以上行政管理部门认定的服务类荣誉或者省级及以上环境保护科学技术奖荣誉的，有一个得3分，本项最高得3分。

【提供相关证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

③投标供应商获得过高新技术企业的得1分，本项最高得1分。

【提供相关证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
	7

	
	3.2
	应急保障设备
	为了满足应急保障、污染源溯源，配合完成异常数据比对等应急情况配备应急保障设备。
①投标供应商为实施本项目配置VOCS走航监测系统的得2分；
②投标供应商配备气相色谱质谱联用仪（GC-MS）备机，有1台的得1分，最高得2分。
【上述自有设备需提供清晰的设备购买发票，发票应体现设备具体名称（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）；租赁设备则需提供租赁合同，合同应体现设备具体名称（租赁到期期限不得先于本项目服务期结束期限）；需要检定、校准的质控设备需在有效期内，提供上述资料扫描件加盖公章放入电子标书内，不提供或提供不全均不得分）
	4

	
	3.3
	人员配置
	①投标供应商为本项目配备的项目负责人具有环境类高级职称的得2分，本项最高得2分。

②投标供应商为本项目配备的技术负责人具有环境类高级职称的得2分，具备中级工程师职称的得1分；具备注册环保工程师证书的得2分，本项最高得4分。

③投标供应商为本项目配备的团队成员有中国环境监测总站颁发的环境空气挥发性有机物自动监测培训证书的得1分，最高3分；

④投标供应商为本项目配置的团队成员中除项目负责人和技术负责人外具备高级职称或者注册环保工程师证书或者注册电气工程师证书的得1分，具备环境类中级职称的得0.5分。本项最高得2分。

【提供证书复印件及投标供应商（单位）为其缴纳的近3个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明扫描件上传至电子响应文件，未按要求提供不得分】
	11

	
	3.4
	业绩
	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签署日期为准），签订与大气环境监测设备运维或质控相关业绩的，每个得2分，最高得6分。（须同时提供合同扫描件）
	6


备注：
1、所有要求提供证明材料复印件应当制作进入投标文件，提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

2、部分证明材料（比如人员社保、证书等）存在明细较多且不易查找的情况，要求投标供应商提供的证明材料中，采用明确的标记标识予以表示，以便于评审，若证明材料无法找寻确认，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

第五章　合同条款（格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照无锡恒元会计师事务所（普通合伙）的采购结果签订本合同。实际项目开展前需另签补充协议。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、服务内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
服务费为　　　　　　　元（小写），　　　　　　　　元（大写）。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第六条　验收
验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。详见附件履约验收方案。
第七条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第八条　违约责任
1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经无锡恒元会计师事务所（普通合伙）见证。
2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）执壹份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	
	
	


	见证方：无锡恒元会计师事务所（普通合伙）（盖章）

	见证方代表：        　   　　       

	　　　　　年　　　月　　　日


附件：履约验收方案
本项目服务完成后，乙方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》(澄财购(2025)1号)组织验收。

一、验收目的

为确保江阴市挥发性有机物自动站运维项目（以下简称“本项目”）按合同约定完成，确认运维服务商是否按合同要求完成VOCs自动站的运维工作。评估监测数据的准确性、连续性和有效性。确保运维过程符合国家及地方相关标准，制定本方案。
二、验收依据
1、法律法规​​
《中华人民共和国政府采购法》中华人民共和国主席令 （第六十八）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》中华人民共和国国务院令（第658号）

《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日起实施）等

2、合同文件​​
本项目采购文件、投标（响应）文件、合同中运维服务范围、响应时间、数据质量要求等。（含补充协议或其他有效约定等）

3、技术标准​​
《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测技术要求及检测方法》HJ1010-2018

《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》(总站气函［2019］785号)

《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》

三、验收范围

1、运维质量验收：日常运维服务考核表记录的考核情况
2、文档完整性验收​​
运维日志：每日巡检记录、校准报告、故障处理记录。
数据备份：原始数据、审核后数据、无效数据说明。
耗材管理：备品备件库存情况，标气、色谱柱等更换记录及有效期证明。
上交报告：每日、每月、每季、每年及其他分析报告。

3、现场核查

随机抽查设备运行状态（如GC-MS/FID基线稳定性）。

检查站房环境（温湿度、防雷、UPS电源等是否符合要求）。

四、验收组织

验收方式：验收小组形式进行验收。

验收时间：乙方书面申请验收日起15个工作日内。
验收小组成员：由甲方组织验收会议，验收小组由技术专家、甲方代表等组成。
五、验收内容​

验收小组根据招标文件要求，对运维质量、文档完整性、上交报告、现场核查等情况综合评议。

六、验收结果​​
验收通过后出具《履约验收书》。

七、其他
1.供应商应对其检测数据终身负责，若后续发现(涉)弄虚作假，须承担相应法律责任;

2.履约验收通过不免除供应商因潜在问题导致的后续责任。

八、附件

《政府采购履约验收书模板》（服务类）


	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是口 否口
	分期（段）情况
	共分期（段），此为第期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	口自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、地点、方式

	
	合格口 不合格口
	按时口 不按时口
	合格口 不合格口
	合格口 不合格口
	合格口 不合格口
	合格口 不合格口

	专业检测机构情 况说明
	

	存在问题 和改进意见
	


	最终结论
	合格口                不合格口

	验收小组成员 签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：      负责人：        （采购代理机构公章）
	经办人：      负责人：    （采购人公章）

	供应商确认： （单位公章或授权代表签字）


第六章　投标文件的组成和格式
投
标
书
项目名称： 

项目编号：
投标单位：
二○二五年  月  日
一、投标函
致无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：
我方收到贵中心　　　　　　　　（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。
投标单位（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：
二、开标一览表
	项目编号
	JSZC-320281-WXHY-G2025-0006

	项目名称
	江阴市挥发性有机物自动站运维项目

	项目总价
(单位：万元）
	


投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
三、技术方案
根据采购文件要求自行拟定：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
四、投标供应商综合信息一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
（公章）
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）：
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	

	三、投标供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	


五（1）、投标供应商拟派项目组团队一览表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位

	1
	
	
	
	
	项目负责人

	2
	
	
	
	
	技术负责人

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格行数不够自行接下表， 本页后附人员证明材料复印件。
五（2）拟投入设备设施一览表

	序号
	设备设施名称
	数量
	品牌型号
	设备功能

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：需提供相关证明材料。
六、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
七、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                
	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件


法定代表人亲自投标声明
无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
附：
	法定代表人身份证
扫描件


八、关于资格的声明函
无锡恒元会计师事务所（普通合伙）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　    　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购人或代理机构保留核查以上承诺事项真实性的权利。
附件：
一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（电子签章）：
日期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
　　　　　

PAGE  


